Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                       		                                         23 – 24 октября 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Елеусизов К.И. | - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Амангалиев С.В. Акуев А.А. Елжасаров К.Д. | - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация»; |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии Сагинаева А.Д. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; |

23 октября 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу:  г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

- Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

- Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления дополнения к заявкам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, мкр. Юго-Восток, мкр 19, ул. Жанкент д.88 | 22.10.14г. 10:21 |
| 2 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова 18/1, оф.2 | 22.10.14г. 11:47 |
| 3 | ТОО «А-37» | г. Алматы, ул. Басенова, 27 | 23.10.14г. 09:31 |
| 4 | ТОО «Арех Со» | г. Алматы, ул. Сатпаева 30Б | 23.10.14г. 09:32 |
| 5 | ТОО «Самрук Элит» | г. Алматы, ул. Пушкина 13 | 23.10.14г. 10:46 |
| 6 | ТОО «IVD Holding» | г. Алматы, мкр. Астана д. 38, ул. Шарипова, 63 | 23.10.14г. 10:55 |
| 7 | ТОО «ZALMA LTD» | г. Алматы, ул. Богенбай батыра 305а, 2 этаж | 23.10.14г. 11:02 |
| 8 | ТОО «Гранд Атлас» | г. Алматы, ул. Пушкина 13, 3 этаж | 23.10.14г. 11:30 |
| 9 | ТОО «CINA PHARM» | г. Алматы, пр. Найрызбай батыра 106 | 23.10.14г. 14:28 |
| 10 | ТОО «Тарлан Инт» | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/1, офис 15 | 23.10.14г. 14:30 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ZALMA LTD» | 2 |
| 2 | ТОО «Самрук Элит» | 2 |
| 3 | ТОО «Гранд Атлас» | 2 |
| 4 | АО «Медтехника» | 6, 10, 11 |
| 5 | ТОО «IVD Holding» | 7 |
| 6 | ТОО «Диагаль» | 12 |
| 7 | ТОО «Алтынмед» | 12 |
| 8 | АО «Интерфарма-К» | 10, 11 |
| 9 | ТОО «Стомаркет» | 14 |
| 10 | ТОО «Стомед» | 14 |
| 11 | ТОО «Арех Со» | 13 |
| 12 | ТОО «А-37» | 13 |
| 13 | ТОО «CINA PHARM» | 8 |
| 14 | ТОО «Тарлан Инт» | 8 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 07 октября – 20 октября 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10.      Потенциальные поставщики, тендерные заявки, которые не требуют дополнений или изменений отсутствуют.

11.       Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «ZALMA LTD» (лот № 2):

Представленное изменение в  технической  характеристике частота повторения - 1 Гц, от потенциального поставщика соответствуют представленному регистрационнаму удостоверению, таким  образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении.

Представленное изменение в  технической  характеристике длительность импульса – 3 нс, от потенциального поставщика соответствуют представленному регистрационнаму удостоверению, таким  образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении.

Представлены  точные параметры технической характеристики.

- Электропитание с заземлением, матовое покрытие стен, температура воздуха в помещении    23гр Цельсия.

ТОО «Самрук Элит» (лот № 2):

Представлено подтверждение об отсутствии необходимости внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК;

Представленное изменение в  технической  характеристике частота повторения - 1 Гц, от потенциального поставщика соответствуют представленному регистрационнаму удостоверению, таким  образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении.

Представленное изменение в  технической  характеристике длительность импульса – 3 нс, от потенциального поставщика соответствуют представленному регистрационнаму удостоверению, таким  образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении.

Представлены  точные параметры технической характеристики.

- Электропитание с заземлением, матовое покрытие стен, температура воздуха в помещении    23гр Цельсия.

Представленные дополнения к тендерной заявке не прошиты, не пронумерованы страницы, и не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

ТОО «Гранд Атлас» (лот № 2):

Представлена банковская гарантия с указанием количества предлагаемой к закупу медицинской техники, что соответствует установленной форме;

Представлен оригинал справки Алматинского городского филиала АО «Банк ЦентрКредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика  соответствующей установленной форме;

Представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности;

Представлены обязательства:

- Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

- Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

- Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены;

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

- Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик;

Не представлено обязательство:

- Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

Согласно представленным изменениям техническая спецификация  приведена в соответствие с регистрационным удостоверением исключены следующие комплектующие:

- Монтажные винты

- Шестигранный ключ

- Ключи доступа;

- Крышки мини рельс

- Задняя панель блока управления

- Ось горизонтального перемещения щелевой лампы .

Представленные дополнения к тендерной заявке не прошиты, не пронумерованы страницы, и не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

ТОО «IVD Holding» (лот № 7):

Согласно регистрационному удостоверению указан:  Картридж RAPIDLAB 1200,  однако в представленной технической спецификации от потенциального поставщика указан: Картридж АВ 1200. Таким образом, техническая спецификация предлагаемой медицинской техники не соответствует комплектации указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

Представлены точные параметры технической характеристики.

- Источник бесперебойного питания (1500вА) для стабилизации и возможности работать от батареи 15минут после отключения подачи центрального электроснабжения;

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Диагаль» (лот № 12):

Представлены точные параметры технической характеристики.

- Ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет 10мин.

ТОО «Алтынмед» (лот № 12):

Представлены точные параметры технической характеристики.

- Контроль концентрации О2 в подаваемом газе ( 25%).

- Ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет 10мин.

ТОО «Арех Со» (лот № 13):

Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

Представлены точные параметры технической характеристики.

- Привод магнитный бесподшипниковый  ротор, совместимый с головкой диагонального  типа объемом 16мл.

- Каналы измерения давления 4.

- Каналы измерения температуры 2.

- Дисплей 10дюй. Цветной сенсорный.

- Длительность работы на автономном режиме 180мин.

- Объем заполнения 16мл.

- Ошибка измерения ≤ ±0,1ºС дисплей температуры.

- Датчик контроля температуры 2.

- Производительность насоса 5,5л/мин.

- Давление 0,21бар.

- Потребляемая мощность на согревание 750Вт при темп. +27ºС

- Потребляемая мощность на охлаждение 500Вт при темп. +27ºС.

- Время нагрева 5мин.

- Время охлаждения 5мин.

- Шумность 50дБ на расстоянии 1м.

ТОО «А-37» (лот № 13):

Отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

Представлены точные параметры технической характеристики.

- Привод магнитный бесподшипниковый  ротор, совместимый с головкой диагонального  типа объемом 16мл.

- Каналы измерения давления 4.

- Каналы измерения температуры 2.

- Дисплей 10дюй. Цветной сенсорный.

- Длительность работы на автономном режиме 180мин.

- Объем заполнения 16мл.

- Ошибка измерения ≤ ±0,1ºС дисплей температуры.

- Датчик контроля температуры 2.

- Производительность насоса 5,5л/мин.

- Давление 0,21бар.

- Потребляемая мощность на согревание 750Вт при темп. +27ºС

- Потребляемая мощность на охлаждение 500Вт при темп. +27ºС.

- Время нагрева 5мин.

- Время охлаждения 5мин.

- Шумность 50дБ на расстоянии 1м.

ТОО «CINA PHARM» (лот № 8):

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

представлены обязательства:

- Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены;

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

Представлено подтверждение регистрации на:

- Лазерный принтер.

Таким образом,  подтверждает регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

Представлены точные параметры технической характеристики.

- Загрузка образцов 40 первичных  пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки 40 образцов.

- Аналитическая карусель держит 39 реакционных кювет.

- Контейнер для инкубатора 0,5л (встроенный).

- Контейнер для реагентов с максимальной вместимостью 50мл с крышкой (30 шт. 1к-т).

- Контейнер для промывающей жидкости 5л.

- Трубка для слива с адаптером 1,30м.

Представлено подтверждение регистрации на:

- Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови.

-Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови.

- Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче.

- Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина.

- Фотометрический тест для определения Общего Билирубина.

- Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче.

- Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови.

- Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови.

- Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови.

- Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови.

- Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови

- Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови.

- Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови.

- Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови.

- Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови.

- Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче.

- Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче.

Таким образом,  подтверждает регистрацию комплектующих с соответствующими характеристиками.

ТОО «Тарлан Инт» (лот № 8):

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Представлено подтверждение регистрации на:

- Лазерный принтер.

Таким образом,  подтверждает регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

Представлены точные параметры технической характеристики.

- Загрузка образцов 40 первичных  пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки 40 образцов.

- Аналитическая карусель держит 39 реакционных кювет.

- Контейнер для инкубатора 0,5л (встроенный).

- Контейнер для реагентов с максимальной вместимостью 50мл с крышкой (30 шт. 1к-т).

- Контейнер для промывающей жидкости 5л.

- Трубка для слива с адаптером 1,30м.

Представлено подтверждение регистрации на:

- Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови.

-Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови.

- Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче.

- Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина.

- Фотометрический тест для определения Общего Билирубина.

- Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче.

- Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови.

- Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови.

- Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови.

- Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови.

- Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови

- Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови.

- Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови.

- Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови.

- Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови.

- Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче.

- Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче.

Таким образом,  подтверждает регистрацию комплектующих с соответствующими характеристиками;

Не представлены дополнения к заявке следующим поставщиком и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

АО «Медтехника» (лоты № 6, 10, 11):

По лоту № 10 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- SCMV+, A/C, SIPPV

- APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+

- PS (ASB)

- (TRC, ATC).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39, пп.9) 119 Правил);

По лоту № 10 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Время вдоха в пределах не менее 0.1-10 сек.

- Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 - 80/мин. 1:Е - от 1:9 до 4:1

- Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 - 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически).

- Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60 mbar сверх PEEP.

- Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 -mbar.

- Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее  0.1 - 40 секунд.

- Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 - 2000 мл.

- ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0-35 mbar.

- Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 - 20 л/мин.

- Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока.

- Поддерживающее давление в пределах не менее 0-60 mbar сверх РЕЕР.

- Время апное в пределах не менее 15- 60 сек.

- Должна быть возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн.

- Наличие не менее 3 видовдыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток;

По лоту № 11 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

По лоту № 11 согластно регистрационнаму удостоверению указан картридж для контроля качества AQC, однако в представленной технической спецификации от потенциального поставщика указан картридж  для контроля качества AQS. Таким образом, указанная комплектация в технической спецификации не соответствует комплектующим указанным в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

По лоту № 11 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Минимальный объем не более 100мкл.

- Шприц не более 175мкл

- Капилляр не более 175мкл

- Микропроба  не более 100мкл

- Источник бесперебойного питания (не менее 1500вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15минут после отключения подачи центрального электроснабжения.

АО «Интерфарма-К» (лоты № 10, 11):

По лоту № 10 согласно регистрационному удостоверению отсутствует следующие режимы:

- SCMV+, A/C, SIPPV

- APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+

- PS (ASB)

- Функция (TRC, ATC).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39, пп.9) 119 Правил);

По лоту № 10 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Время вдоха в пределах не менее 0.1-10 сек.

-  Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 - 80/мин. 1:Е - от 1:9 до 4:1

-  Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 - 240 л/мин (может устанавливаться  аппаратом автоматически).

- Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60 mbar сверх PEEP.

- Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 -mbar.

- Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее  0.1 - 40 секунд.

- Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 - 2000 мл.

- ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0-35 mbar.

- Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 - 20 л/мин.

- Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах   не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока.

- Поддерживающее давление в пределах не менее 0-60 mbar сверх РЕЕР.

- Время апное в пределах не менее 15- 60 сек.

- Должна быть возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн.

- Наличие не менее 3 видов дыхательных петель;

По лоту № 11 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

По лоту № 11 согластно регистрационнаму удостоверению указан картридж для контроля качества AQC, однако в представленной технической спецификации от потенциального поставщика указан картридж  для контроля качества AQS. Таким образом, указанная комплектация в технической спецификации не соответствует комплектующим указанным в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

По лоту № 11 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Минимальный объем не более 100мкл.

- Шприц не более 175мкл

- Капилляр не более 175мкл

- Микропроба  не более 100мкл

- Источник бесперебойного питания (не менее 1500вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15минут после отключения подачи центрального электроснабжения.

ТОО «Стомаркет» (лот № 14):

отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (пп.6 п.39, п.48, п.106 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует следующие режимы:

- SCMV+, A/C, SIPPV

- APV(AutoFlow,PRVC,VAPS,SVT,VV+)

- Функция РS (ASB).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39, пп.9) 119 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Аппарат оснащен встроенной самозаряжающейся аккумуляторной батареей, обеспечивающей автономную работу вентилятора  не менее 3ч.

- Аппарат имеет сенсорный цветной дисплей размером не менее 10дюй по диагонали, совмещенного с блоком управления.

- Время вдоха в пределах не менее 0.1-10.

- Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5-80/мин.

- Соотношение вдох к выдоху (I:E), не менее – от 1:9 до 4:1

- Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1-240л/мин

- Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60мбар сверх PEEP.

- Инспираторное давление (Phing) в режиме BIPAP (DuoPAP,SPAP,BiLevel,BiVent) в пределах не менее 1-60мбар.

- Инспираторное время (Thing) в режиме BIPAP (DuoPAP,SPAP,BiLevel,BiVent) в пределах не менее 0.1-40сек.

- Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20-2000мл.

- ПДКВ (PEEP)/CPAP в пределах не менее 0-35мбар.

- Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее5 - 80% от пикового инспираторного потока.

- Поддерживающее давление в пределах не менее 0-60 mbar сверх PEEP.

- Время апное в пределах не менее 15- 60 сек.

- Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн.

- Память не менее чем на 1000 событий вентиляции.

ТОО «Стомед» (лот № 14):

отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (пп.6 п.39, п.48, п.106 Правил);

Согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствует следующие режимы:

- SCMV+, A/C, SIPPV

- APV(AutoFlow,PRVC,VAPS,SVT,VV+)

- Функция РS (ASB).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39, пп.9) 119 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Аппарат оснащен встроенной самозаряжающейся аккумуляторной батареей, обеспечивающей автономную работу вентилятора  не менее 3ч.

- Аппарат имеет сенсорный цветной дисплей размером не менее 10дюй по диагонали, совмещенного с блоком управления.

- Время вдоха в пределах не менее 0.1-10.

- Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5-80/мин.

- Соотношение вдох к выдоху (I:E), не менее – от 1:9 до 4:1

- Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1-240л/мин

- Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60мбар сверх PEEP.

- Инспираторное давление (Phing) в режиме BIPAP (DuoPAP,SPAP,BiLevel,BiVent) в пределах не менее 1-60мбар.

- Инспираторное время (Thing) в режиме BIPAP (DuoPAP,SPAP,BiLevel,BiVent) в пределах не менее 0.1-40сек.

- Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20-2000мл.

- ПДКВ (PEEP)/CPAP в пределах не менее 0-35мбар.

- Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее5 - 80% от пикового инспираторного потока.

- Поддерживающее давление в пределах не менее 0-60 mbar сверх PEEP.

- Время апное в пределах не менее 15- 60 сек.

- Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн.

- Память не менее чем на 1000 событий вентиляции.

12. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правилам | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ZALMA LTD» | пп.7) п.119 Правил | 2 |
| 2 | ТОО «Самрук Элит» | пп.6), пп.7) п.119 Правил ( п.43 Правил) | 2 |
| 3 | ТОО «Гранд Атлас» | пп.6), пп.7) п.119 Правил ( п.43 Правил) | 2 |
| 4 | ТОО «IVD Holding» | пп.3), пп.6), пп.9) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 7 |
| 5 | ТОО «Арех Со» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 13 |
| 6 | ТОО «А-37» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.2), пп.7) п.39 Правил) | 13 |
| 7 | ТОО «CINA PHARM» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 8 |
| 8 | ТОО «Тарлан Инт» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 8 |
| 9 | АО «Медтехника» | пп.3), пп.6), пп.7), пп.9) п.119 Правил (пп.1), пп.4) п.13, пп.4), пп.7) п.39 Правил) | 10,11 |
| 10 | АО «Интерфарма-К» | пп.3), пп.6), пп.7), пп.9) п.119 Правил (пп.1), пп.4) п.13, пп.4), пп.7) п.39 Правил) | 10,11 |
| 11 | ТОО «Стомаркет» | пп.1), пп.3), пп.6), пп.9) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.4), пп.6), пп.7) п.39, п.48, п.106 Правил) | 14 |
| 12 | ТОО «Стомед» | пп.1), пп.3), пп.6), пп.9) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.4), пп.6), пп.7) п.39, п.48, п.106 Правил) | 14 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/122 от 15 сентября 2014 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по системе острого диализа (по лоту № 9):

Аушакимов К.С. – заведующий отделением гемодиализа, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана (по согласованию);

Авакян Е.С. -  врач отделения гемодиализа, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1»                 г. Астана (по согласованию).

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам № 5,7,8,11):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                        АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана (по согласованию);

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент (по согласованию);

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы (по согласованию).

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лоту № 6):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                                           АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию);

Иманкулов С.Б.- д.м.н., профессор, руководитель отдела ультразвуковой диагностики АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию)

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 3,4,10,12,14):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана (по согласованию);

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития дополнительного образования  АО «Медицинский университет Астаны» (по согласованию);

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана» (по согласованию).

Эксперты по хирургическому оборудованию (по лоту № 1):

Токсанбаев Д.С. – к.м.н. заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени, врач-хирург высшей категории АО «Национальный научный центр                им. А.Н. Сызганова» г. Алматы (по согласованию);

Досханов М.О. - врач-хирург отделения гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени, АО «Национальный научный центр им. А.Н. Сызганова» г. Алматы       (по согласованию);

Эксперты по офтальмологии (по лоту № 2):

Ботабекова Т.К. - генеральный директор НИИ глазных болезней, член – корреспондент НАН РК профессор, д.м.н, президент ассоциации офтальмологов, главный внештатный офтальмолог.  МЗ(по согласованию);

Булгакова А.А. – к.м.н. директор филиала НИИ глазных болезней, врач офтальмолог, микрохирург высшей категории (по согласованию);

Урих К.А. - заведующий отделением микрохирургии глаза  Городской больницы №2 г. Астана (по согласованию).

Эксперты по кардиологии (по лоту № 13):

Бекбосынов С.Т – Заведующий кардиохирургии №2 врач кардиохирург,                                   АО «Национальный научный кардиохирургический центр» (по согласованию);

Калиев Р.Б – заведующий операционным отделением, лаборатории вспомогательного кровообращения (по согласованию), которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14.    Тендерные заявки потенциальных поставщиков, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ZALMA LTD» | 2 |
| 2 | ТОО «Самрук Элит» | 2 |
| 3 | ТОО «Гранд Атлас» | 2 |
| 4 | АО «Интерфарма-К» | 10 |
| 5 | АО «Медтехника» | 10 |

15.     Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | 6 |
| 2 | ТОО «Диагаль» | 12 |
| 3 | ТОО «Алтынмед» | 12 |

Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей отсутствуют.

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 27 октября 2014 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Елеусизов К.И. |
| Члены комиссии: | Амангалиев С.В. |
|  | Акуев А.А. |
|  | Елжасаров К.Д. |
| Секретарь комиссии | Сагинаева А.Д. |