Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «15» сентября  2014 года № 09/122

Сводный список медицинской техники (14 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза | 1 | 13 402 721 | 13 402 721 | АО «Национальный научный кардиохирургический центр» | DDP пункт назначения | 70 календарных дней |
| 2 | Лазер офтальмологический комбинированный на мобильном стенде с принадлежностями | 1 | 20 506 760 | 20 506 760 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г. Султанова» Управления здравоохранения Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 | 7 933 500 | 15 867 000 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 | 7 780 000 | 15 560 000 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Микроскоп медицинский | 1 | 5 200 000 | 5 200 000 | РГКП «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 30 820 000 | 30 820 000 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 15 500 000 | 15 500 000 | КГП на ПХВ «Центральная районная больница Жамбылского района» управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Анализатор биохимический автоматический в комплекте | 1 | 13 424 745 | 13 424 745 | ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница» управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Система острого диализа | 1 | 9 961 000 | 9 961 000 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» Управления здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 3 | 7 780 000 | 23 340 000 | ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ Управления здравоохранения Актюбинской области - 1 ед. КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области – 2 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Анализатор автоматический газов, метаболитов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 15 284 667 | 15 284 667 | КГП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Установка анестезии. Монитор пациента. | 1 | 12 440 666 | 12 440 666 | ГКП на ПХВ «Есильская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Система для поддержки функции сердца и легких | 1 | 20 942 400 | 20 942 400 | РГП на ПХВ «Региональный кардиохирургический центр в г.Павлодар» Министерство здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 30 календарных дней |
| 14 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 | 7 816 281 | 7 816 281 | КГП на ПХВ «Областная больница им.Г.Султанова» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 75 календарных дней |

Лот 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Система для проведения экстракорпоральной непрерывной коррекции гомеостаза (ЭНКГ) для острой терапии. Возможность проведения следующих процедур: Продолжительная ультрафильтрация (SCUF) Продолжительная вено-венозная гемофильтрация (CVVH) Продолжительный вено-венозный гемодиализ (CVVHD) Продолжительная вено-венозная высокообъемная гемофильтрация (CVVHVH) – инфузия замещающего раствора до 10000 мл/час Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация CVVHDF Терапевтический плазмообмен (TPE) Гемоперфузия (HP) Наличие объединенной системы магистралей и фильтра в едином сете. Возможность использования комплекта (сета) для проведения всех процедур. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Особенности Наличие TFT-LCD сенсорного цветного дисплея с диагональю не менее 12” Хранение информации о параметрах и событиях (до 90 часов). Сервисное меню должно быть доступно с дисплея. Наличие системы запорных клапанов, позволяющих регулировать соотношение пре/пост-разведения. Русскоязычный графический интерфейс с отображением параметров процедуры. Постоянный мониторинг трансмембранного давления. Наличие различных вариантов нагревателей крови и растворов. Скорость потоков Точность измерения не более ±10% от установленного значения. Поток крови от 10 до 450 мл/мин с шагом изменения до 10 мл/час. Скорость возврата крови от 10 до 100 мл/мин. Поток замещающего раствора от 0 до 8000 мл с шагом изменения 50 мл/час. Поток диализата от 0 до 8000 мл с шагом изменения до 50 мл/час. РВР раствор/антикоагулянт от 0 до 8000 мл с шагом изменения до 10 мл/час. Ультрафильтрация от 0 до 2000 мл/ч. Поток эффлюента от 0 до 10 000 мл/ч. Замещение + Диализирующий раствор + РВР + ультрафильтрация = 10000 мл/ч. Контроль жидкости Количество весов: не менее 4. Принцип измерения: гравиметрический. Диапазон измерения: от 0 до 15 кг (используются пакеты 5000 и 9000 мл). Шприцевой насос Шприц: объем от 10 до 50 куб.см, разъем "luer lock". Точность введения не более: ± 0.6 мл/час в диапазоне от 0 до 600 мм рт. ст. Диапазон непрерывного введения: - от 0.1 до 10 мл/ч для шприцев объемом 10 куб.см - от 0.2 до 10 мл/ч для шприцев объемом 20 и 30 куб.см - от 0.5 до 20 мл/ч для шприцев объемом 50 куб.см Шаг изменения: не более 0.1 мл/ч. Скорость болюсного введения: до 0.08 мл/с для шприца объемом 10 куб.см. Диапазон болюсного введения: - от 0.5 до 5 мл для шприцев объемом 20 и 30 куб.см. - от 0.5 до 10 мл для шприцев объемом 50 куб.см. Шаг изменения: не более 0.1 мл/ч. Контроль давления Точность измерения не более ± 10% от текущего значения. Границы: Линия забора крови: от -250 до +300 мм рт. ст. Линия возврата крови: от -50 до +350 мм рт. ст. Давление перед фильтром: от -250 до +500 мм рт. ст. Линия эффлюента: от -350 до +50 мм. рт. ст. Система безопасности Ультразвуковой детектор воздуха, обнаружение отдельных воздушных пузырьков размером от 20 мкл. Детектор утечки воздуха, обнаружение утечки от 0.35 мл/мин при Ht 32% при максимальном потоке крови. Детектор штрих-кода сета (лазерный сканер) с определением диапазона скоростей потоков и границ тревоги. Модуль устранения электростатических помех, влияющих на другие устройства (кардиомониторы и т.п.). Защита от разряда дефибриллятора. Коммуникации Подключение через Ethernet к программам мониторинга и анализа информации. Подключение через RS-232. Подключение к другим устройствам через последовательный коммуникационный порт. Использование удаленной тревожной сигнализации. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза | Аппарат состоит из блока управления, стойки, располагается на мобильном основании. Блок управления осуществляет следующие функции: -автоматически загружает и заполняет одноразовые фильтры и магистрали; -прокачивает кровь по магистралям; -вводит в кровоток раствор антикоагулянта; -контролирует удаление жидкости/плазмопотерю пациента; -вводит стерильный замещающий раствор и /или диализирующий раствор. Выводит эффлюент; -осуществляет компьютерный мониторинг работы системы; -оснащен картой пациента; У аппарата имеется не менее 5 роликовых насосов и гепариновый шприцевый дозатор. Для обеспечения безопасности процедуры аппарат должен быть оборудован детектором утечки крови, детектором воздушных пузырьков, камерой деаэрации, не менее 4 датчиками давления в магистралях и фильтре, зажимом магистрали возврата крови. На нижней панели аппарата расположены четыре блока независимых весов для контроля замещающего раствора и эффлюента. Информация о проводимой процедуре отображается на цветном жидкокристаллическом дисплее аппарата | 1 шт. |
|  |  | 2 | Рукоятка для насоса | Ключ с пластиковой рукояткой для ручного вращения ротора насоса. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Ключ для открытия панели управления | Шестигранный ключ, диаметр не более 8 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Комплект для установки дистанционного аварийного оповещения | Световой индикатор нескольких световых диапазонов. Звуковой динамик. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Нагреватель крови и растворов | Нагреватель крови и растворов | 1 шт. |
|  |  | 6 | Блок бесперебойного питания | Батарея высокой емкости при экстренном отключении электропитания. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Наборы для технического обслуживания аппаратов | Для различных уровней наработки аппарата по часам | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект для установки держателя обогревателя | Кронштейн для фиксации держателя обогревателя. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Комплект для установки обогревателя | Крышка для фиксации кровопроводящей магистрали в обогревателе. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Комплект для монтажа шнура электропитания | Шнур электрический для подключения к электросети. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Комплект для установки держателя картриджа | Устройство для фиксации картриджа. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Калибровочные приспособления | Набор фитингов и шлангов для калибровки датчиков аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Прибор для калибровки аппарата | Калибровочные грузы для установки точных измерительных параметров. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) | Предназначены для проведения высокообъемных процедур продленного гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации, ультрафильтрации, процедуры плазмообмена, гемосорбции с автоматическим прецизионным контролем водного баланса пациента. Данные устройства стерильны, апирогенны. Объем заполнения не менее 186 мл | 4 шт. |
|  |  | 2. | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) | Предназначены для проведения, процедуры плазмообмена, автоматическим прецизионным контролем водного баланса пациента. Данные устройства стерильны, апирогенны. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализа стерильный, однократного применения. | Сосудистый доступ: 2х-игольный. Общий объем заполнения: не менее 155,7 мл. Общая длина магистралей: не менее 679 см. Внутренний диаметр насосного сегмента: не менее 8,00 мм. Объем заполнения артериальной магистрали: не менее 81,2 мл. Длина артериальной магистрали: не менее 379 см. Диаметр воздушной ловушки: не менее 22 мм. Материал насосного сегмента поливинилхлорид. Объем заполнения венозной магистрали: не менее 300 см. Стерилизация радиационная. | 5 шт. |
|  |  | 4. | Мешки дренажные сливные | Пустые стерильные пластиковые мешки изготовленные из поливинлхлорида для сбора эффлюента, промывочного раствора и т.п. оснащенные коннекторами Luer-Loсk Стерилизованы этиленоксидом | 5 шт. |
|  |  | 5. | Раствор антикоагулянта | Стерильный раствор для однократного использования. Состав готового к использованию раствора: цитрат – не более 10 ммоль/л; лимонная кислота – не более 2 ммоль/л; натрий – не более 136 ммоль/л; хлорид – не более 106 ммоль/л. Каждая коробка содержит от 2 мешков с раствором, по не менее 500,0 мл раствора в каждом мешке, оснащенные коннекторами Loer-Look. | 30 мешков |
|  |  | 6. | Стерильные одноразовые катетеры для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа | Наборы катетеров гемодиализных двухпросветные Стерилизованы этиленоксидом | 5 шт. |
|  |  | 7. | Растворы гемодиализные | Буфер бикарбонатные и лактатные стерильные, однократного применения растворы. | 30 мешков |

Лот № 2

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Лазер офтальмологический комбинированный на мобильном стенде с принадлежностями. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не является средством измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Медицинская комбинированная лазерная система для проведения лазерных офтальмологических операций трех видов: селективной лазерной трабекулопластики для лечения открытоугольной глаукомы, иридотомии для лечения закрытоугольной глаукомы и капсулотомии для лечения вторичной катаракты |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Офтальмологическая лазерная система, объединяющая в себе два лазера: лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика - лазер для лечения открытоугольной глаукомы методом селективной лазерной трабекулопластики и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате – для задней капсулотомии и иридотомии. Два лазера - лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате объединены и полностью интегрированы в одной щелевой лампе. Технические характеристики: Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате: Тип лазера: неодимовый твердотельный лазер на алюмо-иттриевом гранате. Длина волны: 1064 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 4 нс Режим следования импульсов: Одиночный импульс не менее 2.3Гц, Двойной импульс не менее 1.8 Гц, Тройной импульс не менее 1.6 Гц. Селектор мощности: от 0.3 до 10.0 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение). Режим работы: основной, ограниченная дифракция. Размер пятна: не более 8 мкм. Диапазон смещения фокуса: от 100 до 500 мкм (плавное бесступенчатое изменение). Прицельный луч: полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм, двойное пятно для точной фокусировки. Лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика: тип лазера: неодимовый твердотельный лазер на алюмо-иттриевом гранате с удвоением частоты Длина волны: 532 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 3 нс Режим следования импульсов: Только одиночный импульс Селектор мощности: от 0.3 до 2.6 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение) Режим работы: основной, ограниченная дифракция Размер пятна: не менее 400 мкм Частота повторения: не менее 3.0 Гц Прицельный луч: полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм. Оптическая система: единая щелевая лампа со стереоскопическим Галилеевым микроскопом настроенная для работы на переднем отрезке глаза. Лазерные блоки лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате должны быть полностью интегрированы в щелевую лампу для уменьшения оптических искажений. Для уменьшения оптических искажений лазерного луча и повышения надежности медтехники не допускается использование внешних лазерных модулей с отдельным блоком питания и пультом управления на одной щелевой лампе. Запуск лечебного луча с помощью кнопки на джойстике. Пульт управления с жидкокристаллическим экраном с отображением параметров лечебного луча должен располагаться как справа, так и слева от врача Увеличение щелевой лампы: трехступенчатый регулятор:10х 16х 28х Защитный фильтр: встроенный цветокорректирующий светофильтр 1064нм и 532нм, сбалансированный. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Центральный блок с системой питания лазера | 1 шт. |
|  |  | 2 | Колонна электромеханическая | Центральная стойка стола для регулировки высоты | 1 шт. |
|  |  | 3 | Средняя часть стола с блоком управления в сборе | Блок управления встроенный в среднюю часть стола | 1 шт. |
|  |  | 4 | Лазер с щелевой лампой в сборе | Блок щелевой лампы со встроенными оптическими трактами и генераторами луча, осветитель, объектив, подвижная опорная ось щелевой лампы, с рукоятками регулировки параметров лазера и щелевой лампы | 1 шт. |
|  |  | 5 | Блок управления выносной | Пульт управления с жидкокристаллическим экраном с отображением параметров лечебного луча | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель питания | Для подключения лазера к питающей сети | 1 шт. |
|  |  | 7 | Подбородник в сборе | Для фиксации головы пациента | 1 шт. |
|  |  | 8 | Упоры для рук пациента | Для рук пациента | 2 шт. |
|  |  | 9 | Бинокуляр микроскопа | Блок окуляров для врача с регулировкой межзрачкового расстояния | 1 шт. |
|  |  | 10 | Системный ключ | Для санкционированного старта лазера | 1 шт. |
|  |  | 11 | Защитные очки в чехле | Обеспечивают защиту глаз от излучений с длиной волны 532 нм и 1064 нм | 1 шт. |
|  |  | 12 | Лазерные линзы: | Линза с боковым зеркалом для направления лечебного луча в угол передней камеры глаза. Увеличение угла передней камеры: 1.0x Контактный диаметр: 14.5 мм Высота линзы: 24 мм Угол наклона зеркала: 130° | 1 шт. |
|  |  | 13 | Лазерные линзы: | Линза для фокусировки луча на радужке глаза. Степень увеличения линзы - 66D. Увеличение энергии лазерного луча на радужке – 2.5x | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | нет |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электропитание с заземлением, матовое покрытие стен, температура воздуха в помещении не более 23 гр Цельсия |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество(с указанием единицы измерения) |

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Анестезиология, реаниматология, неонатология, хирургия. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 2.5 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Режимы вентиляции: SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV (P-CMV), PCV+, SPCV – вентиляция с управляемым давлением. SIMV(VC), SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. SIMV(PC), P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+ – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Устанавливаемые управляемые параметры: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. I:E – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touchscreen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Функция ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Не менее 3 видаов дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Мониторируемые параметры: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР. Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация. Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Увлажнитель с встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего МТ (в соответ-ствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном | основной блок в котором находится всё программное обеспечение, монитор жидкокристаллический размер – не менее 10,4 дюймов | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Мобильная тележка | Мобильная тележка с блокировкой колёс | 1 шт. |
|  |  | 2 | Держатель дыхательного контура | Представляет собой устройство фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланги для подачи кислорода. | Шланг для подачи кислорода, белый не менее 4 м | 1 шт. |
|  |  | 4 | Увлажнитель | Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт. |
|  |  | 5 | Тестовое лёгкое с эндотрахеальной трубкой, для педиатрии | Применяется для тестирования функции аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Пакет рабочих программ | Программное обеспечение - неонатальная опция. | 1шт. |
|  |  | 7 | Дополнительная аккумуляторная батарея базового блока | Аккумуляторная батарея для работы в автономном режиме | 2шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации - Пневматические характеристики (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Впускной разъем кислорода высокого давления Давление: 2,8–6 бар/280–600 кПа/41–87 фунтов на кв. дюйм Поток: 40–120 л/мин (стандартные условия) Коннектор: DISS (CGA 1240) или NIST Впускной разъем кислорода низкого давления Максимальное давление: ≤ 6 бар/600 кПа/87 фунтов на кв. дюйм Поток: ≤ 15 л/мин Коннектор: система быстроразъемного соединения, совместимость с продуктами Подача воздуха Встроенная турбина Система смешивания газов Подаваемый поток: максимальная скорость –240 л/мин, непрерывный поток – 120 л/мин, непрерывный основной поток – 4–20 л/мин. Давление подачи: 0–60 смH2O Выпускное отверстие патрубка вдоха (точка подключения на стороне пациента) Коннектор: гнездовой конусный коннектор 15 мм/штекерный конусный коннектор 22 мм, соответствие ISO. Экспираторный порт (от пациента) Коннектор (на клапане выдоха): гнездовой конусный коннектор 15 мм/штекерный конусный коннектор 22 мм, соответствие ISO. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик педиатрический | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси (упаковка 10шт.) | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кислородный датчик | Гальванический кислородный датчик генерирует электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1шт |
|  |  | 3. | Дыхательный контур пациента с влагосборником для новорожденных | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1шт |

Лот № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Анестезиология, реаниматология, неонатология, хирургия. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 2.5 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Режимы вентиляции: SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV (P-CMV), PCV+, SPCV – вентиляция с управляемым давлением. SIMV(VC), SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. SIMV(PC), P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+ – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Устанавливаемые управляемые параметры: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. I:E – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touchscreen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Функция ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Не менее 3 видаовдыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Мониторируемые параметры: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР. Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация: Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Увлажнитель с встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном | Основной блок в котором находится всё программное обеспечение, монитор жидкокристаллический размер – не менее 10,4 дюймов | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная тележка | Мобильная тележка с блокировкой колёс | 1 шт. |
|  |  | 2. | Держатель дыхательного контура | Представляет собой устройство фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт. |
|  |  | 3. | Шланги для подачи кислорода | Шланг для подачи кислорода, белый не менее 4 м | 1 шт. |
|  |  | 4. | Увлажнитель | Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт. |
|  |  | 5. | Тестовое лёгкое с эндотрахеальной трубкой, для взрослых/детей | Применяется для тестирования функции аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Дополнительная аккумуляторная батарея базового блока | Аккумуляторная батарея для работы в автономном режиме | 2 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации - Пневматические характеристики (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 100 – 240 V~ ± 10%, 50/60 Hz переменный ток или 12-24V постоянный ток Потребление энергии Обычно 50 W, 150 W максимально Подача кислорода 280 – 600 КПа (41 87 psi) 120 л/мин Низкое давление кислорода ≤ 15 л/ мин, макс. 600 ГПа для низкого давления Подача воздуха – встроенная бесшумная турбина Температура 5 - 40˚ С (рабочая) – 20 – 60 ˚ С (хранение) Влажность 10 – 95 % неконденсирующийся (рабочая и хранение) Помещение не менее 6 кв.м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик взросло-педиатрический | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси (упаковка 10шт.) | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кислородный датчик | Гальванический кислородный датчик генерирует электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1шт |
|  |  | 3. | Дыхательные контуры пациента с одним или двумя влагосборниками, для взрослых. | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1шт |

Лот № 5

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Микроскоп медицинский |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | 1. Служит для исследования в проходящем свете клеточных и тканевых структур. 2. Позволяет проводить исследования в проходящем свете по методам светлого поля, темного поля, фазового контраста. 3. Является основой для научных (микроскопических) работ на срезах и мазках. 4. Устойчивый штатив дает возможности размещения различных источников света, устройств для поддержания температуры, моторизированного предметного стола. 5. Имеется возможность оснащения инструмента специальной видеокамерой с различными вариантами автоматического анализа изображения.6. Области применения: исследование крови и проб ткани человеческого тела,наблюдение за клеточнымиструктурами, оценка взаимодействий между клетками, их подвижности, роста, потенциальные измерения, цифровые записи |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | ICS-оптика больших рабочих расстояний, методы исследования,светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Состоит из базовой станины, включающей оси проходящего света с горизонтальной апертурой и диаграфмой осветителя. Полный движущийся диапазон от 45 до 50 мм. (перемещающий диапазон центра – 25 мм). Станина: Источник питания - встроенный. Дисплей - воспроизведение информации. Интерфейс – 1 х RS 232, USB. Функциональные действия: Фокус – механический 2-х ступенчатый. Револьверная головка объектива – не менее чем 6 – ти позиционная. Предметный столик : механический с керамическим анодированным покрытием Оси проходящего света: освещение - галогеновая лампа не менее 12В 50Вт. Конденсор: с возможностью работы в светлом поле, темном поле, режиме фазового контраста. Тубус: С фиксированным углом наклона окуляров 20°, полем зрения не менее 23 мм, с варьируемым делением луча: 100% на окуляры, 0% на фототубус : 0% на окуляры, 100% на фототубус. Наличие фильтров диаметром: 36 мм и 32 мм. Набор фильтров дневного света 36 мм. Конверсионный фильтр 36 мм. Панхроматический зелёный фильтр 32 мм. Фильтр баланс белого 32 мм. Окуляры: 10 х/23 – регулируемые по диоптриям -5/+5. Диаметр поля обзора не менее 23 мм. Объективы: Объектив не ниже класса «Планахроматические» 10x . апертура объектива не менее 0,25 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические» 20x. апертура объектива не менее 0,45 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические » 40x. апертура объектива не менее 0.65 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические » 100x – масляная иммерсия. апертура объектива не менее 1.25 мм фазовый контраст. Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований и специальным принтером. Чехол от пыли. Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1-20ml. Запасная вольфрамовая галогеновая лампа не менее 12V – 50 Watt. Цифровая цветная неохлаждаемая CCD-камера. 3,3 мегапиксельная камера обладает скоростью передачи 39 кадров в секунду для плавной фокусировки и поиска нужного места на препарате. Камера рекомендуется для светопольной и фазовоконтрастной микроскопии. • Сенсор: 1/1,8" цветной. • Максимальное разрешение: 2080 (H) x 1540 (V) (3.3 мегапикселя). Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm. • АЦП: 12/8 бит. • Работа с областью интереса: наличие. • Экспозиция: 1 мсек - 4 сек. • Аналоговое усиление: наличие. • Скорость передачи: 2080 (H) x 1540 (V) – 6 сек. • Прогрессивное сканирование: наличие. • Охлаждение: отсутствие. • Интерфейс: FireWire. • Программное обеспечение адаптированное к микроскопу. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Тубус | Бинокулярный фототубус, угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20°, деление светового потока 100:0/0:100. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Окуляры | Увеличение 10х, Линейное поле окуляров не менее 23 мм, диоптрийная наводка на резкость для выравнивания изображения в бинокулярной насадке -5/+5. Возможность работы в очках. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Объективы | Увеличения 10x, 20х, 40х, 100х масляной иммерсии. Оптическая коррекция объективов планахроматическая. Объективы должны быть свободны от хроматической разности увеличения, иметь свободной от хроматической окраски фон (ХРУ=0%, работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия) Высота объективов (парфокальность) не менее 45мм. Характеристики объектива 10х Объектив планахроматический 10х должен обладать числовой апертурой не менее 0.25 и рабочим расстоянием не менее 6.0 мм. Характеристики объектива 20х: Объектив планахроматический 20х должен обладать числовой апертурой не менее 0,45 и рабочим расстоянием не менее 0.63 мм. Характеристики объектива 40х: Объектив планахроматический 40х должен обладать числовой апертурой не менее 0,65 и рабочим расстоянием не менее 0.60 мм. Характеристики объектива 100х: Объектив планахроматический 100х с должен обладать числовой апертурой не менее 1,25 и рабочим расстоянием не менее 0.29 мм. | 4 шт. |
|  |  | 4 | Предметный стол | Предметный стол должен быть с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам, размером 75х50мм. Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Конденсор | Конденсор должен иметь числовую апертуру А= 0,9. Смена режимов конденсора: светлое поле, темное поле 0,65, фазовый контраст 1, 2, 3. Положение и перемещение конденсора: должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси микроскопа и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси микроскопа Микроскоп должен иметь регулируемую полевую ирисовую диафрагму | 1 шт. |
|  |  | 6 | Светофильтры | Наличие фильтров диаметром не менее 36 мм и 32 мм: Набор фильтров дневного света не менее 36 мм, Конверсионный фильтр не менее 36 мм и панхроматический зелёный фильтр не менее 32 мм, фильтр баланс белого не менее 32 мм. | 3 шт. |
|  |  | 7 | Осветитель | Галогенный осветитель проходящего света. Осветительная система должна обеспечивать реализацию принципа Келера с галогенным источником света, должна обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 10х до 100х Мощность галогенного источника света не менее 12 В 50 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Блок питания для осветителя | Блок питания галогенной лампы должен быть стабилизирован к перепадам напряжения в сети. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы | 1 шт. |
|  |  | 9 | Лампа галогеновая | Мощность галогенного источника света (лампы) не менее 12 В 50 Вт. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы. | 2 шт. |
|  |  | 10 | Камера цифровая специальная | Цифровая фото-камера высокого разрешения не менее 5 Мегапикселей, функционирующая по технологии CMOS. Разрешение: 2452 (H) x 2056 (V). Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm Размер чипа: 8.5 мм x 7.1 мм Спектральный диапазон чувствительности сенсора 400 -700 нанометров Оцифровка 12 бит на каждый цифровой канал. Время интеграции (отклика) от 10 микросекунд до 4 секунд. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Чехол пылезащитный | Полиэтилен, синего цвета | 1 шт. |
|  |  | 12 | Кабель сетевой | Евро разъем, 240V, 6A | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Блок архивации изображения. | Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований с ЖК монитором, UPS, клавиатура, мышь (адаптированные для данного микроскопа). Программное обеспечение обеспечивает проведение процессов съемки и обработки изображений в области световой микроскопии; полная совместимость и интеграция с микроскопами и их компонентами; захват изображения с черно-белых, цветных, с высоким разрешением и чувствительностью камер; поддержка черно-белых 16 битных и цветных 3х16, 3х8 битных изображений; полная запись всех этапов и параметров съемки; сохранение этой информации в виде мета файлов; создание классификаторов и собственных макросов работы ПО и микроскопа Программное обеспечение имеет дополнительный модуль для ручных измерений и автоматических измерений. | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Принтер | Специальный принтер для распечатки результатов. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Иммерсионное масло | Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1 | 1 фл. |
|  |  | 2. | Лампа галогенная | Мощность лампы 12В 50 Вт | 2 шт. |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с экспертной диагностической точностью. Области применения: - Кардиология; - Ангиология; -Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; - Близко расположенные органы и поверхностные структуры; - Органы брюшной полости; - Акушерство; - Гинекология; - Скелетно-мышечная система; - Урология; - Педиатрия; - Неонатология; - Интраоперационные исследования. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основной блок. Характеристики получения изображения: Операционная система не хуже Widows XP. Программное обеспечение должно быть на русском языке. Формирование ультразвукового луча полностью цифровое. Наличие технологии широкополосного формирования ультразвукового луча. 12-бит A/D конвертеры на физический канал. Количество приемо-передающих каналов не менее 59800. Параллельная обработка данных по не менее 4 каналам. Динамический диапазон не менее 260 Дб. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц. Независимое переключение частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера. Динамическая аподизация. Динамическая апертура. Динамическая фокусировка. Количество зон фокусировки не менее 8, зависит от датчика и режима работы. Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг). Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ. Отображаемые градации серого не менее 256. Наличие технологии кодированного излучения. Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники. - Количество базовых частот не менее 4. - Количество гармонических частот не менее 5. Режимы сканирования: В-режим: - Возможность углового смещения изображения. - Количество зон фокусировки не менее 8. - Максимальная глубина сканирования не менее 30 см. - Максимальная частота кадров не менее 750/ с. - Композитное изображение. - Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom. - Наличие технологии "пересекающихся лучей". - Наличие технологии автоматического подавления артефактов. - Наличие технологии двойного фокуса на секторных датчиках. - Наличие технологии автоматической оптимизации 2D-изображения. - Наличие технологии «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике. - Наличие технологии непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим - Цветовой М-режим. - Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени. - Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени. - Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях. - Совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций). Импульсно-волновой допплер: - Коррекция угла, диапазон не менее ±80 гр. - Коррекция угла не более 1 гр. шаг. - Размер контрольного объема 1 – 15 мм. - Режим HPRF PW. - PRF (Частота повторения импульсов) 250 Гц – 26 кГц. - Минимальная регистрируемая скорость PW не более 0.01 м/с. - Максимальная регистрируемая скорость PW не менее 31 м/с. - Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см. - Возможность независимой коррекции частоты допплера. - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер: - Возможность независимой коррекции частоты допплера. - Минимальная регистрируемая скорость CW не более 0.01 м/с. - Максимальная регистрируемая скорость CW не менее 74 м/с. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии. - Автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: -Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. - Независимое от В-режима изменение частоты сканирования. - Максимальная частота кадров не менее 300/ с. Цветовое допплеровское картирование по энергии: - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW - B+PD+PW Выведение не менее пяти физиологических кривых на экран монитора. Технология автоматической адаптации параметров сканирования при изменении глубины сканирования. Спектральный тканевой допплер. Режим цветового тканевого допплера в реальном масштабе времени. - Возможность работы в «теневом» режиме. - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. - Независимое от В режима изменение частоты сканирования. - Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. - Максимальная частота кадров не менее 560 сек. Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: - Кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом. Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера: - Комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель: - Извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно; - Извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно (при наличии соответствующих опций); - Пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука (при наличии соответствующих опций); - Экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа. Режим цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда. - Оценка продольных векторов сокращения миокарда. - Цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка. - Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка. - Автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка. -Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа. Режим автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции левого желудочка, рассчитанной по формуле Симпсона. -Автоматическое оконтуривание полости левого желудочка. -Автоматический расчет частоты сердечного ритма, фракции выброса ЛЖ, минутного объема сердца, ударного объема ЛЖ. Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: - Цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях - Количественная оценка степени асинхронии левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях - Специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка -Автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка - Максимальная частота кадров не менее 560/ с. Выведение на экран не менее 12 синхронизированных изображений. Панорамное сканирование. Технология виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком Совместимость со стандартом DICOM 3. Запись данных на CD/DVD в формате DICOM 3. Подключение к сети через ETHERNET. Наличие технологии экспорта исследований на USB. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: - Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных - Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные. - Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям. Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям. - Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные. - Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс. - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания. - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима. Автоматическое создание отчетов. Включение в отчеты изображений. Редактор отчетов. Измерения и анализ: Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу. Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для кардиологии, взрослой и детской. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для ангиологии. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для урологии. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для исследований почек. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для акушерства и гинекологии. Наличие программных и аппаратных функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять: - Стандартная не менее 300 с; - Наличие режима выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель; - Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный HDD не менее 160 Гб; Сохранение на USB Flash Card; USB-2.0 порты не менее 4; Видео выход: DVA/VGA. Интерфейс пользователя: Панель управления: - Регулировка перемещения панели управления по высоте не менее 25 см. - Регулировка перемещения панели управления в горизонтальной плоскости. - Интерактивная подсветка клавиатуры. - Наличие встроенной акустической системы. - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. - Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. - Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений. - Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17”. - Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн. - Регулировка по вертикали и горизонтали. - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки. - Разрешение не менее 1280 x 960 пик. - Возможность подключения внешнего монитора, DVI. - Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика). Наличие модуля ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики. Типы датчиков: Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики. Количество поддерживаемых датчиков 19. Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик. Датчик секторный для кардиологии и транскраниальных исследований. - Диапазон частот 1.5-3.6 МГц. - Число элементов не менее 192. - Угол сканирования не менее 90 гр. - Контактная поверхность 20 х 28 мм. Конвексный датчик для абдоминальных исследований. - Диапазон частот 1.8-6.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 58 гр. - Размер линзы 17 х 65 мм. Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований. - Диапазон частот 4.0–11.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 133 гр. - Размер линзы 17 х 21 мм. Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 3.5-10.0 МГц. - Число элементов не менее 192. - Область визуализации 44 мм. - Контактная поверхность 14 х 53 мм . Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 6.0-13.0 МГц. - Число элементов Не менее 192. - Область визуализации 38 мм. - Контактная поверхность 14 х 47 мм. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Системный блок. | Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика). Встроенный HDD не менее 160 Гб. Кинопамять стандартная не менее 300 с. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц. Динамический диапазон не менее 260 Дб Максимальная частота кадров не менее 750/с. ZOOM: 8-ми кратное увеличение : Наличие B-Flow/BFI- Недопплеровская визуализация кровотока в сосудах Наличие Smart Depth- Автоматическое изменение настроек в зависимости от глубины сканирования Наличие Strain Imaging & Strain Rate Imaging- Технология Strain Imaging Наличие Q-Analysis- Модуль расширенного анализа сохраненных данных, данных тканевого допплера Наличие Automated Function Imaging- Модуль автоматического определения региональной сократительной функции ЛЖ. Наличие AutoEF- Модуль автоматического определения фракции выброса ЛЖ. Наличие Tissue Synchronization Imaging- Технология определения синхронности сокращения ЛЖ. Наличие Ob Application (Obstetrics)- Расширенный пакет измерений и анализа, акушерство и гинекология | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор. | Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17 дюймов. - Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн. - Регулировка по вертикали и горизонтали. - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки. - Разрешение не менее 1280 x 960 пик. - Возможность подключения внешнего монитора, DVI. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик секторный фазитронный мультичастотный. | Матричный секторный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований. - Диапазон частот 1.5-3.6 МГц. - Число элементов не менее 192. - Угол сканирования не менее 90 гр. - Контактная поверхность 20 х 28 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный мультичастотный. | Конвексный датчик для абдоминальных исследований. - Диапазон частот 1.8-6.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 58 гр. - Размер линзы 17 х 65 мм. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчик внутриполостной мультичастотный. | Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований. - Диапазон частот 4.0–11.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 133 гр. - Размер линзы 17 х 21 мм. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик линейный мультичастотный. | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 3.5-10.0 МГц. - Число элементов не менее 192. - Область визуализации 44 мм. - Контактная поверхность 14 х 53 мм. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик линейный мультичастотный. | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 6.0-13.0 МГц. - Число элементов не менее 192. - Область визуализации 38 мм. - Контактная поверхность 14 х 47 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Термическое устройство для печати изображений и текстов. | Цифровой термопринтер черно-белый. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 2.0 кВт | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для принтеров. | Бумага для термопринтера. | 1 рулон. |
|  |  | 2. | Гель для ультразвуковых исследований. | Гель для ультразвуковых исследований, не менее 250 мл. | 1 флакон. |

Лот № 7

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2. | Код, группа, наименование МТ (в соответствии с приказом МЗ РК от18 апреля 2006 года №181). | 1501 - Аппараты и приборы для клинико-диагностических и др. лабораторий. |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | Расчетные параметры: pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm. Электролиты: Na, K, Cl, Ca. Метаболиты: глюкоза, лактат, билирубин новорожденных. Кислотно-щелочные параметры: HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный). HCOstd Ион бикарбоната стандартный. BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости. BE(B) Избыток основания в крови. ctCO2 Содержание двуокиси углерода. Параметры по Электролитам: Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4. AnGap Анионовый интервал (провал). Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом): O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина) CtO2 Содержание кислорода. pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения. рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения. pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода. ctHb Содержание гемоглобина. Hct Гематокрит. sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом. O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина. p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом. Артерио-венозная разница: ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови. ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови. ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода. ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы. VO2 Потребление кислорода. DO2 Доставка кислорода. Параметры коррекции по температуре пациента: pH(T) рН. pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа. pO2(T) Парциальное давление кислорода. pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения. PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения. PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Все необходимые для работы анализатора реактивы помещены в два модуля, смена в течении 1 минуты. Баллоны с калибровочными газами не используются. Одновременно анализирует из одного образца показатели кислотно-щелочного баланса, электролиты и метаболиты, а использование модуля КО-оксиметрии дополняет перечень исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. Система отбора образца позволяет уменьшить время контакта с биологически опасными образцами крови и предполагает использование как шприцевых, так и капиллярных проб. Управление через интерактивный сенсорный экран и/или систему считывания штрих кодов. Результаты выводятся на экран дисплея, регистрируются с помощью встроенного термопринтера и сохраняются в памяти анализатора. На экране выводится информация о состоянии аппарата. Наличие аудиовизуальной индикации для оповещения оператора о нарушениях в работе. Калибровка и промывка анализатора полностью автоматизирована. Анализатор позволяет проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Возможно подключить модуль для автоматического проведения контроля качества. Встроенный компьютер. Интерфейс с возможностью подключения ЛИС. Время до получения результата: 50 секунд результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора. Программное обеспечение: Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows. Внешние интерфейсы: RS232 последовательный порт RS232. Доступно три порта Ethernet. Сетевой порт. Порт подключения сканера штрих кодов. Протоколы обработки данных: LIS, HIS. Вводимые параметры: Темп температура пациента. FIO2 показатель по кислороду с аппарата ИК. Flow поток. Resp. Rate респираторный индекс. ctHb содержание гемоглобина. p50 половинное насыщение гемоглобина кислородом. pAtm давление атмосферного воздуха. Данные пациента: ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения, Данные оператора №оператора, № врача. Исследуемые образцы: Описание образца Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином). Контрольный материал, рекомендуемый компанией Байер Диагностикс. Описание образца: Шприц 175 мкл. Капилляр 175 мкл. Микропроба 100 мкл. |
| 5. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Блок базовый. | Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем для считывания штрих кода. | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Модули | Модуль передней панели, модуль оксиметра, модуль приводов CD FDD,модуль, измерительный, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подстветки | 1к-т. |
|  |  | 3. | Камера пробозаборника | Камера пробозаборника СО-оксиметра | 1шт. |
|  |  | 4. | Термистор | Термистор СО-оксиметра | 1шт. |
|  |  | 5. | Дисплей | Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором. | 1шт. |
|  |  | 6 | Принтер | Встроенный термопринтер | 1 шт |
|  |  | 7. | Детектор жидкости | Детектор для определения уровня жидкости | 1шт. |
|  |  | 8 | ЖК панель | Жк панель | 1-шт. |
|  |  | 9 | Платы | Плата оптических датчиков,плата разъемов задняя,плата идентификатора радиочастотной метки,плата неоновой подсетки,платадисплея,платаэлектронная,плата мультиплексора с кабелем. | 1к-т. |
|  |  | 10 | Мотор перистальтического насоса | Мотор перистальтическогонасосаСО-симетра | 1шт. |
|  |  | 11 | Датчики | Датчик давления,датчикотходов,датчик заземления и температуры пробозаборника. | 1 к-т. |
|  |  | 12 | Привод модуля контроля качества | Привод модуля автоматического контроля качества | 1шт. |
|  |  | 13 | Сканер штрих кодов | Сканер для чтения штрих кодов | 1шт. |
|  |  | 14 | Система управления образцами | Система управления образцами | 1шт. |
|  |  | 15 | Программное обеспечение | Программное обеспечение | 1шт. |
|  |  | 16 | Коллектор жидкостной системы | Коллектор жидкостной системы | 1 к-т |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения. | 1 шт. |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам). | Питание прибора Мощность 150 ВА. Напряжение 200 В-240 В. Частота 50/60 Гц. Требования к окружающей среде Температура 15-32 С. Влажность 5-90% без конденсации. Требуемое помещение: 12 кв.м. |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Картридж | Картридж AB 1200 | 1шт |
|  |  | 2 | Промывочный картридж | Промывочный картридж. | 2 шт |
|  |  | 3 | Депротеинизирующий раствор | Депротеинизирующий раствор 10фл х2 мл | 1уп |
|  |  | 4 | Раствор-кондиционер | Раствор-кондиционер – 5фл х2 мл | 1уп |
|  |  | 5 | Бутыль для отходов | Бутыль для отходов | 4шт |
|  |  | 6 | Камера пробозаборника СО - оксиметра | Камера пробозаборника СО - оксиметра | 1 комп. |
|  |  | 7 | Электрод pO2 | Электрод pO2 | 1шт |
|  |  | 8 | Электрод pCO2 | Электрод pCO2 | 1шт |
|  |  | 9 | Электрод pH | Электрод pH 1 | 1шт |
|  |  | 10 | Референсный электрод с внутренним электродом | Референсный электрод с внутренним электродом | 1шт |
|  |  | 11 | Электрод Na+ | Электрод Na+ | 1шт |
|  |  | 12 | Электрод K+ | Электрод K+ | 1шт |
|  |  | 12 | Электрод Ca++ | Электрод Ca++ | 1шт |
|  |  | 14 | Электрод Cl- | Электрод Cl- | 1шт |
|  |  | 15 | Электрод, Глюкоза | Электрод, Глюкоза биосенсор | 1шт |
|  |  | 16 | Электрод, Лактат | Электрод, Лактат биосенсор | 1шт |
|  |  | 17 | Раствор для электродов референсный | Раствор для электродов референсный 4моль/л 4фл х5 мл | 1уп. |
|  |  | 18 | Референсный внутренний электрод | Референсный внутренний электрод 1200 | 1шт. |
|  |  |  | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- 3 x 3мл. | 1уп |
|  |  | 19 | Раствор для pH электрода | Раствор для pH электрода 3 x 3 мл. | 1уп |
|  |  | 20 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 21 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 22 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 23 | Раствор для контроля калибровки гематокрита | Раствор для контроля калибровки гематокрита 1 уп. 4х2,5 мл. | 1уп |
|  |  | 24 | Адаптер | Quick адаптер | 1шт |
|  |  | 25 | Бумага для термопринтера | Бумага для термопринтера | 1уп |
|  |  | 26 | Картридж для контроля качества | Картридж для автоматического контроля качества | 1уп |
|  |  | 27 | Капиллярные трубки с литий гепарином | Капилляры гепаринизированные 1 уп. 500 шт (с крышками) по 140 мкл. | 1 набор |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор биохимический автоматический в комплекте |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть предназначен для диагностики Invitro при проведении клинических исследований образцов плазмы, крови, мочи, спинно-мозговой жидкости человека. Исследования - Биохимия, турбодиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты. Измерение - Фактор, калибровка. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть: Тип - Дискретный, произвольный доступ, селективный, STAT анализатор для клинических тестов. Исследования - Биохимия, турбидиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты. Методики - Конечная точка, двухточечная и многоточечная кинетика, фиксированное время, дифференциал. Измерение - Фактор, калибровка. Число программируемых методик – Неограниченное. Производительность должна быть – до 300 тестов/часов (дополнительная возможность - опция: плюс 180 электролитов/часов на электролиты в то же самое время), любое стандартное время инкубации. Загрузка образцов не менее 40 первичных пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки не менее 40 образцов. Проба - Объем от 3до 70 мкл (шаг 1 мкл). Авторазведение. Наличие предразведение: автоматическое предварительное разведение образцов до исследования, которое будет запрограммировано. Реагентный блок до 60 позиций реагентов на борту, охлаждающихся от комнатной температуры до 12 °C, объем реагента для анализа от 3 до 600 мкл. Реакционная карусель должна быть: аналитическая карусель держит не менее 39 реакционных кювет, сделанных из калиброванного стекла с кварцевыми окнами, в водяной бане при 37° С, реакционные кюветы автоматически вымыты, высушены и готовы к многократному использованию без задержки. Температура 37°C + 0.5°C. Фотометр должен быть: многоволновый фотометр измеряет каждый образец несколько раз в течение его времени инкубации, 8 предустановленных длин волны (340 - 700 нм). PC - Встроенный Pentium промышленный PC с RAM на 64 MB, HDD на 20 GB и FDD 1.44 MB, 2 COM порта и 1 LTP порт. Калибровка должна быть: Линейная зависимость, нелинейная зависимость (кривая, сегменты с интерполяцией) Loglogit. Расчеты и информация - Y=aX + b (коф. a и b) Корреляция, пользователь определяет методы вычисления. Контроль качества –необходимо: Ежедневно, ежемесячно LeveyJennings. Связь - RS-232C (Двунаправленная связь) 16000 тестов и отчетов в памяти, передача. Показ кривой реакции в режиме on-line. Вычисление результата сразу после измерения Питание - 230 V +10% 50/60 Hz, потребляемая мощность 1.0 кВт. Окружающая среда - Температура 18°C... 30°C, влажность <90%. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | анализатор биохимический автоматический | Производительность должна быть до 300 тестов/час. Дополнительная возможность подключения (опция): определение 180 электролитов/часов в то же самое время), любое стандартное время инкубации. с фильтрами (340, 380, 405, 510, 545, 578, 620, 700nm) | 1 шт |
|  |  | 2 | Адаптеры под флаконы для реагентов | Алюминиевые адаптеры, под флаконы для реагентов, рассчитанные на максимальный объем 5мл. 1 компл(5шт) | 1 компл |
|  |  | 3 | Адаптер емкости для проб | Алюминиевые адаптеры, используемые с чашечками для образцов. 1к-т- 40 шт. | 1 компл |
|  |  | 4 | Воздушный насос с соединительными трубками и адаптером | Насос подачи воздуха в систему для просушки реакционных ячеек. | 1 шт |
|  |  | 5 | клавиатура | Адаптирована под данный анализатор, необходима для ввода параметров. Разъем PS/2. | 1 шт |
|  |  | 6 | Контейнер для инкубатора | не менее 0,5л (встроенный) | 1 шт |
|  |  | 7 | Винты уровня | Встроенные и предназначены для выравнивания анализатора. Метки на винтах: РКп4, N1, 5, 4. (4шт.-1 к-т) | 1 компл |
|  |  | 8 | Датчик уровня для инкубатора | Датчик, измеряющий разность потенциалов, т.е. уровня воды в резервуаре инкубатора | 1 шт |
|  |  | 9 | Датчик уровня промывающей жидкости | Магнитный датчик встроенный, считывающий наличие промывающий жидкости в контейнере. | 1 шт |
|  |  | 10 | Манипулятор «мышь» | Манипулятор «мышь», адаптирован под данный анализатор, необходима для ввода параметров | 1 шт |
|  |  | 11 | Кабель питания | Для подключения анализатора к электросети. Евростандарт. Рабочее напряжение 220V. | 1 шт |
|  |  | 12 | насос | Перистальтический насос, предназначенный для подачи и удаления реагентов. | 1 шт |
|  |  | 13 | Контейнер для реагентов | Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 5 мл с крышкой. (10шт)-1к-т. | 1 компл |
|  |  | 14 | Контейнер для реагентов | Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 50 мл с крышкой (30 шт.1к-т) | 1 компл |
|  |  | 15 | Емкости для проб | Пластиковые чашечки для образцов | 250 шт |
|  |  | 16 | Штатив для проб | Металлические штативы для образцов | 1 шт |
|  |  | 17 | Предохранители | Предохранители (встроенные) F5H250V (Φ 5x20 mm) для 230 Vac | 4 шт |
|  |  | 18 | лампа | Галогеновая лампа 12 Вольт. | 2 шт |
|  |  | 19 | Набор трубок для насосов | Набор трубок с тефлоновым покрытием, предназначенный для установки на вакуумный насос | 4 шт |
|  |  | 20 | Стол-подставка | Металлический стол адаптированный для установки анализатора. | 1 шт |
|  |  | 21 | Монитор на тонкопленочных транзисторах | Адаптирован для данного анализатора для вывода параметров на экран. Жидкокристаллический монитор. | 1 шт |
|  |  | 22 | Контейнер для промывающей жидкости | Пластиковый контейнер не менее 5л | 1 шт |
|  |  | 23 | Трубка для слива с адаптером | Тефлоновая трубка не менее 1,30м | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Лазерный принтер | Черно-белый лазерный принтер для распечатки результатов | 1 шт |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания | 1500 вАдля стабилизации напряжения | 1 шт |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови | Набор для определения альбумина, 4x100 ml | 1 наб |
|  |  | 2 | Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Набор для определения щелочной фосфотазы, 10x10ml | 1 наб |
|  |  | 3 | Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче | Набор для определения альфа-амилазы, 12x10ml | 1 наб |
|  |  | 4 | Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина | Набор для определения прямого билирубина, 375ml | 1 наб |
|  |  | 5 | Фотометрический тест для определения Общего Билирубина | Набор для определения общего билирубина, 375ml | 1 наб |
|  |  | 6 | Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче | Набор для определения креатинина, 200ml | 1 наб |
|  |  | 7 | Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови | Набор для определения кальция, 200ml | 1 наб |
|  |  | 8 | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови | Набор для определения холестерина, 4 x 30 ml | 1 наб |
|  |  | 9 | Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови | Набор для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы, 10 x 10 ml | 1 наб |
|  |  | 10 | Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови | Набор для определения глюкозы, 4x100 ml | 1 наб |
|  |  | 11 | Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы – АСАТ, 8 x 50 ml | 1 наб |
|  |  | 12 | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови | Набор для определения активности аланинаминотрансферазы– АЛАТ, 8 x 50 ml | 1 наб |
|  |  | 13 | Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови | Набор для определения железа, 2х30ml | 1 наб |
|  |  | 14 | Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови | Набор для определения лактатдегидрогеназы, 10x10ml | 1 наб |
|  |  | 15 | Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови | Набор для определения магния, 200 ml | 1 наб |
|  |  | 16 | Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови | Набор реагентов для определения фосфора, 200 ml | 1 наб |
|  |  | 17 | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови | Набор для определения общего белка, 4x100 ml | 1 наб |
|  |  | 18 | Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови | Набор для определения триглицеридов, 4 x 100 ml | 1 наб |
|  |  | 19 | Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче | Набор для определения мочевины, 2x100 ml | 1 наб |
|  |  | 20 | Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Набор для определения мочевой кислоты, 4 x 30 ml | 1 наб |

Лот 9

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система острого диализа |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения.Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. | Система острого диализа |
| 3 | Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | SCUF (Медленная непрерывная ультрафильтрация): Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности в случае сердечной недостаточности или отека легких. CVVH (непрерывная вено-венознаягемофильтрация), Пре-пост CVVH (высокообьемная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (Непрерывный вено-венозный гемодиализ), Пре-пост CVVHDF (Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация): – Острая почечная недостаточность – Удаление водорастворимых токсичных продуктов обмена веществ. – Лечение угрожающего жизни электролитного дисбаланса, Например: гиперкалиемии. – Коррекция КЩР (кислотно-щелочного равновесия), например метаболического ацидоза – Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности в случае сердечной недостаточности или отека легких HP (Гемоперфузия): Удаление токсичных веществ (в том числе связанных с белками) путем адсорбции. MPS (Мембранная плазмосепарация): Удаление из плазмы таких веществ, как патологические иммуноглобулины, токсины, связанные с белками крови, или для введения донорской плазмы при плазмообмене |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Назначение (по данным производителя)Устройство предназначено для осуществления процедурэкстракорпоральной очистки крови (диализа, фильтрации или сорбции) в условиях клиники, в частности, в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Мобильность и возможность немедленного демонтажа аппарата с созданием транспортировочного положения Наличие воздушных ловушек в магистрали: стандартная Весы, количество/макс. вес.(кг): от4 до12 Насосы, количество, характеристика: не менее 4 Насос крови (мл/мин): от 10 до 500 ± 5% Насос диализата (мл/мин) от 10 до 80 Насос субституата (мл/мин): от 10 до 80 Насос фильтрата (мл/мин): от 10 до 180 Датчики давления, количество, характеристика: не менее 4(артериальный датчик, венозный датчик, датчик давления фильтрата, давление в фильтре) Детектор утечки крови (инфракрасный) Детектор наличия воздуха в системе (ультразвуковой) Цветной жидкокристаллический русифицированный дисплей с отображением заданных параметров, логических советов оператору и выведением сервис-меню: ЖК-монитор, 10,4״ Панель управления: Клавиши + джойстик на аппарате (сервисный режим) Наличие порта RS 232 Память: Сохранение информации не менее чем за последние 72 часа Нагреватель крови и растворов Инструкция на русском и казахском языке Диапазон скорости потока крови: От 10 до500 мл/мин ± 10% Диапазон скорости потока субституата: От 10 до 80 мл/мин Диапазон скорости потока диализата: От 10 до 80 мл/мин Диапазон скорости объема плазмы: От 10 до 50 мл/мин Скорость ультрафильтрации: от 0 мл/мин до 30 мл/мин Скорость фильтрата: от 10 мл/мин до 180 мл/мин Максимальная загрузка весов для диализата / субституата: не менее 12 кг Максимальная загрузка весов для фильтрата: не менее 12 кг Верхнее расположение весов для диализата / субституата Возможность одновременного использования мешков для сбора фильтрата: от 1 л до 10л Объем мешка для сбора фильтрата: до 10 л Количество встроенных подогревателей с регулируемой температурой для подогрева замещающего раствора (субституата) и диализирующего раствора (диализата): не менее 2 Время работы от элементов питания: не менее 15 мин Версия программного обеспечения: 5.23 |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Монитор | Монитор | 1 |
|  |  | 2. | Экстракорпоральный контур | Экстракорпоральный контур | 1 |
|  |  | 3. | Насос гепарина | Насос гепарина | 1 |
|  |  | 4. | Насос диализата | Насос диализата | 1 |
|  |  | 5. | Насос субституата | Насос субституата | 1 |
|  |  | 6. | Насос фильтрата | Насос фильтрата | 1 |
|  |  | 7. | Насос крови | Насос крови | 1 |
|  |  | 8. | Нагреватели диализата и субституата | Нагреватели диализата и субституата | 2 |
|  |  | 9. | Детектор утечки крови | Детектор утечки крови | 1 |
|  |  | 10. | Стойка | Стойка | 1 |
|  |  | 11. | Весы | Весы: Максимальная нагрузка: 12 к , Диапазон взвешивания: от 0 до 12 кг , Разрешение: 1 г , Максимальное отклонение от линейности: ≤ ±1%. | 4 |
|  |  | 12. | Детектор воздуха | Детектор воздуха | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Набор для плазмафереза | Плазмафильтр, система магистралей для мембранной плазменной сепарации в экстракорпоральной очистке крови при проведении терапии острой почечной недостаточности | 1 |
|  |  | 2. | Набор для постоянной заместительной почечной терапии | Гемофильтр (Объем заполнения 1,4кв.м)., системы магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности | 1 |
|  |  | 3. | Набор для постоянной заместительной почечной терапии | Гемофильтр (Объем заполнения 1,8кв.м), системы магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности | 1 |
|  |  | 4. | Комплект двухпросветного катетера для диализа | Катетер из полиуретана 3,6мм х 150мм, рентгеноконтрастный, с соединителямиLuer-lock, пункционная игла 1,5мм х70мм, направляющая проволока1,0мм х700мм, расширитель 3,0мм х200мм, инъекционные колпачки 2шт., стерильная салфетка) | 3 |
|  |  | 5. | Принадлежности для гемодиализа | Принадлежности для гемодиализа (фильтрат пакет): материал ПВХ, объем заполнения – не менее 10 л, нестерильный | 6 |
|  |  | 6. | Принадлежности для гемодиализа стерильные | Стерилизация: этиленоксид, длина трубки – не менее 60 мм, диаметр адаптера – 6мм х 1 мм, материал: сальник – силикон, колпачек – полипропилен, адаптер – ПВХ, трубки – ПВХ | 6 |

Лот № 10

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Должен быть универсальный дыхательный аппарат нового поколения, для проведения как кратковременной, так и длительной ИВЛ взрослых пациентов. В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха. Должна быть возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток). |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Комплектность и описание аппарата. Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Наличие возможности применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Наличие встроенной самозаряжающейся аккумуляторной батареи, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 2.5 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Наличие возможности введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Должен поддерживать режимы вентиляции: SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV (P-CMV), PCV+, SPCV – вентиляция с управляемым давлением. SIMV(VC), SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. SIMV(PC), P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+ – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Должны быть функции автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Наличие устанавливаемых управляемых параметров: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. I:E – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР.Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touchscreen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Наличие функции ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Наличиефункции «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Должна быть возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Наличие не менее 3 видовдыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Наличие мониторируемых параметров: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР.Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV).Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Наличие тревожных звуковых и визуальных сигнализации при: Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Должен быть увлажнитель со встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре.Возможность отражения на дисплее увлажнителя реальной температуры дыхательной смеси. Наличие системы внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата с управляющим и мониторирующим экраном | Должен быть основной блок вкотором находится всё программное обеспечение, а также датчики, монитор жидкокристаллический Размер – не менее 10,4 дюймов | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная тележка | Должна быть мобильная тележка с блокировкой колёс | 1 шт |
|  |  | 2. | Держатель дыхательного контура | Должен представлять собой устройство, фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт |
|  |  | 3. | Увлажнитель | Должен состоять из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 100 – 240 V~ ± 10%, 50/60 Hz переменный ток или 12-24V постоянный ток Потребление энергии Обычно 50 W, 150 W максимально Подача кислорода 280 – 600 КПа (41 87 psi) 120 л/мин Низкое давление кислорода ≤ 15 л/ мин, макс. 600 ГПа для низкого давления Подача воздуха – встроенная бесшумная турбина Температура 5 - 40˚ С (рабочая) – 20 – 60 ˚ С (хранение) Влажность 10 – 95 % неконденсирующийся (рабочая и хранение) Помещение не менее 6 кв.м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик взросло-педиатрический | Должен представлять собой датчик потока дыхательной смеси (упаковка 10шт.) | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кислородный датчик | Должен быть гальванический кислородный датчик генерируещии электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1шт |
|  |  | 3. | Дыхательный контур пациента с влагосборником для взрослых | Должен быть силиконовый дыхательный контур пациента | 1шт |

Лот № 11

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Расчетные параметры pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm. Электролиты: Na, K, Cl, Ca Метаболиты: глюкоза, лактат, билирубин новорожденных. Кислотно-щелочные параметры HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный) HCOstd Ион бикарбоната стандартный BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости BE(B) Избыток основания в крови ctCO2 Содержание двуокиси углерода Параметры по Электролитам Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4 AnGap Анионовый интервал (провал) Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом) O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина) CtO2 Содержание кислорода pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода ctHb Содержание гемоглобина (для RapidPoint 400) Hct Гематокрит (для RapidPoint 405) sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом Артерио-венозная разница ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы VO2 Потребление кислорода DO2 Доставка кислорода Параметры коррекции по температуре пациента pH(T) рН pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа pO2(T) Парциальное давление кислорода pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода Описание образца Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином) Контрольный материал рекомендуемый компанией Минимальный объем не более 100 мкл Шприц не более 175 мкл Капилляр не более 175 мкл Микропроба не более 100 мкл |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Все необходимые для работы анализатора реактивы должны быть помещены в два небольших модуля; смена должна занимать менее одной минуты. Одновременный анализ из одного образца показателей кислотно-щелочного баланса, электролитов и метаболитов; модуль КО-оксиметрии должен использоваться для дополнения перечня исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. Система отбора образца должна уменьшать время контакта с биологически опасными образцами крови и позволять использование как шприцевых, так и капиллярных проб. Управление анализатором должно осуществляться при помощи интерактивного сенсорного экрана и/или системы считывания штрих кодов. Результаты исследования крови должны выводиться на экран дисплея, регистрироваться с помощью встроенного термопринтера и сохраняться в памяти анализатора. На экране дисплея должна отображаться информация о состоянии аппарата, а так же должна использоваться аудиовизуальная индикация для оповещения оператора о нарушениях в работе и/или ситуациях, препятствующих проведению анализа. Калибровка и промывка анализатора должны быть полностью автоматизированы. Анализатор должен проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Должнабыть подсоединена система автоматического проведения контроля качества, которая исключает вмешательство оператора в процесс измерения. Встроенный в прибор персональный компьютер должен давать пользователю широкие возможности в обработке данных. Интерфейс с Лабораторной Информационной Системой должен записывать информацию о пациентах. Должен сочетать картриджный и электродно-жидкостный тип анализаторов. Должна использоваться технология готовых к использованию электродов без необходимости смены мембран. Горизонтально расположенный тракт движения образца через все электроды должен обеспечивать малый объем пробы (педиатрия) и быстроту исследования. Трубки и основные тракты должны меняться одним блоком за считанные минуты, что должно позволять обходиться без вмешательства сервисного инженера. Должны вводиться следующие параметры: FIO2 Показатель по кислороду с аппарата ИК Flow Поток Resp. Rate Респираторный индекс ctHb Содержание гемоглобина p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом pAtm Давление атмосферного воздуха Данные пациента ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения Данные оператора № оператора, № врача Темп Температура пациента Время до получения результата 50 секунд Результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора Программное обеспечение Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows Внешние интерфейсы RS232 Последовательный порт RS232. Доступно три порта Ethernet Сетевой порт Порт подключения сканера штрихкодов Протоколы обработки данных LIS, HIS |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок | Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем считывания штрих-кода. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модули | Модуль передней панели, модель оксиметра, модуль приводов CSFDD, измерительный модуль, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подсветки. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Термистор | Термистор СО-оксиметра. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Дисплей анализатора | Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Принтер | Встроенный термопринтер. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Детектор жидкости | Детектор для определения уровня жидкости. | 1 шт. |
|  |  | 7 | ЖК-панель. | ЖК-панель. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Платы | Плата оптических датчиков, плата разъемов задняя, плата идентификатора радиочастотной метки, плата неоновой подсветки, плата дисплея, плата электронная, плата мультипрексора с кабелем. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Мотор перистальтического насоса. | Мотор перистальтического насоса СО-оксиметра. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Датчики | Датчик давления, датчик отходов, датчик заземления и температуры пробозаборника. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Привод модуля автоматического контроля качества. | Привод модуля автоматического контроля качества. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Сканер штрих кодов. | Сканер для чтения штрих кодов. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Система управления образцами. | Система управления образцами. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Программное обеспечение. | Программное обеспечение. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Коллектор жидкостной системы. | Коллектор жидкостной системы. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Источник питания. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Питание прибора Мощность 150 ВА Напряжение 100 В … 240 В Частота 50/60 Гц Требования к окружающей среде Температура 15…32 С Влажность 5…90% без конденсации |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество(с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Картридж | Картридж для калибровки и промывки | 1 комп. |
|  |  | 2 | Промывочный картридж | Промывочный картридж 2 шт | 1 комп. |
|  |  | 3 | Депротеинизирующий раствор | Депротеинизирующий раствор 10х2 мл | 1 комп. |
|  |  | 4 | Раствор-кондиционер | Раствор-кондиционер - 5х2 мл | 1 комп. |
|  |  | 5 | Бутыль для отходов | Бутыль для отходов (4 шт) | 1 комп. |
|  |  | 6 | Камера пробозаборника СО - оксиметра | Камера пробозаборника СО - оксиметра | 1 комп. |
|  |  | 7 | Электрод pO2 | Электрод pO2 (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 8 | Электрод pCO2 | Электрод pCO2 (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 9 | Электрод pH | Электрод pH(1шт) | 1 комп. |
|  |  | 10 | Референсный электрод с внутренним электродом | Референсный электрод с внутренним электродом | 1 комп. |
|  |  | 11 | Электрод Na+ | Электрод Na+ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 12 | Электрод K+ | Электрод K+ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 13 | Электрод Ca++ | Электрод Ca++ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 14 | Электрод Cl- | Электрод Cl- (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 15 | Электрод, Глюкоза биосенсор | Электрод, Глюкоза биосенсор | 1 комп. |
|  |  | 16 | Электрод, Лактатбиосенсор | Электрод, Лактатбиосенсор | 1 комп. |
|  |  | 17 | Раствор для электродов референсный | Раствор для электродов референсный (4моль/л 4х5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 18 | Референсный внутренний электрод | Референсный внутренний электрод | 1 комп. |
|  |  | 19 | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- (3x3мл) | 1 комп. |
|  |  | 20 | Раствор для pH электрода | Раствор для pH электрода (3 x 3 мл) | 1 комп. |
|  |  | 21 | Контроль качества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 1 (30 амп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 22 | Контроль качества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 2 (30 aмп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 23 | Контроль качества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 3 (30 aмп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 24 | Адаптер | Quick адаптер (100 шт) | 1 комп. |
|  |  | 25 | Бумага для принтера | Бумага для принтера | 1 комп. |
|  |  | 26 | Картридж для контроля качества | Картридж для контроля качества QC (1 шт) | 1 комп. |
|  |  | 27 | Упаковка капиллярных трубок с литий гепарином 140 мкл | Упаковка капиллярных трубок с литий гепарином 140 мкл (500 шт) | 1 комп. |

лот № 12

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка анестезии. Монитор пациента. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Установка анестезии Монитор пациента. |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип вентилятора должен быть: электронно-управляемый, электро-приводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны контролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; Дыхательный объем: от 20 мл до 1400 мл; Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра. Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. Монитор пациента должен обеспечивать контроль стандартных параметров жизнедеятельности: ЭКГ, ЧДД, SpO2, НИАД, температура. Монитор должен быть адаптирован для любых групп пациентов: взрослых, детей, новорожденных, и может применяться во всех отделениях лечебного учреждения, в т.ч. во время транспортировки внутри лечебного учреждения. Монитор должен быть укомплектован 15” сенсорным 8-канальным цветным дисплеем и вращаемым манипулятором, обеспечивающим удобство управления и визуализации данных. Для распечатки данных должен быть предусмотрен встроенный термопринтер. В предлагаемой комплектации монитор должен содержать аксессуары для взрослых и детей. Параметры мониторинга: ЭКГ: Режим отведения Кабель на 3 электрода: I, II, III Кабель на 5 электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Графики Кабель на 3 электрода: 1-канальный график Кабель на 5 электродов: 2-канальный график, макс. 7 отображаемых отведений Чувствительность дисплея: 1,25 мм/мВ (×0,125), 2,5 мм/мВ (×0,25), 5 мм/мВ (×0,5), 10 мм/мВ (×1), 20 мм/мВ (×2), автоматический режим. Скорость развертки: 12,5, 25, 50 мм/с; Аналоговый выход ЭКГ: Встроенный Ширина полосы (–3 дБ) доступна в трех режимах: Диагностика: от 0,05 до 150 Гц; Монитор: от 0,5 до 40 Гц; Хирургия: от 1 до 20 Гц; Коэффициент ослабления синфазного сигнала: Диагностика:> 95 дБ (узкополосный режекторный фильтр выключен); Монитор: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен); Хирургия: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен). Узкополосный режекторный фильтр: 50 Гц/60 Гц (узкополосный режекторный фильтр выбирается вручную); Сопротивление дифференциального входа: > 5 MОм; Допустимый потенциал напряжения смещения электрода: ±500 мВ Вспомогательный ток (Обнаружение отсутствия контакта): Активный электрод: < 100 нА Контрольный (референтный) электрод: < 900 нА Входной ток смещения: ≤ 0,1 мкА; Время восстановления после дефибрилляции: < 5 сек; Ток утечки пациента: < 10 мкA; Защита от электрохирургических аппаратов (ЭХА): Режим разреза: 300 Вт; Режим коагуляции: 100 Вт; Время восстановления: ≤ 10 с. При использовании монитора в условиях операционной фильтр позволяет уменьшить артефакты и помехи от высокочастотного электрохирургического оборудования. Импульс водителя ритма: Индикатор импульса: Импульсы отмечаются в случае удовлетворения стандартным требованиям: Амплитуда: от ±2 до ±700 мВ; Ширина: от 0,1 до 2 мс; Время нарастания: от 10 до 100 мкс. Частота пульса: Диапазон (взрослые): от 15 до 300 уд./мин; дети / новорожденные : от 15 до 350 уд./мин Точность (погрешность): ±1% или ±1 уд./мин - действительно большее значение; Разрешение: 1 уд./мин; Экстрасистолия: Диапазон (взрослые): от 0 до 300 экстрасистол/мин. Дети / новорожденные: от 0 до 350 экстрасистол/мин. Разрешение: 1 экстрасистол/мин. Значение ST (у новорожденных не применяется): Возможен анализ ST сегмента по всем мониторируемым отведениям. Возможно отображение значений ST сегмента вместе с кривыми ЭКГ. Диапазон: от –2,0 до 2,0 мВ Точность (погрешность): Максимум ±0,02 мВ или 10 % (от –0,8 до 0,8 мВ); Разрешение: 0,01 мВ Тревоги по сегменту ST могут настраиваться пользователем. Метод усреднения сердечного ритма (ЧСС): Метод 1: Обычно сердечный ритм вычисляется усреднением 12 последних кардиоинтервалов. Метод 2: Если длительность каждого из трех последовательных RR интервалов превышают значение 1200 мс, то сердечный ритм вычисляется усреднением последних четырех кардиоинтервалов. Диапазон синусового или наджелудочкового (супервентрикулярного) ритма Тахикардия (взрослые): от 120 до 300 уд./мин; дети / новорожденные : от 160 до 350 уд./мин Нормальный (взрослые): от 41 до 119 уд./мин; дети / новорожденные : от 61 до 159 уд./мин Брадикардия (взрослые): от 15 до 40 уд./мин; дети / новорожденные : от 15 до 60 уд./мин Диапазон желудочкового (вентрикулярного) ритма: Желудочковая тахикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов менее 600 мс; Вентрикулярный ритм: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов находится в диапазоне 600—1000 мс; Желудочковая брадикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов более 1000 мс Время до сигнала тревоги по тахикардии: Желудочковая тахикардия 1 мВ 206 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Желудочковая тахикардия 2 мВ 195 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Время реакции измерителя ЧСС на изменение величины ЧСС: Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 120 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 40 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Подавление высокого зубца T: Превышает минимальную рекомендуемую амплитуду зубца Т 1,2мВ Точность измерителя ЧСС и отклик на нерегулярный ритм: Значения сердечного ритма по прошествии 20 сек: Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин ±1 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин ±1 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 дых/мин ±1 уд./мин Анализ 16 различных аритмий: Пациент без кардиостимулятора: Асистолия; Желудочковая фибрилляция / Желудочковая тахикардия; Парная желудочковая экстрасистола; ЖТ>2 (3 ≤ число ЖЭ группы < 5); Бигимения, Тригимения, Нерегулярный ритм, R на T (следующий зубец R наползает на предыдущий зубец T); Желудочковая экстрасистола, Тахикардия, Брадикардия, Пропущенное сокращение, Желудочковый ритм, Желудочковая брадикардия; Пациент с кардиостимулятором: Асистолия; Тахикардия; Брадикардия; нет кардиостимулятора; кардиостимулятор не эффективен. Дыхание (Респирация): Метод: Импеданс между RA-LL, RA-LA Диапазон импеданса изолинии: от 200 до 2500 Ом (сопротивление кабеля = 0 kОм); от 2200 до 4500 Ом (сопротивление кабеля = 1 kОм); Чувствительность измерения: 0,3 Ом (исходное сопротивление = 1 kОм) Шум < 0,1 Ом (мониторинг по кабелю с 3/5 электродами); Макс. динамический диапазон: 500 Ом сопротивление, 3 Ом переменное сопротивление, без ограничения; Ширина полосы кривой (графика): от 0,2 до 2,5 Гц (-3 дБ) Диапазон измерения ЧД (RR): Взрослые: от 0 до 120 вд/мин; Новорожденные / Дети: от 0 до 150 вд/мин Разрешение: 1 вд/мин; Точность (погрешность): ±2 вд/мин. Выбор усиления: ×0,25, ×0,5, ×1, ×2, ×3, ×4, ×5 Неинвазивное кровяное давление (NIBP), нАД: Метод: Осциллометрический; Режим: Ручной, Автоматический, Непрерывный Интервал измерений в автоматическом режиме: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 и 480 мин Непрерывный 5 мин, интервал 5 с; Тип измерения: Систолическое (СИС), диастолическое (ДИА), среднее (СРД) Тип сигнализации: СИС (SYS), ДИА (DIA), СРД (MAP) Диапазон измерения и срабатывания тревоги Режим взрослого пациента: (СИС): от 40 до 270 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 215 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 235 мм рт.ст. Педиатрический режим: (СИС): от 40 до 200 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 150 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 165 мм рт.ст. Неонатальный режим: (СИС): от 40 до 135 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 100 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 110 мм рт.ст. Диапазон измерения давления в манжете: от 0 до 300 мм рт.ст. Разрешение давления Максимальное: 1 мм рт.ст.; Стандартное отклонение: 8 мм рт.ст. Максимальный период измерения: Взрослые/Дети 120 с; новорожденные: 90с. Типичный период измерения: от 30 до 45 сек (в зависимости от ЧСС/помех от движений пациента) Защита от превышения давления: Взрослые 297 ±3 мм рт.ст; Дети 240 ±3 мм рт.ст; Новорожденные: 147 ±3 мм рт.ст. Частота пульса: Диапазон измерения от 40 до 240 уд./мин Точность (погрешность): ±3 уд/мин или 3,5 %, действительно большее значение SpO2: Диапазон измерения: от 0 до 100 % Диапазон активизации тревоги: от 0 до 100 % Разрешение: 1 %; Точность (погрешность): Взрослые (а также дети): ±2 % (от 70 до 100 % SpO2); новорожденные: ±3 % (от 70 до 100 % SpO2); Частота пульса: Диапазон измерения частоты пульса: от 25 до 300 уд./мин; Диапазон активизации тревоги: от 30 до 300 уд./мин; Точность (погрешность): ± 2 дых/мин; Период обновления данных: 1 с. Темпеpатypа: Каналы: 2; Диапазон измерения и срабатывания тревоги: от 0 до 50 °C; Диапазон активизации тревоги: от 0 до 50 °C; Разрешение: ±0,1 °C; Точность (без датчика): ±0,1 °C; Интервал обновления: от 1 до 2 сек Расчеты доз препаратов: возможен расчет доз до 15 препаратов. 5 из них могут быть определены пользователем. Анализ динамики (трендов): Кратковременный: 1 час, разрешение 1 сек; Долговременный: 120 часов (отображение мониторируемых параметров в табличном и графическом формате), разрешение 1 мин; Возможность сохранения до 1200 результатов измерения NIBP; Возможность сохранения до 60 событий, включая кривые и параметры. Пользователь может «заморозить» то или иное приложение просмотра трендов и одновременно иметь доступ к текущей мониторируемой информации. Печатающее устройства (термопринтер): Ширина записи: ±48 mm (1,9 дюйма); Скорость бумаги: 25, 50 мм/с. Запись (печатать): до 3 графиков; Типы записи (печати): 8-секундная запись в режиме реального времени; 8-секундная автоматическая запись; запись по тревоге параметра; запись динамики (печать трендов); запись расчетов медикаментов и таблицы титрования; запись общего обзора. Запись может быть запущена вручную, по тревоге или в заданный временной интервал. Пользовательский интерфейс: Экран дисплея (диагональ): 380 мм (15 дюймов) цветной TFT Разрешение: 1024 × 768; Максимальное количество графиков: 11; Светодиодные индикаторы: 1 питание, 2 тревоги, 1 зарядка; Цвет и позиционирование кривых или параметров могут настраиваться пользователем; Возможен быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Электрические характеристики: Электропитание 100 В-240 В~, 50 Гц/60 Гц; Pmax 110 ВА; предохранитель T 1,6 AL, 250 В Классификация: Степень защиты от поражения электрическим током: Оборудование класса I, оборудование со встроенный блоком питания; Тип электромагнитной совместимости: группа I, класс А Степень защиты от поражения электрическим током CF: ЭКГ (ДЫХАНИЕ), ТЕМПЕРАТУРА, ИД (IBP); BF: SpO2, нАД (NIBP), CO2. Класс защиты от проникновения жидкости: IPX1 Система работы: непрерывно работающее оборудование |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Установка анестезии | базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка, Компактная дыхательная система, Аккумуляторные батареи. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Монитор пациента (основной блок) | Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия. Анализ 16 аритмий, анализ ST-сегмента, сенсорный дисплей 15", термопринтер. | 1шт. |
|  |  | 6 | Батарея аккумуляторная литий-ионная для монитора пациента | Тип: аккумуляторная литий-ионная; Емкость: 4,2 Ач; Время работы: 120 мин (при 25 °C , при постоянном измерении SpO2 и в режиме автоматического измерения NIBP); Время зарядки: 320 мин (при включенном мониторе) | 1шт. |
|  |  | 7 | Магистральный кабель для ЭКГ на 5 электродов, с защитой от дефибрилляции | Предназначен для подсоединения соединяющих проводов от электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 8 | Магистральный кабель на 3 электрода, с защитой от дефибрилляции | Предназначен для подсоединения соединяющих проводов от электродов ЭКГ к монитору пациента по 3 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 9 | Провода на 5 электродов ЭКГ с защелкой / зажимом | Обеспечивают подсоединение электродов ЭКГ к монитору пациента через магистральный кабель по 5 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 10 | Провода на 3 электрода ЭКГ с зажимом | Обеспечивают подсоединение электродов ЭКГ к монитору пациента через магистральный кабель по 3 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 11 | Удлинительный кабель для датчика SpO2 | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента | 1шт. |
|  |  | 12 | Трубка (шланг) для измерения нАД у детей и взрослых | Предназначен для подсоединения манжет для неинвазивного измерения АД к монитору пациента. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Имитатор легких пациента (педиатрический) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Вентиляция поддержкой по давлениют (PCV); | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Режим с поддержкой по давлению | Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему с поддержкой по давлению (SIMV/ PS). | Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Система удаления отработанного анестетика | Блок утилизации отработанных газов: Предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. (Примечание: для работы необходимо наличие системы удаления отработанных газов в больничной системе). Компоненты системы: Система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект обогрева дыхательного модуля | Комплект для уменьшения влажности и подогрева дыхательной смеси в дыхательном контуре в дыхательном контуре | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 10 до 350С Влажность: от 20 до 80% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, воздуха на входе – 2,8-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 50/60 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический. 5 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 4 | Датчик кислородный | Датчик О2. Принцип действия – электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. 50 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 6 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. 2 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. 3 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 8 | Маска наркозная | Маски для детей младших возрастных групп. Маски одноразового использования. 90 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 9 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. 12 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 10 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента. Замена – раз в месяц. 10 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 11 | Электроды для ЭКГ, для взрослых, одноразовые: | Служат для снятия ЭКГ у взрослых по 3-5 отведениям, одноразового использования. 100 шт в 1 комплекте | 1 комплект |
|  |  | 12 | Электроды для ЭКГ, для детей и новорожденных, одноразовые | Служат для снятия ЭКГ у детей и новорожденных по 3-5 отведениям, одноразового использования. 50 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 13 | Датчик SpO2 на палец, для взрослых | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых | 1шт |
|  |  | 14 | Силиконовый датчик SpO2 с мягким наконечником, для взрослых и для детей | Для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых и детей | 1шт. |
|  |  | 15 | Датчик SpO2, для грудных детей (младенцев), одноразовый | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, одноразовый, для грудных детей. 25 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 16 | Манжета для измерения нАД, для взрослых крупного телосложения, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых крупного телосложения, 33 -47 см | 1шт. |
|  |  | 17 | Манжета для измерения нАД, для взрослых, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых, 25 -35 см | 1шт. |
|  |  | 18 | Манжета для измерения нАД, для детей, многоразовая | Манжета многоразовая для детей, 18- 26 см, | 1шт. |
|  |  | 19 | Манжета для измерения нАД, для грудных детей, многоразовая | Манжета многоразовая для грудных детей, 10-19 см | 1шт. |
|  |  | 20 | Датчик температуры накожный, для взрослых, многоразовый | Датчик накожный, многоразового использования | 1шт. |
|  |  | 21 | Датчик температуры, ректальный/ эзофагальный, многоразовый | Датчик полостной, многоразового использования | 1шт. |
|  |  | 22 | Бумага для самописца (термопринтера) монитора пациента | термобумага для встроенного термопринтера в рулонах. 4 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |

лот № 13

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система для поддержки функции сердца и лёгких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Возможность проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) до 14 суток или экстракорпорального циркуляторного жизнеобеспечения (ЭЦЖ) в качестве подготовки для восстановления вспомогательной желудочковой системы или для поддержания функции сердца и легких; Возможность быстрой стабилизации природного кровообращении пациента для минимизации смертности, вызванной недостаточностью рецептора, связанной с малперфузией при кардиогенном шоке; Возможность использования аппарата для стабилизации кровообращения пациента и обеспечение достаточного газообмена при острой массивной тромбоэмболии легочной артерии, приводящей к опасной для жизни недостаточностью кровообращения; Возможность использования для лечения пациентов с легочной недостаточностью с терминальной стадией заболевания легких в качестве подготовки к трансплантации; Использование аппарата в качестве поэтапной терапии с последующей имплантацией вспомогательного устройства (LVAD (искусственный левый желудочек); RVAD (искусственный правый желудочек); BiVAD (бивентрикулярная вспомогательная система)) в случае восстановление миокарда или если конечной целью является трансплантация органов при инфаркте миокарда; Возможность использования аппарата при острой послетрансплантационной органной недостаточности, чтобы дать время для принятия решений в сложных ситуациях; Требования к функциональности аппарата ЭКМО: Пост-перфузионная сердечная недостаточность; Пост-перфузионная сердечная недостаточность при врожденном пороке сердца; Сердечно-легочная реанимация; Острая легочная эмболия; Охлаждение пациента после остановки сердца; Кардиогенный шок; Стратегии мостикообразования; Послетрансплантационное острое отторжение; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Привод насоса должен быть: Привод - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом не менее 16 мл; Обеспечиваемая скорость кровотока - 0-8 л/мин; Скорость вращения привода насоса - 0-10000 об. /мин; Наличие возможности работы в пульсирующем режиме; Частота пульсирующего режима - 40-90 импульсов в мин; Блок сенсоров должен быть: Каналы измерения давления - не менее 4; Диапазон измерения давления - от -400 до +400 мм.рт.ст; Каналы измерения температуры - не менее 2; Диапазон измерения температуры - от +5ºС до +42ºС; Наличие ультразвукового датчика объемной скорости, направления потока, пузырьков воздуха; Диапазон измерения скорости потока - от -2 до +8 л/мин; Наличие датчика уровня; Панель управления должен быть: Дисплей - не менее 10 дюймов, цветной сенсорный; Наличие русифицированного меню; Наличие возможности независимого размещения дисплея относительно блока управления; Наличие функции отображения цифровых значений мониторинга; Наличие графика трендов; Наличие возможности блокировки кнопок управления и экрана; Параметры управления - Скорость насоса, объемная скорость потока, границы тревоги, автоматический контроль скорости, тип кровообращения; Автоматическое изменение скорости насоса для поддержки заданной скорости потока; Наличие режима "нулевого потока"; Информационные интерфейсы - USB, Ethernet; Аккумуляторная батарея должна быть: Индикатор подключения к внешнему источнику питания; Встроенный индикатор заряда батарей в ручку для переноски системы; длительность работы в автономном режиме, не менее – 180 мин; Головка насоса Скорость кровотока - 0-8 л/мин; Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин; Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл); Объем заполнения – не более 16 мл; Диапазон рабочих температур - 18-40 °; Кабель питания консоли управления поддержка питания – 90-250 В; Устройство для терморегуляции должна быть: Диапазон рабочих температур - 15ºС - 39ºС; Предохранительная точка отключения - 42.1°C – 42.5°C; Диапазон измерения - 9ºС - 50ºС; Ошибка измерения – не менее ≤ ±0,1 °C (дисплей температуры); Коррекция - 0,5ºС (температура воды – дисплей температуры); Датчики контроля температуры - не менее 2; Производительность насоса - не менее 5,5 л/мин; Давление - не более 0,21 бар; Тип охлаждающего элемента – электронный; Потребляемая мощность на согревание - не более 750 Вт (при темп. +27ºС); Потребляемая мощность на охлаждение - не более 500 Вт (при темп. +27ºС); Время нагрева - не более 5 минут (20ºС-37ºС); Время охлаждения - не болеее 5 минут (25ºС-20ºС); Шумность - не более 50 дБ на расстоянии 1 м; Тележка должна быть: Тележка для размещения оборудования из нержавеющей стали; Возможность размещения газовых баллонов; |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Консоль для вспомогательного кровообращения | Представляет собой основной блок, должен иметь привод - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом не менее 16 мл | 1 шт |
|  |  | 2. | Привод насоса | Привод (детский) - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом не менее 16 мл. | 1 шт |
|  |  | 3. | Блок сенсоров | - Каналы измерения давления - не менее 4 - Диапазон измерения давления - от -400 до +400 мм.рт.ст. - Каналы измерения температуры - не менее 2 - Диапазон измерения температуры - от +5ºС до +42ºС | 1 шт |
|  |  | 4. | Панель управления | - Дисплей - не менее 10 дюймов, цветной сенсорный - Русифицированное меню – Наличие - Возможность независимого размещения дисплея относительно блока управления – Наличие | 1 шт |
|  |  | 5. | Аккумуляторная батарея | длительность работы в автономном режиме, не менее – 180 мин | 2 шт |
|  |  | 6. | Кабель питания консоли управления | поддержка питания – 90-250 В | 2 шт |
|  |  | 7. | Соединительный кабель датчика давления | Соединительный кабель | 2 шт |
|  |  | 8. | Кабель заземления | Кабель заземления | 1 шт |
|  |  | 9. | Кронштейн насоса | Держатель для привода | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство для терморегуляции | - Диапазон рабочих температур - 15ºС - 39ºС - Производительность насоса - не менее 5,5 л/мин., - Тип охлаждающего элемента – электронный | 1 шт |
|  |  | 2. | Тележка | Тележка для размещения оборудования из нержавеющей стали | шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электропитание 200-240 В, частота не более -50-60 Гц. Электропитание систем жизнеобеспечения в медицинских учреждениях должно производиться от заземленных розеток |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Оксигенаторы | Оксигенаторы для ЭКМО – продолжительность перфузии – не менее 14 суток. Покрытие – Реопарин. | 1 шт |
|  |  | 2. | Канюли артериальные армированная | Канюли артериальные армированная, неармированная, с проволокой, прямые или изогнутые, стерильные, однократного применения, размерами (Fr): 4,5 – 24,0 | 1 шт |
|  |  | 3. | Одноступенчатые венозные канюли армированная | Одноступенчатые венозные канюли армированная, (Fr): 10,0 – 50,0 | 1 шт |

лот № 14

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции лёгких |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Аппарат искусственной вентиляции лёгких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких у следующих категорий пациентов: взрослые, дети. Область применения Анестезиология, реаниматология |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Описание аппарата и комплектность должны быть: В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха. Возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток). Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 3 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Возможность после включения аппарата выбора одного из нескольких заранее предустановленных режимов. Режимы вентиляции SCMV+ (A/C, SIPPV) – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV+ (P-CMV, PCV, SPCV) – вентиляция с управляемым давлением. SIMV+ (SIMV-VC, SIMV) – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. P-SIMV+ (SIMV-PC) – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. DuoPAP (BIPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV (AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+) – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях, реализованные не менее двумя алгоритмами (CMV, SIMV). NIV – неинвазивная вентиляция с поддерживающим давлением. NIV-ST – неинвазивная вентиляция с управляемым давлением. Функция PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Функция TRC (ATC) - автоматическая компенсация сопротивления эндотрахеальной или трахеостомической трубки. Устанавливаемые управляемые параметры должны быть: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. Соотношение вдох к выдоху ( I:E), не менее – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touch screen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. 3 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Мониторируемые параметры должны быть: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР. Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация должны быть: Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном | Режимы вентиляции: SCMV+ (A/C, SIPPV); PCV+ (P-CMV, PCV, SPCV); SIMV+ (SIMV-VC, SIMV); P-SIMV+ (SIMV-PC); DuoPAP (BIPAP, SPAP, BiVent, BiLevel); APRV; SPONT (CPAP+Ps); APV (AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+); NIV ; NIV-ST ; Функция PS (ASB); Apnoe vent (Back up vent) | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная тележка | Тележка с блокировкой колес | 1шт. |
|  |  | 2. | Увлажнитель | предназначен для подогрева и увлажнения газов, поступающих к пациентам во время ИВЛ. Увлажнитель MR850 | 1шт. |
|  |  | 3. | Шланг для подачи кислорода | Длина 4м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1шт. |
|  |  | 4. | Электрический кабель | Для подключения аппарата к электричеству | 1шт |
|  |  | 5. | Держатель дыхательного контура |  | 1шт. |
|  |  | 6. | Соединительный коннектор | Для подключения к кислороду | 1шт. |
|  |  | 7. | Тестовое легкое с эндотрахеальной трубкой для взрослых | Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1шт. |
|  |  | 8. | Адаптер | Адаптер для подачи газов DISS для гелиево-кислородной смеси | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 100 – 240 V~ ± 10%, 50/60 Hz переменный ток или 12-24V постоянный ток Потребление энергии Обычно 50 W, 170 W максимально Время запасной батареи 3 ч – 1 батарея, возможность установки 2 ух батарей Подача кислорода 280 – 600 КПа (41 87 psi) 120 л/мин Низкое давление кислорода ≤ 15 л/ мин, макс. 600 ГПа для низкого давления Подача воздуха Встроенная бесшумная турбина (30 дБ при 30 мбар) Среда Температура 5 - 40˚ С (рабочая) – 20 – 60 ˚ С (хранение) Влажность 10 – 95 % неконденсирующийся (рабочая и хранение) Высота До приблизительно 4000 м (13,120 фут) 1013 – 600 ГПа Интерфейсные соединения USB, RS-232 |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Дыхательные контуры пациента для взрослых | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагосборником. Стерилизуемый. | 1шт |
|  |  | 2. | Потоковый датчик для взрослых и детей | Датчик потока термоанемометрический. Многоразовый. многоразовый 10 шт в упаковке | 1уп. |
|  |  | 3. | Кислородный датчик | Датчик для мониторирования концентрации кислорода | 1шт. |
|  |  | 4. | Фильтры: инспираторный, многоразовый | Многоразовый инспираторный бактериальный фильтр 5 шт в 1 упаковке | 1 уп. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.