Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «29»  мая 2014 года № 09/58

Сводный список медицинской техники на 2014 год (2 лота), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ускорительный комплекс с двумя энергиями фотонных пучков и 5 энергиями электронных пучков, с многолепестковым коллиматором | 2 | 1 366 800 000 | 2 733 600 000 | 180 дней, не позднее 10 ноября 2014 года | КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП " Онкологический диспансер" г. Астана - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 2 | Ускорительный комплекс с двумя энергиями фотонных пучков и 5 энергиями электронных пучков с многолепестковым коллиматором | 2 | 1 366 800 000 | 2 733 600 000 | 180 дней, не позднее 10 ноября 2014 года. | РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед.; РГП на ПХВ "КазНИИ онкологии и радиологии" – 1 ед; | DDP до места поставки |

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система лучевой терапии с принадлежностями. |
| 2. | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Предлагаемый пакет оборудования позволит проводить следующие процедуры радиохирургии и лучевой терапии: Безрамочная радиохирургия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью). Рамочная радиохирургия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью). Радиохирургия для экстракраниальных опухолей (спинальные опухоли, печень, легкие). Стереотаксическая лучевая терапия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью). Стереотаксическая лучевая терапия для экстракраниальных опухолей (спинальные опухоли, печень, легкие, предстательная железа, поджелудочная железа, раки ЛОР органов). Лучевая терапия управляемая изображениями для опухолей всех локализаций. Лучевая терапия с модулированной интенсивностью для опухолей всех локализаций. Трехмерная конформная лучевая терапия для опухолей всех локализаций. Лучевая терапия с технологией модулированной интенсивности дозы во время вращения Лучевая терапия синхронизированная с дыханием пациента для опухолей грудной клетки и брюшной полости, подверженных дыхательным движениям. Облучение всего тела фотонами (при пересадке костного мозга). Облучение всей кожи электронами. Возможность реализации вышеуказанных методик лучевой терапии позволит эффективно поводить высококачественное лечение для: Опухолей предстательной железы; Опухолей молочной железы; Гинекологических опухолей; Опухолей печени; Опухолей позвоночника и спинного канала; Опухолей ЛОР органов; Опухолей легких; Опухолей пищевода; Опухолей прямой кишки и анального канала; Опухолей поджелудочной железы; Рака кожи; Лимфом; Злокачественных и доброкачественных опухолей внутричерепных локализаций; Невралгии тройничного нерва. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Набор для стереотаксического облучения Энергия фотонов 4 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-250 МЕ/мин. Энергия фотонов 6 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин. Энергия фотонов 10 МэВ. 40 см x 40 см максимальный размер поля, диапазон мощностей дозы 0-600 MЕ/мин. Энергия фотонов 15/16 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин. Набор электронных аппликаторов. 6 см×6 см, 6 см×10 см, 10 см×10 см, 15 см×15 см, 20 см×20 см, 25 см×25 см. Энергия электронов 6 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Mин. Режим облучения всей кожи с высокой мощностью дозу электронами с энергией 6 МэВ. Диапазон мощностей дозы 0-2500 МЕ/мин. Энергия электронов 9 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 12 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 16 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 20 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 22 МэВ. Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 6 МэВ диапазон мощностей дозы 400-1400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 10 МэВ диапазон мощностей дозы 400-2400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. Набор красных лазерных центраторов. Многолепестковый коллиматор 120. Количество лепестков MLC не менее 60 x 2. Размер проекция лепестков в плоскости изоцентра: Центральные 20 см по продольной оси среза пучка: не более 5 мм. Остальные лепестки: не более 10 мм. Терапевтическое поле, образуемое лепестками не менее: 22×40 см. Утечка через лепестки MLC в фотонном режиме: не более 2%. Утечка между лепестками MLC в фотонном режиме: не более 3%. Передвижение лепестков MLC через центральную ось пучка: 20 см. Система портальной визуализации. Получение изображений и анализ данных для локализации мишени, позиционирования пациента и управления движениями. Характеристики: - Система высокой точности, привязанная к изоцентру. - Детектор на базе аморфного кремния для получения изображений высокого разрешения с низкой дозой. - Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы. - Просмотр и анализ изображений во время процедуры. Встроенная система рентгенвизуализации Получение кВ изображений, анализ данных, анализ для локализации мишени, позиционирования пациента и компенсации движений. Характеристики: - Система высокой точности, привязанная к изоцентру. - Источник рентгеновского излучения и детектор. - Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы. - Возможность получения томографического изображения в коническом пучке. - Возможность получения изображения синхронизированного с дыханием пациента. - Просмотр и анализ изображений во время процедуры. Система оптической визуализации. Стереоскопическое устройство получения оптических изображений для отслеживания дыхательных движений пациента и позиции пациента в трехмерном пространстве. Система планирования облучения Набор стандартных функций для очерчивания структур опухоли и здоровых тканей и виртуальной симуляции: регистрация трехмерных изображений, поддержка очерчивания с использованием изображений КТ, МР, ПЭТ, ОФЭКТ, автоматическая сегментация структур по их плотностям, установка пучков в плане облучения, анализ плана (включая визуализацию распределения дозы и гистограмм доза – объем). Расчет трехмерных распределений дозы фотонных пучков в тканях пациента с использованием алгоритма расчета доз, раздельно рассчитывающего вклад первичного и рассеянного излучения в дозу в теле пациента. Расчет трехмерных распределений дозы от пучков электронов в тканях пациента с использованием алгоритма Монте Карло. Интерактивная инверсная оптимизация планов облучения пациента для проведения лучевой терапии с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения, включая оптимизацию направлений и количества пучков. Использование диагностических изображений сортированных по фазам цикла дыхания пациента для расчета доз и очерчивания структур. Расчет портальных изображений дозы получаемых при доставке плана с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения на детектор портальных изображений. Планирование процедур контактной лучевой терапии (брахитерапии) с использованием трехмерных изображений визуальной диагностики. Интерфейс для передачи данных на лазеры системы виртуальной симуляции процедур лучевой терапии. Биологическая оценка планов лучевой терапии – расчет биологического эффекта курса лучевой терапии на основании различных радиобиологических моделей, моделирование изменения режимов фракционирования. Лечебный стол. Точность цифрового контроля движения стола в области ±5 см вокруг механического изоцентра: ±0,5 мм. Изоцентрическое вращения стола не менее ±90°. Точность цифровых индикаторов вращения стола ±0,4°. Дека лечебного стола Дека из углепластика, без металла и других рентгеноконтрастных материалов, уменьшающая артефакты на изображениях. Длина не менее 120 см. Максимальная нагрузка 200 кг. Роботизированная дека стола, позволяющая компенсировать при укладке трансляционные и угловые смещения. Накладка рентгенографическая на терапевтический стол с удлиняющей вставкой для безрамочной радиохирургии. Информационно-управляющая онкологическая система База данных, котороая является центральным компонентом информационной системы по Онкологии. Служит хранилищем информации о пациентах и изображений, импортированных в базу данных. Включает: сегментацию данных, архив/хранилище, тестовое окружение (T-Box). Обеспечивает технические условия и инструменты для управления конфигурацией работы. Приложение позволяет пользователю просматривать обновленную клиническую информацию в любом отделении, позволяя обсуждать варианты лечения с персоналом клиники и пациентами непосредственно в месте проведения лечения. Система планирования облучения Система дозиметрического планирования для процедур стереотаксической лучевой терапии. Функции локализации и обрисовки облучаемого объема. Функции автоматической сегментации по трехмерным анатомическим атласам: краниальному, голова- предстательная железа, экстракраниальному. Автоматическая регистрация изображений компьютерной томографии и магнитного резонанса, ПЭТ, ОФЭКТ, рентгеновских ангиографических изображений, в том числе цифровых субтракционных (DSA). Возможность планирования процедур конформной стереотаксической лучевой терапии с использованием многолепестковой диафрагмы: статические поля, динамическая ротация, радиохирургия с модулированной интенсивностью пучков. ИБП Источник бесперебойного питания 60 кВА для всей системы. Стандартный набор для дозиметрии (стартовый набор). Определение мощности излучения для ожидания биологического эффекта. Определяется физическая, или экспозиционная доза, доза поглощения, мощность дозы. Доза поглощения характеризует ту часть энергии ионизирующего излучения, которая поглощается при прохождении через единицу массы вещества. Оценка поглощённой дозы по ионизационному действию рентгеновского излучения на чистый сухой воздух – определение экспозиционной дозы. Определение эквивалентной дозы. Эквивалентная доза служит для оценки действия ионизирующего излучения на биологические объекты. Определение эффективной дозы. Набор для фиксации пациента (стартовый набор). Для фиксации пациента во время облучения. |
| 5. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Набор для стереотаксического облучения | Энергия фотонов 4 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см. Диапазон мощностей дозы 0-250 МЕ/мин. Энергия фотонов 6 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см. Диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин. Энергия фотонов 10 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см. Диапазон мощностей дозы 0-600 MЕ/мин. Энергия фотонов 15/16 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см. Диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин. Набор электронных аппликаторов. 6 см×6см, 6см×10см, 10см×10см, 15см×15см, 20см×20см, 25см×25см. Энергия электронов 6 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Mин. Режим облучения всей кожи с высокой мощностью дозу электронами с энергией 6 МэВ. Диапазон мощностей дозы 0-2500 МЕ/мин. Энергия электронов 9 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 12 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 16 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 20 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 22 МэВ. Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 6 МэВ диапазон мощностей дозы 400-1400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 10 МэВ диапазон мощностей дозы 400-2400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. Устройство наблюдения за движением – 2 камеры, 2 настольных монитора диагональю не менее 8 дюймов. Набор красных лазерных центраторов. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Многолепестковый коллиматор 120 | Количество лепестков MLC не менее 60×2. Размер проекция лепестков в плоскости изоцентра: Центральные 20 см по продольной оси среза пучка: не более 5 мм. Остальные лепестки: не более 10 мм. Терапевтическое поле, образуемое лепестками не менее: 22×40 см. Утечка через лепестки MLC в фотонном режиме: не более 2%. Утечка между лепестками MLC в фотонном режиме: не более 3%. Передвижение лепестков MLC через центральную ось пучка: 20 см. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Система портальной визуализации. | Получение МВ изображений и анализ данных для локализации мишени, позиционирования пациента и управления движениями. Характеристики: - Система высокой точности, привязанная к изоцентру; - Детектор на базе аморфного кремния для получения изображений высокого разрешения с низкой дозой; - Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы; - Просмотр и анализ изображений во время процедуры. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Встроенная система рентгенвизуализации. | Получение изображений, анализ данных, анализ для локализации мишени, позиционирования пациента и компенсации движений. Характеристики: - Система высокой точности, привязанная к изоцентру; - Источник рентгеновского излучения и детектор; - Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы; - Возможность получения томографического изображения в коническом пучке; - Возможность получения изображения синхронизированного с дыханием пациента; - Просмотр и анализ изображений во время процедуры. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Система оптической визуализации. | Стереоскопическое устройство получения оптических изображений для отслеживания дыхательных движений пациента и позиции пациента в трехмерном пространстве. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Система планирования облучения | Набор стандартных функций для очерчивания структур опухоли и здоровых тканей и виртуальной симуляции: регистрация трехмерных изображений, поддержка очерчивания с использованием изображений КТ, МР, ПЭТ, ОФЭКТ, автоматическая сегментация структур по их плотностям, установка пучков в плане облучения, анализ плана (включая визуализацию распределения дозы и гистограмм доза – объем) Расчет трехмерных распределений дозы фотонных пучков в тканях пациента с использованием алгоритма расчета доз, раздельно рассчитывающего вклад первичного и рассеянного излучения в дозу в теле пациента Расчет трехмерных распределений дозы от пучков электронов в тканях пациента с использованием алгоритма Монте Карло. Интерактивная инверсная оптимизация планов облучения пациента для проведения лучевой терапии с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения, включая оптимизацию направлений и количества пучков. Использование диагностических изображений сортированных по фазам цикла дыхания пациента для расчета доз и очерчивания структур. Расчет портальных изображений дозы получаемых при доставке плана с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения на детектор портальных изображений. Планирование процедур контактной лучевой терапии (брахитерапии) с использованием трехмерных изображений визуальной диагностики. Интерфейс для передачи данных на лазеры системы виртуальной симуляции процедур лучевой терапии. Биологическая оценка планов лучевой терапии – расчет биологического эффекта курса лучевой терапии на основании различных радиобиологических моделей, моделирование изменения режимов фракционирования. Монитор с диагональю не менее 27 дюймов – 6 штук. Станция планирования для рисования – 2 штуки. Станция планирования для расчётов – 4 штуки Принтер цветной лазерный – 1 штука. Сервер – 1 штука. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Лечебный стол. | Точность цифрового контроля движения стола в области ±5 см вокруг механического изоцентра: ±0,5 мм. Изоцентрическое вращения стола не менее ±90°. Точность цифровых индикаторов вращения стола ±0,4°. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Дека лечебного стола | Дека из углепластика, без металла и других рентгеноконтрастных материалов, уменьшающая артефакты на изображениях. Длина не менее 120 см. Максимальная нагрузка 200 кг. Роботизированная дека стола, позволяющая компенсировать при укладке трансляционные и угловые смещения. Накладка рентгенографическая на терапевтический стол с удлиняющей вставкой для безрамочной радиохирургии. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Информационно-управляющая онкологическая система | Лицензия базы данных на 1 отделение. Лицензия для сегментации базы данных. Пакет для радиационной онкологии – 5 штук. Пакет для работы с изображениями – 5 штук. Сервер базы данных – 1 штука. Компьютер для установки программного обеспечения – 5 штук. Монитор 23 дюйма – 5 штук. Принтер черно белый – 1 штука. Принтер цветной лазерный – 1 штука. Цифровая фотокамера – 2 штуки. Система считывания штрихкодов 1 штука. | 1 шт |
|  |  | 10 | Система планирования облучения | Система дозиметрического планирования для процедур стереотаксической лучевой терапии. Функции локализации и обрисовки облучаемого объема. Функции автоматической сегментации по трехмерным анатомическим атласам: краниальному, голова- предстательная железа, экстракраниальному. Автоматическая регистрация изображений компьютерной томографии и магнитного резонанса, ПЭТ, ОФЭКТ, рентгеновских ангиографических изображений, в том числе цифровых субракционных (DSA). Возможность планирования процедур конформной стереотаксической лучевой терапии с использованием многолепестковой диафрагмы: статические поля, динамическая ротация, радиохирургия с модулированной интенсивностью пучков. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | ИБП | Источник бесперебойного питания 60 кВА | 1 шт. |
|  |  | 2. | Стандартный набор для дозиметрии (стартовый набор). | Трехмерный анализатор полей ионизирующего излучения в полной комплектации. Водный фантом со стенками из акрила. Аппаратный интерфейс для управления передвижением детектора в фантоме. Двухканальный электрометр для проведения относительной и абсолютной дозиметрии в водном фантоме. Два кабеля для подключения детекторов к электрометру. Две водозащищенные ионизационные камеры для относительных измерений. Два кабеля для подключения детекторов к электрометру, длиной не менее 6 м. Программное обеспечение для проведения относительных измерений в водном фантоме. Интерфейс для конвертации данных пучков в формат, пригодный для системы дозиметрического планирования. Тележка для позиционирования фантома на 4 колесах со встроенным водным резервуаром. Автоматизированное измерение отношений ткань – фантом. Две водозащищенные ионизационные камеры малого объема для измерений в малых полях. Система для проведения абсолютной дозиметрии полей ионизирующего излучения. Дозиметр, отвечающий требованию вторичного стандарта дозиметрических лабораторий. Две водозащищенные ионизационные камеры для абсолютной дозиметрии. Два дозиметрических полупроводниковых детектора для измерений в фотонных полях малых размеров. Плоскопараллельная водозащищенная ионизационная камера для электронных пучков. Два кабеля для подключения детекторов к дозиметру, длиной не менее 20 м. Фантом из плит водоэквивалентного пластика. Прецизионный барометр. Прецизионный термометр. Устройство для ежедневной дозиметрической проверки качества ускорителя. Набор для дозиметрической проверки качества планов лучевой терапии с модулированной интенсивностью и объемным модулированием интенсивности Дозиметрическая матрица для стереотаксиса. Дозиметрическая матрица для измерения комплексного распределения дозы ионизирующего излучения для планов с модулированием интенсивности. Фантом для матрицы для измерения комплексного распределения дозы ионизирующего излучения для планов с объемным модулированием интенсивности. Программное обеспечение для анализа измеренных распределений дозы ионизирующего излучения и сравнения с расчетами доз, произведенными при помощи планирующей системы. Набор гафхромных дозиметрических пленок Устройство оцифровки дозиметрических пленок (микроденситометр или планшетный сканер). Специализированные антропоморфные фантомы для верификации планов стереотаксической радиохирургии и для планов с модулированием интенсивности. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Набор для фиксации пациента (стартовый набор). | Одна подставка из углепластика для крепления к лечебному столу – для головы и шеи. Одна подставка для лечения рака молочной железы. Шесть листов болюсов 15×15 см - толщины 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0 см Шесть листов болюсов 30×30 см - толщины 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0 см. Вакуумный матрац для иммобилизации пациентов - 20 шт. Вакуумный насос для откачки воздуха из вакуумных матрацев (2 штуки). Ванна с термостатом и автоматическим подогревом воды для подготовки термопластических устройств иммобилизации. Подставка для фиксации стоп, голеней и коленей пациента. Маски для фиксации головы – 50 штук. Набор рентгенконтрастных маркеров для визуализации изоцентра - диаметр маркера 1,5 мм, не металлический материал. Рентгенконтрастная нить для визуализации структур на коже пациента - диаметр нити 2 мм. диаметр нити 1,5 мм. | 4 комплекта |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Изоцентр – это исходная стандартная точка для оборудования. Положение изоцентра должно быть четко указано на всех соответствующих чертежах. Чтобы обеспечить постоянство положения изоцентра необходимо построить перпендикулярные оси вдоль основы и вверх по стенам во всех четырех направлениях. Стандартная высота изоцентра для системы составляет 1295 мм (4 фута 3 дюйма). Нужен минимальный просвет в 1219 мм (4 фута 0 дюймов) дополнительно к зазору для оборудования в 2134 мм (7 футов 0 дюймов) у входных дверей процедурной комнаты, оборудованных защитой от радиации. Такой зазор обеспечит надлежащий доступ для монтажа оборудования. Требования к количеству единиц и типу защитных устройств для входной двери процедурной разнообразны и зависят от наличия и длины лабиринта, а также мощности системы. Для двухэнергетических ускорителей обычно требуются стальные двери с покрытием из свинца и борированного полиэтилена и механическим управлением. Рекомендуемое расстояние до бетонного перекрытия принимается равным 152 мм (6 дюймов) относительно обрешетки стены. Расстояние от изоцентра до стены с каждой стороны кушетки, которое может потребоваться, составляет около 5029 мм (16 футов 6 дюймов). Чтобы уменьшить воздействие радиации за пределами кабинета, воздуховоды должны заходить в кабинет и выходить из кабинета через отверстия над дверью лабиринта. Чтобы уменьшить воздействие радиации на занимаемые помещения, необходимо проложить воздуховоды по возможности выше. Воздуховоды должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимально сократить площадь отверстия в стене. В большинстве случаев не требуется защищать воздуховоды, если конструкция воздуховода соответствует этому критерию. Вокруг воздуховода необходимо оставить свободное место (за пределами процедурного кабинета) для модернизации защиты на тот случай, если это потребуется по результатам радиационного контроля после установки. Следует избегать проникновения в процедурный кабинет напрямую, включая воздуховоды. Зарегистрированный дозиметрист обязан проверить конструкцию воздуховода и защиты в процедурных кабинетах без лабиринта. |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система лучевой терапии с принадлежностями. |
| 2. | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Предлагаемый пакет оборудования позволит проводить следующие процедуры радиохирургии и лучевой терапии: Безрамочная радиохирургия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью). Рамочная радиохирургия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью). Радиохирургия для экстракраниальных опухолей (спинальные опухоли, печень, легкие). Стереотаксическая лучевая терапия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью). Стереотаксическая лучевая терапия для экстракраниальных опухолей (спинальные опухоли, печень, легкие, предстательная железа, поджелудочная железа, раки ЛОР органов). Лучевая терапия управляемая изображениями для опухолей всех локализаций. Лучевая терапия с модулированной интенсивностью для опухолей всех локализаций. Трехмерная конформная лучевая терапия для опухолей всех локализаций. Лучевая терапия с технологией модулированной интенсивности дозы во время вращения Лучевая терапия синхронизированная с дыханием пациента для опухолей грудной клетки и брюшной полости, подверженных дыхательным движениям. Облучение всего тела фотонами (при пересадке костного мозга). Облучение всей кожи электронами. Возможность реализации вышеуказанных методик лучевой терапии позволит эффективно поводить высококачественное лечение для: Опухолей предстательной железы; Опухолей молочной железы; Гинекологических опухолей; Опухолей печени; Опухолей позвоночника и спинного канала; Опухолей ЛОР органов; Опухолей легких; Опухолей пищевода; Опухолей прямой кишки и анального канала; Опухолей поджелудочной железы; Рака кожи; Лимфом; Злокачественных и доброкачественных опухолей внутричерепных локализаций; Невралгии тройничного нерва. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Набор для стереотаксического облучения Энергия фотонов 4 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-250 МЕ/мин. Энергия фотонов 6 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин. Энергия фотонов 10 МэВ. 40 см x 40 см максимальный размер поля, диапазон мощностей дозы 0-600 MЕ/мин. Энергия фотонов 15/16 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин. Набор электронных аппликаторов. 6 см×6 см, 6 см×10 см, 10 см×10 см, 15 см×15 см, 20 см×20 см, 25 см×25 см. Энергия электронов 6 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Mин. Режим облучения всей кожи с высокой мощностью дозу электронами с энергией 6 МэВ. Диапазон мощностей дозы 0-2500 МЕ/мин. Энергия электронов 9 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 12 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 16 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 20 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 22 МэВ. Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 6 МэВ диапазон мощностей дозы 400-1400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 10 МэВ диапазон мощностей дозы 400-2400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. Набор красных лазерных центраторов. Многолепестковый коллиматор 120. Количество лепестков MLC не менее 60 x 2. Размер проекция лепестков в плоскости изоцентра: Центральные 20 см по продольной оси среза пучка: не более 5 мм. Остальные лепестки: не более 10 мм. Терапевтическое поле, образуемое лепестками не менее: 22×40 см. Утечка через лепестки MLC в фотонном режиме: не более 2%. Утечка между лепестками MLC в фотонном режиме: не более 3%. Передвижение лепестков MLC через центральную ось пучка: 20 см. Система портальной визуализации. Получение изображений и анализ данных для локализации мишени, позиционирования пациента и управления движениями. Характеристики: - Система высокой точности, привязанная к изоцентру. - Детектор на базе аморфного кремния для получения изображений высокого разрешения с низкой дозой. - Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы. - Просмотр и анализ изображений во время процедуры. Встроенная система рентгенвизуализации Получение кВ изображений, анализ данных, анализ для локализации мишени, позиционирования пациента и компенсации движений. Характеристики: - Система высокой точности, привязанная к изоцентру. - Источник рентгеновского излучения и детектор. - Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы. - Возможность получения томографического изображения в коническом пучке. - Возможность получения изображения синхронизированного с дыханием пациента. - Просмотр и анализ изображений во время процедуры. Система оптической визуализации. Стереоскопическое устройство получения оптических изображений для отслеживания дыхательных движений пациента и позиции пациента в трехмерном пространстве. Система планирования облучения Набор стандартных функций для очерчивания структур опухоли и здоровых тканей и виртуальной симуляции: регистрация трехмерных изображений, поддержка очерчивания с использованием изображений КТ, МР, ПЭТ, ОФЭКТ, автоматическая сегментация структур по их плотностям, установка пучков в плане облучения, анализ плана (включая визуализацию распределения дозы и гистограмм доза – объем). Расчет трехмерных распределений дозы фотонных пучков в тканях пациента с использованием алгоритма расчета доз, раздельно рассчитывающего вклад первичного и рассеянного излучения в дозу в теле пациента. Расчет трехмерных распределений дозы от пучков электронов в тканях пациента с использованием алгоритма Монте Карло. Интерактивная инверсная оптимизация планов облучения пациента для проведения лучевой терапии с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения, включая оптимизацию направлений и количества пучков. Использование диагностических изображений сортированных по фазам цикла дыхания пациента для расчета доз и очерчивания структур. Расчет портальных изображений дозы получаемых при доставке плана с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения на детектор портальных изображений. Планирование процедур контактной лучевой терапии (брахитерапии) с использованием трехмерных изображений визуальной диагностики. Интерфейс для передачи данных на лазеры системы виртуальной симуляции процедур лучевой терапии. Биологическая оценка планов лучевой терапии – расчет биологического эффекта курса лучевой терапии на основании различных радиобиологических моделей, моделирование изменения режимов фракционирования. Лечебный стол. Точность цифрового контроля движения стола в области ±5 см вокруг механического изоцентра: ±0,5 мм. Изоцентрическое вращения стола не менее ±90°. Точность цифровых индикаторов вращения стола ±0,4°. Дека лечебного стола Дека из углепластика, без металла и других рентгеноконтрастных материалов, уменьшающая артефакты на изображениях. Длина не менее 120 см. Максимальная нагрузка 200 кг. Роботизированная дека стола, позволяющая компенсировать при укладке трансляционные и угловые смещения. Накладка рентгенографическая на терапевтический стол с удлиняющей вставкой для безрамочной радиохирургии. Информационно-управляющая онкологическая система База данных, котороая является центральным компонентом информационной системы по Онкологии. Служит хранилищем информации о пациентах и изображений, импортированных в базу данных. Включает: сегментацию данных, архив/хранилище, тестовое окружение (T-Box). Обеспечивает технические условия и инструменты для управления конфигурацией работы. Приложение позволяет пользователю просматривать обновленную клиническую информацию в любом отделении, позволяя обсуждать варианты лечения с персоналом клиники и пациентами непосредственно в месте проведения лечения. Система планирования облучения Система дозиметрического планирования для процедур стереотаксической лучевой терапии. Функции локализации и обрисовки облучаемого объема. Функции автоматической сегментации по трехмерным анатомическим атласам: краниальному, голова- предстательная железа, экстракраниальному. Автоматическая регистрация изображений компьютерной томографии и магнитного резонанса, ПЭТ, ОФЭКТ, рентгеновских ангиографических изображений, в том числе цифровых субтракционных (DSA). Возможность планирования процедур конформной стереотаксической лучевой терапии с использованием многолепестковой диафрагмы: статические поля, динамическая ротация, радиохирургия с модулированной интенсивностью пучков. ИБП Источник бесперебойного питания 60 кВА для всей системы. Стандартный набор для дозиметрии (стартовый набор). Определение мощности излучения для ожидания биологического эффекта. Определяется физическая, или экспозиционная доза, доза поглощения, мощность дозы. Доза поглощения характеризует ту часть энергии ионизирующего излучения, которая поглощается при прохождении через единицу массы вещества. Оценка поглощённой дозы по ионизационному действию рентгеновского излучения на чистый сухой воздух – определение экспозиционной дозы. Определение эквивалентной дозы. Эквивалентная доза служит для оценки действия ионизирующего излучения на биологические объекты. Определение эффективной дозы. Набор для фиксации пациента (стартовый набор). Для фиксации пациента во время облучения. |
| 5. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Набор для стереотаксического облучения | Энергия фотонов 4 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см. Диапазон мощностей дозы 0-250 МЕ/мин. Энергия фотонов 6 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см. Диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин. Энергия фотонов 10 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см. Диапазон мощностей дозы 0-600 MЕ/мин. Энергия фотонов 15/16 МэВ. Максимальный размер поля 40 см×40 см. Диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин. Набор электронных аппликаторов. 6 см×6см, 6см×10см, 10см×10см, 15см×15см, 20см×20см, 25см×25см. Энергия электронов 6 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Mин. Режим облучения всей кожи с высокой мощностью дозу электронами с энергией 6 МэВ. Диапазон мощностей дозы 0-2500 МЕ/мин. Энергия электронов 9 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 12 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 16 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 20 МэВ. Максимальный размер поля 25 см×25 см. Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин. Энергия электронов 22 МэВ. Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 6 МэВ диапазон мощностей дозы 400-1400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 10 МэВ диапазон мощностей дозы 400-2400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. Устройство наблюдения за движением – 2 камеры, 2 настольных монитора диагональю не менее 8 дюймов. Набор красных лазерных центраторов. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Многолепестковый коллиматор 120 | Количество лепестков MLC не менее 60×2. Размер проекция лепестков в плоскости изоцентра: Центральные 20 см по продольной оси среза пучка: не более 5 мм. Остальные лепестки: не более 10 мм. Терапевтическое поле, образуемое лепестками не менее: 22×40 см. Утечка через лепестки MLC в фотонном режиме: не более 2%. Утечка между лепестками MLC в фотонном режиме: не более 3%. Передвижение лепестков MLC через центральную ось пучка: 20 см. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Система портальной визуализации. | Получение МВ изображений и анализ данных для локализации мишени, позиционирования пациента и управления движениями. Характеристики: - Система высокой точности, привязанная к изоцентру; - Детектор на базе аморфного кремния для получения изображений высокого разрешения с низкой дозой; - Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы; - Просмотр и анализ изображений во время процедуры. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Встроенная система рентгенвизуализации. | Получение изображений, анализ данных, анализ для локализации мишени, позиционирования пациента и компенсации движений. Характеристики: - Система высокой точности, привязанная к изоцентру; - Источник рентгеновского излучения и детектор; - Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы; - Возможность получения томографического изображения в коническом пучке; - Возможность получения изображения синхронизированного с дыханием пациента; - Просмотр и анализ изображений во время процедуры. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Система оптической визуализации. | Стереоскопическое устройство получения оптических изображений для отслеживания дыхательных движений пациента и позиции пациента в трехмерном пространстве. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Система планирования облучения | Набор стандартных функций для очерчивания структур опухоли и здоровых тканей и виртуальной симуляции: регистрация трехмерных изображений, поддержка очерчивания с использованием изображений КТ, МР, ПЭТ, ОФЭКТ, автоматическая сегментация структур по их плотностям, установка пучков в плане облучения, анализ плана (включая визуализацию распределения дозы и гистограмм доза – объем) Расчет трехмерных распределений дозы фотонных пучков в тканях пациента с использованием алгоритма расчета доз, раздельно рассчитывающего вклад первичного и рассеянного излучения в дозу в теле пациента Расчет трехмерных распределений дозы от пучков электронов в тканях пациента с использованием алгоритма Монте Карло. Интерактивная инверсная оптимизация планов облучения пациента для проведения лучевой терапии с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения, включая оптимизацию направлений и количества пучков. Использование диагностических изображений сортированных по фазам цикла дыхания пациента для расчета доз и очерчивания структур. Расчет портальных изображений дозы получаемых при доставке плана с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения на детектор портальных изображений. Планирование процедур контактной лучевой терапии (брахитерапии) с использованием трехмерных изображений визуальной диагностики. Интерфейс для передачи данных на лазеры системы виртуальной симуляции процедур лучевой терапии. Биологическая оценка планов лучевой терапии – расчет биологического эффекта курса лучевой терапии на основании различных радиобиологических моделей, моделирование изменения режимов фракционирования. Монитор с диагональю не менее 27 дюймов – 6 штук. Станция планирования для рисования – 2 штуки. Станция планирования для расчётов – 4 штуки Принтер цветной лазерный – 1 штука. Сервер – 1 штука. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Лечебный стол. | Точность цифрового контроля движения стола в области ±5 см вокруг механического изоцентра: ±0,5 мм. Изоцентрическое вращения стола не менее ±90°. Точность цифровых индикаторов вращения стола ±0,4°. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Дека лечебного стола | Дека из углепластика, без металла и других рентгеноконтрастных материалов, уменьшающая артефакты на изображениях. Длина не менее 120 см. Максимальная нагрузка 200 кг. Роботизированная дека стола, позволяющая компенсировать при укладке трансляционные и угловые смещения. Накладка рентгенографическая на терапевтический стол с удлиняющей вставкой для безрамочной радиохирургии. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Информационно-управляющая онкологическая система | Лицензия базы данных на 1 отделение. Лицензия для сегментации базы данных. Пакет для радиационной онкологии – 5 штук. Пакет для работы с изображениями – 5 штук. Сервер базы данных – 1 штука. Компьютер для установки программного обеспечения – 5 штук. Монитор 23 дюйма – 5 штук. Принтер черно белый – 1 штука. Принтер цветной лазерный – 1 штука. Цифровая фотокамера – 2 штуки. Система считывания штрихкодов 1 штука. | 1 шт |
|  |  | 10 | Система планирования облучения | Система дозиметрического планирования для процедур стереотаксической лучевой терапии. Функции локализации и обрисовки облучаемого объема. Функции автоматической сегментации по трехмерным анатомическим атласам: краниальному, голова- предстательная железа, экстракраниальному. Автоматическая регистрация изображений компьютерной томографии и магнитного резонанса, ПЭТ, ОФЭКТ, рентгеновских ангиографических изображений, в том числе цифровых субракционных (DSA). Возможность планирования процедур конформной стереотаксической лучевой терапии с использованием многолепестковой диафрагмы: статические поля, динамическая ротация, радиохирургия с модулированной интенсивностью пучков. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | ИБП | Источник бесперебойного питания 60 кВА | 1 шт. |
|  |  | 2. | Стандартный набор для дозиметрии (стартовый набор). | Трехмерный анализатор полей ионизирующего излучения в полной комплектации. Водный фантом со стенками из акрила. Аппаратный интерфейс для управления передвижением детектора в фантоме. Двухканальный электрометр для проведения относительной и абсолютной дозиметрии в водном фантоме. Два кабеля для подключения детекторов к электрометру. Две водозащищенные ионизационные камеры для относительных измерений. Два кабеля для подключения детекторов к электрометру, длиной не менее 6 м. Программное обеспечение для проведения относительных измерений в водном фантоме. Интерфейс для конвертации данных пучков в формат, пригодный для системы дозиметрического планирования. Тележка для позиционирования фантома на 4 колесах со встроенным водным резервуаром. Автоматизированное измерение отношений ткань – фантом. Две водозащищенные ионизационные камеры малого объема для измерений в малых полях. Система для проведения абсолютной дозиметрии полей ионизирующего излучения. Дозиметр, отвечающий требованию вторичного стандарта дозиметрических лабораторий. Две водозащищенные ионизационные камеры для абсолютной дозиметрии. Два дозиметрических полупроводниковых детектора для измерений в фотонных полях малых размеров. Плоскопараллельная водозащищенная ионизационная камера для электронных пучков. Два кабеля для подключения детекторов к дозиметру, длиной не менее 20 м. Фантом из плит водоэквивалентного пластика. Прецизионный барометр. Прецизионный термометр. Устройство для ежедневной дозиметрической проверки качества ускорителя. Набор для дозиметрической проверки качества планов лучевой терапии с модулированной интенсивностью и объемным модулированием интенсивности Дозиметрическая матрица для стереотаксиса. Дозиметрическая матрица для измерения комплексного распределения дозы ионизирующего излучения для планов с модулированием интенсивности. Фантом для матрицы для измерения комплексного распределения дозы ионизирующего излучения для планов с объемным модулированием интенсивности. Программное обеспечение для анализа измеренных распределений дозы ионизирующего излучения и сравнения с расчетами доз, произведенными при помощи планирующей системы. Набор гафхромных дозиметрических пленок Устройство оцифровки дозиметрических пленок (микроденситометр или планшетный сканер). Специализированные антропоморфные фантомы для верификации планов стереотаксической радиохирургии и для планов с модулированием интенсивности. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Набор для фиксации пациента (стартовый набор). | Одна подставка из углепластика для крепления к лечебному столу – для головы и шеи. Одна подставка для лечения рака молочной железы. Шесть листов болюсов 15×15 см - толщины 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0 см Шесть листов болюсов 30×30 см - толщины 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0 см. Вакуумный матрац для иммобилизации пациентов - 20 шт. Вакуумный насос для откачки воздуха из вакуумных матрацев (2 штуки). Ванна с термостатом и автоматическим подогревом воды для подготовки термопластических устройств иммобилизации. Подставка для фиксации стоп, голеней и коленей пациента. Маски для фиксации головы – 50 штук. Набор рентгенконтрастных маркеров для визуализации изоцентра - диаметр маркера 1,5 мм, не металлический материал. Рентгенконтрастная нить для визуализации структур на коже пациента - диаметр нити 2 мм. диаметр нити 1,5 мм. | 4 комплекта |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Изоцентр – это исходная стандартная точка для оборудования. Положение изоцентра должно быть четко указано на всех соответствующих чертежах. Чтобы обеспечить постоянство положения изоцентра необходимо построить перпендикулярные оси вдоль основы и вверх по стенам во всех четырех направлениях. Стандартная высота изоцентра для системы составляет 1295 мм (4 фута 3 дюйма). Нужен минимальный просвет в 1219 мм (4 фута 0 дюймов) дополнительно к зазору для оборудования в 2134 мм (7 футов 0 дюймов) у входных дверей процедурной комнаты, оборудованных защитой от радиации. Такой зазор обеспечит надлежащий доступ для монтажа оборудования. Требования к количеству единиц и типу защитных устройств для входной двери процедурной разнообразны и зависят от наличия и длины лабиринта, а также мощности системы. Для двухэнергетических ускорителей обычно требуются стальные двери с покрытием из свинца и борированного полиэтилена и механическим управлением. Рекомендуемое расстояние до бетонного перекрытия принимается равным 152 мм (6 дюймов) относительно обрешетки стены. Расстояние от изоцентра до стены с каждой стороны кушетки, которое может потребоваться, составляет около 5029 мм (16 футов 6 дюймов). Чтобы уменьшить воздействие радиации за пределами кабинета, воздуховоды должны заходить в кабинет и выходить из кабинета через отверстия над дверью лабиринта. Чтобы уменьшить воздействие радиации на занимаемые помещения, необходимо проложить воздуховоды по возможности выше. Воздуховоды должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимально сократить площадь отверстия в стене. В большинстве случаев не требуется защищать воздуховоды, если конструкция воздуховода соответствует этому критерию. Вокруг воздуховода необходимо оставить свободное место (за пределами процедурного кабинета) для модернизации защиты на тот случай, если это потребуется по результатам радиационного контроля после установки. Следует избегать проникновения в процедурный кабинет напрямую, включая воздуховоды. Зарегистрированный дозиметрист обязан проверить конструкцию воздуховода и защиты в процедурных кабинетах без лабиринта. |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.