| Сводный список медицинской техники на 2011 год, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" |
| --- |
| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тыс.тенге) | Сумма плановая (тыс.тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| 1 | Система лазерного хетчинга | 1 | 14 543 | 14 543 | РГКП "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 2 | Аппарат для подогрева крови | 4 | 410 | 1 640 | РГКП "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 3 | Аппарат для брахитерапии | 1 | 140 000 | 140 000 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | 120 дней |
| 4 | Компьютерный томограф 64 срезовый | 1 | 320 000 | 320 000 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | 120 дней |
| 5 | Высокочастотный электрокоагулятор | 4 | 4 100 | 16 400 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 6 | Операционный светильник бестеневой | 4 | 2 150 | 8 600 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 7 | Централизованная система вакуумной аспирации | 1 | 18 112 | 18 112 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | 120 дней |
| 8 | Комплект для видеэндоскопии | 1 | 61 569 | 61 569 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 9 | Комплект для видеэндоскопии | 1 | 61 569 | 61 569 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 10 | Облучатель бактерицидный настенный | 14 | 6 | 89 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 30 дней |
| 11 | Облучатель бактерицидный передвижной | 4 | 54 | 216 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 45 дней |
| 12 | Морозильная камера для хранения препаратов крови | 2 | 210 | 420 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 30 дней |
| 13 | Хирургическая операционная система с 2-мя головками | 2 | 2 877 | 5 753 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 60 дней |
| 14 | Набор инструментов для хирургических и ортопедических операций | 1 | 3 862 | 3 862 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 60 дней |
| 15 | Набор ручного инструмента для артроскопии коленного сустава | 1 | 3 255 | 3 255 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 16 | Осцилирующая пила для травматологии | 2 | 2 565 | 5 130 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 45 дней |
| 17 | Отсасыватель медицинский | 2 | 234 | 468 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 45 дней |
| 18 | Электрическая медицинская дрель | 2 | 2 783 | 5 566 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 45 дней |
| 19 | Аппарат для электрокоагуляции | 2 | 1 255 | 2 509 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 60 дней |
| 20 | Функциональные кровати 4-х секционные | 12 | 930 | 11 157 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 60 дней |
| 21 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 4 | 5 035 | 20 140 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 22 | Монитор пациента реанимационный | 2 | 4 350 | 8 700 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 23 | Монитор пациента реанимационный | 3 | 4 350 | 13 050 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 24 | Монитор пациента анестезиологический | 3 | 4 500 | 13 500 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 25 | Инфузионный шприцевой насос | 4 | 781 | 3 123 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 45 дней |
| 26 | Шприцевой насос с блоком для контролируемой пациентом аналгезии | 2 | 813 | 1 626 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 45 дней |
| 27 | Лампа бестеневая передвижная | 2 | 296 | 592 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 60 дней |
| 28 | Прибор для подогрева растворов и препаратов | 3 | 1 278 | 3 834 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 60 дней |
| 29 | Колонофиброскоп | 1 | 5 000 | 5 000 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 90 дней |
| 30 | Анализатор автоматический биохимический | 1 | 5 706 | 5 706 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 75 дней |
| 31 | Экспресс анализатор мочи | 1 | 864 | 864 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 32 | Полуавтоматический 4-канальный коагулометр | 1 | 3 752 | 3 752 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 75 дней |
| 33 | Анализатор автоматический иммунологический хемилюминисцентный | 1 | 15 838 | 15 838 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 75 дней |
| 34 | Рентгеновский аппарат передвижной | 3 | 12 500 | 37 500 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 35 | Аппарат рентгеновский ангиографический | 1 | 36 500 | 36 500 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 120 дней |
| 36 | Гастроинтестинальный видеоскоп | 1 | 7 000 | 7 000 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 37 | Стол операционный с приставкой для травматологии и ортопедии | 3 | 7 773 | 23 320 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 60 дней |
| 38 | Вентилятор для интенсивной терапии | 5 | 6 500 | 32 500 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 90 дней |
| 39 | Наркозно-дыхательный аппарат | 3 | 11 896 | 35 687 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 90 дней |
| 40 | Информационный центр наблюдения за пациентом | 1 | 6 400 | 6 400 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 90 дней |
| 41 | Система биоптронной светотерапии | 1 | 1 265 | 1 265 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 42 | Аппарат для коротковолновой терапии | 1 | 2 539 | 2 539 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 43 | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 | 695 | 695 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 44 | Анализатор мочи | 1 | 850 | 850 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 45 | Микроскоп бинокулярный | 1 | 280 | 280 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 46 | Анализатор гематологический автоматический в комплекте со стартовым набором реагентов 18 параметра 60 тестов час. | 1 | 3 500 | 3 500 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 47 | Микроколориметр медицинский фотоэлектрический | 1 | 230 | 230 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 48 | Ультрафиолетовая кабина | 1 | 18 900 | 18 900 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 49 | Портативный комплекс для анализа вариабельности сердечного ритма и кардиограммы | 1 | 1 000 | 1 000 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 50 | Автоматизированный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья. | 1 | 740 | 740 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 51 | Комплекс реабилитационный психофизиологический | 1 | 2 400 | 2 400 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 52 | Электрокардиограф 12-канальный с интерпритацией данных | 1 | 1 169 | 1 169 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 53 | Стационарный УЗИ-сканер | 1 | 4 607 | 4 607 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 54 | Электронный фазированный датчик для исследования скоростных потоков для УЗИ-сканера | 1 | 1 296 | 1 296 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 55 | Допплеровский прибор для исследования структур головного мозга. | 1 | 428 | 428 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 56 | Электронейромиограф с компьютером и лазерным принтером | 3 | 2 803 | 8 408 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 57 | Стационарный универсальный рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места | 1 | 74 000 | 74 000 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 120 дней |
| 58 | Цифровой рентгеновский аппарат на 3 рабочих места | 1 | 34 000 | 34 000 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 120 дней |
| 59 | Аппарат рентгеновский флюрографический с рентгенозащитной кабиной. | 1 | 14 900 | 14 900 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 120 дней |
| 60 | Капнограф для измерения концентрации кислорода и углекислого газа | 1 | 7 410 | 7 410 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 61 | Портативный компьютерный прибор для диагностики нарушений вентиляционной способности легких | 2 | 320 | 640 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 62 | Компьютерный микроскоп для углубленной микроскопии клеток. | 1 | 14 939 | 14 939 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 63 | Моторизованный биологический микроскоп | 1 | 10 250 | 10 250 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 64 | Лабораторный исследовательский микроскоп для углубленной микроскопии | 1 | 264 | 264 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 65 | Аппарат для лечения поляризованным светом видимого и инфракрасного спектра при профессиональных заболеваниях | 1 | 788 | 788 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 66 | Система автоматического электрофореза | 1 | 4 596 | 4 596 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 67 | Моторизованный стереомикроскоп | 1 | 3 640 | 3 640 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 68 | Автоматический биохимический экспресс анализатор открытого типа | 1 | 3 713 | 3 713 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 69 | Портативный комплекс с регистрацией деятельности сердечно-сосудистой системы, кожно-гальванических потенциалов для оценки психофизиологического статуса | 1 | 1 125 | 1 125 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 70 | Двухканальная магнитная терапия для дезадаптационного изменения иммунной системы | 1 | 667 | 667 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 71 | Газоанализатор для химического анализа атмосферного воздуха | 1 | 1 141 | 1 141 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 72 | Анализатор для подсчёта лимфоцитов | 1 | 8 704 | 8 704 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 73 | Автоматический экстрактор для компонентов крови | 2 | 8 435 | 16 869 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 74 | Аппарат для плазмафереза в комплекте с расходным материалом на 300 процедур | 4 | 6 411 | 25 644 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 75 | Аппарат цитафереза в комплекте с расходным материалом для тромбоцитафереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) | 2 | 11 538 | 23 076 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 76 | Гемоглобинометр в комплекте с расходным материалом на 2000 исследований | 2 | 195 | 391 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 77 | Донорское кресло | 14 | 696 | 9 739 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 78 | Запаиватель магистралей | 4 | 540 | 2 160 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 79 | Низкоскоростная рефрижераторная центрифуга (на 12 контейнеров с кровью) | 3 | 9 382 | 28 146 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 80 | Плазмаэкстрактор механический | 9 | 68 | 608 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 81 | Гематологический анализатор со стартовым пакетом реагентов на 1000 тестов | 1 | 2 442 | 2 442 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 82 | Контактный быстрозамораживатель на 21 мешок | 1 | 24 446 | 24 446 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 83 | Лабораторная центрифуга на 10 000 оборотов. | 1 | 1 510 | 1 510 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 84 | Система для электроиммунофереза | 1 | 2 905 | 2 905 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 85 | СОЭ-метр автоматический | 1 | 350 | 350 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 86 | Плазменный фотометр | 1 | 1 408 | 1 408 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 87 | Четырехканальный коагулометр | 1 | 1 288 | 1 288 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 88 | Сушильный-стерилизационный шкаф 115л | 1 | 389 | 389 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 89 | Сушильный-стерилизационный шкаф 720л | 1 | 1 800 | 1 800 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 90 | Модульная морозильная камера | 1 | 38 559 | 38 559 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 120 дней |
| 91 | Центрифуга | 2 | 7 100 | 14 200 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 92 | Электрокардиограф 12-ти канальный в комплекте с принадлежностями (стандарт) тип 1 | 2 | 575 | 1 150 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 93 | Электрокардиограф 12-ти канальный в комплекте с принадлежностями | 2 | 5 927 | 11 854 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 94 | Мобильный рентгеновский аппарат с проявочным процессором и оцифровочным сканером | 1 | 10 500 | 10 500 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 95 | Кровать медицинская функциональная с механической регулировкой | 14 | 270 | 3 780 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 96 | Электрокардиограф 6-ти канальный в комплекте с принадлежностями (стандарт) | 1 | 1 328 | 1 328 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 97 | Электрокардиограф 12-ти канальный в комплекте с принадлежностями (стандарт) тип 2 | 1 | 672 | 672 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 98 | Система холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных с регистратором тип 1 и регистратором тип 2 в комплекте | 1 | 4 632 | 4 632 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 99 | Кровать функциональная модульной конструкции в комплекте | 2 | 2 257 | 4 514 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 100 | Компьютерный томограф | 1 | 400 024 | 400 024 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | 120 дней |
| 101 | Стереомикроскоп бинокулярный | 8 | 750 | 6 000 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 102 | Амплификатор-ПЦР машина для проведения полимеразной цепной реакции | 1 | 1 600 | 1 600 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 103 | Лабораторный микроскоп бинокулярный | 14 | 293 | 4 109 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 104 | Люминесцентный микроскоп | 11 | 11 700 | 128 700 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 105 | Сравнительный микроскоп | 1 | 20 000 | 20 000 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | 100 дней |
| 106 | Центрифуга настольная | 10 | 2 295 | 22 954 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 107 | Центрифуга лабораторная | 3 | 544 | 1 632 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 108 | Лабораторный микроскоп с поляризационной системой и фотонасадкой | 16 | 2 323 | 37 160 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 109 | Аппарат для элетрофореза | 1 | 182 | 182 | Республиканский центр реабилитации для детей и подростков | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 110 | Облучатель для лечения верхних дыхательных путей | 1 | 90 | 90 | Республиканский центр реабилитации для детей и подростков | DDP по месту поставки | 80 дней |
| 111 | Спирометр электронный | 1 | 64 | 64 | Республиканский центр реабилитации для детей и подростков | DDP по месту поставки | 80 дней |

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система лазерного хетчинга | Характеристика Системы: - контрольный блок управления, - основной лазер λ=1480nm, мощностью 400mW, - красный пилотный лазер λ=630-650 nm, - плата видеозахвата, - видеокамера, - пульт управления, - лазерный объектив 40х, - оптический кабель, - блок зеркал, - блок моторизованного управления зеркалами (коллиматор), - выбор размера отверстия в мкм, - автокалибровка лазера, - диапазон длительности импульса 0,5-2000мкс, - управление лазером, как с компьютера, так и без него, - выбор диаметра прожига с помощью «мышки», - индикация «зоны безопасности» при прожигании. Программное обеспечение и цифровая камера. - Программное обеспечение должно обеспечивает видео запись, захват изображения и его анализ,обладать функцией предоставления отчета, управление видеокамерой. - Цифровая видеокамера с разрешением 1300 х 1300 для цифрового видео и 768 x 576 для аналогового видео. - Управление положениемлазера с компьютера. - Компьютер с операционной системой не хуже Windowsи USB интерфейсом. Видеокарта для графики с собственной памятью |
| 2 | Аппарат для подогрева крови | Принцип работы аппарата: - непрерывность нагрева потока жидкости, протекающей по инфузионной магистрали через теплообменник - равномерность нагрева потока жидкости Возможность использования нескольких инфузионных систем одновременно* Возможность применения при больших скоростях инфузии Температура теплообменника должна регулироваться в диапазоне от 34ºС до 41.5ºС* Точность задания температуры не более 0.1 ºС. Точность поддержания температуры ±5% При выключении/включении аппарат должен запоминать последнюю установленную температуру Наличие сигнала тревоги и автоматического отключения процесса нагрева при превышении температуры свыше 42 ºС. Наличие самотестирования аппарата на работоспособность температурных датчиков со световой и звуковой сигнализацией. Потребляемая мощность не более 30 Ватт* Наличие пыле- влагозащищенной клавиатуры управления. Наличие яркого цифрового LED индикатора для отображения текущей температуры Наличие LED индикатора для отображения процесса работы теплообменника Наличие звукового сопровождения нажатия клавиш управления Наличие раздельных клавиш для запуска и остановки процесса нагрева Наличие легко заменяемых предохранителей Специальная ручка для переноса аппарата Универсальный зажим для крепления аппарата на стойке |
| 3 | Аппарат для брахитерапии | Система соответсвует стандарту IEC 601-2-17 и другим международным стандартам производства продукции и ее безопасности. Помимо этого, система имеет встроенный детектор излучения Гейгера-Мюллера и имеет такую опцию, как перемещение источника облучения от его самого отдаленного положения к его ближайшему, а также обеспечивает проверку положения конца апликатора для наибольшей гарантии безопасности и надлежащего качества работы. Требования к аппарату Дистанционный загрузчик источника высокой мощности дозы (HDR) Устройство шагового перемещения, не менее 24 каналов для терапии Количество расширений для каждого канала – не менее 60 Пошаговый указатель лечебной процедуры Максимальное перемещение источника по каналу - 1300 mm Контрольные каналы для проверки длины катетера – от 1 до 19 Опционный выбор длины шага от 1 до 10 мм, по умолчанию – 5 мм Номинальная скорость перемещения источника по каналу – не менее 60 см/сек Точность позиционирования не хуже ± 1 мм Требования к источнику Тип радиоактивного источника: Ir-192 (диаметр капсулы не менее 0.9 мм, максимальная длина не более 4.52 мм) Номинальная активность источника не менее 370 ГБк (10 Ки). Источник цилиндрической формы, тросик капсулы из нержавеющей стали Диаметр: не менее 0.9 мм, Рабочая длина не менее 130 см, Дистальная часть тросика длиной не более 200 мм Регулируемая по высоте и ширине терапевтическая головка Контейнер для хранения источника с защитой из вольфрама Система контроля уровня радиации на основе персонального компьютера с демпфированной батареей и системой защиты микропроцессора Возможность переноса данных для планирования лечения со стандартной дискеты или по сети с интегрированным программным обеспечением Возможность автоматической распечатки протокола облучения, отображение и распечатка при сбое системы и сообщений об ошибках Счетчик Гейгера-Мюллера для контроля радиоактивности источника Автоматический контроль развернутой длины с макетом источника Источник бесперебойного питания (UPS) / аварийного снабжения электропитанием терапевтической консоли для сохранения данных о лечении больного в случае перебоев с электропитанием Управляющий компьютер с консолью и принтером Набор радиационной безопасности: аварийный контейнер для источника, длинные щипцы, приспособление для резки провода, набор соединителей (штекеров). Консоль управления загрузки бокса Система планирования лечения отдельная рабочая станция, ЖК монитор диагональю не менее 20 дюймов, процессор не менее dual quad core xeon E5520, 2.26 GHz, корпус mini-tower, оперативная память RAM 4 GB DDR3, 1066MHz; Жесткий диск – 2×250GM SATA 3.0Gb/s – 16×DVD+/-RW SATA; Windows XP Pro; Видеокарта не менее 256Mb. Цветной струйный принтер. 3-х мерная реконструкция на основе рентгеновского изображения, планирование контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы, интерфейс Dicom-3 для передачи и обмена данными по сети, предустановленные типовые планы для контактной лучевой терапии с малой мощностью дозы. Стенд реконструкции - 50 см для выполнения планирования на основе полуортогональных рентгеновских снимков. Универсальное устройство крепления аппликаторов, устройство наблюдения за источником, настенное крепление для проводников. Система двустороннего вызова Цветная система видеонаблюдения - не менее 2 цветных камер видеонаблюдения Аппликаторы и Аксессуары Влагалищный аппликатор с набором КТ-совместимых цилиндров, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм, не менее 5 Цервикальный аппликатор с набором КТ-совместимых цилиндров, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм х 140 мм, не менее 5. Набор сегментированных цилиндрических аппликаторов, совместимых с КТ и МРТ, диаметром 20, 25, 30, 35 мм, не менее 12.Аппликаторы для культи влагалища, КТ совместимые, цилиндрические, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм, не менее 5.Набор экранированных аппликаторов, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм,не менее 5. Сегментированные цервикальные аппликаторы, КТ/МРТ совместимые. Сегменты диаметром 20, 25, 30, 35 мм длиной 30 и 60 мм, изогнутые под углом 15 и 30 градусов, не менее 20. Набор аппликаторов для эндометрия, не менее 4. Комплект 3-х канального аппликатора типа Титан-Флетчера (с определенной геометрией) Комплект манчестерского аппликатора (с изменяемой геометрией) Комплект пищеводного аппликатора с набором бужей, диаметром 8, 10, 12, 14 мм с защитой от укуса и фиксатором Комплект внутриппросветного аппликатора для легких, бронхов и желчного протока Комплект КТ/МРТ совместимого назофарингеального аппликатора, не менее 5. Комплект аксессуаров для внутритканевого аппликатора. Комплект аксессуаров для внутриполостного аппликатора. Комплект аксессуаров для внутрипросветного аппликатора. Набор аппликаторов, пластин и игл для молочной железы. Набор аппликаторов, пластин и игл для предстательной железы и малого таза. Поставка источника в течении 2х лет: Ir 192; Источники меняются с интервалом в 120 дней. Замена источника включает в себя его доставку, установку с плановой профилактической работой, возврат контейнера производителю и захоронение старого источника |
| 4 | Компьютерный томограф 64 срезовый | Компьютерный томограф должен иметь мультисрезовую спиральную конструкцию с одновременным получением 64 срезов c минимальной толщиной не более 0.5 мм, наименьшей длительностью полного (360 градусов) скана не более 0.35 секунды. Компьютерный томограф должен иметь двухконсольную конфигурацию с возможностью одновременного проведения сканирования пациента (консоль сканирования) и обработки изображений (консоль постобработки). Гентри: Апертура, см, не менее 72, угол наклона гентри, градус, не менее +/-30, позиционирование лазером, тип привода - прямое вращение, управление гентри с двух сторон, дистанционное управление гентри, детектор твердотельного типа, общее количество элементов детектора, не менее 55 000, количество рядов детектора, не менее 64, размер элемента детектора, мм, не более 0,5, ширина детектора по оси Z, мм, не менее 30, частота сбора данных, сбор/сек., не менее 3600, возможные комбинации - толщина среза х число срезов, не хуже: 0.5 мм х 64, 0.5 мм х 32, 1 мм х 32, 2 мм х 16, 0.5 мм х 4, 1 мм х 4, 2 мм х 4, 3 мм х 4, 4 мм х 4, 6 мм х 4, 8 мм х 4, 1 мм х 1, 2 мм х 1, 4 мм х 1, 6 мм х 1, 8 мм х 1, абсорбционная эффективность детектора, %, не менее 99, относительный световой выход, не менее 2,3, длительность затухания послесвечения, мсек, не более 0,002, время задержки, мсек, не более 3, количество срезов, получаемых за один полный оборот блока детектор-рентгеновская трубка, не менее 64, возможность модернизации томографа до возможности получения 128 срезов за один оборот рентгеновской трубки, минимальное время сканирования полный оборот 360 град., сек., не более 0,35, программируемое поле сканирования с возможностью выбора величины в зависимости от размера исследуемого объекта, максимальное поле сканирования, мм, не менее 500, возможные поля сканирования, мм, не хуже 180, 240, 400, 500, теплоемкость рентгеновской трубки, тысяча тепловых единиц, не менее 7500, скорость охлаждения рентгеновской трубки, тысяча тепловых единиц в минуту, не менее 1300, эффективная теплоемкость рентгеновской трубки, миллион тепловых единиц, не менее 30, минимальная сила тока, мА, не более 10, максимальная сила тока, мА, не менее 500, фильтрация, эквивалент алюминия в мм, не менее 10, число калиброванных фильтров, не менее 4, адаптивная фильтрация в режимах 2D и 3D, выходная мощность генератора, кВт, не менее 60, напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не хуже 80-135, максимальное значение мАс, не меньше 8000, программа по снижению дозовой нагрузки, Стол пациента: стол с электромеханическим и ручным приводом, наличие возможности дистанционного управления столом, диапазон движения по вертикали, см, не менее 60, диапазон горизонтального движения, см, не менее 210, диапазон сканирования, см, не менее 180, минимальная скорость горизонтального движения при позиционировании, мм/сек, не более 10, максимальная скорость горизонтального движения при позиционировании, мм/сек, не менее 130, минимальная скорость при спиральном сканировании мм/сек, не более 0,8, максимальная скорость при спиральном сканировании, мм/сек, не менее 120, минимальная высота стола, см, не более 30, ширина крышки стола, см, не менее 45, максимально допустимая нагрузка на стол, кг, не менее 200, Компьютерная система: двухконсольная конфигурация с независимыми консолями, два цветных ЖК монитора с диагональю, см, не менее 48, разрешение экрана монитора, не хуже 1280х1024, многозадачная компьютерная система, основной процессор, бит, не менее 64, оперативная память, Гбайт, не менее 6, жесткий диск, Гбайт, не менее 1000, количество сохраняемых изображений на жестком диске, изображение, не менее 160 000, количество сохраняемых срезов (проекционнх данных) на жестком диске, срез, не менее 230 000, CD-R/DVD дисковод, Параметры изображений: матрица сбора данных, не хуже 512х512, время реконструкции, изображений/сек, не менее 16, матрица изображения, не хуже 1024х1024, минимальный размер вокселя, мм, не более 0,35, шкала серого, уровень, не хуже 256, регулирование яркости/контрастности изображений, низкоконтрастное разрешение при 0,3%, мм, не хуже 2, доза необходимая для получения данного значения, мГр, не более 23, требуемое значение мАс необходимое для получения данного значения, мАс, не более 160, фантом диаметром 20 см, высококонтрастное разрешение, мм, не хуже 0,35, требуемое значение мАс необходимое для получения данного значения, мАс, не более 25, пространственное разрешение при 0%, пар линий/см, не менее 18, Эффективность детектора (Q -фактор качества) полученный при измерении низкоконтрастного разрешения при толщине среза 10мм, на матрице 512 и получением нижеуказанных значений: диаметр измеряемого фантома (А), мм, не менее 200, разрешение (размер объекта) (В), мм, не более 2, контраст объекта к окружающей области (С), не более 3, поверхностная доза для достижения указанного разрешения (D), мГр, не более 23, Эффективность детектора, не менее Q= A/(BxCxD) - 1,4. Спиральное сканирование: максимальная длина сканирования, см, не менее 175, минимальное время спирального сканирования полный оборот 360 град., сек., не более 0,35, максимальная длительность одного сканирования, сек, не менее 100, минимальное значение винтового шага/коэффициента винтового шага при 64-срезовом сканировании, не более 40/0,625, максимальное значение винтового шага/коэффициента винтового шага при 64-срезовом сканировании, не более 96/1,5, спиральное сканирования при наклоне гентри, диапазон угла наклона гентри, при котором возможно спиральное сканирование, град., не хуже +/-30, мультисканирование: количество сканирований, не менее 10, время для сканирования 1000 мм, сек., не более 8,5, спиральное сканирование в реальном времени, Программное обеспечение. измерение расстояния, число зон интереса на одном изображении, не менее 10, измерение углов, увеличение: заранее заданное и свободно задаваемое, гистограмма, сложение/вычитание изображений, показ плотности в единицах Хаунсфилда, аннотация, программа для представления сканируемых данных в виде одного файла, содержащего данные о просканированном объеме, с последующей возможностью проведения любых видов мультипланарных реконструкций в любой плоскости в реальном времени, трехмерные реконструкции (surface rendering), трехмерные реконструкции (volume rendering), проекция максимальной/минимальной интенсивности, программный пакет автоматизированного выбора параметров реконструкции для получения оптимального качества изображений, программный пакет для проведения виртуального сканирования без экспозиции для выбора оптимальных параметров сканирования и дозовой нагрузки на пациента, программный пакет для снижения "шума" на изображениях с целью улучшения выявления патологии в условиях низкого контраста и снижения дозовой нагрузки, программа автоматического начала спирального сканирования по достижению оптимального контрастного наполнения, модуль дистанционной диагностики по линиям связи, Эндоскопическое 3D исследование, "Удаление кости", Программный пакет обнаружения узелковых образований легких, стандарт Dicom 3.0. Дополнительное оборудование: Дополнительная рабочая станция, автоматический бесколбовый инъектор для введения контраста, стабилизатор напряжения, распределительный щит, просвинцованное стекло, климатическая установка, отсутствие потребности в дополнительном охлаждении системы водой или другим теплоносителем, лазерная камера "сухого" типа, 35х43, включая 1000 листов пленки, негатоскоп – не менее 2, комплект DVD-Ram дисков, шт – 100, медицинская мебель, система бесперебойного питания на всю систему. |
| 5 | Высокочастотный электрокоагулятор | Высокочастотный аппарат электрохирургический для атравматичных монополярных и биполярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии Управление: Интуитивное и простое управление в форме «действие – функция»; единственным нажатием на соответствующую кнопку акивируется функция или изменяется параметр. Световая индикация активированного функционального поля. Дистанционное переключение режимов резание-коагуляция - активирование с педали Фукнция "Автостарт" Установленная продолжительности активации режима - Auto Stop Возможность создания и сохранения в памяти аппарата индивидуальных пользовательских программ резания и коагуляции (до 10 программ) Подключение 1 -х ножного переключателей Описание: Количество гнёзд (установочных мест) в ВЧ приборе 4 установочных места: 1. Биполярное гнёздо 2. Монополярное гнёздо 3. Монополярное гнездо 4. Гнёздо нейтрального электрода Система автоматического регулирования пиковой мощности Автоматическое регулирование напряжения Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления) Автоматическое регулирование плазмы Автоматическое регулирование мощности Постоянный мониторинг применяемого напряжения Автоматический контроль выходных ВЧ-параметров (отклонение действительных значений от заданных) Максимально возможный набор функций без необходимости проведения апгрэйда Нейтральный электрод: Система безопасности нейтральных электродов (светофор) Система контроля предотвращения ожогов встроена в систему безопасности нейтральных электродов и функционирует только при пользовании нейтральными электродами одноразового пользования. Контроль безопасности наложения нейтрального электрода (цветовой индикатор) Монополярные режимы коагуляции: 1. мощность 100 Ватт/200 Ω; Устанавливаемое ограничение мощности; ВЧ напряжение до 680VP; Автоматическая регулировка напряжения; Работа через педаль и инструмент; Auto Stop 2. мощность 120 Ватт/200 Ω; Устанавливаемое ограничение мощности; ВЧ напряжение до 1320 VPр; Функция «HI»- коагуляция «под водой»; Возможность установки режима резки при коагуляции в 5 режимах; Автоматическая регулировка напряжения; Работа через педаль и инструмент; Auto Stop 3. 120 Ватт/200Ω; Устанавливаемое ограничение мощности; ВЧ напряжение до 9000 VPр /5800 VPр; Автоматическая регулировка напряжения; Работа через педаль и инструмент; Auto Stop 4. 120 Ватт/200 Ω; Устанавливаемое ограничение мощности; ВЧ напряжение до 1320 VPр; Возможность установки режима резки при коагуляции в 5 режимах; Автоматическая регулировка напряжения; Работа через педаль и инструмент; Функция Auto Stop; 5. для коагуляции под водой Крест фактор 3,2 пр напряжении 4900 В и 120Вт Монополярные режимы сечения: Мощность максимум 350Watt; Автоматическая регулировка напряжения; Автоматическая регулировка дугового разряда; Устанавливаемое ограничение мощности; ВЧ напряжение максимум 660 VP; Автоматическое управление напряжением; Включение в работу как через педаль, так и через инструмент; Сечение в обычном режиме (электронож) мощность 320 W; Сечение TUR (Трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии) максимально 350W/200Ω; Сечение Blend (Blend+Power Blend) максимально 320W/200Ω; Резка с одновременной коагуляцией с установкой 9 эффектов гемостаза; Сечение Pulse для (полипектомии) максимально 40W/200Ω Установка глубины гемостаза в 9 режимах; Ceчение TUR-Pulse максимально 50W/200Ω 1320 VPр; Биполярные режимы: Биполярное сечение Мощность 130Watt/ 200Ω; Устанавливаемое ограничение мощности; Автоматическая регулировка напряжения; ВЧ напряжение максимум 760VP; Коагулируемое сечение Bipo Pulse; Автоматическое управление мощности; Работа через педаль; Активация через Auto Start; Auto Start с отсрочкой включения; Деактивация через Auto-Stop; Биполярная коагуляция Максимальная мощность 100 Ватт/100 Ω; Устанавливаемое ограничение мощности; ВЧ напряжение до 460VP; Автоматическая регулировка напряжения; Работа через педаль; Включение через Auto Start; Деактивация через Auto Stop; Комплектация: 1. Коагулятор электрохирургический 1 шт. 2. Тележка для аппаратов с двумя полками 1 шт. 3. Сетевой кабель 1 шт. 4. Кабель заземления 1 шт. 5. Кабель для многоразового нейтрального электрода 1 шт. 6. Нейтральный электрод многоразового пользования 1шт. 7. Нейтральный электрод, разделенный, одноразовый TWIN-SAFE УП=50 2 уп. Кабель для одноразовых нейтральных электродов 1шт. Ножной переключатель двойной с переключателем моно- биполяр 1шт. 8. ВЧ-инструмент с клавишным переключателем на инструменте, 1шт. 9. Удлинитель электродов 100мм, D=4мм 2шт. 10. Электрод-петля, WIRE D=14мм, 4мм, L=65мм 5шт. 11. Электрод-петля, WIRE D=5мм, 4мм, L=65мм 5шт. 12. Электрод-петля, WIRE D=10мм, 4мм, L=65мм 5шт. Электрод-ланцет, прямой 4мм, L=65мм c антипригарным покрытием 5шт. 13. Электрод-игла, 4мм, L=65мм c антипригарным покрытием 5шт. 14. Электрод-шарик, прямой D= 6мм, 4мм, L=65мм c антипригарным покрытием 5шт. 15. Электрод-нож, прямой 4мм, L=65мм c антипригарным покрытием 5шт. 16. Электрод-нож, изогнутый 4мм, L=65мм c антипригарным покрытием 5шт. 17. Электрод-площадка, прямой 8x10, 4мм, L=65мм c антипригарным покрытием 5шт. 18. Электрод-шарик, прямой D= 4мм, 4мм, L=65мм c антипригарным покрытием 5шт. 19. Бокс для стерилизации электродов с D=4мм 2шт. 20. Биполярный пинцет Non-Stick, 200мм, прямой, бранш затупленный 1,0мм 2шт. 21. Биполярный пинцет Non-Stick, 220мм, прямой, бранш затупленный 1,0мм 2шт. 22. Биполярный пинцет Non-Stick 250мм изогнутый, бранш затупленный 1,0мм 2шт. 24. Биполярный кабель, стандартный, с предохраняющим штеккером, 4,5м 2шт. |
| 6 | Операционный светильник бестеневой | Светильники состоят из блоков освещения 4-го и 5-го классов и предназначены для освещения операционного поля при хирургических операциях в условиях стационара. Два независимо перемещающихся блока (3-элементный и 6-элементный). Для бокового подсвета операционного поля можно использовать 3-элементный блок. Величина освещенности и размер рабочего поля регулируется. Применение малогабаритной галогенной лампы, интерференционного отражателя и абсорбционного светофильтра позволяет создавать достаточный уровень освещенности при минимальной тепловой нагрузке операционного поля. Регулируемый размер рабочего поля от 100 до 250 мм, равномерное распределение света Бестеневой эффект за счет применения нескольких светооптических элементов в каждом блоке освещения Высокоинтенсивная галогенная лампа Естественная цветопередача, применение светофильтров Инференционные отражатели, поглащающие тепло, минимальный нагрев операционного поля Выключатели ламп и регуляторы величины рабочего поля встроены в корпуса блоков освещения Высокая подвижность блоков освещения, возможность вращения консолей и шарниров на 320º Поворот блока освещения, в двух плоскостях, вертикальное перемещение на 620 мм Регулируемые тормозные системы, встроенные в шарниры, стабильность позиционирования Обслуживаемое пространство в диаметре 2,8 м от центральной подвески При высоте помещения более 3,1 м поставляется дополнительный удлинитель Стерилизуемые съемные ручки, стойкость покрытий к дезинфекции и удобство ее проведения. Возможность подключения блока аварийного питания Освещенность 160 клк Параметры Максимальная освещенность рабочего поля, люкс 160 000 Размер рабочего поля 100 ... 250 Источник света Количество 9 Перемещение осветителя по вертикали, мм 620 Диаметр действия, м 2,8 |
| 7 | Централизованная система вакуумной аспирации | Централизованная система вакуумной аспирации предназначена для удаления разнообразных биологических и иных жидкостей при помощи вакуума (разряжения) создаваемого вакуумным агрегатом и передаваемого к месту аспирации через магистрали из медных труб. Сбор материалов осуществляется посредством использования специальных устройств – вакуумных регуляторов, вакуумных сборников, в нужном месте подключаемых к системе через быстроразъёмные медицинские клапаны. Благодаря наличию централизованной системы вакуумной аспирации обеспечивается следующие преимущества: - повышение производительности работы, удобства работы и безопасности, - возможность отказа от использования стационарных и портативных вакуумных аспираторов (отсасывателей), - увеличение полезной площади в помещения больницы за счёт уменьшения количества медицинских приборов и проводов Комплект состоит из: Оборудование для палат: 1. Регулятор вакуума трёх режимный, с коннектором для клапана. – наличие трёх режимов работы: полная мощность, регулируемый режим, выключение - наличие цифрового индикатора разряжения (вакуума) – 30 шт. 2. Клапан для защиты от переполнения для вакуумного регулятора - предотвращение попадания аспирируемых веществ в магистрали вакуума – 30 шт. 3. Вакуумный сборная ёмкость для аспирации многоразовая, ёмкость 1800 мл., - наличие кронштейна для установки в консоль – 60 шт. 4. Консоль палатная алюминиевая длиной 2000 мм в комплекте: - наличие быстроразъёмных газовых клапанов для кислорода – 2 шт., вакуума – 2 шт, сжатого воздуха – 2 шт. - наличие настенноей рельсы для оборудования длиной 2000 мм – 1 шт. – наличие розеток типа Евро – 6 шт. - наличие кронштейна для вакуумного сборника – 2 шт. - наличие встроенного светильник дневного света (верхнего и нижнего) – 2 шт. – 1 комплект 5. Консоль палатная длиной 400 мм c клапанами для кислорода – 1 шт., вакуума -1 шт. – 2 комплекта Основные материалы: Монтажные материалы (медные трубы, фитинги, хомуты, для трубопроводов медицинского вакуума) в достаточном объёме для подведения вакуума ко всем заданным потребителям – 1 комплект Монтажные материалы (медные трубы, фитинги, хомуты, для трубопроводов медицинского вакуума) в достаточном объёме для подведения вакуума ко всем заданным потребителям. - Обязательное использование медных труб и фитингов, с подтверждением сертификатом качества. - Использование специальных монтажных хомутов для монтажа труб по стенам помещений с обеспечением прочности и красивого внешнего вида – 1 комплект. Оборудование для оснащения вакуумной станции: Агрегат центрального вакуума (в комплекте с тремя двигателями и насосами) полностью в сборе, заводского изготовления, специально предназначенный для применения в медицинских учреждениях согласно комплектации, характеристикам и данным, указанным в паспорте изготовителя, - производительность откачивания по воздуху - не менее 100 кубических метров в час, - наличие микропроцессорной панели управления с дисплеем, которая обеспечивает: · программирование заданных порогов вакуумметрического давления в установке (0 ÷ 98%) · поддержку вакуумметрического давления на заданном уровне · постоянное измерение вакуума в диапазоне 1000 ÷ 1 мбар · регистрацию рабочего времени насосов · контроль соответствия фаз электропитания · обеспечивает „круговое” обращение работы насосов · автоматическое включение насосов при увеличении потребления вакуума · сигнализация превышения уровня аварийного давления · сигнализация появления аварии · предохранение от введения нежелательных изменений в программу · возможность подключения к компьютерному слежению · герметическое предохранение клавиатуры - наличие выравнивающего резервуара объёмом 435 л., - наличие защитного резервуара со смотровым окном и сливом для удаления попавших веществ. Диапазон установки вакуумных порогов: 0 – 96% - наличие бактериальных фильтров Вентили магистральные, газовые под пайку диаметром 22 мм – 8 шт. |
| 8 | Комплект для видеэндоскопии | Видеоцентр Электронный блок для подключения видеоэндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также более 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения) Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения) Наличие системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима) Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) - 4 уровня Наличие функции усиления контраста - 3 уровня Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели Регулировка экспозиции кнопками на передней панели Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза, а также наличие функции увеличения полученной картинки на мониторе Наличие функции заморозки изображения Регулировка красного, синего и насыщенности цвета - по 17 положений для каждого Два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта Типы видеовыходов - HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC Наличие цифрового видеовыхода с функцией дистанционного управления записью Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке» Наличие слота для карты памяти (xD-Picture Card, SmartMedia) для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии) Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета Наличие памяти для ввода информации о 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора) Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход) Наличие кнопки сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке» Наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком Источник света Ксеноновый источник света (более 500 ч непрерывной работы лампы) - 300 Вт Наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы Подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой Наличие специального фильтра для системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы- 17 положений Автоматическая и ручная регулировка яркости - 17 положений Наличие функции транс иллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей Наличие запасной галогенной лампы - 12В, 35Вт Наличие функции отключения при простое Наличие принудительной вентиляции для охлаждения Возможность подключения специального фильтра для Фото-Динамической Диагностики Монитор Диагональ -24 дюйма ЖК-панель высокого разрешения (1950 x 1200 пикселов) Поддерживаются входные сигналы c компьютера (COMP), аналоговые входные сигналы с портов RGB и HD15, а также цифровые входные сигналы с порта DVI-D. Видеоколоноскоп с матрицей высокого разрешения Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце Стандарт передаваемого изображения – HDTV Поддержка системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки Направление обзора – 0о (прямой обзор) Угол поля зрения – 170о Глубина резкости – 2-100 мм Диаметр дистального конца – 13,9 мм Диаметр вводимой трубки – 12,8 мм Диаметр внутреннего канала – 3.7 мм Углы изгиба рабочей части – 180о вверх, 180о вниз, 160о влево/вправо Длина рабочей части – 1680 мм Общая длина – 2005 мм Минимально видимое расстояние от дистального конца – 2 мм Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета Передвижная рабочая станция Компактная тележка из высокопрочного пластика Наличие 4х полок для оборудования Наличие 4х антистатических колес со стопорами Наличие выдвижной полки для клавиатуры Наличие держателя для ЖК монитора Наличие держателя для гибких эндоскопов Наличие держателя для банки эндоскопического отсоса Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером Блок электрохирургический 2 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный Режимы работы монополярного режима: резка (120 Вт), коагуляция (COAG1 – макс.50Вт, COAG2 – макс.120Вт, SPRAY – макс.120Вт) Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.120Вт), коагуляция (SOFT1 – макс.120Вт, SOFT2 – макс.40Вт) Базовая частота работы – 330-380 кГц Управление с помощью педали Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали Наличие в комплекте одноразового нейтрального электрода и всех необходимых кабелей и адаптеров Операционный набор инструментов для колоноскопии |
| 9 | Комплект для видеэндоскопии | Видеоцентр Электронный блок для подключения видеоэндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также более 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения) Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения) Наличие системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима) Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) - 4 уровня Наличие функции усиления контраста - 3 уровня Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели Регулировка экспозиции кнопками на передней панели Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза, а также наличие функции увеличения полученной картинки на мониторе Наличие функции заморозки изображения Регулировка красного, синего и насыщенности цвета - по 17 положений для каждого Два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта Типы видеовыходов - HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC Наличие цифрового видеовыхода с функцией дистанционного управления записью Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке» Наличие слота для карты памяти (xD-Picture Card, SmartMedia) для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии) Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета Наличие памяти для ввода информации о 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора) Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход) Наличие кнопки сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке» Наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком Источник света Ксеноновый источник света (более 500 ч непрерывной работы лампы) - 300 Вт Наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы Подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой Наличие специального фильтра для системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы- 17 положений Автоматическая и ручная регулировка яркости - 17 положений Наличие функции транс иллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей Наличие запасной галогенной лампы - 12В, 35Вт Наличие функции отключения при простое Наличие принудительной вентиляции для охлаждения Возможность подключения специального фильтра для Фото-Динамической Диагностики Монитор Диагональ -24 дюйма ЖК-панель высокого разрешения (1950 x 1200 пикселов) Поддерживаются входные сигналы c компьютера (COMP), аналоговые входные сигналы с портов RGB и HD15, а также цифровые входные сигналы с порта DVI-D. Видеогастроскоп с матрицей высокого разрешения Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце Стандарт передаваемого изображения – HDTV Поддержка системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки Направление обзора – 0о (прямой обзор) Угол поля зрения – 140о Глубина резкости – 2-100 мм Диаметр дистального конца – 9,8 мм Диаметр вводимой трубки – 9,8 мм Диаметр внутреннего канала – 2.8 мм Углы изгиба рабочей части – 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо Длина рабочей части – 1030 мм Общая длина – 1345 мм Минимально видимое расстояние от дистального конца – 2 мм Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета Видеодуоденоскоп Направление обзора – боковой обзор (95о в заднем направлении) Угол поля зрения – 100о Глубина резкости – 5-60 мм Диаметр дистального конца – 13,5 мм Диаметр вводимой трубки – 11,3 мм Диаметр внутреннего канала – 4.2 мм Углы изгиба рабочей части – 120о вверх, 90о вниз, 110о вправо, 90о влево Длина рабочей части – 1240 мм Общая длина – 1550 мм Минимально видимое расстояние от дистального конца – 10 мм Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления Наличие специального выреза в подъемнике для фиксации проводника Наличие съемного дистального колпачка для удобства обработки Передвижная рабочая станция Компактная тележка из высокопрочного пластика Наличие 4х полок для оборудования Наличие 4х антистатических колес со стопорами Наличие выдвижной полки для клавиатуры Наличие держателя для ЖК монитора Наличие держателя для гибких эндоскопов Наличие держателя для банки эндоскопического отсоса Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером Максимальная загрузка тележки: 113 кг (без учета веса тележки) Операционный набор инструментов для гастродуоденоскопии |
| 10 | Облучатель бактерицидный настенный | Предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция состоит из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок. Облучатель комплектуется лампами. Источники излучения: 1 шт. Производительность: 90(110) м3 / час*. Потребляемая мощность: не более 95 Вт. |
| 11 | Облучатель бактерицидный передвижной | Предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция состоит из металлической передвижной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями. Четыре поворотных колеса обеспечивают высокую подвижность и хорошую устойчивость изделия. Источники излучения: 4 шт. Производительность: 360 (450) м3 / час* Потребляемая мощность: не более 380 Вт. |
| 12 | Морозильная камера для хранения препаратов крови | Низкотемпературный морозильник – минус 350С. Общий объем: 108 л. Полезный объем: 104 л. Рабочая температура/установленный диапазон: -200С - 350С. Порог срабатывания сигнала при понижении температуры (предустановка): -390С. Порог срабатывания сигнала при повышении температуры (предустановка): -320С. Изоляция (двери) полиуретан: 55 мм. Материал внутренней отделки: PS (полистирен) Материал корпуса и двери: Гальванизированная сталь. Материал внутренней оснастки: Ящики: Полистирен |
| 13 | Хирургическая операционная система с 2-мя головками | Хирургическая операционная система с двумя головками (7 рефлекторов основная, 5 рефлектора-сателлита, 7х5), освещенность центральной головки 10 000 люкс, сателлита – 100 000 люкс. Крепление потолочное. 5-рефлекторный Диаметр головки 630 мм Освещенность на расстоянии 1 м - 100 000 люкс Диаметр операционного поля 180-270 мм Фокусируемое рабочее поле 500 мм Цветовая температура 4 200 К Индекс цветового воспроизведения 94,5 Фильтрация инфракрасных лучей 99% Напряжение, подаваемое на лампы 24В Срок службы галогеновых ламп 2 000 ч 7-рефлекторный Диаметр головки 800 мм Освещенность на расстоянии 1 м - 110 000 люкс Диаметр операционного поля 200-350 мм Фокусируемое рабочее поле 600 мм Цветовая температура 4 200 К Индекс цветового воспроизведения 94,5 Фильтрация инфракрасных лучей 99% Напряжение, подаваемое на лампы 24В Срок службы галогеновых ламп 2 000 ч |
| 14 | Набор инструментов для хирургических и ортопедических операций | Молоток 400г./30ммx42мм - 2шт Крючок хирургический 4-х зубый острый N2 - 6шт Остеотом 25/240мм - 2шт Остеотом 20x240мм – 2шт Остеотом 15/240мм - 2шт Остеотом 10x240мм - 2шт Ложка гинекологическая двухсторонняя – 2шт Кусачки костные для операции на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками – 2шт Щипцы секвестральные изогнутые № 2 – 2шт Костодержатель Farabeuf-Lambotte 260мм – 2шт Костодержатель Gester-Lowmann 18см – 2шт Костодержатель Gester-Lowmann 20см – 2шт Костодержатель Gester-Lowmann 22см – 2шт Кусачки костные Jansen прям. 17,5см – 2шт Распатор Farabeuf простой 13мм – 4шт Распатор Farabeuf изогнутый 13мм – 4шт Элеватор Buck-Gramcko 7.5 – 4шт Сверло 1.8/180 – 4шт Сверло 1.8/220 – 4шт Сверло 2.5/180 – 4шт Сверло 2.5/220 – 4шт Сверло 3,2/180мм – 4шт Сверло 3,5/150мм – 12шт Сверло 4,5/180мм – 12шт Сверло 4,5/250мм – 30шт Изгибатель мелких пластин 2.5/4мм – 2шт Кусачки для спиц (проволоки) 15см, с упрочненным острием – 5шт Кусачки для стержней 48см do 6,1 – 2шт Пассатижи для проволоки с бороздками 17см – 5шт Пассатижи для проволоки 17см – 5шт Отвертка шестигранная S 2,5 - 6шт Отвертка шестигранная S 3,5 - 6шт Материал изготовления - стальной сплав. Инструменты изготовлены из высококачественного материала, соответствующий международному стандарту ISO 7153-1. |
| 15 | Набор ручного инструмента для артроскопии коленного сустава | Выкусыватель, режущий насквозь, прямой, ширина разреза 3.4 мм, рабочая длина 13 см, неразборный – 2 шт.; Выкусыватель, режущий насквозь, загнутый в тубусе влево на 30°, ширина разреза 3.4 мм, рабочая длина 13 см, неразборный – 1 шт.; Выкусыватель, режущий насквозь, загнутый в тубусе вправо на 30° , ширина разреза 3.4 мм, рабочая длина 13 см, неразборный – 2 шт.; Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см – 2 шт.; Артроскопический тубус высокой скорости потока, диам 6.5 мм, рабочая длина 12 см, с обычным оптическим замком, с двумя кранами, вращающийся, для использования с оптикой 0°, 30°, 45°, 70° и 90° для использования с обтюраторами – 3 шт.; Полуострый обтюратор для тубусов – 3 шт.; Выкусыватель, режущий насквозь, прямой, ширина разреза 2.7 мм, рабочая длина 13 см – 3 шт.; Выкусыватель, режущий насквозь, загнутый под углом вверх на 15°, ширина разреза 3.4 мм, рабочая длина 13 см – 2 шт.; Захват, ложкообразный, прямой, 4,5 мм, рабочая длина 13 см – 1 шт.; Захват, ложкообразный, прямой, 2,7 мм, рабочая длина 13 см – 1 шт.; Захватывающие щипцы для мениска по SCHLESINGER с крючком и фиксатором – 1 шт.; Зонд-крючок и ретрактор, рабочая длина 12 см, градуированный, длина крючка 4 мм – 3 шт. |
| 16 | Осцилирующая пила для травматологии | Рукоятка пила сагиттальная, форма в виде пистолета; подсоединение аккумуляторной консоли путем пристегивания к рукоятке; материал: алюминиевый сплав; длина – не более 163 мм; высота (с батареей) – не более 216 мм; ширина – не более 38 мм; масса – не более 1,58 кг; скорость –12000 циклов в минуту; амплитуда – дуга 5º; питание аккумуляторное; управление на рукоятке одноклавишное; установка лезвий без ключа; угол установки лезвия изменяемый, 8 положений; с безопасным режимом работы 10000 циклов в минуту; с защитным механизмом от «вылетания» лезвия; стерилизация: автоклавирование. Кол-во -1шт.Зарядное устройство 220 В: количество одновременно заряжаемых аккумуляторов – не менее 4-х; количество дисплеев для индикации процесса заряд/разряд – не менее 4-х; индикаторы заряда и готовности для каждого аккумулятора – по два на каждый аккумулятор; количество съемных зарядных модулей – адаптеров – не менее 4-х; с функцией предварительного разряда аккумулятора; держатель (контейнер) стерилизационный на 3 рукоятки; направитель для асептического интраоперационного присоединения аккумулятора. Кол-во 1 шт.Аккумулятор: не автоклавируемый, выдерживает до до120 разрядок и зарядок с помощью зарядного устройства. Кол-во 1 шт. |
| 17 | Отсасыватель медицинский | Электрический отсасывающий насос Тип: Медицинский прибор для отсасывания. Медицинский прибор для отсасывания электрический, следующего назначения: -Хирургическая аспирация. -Воздушная аспирация -Эндоскопическая аспирацияРабочие характеристики: Скорость потока: 45л/мин. Максимальный вакуум: 90 Кпа=680 мм рт.ст. |
| 18 | Электрическая медицинская дрель | Рукоятка дрель двухклавишная, канюлированная, форма в виде пистолета; подсоединение аккумуляторной консоли путем пристегивания к рукоятке; материал: алюминиевый сплав; длина – не более 153 мм; высота (с батареей) – не более 219 мм; ширина – не более 38 мм; масса – не более 1,6 кг; максимальное количество оборотов – до 1200 в мин, с возможностью регулирования скорости; крутящий момент – не менее 4,5 Н/м для дрели при 900 об/мин, не менее 19,2 Н/м для римера при 270 об/мин; питание аккумуляторное; управление на рукоятке двухклавишное; режим работы вперед-назад при одновременном нажатии обеих клавиш; стерилизация: автоклавирование; переключатель ример/дрель на рукоятке ползункового типа. Количество -1 шт..Зарядное устройство 220 В: количество одновременно заряжаемых аккумуляторов – не менее 4-х; количество дисплеев для индикации процесса заряд/разряд – не менее 4-х; индикаторы заряда и готовности для каждого аккумулятора – по два на каждый аккумулятор; количество съемных зарядных модулей – адаптеров – не менее 4-х; с функцией предварительного разряда аккумулятора; держатель (контейнер) стерилизационный на 3 рукоятки; направитель для асептического интраоперационного присоединения аккумулятора. Кол-во 1 шт.Аккумулятор: не автоклавируемый, выдерживает до до120 разрядок и зарядок с помощью зарядного устройства. Кол-во 1 шт. |
| 19 | Аппарат для электрокоагуляции | 1. Аппарат предназначен для применения во всех областях хирургии. 2. Автоматическое измерение импеданса ткани и выбор соответствующей мощности в пределах установленного уровня ограничения. 3. Широкий диапазон регулирования и стабилизации выходных параметров при любом состоянии биологического объекта. 4. Запоминание последнего режима работы. Набор и сохранение статистики работы. 5. Контроль обрыва нейтрального электрода. 6. Мощность в режимах: резание – до 400 Вт, 9 уровней мощности; монополярная коагуляция – до 190 Вт, 9 уровней мощности; биполярная коагуляция – до 130 Вт, 9 уровней мощности. 7. Возможность подключения высоковольтного электрода для бесконтактной безаргоновой коагуляции: управляемая дуга холодной плазмы. 8. Может производить резание и коагуляцию в жидкости. 9. Есть защита от разряда дефибриллятора 10. Возможность управления всеми режимами с одноклавишной педали, параллельно с кнопками на ручках электродержателей. 11. Возможность подключения и использования 3-х инструментов одновременно с независимым выбором и настройкой уровня ограничения мощности каждого из инструментов: 1) Электрод для резания, 2) Электрод для монополярной коагуляции, 3) Электрод-пинцет биполярный (для биполярной коагуляции). Возможность подключения электрода У (универсального для резания и монополярной коагуляции). 12. Цифровая индикация выбранного уровня мощности (в условных единицах). 13. Металлический корпус с дополнительным экранированием от помех. 14. Контроль целостности цепи нейтрального электрода. 15. Панель управления разделена на сектора по режимам работы во избежание ошибок. 20. Адаптируется к любому эндоскопическому инструменту. 21. Комплектация: 1 Основной блок аппарата 1 4 Шнур сетевой 1 5 Нейтральный электрод с кабелем 1 6 Педаль одноклавишная с кабелем 1 7 Активный электрод К с кабелем (для монополярной коагуляции – комплектуется электродом-коагулятором) 1 8 Активный электрод Р с кабелем (для резания – комплектуется электродом-ножом) 1 9 Активный электрод У (универсальный для резания и монополярной коагуляции)* 1 10 Электрод-пинцет биполярный с кабелем (для биполярной коагуляции) прямой длина пинцета 200 мм параметры губок 1х7 мм 1 11 Электрод-пинцет биполярный с кабелем (для биполярной коагуляции) прямой длина пинцета 250 мм, параметры губок 2х7 мм 1 12 Электрод-петля проволочный круг диаметр петли 5 мм, длина электрода 70 мм, диаметр проволоки 0,35 мм 1 13 Электрод-петля проволочный круг диаметр петли 10 мм, длина электрода 70 мм, диаметр проволоки 0,35 мм 1 14 Электрод-шарик диаметр шарика 6 мм, длина электрода 70 мм 1 15 Электрод-шарик диаметр шарика 4 мм, длина электрода 70 мм 1 16 Электрод-шарик диаметр шарика 4 мм, длина электрода 30 мм 1 17 Электрод-шарик диаметр шарика 3 мм, длина электрода 70 мм 1 18 Электрод-парус высота паруса 10 мм, длина электрода 160 мм, диаметр проволоки 0,35 мм 1 19 Электрод-парус высота паруса 15 мм, длина электрода 160 мм, диаметр проволоки 0,35 мм 1 20 Электрод-парус высота паруса 20 мм, длина электрода 160 мм, диаметр проволоки 0,35 мм 1 21 Электрод-стержень диаметр стержня 1 мм, длина электрода 35 мм 1 22 Электрод-коагулятор с покрытием длина электрода 25 мм 1 23 Электрод-шило длина рабочей части 15 мм, длина электрода 30 мм 1 24 Электрод-шило длина рабочей части 15 мм, длина электрода 110 мм 1 22. Все активные электроды многоразовые включают в себя держатели, кабели и присоединительные разъемы. В зоне стерилизации отсутствует разъемное кабельное соединение. |
| 20 | Функциональные кровати 4-х секционные | Функциональная кровать 4-х секционная,передвижная, с рамой Балканского для размещения больных с различного вида травмами в до и послеоперационном периоде. 4-х секционные гидравлическая регулировка высоты, общая ширина 90см ( с боковыми ограждениями 100см), длина 222 см., максимальная нагрузка 170 кг, номинальная нагрузка 225кг При покраске металлической поверхности кровати применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость кровати Предусмотрены два варианта регулировки: -механическая регулировка головной секции, коленной и ножной секции, -регулировка газовой пружиной головной, коленной секции Диапазон регулировки высоты кровати 46-81см Центрально-блокирующиеся колеса (путём нажатия на педаль) диам. 125 мм., в комплекте 2 съемных торца, боковые ограждения 2шт. Диапазон регулировки спинной секции 0-70 градусов Регулировка Тренделенбург 12 градусов / ан-тиТренделенбург 6 градусов. Педали с двух сторон кровати Боковые ограждения устанавливаются в нижнем, среднем и верхнем положениях, Ложе имеет три регулируемые секции - спинную, секцию бедра и секцию для ног . Вспомогательная нерегулируемая секция расположена между спинной секцией и секцией для бедра и предназначена для комфортного положения пациента при регулировке спинной секции вверх. Бамперы по углам кровати Инфузионная стойка изогнутая Рама Балканского Гигиенический матрац с чехлом. При покраске металлической поверхности кровати применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость кровати секции ложа съемные и выполнены из ABS пластика. |
| 21 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Вентилятор интенсивной терапии с электроприводом для взрослых пациентов и детей старшего возраста. Аппарат ИВЛ для взрослых и детей со встроенной турбинной обеспечивает проведение вентиляции в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат у пациентов, нуждающихся как в продленной, так и в кратковременной ИВЛ. Вместе с тем, респиратор обладает неограниченными возможностями при транспортировке больных на большие расстояния, благодаря полной независимости от источников газоснабжения (встроенная турбина) и энергопитания (встроенная батарея). Режимы вентиляции: IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation ) - искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением. IPPVAssist - искусственная вентиляция легких с тpиггеpной поддеpжкой. CPPV (Continuous Positive Pressure Ventilation ) - искyсственная вентиляция легкиx пpи постоянном положительном давлении в дыxательныx пyтяx. IRV (Inversed Ratio Ventilation ) - искyсственная вентиляция легкиx с обpатным соотношением вpемени вдоxа и выдоxа. PLV (Pressure Limited Ventilation ) - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления. SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation ) - синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция по объему, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure ) - самостоятельное дыxание с постоянным положительным давлением в дыxательныx пyтяx. SB (Spontaneous Breathing ) - самостоятельное дыxание. ASB (Assisted Spontaneous Breathing ) - самостоятельное дыxание с поддеpжкой давления на вдоxе. Установочные значения: Частота вентиляции (f): от 2 до 80 дых/мин Пpодолжительность вдоxа (Tinsp): от 0,2 до 10 сек. Дыxательный объем (VT): от 0,05 до 2,0 л. Положительное давление в конце выдоxа РEEР или пеpемежающееся РEEР: от 0 до 35 мбаp. Давление поддеpжки ΔPASB чеpез РEEР от 0 до 35 мбаp (относительно РEEР) Давление на вдоxе (Pinsp): от 0 до 99 мбаp. Концентpация кислорода: 21 до 100 об. %. Чyвствительность тpиггеpа: от 1 до 15 л/мин. Максимальный поток: 180 л/мин. FlowAcc (ускорение потока): от 5 до 200 бар/сек. Быстродействие клапана:< 5 мсек. Инспираторная пауза: регулируемая, от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха. Рабочие xаpактеpистики: Цикл тестирования аппарата выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не превышает 60 секунд. Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Пpинцип yпpавления: синxpонизация, постоянный объем, контpолиpyемое давление. Частота пеpемежающегося РEEР: 2 дыxательныx цикла каждые 3 минyты. Распыление лекаpственныx сpедств: период работы 30 минут, аппаpат yчитывает поток для pаспылителя и деpжит минyтный объем постоянным. Санация бpонxиального деpева: Автоматическое обнаpyжение pассоединения. Автоматическое обнаpyжение повтоpного соединения. Система подачи газа для самостоятельного дыxания и ASB: максимальный поток инспираторный поток 180 л/мин. Комплайнс аппаpата: с увлажнителем с пyстой камеpой yвлажнения ≤3,2 мл/мбаp. Датчик потока: Работа датчика потока основана на основе термоанемометра (погрешность не более 8%). Данный принцип важен для расчета таких характеристик, как: дыхательный объем, минутная вентиляция, настройка оптимального потока, степень утечки. Встроенный цветной дисплей на передней панели вентилятора. Дополнительные фyнкции: Резеpвный клапан постyпления воздyxа откpывается пpи неиспpавности в системе искyсственной вентиляции. Пpедоxpанительный клапан откpывается пpи давлении в системе искyсственной вентиляции 100 мбаp. Отображение измеряемых параметров: Встроенный цветной дисплей. Давления в дыxательныx пyтяx: Макс. давление в дыxательныx пyтяx Рпик. Давление плато: Рплато. Положительное давление в конце выдоxа: PEEP. Сpеднее значение давления в дыxательныx пyтяx: Рсpед, диапазон от 0 до 99 мбаp, разpешение 1 мбаp, степень точности ±2 мбаp. Концентpация О2 во вдыxаемом воздyxе FiO2: диапазон от 18 до 100 об. %, разpешение 1 об. %, степень точности ±3 об. %. Измеpение потока. Минyтный объем MV. Минyтный объем пpи самостоятельном дыxании MVспон: диапазон от 0 до 99 л/мин, разpешение 0,1 л/мин, степень точности ±8 % от измеpенного значения, T0…90 ок. 35 сек. Дыxательный объем VТe.: диапазон от 0 до 3999 мл, разpешение 1 мл, степень точности ±8 % от измеpенного значения. Измеpение частоты: Частота самостоятельного дыxания fспонт., диапазон от 0 до 150 /min, разpешение 1 /мин, степень точности ±1 /мин, T0…90 ок. 35 сек. Соотношение вpемен вдоxа и выдоxа I:E: диапазон 11:1 до 1:150, разpешение 0,1, степень точности ±6 % от изм. значения, Пpодолжительность вдоxа Tinsp: диапазон от 0 до15 сек, разpешение 0,1 сек, степень точности 0,1 сек. Пpодолжительность фазы плато Тплато: диапазон 0 до10 сек, разpешение 0,1 сек, степень точности 0,1 сек. Измеpение темпеpатypы вдыxаемого воздyxа: диапазон от 18 до 48 0C, разpешение 1 0C, степень точности ±1 0C. Индикация вычисляемых параметров: Сопpотивление R: диапазон от 3 до100 мбаp/л/сек, разpешение 1 мбаp/л/сек, степень точности ±2,5 мбаp/л/сек или ±20 %. Комплайнс С: диапазон от 3 до200 мл/мбаp, разpешение 1 мл/мбаp, степень точности ±2 мл/мбаp или ±20 %. Изобpажение кpивыx: давление в дыxательныx пyтяx Paw (t) от –5 до 100 мбаp, поток (t) от –200 до 200 л/мин. Мониторируемые параметры: Минyтный объем на выдоxе MV. Веpxняя гpаница тpевоги, если была пpевышена веpxняя гpаница тpевоги. Диапазон pегyлиpования от 41 до 2 л/мин, пpи шаге 0,1 л/мин. Нижняя гpаница тpевоги, если не была достигнyта нижняя гpаница тpевоги. Диапазон pегyлиpования от 0,5 до 40 л/мин, пpи шаге 0,1 л/мин. Давление в дыxательныx пyтяx Paw. Веpxняя гpаница тpевоги если было пpевышено значение "Paw высок". Диапазон pегyлиpования от 10 до 100 мбаp. Нижняя гpаница тpевоги если пpи двyx следyющиx дpyг за дpyгом аппаpатныx вдоxаx значение "РEEР + 5 мбаp" (связано с yстановочным значением для РEEР) не было пpевышено минимyм на 0,1 сек Концентpация О2 во вдыxаемом воздyxе FiO2. (в режиме ГВД) Веpxняя гpаница тpевоги: если веpxняя гpаница тpевоги была пpевышена минимyм на 20 секyнд. Нижняя гpаница тpевоги: если нижняя гpаница тpевоги не достигалась в течение минимyм 20 секyнд. Диапазон pегyлиpования: Обе гpаницы тpевоги автоматически пpисваиваются yстановочномy значению: ниже 60 об. % с ±4 об. %. начиная с 60 об. % с ±6 об. %. Концентpация О2 во вдыxаемом воздyxе FiO2 (в режиме ГНД). Границы тревоги: устанавливаются вручную. Контpоль одышки: Тpевога: если во вpемя самостоятельного дыxания было пpевышено значение общей частоты. Сигнал тpевоги: от 10 до 120/мин. Вpемя сpабатывания тpевоги пpи апноэ. Тpевога: если не было заpегистpиpовано попыток самостоятельного дыxания. Сигнал тpевоги: От 15 до 60 сек, yстанавливается с шагом в 1 сек. Дыxательный объем на вдоxе. Тpевога: если доставленный дыxательный объем VT пpевышает значение гpаницы тpевоги. Сигнал тpевоги: от 0,06 до 4,0 л. Аудио-визуальные тревоги: Давление в дыхательных путях: высокое/низкое, выдыхаемый минутный объем: высокий /низкий, дыхательный объем: высокий /низкий, тревога при апноэ: 15-60 сек., частота самостоятельного дыхания: высокая, концентрация О2 на вдохе: высокий /низкий. Газоснабжение: Воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар, Разъем для подключения О2 NIST. Выxод для подключения пневматического pаспылителя лекаpственныx сpедств: О2, макс. 2 баpа, макс. 10 л/мин. Звyковое давление ≤45 дб (A) в pежиме типичной вентиляции на расстоянии 1 м от передней панели аппарата Цифровой выход: для выдачи и получения через интерфейс RS 232 Общая пpодолжительность pаботы пpи отсyтствии сетевого напpяжения, заpяженном наpyжном аккyмyлятоpе в типичном pежиме вентиляции: 6 часов. Общая пpодолжительность pаботы пpи отсyтствии сетевого напpяжения и наpyжного источника постоянного тока (внyтpенний аккyмyлятоp новый и полностью заpяженный): 60 минyт (±12 мин), пpи обычной вентиляции. Комплектация: Тележка мобильная с аппаратом ИВЛ. увлажнитель (с подогревом и термодатчиком – 1шт), бактериальный фильтр многоразового использования (комплект), комплект шлангов для взрослых (контур пациента) -2 шт., пневматический распылитель лекарственных средств (небулайзер), датчик потока – 1 комплект по 5 шт. |
| 22 | Монитор пациента реанимационный | Монитор пациента для мониторинга основных жизненных параметров – ЭКГ, ЧСС, Пульсоксиметрия, Респирация, температура, Неинвазивное давление и определения центральной гемодинамики с измерением сердечного выброса методом транспульмональной термоделюции. Монитор должен обеспечивать мониторирование следующих функций: ЭКГ/ЧСС, респирография/ЧД, пульсоксиметрия/плетизмография, неинвазивное АД, температура, определение центральной гемодинамики с измерением сердечного выброса методом транспульмональной термоделюцией. Регистрация не менее 50 событий. Информация, хранимая для каждого события должна включать отрезки длительностью не менее 20 секунд для всех кривых, численные значения показателей для всех мониторируемых параметров. Время отображаемых экранных графических и табличных трендов должно настраиваться в диапазоне от 30 мин. до 24 часов, частота обновления не реже 1 раза в 1 минуту. Монитор должнен иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам. Должны быть предусмотрены три уровня тревожных сообщений. Меню настройки тревог мониторируемых параметров отображать одновременно верхнюю и нижнюю допустимую границу параметра, а так же его текущее значение. Технические тревоги должны визуализироваться отдельно от тревог пациента в другом секторе экрана. Возможность полного отключения звуковой тревожной сигнализации в режиме «Операционная». Предлагаемый монитор должнен располагать интерфейсными портами для подключения внешнего (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты) оборудования и передачи данных в мониторную сеть и центральную станцию (при наличии). Мониторирование ЭКГ: Мониторирование ЭКГ в стандартных отведениях (I,II,III aVF, aVL, aVR) Диапазон измерения ЧСС от 15 до 300 ударов в минуту. Идентификация комплекса QRS, амплитуда в пределах от 0.5 до 5 мв, длительность от 70 до 120 мсек Расширенный анализ аритмий, включая идентификацию следующих нарушений ритма: асистолия; фибрилляция желудочков; желудочковая тахикардия, суправентрикулярная тахикардия, синусовая тахикардия, желудочковая экстрасистолия, залповая желудочковая экстрасистола, желудочковая бигемения, синусовая брадикардия, низкая частота сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений (ЧСС): Возможность выбора источника цифрового отображения ЧСС (ЭКГ, плетизмограмма, инвазивное давление, автоматический выбор). Возможность одновременного отображения ЧСС из двух источников для определения дефицита пульса при тахиаритмиях. Диапазон измерения ЧСС 15-300/минуту с допустимой погрешностью измерения ЧСС не более 2%. Звуковая модуляция ЧСС на выбор с ЭКГ либо пульсоксиметрии/плетизмографии. Частота дыхания, респирограмма: Метод измерения – импедансная пневмография, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма. Диапазон измерений ЧД 0-100/минуту, разрешение- 1вд/мин.Порог детекции респирограммы от 0.2 до 1.5 Ом Пульсоксиметрия/плетизмография Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Метод измерения – абсорбционная спектрофотомерия. Диапазон измерений SpO2 от 1% до100%. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100% ± 2%. Возможность прямой (без прерывания мониторинга) регулировки размера волны плетизмограммы. Звуковая модуляция значения SpO2. Неинвазивное давление: Измерение неинвазивного давления (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 mmHg. Наличие возрастных установок максимального давления в манжете в зависимости от установленной возрастной категории пациента Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданные интервалы времени на выбор от 2 до 240 мин. Режим венозного жгута для облегчения пункции и катетеризации периферической вены Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты. Температура: Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °С. Диапазон измерений температура 5-50 °С. Данный монитор пациента может комплектоваться по желанию заказчика Транспульмональная термоделюция: Метод транспульмональной термодилюции должен обеспечивать непрерывное отображение значения сердечного выброса на основании однократного (периодического) термодилюционного измерения и последующего мониторирования и непрерывного анализа пульсовой кривой артериального давления. Метод транспульмональной термодилюции должен обеспечивать непрерывное отображение следующих параметров: Сердечный выброс (мл/мин*м2) Конечный диастолический объем (мл/м2) Объем экстраваскулярной жидкости в грудной клетке (мл/кг) Ударный объем (мл/м2) Артериальное давление (мм рт ст) Центральное венозное давление (мм рт ст) Системное сосудистое сопротивление (дин*с*см-5*м2) Отображаемые значения параметров должны фиксироваться в памяти монитора в виде трендовой информации. Наличие набора катетеров (не менее 5 шт). Другие требования: Наличие модуль монокабеля для одновременного подключения к монитору датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии, температуры, для улучшения доступа к пациенту, ускоерния подключения электродов ЭКГ, повышение мобильности пациента. Возможность считывания информации с Наркозно дыхательного оборудования посредством MIB переходника и передачи данных в компьютерную сеть. Требования к дисплею: Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический Активная матрица TFT-LCD Размер по диагонали: не менее 264мм (10,4 дюйма) Количество каналов – не менее 6; Время автономной работы аккумуляторов не менее 180 минут Возможность дооснащения новыми дополнительными возможностями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти. Комплектация: Монитор пациента с диагональю дисплея 10,4 дюйма. Кабель ЭКГ на 5 отведений. Одноразовые электроды ЭКГ – 100 шт. Датчик пульсоксиметрии (сатурационный) – 1 шт. Датчик температурный – 1 шт. Манжеты для измерения неинвазивного давления для взрослых – 3 размера. Модуль PiCCO (с набором катетеров) – 5 комплектов катетеров. |
| 23 | Монитор пациента реанимационный | Монитор пациента для мониторинга основных жизненных параметров – ЭКГ, ЧСС, Пульсоксиметрия, Респирация, температура, Неинвазивное давление, капнографию в основном и боковом потоке. Монитор должен обеспечивать мониторирование следующих функций: ЭКГ/ЧСС, респирография/ЧД, пульсоксиметрия/плетизмография, неинвазивное АД, температура, определение капнографии etCO2 (основной и боковой поток). Регистрация не менее 50 событий. Информация, хранимая для каждого события должна включать отрезки длительностью не менее 20 секунд для всех кривых, численные значения показателей для всех мониторируемых параметров. Время отображаемых экранных графических и табличных трендов должно настраиваться в диапазоне от 30 мин. до 24 часов, частота обновления не реже 1 раза в 1 минуту. Монитор должнен иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам. Должны быть предусмотрены три уровня тревожных сообщений. Меню настройки тревог мониторируемых параметров отображать одновременно верхнюю и нижнюю допустимую границу параметра, а так же его текущее значение. Технические тревоги должны визуализироваться отдельно от тревог пациента в другом секторе экрана. Возможность полного отключения звуковой тревожной сигнализации в режиме «Операционная». Предлагаемый монитор должнен располагать интерфейсными портами для подключения внешнего (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты) оборудования и передачи данных в мониторную сеть и центральную станцию (при наличии). Мониторирование ЭКГ: Мониторирование ЭКГ в стандартных отведениях (I,II,III aVF, aVL, aVR) Диапазон измерения ЧСС от 15 до 300 ударов в минуту. Идентификация комплекса QRS, амплитуда в пределах от 0.5 до 5 мв, длительность от 70 до 120 мсек Расширенный анализ аритмий, включая идентификацию следующих нарушений ритма: асистолия; фибрилляция желудочков; желудочковая тахикардия, суправентрикулярная тахикардия, синусовая тахикардия, желудочковая экстрасистолия, залповая желудочковая экстрасистола, желудочковая бигемения, синусовая брадикардия, низкая частота сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений (ЧСС): Возможность выбора источника цифрового отображения ЧСС (ЭКГ, плетизмограмма, инвазивное давление, автоматический выбор). Возможность одновременного отображения ЧСС из двух источников для определения дефицита пульса при тахиаритмиях. Диапазон измерения ЧСС 15-300/минуту с допустимой погрешностью измерения ЧСС не более 2%. Звуковая модуляция ЧСС на выбор с ЭКГ либо пульсоксиметрии/плетизмографии. Частота дыхания, респирограмма: Метод измерения – импедансная пневмография, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма. Диапазон измерений ЧД 0-100/минуту, разрешение- 1вд/мин.Порог детекции респирограммы от 0.2 до 1.5 Ом Пульсоксиметрия/плетизмография Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Метод измерения – абсорбционная спектрофотомерия. Диапазон измерений SpO2 от 1% до100%. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100% ± 2%. Возможность прямой (без прерывания мониторинга) регулировки размера волны плетизмограммы. Звуковая модуляция значения SpO2. Неинвазивное давление: Измерение неинвазивного давления (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 mmHg. Наличие возрастных установок максимального давления в манжете в зависимости от установленной возрастной категории пациента Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданные интервалы времени на выбор от 2 до 240 мин. Режим венозного жгута для облегчения пункции и катетеризации периферической вены Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты. Температура: Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °С. Диапазон измерений температура 5-50 °С. Данный монитор пациента может комплектоваться по желанию заказчика Капнография: Отображаемые параметры: выдCO2, вдCO2, Частота дыхания (ЧДк) Метод измерения: Двойная длина волны, недиспедрсивное поглощение ИК излучения Способы измерения: Взрослый и ребенок: В основном и в боковом потоке Время прогрева: Не более 5 мин (при 25°C) Диапазон измерений: 0-99 мм рт. ст. парциальное давление CO2 Точность измерений: 0 - 40 мм рт. ст.: ±2 мм рт. ст. 41 - 70 мм рт. ст.: ±5% от показаний прибора 71 - 99 мм рт. ст.: ±8% от показаний прибора Показания стабильны 24 часа в сутки во всем диапазоне измерений при давлении, равному атмосферному Компенсация: Баланс: Выбирается пользователем Атмосферное давление: автоматически или выбираемое пользователем (540 - 800 мм рт. ст.) Скорость отбора проб: 180 ±12 мл/мин (режим в боковом потоке) Диапазон ЧДк (Приставка): Основной поток: 0-149 дых./мин. Боковой поток: 0-69 дых./мин. Точность:±1 дых. /мин. Время нарастания: Основной поток:<100 мс Боковой поток:<200 мс Время задержки: Основной поток:<100 мс Боковой поток: <450 мс Общее время отклика системы: Время нарастания плюс время задержки Другие требования: Наличие модуль монокабеля для одновременного подключения к монитору датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии, температуры, для улучшения доступа к пациенту, ускоерния подключения электродов ЭКГ, повышение мобильности пациента. Возможность считывания информации с Наркозно дыхательного оборудования посредством MIB переходника и передачи данных в компьютерную сеть. Требования к дисплею: Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический Активная матрица TFT-LCD Размер по диагонали: не менее 264мм (10,4 дюйма) Количество каналов – не менее 6; Время автономной работы аккумуляторов не менее 180 минут Возможность дооснащения новыми дополнительными возможностями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти. Комплектация: Монитор пациента с диагональю дисплея 10,4 дюйма. Кабель ЭКГ на 5 отведений. Одноразовые электроды ЭКГ – 100 шт. Датчик пульсоксиметрии (сатурационный) – 1 шт. Датчик температурный – 1 шт. Манжеты для измерения неинвазивного давления для взрослых – 3 размера. Модуль etCO2 (блок etCO2, Соединительный кабель, Крепление к стойке, etCO2 сенсор, etCO2 дыхательный адаптер). |
| 24 | Монитор пациента анестезиологический | Монитор пациента для мониторинга основных жизненных параметров – ЭКГ, ЧСС, Пульсоксиметрия, Респирация, температура, Неинвазивное давление и определения глубины наркоза. Монитор должен обеспечивать мониторирование следующих функций: ЭКГ/ЧСС, респирография/ЧД, пульсоксиметрия/плетизмография, неинвазивное АД, температура, определение глубины наркоза (биспектральный ЭЭГ). Регистрация не менее 50 событий. Информация, хранимая для каждого события должна включать отрезки длительностью не менее 20 секунд для всех кривых, численные значения показателей для всех мониторируемых параметров. Время отображаемых экранных графических и табличных трендов должно настраиваться в диапазоне от 30 мин. до 24 часов, частота обновления не реже 1 раза в 1 минуту. Монитор должнен иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам. Должны быть предусмотрены три уровня тревожных сообщений. Меню настройки тревог мониторируемых параметров отображать одновременно верхнюю и нижнюю допустимую границу параметра, а так же его текущее значение. Технические тревоги должны визуализироваться отдельно от тревог пациента в другом секторе экрана. Возможность полного отключения звуковой тревожной сигнализации в режиме «Операционная». Предлагаемый монитор должнен располагать интерфейсными портами для подключения внешнего (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты) оборудования и передачи данных в мониторную сеть и центральную станцию (при наличии). Мониторирование ЭКГ: Мониторирование ЭКГ в стандартных отведениях (I,II,III aVF, aVL, aVR) Диапазон измерения ЧСС от 15 до 300 ударов в минуту. Идентификация комплекса QRS, амплитуда в пределах от 0.5 до 5 мв, длительность от 70 до 120 мсек Расширенный анализ аритмий, включая идентификацию следующих нарушений ритма: асистолия; фибрилляция желудочков; желудочковая тахикардия, суправентрикулярная тахикардия, синусовая тахикардия, желудочковая экстрасистолия, залповая желудочковая экстрасистола, желудочковая бигемения, синусовая брадикардия, низкая частота сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений (ЧСС): Возможность выбора источника цифрового отображения ЧСС (ЭКГ, плетизмограмма, инвазивное давление, автоматический выбор). Возможность одновременного отображения ЧСС из двух источников для определения дефицита пульса при тахиаритмиях. Диапазон измерения ЧСС 15-300/минуту с допустимой погрешностью измерения ЧСС не более 2%. Звуковая модуляция ЧСС на выбор с ЭКГ либо пульсоксиметрии/плетизмографии. Частота дыхания, респирограмма: Метод измерения – импедансная пневмография, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма. Диапазон измерений ЧД 0-100/минуту, разрешение- 1вд/мин.Порог детекции респирограммы от 0.2 до 1.5 Ом Пульсоксиметрия/плетизмография: Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Метод измерения – абсорбционная спектрофотомерия. Диапазон измерений SpO2 от 1% до100%. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100% ± 2%. Возможность прямой (без прерывания мониторинга) регулировки размера волны плетизмограммы. Звуковая модуляция значения SpO2. Неинвазивное давление: Измерение неинвазивного давления (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 mmHg. Наличие возрастных установок максимального давления в манжете в зависимости от установленной возрастной категории пациента Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданные интервалы времени на выбор от 2 до 240 мин. Режим венозного жгута для облегчения пункции и катетеризации периферической вены Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты. Температура: Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °С. Диапазон измерений температура 5-50 °С. Биспектральный индекс: Оценка уровня сознания в диапазоне от 0 до 100. Оценка качества сигнала для получения информации о достоверности числовых значений BIS. Оценка показателей коэффициента подавления, частоты границ спектра, суммарной мощности. Возможность оценки электромиографической активности. Другие требования: Наличие модуль монокабеля для одновременного подключения к монитору датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии, температуры, для улучшения доступа к пациенту, ускоерния подключения электродов ЭКГ, повышение мобильности пациента. Возможность считывания информации с наркозно дыхательного оборудования посредством переходника и передачи данных в компьютерную сеть. Требования к дисплею: Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический Активная матрица TFT-LCD Размер по диагонали: не менее 264мм (10,4 дюйма) Количество каналов – не менее 6; Время автономной работы аккумуляторов не менее 180 минут Возможность дооснащения новыми дополнительными возможностями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти. Комплектация: Монитор пациента с диагональю дисплея 10,4 дюйма. Кабель ЭКГ на 5 отведений. Одноразовые электроды ЭКГ – 100 шт. Датчик пульсоксиметрии (сатурационный) – 1 шт. Датчик температурный – 1 шт. Манжеты для измерения неинвазивного давления для взрослых – 3 размера. Модуль (с набором электродов). |
| 25 | Инфузионный шприцевой насос | Насос шприцевой инфузионный предназначен для применения в Операционных залах, Неонатология, ОРИТ, Акушерство и гинекология и др. - Интуитивно-понятное программирование и использование - Возможность использования шприцев от 2 до 60 мл - Графический дисплей - Границы скорости инфузии: 0.01 - 2200 мл/час - Болюс ручной или программируемый - Журналы событий (Главный журнал событий, история пациента, журнал нажатий кнопок, сервисных событий журнал) - График давления (по времени), скорости инфузии (по времени) - Яркий индикатор статуса состояния помпы (зеленый - инфузия, красный - тревога, оранжевый - ожидание) - Число уровней окклюзии (10 уровней) - Индикация на дисплее наименования лечебного учреждения - Возможность конфигурации библиотеки препаратов пользователем (добавление и удаление) - Универсальный крепежный хомут, вращающийся крепежный хомут (опция) - Дополнительные коммуникативные выходы (USB, инфракрасный порт) - Возможность обновления программного обеспечения - Простой доступ для замены внутренней батареи - Блокировка клавиатуры (защита от несанкционированного доступа). Технические характеристики Скорость инфузии: a) 5/6 мл шприц – 0.01 – 400 мл/ч b) 10/12 мл шприц – 0.1 – 600 мл/ч c) 20 мл шприц – 0.1 – 1000 мл/ч d) 30/35 мл шприц – 0.1 – 1400 мл/ч e) 50/60 мл шприц - 0.1 – 2200 мл/ч Объем инфузии (VTBI): 0.1 – 9999 мл Скорость Болюса: a) 5/6 мл шприц – 1 – 400 мл/ч b) 10/12 мл шприц – 1 – 600 мл/ч c) 20 мл шприц – 1 – 1000 мл/ч d) 30/35 мл шприц – 1 – 1400 мл/ч e) 50/60 мл шприц – 1 – 2200 мл/ч Объем Болюса: 0.1 – 99.9 мл Скорость вывода воздуха: a) 5/6 мл шприц – 1 – 400 мл/ч b) 10/12 мл шприц – 1 - 600 мл/ч c) 20 мл шприц – 1 – 1000 мл/ч d) 30/35 мл шприц – 1 – 1400 мл/ч e) 50 мл шприц – 1 – 2200 мл/ч Объем вывода воздуха: 0.1 – 4.0 мл Точность: a) Механическая: ±1% b) Волюметрическая: ±2% Число уровней окклюзии: 10 уровней Число попыток перезапуска после окклюзии: 0-2 Типы шприцев: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл 20, 50 мл 10, 20, 30, 50/60 мл 50 мл 2/3, 5, 12, 20, 35, 50/60 мл 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл 2/3, 5, 10, 20, 30, 60 мл 20, 50 мл 10, 20, 30, 50/60 мл Режим инфузии: С постоянной скоростью KVO (Режим открытой вены): 0.1 – 5 мл/ч или текущая скорость инфузии (наименьшее значение) KVO ограничение объема: 0.1 – 10% объема шприца Время ожидания (Standby): 1 мин. – 24 ч Главный журнал событий: 2000 событий История пациента: 500 событий Журнал сервисных событий: последние 50 кодов сервисных сообщений Журнал нажатий кнопок: последние 300 нажатий кнопок Коммуникации: USB, IrDa Запас заряда батарей: 10 ч при 5 мл/ч Время перезарядки: не более 5 ч Возможности крепления: - На полке - Инфузионная стойка - Вращающийся хомут - На рельсе или т.п. - Модули стыковочные Комплект поставки: Инфузионный шприцевой насос – 1 шт. Расходные материалы на 400 процедур. |
| 26 | Шприцевой насос с блоком для контролируемой пациентом аналгезии | Тип модуля Шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств Интерфейс Меню на русском языке Графический дисплей Высокое разрешение, регулировка подсветки Используемые шприцы 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей Определение объема шприца Автоматическое Точность инфузии ± 2%, включая шприц Скорость инфузии 0.01 – 999,9 мл/ч, шаг 0.01 Задаваемый объем инфузии 0.1 – 9999 мл, шаг 0.01/0.1/1 Задаваемое время инфузии 00ч01м – 99ч59м, шаг 1 мин Изменение скорости С/без остановки инфузии Расчет скорости Через объем и время; Через дозу в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, вес и время в мин/ч/24ч Инфузия у новорожденных Ввод веса пациента в граммах Скорость болюса До 1800 мл/ч Объем болюса 0.1 – 99,99 мл Варианты болюсной инфузии Болюс «по требованию»; Болюс с заданным объемом/временем/дозой Ввод болюса в единицах/кг Режим «Открытая вена» Регулировка и отключение Режим «Пауза» Выбор нажатием одной кнопки Таймер обратного отсчета Список Лекарств Сохранение до 720 препаратов; группировка в категории Параметры препаратов, доступные в программе насоса Название; концентрация; скорость по умолчанию, мин., макс.; приоритет; болюс Память Последние 1000 событий Режим PCA; активация при подключении гарнитуры PCA Блок клавиатуры Три уровня защиты Защита от свободного потока Автоматический фиксатор штока, встроенный в насос Загрузка и выгрузка шприца Автоматическая Окклюзионное давление 9 уровней: от 75 до 900 ммHg Сигнализация Оптическая и звуковая Индикаторы тревоги Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация Причины тревоги Батарея разряжается/разряжена; окклюзия, шприц (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло Питание: от станции или опциональным блоком питания при использовании насосов отдельно. Время автономной работы: 8ч. Автоматическая подзарядка аккумулятора при подключении к сети. комплектация: Перфузор шприцевой насос Аккумуляторный блок Гарнитура для PCA Удлинительные линии – 10 шт Шприцы 50,0 светонепроницаемые – 10 шт |
| 27 | Лампа бестеневая передвижная | Светильник хирургический одноблочный трехрефлекторный передвижной с регулируемым рабочим полем предназначен для освещения операционного поля и подсвета в качестве вспомогательного аппарата при хирургических операциях. Центральная освещенность светового поля на расстоянии 1 м от корпуса, клк, не менее: 60. Диаметр светового поля d10, мм – 120. Диаметр светового поля d50, мм – 70. Диапазон регулирования диаметра светового поля, мм – от 120 до 250. Полная облученность светового поля, Вт / м2, не более - 800. Удельная облученность светового поля, мВт/( м2лк), не более - 6 Глубина освещения, мм – 800. Комплектность: Блок освещения, шт.- 1. Штанга вертикальная- 1 . Балансир, шт. – 1. Основание с блоком питания, шт – 1. Кожух балансира, компл. – 1. Ручка стерилизуемая, шт. – 1. |
| 28 | Прибор для подогрева растворов и препаратов | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов с принадлежностями применяется для согревания растворов (кристаллоиды, кровезаменители, препараты крови), переливаемых пациенту в ходе операционного вмешательства, а также при внутривенном вливании агрессивных (гиперосмолярных, местнораздражающих) растворов для уменьшения повреждающих сосудистую стенку эффектов. Технология должна быть основана на постоянной циркуляции предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. Моноблок в составе: электронагреватель, электронный блок управления, камера для циркулирующей жидкости, электропомпа, датчика температуры Наличие панели дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя (LCD-дисплей), индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства, индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/ неприсоединения теплообменника, индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе, индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры Время выхода на рабочий режим (сек): не более 80. Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника 41.5-36.5+0,5оС при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч В комплекте: Магистраль теплообменник - не менее 30 шт |
| 29 | Колонофиброскоп | Колонофиброскоп терапевтический длинный для диагностики и лечения болезней нижних отделов пищеварительного тракта. Оптическая система Угол поля зрения не менее 120° Глубина резкости 5-100 мм Дистальный конец Внешний диаметр не более 13,0 мм Изгибаемая часть Диапазон угла изгиба дистального конца: не менее 180° вверх, не менее 180° вниз, не менее 160° вправо, не менее 160° влево Максимальный угол изгиба дистального конца: не менее 230° Наличие покрытия изгибаемой части из полимерного материала Вводимая трубка Наружный диаметр не более 13,3 мм Длина Рабочая длина не более 1680 мм Общая длина не более 2000 мм Инструментальный канал Внутренний диаметр инструментального канала: не менее 3,2 мм Минимально видимое расстояние не более 5мм от дистального конца Наличие армированного инструментального канала с тефлоновым покрытием. Базовый комплект поставки Чемодан 1шт Эндоскоп Биопсийные щипцы 2 шт Дистальный колпачок Клапан биопсийный Ирригатор всех каналов Алаптер очистки канала Вентиляционный колпачок Силиконовое масло Щетка чистящая Источник света галогеновый предназначен для освещения зоны обследования, фото- или видеосъемки при эндоскопических исследованиях. Руководство по эксплуатации |
| 30 | Анализатор автоматический биохимический | Анализатор автоматический биохимический произвольного доступа. Открытая система – возможность использования любых коммерчески доступных реагентов, предназначенных для клинической химии, за исключением реагентов для закрытых систем. Полное приспособление для любых анализов 6 независимых позиций для образца и подставок под реагенты Максимальная вместимость 120 образцов Максимальная вместимость 50 флаконов с реагентами Неограниченные STAT возможности Низкое потребление воды Автоматическое пре- и постразведение Возможность использования пробирок и педиатрических чашек Программирование 5 различных видов образцов (сыворотка, плазма, моча, CSF и супернатант) Непрерывная загрузка образцов Время чтения до 15 минут Минимальный читаемый объем 200 мкл Производительность – 240 анализов в час Мест для подставок - 6 Образцов в подставке – 24 Максимальное количество образцов – 120 Пробирки для образцов - (13 мм, (15 мм, (максимальная высота – 100 мм) Чашки - (13 мм Реагенты в подставке – 10 Максимальное количество реагентов – 50 (плюс 3 фиксированные позиции) Флаконы для реагентов – 20 мл и 50 мл Дозирующий наконечник – антикоррозийная сталь Дозирующий насос – керамический поршень Объем реагентов – 10-440 мкл Объем образцов – 3-40 мкл Объем бутылки для дистиллированной воды – 2700 мл Объем бутылки для отходов – 2700 мл Многоразовый метакриловый ротор Количество ячеек – 120 Реакционный объем – 200-800 мкл Световая дорожка – 6 мм Источник света – галогеновая лампа 12 V, 20 W Фотометрическая система детекции – силиконовый фотодиод Измеряемый уровень – 0,05-2,5 А Спектральный уровень – 340-900 нм Фильтры – 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 нм Внешний компьютер класса не ниже Pentium III, монитор 17” и струйный принтер Биохимический анализатор должен быть внесен в Перечень изделий медицинской техники, медицинского и санитарно-гигиенического назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан. Обязательно наличие сервисной службы и сервис-инженера, имеющего сертификат фирмы-изготовителя, для обслуживания прибора. Набор реагентов для 54 000 анализов. |
| 31 | Экспресс анализатор мочи | Особенности: - Для анализа не требуется специальной подготовки материала - Анализ производится по 10 параметрам: одновременно. - Малый объем образца (от 1 мл мочи) - Малое время анализа (около 80 секунд для оценки 10 параметров) - Готовность к работе сразу после включения прибора - Не требуется калибровка реагентов - Определение лизированных форменных элементов мочи - Встроенный принтер. Определяемые параметры: Кислотность (pH) Относительная плотность Глюкоза Белок Билирубин Уробилиноген Кетоновые тела Нитриты (косвенный тест на бактериурию) Лейкоциты Кровь (эритроциты/гемоглобин). Технические характеристики: Принцип измерения: рефлексионная фотометрия. Источник света: светодиод. Длины волн 565 нм (зеленый), 610 нм (оранжевый), 660 нм (красный). Считывание: одна головка с 6 светодиодами. Цикл измерений около 70 сек. (нормальный режим), около 30 сек. (быстрый режим для серийных измерений). Максимальная пропускная способность 50-120 полосок в час. Память 100 образцов. Интерфейс: подключение компьютера или принтера, клавиатуры, штрих-код ридера Биохимический экспресс-анализатор мочи – 1 шт. Тест – полоски на 10 000 определений. Контрольные полоски на 10 000 определений Бумага для принтера термо на 10 000 определений. |
| 32 | Полуавтоматический 4-канальный коагулометр | Коагулометр – небольшая рабочая станция для исследований гемостаза. Компактный и простой в эксплуатации имеет надежную систему детекции образования сгустка по движению металлического шарика внутри измерительной кюветы. Звуковая индикация времени инкубации и автоматическое начало измерения позволяют получать стабильные и достоверные результаты. Легкость программирования и модификации параметров теста дают возможность выполнять на приборе практически все клоттинговые тесты, необходимые в клинической и исследовательской практике, такие как протромбиновое, тромбиновое, рептилазное время, факторы свертывания (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII), АПТВ, гепарин и LMWH, протеин S, фибриноген, протеин С, волчаночные антикоагулянты Данные в виде стандартной кривой сохраняются в памяти прибора и могут быть распечатаны. Проводится автоматическая самокалибровка при включении прибора. Прибор представляет собой небольшую рабочую станцию для исследований гемостаза. Предназначен для небольших лабораторий. Компактный и простой в эксплуатации. Имеет надежную систему детекции образования сгустка по движению металлического шарика внутри измерительной кюветы. Звуковая индикация времени инкубации и автоматическое начало измерения позволяют получать стабильные и достоверные результаты. Возможность выполнять на приборе практически все клоттинговые тесты, необходимые в клинической и исследовательской практике: протромбиновое, тромбиновое, рептилазное время, факторы свертывания (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII), АПТВ, гепарин и LMWH, протеин S, фибриноген, протеин С, волчаночные антикоагулянты Встроенный термо-принтер Жидкокристаллический дисплей Встроенная клавиатура Автоматическое начало измерений при контакте с дозатором Предварительно программируемые рабочие параметры , все методы могут быть легко модифицированы Оптимизация инкубационного времени со звуковым сигналом Данные в виде стандартной кривой сохраняются в памяти прибора и могут быть распечатаны Автоматическая самокалибровка при включении прибора Система детектирования: электромагнитный контроль формирования комка с помощью движения металлического шарика (патентованная система) Отсутствие влияния на результаты замеров типичных факторов (мутность, липемия и других.) PT CV's < 1% на нормальных и патологических уровнях Диапазон измерений для фибриногена от 1 до 12 г/л с единственным разведением 1: 20 разведения Определяемые парметры: все клоттинговые тесты, PT, APTT, Фибриноген, Тромбиновое и рептилазное время, Факторы CM, V, VII, VII + X, X, VIII, IX, XI, XII), SPA, Anti-Xa гепарин (нефракционныйт гепарин и LMWH), Protein С, Protein S, Волчаночные антигоагулянты Управление данными: жидкокристаллический дисплей (4 линии 40 знаков), встроенный тепловой принтер на 40 колонок, клавиатура с 21 числовыми и функциональными ключами, результаты выражаются в секундах и в других единицах (%, INR, g/L, mg/dL, IU/мл), RS 232 интерфейс. 16 инкубационных ячеек при 37°C (0.5°C (4 ячейки, 4 колонки), 4 измерительных канала (одна колонка), 2 положения для реагентов при 37°C (один с магнитной мешалкой), 4 независимых вмонтированных таймера для инкубации, инкубация со звуковым сигналом. В комплект коагулометра должен входить стартовый набор реагентов и расходных материалов для определения тромбинового времени, протромбинового времени, АПТВ, Фибриногена на 6000 исследований. |
| 33 | Анализатор автоматический иммунологический хемилюминисцентный | Полностью автоматизированная система хемилюминесцентного анализа нового поколения должна проводить с высокой точностью диагностику наиболее сложных заболеваний. Полностью автоматизированная аналитическая система имеет следующие функции: автоматический отбор проб, добавление реагентов, проведение необходимых реакций и измерение результата. Меню тестов позволяет проводить как рутинные исследования, так и выполнять уникальные тесты. В перечень исследований входит более 100 показателей по 17 диагностическим группам. Турбо-режим позволяет получить результаты в течение 15 минут для ряда показателей, в том числе тропонина I, CK-MB, миоглобина, а также интактного паратгормона и ХГЧ. Возможности двенадцати линий анализов системы анализатора позволяют: определить состояние тиреоидной и репродуктивной функций организма; выявить некоторые генетические заболевания; выявить опухолевые маркеры; определить наличие инфекционных заболеваний; выделить группу аллергенов и анемий; выявить сердечно-сосудистые маркеры; определить наличие наркотических веществ в организме и т.д. Хемилюминесцентный анализатор: 1.Выполняет в автоматическом режиме все этапы анализа от пробоподготовки до получения результата, что полностью исключает ошибку лаборанта; 2.Использует метод ферментативно-усиленной хемилюминесценции; Метод исследования: ферментативно усиленная хемилюминесценция На анализаторе возможно проведение следующих исследований: гормоны тиреоидной группы; гормоны репродуктивной сферы; исследования по определению беременности и патологии плода; исследования в диабетологии; исследования в гематологии; диагностика остеопороза; онкомаркеры; маркеры инфаркта миокарда; маркеры инфекционных заболеваний и др. 4.Обладает высокой скоростью, что дает возможность проведения срочных анализов – получения первого результата в течении нескольких часов; 5.За счет пробирочной технологии позволяет выполнять не только серийные, но и единичные (эксклюзивные) исследования, не дожидаясь пока наберется группа пациентов; 6.Обладает высокой производительностью – до 120 тестов в час; 7.Работает с малым объемом сыворотки. Достаточно 200 мкл для исследования большого количества параметров в одной пробе; Широкое меню тестов. Более 80 параметров по 14 диагностическим группам: гормоны щитовидной железы, репродуктивной системы, кардио и онкомаркеры, маркеры инфекционных заболеваний, лекарственный мониторинг и т.д. Уникальные тесты для приборов данного класса (цитокины, неконьюгированный эстриол, ассоциированный с беременностью белок-А (PAPP-A), липополисахарид-связывающий белок и т.д.). Полный свободный доступ – все операции, включая замену реагентов, образцов, калибровки, производятся, не прерывая процесс выполнения анализов. Возможность выполнять единичные исследования, что особенно актуально для редких тестов. Метод детекции – ферментативно - усиленная хемилюминесценция. Простое программное обеспечение на русском языке под управлением Microsoft Windows®. Встроенная программа контроля качества с построением графиков Леви-Дженнингса и автоматическим применением правил Вестгарда. Управление прибором, как с клавиатуры, так и при помощи сенсорного экрана. Возможность интеграции прибора в информационные сети. Небольшие габариты (настольный прибор). Малое потребление воды (около 3 литров за полный рабочий день). Производительность прибора до 120 тестов в час. Одновременная загрузка до 12 типов реагентов (охлаждаемая карусель). Набор реагентов, расходных материалов, контролей, калибраторов и растворов необходимых для полноценной работы анализатора на 6 месяцев. Холодильное оборудование для хранения реагентов. |
| 34 | Рентгеновский аппарат передвижной | Портативный рентгеновский аппарат для рентгенографии. Конструкция аппарата позволяет маневрировать в диапазоне 360 градусов. Генератор с преобразователем не менее 30 кВт (300 мА/100 кВ/100 мс) Диапазон напряжения от 40 до 125 кВ Время экспозиции: 1 мс Минимальная величина мАс не более: 0.1 Высокоскоростная рентгеновская трубка с вращающимся анодом в высоковольтном корпусе, фокальное пятно не хуже 0.5/0.8. Скорость вращения макс. 10 000/мин. Лазерный источник с позволяет быстро, удобно и точно выполнить позиционирование; в точке пересечения световых лучей обоих лазеров расстояние от источника до изображения точно равно 100 см. Прибор для измерения произведения дозы на площадь, установленный на коллиматоре аппарата. Дисплей, интегрированный в панель управления. Разрешение: 0.01 мкГрм2. Ручной беспроводной пульт дистанционного управления позволяет включить осветитель коллиматора и рентгеновскую экспозицию, а также обеспечивает высокий уровень радиационной защиты оператора. Возможность поперечного перемещения аппарата Оснащен набором специальных функций для диагностических исследований в педиатрии Подвес для кабеля Крючок подвеса для фартука Вес, кг, не более 180 кг Габаритная длина системы см, не более 890 Габаритная ширина системы см, не более 770. |
| 35 | Аппарат рентгеновский ангиографический | Гибкая мобильная рентгеноскопическая система, предназначенная для любых рутинных и специальных процедур, достигая превосходного качества изображений при минимально возможной дозе облучения. Система включает мобильную стойку C-образного кронштейна для сбора изображений и мобильную просмотровую станцию с двумя ЖК мониторами с регулировкой высоты для обработки, обзора, архивирования и отображения изображений, опцию расширенной обработки изображений, базовый пакет Dicom, подпружиненная дуга. Передвижная стойка С-образного кронштейна: легкий, сбалансированный C-образный кронштейн, с возможностями различной ориентации, с компактным усилителем изображений, предназначен для удобного позиционирования. Специальное поступательное перемещение для удобного позиционирования вдоль операционного стола. Автоматические кабельные дефлекторы сбоку от всех напольных кабелей. Плоский, удобный для чистки пульт управления с электролюминесцентным дисплеем и функциональными кнопками для гибкого управления в соответствии с исследованием. Включает: - ножной и ручной включатели - индикатор излучения - замок системы (требуется ключ для включения или отключения управления рентгеновским излучением). Встроенный фильтр рентгеновского излучения для снижения дозы поверхностного облучения пациента на 40%. Корпус рентгеновского источника спроектирован учетом возможности максимального охлаждения, что позволяет выполнять длительные процедуры. Автоматическая установка параметров рентгеноскопии в режиме Анатомически программируемой рентгеноскопии обеспечивает согласованное качество изображений для каждого типа исследований. Коллимация рентгеновского излучения: полностью свинцовые шторки поворачиваются и передвигаются независимо и асимметрично. Ирисовую диафрагму и шторки можно установить на последнем удерживаемом изображении, что исключает необходимость включения излучения, или в процессе рентгеноскопии. Функциональность автоматической установки шторок служит для автоматической установки шторок в соответствии с анатомией пациента при одном нажатии на кнопку. Система визуализации: Не менее 9 дюйм. (23 см) трехрежимный высококонтрастный усилитель изображений Размеры входного поля, выбираемые пользователем: не хуже 9 дюйм. / 7 дюйм. / 5 дюйм. (23/17/14 см) Цифровая система высокого разрешения не хуже 1k x 1k с автоматическим контролем мощности дозы Режимы рентгеновского излучения: Рентгеноскопия с низкой дозой Рентгеноскопия высокой четкости Рентгеноскопия с половинной дозой (12.5 имп/с) Рентгеноскопия с четвертью дозы (12.5 имп/с) Режим рентгенографии со съемкой на кассету Обработка изображений: модуль цифровой рентгеноскопии 12 бит, со специальным видео конвейерным процессором. Оборудован цепью визуализации, которая позволяет добиться оптимального качества изображений при минимально возможной дозе. База данных пациентов с ОЗУ на 16 изображений. Поворот, зеркальное отражение лево/право и вверх/вниз для цифровых изображений; выполняются на последнем удерживаемом изображении. Детектирование движения, что позволяет избежать нечеткости изображений Настройка усиления контуров, контрастности и яркости 2D в режиме реального времени Настройка усиления контуров, контрастности и яркости при заключительной обработке Автоматическая настройка контрастности и яркости на мобильной просмотровой станции Мобильная просмотровая станция: мобильная просмотровая станция с уникальной интеллектуальной концепцией просмотра предоставляет пользователю возможности удобной транспортировки, простой установки и оптимальные функции просмотра. Поворачивающиеся мониторы позволяют оптимизировать угол зрения. Складывающийся подвес для мониторов удобен при хранении и перевозке. Интерфейс пользователя включает экранный дисплей, алфавитно-цифровую клавиатуру и сенсорную панель. Видео вывод для передачи изображений на дополнительный монитор или записывающее устройство. Видео ввод для отображения внешних видео сигналов, например, сигналов с эндоскопа. Удобный способ сохранения на съемном запоминающем устройстве USB, для персонального использования изображений. Сохранение не менее 500 изображений на жестком диске с максимальной частотой 5 кадров в секунду Мозаичный дисплей - обзор 16 изображений на одном мониторе Стандартные мониторы: Два стандартных цветных ЖК монитора (темный экран с темной рамкой) для изображений диагностического качества. Технология TFT обеспечивает угол зрения не менее 170 градусов, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Разрешение: по горизонтали не хуже: 1280 точек, по вертикали: 1024 линий Максимальная яркость не хуже: 300 канд/м2 Минимальное контрастное отношение не хуже: 1/400 Устройство регулировки высоты ЖК монитора для увеличения или уменьшения высоты ЖК мониторов не менее чем на 25 см (10 дюйм.). Регулировка высоты осуществляется вручную. Регулировка выполняется плавно; это означает, что мониторы можно установить на любой нужной высоте в диапазоне от самого нижнего до самого верхнего положения. Защита информации о пациенте от несанкционированного доступа с помощью пароля. Опция расширенной обработки : масштабирование с перемещением (коэффициент увеличения 2х в масштабе реального времени, зона, к которой применяется увеличение, может перемещаться в любую часть изображения), измерения (для точного определения длин и углов на изображении), электронные шторки (для закрытия переэкспонированных участков изображения) Базовый пакет DICOM Преобразует цифровые изображения, полученные на системе с С-образным кронштейном, в изображения DICOM-совместимых форматов для пересылки по сети больницы. Функция сохранения позволяет пересылать изображения 1k x 1k на DICOM-совместимые рабочие станции (для независимой обработки изображений, динамического просмотра серий, сохранения изображений/серий на записываемом компакт-диске), системы PACS и персональные компьютеры (на ПК должна быть установлена программа просмотра DICOM). Подпружиненная дуга для C-образного кронштейна Лазерное устройство на боковой панели рентгеновского модуля. Дополнительный лазер проецирует световое перекрестие на входной экран плоского детектора, обозначая тем самым центр пучка рентгеновского излучения - это дает возможность центрировать C-образный кронштейн без рентгеновского излучения. Съемный кассетодержатель для 9-дюйм системы, который может использоваться для кассеты или кассеты с решеткой Размеры кассет: 24х24 см или 24х30 см. Поворачивается на 360 градусов вокруг входного экрана УИ Комплект матерчатых стерилизуемых чехлов, 5 комплектов из 3 чехлов. Чехлы предназначены для корпуса усилителя изображений, С-образного кронштейна и блока трубки Видеопринтер для бумаги/прозр. Пленки. На одном листе можно распечатать 1, 2, 4, 6 изображений как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Жесткие копии клинических изображений для архива выполняется прибл. за 20 секунд. Рентгенозащитная одежда: Плотный защитный фартук – средний -1шт Защитный воротник для щитовидной железы - средний - 1шт Рентгеновские перчатки – средний размер – 1шт Рентгенозащитные очки -1шт Источник бесперебойного питания для рабочей станции на 12 минут. |
| 36 | Гастроинтестинальный видеоскоп | Гастроинтестинальный видеоскоп предназначен для проведения эндоскопических исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Направление обзора – 0о (прямой обзор) Угол поля зрения не менее 140о Глубина резкости в пределах 3-100 мм Диаметр дистального конца не более 9,2 мм Диаметр вводимой трубки не более 9,2 мм Диаметр внутреннего канала не менее 2.8 мм Углы изгиба рабочей части не мене 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо Длина рабочей части не менее 1030 мм Общая длина не менее 1345 мм Минимально видимое расстояние от дистального конца не менее3 мм Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие не менее чем 4-х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета Базовый комплект поставки: Колпачок водозащитный клапан биопсийный (2 шт.) заглушка канала загубник адаптер для очистки канала щипцы биопсийные трубка инъекционная щетка чистящая чемодан для транспортировки специальный Руководство по эксплуатации |
| 37 | Стол операционный с приставкой для травматологии и ортопедии | Операционный стол с электроприводом модульной конструкции с аксессуарами для общей хирургии и травматологии и ортопедии с возможностью создания тракции нижних конечностей. Секции стола с механизмом быстрой фиксации посредством защелкивания. Обшивка колонны – из нержавеющей стали. Возможность создания оптимального рабочего места для невысоких и сидящих хирургов. Секции стола с механизмом быстрой фиксации посредством защелкивания Обшивка колонны – из нержавеющей стали Функция автоматического возврата в “0” позицию Работа от сети питания. Безопасная рабочая нагрузка - 225 кг Максимальная подъемная способность - 380 кг. Разделенная ножная секция с пневмоприводом, длина 680 мм, Спинная секция: - стандартная, электрическая Центральная секция: - стандартная Ножная секция разделенная. Опора для головы. Комфортные мягкие литые матрацы толщиной 65 мм. Фиксация секций: стальные штыри секций вставляются в направляющие отверстия и прочно защелкиваются. Модульная столешница 4 секции. Длина столешницы 2125 мм. Ширина столешницы без боковых рельсов 540 мм Ширина столешницы с боковыми рельсами 594 мм Вес 170 кг. Клиренс (расстояние до пола) 25 мм Колеса двойные диаметр 125 мм Максимальный вес пациента 225 кг Максимальная подъемная способность 380 кг Первичное напряжение, частота 120В/60Гц или 240В/50Гц Диапазоны регулировок: Высота 595- 895 мм Положение Тренделенбург / анти-Тренделенбург - 26° ... + 26° Боковой наклон - 20° ... + 20° Спинная секция - 40° ... + 70° Ножная секция - 90° ... + 20° Головная секция - 45° ... + 45° Автоматический возврат в «0» позицию. Ортопедическая приставка: -телескопические горизонтальные опоры 2 шт., -вертикальные опоры с регулировкой высоты 2 шт. -ручки 2 шт. -башмаки для взрослых 2 шт. -упор для промежности Подставка-столик для операции на руке и кисти руки с матрацем: Рентгенпрозрачная поверхность (350х800мм). Ножка опоры столика может смещаться, изгибаться и устанавливаться под углом для обеспечения беспрепятственного доступа. Регулируется по высоте. Монтируется на боковой рельс стола при помощи 2 замков. Артроскопическая опора для ног: Позволяет обхватить ногу любого размера и жестко зафиксировать колено. |
| 38 | Вентилятор для интенсивной терапии | Вентилятор интенсивной терапии с электроприводом для взрослых пациентов и детей старшего возраста. Возможность проведения как инвазивной так и неинвазивной вентиляции. Аппарат ИВЛ для взрослых и детей со встроенной турбинной обеспечивает проведение вентиляции в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат у пациентов, нуждающихся как в продленной, так и в кратковременной ИВЛ. Вместе с тем, респиратор обладает неограниченными возможностями при транспортировке больных на большие расстояния, благодаря полной независимости от источников газоснабжения (встроенная турбина) и энергопитания (встроенная батарея). Режимы вентиляции: IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation ) - искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением. IPPVAssist - искусственная вентиляция легких с тpиггеpной поддеpжкой. CPPV (Continuous Positive Pressure Ventilation ) - искyсственная вентиляция легкиx пpи постоянном положительном давлении в дыxательныx пyтяx. IRV (Inversed Ratio Ventilation ) - искyсственная вентиляция легкиx с обpатным соотношением вpемени вдоxа и выдоxа. PLV (Pressure Limited Ventilation ) - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления. SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation ) - синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция по объему, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure ) - самостоятельное дыxание с постоянным положительным давлением в дыxательныx пyтяx. SB (Spontaneous Breathing ) - самостоятельное дыxание. ASB (Assisted Spontaneous Breathing ) - самостоятельное дыxание с поддеpжкой давления на вдоxе. BIPAP (Biphasic Positive Airway Pressure ) - сочетание самостоятельного дыxания с вентиляцией, yпpавляемой по давлению, во вpемя полного дыxательного цикла, с pегyлиpyемой поддеpжкой давления на ypовне СРAР. NIV – неинвазивная вентиляция. пpоводится с использованием носовой маски или маски на все лицо в качестве поддеpжки неинвазивной дыxательной теpапии. Аппарат располагает специализированными автоматическими настройками для осуществления неинвазивной ИВЛ в любом из имеющихся режимов. Наличие специальных масок для проведения неинвазивной вентиляции: Комплект из 3 – ех масок различного размера. Каркас маски с изменяемой геометрией и памятью формы, позволяющей подогнать маску исходя из индивидуальных особенностей формы лица пациента. Маски с прозрачными манжетами заполненные гелем для достижения повышенной герметичности и комфорта для пациента. Наличие специального лобного упора с возможностью индивидуальной настройки с помощью регулятора для снижения давления на лицо пациента. Установочные значения: Частота вентиляции (f): от 2 до 80 дых/мин Пpодолжительность вдоxа (Tinsp): от 0,2 до 10 сек. Дыxательный объем (VT): от 0,05 до 2,0 л. Положительное давление в конце выдоxа РEEР или пеpемежающееся РEEР: от 0 до 35 мбаp. Давление поддеpжки ΔPASB чеpез РEEР от 0 до 35 мбаp (относительно РEEР) Давление на вдоxе (Pinsp): от 0 до 99 мбаp. Концентpация кислорода: 21 до 100 об. %. Чyвствительность тpиггеpа: от 1 до 15 л/мин. Максимальный поток: 180 л/мин. FlowAcc (ускорение потока): от 5 до 200 бар/сек. Быстродействие клапана:< 5 мсек. Инспираторная пауза: регулируемая, от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха. Рабочие xаpактеpистики: Цикл тестирования аппарата выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не превышает 60 секунд. Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Пpинцип yпpавления: синxpонизация, постоянный объем, контpолиpyемое давление. Частота пеpемежающегося РEEР: 2 дыxательныx цикла каждые 3 минyты. Распыление лекаpственныx сpедств: период работы 30 минут, аппаpат yчитывает поток для pаспылителя и деpжит минyтный объем постоянным. Санация бpонxиального деpева: Автоматическое обнаpyжение pассоединения. Автоматическое обнаpyжение повтоpного соединения. Система подачи газа для самостоятельного дыxания и ASB: максимальный поток инспираторный поток 180 л/мин. Комплайнс аппаpата: с увлажнителем с пyстой камеpой yвлажнения ≤3,2 мл/мбаp. Датчик потока: Работа датчика потока основана на основе термоанемометра (погрешность не более 8%). Данный принцип важен для расчета таких характеристик, как: дыхательный объем, минутная вентиляция, настройка оптимального потока, степень утечки. Встроенный цветной дисплей на передней панели вентилятора. Дополнительные фyнкции: Резеpвный клапан постyпления воздyxа откpывается пpи неиспpавности в системе искyсственной вентиляции. Пpедоxpанительный клапан откpывается пpи давлении в системе искyсственной вентиляции 100 мбаp. Отображение измеряемых параметров: Встроенный цветной дисплей. Давления в дыxательныx пyтяx: Макс. давление в дыxательныx пyтяx Рпик. Давление плато: Рплато. Положительное давление в конце выдоxа: PEEP. Сpеднее значение давления в дыxательныx пyтяx: Рсpед, диапазон от 0 до 99 мбаp, разpешение 1 мбаp, степень точности ±2 мбаp. Концентpация О2 во вдыxаемом воздyxе FiO2: диапазон от 18 до 100 об. %, разpешение 1 об. %, степень точности ±3 об. %. Измеpение потока. Минyтный объем MV. Минyтный объем пpи самостоятельном дыxании MVспон: диапазон от 0 до 99 л/мин, разpешение 0,1 л/мин, степень точности ±8 % от измеpенного значения, T0…90 ок. 35 сек. Дыxательный объем VТe.: диапазон от 0 до 3999 мл, разpешение 1 мл, степень точности ±8 % от измеpенного значения. Измеpение частоты: Частота самостоятельного дыxания fспонт., диапазон от 0 до 150 /min, разpешение 1 /мин, степень точности ±1 /мин, T0…90 ок. 35 сек. Соотношение вpемен вдоxа и выдоxа I:E: диапазон 11:1 до 1:150, разpешение 0,1, степень точности ±6 % от изм. значения, Пpодолжительность вдоxа Tinsp: диапазон от 0 до15 сек, разpешение 0,1 сек, степень точности 0,1 сек. Пpодолжительность фазы плато Тплато: диапазон 0 до10 сек, разpешение 0,1 сек, степень точности 0,1 сек. Измеpение темпеpатypы вдыxаемого воздyxа: диапазон от 18 до 48 0C, разpешение 1 0C, степень точности ±1 0C. Индикация вычисляемых параметров: Сопpотивление R: диапазон от 3 до100 мбаp/л/сек, разpешение 1 мбаp/л/сек, степень точности ±2,5 мбаp/л/сек или ±20 %. Комплайнс С: диапазон от 3 до200 мл/мбаp, разpешение 1 мл/мбаp, степень точности ±2 мл/мбаp или ±20 %. Изобpажение кpивыx: давление в дыxательныx пyтяx Paw (t) от –5 до 100 мбаp, поток (t) от –200 до 200 л/мин. Мониторируемые параметры: Минyтный объем на выдоxе MV. Веpxняя гpаница тpевоги, если была пpевышена веpxняя гpаница тpевоги. Диапазон pегyлиpования от 41 до 2 л/мин, пpи шаге 0,1 л/мин. Нижняя гpаница тpевоги, если не была достигнyта нижняя гpаница тpевоги. Диапазон pегyлиpования от 0,5 до 40 л/мин, пpи шаге 0,1 л/мин. Давление в дыxательныx пyтяx Paw. Веpxняя гpаница тpевоги если было пpевышено значение "Paw высок". Диапазон pегyлиpования от 10 до 100 мбаp. Нижняя гpаница тpевоги если пpи двyx следyющиx дpyг за дpyгом аппаpатныx вдоxаx значение "РEEР + 5 мбаp" (связано с yстановочным значением для РEEР) не было пpевышено минимyм на 0,1 сек Концентpация О2 во вдыxаемом воздyxе FiO2. (в режиме ГВД) Веpxняя гpаница тpевоги: если веpxняя гpаница тpевоги была пpевышена минимyм на 20 секyнд. Нижняя гpаница тpевоги: если нижняя гpаница тpевоги не достигалась в течение минимyм 20 секyнд. Диапазон pегyлиpования: Обе гpаницы тpевоги автоматически пpисваиваются yстановочномy значению: ниже 60 об. % с ±4 об. %. начиная с 60 об. % с ±6 об. %. Концентpация О2 во вдыxаемом воздyxе FiO2 (в режиме ГНД). Границы тревоги: устанавливаются вручную. Контpоль одышки: Тpевога: если во вpемя самостоятельного дыxания было пpевышено значение общей частоты. Сигнал тpевоги: от 10 до 120/мин. Вpемя сpабатывания тpевоги пpи апноэ. Тpевога: если не было заpегистpиpовано попыток самостоятельного дыxания. Сигнал тpевоги: От 15 до 60 сек, yстанавливается с шагом в 1 сек. Дыxательный объем на вдоxе. Тpевога: если доставленный дыxательный объем VT пpевышает значение гpаницы тpевоги. Сигнал тpевоги: от 0,06 до 4,0 л. Аудио-визуальные тревоги: Давление в дыхательных путях: высокое/низкое, выдыхаемый минутный объем: высокий /низкий, дыхательный объем: высокий /низкий, тревога при апноэ: 15-60 сек., частота самостоятельного дыхания: высокая, концентрация О2 на вдохе: высокий /низкий. Эксплуатационные показатели: Электpоподключение от 100 до 240 В, 50/60 Гц Потpебление тока пpи 230 В макс. 1,3 A Газоснабжение: Воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар, Разъем для подключения О2 NIST. Выxод для подключения пневматического pаспылителя лекаpственныx сpедств: О2, макс. 2 баpа, макс. 10 л/мин. Звyковое давление ≤45 дб (A) в pежиме типичной вентиляции на расстоянии 1 м от передней панели аппарата Цифровой выход: для выдачи и получения через интерфейс RS 232 Общая пpодолжительность pаботы пpи отсyтствии сетевого напpяжения, заpяженном наpyжном аккyмyлятоpе в типичном pежиме вентиляции: 6 часов. Общая пpодолжительность pаботы пpи отсyтствии сетевого напpяжения и наpyжного источника постоянного тока (внyтpенний аккyмyлятоp новый и полностью заpяженный): 60 минyт (±12 мин), пpи обычной вентиляции. Комплектация: Тележка мобильная с аппаратом ИВЛ. увлажнитель (с подогревом и термодатчиком – 1шт), бактериальный фильтр многоразового использования (комплект), комплект шлангов для взрослых (контур пациента) -2 шт., пневматический распылитель лекарственных средств (небулайзер), датчик потока – 1 комплект по 5 шт. |
| 39 | Наркозно-дыхательный аппарат | Наркозно-дыхательный аппарат для проведения низкопотоковой и минимальнопотоковой анестезии; Вентилятор с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Аппарат для введения в наркоз с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для использования любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор представляет собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Автоматическая электронная подача О2 закиси азота и воздуха. Активный подогрев дыхательной системы для предотвращения образования конденсата дыхательного газа. Вентиляция различных возрастных категорий пациентов должна обеспечиваться без замены дыхательного меха. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема газа (IPPV); Вентиляция с контролем давления газа (PCV); Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с поддержкой давлением (SIMV/PS); Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP); Вентиляция, проводимая вручную (Man.); Самостоятельное дыхание (Spont.). Возможность обеспечения следующих режимов вентиляции (при наличии опции). Вентиляция с поддержкой по давлению (PS); Комбинированный режим с контролем объема и давления (VGautoflow); На дисплей выводятся значения следующих параметров: пиковое значение давления Ppeak, среднее давление Pmean, давление плато Pplat и PEEP, минутный объем на выдохе MV, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе MVLeak, комплайнс пациента Cpat, дыхательный объем VT, частота дыхания Freq, концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, минимальная альвеолярная концентрация МАС, дельта O2 Δ O2, разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. С помощью кривых иллюстрируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм изображаются: объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, минутный объем на выдохе MV, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Функции обеспечения безопасности: контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат переходит на воздух, аварийный клапан подачи атмосферного воздуха, звуковой и световой сигналы тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат, APL-клапан предохранительный с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Автоматический тест при включении с проверкой всех датчиков - система автоматического тестирования с возможностью прерывания тестирования и перехода в рабочий режим в экстренной ситуации. Система самотестирования указывает величину утечки из контура и величину податливости контура аппарата, а также выполняет калибровку всех датчиков и тестирует состоятельность всех систем аппарата с выведением результатов тестирования на дисплей. Процедура тестирования аппарата (после включения процедуры) происходит без участия пользователя и занимать не более 5 минут. Визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа: (электронный смеситель) Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (SORC). Степень точности ±5 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Регулируемые параметры: Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (SORC). • Расход свежего газа - от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока • Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush - >35 л/мин • Аварийная подача O2 - от 0 дo 12 л/мин • Ограничение давления Рmax (РЕЕР+10) до 70 гПа • Давление на вдохе PINSP - от (PEEP+5) дo 70 гПа • Дыхательный объем VT - от 5 дo 1400 мл • Частота вентиляции Freq. - от 3 дo 100/мин • TINSP - от 0,2 дo 6,7 секунд • Соотношение продолжительности вдоха/выдоха - TINSP : TE макс. 5 : 1 • Пауза между вдохами TIP : TINSP - В режимах IPPV, SIMV от 0 дo 60 % • Расход вдыхаемого газа производная величина от VT и TINSP В режимах IPPV, SIMV от 0,1 дo 100 л/мин ±10 % В режиме PCV макс. 150 л/мин +10 % • PEEP В режимах IPPV, SIMV от 0 дo 20 гПа (но не более Pmax –10 гПа) В режиме PCV от 0 дo 20 гПа (но не более PINSP –5 гПа) • Tриггер - В режиме SIMV от 0,3 дo 15 л/мин • Ramp - В режиме PCV от 0,2 дo 2 секунд • Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера) В режиме "Man. Spont." ок. 4,4 л В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня) • Комплайнс (без дыхательных шлангов) В режиме "Man. Spont." 5,3 мл/гПа В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа • Утечка во всей системе - <150 мл/мин при 30 гПа Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера), В режиме "Man. Spont." ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов), В режиме "Man. Spont." 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления APL, Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Системы измерения: Измерение давления (пьезорезистивное):Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, PEEP, PPEAK, PPLAT, PMEAN от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (термоанемометрия):Поток (кривая в реальном масштабе времени), Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем VT, Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, Действительно для редуктора давления, При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем MV, Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Частота Freq./spont. Freq. (частота самостоятельного дыхания), Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка MV, Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Измерение параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение методом всасывания в боковом потоке., Все измерения при условиях u1082 калибровки ATPS., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания обычно менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания t10..90 O2 (Т окр. среды >20 °C) менее 650 мсек, Время срабатывания t10..90 CO2 менее 500 мсек, Газовые анестетики t10..90 AGas менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (парамагнитический датчик): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 Vol.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (спектрометрия в области инфракрасных лучей):Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%.,Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст.,Разрешение измерения 1 мм рт. ст.,Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфицированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин. Регистрация газообразного анестетика автоматическая, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO Эконометр: Эта столбцовая диаграмма показывает качественное использование потока свежего газа. Если дозировка свежего газа превышает значение расхода газа более чем на 1 Л/мин, то эконометр показывает (Избыток). Ниже этого значения использование свежего газа считается эффективным. Если свежего газа дозируется меньше, чем необходимо пациенту, то в этом случае столбцовая диаграмма показывает нехватку свежего газа (участок красного цвета). При нехватке газа включается тревожная сигнализация. Экран встроенный: цветной, плоский, TFT, 12,1'' по диагонали. Наличие концепции интуитивной конфигурации для вывода на дисплей наиболее важных страниц меню. Блок утилизации отработанных газов: Предназначен для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. (Примечание: для работы необходимо наличие системы удаления отработанных газов в больничной системе). Компоненты системы:Система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. Калиброванный испаритель: Работает без подогрева. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Объем заполнения – не менее 360 мл. Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Режимные параметры: Непрерывное энергообеспечение при полностью заряженном аккумуляторе: в зависимости от параметров вентиляции до 90 минут ,Вспомогательные сетевые розетки 2 розетки, каждая с установочным автоматом на 4 А, или 3 розетки, каждая с плавким предохранителем на 2 A. Газообеспечение у входа в аппарат: O2 от 2,7 дo 6,9 кПа * 100 при макс. 125 л/мин, N2O от 2,7 дo 6,9 кПа * 100 при макс. 55 л/мин, Воздух от 2,7 дo 6,9 кПа * 100 при макс. 125 л/мин. Комплектация: базовая модель аппарата в напольном исполнении на подвижном основании, снабжённом вращающимися колёсами, с встроенным электроприводным вентилятором, встроенный цветной дисплей - TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей, кислородный датчик (парамагнитный), встроенный блок газоанализа. влагосборники (набор влагоуловителей для блока газоанализа), комплект потоковых датчиков – 5 шт, компактная дыхательная система, дыхательный контур (контур пациента многоразовый взрослый) - 2 шт, бактериальные фильтры многоразового использования - комплект, абсорбер – 2 канистры по 5 литров, шланги для подачи О2, закиси азота и воздуха (DIN стандарт), набор масок, система удаления отработанных анестетиков. Испаритель. |
| 40 | Информационный центр наблюдения за пациентом | Центральная станция мониторирования с лицензией на 8 пациентов (возможность дальнейшего увеличения) позволяющая отражать на двух дисплеях данные со всех мониторов. Проводное подключение к мониторам. Центральная станция мониторинга должна представлять собой серверный компьютер с соответствующим программным обеспечением. Объединение данных с мониторов в единую проводную сеть. Возможность одновременного отображения информации до 8 пациентов в режиме реального времени. Сохранение/архивирование не менее 24 часов трендовой информации для каждого больного. Любой из мониторов, находящийся в мониторной сети должен быть доступен к просмотру на дисплее центральной станции. Возможность прерывания сообщений тревоги на мониторах с центральной станции. Возможность управления границами тревог на прикроватных мониторах с центральной станции. Предлагаемая центральная станция должна иметь возможность непрерывного мониторинга данных (кривые, петли, цифровые параметры, тренды), полученных монитором пациента за счет взаимодействия с аппаратом ИВЛ или наркозно-дыхательным аппаратом. Память центральной станции должна включать возможность просмотра не менее чем 1000 событий на каждого, находящегося в сети пациента с документированием волновых форм и возможностью сохранения событий. Отображение в увеличенном окне всех параметров одного монитора Ввод демографических данных пациента (Ф.И.О., дата рождения, пол, рост, вес, дата поступления) и данных лечащего врач. Клинические данные, отражаемые на Центральной Станции, должны поддерживать все функции, которыми обладает класс мониторов, объединенных в локальную сеть, но при наличии соответствующего программного обеспечения (Software): анализ ЭКГ и сегмента ST, анализ аритмий. Станция так же должна отражать и хранить все эпизоды резких изменений в состоянии пациентов. При подключении соответствующих ПОДОВ (модулей) обеспечивается: инвазивное измерение АД, гемодинамический мониторинг по технологии PiCCO; капнография etCO2 по методике Microstream, Биспектральный индекс и др. параметры. Центральная Станция должна быть оснащена сетевыми лазерными принтером для переноса данных о пациенте на бумажный носитель, а так же для документации данных в истории болезни. Станции должны предоставлять возможность персоналу Отделения Реанимации оперативно реагировать на возникающие клинические ситуации и вносить заметки к параметрам состояния пациента с помощью мыши и клавиатуры. Печать данных: Распечатка данных мониторинга на сетевом или локальном лазерном принтере: изображение экрана станции, копия экрана монитора, окно станции с детализацией выбранного монитора Технические характеристики станции: – Иметь навигацию на 2-х дисплеях 19" при помощи клавиатуры и мыши - Иметь установленное SW (программное обеспечение) Rest ECG для развернутого анализа ЭКГ – На центральном мониторе должны отражаться все параметры и осуществляться расшифровка данных, включая анализ ЭКГ и сегмента ST (при наличии соответствующего программного обеспечения) - Станция должна иметь лицензию на 8 пациентов для хранения всех параметров, включая ЭКГ, в течение 72 часов – На одного пациента возможно хранение до 16 волновых параметров, 1000 эпизодов аритмии, или эпизодов тревог при превышении заданных параметров – Современный сложный сервер должен работать абсолютно бесшумно, – При наличии внутрибольничной компьютерной сети Центральная Станция предоставляет возможность видеть любую информацию по пациенту там, где это удобно – Станция может иметь возможность экспорта данных ЭКГ для длительного хранения на Холтеровские системы (многочасовая регистрация ЭКГ в условиях естественной физической активности исследуемого). Техническая спецификация дисплея: - два 19''-дюймовых TFT-дисплея, соответствующие медицинским стандартам, разработанным для мониторов, размером 432мм на 533мм - Разрешение 1280 x 1024 пикселей/pixels Введение информации пользователем: - Устройство ввода данных PS/2-совместимая клавиатура и PS/2-совместимая оптическая мышь Техническая спецификация центрального процессора (CPU) не хуже: Процессор Intel® Xeon™ 3,20 GHz. Хранение информации: 1 GB RAM, USB, DVD/CDRW,; 2 x 73 GB жесткий диск; для обновления software CD-ROM; подсоединение внешних устройств - 2 асинхронных RS-232 порта (для регистратора); 4 порта USB - 2 на передней панели, 2 на задней; 2 GB LAN-соединения;. Видеовыход Dual head PCI 32M плата графических изображений, 1280 x 1024 - 75 Hz Аудио-вывод: стандартная акустическая встроенная колонка и внешний динамик Тревоги: визуальный и аудио-контроль трех уровней тревог: 1) Рекомендательного; 2) Серьезно предупредительного и 3) Угрожающего для жизни Комплектация: Центральный процессор с колонками -2 ед, клавиатурой, мышь оптическая. 2 дисплея с диагональю по 19 дюймов, колонки – 2 единицы, принтер (регистратор) Комплект кабелей для подключения мониторов к сетевому распределительному узлу. Кабель для подключения распределительного узла к системе центрального наблюдения для передачи данных. |
| 41 | Система биоптронной светотерапии | Свет поляризован с помощью специальной оптической системы. Волны поляризованного света распространяются не хаотически, а строго в параллельных плоскостях. Наиболее пригоден для усвоения организмом и оказывает выраженный биостимулирующий и терапевтический эффект. Свет - полихроматический, содержащий разные длины волн в диапазоне от 400-2000нм (без ультрафиолета) и не когерентный, то есть волновое наложение или вычитание фаз отсутствует. Каждая клетка организма, имеющая определенные параметры колебаний, как бы сама "выбирает" из спектра длину волны, необходимую для ее активации. Универсальность действия определяется его целебным воздействием непосредственно на мембраны клеток организма имеющих идентичную структуру. Технические характеристики: Номинальная мощность лампы - 90Вт Длина волны - 400-2000нм Степень поляризации - 95% на выходе Цветовая температура около - Около 2600К Удельная мощность - 40мВт/см2 Плотность потока световой энергии в минуту - 2,4Дж/см2 Диаметр фильтра - 150мм |
| 42 | Аппарат для коротковолновой терапии | Комплектация: - основной аппарат х 1 шт. - кабель питания х 1 шт. - четырех-секционные держатели х 2шт., - конденсаторный аппликтор, диаметр 13см х 2 шт. - кабель для аппликаторов х 2 шт. Характеристики: Терапевтический прибор с короткими волнами контролируемый микропроцессором Высококачественный генератор Импульсный и постоянный режим работы (тепловое + нетепловое лечение) Высокая регулируемая выходная мощность Лёгкая замена аппликаторов Оснащён таймером с автовыключением Макс. выходная мощность в постоянном режиме работы: 200Вт Макс. выходная мощность в импульсном режиме работы: 400Вт - пик Выходная мощность (импульсный режим) - 200Вт Выходная мощность (постоянный режим) - 400Вт Импульсная частота - 70-350Гц Tаймер цифровой - макс. 30мин. |
| 43 | Аппарат для ультразвуковой терапии | Многочастотная ультразвуковая терапия с визуальным контролем контакта Одноканальный портативный прибор ультразвуковой терапии с графическим дисплеем Экран высокого разрешения для таймера и других важных параметров Заданные пользователем протоколы Портативность Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка Частота ультразвука 1 и 3 МГц Импульсный и постоянный режим работы Многоязычное меню технические параметры Дисплей управления - графический Терапевтические экраны для отдаленного наблюдения – 2-x цифровой, активный LED Внутренняя перезаряжаемая батарея Время заряжения - макс. 3 часа |
| 44 | Анализатор мочи | Компактный, удобный для переноски прибор, позволяет производить до 50 тестов в час. Имеет внешний электрический адаптер. Обеспечивается автоматизированное движение каретки для стрипов и позиционирование тест-полоски. Имеется жидко-кристаллический дисплей с функциональными ключами и встроенный тепловой принтер. Прибор имеет память на 100 результатов тестов с возможностью распечатки результатов. Предусмотрен LIS/PC интерфейс, а также интерфейс для подключения устройства для чтения штрихового кода или внешней клавиатуры. Возможность использования тест-полосок. Усовершенствованная каретка. Улучшенный механизм перемещения кареток со стрипами. Быстродействующий, бесшумный тепловой принтер, автоматическая подача бумаги, легкий доступ к механизму подачи бумаги. Производит автоматическую распечатку результатов. Осуществляет флагирование патологических результатов. Очень легко и просто моется. Обеспечение качества. Измерение с помощью стандартизированных тест-стрипов. Хорошее соответствие с визуальным тестированием. Механизм компенсации темного цвета мочи. Безопасность и надежность. Система калибрации прибора с помощью контрольных тест-полос. Сообщения о неполадках в оптической или электронной системе. Сообщение о неполадках в случае неправильного расположения или отсутствия тест-полос в приборе. Высокая специфичность на белок-улучшенное определение лейкоцитурии отсутствие чувствительности к искажающему влиянию аскорбиновой кислоты, одновременное развитие окраски для всех параметров, внесение поправки на цвет мочи, долгосрочное хранение полосок после вскрытия упаковки. |
| 45 | Микроскоп бинокулярный | Микроскоп предназначен для анализа различных объектов при наблюдении по методу светлого поля в проходящем свете. Микроскоп может быть использован для проведения рутинных работ в области медицины, биологии и т.п., а также для учебных целей. Микроскоп имеет целый ряд преимуществ и достоинств: Отличное соотношение цены и качества; Простота и удобство в эксплуатации, современный дизайн Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки; Улучшенная система освещения, особенно для малых увеличений; Четырехгнездный револьвер с удобным наклоном объективов "от наблюдателя"; Координатный предметный столик с диапазоном перемещения 75х50 мм, поверхность столика со специальным покрытием, предназначенным для проведения дезинфекции; Универсальный источник питания, встроенный в основание микроскопа, обеспечивает питание как ламп 12В 20Вт, так и ламп 12В 30Вт, что улучшает качество изображения при его документировании; Оперативная замена галогенной лампы, без изменения положения штатива; Повышенная надежность; Оптические компоненты произведены по технологиям, применяемым при изготовлении изделий оборонной техники. Увеличение, крат 40-1000 Насадка для наблюдения - тип:бинокулярная увеличение: 1крат, угол наклона окулярных тубусов: 30 град, диапазон регулировки межзрачкового расстояния: 55-75мм, диапазон подвижки левого окулярного тубуса: 5 дптр, параллельность осей бинокуляра при любом межзрачковом расстоянии в направлениях: вертикальном - расхождение: не более 15 мин горизонтальном - схождение: не более 20 мин - расхождение: не более 60 мин Револьвер с наклоном объективов "от наблюдателя" - для четырех объективов Объективы ахроматической коррекции, увеличение, крат/числовая апертура - 4x/0,12, 10x/0,30, 40x/0,65, 100x/1,25 Окуляры широкопольные видимое увеличение, крат/ поле, мм - 10x/18 Предметный столик - Двухкоординатный с препаратоводителем. Рукоятки коаксиальные, справа. Диапазон перемещения 70х50 мм Конденсор - Числовая апертура 1,25МИ Источник света - Галогенная лампа накаливания 12В, 20Вт |
| 46 | Анализатор гематологический автоматический в комплекте со стартовым набором реагентов 18 параметра 60 тестов час. | Основные характеристики: 18 параметров: более точное дифференцирование лейкоформулы на моноциты, лимфоциты и гранулоциты (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы); Возможность взятия крови из открытых или закрытых пробирок (open/closed tubes); Автоматическая очистка пробоотборника; Не более 10 мкл цельной крови для одного анализа; Автоматическая калибровка; Использование трех реагентов (разбавитель, лизирующий реагент, промывающий реагент); Низкий уровень шума (отсутствует компрессор); Большой цветной сенсорный дисплей; Наличие встроенного принтера; Русифицированное меню; Описание, область применения, технические характеристики Производительность не менее 60 анализов /час Соотношения разведения WBC: приблизительно 1/260 RBC/PLT: приблизительно 1/15000 Измерения и вычисления Изменение импенденса для WBC, RBC, PLT. Спектрфотометрия для HGB. Числовая интеграция для HCT. Изменение импенданса для LYM%, MON %, GRA%. На основании данных прямого измерения проводится расчет показателей MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM#, MON#, GRA#, PCT, PDW. Диаметр счетных апертур WBC: 80 мкм RBC: 50 мкм Измерение гемоглобина Выполняется в камере WBC/HGB Источник света светодиод с длиной волны 550 нм. Статистика и контроль качества Расширенный контроль качества Калибровка Процедура автоматической калибровки без ограничений Прямой ввод калибровочных коэффициентов. Калибратор Отходы Автоматический сброс Обращаться с отходами в соответствии с местными/национальными правилами Программное обеспечение Объем памяти 1000 результатов Выходы Распечатка копии (встроенный или внешний принтер) Внешний выход (RS232) Сканер штрихкода Внешний сканер штрихкода поставляется отдельно. Встроенный принтер Стартовый набор реагентов |
| 47 | Микроколориметр медицинский фотоэлектрический | Прибор может работать в условиях эксплуатации при температуре окружающей среды от +10 до +35 град по Цельсию. Позволяет проводить измерения по конечной точке (пропускания, оптической плотности, концентрации - по стандарту и по фактору), а также реализовать кинетические методы исследований. Технические характеристики: Спектральный диапазон, нм 400 - 650 Светофильтры 425, 458, 515, 540, 570, 610 нм Объем исследуемой сыворотки, мкл 10 - 100 Объем кюветы (рабочий), мл 0,5 - 1,0 Толщина фотометрируемого слоя, мм 5, 10 Погрешность измерений, % 1,5 Производительность, измерений/час 60 – 100 |
| 48 | Ультрафиолетовая кабина | Внешние размеры (ШxГxВ) В закрытом виде: не менее 1267 x 1327 x 2310 мм В открытом виде: не менее 1357 x 1539 x 2310 мм Внутренние размеры: не менее 939 x 2000 мм Вес (без упаковки): не более 405 кг Потребляемая мощность: не более 6,2 кВт Диапазон рабочих температур: от 0 до 35 °C Ламповая конфигурация Монотерапия: 42 лампы (ПУВА) 42 лампы (УФБ 311 нм) Комбинированная терапия: 21 лампа (ПУВА) + 21 лампа (УФБ 311 нм) |
| 49 | Портативный комплекс для анализа вариабельности сердечного ритма и кардиограммы | Комплекс работает под управлением IBM – совместимого ПК (персональный компьютер). Состоит из блока пациента связанного с ПК через стандартный интерфейс RS 232. Мощность потребляемая блоком пациента не более 3 ВА. Комплекс обеспечивает скорость развертки 5,10,25,50,100 мм/с. Постоянно ток в цепи пациента, протекающие через любой электрод, исключая нейтральный не превышает 0,1 мкА. Предназначен для анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) в различных области прикладной физиологии, профилактической медицины и клинической практике. Блок пациента, сетевой адаптер, кабель связи блока с пациента с ЭВМ, кабель ЭКГ отведении, электроды многоразовое для ЭКГ, переходник для подключения одноразовых электродов. |
| 50 | Автоматизированный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья. | Комплект компьютеризированных приборов для измерения параметров физического развития: весы, ростомер, кистевой динамометр, калипер. Программное обеспечение для оценки трофологического статуса и компонентного состава тела. Система контроля уровня стресса СКУС на основе измерений скорости зрительно-моторной реакции, включая пульт для измерения моторно-зрительной реакции (подключение по USB). Компьютерная программа оценки уровня здоровья на основе анализа вариабельности сердечного ритма и математической модели процессов развития организма. Комплект поставки: (программное обеспечение и руководство пользователя), система контроля стресса (Пульт, программное обеспечение), комплект компьютеризированных приборов для оценки уровня физического развития (ростомер, весы, кистевой динамометр, калипер). Компьютер не хуже Pentium- IV/128/20ГБ/SVGA 8MБ/FDD3.5 “/SB/LAN-cart/DVD-ROM/4USB/ активные колонки, мышь, клавиатура PS/2 / ЖК монитор-19”, лазерный принтер, источник бесперебойного питания. |
| 51 | Комплекс реабилитационный психофизиологический | Электронный блок пациента с соответствующим набором каналов регистрации Опора настольная (или стойка) блока пациента; Интерфейсный блок (для связи с компьютером); Электроды, датчики, кабели и принадлежности; Программно-методическое обеспечение для ОС Windows XP; Компьютер не хуже: процессор Intel Celeron 430, 2,4 Ghz/LGA-775/800MHz/45nm/Wolfdale/1024KbL2 Cache/EM64T, Видеокарта PCI-E512 Mb с возможностью одновременной записи и воспроизведения- full duplex и аппаратной поддержкой DirectX 3.0; порты (COM1, COM2, LPT, USB), мышь; 2 монитора 19, принтер. Функциональные возможности: Комплекс для реабилитационных процедур и проведения экспресс-диагностики на основе функционального биоуправления с биологической обратной связью. Немедикаментозное восстановление функций физиологических систем организма при различных патологических состояниях и стрессах. Улучшение нервной регуляции, коррекция психоэмоционального состояния, повышение стрессоустойчивости Базовый комплект поставки: Компьютер врача, монитор пациента, 4-канальный блок пациента в комплекте с инсталляционным диском ПМО, графическим сенсорным планшетом, электродами, датчиками, кабелями, с автоматизированным блоком обработки сердечного ритма. |
| 52 | Электрокардиограф 12-канальный с интерпритацией данных | Большой цветной сенсорный TFT экран для удобного использования 210мм печать на ЭКГ бумаге (рулон, факс, А4) Прямая печать на лазерный принтер - через порт USB, без использования компьютера Определение кардиостимулятора Возможность подключения к компьютерной базе данных и стрессовой системе 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям Цветной сенсорный экран 8.4" (171x128мм) показывающий 3, 4, 6 или 12 отведений Резолюция экрана (точки): 640x480 Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана Индикация контакта каждого электрода Ширина бумаги: 210мм / A4 Вид бумаги: рулон, факсовая или пачка термальной A4 бумаги Вид печати: термо / внешний лазер или чернильный принтер Прямое соединение ЭКГ с вашим компьютером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20мм/мВ Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50мм/с Адаптивный, сетевой фильтр: 50-60Гц Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35Гц Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с), сплайны Автоматические фильтры: авто выбор Количество отведений: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 Сохраняет 100 записи ЭКГ (10-секундный интервал) Настройка всех параметров под каждого пользователя Ручной и автоматический режим работы Длинные записи ЭКГ Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи Защита от дефибрилляции Определение кардиостимулятора Встроенный аккумулятор Питание от сети или аккумулятора Питание от бортового питания автомашины Возможность подключения к компьютерной базе данных и диагностической программе Возможность подключения к кардиологической стрессовой системе Многоязычное меню Технические параметры Частота выборки 2000Гц/12 отведений, 18000Гц/1 отведение Динамический диапазон 15,9mB Макс. диапазон входного напряжения 400mB Ёмкость аккумулятора 2-3 часа беспрерывной работы, 35м непрерывной печати Время заряда 6 часов (при полной разрядке) Комплектация: 12-канальный электрокардиограф с цветным сенсорным дисплеем 8.4'' и печатью A4. Включает: набор электродов, кабель пациента для эргометрии, кабель, гель, рулон бумаги 210мм / 25м и пачка бумаги А4 250 шт, чехол. 1 ЭКГ бумага - 210мм рулон 25м, 40шт 1 |
| 53 | Стационарный УЗИ-сканер | Динамическая фокусировка в режиме реального времени по всей глубине сканирования. Динамическая оптимизация по глубине сканирования обеих частот (прием и передача) Автоматический контроль усиления в В-режиме Динамический контроль апертуры Выбор профиля сканирования Выбор профиля обработки изображения Высокая частота смены кадров - до 238 каров/сек Режимы отображения - 2D, 3D (опция), 4D (опция, до 4-х объемов/сек) Печать и просмотр изображения Наличие видеовходов/выходов для подключения видеомагнитофона и видеопринтера Наличие кинопетли Режимы получения изображения: B-режим,B/B-режим, M-режим, B/M-режим, 3D и 4D (опционально) Увеличение изображения в режиме реального времени до 5,7 раз Датчики: Широкий спектр (более 20) датчиков, в том числе: Трансвагинальные, Трансректальные биплановые, Управляемые линейные, Пункционные, Интраоперацион-ные, Лапароскопические, Объемные Одновременное подключение 2 датчиков Интерфейс пользователя: Антибликовый высокоразрешающий монитор 12", 256 уровней серой шкалы Традиционная (стандартная) панель управления с клавиатурой, трекболом и ползунковыми потенциометрами Расширенный пакет функций измерения и расчета 15 программ предварительных установок в В-режиме: расстояние, угол, площадь, окружность, объем, % стеноза, функции левого желудочка, срок беременности, околоплодные воды, площадь, периметр, возраст и вес плода, угол тазобедренного сустава в М-режиме: скорость, временные интервалы, амплитуда и частота сокращений, функциональные характеристики левого желудочка Функции автоматической подготовки отчета при проведении исследования в акушерстве и урологии (с построением графика) и передачи данных на ПК (опция) или прямой печати на локальный принтер; Измерительные и расчетные функции: Расчеты расстояния, длины окружности, площади, объема, различных отношений, угла тазобедренного сустава, срока беременности и массы плода, угла тазобедренного сустава, объема околоплодных вод, размера и объема органов при гинекологических и урологических исследованиях Расчеты скорости, ЧСС, временного интервала, функции левого желудочка Режим стресс-эхо (опция) - расчеты и управление протоколами Методы сканирования: Линейный Конвексный секторный Механическое секторное сканирование (опционально) Механическое радиальное (опционально) Панорамное радиальное (опционально) Базовая комплектация Основной модуль прибора с подключением 2 датчиков Монитор 12" Электронный конвексный абдоминальный датчик Держатель кабелей датчиков Педаль остановки изображения Пункционные адаптеры для датчиков Модуль объемного режима Объемные датчики (абдоминальный, трансвагинальный) Энергонезависимая память Подсистема обработки данных DMS Дисплей физиологических сигналов (ЭКГ и ФКГ) Магнито-оптический дисковод Видеопринтер Видеомагнитофон (DVD рекордер) |
| 54 | Электронный фазированный датчик для исследования скоростных потоков для УЗИ-сканера | Электронный секторный фазированный датчик (2¸5 МГц/15 мм) для общих, абдоминальных, педиатрических и кардиологических исследований, исследований в режиме постоянного-волнового управляемого допплера |
| 55 | Допплеровский прибор для исследования структур головного мозга. | Эхоэнцефалографический модуль Набор датчиков: 1.0, 1.5, 2.0 МГц Интенсивность излучения: < 0.3 мВт/мм2 Разрешающая способность: с датчиком 1.0 МГц - 3.2 мм с датчиком 1.5 МГц - 2.4 мм; с датчиком 2.0 МГц - 1.6 мм Режимы: А - эхограмма, А+Р - эхограмма и пульсограмма, А+А - трансмиссионный, А+М - эхограмма и М-режим Число эхоэнцефалографических каналов: 2 Компьютер не хуже Intel Pentium/Sb/SVGA/FDD/CD-ROM Операционная система: Windows 2000 Манипулятор: мышь, трекбол, функциональная клавиатура Монитор: 15" SVGA CRT/TFT Принтер: цветной струйный / лазерный Черно-белая ультразвуковая система, предоставляющая прекрасные УЗ-изображения высочайшего качества, за счет использования датчиков супер-высокой плотности. Динамическая фокусировка в режиме реального времени по всей глубине сканирования. Динамическая оптимизация по глубине сканирования обеих частот (прием и передача) Автоматический контроль усиления в В-режиме Динамический контроль апертуры Выбор профиля сканирования Выбор профиля обработки изображения Высокая частота смены кадров - до 238 каров/сек Режимы отображения - 2D, 3D (опция), 4D (опция, до 4-х объемов/сек) Печать и просмотр изображения Наличие видеовходов/выходов для подключения видеомагнитофона и видеопринтера Наличие кинопетли Базовая комплектация: Основной модуль прибора с подключением 2 датчиков Монитор 12",Электронный конвексный абдоминальный датчик (3,5Мгц/60°/60ммR) Держатель кабелей датчиков, Педаль остановки изображения Энергонезависимая память, Подсистема обработки данных DMS Дисплей физиологических сигналов (ЭКГ и ФКГ), Магнито-оптический дисковод Видеопринтер, Видеомагнитофон (DVD рекордер) |
| 56 | Электронейромиограф с компьютером и лазерным принтером | Электронейромиограф с функциями исследования вызванных потенциалов. Примеры обследований: Электронейромиография; Соматосенсорные вызванные потенциалы мозга; Транскраниальная магнитная стимуляция; Вызванные кожные симпатические потенциалы; Зрительные вызванные потенциалы мозга; Слуховые вызванные потенциалы мозга; Объективная аудиометрия; Когнитивные вызванные потенциалы мозга; Интраоперационный мониторинг; Электроокулография. Возможности аппарата: регистрация до 4-х каналов электронейромиограммы, вызванных потенциалов мозга, вызванных кожных симпатических потенциалов, электроэнцефалограммы, безболезненная магнитная стимуляция периферических нервов, постоянный контроль качества наложения электродов и достоверности получаемых результатов, использование широкого набора электродов и стимуляторов, позволяющих дифференцированно подходить к обследованию пациентов в зависимости от возраста и сопутствующей патологии, специально разработанный детский шлем для крепления отводящих электродов с возможностью быстрого изменения его конфигурации, возможность применения произвольного набора методик в ходе обследования одного пациента, выполнение нескольких циклов обследования в пределах базы данных конкретного пациента, наличие подробной базы нормативных показателей с учетом пола, возраста и роста пациента, ввод и редактирование медицинских норм для любого возраста, добавление новых параметров анализа по желанию исследователя , автоматизированное формирование протоколов обследований с возможностью их редактирования, возможность использования Microsoft Word в качестве редактора протокола, вывод на принтер протокола обследования или любого его фрагмента в виде текста, таблиц и графиков, поддержка гибкой системы картотек обследований с произвольно задаваемыми русскоязычными названиями, одновременный просмотр и сопоставление нескольких обследований в многооконном режиме работы при динамическом наблюдении пациента, автоматическое ведение безбумажного архива обследований, содержимое которого может быть распечатано в любой момент, удобный и интуитивно понятный интерфейс, использующий все средства среды Windows 98/ME/2000/XP и позволяющий легко освоить и творчески использовать все возможности программного обеспечения, а также максимально облегчить, упростить и ускорить работу врача, наглядное представление списка проведенных проб и быстрый выбор интересующей информации для просмотра и анализа, абсолютная безопасность и безболезненность всех методик, работа в любом неэкранированном помещении. Реализует следующие методики: Поверхностная электромиография: амплитудно-частотный анализ интерференционной ЭМГ; возможность быстрого и безболезненного исследования большого числа мышечных групп. Стимуляционная электромиография: регистрация и анализ характеристик М-ответа и потенциала действия нерва; определение скорости распространения возбуждения по двигательным и чувствительным нервным волокнам на разных сегментах периферического нерва; исследование параметров F-волны, H-рефлекса и мигательного рефлекса; возможность применения магнитной стимуляции спинномозговых корешков и периферических нервов с последующим классическим анализом моторного ответа мышц; регистрация и анализ параметров вызванных кожных симпатических потенциалов; первичная диагностика характера, степени и уровня поражения периферического мотонейрона; Игольчатая (локальная) электромиография: регистрация и анализ феноменов спонтанной активности, подсчет средней частоты потенциалов; выделение потенциалов действия двигательных единиц (ПДЕ) в полуавтоматическом и ручном режиме; автоматизированный анализ параметров ПДЕ, определение стадии денервационно-реиннервационного процесса; турно-амплитудный анализ интерференционной кривой. Исследование нервно-мышечной передачи: анализ декремента М-ответа при ритмической стимуляции двигательного нерва; проведение тетанизации и исследование посттетанических феноменов для уточнения характера нарушения нервно-мышечной передачи. Транскраниальная магнитная стимуляция: определение центрального двигательного времени распространения возбуждения у больных с демиелинизирующими заболеваниями нервной системы, в частности при рассеянном склерозе. Когнитивные вызванные потенциалы: регистрация когнитивных потенциалов Р300, MMN (mismatch negative), CNV (contingent negative variation); определение способности пациента к концентрации внимания, оценке и запоминанию информации; диагностика деменции различного генеза, профотбор, оценка эффективности терапии; при использовании паттернстимулятора число значимых и незна-чимых картинок не ограничено. Слуховые вызванные потенциалы (СВП): регистрация коротколатентных стволовых, среднелатентных и длиннолатентных СВП; оценка проведения по путям слухового анализатора, в том числе для объективной аудиометрии. Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП): регистрация зрительных вызванных потенциалов на вспышку света (ЗВПВ) и обращаемый паттерн (ЗВПШ) - шахматный, из горизонтальных/вертикальных полос или произвольно сформированный образ; изучение синдромов поражения зрительного анализатора на разных уровнях (зрительный нерв, хиазма, зрительный тракт, таламокортикальные пути, кора затылочных долей). Соматосенсорные вызванные потенциалы: исследование функции периферических нервов, проводящих путей и серого вещества спинного мозга, мозгового ствола и больших полушарий головного мозга; определение характера, степени и топики поражения афферентных путей Интраоперационный мониторинг ВП: слуховые ВП позволяют отслеживать и предупреждать возможные осложнения при оперативных вмешательствах в парастволовой области и на слуховом нерве; соматосенсорные ВП используются как для оценки адекватности анестезиологического пособия, так и для определения оптимального уровня управляемой гипотермии изменения ССВП могут служить маркерами возможных нарушений функции головного мозга при операциях на брахиоцефальном дереве, а также ишемии спинальных структур при вмешательстве на брюшной аорте. Комплект поставки: блок усилителя на штативе; блок аудиовидеостимулятора; блок управления токовым стимулятором; блок регистрации реакции пациента; набор стимуляторов (слуховой, зрительный, токовый); комплекты поверхностных отводящих, поверхностных с фиксированным расстоянием, игольчатых, стимулирующих, заземляющих электродов с кабелями для электронейромиографии; комплект отводящих чашечковых электродов для регистрации ВП; шлем для крепления электродов ВП; паста электродная клеящая, абразивная; гель электродный; диск с программным обеспечением; Характеристики: Количество каналов ЭМГ: 4 Режимы работы: - ЭМГ от 1-го до 4-х каналов - вызванные потенциалы от 1-го до 4-х каналов - измерение межэлектродного импеданса Частота квантования сигнала по одному каналу (задается программно): 200 Гц - 40 кГц Разрядность АЦП: 16 Входное сопротивление: более 100 МОм Входная емкость: 25 пФ Уровень шумов, от пика до пика, приведенный ко входу: - в полосе до 2 кГц: менее 2 мкВ - в полосе до 10 кГц: менее 3 мкВ Коэффициент усиления: 20 - 200000 Нижняя граница полосы пропускания: 0.2 - 500 Гц Верхняя граница полосы пропускания: 20 - 10000 Гц Отключаемый режекторный фильтр 50 или 60 Гц: 40 дБ Коэффициент ослабления синфазного сигнала: 110 дБ Межканальное затухание: 60 дБ Синхровход для подключения стимуляторов сторонних фирм Токовый стимулятор: Амплитуда тока: 0.1 - 100 мА Длительность стимула: 0.025 - 2 мс Форма стимула: прямоугольник, меандр, трапеция, синусоида |
| 57 | Стационарный универсальный рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места | Общие требования: Универсальная цифровая рентгеновская система на 3 рабочих места, с дистанционным телеуправлением, для проведения всех стандартных и специальных рентгенографических и рентгеноскопических исследований в двух режимах: цифровом и аналоговом; Рентгеноскопия с возможностью выполнения серийной съемки и прицельных снимков в экрано – снимочном устройстве поворотного стола-штатива; Рентгенография на кассету, в том числе обзорный снимок легких. Основные компоненты системы: Рентгеновский поворотный стол, дистанционный пульт управления, генератор, рассчитанный на работу с двумя трубками, рентгеновская трубка, система цифровой обработки, телемониторы высокого разрешения, вертикальная стойка, периферическое оборудование. Базовый блок: дистанционное управление всем аппаратом из пультовой, управление аппаратом непосредственно в процедурной с возможностью просмотра изображений, наклоняемый рентгеновский стол с электрическим моторным приводом с рентгеновской трубкой, расположенной над столом, диапазон наклона в градусах, не менее +90°/-30°, остановка стола в горизонтальной позиции, скорость изменения угла наклона, не менее 6 град/с, перемещение деки стола в поперечном направлении, не менее 25 см, размеры рентгенопрозрачной деки стола, не более 225 х 80 см, расстояние от пола до поверхности стола, не более 90 см, расстояние от поверхности стола до ЭОП, не более 50 мм, возможная нагрузка на стол (вес пациента) без ограничений, не менее 135 кг, коэффициент поглощения столом рентгеновского излучения, не более 1,0 мм Аl эквивалента, экранно-снимочное устройство (ЭСУ), интегрированное со штативом рентгеновской трубки, моторный привод для перемещения экрано – снимочного устройства, диапазон перемещения ЭСУ с рентгеновской трубкой в продольном направлении, не менее 90 см, скорость перемещения ЭСУ с рентгеновской трубкой вдоль стола, не менее 5 см/с, возможность использования рентгеновских кассет формата 35 х 43 см, отсеивающий растр с разрешением, не менее 44 л/см, 15:1, съемный рентгенопроницаемый тубус для локальной компрессии с автоматическим приводом в рабочее и паркинговое положения, дистанционное управление компрессионным тубусом, глубинная прямоугольная диафрагма, расстояние между фокусом рентгеновской трубки и ЭОП, не менее 105 см, поворот рентгеновской трубки вокруг собственной оси, не менее 90°, высококонтрастный электронно-оптический преобразователь (ЭОП), номинальный диаметр ЭОПа, не менее 31 см, количество полей обзора, не менее 3, размеры используемых полей, не хуже 31,23,15 см, разрешение ЭОПа, не менее 6,8 пл/мм, контраст ЭОП, не хуже 30:1, система телевидения на CCD-матрице, CCD-камера 1 миллион пикселей, максимальная частота кадров, не менее 30 кадров/секунда, глубина проработки, не менее 14 Бит, система автоматического контроля дозы и яркости изображения, режим сохранения на экране монитора последнего кадра просвечивания, высококонтрастный монитор на тележке с разрешением не хуже 1280х1024 в процедурной, диагональ монитора, не менее 18 “, высококонтрастный безбликовый монитор, с разрешением не хуже 1280х1024 в пультовой, интегрированный с пультом управления Рентгеновские излучатели: количество рентгеновских трубок в аппарате – 1, количество фокусных пятен в рентгеновской трубке, не менее 2, диаметры фокусных пятен, не более 0.6 и 1.2 мм, напряжение на трубке, не менее 150 кВ, мощность трубки, не менее 40/95 кВт, высокоскоростной анод, теплоемкость анода, не менее (резерв прочности) 300.000 ТЕ, воздушное охлаждение трубки, Питающее устройство: высокочастотный мультиимпульсный генератор, мощность генератора, не менее 50 кВт, диапазон изменения анодного напряжения, не хуже 40 –150 кВ, программы обследования органов с заданными техническими параметрами (кВ, мАс, фокусное пятно), микропроцессорное устройство автоматического контроля экспозиции, техника автоматической съемки по 1-3 параметрам, минимальное время экспозиции, не более 1 мс, управление генератором с пульта управления аппаратом, подключение рентгеновских излучателей, не менее 2 штук, переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров для режима рентгенографии, диапазон времени экспозиции, не менее от 1мс до 10 сек, диапазон силы тока мА, не менее от 10 до 630 мА, диапазон изменения анодного напряжения при рентгеноскопии, не хуже 50 – 125 кВ, диапазон силы тока при рентгеноскопии, мА, не менее от 0,5 до 4 мА, Цифровая система получения изображения: Система подавления шумов, глубина проработки при сборе данных, не менее 12 бит, разрешение при цифровых рентгеноскопии/рентгенографии, не менее 1024х1024, объем жесткого диска/число сохраняемых изображений с разрешением 1024х1024х12 бит, не менее 35 Гб/24 000 изображений, частота кадров при цифровой рентгеноскопии с разрешением 1024х1024х12 бит, не менее 15 кадров/сек, частота кадров при цифровой рентгенографии с разрешением 1024х1024х12 бит, не менее 15 кадров/сек, обработка изображений, регулирование контрастности и яркости, пространственный фильтр для подчеркивания контуров, преобразование позитив/негатив, увеличение до 4х раз , увеличение зоны интереса, поворот изображения, инверсия изображения: верх/низ, право/лево, одновременный вывод на экран изображений, не менее 64, виртуальный затвор для удаления ненужных частей изображения, аннотация, субтракция изображений, «Виртуальная коллимация», запись изображений на DVD/CD с программой просмотра на РС (Viewer программа), записывающее устройство DVD-R, компакт диски 100 шт., монитор с диагональю не менее 20 “, стандарт DICOM для печати изображений на DICOM совместимом устройстве печати, сохранение данных в стандартных форматах для использования в приложениях текстового редактора, Вертикальная стойка: диапазон перемещения решетки по вертикали, не менее 120 см, Решетка (кассетодержатель) с трехпольной ионизационной камерой для кассет стандартных размеров от 18х24 см до 35х43 см, решетка с качающимся растром: - разрешающая способность не ниже 40лин/см,, Дополнительные принадлежности: лазерное устройство для формирования изображений, включая 1000 листов пленки формата 35 х 43, автоматическая проявочная машина, комплект из 10 рентгеновских кассет, включая экраны, источник бесперебойного питания для цифровой системы, стабилизатор напряжения, система регистрации дозовой нагрузки, просвинцованное стекло 90 х 100 см, силовой распределительный щит, комплект защитных средств, негатоскоп, дозиметр, дополнительные приспособления для урологических и гинекологических исследований, монитор диагональю 22’’ в кабинете врача, интегрированный с рабочей станцией, переговорное устройство пультовая/аппаратная, сплит система (кондиционер) в процедурный |
| 58 | Цифровой рентгеновский аппарат на 3 рабочих места | Дистанционно управляемый микропроцессорный поворотный стол с автоматическим кассетоприемным устройством для рентгено- томографии и рентгеноскопии с усилителем изображения от 9” до 16”. Индикация углов поворота и наклона стола. Режимы: цифровая или аналоговая рентгенография, томография, непрерывная флюороскопия, импульсная флюороскопия, пошаговая ангиография. Управление столом, телевизионной системой и генератором с одной контрольной панели. Повороты стола: +90° / -90° (+90° / -30°). Стол может быть оснащен лифтом. Автоматическое экранно снимочное устройство для кассет от 18x24 до 35x43 см. Интегрированная поворотная +/-40° и перемещаемая колонна для крепления ротируемой +/-180° (+180 / -18°) рентгеновской трубки (для получения снимков на каталке или с помощью вертикальной стойки). Возможность проведения линейной томографии (8°, 20°, 40°) при любых наклонах стола. Изменяемая величина среза при томографии от 0 до 330 мм с шагом 1 мм. Широкий диапазон высокочастотных (100 кГц), минимально облучающих генераторов 50, 65 и 80 кВт. Системы формирования изображения (аналоговая или цифровая) отвечают самым высоким требованиям к качеству получаемых изображений. Аналоговая система получения рентгеноскопических изображений может иметь максимальный размер рабочего поля 9” или 12”. CCD камера 576x576 пикселей или 1024x1024 пикселей. Цифровая система может быть основана на 9”, 12” или 16” усилителем рентгеновского изображения, оснащенным цифровой камерой высокого разрешения (1024x1024 пикселей). Система оснащена программами обработки изображения, ангиографическими опциями, DICOM. |
| 59 | Аппарат рентгеновский флюрографический с рентгенозащитной кабиной. | Рентгенозащитная кабина Свинцовый эквивалент, мм, не менее 1,2 Кабина должна быть оснащена: - подъемником для пациентов - диафрагмой, с помощью которой регулируется поле облучения пациента. - гонадной защитой, защитой черепа и щитовидной железы Расстояние источник - флюорисцентный экран, см, не менее 100 Флюорографическая камера Используется рулонная пленка шириной, мм, не менее 70 Размер изображения на кадре, мм, не менее 63 х 63 Входной размер поля камеры, мм, не менее 400 х 400 Световой размер флуоресцентного экрана, мм, не менее 385 х 385 ± 5 Пространственное разрешение по центру, п.л./мм, не менее 2,5 Контрастная чувствительность, %, не ниже 2 Доза за снимок в плоскости экрана (при 100 кВ), мР, не более 2,5 Встроенный фотоэкспонометр Подающая кассета, емкость, м, не менее 40 Приемная кассета, емкость, м, не менее 20 Рентгеновская трубка Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, об/мин, не менее 3000 Размер фокуса, мм, не более 1,2 х 1,2 Рентгеновское питающее устройство Питающее устройство, мощность, кВт, не менее 20 Напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не менее 60-125 Пульсации напряжения, %, не более 10 Точность поддержания анодного напряжения, %, не 2,5 Ток рентгеновской трубки, мА, не менее 25-250 Установки реле экспозиции, мАс, не менее 4-250 Пульт управления Задание всех параметров в ручную (возможность управления с компьютера) Пропускная способность, человек в час, не менее 60 |
| 60 | Капнограф для измерения концентрации кислорода и углекислого газа | Стационарный спирограф с оцией капнограммы. Прибор, оснащенный чувствительным и быстродействующим газоанализатором, позволяет получить наглядную капнограмму как за один, так и за несколько дыхательных циклов. Такая капнограмма отражает распределение альвеолярного газа и характеризует структуру легких. Соотношения капнографических параметров с дыхательным объемом имеют важное диагностическое значение. Анализ капнограмм позволяет уверенно диагностировать, в частности, эмфизему легких. - Персональный компьютер - Цветной принтер - 17 цветной монитор - Манипулятор мышь - Операционная система Windows XP Professional - Стандартные программы измерений: - Спокойная спирометрия [Slow Spirometry] - Форсированная спирометрия - «Поток-Объем» - Максимальная вентиляция легких - Модуль капнографии - Анимационная программа - База данных - Пакет настройки и генерации - протоколов. |
| 61 | Портативный компьютерный прибор для диагностики нарушений вентиляционной способности легких | Автоматически производится измерение и расчет наиболее информативных показателей функции внешнего дыхания, включая ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ПОС, МОС25%, МОС50%, МОС 75%, СОС 25-75%, СОС75-85%, ОФВ1, ИТ, МВЛ, МДО, ЧД, ДО, РОвд., РОвыд. Предусмотрена возможность расчета нормативных параметров ФВД по стандартам ECCS, Knudson, Клемент. Штатный аккумулятор обеспечивает не менее 10 часов работы спирометра после отключения напряжения в сети питания. высокая точность и стабильность работы измерительного канала минимальное сопротивление дыханию и малый объем "мертвого пространства" отсутствие необходимости подогрева преобразователя воздушного потока простота дезинфекции преобразователя воздушного потока режим медикаментозной пробы встроенный графический принтер память для 100 результатов исследований автоматическая регистрация даты и времени обследования автоматическое масштабирование графиков пылевлагонепроницаемая клавиатура Технические характеристики: Диапазон измерений объемных расходов воздуха при дыхании 0,1-15,0 л/с Диапазон вычислений дыхательных объемов 0,1-10,0 л Пределы допускаемой погрешности при измерении объемных расходов воздуха: абсолютной в интервале 0,1-1,5 л/с 0,075 л/сек относительной в интервале 1,5-15,0 л/с 3% Сопротивление дыханию, не более: при потоке 1,0 л/с 30 Па (3мм вод.ст.) при потоке 5,0 л/с 500Па (50мм вод.ст.) при потоке 10,0 л/с 1600Па (150 мм вод.ст.) Объем "мертвого пространства" преобразователя воздушного потока, не более 40 мл Постоянная времени переходного процесса, не более 10 мс Монохромный жидкокристаллический дисплей: размер 115 x 86 мм, разрешение 320 x 240 точек язык диалога русский /английский Термочувствительная печать шириной 80 мм с разрешением 8 точек на мм Комплект поставки: Спирометр, преобразователь воздушного потока, комплект мундштуков, термобумага, зажим для носа, адаптер сетевого питания, калибровочный шприц 3л. |
| 62 | Компьютерный микроскоп для углубленной микроскопии клеток. | Методы исследования: В проходящем свете по методу светлого поля, по методу люминесценции в отраженном свете. Штатив микроскопа должен состоять из двух разъемных частей: верхней и нижней, для обеспечения возможности использования специальных вставок толщиной 30 и 60 мм для работы с габаритными объектами. Устройство фокусировки: коаксиальное (с соосным расположением рукояток грубой и точной фокусировки). Грубая фокусировка – не более 4 мм/оборот рукоятки. Точная фокусировка – не менее 0.4 мм/оборот рукоятки. Предметный стол должен быть со сверхпрочным анодированным покрытием, стойким к чистке и реактивам. Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода). Бинокулярная насадка угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20(. Револьверное устройство должно обеспечивать установку не менее 6 объективов. Вращение револьверного устройства должно обеспечивать четкую фиксацию объективов в рабочем положении, а также вращение объективов как по часовой, так и против часовой стрелки без поломки механизма. Конденсор должен иметь числовую апертуру не менее 0,9 и обеспечивать равномерное освещение объекта. Положение и перемещение конденсора: должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси. Наличие вставки в конденсор для реализации фазового контраста Галогенный осветитель проходящего света должен быть встроен в основание и обеспечивать реализацию принципа Келера, а также обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 10х до 100х. Мощность галогенного источника света не менее 50 Вт. Люминесцентный осветитель отраженного света ртутная лампа мощностью не менее 100 Вт. Настройка люминесцентного осветителя должна осуществляться в автоматическом режиме при каждом запуске микроскопа. Модуль юстировки ртутной лампы/металогалогенной лампы Люминесцентные светофильтры: Наборы люминесцентных светофильтров для работы с DAPI возбуждающий светофильтр 365 нм, дихроматическое зеркало 395 нм, эмиссионный светофильтр 445/50нм. Набор люминесцентных светофильтров для «красной» люминесценции. Возбуждающий светофильтр: BP 546/12 нм. Набор люминесцентных светофильтров для «зеленой» люминесценции Возбуждающий светофильтр: BP 470/40 нм, запирающий светофильтр: BP 525/50 нм. Объективы 10х, 20х, 40х, 100х масляной иммерсии. Объективы должны быть свободны от хроматической разности увеличения, иметь свободный от хроматической окраски фон (ХРУ=0%, работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия) Объектив 10х должен обладать числовой апертурой не менее 0.25 и рабочим расстоянием не менее 6.0 мм Объектив 20х должен обладать числовой апертурой не менее 0.45 и рабочим расстоянием не менее 0.63 мм. Объектив 40х должен обладать числовой апертурой не менее 0.65 и рабочим расстоянием не менее 0.60 мм. Объектив 100х масляной иммерсии должен обладать числовой апертурой не менее 1.25 и рабочим расстоянием не менее 0.29 мм. Окуляры 10х, линейное поле окуляров не менее 23 мм Система визуализации. Цифровая видео-камера высокого разрешения не менее 1388 (В) х 1040 (Г) = 1.4Мегапикселей Размер точки сенсора камеры не более 6,45х6,45 мкм Спектральный диапазон чувствительности сенсора 400-710 нанометров Оцифровка не менее 12 бит на каждый цифровой канал. Характеристики программного обеспечения камеры: Должно обеспечивать проведение процессов съемки и обработки изображений в области световой микроскопии; полная совместимость и интеграция с микроскопами и их компонентами (управление отдельными моторизованными компонентами микроскопа, возможность создания и воспроизведения команд управления в виде простых параметров настроек); захват изображения с черно-белых, цветных, с высоким разрешением и чувствительностью камер; поддержка черно-белых 16 битных и цветных 3х16 битных изображений; полная запись всех этапов и параметров съемки; сохранение этой информации в виде мета файлов; создание классификаторов и собственных макросов работы ПО и микроскопа Должно иметь дополнительную опцию для проведения ручных измерений. Должно иметь дополнительный модуль содержащий Мастер автоизмерений (со всеми необходимыми функциями для анализа изображения: обработка, сегментация, бинарная обработка, измерения Должно иметь дополнительный модуль для комбинирования флуоресцентных изображений из нескольких цветовых каналов (до 32). |
| 63 | Моторизованный биологический микроскоп | Класс микроскопа по качеству изображения: не ниже исследовательского. Тип микроскопа прямой, ручной, моторизованный. (Моторизованная смена объективов, регулировка освещения, конденсора). Встроенный TFT монитор. Методы исследования: в проходящем свете по методу светлого поля, темного поля, фазового контраста. Предметный стол с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам, диапазон перемещений 75х50мм. Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода). Бинокулярный фототубус, угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20(, с делением светового потока 100%:0%/0%:100%. Револьверное устройство должно обеспечивать установку 7 объективов, с резьбой. Вращение револьверного устройства должно обеспечивать четкую фиксацию объективов в рабочем положении, а также вращение объективов как по часовой, так и против часовой стрелки без поломки механизма. Галогенный осветитель проходящего света не менее 12В 100 Вт. Осветительная система должна обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 2,5хдо 100х. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы. Блок питания галогенной лампы должен быть встроен в штатив микроскопа и стабилизирован к перепадам напряжения в сети. Объективы 10х Ph1, 20х Ph2, 40х Ph2, 100х Ph3 масляной иммерсии. Оптическая коррекция объективов планполуапохроматическая.Высота объективов (парфокальность) 45мм. Характеристики объектива 10х: Объектив планполуапохроматический 10х фазовый Ph 1 должен обладать числовой апертурой не менее 0.3 и рабочим расстоянием не менее 5.2 мм. Характеристики объектива 20х: Объектив планполуапохроматический 20х фазовый Ph 2 должен обладать числовой апертурой не менее 0.50 и рабочим расстоянием не менее 2.0 мм. Характеристики объектива 40x: Объектив планполуапохроматический40x фазовый Ph 2 должен обладать числовой апертурой не менее 0.75 и рабочим расстоянием не менее 0.71 мм. Характеристики объектива 100x: Объектив планполуапохроматический масляной иммерсии 100x фазовый Ph 3 должен обладать числовой апертурой не менее 1.30 и рабочим расстоянием не менее 0.20 мм. Объективы должны быть свободны от хроматической разности увеличения; осветительная система должна обеспечивать контрастное изображение за счет апохроматической оптики коллектора Конденсор должен обеспечивать реализацию методов: светлое и темное поле, фазовый контраст, DIC; иметь числовую апертуру не менее 0,9. Конденсор моторизированный. Окуляры 10х. Линейное поле окуляров не менее 23 мм. Диоптрийная наводка на резкость для выравнивания изображения в бинокулярной насадке. Возможность работы в очках. |
| 64 | Лабораторный исследовательский микроскоп для углубленной микроскопии | Лабораторный микроскоп проходящего света (светлое поле) (Объективы:4х, 10х, 40x and 100x). Освещение: фиксированное по Келлеру, поле зрения 18 мм. Источник света: Оптико-механические параметры: Штатив с фокусировкой стола С приводом для грубой фиксации – 4 мм/оборот С приводом для точной фиксации – 0,5 мм/оборот Общий подъем – 15 мм Бинокулярный тубус 30°/20: Максимальное число поля зрения – 18 мм. Межокулярное расстояние 48-75 мм. Возможность в будущем установки блока флюоресценции. Комплектация должна включать: - цельнометаллический штатив микроскопа - осветитель с 30W - индикаторы интенсивности освещения по обеим сторонам штатива - 4-позиционную револьверную головку объективов - механический предметный стол 75x30 мм., с право- или левосторонним управлением - бинокулярный тубус 30°/20 - фокусируемые окуляры 10x/18. - объективы 4x; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 Oil - конденcор Аббе 0.9/ 1.25 - блок питания 100...240VAC/50...60Hz/30VA - пылезащитный чехол - ойлер с 5 ml иммерсионного масла - цветные фильтры: голубой, зеленый, желтый |
| 65 | Аппарат для лечения поляризованным светом видимого и инфракрасного спектра при профессиональных заболеваниях | Необходимая продолжительность сеанса устанавливается с помощью встроенного таймера с дисплеем. С помощью встроенного электронного регулятора возможен «мягкий пуск» и «мягкое» выключение галогеновой лампы, что обеспечивает продолжительное бесперебойное функционирование прибора. Конструкция прибора позволяет легко корректировать положение лампы, направляя свет на любую область тела. Основное применение Ревматология: остеоартриты, ревматоидные артриты (хронические), артрозы. Физиотерапия: боль в пояснице, боль в шее и плечах, синдром канала запястья, рубцовая ткань, мышечно-скелетные повреждения.Дерматологические болезни и кожные проблемы: угревая сыпь, экзема, псориаз, кожные инфекции, болезни полос - Длина волны 480 - 3400 нм - Степень поляризации >95% на выходе - Цветовая температура около 2600 К - Удельная мощность 40 мВт/см2 - Диаметр фильтра 150 мм - Плотность потока световой Энергии в минуту 2,4 Дж/см2 Мобильная подставка простая |
| 66 | Система автоматического электрофореза | Электроды Платиново-иридиевый сплав, 90% Pt, диаметр 0,5 мм Лазер Светодиодный, 635 нм Детектор Фотоэмисионный, 637 нм Максимальное напряжение источника питания 2, 200 В Подключение к компьютеру USB2 Предназначен для проведения электрофореза белков и холестерина фракции ПНЖК, ПЖК, ЛПННК, ЛПВК Система автоматически выполняет все этапы гель-электрофореза: разделение образцов, окраску, отмывку, документирование, определение количественных характеристик образцов, анализ и сравнение данных. |
| 67 | Моторизованный стереомикроскоп | Класс микроскопа по качеству изображения: не ниже исследовательского. Моторизированное перемещение тубуса микроскопа. Метод исследования: в проходящем свете по методу светлого поля, косого освещения. Микроскоп должен обеспечивать объемное, 3-х мерное (стереоскопическое) изображение объекта Рабочее расстояние микроскопа должно быть 40 мм. Угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20(. Поле на предмете должно быть в диапазоне от 7,8 мм до 0,6 мм. Конструкция микроскопа должна обеспечивать плавное изменение увеличения с коэффициентом 1:12; при этом должна сохраняться резкость изображения в пределах глубины резкости микроскопа (не менее 10 мм) Высота стенда 350 мм Гибкий оптоволоконный осветитель. Универсальная система проходящего света должна обеспечивать работу по методам светлое поле, косое освещение. Источник холодного света с галогенной лампой мощностью 20 Вт |
| 68 | Автоматический биохимический экспресс анализатор открытого типа | Производительность: до 80 тестов в час Основные характеристики: семь светофильтров 340, 405, 492, 505, 546, 578 и 630 нм термостатирование при 37°С 20 позиций для реагентов (флаконы по 45 мл) минимальный расход реагента - 400 мкл на 1 измерение методы измерения: конечная точка, кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный режим, двухволновые методы методы расчета: по стандарту, по фактору, нелинейная калибровка Особенности: открытая система программирование неограниченного количества методик одновременная загрузка до 54 образцов (объем пробы от 2 мкл до 200 мкл) предварительное разведение проб способ измерения – по пациентам, по тестам, профиль база данных по пациентам встроенная программа контроля качества требуются внешний компьютер и принтер Общие характеристики: Обрабатывающая способность: до 54 позиций (включая пробы, калибраторы и контроли) на поддоне за один рабочий цикл. Инкубация 1: 21 до 9999 с, Инкубация 2: 0 до 180 с Неограниченное дублирование для бланков, калибраторов и проб. Сохранение Калибровки Файлы с данными пациента (имя, возраст, пол, и т.д.) – демографическая база данных КК Поддон для проб Объем колпачка для проб: максиму 1.2 мл Вместимость поддона: 54 колпачка для проб, калибраторов и контролей Поддон для реагентов Вместимость поддона: 20 флаконов для реагентов по 45 мл Реакционные ячейки 12 рядов по 12 ячеек каждый (до 144 тестов одновременно) Объем реакционной ячейки: максимум 1 мл Емкости Промывочный Флакон: 0.5 л Сливной флакон: 0.5 л Есть также возможность подсоединять внешний бак для слива. Методики анализа По конечной точке: 1 или 2 реагента Дифференциальный Фиксированное время Кинетика Мульти-Стандарты Кинетический анализ Измерения абсобции (оптической плотности) происходит через заданные интервалы Линейное вычисление Использование фактора или калибратора Типы Калибровок Фактор Один калибратор: для одного теста (индивидуальный) или общий для нескольких тестов (многократный) Калибровочная кривая Калибровочная кривая До 8 стандартов Оси: Линейные и Логарифмические Функции вычисления: Сплайн, Линейная Регрессия, Квадратичная Регрессия, Ломанная Контроль Качества (КК) Аналитические границы Контроля: Бланк, Линейность, Фактор До 3 контрольных материалов на тест Таблица Levey- Jennings Распределение проб и реагентов Один единственный шприц пипетирует до 1000 мкл (прямое вытеснение), шаг в 1/16 мкл Диапазон объема пробы: 2 до 200 мкл через шаг в 1/16 мкл Диапазон объема Реагента 1: 30 до 1000 мкл через шаг в 1/16 мкл Диапазон объема Реагента 2: 0 до 1000 мкл через шаг в 1/16 мкл Определение жидкости: омический Датчик Температурный контроль (3 термоустойчивые зоны) Предварительное нагревание реагента в рычаге переноса (+/-1°C) Реакционная смесь термостатируется в реакционных ячейках до 37°C ( 2°C Реакционная смесь термостатируется в проточной кювете до 37°C ( 0.2°C Оптическая система Принцип: интерференционный фильтр Считывания: монохроматическое (одноцветное) или дихроматическое (двухцветное) Фильтровый механизм поддерживает 8 фильтров и имеет автоматический выбор фильтра Источник света: Галогенновая лампа (12 V and 20 W) Детектор: Силиконовый Фотодиод Диапазон абсорбции: -0.200 до 2.500 О. П. Спектральный диапазон: 320 до 690 нм Погрешность длины волны: ( 2 нм Ширина полосы пропускания: 8 ( 2 нм Разрешение: 0.0001 О. П. Точность: CV<1% @ 2.0 OD Система транспортировки Постоянная проточная система, с перистальтическим насосом Объем проточной кюветы: 18 мкл, Автоматическая калибровка Минимальные требования к ПК Аппарат должен быть подсоединен к ПК, который должен отвечать следующим требованиям: Процессор 2GHz, ОЗУ 256 Мбайт, Объем жесткого диска> 20 Гбайт, ОС:Win98 или XP, FDD, CD-ROM Устройство ввода/ вывода: Последовательный порт, Внешний принтер В помощь пользователям Автоматический выбор калибраторов и контролей, необходимых для рабочего цикла Автоматический выбор реагентов, необходимых для рабочего цикла Диалоговые окна (Windows) для программирования, подготовки рабочих циклов, представления отчетов, и т.д. Автоматическое отображение на экране предупреждающих сообщений Графики Калибровочные и Кинетические кривые Контроль Качества (Levey-Jennings) Комплектующие к автоматическому биохимическому анализатору - 2 штатива для реагентов - поддон для проб - 40 флаконов для реагентов по 45 мл - 40 колпачков для реагентных флаконов - 50 реакционных ячеек сегмент - 500 колпачков для проб по 1.2 мл - 20 колпачков Kodak cup для Реагента 2 (R2) - по 2,5 мл - 1м трубки для внешнего бака - галогенная лампа 12V 20W - 2 предохранителя по 5 A - кабель питания - серийный кабель RS232 - 2 очищающие иглы - набор трубок - кювета для промывки зонда дилютора - компакт-диск с программным обеспечением Комплект поставки: автоматический биохимический анализатор – 1 шт; компьютер – 1шт; источник бесперебойного питания, принтер – 1шт; Стартовый набор реагентов |
| 69 | Портативный комплекс с регистрацией деятельности сердечно-сосудистой системы, кожно-гальванических потенциалов для оценки психофизиологического статуса | Портативный комплекс для оценки психофизиологического статуса Компьютерный полиграф. Назначение прибора: Съём психофизиологических показателей, усиление и предварительная обработка информации о психофизиологическом статусе тестируемого лица. Оцифровка сигналов, кодирование и ввод их в компьютерную систему оценки. Оперативная оценка текущего состояния тестируемого лица посредством использования "шкал оценки". Выявление стрессовых реакций обследуемого лица на предъявленные стимулы. Состав и комплект поставки полиграфа: Сенсорный блок обработки сигналов – 1 шт. Датчики дыхания (ВДХ и НДХ) – 2 шт. Датчик съёма кожно-гальванической реакции (КГР) – 1 шт. Датчик съёма фотоплетизмограммы (ФПГ) – 1 шт. Датчик двигательной активности - тремора (ТРМ) – 1 шт. Датчик съёма давления (АД) – 1 шт. Датчик съёма речевых сигналов (МКФ) – 1 шт. Датчик оценки психологической составляющей (ПС) – 1 шт. Шнур соединения полиграфа с компьютером – 1 шт. Дискета с программой регистрации и обработки (СD) – 1 шт. Паспорт оборудования – 1 шт. Инструкция пользователя – 1 шт. Упаковочный кейс – 1 шт. Использование полиграфа: включает в себя уже три специальные шкалы оценки состояния обследуемого в процессе проведения полиграфных процедур: 1-я шкала ("Возбуждение") – дает возможность оценивать функциональное состояние обследуемого; 2-я шкала ("Самоконтроль") – дает возможность оценивать уровень концентрации внимания обследуемого при проведении процедуры тестирования. 3-я шкала ("Внутренняя агрессия") – позволяет оценить энергетику обследуемого, то есть его функциональную возможность оказывать противодействия специалисту полиграфа в проведении тестирования. Обеспечивает прием сигналов от датчиков по 11 независимым каналам, позволяющим регистрировать следующие параметры: 1. Регистрация верхнего (грудного) дыхания. 2. Регистрация нижнего (брюшного) дыхания. 3. Регистрация изменения давления. 4. Регистрация тонической составляющей кожно-гальванической реакции. 5. Регистрация фазической составляющей кожно-гальванической реакции. 6. Регистрация противодействия тестированию. 7. Регистрация работы системы кровообращения. 8. Регистрация речевого сигнала. 9. Регистрация автоматической оценки общего напряжения обследуемого лица в реальном масштабе времени (шкала "Возбуждение"). 10, 11. Психологическая составляющая обследуемого лица (шкалы "Самоконтроль" и "Вн. агрессия"). Возможность работы в полевых условиях. Возможность использования переносного компьютера класса Notebook. Поставка с программой регистрации и обработки. |
| 70 | Двухканальная магнитная терапия для дезадаптационного изменения иммунной системы | Двухканальный портативный прибор магнитотерапии с графическим дисплеем 4.3'' цветной сенсорный дисплей Экран высокого разрешения для таймера и других важных параметров Протоколы лечения в различных областях медицины (реабилитация, ортопедия, спортивная медицина, стоматология, гинекология, дерматология, ЛОР, педиатрия, общая практика) Заданные пользователем протоколы Встроенное руководство пользователя и помощь Портативность Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка Технология Сфокусированного Магнитного Поля Комбинация импульсного и магнитного поля Широкий выбор легких и удобных аппликаторов Максимальная индукция пульса: 128мT Соединение с компьютером (для апгрейда программы) Многоязычное меню Тележка Лечение двух пациентов одновременно разными видами токов Технические параметры: Дисплей управления графический, сенсорный экран Терапевтические экраны для отдаленного наблюдения 2x цифровой, активный LED (зеленый) Время заряжения макс. 3 часа |
| 71 | Газоанализатор для химического анализа атмосферного воздуха | Переносной газоанализатор с автономным питанием предназначен для автоматического разового, периодического или непрерывного контроля атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, в промышленных выбросах и в технологических процессах с сигнализацией о превышении предельно допустимой концентрации. Контролируемые вещества (по выбору) — 134). Минимально определяемая концентрация — 0,001 мг/м3. Максимально определяемая концентрация — до 20 ПДКр.з., с разбавителем — до 100%. Погрешность измерений — не более 20%. Прибор выполнен в виде моноблока и крепится на любой ровной поверхности. Один прибор позволяет контролировать вредные вещества в 16 точках пробоотбора, расположенных на расстоянии до 100 м с помощью 16 гибких воздухозаборных шлангов диаметром 4 мм. Для этого служит устройство пробоотбора с автономным насосом и с системой клапанов, позволяющих производить пробоотбор поочередно в каждой точке. Время отбора пробы и выдачи цифровых показаний не превышает 60 с. Он содержит сменные химкассеты с бумажной лентой, с нанесенным на нее газочувствительным слоем Через ленту с газочувствительным слоем, с помощью встроенного насоса, прокачивается воздух. Оптоэлектронный считыватель определяет скорость потемнения ленты и передает информацию на микропроцессор. Результаты расчетов через доли секунды появляются на цифровом экране в мг/м3 в соответствии с требованиями стандартов. При превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) автоматически включаются звуковая и световая сигнализации. Химкассеты обладают высокой чувствительностью и селективностью. Они не боятся больших концентраций вредных веществ, так как при каждом замере лентопротяжный механизм передвигает новый участок ленты. Переносные газоанализаторы с автономным питанием предназначены для автоматического разового, периодического или непрерывного контроля атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, в промышленных выбросах и в технологических процессах с сигнализацией о превышении предельно допустимой концентрации. Укомплектован: специальной сумкой на ремне воздухозаборным зондом противопылевым фильтром встроенным аккумулятором с зарядным устройством фильтр сорбционный |
| 72 | Анализатор для подсчёта лимфоцитов | Система использует прямой двухцветный метод иммунофлюоресценции для определения абсолютных индексов лимфоцитов (клеток/µL цельной крови) следующих зрелых человеческих популяций лимфоцитов: T лимфоцитов (CD3 +) T-хелпер/индьюсер лимфоцитов (CD3+CD4 +) T-супрессор/цитотоксических лимфоцитов (CD3+CD8 +) Определяется соотношение хелпер/супрессор T-лимфоцитов (CD4 +/CD8+) Система состоит из следующих основных компонентов: анализатора и программного обеспечения системы Пар тест-реагентов - пробирок с CD4/CD3 реагентами и референсного реагента - пробирок с CD8/CD3 реагентами и референсного реагента Фиксирующего раствора (5% формальдегид) Контрольных реагентов, предусматривающих четыре уровня - нулевой, низкий, средний и высокий Автоматического электронного ручного дозатора Реагенты для системы Комплект реагентов системы состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, коньюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. Контрольный набор системы состоит из парных наборов (2µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому - 50 шариков/µL, 3) среднему - 250 шариков/µL и высокому - 1000 шариков/µL. Контрольный набор рассчитан на 25 определений. |
| 73 | Автоматический экстрактор для компонентов крови | Предназначен для автоматического разделения эритроцитов, плазмы с высоким и низким содержанием тромбоцитов, выделения лейкотромбо слоя (ЛТС), а также получения концентратов тромбоцитов из ЛТС. Оптический датчик, не менее 2 шт.Электрический привод пресса. Отсутствует необходимость в установке отдельного источника сжатого воздуха (компрессора). Сменная конструкция стационарных пластин пресса для разделения компонентов с наличием специальных магнитов для идентификации профиля пластины. Визуальный и звуковой сигналы тревоги. Встроенный компьютерный интерфейс RS 232. Совместимость с компьютером и специальными программами. Датчик раздела ЛТС: оптическая решетка, состоит не менее чем из 13 пар оптических датчиков. Объем ЛТС: 25 – 120 мл. Возможность ручного изменения параметров ЛТС. Встроенные запаивающие головки не более 2 шт. Режимы запаивания: автоматический и ручной. Возможность работы с разными типами контейнеров. Память не менее, чем на 10 предварительно созданных программ. Автоматические режимы-протоколы, не менее 6шт. Возможность программирования количества различных типов компонентов крови. Комплектация: Автоматический экстрактор компонентов крови -1шт. |
| 74 | Аппарат для плазмафереза в комплекте с расходным материалом на 300 процедур | Аппарат предназначен для проведения донорского и лечебного плазмафереза в автоматическом режиме. Качество получаемой плазмы. Отсутствие необходимости дополнительной лейкофильтрации. Содержание лейкоцитов в полученной плазме, не более 1 х 10Е4. Высокое качество получаемой плазмы достигается применением уникального метода перекрестной фильтрации на вращающемся в магнитном поле разделительном фильтре. Размер пор фильтра, не более 0,2 микрона. Возможность получения бесклеточной плазмы. Конфигурация аппарата: количество насосов, не менее 3, количество зажимов, не менее 4. Производительность аппарата (среднее время получения, не менее 600 мл плазмы) 40 мин. Конструктивность аппарата позволяет получать полностью в автоматическом режиме плазму в объёме от 1 до 1200 мл. При использовании сменных контейнеров объём получаемой плазмы ограничен только временем процедуры и реологическими характеристиками крови пациента. Объем контура, не менее 210 мл. Фактически получение плазмы сразу после заполнения фильтра. Объём фильтра, не менее 20 мл. Доступ к вене – одноигольный. Контроль и цифровая индикация параметров работы аппарата: Многоступенчатая система контроля обеспечения безопасности и отображения необходимой информации о состоянии пациента. давление на входе, давление на возврате, скорость получения плазмы, скорость забора и возврата крови, соотношение антикоагулянта к крови, индикация циклов. Световая и звуковая индикация превышения заданных режимов работы и аварийных ситуаций. Автоматическая остановка аппарата и блокировка магистралей при аварийных ситуациях. Режимы проведения плазмафереза: Низкоскоростной: от 30 до 60 мл/мин, Высокоскоростной: от 60 до 100мл/мин. Механизм получения плазмы методом фильтрации на вращающемся мембранном фильтре. Автоматическая подача антикоагулянта в заданном соотношении к крови. Профилактика цитратных реакций. Возможность проведение инфузии физиологического раствора донору в любую фазу процедуры. Расположение элементов управления аппаратом на уровне рук оператора. Наличие резервного источника энергии для сохранения параметров процедуры случае отключения основного источника энергии. Наличие не менее 4-х вращающихся, регулируемых по высоте колес с фиксацией. Конструкция и покрытие аппарата, допускающее его обработку для дезинфекции стерилизации. Комплектация: Аппарат автоматического донорского плазмафереза -1шт. Комплект расходного материала на 300 процедур |
| 75 | Аппарат цитафереза в комплекте с расходным материалом для тромбоцитафереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) | Сепаратор клеток крови предназначен для автоматического получения, двойных и тройных доз концентрата тромбоцитов, концентрата эритроцитов, плазмы, периферической стволовой клетки (MNC). Наличие автоматической процедуры приготовления тромбоконцентрата в стабилизирующем растворе для тромбоцитов (PAS). Получение тромбоконцентрата без использования плазмы: Одновременно с тромбоцитами , за одну процедуру получить плазму в качестве дополнительного продукта. Время получения одной лечебной дозы тромбоцитов при одноигольном доступе Не более 60 мин. Возможность получения за одну процедуру двойных и тройных лечебных доз тромбоконцентрата . Эффективность процедуры сбора MNC(% ). До 83%. Позволяет собрать за 1 процедуру количество стволовых клеток достаточное для пересадки. Эффективность процедуры сбора тромбоцитов (% ). До 86%. Экстракорпоральный объем контура для процедуры сбора тромбоцитов Не более 210 мл. Устраняет гиповолемические реакции. Экстракорпоральный объем контура для процедуры сбора MNC Не более 165 мл. При соблюдении протоколов заполнения контура, позволяет проводить процедуры сбора ПСК у детей с низким ОЦК. Доступ к вене : Одноигольный, Двухигольный. Автоматическое приспосабливание скорости забора и возврата к возможностям вены донора. Функция автоматического перезапуска насосов после тревоги на линии забора крови. Максимальная информативность и наглядность для принятия решений врачом. Контроль и цифровая индикация параметров работы аппарата : давление на входе, давление на возврате, скорость забора и возврата крови, соотношение антикоагулянта к крови, скорости инфузии антикоагулянта, цифровая и графическая индикация процента завершенности процедуры, цифровая индикация времени планируемой продолжительность процедуры, количество обработанной крови. Программирование параметров афереза с учетом индивидуальных особенностей донора (пациента) и возможностью внесения изменений в любой момент процедуры. Позволяет максимально индивидуализировать и оптимально проводить процедуры цитафереза у доноров с различными весо-ростовыми и гендерными характеристиками, которые имеют различных клеточный состав крови. Программа контроля за уровнем тромбоцитов у донора после процедуры с установкой их допустимого нижнего предела. В автоматическом режиме предотвращает возможное снижение количества тромбоцитов ниже безопасного уровня 150 000\мл. Жидкокристаллический цветной дисплей (Touch-screen) закрепленный на подвижном кронштейне с возможностью ориентации к донору для обеспечения сотрудничества и информирования о ходе процедуры. Эффективное использование дисплея в зависимости от стадии процедуры. Пять независимых весов для постоянного взвешивания в ходе процедуры обработанной крови, эритроконцентрата, плазмы, физиологического раствора и антикоагулянта. Шесть независимых насосов для обеспечения перемещения крови, компонентов, физиологического раствора и антикоагулянта. Четырнадцать датчиков безопасности. 34 клапана, контролирующих перемещение крови, компонентов, физиологического раствора и антикоагулянта в ходе процедуры. Двойной контроль поступления антикоагулянта в контур аппарата: Автоматическая подача антикоагулянта в заданном соотношении к крови при заборе крови от донора от 4:1 до 12:1. Контроль скорости инфузии антикоагулянта при возврате обработанной крови донору от 0,50 до 1,50 мг/кг массы донора/мин. Сохранение сведений о 30 последних проведенных процедурах с возможностью их последующей печати на внешнем принтере. Полный контроль над проведением последних 30 процедур и имевшими место аппаратными тревогами. Дополнительная Возможность ввода информации о доноре с использованием сканера штрих кодов . Внедрение современных технологий штрих - кодирования донорской базы и получаемых компонентов. Подключение аппарата в информационную сеть учреждения. Дополнительная возможность сбора, хранения и передачи данных в общую компьютерную сеть учреждения. Внедрение современных информационных технологий. Подключение аппарата в информационную сеть учреждения. Габаритные размеры и вес Максимально удобное для работы положение органов управления. Обеспечение стабильной работы без вибраций и шума. наличие резервного источника энергии для сохранения параметров процедуры в случае отключения основного источника энергии. Сохранение данных при возможных перебоях электропитания. Комплект расходного материала для тромбоцитафереза (50 единиц) и двойного эритроцитафереза (30 единиц) |
| 76 | Гемоглобинометр в комплекте с расходным материалом на 2000 исследований | Система предназначена для быстрого количественного определения концентрации гемоглобина в крови человека, состоящая из анализатора и одноразовых кювет (оригинальная разработка производителя). ХАРАКТЕРИСТИКИ Метод: гемоглобиновый. Область измерения: 0 – 25,6 г/дл (0 – 256 г/л, 0 – 15,9 ммоль/л). Время измерения: 15 – 60 секунд. Образцы крови: Капиллярная, венозная или артериальная кровь. Объем образца: 10 мкл. Измерение: Две длины волны (570 нм и 880 нм) для измерения гемоглобина и компенсации мутности. Память прибора: 600 результатов вместе с датой и временем. Калибровка: Заводская калибровка, не требующая последующей калибровки. Контроль качества: Встроенный самоконтроль. Рабочая температура: 10 – 40°С. Условия хранения: Для кювет: 15 – 30°С; для прибора: 0 - 50°С. Комплект расходных материалов на 2000 исследований |
| 77 | Донорское кресло | Кресло донорское стационарное предназначено для обеспечения комфортных условий донора во время заготовки крови и ее компонентов, осуществления физиологичного положения донора при донации, уменьшения риска циркуляторных осложнений и создания оптимальных условий для работы медицинского персонала при пункции периферических вен и контроля процесса донации. Высота подлокотников должна регулироваться. Длина кресла, не менее150-155 см. Электрический привод для изменения положения тела донора. Один выносной пульт электрического управления положением кресла, который крепится на любой стороне у изголовья кресла. Управление направлением перемещения кресла осуществляется при переключении одного ключа на пульте. Оптимизированная анатомическая форма сидения кресла. Монолитная конструкция ложа кресла. Толстая виниловая негорючая обивка. Высота всех 4 ножек кресла должна регулироваться. Автоматическая остановка электрического привода в крайних положениях кресла. Максимальная нагрузка,неболее150 кг. |
| 78 | Запаиватель магистралей | Автоматизированная система для герметизации ПВХ-трубок пластикатных контейнеров для крови и ее компонентов, аферезных систем и систем для внутривенных вливаний. Благодаря особому способу герметизации, трубка должна легко отделяться после окончания процедуры, и кровь внутри трубки не должна повреждается. Применяется в учреждениях службы крови. Главный модуль прибора должен соединяться коаксиальным кабелем с ручным модулем. Запайка должна происходить при нажатии на клавишу на ручном модуле. Прибор должен работать с трубками различных типов и размеров с наружным диаметром до 5 мм, а время герметизации должно настраивается автоматически в зависимости от используемой трубки. Производительность: не более 480 запаек в час для трубок с внешним диаметром до 5 мм при 20°C. |
| 79 | Низкоскоростная рефрижераторная центрифуга (на 12 контейнеров с кровью) | Внутреннее охлаждение, отвечающее международному стандарту GMP и требованиям к оборудованию чистых помещений; Защищенный экраном ротор для наилучшего контроля за температурой образца; Тихое и плавное вращение при дисбалансе, не более120 г; Запирание контрольной панели ключом; Для любых возможных применений в этой центрифуге требуется один единственный осциллирующий ротор и соответствующие аксессуары. Количество мешков с кровью по 500 мл – 12шт. Максимальная емкость ротора, не менее-6х2000мл. Емкость подвески-12х500 мл. Емкость адаптера-12х500 мл. Управление – Микропроцессорное. Профили ускорения/замедления -9/9 и режим 0-без торможения. Тип двигателя – индукционный. Максимальная скорость вращения, не менее-4500 об/мин. Максимальная сила центрифугирования-6498g.Детектор разбалансировки - Допуск в пределах 80 г.Диапазон контроля температуры -от -2⁰ до +40⁰С. Таймер от 1 сек. до 999 мин,59 сек, режим удержания. Число программ в памяти - 89 . Интегратор АСЕ. Определение RCF-Автоматическое. Система безопасности -Блокировка и удержание крышки, определение дисбаланса, стальная защита, ключ авторизации доступа, распознавание ротора. Комплектация: Центрифуга с охлаждением-1шт. Ротор -1шт. Подвески-6шт. Адаптеры- 6 шт. |
| 80 | Плазмаэкстрактор механический | Для использования в качестве вспомогательного оборудования при обработке компонентов крови. Подходит для использования с контейнерами, длиной от 178 мм до 254 мм и шириной от 114 мм до 184 мм. Пластина с кодом, серийным номером и названием производителя находится на горизонтальной верхней панели. Ручка подвижного пресса, фиксирующий крючок и крючок для пакетов с кровью изготовлены из нержавеющей стали. 4 прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость и неподвижность плазмаэкстрактора. Материал – гальванизированная сталь с устойчивым к бактериям порошковым покрытием.Используемый чистящий раствор для обработки прибора -10% гипохлорит натрия. |
| 81 | Гематологический анализатор со стартовым пакетом реагентов на 1000 тестов | Автоматический гематологический анализатор на 18 параметров, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы. Открытая система для любых реагентов. Автоматический пробоотборник для забора пробы. Многоуровневая система контроля качества. Большой цветной сенсорный дисплей. Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы. Минимальные затраты на эксплуатацию Оптимальный анализатор для Вашей лаборатории. Определяемые параметры: эритроциты (RBC), средний объем эритроцита (MCV), распределение эритроцитов (RDW), лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляции:( - лимфоциты (LYM) %, - гранулоциты (GRA) %, - MID %), гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram), гемоглобин (HGB), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), гематокрит (HCT), тромбоциты (PLT), тромбокрит (PCT), средний объем тромбоцита (MPV), распределение тромбоцитов (PDW), гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram). Производительность, не менее 30 тестов в час. Объем пробы- 25 мкл цельной крови. Тип пробы: человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец. Измеряемые параметры: 18 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, GRA, MID, LYM%, GRA%, MID%, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram. Метод отбора пробы: система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником. Метод измерения: волюметрический метод измерения. Процедура очистки: прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле закупорка RBC/WBC < 1% всех анализов (обычное использование). Контроль качества: - 6 уровней, - среднее, - +/- диапазон, - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров, - 16 и 64 дневный график Левея-Дженнингса, - отдельная база данных QC (контроля качества). Калибровка: - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям, - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV. Языки: русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский. Интерфейс пользователя: Сенсорный дисплей с разделенной кнопкой «СТАРТ». Цветной TFT сенсорный дисплей. Стандартная USB совместимая клавиатура. Емкость хранения базы данных: 1000 измерений, включая гистограммы. Процессор: Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium). Интерфейс связи: Три USB на задней стенки прибора, Один USB на передней стенки прибора, 1 USB B для виртуального RS232. Интерфейс выгрузки данных- USB. Интерфейс принтера: USB порт поддерживающий НР принтеры. Встроенный принтер. Стартовый пакет реагентов на 1000 тестов |
| 82 | Контактный быстрозамораживатель на 21 мешок | Рабочая поверхность: 970 мм x 620 мм Емкость: до 21 мешка с плазмой 500мл или 14 мешков 1000 мл. Скорость замораживания: от 30 до 60 мин, Рабочая температура: -45… -50° Конденсатор: с воздушным или водяным охлаждением Хладопроизводительность: ca. 3.0 kВ at -50°C Управление: электронное Время размораживания, мин. 12 Климатический класс (диапазон внешних температур) N (от +16до +32 С) Программное обеспечение для контроля процессов заморозки Порт для подключения мешка-имитатора с сенсором |
| 83 | Лабораторная центрифуга на 10 000 оборотов. | Основные рабочие характеристики: Максимальная скорость вращения не менее: 15000 об/мин (RPM). В режиме низких оборотов вмещает пробирки объемом до 100 ml. Максимальное ускорение не ниже: 21380 (RCF). Время центрифугирования: таймер 1-99 мин, или постоянно. Режим кратковременного центрифугирования. Сохранение в памяти нескольких программ центрифугирования. Функции безопасности: Отключение при дисбалансе загрузки пробирок. Блокировка крышки во время работы, до полной остановки. Защита двигателя от перегрева Комплектация: Центрифуга -1шт. Ротор -1шт. Подвески-4шт. Адаптеры- 4 шт. |
| 84 | Система для электроиммунофереза | Включает камеру для разгонки, блок питания с регулируемым напряжением и денситометр. Память на 9 программ и 48 наименований фракций разгонка 24 проб одновременно. Автоматическое сканирование электрофореграмм. Распечатка полученной электрофореграммы на термопринтере. Загрузка до 144 тестов за смену. |
| 85 | СОЭ-метр автоматический | Инновационный автоматический СОЭ-метр. Измерение не менее 30 проб крови одновременно. Анализатор для больших лабораторий. Объем пробы крови – 1 мл. Объединяет функции перемешивания образцов крови и измерения результатов. Время анализа 10 минут (результат соответствует 1 часу по методу Westergreen) или 15 минут (2 часа по методу Westergreen). Производительность до 180 тестов в час. Большой ЖК-дисплей, 240х128. Встроенный термопринтер. Память на 90 измерений. Двухуровневый контроль качества. Интерфейсы RS232, RS485, BC EXT. Пробирка с цитратом натрия и вакуумом (черная пробка). Используется с вакуумными системами забора крови. Упаковка-100шт. Комплект поставки: СОЭ-метр автоматический-1шт. Пробирка с цитратом натрия и вакуумом (черная пробка)-10упак. |
| 86 | Плазменный фотометр | Фотометр предназначен для измерения концентрации химических элементов в растворах путем фотометрических измерений пламени, в которое в распыленном виде вводится анализируемый раствор. Обработку текущей информации и управление работой фотометра осуществляет встроенная микро-ЭВМ. Возможно одновременное измерение от одного до четырех элементов из одной пробы. В комплект фотометра входит компрессор. Используемый газ пропан-бутан. Рабочий диапазон длин волн 580-780 нм Измеряемые элементы: Na 0,5-23, К 0,2-40, Са 0,5-40, Li 0,1-4,0, Sr 2,5-200 Предел допускаемого приведенного значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности не более1,5 % Предел допускаемого приведенного значения систематической составляющей основной погрешности не более 2,5% Расход раствора на одно измерение не более 2,5мл Количество одновременно измеряемых элементов из одной пробы 1; 2; 3; 4 |
| 87 | Четырехканальный коагулометр | Является полуавтоматическим 4хканальным коагулометром открытого типа с использованием электромеханического метода детекции образования сгустка. К базовым тестам, которые проводятся при каждом первичном обследовании пациентов, относятся: АЧТВ(Активированное частичное тромбопластиновое время), протромбиновое время, тромбиновое время, количественное определение фибриногена Комплект поставки: представляет собой 4х-канальную систему, предназначенную для осуществления in vitro коагуляционных тестов цитратных образцов плазмы крови в клинической лаборатории. Может использоваться для постановки таких тестов, как: Протромбиновое время(ПВ), Активированное Частичное Тромбопластиновое Время(АЧТВ), Протеин С, S, Фибриноген, Тромбопластиновое Время (ТВ), Определение Факторов Свёртывания (FII, FV, FVII, FIX, FX, FXI, FXII), Антитромбина-III, Гепарина и т.д.. Инкубационный блок прибора имеет следующий набор термостатируемых ячеек (36,5-37,5С): 4 измерительных ячейки, 16 ячеек для образцов, 5 ячеек для реагентов. Коагулометр имеет также бортовую функцию остановки времени, выход на внешний принтер, компьютер, авто пипетку. Термальный принтер, Позиция для реагента с магнитной мешалкой. Клавиатура, Позиции для термостатирования реагентов, Позиция для измерения, Позиции для термостатирования образцов, Держатель стартовой автоматической пипетки, Автоматическая стартовая пипетка, Жидкокристаллический монитор. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: Температурный диапазон: 10 – 300С. Относительная влажность: < 80%. Атмосферное давление: 70 – 106 кПа. Время нагревания: 20 минут. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Точность измерения: +3%. Слаженность работы каналов: +3%. Повторяемость: +3%. Точность термостатирования: +3%. КЛАВИАТУРА 4Х8 матриксных, мягких клавиш. Тестовые, функциональные, пронумерованные клавиши. ДИСПЛЕЙ: жидкокристаллический монитор (240Х128 пикселей). ИНКУБАЦИОННЫЙ БЛОК: 4 позиции для четырех луночных кювет, 5 позиций для реагентов, 1 позиция для измерения 4хлуночной кюветы. Коагулометр должен быть снабжен серийным портом RS232C для подсоединения к внешнему компьютеру (анализ полученных результатов). В комплектацию прибора должна входить стартовая автоматическая пипетка. Использование пипетки позволяет автоматически начать анализ (измерение времени свёртывания), и, следовательно, минимизировать ошибки, связанные с работой оператора. ОТОБРАЖАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ: 1) в сек(время свёртываемости), 2) % активности(концентрация фибриногена), 3) INR (международное нормализованное отношение(для протромбинового времени)), 4) мг/дл, г/л, %. В комплекте стартовый набор реагентов. |
| 88 | Сушильный-стерилизационный шкаф 115л | Стерилизатор предназначен для тепловой обработки различных материалов. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали, с естественной вентиляцией. Оборудован контроллером, который имеет следующее базовое оснащение: Температурный диапазон +30 +220°С, но не ниже температуры окружающего воздуха плюс 5°С Электронный PID регулятор процесса с системой самодиагностики для быстрейшего обнаружения неисправностей Вручную устанавливаемая воздушная заслонка для подачи наружного воздуха Программируемый таймер до 99 ч 59 мин. ЖК дисплей для отображения установленной и фактической температуры, а также времени процесса. Реле контроля превышения температуры. Механический ограничитель температуры Оптический индикатор тревоги. Платиновый датчик температуры РТ100. Девиация температуры менее ±0,5°С при температуре 150°С |
| 89 | Сушильный-стерилизационный шкаф 720л | Стерилизатор предназначен для тепловой обработки различных материалов. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Сухожар с принудительной циркуляцией воздуха, оборудован контроллером, который имеет следующее базовое оснащение: Температурный диапазон +30 +250°С, но не ниже температуры окружающего воздуха плюс 10°С, по заказу до +300°С.Электронный PID регулятор процесса с возможностью задержки старта программы, с программируемым процессом нагрева и охлаждения, с временем ожидания, с функцией повторения процесса. Встроенное устройство памяти на 1024 Кб для запоминания текущей температуры, заданной температуры и состояния неисправностей с отметкой времени. Регулируемая воздушная турбина для циркуляции воздуха с шагом установки 10%. Вручную устанавливаемая воздушная заслонка для подачи наружного воздуха. Встроенный недельный таймер с часами реального времени. Программируемый таймер на 4 сегмента, каждый от 1 мин. до 999 ч. Цифровой контроль превышения температуры. Механический ограничитель температуры. Оптический индикатор тревоги. Два независимых платиновых датчика температуры. Последовательный RS- 232C интерфейс для подключения к ПК. Девиация температуры менее ±0,25°С при температуре 150°С. Точность установки температуры - 0,5°С. |
| 90 | Модульная морозильная камера | Объем хранения компонентов крови, не менее-2 000 л. Толщина теплоизоляционных панелей низкотемпературной камеры, не менее-150мм. Коэффициент теплопроводности изоляции, не более 0,156 Вт / К.м2. Плотность изоляционного материала, не ниже-43 кг / м3. Отсутствие содержания озоноразрушающих веществ в изоляции . Влаго-, паро-, газопроницаемость изоляционных панелей и швов-0%. Материал обшивки – оцинкованная сталь, окрашенная, с покрытием полиэстерным лаком. Допустимая нагрузка на пол распределенная, не менее-2000 кг / м2. Допустимая нагрузка на пол сосредоточенная, не менее-150 кг/колесо. Наличие антискользящего прорезиненного покрытия пола в камере. Световой проем двери в камеру, не менее 800 х 1850 мм. Система замыкания двери на ключ снаружи . Возможность аварийного выхода персонала изнутри камеры при двери, закрытой на ключ снаружи. Электроподогрев дверных проемов, предотвращающий "примерзание" двери. Соединение панелей стен, пола и потолка камеры между собой с применением эксцентриковых крючковых замков. Дополнительная ленточная теплоизоляционная занавесь дверных проемов камеры . Материал теплоизоляционной занавеси – прозрачный ПВХ, сохраняющий мягкость и гибкость при температурах до –50оС. Специальное низкотемпературное электрическое освещение в камере. Принудительно охлаждаемая шлюзовая камера. Возможность размещения камеры на открытых площадках (вне помещений) без боковых защитных конструкций. Возможность изготовления камеры под любые размеры заказчика с сохранением принципов соединения панелей между собой. Стеллажная конструкция: Материал стеллажей с антикоррозийным покрытием. Размещение контейнеров с плазмой на полках стеллажной конструкции в специальных съемных корзинах из нержавеющей стали. Максимально допустимый вес одной корзины, заполненной контейнерами с плазмой, не менее-6,0 кг. Допустимая нагрузка на стеллаж, не менее 850 кг / пог. м. Расстояние между полками стеллажной конструкции, не менее 270 мм. Возможность жесткого крепления стеллажной конструкции к стенкам камеры. Корзины съемные из нержавеющей стали: Диапазон температуры, в котором материал корзины должен выдерживать резкие (мгновенные) колебания температуры, не хуже от + 60 до -120 оС. Точечная нагрузка, которую должны выдерживать сварочные соединения, не менее 10 кг. Диаметр проволоки корзины, не менее 3 мм. Диаметр окантовочной проволоки корзины, не менее 5 мм. Возможность для размещения информационной таблички на торцевой части корзины Количество корзин, не менее50. Холодильное оборудование: Хладагент, разрешенный Монреальской конвенцией Потенциал разрушения озона 0. Потенциал создания парникового эффекта 0,94. Рабочая температура в камере, не выше -40оС. Рабочая температура в шлюзовой камере, не выше -5оС. Максимальная температура окружающей среды, при которой должны функционировать изоляционные конструкции и оборудование, не менее +50 оС. Компрессор полу герметичный 2-х ступенчатый: объёмная производительность, не менее 28 м3/ч. количество цилиндров, не менее 4. Гибкий тэн дренажного трубопровода. Свободный доступ ко всем элементам установленного холодильного оборудования и коммуникациям. Ресурс работы компрессора до капитального ремонта, не менее 10 лет. Минимальное отношение холодопроизводительности системы к потребляемой мощности, не ниже 1,30. Системы автоматики: Система автоматического поддержания заданных параметров температуры и давления в камере. Точность работы системы автоматического поддержания температуры в камере, не хуже +1,0 оС. Система автоматической регистрации температуры. Система автоматического оттаивания (NO FROST). Блок автоматического управления температурным режимом с возможностью экстренной корректировки параметров вручную. Система автоматического включения и выключения всех резервных систем. Резервные системы и системы аварийного контроля: Резервная система поддержания температуры в случае выхода из строя компрессора (резерв холодопроизводительности 100%). Минимальный период бесперебойной работы резервных систем (от момента вынужденного запуска до момента исправления неполадок в основных системах)-неограничен (две равноценные холодильные машины). Блок аварийной сигнализации температуры в камере с регулируемым порогом срабатывания. Система аварийного контроля от скачков напряжения и от замыкания в питающей электросети. Система аварийного контроля фаз электропитания с функцией отключения электропитания в случае перекоса фаз. Система аварийного контроля разницы давлений в холодильном контуре (дифференциальная защита). Система аварийного контроля от перегрева корпуса компрессора (тепловая защита компрессора). Система аварийного контроля от перегрева обмоток электродвигателей всех компонентов холодильного контура (тепловая защита электро потребителей)Блок управления: Визуальные сигнализаторы срабатывания всех систем . Визуальные сигнализаторы срабатывания всех систем аварийного контроля и систем защиты. Калибровка датчиков электронных систем управления. Минимальное количество уровней электронной системы управления давлением конденсации, не менее 4. Многоуровневая система управления скоростью внутреннего воздухообмена в камере. Минимальное количество уровней системы управления скоростью внутреннего воздухообмена в камере, не менее 2. Функция ручного регулирования рабочей температуры в камере. Диапазон ручного регулирования температуры в камере от 0 оС до -45 оС. Функция регулирования системы «NO FROST», позволяющая оптимально регулировать необходимость запуска цикла оттаивания. Функция регулирования системы «NO FROST», позволяющая оптимально регулировать продолжительность цикла оттаивания. |
| 91 | Центрифуга | Внутренний диаметр ротора, мм 105 Рабочая высота ротора, мм 745 Рабочий объем ротора, л 6 Частота вращения ротора, об/мин 17000 Фактор разделения 16940 Максимальная загрузка, кг 8,5 Материал ротора сталь |
| 92 | Электрокардиограф 12-ти канальный в комплекте с принадлежностями (стандарт) тип 1 | 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям Сенсорный экран 5.7" (120x89мм) показывающий 3, 4, 6 или 12 отведений Резолюция экрана (точки): 320x240 Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана Индикация контакта каждого электрода Ширина бумаги: 112мм Вид бумаги: рулон Вид печати: термо / внешний лазер или чернильный принтер Прямое соединение ЭКГ с вашим компьютером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20мм/мВ Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50мм/с Адаптивный, сетевой фильтр: 50-60Гц Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35Гц Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с), сплайны Автоматические фильтры: авто выбор Количество отведений: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 Сохраняет 100 записи ЭКГ (10-секундный интервал) Настройка всех параметров под каждого пользователя Ручной и автоматический режим работы Длинные записи ЭКГ Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи Защита от дефибрилляции Определение кардиостимулятора Встроенный аккумулятор Питание от сети или аккумулятора Питание от бортового питания автомашины Возможность подключения к компьютерной базе данных и диагностической программе Возможность подключения к кардиологической стрессовой системе Многоязычное меню Технические параметры Дискретность АЦП 13 бит Частота выборки 2000Гц/12 отведений, 18000Гц/1 отведение Динамический диапазон 15,9mB Макс. диапазон входного напряжения 400mB Ёмкость аккумулятора 2-3 часа беспрерывной работы, 15м непрерывной печати Время заряда не более 10 часов (при полной разрядке) Комплектация: 12-канальный ЭКГ с 5.7'' сенсорным цветным экраном. Включает: набор электродов, кабель пациента, кабель, гель, рулон бумаги 112мм / 25м, чехол. 1 ЭКГ бумага - 112мм, рулон 25м, 100шт 1 |
| 93 | Электрокардиограф 12-ти канальный в комплекте с принадлежностями | 12-канальный электрокардиограф с цветным жидкокристаллическим сенсорным дисплеем 12,1”с подсветкой, с разрешением 800 х 600 точек, позволяющим внести информацию о пациенте, оценить качество волн, провести мониторинг регистрируемых отведений. Отображение на мониторе - 12 отведений ЭКГ; информация о больном (ФИО, пол, возраст, номер амбулаторной/стационарной карты); настройки записи, режим работы, ЧСС, сообщения об ошибках, отсоединении электродов, наводках. Регистрируемые отведения ЭКГ: 12 стандартных отведений (I, II, III, AVR, AVR, AVF, V1-V6). Интерпретация и анализ зарегистрированных ЭКГ пациентов старше 3 лет. Измерение, интерпретация и распечатка основных параметров ЭКГ. Возможность экрана «замороженной» кривой. Наличие функции фильтрации помех: подавление смещения изолинии, фильтр мышечных помех. Наличие опции стресс системы. Наличие термопринтера с разрешение не менее 8 точек/мм, число каналов регистрации 3, 4, 6, 7, 12 каналов, скорость записи 5; 10; 12,5; 25; 50 мм/с, чувствительностью не хуже 5/10/20 мм/мВ. Режим регистрации: автоматический, ручной. Термобумага шириной не менее 210 мм. Возможность сохранять в памяти не менее 400 зарегистрированных ЭКГ по 12 отведениям. Кардиограф также должен передавать данные через встроенный USB порт на РС или другие кардиографы. Встроенный порт для карт памяти SD. Батарея 12 В, время работы от батареи не менее 30 мин. Функция сохранения энергии – режим ожидания.. Полностью русифицированное меню и программное обеспечение. Комплект поставки ЭКГ аппарат-1шт., Тележка для ЭКГ, комплект электродов -1. |
| 94 | Мобильный рентгеновский аппарат с проявочным процессором и оцифровочным сканером | Возможности: - легкий вес, компактный и тонкий дизайн с возможностью работы в ограниченном пространстве; - устранение подключения высоковольтных кабелей, путем применения моноблочной технологии: легчайшая транспортабельность благодаря использованию газового амортизатора; - специальные колеса, разработанные с учетом минимального трения, улучшают маневренность аппарта; - легкое управление и парковка аппарата с помощью удобных тормозов; - моноблочная система повышает эффективность и уменьшает дозировку; - экономичный и удобный в эксплуатации; - простое радиографическое позиционирование: удобство для пациентов и для операторов; - специально разработанный аккумулятор гелевого типа: надежный и выдерживающий большие нагрузочные режимы; - стабильные выходные характеристики без воздействия допуска Переменного напряжения; - беспроводное дистанционное управление радиографией в целях уменьшения дозировки излучения; - допустимо до 150 экспозиций при одной зарядке аккумулятора; - предназначен для рутинных радиографических процедур; - оптимально компактный коллиматор, защищенный специальной крышкой: - высокоэффективный и отличающийся своими выходными характеристиками благодаря высокочастотной инверторной системе (2.4 кВ); - 3-х позиционная программируемая пользователем функция (полу-АПР функция); - автоматический уровень заряда аккумулятора для оптимизации срока службы аккумулятора; - превосходная функция защиты от перегрузок; - цифровое управление системы с помощью MICOM; - индикатор всегда отображает угол наклона трубки; - оснащен последними высокими технологиями для оптимального удобства пользователя. Сецификация: Тип генератора – высокочастотный инвертор (2.4 kW) Номиналы – 80kB/30мА(Макс.) 90kB/20мА(Макс.) 100 kB/15мА(Макс.) Диапозон, kB 40-100 kB Диапазон, мАс 0,4-98мАс Излучатель – Рентгеновская трубка : стационарный анод, размер фокуса 1,2мм, теплоемкость анода – 20,000HU, угол наклона анода 16°. АККУМУЛЯТОР: тип – гелевый, HV: 2,6-12, время зарядки: не более 8 часов APR(АПР) – анатомическая программируемая радиография Беспроводное дистанционное управление – около 5м/270°вес 13кг Проявочный процессор: Особенности: Откидывающийся лоток для подачи пленки, уменьшает габариты проявочного процессора, Бесшумная работа, Работа устройства контролируется микропроцессором, Высококачественная проявка, Легок в установке, прост в использовании, дешев в обслуживании, Автоматическая доливка реагентов, Цифровой дисплей на панели управления отображает, Уровень расхода, Температура проявителя и фиксажа, Таймер нагревателя и насоса, Часы, Таймер проявки пленки, Сенсор уровня воды защищает емкости от переполнения, Энергосберегающий режим, Гарантия один год. Стандартная комплектация: Подставка для процессора, Баки для доливания реагентов, Мерная кружка, Комплект запчастей, Руководство пользователя. Опции: Регулятор скорости протяжки пленки, Замкнутая система с циркулирующими растворами. Спецификация: Тип пленки - Роликовый транспортер не зависит от типа пленки Время проявки: Стандарт: 90 сек., Опция: 90 - 230 сек. При использовании переключателя скоростей Размер пленки: От 4"x4" (10см x 10см) до 14"x17" (35см x 43см) Скорость проявки: 100 листов/час (различного размера) - по 95 сек. на лист в среднем Контроль температуры проявителя: Автоматический контроль температуры - Регулируемый диапазон: 28-38'C - Быстрая корректировка температурного режима и сброс настроек на стандарт. Контроль температуры сушки: Автоматический контроль температуры -Регулируемый диапазон: 45-55'C -Быстрая корректировка температурного режима и сброс настроек на стандарт. Режим циркуляции: Автоматическая активация анти-кристаллизационного цикла Режим доливки реагентов: Автоматический контроль уровня реагентов, автоматическая их доливка в случае необходимости. Возможность ручной доливки. Тип сушки: Воздушный, компрессорный Сенсор размера пленки: Микросенсорный переключатель Емкость внутренних баков: Проявитель: 5.0 л., Фиксаж: 5.0 л., Вода: 6.0 л Расход воды: 1.5 л/мин Комплектующие: Доливочные баки: 25 л., Мерная кружка /Стойка / Руководство / Запчасти Оцифровщик рентгеновских пленок: Шкала серого 16 бит, Оптическая плотность 0-3.4d, Пространственное разрешение 40,800 пикс/стр, Размер пленки 5’’*7’’~14’’*17’’, Скорость сканирования (14’’*17’’ 300точек/дюйм) 16 сек, Операционная система Windows XP/Vista, Аппаратный интерфейс USB 2.0, Детектор - профессиональная микро оптическая CCD камера Характеристика цифрового преобразователя снимков Оптическая плотность до 3.2d, темные и светлые элементы отображаются в истинном восприятии В приборе должна быть задействована специальная RGB 3-х канальная взвешенная система синхронизированного сканирования, которая способствует формированию истинного отображения темных и светлых элементов и обеспечивает расширенный динамический диапазон. Оптическая плотность не менее 3.2D Ясность и точность сканированных изображений Изображение: формируется с помощью светочувствительной камеры высокого качества, т.е. 4-мя группами тонких линз (по 6 в каждой) с идеальной кривой частотно-контрастной характеристики. Визуализация посредством технологии пошагового исполнения микрокоманд, обеспечивает гладкость изображений на снимке и сводит к минимуму «зубчатые края». Высокая скорость сканирования без ожидания Благодаря встроенному высокоскоростному чипу системы обработки, сканер может осуществлять обработку большего числа изображений, повышая, таким образом, производительность сканера. Персонализированный дизайн и легкость в управлении Благодаря закругленному дизайну, врач может легко класть и вынимать снимки. |
| 95 | Кровать медицинская функциональная с механической регулировкой | Кровать предназначена для оснащения лечебных учреждений. Каркас выполнен из стальных труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Ложе - трехсекционное, изготовлено из стального листа с перфорацией. Ложе оборудовано ручками для подъема спинной, тазобедренной и ножной панелей. Торцевые съемные спинки выполнены из стальных труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, имеют съемную вставку из ламинированной ДСП. Кровать оснащена гнездами крепления разнообразного навесного оборудования. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса , диаметром 125 мм, 2 колеса с тормозным устройством. Высота ложа от пола - фиксированная - 450 мм. Регулировка углов наклона осуществляется механически, по пазам гребенок: - спинной панели - не менее 60° - тазобедренной и ножной панелей - не менее 20° - допускаемая нагрузка - 160 кг Дополнительная комплектация: - боковое ограждение 2шт, - корзина под судно 1шт, - матрац 1шт - приспособление для подтягивания с 1-м замком 1шт |
| 96 | Электрокардиограф 6-ти канальный в комплекте с принадлежностями (стандарт) | 3/4/6/12-канальный электрокардиограф с цветным жидкокристаллическим графическим экраном (не менее 5,7 дюма диагональ, разрешение 320х240 точек) с одновременным изображением 12 отведений ЭКГ протяженностью 2,8 сек. Наличие: полностью русифицированного меню и программного обеспечения, отображение режима и установок регистрации, информации о пациенте (пол, возраст, диагноз),ЧСС,QRC синхрометок, сообщений об ошибках, отсоединении электродов, шумах, в автоматическом режиме – интерпретация на русском языке не менее 242 диагноз - критериев и 5 категорий заключений для пациентов старше 3 лет. Наличие: дифференцировки по возрастным группам и полу пациента; встроенный термопринтер высокого разрешения с шириной бумаги не более 110 мм, регулируемой скоростью подачи бумаги 10/12,5/25/50 мм/с, чувствительностью 5/10/20мм/мВ. Режим работы: ручной /автоматический с возможностью автоанализа и интерпретаций. Запись в память кардиограмм не менее чем на 40 пациентов (захват интервалов по 10 секунд). Наличие функции копирования кардиограмм, одноминутной синхронной записи ритма на одностраничном формате; встроенные цифровые фильтры для подавления сетевых помех и мышечных артефактов. Интерфейс: передача данных через встроенный USB-порт на компьютер или внешний монитор, встроенный порт для карт памяти SD. Питание сетевое/аккумуляторное. Полного заряда аккумулятора хватает не менее чем на 40 исследований. |
| 97 | Электрокардиограф 12-ти канальный в комплекте с принадлежностями (стандарт) тип 2 | 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям Сенсорный экран 5.7" (120x89мм) показывающий 3, 4, 6 или 12 отведений Резолюция экрана (точки): 320x240 Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана Индикация контакта каждого электрода Ширина бумаги: 112мм Вид бумаги: рулон Вид печати: термо / внешний лазер или чернильный принтер Прямое соединение ЭКГ с вашим компьютером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20мм/мВ Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50мм/с Адаптивный, сетевой фильтр: 50-60Гц Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35Гц Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с), сплайны Автоматические фильтры: авто выбор Количество отведений: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 Сохраняет 100 записи ЭКГ (10-секундный интервал) Настройка всех параметров под каждого пользователя Ручной и автоматический режим работы Длинные записи ЭКГ Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи Защита от дефибрилляции Определение кардиостимулятора Встроенный аккумулятор Питание от сети или аккумулятора Питание от бортового питания автомашины Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и казахском языках ЭКГ анализ и интерпретация словами Усреднение ЭКГ- кривых Возможность подключения к компьютерной базе данных и диагностической программе Возможность подключения к кардиологической стрессовой системе Диагностический модуль таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет электрических углов и частота сердечного ритма) интерпретация словами усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса) обзор сердечного ритма за последние 10сек. анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок) Технические параметры Дискретность АЦП 13 бит Частота выборки 2000Гц/12 отведений, 18000Гц/1 отведение Динамический диапазон 15,9mB Макс. диапазон входного напряжения 400mB Ёмкость аккумулятора 2-3 часа беспрерывной работы, 15м непрерывной печати Время заряда 10 часов (при полной разрядке) Комплектация: 12-канальный ЭКГ с 5.7'' сенсорным цветным экраном и диагностикой. Включает: набор электродов, кабель пациента, кабель, гель, рулон бумаги 112мм / 25м, чехол, диагностический модуль. 1 ЭКГ бумага - 112мм, рулон 25м, 100шт 1 Грудной электрод для детей 4 Электроды для конечностей для детей 1 |
| 98 | Система холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных с регистратором тип 1 и регистратором тип 2 в комплекте | Анализ данных суточного мониторирования ЭКГ Стандартный анализ аритмий с построением трендов, текстовых отчетов и таблиц Стандартный анализ изменений уровня и наклона сегмента с построением трендов, текстовых отчетов и таблиц Методика анализа событий типа P на T и P на R с использованием алгоритма PTDETAF Анализ вариабельности ритма сердца по временным параметрам. Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам. Частотный анализ нарушений ритма Анализ мерцательной аритмии. Встроенная в Базу данных ПО удаленного (Internet) анализа данных суточного мониторирования Функциональные возможности Автоматическое определение: изолированные СВЭ и ЖЭ куплет СВЭ и ЖЭ групповые СВЭ и ЖЭ бигеминия ЖЭ блокады ножек ПГ интерполированные экстрасистолы желудочковые тахикардия предсердная тахикардия Брадикардия Паузы Установки параметров анализа сегмента Установка положения точки измерения относительно значения точки J Установки параметров просмотра фрагментов ЭКГ Выбор исходного или “сглаженного спектра” при анализе вариабельности сердечного ритма Построение интервальной гистограммы RR интервалов. Расчет триангулярного индекса. Построение трендов по основным параметрам вариабельности сердечного ритма Построение шаблонов с выделением нормальных, эктопических, аберрантных, индуцированных кардиостимулятором и сливных комплексов. Возможность создания нового шаблона по заданному образцу Установка разрешающей способности при построении шаблонов Настройка детекции по вольтажу ЭКГ Автоматическое формирование подписей к фрагментам ЭКГ, отмеченным для печати. Возможность ручного формирование и редактирования подписей к фрагментам ЭКГ, отмеченным для печати Анализ вариабельности ритма сердца по временным параметрам за сутки, за день и за ночь. Анализ вариабельности ритма сердца по временным параметрам за каждый час наблюдения. Анализ вариабельности ритма сердца по временным параметрам за произвольный 5-и минутный интервал Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам с использованием преобразования Фурье за сутки, за день и за ночь. Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам с использованием преобразования Фурье за каждый час наблюдения Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам с использованием преобразования Фурье за произвольный 5-и минутный интервал. Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам с использованием авторегрессионного анализа за произвольный 5-и минутный интервал. Трехмерный спектральный анализ вариабельности ритма Возможность удаления фрагментов записи ЭКГ из анализа Редактирование шаблонов и отдельных комплексов на различных этапах анализа суточной записи ЭКГ с автоматическим пересчетом таблиц, отчетов и трендов Просмотр полной суточной записи ЭКГ и быстрый просмотр с помощью суперимпозиции в различных режимах Анализ работы двухкамерных стимуляторов с построением таблицы и выделением следующих видов стимуляции: Предсердная стимуляция Предсердно-желудочковая стимуляция P-управляемая стимуляция Стимулы на предсердия на фоне MA Стимулы на желудочки на фоне МА Реанализа Холтеровской записи с измененными параметрами ПО удаленного (Internet) анализа данных суточного мониторирования должна обеспечивать: Автоматизированный обмен данными: передача полного суточного или многосуточного исследования; передача больших (200 Мб и более) записей в «фоновом» режиме; однозначная идентификация записей с помощью уникальных дескрипторов; возможность распределять нагрузку между экспертами, независимая одновременная работа большого числа экспертов между пользователем и экспертом через Internet используя специализированный почтовый сервер производителя Обеспечение за целостности отправленных и полученных данных с помощью хэш-функций. Дублированное хранение (архивирование) отправленных записей на специальном архивном Internet почтовом сервере, включая отчеты анализа данных экспертом Возможность контроля работы экспертной группы внешним Администратором Система автоматических уведомлений по e-mail пользователя и эксперта о поступлении данных о состоянии процесса анализа. Цифровой регистратор 3 канальный – не менее 2 шт Запись на регистраторы: непрерывная, без компрессии Носитель памяти - встроенная флеш-карта Количество регистрируемых каналов – не менее 3 Период регистрации - не менее 240 ч Возможность работы от перезаряжаемых батарей Комплектация ЭКГ: Регистраторы ЭКГ – не менее 2 7-ми проводной кабель ЭКГ Чехол для регистратора Компьютерная база системы Программное обеспечение: Windows 7 Процессор не ниже: Pentium IV , не менее 3ГГц Оперативная память: не менее 1 ГБ Жесткий диск: не менее 80 ГБ Архивирующее устройство: CD/DVD RW Монитор: не менее 17” Принтер: лазерный, черно-белый Анализ данных суточного мониторирования АД: Русскоязычное программное обеспечение, с правом неограниченного количества инсталляций, (без ключей и кодов) обеспечивающее управление регистраторами. Анализ результатов мониторирования с использованием современной системы должных величин Возможность верификации результатов измерения по записям давления в манжете Обработка синхронной записи давления в манжете и ЭКГ по 2 отведениям позволяет оценивать скорость распространения пульсовой волны Точность измерения АД носимыми мониторами для различных групп пациентов, (в том числе на беременных) Хранение осциллограмм каждого измерения для обеспечения оценки достоверности измерения и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления Полный протокол исследования должен включать: Титульный лист с таблицами сравнения показателей с должными величинами Сводную таблицу результатов с полным статистическим анализом Таблицу максимальных и минимальных значений График зависимости АД и ЧП от времени Таблицу результатов всех измерений Анализ вариабельности суточного АД Результаты анализа нагрузки давлением Таблицу показателей динамики утренних часов Суточные тренды дополнительных параметров гемодинамики Результаты хронобиологического анализа (по косинорному методу) Комплектация АД: Регистратор в чехле с поясным и плечевым ремнями - 1 Программное обеспечение на CD-диске –1 Кабель связи с компьютером – не менее 2 Руководство по эксплуатации - 1 Манжета плечевая (24-32см) - 1 Манжета плечевая (28-40 см) - 1 Зарядное устройство – 1 Аккумуляторы- не менее 4 |
| 99 | Кровать функциональная модульной конструкции в комплекте | Кровать функциональная модульной конструкции. Тип матрацного основания - Рама из трубы округлого сечения с несущими балками; Материал матрацного основания - хромированная сталь; Материал нижней опорной рамы и подъемного механизма - хромированная сталь; Материал покрывающих плат матрацного основания - высокопрочный ABS-пластик, для рентгенологических исследований; Форма покрывающих плат матрацного основания - перфорированная рельефная: со сквозными отверстиями (для улучшения циркуляции воздуха) и продольными выпуклыми участками (для приподнятия матраца над платами ложа); Количество секций матрацного основания – 4; Амортизаторы на углах; Ширина матрацного основания - не более 900 мм; Ширина матрацного основания с боковыми ограждениями - не менее 985 мм; Ширина нижней опорной рамы - не более 805 мм; Длина нижней опорной рамы (до центра колес) - не более 1200 мм; Длина матрацного основания (без амортизаторов) – более 2154 мм; Длина спинной секции - не более 900 мм; Длина тазовой секции – не менее 239 мм; Длина секции бедра - не менее 315 мм; Длина секции голени - не менее 572 мм; Минимальная высота ложа - не более 295 мм; Максимальная высота ложа – не менее 890 мм; Механизм регулировки высоты ложа - электропривод, с помощью пульта управления; Обеспечение вертикальности подъема; Отсутствие горизонтального смещения матрацного основания при подъеме; Верхняя ножная (бедренная) секция, наклон - 0( до +29(; Верхняя ножная (бедренная) секция, механизм регулировки - электропривод, с помощью пульта управления; Нижняя ножная секция (голени), наклон - 0( до -24(; Нижняя ножная секция (голени), наклон, механизм регулировки - пневматически, бесступенчато; Спинная секция, наклон - 0( до +70(; Спинная секция, механизм регулировки - электропривод, с помощью пульта управления; Механизм регулировки наклона спинной секции: Функция одновременного скольжения и подъема / опускания интегрирована в механизм традиционной регулировки спинной секции, с рукояткой быстрого опускания в верхнем углу; Положение Тренделенбург/Антитренделебург - 12(/6(; Механизм регулировки Тренделенбург - электропривод, с помощью пульта управления; Функция экстренного опускания спинной секции с пневматическим приводом, бесступенчато; Функция экстренной регулировки Тренделенбург с пневматическим приводом, бесступенчато; Функция одновременного подъема/опускания спинной и ножной секций; Электропривод, движение задается нажатием на одну кнопку пульта управления; Максимально допустимая рабочая нагрузка не менее 275 кг; Вес кровати в комплекте с принадлежностями, не более 110 кг; Колеса 4 шт. диаметром 150 мм; Поперечный тормозной рычаг над задними колесами; Тормозные педали типа «бабочка» 2 шт., над задними колесами; Центральный тормоз колес – Наличие; Дополнительные функции педали центрального тормоза; Положения колес: свободное вращение, тормоз, фиксация по направлению движения. Головной / ножной торец – съемный, для проведения реанимационного мероприятия, материал рамы – хромированная сталь, Материал вставки – сталь с эпоксидным покрытием; Гигиеничный матрац – наполнитель из высокоэластичного поролона с поперечными надрезами. Чехол – легкоочищаемая биэластичная гигиеничная ткань с бактерицидными свойствами. Ткань водонепроницаема, но пропускают влагу. Чехол съемный. Толщина матраца - не менее 13 см Стойка для капельниц, съемная, с механизмом быстрой фиксации, телескопическая, с 4 крючками Материал – хромированная сталь Боковые ограждения, складные. Фиксация в 3-х положениях. Материал – хромированная сталь Устройство для приподнятия (подтягивания) больного, съемное. Материал – хромированная сталь Держатель мочеприемного мешка, съемный. Материал – стальная сетка с эпоксидным покрытием. Обслуживающая панель управления (TLB) Дополнительный пульт ручного управления (с регулировкой Тренделенбург) + Т-образный крепеж Устройство уравнивания потенциалов |
| 100 | Компьютерный томограф | Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований, включая специализированные обследования в области кардиологии. Основные характеристики. . Мультисрезовая спиральная технология сканирования с непрерывным сбором не менее шестидесяти четырех (64) срезов и не более 300 мсек длительности полного (360() скана, с пространственным разрешением не более 0,33 мм для четкой визуализации тонких анатомических структур, при обеспечении диагностического качества медицинских изображений, технологию управления лучевой нагрузкой на пациента в режиме реального времени, эффективную технологию управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальную платформу программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений, непрерывное обновление программных и компьютерных модулей. КТ система должна состоять из: гентри с высоковольтным рентгеновским генератором, стола пациента, консоли управления и рабочей станции врача для оценки исследования, компьютерной системы, охлаждающей системы и системы кондиционирования помещений КТ-установки. Комплектация. Гентри. Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30°; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри, ЭКГ для триггирования кардиопрограмм, пульса пациента; двух консолей управления с передней (лицевой) и задней сторон гентри, фронтального, латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Детекторная система. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 64; количество активных детекторных элементов, не менее 23552; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом и изоцентром не более 595 мм; расстояние от фокуса до детектора не более 1085 мм; длительность затухания послесвечения материала детекторов, не более 0,002 мсек. Наличие запатентованной технологии плавающего фокального пятна, обеспечивающего считывание двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента. Генератор. Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 80 до140 кВ; диапазон изменения тока на трубке не менее от 20 до 666 мА. Рентгеновская трубка. Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU; максимальная скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU; фильтрация рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна (стандарт IEC 60336) не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7°. Стол пациента. Длина стола пациента не менее 200 см. Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 227 кг; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 1 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 200 см. Диапазон вертикального перемещения стола пациента от 48 (нижнее положение) до 92 см (верхнее положение). Дополнительный контроль высоты стола с двух сторон специальными педалями. Компьютерная система сканера (консоль оператора). Наличие: мультимодального (общего с разными системами получения диагностических изображений) интуитивного интерфейса пользователя; цветного плоскоэкранного безбликового монитора консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и матрицы отображения монитора не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ 260 000 несжатых изображений. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски, количество носителей не менее 200. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100 или 650 МБ. Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print. Компьютерная система реконструкции изображения. Процессор не менее – два двухядерных процессора Dual Core, частота процессора не менее 2,6 Ггц, оперативная память не менее 16 Гбайт, жесткий диск для «сырых» данных не менее 900 Гбайт. Скорость реконструкции изображений не менее 40 кадров в секунду(матрица 512х512). Количество предустановленных реконструкций – не менее 8. Спиральное сканирование. Минимальная длительность полного 360°-го скана не более 0.30 сек.; максимальная длительность одной спирали при специфицированном низкоконтрастном разрешении и минимальной длительности скана менее 100 сек.; размер поля сканирования не менее 78 см; минимальная коллимированная толщина среза не более 0.6 мм; диапазон толщин срезов при спиральном сканировании не хуже 0.6 – 10 мм; минимальный шаг реконструкции изображений из спиральных данных не более 0.1 мм. Наличие возможности написания различных протоколов реконструкции изображений: ретроспективное, проспективное. Минимальное значение винтового шага не более 0.35; максимальное значение винтового шага 1,5; наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения; независимости толщины реконструируемого среза/изображения от выбираемого винтового шага; независимости шума в изображении от выбираемого винтового шага; дистанционного управления гентри с консоли оператора. Наличие функции сканирования в спиральном режиме при наклоне гентри. Качество изображения. Размер вокселя изображения, не зависимо от питча не более 0,33х0,33х0,33 мм. Спецификация низкоконтрастного разрешения (НКР) для Спирального сканирования при минимальной длительности полного скана: разрешение на фантоме диаметром 20 см не более 5 мм; контраст на фантоме диаметром 20 см не более 3 ед. Хаунсфилда; доза на фантоме диаметром 20 см не более 19 мГр; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не менее 10 мм; напряжение на трубке не менее 120 кВ. Спецификация высококонтрастного разрешения (ВКР) при Спиральном сканировании и минимальной длительности полного скана: разрешение: при 0% передаточной функции не менее 30 пар линий на см; при 2% передаточной функции не менее 24 пар линий на см . Ток на трубке не более 160 мА; минимальная длительность полного скана не более 1.0 сек; напряжение на трубке не более 120 кВ; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не более 0.6 мм. Клинические пакеты и приложения. Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения. Без требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке. Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями; максимальный процент снижения дозы облучения не менее 66%. Наличие вторичной реконструкции срезов (MPR); программы для трехмерного представления васкулярных структур и бронхиального дерева; программы для трехмерного отображения поверхности объекта; программы цветного объемного виртуального представления анатомических структур; оценки динамических исследований; объемных измерений; программа автоматического запуска спирального сканирования, синхронизированного с прибытием контрастного вещества; программа проспективного и ретроспективного кардиосканирования, в том числе с компенсацией аритмии; программа прямого просмотра сканов сердца в 3D и виртуальном режиме непосредственно на консоли оператора; программа оценки состояния коронарных артерий; программа оценки состояния кальцификации коронарных артерий на консоли оператора и на рабочей станции врача; программа оценки функционального состояния сердца; программа улучшенной визуализации ишемии миокарда от раннего до отсроченного контрастирования; программа исследования функции правого желудочка. Рабочая станция врача для обработки изображений. Рабочая станция врача на основе сервера. Характеристики рабочей станции: процессор не хуже чем оперативная память не менее 24 Гб; жесткие диски для системной информации не менее двух емкостью не менее 300 Гбайт каждый; жесткие диски для хранения данных не менее трех по 450 Гбайт каждый; графический процессор не хуже чем NVIDIA Quadro FX3800 с памятью не менее 2 Гбайт; оперативная система Windows 7 Ultimate. Два жидкокристаллических безбликовых монитора с диагональю 21 дюйм. Наличие безколбового инжектора для автоматического введения контрастного вещества при исследованиях с контрастным усилением и стартового набора одноразовых принадлежностей. Прочие условия. Наличие: монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля внутренней кабинетной разводки и пр.;проявочной машины со стартовым набором; системы бесперебойного электроснабжения для всей КТ-системы мощьностью не менее 160 kVa; полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента; системы охлаждения, работающей по схеме теплоотвода вода/вода; системы кондиционирования помещений системы томографии под ключ, подключаемая мощность для электроснабжения сканера 125 кВт |
| 101 | Стереомикроскоп бинокулярный | Оптическая система 10°, парафокальная Увеличение зум 4.4:1 Окуляры с насадками для работы в очках 10x/20 фиксированные Угол обзора не менее 60° Рабочее расстояние не менее 100 мм Диапазон увеличения от 8х до 35х Максимальное разрешение 170 Lp/mm Максимальная апертура 0.057 nA Поле обзора макс. 25 мм, мин. 5,7 мм Окулярные насадки должны быть отсоединяемые Межзрачковое расстояние от 50 до 75 мм Световой пучок 50% визуальный 50% фото/видео Устройство фокусировки легко передвигаемое с индивидуальной настройкой Ручка для переноски встроенная, 75 мм Светодиоды, освещение проходящим/отраженным светом - Встроенное, включается и регулируется вместе или по отдельности Управление осуществляется мембранной клавиатурой Освещение отраженным светом. Выбор способа из 3-х: макс. яркость – 5 светодиодов, косое освещение 3-мя диодами, плоское пятно – 2 светодиода Регулятор интенсивности для проходящего и отраженного света Автоотключение после 60 мин. Ресурс светодиодов не менее 25 000,00 часов Тип освещения Равномерное, дневного света без УФ и ИК излучения Блок питания 100 – 240 В, 15 Вт, 50/60 Гц Встроенная камера: не менее 3 МPixel Поле зрения камеры не менее 14 мм Встроенный слот для видеокарты не менее 128 МБ |
| 102 | Амплификатор-ПЦР машина для проведения полимеразной цепной реакции | Автоматический прибор, предназначенный для амплификации нуклеиновых кислот с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). Создан для исследований с использованием ПЦР и секвенирования, имеет блок на 96 пробирок емкостью 0,2мл. График проведения амплификации выводится на встроенный монитор, который обеспечивает удобство и простоту программирования. Прибор имеет функцию сохранения данных в случае отключения электричества. Возможность создавать и модификцировать программы амплификации. Все пред-,пост-, и 25-циклов ПЦР программы могут быть модифицированы под все протоколы, сохранены в память и защищены от несанкционированной перезаписи. Функции программного обеспечения: - фиксированная скорость изменения температуры; - время и температура изменяются автоматически; - программирование пауз; - дата; - время; - автоматическое повторение (после отключения электроэнергии); - счетчик циклов; - проверка температуры. Температурный диапазон 4 - 99°С. Скорость нагревания/охлаждения 1,0°С/сек. Температурная однородность ± 0,5°С. Нагреваемая крышка – есть. Программное обеспечение 100 программ. Дисплей-дружественный-интерфейс,- 3 клавиши, 4 ключа, возможно подключение компьютера и/или принтера. |
| 103 | Лабораторный микроскоп бинокулярный | Область применения: микроскоп с эргономичным инженерным дизайном для исследования окрашенных микрообъектов в проходящем свете с бесконечной оптикой. Освещение: Встроенный источник светодиодного (LED) освещения, мощностью не менее 6000 кельвин, сроком службы не менее 25 000,00 часов Предметный столик: Прямоугольный столик с ультраустойчивым керамическим покрытием, с движениями по осям координат X/Y, размер не менее 76х26мм. Револьверный держатель объективов. 4-х гнездный револьверный держатель объективов. Объективы - планахроматические с бесконечной оптикой. Увеличения 4х/0,10, рабочие расстояние объектива не менее 26,2 мм; 10x/0.25, рабочие расстояние объектива не менее 7,8 мм; 40x/0.65; рабочие расстояние объектива не менее 0,31 мм; 100x/1.25 масляная иммерсия; рабочие расстояние объектива не менее 0,1 мм. Окуляры – 2 шт.: Окуляры 10х/18мм (диаметр поля обзора 18 мм). Конденсор: Встроенный универсальный конденсор с разметкой по типу объектива апертурной диафрагмы для иммерсионного и неиммерсионного наблюдения. Минимальный размер апертуры конденсора не менее 0,9 мм, максимальный размер апертуры конденсора 1,25 мм. Тубус: Бинокулярный эргономичный тубус с углом обзора 45 градусов и регулировкой межзрачкового расстояния 52-75мм, FOV (область, выводимая на экран) 20 мм. Возможность дооснащения блочной камерой, которая устанавливается между корпусом микроскопа и тубусом, без смены тубуса. |
| 104 | Люминесцентный микроскоп | Люминесцентный микроскоп должен состоять из базовой станины, включающей оси проходящего света с горизонтальной апертурой и диаграфмой осветителя, с моторизованным затвором, автоматическим контролем постоянной яркости света (CCIC), с 7 клавишами для автоматического управления освещенности (управляющая апертура и интенсивность света), с 6 программируемыми функциональными клавишами для автоматического регулировки контрастности, индикаторная панель с сенсорным управлением " Screen" для отображения параметров – размером не менее 3,7 х 7,7 см, регулировки контрастности и моторизованных модулей. Полный движущийся диапазон от 45 до 50 мм (перемещающий диапазон центра – 25 мм). Интерфейс для внешнего электронного блока для электроснабжения ламп и основного питания моторизованных функций станины. Верхняя часть штатива микроскопа должна состоять из верхней части микроскопа с моторизованным 6-револьверным держателем, включая флюорисцентные оси с моторизованным контролем интенсивности свечения (FIM) и моторизованным диском диафрагмы осветителя с моторизованной не менее, чем 5-револьверной головкой для кубических фильтров флюоресценции, кубического анализатора, кубического отражателя, рефлекторы светлого поля. Методики: Светлое поле (BF), Флюоресценция (Fluo). Система фильтров: Система фильтров: возбуждающий фильтр: дихроматическое зеркало: пропускающий фильтр: Система фильтров для голубого возбуждения: возбуждающий фильтр: дихроматическое зеркало: пропускающий фильтр: Ртутная лампа не менее 100 W . Станина: Источник питания - встроенный Дисплей - воспроизведение информации Интерфейс – 1 х RS 232 Функциональные действия: Фокус – механический 2-х ступенчатый Револьверная головка объектива – не менее чем 6 – ти позиционная, абсолютное программное управление Предметный столик: - механический - с керамическим покрытием - y-привод c кабельным управлением - телескопическое управление столиком с регулировкой поворота - поворот не менее 110° - обязательное наличие дополнительного левостороннего управления Элементы управления: - 6 свободно программируемых функциональных клавиш Оси проходящего света: Освещение - галогеновая лампа не менее 12В 100Вт Автоматизация – - автоматическая регулировка освещения (настройка яркости) - автоматическая регулировка контрастности (настройка поля и апертурной диафрагмы) - контроль постоянной яркости цвета (CCIC) Конденсор: Автоматизация - моторизованная крышка конденсора - автоматическая смена позиций конденсора (7 позиций) (по выбору) Тубус – возможность присоединения камеры: С фиксированным углом наклона окуляров 30°, полем зрения не менее 25 мм, с варьируемым делением луча: 100% на окуляры, 50% на окуляры: 50% на порт документирования, 100% на порт документирования. Наличие фильтров диаметром не менее 32 мм: Фильтр дневного света и панхроматический зеленый фильтр Окуляры; 10х/22 – регулируемые по диоптриям -5/+5. Диаметр поля обзора не менее 22 мм. Объективы: Объектив не ниже класса «Планахроматические» 10x Апертура объектива не менее 0,25 мм / рабочее расстояние: не менее 5.80 мм Объектив не ниже класса «Планахроматические» 20x Апертура объектива не менее 0,40 мм / рабочее расстояние: не менее 0.39 мм Объектив не ниже класса «Планахроматические » 40x Апертура объектива не менее 0.65 мм мм / рабочее расстояние: не менее 0.35 мм Объектив не ниже класса «Планахроматические » 100x – масляная иммерсия Апертура объектива не менее 1.25 мм / рабочее расстояние: не менее 0.12 мм Чехол от пыли Иммерсионное масло – 2 флакона |
| 105 | Сравнительный микроскоп | Сравнительный цифровой микроскоп должен состоять из2-х (двух) базовых станин, объединенных сравнительным мостом, включающих оси проходящего света с горизонтальными апертурами и диафрагмами осветителя, с моторизованным затвором, автоматического контроля постоянной яркости света, с 7 клавишами для автоматического управления освещенности (управляющая апертура и интенсивность света), с 6 программируемыми функциональными клавишами для автоматического регулировки контрастности, индикаторная панель с сенсорным управлением для отображения параметров. Наличие регулировки контрастности и моторизованных модулей. Полный движущийся диапазон -до 80 мм. Интерфейс для внешнего электронного блока для электроснабжения ламп и основного питания моторизованных функций станины. Верхняя часть штатива микроскопа должна состоять из верхней части микроскопа с моторизованным 6-револьверным держателем. Предусмотренные методики: Светлое поле (BF), проходящий свет, поляризация. Станина микроскопа: Источник питания- встроенный Дисплей- воспроизведение информации Интерфейс – 1 х USB 2.0 Функциональные действия: Фокус – механический 2-х ступенчатый Револьверная головка объектива – не менее чем 3 – х позиционная, абсолютное программное управление Предметный столик (2шт) правый и левый: - механический - с керамическим покрытием, размером 149х190мм - y-привод c кабельным управлением - объект держатель - телескопическое управление столиком с регулировкой поворота -поворот не менее 110° Элементы управления: - 6 свободно программируемых функциональных клавиш Оси проходящего света: Освещение - LED Автоматизация – - автоматическая регулировка освещения(настройка яркости) - автоматическая регулировка контрастности (настройка поля и апертурной диафрагмы) - контроль постоянной яркости цвета Анализатор с фиксированной ориентацией не менее 180° (Север-Юг) Поляризатор вращающийся Конденсор: Автоматизация - моторизованная крышка конденсора - автоматическая смена позиций конденсора(7 позиций) (по выбору) Окуляры; 10х/20 – регулируемые по диоптриям -5/+5. Диаметр поля обзора не менее 20 мм. Объективы (парные) для поляризации: Объектив1x Объектив6x Объектив30x Увеличение 1,5х-135х Поля зрения 150-1.67 мм Освещение LED 3W, с регулировкой 10° Чехол от пыли |
| 106 | Центрифуга настольная | Небольшая лабораторная центрифуга, обеспечивающая скорость вращения роторов до 3900 об/мин. Широкий выбор роторов и вкладышей позволяет использовать пробирки самого различного размера, что делает эту центрифугу универсальной и применимой для использования при самых различных исследованиях. Выбор режима вращения (скорости вращения ротора и времени центрифугирования) достигается простым нажатием двух кнопок. Время вращения указывается в секундах на дисплее центрифуги. Возможна установка контролируемой с помощью электроники длительности вращения до 30 минут или установка непрерывного вращения ротора. Обеспечивается быстрое и плавное замедление вращения роторов, что очень важно при сепарировании лабильных объектов. Для обеспечения максимальной безопасности пользователя центрифуга имеет двойную крышку и надежный запирающий механизм в соответствии со стандартом. Жидкокристаллический индикатор сигнализирует об остановке ротора и открытой крышке центрифуги. Центрифуга изготовлена в соответствии с международными стандартами безопасности. Центрифуга поставляется в комплекте с угловым ротором 20х15 мл. |
| 107 | Центрифуга лабораторная | Медицинская лабораторная центрифуга - современная настольная низкоскоростная, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами и лабораторными пробирками до 50 мл. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля, как оборудование, используемое для анализов биологических жидкостей (кровь, моча) и других биоорганических веществ. Удобная конструкция ротора для иммунологических планшет позволяет проводить процесс сепарации микроколичеств различных компонентов при проведении ИФА. Особенности: Удобный ввод параметров центрифугирования (времени и скорости) и одновременное отображение на дисплее как введенных, так и реальных данных, Безопасное проведение анализов: металлический защитный кожух и крышка корпуса, автоматическое отключение при дисбалансе, а также блокировка крышки во время работы центрифуги обеспечивает безопасную работу на всех скоростях, Низкий уровень шума, Плавный пуск и остановка ротора, Широкий выбор акссесуаров – роторов Регулируемая скорость для пробирок 100-3000 (шаг 100 об./мин) Регулируемая скорость для планшет 100-2000 об./мин (шаг 100 об./мин) Диаметр рабочего объёма 335 мм Остановка ротора 30 сек Время центрифугирования 1 - 90 мин (шаг 1 мин) Дисплей ЖК Центрифуга поставляется в комплекте с ротором для микропланшет и ротором для пробирок 10-15 мл |
| 108 | Лабораторный микроскоп с поляризационной системой и фотонасадкой | Область применения: микроскоп профессионального класса с эргономичным инженерным дизайном для исследования микрообъектов методом поляризации, с бесконечной оптикой. Освещение: Встроенный источник светодиодного (LED) освещения, мощностью 6000 кельвин, сроком службы не менее 25 000,00 часов. Наличие светодиодного освещения (LED) с регулировкой яркости. Ресурс работы осветителя должен быть более 25 000 часов, что делает микроскоп очень экономичным в эксплуатации – не требует замены ламп. Яркость светодиодного освещения должна превышать диапазон яркости галогеновых ламп. Предметный столик: Круглый столик, размер не менее 178 мм в диаметре, с анодированной поверхностью, с лазерной гравировкой. Калибровка с шагом в 1 градус. Параметры движения 30х40 мм Револьверный держатель объективов. 4-х гнездный револьверный держатель объективов. Объективы - ахроматические с бесконечной оптикой, предназначенные для поляризации Увеличения 4x/0.10, рабочие расстояние объектива не менее 18 мм 10x/0.25; рабочие расстояние объектива не менее 12 мм 63x/0.75; рабочие расстояние объектива не менее 0,31 мм Окуляры – 2 шт.: Окуляры 10х/20мм (диаметр поля обзора не менее 20мм), регулируемые по диоптриям для операторов в очках. Конденсор: Встроенный универсальный конденсор для поляризации с апертурой 0,85 мм. Фокусировка 300 мкм. Калибровка в 3 ступени микрона. Наличие анализатора и поляризатора, линзы Бертрана Тубус: Бинокулярный эргономичный тубус для поляризации с углом обзора 30 градусов и регулировкой межзрачкового расстояния 52-75мм, FOV (область, выводимая на экран) не менее 20 мм. Наличие блочной цифровой камеры в комплекте с базовым программным обеспечением для захвата изображения не менее 2048 х 1536 пикселей, деление светового луча 50%/50%, встроенный адаптер 0.5х, цифровой и аналоговый выход. Пылезащитный чехол |
| 109 | Аппарат для элетрофореза | Диапазон по току 0-5 мА Диапазон по току 0-50 мА Цифровой индикатор тока с точностью ±0,1 мА Электронная стабилизация рабочего тока ±10% Таймер до 30 мин с дискретностью установки 5 мин Звуковая индикация окончания процедуры имеется Комплект поставки аппарата гальванизации и электрофореза: Аппарат 1 шт. Токоподводы Двух типов Разъемы (типа крокодил) 4 шт. Разъемы штыревые 4 шт. Многоразовые электроды из токопроводной резины 4 шт. |
| 110 | Облучатель для лечения верхних дыхательных путей | Стационарный облучатель предназначен для локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений. В качестве источника излучения используются лампы высокого давления. Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов, индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделяют зону на четыре сектора, что удобно для пациентов. Технические характеристики Способ размещения Настольный Источник излучения Лампа высокого давления Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике, Вт/м2 40±10 |
| 111 | Спирометр электронный | Данный аппарат позволяет получить полный набор параметров по петле поток-объем, отражающих объемные характеристики легких и скорости движения воздуха по бронхиальному дереву. Набор полученных параметров в полном объеме позволяет формировать врачебное заключение о состоянии бронхиальной проходимости. Совмещение его с персональным компьютером позволяет проводить быструю обработку информации, что, при введении в программное обеспечение соответствующих алгоритмов, позволит формировать предварительное заключение, значительно упрощающее работу врача. А возможность сохранения данных на жестком диске компьютера и внешних носителях позволяет вести обширный архив проведенных исследований. Диапазон измерения, л/с: 0.05 - 20 Абсолютная погрешность измерения расхода , л/с: ± (0.01+0.01•F) Аэродинамическое сопротивление потоку , Па: не более 30 Диаметр внутреннего канала, мм: 28 |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления конечного получателя. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.