Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 28 »  июля 2014 года № 09/87

Сводный список медицинской техники на 2014 год (4 лота), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация

| № | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навигационная система с принадлежностями | 1 | 120 000 000 | 120 000 000 | Не позднее 15 ноября 2014 года | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» – 1ед. | DDP до места поставки |
| 2 | Операционный микроскоп с принадлежностями | 1 | 139 980 000 | 139 980 000 | Не позднее 15 ноября 2014 года | КГП на ПХВ «Городская больница №1» г. Астана – 1ед. | DDP до места поставки |
| 3 | Имуннохимический анализатор с принадлежностями и расходными материалами | 5 | 16 030 000 | 80 150 000 | Не позднее 10 ноября 2014 года | Областной онкологический диспансер Северо-Казахстанской области - 1 ед; Областной онкологический диспансер Жамбылской области – 1ед; Областной онкологический диспансер Южно-Казахстанской области – 1ед; Областной онкологический диспансер Акмолинской области – 1ед; Областной онкологический диспансер Мангистауской области – 1ед. | DDP до места поставки |
| 4 | Цифровой маммограф со стереотаксической приставкой для проведения биопсии | 4 | 110 000 000 | 440 000 000 | Не позднее 15 ноября 2014 года | Областной онкологический диспансер Жамбылской области – 1ед; Областной онкологический диспансер Атырауской области – 1ед; Областной онкологический диспансер Западно-Казахстанской области – 1ед; Областной онкологический диспансер Восточно-Казахстанской области – 1ед. | DDP до места поставки |

лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Навигационная система с принадлежностями |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Средствам измерение не относится |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Мобильная оптическая оцифровывающая установка в комплекте для оптической локализации и навигации | Двухстоечная компоновка состоящая из: мобильной стойки поддерживающей хирургический жидкокристаллический сенсорный монитор со встроенными громкоговорителями (диагональ не менее 24 с разрешением не менее 1920х1200, обеспечивает видимость под углом до 80 градусов от перпендикуляра) и тележки персонала с жидкокристаллическим монитором (диагональ не менее 15,4 с разрешением не менее 1440х900). | 1 |
|  |  | 2 | Мобильная компьютеризированная рабочая станция для визуализации анатомического пространства | Наличие встроенной камеры (локализатор) излучающей инфракрасный свет, лазерная система наведения (расположенная между линзами камеры) для точного наведения камеры. Камера закреплена на тележке персонала посредством штанги для уравновешивания камеры. На тележке также расположена системная панель ввода/вывода со следующими разъемами: для оптических активных инструментов, для референционной рамки, для педали ножного переключения, для подключения к хирургическому микроскопу, для подключения к локальной сети, модему, USB, Videoin/out, S-Video. CD/DVD привод. | 1 |
|  |  | 3 | Программное обеспечение на компакт-диске для хирургических вмешательств на позвоночнике с помощью ЭОПа | Программное обеспечение на компакт дисках для хирургических вмешательствах на позвоночнике, коленном суставах, тазобедренном суставе. | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Манипулятор-мышь беспроводная, маркированная | Беспроводная хирургическая мышь для работы из стерильного операционного поля. | 1 |
|  |  | 2 | Модуль | Набор программного обеспечения для передачи данных в формате DICOMQ/R | 1 |
|  |  | 3 | Набор инструментов для хирургии позвоночника | Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвоночника | 1 |
|  |  | 4 | Набор инструментов | Набор инструментов для спины, работающий в активном и пассивном режиме | 1 |
|  |  | 5 | Набор навигационных инструментов | Набор инструментов, изогнутый тактильные зонды тактильные зонды | 1 |
|  |  | 6 | Набор навигируемых инструментов | Инструменты для хирургии позвоночника, работающие в активном и пассивном режиме | 1 |
|  |  | 7 | Черескожный стержень | Канюля размерами не более 150 мм | 5 |
|  |  | 8 | Базовый набор навигируемых инструментов | Инструменты для хирургии позвоночника, работающие в активном или пассивном режиме | 5 |
|  |  | 9 | Щуп для поиска отверстий | Зонд пассивный, регистрационный пассивный | 5 |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Магнитная сфера, стерильная | Набор магнитных сфер для установки на навигационных инструментах, способных отражать инфракрасное излучение | 5 |

лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Операционный микроскоп с принадлежностями |
| 2 | Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Не относится к средствам измерений |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Микроскоп должен быть предназначен для проведения всех видов микрохирургических операций в области нейроонкологии, нейрохирургии, спинальной хирургии. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Максимальная высота не более 2060 мм Подвижность головы микроскопа в вертикальном направлении 1000- 2000 мм Подвижность колоны (плоскость Y/Z) не менее 360° Подвижность встроенного дисплея по плоскости X/Z не менее ± 30° По плоскости Y/Z не менее + 90°/- 70° Подвижность дуги микроскопа по плоскости X/Y не менее + 30°/- 32,5° Подвижность несущей дуги микроскопа по плоскости X/Y не менее + 30°/- 45° Подвижность несущей головки микроскопа по плоскости Y/Z не менее ± 225° Подвижность подвесной системы микроскопа (головы) по плоскости X/Y не менее ± 45° По плоскости Y/Z не менее + 140°/- 30° Основа микроскопа не менее 736×736 мм на 4-х сдвоенных антистатических роликах с системой тормозов Встроенный источник ксенонового освещения не менее чем 300 Ватт с регулируемой яркостью Источник света и световод должны быть полностью интегрированы Регулировка яркости освещения с ручек микроскопа, а так же при помощи беспроводного многофункционального ножного пульта Автоматический мониторинг срока функционирования ламп с цифровым дисплеем Плавная моторизованная смена увеличения не менее чем (zoom) 1:6 Коэффициент увеличения 0.4х- 2.4х, в диапазоне от 2,4х до 25х Общее увеличение с 12.5х окуляром: 2,7- 16,4 при рабочем расстоянии 200 мм 1,8- 10,7 при рабочем расстоянии 350 мм 1,3- 8,1 при рабочем расстоянии 525 мм Смена увеличения: - плавная, электромоторная - изображение степени увеличения на графическом тачскрине - возможность запрограммировать необходимые параметры для неограниченного числа пользователей /операций Наличие встроенного вариоскопа с плавным изменением рабочего расстояния от 200 до 525 мм без смены объектива. Высокоточная лазерная автоматическая система прицельной фокусировки в диапазоне не менее ± 0,5 мм внутри рабочего диапазона. 3-ступенчатая адаптация скорости фокусировки к изменениям увеличения (быстрая фокусировка на малых увеличениях, замедленная фокусировка на больших увеличениях и промежуточная ступень) Возможность визуализации фокусировки с помощью двух сходящихся лазерных лучей Отражение рабочей дистанции на тачскрине Индивидуальное программирование для каждого пользователя (не ограниченное число пользователей) Возможный минимальный световой пучок не более 8 мм Максимальный размер светового пучка не менее 380 мм АПОхроматическая оптика, с многослойным антирефлексным покрытием Наличие встроенной системы видеозаписи и видеонаблюдения, системы автобалансировки, интегрированной системы вакуумного автозачехления. Интегрированная система ведения пациента с автоматической архивацией данных обследования, видеозаписи операционного процесса Интегрированный сервисный файл для получения результатов диагностики, Наличие функции внесение данных с периферии: - компьютерных данных - результатов навигационной подготовки - видеоизображения - OSD- дисплей – (On-screen display)- отображение системной информации (фокус, zoom, освещение). Наличие дополнительной системы освещения- двойного прохождения света- для предотвращения бликов/тени. Синхронизированное включение/управление вспышкой для фотосъемки (с ручек микроскопа). Наличие встроенного стереоскопического делителя луча с дополнительными портами для установки рабочего места для ассистента, фотооборудования. Стереосистема наблюдения для ассистента: Стереоскопический интегрированный делитель луча, поворотный в диапазоне 180º Бинокулярный тубус, расположенный к основному бинокулярному тубусу хирурга под углом 180°, с фокусным расстоянием не менее 170 мм, с широкоугольными окулярами 12,5х, с диоптрийной регулировкой в диапазоне от +5 до -8.- право/левосторонняя стереосистема наблюдения для ассистента с поворотным тубусом. Управление: - многофункциональные программируемые поворотные не менее 180° рукоятки, - с ножного многофункционального программируемого пульта управления не менее 14 функций. Водостойкая панель ножного управления. Сенсорная панель управления: Фокусировка, увеличение, рабочая дистанция, освещение, функция автобаланса и автозачехления, настройка и управление интраоперационными модулями, системой внесения данных в окуляры микроскопа. Индивидуальное программирование для каждого пользователя, видеозапись, архивирование, редактирование материала, ведения файла пациента, функция мониторинга. Интегрированные цифровые системы визуализации изображения - полностью интегрированная в подвесную систему (голову микроскопа) и штатив микроскопа. Наличие открытого навигационного интерфейса, адаптированного для установки и подключения навигационной системы. Микроскоп должен быть оборудован полностью интегрированной, цифровой системой ввода данных для навигации,видео, ПК. (Мультивизуальная система). Обязательное наличие функции автобалансировки и автозачехления: - полная автобалансировка головы и штатива микроскопа - автобаланс микроскопа не должен зависеть от позиции аксессуаров - наличие интегрированной вакуумной системы для удаления воздуха из стерильных оболочек для быстрого и легкого зачехления и экстренной подготовки к операции. Модули интегрированные в подвесную систему (голову микроскопа): Нейроонкология, модуль необходим для интраоперационного освещения опухоли голубым светом (в диапазоне 400–410 нм). Ангиографический модуль должен давать возможность визуализации кровотоков при аневризмах и окклюзиях сосудов. Длина возбуждающей волны (NIR-лазер): 780 нм. Длина флюоресцирующей волны: 835 нм (максимум). Управление модулями- нажатием на кнопку на многофункциональной ручке управления. Изображение в окуляре микроскопа и на мониторе. Наличие лицензии и поддержка протокола DICOM. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Операционный микроскоп | Передвижной напольный контраверсный штатив. Перемещение микроскопа по 3 осям. Электромагнитные муфты (тормоза) с шестью степенями свободы с выборочной блокировкой (частичная или полная) Лёгкое перемещение, фиксация на рабочем месте. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Система | Бинокулярная система - встроенный в окуляры мини - дисплей для отражения результатов ультразвуковой, эндоскопической, флюоресцентной, магнитно-резонансной диагностики и компьютерной томографии. Внедрение в бинокуляр цветных изображений и данных обследования методом наслоения кадров. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Графический тачскрин | OSD- дисплей – (On-screen display )- отображение системной информации ( фокус, zoom, освещение) -Монитор ЖК Описание: Видеомонитор не менее 21 дюймов LCD с подставкой и комплектом кабелей | 1 шт. |
|  |  | 4. | Автоматическая балансировка | Автобалансировка, регулируемая одним нажатием кнопки Автобаланс микроскопа не должен зависеть от позиции аксессуаров Система должна иметь возможность автоматической балансировки по всем осям без каких-либо вмешательств вручную или регуляторов осей. Система должна обеспечивать отдельную балансировку штатива и осей микроскопа. Автоматическая балансировка микроскопа должна быть возможна в любом положении в пределах наклона микроскопов и диапазона движения шарнира. Балансирование системы должно быть доступно во время операции. Для точного позиционирования микроскопа, система должна иметь XY муфту, обеспечивая в любом положении оптической оси, даже горизонтальном, правильное перемещение XY. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Источник света | Лампа на волоконной оптике с ксеноновой лампой не менее 300 Вт дневного света с регулируемой яркостью. – источник света и световод должны быть полностью интегрированы – регулировка яркости освещения с ручек микроскопа и/или ножного пульта –автоматический мониторинг срока функционирования ламп с цифровым дисплеем. Срок службы не менее 500 часов Чтобы защитить ткань от небрежного воздействия света, система должна предложить соответствующие механизмы безопасности: 1. Автоматическое ограничение области освещения к области представления (окуляры) 2. Автоматическое ограничение интенсивности света при изменении рабочего расстояния 3. Системное информирование при превышении индивидуального светового порога. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Интегрированная видеокамера | Интегрированная 3 ССD- видеокамера PAL Видеовыход на сенсорную панель управления Интегрированная freeze-frame функция Архивация изображения через СD/DVD/USB/network- сеть, Цифровой видеовыход Firewire/DV, прогрессивное сканирование, видеовходы Y/C, B/N/C, R/G/B/. Система должна иметь возможность записи голоса хирурга одновременно с видеозаписью. Интегрированная камера должна полностью управляться через центральный пользовательский монитор-тачскрин | 1 шт. |
|  |  | 7. | Поворотный бинокулярный тубус 180 °Фокусное расстояние тубуса f170/f260 | Основной бинокулярный поворотный тубус от 0° до 180°, фокусное расстояние = 170/260 | 1 шт. |
|  |  | 8. | Широкоугольные окуляры 12,5x | Широкоугольные окуляры 12,5х, настраиваемые по диоптриям в диапазоне от +5 до -8 для операторов в очках. Поле зрения 18 мм | 6 шт. |
|  |  | 9. | Адаптер для симметричной конфигурации ассистентского микроскопа Face-to-face. “Facetoface”воротный 180 гр. | Ассистентский микроскоп, расположенный к основному под углом 180°. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Система автоматической блокировки | Система автоматической блокировки | 1 шт. |
|  |  | 11. | Пылезащитный чехол | Полиэтилен, синего цвета | 1 шт. |
|  |  | 12. | Видеокабель | S-Video кабель- 1 шт. Интерфейс S-Video используется для передачи видео сигнала от встроенной видеосистемы на внешний монитор и/или другое воспроизводящее (документирующее) устройство. Длина предпочтительно 3- 10 м. BNC- кабель- 1 шт. Для передачи видео сигнала от встроенной видеосистемы на внешний монитор и/или другое воспроизводящее (документирующее) устройство. Длина предпочтительно 3- 10 м. | 2 шт. |
|  |  | 13. | Система CD-R и USB - Stick для архивирования | MPEG2 запись Параллельная HD/DVD запись Функция редактора Видеоклип | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Система автофокуса и автозачехления | Система должна обеспечивать автоматическую фокусировку с помощью двух сходящихся лазерных лучей, визуализацию 2 сходящихся лучей при фокусировке, когда используется моторизованный фокус и/или высвобождаются магнитные тормоза Зачехление системы должно выполняться при помощи автоматической вакуумной системы. | 1 комплект |
|  |  | 2. | Видеообъектив для камеры | Видеообъектив для камеры. Предназначен для фокусировки изображения на чипе камеры. | 1 шт |
|  |  | 3. | Модуль для проведения флюоресцентной диагностики (нейроонкология) | Модуль должен обеспечивать интраоперационное освещение опухоли голубым светом (в диапазоне 400–410 нм) В окуляре микроскопа должна отображаться избирательная красная флюоресценция (максимум 635 нм) от резидуальной опухоли и точно распознает границы опухоли | 1 комплект |
|  |  | 4. | Модуль для ангиографии | Ангиографический модуль для визуализации кровотоков при аневризмах и окклюзиях сосудов Длина возбуждающей волны: 780 нм Длина флюоресцирующей волны: 835 нм (максимум). | 1 комплект |
|  |  | 5. | Флуоресцирующая метка для модуля | Флуоресцирующая метка для модуля. Предназначена для проверки работы модуля для проведения флюоресцентной диагностики | 1 комплект |
|  |  | 6. | Флуоресцирующая метка для модуля | Флуоресцирующая метка для модуля Предназначена для проверки работы модуля для ангиографии | 1 комплект |
|  |  | 7. | ПО для DICOM для микроскопа | DICOM интерфейс для изменения данных пациенты (демографических данных, изображений, видео) совместимую с DICOM PACS сетью в клинике. DICOM модуль должен быть полностью интегрирован и управляться через центральный интерфейс, должен позволять экспортировать и импортировать видео в формат, поддерживаемый DICOM (MPEG2) без переформатирования и потери данных, должен позволять экспортировать и импортировать данные пациента (фото, видео) и через USB носители. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Стереосистема наблюдения для ассистента | Ассистентский микроскоп, расположенный к основному под углом 90 гр. | 1 шт |
|  |  | 9. | Многофункциональная педаль | Не менее 14 функций | 1 шт |
|  |  | 10. | Нейронавигационный интерфейс | Должен обеспечивать интеграцию с системой навигации | 1 комплект |
|  |  | 11. | Защита для оптики | Специализированное покрытие | 1 комплект |
|  |  | 12. | Операционное кресло | Наличие фиксирующей спинки кресла предпочтительно округлой формы, сохраняющая осанку хирурга в эргономичном положении Возможность центральной блокировки четырех колес Наличие подвижных подлокотников, перемещаемых в вертикальной и горизонтальной плоскостях Кресло должно регулироваться по высоте при помощи ножного пульта Наличие дополнительного пятого колеса, для максимальной устойчивости кресла Должен работать от аккумулятора | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Помещение, в котором предполагается размещение и установка должно соответствовать следующим требованиям: Наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 220 В с заземленным средним выводом; Наличие в операционном блоке свободного пространства размером не менее 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плиткой. По месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ Необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +15°C до+ 25 °C Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 30% без конденсации. Портативные и мобильные средства радиосвязи связи не должны использоваться рядом с операционным микроскопом. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Стерильные оболочки | Упаковка по 5 шт в упаковке. Предназначены для обеспечения стерильности и быстрой подготовки к операциям. Для обеспечения стерильности поверхности микроскопа. | 20 уп. |

лот №3

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Иммунохимический анализатор с принадлежностями и расходными материалами |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Анализатор предназначен для автоматического проведения иммуноферментного анализа методом использования парамагнитных микрочастиц в качестве твердой фазы и регистрации хемилюминессенции. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Производительность: не более 100 тестов в час. Первый результат: не менее чем через 12 минут. «На борту»: не более 24 самогерметизирующихся картриджей с реагентами. Система считывания штрих-кодов с реагентов позволяет минимизировать риски установки просроченных реагентов. Охлаждение реагентов «на борту» до 3-10°С. Инкубатор: 37°С. Программное меню: более 50 протоколов исследований. Автоматическое тестирование наличия расходных материалов и сроков их эксплуатации с выводом информации на монитор. Любые образцы, любые тесты, в любое время: произвольный режим, непрерывный доступ, выполнение неограниченного количества срочных тестов. Контроль качества в режиме: статистический и графический анализ контроля качества по правилам. Форматы предоставления результатов: произвольный внутрилабораторный формат, таблицы, вывод числовых значений калибровки, калибровочные кривые, вывод результатов. Карусель для образцов: не менее 6 штативов по 10 образцов. Блок загрузки реакционных пробирок: при полной загрузке обеспечивается запас пробирок для непрерывной работы в течение не менее 3-х часов. Пипетирующий модуль выполняет функции дозатора, ультразвуковой мешалки и датчика уровня реагентов. Автоматическое слежение за расходом реагентов. Оснащение системой детекции сгустка. Система промывки дозатора проводит промывку внутренней и наружной поверхности дозатора с последующей сушкой. Возможность контаминации исключается за счет дополнительной ультразвуковой обработки. Инкубационный блок обеспечивает "гибкость" выполнения тестов (1 и 2-х стадийный ИФА). Система промывки и регистрации результатов: проводится отделение магнитных частиц от субстрата и регистрация люминесценции. Система детекции: люминометр. Основные элементы системы: анализатор, считыватель штрих-кодов, монитор и клавиатура. Внешний компьютер с программным обеспечением. Управление анализатором с помощью клавиатуры, мыши или сенсорного экрана. Встроенная система помощи. Возможность объединения до четырех приборов в систему с единой базой реагентов, образцов и тестов. Возможность интеграции в лабораторную информационную систему и управления прибором с центрального компьютера. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Аналитический блок | Производительность до 100 тестов в час. Первый результат через 12-30 минут. Количество реагентов на борту: 24 картриджа. Охлаждение реагентов на борту до + 4°С. Стабильность реагентов после вскрытия: 1 месяц. Стабильность калибровки: до 56 дней. Единовременная загрузка: 60 образцов. Объем образца: от 5 до 200 мкл. Функция детекции сгустка. Принтер лазерный с LPT портом для распечатки результатов анализов, калибровок и контроля качества. 120 или 220 В, 50/60 Гц Источник бесперебойного питания мощностью 2 000 или 3 000 Вт - Обеспечивает защиту анализатора от скачков напряжения в сети питания | 1 шт. |
|  |  | 2 | Управляющая станция | Персональный компьютер c операционной системой в комплекте с клавиатурой, манипулятором типа «Мышь». Сенсорный жидко-кристаллический монитор 17D | 1 к-т. |
|  |  | 3 | Комплект периферийных устройств | Жидкостной модуль. Держатель для монитора. Ручное устройство для считывания штрих-кодов. Кабель питания. | 1 к-т. |
|  |  | 4 | Программное обеспечение и протокол исследования. | Программа, управляющая анализатором и служащая интерфейсом для ввода и вывода информации статусе прибора и прогрессе выполнения анализов. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Штативы для образцов | Штативы для установки пробирок для образцов с биологическим материалом в анализатор 1комплект (6шт.) | 1 к-т. |
|  |  | 2 | Коммутатор локальной сети | Соединение компьютера и анализатора происходит по локальной сети через сетевой коммутатор. | 1 шт. |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Альфа-фетопротеин реагент | AFP Reagent – Реактив на альфа-фетопротеин | 1 уп |
|  |  | 2 | Калибратор на альфа-фетопротеин | AFP Calibrator Set (7), 2.5 ml / vial – Калибратор на альфа-фетопротеин | 1 уп |
|  |  | 3 | Антиген СА 125 | OV monitor Reagent (CA 125 Ag) – Реактив на углеводный антиген 125 (СА 125) | 1 уп |
|  |  | 4 | Антиген СА 125, Калибратор | OV monitor calibrator 2.5 ml / vial – Калибратор на углеводный антиген 125 (СА 125) | 1 уп |
|  |  | 5 | Антиген СА19-9, реагент | GI monitor Reagent (CA 19.9 Ag) – Реактив на углеводный антиген 19-9 (СА 19-9) | 1 уп |
|  |  | 6 | Антиген СА19-9, Калибратор | GI monitor Calibrator 2.5 ml / vial – Калибратор на углеводный антиген 19-9 (СА 19-9) | 1 уп |
|  |  | 7 | Антиген СА 15-3, реагент | BR monitor Reagent (CA 15.3 Ag) – Реактив на углеводный антиген 15-3 (СА 15-3) | 1 уп |
|  |  | 8 | Антиген СА 15-3, Калибратор | BR monitor Calibrator 2.5 ml / vial – Калибратор на углеводный антиген 15-3 (СА 15-3) | 1 уп |
|  |  | 9 | Простатический специфический антиген, реагент | PSA Hybritech Reagent – Реактив на ПСА | 1 уп |
|  |  | 10 | Простатический специфический антиген, Калибратор | PSA Calibrator Set, 2.5 ml / vial – Калибратор на ПСА | 1 уп |
|  |  | 11 | Простатический специфический антиген, Контроль | PSA QC, 3 levels 1 x 5 ml / level – Контроль на ПСА | 1 уп |
|  |  | 12 | Простатический специфический антиген, реагент | fPSA Hybritech Reagent – Реактив на свободный ПСА | 1 уп |
|  |  | 13 | Простатический специфический антиген, Калибратор | fPSA Calibrator set, 2.5 ml / vial – Калибратор на свободный ПСА | 1 уп |
|  |  | 14 | Простатический специфический антиген, Контроль | fPSA QC set, 2 levels, 1 x 5 ml / level – Контроль на свободный ПСА | 1 уп |
|  |  | 15 | Простатический специфический антиген, дилюент | ACCESS HYBRITECH PSA SMPLE DIL 14M | 1 уп |
|  |  | 16 | Раково-эмбриональный антиген, реагент | CEA Reagent – Реактив на РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 1 уп |
|  |  | 17 | Раково-эмбриональный антиген, Калибратор | CEA Calibrator Set, 2.5 ml/vial – Калибратор на РЭА | 1 уп |
|  |  | 18 | Раково-эмбриональный антиген Контроль | CEA QC, 2 levels, 3 x 2.5 ml/level – Контроль на РЭА | 1 уп. |
|  |  | 19 | Мешок для сбора отходов | Waste Bags – Мешок для твердых отходов | 2 уп |
|  |  | 20 | Субстрат | Substrate (4 x 130ml) 4 x 600 = 2400 tests - Субстрат | 2уп. |
|  |  | 21 | Промывочный буфер | Wash Buffer / II 4х1950 ml | 3уп. |
|  |  | 22 | Дюлиент А для образцов | Sample Diluent A - Раствор для разведения образцов | 2 уп. |
|  |  | 23 | Раствор для проверки системы | System Check Solution - Раствор для проверки системы | 1уп. |
|  |  | 24 | Реакционные пробирки | ReactionVessels (16 х 98) = 1 568 tests | 4уп. |
|  |  | 25 | Чашечки для образцов | Samplecups 2 ml, 1000шт | 3уп. |
|  |  | 26 | Контрад | Contrad 70, 1 l - Контрад | 1фл. |
|  |  | 27 | Цитранокс | Citranox , 1 gallon - Цитранокс | 1 канистра |
| 7 | Другие требования и условия |  |

лот №4

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Аппарат маммографический |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Применение в лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждениях, предназначенных для скрининговых и диагностических исследований молочной железы. Для проведения биопсии тканей молочной железы при помощи стереотаксической приставки. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке Изоцентрическое устройство гентри Фокусное расстояние, не более 650 мм Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка Устанавливаемая сила компрессии Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н Две скорости компрессии Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO - 4 положения Фиксация гентри при начале компрессии Пара двойных педалей для управления аппаратом Высокочастотный генератор Мощность генератора, не более 5кВт Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции: - кВ - мАс - мишень анода - фильтр Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в изображении Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр Рентгеновская трубка Двойной трек анода Материал первого трека - Молибден Материал второго трека - Родий или вольфрам 4 фокуса (2 на каждый трек) Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин Вращающийся анод Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку Коллиматор рентгеновского излучения Световой центратор Автоматическая установка в режиме увеличения Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы. Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии Цифровые маркеры проекции Цифровой детектор Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60% Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит Размер детектора, не менее 24х30 см Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500 Станция сбора медицинских данных ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024 Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек Порт для подключения Ethernet Объем жесткого диска, не менее 250 Гб Режим увеличения изображения Режим инверсии изображения Вращение изображения Отражение изображения Ввод аннотаций на изображение Возможность измерения расстояний на изображении Рентгенозащитная ширма Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции Источник бесперебойного питания для компьютерной системы Поддержка DICOM 3.0 Рабочая станция для анализа полученных изображений Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21” Диагональ цветного монитора, не менее 19” DICOM совместимость Интерфейс на русском языке Приставка стереотаксическая для биопсии Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации Питание от маммографа Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90 Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, . Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям Программируемая длина иглы Топограмма, не менее 100х80 мм Контроль по топограмме Биопсийное окно, не менее 50х40 мм Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм Контроль по стереотаксическому изображению Возможность переключение между мишенями у аппарата Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме Направляющие для игл Специализированный стол или стул Принтер для печати медицинских изображений Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см Вес в распакованном виде: 90 кг. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа Форматы изображений: DICOM (встроенный) Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке | Изоцентрическое устройство гентри Фокусное расстояние, не более 650 мм Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка Устанавливаемая сила компрессии Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н Две скорости компрессии Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO - 4 положения Фиксация гентри при начале компрессии Пара двойных педалей для управления аппаратом | 1 шт |
|  |  | 2. | Высокочастотный генератор | Мощность генератора, не более 5кВт Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции: - кВ - мАс - мишень анода - фильтр Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в изображении Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр | 1 шт |
|  |  | 3. | Рентгеновская трубка | Двойной трек анода Материал первого трека - Молибден Материал второго трека - Родий или вольфрам 4 фокуса (2 на каждый трек) Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин Вращающийся анод Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку | 1 шт |
|  |  | 4. | Коллиматор рентгеновского излучения | Световой центратор Автоматическая установка в режиме увеличения Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы. Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии Цифровые маркеры проекции | 1 шт |
|  |  | 5. | Цифровой детектор | Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60% Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит Размер детектора, не менее 24х30 см Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500 | 1 шт |
|  |  | 6. | Станция сбора медицинских данных | ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024 Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек Порт для подключения Ethernet Объем жесткого диска, не менее 250 Гб Режим увеличения изображения Режим инверсии изображения Вращение изображения Отражение изображения Ввод аннотаций на изображение Возможность измерения расстояний на изображении Рентгенозащитная ширма Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции Источник бесперебойного питания для компьютерной системы Поддержка DICOM 3.0 | 1 шт |
|  |  | 7. | Рабочая станция для анализа полученных изображений | Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21” Диагональ цветного монитора, не менее 19” DICOM совместимость Интерфейс на русском языке | 1 шт |
|  |  | 8. | Приставка стереотаксическая для биопсии | Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации Питание от маммографа Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90 Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, . Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям Программируемая длина иглы Топограмма, не менее 100х80 мм Контроль по топограмме Биопсийное окно, не менее 50х40 мм Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм Контроль по стереотаксическому изображению Возможность переключение между мишенями у аппарата Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме Направляющие для игл Специализированный стол или стул | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Экраны рентгенозащитные прозрачные | Защитная ширма для лица пациентки при проведении экспозиции | 1 шт |
|  |  | 2. | Стандартная компрессионная ложка для увеличения. | Компрессионаая ложка 24х30 Компрессионная ложка 19х23 | 1 к-т |
|  |  | 3. | Стойка для съемки с увеличением в 1.5 раза | Набор для съёмки с увеличением 1.5 | 1 шт |
|  |  | 4. | Стойка для съемки с увеличением в 1.8 раза | Набор для съёмки с увеличением 1.8 | 1 шт |
|  |  | 5. | Фантомы для калибровки | Маммографический фантом | 1 шт |
|  |  | 6. | Щит силовой электрораспределительный. | Щит силовой электрораспределительный. | 1 шт |
|  |  | 7. | Принтер для печати медицинских изображений | Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см Вес в распакованном виде: 90 кг. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа Форматы изображений: DICOM (встроенный) Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) | 1 шт |
|  |  | 8. | Негатоскоп маммогафический | Наличие | 1 шт |
|  |  | 9. | Источник бесперебойного питания | Наличие | 1 шт |
|  |  | 10. | Индивидуальная защита | Комплект (2 фартука, 1 защита для щитовидной железы, 2 юбки) | 1 к-т |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Технические требования к установке : Размеры помещений: Процедурная комната- 3.50м х 3.50м.(10.5м²). Высота помещений не ниже 2.5м. Температура и влажность: Температура от 15° С до 35° С. Влажность от 10% до 80% без конденсации. Тепловыделение: = при выключенном рентгене:1,05 кВт в течении 6 сек.Макс. = при выключенном рентгене:0,75 кВт. Гентри крепится к полу 3-я или 5-ю анкерными болтами М10, толщина бетонного основания от 120мм. Неплоскостность бетонного основания ± 2.5мм/м Контрольная станция AWS крепится к полу 4-я анкерными болтами М10, толщина бетонного основания от 120мм. Неплоскостность бетонного основания ± 2.5мм/м Характеристика электропитающих сетей: Электропитание 1-Фазное 220 В. Частота 50 или 60 Гц +-1 Гц. Мощность 9 кВА / 6 сек.max Напряжение 220 ÷ 240 В ±10% COS ϕ 0,6 DMD Iном.= 25А. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Для печати снимков на термографическом принтере | 1 уп. |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 7 | Другие требования и условия |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.