Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «22»  августа  2013 года № 09/107

Сводный список медицинской техники на 2013 год (20 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в 2013 году

| № лота | Наименование |  | Кол-во |  | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки |  | Срок поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования для геномной лаборатории |  | 1 | 151 700 000 |  | 151 700 000 | РГКП «Центр судебной медицины» |  | DDP пункт назначения |  | Не позднее 1 декабря 2013 года |
| 2 | Система видеоэндоскопическая |  | 1 | 36 120 838 |  | 36 120 838 | КГП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан |  | DDP пункт назначения |  | 70 календарных дней |
| 3 | Автоматический биохимический анализатор |  | 1 | 7 086 845 |  | 7 086 845 | КГП «Центральная больница г. Сарани» управления здравоохранения Карагандинской области |  | DDP пункт назначения |  | 45 календарных дней |
| 4 | Автоматический биохимический анализатор |  | 1 | 6 847 640 |  | 6 847 640 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области |  | DDP пункт назначения |  | 45 календарных дней |
| 5 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте |  | 2 | 7 587 690 |  | 15 175 380 | КГП на ПХВ «Кардиологический центр» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 6 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте |  | 2 | 10 054 217 |  | 20 108 434 | КГП на ПХВ «3-я городская больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 7 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте с монитором пациента |  | 2 | 12 496 012 |  | 24 992 024 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 8 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | 1 | 5 400 000 |  | 5 400 000 | КГП на ПХВ «Усть-Каменогорская городская больница №1» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 9 | Система искусственной вентиляции легких для взрослых и детей |  | 1 | 6 400 000 |  | 6 400 000 | ГКП на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управления здравоохранения Акима Алматинской области» акимата Алматинской области |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 10 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | 2 | 11 900 000 |  | 23 800 000 | ГКП на ПХВ «Областной медицинский центр» Управления здравоохранения Кызылординской области |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 11 | Система рентгеновская медицинская в комплекте |  | 1 | 27 000 000 |  | 27 000 000 | РГКП «Республиканская детская клиническая больница «Аксай» Министерства здравоохранения Республики Казахстан |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 12 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой |  | 1 | 17 435 668 |  | 17 435 668 | ГКП на ПХВ «Аксуская центральная районная больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области |  | DDP пункт назначения |  | 120 календарных дней |
| 13 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |  | 1 | 13 070 000 |  | 13 070 000 | КГП «Центральная больница г.Шахтинск» акимата Карагандинской области, Управления здравоохранения Карагандинской области |  | DDP пункт назначения |  | 60 календарных дней |
| 14 | Лор-комбайн |  | 1 | 8 060 000 |  | 8 060 000 | КГП «Костанайская областная детская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области |  | DDP пункт назначения |  | 45 календарных дней |
| 15 | Микроскоп операционный в комплекте |  | 1 | 16 707 091 |  | 16 707 091 | КГП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 16 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте |  | 1 | 8 430 510 |  | 8 430 510 | ГКП на ПХВ «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управления здравоохранения Акима Алматинской области» акимата Алматинской области |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 17 | Установка анестезии |  | 1 | 8 351 911 |  | 8 351 911 | ГКП на ПХВ «Кызылординская городская больница» Управления здравоохранения Кызылординской области |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 18 | Установка анестезии |  | 1 | 7 893 917 |  | 7 893 917 | ГКП на ПХВ «Аральская центральная районная больница» Управления здравоохранения Кызылординской области |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |
| 19 | Система рентгенодиагностическая в комплекте |  | 1 | 42 890 000 |  | 42 890 000 | ГКП на ПХВ «Областная детская больница» Управления здравоохранения Мангистауской области |  | DDP пункт назначения |  | 120 календарных дней |
| 20 | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | 1 | 10 200 000 |  | 10 200 000 | КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования для геномной лаборатории (Лаборатория для молекулярно-генетических исследований) | Требования к функциональности: Лаборатория предназначена для проведения молекулярно-генетических исследований, с целью идентификации личности, установление отцовства, установление родственных связей. Требования к техническим характеристикам: - Оборудование должно подключаться кабелями и аксессуарами к электрическим розеткам 220 В, 50 Гц без дополнительных переходников и трансформаторов. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Генетический анализатор автоматическая система капиллярного электрофореза для идентификации личности – 1 шт. Наличие капилляров не менее 8; наличие автоматической работы в течение 24 часов без оператора; наличие возможности автоматического промывания капилляров; наличие возможности автоматического заполнения капилляров полимером; наличие возможности автоматический ввод образцов из 96 – луночных планшет. Возможность использования не менее 96-луночных FAST планшет. Возможность использования стрипов по 8 шт.; Наличие твердотельного лазера, длина волны не менее 505 нм; Одновременное детектирование не более 6 красителей. Электропитание: Напряжение не менее 200-240В + 10%; Частота не менее 50-60Гц + 10%; Максимальный ток не менее 15А. Дополнительные комплектующие: Источник бесперебойного питания – 2 шт. Источник бесперебойного питания для анализатора ДНК и ПЦР в реальном времени мощностью не менее 3 киловатт. Выходные параметры: - максимальная выходная мощность не менее 4200 Ватты /6000ВА; - максимальное задаваемое значение мощности не менее 4200 Ватты /6000 ВА; - номинальное выходное напряжение 230В; -возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом не менее 220 : 230 не более 240В; - эффективность под полной нагрузкой 92%; - искажения формы выходного напряжения менее 3%; - выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1; - пик-фактор 3: 1; - тип формы напряжения Синусоидальный сигнал; - выходные соединения. Прибор для выделения и очистки НК методом магнитных частиц – 1 шт. Принцип выделения должен быть основан на магнитных частицах. Наличие магнитных стержней не менее – 13 шт. Экстракция ДНК - магнитные частицы. Размер магнитных частиц в диапазоне не более 0.5–10 μm. Типы используемых емкостей - одноразовые картриджи. Одноразовые наконечники специальные – наличие. Наличие возможности автоматического удаления фольги картриджа на приборе. Наличие возможности контроля кросс-контаминации. Время очистки 13 образцов - не более 30 минут. Прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени – 1 шт. - алюминиевый термоблок; - емкость термоблока не менее 96 образцов; - типы используемых емкостей: 96-ячеечные плашки с объемом ячеек 0,2 мл; отдельные пробирки; пробирки в стрипах; - реакционный объем 25 –100 мкл; - реакционный модуль нагрева/охлаждения на основе метода Пелтье; - температурный диапазон +4 оС - +99,9 оС; - точность поддержания температуры + 0,25 оС; - источник возбуждения флуоресценции вольфрамово-галогенная лампа; - срок службы источника возбуждения не менее 2000 ч; - автоматическая система контроля работы лампы; - мультиплексность не менее пяти красителей; - длины волн эмиссионных фильтров 520 нм, 550 нм, 580 нм, 610 нм, 650 нм; - тип детектирующего устройства охлаждаемая ССD-камера; - чувствительность не менее 10 копий. - компьютер с процессором не менее 1600 МГц, RAM 512 МБ, жестким диском не менее 80 ГБ, операционной системой не ранее Windows XP, монитором 1шт диагональю не менее 15 дюймов. Деионизатор – 1 шт. Система получения ультрачистой воды. Вода I типа качества для приготовления подвижной фазы, разведения образцов, приготовления культуральных сред для молекулярно-биологических применений: электропроводность не менее 18.2мОм·см при 25°C и не менее 10 ppb. Общего органического углерода, размер задерживаемых частиц не менее 0,22 мкр – не менее 1 частицы/мл; производительность не более 0,5 л/мин. Вода III типа (обратный осмос) для общелабораторного применения: производительность 2.4 л/час при 15 °C. Бокс биологической безопасности – 2 шт. Производительность по поступающему в рабочую камеру бокса воздуху, не менее м2/час 905 Скорость воздушного потока в рабочей камере м/с 0,45 20% Количество- степеней фильтрации не менее 2 Наличие класса фильтрации предварительной очистки Наличие класса фильтра Степень очистки выбрасываемого от взвешенных частиц размером не более 3,3 мкм,%99, Класс чистоты воздуха в рабочей зоне (по частицам 0,5мкм) Класс чистоты воздуха в рабочей зоне Освещение рабочей поверхности, Лк - не менее 1000. Термостат – 2 шт. Предпочтительное количество гнезд для пробирок: блок - 21х0.5 мл + 32х1.5 мл + 50х0.2 мл. Диапазон регуляции температуры: 25-120°C. Стабильность температуры: ±0.1°C. Максимальный разброс температур между идентичными блоками при 40°C: 0.2°C. Установка температуры должна быть: цифровая. Индикация температуры должна быть на: LED-дисплей. Рабочее напряжение: 220 В; 50 Гц / 110 В; 60 Гц.; Мощность, не более: 200 Вт. Таймер: 1 мин - 96 ч. (шаг 1 мин). Микроцентрифуга – 2 шт. максимальная скорость центрифугирования 13400 об/мин; - ускорение не менее 12100; - емкость ротора предпочтительно 12x 1.5/2.0 мл; - диаметр ротора центрифуги предпочтительно - 12 см; - питание - 220 В/50 Гц; - потребляемая мощность не более 70 Вт. Мини Центрифуга–вортекс – 3 шт. Постоянная скорость вращения не менее 2800 об/мин Возможность автостопа при незакрытой крышке Относительная центробежная сила (rcf) до 700 x g Наличие двух режимов работы - непрерывный и импульсный. Ультра-Фиолетовый-бокс для ПЦР-работ – 1 шт. УФ лампа 2х30 Вт бактерицидная Тип излучения Ультрафиолет (253,7 нм), без озона УФ-рециркулятор 1х30 Вт (эффективность более 99% за цикл) Лампа дневного света 30 Вт для освещения рабочей поверхности бокса Спецификация стекла: - Толщина боковых стенок 4 мм - Толщина передней стенки 8 мм - Толщина защитного экрана 5 мм Светопропускание 95% Защита от ультрафиолета 96% Таймер УФ облучения 0 - 24 ч Размер рабочей поверхности 1200x520 мм Cетевая розетка, внутри бокса 3 шт. Амплификатор автоматический прибор, предназначенный для амплификации нуклеиновых кислот с использованием полимеразной цепной реакции – 2 шт. Для 96 ячеечного блока - до 96 пробирок емкостью 0.2мл; Область температур 4.0 - 99.00С; Температурный дисплей. Рассчитанные температуры образца высвечиваются и устанавливаются с шагом 0.10С; Скорости нагрева/охлаждения в среднем 50С для блока в температурной области 55-950С при нагреве и охлаждении; Однородность по температуре в блоке +/- 0.5 0С через 30 сек после включения в интервале 35-1000С; Точность по температуре +/-0.250С в области температур 35-1000С; Калибровка по температуре; Прогреваемая крышка. Центрифуга на два 96-ячеечных реакционных планшета – 1 шт. Регулируемая скорость для планшетов не менее 1000-2000 об./мин (шаг 100 об./мин) диаметр рабочего объёма не менее 335 мм; время центрифугирования 1 - 30 мин (шаг 1 мин) дисплей ЖК; Питание 230 В, 50/60 Гц, 130 Вт. Центрифуга 5804 – 1 шт. Максимальная скорость вращения - от 200 об/мин до 14000 об/мин (шаг в 10 об/мин). Максимальный центрифугируемый объем – не менее 510 мл Возможность изменения параметров в процессе центрифугирования Сохранение в памяти до 34 индивидуальных программ Наличие не менее 10 режимов разгона и торможения Разгон и торможение - не более 1 мин Функция кратковременного центрифугирования с выбором скорости вращения. Вортекс – 2 шт. Вортекс должен работать в 2-х режимах: 1. Непрерывный; 2. Импульсный (активируется при нажатии основанием пробирки на головку вортекса). Диапазон регулирования скорости 750-3000 об./мин Для пробирок объемом 1.5-50 мл Максимальный объём перемешивания 30 мл Диаметр орбиты 4 мм Внешний блок питания DC 12 В, 500 мA. Мульти-вортекс – 1 шт. Два режима работы: 1. Непрерывный; 2. Импульсный. Диапазон регулирования скорости 500-3000 об./мин Время ускорения 3 сек Время непрерывной работы не менее 8 часов Максимальная нагрузка 50 грамм Орбита перемешивания 2 мм Внешний блок питания DC 12 В, 500 мA. Холодильник – 3 шт. Холодильник вертикальный Интервал температур - +2-8 С. Объем - не менее 200 л. Количество полок – не менее 3. Потребляемая мощность – не менее 220 Вольт. Морозильник – 2 шт. Морозильник горизонтальный Интервал температур - -18-20 С, Объем - не менее 150 л. Количество полок – не менее 2 Потребляемая мощность – не менее 220 Вольт. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Комплект пипеток-дозаторов – 1 комп. Пипетка-дозатор переменного объема, не менее 2-20 мкл - 2 шт с наконечниками соответствующего объема (по 1000 штук в упаковке)– 2 уп; Пипетка-дозатор переменного объема, 10-100 мкл – 2 шт с наконечниками соответствующего объема (по 1000 штук в упаковке)– 2 уп; Пипетка-дозатор переменного объема, 100-1000 мкл - 2 шт с наконечниками соответствующего объема (по 1000 штук в упаковке)– 2 уп Штатив для пипеток-дозаторов – 2 шт. Пипетка-дозатор 8 канальная переменного объема – 2 шт. Комплект пластиковых расходных материалов (пробирки, микропробирки, штативы) – 1 комп. Микропробирки 2,0 мл стерильные (уп.1000шт) Микропробирки 1,5 мл стерильные (уп.1000шт) Микропробирки 0,2мл с плоской крышкой (уп=1000шт) Штативы для микропробирок на 2 мл Штативы для микропробирок на 1,5 мл Штативы для микропробирок на 0,2 мл Наконечники 0,5-10мкл с фильтром (уп.=1000шт) Наконечники с фильтром 0,5-20мкл,стерильные (уп=1000) Наконечники 2-200мкл c фильтром в штативе Наконечники 1-5мл,стерильные (уп=250шт) Наконечники с фильтром 100-1000мкл (уп.=1000шт) Пробирки с закручивающимися крышками, 10мл (100 шт/уп) Бутыли для стерилизации, 500 мл Контейнеры для сбора использованного одноразового инструмента, 1 литр Контейнеры для сбора использованного одноразового инструмента, 3 литра Пленка Парафильм, для упаковки. |
| 2 | Система видеоэндоскопическая | Требования к функциональности: ЛПУ (эндоскопия, хирургия, пульмонология, проктология, торакальная хирургия, онкология). Требования к комплектации: Основные комплектующие: Монитор – 1 шт. Цветной жидкокристаллический монитор, диагональ не менее 21 дюйм и разрешением не менее 1920x1080, (Full HD) Входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешняя синхронизация. Системный видеоцентр – 1 шт. Встроенный галогенновый источника света не менее 150 Ватт с запасной лампой и с цифровой регулировкой яркости, регулировка уровня красного и синего цветов от –7 до +7 уровней, наличие электронной диафрагмы Возможность электронного увеличения не менее 1 - 1,2 - 1,5 х (пошаговое), регулировка освещенности по пиковому и по среднему значению, автоматическая установка баланса белого цвета (функция идентификации эндоскопа), три уровня контурнойдетализации изображения, пять уровней структурной детализации, управление не менее 13 функциями с 4 кнопок на эндоскопе (программируется пользователем), девять полей для ввода данных об исследованиях с прилагающейся клавиатуры, возможность ввода и сохранения данных не менее 50-ти пациентах; наличие отключаемой помпы, видеовыходы: BNC, Y/C, RGB, XGA (D-Sub), наличие цифрового видеовыхода. Тележка – 1 шт. Тележка металлическая для эндоскопического оборудования должна быть: - наличие 3х полок для оборудования - наличие 4х антистатических колес со стопорами - выдвижная полка для клавиатуры - держатель для гибких эндоскопов - размеры тележки (ШхДхВ, мм): 563х650х1205 (без монитора). Держатель – 1 шт. - держатель для монитора Гастровидеоскоп – 1 шт. - направление обзора не менее 0˚ (прямой обзор); угол поля зрения не менее 140˚; - глубина резкости не менее 3-100 мм - диаметр дистального конца не менее 9,2 мм - диаметр вводимой трубки не менее 9,2 мм - диаметр внутреннего канала не менее 2.8 мм; - углы изгиба рабочей части не менее 210˚ вверх, 90˚ вниз, 100˚ влево/вправо - длина рабочей части не менее 1030 мм - общая длина не менее 1345 мм; - минимально видимое расстояние от дистального конца не менее 3 мм; - возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием; наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления; поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. Колоновидеоскоп – 1 шт. - направление обзора не менее 0˚ (прямой обзор), угол поля зрения не менее 140˚; - глубина резкости не менее 3-100 мм,; - диаметр дистального конца не менее 12,8 мм,; - диаметр вводимой трубки не менее 12,8 мм,; - диаметр внутреннего канала не менее 3.7 мм;, - углы изгиба рабочей части не менее 180˚ вверх/вниз, 160˚ влево/вправо, - длина рабочей части не менее 1680 мм, - общая длина не менее 2000 мм, минимально видимое расстояние от дистального конца не менее 5 мм,; - наличие автоклавируемых клапанов вода/воздух и аспирации, наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием; наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления; наличие функции поддержки функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. Дуоденовидеоскоп – 1 шт. - угол поля зрения не менее 100°; - обзор боковой не менее 95° задний диагональный; - глубина резкости не менее 5-60 мм; - наружный диаметр дистального конца не менее 13,2 мм; - наружный диаметр вводимой гибкой трубки не менее 12,5 мм; - изгиб дистальной части: вверх не менее 120° вниз не менее 90°, вправо не менее 110°, влево не менее 90°, длина общая (рабочая) не менее 1555 мм (1240 мм), инструментальный канал не менее 4,2 мм, минимальное видимое расстояние не менее 10 мм от дистального .конца, наличие автоклавируемых клапанов вода/воздух и аспирации; наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления наличие функции поддержки функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. Отсос эндоскопический – 1 шт. Эндоскопический отсос должен быть: - тип насоса – электровибрационный насос; - емкость сосуда не менее 1.5 л; давление не менее до –85 кПа (-0.85 бар); - вес прибора не менее до 5.2 кг. - электросеть 220-240 В - частота не менее 50/60 Гц. Установка электрохирургическая – 1 шт. Установка электрохирургическая должна быть: - два возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный; - режимы работы монополярного режима: резка (120 Вт), коагуляция (COAG1 – макс. 50Вт, COAG2 – макс.120Вт, SPRAY – макс.120Вт); режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.120Вт), коагуляция (SOFT1 – макс.120Вт, SOFT2 – макс.40Вт); - базовая частота работы – 330 - 380 кГц; - управление с помощью педали, возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали; наличие в комплекте одноразового нейтрального электрода и всех необходимых кабелей и адаптеров. P-кабель – 1шт. к установке электрохирургической. Пластина пассивного электрода – 5 шт. одноразовая для использования с установкой электрохирургической. А-кабель – 1 шт. к установке электрохирургической. Биопсийные щипцы – 1 шт. канал не менее 2,8 мм, длина не менее 1550 мм. Петля электрохирургическая – 1 шт. овальная раскрытие не менее 25мм, d=0.47мм (канал - 2.8мм, L=1650мм), комплект: - оболочка -2шт., - петля -2шт. Биопсийные щипцы – 1 шт. канал не менее 2,8 мм, длина не менее 2300 мм. Инъекционная игла – 1 шт. (канал не менее 2,8 мм, длина не менее 1650 мм, длина иглы не менее 4 мм, диаметр 21G = 0,8 мм) 5 шт. Биопсийные щипцы – 1 шт. канал не менее 2,8 мм, длина не менее 1550 мм. Папиллотом – 1 шт. (канал не менее 2,8 мм, рабочая длина не менее 1950 мм, длина дистального конца не менее 7 мм, струна с изоляцией не менее 25 мм, диаметр дистального конца не менее 4,5 Fr., под проводник 0,035) уп-2 шт. Корзинка – 1 шт. (канал не менее 2,8 мм, длина не менее 1950 мм, диаметр корзины не менее 22 мм). Корзинка – 1 шт. (канал не менее 2,8 мм, длина не менее 1950 мм, диаметр корзины не менее 22 мм). Ручка – 1 шт. Ручка для папиллотомов. Ручка – 1 шт. Ручка для петель. Дистальный колпачок – 1 уп. (диаметр не менее 13,5 мм) уп-5 шт. Дистальный колпачок – 1 уп. (диаметр не менее 13,9 мм) уп-5 шт. Механический литотриптор – 1 шт. (канал не менее 3,2 мм, рабочая длина не менее 1950 мм, диаметр корзины не менее 30 мм). Рукоятка для литотрипторов – 1 шт. Папиллотом натяжной – 1 уп. (канал не менее 2,2 мм, рабочая длина не менее 1950 мм, длина дистального конца не менее 7 мм, струна с изоляцией не менее 20 мм) уп-2 шт. Захватывающие щипцы – 1 шт. (канал не менее 2,8 мм, длина не менее 2300 мм, раскрытие не менее 4,7 мм). Дополнительные комплектующие: Стабилизатор напряжения – 1 шт. Требования к расходным материалам: Пластина пассивного электрода – 1 пластина на 1 операцию. одноразовая для использования с установкой электрохирургической. Галогеновая лампа – 1 шт. замена после 50 часов непрерывной работы. |
| 3 | Автоматический биохимический анализатор | Требования к функциональности: Производительность должна быть: - не менее 150 тестов/час для монореагентов. - не менее 100 тестов/час для 2-компонентных тестов. - принцип измерения колориметрии (отношение/конечная точка); -турбидиметрический анализ. Программируемые параметры должны быть: - программируемые тесты или вычисляемые параметры – без ограничения. - амилаза - апанинаминотрансфераза - аспартатаминотрансфераза - гамма-глютамилтрансфераза - креатинкиназа - креатинкиназа - лактатдегидрогеназа - холестерин - триглицериды - альбумин - глюкоза (не менее 5 минут) - мочевина - мочевая кислота - общий белок - билирубин прямой - билирубин общий - креатинин - железо - кальций - фосфор - щелочная фосфотаза - магний - калибровка линейная, нелинейная, многоточечная. - объем образца не менее 2 – 30 мкл. - объем реакционной смеси не менее 180 – 550 мкл. - образец сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь. - разведение образца – Степень разведения: от 2 до 150 раз. - объем реагентов «на борту» – 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. Наличие функции пипетирование реагента: - реагент 1: 120 не менее 250 мкл, - реагент 2: 10 не менее 50 мкл. - температура реакции - 37 ± 0,2 °C. - время реакции зависит от теста и количества используемых реагентов, для моно-компонентных тестов (используя R1) – 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в 18 сек. - для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция – 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция – 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла в 18 сек. - расход воды - до 1 л/час (используется дистиллированная вода). Требования к техническим характеристикам: Габариты должны быть: - ширина не менее 682 мм. - длина не менее 598 мм. - высота не менее 610 мм. - масса не менее 58 кг. - наличие считывателя штрих-кодов. - уровень шума не более 65дБ. опции: - автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Анализатор – 1 шт. Настольный биохимический анализатор с произвольным доступом и считывателем штрих-кодов. Компьютер – 1 шт. 1.ПК должен включать специфичное программное обеспечение 2. Процессор 3. RAM: не менее 2 Гб и выше. 4. Видео карта: минимальное разрешение не менее 1024х768 пикселей. 5. Свободное место на жестком диске не менее 500 Мб на жестком диске. 6. Порты USB 2.0: по меньшей мере 3 порта для компьютерной мыши, принтера и анализатора 7. Подключение к сети: у ПК нет подключения к ПО WLAN либо Bluetooth. Дополнительные комплектующие: Принтер – 1 шт. Совместимый с компьютером. Источник бесперебойного питания со стабилизатором – 1 шт. не менее 2000 Вт. Набор кювет – 1 уп. одноразовые пластиковые кюветы. Стартовый набор реагентов не менее 22 реагента, контрольная человеческая сыворотка (норма), контрольная человеческая сыворотка (патология), мультикалибратор. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Набор кювет – 1 уп. не менее 256 шт (3860 лунок), многоразовые из кварцевого стекла. Определение общего холестерина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение глюкозы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение общего билирубина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение общего белка – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевины – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение креатинина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АлТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АсТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевой кислоты – 1 уп. 4х200 определений. Определение щелочной фосфатазы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение прямого билирубина – 1 уп. 4х200 определений. Определение триглицеридов – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение лактатдегидрогеназы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Креатининкеназы СК – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение Креатининкеназы МВ – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение Фосфора – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение магния – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение сывороточного железа – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение амилазы – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение кальция – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Гаммаглютамилтрансферазы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Альбумин-автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение СРБ-колич-автомат – 1 уп. 4х200 определений. Контрольная человеческая сыворотка (норма) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Контрольная человеческая сыворотка (патология) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Мультикалибратор (россыпь) – 1 уп. не менее 5х3 мл. Очищающий раствор – 1 уп. не менее 20 л. |
| 4 | Автоматический биохимический анализатор | Требования к функциональности: Производительность должна быть: - не менее 200 тестов/час с циклом не менее 18 сек для моно- и 2-компонентных тестов. - не менее 360 тестов/час. - принцип измерения – Колориметрия (отношение/конечная точка). - турбидиметрический анализ. Программируемые параметры должны быть: - программируемые тесты или вычисляемые параметры без ограничения. - апанинаминотрансфераза - аспартатаминотрансфераза - креатинкиназа - креатинкиназа - лактатдегидрогеназа - холестерин - триглицериды - глюкоза (не менее 5 минут) - мочевина - мочевая кислота - общий белок - билирубин прямой - билирубин общий - креатинин - железо - кальций - щелочнаяфосфотаза - магний - калибровка: линейная, нелинейная, многоточечная. - объем образца не менее 2 – 70 мкл (с шагом настройки 0,2 мкл). - объем реакционной смеси не менее 180 – 550 мкл. - образец сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь. - разведение образца степень разведения от 2 до 150 раз. - объем реагентов «на борту» не менее 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. - пипетирование реагента - реагент 1: 50 не менее 300 мкл, - реагент 2: 10 не менее 200 мкл. - температура реакции - 37 ± 0,2 °C. Время реакции должно быть: для моно-компонентных тестов (используя R1) не менее 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в не менее 18 сек. для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция не менее 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция не менее 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла не менее 18 сек. Расход воды – не более 7,5 л/час (используется дистиллированная вода). Требования к техническим характеристикам: Габариты должны быть: - ширина не менее 81см. - длина не менее 70см. - высота не менее 60см. - масса не более 110кг. - наличие считывателя штрих-кодов. - уровень шума менее 65дБ. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Анализатор – 1 шт. настольный биохимический анализатор с произвольным доступом и считывателем штрих-кодов. Дополнительные комплектующие: Компьютер – 1 шт. программное обеспечение анализатора. Принтер – 1 шт. совместимый с компьютером. Источник бесперебойного питания со стабилизатором – 1 шт. не менее 2000 Вт. Набор кювет – 1 комплект. многоразового использования – из кварцевого стекла. Анализатор сам определяет степень износа кювет. Стартовый набор реагентов – 1 комплект. не менее 22 реагентов, контрольная человеческая сыворотка (норма), контрольная человеческая сыворотка (патология), мультикалибратор. Автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока – 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Питание/энергопотребление должно быть: AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц или AC 110 В ± 10 %, 60 ± 1 Гц; не менее 600 В (кроме ПК/принтера/монитора). Линейность и разрешение должна быть: - линейность не менее 0 – 2.5 OD. - разрешение не менее 0.0001 OD. Системный интерфейс должен быть: - анализатор - персональный компьютер двунаправленное USB-подключение. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Набор кювет – 1 уп. не менее 256 шт (3860 лунок), многоразовые из кварцевого стекла. Определение общего холестерина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение глюкозы – автомат – 1уп. 4х200 определений. Определение общего билирубина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение общего белка – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевины– автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение креатинина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АлТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АсТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевой кислоты – 1 уп. 4х200 определений. Определение щелочной фосфатазы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение прямого билирубина – 1 уп. 4х200 определений. Определение триглицеридов – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение лактатдегидрогеназы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Креатининкеназы СК - автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение Креатининкеназы МВ - автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение сывороточного железа – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение магния - автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение кальция – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Контрольная человеческая сыворотка (норма) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Контрольная человеческая сыворотка (патология) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Мультикалибратор (россыпь) – 1 уп. не менее 5х3 мл. Очищающий раствор – 1 уп. не менее 20 л. |
| 5 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | Требования к функциональности Устройство для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом не менее 50 мл. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах, во время транспортировки пациентов в пределах стационара. Требования к техническим характеристикам Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока не более 250 л/мин. и инспираторного давления не более 99 мбар. При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции. Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата, время проведения тестирования не более 60 секунд; Выполнение предварительной и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно выполняться без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ. Наличие датчика потока термоанемометрический без мертвого пространства, интегрированный измеритель температуры дыхательной смеси, панель управления аппарата и клавиатура герметизированы, возможность подключения пациента к аппарату, как с левой так и с правой стороны. Режимы и методы ИВЛ должны быть: - VC-CMV - принудительная вентиляция с контролем по объему; - VC-AC – принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; - PLV - искусственная вентиляция легких с ограничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); - VC-SIMV - перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; - VC-SIMV-PS - перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; - SPN-CPAP - самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; - SPN-CPAP-PS - самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; - Вентиляция пpи апноэ - автоматическое переключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объему пpи остановке дыхания пациента; - Функция «Вздох» - два последовательных дыхательных цикла каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Возможность спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. - Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью не более 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха соответствуют параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции должны быть: - I/E соотношение от 150:1 до 1:150, - частота дыхания 2-80 в мин, - время вдоха 0.2 - 10 сек, - дыхательный объем 50-2000 мл, - давление на вдохе 0-99 мбар, - PEEP 0-35 мбар, - давление поддержки 0-35 мбар (выше PEEP), - ускорение потока 5-200 мбар в сек, - концентрация кислорода 21 -100 Об. %, - чувствительность триггера 1-15 л/мин, - максимальный поток 180 л/мин., - быстродействие клапана < 5 мсек., - инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева должен быть: Аппарат должен проводить искyсственнyю вентиляцию легких в режиме фаза пpедваpительного насыщения легких кислородом, длящаяся 180 секунд с подачей 100% кислорода. Для проведения санации бpонxиального дерева аппарат должен автоматически пpеpывать процесс искусственной вентиляции легких. Обнаружение разъединения: автоматически. По окончании санации бpонxов и автоматического распознавания соединения аппарат должен проводить искyсственнyю вентиляцию легких с подачей 100% кислорода в течение 120 секунд. Отображаемые измеряемые значения должны быть: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): - P - максимальное давление в дыхательных путях; - P плато - давление плато; - PEEP - положительное давление в конце выдоха; - P среднее - среднее давление в дыхательных путях; диапазон от 0 до 99 мбар; разрешение 1 мбар; - Измерение O2 (на вдохе) - электрохимический датчик не требующий сервиса; - FiO2 - концентрация O2 во вдыхаемом газе; диапазон от 18 до 100 % ; разрешение 1.% O2 Измерение потока: - Поток пиковый - пиковый инспираторный поток; диапазон от 0 до 196 л/мин; разрешение 1 л/мин Измерения минутного объема: - MV - минутный объем; диапазон от 0 до более 99 л/мин BTPS; разрешение 0,1 л/мин - MV утечка - минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); диапазон от 0 до 100 %; разрешение 1 % - VTe - измеряемый дыхательный объем на выдохе; диапазон от 0 до 3999 мл., BTPS; разрешение 1 мл. - VT пациент - дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); диапазон от 0 до 3999 мл., BTPS; разрешение 1 мл.; Измерение частоты дыхания: - ЧД спонтанно - составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; - ЧД - общая частота дыхания: диапазон от 0 до 150/мин.; разрешение 1/мин.; - I:E - коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: диапазон от 1:150 до 150:1; разрешение 0,1; -Ti - время вдоха: диапазон от 0 до 15 сек.; разрешение 0,1сек.; - T плато - время плато: диапазон от 0 до 10 сек.; разрешение 0,1 сек.; - R - сопротивление: диапазон от 3 до 100 мбар/л/сек; разрешение 1 мбар/л/сек; - C - комплайнс: диапазон от 3 до 200 мбар/л/сек; разрешение 1 мбар/л/сек; - T0C - измерение температуры дыхательной смеси (интегрированный датчик с отрицательным температурным коэффициентом): диапазон от 18 до 48 °C; разрешение 1 °C; Отображение кривой: давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 мбар; поток (t) – от 200 до 200 л/мин; дыхательный объем от 0 до 2 л. Мониторинг: - MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Сигнал тревоги должен быть, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом 0,1 л/мин. Сигнала тревоги должен быть, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин. с интервалом 0,1 л/мин.; Отключение сигнала тревоги: после включения устройства не более 2-х минут; при выходе из режима ожидания не более 2-х минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения не более 2-х минут после повторного соединения - Paw - давление в дыхательных путях: сигнал тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар, нижний предел сигнала тревоги когда значение «PEEP + 5 мбар (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается на 0,1 сек. в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях измеряется без дополнительных линий. - T отсоединения - время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV): от 0 до 60 сек. FiO2 - концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); сигнал тревоги если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; сигнал тревоги если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; - ЧД - частота дыхания: сигнал при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/мин. - Tапноэ - время тревоги по апноэ: сигнал при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 сек.; регулируется с шагом 1 сек.; - VTi - дыхательный объем на вдохе: аварийный сигнал, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; диапазон от 0,06 до 4,0 л. Отключение сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 сек.; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек.; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек. после повторного соединения; Приоритетность тревог: - Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение (параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата). Интерфейс должен быть: - Дисплей цветной сенсорный диагональ не менее 12”. Должно быть одновременное отображение трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём), одновременное отображение пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурации ассортимента параметров. - вращающийся манипулятор управления должен выполнять функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Принцип работы вентилятора должен быть: - с контролем давления, цикличный по времени с постоянным объемом Источник питания должен быть: - напряжение: 100В-240В, 50/60 Гц, ИБП: 24 В., - потребляемый ток: не более 1,3 А; - встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Подача газов должна быть: - воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, - кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Требования к комплектации: Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) встроенный цветной дисплей диагональ не менее 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. Шланги подачи О2 под давлением длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Клапан вдоха и выдоха клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый Дополнительные комплектующие Тележка на колесах на 4 колесах, с возможностью блокировки 2-х колес. Базовый блок увлажнителя - энергопотребление 150 Вт. - температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. - время разогрева 30 мин. - звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С, в дыхательном контуре предпочтительно 43 0 С. Пневматический распылитель медикаментов Пневматический распылитель должен быть синхронизирован с вдохом. Период работы не менее 30 мин., аппарат должен учитывать поток для распылителя и держит минутный объем постоянным. Тестовое легкое (взрослое) Должен применяться для тестирования СРАР функции аппарата Автоматическая регулировка потока на вдохе. Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема. PC-BIPAP PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла. NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек не более 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам не более 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. |
| 6 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | Требования к функциональности Устройство для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом не менее 50 мл. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах, во время транспортировки пациентов в пределах стационара Требования к техническим характеристикам Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока не более 250 л/мин. и инспираторного давления не более 99 мбар. При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции. Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата, время проведения тестирования не более 60 секунд; Выполнение предварительной и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно выполняться без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ. Наличие датчика потока термоанемометрический без мертвого пространства, интегрированный измеритель температуры дыхательной смеси, панель управления аппарата и клавиатура герметизированы, возможность подключения пациента к аппарату, как с левой так и с правой стороны. Режимы и методы ИВЛ должны быть: - VC-CMV - принудительная вентиляция с контролем по объему; - VC-AC – принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; - PLV - искусственная вентиляция легких с ограничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); - VC-SIMV - перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; - VC-SIMV-PS - перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; - SPN-CPAP - самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; - SPN-CPAP-PS - самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; - Вентиляция пpи апноэ - автоматическое переключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыхания пациента; - Функция «Вздох» - два последовательных дыхательных цикла каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Возможность спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. - Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью не более 15 сек. Может быть активирована во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции должны быть: - I/E соотношение от 150:1 до 1:150, - частота дыханий 2-80 в мин, - время вдоха 0.2 - 10 сек, - дыхательный объем 50-2000 мл, - давление на вдохе 0-99 мбар, - PEEP 0-35 мбар, - давление поддержки 0-35 мбар (выше PEEP), - ускорение потока 5-200 мбар в сек, - концентрация кислорода 21 -100 Об. %, - чувствительность триггера 1-15 л/мин, - максимальный поток 180 л/мин., - быстродействие клапана < 5 мсек., - инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева должен быть: Аппарат должен проводить искyсственнyю вентиляцию легких в режиме фаза пpедваpительного насыщения легких кислородом, длящаяся 180 секунд с подачей 100% кислорода. Для проведения санации бpонxиального дерева аппарат должен автоматически пpеpывать процесс искусственной вентиляции легких. Обнаружение разъединения: автоматически. По окончании санации бpонxов и автоматического распознавания соединения аппарат должен проводить искyсственнyю вентиляцию легких с подачей 100% кислорода в течение 120 секунд. Отображаемые измеряемые значения должны быть: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): - P - максимальное давление в дыхательных путях; - P плато - давление плато; - PEEP - положительное давление в конце выдоха; - P среднее - среднее давление в дыхательных путях; диапазон от 0 до 99 мбар; разрешение 1 мбар; - Измерение O2 (на вдохе) - электрохимический датчик не требующий сервиса; - FiO2 - концентрация O2 во вдыхаемом газе; диапазон от 18 до 100 % ; разрешение 1.% O2 Измерение потока: - Поток пиковый - пиковый инспираторный поток; диапазон от 0 до 196 л/мин; разрешение 1 л/мин Измерения минутного объема: - MV - минутный объем; диапазон от 0 до более 99 л/мин BTPS; разрешение 0,1 л/мин - MV утечка - минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); диапазон от 0 до 100 %; разрешение 1 % - VTe - измеряемый дыхательный объем на выдохе; диапазон от 0 до 3999 мл., BTPS; разрешение 1 мл. - VT пациент - дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); диапазон от 0 до 3999 мл., BTPS; разрешение 1 мл.; Измерение частоты дыхания: - ЧД спонтанно - составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; - ЧД - общая частота дыхания: диапазон от 0 до 150/мин.; разрешение 1/мин.; - I:E - коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: диапазон от 1:150 до 150:1; разрешение 0,1; -Ti - время вдоха: диапазон от 0 до 15 сек.; разрешение 0,1сек.; - T плато - время плато: диапазон от 0 до 10 сек.; разрешение 0,1 сек.; - R - сопротивление: диапазон от 3 до 100 мбар/л/сек; разрешение 1 мбар/л/сек; - C - комплайнс: диапазон от 3 до 200 мбар/л/сек; разрешение 1 мбар/л/сек; - T0C - измерение температуры дыхательной смеси (интегрированный датчик с отрицательным температурным коэффициентом): диапазон от 18 до 48 °C; разрешение 1 °C; Отображение кривой: давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 мбар; поток (t) – от 200 до 200 л/мин; дыхательный объем от 0 до 2 л. Мониторинг: - MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Сигнал тревоги должен быть, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом 0,1 л/мин. Сигнала тревоги должен быть, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин. с интервалом 0,1 л/мин.; Отключение сигнала тревоги: после включения устройства не более 2-х минут; при выходе из режима ожидания не более 2-х минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения не более 2-х минут после повторного соединения - Paw - давление в дыхательных путях: сигнал тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар, нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 мбар (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается на 0,1 сек. в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях измеряется без дополнительных линий. - T отсоединения - время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV): от 0 до 60 сек. FiO2 - концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); сигнал тревоги если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; сигнал тревоги если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; - ЧД - частота дыхания: сигнал при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/мин. - Tапноэ - время тревоги по апноэ: сигнал при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 сек.; регулируется с шагом 1 сек.; - VTi - дыхательный объем на вдохе: аварийный сигнал, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; диапазон от 0,06 до 4,0 л. Отключение сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 сек.; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек.; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек. после повторного соединения; Приоритетность тревог: - Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение (параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата). Интерфейс должен быть: - Дисплей цветной сенсорный диагональ не менее 12”. Должно быть одновременное отображение трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём), одновременное отображение пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурации ассортимента параметров. - вращающийся манипулятор управления должен выполнять функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Принцип работы вентилятора должен быть: - с контролем давления, цикличный по времени с постоянным объемом Безопасность: - открытие клапана безопасности 120 мбар, - клапан экстренного вдоха: - автоматически открывается при отсутствии 02, - автоматическое переключение: на воздух при отсутствии 02, - выход для медикаментозного распылителя: синхронизирован со вдохом. Источник питания должен быть: - напряжение: 100В-240В, 50/60 Гц, ИБП: 24 В., - потребляемый ток: не более 1,3 А; - встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Подача газов должна быть: - воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, - кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) встроенный цветной дисплей диагональ не менее 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. Шланги подачи О2 под давлением длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Клапан вдоха и выдоха клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. Дополнительные комплектующие Тележка на колесах На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. Базовый блок увлажнителя - энергопотребление 150 Вт. - температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. - время разогрева – 30 мин. - звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С, в дыхательном контуре предпочтительно 43 0 С. Пневматический распылитель медикаментов Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппарат учитывает поток для распылителя и держит минутный объем постоянным. Внешняя аккумуляторная батарея Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции Автоматическая регулировка потока на вдохе. Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема. PC-BIPAP PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла. NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек не более 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам не более 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. PC-AC PC-AC - Принудительная вентиляция с триггерной поддержкой и контролем давления. PC-APRV PC-APRV - Самостоятельное дыхание под постоянным положительным давлением в дыхательных путях с короткими периодами сброса давления. VC-MMV VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема Капнометрия в основном потоке (включает кювету капнографическую, взрослую) Капнометрия в основном потоке: диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: тревога при высоком или низком содержании СО2. Pediatric plus Pediatric plus - опция дозировки Vt от 20 мл MonitoringPlus MonitoringPlus- аппарат анализирует и сохраняет данные о статусе пациента в журнале событий. Отображение петель: возможно отображение одновременно двух петель и одного графика. Возможно отображение одной петли в большем масштабе с большим разрешением. Отображение трендов: табличные тренды могут настраиваться по усмотрению пользователя по любому из мониторируемых параметров. Sepcial Maneuvers Специальные маневры: определение истинного ПДКВ и задержанного в легких дыхательного объёма при неполном выдохе, включает: Мониторинг неполного выдоха (гиперинфляции или патологическая задержка воздуха в легких) при ХОБЛ (хронических обструктивных болезнях легких) или Респираторном дистресс синдроме; Задержка выдоха на уровне давления акта выдоха (ПДКВ или PEEP). Option LPO LPO - Возможность работы от источника низкого давления кислорода - например концентратора кислородного |
| 7 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте с монитором пациента | Требования к функциональности Аппарат должен обеспечивать вентиляции легких с полным замещением дыхательной функции пациента при лечении пациентов детского или взрослого возраста с нарушением функции легких. Требования к техническим характеристикам Общие требования: - дисплей цветной, сенсорный с диагональю не менее 10,4”, с возможностью отсоединения от аппарата и фиксации на консоли. - интегрированные подсказки по настройкам параметров вентиляции и тревог отображаются на экране; - определение размера пациента; - автоматическая настройка инспираторного триггера и автоматическая адаптация инспираторных и экспираторных параметров к утечкам; - измерение объёма утечки и вычисление дыхательного объёма с поправкой на утечку; - дозировка дыхательного объёма с учетом условий среды в легких (температура тела, давление в легких предпочтительно 100% относительна влажность) - автоматическое самотестирование аппарата при каждом запуске; - калибровка всех датчиков производится автоматически во время запуска аппарата, возможна во время вентиляции, не требует отсоединения пациента от аппарата, не требует привлечения другого вентилятора; - возможность замены датчика потока без прерывания вентиляции; - автоматическая коррекция измерений дыхательного объёма в зависимости от типа увлажнения (активное - посредством увлажнителя или пассивное – посредством влагообменного фильтра); - спонтанное дыхание пациента может быть осуществлено во время любых режимов вентиляции, контролируемых как по объёму, так и по давлению; - возможность синхронизированной независимой вентиляции двух легких (режим ILV); - память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.); - функция "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции, возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. - возможность доставки гелиокислородной смеси; возможность измерения эзофагеального и трахеального давления. Режимы вентиляции должны быть: - IPPV – искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с перемежающимся положительным давлением. - IPPV/CPPV - ИВЛ при постоянном положительном давлении в дыхательных путях, - IPPV/PLV - ИВЛ с ограничением давления на вдохе при заданном дыхательном объеме. - IPPV для автоматической регулировки потока на вдохе, - IPPV/IRV - ИВЛ с обратным соотношением времени вдоха и времени выдоха. - SIMV – синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция для отвыкания пациентов от вентилятора после того, как они начинают дышать самостоятельно. - SIMV/PLV - ИВЛ с ограничением давления на вдохе при заданном дыхательном объеме, - SIMV - для автоматической регулировки потока на вдохе. - MMV – самостоятельное дыхание с автоматической подстройкой требуемого минутного объема. - MMV/PLV - ИВЛ с ограничением давления на вдохе при заданном дыхательном объеме, - MMV для автоматической регулировки потока на вдохе. - SB - самостоятельное дыхание под давлением воздуха окружающей среды. - CPAP – самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях. - ASB – самостоятельное дыхание с поддержкой давления на вдохе. - BIPAP – сочетание самостоятельного дыхания с вентиляцией, управляемой по давлению, во время полного дыхательного цикла, с регулируемой поддержкой давления на уровне CPAP. - BIPAPAssist – поддерживающая вентиляция легких с управлением по давлению. - APRV – самостоятельное дыхание с двумя уровнями давления и независимым регулированием времени вдоха и выдоха. Функция «Вздох» с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ) Специальные режимы должны быть: Вентиляция пpи апноэ: – наличие возможности автоматического переключения на принудительную вентиляцию с управлением по объему при остановке дыхания пациента. Если в течение заданного периода времени (TАпноэ >) дыхательные фазы не регистрируются (апноэ), то аппарат должен выдавать сигнал тревоги и переключается в режим ИВЛ с управлением по объему. Во время вентиляции при апное пациент имеет возможность дышать самостоятельно. Диапазоны установочных значений должны быть: - частота дыхания f от 0 до100/мин - время вдоха Tinsp от 0,1 до10 сек. - дыхательный объем Vt: у детей от 0,02 до 0,3 л, у взрослых от 0,1 до 2,0 л. - инспираторный поток: у детей и новорожденных от 6 до 30 л/мин, у взрослых от 6 до 120 л/мин. - давление на вдохе Pinsp от 0 до 80 мбар. - предел давления на вдохе Pmax от 0 до 100 мбар. - концентрация O2 от 21 до 100 об.%. - положительное давление в конце выдоха PEEP или перемежающееся PEEP от 0 до 35 мбар. - чувствительность триггера от 0,3 до 15 л/мин. - давление поддержки PASB от 0 до 80 мбар, время нарастания давления поддержки от 0 до 2 сек. Рабочие характеристики: - принцип работы – с управлением по времени, объему, давлению. - частота перемежающегося PEEP 2 цикла каждые 3 минуты. - медикаментозный распылитель период работы 30 минут. - санация бронхиального дерева: автоматическое обнаружение рассоединения, автоматическое обнаружение восстановления соединения, предварительная оксигенация не более 3 минут, активная фаза санации не более 2 минут, дополнительная оксигенация 2 минуты. - время реакции вентилей T0 90 ≤5 мсек. - система доставки газа для самостоятельного дыхания и ASB: адаптивная система CPAP с высоким начальным потоком, максимальный нормативный поток 2 л/сек в течение 8 мсек, максимальный инспираторный поток 180 л/мин. - наличие возможности выбора процедуры проверки «Герметичность системы шлангов» с непрерывным отображением утечки и индикацией значений комплайнса. Дополнительные функции должны быть: - резервный клапан поступления воздуха должен открывается при падении давления подачи газа (<1,2 бар), обеспечивает возможность самостоятельного дыхания очищенным воздухом окружающей среды. - предохранительный клапан открывает систему при повышении давления не более 100 мбар. Отображение измеряемых параметров должны быть: - давление в дыхательных путях: максимальное давление в дыхательных путях Ppeak, давление плато Pplat, положительное давление в конце выдоха PEEP, среднее давление в дыхательных путях Pmean, минимальное. давление в дыхательных путях Pmin, диапазон от 0 до 99 мбар, разрешение 1 мбар, степень точности ±2 мбар. - концентрация О2 во вдыхаемой газовой смеси: концентрация О2 на вдохе FiO2, диапазон от 15 до 100% об., разрешение 1 % об., степень точности ±3 об.% . - измерение потока - минутный объем самостоятельного дыхания MVспонтанный: диапазон от 0 до 99 л/мин, разрешение 0,1 л/мин, при значениях < 1 л/мин: 0,01 л/мин, степень точности ±8 % измеряемого значения, T0...90 прим. 35 сек. - дыхательный объем VTe - дыхательный объем самостоятельного дыхания VTспонтанный: диапазон от 0 до 3999 мл, разрешение 1 мл, степень точности ±8 % измеряемого значения. - объем дыхания VTASB. Объем дыхания на вдохе во время аппаратного вдоха ASB: диапазон от 0 до 3999 мл, разрешение 1 мл, степень точности ±8 % измеряемого значения. - измерение частоты - частота дыхания ftot (общая). - частота самостоятельного дыхания fспонт, диапазон от 0 до 150 /мин, разрешение 1 /мин, степень точности ±1 /мин. T0...90 - 35 сек. - измерение температуры вдыхаемого газа: диапазон от 18 до 51 oC, разрешение 1 oC, степень точности ±1 oC. Индикация вычисляемых параметров должна бать: - комплайнс (податливость) C: диапазон от 0,7 до 200 мл/мбар, разрешение в диапазоне от 0,7 до 99,9 мл/мбар – 0,1мл/мбар, в диапазоне от 100 до 200мл/мбар – 1мл/мбар; степень точности ±20 % измеряемого значения. Резистанс (сопротивляемость) R: диапазон от 0,7 до 200 мл/мбар, разрешение в диапазоне от 3 до 99,9 мбар/л/сек – 0,1 мбар/л/сек; в диапазоне от 100 до 200 мбар/л/сек – 1мбар/л/сек; степень точности ±20 %. - минутный объем утечки MVLeck. диапазон от 0 до 99 л/мин, разрешение 0,1 л/мин или при значениях < 0,1 л/мин: 0,01 л/мин, степень точности ±18 % измеряемого значения, T0...90 - 35 сек. Показатели отвыкания пациента от аппарата: Давление окклюзии P 0.1 от 0 до 25 мбар Быстрое поверхностное дыхание RSB. Диапазон от 0 до 9999 1/(мин x л), разрешение 1/(мин x л). Максимальное усилие на вдохе NIF. Диапазон от 45 до 0 мбар, разрешение 1 мбар, степень точности ±2 мбар. Кривые функциональной зависимости (Графики) Давление в дыхательных путях Paw (t) от 10 до 100 мбар, При настройке параметров давления соответствующий параметр должен отображается пунктиром на кривой давления Paw. Поток (t) от 150 до 180 л/мин, Объем V (t) от 0 до 2000 мл. Наличие функции заморозки кривых. Петли: - давление-Объём, - давление-Поток, - объём-Поток. - функция «стоп-кадр» - «заморозка» петель. - наличие возможности увеличения масштаба изображения петель. Возможность постоянного изображения петель в верхней части экрана. Журнал регистрации должен быть: - аппарат должен вносить установки и тревожные сообщения в момент иx возникновения в жypнал pегистpации. Сохранение не менее 1000 записей. Мониторируемые параметры должны быть: - минутный объем на выдохе MV. -тревога по верхней границе должна быть, если измеряемое значение выше верхней границы, диапазон установочных значений от 0,1 до 41 л/мин, при шаге 0,1 л/мин. -тревога по нижней границе должна быть, если измеряемое значение ниже нижней границы, диапазон установочных значений от 0,01 до 40 л/мин, при шаге 0,1 л/мин. - давление в дыхательных путях Paw. - тревога по верхней границе должна быть, если измеряемое значение выше границы "Paw превышена", диапазон установочных значений от 10 до100 мбар. - тревога по нижней границе должна быть, если на протяжении 2 аппаратных вдохов подряд значение "PEEP +5 мбар" (в паре с установленным значением РEEР) не превышается в течение 96 мсек. - концентрация O2 на вдохе FiO2. - тревога по верхней границе если значение FiO2 выше верхней границы тревоги в течение 20 сек. - тревога по нижней границе если значение FiO2 ниже нижней границы тревоги в течение 20 сек. - диапазон установочных значений обе границы тревоги автоматически принимают значения: <60 об.% c ±4 об.% >60 об.% с ±6 об.%. тревога по верхней границе при достижении 40 oC (аппарат можно использовать также без датчика температуры, если в момент включения аппарата датчик не подключен). - контроль одышки (тахипноэ) fспонт. - тревога должна быть, если при самостоятельном дыхании превышена частота самостоятельного дыхания. - диапазон установочных значений от 5 до 120/мин. - мониторинг объема VTi. Тревога по нижней границе должна быть, если не был доставлен заданный дыхательный объем VT (в паре с установочным значением VT). - тревога по верхней границе если доставляемый дыхательный объем превысил верхнюю границу тревоги, то вдох прерывается и открывается клапан выдоха, диапазон установочных значений от 21 до 4000 мл. - время тревоги при апноэ TAпноэ. Тревога при обнаружении остановки дыхания. Диапазон установочных значений от 5 до 60 секунд, при шаге 1 сек. - тренды: FiO2, MV, VT, f, PEEPi, R, C. Аудио-визуальные тревоги: Максимальное инспираторное давление: - нижний предел 1-120 см.вод.ст.; - верхний предел 1-120 см.вод.ст. ПДКВ: - нижний предел 1-60 см.вод.ст.; - верхний предел 1-60 см.вод.ст. Частота дыхания: - нижний предел 1-160 р/мин.; - верхний предел 1-160 р/мин. Минутный объем: - нижний предел 0,1-99,9 л; - верхний предел 0,1-99,9 л. - время апное, 5-60 с. - низкое давление кислорода в системе газоснабжения. - низкое давление сжатого воздуха в системе газоснабжения. - дисконнекция в дыхательном контуре Апноэ. - обратное соотношение вдоха и выдоха (только визуально). - отсутствие напряжения в электросети. - низкий заряд батареи. - обструкция клапана выдоха. - неисправность датчика потока. Монитор пациента должен быть: - 4-х канальный дисплей с выводом параметров и базовый анализ аритмий, в комплектацию включена ионно-литиевая батарея с рабочим временем 3 часа (при полной зарядке). Монитор сконфигурирован для взрослых пациентов. - ЭКГ Возможное количество отведений - набор на пять (5) отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V - диапазон измерений от 15 до 300 уд. в одну минуту; Точность измерений ± 5 уд. в мин или ± 2% - диапазон частот (±3 дб) от 0,5 Гц до 28 Гц (50 Гц); от 0,5 Гц до 40 Гц (60 Гц) - частотный фильтр от 50 до 60 Гц Комплекс QRS: - тревоги: верхние и нижние пределы устанавливаются пользователем, отведения для детекции ритма: I и II или III; - амплитуда: ± 5, ± 700 мВ - интервал между ударами: ≥30 мсек; - ширина: от 0.1 до 2.0 мсек - аксессуары (принадлежности) к наборам на 5 отведений Контроль дыхания: - сенсорное отведение II; - метод измерения – импедансная пневмография - дополнительный поток ≤10мA для любого активного электрода - пороговая величина детекции в ручном режиме: от 0,20 Ω до 4,0 Ω (устанавливается пользователем); в авто-режиме от 0,20 Ω до 1,5 Ω (установлено автоматически) - диапазон измерений: от 0 до 155 дых/мин; Точность ± 1 л/мин или ± 2%; - тревоги: верхние и нижние границы частоты дыхания устанавливаются пользователем Пульсоксиметрия (SpO2): Выводимые параметры: - сатурация/насыщение (Saturation) O2: отношение фракции оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина; - пульс: частота и кривая - метод измерения - абсорбционная спектрофотомерия; Пульс: от 30 до 250 ударов в мин - точность измерений: при точных установках от 70% до 100% ± 2% - точность измерения пульса: ± 3 уд. в мин или ± 3% - тревоги: верхние и нижние границы SpO2 и частоты пульса устанавливаются пользователем Температура: - диапазон измерений от 0 до 50°C; Точность зонда: ± 0.1°C; Точность системы: ± 0.2°C - тревоги: верхние и нижние границы устанавливаются пользователем Неинвазивное АД (NBP): - метод измерения – осциллометрическая пошаговая дефляция (выкачивание) воздуха - режимы работы: Ручное (однократное измерение) или автоматическое с заданным интервалом времени - интервалы времени: Выкл.; 2; 2,5; 3; 5 мин (с приращением в 5мин), 30; 45; 60; 120; 240 мин - диапазон измерений (по умолчанию) - взрослые: (max 270 мм. рт.ст.); ЧСС от 30 до 240 уд. в мин; Систолическое АД: от 30 до 250 мм. рт.ст - среднее АД: от 20 до 230 рт.ст.; Диастолическое АД: от 10 до 210 рт.ст. - дети: (max 180 рт.ст.); от 30 до 240 уд. в мин; Систолическое АД: от 30 до 170 мм. рт.ст; Среднее -АД: от 20 до 150 мм. рт.ст; Диастолическое АД: от 10 до 130 мм. рт.ст Сила давления манжеты - давление нагнетания установленное по умолчанию - взрослые: 160 мм. рт.ст ±10 мм. рт.ст, дети: 120 мм.рт. ст ±10 мм. рт.ст; - давление нагнетания после калибровочного (правильного или истинного) измерения - взрослые: систолическое +25 мм. рт.ст ±10 мм. рт.ст , дети: систолическое +25 мм. рт. ст ±10 мм. рт. ст; - максимальное давление нагнетания: Взрослые: 265 мм. рт.ст. ±5 мм. рт.ст., дети: 180 мм. рт.ст. ±10 мм. рт.ст; - минимальное давление нагнетания: Взрослые: 110 мм. рт.ст . ±10 мм. рт.ст. дети: 90 мм. рт.ст. ±10 мм. рт.ст; - коннектор (блок соединения) – саморасцепляющийся (,,Quick-release,,) с одинарным воздуховодом Дисплей: - тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический; - активная матрица TFT-LCD; размер по диагонали не менее 21 см (8,4 дюйма); - количество каналов не менее 4 стандартных канала; - площадь обзора не менее 170,9 мм x 129,6 мм; разрешающая способность не менее 640 x 480 пиксель - пользовательский интерфейс: вращаемая ручка управления – для выбора и подтверждения изменений в меню - удобная для пользователя структура меню и фиксированные кнопки. - три уровня звучания сигналов тревоги: I угроза для жизни; II внушающее опасение состояние пациента и III рекомендательный - охлаждение – конвекция (без вентилятора) Управление потоками информации: - хранение данных не менее 24 часа; - дискретность (разрешение) данных 60 секунд - табличные тренды: 1; 5; 15; 30 или 60-ти минутный формат дисплея. - графические тренды 1; 2; 4; 8 или 12-ти часовой формат дисплея. - типы трендов – табличные и графические с возможностью воспроизведения на 10 эпизодов Электрическая спецификация монитора: - входное напряжение от 11 до 14В, 2,5 A; - потребляемая мощность ≤52 Вт (при полной нагрузке); - утечка потока на пациента ≤10 мA; - класс защиты со встроенным силовым приводом. - адаптер источника питания: требования к электропитанию: от 100 до120В, 0,8 A; от 200 до 240В, 0,4 A - частота от 50 до 60 Гц; утечка на корпус <500 мА при 220В и 50 Гц Вентилятор интенсивной терапии (базовый блок базовый блок должен быть со съемным сенсорным цветным дисплеем, диагональ не менее 10,4", наличие возможности фиксации в любом удобном месте функция "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции, руссифицированное меню, автоматическая компенсация утечек, автоматическое самотестирование при каждом запуске аппарата. Режимы вентиляции: IPPV, SIMV, CPAP, BIPAP, BIPAPAssist, MMV, SB, ASB, APRV. Комплект шлангов подачи О2 под давлением Шланг для подачи сжатого медицинского кислорода Комплект шлангов подачи AIR под давлением Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха Монитор пациента (основной блок) Измеряемые параметры: - ЭКГ - ЧСС - температура - неинвазивное артериальное давление - пульсоксиметрия Батарея (ионно-литиевая); Встроенная литиум-ионная батарея Время автономной работы: не менее180 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C. Указанное время автономной работы действительно при следующих условиях: NBP (неинвазивное АД) - кратность измерений каждые 15 минут, и при температуре предпочтительно 25°C. При большем количестве выводимых параметров время работы батареи уменьшается. Кабель ЭКГ Предназначен для подсоединения электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Все пять ЭКГ электродов должны фиксироваться только на одном монокабеле (вместо пяти), что сокращает количество проводов, ведущих к пациенту, и предотвращает их спутывание. Монокабель ЭКГ электродов должен иметь зеленый цвет для простоты его идентификации, среди других проводов. Клипсы на монокабеле для фиксации ЭКГ электродов должны иметь цветовую кодировку, для простоты идентификации ЭКГ отведений кабель-удлинитель SpO2 Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. Шланг соединительный (для манжет) Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) – с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения - рассоединения. Дополнительные комплектующие Тележка Тележка на 4 колесах с возможностью блокировки 2 колес, интегрирования увлажнителя дыхания смеси и компрессора. Базовый блок увлажнителя Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах не более 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дыхательном контуре более 43 С. Пневматический распылитель лекарственных средств Синхронизирован с вдохом. Время работы не менее 30 мин. Тестовое легкое (взрослое) Тестовый имитатор лёгких: с объёмом как у взрослого пациента. Компрессор медицинского воздуха Компрессор сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Воздух на выходе: сухой, безмаслянный, давление от 3 до 6 бар. Капнометрия в основном потоке Модуль измерения CO2 для мониторирования концентрации CO2 на выдохе (etCO2) в основном потоке, кривая CO2, продуцирование CO2 (VCO2) и определение анатомического мёртвого пространства (Vds). Состоит из: CO2 измерительного модуля, CO2 сенсора, измерительная кювета (для взрослых). Измерение концентрации CO2 в конце выдоха (etCO2) в базовом потоке: диапазон от 0 до 100 мм рт. столба или от 0 до 13,3 об.% или от 0 до 13,3 кПа, разрешение 1 мм рт. столба или 0,1 об.% или 0,1 kPa, степень точности в диапазоне от 0 до 40 мм рт. столба ±2 мм рт. столба, в диапазоне от 40 до 100 мм рт. столба ±5 % измеряемого значения. T0...90 ≤25 мсек, время прогрева датчика не более 3 минут. Выделение CO2 V CO2: диапазон от 0 до 999 мл/мин, разрешение 1 мл/мин, степень точности ±9% измеряемого значения, T0...90 12 минут. Объем мертвого пространства Vds, диапазон от 0 до 999 мл, разрешение 0,1 мл, степень точности ±10 % измеряемого значения или ±10 мл. Вентиляция мертвого пространства Vds/VT: диапазон от 0 до 99 %, разрешение 1 %, степень точности ±10 % измеряемого значения Мониторируемые параметры: Концентрация CO2 в конце выдоха etCO2. Тревога по верхней границе если измеряемое значение выше верхней границы. Диапазон установочных значений от 1 до 100 мм рт. столба или от 0,1 до 15 кПа или об.%. Тревога по нижней границе если измеряемое значение ниже нижней границы. Диапазон установочных значений от 0 до 99 мм рт. столба или от 0 до 14,9 кПа или об.%. Кривые функциональной зависимости (Графики) Концентрация CO2 на выдохе FCO2 от 0 до 100 мм рт. столба или от 0 до 13 kPa или от 0 до 13 об.% продукция СО2 мл/мин, мертвое пространство. Петли: Объём-CO2. Тренды: etCO2 NIV – неинвазивная (масочная) вентиляция Программное обеспечение, адаптированная система тревог автоматическая компенсация утечек. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. |
| 8 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Требования к функциональности Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для проведения искусственной вентиляции легких детей и взрослых в отделениях реанимации, хирургии, интенсивной терапии и при транспортировке больных по клинике. Требования к техническим характеристикам Аппарат ИВЛ должен иметь диапазон индикации минутного объема 0,5 - 30 л/мин. Диапазон установки порогов тревожной сигнализации по минутному объему вентиляции 1-30 л/мин. Диапазон регулирования дыхательного объема в режимах 2000 мл. Диапазон установки порогов тревожной сигнализации по дыхательному объему 30-2000 мл. Требования к комплектации Электронный блок Электронный блок должен иметь встроенный генератор потока дыхательной смеси (аналогом турбины) и не нуждаться в источниках сжатого воздуха. Для подключения к кислородной магистрали высокого давления, аппарат должен быть оснащен пневматическим разъемом. Встроенный кислородный датчик должен измерять концентрацию кислорода в дыхательной смеси и контролирует работу воздушно-кислородного смесителя аппарата. Аппарат должен быть оснащен сенсорным цветным дисплеем с диагональю не менее 12,1”, должны отображаться измеряемые данные в виде цифр и графиков (волновых форм), а также вся информация, необходимая для управления режимами. В режиме реального времени должны отображаться графики давления, потока, дыхательного объема, капнограмма, фотоплетизмограмма, а также петлевые графики давление/дыхательный объем и дыхательный объем/поток. Кабель питания Предназначен для подключения аппарата к сети 220В 50Гц. Тележка транспортная Предназначена для установки и транспортировки электронного блока Штанга (держатель контура) Устанавливается на тележку транспортную, предназначен для фиксации дыхательного контура. Шланг кислородный Предназначен для подключения аппарата к баллону или распределительной системе сжатого кислорода медицинского учреждения. Увлажнитель дыхательных смесей с принадлежностями Предназначен для увлажнения дыхательной смеси поступающей к пациенту Дыхательный контур взрослый (многоразовый Поставляется стерильным в запаянном пакете Дыхательный (вирусо-бактериальный) фильтр Предназначен для профилактики инфекции Тепло-влагообменный фильтр Мешок резервный Не менее 3л, горловина Предназначен для подготовки аппарата к работе и проверки его работоспособности Комплект принадлежностей для капнографа Предназначен для измерения концентрации СО2 Датчик пульсоксиметрии, пальцевая клипса Предназначен для определения процентного содержания оксигемоглобина. Редуктор кислородный с влагосборником Предназначен для регулировки давления кислорода на входе аппарата. |
| 9 | Система искусственной вентиляции легких для взрослых и детей | Требования к функциональности Аппарат ИВЛ для взрослых и детей со встроенной турбиной должен обеспечивать проведение вентиляции в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат у пациентов. Подача сжатого воздуха от встроенной турбины c уровнем шума менее 50 дБ на расстоянии 1м. Автономная работа от внутренней батареи не менее 2 часов. Требования к техническим характеристикам Аппарат должен работать от встроенной турбины и обеспечивать постоянный поток 180 л/мин и инспираторное давление 100 мбар. При прекращении подачи кислорода аппарат должен обеспечивать вентиляцию окружающим воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции. Цикл тестирования аппарата должен выполнятся автоматически после включения электропитания аппарата, время проведения тестирования не более 60 секунд. Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания. Наличие встроенной аккумуляторной батареи, должна обеспечивать не менее 120 минут автономной работы. Датчик потока термоанемометрический без мертвого пространства. Измерение температуры дыхательной смеси должно обеспечиваться встроенным в контур измерителем температуры. Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы. Наличие встроенного плоского цветного жидкокристаллического дисплея с сенсорным экраном и системой управления. Наличие возможности подключения дополнительной внешней аккумуляторной батареи для увеличения времени автономной работы аппарата не менее 6 часов. Режимы и методы ИВЛ должны быть: - Volume А/С - Вспомогательная/принудительная вентиляция легких с контролем по объему; - Pressure А/С - Вспомогательная/принудительная вентиляция легких с контролем давления; - Volume SIMV - Объем дыхания при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции по объему; - Pressure SIMV - Объем дыхания при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции по давлению; - CPAP PSV - Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) при неинвазивной вентиляции легких с поддержкой давления; - APNEA вентиляция – Вентиляция пpи апноэ - автоматическое переключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объему пpи остановке дыхания пациента. Триггерная система – должна иметь возможность спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Параметры вентиляции должны быть: - I/E соотношения: 1,99-99:1 - дыхательный объем 50 – 2000 мл - частота дыхания 2-80 дых/мин - пиковый поток на вдохе 10 - 140 л/мин (максимальный поток 180 л/мин) - чувствительность триггера потока предпочтительно 1 - 8,0 л/мин - встроенный электронный PEEP. Положительное давление в конце выдоха предпочтительно 0 - 30 см - давление на вдохе 1 – 100 см - концентрация кислорода предпочтительно от 21% - 100 % - регулярный поток 10 -20 л/мин ± 1 л/мин - глубокий вдох 1.5 X Оэ (от установленного) :1 вдох каждые 100 дыханий или 7 минут, как только произошел первый вдох - ручное дыхание: кнопка ручного вдоха - удержание вдоха 6 секунд макс. - задержка выдоха 6 секунд макс. - повышение концентрации кислорода до 100%: 3 мин. макс. - сброс превышенного давления 20-130 см вод. ст. - инспираторная пауза предпочтительно 0.1 – 2.0 сек - время вдоха предпочтительно 0,3 - 10,00 сек - поддержка давлением предпочтительно 0 - 60 см Другие особенности: - встроенный небулайзер (медикаментозный распылитель) синхронизирован со вдохом, период работы 30 минут, аппарат должен учитывать поток для распылителя и держать минутный объем постоянным. - наличие коммуникационного модуля, включающего дистанционный вызов медсестры. - возможность работы от источника кислорода низкого давления (предпочтительно 0,035 бар) Мониторируемые показатели: - встроенный плоский цветной жидкокристаллический дисплей, изображающий диаграммы и цифровые данные в режиме реального времени - система управления Вывод на экран не менее 15 показателей: - выдыхаемый экскурсирующий объем, - спонтанный экскурсирующий объем, - принудительный экскурсирующий объем, - минутный объем, - спонтанный минутный объем, - частота дыхания, время вдоха, - время выдоха, отношение вдох/выдох, - пиковое инспираторное давление, - среднее инспираторное давление, - положительное давление в конце выдоха, - процент кислорода, - давление в приемнике кислорода Отображаемые графики: - давления, - потока, - объема. Тревоги: - давление в дыхательных путях: высокое/низкое, - выдыхаемый минутный объем: высокий/низкий, - дыхательный объем: высокий/низкий, - тревога при апноэ предпочтительно 15-60 сек., - частота самостоятельного дыхания: высокая, концентрация 02 на вдохе: высокая/низкая. Регулируемые тревоги: - градация тревог по значимости: тревога, предупреждение, рекомендации, потеря питания, неисправность вентилятора, неприемлемые настройки, высокое давление, тревога дыхательного цикла, слабый заряд батарей, апноэ пациента, нет зарядки батарей, высокий МО, низкий МО, низкое давление, высокая и низкая ЧДД, высокий и низкий %О2. Принцип работы вентилятора: - наличие функции переключение по времени, вентиляция с постоянным объемом, вентиляция по давлению. Безопасность: - открытие клапана безопасности: 100 мбар, - клапан экстренного вдоха: автоматически открывается при отсутствии 02, - автоматическое переключение: на воздух при отсутствии 02, - выход для медикаментозного распылителя: синхронизирован со вдохом. Основной источник питания: - AC: 100V-240V, 50/60 Hz, - DC: 12-24 V, - потребляемая мощность: 100Вт, - встроенная батарея: минимум 120 мин. - Интерфейс: RS232. - Интерфейс кнопки вызова медсестры. Подача газов: воздух: турбина, кислород от баллонов: от 2,8 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 2,8 до 6 бар, дополнительный разъем для подключения источника кислорода низкого давления (предпочтительно 0,035 бар) Основной блок - смеситель воздуха с кислородом (блендер), блок распределения питания, предохранители. - датчики: давления, сброса, кислорода, перепада давления, графический диплей с кабелями и крепежом. - сенсорный экран, панель управления с разъемами, кнопками-мембранами,.клапаны: вдоха, выдоха, переходной, потока, контроля очистки (ректификации), с диафрагмами, трубками, регулятором и преобразователем давления, фильтры воздушные и газовые, небулайзер, встроенный блок неинвазивной вентиляции легких. Размеры экрана диагональ не менее 10,4”. Материнская плата - обеспечивает совместную работу всем блоков системы Внутренняя турбина - обеспечивает поступление воздуха под высоким давлением Аккумуляторная батарея - имеет блок заряда и управления, кабели соединения Ларингоскоп набором клинков для проведения затрудненной интубации - материал: нержавеющая сталь. - клинок для взрослых, клинок маленький, проводник, рукоятка, чемодан пластиковый |
| 10 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Требования к функциональности Аппарат должен быть предназначен для проведения искусственной вентиляции легких у следующих категорий пациентов: взрослые, дети, новорожденные от 0.5 кг. Аппарат искусственной вентиляции легких: - Аппарат должен быть на устойчивой мобильной тележке с надежной блокировкой колес. - Аппарат должен работать как от централизованной подачи медицинского воздуха, так и от (при необходимости) прилагаемого компрессора. - Наличие встроенной системы ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. - Наличие увлажнителя с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. - Возможность отражения на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. - Наличие системы внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура, провода-проводника для протягивания обогревателя через инспираторный шланг. - Наличие многоразового дыхательного контура для взрослых, детей, новорожденных. - Наличие многоразовой камеры увлажнителя - Наличие кислородного шланга длиной 4 м. - Наличие воздушного шланга длиной 4 м. - Наличие тест-мешка 2 л и 0.5 л. - Наличие потокового датчика взросло-педиатрический, неонатальный. - Наличие кислородного датчика. - Наличие встроенной самозаряжающейся аккумуляторной батареи, обеспечивающей автономную работу вентилятора минимум 1 час. - Наличие компрессора медицинского воздуха. - Память не менее 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). - Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. - Наличие клапана экстренного вдоха из атмосферы при выходе аппарата из строя. - Получение информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. - Возможность управления аппаратом как при помощи вращающе-нажимного регулятора (или кнопок), так и через сенсорный дисплей (технология тач-скрин, touch-screen). - Возможность вращения управляющего блока с экраном в двух проекциях, вертикальной и горизонтальной. - Возможность крепления управляющего блока с экраном как сверху базового модуля аппарата, так и с трех сторон возле базового блока (спереди, слева, справа) на встроенном крепежном рельсе. - Дистанционное расположение управляющего блока с экраном на расстоянии до 3 м (с креплением на рельсе), модуля капнографии, многоразового капнографического датчика, встраиваемого в дыхательный контур у тройника пациента при помощи многоразового адаптера и определяющего содержание СО2 в основном потоке. опции неонатальной вентиляции. - Установка после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес). - Тестирование герметичности дыхательного контура. Режимы вентиляции должны быть: - SCMV, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. - SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. - PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. - P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. - BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. - APRV – режим с «высвобождением» давления в дыхательных путях. - SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. - PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. - Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. - Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). - Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, AutoMode, ASV). ASV - адаптивная поддерживающая вентиляция, Автоматическая непрерывная настройка управляемого или поддерживающего (вспомогательного) давления в дыхательных путях для достижения заданного уровня минутного объема вентиляции, с учетом данных легочной механики и спонтанного дыхания пациента. - NIV – неинвазивная вентиляция. - Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). - Устанавливаемые управляемые параметры. - Время вдоха в пределах 0.1 – 10 сек. - Регулировка максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции. - Время фазы высокого давления в режиме BIPAP в пределах 0.1 - 30 сек. - Время фазы низкого давления в режиме APRV в пределах 0.2 - 30 сек. - Пауза вдоха 0 – 50% дыхательного цикла (или 0 - 7 сек). - Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. - Инспираторный пиковый поток в пределах 2 – 180 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). - Включение функции ручной регулировки скорости потока в режимах объемной вентиляции. - Формы потоковой кривой в режиме с контролем по объему (выбираемые пользователем): прямоугольная, нисходящая, синусоидальная. - Управляемое давление в режиме PCV в пределах 5 – 100 mbar сверх РЕЕР. - Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах 5 - 50 mbar. - Дыхательный объем в пределах 2 – 2000 мл. - Нижняя граница целевого дыхательного объема в неонатальной опции – от 2 мл. - ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах 0 – 50 mbar. - Чувствительность триггера по давлению в пределах 0.5 – 10 mbar. - Нижняя граница триггера по давлению в неонатальной опции – от 0.1 mbar. - Чувствительность потокового триггера в пределах 0.5 – 10 л/мин. - Нижняя граница потокового триггера в неонатальной опции – от 0.1 л/мин. - Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах 5 - 70% от пикового инспираторного потока. - Регулировка скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time). - Поддерживающее давление в пределах 0 – 100 mbar сверх РЕЕР. - I:E – от 1:9 до 4:1. - Частота управляемой вентиляции в пределах 5 – 100/мин. - Верхняя граница частоты вентиляции при включении неонатальной опции – до 150 в минуту. - Частота управляемой вентиляции в режиме SIMV в пределах 1-60/мин. - Базовый поток (bias flow) 4 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. - Экстренная подача 100% кислорода. - В неонатальной опции концентрация кислорода при включении его экстренной подачи автоматически увеличивается на 25 % от ранее установленной. - Время апное в пределах 10 – 60 сек. - Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). - Функция задержки вдоха и выдоха (в пределах 10 сек). - Регулировка установки внутреннего диаметра эндотрахеальной (трахеостомической) трубки при включении функции автоматической компенсации в пределах 3-10 мм. - Регулировка степени компенсации трубки в пределах 10-100% с шагом 10%. - Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга. - Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 15 дюймов по диагонали. - Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем, капнография. - Выбор одновременного отображения на экране всех четырех волн. - Функция "замораживания" кривых с детальным цифровым анализом точек кривых. - 4 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток, СО2-объем. - Одновременное отображение на экране 2 волн и 2 петель. - Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, платовое, среднее, минимальное, РЕЕР (СРАР). - Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем. - Реальный минутный объем вентиляции. - Объем (степень) утечки из дыхательного контура. - Мониторинг дополнительного давления в дыхательных путях (на уровне трахеи, карины, в главных бронхах при проведении через эндотрахеальную трубку дополнительного катетера). на экране окна-картинки "Динамическое легкое" позволяет визуально без цифр, оценить состояние лёгочной механики больного. - Картинка визуально показывает наличии пневмонии - в форме угловатых лёгких. А также бронхиальной Астмы у пациента - изображение трахеобронхиального дерева красным цветом. на экране окна-картинки "Вентиляционный статус" для оценки степени проводимой респираторной поддержки и готовности пациента к «отучению» от ИВЛ. - Время вдоха. - Время выдоха. - Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). - Общая частота дыхания. - Частота спонтанного дыхания. - Минутный объем спонтанного дыхания. - Пиковый инспираторный поток. - Пиковый экспираторный поток. - Статическая податливость (комплайнс) легких. - Инспираторное сопротивление дыхательных путей. - Экспираторное сопротивление дыхательных путей. - АутоПДКВ (autoPEEP). - Временная константа вдоха. - Временная константа выдоха. - Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. - Функция «замораживания» трендов с цифровым анализом. - Окклюзионное давление вдоха Р0.1. - Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). - Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). - Работа дыхания пациента (WOB). - Производная давление-время. - Реальная концентрация кислорода на вдохе. - Парциальное давление СО2 в конце выдоха (РеtСО2). - Фракционная концентрация СО2 в выдыхаемом газе (FeCO2). - Выделение СО2 в минуту (V'CO2 мл/мин). - Степень наклона плато капнографической кривой (slopeCO2). - Альвеолярный дыхательный объем (Vtalv). - Альвеолярная минутная вентиляция (Vtaln/min). - Объем мертвого пространства (Vdaw). - Отношение объема мертвого пространства к дыхательному объему (Vdaw/VT). - Выдыхаемый объем СО2 (VeCO2). - Вдыхаемый объем СО2 (ViCO2). - Параметры легочной механики измеряются и мониторируются автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. - Тревожная звуковая и визуальная сигнализация. - Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. - Низкое ПДКВ/СРАР. - Высокий/низкий дыхательный объем. - Высоки/низкий минутный объем вентиляции. - Высокая/низкая частота дыхания, апное. - Утрата централизованного электропитания. - Низкое давление (подача) кислорода/воздуха. - Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. - Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). - Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. - Необходимость калибровки потокового датчика. - Выход из строя кислородного датчика. - Необходимость калибровки кислородного датчика. - Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. - Разгерметизация контура. - Высокая утечка. - Требуется калибровка датчика СО2. - Высокое/низкое СО2 в конце выдоха. - Регулировка громкости звуковой тревоги. - Монитор прикроватный реаниматолога. Регистрация параметров: - Сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - Пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - Неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра - Температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов - Дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма) - Степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента) - Режимы работы: взрослый (детский), неонатальный Комплектация: - Встроенный аккумулятор - Время работы от внутреннего аккумулятора - не менее 2 часов. - Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и текстовое сообщение Канал ЭКГ – не менее 6 каналов, регистрируемые отведения I, II, III, aVL, aVR, aVF. Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ. Выбор комбинации мониторируемых отведений ЭКГ пользователем. Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала – ручной. Диапазон измерения кардиокомплексов - 15-320 комплексов (QRS) в минуту. Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии - цифровое, по всем отведениям. Скорость отображения кардиокомплекса - 12.5, 25, 50мм/сек. Защита от помех электрохирургического инструмента. Возможность применения вместе с дефибриллятором. Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС. Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной. Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма – автоматическая. Канал пульсоксиметрии. Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог – цифровое. Фотоплетизмограмма – Масштабирование ФПГ – автоматическое. Диапазон измерения SpO2 - от 60% до 100%. Диапазон измерения частоты пульса (PR) - от 15 до 320 уд/мин. Точность измерения частоты пульса - не более 1%. Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 - 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2. Пределы погрешности при измерении ЧП - 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин. Канал термометрии – 2 канала – кожная и центральная. Метод измерения – терморезисторный. Отображение температуры - цифровое, в том числе разность по 2 каналам. Диапазон измерений - 0-50 градусов С. Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более - + 0,1 градуса С. Типы датчиков: поверхностный, полостной, эзофагеальный – . Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления). Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента). Метод измерения - Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии. Цифровое отображение артериального давления - систолическое, диастолическое, среднее. Диапазон измерения давления - 0-300 мм.рт.ст. Абсолютная погрешность измерения - не более ±3 мм.рт.ст. Время измерения, среднее - взрослый режим: не более 30сек. детский режим: не более 25 сек. Регулируемое время цикла измерения – не менее 1 не более 99 мин., с шагом регулировки 1 мин. Периодичность измерений, по выбору пользователя - от 1 мин. Режим измерений - детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый. Канал ННИАД: непрерывного неинвазивного измерения А/Д. ННИАД позволяет: немедленно регистрировать изменение среднего АД (оценивается среднее АД по каждой пульсовой волне); своевременно оповещать персонал об изменении АД; снизить частоту измерения АД осциллометрическим методом; не требует дополнительных датчиков. Периодическая калибровка осциллометрическим методом, обеспечивающая точность измерения у конкретного пациента. Автоматический запуск измерения НИАД в случае выхода ср.АД из допустимых пределов и оповещение персонала – . Диапазон измерения: 0-300 мм.рт.ст. Настаиваемая тревога по величине ср.АД (нижний и верхний порог). Канал измерения параметров дыхания. Метод измерения импедансный. Отображение респирограммы. Диапазон измерения частоты дыхания - 5-160 1/мин. Отображение кривой дыхания в диапазоне - 0-200 1/мин. Интерфейс пользователя. Цветной сенсорный TFT дисплей не менее 10,4 дюйма. Одновременное отображение на дисплее, кривых - 5, одновременно. Звуковая индикация - частоты пульса. Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая. Экспертная система : интеллектуальные текстовые сообщения и помощь. Манипулятор, подключение к локальной сети, до 32 приборов мониторинга. Просматривание сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать. Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати - не менее 30 фрагментов. Сигналы тревоги. 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам. Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам. Регулирование громкости звуковой тревоги - не менее 10 градаций. Выключение подачи звукового сигнала на 2 минуты . Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке – . Регулируемые сигналы тревог - ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента, EtCO2, FiCO2. Нерегулируемые сигналы тревог - асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. Хранение данных: Фиксируемые тренды: ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента – . Отображение трендов - в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог. Отображение всех графиков - в едином поле с привязкой к действительному времени. Набор графиков - определяется пользователем. Отображение графических трендов в интервалах - 1,5; 3; 6; 12; 24часов. Отображение трендовых данных с дискретностью - 15 сек или 1 минута. Базовый объем памяти регистрации, не менее - 240 часов. Режим запоминания – автоматический. Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном Основной блок с наличием программного обеспечения, датчики. Монитор жидкокристаллический. Размер не менее 1024х768 пикселей, не менее 15 дюймов. Дополнительные комплектующие Адаптер датчика СО2, взросло-педиатрический (многоразовый Представляет собой деталь, позволяющую закрепить датчик капнографии на дыхательном контуре. Потоковый датчик взросло-педиатрический (многоразовый Встроенная система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств Датчик СО2 Работает по принципу абсорбции инфракрасного излучения, устанавливается в дыхательный контур через специальный адаптер, присоединяемый к эндотрахеальной (трахеостомической) трубке. Увлажнитель Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя. Держатель дыхательного контура Представляет собой устройство фиксирующее дыхательный контур в нужном положении. Мобильная тележка Мобильная тележка с 4 колёсам с блокировкой. Компрессор медицинского воздуха с фильтром и адаптером Боковой держатель и крепежный рельс базового блока Металлический крепежный рельс из легкого сплава. Адаптер датчика СО2, неонатальный, многоразовый Представляет собой деталь, позволяющую закрепить датчик капнографии на дыхательном контуре. |
| 11 | Система рентгеновская медицинская в комплекте | Требования к функциональности Передвижная система получения и визуализации диагностических рентгеновских изображений для использования в операционных комнатах. Для проведения хирургических процедур с рентгеноскопическим контролем. Требования к техническим характеристикам Система рентгеновская медицинская должна состоять из передвижной стойки С - образного кронштейна для сбора изображений и передвижной просмотровой станции с двумя не менее 19 дюймовыми ЖК мониторами для обработки, обзора, архивирования и отображения изображений. Не менее 12-дюймовый усилитель изображений (31 см) обеспечивает поле обзора предпочтительно на 70% большего размера. Рентгеновская трубка фиксированный анод; номинальная входная мощность анода при малом фокусе 0.81 кВт; номинальная входная мощность анода при большом фокусе 2.1 кВт; макс. теплоемкость анода 35.5 кДж; макс.непрерывная теплоотдача 200 Вт; макс.теплоотдача 360 Вт; материал мишени - Вольфрам; угол мишени 12°; номинальные значения фокусных пятен 0.6 и 1.4 IЕС; качественный эквивалент фильтрация 0.6 мм номинальное напряжение на рентгеновской трубке 110 кВ. Генератор R-высоковольтный. BЧ преобразователь, генератор постоянного тока, нагрузка при НДФ, ФВР - фокус 0,6 IEC, диапазон напряжений 40-110кВ, при рентгенографии - фокус 1,4 IEC, диапазон напряжений 40-105кВ. Коллиматор ирисовый коллиматор- установка диафрагмы бесступенчатая. Усилитель изображений- трехрежимный, входной экран - йодид цезия (Csl) Решетка- круглая, материал - углеродное волокно; линии/см; 60 /см; расстояние от пленки до фокуса 100 см. Монитор. не менее 19 дюймовый цветной LCD монитор для изображений диагностического качества. Разрешение не менее 1280 на 1024 линий, контрастное соотношение: > 500:1. Устройства модемные. для преобразования цифровых изображений, полученных на системе, в изображения DICOM 3-совместимых форматов для пересылки по сети больницы. Наличие функции сохранения позволяющее пересылать изображения 1k x 1k на DICOM 3-совместимые рабочие станции (для независимой обработки изображений, динамического просмотра серий, сохранения изображений/серий на записываемом компакт-диске), системы PACS(Picture archiving and communication system) и персональные компьютеры (на ПК должна быть установлена программа просмотра DICOM) Кассетодержатель. Съемный кассетодержатель, который может использоваться для кассеты или кассеты с решеткой. Размеры кассет: 24х24 см или 24х30 см. Поворачивается на 360 градусов вокруг входного экрана. Основные комплектующие Рентгеновский излучатель двухфокусный со стационарным анодом Фиксированный анод; номинальная входная мощность анода при малом фокусе 0.81 кВт; номинальная входная мощность анода при большом фокусе 2.1 кВт; макс. теплоемкость анода 35.5 кДж; макс. непрерывная теплоотдача 200 Вт; макс.теплоотдача 360 Вт; материал мишени - Вольфрам; угол мишени 12°; номинальные значения фокусных пятен 0.6 и 1.4 IЕС; качественный эквивалент фильтрация 0.6 мм; номинальное напряжение на рентгеновской трубке 110 кВ. Генератор R-высоковольтный. BЧ преобразователь, генератор постоянного тока, нагрузка при НДФ, ФВР - фокус 0,6 IEC, диапазон напряжений 40-110кВ, при рентгенографии - фокус 1,4 IEC, диапазон напряжений 40-105кВ. С-дуга Передвижная стойка С-образного кронштейна. Опора с системой управления задними колесами, которая должна включать в себя толкатель и рукоятки для удобного маневрирования и позиционирования стойки. Включает: - ножной и ручной включатели, - индикатор облучения, - замок системы. Коллиматор Ирисовый коллиматор - установка диафрагмы бесступенчатая. Усилитель изображений - трехрежимный, входной экран - йодид цезия (Csl) Решетка- круглая, материал - углеродное волокно; линии/см; 60 /см; расстояние от пленки до фокуса 100 см. Монитор Не менее 19 дюймовый цветной LCD монитор для изображений диагностического качества. Разрешение не менее 1280 на 1024 линий; контрастное соотношение: > 500:1. Устройства модемные для преобразования цифровых изображений, полученных на системе, в изображения DICOM 3-совместимых форматов для пересылки по сети больницы. Наличие функции сохранения позволяющее пересылать изображения 1k x 1k на DICOM 3-совместимые рабочие станции (для независимой обработки изображений, динамического просмотра серий, сохранения изображений/серий на записываемом компакт-диске) Дополнительные комплектующие Кассетодержатель Съемный кассетодержатель, который может использоваться для кассеты или кассеты с решеткой. Размеры кассет: 24х24 см или 24х30 см. Поворачивается на 360 градусов вокруг входного экрана. Принтер Термопринтер для печати видеоизображений с монитора для прямых изображений на бумаге или пленки в процессе или после исследования. Возможность печати 1, 2, 4, 6 изображений как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Защитный кожух Универсальные стерилизуемые чехлы предназначенные для корпуса усилителя изображений, С-образного кронштейна и блока трубки. Плотный защитный фартук Плотный защитный фартук – средний Защитный воротник Рентгеновские перчатки Рентгенозащитные очки Вешалка для фартуков |
| 12 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой | Требования к функциональности Аппарат предназначен для проведения без пленочной флюорографии грудной клетки в положения стоя Требования к техническим характеристикам Режимы работы: - сопротивление питающей сети 1,2 Ом; - максимальная мощность, потребляемая из сети (кратковременно) 8 кВА; - анодное напряжение 40-125 кВ, (регулируемое с шагом 1 кВ); - установка реле количества электричества 1;1,5; 2; 2,5; 3;4;5; 6; 8;10; 12; 15; 20; 25; 30мАс; - предел разрешения, пар линий /мм, не менее: в центре 2,0; по краю 1,8; в отдельных углах 1,6; - контрастная чувствительность не более 1,5%; - динамический диапазон не менее 400 крат; - количество снимков не менее 80000 записываемых на жесткий диск объемом не менее 20 Гбайт, с возможностью расширения; - формат разложения изображения на мониторе компьютера, не менее 2048х2048 пикселей. - программное обеспечение предустановленное, SD/DVD диск, программа базы данных, ввод и хранение данных о пациентах; ФИО, дата рождения, адрес, № страхового полиса, страховая компания, вид, дата и время, параметры обследования, формирование данных обследований с сохранением изображений, дата и название обследования, автоматическое определение эффективной дозы, причины обращение, диагноза и рентгенологического заключения, возможность архивирования данных обследований, возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций, печать изображений и сопровождающей информации, просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период, формирования данных обследования пациентов, лицензионная операционная система. Производительность снимков в час не менее 60 - цифровая рентгенодиагностическая система ,включающая ПЗС-матрицу не хуже 2048х2048. - наличие рентгеновского гадолиниевого экрана . - наличие блока стыковки с осуществлением согласования сигналов, поступающих от компьютера к питающему устройству и обратно. - фокусное расстояние 1000 мм Основные комплектующие |
|  |  | Требования к функциональности Требования к техническим характеристикам Основные комплектующие Генераторное устройство и силовой блок - высоковольтный генератор с микропроцессорным управлением и частотой преобразования 15 – 30 кГц и автоматической адаптацией к напряжению питания (100 – 240 В ± 10 %, 50 Гц ± 1 Гц). - однофокусная рентгеновская трубка с фокусом 0.6. Трубка должна быть с термоконтролем для длительного просвечивания без дополнительного охлаждения. - педаль включения/выключения рентгеновского излучения. Излучатель с рентгеновской трубкой - количество фокусов 1 - величины фокусов рентгеновской трубки не более 1,5/1,5 мм - размер входного поля 390х390 мм - экспозиционная доза на один снимок в плоскости приемника рентгеновского излучения 0,05 мЗв - минимальное время экспозиции 0,001 сек. - контрастная чувствительность, % 1 - динамический диапазон не менее 400 крат дисторсия не более 2% - производительность снимков не менее 60 в час - фокусное расстояние 1000 мм Приемник рентгеновского изображения - цифровая рентгенодиагностическая система, должна иметь ПЗС-матрицу не хуже 2048х2048 пикселей, и рентгеновский гадолиниевый экран 400х400 на чёрной основе. Блок силовой - диапазон изменения установок экспозиции с целью снижения дозовой нагрузки не шире мАс 1- 30 Блок стыковки - осуществление согласования сигналов, поступающих от компьютера к питающему устройству и обратно. -состав- мкталлический корпус, встраиваемый в стол компьютерный оператора, платы питания и согласования, электроразъемы. На панели расположены-сигнал запрета снимка, кнопка сброса и звуковой пьезоизлучатель-сигнализатор прохождения снимка. Вход 220 В, 50 Гц. Выход 5-12 В. Кабина рентгензащтная - подставка, - стенка задняя, - стенка, - боковина передняя, - стенка передняя, - боковина с приводом двери, - боковина задняя, - рама верхняя, - рама основания, - кронштейны, - труба, - дверь АРМ оператора Цифровая рентгендиагностическая система должна иметь следующий состав и функции: - комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений ( флюорограмм); - цифровая технология получения изображений ( флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени; - хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля; - измерение линейных рамеров ( ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); - площади прямоугольной области; - статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; - измерение по гистограмме для области; - программа управления флюорографом. Системный блок с предустановленным программным обеспечением: - ОЗУ – не менее 1Гб; HDD не менее 144 Гб, видеокарта не хуже 128 Мб - CD-RW c формулой не 24-10-40, ADSL модем; - оптическая «мышь», - клавиатура, - сетевая карта 10/100 МВ; - монитор цветной не менее 19 дюймов ; Программное обеспечение предустановленное; Стол компьютерный. АРМ врача Управление работой флюорографа, получение изображений в реальном масштабе времени, электронное формирование сопровождающей их текстовой информации, архивирование, получение твёрдых копий и передача изображения и соответствующих медицинских документов по компьютерным сетям. Системный блок: ОЗУ не менее1Гб; HDD не менее 144 Гб, видеокарта не хуже 128 Мб, CD-RW c формулой 24-10-40, ADSL модем, оптическая мышь, клавиатура, сетевая карта 10/100 МВ Монитор цветной не менеее19 дюймов Дополнительные комплектующие Принтер Рулонный цифровой принтер черно-белой печати, с характеристиками: - используемый метод формирования изображения – термальная печать - максимальное разрешение печати 325 dpi (12,8 точек/мм, 1280 точек х 608 линий) - передача полутонов не менее 256 градаций серого - формат отпечатков до 320х100 мм (до 4096х1280 пикселей) - время вывода от 2 с на отпечаток - напряжение питания 100-240 В - потребляемая мощность (макс.) 120 Вт - диапазон рабочих температур 5-35С - диапазон рабочей влажности 20-80% Комплект кабелей Высоковольтные кабели, обеспечивающие подвод высокого напряжения и напряжения накала от генераторного устройства к рентгеновскому излучателю Блок бесперебойного питания Номинальная мощность не менее 500 ВA Прочие комплектующие Стабилизатор напряжения номинальная мощность менее 30000 ВА количество фаз: трехфазный |
| 13 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | Требования к функциональности Области применения: - ультразвуковое исследование брюшной полости - ультразвуковое исследование почек и надпочечников - ультразвуковое исследование сердца - ультразвуковое исследование сосудов (допплерография) - ультразвуковое исследование женских половых органов - ультразвуковое исследование плода - ультразвуковое исследование мочевого пузыря - ультразвуковое исследование щитовидной железы - ультразвуковое исследование лимфатических узлов - ультразвуковое исследование молочных желез - ультразвуковое исследование плевральной полости Требования к техническим характеристикам Общие требования: Универсальная цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой. Ультразвуковая система должна быть оптимальной для различных областей медицины, в том числе для исследований в кардиологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, поверхностно расположенных органах, исследованиях костно-мышечной системы. Передовая цифровая система формирования луча – в системе используется новая, недавно разработанная технология цифрового формирования луча. Система диагностическая ультразвуковая стационарная должна иметь режимы: - 2D, - режим M, - цветовой доплер, - энергетический доплер, - импульсный спектральный доплер, - постоянно-волновой спектральный доплер и существует возможность получения трехмерных изображений, в том числе в реальном времени. - функции измерений и отчетов – кроме базовых измерений, таких как расстояние, площадь, длина окружности и объем, система также предоставляет различные функции измерений в зависимости от программы. В отчетах данные измерений представлены в упорядоченном виде. - подключение периферийных устройств и дополнительных приборов. Можно подключать разнообразные периферийные устройства, включая видеомагнитофоны и принтеры Основные измерения должны быть: - измерения расстояния, окружности, площади, объема; измерение тазобедренного сустава; измерение расстояния в M-режиме; измерение скорости в спектральном допплеровском режиме и др. Пакет гинекологических исследований должен быть: - матка, левый и правый яичники, левая и правая почки, артерии левого и правого яичников, левый и правый фолликулы. Пакет акушерских исследований должен быть: - биометрия плода, краниологическое исследование плода, исследование длинных костей плода, измерение индекса околоплодных вод (AFI), допплер плода и др. - биометрия плода включает измерения теменно-копчиковой длинны (CRL), размера плодного пузыря (GS), бипариетальный размера головки плода (BPD), затылочно-лобного расстояния (OFD), длины окружности головы плода (НC), передне-заднего размера брюшной полости (APD), поперечного размера брюшной полости (TAD), окружности живота (AC), площади сечения тела (FTA), длины бедра (FL), поперечного (TTD) и передне-заднего (APTD) размеров тела плода. - краниологическое исследование плода включает измерения параметров мозжечка (CEREB), а также внешнего (OOD) и внутреннего (IOD) межглазных расстояний. - исследование длинных костей плода включает измерения длины плечевой кости (Humerus), локтевой кости (Ulna), большеберцовой кости (Tibia), лучевой кости (Rad), ключицы (Clav) и позвоночника (LV). Семь уравнений для оценки веса плода: Хедлок (Hadlock) 1-4, Хансман (Hansmann) и Мерц (Merz); ЧСС плода (Fetal HR); таблицы, определяемые пользователем. Пакет урологических расчетов: - разностный объем, объем предстательной железы, вычисление плотности простатспецифического антигена (PSA). Пакет кардиологических исследований: - в 2D-режиме рассчитываются значения таких параметров, как объем по методу Симпсона (Simpson), объем по площади и длине, двумерные характеристики (например, фракция выброса левого желудочка) и масса левого желудочка; - в М-режиме вычисляются значения параметров для левого желудочка, аорты и левого предсердия, митрального клапана, а также частота сердечных сокращений; - специальный пакет программ для исследования сердечно- сосудистой системы плода (расчет сократительной способности миокарда, оценка клапанного аппарата, магистральных артерий и вен). Одновременные режимы: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+ TDI, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+TDI+PW, B+C+M, Dual B+C, Dual B+PD, режим четырех изображений Альтернативные режимы на выбор: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+ PD/PW, B+ DPD/PW, B+TDI/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW Цветные режимы: - цветной B; - цветной М; - цветной допплер; - цветной 3D. - дисплей временной линии: - формат: Верх/дно или сторона/сторона; - дисплей мульти изображения; - одинарный дисплей; - двойной дисплей; - квадратный дисплей; - дисплей мультислайсинга; - масштабирование. Пакеты расчетов: - акушерский, биометрия; - эхо плода; - гинекологические; - урологические; - молочной железы; - щитовидной железы; - поверхностных структур; - опорно-двигательный аппарат; - педиатрический для бедренной кости; - сосудистые (в т. ч. для сонной артерии, вен и артерий верхних/нижних конечностей); - транскраниальные (в кардио комплектации); - кардиологические (в кардио комплектации). Подключение датчиков: Основные комплектующие Консоль - режим цветного допплеровского картирования, - режим визуализации с инверсией силовых импульсов, - спектрального допплера, - двойной режим, - режим четырех изображений, - смешанные режимы, - масштабирование, - модуль энергетического допплера, модуль импульсно-волнового допплера, - модуль непрерывно-волнового допплера. - процессор: не хуже Intel Core2Duo, не менее 2,26 ГГц; - оперативная память: DDR2 SDRAM не менее 4 Гб; - Жесткий диск: SATA HDD не менее 250 Гб; - Дисковод DVD-RW; - LAN; - USB; - лицензионная операционная система Встроенная клавиатура - многофункциональная клавиатура с трекболом Специальный жидкокристаллический монитор - жидкокристаллический цветной монитор с диагональю не менее 17 дюйм , с разрешением не менее 1280*1024*24 бит. - высокий уровень контрастности и яркости Датчик конвексный - 2-8 МГц - центральная частота 4,6 МГц; - число элементов 128; - радиус кривизны 51мм; - область обзора предпочтительно 70° Датчик конвексный (ректо- вагинальный - центральная частота 6,5 МГц; - число элементов 128; - радиус кривизны 10 мм; - область обзора 150 Датчик линейный - 5-12Мгц/40мм - центральная частота 7,5МГц; - число элементов 128; - радиус кривизны: плоский; - область обзора 50мм; - угол поворота +/-5°; - трапециевидное изображение Датчик фазированный - 2-4 МГц - центральная частота 3,5 МГц; - число элементов 64; - радиус кривизны плоский; - угол развертки 90° Модуль Cardiac для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности Модуль непрерывно волнового допплера для проведения непрерывной волновой доплерографии Модуль ЭКГ модуль для проведения электрокардиографии ( кабель пациента на 3 отведения электроды грудной клетки) Дополнительные комплектующие Видеопринтер медицинский возможность получения графического изображения на бумаге Источник бесперебойного питания мощность 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. |
| 14 | Лор-комбайн | Требования к функциональности - осветительная лампа: галогенновый двухканальный источник света - монитор пациента: жидкокристаллический монитор - подставка для наконечников отоскопа - металлические контейнеры: жестяные контейнеры разнообразных размеров для хирургических и других инструментов врача - бутылки для отсоса - поднос для бутылок, для реагентов - дополнительные металлические контейнеры и поднос - контейнеры для отходов и поднос для использованных инструментов с регулируемой высотой удобно расположены в нижней части корпуса - выдвижная полка для клавиатуры - проектор для просмотра пленок с комплектом держателей - регулировка интенсивности света рентген снимков для показа анатомической диаграммы пациентам - эндоскопическая визуальная система - перезаряжаемый отоскоп Требования к техническим характеристикам Основные комплектующие Осветительная лампа Лампа осветительная люминесцентная. Освещенность 46000 люкс. Медицинский сосуд: белый/коричневый/синий Сосуд стеклянный, объем минимум 100 мл.: - белый; - коричневый; - синий Распылитель (прямой/изогнутый) Объем распыления 20 мл. Назальный наконечник: - распыления; - отсасывания Приспособление, предотвращающее запотевание Управляется одной кнопкой регулирования влажности на эндоскопе Стойка с 2 контейнерами для отходов Основной/вспомогательный отсосный сосуд (3,000 куб.см/1,000 куб.см) Флакон с завинчивающейся крышкой Стеклянный флакон с завинчивающейся крышкой не менее (250 мл) 79мм банка с крышкой, 79 мм/50 мм без крышки Банка 110 мм банка Лоток для инструментов с крышкой Встроенный источник света Банка для мази Приспособление для просмотра пленок (1 деталь) с комплектом держателей Приспособление для просмотра пленок (1 деталь) с комплектом держателей. С регулировкой яркости Эндоскопическая визуальная система ПЗС - камеры для эндоскопической системы, прямой переходник для эндоскопов, источник света (2 канала), волоконно-оптический кабель источника света (диаметр 5мм), тонкопленочный жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 17'', комплект держателей для жидкокристаллического монитора, набор подвесок для эндоскопа Штанга Кресло для пациента Источник питания: - рабочее напряжение - 220В, частота - 50/60 Гц. - потребляемая мощность – 800 Вт (±15%). - вращение предпочтительно 340º. - перемещение вверх/вниз - 200 мм. - базовый диаметр - 594 мм. Врачебный табурет Табурет врачебный с пневматическим управлением, снабжен 5 колесиками и ограничителем хода Налобный фонарь Отоскоп синокоп |
| 15 | Микроскоп операционный в комплекте | Требования к функциональности Область применения: Различные формы глазных заболеваний (катаракта, глаукома, миопия, гиперметропия, отслойка сетчатки). Требования к техническим характеристикам Консоль: - длина не менее 450 мм. - длина не менее 750 мм. - угол поворота не менее 296°. Кронштейн: - угол поворота предпочтительно 360°. - высота штатива не менее 1730 мм. - максимальная весовая нагрузка пружинной консоли не более 4 кг (все оборудование принадлежности) микроскопа. - высота штатива не менее 1730 м - основание штатива не менее 640х640 мм Основные комплектующие Штатив напольный Микроскоп должен быть со стерео-коаксиальным освещением, Х-У муфту с моторизированным зумом(1:6) и фокусировкой система управления фокусировкой ножным пультом управления 14 функций обеспечивающая глубину изображения , интегрированное щелевое освещение, поворотный 180 гр. бинокулярный тубус F-170 мм, широкоугольные окуляры, апохроматический объектив f=200mm, асепсис на штативе S7, в чехле. Стерилизуемые колпачки 22 мм упаковка по 6 шт. Резиновые многократно стерилизуемые колпачки. Набор стерилизуемых рукояток Резиновые многократно стерилизуемые колпачки. Широкоугольная бесконтактная система наблюдения–для витреоретинальной хирургии; Диапазон фокусировки с держателем асферического объектива LH1 75/LH200: 31 мм / 38 мм (положение промежуточного изображения); Угол поворота, поворотная головка с асферическими объективами и держатель предпочтительно 0° - 360°; Существующие асферические объективы 60 D, 128 D; Диапазон безопасности минимум не менее 110 мм. Стереосистема наблюдения для ассистента наклонным тубусом и окулярами 12,5x Тубус поворотный 180°, F – 170мм. Инвертированный тубус Инвертированный тубус, включая асепсис встроенный в микроскоп. Широкоугольный окуляр Широкоугольные 12,5х асферический, с диоптрийной регулировкой +5/-8. Объектив Объектив f=200 мм (апохроматический), диаметр 65мм. |
| 16 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | Требования к функциональности Устройство для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом не менее 50 мл. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах, во время транспортировки пациентов в пределах стационара. Требования к техническим характеристикам Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока не более 250 л/мин. и инспираторного давления не более 99 мбар. При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции. Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата, время проведения тестирования не более 60 секунд; Выполнение предварительной и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно выполняться без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ. Наличие датчика потока термоанемометрический без мертвого пространства, интегрированный измеритель температуры дыхательной смеси, панель управления аппарата и клавиатура герметизированы, возможность подключения пациента к аппарату, как с левой так и с правой стороны. Режимы и методы ИВЛ должны быть: - VC-CMV - принудительная вентиляция с контролем по объему; - VC-AC – принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; - PLV - искусственная вентиляция легких с ограничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); - VC-SIMV- перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; - VC-SIMV-PS - перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; - SPN-CPAP - самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; - SPN-CPAP-PS - самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; - Вентиляция пpи апноэ - автоматическое переключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; - Функция «Вздох» (Sigh,) - два последовательных дыхательных цикла каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Возможность спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. - Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью не более 15 сек. Может быть активирована во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха соответствуют параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции должны быть: - I/E соотношение от 150:1 до 1:150, - частота дыханий 2-80 в мин, - время вдоха 0.2 - 10 сек, - дыхательный объем 50-2000 мл, - давление на вдохе 0-99 мбар, - PEEP 0-35 мбар, - давление поддержки 0-35 мбар (выше PEEP), - ускорение потока 5-200 мбар в сек, - концентрация кислорода 21 -100 Об. %, - чувствительность триггера 1-15 л/мин, - максимальный поток 180 л/мин., - быстродействие клапана < 5 мсек., - инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева должен быть: Аппарат проводит искyсственнyю вентиляцию легких в режиме фаза пpедваpительного насыщения легких кислородом, длящаяся 180 секунд с подачей 100% кислорода. Для поведения санации бpонxиального дерева аппарат должен автоматически пpеpывать процесс искусственной вентиляции легких. Обнаружение разъединения: автоматически. По окончании санации бpонxов и автоматического распознавания соединения аппарат должен проводить искyсственнyю вентиляцию легких с подачей 100% кислорода в течение 120 секунд Отображаемые измеряемые значения должны быть: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): - P - максимальное давление в дыхательных путях; - P плато - давление плато; - PEEP - положительное давление в конце выдоха; - P среднее - среднее давление в дыхательных путях; диапазон от 0 до 99 мбар; разрешение 1 мбар; - Измерение O2 (на вдохе) - электрохимический датчик не требующий сервиса; - FiO2 - концентрация O2 во вдыхаемом газе; диапазон от 18 до 100 % ; разрешение 1.% O2 Измерение потока: - Поток пиковый - пиковый инспираторный поток; диапазон от 0 до 196 л/мин; разрешение 1 л/мин Измерения минутного объема: - MV - минутный объем; диапазон от 0 до более 99 л/мин BTPS; разрешение 0,1 л/мин - MV утечка - минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); диапазон от 0 до 100 %; разрешение 1 % - VTe - измеряемый дыхательный объем на выдохе; диапазон от 0 до 3999 мл., BTPS; разрешение 1 мл. - VT пациент - дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); диапазон от 0 до 3999 мл., BTPS; разрешение 1 мл.; Измерение частоты дыхания: - ЧД спонтанно - составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; - ЧД - общая частота дыхания: диапазон от 0 до 150/мин.; разрешение 1/мин.; - I:E - коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: диапазон от 1:150 до 150:1; разрешение 0,1; -Ti - время вдоха: диапазон от 0 до 15 сек.; разрешение 0,1сек.; - T плато - время плато: диапазон от 0 до 10 сек.; разрешение 0,1 сек.; - R - сопротивление: диапазон от 3 до 100 мбар/л/сек; разрешение 1 мбар/л/сек; - C - комплайнс: диапазон от 3 до 200 мбар/л/сек; разрешение 1 мбар/л/сек; - T0C - измерение температуры дыхательной смеси (интегрированный датчик с отрицательным температурным коэффициентом): диапазон от 18 до 48 °C; разрешение 1 °C; Отображение кривой: давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 мбар; поток (t) – от 200 до 200 л/мин; дыхательный объем от 0 до 2 л. Мониторинг: - MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Сигнал тревоги должен быть, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом 0,1 л/мин. Сигнала тревоги должен быть, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин. с интервалом 0,1 л/мин.; Отключение сигнала тревоги: после включения устройства не более 2-х минут; при выходе из режима ожидания не более 2-х минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения не более 2-х минут после повторного соединения - Paw - давление в дыхательных путях: сигнал тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар, нижний предел сигнала тревоги когда значение «PEEP + 5 мбар (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается на 0,1 сек. в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях измеряется без дополнительных линий. - T отсоединения - время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV): от 0 до 60 сек. FiO2 - концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); сигнал тревоги если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; сигнал тревоги если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; - ЧД - частота дыхания: сигнал при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/мин. - Tапноэ - время тревоги по апноэ: сигнал при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 сек.; регулируется с шагом 1 сек.; - VTi - дыхательный объем на вдохе: аварийный сигнал, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; диапазон от 0,06 до 4,0 л. Отключение сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 сек.; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек.; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек. после повторного соединения; Приоритетность тревог: - Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение (параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата). Интерфейс должен быть: - Дисплей цветной сенсорный диагональ не менее 12”. Должно быть одновременное отображение трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём), одновременное отображение пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурации ассортимента параметров. - вращающийся манипулятор управления должен выполнять функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Принцип работы вентилятора должен быть: - с контролем давления, цикличный по времени с постоянным объемом Безопасность: - открытие клапана безопасности: 120 мбар, - клапан экстренного вдоха: - автоматически открывается при отсутствии 02, - автоматическое переключение: на воздух при отсутствии 02, - выход для медикаментозного распылителя: синхронизирован со вдохом. Источник питания должен быть: - напряжение: 100В-240В, 50/60 Гц, ИБП: 24 В., - потребляемый ток: не более 1,3 А; - встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Подача газов должна быть: - воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, - кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Основные комплектующие Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) встроенный цветной дисплей диагональ не менее 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов Клапан вдоха и выдоха клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый Дополнительные комплектующие Тележка на колесах на 4 колесах, с возможностью блокировки 2-х колес. Базовый блок увлажнителя - энергопотребление 150 Вт. - температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. - время разогрева – 30 мин. - звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С, в дыхательном контуре предпочтительно 43 0 С. Пневматический распылитель медикаментов Пневматический распылитель должен быть синхронизирован с вдохом. Период работы не менее 30 мин., аппарат должен учитывать поток для распылителя и держит минутный объем постоянным. Тестовое легкое (взрослое) Должен применяться для тестирования СРАР функции аппарата Внешняя аккумуляторная батарея Не менее 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции Автоматическая регулировка потока на вдохе. Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с функцией AutoFlow с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат определяет давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. PC-BIPAP PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек не более 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам не более 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. VC-MMV VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема Капнометрия в основном потоке (включает кювету капнографическую, взрослую) Капнометрия в основном потоке: диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: тревога при высоком или низком содержании СО2. |
| 17 | Установка анестезии | Требования к функциональности Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза. Возможна работа при низких потоках. Требования к техническим характеристикам Вентилятор должен быть электронно управляемый, электропроводный поршневой, должен иметь контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должно влиять на дозировку дыхательного объёма. Возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжатся атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Режимы вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: - инспираторный O2; - частота дыхания; - дыхательный объём; - минутный объём; - среднее и пиковое давление газа; - РЕЕР; - объем вдыхаемого воздуха; - давление в дыхательных путях должно отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводится графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: Наличие трехуровневой системы подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: - уведомление, предостережение и предупреждение. - звуковая тревога низкой важности (уведомление, предостережение) с возможностью выключения на 2 минуты, - тревога высокой важности (предупреждение) выключить нельзя; - при каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровки всех систем; - контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%; - при падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 бар на 7 секунд должен включатся звуковой сигнал; - система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; - в случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. - аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов автоматически. В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей наличие возможности ручной вентиляция; - при полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; - возможность автоматического переключение на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. - наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: - наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов; - регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами; - индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока; - на кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа. Технические характеристики: - диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар; - ограничение давления: 15-70 см Н2О; - дыхательный объем: 20-1400 мл; - частота дыхания: 4-60 в мин; - соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; - пауза на вдохе: от 0 до 50%; - РЕЕР: 0-20 см Н2О во всех режимах; - давление на вдохе: 5-65 см Н2О; - Ramp: В режиме PCV от 0,2 до 2 секунд; - поток на вдохе: 10-75 л/мин; - ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; - ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин; - чувствительность триггера: 2-15 л/мин; - индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; - дисплей: диагональ не менее 6,5” дюймов (16,5 см); - концентрация кислорода – от 21 до 100 % об. - при расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс:. Электропитание: - от сети: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; - перезаряжаемые батареи: 24 В, 3,5 Ач.; - время работы от полностью заряженных аккумуляторов не менее 45 минут, в зависимости от параметров вентиляции до 90 минут. Другие требования: - аппарат должен иметь три встроенных выдвижных ящика для хранения принадлежностей; - аппарат должен иметь выдвижную письменную подставку; - аппарат должен иметь боковые держатели для удобства перемещения аппарата; - аппарат должен иметь встроенные боковые направляющие вертикальные рельсы для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон; - аппарат должен иметь объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра; - аппарат должен иметь коммуникационный интерфейс для передачи данных RS 232 х 1. Основные комплектующие Установка анестезии Базовая комплектация: - версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух; - режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный; - тележка; - дыхательная система COSY; - аккумуляторные батареи Испаритель анестетиков с креплением смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Дополнительные комплектующие Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, применяемое для тестирования функции СРАР вентилятора Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре Обеспечивает подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре. Вентиляция с контролем по давлению (PCV); Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS); Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению. Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению. Система удаления отработанного анестетика Система должна быть предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. Компоненты системы: система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: должно состоять из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. |
| 18 | Установка анестезии | Требования к функциональности Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза, с возможностью работа при низких потоках. Требования к техническим характеристикам Вентилятор: Вентилятор должен быть электронно управляемый, электропроводный поршневой, должен иметь контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должно влиять на дозировку дыхательного объёма. Наличие возможности продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжатся атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Режимы вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: - инспираторный O2; - частота дыхания; - дыхательный объём; - минутный объём; - среднее и пиковое давление газа; - РЕЕР; - объем вдыхаемого воздуха; - давление в дыхательных путях должно отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводится графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: Наличие трехуровневой системы подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: - уведомление, предостережение и предупреждение. - звуковая тревога низкой важности (уведомление, предостережение) с возможностью выключения на 2 минуты, - тревога высокой важности (предупреждение) выключить нельзя; - при каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровки всех систем; - контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%; - при падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включатся звуковой сигнал; - система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; - в случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. - аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов автоматически. В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей наличие возможности ручной вентиляция; - при полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; - возможность автоматического переключение на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. - наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: - наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов; - регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами; - индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока; - на кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа. Технические характеристики: - диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар; - ограничение давления: 15-70 см Н2О; - дыхательный объем: 20-1400 мл; - частота дыхания: 4-60 в мин; - соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; - пауза на вдохе: от 0 до 50%; - РЕЕР: 0-20 см Н2О во всех режимах; - давление на вдохе: 5-65 смН2О; - Ramp: В режиме PCV от 0,2 до 2 секунд; - поток на вдохе: 10-75 л/мин; - ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; - ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин; - чувствительность триггера: 2-15 л/мин; - индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; - дисплей: не менее 6,5” дюймов (16,5 см); - концентрация кислорода – от 21 до 100 % об. - при расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс:. Электропитание: - от сети: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; - перезаряжаемые батареи: 24 В, 3,5 Ач.; - время работы от полностью заряженных аккумуляторов не менее 45 минут, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: - аппарат должен иметь три встроенных выдвижных ящика для хранения принадлежностей; - аппарат должен иметь выдвижную письменную подставку; - аппарат должен иметь боковые держатели для удобства перемещения аппарата; - аппарат должен иметь встроенные боковые направляющие вертикальные рельсы для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон; - аппарат должен иметь объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра; - аппарат должен иметь коммуникационный интерфейс для передачи данных - RS 232 х 1. Основные комплектующие Установка анестезии Базовая комплектация: - версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух; - режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный; - тележка; - дыхательная система COSY; - аккумуляторные батареи. Испаритель анестетиков с креплением Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Дополнительные комплектующие Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, применяемое для тестирования функции СРАР вентилятора Имитатор легких пациента: (педиатрический) Тестовое лёгкое, применяемое для тестирования функции СРАР вентилятора Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор сжатого медицинского воздуха, безмаслянный. Энергопотребление 150 Вт. Вентиляция с контролем по давлению (PCV); Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризующийся поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS); Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS). Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению. |
| 19 | Система рентгенодиагностическая в комплекте | Требования к функциональности Области применения: - гастроэнтерология, - миелография, - педиатрия, - урология и гинекология, - травматология, - экстренная медицина Требования к техническим характеристикам Рентгеновский аппарат на три рабочих места на основе телеуправляемого стола-штатива должен быть: Операционные режимы: - цифровые рентгенография, томография, рентгеноскопия. Томография: - двунаправленная линейная томография; - должна выполняется в любом положении стола; - углы томографии предпочтительно 8°, 20°, 40°; - 2 скорости томографии; - высота томографического слоя с электронной регулировкой от 0 до 330 мм, с регулируемым шагом предпочтительно 1 ÷ 10 мм; - автоматическое увеличение высоты слоя; - получение томографического и обычного снимка на одном и том же листе пленки; - дисплей управления столом и генератором – интегрированный. - отсеивающие решетки. - компрессионное устройство: - дистанционно-управляемое, моторизованное, с автопарковкой. - регулируемое усилие компрессии от 50 до 200. Коллиматор: - прямоугольный, автоматическая подстройка с учетом фокусного расстояния, функция удержания; - размер поля коллимации при фокусе 100 см - 43х43 см. Основные комплектующие Дистанционный управляемый стол Диапазон наклона стола +90°/-30°; Максимальная скорость движения при наклоне предпочтительно 6° /сек; Автоматическая остановка стола в горизонтальном положении; Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоматической центровкой не менее 34 см; Диапазон продольного передвижения колонны и детектора /УРИ 124см с изменяемой скоростью не более 20см\с; Фокусное расстояние с постоянной подстройкой, изменяемое в пределах 115 ÷ 180 см; Расстояние «дека стола-пол» 86см; Управление всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли, расположенной на столе; Свободный доступ со всех сторон; Диапазон наклона колонны с автоматическим центрированием на объекте исследования ± 40°. Размеры: - деки стола 210х74см; - рентгенпрозрачной зоны деки стола 194х50см; Минимальное расстояние от центра излучения до краев стола 43см. Минимальное расстояние «фокус-детектор» 78мм; Минимальное расстояние «пациент -УРИ» 138мм; Поворот трубки предпочтительно 270°. Усилитель рентгеновского изображения Номинальный размер входного поля не менее 9 дюймов; Номинальный диаметр полей не менее 9-6-4 дюймов; Автоматическая регулировка усиления видеосигнала; Динамический рекурсивный фильтр; Детектор движения; Удержание последнего кадра. Система цифровой обработки изображения с плоскопанельным детектором Технология - плоская панель, фотодиодная матрица; Пространственное разрешение не менее 3,4 пл/мм; Чувствительная поверхность не менее 43х43см: Матрица не менее 2880х2881 пикселов; Размер пиксела не менее 143 микрон; Обработка изображения: Настройка яркости и контрастности ,инверсия серой шкалы, пространственные фильтры, коллимация, ЗУМ, экранная лупа, вращение изображения, тексты. Измерения: Расстояния, углы. Единый интерфейс управления генератором, столом и системой цифровой обработки изображения. DICOM 3: Store, Print, Worklist. MPPS. CD-DVD с записью программы просмотра на каждый диск для последующего воспроизведения на любом ПК; ЖК монохромный монитор не менее 19” . Рентгеновский излучатель Рентгеновская трубка с вращающимся анодом 0,6/1,2мм; 20/50кВт; 150кВ. Теплоемкость анода 300 кНu Рентгеновский генератор с пультом управления Мощность 50 кВт; Частота высокого напряжения 200 кГц; Диапазон выходного напряжения: рентгенография - 40-150 кВ с шагом 1кВ; рентгеноскопия - 40-125 кВ с шагом 1 кВ. Диапазон силы тока: рентгенография - 10-600 мА; рентгеноскопия - 0,5-10 мА. Время экспозиции при: рентгенографии - 0,001-6,3 сек Время экспозиции при рентгеноскопии - 0-5-10мин. Диапазон мАс 0,1-1000 мАс. Техника съемки - 0,1,2,3 т. Автоматическое управление экспозицией; Автоматически регулируемая рентгеноскопия; Защиты: перегрузка по току, напряжению, контроль наличия вращения анода и температуры анода; Самокалибровка по току при каждой экспозиции. Экспонометр. - Принадлежности Комплект высоковольтных кабелей, поручни, моторизованная подножка для поворота пациента во время рентгеноскопии, упор для плеч, рама для равномерного распределения веса аппарата. Инструкция по эксплуатации на русском и казахском языке. Дополнительные комплектующие Стекло рентгенозащитное 100х80 см, 2,8 мм Pb. Лазерный мультиформатный принтер (для распечатки цифровых изображений), настольного исполнения Фототермографическая технология получения изображения – наличие DICOM интерфейс –наличие Русифицированная панель управления - наличие Разрешение печати не хуже 325 dpi. |
| 20 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Требования к функциональности Аппарат искусственной вентиляции легких для детей и взрослых должен иметь интегрированные возможности искусственной вентиляции легких и мониторинга: - усовершенствованная система вентиляции лёгких, - пользовательский интерфейс. Режимы вентиляции легких: - управляемая вентиляция с регулируемым объемом (VCV), - управляемая вентиляция с регулируемым давлением (PCV), - управляемая вентиляция с гарантированным объемом при минимальном давлении на вдохе с автоматической регуляцией потока (PCV-VG), - синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с регулируемым объемом (SIMV-VC), -синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с регулируемым давлением (SIMV-PC), - вентиляция двухуровневым положительным давлением (Bi-level с возможностью APRV), - вентиляция двухуровневым положительным давлением с функцией доставки заданного дыхательного объема (Bi-level-VG), -вентиляция с непрерывным положительным давлением в дыхательных путях/ вентиляция с поддержкой давлением (CPAP/PSV), - резервный режим вентиляции при апноэ (активен при cсинхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции, -вентиляции с двухуровневым давлением и в режимах CPAP/PSV). Типы петель: - Давление-объем, давление-поток и поток-объем. - Возможность одновременного просмотра 2-х петель. - Сохранение петель: до шести петель. - Показатели механики дыхания:Ppeak, Pplat, Pmean, PEEPe, PEEPi, TVinsp, TVexp, MVinsp, Mvexp Параметры вентиляции: Частота дыхания: от 3 до (120)циклов в минуту для режимов VCV, PCV, PCV-VG и Bilevel (с шагом 1 цикл в минуту); от 2 до 60 циклов в минуту для режимов SIMV-VC, SIMV-PC, Bilevel-VG и (с шагом 1 цикл в минуту). От 0 до 60 циклов в минуту для режима CPAP/PSV 0-40 циклов в минуту для режима NIV. Постоянный поток: в педиатрическом режиме от 2 до 90 л/мин. (шаг 1-5 л/мин.)во взрослом режиме 2-160 л/мин (шаг 1-5 л/мин.) Максимальный поток: 200 л/мин. Концентрация кислорода в дыхательной смеси: От 21% до 100%. Отношение вдох/выдох: от 1:9 до 4:1, от 1:79 до 60:1 в режиме Bi-level (взрослый и педиатрический режим). Диапазон значений дыхательного объема: Не менее 2-2000 мл. Давление вдоха (Pinsp): 1-98 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.) Предельное давление (Plimit): 7-100 см вод. ст. для режимов VCV и SIMV-VC (шаг 1 см вод. ст.). Максимальное давление на вдохе (Pmax): 7-100 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.). ПДКВ: Выкл., 1-50 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.). Время вдоха - 4-15 с. Время выдоха: 0,25-59,75 с. Время нарастания: 0-500 мс во время вдоха, для потока или давления. Время нарастания PSV: 0-500 мс во время вдоха, только при дыхании с поддерживающим давлением. Окно триггера - 0-80 % от времени выдоха (шаг 5 %). Триггер потока: 0,2-9 л/мин. (шаг 0,5 л/мин.). Триггер давления: от 10 до 0,25 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.). Постоянный поток: 2-10 л/мин. (шаг 0,5 л/мин.). Пауза после вдоха: 0-75 % от времени вдоха (шаг 5 %). Поддерживаемое давление относительно уровня ПДКВ. от 0 до 60 см вод. ст. в режимах SIMV-VC, SIMV-PC, CPAP/PSV и Bi-level. Система тревог: усиление сигналов тревоги: сигналы тревоги с высоким приоритетом, оставленные без внимания, не мене чем через 30 секунд изменяют частоту звука на более высокую. Мониторинг параметров вентиляции: давление в воздушных путях: - 20 +120 см вод. Ст, поток в контуре пациента: от 1 до 200 л/мин, дыхательный объем: от 5 до 2500 мл, минутный объем: 0-99,9 л/мин, частота дыхания 0-120 дыханий в минуту. Небулайзер: строенная микропомповая система, масса распылителя не более 25 г, производительность распылителя максимальная. Объем не менее 10 мл, время работы: 10, 15, 20 или 30 минут, размер частиц, средний аэродинамический диаметр частиц (MMAD): не более 3,0 микрон, остаточный объем: не более 0,3 мл, значения объема, заданные на распылителе 2,5; 3,0; 5,0 или 6,0 мл. Программное обеспечение: на русском языке. Связь с внешними устройствами: последовательный порт (RS-232),порт RS-485, порт RS-422, порт USB, порт Ethernet, 2 слота под платы PCMCIA Характеристики электрической системы: напряжение:~85–132 В, 47/63 Гц ~187-264 В, 47/63 Гц. Потребляемая мощность: менее 200 Вт Аккумулятор резервного питания: Тип: Встроенный Свинцово-кислотный, с гелеобразным электролитом. Время работы от аккумулятора не менее 120 минут при полностью заряженном аккумуляторе. Характеристики окружающей среды: Температура: диапазон при эксплуатации: от 10 до 40 °C, диапазон при хранении от 20 до 50 °C. Относительная влажность: диапазон при эксплуатации: 15-95 %, без конденсации паров. Диапазон при хранении 15-95 %, без конденсации паров. Датчик 02:Парамагнитный датчик О2 -Не требует замены. Компрессор сжатого воздуха (опция) Дисплей: сенсорный жидкокристалический с диагональю не менее 30,5 см/12 дюймов и регулируемым углом обзора, 7 настраиваемых сенсорных гиперссылок, выбранных из 23 опций. Количество кривых на дисплее: одновременно три кривые. Параметры представленные в виде кривых: давление, величина потока, объем, вспомогательное давление, C02 и 02. Масштабирование графиков: автоматическое масштабирование для получения оптимальных размеров или независимое масштабирование. Данные:параметры управления, сведения о пациенте, настройки тревог. Индикатор состояния:режим вентиляции, уровень зарядки аккумулятора, часы. Перемещение дисплея. Вращение в горизонтальной плоскости: 123°. Наклон по вертикали: предпочтительно 180° в поднятом положении. 65° в опущенном положении. Регулировка высоты Требования к техническим характеристикам Размеры: Высота: 44,5см (дисплей опущен), 67,5 см (дисплей поднят) Высота на тележке: 122 см (дисплей опущен), 145 см (дисплей поднят) Настройка положения дисплея: Наклон по вертикали: 160 º в поднятом положении, 60 º в опущенном положении Настройка высоты: 23 см Основные комплектующие Вентилятор Вентилятор предназначенный для проведения вентиляции легких. Дополнительные комплектующие Датчик потока газовой смеси Датчик для контроля газовой смеси Дисплей вентилятора Экран для вывода мониторируемых параметров. Диагональ 30,5 см/12 дюймов Компрессор медицинский Техническое устройство для подачи сжатого воздуха в аппарат ИВЛ Фильтр с увлажнителем Тепло-влагообменник с фильтром HMEF 750/S, 50 штук в 8 упаковке, с портом отбора проб Удержание влаги: 27 мг H2O/л (дыхательный объем 750 мл) Эффективность бактериальной фильтрации: 99.999% Эффективность вирусной фильтрации: 99.99% Сопротивление: 0,09 кПа (0,6 см H2O/л) при скорости потока 30 л/мин Мертвое пространство: 34 мл Коннекторы: не менее 15 мм ""мама""/22 мм ""папа"" и 15 мм ""папа""/22 мм ""мама Устройство для крепления трубок контура пациента Крепление металическое поворотное для поддержки дыхательного контура пациента Шланги для подключения к газовым магистралям Шланги для подключения вентилятора в газовым магистрялям больницы (шланг О2 и шланг для воздуха) Батарея внутреняя Аккумулятор для сохранения энергонезависимой памяти встроенный. Тип: свинцово-кислотный Тележка для аппарата ИВЛ Тележка на 4 колесах со стопперами для удобного перемещения аппарата ИВЛ Устройство для впрыска медикаментов многократного использования Распылитель: встроенная система распыления Aeroneb Технология распыления: электронный микронасос Время работы распылителя: 10, 15, 20 или 30 минут Возможность автоматического повтора: циклы: 1 - 10 длительность паузы 30 сек - 8 ч 1 - 5 минут (шаг 1 минута) 5 - 55 минут (шаг 5 минут) 1 - 8 часов (шаг 0,5 часа) Настройка объема распылителя не менее 2,5, 3, 5 или 6 мл Размер частиц: средний размер 2,1 микрон ММАД (масс-медианный аэродинамический диаметр) 3,4 микрон ММАД остаточный объем: в среднем 0,3: в среднем < 0,1 мл Клапан выхода Клапан для выдыхания дыхательной смеси из контура пациента |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.