Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 03 »  июля 2014 года № 09/76

Сводный список медицинской техники (36 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп медицинский | 1 | 5 200 000 | 5 200 000 | РГКП «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 30 820 000 | 30 820 000 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 15 500 000 | 15 500 000 | КГП на ПХВ «Центральная районная больница Жамбылского района» управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Радиографическая рентгеновская система | 1 | 21 640 300 | 21 640 300 | РГП на ПХВ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 5 | Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов | 1 | 18 550 000 | 18 550 000 | ГККП «Областной онкологический диспансер акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Анализатор биохимический автоматический в комплекте | 1 | 13 424 745 | 13 424 745 | ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница» управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 17 604 068 | 17 604 068 | ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4» Управления здравоохранения города Алматы | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 8 | Система острого диализа | 1 | 9 961 000 | 9 961 000 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» Управления здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией | 1 | 9 119 886 | 9 119 886 | ГКП на ПХВ «Областная детская больница» Управления здравоохранения Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза | 1 | 13 402 721 | 13 402 721 | АО «Национальный научный кардиохирургический центр» | DDP пункт назначения | 70 календарных дней |
| 11 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови в комплекте с принадлежностями | 1 | 34 134 208 | 34 134 208 | КГП «Костанайский перинатальный центр» управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Система диагностическая ультразвуковая | 1 | 26 926 000 | 26 926 000 | ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» Управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога в комплекте | 3 | 13 495 951 | 40 487 853 | ГКП «Городская клиническая больница № 7» на ПХВ Управления здравоохранения г. Алматы | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 14 | Установка анестезии | 1 | 8 351 911 | 8 351 911 | ГКП на ПХВ «Кызылординская городская больница» Управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 15 | Лазер офтальмологический комбинированный на мобильном стенде с принадлежностями | 1 | 20 506 760 | 20 506 760 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г. Султанова» Управления здравоохранения Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 16 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 | 7 933 500 | 15 867 000 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 | 7 780 000 | 15 560 000 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 18 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 1 | 10 087 246 | 10 087 246 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 19 | Установка анестезии | 1 | 7 536 577 | 7 536 577 | ГКП на ПХВ «Каргалинская центральная районная больница» Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 20 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте, Монитор пациента. | 1 | 11 137 038 | 11 137 038 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 21 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога. Монитор пациента. | 1 | 16 464 032 | 16 464 032 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 22 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте. Монитор пациента. | 2 | 9 754 144 | 19 508 288 | КГП «Центральная больница города Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 23 | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных | 1 | 6 787 987 | 6 787 987 | ГКП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 24 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога в комплекте | 3 | 13 507 630 | 40 522 890 | ГКП на ПХВ «Областной медицинский центр» Управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 25 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 6 | 8 927 644 | 53 565 864 | ГКП на ПХВ «Областной медицинский центр» Управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 26 | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных | 1 | 6 787 987 | 6 787 987 | ГКП на ПХВ «Атырауская областная детская больница» Управления здравоохранения Атырауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 27 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога в комплекте | 2 | 13 507 630 | 27 015 260 | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 28 | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 15 284 667 | 15 284 667 | ГККП «Актауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 29 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 3 | 7 780 000 | 23 340 000 | ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ Управления здравоохранения Актюбинской области - 1 ед. КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области – 2 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 30 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 34 330 211 | 34 330 211 | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 31 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 22 604 840 | 22 604 840 | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управления здравоохранения акима Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 32 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная | 1 | 15 334 481 | 15 334 481 | КГП на ПХВ «Кардиологический центр» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 33 | Автоматический биохимический анализатор | 1 | 10 215 580 | 10 215 580 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 34 | Гематологический анализатор | 1 | 9 623 130 | 9 623 130 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 35 | Ультразвуковой диссектор в комплекте с принадлежностями | 1 | 31 751 429 | 31 751 429 | ГКП « Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ Управлния здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 36 | Анализатор автоматический газов, метаболитов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 15 284 667 | 15 284 667 | КГП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

Лот  № 1

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Микроскоп медицинский |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | 1. Служит для исследования в проходящем свете клеточных и тканевых структур. 2. Позволяет проводить исследования в проходящем свете по методам светлого поля, темного поля, фазового контраста. 3. Является основой для научных (микроскопических) работ на срезах и мазках. 4. Устойчивый штатив дает возможности размещения различных источников света, устройств для поддержания температуры, моторизированного предметного стола. 5. Имеется возможность оснащения инструмента специальной видеокамерой с различными вариантами автоматического анализа изображения.6. Области применения: исследование крови и проб ткани человеческого тела,наблюдение за клеточнымиструктурами, оценка взаимодействий между клетками, их подвижности, роста, потенциальные измерения, цифровые записи |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | ICS-оптика больших рабочих расстояний, методы исследования,светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Состоит из базовой станины, включающей оси проходящего света с горизонтальной апертурой и диаграфмой осветителя. Полный движущийся диапазон от 45 до 50 мм. (перемещающий диапазон центра – 25 мм). Станина: Источник питания - встроенный. Дисплей - воспроизведение информации. Интерфейс – 1 х RS 232, USB. Функциональные действия: Фокус – механический 2-х ступенчатый. Револьверная головка объектива – не менее чем 6 – ти позиционная. Предметный столик : механический с керамическим анодированным покрытием Оси проходящего света: освещение - галогеновая лампа не менее 12В 50Вт. Конденсор: с возможностью работы в светлом поле, темном поле, режиме фазового контраста. Тубус: С фиксированным углом наклона окуляров 20°, полем зрения не менее 23 мм, с варьируемым делением луча: 100% на окуляры, 0% на фототубус : 0% на окуляры, 100% на фототубус. Наличие фильтров диаметром: 36 мм и 32 мм. Набор фильтров дневного света 36 мм. Конверсионный фильтр 36 мм. Панхроматический зелёный фильтр 32 мм. Фильтр баланс белого 32 мм. Окуляры: 10 х/23 – регулируемые по диоптриям -5/+5. Диаметр поля обзора не менее 23 мм. Объективы: Объектив не ниже класса «Планахроматические» 10x . апертура объектива не менее 0,25 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические» 20x. апертура объектива не менее 0,45 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические » 40x. апертура объектива не менее 0.65 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические » 100x – масляная иммерсия. апертура объектива не менее 1.25 мм фазовый контраст. Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований и специальным принтером. Чехол от пыли. Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1-20ml. Запасная вольфрамовая галогеновая лампа не менее 12V – 50 Watt. Цифровая цветная неохлаждаемая CCD-камера. 3,3 мегапиксельная камера обладает скоростью передачи 39 кадров в секунду для плавной фокусировки и поиска нужного места на препарате. Камера рекомендуется для светопольной и фазовоконтрастной микроскопии. • Сенсор: 1/1,8" цветной. • Максимальное разрешение: 2080 (H) x 1540 (V) (3.3 мегапикселя). Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm. • АЦП: 12/8 бит. • Работа с областью интереса: наличие. • Экспозиция: 1 мсек - 4 сек. • Аналоговое усиление: наличие. • Скорость передачи: 2080 (H) x 1540 (V) – 6 сек. • Прогрессивное сканирование: наличие. • Охлаждение: отсутствие. • Интерфейс: FireWire. • Программное обеспечение адаптированное к микроскопу. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Тубус | Бинокулярный фототубус, угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20°, деление светового потока 100:0/0:100. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Окуляры | Увеличение 10х, Линейное поле окуляров не менее 23 мм, диоптрийная наводка на резкость для выравнивания изображения в бинокулярной насадке -5/+5. Возможность работы в очках. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Объективы | Увеличения 10x, 20х, 40х, 100х масляной иммерсии. Оптическая коррекция объективов планахроматическая. Объективы должны быть свободны от хроматической разности увеличения, иметь свободной от хроматической окраски фон (ХРУ=0%, работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия) Высота объективов (парфокальность) не менее 45мм. Характеристики объектива 10х Объектив планахроматический 10х должен обладать числовой апертурой не менее 0.25 и рабочим расстоянием не менее 6.0 мм. Характеристики объектива 20х: Объектив планахроматический 20х должен обладать числовой апертурой не менее 0,45 и рабочим расстоянием не менее 0.63 мм. Характеристики объектива 40х: Объектив планахроматический 40х должен обладать числовой апертурой не менее 0,65 и рабочим расстоянием не менее 0.60 мм. Характеристики объектива 100х: Объектив планахроматический 100х с должен обладать числовой апертурой не менее 1,25 и рабочим расстоянием не менее 0.29 мм. | 4 шт. |
|  |  | 4 | Предметный стол | Предметный стол должен быть с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам, размером 75х50мм. Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Конденсор | Конденсор должен иметь числовую апертуру А= 0,9. Смена режимов конденсора: светлое поле, темное поле 0,65, фазовый контраст 1, 2, 3. Положение и перемещение конденсора: должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси микроскопа и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси микроскопа Микроскоп должен иметь регулируемую полевую ирисовую диафрагму | 1 шт. |
|  |  | 6 | Светофильтры | Наличие фильтров диаметром не менее 36 мм и 32 мм: Набор фильтров дневного света не менее 36 мм, Конверсионный фильтр не менее 36 мм и панхроматический зелёный фильтр не менее 32 мм, фильтр баланс белого не менее 32 мм. | 3 шт. |
|  |  | 7 | Осветитель | Галогенный осветитель проходящего света. Осветительная система должна обеспечивать реализацию принципа Келера с галогенным источником света, должна обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 10х до 100х Мощность галогенного источника света не менее 12 В 50 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Блок питания для осветителя | Блок питания галогенной лампы должен быть стабилизирован к перепадам напряжения в сети. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы | 1 шт. |
|  |  | 9 | Лампа галогеновая | Мощность галогенного источника света (лампы) не менее 12 В 50 Вт. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы. | 2 шт. |
|  |  | 10 | Камера цифровая специальная | Цифровая фото-камера высокого разрешения не менее 5 Мегапикселей, функционирующая по технологии CMOS. Разрешение: 2452 (H) x 2056 (V). Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm Размер чипа: 8.5 мм x 7.1 мм Спектральный диапазон чувствительности сенсора 400 -700 нанометров Оцифровка 12 бит на каждый цифровой канал. Время интеграции (отклика) от 10 микросекунд до 4 секунд. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Чехол пылезащитный | Полиэтилен, синего цвета | 1 шт. |
|  |  | 12 | Кабель сетевой | Евро разъем, 240V, 6A | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Блок архивации изображения. | Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований с ЖК монитором, UPS, клавиатура, мышь (адаптированные для данного микроскопа). Программное обеспечение обеспечивает проведение процессов съемки и обработки изображений в области световой микроскопии; полная совместимость и интеграция с микроскопами и их компонентами; захват изображения с черно-белых, цветных, с высоким разрешением и чувствительностью камер; поддержка черно-белых 16 битных и цветных 3х16, 3х8 битных изображений; полная запись всех этапов и параметров съемки; сохранение этой информации в виде мета файлов; создание классификаторов и собственных макросов работы ПО и микроскопа Программное обеспечение имеет дополнительный модуль для ручных измерений и автоматических измерений. | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Принтер | Специальный принтер для распечатки результатов. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Иммерсионное масло | Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1 | 1 фл. |
|  |  | 2. | Лампа галогенная | Мощность лампы 12В 50 Вт | 2 шт. |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с экспертной диагностической точностью. Области применения: - Кардиология; - Ангиология; -Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; - Близко расположенные органы и поверхностные структуры; - Органы брюшной полости; - Акушерство; - Гинекология; - Скелетно-мышечная система; - Урология; - Педиатрия; - Неонатология; - Интраоперационные исследования. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основной блок. Характеристики получения изображения: Операционная система не хуже Widows XP. Программное обеспечение должно быть на русском языке. Формирование ультразвукового луча полностью цифровое. Наличие технологии широкополосного формирования ультразвукового луча. 12-бит A/D конвертеры на физический канал. Количество приемо-передающих каналов не менее 59800. Параллельная обработка данных по не менее 4 каналам. Динамический диапазон не менее 260 Дб. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц. Независимое переключение частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера. Динамическая аподизация. Динамическая апертура. Динамическая фокусировка. Количество зон фокусировки не менее 8, зависит от датчика и режима работы. Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг). Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ. Отображаемые градации серого не менее 256. Наличие технологии кодированного излучения. Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники. - Количество базовых частот не менее 4. - Количество гармонических частот не менее 5. Режимы сканирования: В-режим: - Возможность углового смещения изображения. - Количество зон фокусировки не менее 8. - Максимальная глубина сканирования не менее 30 см. - Максимальная частота кадров не менее 750/ с. - Композитное изображение. - Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom. - Наличие технологии "пересекающихся лучей". - Наличие технологии автоматического подавления артефактов. - Наличие технологии двойного фокуса на секторных датчиках. - Наличие технологии автоматической оптимизации 2D-изображения. - Наличие технологии «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике. - Наличие технологии непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим - Цветовой М-режим. - Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени. - Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени. - Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях. - Совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций). Импульсно-волновой допплер: - Коррекция угла, диапазон не менее ±80 гр. - Коррекция угла не более 1 гр. шаг. - Размер контрольного объема 1 – 15 мм. - Режим HPRF PW. - PRF (Частота повторения импульсов) 250 Гц – 26 кГц. - Минимальная регистрируемая скорость PW не более 0.01 м/с. - Максимальная регистрируемая скорость PW не менее 31 м/с. - Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см. - Возможность независимой коррекции частоты допплера. - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер: - Возможность независимой коррекции частоты допплера. - Минимальная регистрируемая скорость CW не более 0.01 м/с. - Максимальная регистрируемая скорость CW не менее 74 м/с. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии. - Автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: -Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. - Независимое от В-режима изменение частоты сканирования. - Максимальная частота кадров не менее 300/ с. Цветовое допплеровское картирование по энергии: - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW - B+PD+PW Выведение не менее пяти физиологических кривых на экран монитора. Технология автоматической адаптации параметров сканирования при изменении глубины сканирования. Спектральный тканевой допплер. Режим цветового тканевого допплера в реальном масштабе времени. - Возможность работы в «теневом» режиме. - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. - Независимое от В режима изменение частоты сканирования. - Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. - Максимальная частота кадров не менее 560 сек. Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: - Кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом. Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера: - Комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель: - Извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно; - Извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно (при наличии соответствующих опций); - Пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука (при наличии соответствующих опций); - Экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа. Режим цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда. - Оценка продольных векторов сокращения миокарда. - Цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка. - Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка. - Автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка. -Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа. Режим автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции левого желудочка, рассчитанной по формуле Симпсона. -Автоматическое оконтуривание полости левого желудочка. -Автоматический расчет частоты сердечного ритма, фракции выброса ЛЖ, минутного объема сердца, ударного объема ЛЖ. Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: - Цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях - Количественная оценка степени асинхронии левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях - Специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка -Автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка - Максимальная частота кадров не менее 560/ с. Выведение на экран не менее 12 синхронизированных изображений. Панорамное сканирование. Технология виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком Совместимость со стандартом DICOM 3. Запись данных на CD/DVD в формате DICOM 3. Подключение к сети через ETHERNET. Наличие технологии экспорта исследований на USB. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: - Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных - Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные. - Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям. Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям. - Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные. - Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс. - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания. - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима. Автоматическое создание отчетов. Включение в отчеты изображений. Редактор отчетов. Измерения и анализ: Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу. Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для кардиологии, взрослой и детской. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для ангиологии. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для урологии. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для исследований почек. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для акушерства и гинекологии. Наличие программных и аппаратных функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять: - Стандартная не менее 300 с; - Наличие режима выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель; - Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный HDD не менее 160 Гб; Сохранение на USB Flash Card; USB-2.0 порты не менее 4; Видео выход: DVA/VGA. Интерфейс пользователя: Панель управления: - Регулировка перемещения панели управления по высоте не менее 25 см. - Регулировка перемещения панели управления в горизонтальной плоскости. - Интерактивная подсветка клавиатуры. - Наличие встроенной акустической системы. - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. - Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. - Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений. - Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17”. - Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн. - Регулировка по вертикали и горизонтали. - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки. - Разрешение не менее 1280 x 960 пик. - Возможность подключения внешнего монитора, DVI. - Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика). Наличие модуля ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики. Типы датчиков: Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики. Количество поддерживаемых датчиков 19. Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик. Датчик секторный для кардиологии и транскраниальных исследований. - Диапазон частот 1.5-3.6 МГц. - Число элементов не менее 192. - Угол сканирования не менее 90 гр. - Контактная поверхность 20 х 28 мм. Конвексный датчик для абдоминальных исследований. - Диапазон частот 1.8-6.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 58 гр. - Размер линзы 17 х 65 мм. Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований. - Диапазон частот 4.0–11.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 133 гр. - Размер линзы 17 х 21 мм. Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 3.5-10.0 МГц. - Число элементов не менее 192. - Область визуализации 44 мм. - Контактная поверхность 14 х 53 мм . Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 6.0-13.0 МГц. - Число элементов Не менее 192. - Область визуализации 38 мм. - Контактная поверхность 14 х 47 мм. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Системный блок. | Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика). Встроенный HDD не менее 160 Гб. Кинопамять стандартная не менее 300 с. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц. Динамический диапазон не менее 260 Дб Максимальная частота кадров не менее 750/с. ZOOM: 8-ми кратное увеличение : Наличие B-Flow/BFI- Недопплеровская визуализация кровотока в сосудах Наличие Smart Depth- Автоматическое изменение настроек в зависимости от глубины сканирования Наличие Strain Imaging & Strain Rate Imaging- Технология Strain Imaging Наличие Q-Analysis- Модуль расширенного анализа сохраненных данных, данных тканевого допплера Наличие Automated Function Imaging- Модуль автоматического определения региональной сократительной функции ЛЖ. Наличие AutoEF- Модуль автоматического определения фракции выброса ЛЖ. Наличие Tissue Synchronization Imaging- Технология определения синхронности сокращения ЛЖ. Наличие Ob Application (Obstetrics)- Расширенный пакет измерений и анализа, акушерство и гинекология | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор. | Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17 дюймов. - Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн. - Регулировка по вертикали и горизонтали. - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки. - Разрешение не менее 1280 x 960 пик. - Возможность подключения внешнего монитора, DVI. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик секторный фазитронный мультичастотный. | Матричный секторный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований. - Диапазон частот 1.5-3.6 МГц. - Число элементов не менее 192. - Угол сканирования не менее 90 гр. - Контактная поверхность 20 х 28 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный мультичастотный. | Конвексный датчик для абдоминальных исследований. - Диапазон частот 1.8-6.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 58 гр. - Размер линзы 17 х 65 мм. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчик внутриполостной мультичастотный. | Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований. - Диапазон частот 4.0–11.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 133 гр. - Размер линзы 17 х 21 мм. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик линейный мультичастотный. | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 3.5-10.0 МГц. - Число элементов не менее 192. - Область визуализации 44 мм. - Контактная поверхность 14 х 53 мм. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик линейный мультичастотный. | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 6.0-13.0 МГц. - Число элементов не менее 192. - Область визуализации 38 мм. - Контактная поверхность 14 х 47 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Термическое устройство для печати изображений и текстов. | Цифровой термопринтер черно-белый. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 2.0 кВт | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для принтеров. | Бумага для термопринтера. | 1 рулон. |
|  |  | 2. | Гель для ультразвуковых исследований. | Гель для ультразвуковых исследований, не менее 250 мл. | 1 флакон. |

Лот № 3

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2. | Код, группа, наименование МТ (в соответствии с приказом МЗ РК от18 апреля 2006 года №181). | 1501 - Аппараты и приборы для клинико-диагностических и др. лабораторий. |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | Расчетные параметры: pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm. Электролиты: Na, K, Cl, Ca. Метаболиты: глюкоза, лактат, билирубин новорожденных. Кислотно-щелочные параметры: HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный). HCOstd Ион бикарбоната стандартный. BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости. BE(B) Избыток основания в крови. ctCO2 Содержание двуокиси углерода. Параметры по Электролитам: Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4. AnGap Анионовый интервал (провал). Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом): O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина) CtO2 Содержание кислорода. pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения. рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения. pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода. ctHb Содержание гемоглобина. Hct Гематокрит. sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом. O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина. p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом. Артерио-венозная разница: ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови. ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови. ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода. ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы. VO2 Потребление кислорода. DO2 Доставка кислорода. Параметры коррекции по температуре пациента: pH(T) рН. pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа. pO2(T) Парциальное давление кислорода. pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения. PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения. PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Все необходимые для работы анализатора реактивы помещены в два модуля, смена в течении 1 минуты. Баллоны с калибровочными газами не используются. Одновременно анализирует из одного образца показатели кислотно-щелочного баланса, электролиты и метаболиты, а использование модуля КО-оксиметрии дополняет перечень исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. Система отбора образца позволяет уменьшить время контакта с биологически опасными образцами крови и предполагает использование как шприцевых, так и капиллярных проб. Управление через интерактивный сенсорный экран и/или систему считывания штрих кодов. Результаты выводятся на экран дисплея, регистрируются с помощью встроенного термопринтера и сохраняются в памяти анализатора. На экране выводится информация о состоянии аппарата. Наличие аудиовизуальной индикации для оповещения оператора о нарушениях в работе. Калибровка и промывка анализатора полностью автоматизирована. Анализатор позволяет проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Возможно подключить модуль для автоматического проведения контроля качества. Встроенный компьютер. Интерфейс с возможностью подключения ЛИС. Время до получения результата: 50 секунд результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора. Программное обеспечение: Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows. Внешние интерфейсы: RS232 последовательный порт RS232. Доступно три порта Ethernet. Сетевой порт. Порт подключения сканера штрих кодов. Протоколы обработки данных: LIS, HIS. Вводимые параметры: Темп температура пациента. FIO2 показатель по кислороду с аппарата ИК. Flow поток. Resp. Rate респираторный индекс. ctHb содержание гемоглобина. p50 половинное насыщение гемоглобина кислородом. pAtm давление атмосферного воздуха. Данные пациента: ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения, Данные оператора №оператора, № врача. Исследуемые образцы: Описание образца Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином). Контрольный материал, рекомендуемый компанией Байер Диагностикс. Описание образца: Шприц 175 мкл. Капилляр 175 мкл. Микропроба 100 мкл. |
| 5. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Блок базовый. | Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем для считывания штрих кода. | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Модули | Модуль передней панели, модуль оксиметра, модуль приводов CD FDD,модуль, измерительный, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подстветки | 1к-т. |
|  |  | 3. | Камера пробозаборника | Камера пробозаборника СО-оксиметра | 1шт. |
|  |  | 4. | Термистор | Термистор СО-оксиметра | 1шт. |
|  |  | 5. | Дисплей | Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором. | 1шт. |
|  |  | 6 | Принтер | Встроенный термопринтер | 1 шт |
|  |  | 7. | Детектор жидкости | Детектор для определения уровня жидкости | 1шт. |
|  |  | 8 | ЖК панель | Жк панель | 1-шт. |
|  |  | 9 | Платы | Плата оптических датчиков,плата разъемов задняя,плата идентификатора радиочастотной метки,плата неоновой подсетки,платадисплея,платаэлектронная,плата мультиплексора с кабелем. | 1к-т. |
|  |  | 10 | Мотор перистальтического насоса | Мотор перистальтическогонасосаСО-симетра | 1шт. |
|  |  | 11 | Датчики | Датчик давления,датчикотходов,датчик заземления и температуры пробозаборника. | 1 к-т. |
|  |  | 12 | Привод модуля контроля качества | Привод модуля автоматического контроля качества | 1шт. |
|  |  | 13 | Сканер штрих кодов | Сканер для чтения штрих кодов | 1шт. |
|  |  | 14 | Система управления образцами | Система управления образцами | 1шт. |
|  |  | 15 | Программное обеспечение | Программное обеспечение | 1шт. |
|  |  | 16 | Коллектор жидкостной системы | Коллектор жидкостной системы | 1 к-т |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения. | 1 шт. |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам). | Питание прибора Мощность 150 ВА. Напряжение 200 В-240 В. Частота 50/60 Гц. Требования к окружающей среде Температура 15-32 С. Влажность 5-90% без конденсации. Требуемое помещение: 12 кв.м. |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Картридж | Картридж AB 1200 | 1шт |
|  |  | 2 | Промывочный картридж | Промывочный картридж. | 2 шт |
|  |  | 3 | Депротеинизирующий раствор | Депротеинизирующий раствор 10фл х2 мл | 1уп |
|  |  | 4 | Раствор-кондиционер | Раствор-кондиционер – 5фл х2 мл | 1уп |
|  |  | 5 | Бутыль для отходов | Бутыль для отходов | 4шт |
|  |  | 6 | Камера пробозаборника СО - оксиметра | Камера пробозаборника СО - оксиметра | 1 комп. |
|  |  | 7 | Электрод pO2 | Электрод pO2 | 1шт |
|  |  | 8 | Электрод pCO2 | Электрод pCO2 | 1шт |
|  |  | 9 | Электрод pH | Электрод pH 1 | 1шт |
|  |  | 10 | Референсный электрод с внутренним электродом | Референсный электрод с внутренним электродом | 1шт |
|  |  | 11 | Электрод Na+ | Электрод Na+ | 1шт |
|  |  | 12 | Электрод K+ | Электрод K+ | 1шт |
|  |  | 12 | Электрод Ca++ | Электрод Ca++ | 1шт |
|  |  | 14 | Электрод Cl- | Электрод Cl- | 1шт |
|  |  | 15 | Электрод, Глюкоза | Электрод, Глюкоза биосенсор | 1шт |
|  |  | 16 | Электрод, Лактат | Электрод, Лактат биосенсор | 1шт |
|  |  | 17 | Раствор для электродов референсный | Раствор для электродов референсный 4моль/л 4фл х5 мл | 1уп. |
|  |  | 18 | Референсный внутренний электрод | Референсный внутренний электрод 1200 | 1шт. |
|  |  |  | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- 3 x 3мл. | 1уп |
|  |  | 19 | Раствор для pH электрода | Раствор для pH электрода 3 x 3 мл. | 1уп |
|  |  | 20 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 21 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 22 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 23 | Раствор для контроля калибровки гематокрита | Раствор для контроля калибровки гематокрита 1 уп. 4х2,5 мл. | 1уп |
|  |  | 24 | Адаптер | Quick адаптер | 1шт |
|  |  | 25 | Бумага для термопринтера | Бумага для термопринтера | 1уп |
|  |  | 26 | Картридж для контроля качества | Картридж для автоматического контроля качества | 1уп |
|  |  | 27 | Капиллярные трубки с литий гепарином | Капилляры гепаринизированные 1 уп. 500 шт (с крышками) по 140 мкл. | 1 набор |

| 4 | Радиографическая рентгеновская система | Требования к функциональности: Область применения: - гинекология, - акушерство, - педиатрия, - травматология, - экстренная помощь. Области сканирования: снимок черепа, снимок скуловой кости, снимок носовой кости, снимок височной кости, снимок нижней челюсти, снимок плечевого сустава, снимок локтевого сустава, снимок предплечья, снимок запястья, снимок кисти, снимок тазобедренного сустава, снимок бедренной кости, снимок коленного сустава, снимок ноги, снимок галеностопного сустава, снимок стопы, снимок шейного отдела позвоночника, снимок грудного отдела позвоночника, снимок копчика, снимок поясничного отдела позвоночника, снимок таза. Рентгеновский аппарат на два рабочих места. Требования к техническим характеристикам: Требования к комплектации: Радиографическая рентгеновская система должна иметь операционные режимы: - рентгенография, - радиография. Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения. Контроллер рентгеновского излучения должен быть: - настройка пикового напряжения в киловольтах 40-125 кВ, - настройка предпочтительно мА 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА, - настройка таймера предпочтительно 1/120 ` 6,0 с., - размеры не менее 510х380х905 мм; Генератор с трансформатором высокого напряжения должен быть: - тип выпрямителя однофазный, двухполупериодное выпрямление. - выходная мощность 500 мА – 80 кВ/300 мА – 125 кВ. - входная мощность 220 ВА (переменный ток). - частота не менее 50/60 Гц. - выходное напряжение 40 кВ. Рентгеновская трубка: - вращающийся анод - фокальные пятна не менее 1,0/ 2,0 мм - емкость нагрева анода не менее 140 кДж - собственная фильтрация не менее 0,8 мм. - напряжение в сети: 220В, 50 Гц / 60 Гц однофазное - полное сопротивление линии 0,12 Ом - потребляемая мощность 3 кВт - высокоскоростное приспособление для прицельной рентгенографии, быстрая система выявления ошибок. - точный регулятор силы тока (мА) и пикового напряжение (в кВ) 500 видов (максимум) анатомических частей для оптимальной радиографии - полный доступ к пациенту - удобная в работе консоль и дисплей данных - прибор имеет встроенный стабилизатор напряжения для бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки мощностью 380 В, 50 кВт. - мягкая и бесшумная работа - рабочая станция. Коллиматор – 1 шт. Тип: ручной; - максимальный размер поля не менее 35х35 см., при источник изображение 65 см; - минимальный размер поля не менее 5х5 см при расстоянии источник-изображение 100 см ; - световая мощность 160 люксов; - собственная фильтрация 12 мм; Стол Букки, 6 направлений – 1 шт. не менее 6 путей направлений; материал верхней поверхности стола: меламин или акрил; Тип привода электромотор; Отсеивающий растр: соотношение отсеивания 8:1, 103 линий/дм; Размер кассет: от 18x24 до 35x43; Продольное расстояние скольжения стола: 420±5 мм; Боковое расстояние скольжения стола не менее 120±5 мм; Вертикальное расстояние до верха стола не менее 300±5 мм; Расстояние от верха стола до пола не менее 689 (880) мм; Размеры: не менее 2000х750х680 мм. Кабель высокого напряжения – 1 шт. Длина не менее 6 м; - Максимальное напряжение: постоянный ток 75 кВ; - 3 линии сердечников. Решетка Букки – 1 шт. Устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения. Опора трубки – 1 шт. Тип: рельс от пола до потолка; - продольное перемещение не менее 2550 мм; - вертикальное перемещение не менее 1600 мм; - вращение рентгеновской трубки предпочтительно ±180°; - электромагнитная фиксация вручную; - размер (ШхДхВ) не менее 3660х1000х2900 мм. Дополнительные комплектующие: Оцифровщик рентгеновских снимков – 1 шт. - шкала серого-16 бит, - оптическая плотность не менее 0-3.4d, - пространственное разрешение-40,800 пикс/стр, - размер пленки не менее 5’’*7’’~14’’*17’’, - скорость сканирования не менее (14’’*17’’ 300точек/дюйм) 16 сек, - операционная система - аппаратный интерфейс USB 2.0, - детектор, профессиональная микро оптическая CCD камера, - электропитание 110-220В. Стойка рентгеновской трубки – 1 шт. Тип потолочный. - потолочные рельсы. - продольное перемещение не менее 2800 мм. - вертикальное перемещение не менее 1200 мм. - вращение рентгеновской трубки ±180°. - электромагнитная фиксация вручную. Стабилизатор 1 шт. - входной 1 фаза 220, - выходной: 370V ± 6%, - вместимость: 12В, 12А, 50кВт. Стойка Букки – 1 шт. Вертикальное перемещение 1000 мм; - передняя панель для пленки не менее 32мм; - самое нижнее положение 200 мм; - размер (ШхДхВ) не менее 1935х770х500мм; - размер кассет от 18х24 до 35х43. Негатоскоп – 1 шт. - яркость не менее 4000 lux, 90%. равномерности. - анти-ультрафиолетовое излучение. - толщина не менее 45мм. Рабочая станция – 2 шт. - системный блок, процессор IntelCorei5-3470 3,2 Ghz (6 Mb) (1333 Mhz) BOX2 шт. - блок питания 450W2 шт. - жесткийдиск1000 Gb2 шт.Монитордиагональ18,5 дюйма 2 шт. - мышка 2 шт. - клавиатура 2 шт. - цветной принтер струйный 2 шт. Фартук – 1 комплект. Фартук 0.5 мм PB 1 комплект -2шт. Меры предосторожности при установке должны быть: Данное оборудование работает от электричества, и использует высокое напряжение. Поэтому принимайте специальные меры предосторожности при его инсталляции и не устанавливайте оборудование при следующих условиях: - влажное или сырое помещение, помещение с повышенной влажностью (температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%), - прямые лучи солнца, - резкие изменения температуры, - запыленность, - отсутствие вентиляции, - засоленность, - воздействие химических веществ и газов. Для нормальной работы условия должны быть: - при хранении: температура: -10 ~ 40°С, влажность: 5 ~ 90%, - при использовании: температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%, - оптимальные условия использования: температура: 17 ~ 25°С, влажность: 40 ~ 60%. Условия по напряжению должны быть: - входное напряжение: одна фаза, 220 В, - максимальное потребление электроэнергии: 40 кВА, - частота не менее 50/60 Гц. Требования к расходным материалам: Рентген кассеты – 3 шт. Размеры: - 13х18 см 1 шт. - 25х30 см 1 шт. - 30х40 см 1 шт. Рентген пленка – 3 уп. Размеры: - 13х18 см 1уп. (1 уп.-100 листов) - 25х30 см 1уп. (1 уп.-100 листов) - 30х40 см 1уп. (1 уп.-100 листов). |
| --- | --- | --- |
| 5 | Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов | Требования к функциональности: - видеоэндоскопическая система класса HD для гибких эндоскопов. - видеоколоноскоп. - установка для обработки гибких эндоскопов. - данное оборудование предназначено для эндоскопии. Требования к техническим характеристикам: Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов должна быть: - стандарт видеосигнала HD - полноэкранное видео, стоп-кадр - влагозащищенная панель управления видеопроцессором - видеовыходы: RGB, Y/C, VGA, DVI, VIDEOOUT (композитный) - возможность подключения внешних мониторов через DVI выход - улучшенное качество изображения цифровая обработка - поддержка технологии регулировка уровня улучшения, выделение поверхности, улучшение контраста, подавление видео шумов матрицы - индивидуализация настроек видеопроцессора, не менее 3-х программируемых кнопок - микропроцессорное управление диафрагмой - видеопроцессор совместим с видеоэндоскопами высокого разрешения серии, а также сериями видеоэндоскопов стандартного разрешения - источник света ксеноновый - мощность встроенного ксенонового источника света 300 Ватт - ручной и автоматический контроль яркости - отдельный выключатель для сети и для лампы, что позволяет выключать лампу между процедурами - баланс белого происходит за одно нажатие - управление с эндоскопа, программируемое - возможность сохранения изображений на жестком диске персонального компьютера при нажатии на кнопку сохранение кадра (которая имеется у видеоэндоскопа) - подача воды встроенным насосом - питание от сети 220 В, 50 Гц - тип электрозащиты: класс 1, тройная защита - степень электрозащиты: тип BF, пациент изолирован. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Видеопроцессор – 1 шт. Встроенный ксеноновый источник света, регулятор баланса белого света, кабели (BNC-BNC, DVI) бутылка для воды, клавиатура. Передвижная стойка – 1 шт. - держатель эндоскопа, стабилизатор напряжения - 21” цветной плоский ЖК монитор высокой плотности с разрешением 1920*1080 FullHD - цветной видеопринтер, формата А6 - набор для печати на 240 листов - рабочая станция (АРМ врача эндоскописта) - программное обеспечение для ведения базы данных и захвата и передачи снимка с экрана системы в базу данных (язык русский) - эндоскопический отсасыватель. Видеоколоноскоп – 1 шт. - модель с ПЗС матрицей HD разрешения имеет 13,2 мм вводимую трубку в сочетаии с 3,8 мм инструментальным каналом. - угол зрения 140° - глубина резкости 4-100 мм - диоптрии +2~ -8D - изгиб дистального конца: - Вверх/Вниз 180°/180° - Вправо/Влево 160°/160° - диаметр вводимой трубки 13,2 мм - диаметр рабочего (инструментального) канала 3,8 мм - рабочая длина вводимой трубки 1700 мм - общая длина не менее 2023 мм. Биопсийные щипцы – 1 шт. Резиновый клапан биопсийного канала – 1 шт. Ирригационная трубка – 1 шт. Набор колец – 1 шт. Набор колец – 1 шт. Установка для обработки гибких эндоскопов – 1 шт. Дополнительные комплектующие: Щетка для очистки – 2 шт. Силиконовое масло – 1 шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды – 1 шт. Крышка газового клапана – 1 шт. Крышка для замачивания – 1 шт. Тестер для проверки на герметичность – 1 шт. Требования к расходным материалам: Фильтр – 2 шт. фильтр для очистки дез. Средств. Фильтр – 2 шт. фильтр воздушный. |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор биохимический автоматический в комплекте |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть предназначен для диагностики Invitro при проведении клинических исследований образцов плазмы, крови, мочи, спинно-мозговой жидкости человека. Исследования - Биохимия, турбодиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты. Измерение - Фактор, калибровка. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть: Тип - Дискретный, произвольный доступ, селективный, STAT анализатор для клинических тестов. Исследования - Биохимия, турбидиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты. Методики - Конечная точка, двухточечная и многоточечная кинетика, фиксированное время, дифференциал. Измерение - Фактор, калибровка. Число программируемых методик – Неограниченное. Производительность должна быть – до 300 тестов/часов (дополнительная возможность - опция: плюс 180 электролитов/часов на электролиты в то же самое время), любое стандартное время инкубации. Загрузка образцов не менее 40 первичных пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки не менее 40 образцов. Проба - Объем от 3до 70 мкл (шаг 1 мкл). Авторазведение. Наличие предразведение: автоматическое предварительное разведение образцов до исследования, которое будет запрограммировано. Реагентный блок до 60 позиций реагентов на борту, охлаждающихся от комнатной температуры до 12 °C, объем реагента для анализа от 3 до 600 мкл. Реакционная карусель должна быть: аналитическая карусель держит не менее 39 реакционных кювет, сделанных из калиброванного стекла с кварцевыми окнами, в водяной бане при 37° С, реакционные кюветы автоматически вымыты, высушены и готовы к многократному использованию без задержки. Температура 37°C + 0.5°C. Фотометр должен быть: многоволновый фотометр измеряет каждый образец несколько раз в течение его времени инкубации, 8 предустановленных длин волны (340 - 700 нм). PC - Встроенный Pentium промышленный PC с RAM на 64 MB, HDD на 20 GB и FDD 1.44 MB, 2 COM порта и 1 LTP порт. Калибровка должна быть: Линейная зависимость, нелинейная зависимость (кривая, сегменты с интерполяцией) Loglogit. Расчеты и информация - Y=aX + b (коф. a и b) Корреляция, пользователь определяет методы вычисления. Контроль качества –необходимо: Ежедневно, ежемесячно LeveyJennings. Связь - RS-232C (Двунаправленная связь) 16000 тестов и отчетов в памяти, передача. Показ кривой реакции в режиме on-line. Вычисление результата сразу после измерения Питание - 230 V +10% 50/60 Hz, потребляемая мощность 1.0 кВт. Окружающая среда - Температура 18°C... 30°C, влажность <90%. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | анализатор биохимический автоматический | Производительность должна быть до 300 тестов/час. Дополнительная возможность подключения (опция): определение 180 электролитов/часов в то же самое время), любое стандартное время инкубации. с фильтрами (340, 380, 405, 510, 545, 578, 620, 700nm) | 1 шт |
|  |  | 2 | Адаптеры под флаконы для реагентов | Алюминиевые адаптеры, под флаконы для реагентов, рассчитанные на максимальный объем 5мл. 1 компл(5шт) | 1 компл |
|  |  | 3 | Адаптер емкости для проб | Алюминиевые адаптеры, используемые с чашечками для образцов. 1к-т- 40 шт. | 1 компл |
|  |  | 4 | Воздушный насос с соединительными трубками и адаптером | Насос подачи воздуха в систему для просушки реакционных ячеек. | 1 шт |
|  |  | 5 | клавиатура | Адаптирована под данный анализатор, необходима для ввода параметров. Разъем PS/2. | 1 шт |
|  |  | 6 | Контейнер для инкубатора | не менее 0,5л (встроенный) | 1 шт |
|  |  | 7 | Винты уровня | Встроенные и предназначены для выравнивания анализатора. Метки на винтах: РКп4, N1, 5, 4. (4шт.-1 к-т) | 1 компл |
|  |  | 8 | Датчик уровня для инкубатора | Датчик, измеряющий разность потенциалов, т.е. уровня воды в резервуаре инкубатора | 1 шт |
|  |  | 9 | Датчик уровня промывающей жидкости | Магнитный датчик встроенный, считывающий наличие промывающий жидкости в контейнере. | 1 шт |
|  |  | 10 | Манипулятор «мышь» | Манипулятор «мышь», адаптирован под данный анализатор, необходима для ввода параметров | 1 шт |
|  |  | 11 | Кабель питания | Для подключения анализатора к электросети. Евростандарт. Рабочее напряжение 220V. | 1 шт |
|  |  | 12 | насос | Перистальтический насос, предназначенный для подачи и удаления реагентов. | 1 шт |
|  |  | 13 | Контейнер для реагентов | Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 5 мл с крышкой. (10шт)-1к-т. | 1 компл |
|  |  | 14 | Контейнер для реагентов | Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 50 мл с крышкой (30 шт.1к-т) | 1 компл |
|  |  | 15 | Емкости для проб | Пластиковые чашечки для образцов | 250 шт |
|  |  | 16 | Штатив для проб | Металлические штативы для образцов | 1 шт |
|  |  | 17 | Предохранители | Предохранители (встроенные) F5H250V (Φ 5x20 mm) для 230 Vac | 4 шт |
|  |  | 18 | лампа | Галогеновая лампа 12 Вольт. | 2 шт |
|  |  | 19 | Набор трубок для насосов | Набор трубок с тефлоновым покрытием, предназначенный для установки на вакуумный насос | 4 шт |
|  |  | 20 | Стол-подставка | Металлический стол адаптированный для установки анализатора. | 1 шт |
|  |  | 21 | Монитор на тонкопленочных транзисторах | Адаптирован для данного анализатора для вывода параметров на экран. Жидкокристаллический монитор. | 1 шт |
|  |  | 22 | Контейнер для промывающей жидкости | Пластиковый контейнер не менее 5л | 1 шт |
|  |  | 23 | Трубка для слива с адаптером | Тефлоновая трубка не менее 1,30м | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Лазерный принтер | Черно-белый лазерный принтер для распечатки результатов | 1 шт |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания | 1500 вАдля стабилизации напряжения | 1 шт |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови | Набор для определения альбумина, 4x100 ml | 1 наб |
|  |  | 2 | Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Набор для определения щелочной фосфотазы, 10x10ml | 1 наб |
|  |  | 3 | Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче | Набор для определения альфа-амилазы, 12x10ml | 1 наб |
|  |  | 4 | Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина | Набор для определения прямого билирубина, 375ml | 1 наб |
|  |  | 5 | Фотометрический тест для определения Общего Билирубина | Набор для определения общего билирубина, 375ml | 1 наб |
|  |  | 6 | Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче | Набор для определения креатинина, 200ml | 1 наб |
|  |  | 7 | Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови | Набор для определения кальция, 200ml | 1 наб |
|  |  | 8 | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови | Набор для определения холестерина, 4 x 30 ml | 1 наб |
|  |  | 9 | Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови | Набор для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы, 10 x 10 ml | 1 наб |
|  |  | 10 | Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови | Набор для определения глюкозы, 4x100 ml | 1 наб |
|  |  | 11 | Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы – АСАТ, 8 x 50 ml | 1 наб |
|  |  | 12 | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови | Набор для определения активности аланинаминотрансферазы– АЛАТ, 8 x 50 ml | 1 наб |
|  |  | 13 | Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови | Набор для определения железа, 2х30ml | 1 наб |
|  |  | 14 | Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови | Набор для определения лактатдегидрогеназы, 10x10ml | 1 наб |
|  |  | 15 | Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови | Набор для определения магния, 200 ml | 1 наб |
|  |  | 16 | Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови | Набор реагентов для определения фосфора, 200 ml | 1 наб |
|  |  | 17 | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови | Набор для определения общего белка, 4x100 ml | 1 наб |
|  |  | 18 | Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови | Набор для определения триглицеридов, 4 x 100 ml | 1 наб |
|  |  | 19 | Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче | Набор для определения мочевины, 2x100 ml | 1 наб |
|  |  | 20 | Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Набор для определения мочевой кислоты, 4 x 30 ml | 1 наб |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: - Абдоминальные исследования; - Акушерские исследования; - Ранние акушерские исследования; - Гинекологические исследования; - Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа); - Почечные исследования; - Педиатрические/Неонатальные исследования; - Урология; - Молочные железы; - Мускуло-скелетные исследования; - Кардиология взрослых; - Детская кардиология; - Транскраниальная допплерография (ТКДГ); - Сосудистая система. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления. Консоль: Высота: регулируемая, не менее 180 мм; Вращение: регулируемое, не менее ±30° от центра; Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса (диаметр колеса: не менее 125 мм); Не менее 256 оттенков серого цвета, 8 бит; Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели; Наличие встроенных кнопок для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Число каналов прием/передача, не менее 161 280 Характеристики монитора: Цветной LED (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональю не менее 18.5 дюймов; Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Высота: регулируемая: 1270 - 1660 мм; Движение вперед/назад: регулируемое, не менее 339,4 мм; Наклон: регулируемый, не менее +45°/- 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее ±50° от центра, прочее ±130° от центра; Цифровая регулировка яркости и контраста; Характеристики сенсорного монитора: Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой),экран диагональ не менее 10 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея,не менее 1280 х 800 х 24 бит. Дополнительно: Возможность визуализации посредством пространственного компаудинга Наличие программы эластографии (качественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Наличие программы количественной оценки эластичности тканей (индекс контраста эластичности). Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Усреднение кадров 0-15 шагов; Динамический диапазон 30-240 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1-13 шагов; Улучшение края: -3 – +3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима; М РЕЖИМ: Усреднение кадров 0-15 шагов; Динамический диапазон 30-240 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1-13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Способ сохранения (только временной способ сохранения); РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветности 256 цветов; Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов; Динамический диапазон 30-240 дБ; Частота повторения импульсов 0,1-18,4 КГц; Область сканирования 40-100; Размер 2D изображения 50-100; Изображение полного спектра 1-3 шага; Улучшение края -3 – +3 шага; РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветов: 256 цветов; Частота повторения импульсов: 0,1-18,4 КГц; Динамический диапазон 50-200 дБ; Минимальная скорость: не более 2.25 см/сек; Максимальная скорость: не менее 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов; Частота кадров: 2-30 Гц; Масштаб чтения: 120-400; Область сканирования 40-100; Размер 2D изображения 50-100; Изображение полного спектра 1-3 шага; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1-23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Динамический диапазон: 30-240 Дб; Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов; ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1-23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов; Стабильная радиочастота: 1-3; Динамический диапазон: 30-240 дБ; РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E; -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW; - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D; - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); Архив изображений: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Консоль | Встроенная выдвижная клавиатура с трекболом. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Панель управления, регулируемая по высоте и поворотная Число каналов прием/передача, не менее 161 280. Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RWпривода; Динамический диапазон: 30-240 дБ; Не менее 5 (включая непрерывно-волновой датчик) портов для подключения датчиков; Наличие следующих вспомогательных функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки; Функция тканевой (2-й) гармоники; Функция инверсной тканевой гармоники; Функция автоматической настройки изображения; Трапециевидное изображением для линейных датчиков; Функция улучшения цветного допплера; Автоматическая трассировка в режиме допплера; Автоматические расчеты в режиме реального времени; Функция настройки сохраненного изображения; Проведение измерений сохраненных изображений; Функция Вокал: автоматический расчет размеров внутренних органов; Программа архивация данных по пациентам. Частота кадров: не менее 1000 Максимальная память для хранения кинопетли не менее 12700 кадров; | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор. | Не менее 18,5 дюймовый светодиодный LED монитор с возможностью отображения трехмерных изображений. Монитор должен быть регулируемый по высоте / поворотный /наклоняемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Сенсорная панель | 10- дюймовая LED сенсорная панель управления и программируемые кнопки обеспечивают легкость и удобство эксплуатации аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Модуль | 4D (Live 3D – система объемного изображения в реальном времени) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчик конвексный | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Изогнутый линейный датчик; Диапазон частот: 2-8МГц Центральная частота: 5.0 МГц; Радиус кривизны: 57 мм; Область просмотра: 680; Число элементов: 128; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), Диапазон частот: 4-9 МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 10 мм. Область просмотра: 1480. Число элементов: 128 Возможность использования биопсийного набора | 1 шт. |
|  |  | 7 | Датчик объемный (абдоминальный) | Области применения: Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство (трехмерное УЗИ плода) и гинекология. Диапазон частот: 2-6 МГц. Центральная частота: 4 МГц. Радиус кривизны: 40. Область просмотра: 84°. Число элементов: 128. Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Датчик микроконвекный | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Педиатрические исследования. Диапазон частот: 4-9МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 14. Область просмотра: 92°. Число элементов: 128. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. Наличие в комплекте стартового набора бумаги | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания | Мощность не менее 3 кВт с выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет объемом не менее 5 литров в канистре. | 1 шт. |

Лот 8

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система острого диализа |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения.Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. | Система острого диализа |
| 3 | Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | SCUF (Медленная непрерывная ультрафильтрация): Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности в случае сердечной недостаточности или отека легких. CVVH (непрерывная вено-венознаягемофильтрация), Пре-пост CVVH (высокообьемная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (Непрерывный вено-венозный гемодиализ), Пре-пост CVVHDF (Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация): – Острая почечная недостаточность – Удаление водорастворимых токсичных продуктов обмена веществ. – Лечение угрожающего жизни электролитного дисбаланса, Например: гиперкалиемии. – Коррекция КЩР (кислотно-щелочного равновесия), например метаболического ацидоза – Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности в случае сердечной недостаточности или отека легких HP (Гемоперфузия): Удаление токсичных веществ (в том числе связанных с белками) путем адсорбции. MPS (Мембранная плазмосепарация): Удаление из плазмы таких веществ, как патологические иммуноглобулины, токсины, связанные с белками крови, или для введения донорской плазмы при плазмообмене |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Назначение (по данным производителя)Устройство предназначено для осуществления процедурэкстракорпоральной очистки крови (диализа, фильтрации или сорбции) в условиях клиники, в частности, в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Мобильность и возможность немедленного демонтажа аппарата с созданием транспортировочного положения Наличие воздушных ловушек в магистрали: стандартная Весы, количество/макс. вес.(кг): от4 до12 Насосы, количество, характеристика: не менее 4 Насос крови (мл/мин): от 10 до 500 ± 5% Насос диализата (мл/мин) от 10 до 80 Насос субституата (мл/мин): от 10 до 80 Насос фильтрата (мл/мин): от 10 до 180 Датчики давления, количество, характеристика: не менее 4(артериальный датчик, венозный датчик, датчик давления фильтрата, давление в фильтре) Детектор утечки крови (инфракрасный) Детектор наличия воздуха в системе (ультразвуковой) Цветной жидкокристаллический русифицированный дисплей с отображением заданных параметров, логических советов оператору и выведением сервис-меню: ЖК-монитор, 10,4״ Панель управления: Клавиши + джойстик на аппарате (сервисный режим) Наличие порта RS 232 Память: Сохранение информации не менее чем за последние 72 часа Нагреватель крови и растворов Инструкция на русском и казахском языке Диапазон скорости потока крови: От 10 до500 мл/мин ± 10% Диапазон скорости потока субституата: От 10 до 80 мл/мин Диапазон скорости потока диализата: От 10 до 80 мл/мин Диапазон скорости объема плазмы: От 10 до 50 мл/мин Скорость ультрафильтрации: от 0 мл/мин до 30 мл/мин Скорость фильтрата: от 10 мл/мин до 180 мл/мин Максимальная загрузка весов для диализата / субституата: не менее 12 кг Максимальная загрузка весов для фильтрата: не менее 12 кг Верхнее расположение весов для диализата / субституата Возможность одновременного использования мешков для сбора фильтрата: от 1 л до 10л Объем мешка для сбора фильтрата: до 10 л Количество встроенных подогревателей с регулируемой температурой для подогрева замещающего раствора (субституата) и диализирующего раствора (диализата): не менее 2 Время работы от элементов питания: не менее 15 мин Версия программного обеспечения: 5.23 |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Монитор | Монитор | 1 |
|  |  | 2. | Экстракорпоральный контур | Экстракорпоральный контур | 1 |
|  |  | 3. | Насос гепарина | Насос гепарина | 1 |
|  |  | 4. | Насос диализата | Насос диализата | 1 |
|  |  | 5. | Насос субституата | Насос субституата | 1 |
|  |  | 6. | Насос фильтрата | Насос фильтрата | 1 |
|  |  | 7. | Насос крови | Насос крови | 1 |
|  |  | 8. | Нагреватели диализата и субституата | Нагреватели диализата и субституата | 2 |
|  |  | 9. | Детектор утечки крови | Детектор утечки крови | 1 |
|  |  | 10. | Стойка | Стойка | 1 |
|  |  | 11. | Весы | Весы: Максимальная нагрузка: 12 к , Диапазон взвешивания: от 0 до 12 кг , Разрешение: 1 г , Максимальное отклонение от линейности: ≤ ±1%. | 4 |
|  |  | 12. | Детектор воздуха | Детектор воздуха | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Набор для плазмафереза | Плазмафильтр, система магистралей для мембранной плазменной сепарации в экстракорпоральной очистке крови при проведении терапии острой почечной недостаточности | 1 |
|  |  | 2. | Набор для постоянной заместительной почечной терапии | Гемофильтр (Объем заполнения 1,4кв.м)., системы магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности | 1 |
|  |  | 3. | Набор для постоянной заместительной почечной терапии | Гемофильтр (Объем заполнения 1,8кв.м), системы магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности | 1 |
|  |  | 4. | Комплект двухпросветного катетера для диализа | Катетер из полиуретана 3,6мм х 150мм, рентгеноконтрастный, с соединителямиLuer-lock, пункционная игла 1,5мм х70мм, направляющая проволока1,0мм х700мм, расширитель 3,0мм х200мм, инъекционные колпачки 2шт., стерильная салфетка) | 3 |
|  |  | 5. | Принадлежности для гемодиализа | Принадлежности для гемодиализа (фильтрат пакет): материал ПВХ, объем заполнения – не менее 10 л, нестерильный | 6 |
|  |  | 6. | Принадлежности для гемодиализа стерильные | Стерилизация: этиленоксид, длина трубки – не менее 60 мм, диаметр адаптера – 6мм х 1 мм, материал: сальник – силикон, колпачек – полипропилен, адаптер – ПВХ, трубки – ПВХ | 6 |

Лот  № 9

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | не подлежит внесению в Реестр ГСИ РК. |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат предназначен для использования в абдоминальной и торакальной хирургии, в нейрохирургии, лапароскопической хирургии, урологии, онкологии, гинекологии. Аппарат не рекомендуется для использования в офтальмологии. Аппараты не предназначены для длительного беспрерывного применения. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Необходимо что бы все функции аппарата управляются микропроцессором. Программирование значений на фронтальной панели: На каждую функцию должно быть запрограммированы не менее 5 ступеней, но на отдельные операции возможна индивидуальная установка параметров. Наличие возможности программирования 10 индивидуальных программ. Наличие тест-программы для технического сервиса: -для функционального теста -для точной настройки -для высвечивания на дисплее электрических параметров -для проверки акустических и оптических сигналов -для обозначения внутренних рабочих напряжений на дисплее фронтальной панели -для обозначения версии Soft программы на дисплее фронтальной панели. Система безопасности должна быть: Аппарат должен быть обеспечен системой безопасности Подключение нейтрального электрода согласно нормам CF Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату Автоматическое наблюдение за прилежанием нейтрального электрода на пациенте, световое (система светофора) и акустическое сопровождение наблюдения Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах Автоматическая установка основных параметров при длительном выключении напряжения в сети. Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата Автоматическое установление параметров при подключении зондов для холодноплазменной коагуляции. Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическое и оптическое сопровождение наблюдения Автоматическое наблюдение за газовым проводником в подключенных инструментах, оптическое и акустическое сопровождение наблюдения. Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и определение кода ошибки для быстрой проверки Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату Автоматическое наблюдение за положением раздельного нейтрального электрода на пациенте Автоматическое наблюдение за сопротивлением между нейтральным электродом и пациентом в зависимости от ВЧ тока Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой Автоматическая установка мощности Автоматическое самотестирование аппарата при включении Автоматическое определение параметров при подключение холодно- плазменных инструментов (3 типа инструментов) Автоматическое наблюдение за количеством газа, оптическое и акустическое Автоматическое наблюдение за проходимостью газа Автоматическое определение ошибки Обозначение ошибки на дисплее для быстрого устранения Монополярная коагуляция Soft: Максимальная мощность 100 Ватт/200 Ω Устанавливаемое ограничение мощности Автоматическая регулировка напряжения ВЧ напряжение до 680VP Работа через педаль и инструмент Наличие AutoStop Монополярные сечения: Мощность максимум 350Watt Устанавливаемое ограничение мощности Автоматическая регулировка напряжения Автоматическая регулировка дугового разряда ВЧ напяржение максимум 660 VP Автоматическое управление напряжением Включение в работу, как через педаль, так и через инструмент Сечение в обычном режиме (электронож) мощность 320 W Сечение TUR для урологии (Трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии) максимально 350W/200Ω Сечение Blend (Blend+Power Blend) максимально 320W/200Ω Резка с одновременной коагуляцией с установкой 9 эффектов гемостаза. Сечение Pulse для (полипектомии) максимально 40W/200Ω Установка глубины гемостаза в 9 режимах Ceчение TUR-Pulse максимально 50W/200Ω 1320 VPр Монополярная коагуляция, Forcе: Максимальная мощность 120 Ватт/200 Ω Устанавливаемое ограничение мощности ВЧ напряжение до 1320 VPр Функция «HI» - коагуляция «под водой» Возможность установки режима резки при коагуляции в 5 режимах Автоматическая регулировка напряжения Работа через педаль и инструмент Наличие AutoStop Биполярная коагуляция: Максимальная мощность 100 Ватт/100 Ω Устанавливаемое ограничение мощности ВЧ напряжение до 460VP Автоматическая регулировка напряжения Работа через педаль Включение через AutoStart Деактивация через AutoStop Биполярное сечение: Мощность 130Watt/ 200Ω Устанавливаемое ограничение мощности Автоматическая регулировка напряжения ВЧ напряжение максимум 760VP Коагулируемое сечение BipoPulse: Автоматическое управление мощности Работа через педаль Активация через AutoStart AutoStart с отсрочкой включения Деактивация через Auto-Stop Холодно-плазменная коагуляция: При холодно-плазменной коагуляции плазма, которая образуется из ионизированного луча гелия, передается из инструмента на биологическую ткань на расстоянии на менее 5 мм. При этом не требует нейтрального электрода. Максимальная мощность коагуляции составляет 100 Ватт. Активация инструмента производится через педаль. Возможна деактивация через функцию „Autostop“. Программирование: Минимум 5 ступеней переключения мощности на фронтальной панели, а также возможна индивидуальная установка параметров. Холодно-плазменная коагуляция: Использование инертного газа гелия. мощность 100Ватт. мощность 25 Ватт. Устанавливаемое ограничение мощности Автоматическая установка напряжения Нейтрального электрода для использования режима газовой коагуляции не нужно Активация через педаль Деактивация через „AutoStop“ Автоматическое определение мощности и потока газа при подключении инструмента Минимум два различных устанавливаемых параметра – 25 и 100 Ватт Контролируемая подача газа от 0,5 до 5 л / мин Возможность мануального подбора необходимого потока газа при выбранной мощности, но в пределах ограниченных величин Холодно-плазменная коагуляция Наличие двух запрограммированных на мощность инструментов 25 и 100 Ватт Наличие инструментов для нейрохирургии Наличие инструментов для оториноларингологии Наличие зондов для открытой хирургии Наличие зондов для микрохирургии Наличие зондов для лапароскопической хирургии Все инструменты и зонды автоклавируемые Технические характеристики должны быть: Сетевое напряжение 230V ±15% Частота сети 50Гц ±5% Наличие кабеля заземления |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Аппарат высокачастотнойэлектрохирургии с холодно-плазменной коагуляции | напряжение сети 230 В, 50гЦ, потребляемая мощность 700 ВА, выходная мощность 1-130 Вт, номинальная частота 360кГц, используемый газ - гелий, давление в баллоне макс.200 бар, давление на выходе в аппарат 5-8 бар, расход газа макс. 0,5-5,5 л/мин. | 1 к-т |
|  |  | 2. | Педаль | Переключатель ножной для активации холодно-плазменной коагуляции Длина кабеля 5м., тип штекера 3-контактный. | 1шт. |
|  |  | 3 | Педаль | Переключатель ножной двойной для активации биполярных функций Длина кабеля 5м., тип штекера 4-контактный | 1шт. |
|  |  | 4 | Кабель сетевой | Сетевой кабель .Длина кабеля 3м. | 1шт |
|  |  | 5 | Кабель заземления | Кабель заземления .Длина кабела 5м | 1шт. |
|  |  | 6 | Кабель для нейтрального электрода | Кабель для многоразового нейтрального электрода Длина кабеля 5м., электрическая прочность 3,0кВпик | 1шт. |
|  |  | 7 | Электрод нейтральный детский | Нейтральный электрод многоразового пользования детский .Площадь 120см², площадь электропроводной поверхности 120см², многоразовый, материал-электропроводящий силикон. | 1шт. |
|  |  | 8 | Ремень для фиксации нейтрального электрода с пуговицей | Фиксатор для нейтрального электрода многоразового пользования. Длина кабеля 1м., с кнопкой для фиксации резиновых электродов | 1шт. |
|  |  | 9 | Кабель для нейтрального электрода | Кабель для одноразовых нейтральных электродов Длина кабеля 5м., электрическая прочность 3,0кВпик, скоба-фиксатор, 2-контактное соединение для нейтральнего электрода, | 2шт. |
|  |  | 10 | Кабель адаптер | Кабель адаптер для зондов ЛОР. Совместимый с ЛОР инструментами | 1шт. |
|  |  | 11 | Инструменты –ручки вариабельный | Максимальная мощность-100Ватт, крепление 5мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль. | 1шт. |
|  |  | 12 | Инструменты –ручки ЛОР с ножным переключением | Максимальная мощность-25Ватт, крепление 3мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль Вариабельный инструмент СРС для ЛОР. | 1шт. |
|  |  | 13 | Инструменты –ручки вариабельные | Максимальная мощность-25Ватт, крепление 3мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль. Вариабельный инструмент СРС для микро- и нейрохирургии. | 1шт. |
|  |  | 14 | Инструменты-ручки с ручным переключением с кабелем | Ручная активация 2 кнопки, 3-контактный штекер, электрическая прочность 5,5кВпик ВЧ инструмент с активацией на инструменте | 3шт. |
|  |  | 15 | Электродные удлинители | 150 мм., D=4мм. | 1шт. |
|  |  | 16 | Электрод игла | Длина 65мм, крепление 4мм, размер 23-0,8 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием | 5шт. |
|  |  | 17 | Электрод шарик | Длина 65мм, крепление 4мм, электрическая прочность-4,0кВпик, | 5шт. |
|  |  | 18 | Электрод нож | Длина 65мм, крепление 4мм, размер 3,3-24 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием | 5шт. |
|  |  | 19 | Электрод нож изогнутый | Длина 65мм, крепление 4мм, размер 1,5-17 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием | 5шт. |
|  |  | 20 | Кабель для биполярного инструмента | Длина кабеля 5,0м.,электрическа прочность 0,80кВпик, 2-контактный биполярный штекер Биполярный кабель | 1шт. |
|  |  | 21 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет Non-StickДлина 200мм., форма наконечника- прямой, электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием | 1шт. |
|  |  | 22 | Кабель для биполярного инструмента | Биполярный кабель стандартный Длина кабеля 5,0м., электрическая прочность 0,80кВпик, международный плоский штекер безопасный, 2-контактный штекер. | 3шт. |
|  |  | 23 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет Non-StickДлина 180мм., форма наконечника- прямой, размер наконечника -0,3мм., электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием | 1шт. |
|  |  | 24 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет Non-Stick Длина 220мм., форма наконечника- прямой, размер наконечника -1,0мм., электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием | 1шт. |
|  |  | 25 | Игла чистящая для зондов | L=400мм. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 2 | Тележка с стенкой-держателем для газового баллона | Размеры 600-875-690мм., держатель для газовых баллонов 5 лит. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Газовые баллоны | Баллон для гелия 5л - Тип газа-Гелий чистоты 99,998%- | 2 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор для газового баллона | Клапан сброса давления | 1шт. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Электрод нейтральный детский | Количество в 1 упаковке-50 шт., площадь 124 см, площадь электропроводной поверхности 71 см, одноразовый, материал-ПЭ пеноматериал | 10 уп. |
|  |  | 2. | Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии | Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=70мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 3. | Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии | Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=160мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 4. | Зонды удлинители для вариабельных инструментов-ручек для лапароскопической хирургии | Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=330мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 5. | Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии | Насадка для использования в микрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=80мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 6. | Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии | Насадка для использования в микрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=100мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 7. | Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии | Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=120мм., УП=10шт. | 1уп. |

Лот 10

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Система для проведения экстракорпоральной непрерывной коррекции гомеостаза (ЭНКГ) для острой терапии. Возможность проведения следующих процедур: Продолжительная ультрафильтрация (SCUF) Продолжительная вено-венозная гемофильтрация (CVVH) Продолжительный вено-венозный гемодиализ (CVVHD) Продолжительная вено-венозная высокообъемная гемофильтрация (CVVHVH) – инфузия замещающего раствора до 10000 мл/час Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация CVVHDF Терапевтический плазмообмен (TPE) Гемоперфузия (HP) Наличие объединенной системы магистралей и фильтра в едином сете. Возможность использования комплекта (сета) для проведения всех процедур. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Особенности Наличие TFT-LCD сенсорного цветного дисплея с диагональю не менее 12” Хранение информации о параметрах и событиях (до 90 часов). Сервисное меню должно быть доступно с дисплея. Наличие системы запорных клапанов, позволяющих регулировать соотношение пре/пост-разведения. Русскоязычный графический интерфейс с отображением параметров процедуры. Постоянный мониторинг трансмембранного давления. Наличие различных вариантов нагревателей крови и растворов. Скорость потоков Точность измерения не более ±10% от установленного значения. Поток крови от 10 до 450 мл/мин с шагом изменения до 10 мл/час. Скорость возврата крови от 10 до 100 мл/мин. Поток замещающего раствора от 0 до 8000 мл с шагом изменения 50 мл/час. Поток диализата от 0 до 8000 мл с шагом изменения до 50 мл/час. РВР раствор/антикоагулянт от 0 до 8000 мл с шагом изменения до 10 мл/час. Ультрафильтрация от 0 до 2000 мл/ч. Поток эффлюента от 0 до 10 000 мл/ч. Замещение + Диализирующий раствор + РВР + ультрафильтрация = 10000 мл/ч. Контроль жидкости Количество весов: не менее 4. Принцип измерения: гравиметрический. Диапазон измерения: от 0 до 15 кг (используются пакеты 5000 и 9000 мл). Шприцевой насос Шприц: объем от 10 до 50 куб.см, разъем "luer lock". Точность введения не более: ± 0.6 мл/час в диапазоне от 0 до 600 мм рт. ст. Диапазон непрерывного введения: - от 0.1 до 10 мл/ч для шприцев объемом 10 куб.см - от 0.2 до 10 мл/ч для шприцев объемом 20 и 30 куб.см - от 0.5 до 20 мл/ч для шприцев объемом 50 куб.см Шаг изменения: не более 0.1 мл/ч. Скорость болюсного введения: до 0.08 мл/с для шприца объемом 10 куб.см. Диапазон болюсного введения: - от 0.5 до 5 мл для шприцев объемом 20 и 30 куб.см. - от 0.5 до 10 мл для шприцев объемом 50 куб.см. Шаг изменения: не более 0.1 мл/ч. Контроль давления Точность измерения не более ± 10% от текущего значения. Границы: Линия забора крови: от -250 до +300 мм рт. ст. Линия возврата крови: от -50 до +350 мм рт. ст. Давление перед фильтром: от -250 до +500 мм рт. ст. Линия эффлюента: от -350 до +50 мм. рт. ст. Система безопасности Ультразвуковой детектор воздуха, обнаружение отдельных воздушных пузырьков размером от 20 мкл. Детектор утечки воздуха, обнаружение утечки от 0.35 мл/мин при Ht 32% при максимальном потоке крови. Детектор штрих-кода сета (лазерный сканер) с определением диапазона скоростей потоков и границ тревоги. Модуль устранения электростатических помех, влияющих на другие устройства (кардиомониторы и т.п.). Защита от разряда дефибриллятора. Коммуникации Подключение через Ethernet к программам мониторинга и анализа информации. Подключение через RS-232. Подключение к другим устройствам через последовательный коммуникационный порт. Использование удаленной тревожной сигнализации. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза | Аппарат состоит из блока управления, стойки, располагается на мобильном основании. Блок управления осуществляет следующие функции: -автоматически загружает и заполняет одноразовые фильтры и магистрали; -прокачивает кровь по магистралям; -вводит в кровоток раствор антикоагулянта; -контролирует удаление жидкости/плазмопотерю пациента; -вводит стерильный замещающий раствор и /или диализирующий раствор. Выводит эффлюент; -осуществляет компьютерный мониторинг работы системы; -оснащен картой пациента; У аппарата имеется не менее 5 роликовых насосов и гепариновый шприцевый дозатор. Для обеспечения безопасности процедуры аппарат должен быть оборудован детектором утечки крови, детектором воздушных пузырьков, камерой деаэрации, не менее 4 датчиками давления в магистралях и фильтре, зажимом магистрали возврата крови. На нижней панели аппарата расположены четыре блока независимых весов для контроля замещающего раствора и эффлюента. Информация о проводимой процедуре отображается на цветном жидкокристаллическом дисплее аппарата | 1 шт. |
|  |  | 2 | Рукоятка для насоса | Ключ с пластиковой рукояткой для ручного вращения ротора насоса. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Ключ для открытия панели управления | Шестигранный ключ, диаметр не более 8 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Комплект для установки дистанционного аварийного оповещения | Световой индикатор нескольких световых диапазонов. Звуковой динамик. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Нагреватель крови и растворов | Нагреватель крови и растворов | 1 шт. |
|  |  | 6 | Блок бесперебойного питания | Батарея высокой емкости при экстренном отключении электропитания. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Наборы для технического обслуживания аппаратов | Для различных уровней наработки аппарата по часам | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект для установки держателя обогревателя | Кронштейн для фиксации держателя обогревателя. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Комплект для установки обогревателя | Крышка для фиксации кровопроводящей магистрали в обогревателе. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Комплект для монтажа шнура электропитания | Шнур электрический для подключения к электросети. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Комплект для установки держателя картриджа | Устройство для фиксации картриджа. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Калибровочные приспособления | Набор фитингов и шлангов для калибровки датчиков аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Прибор для калибровки аппарата | Калибровочные грузы для установки точных измерительных параметров. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) | Предназначены для проведения высокообъемных процедур продленного гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации, ультрафильтрации, процедуры плазмообмена, гемосорбции с автоматическим прецизионным контролем водного баланса пациента. Данные устройства стерильны, апирогенны. Объем заполнения не менее 186 мл | 4 шт. |
|  |  | 2. | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) | Предназначены для проведения, процедуры плазмообмена, автоматическим прецизионным контролем водного баланса пациента. Данные устройства стерильны, апирогенны. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализа стерильный, однократного применения. | Сосудистый доступ: 2х-игольный. Общий объем заполнения: не менее 155,7 мл. Общая длина магистралей: не менее 679 см. Внутренний диаметр насосного сегмента: не менее 8,00 мм. Объем заполнения артериальной магистрали: не менее 81,2 мл. Длина артериальной магистрали: не менее 379 см. Диаметр воздушной ловушки: не менее 22 мм. Материал насосного сегмента поливинилхлорид. Объем заполнения венозной магистрали: не менее 300 см. Стерилизация радиационная. | 5 шт. |
|  |  | 4. | Мешки дренажные сливные | Пустые стерильные пластиковые мешки изготовленные из поливинлхлорида для сбора эффлюента, промывочного раствора и т.п. оснащенные коннекторами Luer-Loсk Стерилизованы этиленоксидом | 5 шт. |
|  |  | 5. | Раствор антикоагулянта | Стерильный раствор для однократного использования. Состав готового к использованию раствора: цитрат – не более 10 ммоль/л; лимонная кислота – не более 2 ммоль/л; натрий – не более 136 ммоль/л; хлорид – не более 106 ммоль/л. Каждая коробка содержит от 2 мешков с раствором, по не менее 500,0 мл раствора в каждом мешке, оснащенные коннекторами Loer-Look. | 30 мешков |
|  |  | 6. | Стерильные одноразовые катетеры для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа | Наборы катетеров гемодиализных двухпросветные Стерилизованы этиленоксидом | 5 шт. |
|  |  | 7. | Растворы гемодиализные | Буфер бикарбонатные и лактатные стерильные, однократного применения растворы. | 30 мешков |

| 11 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови в комплекте с принадлежностями | Автоматический анализатор газов крови, электролитов, метаболитов, оксиметрии. Используется в экспресс диагностике неотложных состояний для проведения экспресс анализов и постоянного контроля за состоянием критических пациентов. Основное применение в отделениях интенсивной терапии и реанимации, также в экспресс лабораториях. Измерение параметров анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови должны быть: pH, pO2, pCO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, сLac, Bil, sO2, ctHb, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, FHbF. Дополнительный расчет следующих показателей: сНСО3¯(Р) Концентрация бикарбоната в плазме. cHCО3¯(P,st) Концентрация бикарбоната в плазме стандартизированной крови (стандартный бикарбонат). | cBase(B) Концентрация титруемых оснований в крови (актуальный избыток оснований). cBase(B,ox) Актуальный избыток оснований при 100% насыщение кислородом. cBase(Ecf) Концентрация титруемых оснований во внеклеточной жидкости (стандартный избыток оснований). | cBase(Ecf,ох) Стандартный избыток оснований при 100% насыщении кислородом. сН+ Концентрация ионов водород в крови. ctCО2(P) Общая концентрация двуокиси углерода в плазме. ctCО2(B) Общая концентрация двуокиси углерода в цельной крови (содержание СО2). рCО2(Т) Напряжение двуокиси углерода в крови при температуре пациента. ctО2(B) Общая концентрация кислорода крови (содержание О2). ctО2(x) Количество кислорода, которое может быть экстрагировано из литра артериальной крови. | ctO2(a - v¯) Разница в общей концентрации кислорода между артериальной и общей венозной кровью. pH(Т) рН при температуре пациента. pH(st) рН стандартизованной крови (рС02 = 40 mmHg). р50 Напряжение кислорода при 50% насыщении крови. | р50(Т) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при температуре пациента. p50(st) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при стандартных условиях для рН, pC02, FCOHb, FMetHb, FHbF при 37 °С. рО2(Т) Напряжение кислорода при температуре пациента. | рО2(А) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе. рО2(А,Т) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе при температуре пациента. рО2(А-а) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови. рО2(А-а,Т) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови при температуре пациента. | рО2(а/А) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе. рО2(а/А,Т) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе при температуре пациента. | pО2(a)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови и фракции кислорода во вдыхаемом воздухе. pО2(a,T)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови при температуре пациента и фракции кислорода во выдыхаемом воздухе. | рО2(х) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода. рО2(х,Т) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода при температуре пациента. сСа2+(рН = 7.40) Концентрация ионизированного кальция в плазме при рН 7.40. | Anion Gap(K+) Анионный промежуток (К+): разница концентраций К++ Na+ и Сl- + НС03 Anion Gap Анионный промежуток: разница концентраций К+ и Na+ + НС03 - D˙О2 Доставка кислорода. Hct Гематокрит (отношение объема эритроцитов к общему объему крови). | ВО2 Кислородная емкость гемоглобина. Максимальная концентрация кислорода, связанного с гемоглобином крови, при условии, что весь дезоксигемоглобин превратился в оксигемоглобин. Fshunt Объемная фракция венозной крови в артериальной крови. | FShunt(T) Объемная фракция венозной крови в артериальной крови при температуре пациента. RI Респираторный индекс. RI (Т) Респираторный индекс при температуре пациента. V˙О2 Потребление кислорода. mOsm Осмолярность плазмы. Qx Сердечный фактор компенсации недостатка кислорода в артериальной крови. Q˙t Сердечный выброс. V(B) Объем крови. VО2/V Артериальная разница по кислороду. Диапазоны параметров должны быть: pH 6,300-8,000 . Газы крови pCO2 ммHg 5,0-250 . pO2 ммHg 0,0-800 . Электролиты cCl– ммоль/л 7-350. cCa2+ ммоль/л 0,20-9,99 . cK+ ммоль/л 0,5-25,0 . cNa+ ммоль/л 7-350. Метаболиты cGlu ммоль/л 0,0-60 . cLac ммоль/л 0,0-30 . ctBil мкмоль/л 0-1000 . Оксиметрия ctHb г% 0,00-27,7 . ctHb ммоль/л 0,00-17,2 sO2 % 0,0-100,0. FO2Hb % 0,0-100,0 . FCOHb % 0,0-100,0 . FMetHb % 0,0-100,0 . FHHb % 0,0-100,0 . FHbF % 0,0-100,0. Долгоживущие электроды, средний срок жизни которых: рН, рО2 не менее 3 года. рСО2, натрий не менее 4-5 лет калий, хлор, кальций не менее 3-х лет. глюкоза, лактат не менее 1,5–2 года. Гарантия на электроды: рН, рО2, рСО2, натрий, калий, хлор, кальций не менее 24 месяца . глюкоза, лактат не менее 18 месяцев. Отсутствие влияния интерферирующих субстанций на электроды (в том числе ацетаминофена). Ко-оксиметр не требующий обслуживания, проводящий измерение по 128 длинам волн с шагом 1,5 нм в диапазоне от 478 до 672 нм. Ко-оксиметр должен быть: - гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе. - автоматический забор образца. - для введения образца в анализатор используются шприцы и капилляры без адаптеров. - гибкая конфигурация объема пробы, возможность выполнить выборочно измерение из пробы любого объема. - минимальный объем образца для измерения всех параметров из шприца или капилляра не менее 95 мкл. - микропроба - возможность измерения приоритетных параметров из пробы не менее 35 мкл. - время анализа не более 60 сек. - возможность детекции пузырьков воздуха при заборе крови и использования ловушки для микротромбов. - результаты отображаются на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматически сохраняются в базе данных прибора. - данные о пациенте можно вводить во время измерений. - наличие встроенного в анализатор блока автоматического контроля качества. - функция автоматического распознавания уровня реагента и каждую смены емкости кодированным радиочастотным транспондером. - предусмотрен встроенный в анализатор сканер штрихового кода для введения данных. - встроенный термопринтер автоматически производит распечатку полученных данных, результатов проверки контроля качества и калибровки и может использоваться для печати данных из базы прибора. База данных должна быть: - пациентов не менее 2000, - калибровок не менее 1000, - контролей качества не менее 1500, - системных сообщений не менее 5000. - стабильность калибровочных растворов и газов не менее 25 месяцев при комнатной температуре. - чистящий раствор с добавкой на базе стрептокиназы для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Компьютерное обеспечение должно быть: - операционная система, - процессор; - жесткий диск не менее 40 GB; - записывающий RW-CD-ROM. Экран должен быть: - цветной, сенсорный, подвижный. - интерфейс соединения с сетью RJ45, возможность передачи протокола данных. - последовательный порт COM2 - 9-штырьковый последовательный порт используется для соединения с сетью больницы/лаборатории или для подсоединения внешнего штрихового сканера. - порт мыши - коннектор PS/2 используется для подсоединения стандартной мыши (пользователя). - порт внешней клавиатуры - коннектор PS/2 используется для подсоединения внешней клавиатуры (пользователя). Параллельный порт соединения с внешним принтером. - порт внешнего монитора VGA - 15-штырьковое соединение для внешнего монитора. - два USB порта. - программное обеспечение на русском языке. - наличие видео подсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке; встроенная программа помощи для устранения неполадок (On Line Help)- русскоязычная. - возможность дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров. - справочники по анализам газов крови, электролитов, метаболитов и ко-оксиметрии, а также по забору артериальной крови. Основные комплектующие Ключи оксиметрии 10 (SO2, tHb)20 (MetHb, COHb, O2Hb, HHb) 30 (FHbF,Bil). Ключ на 4 электролита. Ключи для лактата, глюкозы, газов крови. Необходимо для запуска измерительного блока программы анализатора. Обеспечивает полноценное проведение всей панели измеряемых показателей. 1 шт. Основной блок. Корпус анализатора, размеры: Ширина не менее 70 см. Высота не менее 55 см. Глубина не менее 53 см. Вес не более 32.9 кг. 1 шт. Магнит для передвижения проволоки в капиллярах. Магнит для передвижения проволоки в капиллярах.1 шт. Дополнительные комплектующие Электрод-заглушка. Заглушка для электрода.3шт. Трубка насоса отходов. Насосная трубка для отработанного насоса (трубка насоса отходов) - сделана из эластичного пластика, применяется для перегона отходных жидкостей из насоса. 2 уп. Трубка насоса растворов. Насосная трубка для раствора (трубка насоса раствора) – сделана из эластичного пластика, применяется для перегона растворов. 1 уп. Трубка насоса для электродных модулей. Насосная трубка для электронных модулей (трубка насоса для модулей электродов) – сделана из эластичного пластика, применяется при транспортировке растворов и смесей газов через измерительные модули. 2 уп Пластиковая прокладка. Прокладка из гибкого пластика, применяется в измерительном блоке. 2 шт. Одноразовый пластиковый контейнер. Одноразовый пластиковый контейнер для отходов не менее 600 мл. 2 шт. Ловушки сгустков. Коллектор для сгустков крови – одноразовый уловитель сгустков предназначен для использования на капиллярах с целью предотвращения попадания сгустков или тканей в анализаторы кислотно-щелочного и газового состава крови. Изготовлен из термопластика, наконечник уловителя, диаметр 4мм, конус 1,72о, диаметр капилляра не менее 1,4 -2,0 мм. 2 уп. Фильтр вентилятора (Fan Filter). Фильтр вентилятора – поролон, толщиной не менее 3 мм, размеры не менее 9x9 см2. Применяется для защиты вентилятора охлаждения внутренних деталей от пыли. 1 шт. Мембрана референтного электрода. Коробка мембран референтного электрода (4 ед.) для комплекта - 4 мембранные чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит: содержит органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ. 1 уп. Мембрана К-электрода. Коробка мембран К электрода - комплект из 4 мембранных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, органические вещества, кислоту и консерванты. 1 уп. Мембрана СА-электрода Коробка мембран Са электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли, буфер, консерванты и ПАВ 1 уп. Мембрана CL-электрода. Коробка мембран Сl электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит, неорганические соли, органические вещества, гигроскопические вещества и консерванты. 1 уп. Мембрана NA-электрода. Коробка мембран Nа электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли, консерванты и ПАВ. 1 уп. Мембрана PCO2-электрода. Коробка мембран рCО2 электрода – комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, гигроскопические вещества, консерванты и ПАВ. 1 уп. Мембраны для pO2-электрода. Коробка мембран рО2 электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли и ПАВ. 1 уп. Мембраны для глюкозного электрода. Коробка мембран электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. 1 уп. Мембраны для лактатного электрода. Коробка мембран электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. 1 уп. калибровочный раствор. калибровочный раствор - калибровочный раствор общего гемоглобина. Используется для калибровки спектрофотометра анализатора и выполняется каждые 3 месяца. 1 короб. Раствор для контроля качества Уровень 1. Авто-измеритель 5+, уровень 1, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор для контроля качества Уровень 2. Авто-измеритель 5+, уровень 2, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор для контроля качества Уровень 3. Авто-измеритель 5+, уровень 3, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор для контроля качестваУровень 4. Авто-измеритель 5+, уровень 4, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор очистной. Очищающий раствор не менее 175 мл, кислотно-щелочного и газового состава крови. Раствор для очистки. Использование: Для автоматической очистки жидкой транспортной системы или оператором. Количество не менее 175 мл. Состав: соль, буфер, антикоагулянт, консерванты. 1 флак. Калибровочный раствор Калибровочный раствор не менее 1-200 мл. Использование: Для калибровки pH, электродов электролита и метаболита. Количество не менее 200 мл. Состав: Вещество K+(Концентрация: 4ммоль/л), Na+ (Концентрация: 145ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 1,25ммоль/л), Cl- (Концентрация: 102ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 7.40). 2 флак. Калибровочный Калибровочный раствор не менее 2-200 мл., Использование: Для калибровки pH, электродов электролита и метаболита. Количество не менее 200 мл. Состав: Вещество K+(Концентрация: 40ммоль/л), Na+ (Концентрация: 20ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 5ммоль/л), Cl- (Концентрация: 50ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 6,9) 1 флак. Раствор промывочный Раствор для промывания Использование: Для полоскания жидкой транспортной системы после каждого измерения или калибровки. Объем: не менее 600 мл. Состав: соль, буфер, антикоагулянт, консерванты и сурфектанты. 5 флак. Референсный электрод. Референсный электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. рСО2 электрод. рCО2 электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. рО2 электрод. рО2 электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. рН электрод. РН электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. К+ электрод. К электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Са2+ электрод. Са электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Cl- электрод. Сl электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Na электрод. Nа электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Глюкозный электрод. Glu электрод – электрохимический датчик содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Лактатный электрод. Lac электрод – электрохимический датчик содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Газ калибровочный 1. Данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Содержит смесь газов: 5.61 % CO2, 19.76 % O2; 74.64 % N2. 1 баллон. Газ калибровочный 2. Данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Содержит смесь газов: 11.22 % CO2, < 0.04 % O2; > 88.74 % N2. 1 баллон. Термобумага в рулонах. Термографическая бумага. Используется в термопринтере анализатора для распечатки результатов анализа. 1 кор.кор. (8 рул.) Раствор гипохлорита. Раствор гипохлорита для – раствор для удаления белков и дезинфекции. Содержит гипохлорит натрия (670 ммоль/кг воды). 1 флак. Шприц объемом 2 мл. для аспирации проб (PICO 50). Шприц пластиковый с сухим гепарином, объем не менее 2 мл для артериальной крови для аспирации проб. 1 уп.п. (100 шт.) Капилляры гепаринизированные пластиковые с принадлежностями, объем-70 µL. Капилляры гепаринизированные, пластиковые, объем не менее 70 мкл для проведения анализа крови с минимальным объемом образца. 5 уп.уп. (250 шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лот  № 12

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Система диагностическая ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Общие требования: Портативный ультразвуковой аппарат должен быть экспертного класса для проведения исследований сердца и сосудов пациентов вне зависимости от их местонахождения (во время рабочего процесса врача в приемном покое, в отделении кардиореанимации, в операционной, у постели больного в стационаре или на выезде) в комплекте со столом-тележкой, принтером и датчиками. Области применения: - Исследования сосудов головного мозга, периферических сосудов, абдоминальных сосудов - Транскраниальные исследования - Эхокардиография у взрослых |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Наличие русифицированной системы управления диагностическим устройством: программное обеспечение прибора должно быть полностью русифицировано и иметь интегрированное в прибор руководство пользователя на русском языке; встроенная рабочая станция; интерактивное виртуальное меню на русском языке. Монитор: Жидкокристаллический монитор должен быть высокого разрешения, с широким углом обзора, диагональю не менее 15 дюймов. Наличие специальных технологии для уменьшения нагрузки на зрение пользователя: виртуальное подавление мерцания, стабилизация фонового освещения, автоматическая регулировка яркости в зависимости от освещенности помещения. Наличие пакетов клинических программ для количественного анализа: Клиническая опция для сосудистых исследований Данная клиническая опция должна включать ПО тканеспецифичной визуализации и приложения – составной визуализации до 9 лучей- для исследований сосудов головного мозга, периферических и абдоминальных сосудов, а также для транскраниальных исследований. Данная клиническая опция должна включать также пакеты всестороннего анализа и составления отчета по исследованию сосудов и режим Freehand 3D ("Свободные руки" 3D). Клиническая опция для эхографии взрослых ПО тканеспецифичной визуализации для ультразвуковых исследований сердца у взрослых. ПО оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сердца у взрослых. Аналитический пакет должен включать протокол визуализации сердца, измерения и конфигурируемые отчеты и коды нахождения. Активные нативные данные для оптимизации при заключительной обработке и усовершенствованная с адаптивной обработкой изображений для улучшенной различимости тканей. Функция для оптимизации изображений, с интеллектуальной оптимизацией одной кнопкой для адаптивной компенсации усиления в режимах 2D, Допплера, тканевого Допплера и функции контрастирования. Должен включать режим сравнения прямых изображений, автоматизированный анализ Допплеровских спектров при исследованиях сердца и дыхательная кривая по сопротивлению грудной клетки. Наличие вставного модуля визуализации иглы Наличие модуля деформации. Для оценки региональной функции миокарда. Должен выполнять измерения серии данных скорости сокращений миокарда TDI и на основании этих данных вычислять смещение, напряжение и степень деформации вдоль заданных пользователем M-линий; Должен включать возможность наложения открытия и закрытия аортального и митрального клапанов на кривые деформации для оценки механических событий левого желудочка; Возможность выбора пользователем дисплея кривых деформации облегчает их чтение. Модуль IMT должен: обеспечивать автоматизированные измерения толщины внутренней оболочки сонных артерий и других поверхностных сосудов; исключать трудоемкий процесс ручного позиционирования курсоров, минимизируя время, нужное для завершения исследования IMT. Наличие опций адаптивной обработки изображений для снижения шума и подавления артефактов . Наличие опции - составная визуализация в масштабе реального времени с девятью направлениями зрения. Наличие следующих режимов визуализации: 2D; М-режим; Анатомический М-режим; Цветной М-режим; Импульсный Допплер; Энергетический Допплер (CPA); Непрерывный Допплер; Инвертирование и Инвертирование цвета; Цветной режим сравнения; Двойной режим; Дуплексное управление для одновременных исследований в режиме 2D и Допплера Режим 3D Обработка сигналов с оптимизацией 2D Прямое сравнение Пакет визуализации тканевых гармоник Масштабирование с реконструкцией и панорамированием (масштабирование при чтении) Масштабирование при записи Визуализация гармоник с инверсией импульса Адаптивный Допплер Адаптивное цветное Допплеровское картирование Тканевой Допплер Импульсный тканевой Допплер. Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых с автоматическим обсчетом параметров кровотока в режиме «стоп-кадра». Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых с выведением на дисплее в реальном времени не менее 8 показателей оценки кровотока (в т.ч. показателя объемного кровотока) в реальном времени и режиме «стоп-кадра». Максимальная частота кадров/сек, не менее 795 кадров. Максимальная частота кадров/сек в режиме ЦДК и энергетического картирования, не менее 320 кадров. Демонстрация двух изображений (2D и 2D/ЦДК или 2D и энергетический режим) одновременно в реальном времени. Адаптивная цветовая скоростная допплерография с автоматической подстройкой частоты ЦДК в зависимости от положения зоны картирования. Адаптивная цветовая энергетическая допплерография с автоматической подстройкой частоты в зависимости от положения зоны картирования. Двунаправленная цветовая энергетическая допплерография. Триплексное (2D-, цветовое /энергетическое и спектральное допплерографическое) сканирование в реальном времени. Количество цветовых карт не менее 10. Наличие функции латерального усиления. Технология цветовой тканевой допплерографии. Наличие мобильной стойки для сканера с креплениями, внутренним трансформатором, гнездом для принтера, встроенным держателем кабеля, USB портом. Сохранение и экспорт в РС форматах изображений и результатов измерений. Вставка изображений в отчет исследования. Разрешение экрана монитора не менее 1280 х 1024. Разрешение рабочей зоны экрана монитора, не менее 1024 х 768. Подсветка области разъемов датчиков и периферийных устройств. Удаленный доступ для своевременной клинической и технической поддержки |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Система диагностическая ультразвуковая | Архитектура и интерфейс: Система по типу ноутбука. Наличие клавиш быстрого доступа и активного режима. Алфавитно-цифровая клавиатура QWERTY типа Лаптоп. Наличие адаптера переменного тока, шнура электропитания и аккумуляторного блока системы Порт USB- не менее 2 шт. Жесткий диск не менее 80 Гб. Наличие встроенного дисковода DVD RW. Полностью цифровой, компактный формирователь луча, фокусировка с динамической настройкой фокуса, которая должна включать усовершенствованную обработку сигналов с подавлением артефактов, плавно варьируемое управление лучом в режимах 2D, ЦДК и Допплера, оптимальная обработку сигналов с 4× мультилинейной параллельной обработкой и комбинированием частот. Автоматическая технология выборки данных для нового уровня 2D и оптимизации режима Доплера, интеллектуальная оптимизация ЦДК и режима Допплера одним касанием. Технология цифрового широкополосного формирования ультразвукового луча. Операционная система не хуже Windows XP Количество цифровых каналов на прием и передачу, с методом параллельной обработки сигналов, не менее 18 430. Динамический диапазон системы, не менее 96 Дб. Максимальная глубина сканирования, не менее 28 см. Количество фокусных точек, не менее 8. Доступ к «сырым» изображениям для их обработки. Технология 4× параллельного процессинга. Технология инверсивной тканевой гармоники. Возможность использования в операционных. Создание пользователем предварительных настроек, а также измерительных и аналитических программ, не менее 160. Возможность работы с датчиками с частотами от 1 до 15 МГц. Функция масштабирования, не менее 8 крат. Максимальное количество элементов в датчиках, не менее 256. Обзор кинопетли. Кинопетля, не менее 500 кадров. Демонстрация двух кинопетель одновременно, не менее 250 кадров каждая. Сбор данных, сохранение и отображение в масштабе реального времени и дуплексные режимы управления не менее 500 кадров. Сохранение и экспорт в ПК форматах изображений и результатов измерений. Вставка изображений в отчет исследования. Встроенная рабочая станция. Интерактивное виртуальное меню на русском языке в нижней части экрана, соответствующие переключатели на панели управления. Управление данными класса встроенной рабочей станции с предварительным просмотром в формате миниатюрных изображений и сохранением изображений, циклов и отчетов. Ретроспективный и перспективный захват видео клипов на внутренний привод или съемный носитель. Встроенная функция записи DVD/CD для сохранения изображений или экспорта в формате DICOM, JPEG и avi. Одновременная поддержка не менее 2 периферийных устройств. Должен комплектоваться переносным чемоданом | 1 шт |
|  |  | 2 | Тележка-рабочий стол | Тележка мультипортовая с черно-белым термопринтером высокого разрешения медицинского типа с дистанционным управлением, для печати изображений, регулируемым положением высоты, наличие не менее трех портов для датчиков | 1 шт. |
|  |  | 3 | Адаптер специальный | Биопсийный адаптер многоугловой многоразовый с количеством углов не менее 3 | 1 шт. |
|  |  | 4 | Спектральный доплеровский блок | Наличие спектральных доплеровских режимов: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, инверсия, выбор: скорости прокрутки, формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчик секторный | Фазированный секторный монокристаллический датчик с диапазоном частот от 5 до 1 МГц для исследований сердца взрослых, абдоминальных, сосудистых исследований, включая транкраниальные исследования и экстренные исследования | 1 шт. |
|  |  | 6 | Датчик линейный | Линейный датчик высокого разрешения с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 12 МГц с ультра-коротким питчем для поверхностных органов и структур, сосудистых исследований, периферических и брахиоцефальных сосудов, для визуализации малых органов, молочной железы, опорно-двигательного аппарата, для региональной анестезии и экстренных исследований | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Устройство обеспечения бесперебойного питания | Устройство обеспечения бесперебойного питания с выключателем, изоляцией медицинского уровня и интеллектуальным зарядным устройством для аккумулятора. Мощность не менее 2400 Ватт | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Напряжение- 220 В, 50 Гц Температура- от +10 до +40°С. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Специальная термическая бумага | Ширина - 110 мм, длина - 20 м | 5 рул. |
|  |  | 2. | Гель для УЗИ | Объем не менее 0,5 л | 5 фл. |

Лот № 13

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Должны быть предусмотрены: автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха; нагреваемая система шлангов; электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы; 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Аппарат должен быть предназначен для использования средств ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания в почти замкнутой системе. Должны быть предусмотрены следующие режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) На дисплей должны выводится значения следующих параметров: пиковое значение давления, среднее давление, давление плато и ПДКВ, минутный объем на выдохе, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем, частота дыхания (частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. С помощью кривых должны иллюстрироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм должны изображаться : объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Должны контролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, минутный объем на выдохе, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Должны быть предусмотрены следующие функции обеспечения безопасности: наличие контроля концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, должно быть предусмотрено прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат должен переходить на воздух, наличие аварийного клапана подачи атмосферного воздуха, наличие звукового и светового сигналов тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат, наличие предохранительного клапана с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Наличие автоматического теста при включении с проверкой всех датчиков. Должно быть предусмотрено визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа должна осуществляться посредством электронного смесителя. Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2). Степень точности: не более чем ±5 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки экстренной подачи O2 >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор должен быть: поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом. Наличие следующих режимов вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) Регулируемые параметры: Ограничение давления в режимах с контролем по объёму: (ПДКВ+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе в режиме с контролем по давлению от (ПДКВ+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем в режимах с контролем по объёму от 5 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах с контролем по объёму: от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от дыхательного объёма и времени вдоха. В режимах с контролем по объёму: от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме с контролем по давлению макс. 150 л/мин +10 %. ПДКВ в режимах с контролем по объёму: от 0 дo 20 гПа (но не более максимального давления на вдохе минус 10 гПа). В режиме с контролем по давлению от 0 дo 20 гПа (но не более давление на вдохе минус 5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме с контролем по объёму: от 0,3 дo 15 л/мин Скорость подъёма давления в режиме с контролем по давлению от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Ручной-Спонтанный" ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов): в режиме "Ручной-Спонтанный" 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления: Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации / Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с одноразовыми ёмкостями) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) должно быть идентично сопротивлению на выдохе. Наличие следующих систем измерения: Измерение давления (должно быть основано на пьезорезистивном принципе): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, ПДКВ, Давление пиковое, Давление плато, Давление среднее от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (должно быть основано на принципе термоанемометрии): Поток (кривая в реальном масштабе времени): Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, действительно для редуктора давления. При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем: Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка (минутный объём): Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Наличие возможности измерения параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение должно производиться методом всасывания в боковом потоке., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания должно быть менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания по О2 должно быть менее 650 мсек, Время срабатывания по CO2 должно быть менее 500 мсек, Время срабатывания по Газовым анестетикам должно быть менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (должно осуществляться посредством парамагнитного датчика): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 об.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфицированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика должна производиться автоматически, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Экран: цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте | базовая комплектация: версия на 3 газа - кислород, закись азота и сжатый воздух. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное); Самостоятельное дыхание (Спонт.); Компактная дыхательная система; Тележка. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика (Севофлюрана) при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4. | Шланг сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 5. | Шланг закиси азота | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика (Изофлюрана) при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Режим с поддержкой давлением | Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. | 1 шт. |
|  |  |  | Режим вентиляции по объему с автопотоком | Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. |  |
|  |  |  | Эконометр | Эконометр (столбцовая диаграмма для показания использования свежего газа); Петли Давление-Объём и Объём-Поток. Ввод идеального веса пациента; Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации; отображение дополнительных петель (Давление-Объём и Объём-Поток); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 15 до 400С Влажность: от 25 до 85% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, N2O, воздуха на входе – 2,7-6,9 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый. | комплект из 5 шт. |
|  |  | 3 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | комплект из 50 шт. |
|  |  | 4 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. | комплект из 2 шт. |
|  |  | 5 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. | комплект из 3 шт. |
|  |  | 6 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. | комплект из 12 шт. |
|  |  | 7 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента (замена – раз в месяц). | комплект из 10шт. |

Лот № 14

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка анестезии |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Установка анестезии |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, ПДКВ. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; Дыхательный объем: от 20мл до 1400 мл; Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; ПДКВ: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра. Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Установка анестезии | базовая комплектация: версия должна быть на 2 газа: кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции должны быть: IPPV, ручной, спонтанный. Наличие тележки, компактной дыхательной системы, аккумуляторных батарей. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, и предназначаться для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности должны быть: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Наличие безопасной системы заполнения, смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от не более 0,2 до не менее 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от не более 0.2 до не менее 15 л/мин.; от не более 0.2 до не менее 10 л/мин при концентрациях >5 об.% . Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор должен быть безмаслянным, должен обеспечивать подачу сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре | Должен обеспечивать подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Вентиляция с контролем по давлению (PCV); | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, должен характеризоваться поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. | 1 шт. |
|  |  |  | Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS). | Обеспечивает поддержку спонтанного дыхания по давлению. |  |
|  |  |  | Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS) | Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению |  |
|  |  | 5 | Система удаления отработанного анестетика | предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. (Примечание: для работы необходимо наличие системы удаления отработанных газов в больничной системе). Компоненты системы: Система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. | 1шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 10 до 350С Влажность: от 20 до 80% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, воздуха на входе – 2,8-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 50/60 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги должны быть гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока (многоразовый) | Датчик потока должен быть термоанемометрический. | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 3 | Датчик кислородный (замена - раз в год) | Датчик О2. Принцип действия должен быть электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация - не менее 99,999; вирусная фильтрация – не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах должна быть в гранулах 2-4мм.: с содержанием Гидроксида кальция Ca(OH)2 – 81%; Воды - 16%; Гидроксида натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - должен быть этил фиолетовый. | 1 комплект из 2 шт. |
|  |  | 6 | Маска наркозная (многоразовая) | Маски должны быть многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски должны иметь надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. | 1 комплект из 3 шт. |

Лот № 15

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Лазер офтальмологический комбинированный на мобильном стенде с принадлежностями. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не является средством измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Медицинская комбинированная лазерная система для проведения лазерных офтальмологических операций трех видов: селективной лазерной трабекулопластики для лечения открытоугольной глаукомы, иридотомии для лечения закрытоугольной глаукомы и капсулотомии для лечения вторичной катаракты |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Офтальмологическая лазерная система, объединяющая в себе два лазера: лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика - лазер для лечения открытоугольной глаукомы методом селективной лазерной трабекулопластики и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате – для задней капсулотомии и иридотомии. Два лазера - лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате объединены и полностью интегрированы в одной щелевой лампе. Технические характеристики: Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате: Тип лазера: неодимовый твердотельный лазер на алюмо-иттриевом гранате. Длина волны: 1064 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 4 нс Режим следования импульсов: Одиночный импульс не менее 2.3Гц, Двойной импульс не менее 1.8 Гц, Тройной импульс не менее 1.6 Гц. Селектор мощности: от 0.3 до 10.0 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение). Режим работы: основной, ограниченная дифракция. Размер пятна: не более 8 мкм. Диапазон смещения фокуса: от 100 до 500 мкм (плавное бесступенчатое изменение). Прицельный луч: полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм, двойное пятно для точной фокусировки. Лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика: тип лазера: неодимовый твердотельный лазер на алюмо-иттриевом гранате с удвоением частоты Длина волны: 532 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 3 нс Режим следования импульсов: Только одиночный импульс Селектор мощности: от 0.3 до 2.6 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение) Режим работы: основной, ограниченная дифракция Размер пятна: не менее 400 мкм Частота повторения: не менее 3.0 Гц Прицельный луч: полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм. Оптическая система: единая щелевая лампа со стереоскопическим Галилеевым микроскопом настроенная для работы на переднем отрезке глаза. Лазерные блоки лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате должны быть полностью интегрированы в щелевую лампу для уменьшения оптических искажений. Для уменьшения оптических искажений лазерного луча и повышения надежности медтехники не допускается использование внешних лазерных модулей с отдельным блоком питания и пультом управления на одной щелевой лампе. Запуск лечебного луча с помощью кнопки на джойстике. Пульт управления с жидкокристаллическим экраном с отображением параметров лечебного луча должен располагаться как справа, так и слева от врача Увеличение щелевой лампы: трехступенчатый регулятор:10х 16х 28х Защитный фильтр: встроенный цветокорректирующий светофильтр 1064нм и 532нм, сбалансированный. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Центральный блок с системой питания лазера | 1 шт. |
|  |  | 2 | Колонна электромеханическая | Центральная стойка стола для регулировки высоты | 1 шт. |
|  |  | 3 | Средняя часть стола с блоком управления в сборе | Блок управления встроенный в среднюю часть стола | 1 шт. |
|  |  | 4 | Лазер с щелевой лампой в сборе | Блок щелевой лампы со встроенными оптическими трактами и генераторами луча, осветитель, объектив, подвижная опорная ось щелевой лампы, с рукоятками регулировки параметров лазера и щелевой лампы | 1 шт. |
|  |  | 5 | Блок управления выносной | Пульт управления с жидкокристаллическим экраном с отображением параметров лечебного луча | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель питания | Для подключения лазера к питающей сети | 1 шт. |
|  |  | 7 | Подбородник в сборе | Для фиксации головы пациента | 1 шт. |
|  |  | 8 | Упоры для рук пациента | Для рук пациента | 2 шт. |
|  |  | 9 | Бинокуляр микроскопа | Блок окуляров для врача с регулировкой межзрачкового расстояния | 1 шт. |
|  |  | 10 | Системный ключ | Для санкционированного старта лазера | 1 шт. |
|  |  | 11 | Защитные очки в чехле | Обеспечивают защиту глаз от излучений с длиной волны 532 нм и 1064 нм | 1 шт. |
|  |  | 12 | Лазерные линзы: | Линза с боковым зеркалом для направления лечебного луча в угол передней камеры глаза. Увеличение угла передней камеры: 1.0x Контактный диаметр: 14.5 мм Высота линзы: 24 мм Угол наклона зеркала: 130° | 1 шт. |
|  |  | 13 | Лазерные линзы: | Линза для фокусировки луча на радужке глаза. Степень увеличения линзы - 66D. Увеличение энергии лазерного луча на радужке – 2.5x | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | нет |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электропитание с заземлением, матовое покрытие стен, температура воздуха в помещении не более 23 гр Цельсия |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество(с указанием единицы измерения) |

Лот № 16

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Анестезиология, реаниматология, неонатология, хирургия. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 2.5 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Режимы вентиляции: SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV (P-CMV), PCV+, SPCV – вентиляция с управляемым давлением. SIMV(VC), SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. SIMV(PC), P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+ – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Устанавливаемые управляемые параметры: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. I:E – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touchscreen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Функция ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Не менее 3 видаов дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Мониторируемые параметры: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР. Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация. Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Увлажнитель с встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего МТ (в соответ-ствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном | основной блок в котором находится всё программное обеспечение, монитор жидкокристаллический размер – не менее 10,4 дюймов | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Мобильная тележка | Мобильная тележка с блокировкой колёс | 1 шт. |
|  |  | 2 | Держатель дыхательного контура | Представляет собой устройство фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланги для подачи кислорода. | Шланг для подачи кислорода, белый не менее 4 м | 1 шт. |
|  |  | 4 | Увлажнитель | Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт. |
|  |  | 5 | Тестовое лёгкое с эндотрахеальной трубкой, для педиатрии | Применяется для тестирования функции аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Пакет рабочих программ | Программное обеспечение - неонатальная опция. | 1шт. |
|  |  | 7 | Дополнительная аккумуляторная батарея базового блока | Аккумуляторная батарея для работы в автономном режиме | 2шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации - Пневматические характеристики (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Впускной разъем кислорода высокого давления Давление: 2,8–6 бар/280–600 кПа/41–87 фунтов на кв. дюйм Поток: 40–120 л/мин (стандартные условия) Коннектор: DISS (CGA 1240) или NIST Впускной разъем кислорода низкого давления Максимальное давление: ≤ 6 бар/600 кПа/87 фунтов на кв. дюйм Поток: ≤ 15 л/мин Коннектор: система быстроразъемного соединения, совместимость с продуктами Подача воздуха Встроенная турбина Система смешивания газов Подаваемый поток: максимальная скорость –240 л/мин, непрерывный поток – 120 л/мин, непрерывный основной поток – 4–20 л/мин. Давление подачи: 0–60 смH2O Выпускное отверстие патрубка вдоха (точка подключения на стороне пациента) Коннектор: гнездовой конусный коннектор 15 мм/штекерный конусный коннектор 22 мм, соответствие ISO. Экспираторный порт (от пациента) Коннектор (на клапане выдоха): гнездовой конусный коннектор 15 мм/штекерный конусный коннектор 22 мм, соответствие ISO. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик педиатрический | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси (упаковка 10шт.) | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кислородный датчик | Гальванический кислородный датчик генерирует электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1шт |
|  |  | 3. | Дыхательный контур пациента с влагосборником для новорожденных | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1шт |

Лот № 17

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Анестезиология, реаниматология, неонатология, хирургия. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 2.5 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Режимы вентиляции: SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV (P-CMV), PCV+, SPCV – вентиляция с управляемым давлением. SIMV(VC), SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. SIMV(PC), P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+ – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Устанавливаемые управляемые параметры: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. I:E – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touchscreen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Функция ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Не менее 3 видаовдыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Мониторируемые параметры: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР. Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация: Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Увлажнитель с встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном | Основной блок в котором находится всё программное обеспечение, монитор жидкокристаллический размер – не менее 10,4 дюймов | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная тележка | Мобильная тележка с блокировкой колёс | 1 шт. |
|  |  | 2. | Держатель дыхательного контура | Представляет собой устройство фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт. |
|  |  | 3. | Шланги для подачи кислорода | Шланг для подачи кислорода, белый не менее 4 м | 1 шт. |
|  |  | 4. | Увлажнитель | Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт. |
|  |  | 5. | Тестовое лёгкое с эндотрахеальной трубкой, для взрослых/детей | Применяется для тестирования функции аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Дополнительная аккумуляторная батарея базового блока | Аккумуляторная батарея для работы в автономном режиме | 2 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации - Пневматические характеристики (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 100 – 240 V~ ± 10%, 50/60 Hz переменный ток или 12-24V постоянный ток Потребление энергии Обычно 50 W, 150 W максимально Подача кислорода 280 – 600 КПа (41 87 psi) 120 л/мин Низкое давление кислорода ≤ 15 л/ мин, макс. 600 ГПа для низкого давления Подача воздуха – встроенная бесшумная турбина Температура 5 - 40˚ С (рабочая) – 20 – 60 ˚ С (хранение) Влажность 10 – 95 % неконденсирующийся (рабочая и хранение) Помещение не менее 6 кв.м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик взросло-педиатрический | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси (упаковка 10шт.) | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кислородный датчик | Гальванический кислородный датчик генерирует электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1шт |
|  |  | 3. | Дыхательные контуры пациента с одним или двумя влагосборниками, для взрослых. | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1шт |

Лот № 18

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапиив комплекте |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом более 50 mL. Работает в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивает мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока термоанемометрический без мертвого пространства; Интегрированный измеритель температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура герметизированы, т.е. могут обрабатываться общепринятыми дезинфектантами; Пациент может дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату возможно как с левой, так и с правой стороны. Режимы и методы ИВЛ: VC-CMV (VolumeControl-ContinuousMandatoryVentilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (VolumeControl-AssistControl) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation-PressureSupport) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP (Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS(Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ - автоматическое пеpеключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемyпpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Возможность спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Может быть активирована во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха соответствуют параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: 150:1 до 1:150, частота дыханий: 2-80 в мин, время вдоха: 0.2 - 10 сек, дыхательный объем: 50-2000 мл, давление на вдохе: 0-99 мбар, PEEP: 0-35 мбар, давление поддержки: 0-35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: 5-200 мбар в сек, концентрация кислорода: 21 -100 Об. %, чувствительность триггера: 1-15 л/мин, максимальный поток: 180 л/мин., быстродействие клапана: < 5мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpатпpоводитискyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленномpежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиxкислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиальногодеpевааппаpат автоматически пpеpываетпpоцессискyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация отключается, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpатпpоводит в течение 120 секyндискyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Отображаемые измеряемые значения: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон От 0 до 99 mbar; Разрешение 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (электрохимический датчик, не требующий сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон От 18 до 100 об.%; Разрешение 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон От 0 до 196 L/min; Разрешение 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон От 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон От 0 до 150/min; Разрешение 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон От 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон От 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон От 3 до 200 mL/mbar; Разрешение 1 mL/mbar; T0CИзмерение температуры дыхательной смеси (интегрированный датчик с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) –От 5 до 100 mbar; Поток (t) –От 200 до 200 L/min; Дыхательный объем VT От 0 до 2 L.. Мониторинг; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Сигнал тревоги если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом 0,1 L/min Сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min с интервалом 0,1 L/min; Отключение сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: сигнал тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях измеряется без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых.путях»(режиме работы NIV): от 0 до 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); сигнал тревоги если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; сигнал тревоги если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: сигнал при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки От 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: сигнал при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон От 15 до 60 s; регулируется с шагом 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: Аварийный сигнал если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон От 0,06 до 4,0 L Отключение сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы классифицируются по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата. Интерфейс: цветной сенсорный 12” дисплей. Одновременное отображение трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые заполнены, что облегчает визуализацию. Одновременное отображение пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Ассортимент параметров может конфигурироваться. Вращающийся манипулятор управления выполняет функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра осуществляется с сенсорного дисплея. Настройки параметров могу быть защищены пользователем от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: открытие клапана безопасности: 120 мбар, клапан экстренного вдоха: автоматически открывается при отсутствии 02, автоматическое переключение: на воздух при отсутствии 02, Выход для медикаментозного распылителя: синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа минимум 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Интерфейс: RS232. Подача газов: воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) | встроенный цветной дисплей - 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t0 С в дых.контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpатyчитывает поток для pаспылителя и деpжитминyтный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента) | Для тестирования функций CPAP аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Пластиковый имитатор легких (педиатрический) | Для тестирования функций CPAP аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Внешняя аккумуляторная батарея | Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции | 1 шт. |
|  |  | 7 | Автоматическая регулировка потока на вдохе. | Аппарат обеспечивает вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат определяет давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. | 1 шт. |
|  |  | 8 | PC-BIPAP | PC-BIPAP (PressureControl-BiphasicPositiveAirwayPressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; | 1 шт. |
|  |  | 9 | NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 10 | PC-AC | PC-AC - Принудительная вентиляция с триггерной поддержкой и контролем по дпвлением. | 1 шт. |
|  |  | 11 | PC-APRV | PC-APRV - Самостоятельное дыхание под постоянным положительным давлением в дыхательных путях с короткими периодами сброса давления. | 1 шт. |
|  |  | 12 | VC-MMV | VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема | 1 шт. |
|  |  | 13 | Мониторинг СО 2 | Капнометрия в основном потоке (включает кювету капнографическую, взрослую) Капнометрия в основном потоке: диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке:тревога привысоком или низком содержании СО2. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Pediatric plus | Опция дозировки от 20 мл. | 1 шт. |
|  |  | 15 | MonitoringPlus | MonitoringPlus- аппарат анализирует и сохраняет данные о статусе пациента в журнале событий. Отображение петель: возможно отображение одновременно двух петель и одного графика. Возможно отображение одной петли в большем масштабе с большим разрешением. Отображение трендов: табличные тренды могут настраиваться по усмотрению пользователя по любому из мониторируемых параметров. | 1 шт. |
|  |  | 16 | SepcialManeuvers | Специальные маневры: определение истинного ПДКВ и задержанного в легких дыхательного объёма при неполном выдохе, включает: Мониторинг неполного выдоха (гиперинфляции или патологическая задержка воздуха в легких) при ХОБЛ (хронических обструктивных болезнях легких) или Респираторном дистресс синдроме; Задержка выдоха на уровне давления акта выдоха (ПДКВ или PEEP). | 1 шт. |
|  |  | 17 | Option LPO | LPO - Возможность работы от источника низкого давления кислорода - например концентратора кислородного | 1 шт. |
|  |  | 18 | Устройства пластиковые для ИВЛ для: взрослых | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 19 | Устройства пластиковые для ИВЛ для: детей | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: Температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95 % относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700-1060 гПа; Давление подачи О2, на входе -2,7-6 бар. Электропитание: 100-240 В, 45/65 Гц, Макс. Энергопотребление ≈ 299B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камера увлажнителя (для взрослых пациентов) | Температура в камере лимитирована до 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур для взрослых | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. | 3 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 7 | Датчик O2 | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |

Лот № 19

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка анестезии |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Установка анестезии |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, ПДКВ. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; Дыхательный объем: от 20мл до 1400 мл; Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; ПДКВ: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра. Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Установка анестезии | базовая комплектация: версия должна быть на 2 газа: кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции должны быть: IPPV, ручной, спонтанный. Наличие тележки, компактной дыхательной системы, аккумуляторных батарей. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, и предназначаться для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности должны быть: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Наличие безопасной системы заполнения, смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от не более 0,2 до не менее 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от не более 0.2 до не менее 15 л/мин.; от не более 0.2 до не менее 10 л/мин при концентрациях >5 об.% . Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Имитатор легких пациента (педиатрический) | Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор должен быть безмаслянным, должен обеспечивать подачу сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре | Должен обеспечивать подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Вентиляция с контролем по давлению (PCV); | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, должен характеризоваться поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. | 1 шт. |
|  |  |  | Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS) | Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 10 до 350С Влажность: от 20 до 80% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, воздуха на входе – 2,8-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 50/60 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги должны быть гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый) | Шланги должны быть гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик потока (многоразовый) | Датчик потока должен быть термоанемометрический. | комплект из 5 шт. |
|  |  | 4 | Датчик кислородный (замена - раз в год) | Датчик О2. Принцип действия должен быть электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация - не менее 99,999; вирусная фильтрация – не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. | комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах должна быть в гранулах 2-4мм.: с содержанием Гидроксида кальция Ca(OH)2 – 81%; Воды - 16%; Гидроксида натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - должен быть этил фиолетовый. | комплект из 2 шт. |
|  |  | 7 | Маска наркозная (многоразовая) | Маски должны быть многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски должны иметь надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. | комплект из 3 шт. |
|  |  | 8 | Маска наркозная (одноразовая, для детей младших возрастов) | Маски одноразовые (для детей). Имеют анатомическую форму для более комфортного прилегания. Маски прозрачны для возможности контроля цвета кожных покровов под маской. | комплект из 90 шт. |

Лот № 20

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом более 50 mL. Работает в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивает мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд;Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока термоанемометрический без мертвого пространства;Интегрированный измеритель температуры дыхательной смеси;Панель управления аппарата и клавиатура герметизированы, т.е. могут обрабатываться общепринятыми дезинфектантами;Пациент может дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению;Подключение пациента к аппарату возможно как с левой, так и с правой стороны. Режимы и методы ИВЛ: VC-CMV (VolumeControl-ContinuousMandatoryVentilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (VolumeControl-AssistControl) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation-PressureSupport) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP (Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS(Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ - автоматическое пеpеключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемyпpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Возможность спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Может быть активирована во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха соответствуют параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: 150:1 до 1:150, частота дыханий: 2-80 в мин, время вдоха: 0.2 - 10 сек, дыхательный объем: 50-2000 мл, давление на вдохе: 0-99 мбар, PEEP: 0-35 мбар, давление поддержки: 0-35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: 5-200 мбар в сек, концентрация кислорода: 21 -100 Об. %, чувствительность триггера: 1-15 л/мин, максимальный поток: 180 л/мин., быстродействие клапана: < 5мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpатпpоводитискyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленномpежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиxкислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиальногодеpевааппаpат автоматически пpеpываетпpоцессискyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация отключается, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpатпpоводит в течение 120 секyндискyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Отображаемые измеряемые значения: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон От 0 до 99 mbar; Разрешение 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (электрохимический датчик, не требующий сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон От 18 до 100 об.%; Разрешение 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон От 0 до 196 L/min; Разрешение 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон От 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон От 0 до 150/min; Разрешение 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон От 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон От 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон От 3 до 200 mL/mbar; Разрешение 1 mL/mbar; T0CИзмерение температуры дыхательной смеси (интегрированный датчик с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) –От 5 до 100 mbar; Поток (t) –От 200 до 200 L/min; Дыхательный объем VT От 0 до 2 L.. Мониторинг;MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Сигнал тревоги если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом 0,1 L/min Сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min с интервалом 0,1 L/min; Отключение сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: сигнал тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях измеряется без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях»(режиме работы NIV): от 0 до 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); сигнал тревоги если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; сигнал тревоги если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: сигнал при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки От 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: сигнал при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон От 15 до 60 s; регулируется с шагом 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: Аварийный сигнал если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон От 0,06 до 4,0 L Отключение сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы классифицируются по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата. Интерфейс:цветной сенсорный 12” дисплей. Одновременное отображение трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые заполнены, что облегчает визуализацию. Одновременное отображение пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Ассортимент параметров может конфигурироваться. Вращающийся манипулятор управления выполняет функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра осуществляется с сенсорного дисплея. Настройки параметров могу быть защищены пользователем от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: открытие клапана безопасности: 120 мбар, клапан экстренного вдоха: автоматически открывается при отсутствии 02, автоматическое переключение: на воздух при отсутствии 02, Выход для медикаментозного распылителя: синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа минимум 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Интерфейс: RS232. Подача газов: воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | встроенный цветной дисплей - 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 NISTпод давлением | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор пациента | комплектация:ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия | 1 шт. |
|  |  | 5 | Аккумуляторы (йонно-литиевый.) | Встроенная литиум-ионная батарея Время автономной работы: 180 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C. Указанное время автономной работы действительно при следующих условиях: NBP (неинвазивное АД) - кратность измерений каждые 15 минут, и при температуре 25°C. При большем количестве выводимых параметров время работы батареи уменьшается. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель ЭКГ | Предназначен для подсоединения электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Все пять ЭКГ электродов фиксируются только на одном монокабеле (вместо пяти), что сокращает количество проводов, ведущих к пациенту, и предотвращает их спутывание. Монокабель ЭКГ электродов имеет зеленый цвет для простоты его идентификации, среди других проводов. Клипсы на монокабеле для фиксации ЭКГ электродов имеют цветовую кодировку, согласно евростандарту IEC 1, для простоты идентификации ЭКГ отведений. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель пациента | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Шланг соединительный | Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Адаптер ЭКГ - электрода для новорожденных | Для подключения электродов для новорожденных к монитору пациента | 1 шт. |
|  |  | 10 | Кабель пациента | Неонатальный. Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Шланг соединительный | Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. Для неонатальных манжет. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpатyчитывает поток для pаспылителя и деpжитминyтный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента) | Для тестирования функций CPAP аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Пластиковый имитатор легких (педиатрический) | Для тестирования функций CPAP аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Внешняя аккумуляторная батарея | Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции | 1 шт. |
|  |  | 7 | Автоматическая регулировка потока на вдохе. | Автоматическая регулировка потока на вдохе.Аппарат обеспечивает вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат определяет давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. | 1 шт. |
|  |  | 8 | PC-BIPAP | PC-BIPAP (PressureControl-BiphasicPositiveAirwayPressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; | 1 шт. |
|  |  | 9 | NIV | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Мониторинг СО2 | Капнометрия в основном потоке (включает кювету капнографическую, взрослую): диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке:тревога привысоком или низком содержании СО2. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Pediatric Plus | Опция дозировки от 20 мл. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Устройства пластиковые для для: взрослых | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Устройства пластиковые для для детей | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 17 | Кронштейн монитора | Кронштейн на аппарате ИВЛ для фиксации монитора. |  |
|  |  | 21 | Интерфейсная плата | Плата крепления | 1 шт. |
|  |  | 22 | Стыковочное устройство блок питания | Обеспечивает механическое крепление, а так же: электрический интерфейс для монитора; | 1 шт. |
|  |  | 23 | Крепление для станции | Для крепления монитора | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа; Довление подачи О2, на входе – 2,7-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Макс. энергопотребление ≈ 299 B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камерs увлажнителя | Температура в камере лимитирована до 66 0С.(для взрослых пациентов) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента | Взрослый. Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Дыхательный контур пациента | Детский. Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. взрослые | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. | 3 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 7 | Датчик кислорода | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Камеры увлажнителя | Температура в камере лимитирована до 66 0С. Для детей. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. детские | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 12 | Кювета капнографическая | Детская, многоразовая, для мониторинга СО2. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Электроды ЭКГ | одноразовые (50 ед.) (дети-взрослые)Служат для снятия ЭКГ у детей и взрослых по 5 отведениям, одноразового использования. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Неонатальные электроды ЭКГ | Одноразовые, комплект 300 шт, Служат для снятия новорожденных. |  |
|  |  | 15 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для детей и взрослых.(дети-взрослые) | 1 шт. |
|  |  | 16 | Манжеты для измерения давления взрослые | Манжеты многоразовые для взрослых. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. | 3 шт. |
|  |  | 17 | Манжеты для измерения давления детские | Манжеты многоразовые для детей. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. | 3 шт. |
|  |  | 18 | Датчики температурные | Датчик накожный, многоразового использования. | 1 шт. |
|  |  | 19 | Пластыри для фиксации температурных датчиков | Пластыри для фиксации датчика температурного. Одноразовые. Со специальным гипоалергенным составом.(50шт.) | 1 шт. |
|  |  | 20 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для новорожденных.(новорожденные от 1 кг.) | 1 шт. |
|  |  | 21 | Манжеты для измерения давления | Манжеты многоразовые для детей. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса.(для новорожденных 10 шт.) | 1 шт. |

Лот № 21

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте Монитор пациента |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте Монитор пациента |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Должны быть предусмотрены: автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха; нагреваемая система шлангов; электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы; 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Аппарат должен быть предназначен для использования средств ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания в почти замкнутой системе. Должны быть предусмотрены следующие режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) На дисплей должны выводится значения следующих параметров: пиковое значение давления, среднее давление, давление плато и ПДКВ, минутный объем на выдохе, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем, частота дыхания (частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. С помощью кривых должны иллюстрироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм должны изображаться : объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Должны контролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, минутный объем на выдохе, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Должны быть предусмотрены следующие функции обеспечения безопасности: наличие контроля концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, должно быть предусмотрено прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат должен переходить на воздух, наличие аварийного клапана подачи атмосферного воздуха, наличие звукового и светового сигналов тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат, наличие предохранительного клапана с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Наличие автоматического теста при включении с проверкой всех датчиков. Должно быть предусмотрено визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа должна осуществляться посредством электронного смесителя. Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2). Степень точности: не более чем ±5 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки экстренной подачи O2 >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор должен быть: поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом. Наличие следующих режимов вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) Регулируемые параметры: Ограничение давления в режимах с контролем по объёму: (ПДКВ+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе в режиме с контролем по давлению от (ПДКВ+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем в режимах с контролем по объёму от 5 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах с контролем по объёму: от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от дыхательного объёма и времени вдоха. В режимах с контролем по объёму: от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме с контролем по давлению макс. 150 л/мин +10 %. ПДКВ в режимах с контролем по объёму: от 0 дo 20 гПа (но не более максимального давления на вдохе минус 10 гПа). В режиме с контролем по давлению от 0 дo 20 гПа (но не более давление на вдохе минус 5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме с контролем по объёму: от 0,3 дo 15 л/мин Скорость подъёма давления в режиме с контролем по давлению от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Ручной-Спонтанный" ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов): в режиме "Ручной-Спонтанный" 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления: Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации / Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с одноразовыми ёмкостями) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) должно быть идентично сопротивлению на выдохе. Наличие следующих систем измерения: Измерение давления (должно быть основано на пьезорезистивном принципе): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, ПДКВ, Давление пиковое, Давление плато, Давление среднее от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (должно быть основано на принципе термоанемометрии): Поток (кривая в реальном масштабе времени): Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, действительно для редуктора давления. При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем: Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка (минутный объём): Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Наличие возможности измерения параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение должно производиться методом всасывания в боковом потоке., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания должно быть менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания по О2 должно быть менее 650 мсек, Время срабатывания по CO2 должно быть менее 500 мсек, Время срабатывания по Газовым анестетикам должно быть менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (должно осуществляться посредством парамагнитного датчика): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 об.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфицированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика должна производиться автоматически, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Экран: цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте | Базовая комплектация: версия на 3 газа - кислород, закись азота и сжатый воздух. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное); Самостоятельное дыхание (Спонт.); Компактная дыхательная система; Тележка. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланиг: сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Монитор пациента | комплектация:ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия | 1 шт. |
|  |  | 6 | Аккумуляторы (йонно-литиевый.) | Встроенная литиум-ионная батарея Время автономной работы: 180 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C. Указанное время автономной работы действительно при следующих условиях: NBP (неинвазивное АД) - кратность измерений каждые 15 минут, и при температуре 25°C. При большем количестве выводимых параметров время работы батареи уменьшается. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель ЭКГ | Предназначен для подсоединения электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Все пять ЭКГ электродов фиксируются только на одном монокабеле (вместо пяти), что сокращает количество проводов, ведущих к пациенту, и предотвращает их спутывание. Монокабель ЭКГ электродов имеет зеленый цвет для простоты его идентификации, среди других проводов. Клипсы на монокабеле для фиксации ЭКГ электродов имеют цветовую кодировку, согласно евростандарту IEC 1, для простоты идентификации ЭКГ отведений. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кабель пациента | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору взрослого пациента. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Шланг соединительный | Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. (для манжет) | 1 шт. |
|  |  | 10 | Адаптер ЭКГ - электродов для новорожденных | Для подключения электродов для новорожденных к монитору пациента. Неонатальный. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Кабель пациента | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. Неонатальный. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Шланг соединительный | Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. (для неонатальных манжет) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  |  | Имитатор легких пациента (педиатрический) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Режим с поддержкой давлением | (PS) Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Режим вентиляции по объему с автопотоком | Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Эконометр. | Петли Давление-Объём и Объём-Поток. Ввод идеального веса пациента; Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации; отображение дополнительных петель (Давление-Объём и Объём-Поток); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кронштейн шарнирный для контура пациента | Служит для фиксации контура пациента в удобном для врача положении. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Система удаления отработанного анестетика | AGS/Блок утилизации отработанных газов: Предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. (Примечание: для работы необходимо наличие системы удаления отработанных газов в больничной системе). Компоненты системы: Система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Мешок для вентиляции (для взрослых) | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Мешок для вентиляции (педиатрический) | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Интерфейсная плата | Плата крепления | 1 шт. |
|  |  | 12 | Стыковочное устройство блок питания | Обеспечивает механическое крепление, а так же: электрический интерфейс для монитора; | 1 шт. |
|  |  | 13 | Крепление для станции | Для крепления монитора | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 15 до 400С Влажность: от 25 до 85% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, N2O, воздуха на входе – 2,7-6,9 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый. | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. | 2 шт. |
|  |  | 6 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. | 1 комплект 3 шт. |
|  |  | 7 | Маска наркозная | Маски для детей младших возрастных групп. Маски одноразового использования. | 1 комплект из 90шт. |
|  |  | 8 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. | 1 комплект из 12 шт. |
|  |  | 9 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента. Замена – раз в месяц. | 1 комплект из 10 шт. |
|  |  | 10 | Электроды ЭКГ | одноразовые (50 ед.) (дети-взрослые) Служат для снятия ЭКГ у детей и взрослых по 5 отведениям, одноразового использования. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Электроды ЭКГ для новорожденных | Одноразовые, комплект 300 шт, Служат для снятия новорожденных. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для детей и взрослых. (дети-взрослые) | 1 шт. |
|  |  | 13 | Манжеты для измерения давления | Манжеты многоразовые для взрослых. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. (для взрослых) | 3 шт. |
|  |  | 14 | Манжеты для измерения давления | Манжеты многоразовые для детей. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. (для детей) | 3 шт. |
|  |  | 15 | Датчик температурный | Датчик накожный, многоразового использования. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Пластыри для фиксации температурных датчиков | Пластыри для фиксации датчика температурного. Одноразовые. Со специальным гипоалергенным составом. (50шт.) | 1 шт. |
|  |  | 17 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для новорожденных. (новорожденные от 1 кг.) | 1 шт. |
|  |  | 18 | Манжеты для измерения давления | Манжеты многоразовые для детей. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. (для новорожденных 10 шт.) | 1 шт. |

Лот № 22

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV (VolumeControl-ContinuousMandatoryVentilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (VolumeControl-AssistControl) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation-PressureSupport) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP (Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS(Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемyпpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, PEEP: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: до 180 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводитьискyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленномpежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиxкислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиальногодеpевааппаpат должен автоматически пpеpватьпpоцессискyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyндискyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон не менее 0 не более 99 mbar; Разрешение: 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%; Разрешение: 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон не менее 0 не более 196 L/min; Разрешение: 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение: 1 mL VTпац. Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон от 0 до до 3999 mL, BTPS; Разрешение не менее 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/min; Разрешение не более 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение: 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон от 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; RResistance, сопротивление: Диапазон от 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; CCompliance, комплайнс: Диапазон от 3 до 200 mL/mbar; Разрешение не менее 1 mL/mbar; T0CИзмерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение не менее 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 mbar; Поток (t) –от 20 до 200 L/min; Дыхательный объем VT от 0 до 2 L. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом не менее 0,1 L/min Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min, с интервалом не менее 0,1 L/min; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях»(режиме работы NIV)должно быть: от не более 0 до не менее 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 s; регулируется с шагом не менее 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 L Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличиецветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Вес аппарата не более: 26 кг. Монитор обеспечивает первоклассное наблюдение за пациентами . взрослыми, детьми и новорожденными в условиях клиники. Монитор контролирует следующие показатели: ЭКГ и ЧСС (3, 5 и 6 отведений). Обнаружение аритмии (полный и основной режим). Анализ ST сегмента по двум отведениям (только в режимах Взрослый и Ребенок) Дыхание (для импедансного метода пневмографии) Пульсоксиметрию (SpO2) (уровень насыщения артериальной крови кислородом) Частоту пульса Концентрацию CO2 в конце выдоха (поглощение ИК-излучения по двум длинам волн) Mониторинг анестетиков Температуру ОКРГ (только для мониторинга новорожденных пациентов) Инвазивное измерение кровяного давления Неинвазивное измерение кровяного давления ! Запоминание трендов Запоминание событий Запись Передачу данных пациента (по сети или через карту памяти) Беспроводную работу в сети Диагональ цветного экрана у монитора Gamma - 6.5", у монитора Gamma XL - 8.4.. Оба монитора имеют подзаряжаемый аккумулятор. Подключение к розеткам электросети производится при помощи универсального адаптера переменного тока. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии | (базовый блок). встроенный цветной дисплей - 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 (NIST) под давлением | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор пациента | Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpатyчитывает поток для pаспылителя и деpжитминyтный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Внешняя аккумуляторная батарея | Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции | 1 шт. |
|  |  | 5 | Тестовое легкое | Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1 шт. |
|  |  | 6 | Автоматическая регулировка потока на вдохе. | Поток на вдохе пациента регулируется автоматический | 1 шт. |
|  |  | 7 | PC-BIPAP | Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях | 1 шт. |
|  |  | 8 | NIV | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Интерфейсная плата | Аппаратное устройство, устанавливаемое в монитор, позволяющее подключить монитор к системе вызова медицинской сестры, к регистратору , дисплею или VGA-дисплею. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Стыковочное устройство блок питания | Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Крепление для станции | служит подставкой для установки монитора. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Аккумуляторы (йонно-литиевый.) | Ионно-литиевый | 1 шт. |
|  |  | 13 | Кабель ЭКГ | Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Кабель пациента | Для датчика пульсоксиметрии | 1 шт. |
|  |  | 15 | Шланг соединительный | Служит для соединения манжет с монитором и пациентом. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа; Давление подачи О2, на входе – 2,7-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Макс. энергопотребление ≈ 299 B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям.Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
|  | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камера увлажнителя | Температура в камере лимитирована до 66 0С.(для взрослых пациентов) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый.для взрослых. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска для неинвазивной вентиляции с гелиевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Размеры: S, M, L. | 1комплект из 3 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 7 | Датчик кислорода | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Электроды ЭКГ | Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт. | 2 шт. |
|  |  | 11 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Манжеты для измерения давления взрослые | Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов. Размеры: S, M, L. | 1комплект из 3 шт. |
|  |  | 13 | Датчики температурные | Для измерения температуры тела пациента | 1 шт. |

Лот № 23

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Лечение новорожденных и детей в возрасте до 2 лет. Обеспечение двухуровневой синхронизированной вентиляции с СРАР (SiPAP). Аппарат позволяет проводить неинвазивную вентиляцию легких при помощи создания СДППД у спонтанно дышащих пациентов. Наличие специального генератора создающего вариабельный поток, обеспечивает постоянное давление в дыхательных путях на постоянном уровне, минимизируя работу дыхания. Полностью интегрированная система контроля состояния пациента. отделение интенсивной терапии и реанимации, а так же при внутрибольничной транспортировке пациентов. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Обязательные режимы: NCPAP с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Двухфазовая вентиляция“BiPhasic”, срабатывающая по заданному времени. Двухфазовая вентиляция “BiPhasic”, срабатывающая по заданному времени, с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Двухфазовая триггерная вентиляция “BiPhasictr” (триггерная поддержка дыхания, срабатывающая при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента) с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания, и со страхующей вентиляцией, срабатывающей при апноэ. Ручки и клавиши регулировки: Время вдоха (Ti) – 0,1 – 3,0 сек. Частота дыхания (R) 1 – 120; 1 – 54 Интервал времени апноэ (Tapnea) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. (TLBR) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. Датчик потока (флоуметр) NCPAP / PresLow, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 15 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания давления в режиме NCPAP или нижнего уровня давления в режиме BiPhasic. Датчик потока (флоуметр) PresHigh, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 5 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания верхнего уровня давления в режиме BiPhasic. Ручное дыхание – х 1. %О2– 21 – 100%. Мониторинг: СРАР (continuouspositiveairwaypressure – постоянное положительное давление в дыхательных путях). РЕЕР (positiveend-expiratorypressure – положительное давление в конце выдоха). МАР (meanairwaypressure – среднее давление в дыхательных путях). PIP (peak inspiratory pressure – пиковоедавлениевдоха). %О2(FiО2 – концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси). Соотношение времени вдоха и выдоха I:E (inspiration :expirationtime). Частота самопроизвольного дыхания (Rsp). Уровень заряда аккумулятора. Сигналы тревоги: Тревога высокого давления в дыхательных путях – срабатывает при давлении на 3 см Н2О выше измеренного уровня давления в дыхательных путях. Тревога превышения установленного предела давления в дыхательных путях. Максимум 11 см Н2О при NCPAP и при двухфазовом режиме вентиляции BiPhasic, срабатывающем по заданному времени. Максимум 15 см Н2О при двухфазовом триггерном режиме вентиляции BiPhasictr, срабатывающем при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента. Тревога низкого давления в дыхательных путях – срабатывает при уровне давления на 2 см Н2О ниже измеренного давления в дыхательных путях или – если таковая величина окажется отрицательной – при уровне давления 1 см Н2О. Тревога высокой и низкой концентрации кислорода в газовой смеси (при концентрации O2 с отклонением ± 5% от установленного значения). Минимальная и максимальная концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) составляет 18% и 104% соответственно. Тревога низкой частоты дыхания. Тревога низкого заряда аккумулятора. Тревога, извещающая о разрядившемся аккумуляторе. Тревога недостаточной или отсутствующей подачи газов на входе. Громкость звукового сигнала тревоги (электронные системы тревожной сигнализации) 70 дБ на расстоянии 1 м. Пневматика: Выходной штуцер для подачи газов пациенту – стандартный конусный, диаметром 15 мм. Штуцер для подачи давления пациенту – конусный, типа Люэра, диаметром 4,5 мм. Подача газов – чистого сухого медицинского воздуха и кислорода под номинальным давлением 5 бар. Диапазон давления подачи газов: 2,8 – 6 бар; максимальная разность давлений – 2 бар. Манометр: диапазон измерений от 0 до +20 см Н2О, точность измерений ±2% от всего диапазона. Электропитание: Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. Потребляемая мощность – максимум 50 ВА. Плавкие предохранители на 220В; 2,5 А. Класс электрозащиты IPX1. Длительность работы аккумулятора (в полностью заряженном состоянии) – 2 часа. Время подзарядки аккумулятора – максимум 16 часов. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Основной блок | Основной блок (смеситель воздуха с кислородом (блендер), блок питания, монитор, материнская плата, кабель и адаптер питания, сенсорная панель управления, датчики потока (флоуметр), стойка | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Стойка инфузионная | Стойка металлическая регулируемая по высоте с двумя крючками, предназначенными для крепления контура. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Соединительные шланги для подвода газов | Стандарт подсоединения: DISS Материал: резина. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Увлажнитель с сервоконтролем | Увлажнитель с сервоконтролем, с банкой, кабелем, согласователем по питанию, с нагревательным элементом, с температурным датчиком Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. Мощность нагревателя: 150 Вт. | 1 к-т. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Медицинский компрессор | Медицинский компрессор с набором для обслуживания (фильтр, диафрагма, уплотнительное кольцо) Макс. Рабочее давление: 3,0 бар. Стандарт подсоединения: DISS Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. | 1 к-т. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Площадь для установки 2 кв.м. Рабочая температура: от 5 до 40°С. Температура при хранении: от -20 до +50°С. Относительная влажность Рабочая влажность: от 0 до 95% (без образования конденсата). Влажность при хранении: от 0 до 95% (без образования конденсата). |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Контур пациента для детей | Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP, многоразовый, автоклавируемый используемый до полного износа Состав: Гофрированная пластиковая трубка, соединительные патрубки, адаптеры, генератор | 1 шт. |
|  |  | 2. | Назальная канюля разных размеров | Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа Материал: резина | 3 шт. |
|  |  | 3 | Шапочки фиксаторы разных размеров | Многоразовые, автоклавируемые используемые до полного износа Материал: ткань | 3 шт. |
|  |  | 4 | Абдоминальный датчик воздушного потока | Многоразовый, автоклавируемый используемый до полного износа Материал: резина, пластик | 1 шт. |
|  |  | 5 | Маска назальная разных размеров | Многоразовая, автоклавируемаяиспользуемая до полного износа Материал: резина | 3 шт. |

Лот № 24

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Наркозно-дыхательный аппарат - рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Должны быть предусмотрены: автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха; нагреваемая система шлангов; электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы; 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Аппарат должен быть предназначен для использования средств ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания в почти замкнутой системе. Должны быть предусмотрены следующие режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) На дисплей должны выводится значения следующих параметров: пиковое значение давления, среднее давление, давление плато и ПДКВ, минутный объем на выдохе, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем, частота дыхания (частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. С помощью кривых должны иллюстрироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм должны изображаться : объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Должны контролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, минутный объем на выдохе, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Должны быть предусмотрены следующие функции обеспечения безопасности: наличие контроля концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, должно быть предусмотрено прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат должен переходить на воздух, наличие аварийного клапана подачи атмосферного воздуха, наличие звукового и светового сигналов тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат, наличие предохранительного клапана с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Наличие автоматического теста при включении с проверкой всех датчиков. Должно быть предусмотрено визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа должна осуществляться посредством электронного смесителя. Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2). Степень точности: не более чем ±5 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки экстренной подачи O2 >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор должен быть: поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом. Наличие следующих режимов вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) Регулируемые параметры: Ограничение давления в режимах с контролем по объёму: (ПДКВ+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе в режиме с контролем по давлению от (ПДКВ+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем в режимах с контролем по объёму от 5 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах с контролем по объёму: от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от дыхательного объёма и времени вдоха. В режимах с контролем по объёму: от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме с контролем по давлению макс. 150 л/мин +10 %. ПДКВ в режимах с контролем по объёму: от 0 дo 20 гПа (но не более максимального давления на вдохе минус 10 гПа). В режиме с контролем по давлению от 0 дo 20 гПа (но не более давление на вдохе минус 5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме с контролем по объёму: от 0,3 дo 15 л/мин Скорость подъёма давления в режиме с контролем по давлению от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Ручной-Спонтанный" ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов): в режиме "Ручной-Спонтанный" 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления: Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации / Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с одноразовыми ёмкостями) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) должно быть идентично сопротивлению на выдохе. Наличие следующих систем измерения: Измерение давления (должно быть основано на пьезорезистивном принципе): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, ПДКВ, Давление пиковое, Давление плато, Давление среднее от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (должно быть основано на принципе термоанемометрии): Поток (кривая в реальном масштабе времени): Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, действительно для редуктора давления. При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем: Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка (минутный объём): Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Наличие возможности измерения параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение должно производиться методом всасывания в боковом потоке., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания должно быть менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания по О2 должно быть менее 650 мсек, Время срабатывания по CO2 должно быть менее 500 мсек, Время срабатывания по Газовым анестетикам должно быть менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (должно осуществляться посредством парамагнитного датчика): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 об.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфицированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика должна производиться автоматически, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Экран: цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте | базовая комплектация: версия на 3 газа - кислород, закись азота и сжатый воздух. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное); Самостоятельное дыхание (Спонт.); Компактная дыхательная система; Тележка. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Шланг закиси азота | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Режим вентиляция с поддержкой по давлению. | Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Режим вентиляции по объему с автопотоком | Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Эконометр | Столбцовая диаграмма для показания использования свежего газа. Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации; отображение дополнительных петель (Давление-Объём и Объём-Поток); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. Ввод идеального веса пациента; | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 15 до 400С Влажность: от 25 до 85% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, N2O, воздуха на входе – 2,7-6,9 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый, комплект состоит из 5 шт. | 1 к-т |
|  |  | 3 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа, комплект состоит из 50 шт. | 1 к-т |
|  |  | 4 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый, комплект состоит из 2 шт. | 1 к-т |
|  |  | 5 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости, комплект состоит из 3 шт. | 1 к-т |
|  |  | 6 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. Комплект состоит из 12 шт. | 1 к-т |
|  |  | 7 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента (замена – раз в месяц), комплект из 10шт. | 1 к-т |

Лот № 25

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; Наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режимах вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV - Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему, с возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению. SPN-CPAP - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох»: два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ), Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, PEEP: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше ПДКВ), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: 250 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох , детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP (ПДКВ) Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон: от не более 0 до не менее 99 мбар; Разрешение: не более 1 мбар; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон: от 18 до 100 об.%; Разрешение: не более 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон: от 0 до 196 л/мин; Разрешение: не более 1 л/мин. Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон: от 0 до 99 л/мин BTPS; Разрешение: не более 0,1 л/мин; MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV- неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 100 %; Разрешение: 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: не более 1 мл. VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: не более 1 мл; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон: от 0 до 150/мин; Разрешение: не более 1/мин; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон: от 1:150 до 150:1; Разрешение: не более 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон: от 0 до 15 сек; Разрешение: не более 0,1 сек; T плато Время плато: Диапазон: от 0 до 10 сек; Разрешение: не более 0,1 сек; R Resistance, сопротивление: Диапазон: от 3 до 100 мбар/л/сек; Разрешение: не более 1 мбар/л/сек; C Compliance, комплайнс: Диапазон: от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение: не более 1 мл/мбар; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон: от 18 до 48 °C; Разрешение: не более 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t): от 5 до 100 мбар; Поток (t): от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем VT: от 0 до 2 л. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин. Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «ПДКВ + 5 мбар (в сочетании с установленным значением ПДКВ) не превышается, по крайней мере, на 0,1сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV-неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек. FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки: от 10 до 120/мин. Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон: от 15 до 60 сек; регулируется с шагом не более 1 сек.; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон: от 0,06 до 4,0 л. Наличие возможности отключения сигнала тревоги: - после включения устройства и в течение следующих 15 сек; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) | Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: VC-CMV; VC-AC; PLV;VC-SIMV; SPN-CPAP; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Шланг подачи О2 (кислорода) NIST/DIN под давлением, длиной 5,0 м | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3. | Клапан вдоха и выдоха | Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С. Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента) | Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1 шт. |
|  |  | 5 | Внешняя аккумуляторная батарея | Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции | 1 шт. |
|  |  | 6 | Автоматическая регулировка потока на вдохе. | Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Опции: PC-BIPAP | PC-BIPAP (BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; | 1 шт. |
|  |  | 8 | Опции: NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. | NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Опции: VC-MMV | VC-MMV - Вентиляция с управляемым объемом, обеспечивающая принудительный минутный объем | 1 шт. |
|  |  | 10 | Опции: Мониторинг СО2 | Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа; Довление подачи О2, на входе – 2,7-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Макс. энергопотребление ≈ 299 B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камера для увлажнителя (многоразовая взрослая) | Должна быть многоразовой. Температура в камере должна быть лимитирована до 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента (многоразовый, взрослый) | Должен быть: многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя (одноразовые, взрослые) | Должны быть: одноразовые. Должны предназначаться для фильтрации воды в увлажнителе( 1 комплект из 100 шт.) | 1 комплект |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции (многоразовые) | Должна быть: маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Многоразовые. | 3 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальные фильтры | Противомикробный и противовирусный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от не более 100 до не менее 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее 99,999; вирусная фильтрация не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. (1 комплект из 50 шт.) | 1 комплект |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока должен быть термоанемометрический, многоразовый (1 комплект из 5 шт.) | 1 комплект |
|  |  | 7 | Датчик кислорода | Датчик О2. должен иметь принцип работы: гальваническая ячейка. Замена – раз в год. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год. | 1 шт. |

Лот № 26

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Лечение новорожденных и детей в возрасте до 2 лет. Обеспечение двухуровневой синхронизированной вентиляции с СРАР (SiPAP). Аппарат должен позволять проводить неинвазивную вентиляцию легких при помощи создания СДППД у спонтанно дышащих пациентов. Наличие генератора, создающего вариабельный поток, который должен обеспечивать постоянное давление в дыхательных путях на постоянном уровне, минимизируя работу дыхания. Полностью интегрированная система контроля состояния пациента. Область применения: отделение интенсивной терапии и реанимации, а также при внутрибольничной транспортировке пациентов. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Режимы: NCPAP с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания Двухфазовая вентиляция“BiPhasic”, срабатывающая по заданному времени. Двухфазовая вентиляция “BiPhasic”, срабатывающая по заданному времени, с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Двухфазовая триггерная вентиляция “BiPhasictr” (триггерная поддержка дыхания, срабатывающая при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента) с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания, и со страхующей вентиляцией, срабатывающей при апноэ. Ручки и клавиши регулировки: Время вдоха (Ti) – 0,1 – 3,0 сек. Частота дыхания (R) 1 – 120; 1 – 54. Интервал времени апноэ (Tapnea) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. (TLBR) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. Датчик потока (флоуметр) NCPAP / PresLow, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 15 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания давления в режиме NCPAP или нижнего уровня давления в режиме BiPhasic. Датчик потока (флоуметр) PresHigh, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 5 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания верхнего уровня давления в режиме BiPhasic. Ручное дыхание – х 1. %О2– 21 – 100%. Мониторинг: СРАР (continuouspositiveairwaypressure – постоянное положительное давление в дыхательных путях) РЕЕР (positiveend-expiratorypressure – положительное давление в конце выдоха) МАР (meanairwaypressure – среднее давление в дыхательных путях) PIP (peak inspiratory pressure – пиковоедавлениевдоха) %О2(FiО2 – концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси) Соотношение времени вдоха и выдоха I:E (inspiration : expiration time) Частота самопроизвольного дыхания (Rsp) Уровень заряда аккумулятора Сигналы тревоги: Тревога высокого давления в дыхательных путях – должен срабатывать при давлении на 3 см Н2О выше измеренного уровня давления в дыхательных путях. Тревога превышения установленного предела давления в дыхательных путях. Максимум 11 см Н2О при NCPAP и при двухфазовом режиме вентиляции BiPhasic, срабатывающем по заданному времени. Максимум 15 см Н2О при двухфазовом триггерном режиме вентиляции BiPhasictr, срабатывающем при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента. Тревога низкого давления в дыхательных путях – должен срабатывать при уровне давления на 2 см Н2О ниже измеренного давления в дыхательных путях или – если таковая величина окажется отрицательной – при уровне давления 1 см Н2О. Тревога высокой и низкой концентрации кислорода в газовой смеси (при концентрации O2 с отклонением ± 5% от установленного значения). Минимальная и максимальная концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) составляет 18% и 104% соответственно. Тревога низкой частоты дыхания. Тревога низкого заряда аккумулятора. Тревога, извещающая о разрядившемся аккумуляторе. Тревога недостаточной или отсутствующей подачи газов на входе. Громкость звукового сигнала тревоги (электронные системы тревожной сигнализации) 70 дБ на расстоянии 1 м. Пневматика: Выходной штуцер для подачи газов пациенту – стандартный конусный, диаметром 15 мм. Штуцер для подачи давления пациенту – конусный, типа Люэра, диаметром 4,5 мм. Подача газов – чистого сухого медицинского воздуха и кислорода под номинальным давлением 5 бар. Диапазон давления подачи газов: 2,8 – 6 бар; максимальная разность давлений – 2 бар. Манометр: диапазон измерений от 0 до +20 см Н2О, точность измерений ±2% от всего диапазона. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Основной блок (смеситель воздуха с кислородом (блендер), блок питания, монитор, материнская плата, кабель и адаптер питания, сенсорная панель управления, датчики потока (флоуметр), стойка | 1 шт. |
|  |  | 2 | Стойка инфузионная | Высота должна быть изменяемая, Стойка металлическая должна быть регулируемая по высоте с двумя крючками, предназначенными и для крепления контура. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Соединительные шланги для подвода газов | Стандарт подсоединения: DISS Материал: резина | 2 шт. |
|  |  | 4 | Увлажнитель с сервоконтролем | Увлажнитель с сервоконтролем, с банкой, кабелем, согласователем по питанию, с нагревательным элементом, с температурным датчиком | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Медицинский компрессор | Медицинский компрессор с набором для обслуживания (фильтр, диафрагма, уплотнительное кольцо) Макс. Рабочее давление: 3,0 бар. Стандарт подсоединения: DISS Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. | 1 к-т. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электропитание: Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. Потребляемая мощность – максимум 50 ВА. Плавкие предохранители на 220В; 2,5 А. Класс электрозащиты IPX1. Длительность работы аккумулятора (в полностью заряженном состоянии) – 2 часа. Время подзарядки аккумулятора – максимум 16 часов. Требования к окружающей среде: Температура: Рабочая температура: от 5 до 40°С. Температура при хранении: от -20 до +50°С. Относительная влажность: Рабочая влажность: от 0 до 95% (без образования конденсата). Влажность при хранении: от 0 до 95% (без образования конденсата). |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Контур пациента для детей | Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP, многоразовый, автоклавируемый используемый до полного износа Состав: Гофрированная пластиковая трубка, соединительные патрубки, адаптеры, генератор | 1 шт. |
|  |  | 2 | Назальная канюля разных размеров | Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа Материал: резина | 3 шт. |
|  |  | 3 | Шапочки фиксаторы разных размеров | Многоразовые, автоклавируемые используемые до полного износа Материал: ткань | 3 шт. |
|  |  | 4 | Абдоминальный датчик воздушного потока | Многоразовый, автоклавируемый используемый до полного износа Материал: резина, пластик | 1 шт. |
|  |  | 5 | Маска назальная разных размеров | Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа Материал: резина | 3 шт. |

Лот № 27

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Наркозно-дыхательный аппарат - рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Должны быть предусмотрены: автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха; нагреваемая система шлангов; электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы; 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Аппарат должен быть предназначен для использования средств ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания в почти замкнутой системе. Должны быть предусмотрены следующие режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) На дисплей должны выводится значения следующих параметров: пиковое значение давления, среднее давление, давление плато и ПДКВ, минутный объем на выдохе, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем, частота дыхания (частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. С помощью кривых должны иллюстрироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм должны изображаться : объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Должны контролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, минутный объем на выдохе, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Должны быть предусмотрены следующие функции обеспечения безопасности: наличие контроля концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, должно быть предусмотрено прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат должен переходить на воздух, наличие аварийного клапана подачи атмосферного воздуха, наличие звукового и светового сигналов тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат, наличие предохранительного клапана с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Наличие автоматического теста при включении с проверкой всех датчиков. Должно быть предусмотрено визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа должна осуществляться посредством электронного смесителя. Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2). Степень точности: не более чем ±5 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки экстренной подачи O2 >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор должен быть: поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом. Наличие следующих режимов вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) Регулируемые параметры: Ограничение давления в режимах с контролем по объёму: (ПДКВ+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе в режиме с контролем по давлению от (ПДКВ+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем в режимах с контролем по объёму от 5 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах с контролем по объёму: от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от дыхательного объёма и времени вдоха. В режимах с контролем по объёму: от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме с контролем по давлению макс. 150 л/мин +10 %. ПДКВ в режимах с контролем по объёму: от 0 дo 20 гПа (но не более максимального давления на вдохе минус 10 гПа). В режиме с контролем по давлению от 0 дo 20 гПа (но не более давление на вдохе минус 5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме с контролем по объёму: от 0,3 дo 15 л/мин Скорость подъёма давления в режиме с контролем по давлению от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Ручной-Спонтанный" ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов): в режиме "Ручной-Спонтанный" 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления: Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации / Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с одноразовыми ёмкостями) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) должно быть идентично сопротивлению на выдохе. Наличие следующих систем измерения: Измерение давления (должно быть основано на пьезорезистивном принципе): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, ПДКВ, Давление пиковое, Давление плато, Давление среднее от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (должно быть основано на принципе термоанемометрии): Поток (кривая в реальном масштабе времени): Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, действительно для редуктора давления. При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем: Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка (минутный объём): Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Наличие возможности измерения параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение должно производиться методом всасывания в боковом потоке., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания должно быть менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания по О2 должно быть менее 650 мсек, Время срабатывания по CO2 должно быть менее 500 мсек, Время срабатывания по Газовым анестетикам должно быть менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (должно осуществляться посредством парамагнитного датчика): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 об.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфицированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика должна производиться автоматически, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Экран: цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте | базовая комплектация: версия на 3 газа - кислород, закись азота и сжатый воздух. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное); Самостоятельное дыхание (Спонт.); Компактная дыхательная система; Тележка. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Шланг закиси азота | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Режим вентиляция с поддержкой по давлению. | Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Режим вентиляции по объему с автопотоком | Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Эконометр | Столбцовая диаграмма для показания использования свежего газа. Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации; отображение дополнительных петель (Давление-Объём и Объём-Поток); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. Ввод идеального веса пациента; | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 15 до 400С Влажность: от 25 до 85% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, N2O, воздуха на входе – 2,7-6,9 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый, комплект состоит из 5 шт. | 1 к-т |
|  |  | 3 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа, комплект состоит из 50 шт. | 1 к-т |
|  |  | 4 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый, комплект состоит из 2 шт. | 1 к-т |
|  |  | 5 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости, комплект состоит из 3 шт. | 1 к-т |
|  |  | 6 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. Комплект состоит из 12 шт. | 1 к-т |
|  |  | 7 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента (замена – раз в месяц), комплект из 10шт. | 1 к-т |

Лот №  28

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Расчетные параметры pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm. Электролиты: Na, K, Cl, Ca Метаболиты: глюкоза, лактат, билирубин новорожденных. Кислотно-щелочные параметры HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный) HCOstd Ион бикарбоната стандартный BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости BE(B) Избыток основания в крови ctCO2 Содержание двуокиси углерода Параметры по Электролитам Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4 AnGap Анионовый интервал (провал) Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом) O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина) CtO2 Содержание кислорода pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода ctHb Содержание гемоглобина (для RapidPoint 400) Hct Гематокрит (для RapidPoint 405) sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом Артерио-венозная разница ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы VO2 Потребление кислорода DO2 Доставка кислорода Параметры коррекции по температуре пациента pH(T) рН pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа pO2(T) Парциальное давление кислорода pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода Описание образца Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином) Контрольный материал рекомендуемый компанией Минимальный объем не более 100 мкл Шприц не более 175 мкл Капилляр не более 175 мкл Микропроба не более 100 мкл |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Все необходимые для работы анализатора реактивы должны быть помещены в два небольших модуля; смена должна занимать менее одной минуты. Одновременный анализ из одного образца показателей кислотно-щелочного баланса, электролитов и метаболитов; модуль КО-оксиметрии должен использоваться для дополнения перечня исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. Система отбора образца должна уменьшать время контакта с биологически опасными образцами крови и позволять использование как шприцевых, так и капиллярных проб. Управление анализатором должно осуществляться при помощи интерактивного сенсорного экрана и/или системы считывания штрих кодов. Результаты исследования крови должны выводиться на экран дисплея, регистрироваться с помощью встроенного термопринтера и сохраняться в памяти анализатора. На экране дисплея должна отображаться информация о состоянии аппарата, а так же должна использоваться аудиовизуальная индикация для оповещения оператора о нарушениях в работе и/или ситуациях, препятствующих проведению анализа. Калибровка и промывка анализатора должны быть полностью автоматизированы. Анализатор должен проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Должнабыть подсоединена система автоматического проведения контроля качества, которая исключает вмешательство оператора в процесс измерения. Встроенный в прибор персональный компьютер должен давать пользователю широкие возможности в обработке данных. Интерфейс с Лабораторной Информационной Системой должен записывать информацию о пациентах. Должен сочетать картриджный и электродно-жидкостный тип анализаторов. Должна использоваться технология готовых к использованию электродов без необходимости смены мембран. Горизонтально расположенный тракт движения образца через все электроды должен обеспечивать малый объем пробы (педиатрия) и быстроту исследования. Трубки и основные тракты должны меняться одним блоком за считанные минуты, что должно позволять обходиться без вмешательства сервисного инженера. Должны вводиться следующие параметры: FIO2 Показатель по кислороду с аппарата ИК Flow Поток Resp. Rate Респираторный индекс ctHb Содержание гемоглобина p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом pAtm Давление атмосферного воздуха Данные пациента ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения Данные оператора № оператора, № врача Темп Температура пациента Время до получения результата 50 секунд Результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора Программное обеспечение Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows Внешние интерфейсы RS232 Последовательный порт RS232. Доступно три порта Ethernet Сетевой порт Порт подключения сканера штрихкодов Протоколы обработки данных LIS, HIS |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок | Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем считывания штрих-кода. | 1 ед. |
|  |  | 2. | Модули | Модуль передней панели, модель оксиметра, модуль приводов CSFDD, измерительный модуль, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подсветки. | 1 ед. |
|  |  | 3. | Термистор | Термистор СО-оксиметра. | 1 ед. |
|  |  | 4. | Дисплей анализатора | Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором. | 1 ед. |
|  |  | 5. | Принтер | Встроенный термопринтер. | 1 ед. |
|  |  | 6. | Детектор жидкости | Детектор для определения уровня жидкости. | 1 ед. |
|  |  | 7. | ЖК-панель. | ЖК-панель. | 1 ед. |
|  |  | 8. | Платы | Плата оптических датчиков, плата разъемов , задняя плата идентификатора радиочастотной метки, плата неоновой подсветки, плата дисплея, плата электронная, плата мультипрексора с кабелем. | 1 ед. |
|  |  | 9. | Мотор перистальтического насоса. | Мотор перистальтического насоса СО-оксиметра. | 1 ед. |
|  |  | 10. | Датчики | Датчик давления, датчик отходов, датчик заземления и температуры пробозаборника. | 1 ед. |
|  |  | 11. | Привод модуля автоматического контроля качества. | Привод модуля автоматического контроля качества. | 1 ед. |
|  |  | 12. | Сканер штрих кодов. | Сканер для считывания штрих кодов. | 1 ед. |
|  |  | 13. | Система управления образцами. | Система управления образцами. | 1 ед. |
|  |  | 14. | Программное обеспечение. | Программное обеспечение. | 1 ед. |
|  |  | 15. | Коллектор жидкостной системы. | Для сбора отработанной жидкости. | 1 ед. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Источник питания. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения. | 1ед. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Питание прибора Мощность 150 ВА Напряжение 100 В … 240 В Частота 50/60 Гц Требования к окружающей среде Температура 15…32 С Влажность 5…90% без конденсации |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Картридж | Картридж для калибровки и промывки | 1 комп. |
|  |  | 2. | Промывочный картридж | Промывочный картридж 2 шт | 1 комп. |
|  |  | 3 | Депротеинизирующийраствор | Депротеинизирующийраствор 10х2 мл | 1 комп. |
|  |  | 4 | Раствор-кондиционер - 5х2 мл | Раствор-кондиционер - 5х2 мл | 1 комп. |
|  |  | 5 | Бутыль для отходов | Бутыль для отходов (4 шт) | 1 комп. |
|  |  | 6 | Камера пробозаборника СО - оксиметра | Камера пробозаборника СО - оксиметра | 1 комп. |
|  |  | 7 | Электрод pO2 | Электрод pO2 (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 8 | Электрод pCO2 | Электрод pCO2 (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 9 | Электрод pH(1шт) | Электрод pH(1шт) | 1 комп. |
|  |  | 10 | Референсный электрод с внутренним электродом | Референсный электрод с внутренним электродом | 1 комп. |
|  |  | 11 | Электрод Na+ (1шт) | Электрод Na+ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 12 | Электрод K+ (1шт) | Электрод K+ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 13 | Электрод Ca++ (1шт) | Электрод Ca++ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 14 | Электрод Cl- (1шт) | Электрод Cl- (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 15 | Электрод, Глюкоза биосенсор | Электрод, Глюкоза биосенсор | 1 комп. |
|  |  | 16 | Электрод, Лактатбиосенсор | Электрод, Лактатбиосенсор | 1 комп. |
|  |  | 17 | Раствор для электродов референсный | Раствор для электродов референсный (4моль/л 4х5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 18 | Референсный внутренний электрод | Референсный внутренний электрод | 1 комп. |
|  |  | 19 | РаствордляNa+/K+/Ca++/Cl- | РаствордляNa+/K+/Ca++/Cl- (3x3мл) | 1 комп. |
|  |  | 20 | Раствор для pH электрода | Раствор для pH электрода (3 x 3 мл) | 1 комп. |
|  |  | 21 | Контролькачества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 1 (30 амп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 22 | Контролькачества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 2 (30 aмп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 23 | Контролькачества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 3 (30 aмп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 24 | Адаптер | Quick адаптер (100 шт) | 1 комп. |
|  |  | 25 | Бумага для принтера | Бумага для принтера | 1 комп. |
|  |  | 26 | Картридж для контроля качества | Картридж для контроля качества QC (1 шт) | 1 комп. |
|  |  | 27 | Упаковка капиллярных трубок с литий гепарином 140 мкл | Упаковка капиллярных трубок с литий гепарином 140 мкл (500 шт) | 1 комп. |

Лот № 29

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Должен быть универсальный дыхательный аппарат нового поколения, для проведения как кратковременной, так и длительной ИВЛ взрослых пациентов. В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха. Должна быть возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток). |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Комплектность и описание аппарата. Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Наличие возможности применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Наличие встроенной самозаряжающейся аккумуляторной батареи, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 2.5 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Наличие возможности введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Должен поддерживать режимы вентиляции: SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV (P-CMV), PCV+, SPCV – вентиляция с управляемым давлением. SIMV(VC), SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. SIMV(PC), P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+ – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Должны быть функции автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Наличие устанавливаемых управляемых параметров: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. I:E – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР.Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touchscreen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Наличие функции ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Наличиефункции «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Должна быть возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Наличие не менее 3 видовдыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Наличие мониторируемых параметров: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР.Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV).Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Наличие тревожных звуковых и визуальных сигнализации при: Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Должен быть увлажнитель со встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре.Возможность отражения на дисплее увлажнителя реальной температуры дыхательной смеси. Наличие системы внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ Hamilton-С2 с управляющим и мониторирующим экраном | Должен быть основной блок ,вкотором находится всё программное обеспечение, а также датчики, монитор жидкокристаллический Размер – не менее 10,4 дюймов | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная тележка | Должна быть мобильная тележка с блокировкой колёс | 1 шт |
|  |  | 2. | Держатель дыхательного контура | Должен представлять собой устройство, фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт |
|  |  | 3. | Увлажнитель | Должен состоять из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 100 – 240 V~ ± 10%, 50/60 Hz переменный ток или 12-24V постоянный ток Потребление энергии Обычно 50 W, 150 W максимально Подача кислорода 280 – 600 КПа (41 87 psi) 120 л/мин Низкое давление кислорода ≤ 15 л/ мин, макс. 600 ГПа для низкого давления Подача воздуха – встроенная бесшумная турбина Температура 5 - 40˚ С (рабочая) – 20 – 60 ˚ С (хранение) Влажность 10 – 95 % неконденсирующийся (рабочая и хранение) Помещение не менее 6 кв.м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик взросло-педиатрический | Должен представлять собой датчик потока дыхательной смеси (упаковка 10шт.) | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кислородный датчик | Должен быть гальванический кислородный датчик генерируещии электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1шт |
|  |  | 3. | Дыхательный контур пациента с влагосборником для взрослых | Должен быть силиконовый дыхательный контур пациента | 1шт |

Лот № 30

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2. | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: - Абдоминальные исследования; - Акушерские исследования; - Ранние акушерские исследования; - Гинекологические исследования; - Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа); - Почечные исследования; - Педиатрические/Неонатальные исследования; - Урология; - Молочные железы; - Мускуло-скелетные исследования; - Кардиология взрослых; - Детская кардиология; - Транскраниальная допплерография (ТКДГ); - Сосудистая система. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Стационарный ультразвуковой сканер с сенсорной панелью управления. Консоль должна быть : Вращение: регулируемое, не менее +/- 30° от центра; Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса (диаметр колеса: 121 мм); Не менее 256 оттенков серого цвета, 8 бит; Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели; Наличие встроенных кнопок «запись» для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Число каналов прием/передача, не менее 129 124 Характеристики монитора должны быть: Цветной LED (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональ не менее 21.5 дюймов; Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Движение вперед/назад: регулируемое, не менее ~ 339.4 мм; Наклон: регулируемый, не менее +45° / - 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее +/- 50° от центра, прочее +/- 130° от центра; Цифровая регулировка яркости и контраста; Характеристики сенсорного монитора должны быть: Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 10 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея, не менее 800 х 480 х 24 бит. Дополнительные возможности модернизации должны быть: Детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации. Программа для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. Способ реструктуризации экрана с помощью компьютерной обработки изображения для достижения изображений с большим диапазоном Автоматическое вычисление комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1~13 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) не менее 4 режимов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) не менее 3 шагов; Способ сохранения (временной, ручной) не менее 2 режимов; М РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета1~13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) не менее 3 шагов; Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) не менее 4 режимов; Способ сохранения (только временной способ сохранения); РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветности не менее 256 цветов; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Частота повторения импульсов 0.1~18.4 КГц; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; Улучшение края -3~3 шага; РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветов: не менее 256 цветов; Частота повторения импульсов: 0.1~18.4 КГц; Динамический диапазон 50~200 дБ; Минимальная скорость: 2.25 см/сек; Максимальная скорость: 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Частота кадров: 2~30 Гц; Масштаб чтения: 120~400; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Динамический диапазон: 50~200 Дб; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Стабильная радиочастота: 1~3; Динамический диапазон: 50~200 дБ; РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E; -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW; - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D; - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); Архив изображений: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Наличие памяти для хранения изображений/кинопетли : Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. |
| 5. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Консоль. | Консоль должна иметь: Встроенная выдвижная клавиатура с трекболом. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Панель управления, регулируемая по высоте и поворотная Число каналов прием/передача, не менее 129 124. Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RW привода; Динамический диапазон: 50~200 дБ; Не менее 5 (включая непрерывно-волновой датчик) портов для подключения датчиков; Наличие следующих вспомогательных функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки; Функция тканевой (2-й) гармоники; Функция инверсной тканевой гармоники; Функция автоматической настройки изображения; Трапециевидное изображением для линейных датчиков; Функция улучшения цветного допплера; Автоматическая трассировка в режиме допплера; Автоматические расчеты в режиме реального времени; Функция настройки сохраненного изображения; Проведение измерений сохраненных изображений; Функция Вокал: автоматический расчет размеров внутренних органов; Программа архивация данных по пациентам. Частота кадров: не менее 1000 Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 10 дюймов. | 1 шт. |
|  |  | 2. | LED Монитор. | Не менее 21,5 дюймовый светодиодный LED монитор с возможностью отображения трехмерных изображений. Монитор должен быть регулируемый по высоте / поворотный /наклоняемый. Разрешение не менее1920 x 1080 x 24 бит. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль Cardiac. | Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный. | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.120; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Биопсийный набор для датчиков. | Биопсийная насадка для конвексного датчика 2-6 МГц, (дополнительно наличие крепления и направляющей.) | 1 комплект. |
|  |  | 6. | Датчик линейный. | Области применения: Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 5-13 МГц. Центральная частота: 9.0 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 38.4мм. Число элементов: не менее 192. Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик фазированный | Области применения: Кардиология Диапазон частот: 2-4 МГц. Центральная частота: 3.0 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 90°. Число элементов: не менее 80. Биопсийные насадки не доступны. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский. | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения обязательна; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, не менее 5 литров в канистре. | 1 канистра. |

Лот № 31

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Ультразвуковое исследование брюшной полости Ультразвуковое исследование почек и надпочечников Ультразвуковое исследование сердца Ультразвуковое исследование сосудов (допплерография, транскраниальная допплерография ТКДГ) Ультразвуковое исследование гинекологии Ультразвуковое исследование плода Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Ультразвуковое исследование щитовидной железы Ультразвуковое исследование лимфатических узлов Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование плевральной полости |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Консоль: Должна быть стационарная ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой для проведения ультразвуковых исследований в кардиологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, поверхностно расположенных органах, исследованиях костно-мышечной системы. Должны быть каналы 2D серошкального изображения в реальном времени с получением мульти-луча не менее 129 024. Активных портов для одновременного подключения датчиков (включая карандашный датчик) должно быть не менее 4. Наличие вращающающейся контрольной панели: вращение не менее 60° ±30°. Должны быть функции измерений и отчетов: Базовые измерения: расстояние, площадь, длина окружности, объем. Поддержка различных функции измерений в зависимости от выбранных программ. В отчетах данные измерений должны быть представлены в упорядоченном виде. Возможность подключения периферийных устройств и дополнительных приборов в том числе видеомагнитофона и принтера, не менее 4 задних USB порта (для цифрового соединения периферийных устройств), не менее 2 передних USB порта (для используемой памяти и соединения внешних устройств). Монитор должен быть : Не менее 19’’ ЖК цветной монитор с высоким разрешением; Разрешение: не менее 1280*1024*24 бит; Контрольная панель: 808-988 мм; Контроль вращения монитора: ± 50° от центра; Настраиваемый угол наклона: +45°до -15° от центра; Характеристики сенсорного монитора должны быть следующие: Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 9 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея, не менее 800 х 480 х 24 бит. Уровень дисплея должен быть: Серый: не менее 256 градаций (8 бит); Цвета: не менее 16 777 216 цветов, не менее 8 бит для каждого RGB компонента. Параметры изображения должны быть: 2D режим; Серая шкала: максимум 256 (8 бит); Линия сканирования: максимум 1024 линий; Динамический диапазон: 50- 200 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: 1-32, 1- шаг; Карта серого: 13 шагов, с шагом 1; Карта цвета: 1-14 тип; Усиление: 0-100, с шагом 1%; Средний кадр: 0-15, с шагом 1; Плотность линии: Высокая/средняя/низкая; Улучшение края: -3 – +3, с шагом 1; TGC (компенсация усиления времени): 8 слайдов. Дополнительно: Должна быть программа для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. Режимы сканирования должны быть следующие: B-режим (2D); М-режим обычный, цветной и анатомический - режим просмотра миокарда; Цветной допплер; Энергетический допплер PD; Направленный энергетический допплер (DPD); Импульсно-волновой допплер (PW); Высокочастотный импульсно-волновой (HPRF); Модуль непрерывноволнового доплера (CW) – применяется для количественной оценки кровотока в сосудах c высокоскоростными потоками. 2D режим; Серая шкала: максимум 256 (8 бит); Линия сканирования: максимум 1024 линий; Частота кадров: 0 – 15, 1 шаг; Динамический диапазон: до 230 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: 1-32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении: -3 – +3, 1 шаг; Область сканирования: 40-100%, 2% шаг; Линейная плотность: Высокая/Средняя/Низкая; Ткань: кистовидная/плотная/нормальная/жировая; Карта серого: 13 шагов, с шагом 1; Цветовая карта: 1-14 тип; Усиление: 0-100, с шагом 1%; Мощность: 10-100%, с шагом 5%; Глубина: - Линейное сканирование: 2 – 8.5 см; - Фазированное сканирование: 6 - 30 см; - Конвексное сканирование: 6 - 30 см; - Ректо-вагинальное сканирование: 3 - 18 см; TGC (компенсация усиления времени): 8 слайдов; Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: 100-400%; - ZOOM при записи: 100-400%; Биопсия: Вкл/Выкл; Угол обзора: 30-180 градусов; THI (Гармоническая Визуализация Тканей): Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Управление ориентацией: 0°/90°/180°/270°; DMR (Dynamic like Magnetic Resonance) - фильтр ультразвукового изображения с алгоритмом подобным: Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; DMR Plus (Dynamic like Magnetic Resonance): Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; ЭКГ: Вкл/Выкл. -Фазированный датчик; Позиция ЭКГ: 0-90. FSI (Full Spectrum Imaging) - многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования : 1/2/3 шага; SCI (Spatial Compound Imaging) - детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации : Вкл/Выкл. 1/2/3 шага; SRF (Speckle Reduction Filter) - фильтр подавления шума : Вкл/Выкл. Низкий/Средний/Высокий шаг; Использование передающих фокусных зон: Макс. 4 зоны. В-режим: Динамический диапазон максимум 230 дБ; с шагом 1 дБ; Средний кадр: 0 – 15, с шагом 1; Усиление: 0–100%; Гармоника; Многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования. Постобработка в 2D (постобработка шума/программное уменьшение шума и усиление контуров изображения). М-режим: Структура: точка М1/М2; - Только для фазированного Датчика и опции Cardiac; Динамический диапазон: 50-200 дБ, с шагом 1 дБ; Шкала серого: не менее 256 уровней (8 бит); Скорость поворота (2D и цветной): 60/120/180/240/300/360 Гц, 6 шагов; Глубина: от 2 до 30 см; - Конвексное сканирование: 6 – 30 см; - Линейное сканирование: 2-8.5 см; - Фазированное сканирование: 6 – 30 см; Карта серого: 0-13, 1 шаг; Карта шкалы серого: 13 шагов; Измерение времени: - Толстая отметина на шкале: 1 сек; - Тонкая отметина на шкале: 0.1-0.5 сек; Частота: Ручка, данные, резерв; Отказ: 1-32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении М: -3 – + 3 (7 шагов); Колоризация М:16-ти цветная карта; Максимальная частота повторения следования импульсов (ЧПСИ): 1.5 кГц - 14 кГц; TDI (Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Импульсно-волновой допплеровский режим(PW): Корректировка угла: -70° – 70°; Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Оптимизация спектрального круга: 1 – 4, 1 шаг; Тип спектрального круга: 1-3; Карта серого: 1-13; Карта шкалы серого: 10 шагов; ЧПСИ: 1-23 кГц; Размер объемного образца: 0,5-15 мм; Скорость поворота импульсно-волновая: 60/120/180/240/300/360 6 шагов, 13,2 сек/экран, 6,6 сек/экран, 4,4 сек/экран, 3,3 сек/экран, 2,6 сек/экран); Диапазон шкалы скорости: 0°, макс диапазон нулевого смещения: 5 см/с – 3,4 м/с; 60°, макс диапазон нулевого смещения: 10 см/с – 6,81 м/с; TDI(Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Формат дисплея: верх/дно, сторона/сторона; Спектр преобразования: вкл/выкл; Авто калькулятор: вкл/выкл; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: -не менее 6.81м/с (Шкала 23 ГГц, FO 2.6 МГц, угол 60°); Минимальная скорость: - не более 5.00м/с (Шкала 1 ГГц, FO 07.7 МГц, угол 0°); Мощность ультразвука:10-100, с шагом 5%; Цветной допплеровский режим: Смешивание по альфа- каналу: Вкл/Выкл; Баланс: 1-16; Базовая линия: 16 шагов; Цветная карта: 14 карт; Шкала цвета: не менее 256 (8 бит); Усиление: 0-100%; Фильтр: 0- 3; Диапазон частоты: ручка, данные (зависит от датчика); Частота кадров: 2-186 ГГц; ЧПСИ: 600 Гц-14 кГц; Диапазон шкалы скорости: 2,4 см/с – 3,325 м/с; Мин не более 2.4 см/сек; Макс не менее 3.325 см/сек; Угол поворота: ±20°; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б; Совокупность: 8-31, с шагом 1; Чувствительность: 8-31; Линейная плотность: Низкая/Средняя 1/Средняя 2/Высокая; Мощность (ультразвука): 10-100, с шагом 5%; Средний кадр: 0-9 уровень; Максимальная управляемость угла: +/-20°; Режим цветного дисплея: скорость, мощность, вариация, скорость + вариация; Режим триплекс в реальном режиме: B+CD/PW на любой глубине; TDI(Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac) Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: 100-400%; - ZOOM при записи: 100-400%. Режим энергетического допплера (PD): Смешивание по альфа-каналу: Вкл/Выкл; Цветовая карта: 1-8 карт; Баланс: 1-16; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б. Совокупность: 8-31, с шагом 1; Фильтр: 0-3 уровень Шкала цвета: не менее 256 (8 бит) Усиление: 1-100%; Диапазон частоты: ручка, данные (зависит от датчика); ВЧПСИ: Вкл./Выкл. Динамический диапазон: 50-200 дБ; с шагом 1 дБ; Диапазон шкалы скорости: 2,4 см/с – 3,325 м/с; Минимальная скорость: 2,4 см/с; Максимальная скорость: 3,325 м/с; Набор: 8-31, с шагом 1; TDI (Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Средний кадр: 0-9,1 шаг; Частота кадра: 2-162 Ггц; Чувствительность: 8-31; Непрерывно-волновой допплер (CW): Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Базовая линия: 8 шагов; Серая шкала: 1-13 шагов; Цветовая карта: 16 шагов; Динамический диапазон: мин. 36 дБ (1-4 уровень); Усиление: 1-100%; Чувствительность: 8-31; ЧПСИ: 1,5-43 кГц; Диапазон шкалы скорости: 19,25 см/с – 8,23 м/с; Формат дисплея: верх/дно 3 типа, сторона/сторона; Спектр преобразования; Quick Scan; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: - не менее 8,2775 м/с. (Шкала 43 ГГц, FO 2.0 ГГц) Минимальная скорость: - не более 19,25 м/с. (Шкала 1.5 ГГц, FO 2.0 ГГц); Мощность ультразвука:10-100, с шагом 5%; Одновременные режимы должны быть: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+ TDI, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+TDI+PW, B+C+M, Dual B+C, Dual B+PD Альтернативные режимы на выбор должны быть: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+ PD/PW, B+ DPD/PW, B+TDI/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW Основные измерения должны быть: измерения расстояния, окружности, площади, объема; измерение тазобедренного сустава; измерение расстояния в M-режиме; измерение скорости в спектральном допплеровском режиме и др. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Консоль. | Должна быть система ультразвуковая диагностическая стационарная. Наличие стандартных QWERTY размещении клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Глубина проникновения: максимум не менее 30 см. Процессор: не хуже Intel Core2Duo процессор 2 ГГц. Жесткий диск: не менее 500 GB (SATA). Оперативная память: DDR2 SDRAM не менее 2GB Видеокарта: не хуже GeForce GT630 1GB DDR3 V/D/HDMI. Частота кадров: максимум 397 кадров в сек (в зависимости от датчика, глубины обзора и угла обзора). Память для хранения кинопетли: от 5,400 до 8,192 рамки. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Специальный жидкокристаллический монитор. | Должен быть не менее 19’’ ЖК цветной монитор с высоким разрешением; Разрешение: не менее 1280*1024*24 бит; | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль Cardiac. | Должен быть модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный. | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.12°; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчик конвексный (неонатальный) 4-9МГц | Области применения: Педиатрические исследования, неонаталогия Диапазон частот: 4-9 МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 20 мм. Область просмотра: 148°. Число элементов: не менее 128. Биопсийные насадки не доступны. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик конвексный (ректо-вагинальный). | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники). Диапазон частот: 4-9 МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 10 мм. Область просмотра: 148°. Число элементов: не менее 128. Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик линейный. | Области применения: Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 5-13 МГц. Центральная частота: 8.0 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 38.4 мм. Число элементов: не менее 192. Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Фазированный датчик. | Область применения: Кардиология у детей Диапазон частот: 4-12МГц Центральная частота: 8.0 МГц; Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 90 °. Число элементов: не менее 96. Биопсийные насадки не доступны. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский. | Должна быть возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВт. Наличие выпрямителя тока с функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения обязательна; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, по не менее 5 литров в канистре. | 1 канистра |
|  |  | 2 | Бумага для видеопринтера. | Должна быть термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110мм* 21 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. | 1упаковка. |

Лот № 32

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения - кардиология - ангиология -транс краниальные исследования структур и сосудов головного мозга - близко расположенные органы и поверхностные структуры - органы брюшной полости - скелетно-мышечная система - урология - педиатрия |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Должен быть портативный полностью цифровой универсальный ультразвуковой диагностический аппарат для исследования сердца, сосудов и внутренних органов у взрослых и детей с импульсно волновым, постоянно волновым, цветовым и энергетическим Доплером Должна быть портативная универсальная многоцелевая цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца и сосудов взрослых и детей с высокой диагностической точностью. Основной блок должен иметь: Характеристики получения изображения Операционная система Windows XP Программное обеспечение на русском языке Формирование ультразвукового луча: полностью цифровое Технология широкополосного формирования ультразвукового луча не менее 12-бит A/D конвертеры на физический канал Число цифровых приемо-передающих каналов: не менее 1024 Динамический диапазон не менее 224 Дб Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты: от 1.5 до 18.0 МГц Независимое переключение частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера Динамическая аподизация Динамическая апертура Динамическая фокусировка Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы: не менее 8 Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг) Интеллектуальные тканеспецифичные программы Отображаемые градации серого: не менее 256 Технология кодированного излучения Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология второго поколения кодированной тканевой гармоники Должен быть режим СтрессЭхоКГ: -выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования -произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа -не менее 4 стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ -наличие редактора протоколов Cтресс-ЭхоКГ -возможность записи длительной кинопетли (не менее 60 сек.) Наличие В-режим: - Возможность углового смещения изображения - Количество зон фокусировки: не менее 8 - Максимальная глубина сканирования: до 30 см - Максимальная частота кадров: не менее 460/ с. - Композитное изображение - Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom - Технология "пересекающихся лучей" - Технология автоматического подавления артефактов - Технология двойного фокуса на секторных датчиках - Технология автоматической оптимизации 2D-изображения Технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике - Технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани Наличие М-режим - Цветовой М-режим - Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени - Активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях - Совмещение с режимами цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций) Наличие Импульсно-волновогодопплера: - Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 гр. - Коррекция угла, шаг, не более 1 гр - Размер контрольного объема от 1 – 15 мм - Режим HPRF PW - PRF не уже 700 Гц – 19.8 кГц - Минимальная регистрируемая скорость PW не более 0.15 м/с - Максимальная регистрируемая скорость PW: не менее 8.0 м/с - Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см - Возможность независимой коррекции частоты допплера - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки Наличие постоянно-волнового допплера: - Возможность независимой коррекции частоты допплера - Минимальная регистрируемая скорость CW не более 0,4 м/с - Максимальная регистрируемая скорость CW: не менее 14 м/с - PRF: в диапазоне не уже 2.1 kГц – 40.0 кГц Должна быть автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Должна быть автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии - Автоматическая корректировка шкалы Наличие CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: -Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера -Независимое от В-режима изменение частоты сканирования Наличие цветового допплеровского картирования по энергии: - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера Наличие триплексного режима в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW - B+PD+PW Наличие спектрального тканевого допплера Одновременное выведение на экран до 16 изображений Должна быть совместимость со стандартом DICOM 3 Наличие записи данных на CD/DVD в формате DICOM 3 Возможность подключения к сети через ETHERNET Должна быть интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель - Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных - Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные - Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям - Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R, DVD+R в формате DICOM «сырые» данные - Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Должна быть настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдо окрашивания - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима Должно быть автоматическое создание отчетов: Включение в отчеты изображений Редактор отчетов Измерения и анализ Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу Возможность сохранения изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg Наличие Пакета расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской Наличие Пакета расчетов и суммарные заключения для ангиологии Наличие Пакета расчетов и суммарные заключения для урологии Наличие Пакета расчетов и суммарные заключения для исследований почек Наличие программных и аппаратных функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата Должна быть кинопамять: - Стандартная: не менее 128 MB До 1000 кадров / 60 сек - Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель - Регулировка скорости прокрутки кинопетли: не менее 8 позиций Наличие устройства для сохранения и чтения информации: -Внешний DVD-RW-дисковод -Встроенный HDD: не менее 40 Гб -Сохранение на USB -USB-2.0 порты: не менее 2 - Видео выход: VGA Наличие интерфейса пользователя Наличие панели управления: - Интерактивная подсветка клавиатуры - Встроенная акустическая система - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура - Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений - Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа Профессиональный монитор должен быть жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения: не менее 15” - Отображение цвета (Кол-во цветов) (M): не менее 16.7 - Диапазон угла наклона: не менее 0-160 гр - Разрешение: не менее 1024 х 768 - Возможность подключения внешнего монитора, SVGA Возможность работы на энергии аккумулятора без подзарядки: не менее 1 часа |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная | Операционная система должна быть Windows XP Программное обеспечение должно быть на русском языке Формирование ультразвукового луча должно быть полностью цифровое Должна быть технология широкополосного формирования ультразвукового луча12-бит A/D конвертеры на физический канал Число цифровых приемо-передающих каналов: не менее 1024 Динамический диапазон не менее 224 дБ Наличие многочастотного сканирования с возможностью выбора центральной частоты: от 1.5 до 18.0 МГц Профессиональный монитордолжен быть жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения: не менее 15” - Отображение цвета (Кол-во цветов) (M): не менее 16.7 - Диапазон угла наклона: не менее 0-160 гр - Разрешение: не менее 1024 х 768 - Возможность подключения внешнего монитора, SVGA | 1 шт. |
|  |  | 2. | Электронные мульти частотные широкополосные датчики | Должен быть секторный фазированный датчик для кардиологии и транс краниальных исследований Диапазон частот: 1.5-3.6 МГц Число элементов: не менее 64 Угол сканирования: не менее 90 гр Контактная поверхность: 20 х 28 мм |  |
|  |  | 3. | Электронные мульти частотные широкополосные датчики | Должен быть конвексный датчик для абдоминальных, неонатальных исследований Диапазон частот: 2.0-5.0 МГц Число элементов: не менее 128 Угол обзора: 58 гр Размер линзы: 17 х 65 мм | 1 шт. |
|  |  | 4. | Электронные мульти частотные широкополосные датчики | Должен быть линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур, и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии Диапазон частот: 5.0-13.0 МГц Число элементов: не менее 192 Область визуализации: 38 мм Контактная поверхность: 14 х 47 мм | 1 шт |
|  |  | 5. | Программные опций | Пакет программ для стресс-эхо анализа. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Принтер: черно-белый термический | Для печати УЗ изображений. Формата А6. Размер печати: max 320х100мм, min 94x71мм. Композитный видеовход (BNC). Термоголовка 1280 точек, 256 градаций. Время печати: приблизительно 3,3с. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Сумка | Портфель для транспортировки портативных аппаратов | 1 шт. |
|  |  | 3. | Тележка, 3 порта, аудиоколонки, настраиваемая по высоте панель, подставки для датчиков и геля, отделения для периферии | Тележка для перевозки и хранения прибора - три коннектора для датчиков - настраиваемое положение клавиатуры и экрана - дополнительные внешние аудиоколонки - дополнительные USB и энергетические порты для периферии | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Параметры электропитание 220-240 В (+/-10%). Потребляемая мощность не менее 1,5 кВт. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | ГЕЛЬ | Пластиковые флаконы по 250 мл. | 1 флакон. |
|  |  | 2. | Рулоны бумаги для принтера | 110х2000мм, 1 упаковка=5 рулонов | 1упаковка |

Лот № 33

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Автоматический биохимический анализатор |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Автоматический биохимический анализатор |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Для исследовании субстратов, ферментов, электролитов и иммунотурбидиметрических тестов. Для лаборатории с небольшим количеством исследований. Программируемые тесты или вычисляемые параметры – без ограничения. а-Амилаза, Апанинаминотрансфераза, Аспартатаминотрансфераза , Гамма-глютамилтрансфераза , Креатинкиназа , Креатинкиназа - MB , Лактатдегидрогеназа, Холестерин, Триглицериды, Альбумин, Глюкоза, Мочевина , Мочевая кислота , Общий белок, Билирубин прямой , Билирубин общий , Креатинин , Железо, Кальций, Фосфор, Щелочная фосфотаза, Магний . |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип системы настольное исполнение с произвольным доступом и встроенным холодильным блоком. Длины волн не менее 340,405,450,505,546,578,660 и 700 нм (моно и бихроматические). Объем реагентов: Реагент 1:50-300 мкл. Реагент2: 10-200 мкл. Производительность: 360 тестов/час для монореагентов; 200/тестов/час для 2-компонент тестов. Принцип измерения: Колориметрия (отношение/конечная точка) Турбидиметрический анализ: Образцы: образцы могут располагаться на любом месте карусели, STAT образцы исследуется в первую очередь, даже во время выполнений рутинных исследований. Программируемые параметры: Программируемые тесты или вычисляемые параметры без ограничения. Иидентификация штрих-кода: Считыватель штрих-кодов, Автоматическое сканирование штрих-кода для реагентов и образцов при запуске. Калибровка: линейная, нелинейная, многоточечная. Карусель для проб: 30 позиции для образцов со штрих-кодами включая STAT пробы. 9 позиций для холостых проб. Объем образца 2 – 70 мкл Объем реакционной смеси 180 – 550 мкл. Образец Сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь Разведение образца: степень разведения от 2 до 150 раз Объем реагентов «на борту» 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. Пипетирование реагента Реагент 1:50-300 мкл. Реагент 2: 10-200 мкл. Температура реакции 37 ± 0,2 °C. Время реакции Зависит от теста и количества используемых реагентов Для моно-компонентных тестов (используя R1) – 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в 18 сек. Для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция – 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция – 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла в 18 сек. Выбор метода: Настройка тестов один за другим или при помощи клавиши для каждого образца. Возможность ввода в групповом порядке. Установка с компьютера (через интерфейс – опция). Настройка согласно данных штрих-кода на контейнере с образцом Реакционный блок: Вращающийся лоток (карусель), с температурным контролем, с 45 многоразовыми кюветами из кварцевого стекла (37 ± 0,2 °C). Фотометрия: 8 длин волн: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 660, 700, нм (моно- и бихроматические) Линейность и разрешение: Линейность: 0 – 2.5 OD; Разрешение: 0.0001 OD Расход воды до 7,5 л/час используется дистиллированная вода Время прогрева и запуска системы 5 мин. Уровень шума менее 65 дБ. Системный интерфейс Анализатор - ПК: двунаправленное USB-подключение; ЦП: Pentium IV или выше. Питание/энергопотребление AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц или AC 110 В ± 10 %, 60 ± 1 Гц ; 600 В (кроме ПК/принтера/монитора). Наличие считывателя штрих-кодов. Опции: автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Анализатор. | Настольный биохимический анализатор с произвольным доступом и считывателем штрих-кодов.Встроенный холодильный блок – 1 шт. Компьютер ПК включает специфичное программное обеспечение. Монитор диагональю не менее 18,5дм. Процессор: Intel x86 или другой совместимый процессор, минимум класса Pentium IV. RAM: от 2 Гб и выше. Видео карта: минимальное разрешение 1024х768 пикселей. Свободное место на жестком диске: минимум 500 Мб на жестком диске. Порты USB 2.0: не менее 3 порта для компьютерной мыши, принтера и анализатора - 1 компл. Принтер лазерный для распечатки результатов анализов. Максимальная скорость печати 18 страниц минуту – 1шт. | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения. | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения 2000 Вт. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Доступ к лицевой панели анализатора должен быть всегда открытым. Следует предусмотреть по 15 см дополнительного пространства с каждой стороны анализатора. Пространство слева необходимо при работе со STAT-отсеком. Питание/энергопотребление: AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц или AC 110 В ± 10 %, 60 ± 1 Гц; 600 В (кроме ПК/принтера/монитора). Линейность и разрешение – Линейность: 0 – 2.5 OD. Разрешение: 0.0001 OD. Системный интерфейс - Анализатор - ПК: двунаправленное USB-подключение. Уровень шума при работе устройства не превышает 65 дБ. Никаких особых мер предосторожности соблюдать не следует. Использовать только в помещении. Высота над уровнем моря: < 2000 м. Комнатная температура: 15 - 30°C. Относительная влажность: 10 - 80%. Уровень загрязнения: 2. Требования к вентиляции: нет Следует избегать наклонов, вибрации, ударов (в т.ч. в ходе транспортировки) и т.д. Анализатор не следует располагать в непосредственной близости к хранилищу реагентов, источнику любого газа или возле источников электромагнитных помех (мониторов, мобильных телефонов или неисправных неоновых ламп). Доступ к лицевой панели анализатора должен быть всегда открытым. Следует предусмотреть по 20 см дополнительного пространства с каждой стороны анализатора. Пространство слева необходимо при работе со STAT-отсеком. Пространство справа предназначено для обеспечения в случае необходимости свободного доступа к разъему сетевого питания. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | (-Амилаза кинетический | 4(120 определений | 1 уп. |
|  |  | 2. | Аланинаминотрансфераза кинетический | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 3. | Аспартатаминотрансфераза кинетический | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 4. | Креатинкиназа иммуноингибирование, УФ, кинетический. | 4(120 определений | 1 уп. |
|  |  | 5. | Щелочная фосфатаза кинетический | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 6. | Холестерин 5 минут, ферментативный, конечная точка | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 7. | Триглицериды 5 минут Триндера, ферментативный, конечная точка, МОНОРЕАКТИВ | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 8. | Глюкоза (5 минут) Триндера, конечная точка, глюкозооксидазный, МОНОРЕАК-В | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 9. | Мочевина уреазная-глутаматдегидрогеназная, УФ, ферментативная, кинетическая | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 10. | Мочевая кислота уриказная-TOOS, ферментативная, с аскорбатоксидазой, конечная точка | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 11. | Общий белок Биуретовый, БИРЕАКТИВ | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 12. | Билирубин прямой с 2,4-дихлоранилином, колориметрический | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 13. | Билирубин общий 2,4-дихлоранилином, колориметрический, БИРЕАКТИВ | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 14. | Креатинин Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам, БИРЕАКТИВ | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 15. | Железо колориметрический, конечная точка, БИРЕАКТИВ | 4(120 определений | 1 уп. |
|  |  | 16. | Альбумин с бромкрезоловым зеленым, колориметрический , конечная точка | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 17. | Лактатдегидрогеназа кинетический, УФ, БИРЕАКТИВ | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 18. | Антистрептолизин О | 4(100 определений | 1 уп. |
|  |  | 19. | С-реактивный белок кардио | 4(100 определений | 1 уп. |
|  |  | 20. | Ревматоидный фактор | 4(100 определений | 1 уп. |
|  |  | 21. | С-реактивный белок | 4(200 определений | 1 уп. |
|  |  | 22. | Холестерин Липопротеины высокой плотности | 4(100 определений | 1 уп. |
|  |  | 23. | Холестерин Липопротеины низкой плотности | 4(100 определений | 1 уп. |
|  |  | 24. | Контрольная человеческая сыворотка, норма | 6х5 мл | 1 уп. |
|  |  | 25. | Контрольная человеческая сыворотка, патология. | 6х5 мл | 1 уп. |
|  |  | 26. | Мультикалибратор | 20х3 мл | 1 уп. |
|  |  | 27. | Турбодиметрия | Для калибровки реагента Антистрептолизин О 5 мл ( 5х1 мл) | 1 уп. |
|  |  | 28. | Турбодиметрия | Для калибровки реагента С-реактивного белка 10 мл ( 5х2 мл) | 1 уп. |
|  |  | 29. | Турбодиметрия | Для калибровки реагента Ревматоидного фактора 5 мл( 5 х1 мл) | 1 уп. |
|  |  | 30. | Турбодиметрия | Контрольная сыворотка для Липопротеина 9 мл ( 3х3 мл) | 1 уп. |

Лот № 34

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Гематологический анализатор |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Производительность - 60 исследований в час; Принцип подсчета эритроциты, тромбоциты, лейкоциты – кондуктометрический; Принцип измерения гемоглобин - фотометрический бесцианидный метод Принцип дифференциации лейкоцитов на 5 популяций – оптический (лазерный) Определяемые параметры (24 параметра + 3 гистограммы + 2 скетограммы): •эритроциты; •гемоглобин; •гематокрит; •средний объем эритроцитов; •среднее содержание гемоглобина в эритроците; •средняя концентрация гемоглобина в эритроците; •ширина распределения эритроцитов (абсолютное и относительное значение); •лейкоциты; •содержание нейтрофилов (абсолютное и относительное значение); •содержание моноцитов (абсолютное и относительное значение); •содержание лимфоцитов (абсолютное и относительное значение); •содержание базофилов (абсолютное и относительное значение); •содержание эозинофилов (абсолютное и относительное значение); •тромбоциты; •средний объем тромбоцитов; •тромбокрит; •ширина распределения тромбоцитов (абсолютное и относительное значение); •гистограммы распределения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов по объему; •скетограмма распределения 5 Diff (эозинофилы, базофилов, нейтрофилы, лимфоциты, моноциты) Режимы работы - открытая и закрытая пробирка с цельной кровью. Автоматически подаваемая закрытая пробирка с венозной кровью. Объем крови – не менее 100 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью. Количество реагентов – не более 3. Встроенная программа контроля качества. Автоподатчик пробирок - 100 пробирок с автоматической подачей образца для анализа и с одновременным сканированием идентификационного номера образца. Возможность подачи экстренного образца. Дисплей - цветной, графический сенсорный экран 800*600 строк, с возможностью отображения результата исследования, а также отображения гистограмм и скетограмм, возможность отображения флагов предупреждения при отклонения параметров. Язык меню - русский, английский Автоматическое отслеживание текущей даты Память - не менее 100 000 проб, включая гистограммы и скетограммы Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора. Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам: автоматический и ручной режимы. «Спящий» режим. Возможность автоматического вычитания фона реагентов. Автоматическая промывка после каждой пробы. Диапазон измерений лейкоциты -0.0 – 119,9х109/l эритроциты - 0,00 –14,00х1012/l средний объем эритроцитов - 15.0 – 250.0 fl тромбоциты - 0 – 1999 x 109/l гемоглобин - 0 – 35.0 g/dl Воспроизводимость лейкоциты - < 3.0 % эритроциты - < 1.5 % средний объем эритроцитов - < 1.0 % тромбоциты - < 5.0 % гемоглобин - < 1.5 % Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер. Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей. Система флагирования параметров счета. Хранение данных: Windows® XP® встроенная Принтер: Внешний, поддержка любых типов принтеров, совместимых с WindowsXP. Возможность подключения к компьютеру. Обновление программного обеспечения через USB порт. Возможность подключения клавиатуры через USB порт или через PS/2. Встроенный сканер штрих кодов. Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях. Автоматическая ежедневная очистка. Представление и обработка контрольных данных. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Потребляемая энергия - max 400 Вт, Напряжение - 100-240, Источник питания расположен снаружи прибора и предназначен для использования в помещении. Источник питания устойчив к кратковременным перепадам напряжения согласно требованиям IEC 801-4. Прибор следует подключать к заземленному источнику питания. Игнорирование данного требования может привести к травме, угрозе жизни или неправильным результатам измерения. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Анализатор. | Настольный гематологический анализатор предназначенный для диагностики in-vitroпроб крови пациентов в условиях лаборатории | 1шт |
|  |  | 2. | Автоподатчик проб. | С помощью автозагрузчика можно проводить анализ проб только в закрытых пробирках. Автозагрузчик оснащен встроенным детектором для распознавания крышки и типа пробирки. | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения. | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения 2000 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Принтер лазерный | Принтер лазерный для распечатки результатов анализов. Максимальная скорость печати 18 страниц минуту | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Расположите прибор на чистой горизонтальной поверхности. - Не поднимайте прибор за переднюю крышку. - Избегайте попадания прямых солнечных лучей. - Обеспечьте достаточное пространство для надлежащей вентиляции прибора. - С обеих сторон прибора и над ним должно быть не менее 20 см свободного пространства. - За задней стенкой анализатора должно быть не менее 15 см свободного пространства. - Пространство перед прибором должно позволять открыть переднюю панель и обеспечивать удобный доступ к прибору. - Использовать только внутри помещения - Температура от +15 до +30 ºC - Оптимальная рабочая температура +25 ºC - Относительная влажность < 80 % - Электропитание с заземлением Внимание - Использование прибора при температуре более +32 °C приводит к необходимости более частого сервисного обслуживания, а также к снижению точности измерений. - Не рекомендуется эксплуатировать прибор на высоте более 3 000 м над уровнем моря. - Не размещайте прибор вблизи устройств, которые могут создавать помехи, излучая радиочастотные волны (например, радио- или телеприемники, радары, центрифуги, рентгеновские устройства, вентиляторы и др.). - После включения питания подождите 15 минут, пока прибор и его внутренние компоненты достигнут оптимальной температуры рабочего диапазона. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Изотонический разбавитель | 20л х 370 иссл | 1 канистра |
|  |  | 2. | Лизирующий раствор | 5л х 700 иссл | 1 канистра |
|  |  | 3. | Стоп реагент | 1л х 1000 иссл | 1 канистра |
|  |  | 4. | Контрольная кровь | (состоит из трех уровней High, Low, Normal)3*3 мл | 1 набор |
|  |  | 5. | Очищающий раствор | 3*450 мл | 1 набор |

Лот  № 35

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ультразвуковой диссектор в комплекте с принадлежностями. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не относится к средствам измерения. |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Предназначены для использования в абдоминальной и торакальной хирургии, в нейрохирургии, лапароскопической хирургии, урологии, онкологии, гинекологии. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Ультразвуковой генератор должен иметь: Рабочая частота 25 кГц Рабочая частота 35 кГц Рабочая частота 55 кГц Автоматическое распознавание подключенных инструментов Автоматическая установка последних рабочих параметров Самотестирование аппарата при включении аппарата Аспирация должна быть: Встроенный в аппарат вакуумный насос с интенсивностью аспирации от 0 до 0,9 (бар) Регулирование интенсивности аспирации регулируется на аппарате Ирригация должна быть: Ирригационный насос встроен в аппарат Интенсивность ирригации: от 0 до 150 (мл/мин) Интенсивность регулируется на аппарате |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Ультразвуковой диссектор | Должен быть ультразвуковой аппарат для проведения контролированной диссекции/аспирации тканей, состоящий из следующих компонентов: 1. ультразвукового генератора; 2. интегрированной системы аспирации фрагментов тканей; 3. интегрированной роликовой ирригационной помпы; 1. ультразвуковой генератор Устройство генератора должна позволять работать в диапазоне от 20 до 80 кГц. Рабочая частота должна устанавливаться генератором автоматически в зависимости от подключенного инструмента. Мощность должна регулироваться в зависимости от изменения амплитуды. При работе в режиме полной нагрузки амплитуда должна поддерживаться на постоянном уровне за счет перманентной подстройки величин тока и напряжения. Установка значений амплитуды ультразвукового преобразователя должна быть посредством изменения выходного тока Регулировка выходного тока должна быть посредством выходного напряжения Максимальное рабочее напряжение не менее 2,5 кВт Максимальная мощность не менее 100 Вт Наличие автоматического распознавания инструментов Должен быть интегрированный в ультразвуковой генератор сканер резонансной частоты от 20 до 80 кГц Диапазон частот работы генератора от 20 до 80 кГц Используемые частоты должны быть: 25 кГц 35k Гц 55 кГц Отклонение частоты от заданного значения (не более 1 кГц) Простая подготовка аппарата к работе Наличие индикациипродолжительности работы 2. Интегрированная система аспирации фрагментов тканей Аспирация происходит через встроенный вакуумный насос, аспират попадает в отдельную емкость. Благодаря интегрированной системе аспирации, достигается разрежение до 900 мбар. Функция аспирации включается и выключается автоматически в зависимости от подключенного инструмента. Ситема аспирации встроена в аппарат Вакуумный насос Общая хирургия от -0,1 до -0,9 бар Наличие автоматической установки параметров в зависимости от подключенного инструмента Интенсивность аспирации должна регулироваться и на аппарате Наличие дополнительной защиты от переполнения емкости / бактериальный фильтр 3. Наличие интегрированной роликовой помпы Максимальная производительность встроенной в аппарат помпы достигает в зависимости от вида вмешательства 150 мл/мин. Функция ирригации включается и выключается автоматически в зависимости от подключенного инструмента. Роликовая помпа встроена в аппарат Мощность ирригации при диссекции от 5 до 150 мл/мин Автоматическая установка параметров в зависимости от выбранного инструмента Подача жидкости должна регулироваться и на аппарате | 1 к-т |
|  |  | 2. | Кабель сети | Должен быть сетевой кабель | 1шт. |
|  |  | 3 | Кабель заземления | Кабель заземления . | 1шт. |
|  |  | 4 | Вакуумный шланг | Вакуумный шланг | 1шт |
|  |  | 5 | Пластиковая стерилизующаяся емкость 2 л с крышкой | Должна быт емкость для отсоса 2 л с крышкой | 1шт. |
|  |  | 6 | Держатель для емкости | Должен представлять собой держатель емкости для ирригации | 1шт. |
|  |  | 7 | Кабель для УЗ-инструментов | Кабель для УЗ-инструментов | 4шт. |
|  |  | 8 | Кабель для УЗ-инструментов | Кабель для УЗ-инструментов Micro | 4шт. |
|  |  | 9 | Одиночная педаль | Педаль с одиночным переключателем | 1шт. |
|  |  | 10 | Двойная педаль | Педаль двойная для резки и коагуляции | 1шт. |
|  |  | 11 | Ультразвуковой макро-инструмент | Макро инструмент прямой и изогнутый | 1шт. |
|  |  | 12 | Ультразвуковые ножницы | Ультразвуковые ножницы Ø5 изогнутые, 190mm, вращаемые 360° | 1шт. |
|  |  | 13 | Ультразвуковые ножницы | Ультразвуковые ножницы Ø5 изогнутые, 325mm, вращаемые 360° | 1шт. |
|  |  | 14 | Копытце | Инструмент "копытце" | 1шт. |
|  |  | 15 | Ультразвуковые микро-PEN инструменты | Инструмент "шпатель" | 1шт. |
|  |  | 16 | двойной шарик | Инструмент "двойной шарик" длинный, рабочая длина 253 мм. | 1шт. |
|  |  | 17 | Ультразвуковой микро-PEN инструмент | Микро PEN инструмент с отсосом и ирригацией длинный, изогнутый, рабочая длина 96,5мм. | 1шт. |
|  |  | 18 | Ультразвуковой микро-PEN инструмент | Микро PEN инструмент короткий, изогнутый, рабочая длина 43,5 мм. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Тележка к аппарату | Тележка для аппарата с выдвижным ящиком | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность не менее 2,5 кВт Площадь помещения: не менее 20 кв. м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бактериальый фильтр | Бактериальый фильтр (в упаковке 5 шт). | 1упаковка |
|  |  | 2. | Система шлангов | Должна быть система из одного шланга для ирригации, длина не менее 6м., одноразовый, с компенсатором давления, встроенный шланг и обеспечивающим постоянную ирригацию, для «копытце, шарик» (1упаковка =12 шт) | 1упаковка |
|  |  | 3. | Система шлангов | Должна быть система из двух шлангов в сборе для ирригации и аспирации, длина не менее 5м., одноразовый, с компенсатором давления, встроенный шланг и обеспечивающим постоянную иригацию, для: Микро PEN инструмент с отсосом и ирригацией длинный, изогнутый, рабочая длина 96,5мм. | 1упаковка |
|  |  | 4. | Система шлангов | Должна быть система из одного шланга для ирригации, длина не менее 6м., одноразовый, с компенсатором давления, встроенный шланг и обеспечивающим постоянную иригацию, для: Микро PEN инструмент короткий, изогнутый, рабочая длина 43,5 мм. | 1упаковка |
|  |  | 5. | Оболочка на инструмент | Должна быть оболочка на инструмент ,Уп= 50 шт., одноразовый, для макро инструментов | 1упаковка |
|  |  | 6. | Оболочка на инструмент | Должна быть оболочка на инструмент, Уп= 50шт, одноразовый, для микро инструментов. | 1упаковка |

Лот № 36

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Расчетные параметры pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm. Электролиты: Na, K, Cl, Ca Метаболиты: глюкоза, лактат, билирубин новорожденных. Кислотно-щелочные параметры HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный) HCOstd Ион бикарбоната стандартный BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости BE(B) Избыток основания в крови ctCO2 Содержание двуокиси углерода Параметры по Электролитам Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4 AnGap Анионовый интервал (провал) Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом) O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина) CtO2 Содержание кислорода pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода ctHb Содержание гемоглобина (для RapidPoint 400) Hct Гематокрит (для RapidPoint 405) sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом Артерио-венозная разница ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы VO2 Потребление кислорода DO2 Доставка кислорода Параметры коррекции по температуре пациента pH(T) рН pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа pO2(T) Парциальное давление кислорода pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода Описание образца Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином) Контрольный материал рекомендуемый компанией Минимальный объем не более 100 мкл Шприц не более 175 мкл Капилляр не более 175 мкл Микропроба не более 100 мкл |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Все необходимые для работы анализатора реактивы должны быть помещены в два небольших модуля; смена должна занимать менее одной минуты. Одновременный анализ из одного образца показателей кислотно-щелочного баланса, электролитов и метаболитов; модуль КО-оксиметрии должен использоваться для дополнения перечня исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. Система отбора образца должна уменьшать время контакта с биологически опасными образцами крови и позволять использование как шприцевых, так и капиллярных проб. Управление анализатором должно осуществляться при помощи интерактивного сенсорного экрана и/или системы считывания штрих кодов. Результаты исследования крови должны выводиться на экран дисплея, регистрироваться с помощью встроенного термопринтера и сохраняться в памяти анализатора. На экране дисплея должна отображаться информация о состоянии аппарата, а так же должна использоваться аудиовизуальная индикация для оповещения оператора о нарушениях в работе и/или ситуациях, препятствующих проведению анализа. Калибровка и промывка анализатора должны быть полностью автоматизированы. Анализатор должен проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Должнабыть подсоединена система автоматического проведения контроля качества, которая исключает вмешательство оператора в процесс измерения. Встроенный в прибор персональный компьютер должен давать пользователю широкие возможности в обработке данных. Интерфейс с Лабораторной Информационной Системой должен записывать информацию о пациентах. Должен сочетать картриджный и электродно-жидкостный тип анализаторов. Должна использоваться технология готовых к использованию электродов без необходимости смены мембран. Горизонтально расположенный тракт движения образца через все электроды должен обеспечивать малый объем пробы (педиатрия) и быстроту исследования. Трубки и основные тракты должны меняться одним блоком за считанные минуты, что должно позволять обходиться без вмешательства сервисного инженера. Должны вводиться следующие параметры: FIO2 Показатель по кислороду с аппарата ИК Flow Поток Resp. Rate Респираторный индекс ctHb Содержание гемоглобина p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом pAtm Давление атмосферного воздуха Данные пациента ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения Данные оператора № оператора, № врача Темп Температура пациента Время до получения результата 50 секунд Результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора Программное обеспечение Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows Внешние интерфейсы RS232 Последовательный порт RS232. Доступно три порта Ethernet Сетевой порт Порт подключения сканера штрихкодов Протоколы обработки данных LIS, HIS |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок | Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем считывания штрих-кода. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модули | Модуль передней панели, модель оксиметра, модуль приводов CSFDD, измерительный модуль, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подсветки. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Термистор | Термистор СО-оксиметра. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Дисплей анализатора | Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Принтер | Встроенный термопринтер. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Детектор жидкости | Детектор для определения уровня жидкости. | 1 шт. |
|  |  | 7 | ЖК-панель. | ЖК-панель. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Платы | Плата оптических датчиков, плата разъемов задняя, плата идентификатора радиочастотной метки, плата неоновой подсветки, плата дисплея, плата электронная, плата мультипрексора с кабелем. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Мотор перистальтического насоса. | Мотор перистальтического насоса СО-оксиметра. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Датчики | Датчик давления, датчик отходов, датчик заземления и температуры пробозаборника. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Привод модуля автоматического контроля качества. | Привод модуля автоматического контроля качества. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Сканер штрих кодов. | Сканер для чтения штрих кодов. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Система управления образцами. | Система управления образцами. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Программное обеспечение. | Программное обеспечение. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Коллектор жидкостной системы. | Коллектор жидкостной системы. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Источник питания. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Питание прибора Мощность 150 ВА Напряжение 100 В … 240 В Частота 50/60 Гц Требования к окружающей среде Температура 15…32 С Влажность 5…90% без конденсации |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество(с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Картридж | Картридж для калибровки и промывки | 1 комп. |
|  |  | 2 | Промывочный картридж | Промывочный картридж 2 шт | 1 комп. |
|  |  | 3 | Депротеинизирующий раствор | Депротеинизирующий раствор 10х2 мл | 1 комп. |
|  |  | 4 | Раствор-кондиционер | Раствор-кондиционер - 5х2 мл | 1 комп. |
|  |  | 5 | Бутыль для отходов | Бутыль для отходов (4 шт) | 1 комп. |
|  |  | 6 | Камера пробозаборника СО - оксиметра | Камера пробозаборника СО - оксиметра | 1 комп. |
|  |  | 7 | Электрод pO2 | Электрод pO2 (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 8 | Электрод pCO2 | Электрод pCO2 (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 9 | Электрод pH | Электрод pH(1шт) | 1 комп. |
|  |  | 10 | Референсный электрод с внутренним электродом | Референсный электрод с внутренним электродом | 1 комп. |
|  |  | 11 | Электрод Na+ | Электрод Na+ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 12 | Электрод K+ | Электрод K+ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 13 | Электрод Ca++ | Электрод Ca++ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 14 | Электрод Cl- | Электрод Cl- (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 15 | Электрод, Глюкоза биосенсор | Электрод, Глюкоза биосенсор | 1 комп. |
|  |  | 16 | Электрод, Лактатбиосенсор | Электрод, Лактатбиосенсор | 1 комп. |
|  |  | 17 | Раствор для электродов референсный | Раствор для электродов референсный (4моль/л 4х5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 18 | Референсный внутренний электрод | Референсный внутренний электрод | 1 комп. |
|  |  | 19 | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- (3x3мл) | 1 комп. |
|  |  | 20 | Раствор для pH электрода | Раствор для pH электрода (3 x 3 мл) | 1 комп. |
|  |  | 21 | Контроль качества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 1 (30 амп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 22 | Контроль качества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 2 (30 aмп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 23 | Контроль качества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 3 (30 aмп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 24 | Адаптер | Quick адаптер (100 шт) | 1 комп. |
|  |  | 25 | Бумага для принтера | Бумага для принтера | 1 комп. |
|  |  | 26 | Картридж для контроля качества | Картридж для контроля качества QC (1 шт) | 1 комп. |
|  |  | 27 | Упаковка капиллярных трубок с литий гепарином 140 мкл | Упаковка капиллярных трубок с литий гепарином 140 мкл (500 шт) | 1 комп. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.