Приложение 1

к приказу и.о. Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «05» мая  2014 года № 09/52

Сводный список медицинской техники (23 лота), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии, рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места | 1 | 45 959 394 | 45 959 394 | ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» Управления здраоохранения города Алматы | DDP пункт назначения | 30 календарных дней |
| 2 | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза | 1 | 13 402 721 | 13 402 721 | АО «Национальный научный кардиохирургический центр» | DDP пункт назначения | 70 календарных дней |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 | 10 200 000 | 10 200 000 | КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови в комплекте с принадлежностями | 1 | 34 134 208 | 34 134 208 | КГП «Костанайский перинатальный центр» управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Система ультразвуковая | 1 | 20 333 293 | 20 333 293 | ГКП на ПХВ «Ескельдинская центральная районная больница» ГУ Управления здравоохранения Алматинской области Акима Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система диагностическая ультразвуковая | 1 | 26 926 000 | 26 926 000 | ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» Управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Гольмиевый хирургический лазер | 1 | 44 723 758 | 44 723 758 | АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога в комплекте | 3 | 13 495 951 | 40 487 853 | ГКП «Городская клиническая больница № 7» на ПХВ Управления здравоохранения г. Алматы | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Система ультразвуковая | 1 | 17 693 794 | 17 693 794 | РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Установка анестезии | 1 | 8 351 911 | 8 351 911 | ГКП на ПХВ «Кызылординская городская больница» Управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Лазер офтальмологический комбинированный на мобильном стенде с принадлежностями | 1 | 20 506 760 | 20 506 760 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г. Султанова» Управления здравоохранения Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Система ультразвуковая | 1 | 20 333 293 | 20 333 293 | ГКП на ПХВ «Саркандская центральная районная больница» ГУ Управления здравоохранения Алматинской области Акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 | 7 933 500 | 15 867 000 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 14 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 | 7 780 000 | 15 560 000 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 15 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 1 | 10 087 246 | 10 087 246 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 16 | Установка анестезии | 1 | 7 536 577 | 7 536 577 | ГКП на ПХВ «Каргалинская центральная районная больница» Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 17 | Радиграфическая рентгеновская система | 1 | 16 179 840 | 16 179 840 | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 18 | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями | 1 | 9 609 200 | 9 609 200 | КГП «Центральная больница города Балхаш» Управления здравоохранения акимата Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 19 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте, Монитор пациента. | 1 | 11 137 038 | 11 137 038 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 20 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога. Монитор пациента. | 1 | 16 464 032 | 16 464 032 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 21 | Система ультразвуковая | 1 | 42 432 728 | 42 432 728 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 22 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте. Монитор пациента. | 2 | 9 754 144 | 19 508 288 | КГП «Центральная больница города Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 23 | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных | 1 | 6 787 987 | 6 787 987 | ГКП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии, рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Регистрации не подлежит |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии, рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места применяется в следующих областях: - гастроэнтерология, - педиатрия, - урология, - гинекология, - травматология, - экстренная помощь. Рутинная диагностика в области пищеварительного тракта, органов грудной клетки, а также скелета и черепа. Специальные исследования в гинекологии, урологии и других областях. Рентгеноскопия с усилителем рентгеновского изображения большого диаметра, оснащенным цифровой камерой высокого разрешения. Возможность выполнять цифровые снимки с УРИ с последующей обработкой изображения. Цифровой архив снимков. Рентгенография и линейная томография костно-суставной системы, органов грудной клетки и брюшной полости с использованием стандартных и цифровых кассет формата от 18х24 см до 35х43 см. Стол снимков должен быть оснащен лифтом, позволяющим изменять высоту деки в диапазоне от 50 см до 90 см от пола, что позволяет подстраивать деку под высоту каталки. Выбор условий рентгеноскопии и рентгенографии (томографии) должен производится на сенсорном пульте, и обеспечивается автоматически в режиме орган-автоматики (до 2000 анатомических программ, включая программы пользователя, и наглядный атлас укладок). Возможен автоматический выбор условий рентгенографии при помощи рентгено экспонометра или же ручная установка режимов кВ и мАс. После каждого снимкана дисплее фиксируется эффективная эквивалентная доза пациента (в мкЗв). |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Операционные режимы: рентгенография, томография, рентгеноскопия. Томография: Двунаправленная линейная, выполняется в любом положении стола; Углы томографии (8º - 20º - 30º - 40º -45º) Высота томографического слоя от 0 до 250 мм с шагом 0,1 мм; Цифровая и лазерная индикация высоты среза позволяет производить томографию внутренних органов под заданными углами 8; 20; 304 40 45, а так же программировать от 0 до 45 град. Две скорости движения (позволяет уменьшить дозовую нагрузку при выборе скоростей), чем меньше скорость, тем меньше дозовая нагрузка.; Возможность получения томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки. Интегрированный дисплей управления столом и генератором – позволяет рентген-лаборанту производить выбор режима «автоматический или ручной» и выбрать программу снимка той или иной части тела или органа. Встроенное программное обеспечение полноценной функциональности. Наличие встроенных анатомических программ: 2000 программ – выбор программ производиться на интегрированном дисплее(TouchScreen) 15" Наличие автоматического управления экспозицией позволяет уменьшить дозовую нагрузку ; Наличие автоматической регулировки рентгеноскопии позволяет уменьшить дозовую нагрузку; Наличие защиты: от перегрузки по току (встроенный стабилизатор напряжения– что в свою очередь позволяет не проводить дополнительных затрат на установку добавочного внешнего стабилизатора Встроенный стабилизатор позволяет регулировать при падении напряжения на фазе от 180 Вт до 260Вт ;), Контроль наличиявращения анода и температуры анода, самокалибровка по току при каждой экспозиции – защищает рентген трубку от перегрева и короткого замыкания. Так же позволяет снизить дозовую нагрузку на пациента при проведении снимка. Наличие экспонометра. Электропитание: Напряжение питания-380В±10%; чистота питающей сети- 50 Гц±1%; максимальная потребляемая мощность- 65кВт кратковременно; сопротивление сети не более- 0,15 Ом. Растр отсеивающий - это устройство предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения и позволяющее делать более контрастный снимок. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Стол-штатив рентгеновский поворотный с регулируемым наклоном | наклон с электроприводом, с +90° до –15°, с автоматической остановкой 0 о (в горизонтальном положении) размеры деки 2100x770 мм продольное движение с электроприводом, 600 мм (голова) / 400 мм (ноги) поперечное движение с электроприводом ± 100 мм высота деки стола в горизонтальном положении 880 мм дека стола произведена из углепластика поглощение деки стола -0,8 ммAl макс. допустимый вес пациента 180 кг Высота (в вертикальном положении стола) 2800 мм Длина (в горизонтальном положении стола) 3100 мм Ширина 2000 мм электронное ЭСУ с алфавитно-цифровым дисплеем, отображающим информацию о снимке загрузка кассеты - спереди с самоцентрирующейся системой формат кассеты: от 18x24 до 35x35 см вертикальное деление снимка в ЭСУ на 1/2/3/4 части, в сочетании с горизонтальным делением на 1/2 части высокоскоростная съемка возможна для всех делений прицельной рентгенографии продольное движение с электроприводом, 950 мм, во всех положениях стола, от вертикального до положения Тренделенбурга поперечное движение: ручное, 250 мм, блокируется тормозами компрессия с электроприводом, диапазон компрессии 300 мм сила сжатия: два доступных значения: 3 кг и 5 кг диапазон расстояния от ЭСУ до поверхности деки стола максимум 500 мм, минимум 200 мм отсеивающий растр R12, L36, F90 трехпольная ионизационная камера с предусилителем для рентгеноэкспонометра | 1 |
|  |  | 2. | Cтол рентгеновский | линейная прецизионная томография с углами качания 40°, 30°, 20°, 8°; две скорости для каждого угла возможность выбора слоя томографического обследования с шагом 1 мм в диапазоне от 0 до 25 см расстояние дека-пленка 7 см кассетодержатель для работы с кассетами от 13х18 см до 35х43 см максимальное расстояние фокус-пленка 105 см дека стола произведена из углепластика с низким уровнем поглощения рентгеновского излучения – 0,9 ммAl решетка Букки отсеивающий растр R12,F100,L40 компрессионный пояс панель управления всеми функциями стола и штатива рентгеновского излучателя с цифровой индикацией режимов размещена на кожухе рентгеновской трубки штатив (колонна) рентгеновского излучателя с напольным креплением, поворот вокруг вертикальной оси на 180° (± 90°) механическое совмещение центра кассеты и фокуса рентгеновской трубки при проведении прямых и косых снимков в зоне стола четырехпольная ионизационная камера с предусилителем для рентгеноэкспонометра салфавитно-цифровым дисплеем, отображающим информацию о снимке и загрузке кассеты спереди с самоцентрирующейся системой. В связи с этим значительно расширяется перечень областей обследования и качество снимка. | 1 |
|  |  | 3. | Стойка снимков Bucky | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя 1400мм Максимальная высота центра кассетодержателя от пола 1900мм Нижнее положение центра снимка от пола 400мм отсеивающий растр R12,F100,L40 Встроенная моторная рентгеновская решетка для кассет стандартных размеров | 1 |
|  |  | 4. | Устройство рентгеновское питающее (РПУ) микропроцессорное с автоматической индикацией дозы на пациента и системой само диагностики для работы с двумя высоковольтными генераторами напряжения | орган-автоматика более 2000 программ. Возможность ручной коррекции режимов орган-автоматики мощность 65 кВт рабочая частота инвертора 55 кГц. Частота пульсаций до 200 кГц диапазон анодного напряжения при рентгенографии, 40 - 150 кВ шаг изменения анодного напряжения, 1 кВ или в соответствии со стандартным рядом диапазон тока рентгеновской трубки при рентгеноскопии 0,5 – 10 мА диапазон тока рентгеновской трубки при рентгенографии, 10 - 800 мА (возможно до 1000 мА) диапазон количества электричества, 1 – 1000 мАс минимальное время экспозиции 1 мсек. индикация дозы излучения в мкЗв (в режиме орган-автоматики) система автокалибровки режимов рентгенографии гибкая многопроцессорная система микропроцессорная система управления. язык индикации параметров и маркировки органов управления – русский комплектация: блок управления с высоковольтным модулем пульт управления на базе сенсорного экрана (TouchScreen) 15", с выносной кнопкой экспонирования высоковольтные кабели 12 м с наконечниками (4 шт.) рентгенэкспонометр, Дозиметр с двумя измерительными камерами Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения: фартук рентгенозащитный односторонний -0,35 воротник рентгенозащитный -0,5 передник рентгенозащитный -0,35 шапочка рентгенозащитная -0,35 набор рентгенозащитных пластин (7 предметов) -1,0 очки рентгенозащитные (0,5 Pb) перчатки рентгенозащитные 0,25 (пара) | 1 |
|  |  | 5. | Излучатель рентгеновский | рентгеновский излучатель для 1-го рабочего места: (Угол анода - 16о,9000 об./мин., максимальное рабочее напряжение 125 кВ, фокусные пятна 0,6х0,6 мм (18 кВт) и 1,0х1,0 мм (50 кВт), теплоемкость не менее 340 kHU) рентгеновский излучатель для 2-го и 3-го рабочего места: рентгеновский излучатель (Угол анода - 12 о, 9000 об./мин., максимальное рабочее напряжение 150 кВ, фокусные пятна 0,6х0,6 мм (25 кВт) и 1,2х1,2 мм (75 кВт), теплоемкость не менее 300 kHU) | 1 |
|  |  | 6. | Усилитель рентгеновского изображения четырехпольный | четыре рабочих поля (304 мм/ 215 мм/ 160 мм/ 120 мм) автоматическая система шумоподавления и стабилизации яркости рентгеновского изображения телевизионный цифровой канал на основе CCD-камеры высокого разрешения 1024х1024 элементов цифровой видеовыход разрядность цифрового видеовыхода, не менее 12 бит динамический диапазон ТВ-системы, типичный 60 дБ автоматическая калибровка фокусировки и чувствительности для всех полей УРИ автоматическая коррекция дефектов сенсора ТВ-системы режим непрерывной рентгеноскопии с системой ССЯ управление чувствительностью системы при помощи моторизованной диафрагмы компьютерный LCD монитор 19” тележка под монитор запоминание последнего кадра изображения (стоп-кадр) возможность цифровой записи рентгеноскопии и рентгенографии (в том числе серийной) в базу данных с последующей обработкой изображения при помощи программного обеспечения | 1 |
|  |  | 7. | Комплект ЗИП | Комплект высоковольтных кабелей: длина 12м | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Сканирующие устройство дигитайзер Печатающее устройство | Назначение: Система для цифровой рентгенографии предназначена для проведения оцифровки рентгеновских снимков, полученных на кассетах с запоминающим люминифором и игольчатыми кристаллами, в формате DICOM и возможностью интерактивной обработки, архивации на СD, распечатки диагностических изображений на пленке. Контрастное разрешение (количество оттенков серого цвета ), не менее 16бит/пиксел Динамический диапазон — 11650:1. Пространственная разрешающая способность: -35х43см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -35х35см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -24х30см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -18х24см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -15х30см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм Пропускная способность,кассет в час (не менее) 35х43см — 63 кассет в час 24х30см — 65 кассет в час 18х24см — 68 кассет в час Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, секунд, не более на кассете формат 35х43см через 13 секунд на кассете формат 24х30см через 13 секунд на кассете формат 18х24см через 13 секунд Технология получения изображения – лазерное экспонирование, термический процесс проявки без хим. растворов - полное соответствие Количество поддерживаемых форматов пленок, не менее 5 Поддерживаемые форматы пленок – 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10” (20x25см) - полное соответствие Количество встроенных в печатающее устройство отдельных независимых лотков для подачи пленки, не менее 1 Возможность расширения системы за счет установки дополнительного лотка автоматической подачи пленки Минимальный размер пикселя, не более 80 мкм Разрешающая способность при печати, не менее 320 точек/дюйм Экспонирующее устройство - полупроводниковый лазер Время ожидания выхода первого снимка для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не более 60 с. Производительность для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не менее 90 пленок/час Возможность программной модернизации системы для достижения производительности для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не менее 180 пленок/час, возможность Градация изображения по шкале серого, не менее 14 бит (16384 градаций) Наличие DICOM интерфейс Панель отображения текущего состояния и основных параметров камеры Тип печатающего устройства по способу установки – настольный Срок гарантированного хранения экспонированных пленок при температуре не более 300С (допускается изменение оптической плотности в течение срока хранения не более 10% при измерении в области средней оптической плотности изображения), не менее 50 лет Термографическая пленка для принтера сухой обработки12 x 14 дюймов; 14 x 17 дюймов для ввода в эксплуатацию. | 1 |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |

Лот 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Система для проведения экстракорпоральной непрерывной коррекции гомеостаза (ЭНКГ) для острой терапии. Возможность проведения следующих процедур: Продолжительная ультрафильтрация (SCUF) Продолжительная вено-венозная гемофильтрация (CVVH) Продолжительный вено-венозный гемодиализ (CVVHD) Продолжительная вено-венозная высокообъемная гемофильтрация (CVVHVH) – инфузия замещающего раствора до 10000 мл/час Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация CVVHDF Терапевтический плазмообмен (TPE) Гемоперфузия (HP) Наличие объединенной системы магистралей и фильтра в едином сете. Возможность использования комплекта (сета) для проведения всех процедур. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Особенности Наличие TFT-LCD сенсорного цветного дисплея с диагональю не менее 12” Хранение информации о параметрах и событиях (до 90 часов). Сервисное меню должно быть доступно с дисплея. Наличие системы запорных клапанов, позволяющих регулировать соотношение пре/пост-разведения. Русскоязычный графический интерфейс с отображением параметров процедуры. Постоянный мониторинг трансмембранного давления. Наличие различных вариантов нагревателей крови и растворов. Скорость потоков Точность измерения не более ±10% от установленного значения. Поток крови от 10 до 450 мл/мин с шагом изменения до 10 мл/час. Скорость возврата крови от 10 до 100 мл/мин. Поток замещающего раствора от 0 до 8000 мл с шагом изменения 50 мл/час. Поток диализата от 0 до 8000 мл с шагом изменения до 50 мл/час. РВР раствор/антикоагулянт от 0 до 8000 мл с шагом изменения до 10 мл/час. Ультрафильтрация от 0 до 2000 мл/ч. Поток эффлюента от 0 до 10 000 мл/ч. Замещение + Диализирующий раствор + РВР + ультрафильтрация = 10000 мл/ч. Контроль жидкости Количество весов: не менее 4. Принцип измерения: гравиметрический. Диапазон измерения: от 0 до 15 кг (используются пакеты 5000 и 9000 мл). Шприцевой насос Шприц: объем от 10 до 50 куб.см, разъем "luer lock". Точность введения не более: ± 0.6 мл/час в диапазоне от 0 до 600 мм рт. ст. Диапазон непрерывного введения: - от 0.1 до 10 мл/ч для шприцев объемом 10 куб.см - от 0.2 до 10 мл/ч для шприцев объемом 20 и 30 куб.см - от 0.5 до 20 мл/ч для шприцев объемом 50 куб.см Шаг изменения: не более 0.1 мл/ч. Скорость болюсного введения: до 0.08 мл/с для шприца объемом 10 куб.см. Диапазон болюсного введения: - от 0.5 до 5 мл для шприцев объемом 20 и 30 куб.см. - от 0.5 до 10 мл для шприцев объемом 50 куб.см. Шаг изменения: не более 0.1 мл/ч. Контроль давления Точность измерения не более ± 10% от текущего значения. Границы: Линия забора крови: от -250 до +300 мм рт. ст. Линия возврата крови: от -50 до +350 мм рт. ст. Давление перед фильтром: от -250 до +500 мм рт. ст. Линия эффлюента: от -350 до +50 мм. рт. ст. Система безопасности Ультразвуковой детектор воздуха, обнаружение отдельных воздушных пузырьков размером от 20 мкл. Детектор утечки воздуха, обнаружение утечки от 0.35 мл/мин при Ht 32% при максимальном потоке крови. Детектор штрих-кода сета (лазерный сканер) с определением диапазона скоростей потоков и границ тревоги. Модуль устранения электростатических помех, влияющих на другие устройства (кардиомониторы и т.п.). Защита от разряда дефибриллятора. Коммуникации Подключение через Ethernet к программам мониторинга и анализа информации. Подключение через RS-232. Подключение к другим устройствам через последовательный коммуникационный порт. Использование удаленной тревожной сигнализации. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза | Аппарат состоит из блока управления, стойки, располагается на мобильном основании. Блок управления осуществляет следующие функции: -автоматически загружает и заполняет одноразовые фильтры и магистрали; -прокачивает кровь по магистралям; -вводит в кровоток раствор антикоагулянта; -контролирует удаление жидкости/плазмопотерю пациента; -вводит стерильный замещающий раствор и /или диализирующий раствор. Выводит эффлюент; -осуществляет компьютерный мониторинг работы системы; -оснащен картой пациента; У аппарата имеется не менее 5 роликовых насосов и гепариновый шприцевый дозатор. Для обеспечения безопасности процедуры аппарат должен быть оборудован детектором утечки крови, детектором воздушных пузырьков, камерой деаэрации, не менее 4 датчиками давления в магистралях и фильтре, зажимом магистрали возврата крови. На нижней панели аппарата расположены четыре блока независимых весов для контроля замещающего раствора и эффлюента. Информация о проводимой процедуре отображается на цветном жидкокристаллическом дисплее аппарата | 1 шт. |
|  |  | 2 | Рукоятка для насоса | Ключ с пластиковой рукояткой для ручного вращения ротора насоса. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Ключ для открытия панели управления | Шестигранный ключ, диаметр не более 8 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Комплект для установки дистанционного аварийного оповещения | Световой индикатор нескольких световых диапазонов. Звуковой динамик. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Нагреватель крови и растворов | Нагреватель крови и растворов | 1 шт. |
|  |  | 6 | Блок бесперебойного питания | Батарея высокой емкости при экстренном отключении электропитания. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Наборы для технического обслуживания аппаратов | Для различных уровней наработки аппарата по часам | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект для установки держателя обогревателя | Кронштейн для фиксации держателя обогревателя. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Комплект для установки обогревателя | Крышка для фиксации кровопроводящей магистрали в обогревателе. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Комплект для монтажа шнура электропитания | Шнур электрический для подключения к электросети. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Комплект для установки держателя картриджа | Устройство для фиксации картриджа. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Калибровочные приспособления | Набор фитингов и шлангов для калибровки датчиков аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Прибор для калибровки аппарата | Калибровочные грузы для установки точных измерительных параметров. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) | Предназначены для проведения высокообъемных процедур продленного гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации, ультрафильтрации, процедуры плазмообмена, гемосорбции с автоматическим прецизионным контролем водного баланса пациента. Данные устройства стерильны, апирогенны. Объем заполнения не менее 186 мл | 4 шт. |
|  |  | 2. | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) | Предназначены для проведения, процедуры плазмообмена, автоматическим прецизионным контролем водного баланса пациента. Данные устройства стерильны, апирогенны. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализа стерильный, однократного применения. | Сосудистый доступ: 2х-игольный. Общий объем заполнения: не менее 155,7 мл. Общая длина магистралей: не менее 679 см. Внутренний диаметр насосного сегмента: не менее 8,00 мм. Объем заполнения артериальной магистрали: не менее 81,2 мл. Длина артериальной магистрали: не менее 379 см. Диаметр воздушной ловушки: не менее 22 мм. Материал насосного сегмента поливинилхлорид. Объем заполнения венозной магистрали: не менее 300 см. Стерилизация радиационная. | 5 шт. |
|  |  | 4. | Мешки дренажные сливные | Пустые стерильные пластиковые мешки изготовленные из поливинлхлорида для сбора эффлюента, промывочного раствора и т.п. оснащенные коннекторами Luer-Loсk Стерилизованы этиленоксидом | 5 шт. |
|  |  | 5. | Раствор антикоагулянта | Стерильный раствор для однократного использования. Состав готового к использованию раствора: цитрат – не более 10 ммоль/л; лимонная кислота – не более 2 ммоль/л; натрий – не более 136 ммоль/л; хлорид – не более 106 ммоль/л. Каждая коробка содержит от 2 мешков с раствором, по не менее 500,0 мл раствора в каждом мешке, оснащенные коннекторами Loer-Look. | 30 мешков |
|  |  | 6. | Стерильные одноразовые катетеры для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа | Наборы катетеров гемодиализных двухпросветные Стерилизованы этиленоксидом | 5 шт. |
|  |  | 7. | Растворы гемодиализные | Буфер бикарбонатные и лактатные стерильные, однократного применения растворы. | 30 мешков |

| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Требования к функциональности Аппарат искусственной вентиляции легких для детей и взрослых должен иметь интегрированные возможности искусственной вентиляции легких и мониторинга: - усовершенствованная система вентиляции лёгких, - пользовательский интерфейс. Режимы вентиляции легких: - управляемая вентиляция с регулируемым объемом (VCV), - управляемая вентиляция с регулируемым давлением (PCV), - управляемая вентиляция с гарантированным объемом при минимальном давлении на вдохе с автоматической регуляцией потока (PCV-VG), - синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с регулируемым объемом (SIMV-VC), -синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с регулируемым давлением (SIMV-PC), - вентиляция двухуровневым положительным давлением (Bi-level с возможностью APRV), - вентиляция двухуровневым положительным давлением с функцией доставки заданного дыхательного объема (Bi-level-VG), -вентиляция с непрерывным положительным давлением в дыхательных путях/ вентиляция с поддержкой давлением (CPAP/PSV), - резервный режим вентиляции при апноэ (активен при cсинхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции, -вентиляции с двухуровневым давлением и в режимах CPAP/PSV). Типы петель: - Давление-объем, давление-поток и поток-объем. - Возможность одновременного просмотра 2-х петель. - Сохранение петель: до шести петель. - Показатели механики дыхания:Ppeak, Pplat, Pmean, PEEPe, PEEPi, TVinsp, TVexp, MVinsp, Mvexp Параметры вентиляции: Частота дыхания: от 3 до (120)циклов в минуту для режимов VCV, PCV, PCV-VG и Bilevel (с шагом 1 цикл в минуту); от 2 до 60 циклов в минуту для режимов SIMV-VC, SIMV-PC, Bilevel-VG и (с шагом 1 цикл в минуту). От 0 до 60 циклов в минуту для режима CPAP/PSV 0-40 циклов в минуту для режима NIV. Постоянный поток: в педиатрическом режиме от 2 до 90 л/мин. (шаг 1-5 л/мин.)во взрослом режиме 2-160 л/мин (шаг 1-5 л/мин.) Максимальный поток: 200 л/мин. Концентрация кислорода в дыхательной смеси: От 21% до 100%. Отношение вдох/выдох: от 1:9 до 4:1, от 1:79 до 60:1 в режиме Bi-level (взрослый и педиатрический режим). Диапазон значений дыхательного объема: Не менее 2-2000 мл. Давление вдоха (Pinsp): 1-98 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.) Предельное давление (Plimit): 7-100 см вод. ст. для режимов VCV и SIMV-VC (шаг 1 см вод. ст.). Максимальное давление на вдохе (Pmax): 7-100 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.). ПДКВ: Выкл., 1-50 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.). Время вдоха - 4-15 с. Время выдоха: 0,25-59,75 с. Время нарастания: 0-500 мс во время вдоха, для потока или давления. Время нарастания PSV: 0-500 мс во время вдоха, только при дыхании с поддерживающим давлением. Окно триггера - 0-80 % от времени выдоха (шаг 5 %). Триггер потока: 0,2-9 л/мин. (шаг 0,5 л/мин.). Триггер давления: от 10 до 0,25 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.). Постоянный поток: 2-10 л/мин. (шаг 0,5 л/мин.). Пауза после вдоха: 0-75 % от времени вдоха (шаг 5 %). Поддерживаемое давление относительно уровня ПДКВ. от 0 до 60 см вод. ст. в режимах SIMV-VC, SIMV-PC, CPAP/PSV и Bi-level. Система тревог: усиление сигналов тревоги: сигналы тревоги с высоким приоритетом, оставленные без внимания, не мене чем через 30 секунд изменяют частоту звука на более высокую. Мониторинг параметров вентиляции: давление в воздушных путях: - 20 +120 см вод. Ст, поток в контуре пациента: от 1 до 200 л/мин, дыхательный объем: от 5 до 2500 мл, минутный объем: 0-99,9 л/мин, частота дыхания 0-120 дыханий в минуту. Небулайзер: строенная микропомповая система, масса распылителя не более 25 г, производительность распылителя максимальная. Объем не менее 10 мл, время работы: 10, 15, 20 или 30 минут, размер частиц, средний аэродинамический диаметр частиц (MMAD): не более 3,0 микрон, остаточный объем: не более 0,3 мл, значения объема, заданные на распылителе 2,5; 3,0; 5,0 или 6,0 мл. Программное обеспечение: на русском языке. Связь с внешними устройствами: последовательный порт (RS-232),порт RS-485, порт RS-422, порт USB, порт Ethernet, 2 слота под платы PCMCIA Характеристики электрической системы: напряжение:~85–132 В, 47/63 Гц ~187-264 В, 47/63 Гц. Потребляемая мощность: менее 200 Вт Аккумулятор резервного питания: Тип: Встроенный Свинцово-кислотный, с гелеобразным электролитом. Время работы от аккумулятора не менее 120 минут при полностью заряженном аккумуляторе. Характеристики окружающей среды: Температура: диапазон при эксплуатации: от 10 до 40 °C, диапазон при хранении от 20 до 50 °C. Относительная влажность: диапазон при эксплуатации: 15-95 %, без конденсации паров. Диапазон при хранении 15-95 %, без конденсации паров. Датчик 02:Парамагнитный датчик О2 -Не требует замены. Компрессор сжатого воздуха (опция) Дисплей: сенсорный жидкокристалический с диагональю не менее 30,5 см/12 дюймов и регулируемым углом обзора, 7 настраиваемых сенсорных гиперссылок, выбранных из 23 опций. Количество кривых на дисплее: одновременно три кривые. Параметры представленные в виде кривых: давление, величина потока, объем, вспомогательное давление, C02 и 02. Масштабирование графиков: автоматическое масштабирование для получения оптимальных размеров или независимое масштабирование. Данные:параметры управления, сведения о пациенте, настройки тревог. Индикатор состояния:режим вентиляции, уровень зарядки аккумулятора, часы. Перемещение дисплея. Вращение в горизонтальной плоскости: 123°. Наклон по вертикали: предпочтительно 180° в поднятом положении. 65° в опущенном положении. Регулировка высоты Требования к техническим характеристикам Размеры: Высота: 44,5см (дисплей опущен), 67,5 см (дисплей поднят) Высота на тележке: 122 см (дисплей опущен), 145 см (дисплей поднят) Настройка положения дисплея: Наклон по вертикали: 160 º в поднятом положении, 60 º в опущенном положении Настройка высоты: 23 см Основные комплектующие Вентилятор Вентилятор предназначенный для проведения вентиляции легких. Дополнительные комплектующие Датчик потока газовой смеси Датчик для контроля газовой смеси Дисплей вентилятора Экран для вывода мониторируемых параметров. Диагональ 30,5 см/12 дюймов Компрессор медицинский Техническое устройство для подачи сжатого воздуха в аппарат ИВЛ Фильтр с увлажнителем Тепло-влагообменник с фильтром HMEF 750/S, 50 штук в 8 упаковке, с портом отбора проб Удержание влаги: 27 мг H2O/л (дыхательный объем 750 мл) Эффективность бактериальной фильтрации: 99.999% Эффективность вирусной фильтрации: 99.99% Сопротивление: 0,09 кПа (0,6 см H2O/л) при скорости потока 30 л/мин Мертвое пространство: 34 мл Коннекторы: не менее 15 мм ""мама""/22 мм ""папа"" и 15 мм ""папа""/22 мм ""мама Устройство для крепления трубок контура пациента Крепление металическое поворотное для поддержки дыхательного контура пациента Шланги для подключения к газовым магистралям Шланги для подключения вентилятора в газовым магистрялям больницы (шланг О2 и шланг для воздуха) Батарея внутреняя Аккумулятор для сохранения энергонезависимой памяти встроенный. Тип: свинцово-кислотный Тележка для аппарата ИВЛ Тележка на 4 колесах со стопперами для удобного перемещения аппарата ИВЛ Устройство для впрыска медикаментов многократного использования Распылитель: встроенная система распыления Aeroneb Технология распыления: электронный микронасос Время работы распылителя: 10, 15, 20 или 30 минут Возможность автоматического повтора: циклы: 1 - 10 длительность паузы 30 сек - 8 ч 1 - 5 минут (шаг 1 минута) 5 - 55 минут (шаг 5 минут) 1 - 8 часов (шаг 0,5 часа) Настройка объема распылителя не менее 2,5, 3, 5 или 6 мл Размер частиц: средний размер 2,1 микрон ММАД (масс-медианный аэродинамический диаметр) 3,4 микрон ММАД остаточный объем: в среднем 0,3: в среднем < 0,1 мл Клапан выхода Клапан для выдыхания дыхательной смеси из контура пациента |
| --- | --- | --- |
| 4 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови в комплекте с принадлежностями | Автоматический анализатор газов крови, электролитов, метаболитов, оксиметрии. Используется в экспресс диагностике неотложных состояний для проведения экспресс анализов и постоянного контроля за состоянием критических пациентов. Основное применение в отделениях интенсивной терапии и реанимации, также в экспресс лабораториях. Измерение параметров анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови должны быть: pH, pO2, pCO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, сLac, Bil, sO2, ctHb, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, FHbF. Дополнительный расчет следующих показателей: сНСО3¯(Р) Концентрация бикарбоната в плазме. cHCО3¯(P,st) Концентрация бикарбоната в плазме стандартизированной крови (стандартный бикарбонат). cBase(B) Концентрация титруемых оснований в крови (актуальный избыток оснований). cBase(B,ox) Актуальный избыток оснований при 100% насыщение кислородом. cBase(Ecf) Концентрация титруемых оснований во внеклеточной жидкости (стандартный избыток оснований). cBase(Ecf,ох) Стандартный избыток оснований при 100% насыщении кислородом. сН+ Концентрация ионов водород в крови. ctCО2(P) Общая концентрация двуокиси углерода в плазме. ctCО2(B) Общая концентрация двуокиси углерода в цельной крови (содержание СО2). рCО2(Т) Напряжение двуокиси углерода в крови при температуре пациента. ctО2(B) Общая концентрация кислорода крови (содержание О2). ctО2(x) Количество кислорода, которое может быть экстрагировано из литра артериальной крови. ctO2(a - v¯) Разница в общей концентрации кислорода между артериальной и общей венозной кровью. pH(Т) рН при температуре пациента. pH(st) рН стандартизованной крови (рС02 = 40 mmHg). р50 Напряжение кислорода при 50% насыщении крови. р50(Т) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при температуре пациента. p50(st) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при стандартных условиях для рН, pC02, FCOHb, FMetHb, FHbF при 37 °С. рО2(Т) Напряжение кислорода при температуре пациента. рО2(А) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе. рО2(А,Т) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе при температуре пациента. рО2(А-а) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови. рО2(А-а,Т) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови при температуре пациента. рО2(а/А) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе. рО2(а/А,Т) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе при температуре пациента. pО2(a)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови и фракции кислорода во вдыхаемом воздухе. pО2(a,T)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови при температуре пациента и фракции кислорода во выдыхаемом воздухе. рО2(х) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода. рО2(х,Т) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода при температуре пациента. сСа2+(рН = 7.40) Концентрация ионизированного кальция в плазме при рН 7.40. Anion Gap(K+) Анионный промежуток (К+): разница концентраций К++ Na+ и Сl- + НС03 Anion Gap Анионный промежуток: разница концентраций К+ и Na+ + НС03 - D˙О2 Доставка кислорода. Hct Гематокрит (отношение объема эритроцитов к общему объему крови). ВО2 Кислородная емкость гемоглобина. Максимальная концентрация кислорода, связанного с гемоглобином крови, при условии, что весь дезоксигемоглобин превратился в оксигемоглобин. Fshunt Объемная фракция венозной крови в артериальной крови. FShunt(T) Объемная фракция венозной крови в артериальной крови при температуре пациента. RI Респираторный индекс. RI (Т) Респираторный индекс при температуре пациента. V˙О2 Потребление кислорода. mOsm Осмолярность плазмы. Qx Сердечный фактор компенсации недостатка кислорода в артериальной крови. Q˙t Сердечный выброс. V(B) Объем крови. VО2/V Артериальная разница по кислороду. Диапазоны параметров должны быть: pH 6,300-8,000 . Газы крови pCO2 ммHg 5,0-250 . pO2 ммHg 0,0-800 . Электролиты cCl– ммоль/л 7-350. cCa2+ ммоль/л 0,20-9,99 . cK+ ммоль/л 0,5-25,0 . cNa+ ммоль/л 7-350. Метаболиты cGlu ммоль/л 0,0-60 . cLac ммоль/л 0,0-30 . ctBil мкмоль/л 0-1000 . Оксиметрия ctHb г% 0,00-27,7 . ctHb ммоль/л 0,00-17,2 sO2 % 0,0-100,0. FO2Hb % 0,0-100,0 . FCOHb % 0,0-100,0 . FMetHb % 0,0-100,0 . FHHb % 0,0-100,0 . FHbF % 0,0-100,0. Долгоживущие электроды, средний срок жизни которых: рН, рО2 не менее 3 года. рСО2, натрий не менее 4-5 лет калий, хлор, кальций не менее 3-х лет. глюкоза, лактат не менее 1,5–2 года. Гарантия на электроды: рН, рО2, рСО2, натрий, калий, хлор, кальций не менее 24 месяца . глюкоза, лактат не менее 18 месяцев. Отсутствие влияния интерферирующих субстанций на электроды (в том числе ацетаминофена). Ко-оксиметр не требующий обслуживания, проводящий измерение по 128 длинам волн с шагом 1,5 нм в диапазоне от 478 до 672 нм. Ко-оксиметр должен быть: - гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе. - автоматический забор образца. - для введения образца в анализатор используются шприцы и капилляры без адаптеров. - гибкая конфигурация объема пробы, возможность выполнить выборочно измерение из пробы любого объема. - минимальный объем образца для измерения всех параметров из шприца или капилляра не менее 95 мкл. - микропроба - возможность измерения приоритетных параметров из пробы не менее 35 мкл. - время анализа не более 60 сек. - возможность детекции пузырьков воздуха при заборе крови и использования ловушки для микротромбов. - результаты отображаются на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматически сохраняются в базе данных прибора. - данные о пациенте можно вводить во время измерений. - наличие встроенного в анализатор блока автоматического контроля качества. - функция автоматического распознавания уровня реагента и каждую смены емкости кодированным радиочастотным транспондером. - предусмотрен встроенный в анализатор сканер штрихового кода для введения данных. - встроенный термопринтер автоматически производит распечатку полученных данных, результатов проверки контроля качества и калибровки и может использоваться для печати данных из базы прибора. База данных должна быть: - пациентов не менее 2000, - калибровок не менее 1000, - контролей качества не менее 1500, - системных сообщений не менее 5000. - стабильность калибровочных растворов и газов не менее 25 месяцев при комнатной температуре. - чистящий раствор с добавкой на базе стрептокиназы для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Компьютерное обеспечение должно быть: - операционная система, - процессор; - жесткий диск не менее 40 GB; - записывающий RW-CD-ROM. Экран должен быть: - цветной, сенсорный, подвижный. - интерфейс соединения с сетью RJ45, возможность передачи протокола данных. - последовательный порт COM2 - 9-штырьковый последовательный порт используется для соединения с сетью больницы/лаборатории или для подсоединения внешнего штрихового сканера. - порт мыши - коннектор PS/2 используется для подсоединения стандартной мыши (пользователя). - порт внешней клавиатуры - коннектор PS/2 используется для подсоединения внешней клавиатуры (пользователя). Параллельный порт соединения с внешним принтером. - порт внешнего монитора VGA - 15-штырьковое соединение для внешнего монитора. - два USB порта. - программное обеспечение на русском языке. - наличие видео подсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке; встроенная программа помощи для устранения неполадок (On Line Help)- русскоязычная. - возможность дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров. - справочники по анализам газов крови, электролитов, метаболитов и ко-оксиметрии, а также по забору артериальной крови. Основные комплектующие Ключи оксиметрии 10 (SO2, tHb)20 (MetHb, COHb, O2Hb, HHb) 30 (FHbF,Bil). Ключ на 4 электролита. Ключи для лактата, глюкозы, газов крови. Необходимо для запуска измерительного блока программы анализатора. Обеспечивает полноценное проведение всей панели измеряемых показателей. 1 шт. Основной блок. Корпус анализатора, размеры: Ширина не менее 70 см. Высота не менее 55 см. Глубина не менее 53 см. Вес не более 32.9 кг. 1 шт. Магнит для передвижения проволоки в капиллярах. Магнит для передвижения проволоки в капиллярах.1 шт. Дополнительные комплектующие Электрод-заглушка. Заглушка для электрода.3шт. Трубка насоса отходов. Насосная трубка для отработанного насоса (трубка насоса отходов) - сделана из эластичного пластика, применяется для перегона отходных жидкостей из насоса. 2 уп. Трубка насоса растворов. Насосная трубка для раствора (трубка насоса раствора) – сделана из эластичного пластика, применяется для перегона растворов. 1 уп. Трубка насоса для электродных модулей. Насосная трубка для электронных модулей (трубка насоса для модулей электродов) – сделана из эластичного пластика, применяется при транспортировке растворов и смесей газов через измерительные модули. 2 уп Пластиковая прокладка. Прокладка из гибкого пластика, применяется в измерительном блоке. 2 шт. Одноразовый пластиковый контейнер. Одноразовый пластиковый контейнер для отходов не менее 600 мл. 2 шт. Ловушки сгустков. Коллектор для сгустков крови – одноразовый уловитель сгустков предназначен для использования на капиллярах с целью предотвращения попадания сгустков или тканей в анализаторы кислотно-щелочного и газового состава крови. Изготовлен из термопластика, наконечник уловителя, диаметр 4мм, конус 1,72о, диаметр капилляра не менее 1,4 -2,0 мм. 2 уп. Фильтр вентилятора (Fan Filter). Фильтр вентилятора – поролон, толщиной не менее 3 мм, размеры не менее 9x9 см2. Применяется для защиты вентилятора охлаждения внутренних деталей от пыли. 1 шт. Мембрана референтного электрода. Коробка мембран референтного электрода (4 ед.) для комплекта - 4 мембранные чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит: содержит органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ. 1 уп. Мембрана К-электрода. Коробка мембран К электрода - комплект из 4 мембранных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, органические вещества, кислоту и консерванты. 1 уп. Мембрана СА-электрода Коробка мембран Са электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли, буфер, консерванты и ПАВ 1 уп. Мембрана CL-электрода. Коробка мембран Сl электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит, неорганические соли, органические вещества, гигроскопические вещества и консерванты. 1 уп. Мембрана NA-электрода. Коробка мембран Nа электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли, консерванты и ПАВ. 1 уп. Мембрана PCO2-электрода. Коробка мембран рCО2 электрода – комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, гигроскопические вещества, консерванты и ПАВ. 1 уп. Мембраны для pO2-электрода. Коробка мембран рО2 электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли и ПАВ. 1 уп. Мембраны для глюкозного электрода. Коробка мембран электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. 1 уп. Мембраны для лактатного электрода. Коробка мембран электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. 1 уп. калибровочный раствор. калибровочный раствор - калибровочный раствор общего гемоглобина. Используется для калибровки спектрофотометра анализатора и выполняется каждые 3 месяца. 1 короб. Раствор для контроля качества Уровень 1. Авто-измеритель 5+, уровень 1, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор для контроля качества Уровень 2. Авто-измеритель 5+, уровень 2, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор для контроля качества Уровень 3. Авто-измеритель 5+, уровень 3, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор для контроля качестваУровень 4. Авто-измеритель 5+, уровень 4, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор очистной. Очищающий раствор не менее 175 мл, кислотно-щелочного и газового состава крови. Раствор для очистки. Использование: Для автоматической очистки жидкой транспортной системы или оператором. Количество не менее 175 мл. Состав: соль, буфер, антикоагулянт, консерванты. 1 флак. Калибровочный раствор Калибровочный раствор не менее 1-200 мл. Использование: Для калибровки pH, электродов электролита и метаболита. Количество не менее 200 мл. Состав: Вещество K+(Концентрация: 4ммоль/л), Na+ (Концентрация: 145ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 1,25ммоль/л), Cl- (Концентрация: 102ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 7.40). 2 флак. Калибровочный Калибровочный раствор не менее 2-200 мл., Использование: Для калибровки pH, электродов электролита и метаболита. Количество не менее 200 мл. Состав: Вещество K+(Концентрация: 40ммоль/л), Na+ (Концентрация: 20ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 5ммоль/л), Cl- (Концентрация: 50ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 6,9) 1 флак. Раствор промывочный Раствор для промывания Использование: Для полоскания жидкой транспортной системы после каждого измерения или калибровки. Объем: не менее 600 мл. Состав: соль, буфер, антикоагулянт, консерванты и сурфектанты. 5 флак. Референсный электрод. Референсный электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. рСО2 электрод. рCО2 электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. рО2 электрод. рО2 электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. рН электрод. РН электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. К+ электрод. К электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Са2+ электрод. Са электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Cl- электрод. Сl электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Na электрод. Nа электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Глюкозный электрод. Glu электрод – электрохимический датчик содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Лактатный электрод. Lac электрод – электрохимический датчик содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Газ калибровочный 1. Данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Содержит смесь газов: 5.61 % CO2, 19.76 % O2; 74.64 % N2. 1 баллон. Газ калибровочный 2. Данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Содержит смесь газов: 11.22 % CO2, < 0.04 % O2; > 88.74 % N2. 1 баллон. Термобумага в рулонах. Термографическая бумага. Используется в термопринтере анализатора для распечатки результатов анализа. 1 кор.кор. (8 рул.) Раствор гипохлорита. Раствор гипохлорита для – раствор для удаления белков и дезинфекции. Содержит гипохлорит натрия (670 ммоль/кг воды). 1 флак. Шприц объемом 2 мл. для аспирации проб (PICO 50). Шприц пластиковый с сухим гепарином, объем не менее 2 мл для артериальной крови для аспирации проб. 1 уп.п. (100 шт.) Капилляры гепаринизированные пластиковые с принадлежностями, объем-70 µL. Капилляры гепаринизированные, пластиковые, объем не менее 70 мкл для проведения анализа крови с минимальным объемом образца. 5 уп.уп. (250 шт.) |

Лот № 5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Брюшная полость, сосуды брюшной полости, сосуды периферические/транскраниальные, Акушерство/ Гинекология, Кардиология, Чреспищеводные исследования, Нефрология/ Урология, Педиатрия/неонатология, Перинатальная эхокардиография, Поверхностные органы и системы, Травматология/ ортопедия, Интраоперационные исследования, Внутрисердечные исследования |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Технические данные: Режимы: В, 2D, М-режимы. Импульсно-волновой допплеровской режим, непрерывно-волновой CW / спектральной допплеровской режим, цветной допплеровский и энергетической допплеровской режимы. Тканевая гармоника, Триплексные режимы. Четырехмерная визуализация. Диапазон частот сканирования - 1,0 -13,0 МГц; Интегрированная рабочая станция: - СD дисковод с возможностью записи изображений на компакт-диски. Монитор: цветной не менее 18-дюймов Шкала серого: не менее 256 уровней; Технология датчиков: Диапазон частоты: 1,0 - 13,0 МГц. Широкополосная многочастотная визуализация; Технология датчика с линзами. Видеовыходы: композитный Ч/Б (BNC), композитный цветной (BNC), S-Video Y/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный), VGA (15-контактный). |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок ультразвуковой системы | Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов не менее 22 560. Динамический диапазон системы не менее 205 дБ. Максимальная частота кадров в В-режиме не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование не менее 4фокусных зон . Увеличение изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме не менее 16. . Поддержка доплеровских режимоввизуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) должен поддерживаться всеми датчиками Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс),. 2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW. Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме. Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации . Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме - не менее 16. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК не менее 4. Диапазон частот сканирования должен быть 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение.Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой доплерографии. Режим многолучевого компаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах.Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять не менее2729 кадров. Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики: Одновременное подключение не менее 3 датчиков ( не считая порта для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; объемные . карандашные . Характеристики монитора: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ не менее 18 дюймов. Режим энергосбережения Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768. Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели Архивация изображений:Черно-белый видеопринтер. Встроенный привод DVD/R-RW , CD-R/RW для записи сохраненных данных Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость DICOM | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение | Программное обеспечение многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Программное обеспечение | Пакет рассчетов и измерений для эхо-кг: поддержка кардиодатчиков, CW-допплер, цветовой м-режим, тканевой спектральный лопплер допплер) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Фазированный датчик | Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон 1,0 – 5,0 МГц. Апертура 15,4 мм. Угол обзора 90 ° | 1 шт. |
|  |  | 5 | Линейный высокочастотныйдатчик | Высокочастотный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Поддержка «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон 5,0 – 13,0 МГц. Апертура 38,4 мм | 1 шт. |
|  |  | 6 | Конвексный датчик | Для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, урологических исследований Диапазон частот 2.0-6.0 МГц, Апертура 73 мм, Количество пьезоэлементов не менее 192 | 1 шт |
|  |  | 7 | Конвексный педиатрический датчик | Датчик для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, нейросонографических исследований у новорожденных и детей. Диапазон частот 5,0-8,0 МГц, Апертура 25,6мм: Угол обзора 109° | 1 шт |
|  |  | 8 | Внутриполостной универсальный микроконвексный датчик | Для акушерско-гинекологических и урологических исследований; Диапазон частот 4,0-9,0 МГц, Апертура 26,2 мм; Угол обзора 126 °. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |
|  |  | 1 | Принтер | Цифровой, черно-белый для печати ульразвуковых изображений | 1шт. |
|  |  | 2 | Источник бесперебойного питания | Выходная мощность не менее 2200 ВА | 1 шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требуемые условия Площадь - не менее 10 кв.метров Электроснабжение – напряжение 100-230 В Вентиляция- проветриваемое помещение с окнами, наличие кондиционера Водоснабжение- наличие раковины |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла ( в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов | Требуемое количество ( с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для принтера | 110х2000 мм рулонная | 1 шт. |
|  |  | 2. | Гель для ультразвуковых исследований | Пластиковая канистра по 5 л | 1 шт. |
|  |  | 3. | ЭКГ-электроды | одноразовые | 50 шт. в упаковке |

Лот  № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Система диагностическая ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Общие требования: Портативный ультразвуковой аппарат должен быть экспертного класса для проведения исследований сердца и сосудов пациентов вне зависимости от их местонахождения (во время рабочего процесса врача в приемном покое, в отделении кардиореанимации, в операционной, у постели больного в стационаре или на выезде) в комплекте со столом-тележкой, принтером и датчиками. Области применения: - Исследования сосудов головного мозга, периферических сосудов, абдоминальных сосудов - Транскраниальные исследования - Эхокардиография у взрослых |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Наличие русифицированной системы управления диагностическим устройством: программное обеспечение прибора должно быть полностью русифицировано и иметь интегрированное в прибор руководство пользователя на русском языке; встроенная рабочая станция; интерактивное виртуальное меню на русском языке. Монитор: Жидкокристаллический монитор должен быть высокого разрешения, с широким углом обзора, диагональю не менее 15 дюймов. Наличие специальных технологии для уменьшения нагрузки на зрение пользователя: виртуальное подавление мерцания, стабилизация фонового освещения, автоматическая регулировка яркости в зависимости от освещенности помещения. Наличие пакетов клинических программ для количественного анализа: Клиническая опция для сосудистых исследований Данная клиническая опция должна включать ПО тканеспецифичной визуализации и приложения – составной визуализации до 9 лучей- для исследований сосудов головного мозга, периферических и абдоминальных сосудов, а также для транскраниальных исследований. Данная клиническая опция должна включать также пакеты всестороннего анализа и составления отчета по исследованию сосудов и режим Freehand 3D ("Свободные руки" 3D). Клиническая опция для эхографии взрослых ПО тканеспецифичной визуализации для ультразвуковых исследований сердца у взрослых. ПО оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сердца у взрослых. Аналитический пакет должен включать протокол визуализации сердца, измерения и конфигурируемые отчеты и коды нахождения. Активные нативные данные для оптимизации при заключительной обработке и усовершенствованная с адаптивной обработкой изображений для улучшенной различимости тканей. Функция для оптимизации изображений, с интеллектуальной оптимизацией одной кнопкой для адаптивной компенсации усиления в режимах 2D, Допплера, тканевого Допплера и функции контрастирования. Должен включать режим сравнения прямых изображений, автоматизированный анализ Допплеровских спектров при исследованиях сердца и дыхательная кривая по сопротивлению грудной клетки. Наличие вставного модуля визуализации иглы Наличие модуля деформации. Для оценки региональной функции миокарда. Должен выполнять измерения серии данных скорости сокращений миокарда TDI и на основании этих данных вычислять смещение, напряжение и степень деформации вдоль заданных пользователем M-линий; Должен включать возможность наложения открытия и закрытия аортального и митрального клапанов на кривые деформации для оценки механических событий левого желудочка; Возможность выбора пользователем дисплея кривых деформации облегчает их чтение. Модуль IMT должен: обеспечивать автоматизированные измерения толщины внутренней оболочки сонных артерий и других поверхностных сосудов; исключать трудоемкий процесс ручного позиционирования курсоров, минимизируя время, нужное для завершения исследования IMT. Наличие опций адаптивной обработки изображений для снижения шума и подавления артефактов . Наличие опции - составная визуализация в масштабе реального времени с девятью направлениями зрения. Наличие следующих режимов визуализации: 2D; М-режим; Анатомический М-режим; Цветной М-режим; Импульсный Допплер; Энергетический Допплер (CPA); Непрерывный Допплер; Инвертирование и Инвертирование цвета; Цветной режим сравнения; Двойной режим; Дуплексное управление для одновременных исследований в режиме 2D и Допплера Режим 3D Обработка сигналов с оптимизацией 2D Прямое сравнение Пакет визуализации тканевых гармоник Масштабирование с реконструкцией и панорамированием (масштабирование при чтении) Масштабирование при записи Визуализация гармоник с инверсией импульса Адаптивный Допплер Адаптивное цветное Допплеровское картирование Тканевой Допплер Импульсный тканевой Допплер. Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых с автоматическим обсчетом параметров кровотока в режиме «стоп-кадра». Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых с выведением на дисплее в реальном времени не менее 8 показателей оценки кровотока (в т.ч. показателя объемного кровотока) в реальном времени и режиме «стоп-кадра». Максимальная частота кадров/сек, не менее 795 кадров. Максимальная частота кадров/сек в режиме ЦДК и энергетического картирования, не менее 320 кадров. Демонстрация двух изображений (2D и 2D/ЦДК или 2D и энергетический режим) одновременно в реальном времени. Адаптивная цветовая скоростная допплерография с автоматической подстройкой частоты ЦДК в зависимости от положения зоны картирования. Адаптивная цветовая энергетическая допплерография с автоматической подстройкой частоты в зависимости от положения зоны картирования. Двунаправленная цветовая энергетическая допплерография. Триплексное (2D-, цветовое /энергетическое и спектральное допплерографическое) сканирование в реальном времени. Количество цветовых карт не менее 10. Наличие функции латерального усиления. Технология цветовой тканевой допплерографии. Наличие мобильной стойки для сканера с креплениями, внутренним трансформатором, гнездом для принтера, встроенным держателем кабеля, USB портом. Сохранение и экспорт в РС форматах изображений и результатов измерений. Вставка изображений в отчет исследования. Разрешение экрана монитора не менее 1280 х 1024. Разрешение рабочей зоны экрана монитора, не менее 1024 х 768. Подсветка области разъемов датчиков и периферийных устройств. Удаленный доступ для своевременной клинической и технической поддержки |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Система диагностическая ультразвуковая | Архитектура и интерфейс: Система по типу ноутбука. Наличие клавиш быстрого доступа и активного режима. Алфавитно-цифровая клавиатура QWERTY типа Лаптоп. Наличие адаптера переменного тока, шнура электропитания и аккумуляторного блока системы Порт USB- не менее 2 шт. Жесткий диск не менее 80 Гб. Наличие встроенного дисковода DVD RW. Полностью цифровой, компактный формирователь луча, фокусировка с динамической настройкой фокуса, которая должна включать усовершенствованную обработку сигналов с подавлением артефактов, плавно варьируемое управление лучом в режимах 2D, ЦДК и Допплера, оптимальная обработку сигналов с 4× мультилинейной параллельной обработкой и комбинированием частот. Автоматическая технология выборки данных для нового уровня 2D и оптимизации режима Доплера, интеллектуальная оптимизация ЦДК и режима Допплера одним касанием. Технология цифрового широкополосного формирования ультразвукового луча. Операционная система не хуже Windows XP Количество цифровых каналов на прием и передачу, с методом параллельной обработки сигналов, не менее 18 430. Динамический диапазон системы, не менее 96 Дб. Максимальная глубина сканирования, не менее 28 см. Количество фокусных точек, не менее 8. Доступ к «сырым» изображениям для их обработки. Технология 4× параллельного процессинга. Технология инверсивной тканевой гармоники. Возможность использования в операционных. Создание пользователем предварительных настроек, а также измерительных и аналитических программ, не менее 160. Возможность работы с датчиками с частотами от 1 до 15 МГц. Функция масштабирования, не менее 8 крат. Максимальное количество элементов в датчиках, не менее 256. Обзор кинопетли. Кинопетля, не менее 500 кадров. Демонстрация двух кинопетель одновременно, не менее 250 кадров каждая. Сбор данных, сохранение и отображение в масштабе реального времени и дуплексные режимы управления не менее 500 кадров. Сохранение и экспорт в ПК форматах изображений и результатов измерений. Вставка изображений в отчет исследования. Встроенная рабочая станция. Интерактивное виртуальное меню на русском языке в нижней части экрана, соответствующие переключатели на панели управления. Управление данными класса встроенной рабочей станции с предварительным просмотром в формате миниатюрных изображений и сохранением изображений, циклов и отчетов. Ретроспективный и перспективный захват видео клипов на внутренний привод или съемный носитель. Встроенная функция записи DVD/CD для сохранения изображений или экспорта в формате DICOM, JPEG и avi. Одновременная поддержка не менее 2 периферийных устройств. Должен комплектоваться переносным чемоданом | 1 шт |
|  |  | 2 | Тележка-рабочий стол | Тележка мультипортовая с черно-белым термопринтером высокого разрешения медицинского типа с дистанционным управлением, для печати изображений, регулируемым положением высоты, наличие не менее трех портов для датчиков | 1 шт. |
|  |  | 3 | Адаптер специальный | Биопсийный адаптер многоугловой многоразовый с количеством углов не менее 3 | 1 шт. |
|  |  | 4 | Спектральный доплеровский блок | Наличие спектральных доплеровских режимов: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, инверсия, выбор: скорости прокрутки, формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчик секторный | Фазированный секторный монокристаллический датчик с диапазоном частот от 5 до 1 МГц для исследований сердца взрослых, абдоминальных, сосудистых исследований, включая транкраниальные исследования и экстренные исследования | 1 шт. |
|  |  | 6 | Датчик линейный | Линейный датчик высокого разрешения с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 12 МГц с ультра-коротким питчем для поверхностных органов и структур, сосудистых исследований, периферических и брахиоцефальных сосудов, для визуализации малых органов, молочной железы, опорно-двигательного аппарата, для региональной анестезии и экстренных исследований | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Устройство обеспечения бесперебойного питания | Устройство обеспечения бесперебойного питания с выключателем, изоляцией медицинского уровня и интеллектуальным зарядным устройством для аккумулятора. Мощность не менее 2400 Ватт | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Напряжение- 220 В, 50 Гц Температура- от +10 до +40°С. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Специальная термическая бумага | Ширина - 110 мм, длина - 20 м | 5 рул. |
|  |  | 2. | Гель для УЗИ | Объем не менее 0,5 л | 5 фл. |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Гольмиевый хирургический лазер |
| 2. | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа(Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относиться к средствам измерения |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Урологии, ЛОР, ортопедии, гинекологии, гастероэнтерологии. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Гольмиевый хирургический лазер должен быть: это лазерная система, лазерное излучение должно передаваться от лазерного базового прибора через аппликационные волокна к целевой ткани. Аппликационные волокна должны направляться с помощью подходящих инструментов: эндоскопов, роботов или аппликаторов (например, наконечник для бормашины). Лазерная система должна использоваться для: LITT (лазериндуцированная интерстициальная термотерапия, в т.ч. на предстательной железе) Литотрипсии Вапоризации Коагуляции Гольмиевый лазер YAG; Класс лазера 4 Длина волны – Ок 2.1 мкм; Мощность максимальная - 50 Вт; Мощность минимальная - 1,5 Вт ; Передача излучения – Аппликационное волокно ; Целевой луч мощность - 532 нМ ‹1 мВт Управление – Сенсорный экран; Импульсная энергия От 200 до 4200 мДж; Длительность импульса – регулируемая. Диапазон длительности импульса должен быть: изменяемый, от 150 до 700 µсек, автоматическое оптимизирование для избранного применения; Частота импульса:Мин. 5 Гц, макс. 25 Гц; Класс защиты: Б; Класс лазера: 4; Прицельный лазер:532 нм, регулируемый; Цвет:Зеленый. Прицельный лазер, класс:2; Волоконно-оптический кабель для дифференцированных применений: - световод для LITT; - 230 / 365 / 600 мкм; - световод со скошенным пучком света. Волоконно-оптический кабель должен быть: - одноразовый стерильный; - многоразовый: - автоклавируемый стерильный; Охлаждение прибора должно быть: Воздушно-водяное охлаждение. Подаваемое напряжение: 220-240 В , 50-60 Гц, 16 A, однофазный ток. |
| 5. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Гольмиевый хирургический лазер | Лазерная система для инвазивных и неинвазивных хирургических вмешательств в области урологии, гинекологии и гастроэнтерологии. Гольмиевый лазер YAG; Класс лазера 4 Длина волны – Ок 2.1 мкм; Мощность максимальная - 50 Вт; Мощность минимальная - 1,5 Вт ; Целевой луч мощность - 532 нМ ‹1 мВт Управление – Сенсорный экран; Импульсная энергия От 200 до 4200 мДж. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Лазерные защитные очки: | Лазерные защитные очки | 1 шт |
|  |  | 2 | Карандаш с алмазным кончиком для обламывания аппликационного волокна при обновлении кончика | Карандаш с алмазным кончиком для обламывания аппликационного волокна при обновлении кончика | 1 шт |
|  |  | 3 | Рукоятка для аппликационного волокна | Рукоятка для аппликационного волокна | 1 шт |
|  |  | 4 | Щипцы для снятия защитной оболочки с кончика аппликационного волокна ( с регулировкой для 230 – 600 мкм аппликационных волокон) | Шипцы для снятия защитной оболочки с кончика аппликационного волокна ( с регулировкой для 230 – 600 мкм аппликационных волокон) | 1 шт |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Лазерный прибор может храниться и транспортироваться при температуре +5°С до +50°С, при относительной влажности воздуха от 20% до 80% (без образования конденсата) и давлении воздуха от 700 гПа до 1060 гПа. Эксплуатация: Температура: 18 - 28 0С, Цикл включения: cw, pw Давление воздуха : 700 -1060 гПа Влажность воздуха: 30-75% не конденсирующийся |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Аппликационное волокно одноразового использования 230 мкм | Световод 230 мкм | 1 шт |
|  |  | 2 | Аппликационное волокно одноразового использования 365 мкм, | Световод 365 мкм, | 1 шт |
|  |  | 3 | Аппликационное волокно одноразового использования 600 мкм, | Световод 600 мкм, | 1 шт |
|  |  | 4 | Аппликационное волокно одноразового использования 800 мкм, | Световод 800 мкм, | 1 шт |
|  |  | 5 | Аппликационное волокно многоразового использования, 230 мкм | Световод 230 мкм, для многоразового применения (можно автоклавировать 10 раз) | 1 шт |
|  |  | 6 | Аппликационное волокно многоразового использования, 365 мкм | Световод 365 мкм, для многоразового применения (можно автоклавировать 10 раз) | 1 шт |
|  |  | 7 | Аппликационное волокно многоразового использования, 600 мкм | Световод 600 мкм, для многоразового применения (можно автоклавировать 10 раз) | 1 шт |
|  |  | 8 | Аппликационное волокно многоразового использования, 800 мкм | Световод 800 мкм, для многоразового применения (можно автоклавировать 10 раз) | 1 шт |
|  |  | 9 | Аппликационноеволокно | LITT- аппликатор, одноразовый | 1 шт |
|  |  | 10 | Аппликационноеволокно | Боковой аппликатор, одноразовый | 1шт |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Должны быть предусмотрены: автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха; нагреваемая система шлангов; электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы; 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Аппарат должен быть предназначен для использования средств ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания в почти замкнутой системе. Должны быть предусмотрены следующие режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) На дисплей должны выводится значения следующих параметров: пиковое значение давления, среднее давление, давление плато и ПДКВ, минутный объем на выдохе, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем, частота дыхания (частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. С помощью кривых должны иллюстрироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм должны изображаться : объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Должны контролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, минутный объем на выдохе, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Должны быть предусмотрены следующие функции обеспечения безопасности: наличие контроля концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, должно быть предусмотрено прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат должен переходить на воздух, наличие аварийного клапана подачи атмосферного воздуха, наличие звукового и светового сигналов тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат, наличие предохранительного клапана с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Наличие автоматического теста при включении с проверкой всех датчиков. Должно быть предусмотрено визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа должна осуществляться посредством электронного смесителя. Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2). Степень точности: не более чем ±5 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки экстренной подачи O2 >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор должен быть: поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом. Наличие следующих режимов вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) Регулируемые параметры: Ограничение давления в режимах с контролем по объёму: (ПДКВ+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе в режиме с контролем по давлению от (ПДКВ+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем в режимах с контролем по объёму от 5 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах с контролем по объёму: от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от дыхательного объёма и времени вдоха. В режимах с контролем по объёму: от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме с контролем по давлению макс. 150 л/мин +10 %. ПДКВ в режимах с контролем по объёму: от 0 дo 20 гПа (но не более максимального давления на вдохе минус 10 гПа). В режиме с контролем по давлению от 0 дo 20 гПа (но не более давление на вдохе минус 5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме с контролем по объёму: от 0,3 дo 15 л/мин Скорость подъёма давления в режиме с контролем по давлению от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Ручной-Спонтанный" ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов): в режиме "Ручной-Спонтанный" 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления: Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации / Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с одноразовыми ёмкостями) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) должно быть идентично сопротивлению на выдохе. Наличие следующих систем измерения: Измерение давления (должно быть основано на пьезорезистивном принципе): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, ПДКВ, Давление пиковое, Давление плато, Давление среднее от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (должно быть основано на принципе термоанемометрии): Поток (кривая в реальном масштабе времени): Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, действительно для редуктора давления. При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем: Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка (минутный объём): Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Наличие возможности измерения параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение должно производиться методом всасывания в боковом потоке., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания должно быть менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания по О2 должно быть менее 650 мсек, Время срабатывания по CO2 должно быть менее 500 мсек, Время срабатывания по Газовым анестетикам должно быть менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (должно осуществляться посредством парамагнитного датчика): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 об.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфицированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика должна производиться автоматически, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Экран: цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте | базовая комплектация: версия на 3 газа - кислород, закись азота и сжатый воздух. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное); Самостоятельное дыхание (Спонт.); Компактная дыхательная система; Тележка. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика (Севофлюрана) при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4. | Шланг сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 5. | Шланг закиси азота | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика (Изофлюрана) при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Режим с поддержкой давлением | Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. | 1 шт. |
|  |  |  | Режим вентиляции по объему с автопотоком | Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. |  |
|  |  |  | Эконометр | Эконометр (столбцовая диаграмма для показания использования свежего газа); Петли Давление-Объём и Объём-Поток. Ввод идеального веса пациента; Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации; отображение дополнительных петель (Давление-Объём и Объём-Поток); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 15 до 400С Влажность: от 25 до 85% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, N2O, воздуха на входе – 2,7-6,9 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый. | комплект из 5 шт. |
|  |  | 3 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | комплект из 50 шт. |
|  |  | 4 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. | комплект из 2 шт. |
|  |  | 5 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. | комплект из 3 шт. |
|  |  | 6 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. | комплект из 12 шт. |
|  |  | 7 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента (замена – раз в месяц). | комплект из 10шт. |

Лот  № 9

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа(Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: брюшная полость акушерство/гинекология урология кардиология, периферические сосуды ,транскраниальные исследования дуплексное сканирование экстраниальных отделов брахиоцефальных артерий (Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи) трансторакальная эхокардиография (Ультразвуковая диагностика врожденных и приобретенных пороков сердца), сосуды брюшной полостиповерхностные органы и системы, травматология , ортопедия Возможность внутрисердечных исследований (при наличии специализированных катетеров) |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основной блок должен быть: Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала . Число приемо-передающих каналов не менее 22 560. Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ . Максимальная частота кадров в В-режиме не менее 1172 кадров в сек . Одновременное использование фокусных зон не менее 4 . Увеличение изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени не менее 10 раз. Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме не менее 16. Поддержка доплеровских режимов визуализации:импульсно-волнового;непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК);энергетического;направленного энергетического тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный.доплеровский режим (PW) поддерживается всеми датчиками. Наличие постоянно-волнового доплеровского режима (CW )/Энергетический доплеровский режим поддерживается всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс), 2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм. Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16. Количество поддерживаемых частот сканирования на одном датчике в режиме тканевой гармоники, не менее5. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4. Диапазон частот сканирования, не уже 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Комплект кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевойдоплерографии. Режим многолучевогокомпаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять не менее 2729 кадров. Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения . Датчики: Одновременное подключение датчиков не менее 3. ( не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; Характеристики монитора: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ 18 дюймов, Режим энергосбережения, Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768, Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели. Архивация изображений:Черно-белыйвидеопринтер, Встроенный привод DVD/R-RW , CD-R/RW для записи сохраненных данных. Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель. Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость с DICOM. Видеовыходы: композитный Ч/Б (BNC),композитный цветной (BNC), S-VideoY/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный), VGA (15-контактный). USB 2.0 , не менее 2-х. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок ультразвуковой системы | Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560. Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 . Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16 Поддержка доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) поддерживается всеми датчика Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Энергетический доплеровский режим поддерживается всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс),. 2D/C/МГлубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW. Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме . Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации . Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4. Диапазон частот сканирования, не уже 1,0 – 13,0 МГц Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной криво. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Комплект кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение). Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения.Режим тканевой доплерографии.Режиммноголучевогокомпаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах.Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять, не менее 2729 кадров . Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики: Одновременное подключение датчиков, не менее 3 ( не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; объемные; карандашные . Монитор должен быть: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ 18 дюймов. Режим энергосбережения Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768. Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели Архивация изображений:Черно-белыйвидеопринтер. Встроенный привод DVD/R-RW , CD-R/RW для записи сохраненных данных Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость DICOM, Видеовыходы: композитный Ч/Б (BNC),композитный цветной (BNC), S-VideoY/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный), VGA (15-контактный). USB 2.0 , не менее 2-х . | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Программное обеспечение и режимы | ПО многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение и режимы | Пакетрассчетов и измерений для эхо-кг: поддержка кардиодатчиков, CW-допплер, цветовой м-режим, | 1 шт. |
|  |  | 3 | Программное обеспечение и режимы | Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой спектральной доплерографии. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Фазированный датчик | для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон не уже,1,0 – 5,0 МГц. Апертура не уже 15,4 мм. Угол обзора не уже 90 ° | 1 шт. |
|  |  | 5 | линейный высокочастотныйдатчик | высокочастотный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Поддержка «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон, не уже 5,0 – 13,0 МГц.Апертура не уже 38,4 мм | 1 шт. |
|  |  | 6 | Конвексный датчик | для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, урологических исследований Диапазон частот не менее 2.0-6.0 МГц, Апертура не уже 73 мм ;Количество пьезоэлементов не менее 192 . | 1 шт |
|  |  | 7 | Принтер | Цифровой черно-белый для печати ульразвуковых изображений | 1шт |
|  |  | 8 | Источник бесперебойного питания | напольный, тип Тауэр ( башня) , On-Line/байпас, Выходная мощность не уже 2200 ВА | 1 шт |
| 16 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требуемые условия |
|  |  | Площадь: Не менее 16 кв. метров Электроснабжение: Напряжение 100-230В; Вентиляция: Проветриваемое помещение с окнами Наличие кондиционера Водоснабжение: Наличие раковины |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Бумага для принтера | 110х2000мм, рулонный, | 10 рулонов |
|  |  | 2 | Гель для ультразвуковых исследований. | Пластиковая канистра по 5л. | 1шт |
|  |  | 3 | ЭКГ-электроды одноразовые | одноразовые, | 50 шт в упаковке |

Лот № 10

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка анестезии |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Установка анестезии |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, ПДКВ. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; Дыхательный объем: от 20мл до 1400 мл; Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; ПДКВ: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра. Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Установка анестезии | базовая комплектация: версия должна быть на 2 газа: кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции должны быть: IPPV, ручной, спонтанный. Наличие тележки, компактной дыхательной системы, аккумуляторных батарей. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, и предназначаться для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности должны быть: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Наличие безопасной системы заполнения, смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от не более 0,2 до не менее 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от не более 0.2 до не менее 15 л/мин.; от не более 0.2 до не менее 10 л/мин при концентрациях >5 об.% . Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор должен быть безмаслянным, должен обеспечивать подачу сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре | Должен обеспечивать подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Вентиляция с контролем по давлению (PCV); | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, должен характеризоваться поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. | 1 шт. |
|  |  |  | Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS). | Обеспечивает поддержку спонтанного дыхания по давлению. |  |
|  |  |  | Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS) | Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению |  |
|  |  | 5 | Система удаления отработанного анестетика | предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. (Примечание: для работы необходимо наличие системы удаления отработанных газов в больничной системе). Компоненты системы: Система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. | 1шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 10 до 350С Влажность: от 20 до 80% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, воздуха на входе – 2,8-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 50/60 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги должны быть гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока (многоразовый) | Датчик потока должен быть термоанемометрический. | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 3 | Датчик кислородный (замена - раз в год) | Датчик О2. Принцип действия должен быть электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация - не менее 99,999; вирусная фильтрация – не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах должна быть в гранулах 2-4мм.: с содержанием Гидроксида кальция Ca(OH)2 – 81%; Воды - 16%; Гидроксида натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - должен быть этил фиолетовый. | 1 комплект из 2 шт. |
|  |  | 6 | Маска наркозная (многоразовая) | Маски должны быть многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски должны иметь надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. | 1 комплект из 3 шт. |

Лот № 11

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Лазер офтальмологический комбинированный на мобильном стенде с принадлежностями. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не является средством измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Медицинская комбинированная лазерная система для проведения лазерных офтальмологических операций трех видов: селективной лазерной трабекулопластики для лечения открытоугольной глаукомы, иридотомии для лечения закрытоугольной глаукомы и капсулотомии для лечения вторичной катаракты |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Офтальмологическая лазерная система, объединяющая в себе два лазера: лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика - лазер для лечения открытоугольной глаукомы методом селективной лазерной трабекулопластики и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате – для задней капсулотомии и иридотомии. Два лазера - лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате объединены и полностью интегрированы в одной щелевой лампе. Технические характеристики: Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате: Тип лазера: неодимовый твердотельный лазер на алюмо-иттриевом гранате. Длина волны: 1064 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 4 нс Режим следования импульсов: Одиночный импульс не менее 2.3Гц, Двойной импульс не менее 1.8 Гц, Тройной импульс не менее 1.6 Гц. Селектор мощности: от 0.3 до 10.0 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение). Режим работы: основной, ограниченная дифракция. Размер пятна: не более 8 мкм. Диапазон смещения фокуса: от 100 до 500 мкм (плавное бесступенчатое изменение). Прицельный луч: полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм, двойное пятно для точной фокусировки. Лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика: тип лазера: неодимовый твердотельный лазер на алюмо-иттриевом гранате с удвоением частоты Длина волны: 532 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 3 нс Режим следования импульсов: Только одиночный импульс Селектор мощности: от 0.3 до 2.6 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение) Режим работы: основной, ограниченная дифракция Размер пятна: не менее 400 мкм Частота повторения: не менее 3.0 Гц Прицельный луч: полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм. Оптическая система: единая щелевая лампа со стереоскопическим Галилеевым микроскопом настроенная для работы на переднем отрезке глаза. Лазерные блоки лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате должны быть полностью интегрированы в щелевую лампу для уменьшения оптических искажений. Для уменьшения оптических искажений лазерного луча и повышения надежности медтехники не допускается использование внешних лазерных модулей с отдельным блоком питания и пультом управления на одной щелевой лампе. Запуск лечебного луча с помощью кнопки на джойстике. Пульт управления с жидкокристаллическим экраном с отображением параметров лечебного луча должен располагаться как справа, так и слева от врача Увеличение щелевой лампы: трехступенчатый регулятор:10х 16х 28х Защитный фильтр: встроенный цветокорректирующий светофильтр 1064нм и 532нм, сбалансированный. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Центральный блок с системой питания лазера | 1 шт. |
|  |  | 2 | Колонна электромеханическая | Центральная стойка стола для регулировки высоты | 1 шт. |
|  |  | 3 | Средняя часть стола с блоком управления в сборе | Блок управления встроенный в среднюю часть стола | 1 шт. |
|  |  | 4 | Лазер с щелевой лампой в сборе | Блок щелевой лампы со встроенными оптическими трактами и генераторами луча, осветитель, объектив, подвижная опорная ось щелевой лампы, с рукоятками регулировки параметров лазера и щелевой лампы | 1 шт. |
|  |  | 5 | Блок управления выносной | Пульт управления с жидкокристаллическим экраном с отображением параметров лечебного луча | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель питания | Для подключения лазера к питающей сети | 1 шт. |
|  |  | 7 | Подбородник в сборе | Для фиксации головы пациента | 1 шт. |
|  |  | 8 | Упоры для рук пациента | Для рук пациента | 2 шт. |
|  |  | 9 | Бинокуляр микроскопа | Блок окуляров для врача с регулировкой межзрачкового расстояния | 1 шт. |
|  |  | 10 | Системный ключ | Для санкционированного старта лазера | 1 шт. |
|  |  | 11 | Защитные очки в чехле | Обеспечивают защиту глаз от излучений с длиной волны 532 нм и 1064 нм | 1 шт. |
|  |  | 12 | Лазерные линзы: | Линза с боковым зеркалом для направления лечебного луча в угол передней камеры глаза. Увеличение угла передней камеры: 1.0x Контактный диаметр: 14.5 мм Высота линзы: 24 мм Угол наклона зеркала: 130° | 1 шт. |
|  |  | 13 | Лазерные линзы: | Линза для фокусировки луча на радужке глаза. Степень увеличения линзы - 66D. Увеличение энергии лазерного луча на радужке – 2.5x | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | нет |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электропитание с заземлением, матовое покрытие стен, температура воздуха в помещении не более 23 гр Цельсия |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество(с указанием единицы измерения) |

Лот № 12

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Системаультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: брюшная полость акушерство/гинекология урология кардиология периферические сосуды транскраниальные исследования дуплексное сканирование экстраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи) трансторакальная эхокардиография (ультразвуковая диагностика врожденных и приобретенных пороков сердца), сосуды брюшной полости поверхностные органы и системы травматология ортопедия Возможность внутрисердечных исследований (при наличии специализированных катетеров) |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основной блок должен быть: Наличие технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала . Число приемо-передающих каналов не менее 22 560. Динамический диапазон системы не менее 205 дБ . Максимальная частота кадров в В-режиме не менее 1172 кадров в сек . Одновременное использование фокусных зон не менее 4 . Увеличение изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз. Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16. Поддержка доплеровских режимов визуализации:импульсно-волнового;непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК);энергетического;направленного энергетического тканевая доплерография.Импульcно-волновой спектральный. доплеровский режим (PW) поддерживается всеми датчиками. Наличие постоянно-волнового доплеровского режима (CW )/ Энергетический доплеровский режим поддерживается всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс), 2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм. Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW . Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16 . Количество поддерживаемых частот сканирования на одном датчике в режиме тканевой гармоники не менее 5. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК не менее 4. Диапазон частот сканирования не уже 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Комплект кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой доплерографии. Режим многолучевого компаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять не менее 2729 кадров..Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения / Датчики должны быть: Одновременное подключение датчиков, не менее 3 ( не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; Монитор должен быть: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ18 дюймов, режим энергосбережения , разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768 , Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели. Архивация изображений:Черно-белыйвидеопринтер, Встроенный привод DVD/R-RW , CD-R/RW для записи сохраненных данных. Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель. Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость с DICOM. Видеовыходы: композитный Ч/Б (BNC),композитный цветной (BNC),S-VideoY/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный),VGA (15-контактный). USB 2.0 , не менее 2-х. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок ультразвуковой системы | Наличие технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560. Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 . Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16 Поддержка доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) поддерживается всеми датчиками Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Энергетический доплеровский режим поддерживается всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс),. 2D/C/МГлубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW. Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме . Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации . Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4. Диапазон частот сканирования, не уже 1,0 – 13,0 МГц Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой . Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Комплект кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение). Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой доплерографии. Режим многолучевого компаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах.Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять, не менее 2729 кадров . Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики должны быть: Одновременное подключение датчиков не менее 3 ( не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; объемные; карандашные; Монитор должен быть: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ не менее 18 дюймов. Режим энергосбережения Разрешение мониторане менее 1024 х 768 пикселей. Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели Архивация изображений:Черно-белыйвидеопринтер. Встроенный привод DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость DICOM, Видеовыходы: композитный Ч/Б (BNC),композитный цветной (BNC), S-VideoY/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный), VGA (15-контактный). USB 2.0 , не менее 2-х. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение и режимы | ПО многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг) | 1 шт |
|  |  | 2 | Программное обеспечение и режимы | Пакет рассчетов и измерений для эхо-кг: поддержка кардиодатчиков, CW-допплер, цветовой м-режим, тканевой спектральный лопплердопплер) | 1 шт |
|  |  | 3 | фазированный датчик | для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон не уже,1,0 – 5,0 МГц. Апертура не уже 15,4 мм. Угол обзора не уже 90 ° | 1 шт |
|  |  | 4 | линейный высокочастотныйдатчик | высокочастотный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Поддержка «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон, не уже 5,0 – 13,0 МГц.Апертура не уже 38,4 мм | 1 шт |
|  |  | 5 | Конвексный датчик | для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, урологических исследований Диапазон частот не менее 2.0-6.0 МГц, Апертура не уже 73 мм ;Количество элементов не менее 192 . | 1 шт |
|  |  | 6 | Конвексный педиатрический датчик | датчик для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, нейросонографических исследований у новорожденных и детей. Диапазон частот не уже 3,0-8,0 МГц, Апертура не уже 25,6мм : Угол обзора, не менее 109° | 1 шт |
|  |  | 7 | Внутриполостной универсальный микроконвексный датчик | для акушерско-гинекологических и урологических исследований; Диапазон частот не уже 4,0-9,0 МГц, Апертура не уже 26,2 мм ; Угол обзора, не менее 126 °. | 1 шт |
|  |  | 8 | Принтер | Цифровой черно-белый для печати ульразвуковых изображений | 1 шт. |
|  |  | 9 | Источник бесперебойного питания | напольный, тип Тауэр ( башня) , On-Line/байпас, Выходная мощность не уже 2200 ВА | 1 шт |
| 16 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требуемые условия |
|  |  | Площадь: не менее 9 кв. метров Электроснабжение: Напряжение 100-230В; Частота 50/60Гц; Диапазон 90В-264В; Максимальный ток 6,5-16А Вентиляция: Влажность: 10 - 80%, без конденсации Проветриваемое помещение с окнами. Наличие кондиционера Водоснабжение Наличие раковины |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Бумага для черно-белого принтера | 110х2000мм | 10 рулонов |
|  |  | 2 | Гель для ультразвуковых исследований. | Пластиковая канистра по 5л. | 1шт |
|  |  | 3 | Экг-электроды одноразовые | одноразовые | 50 штук в упаковке |

Лот № 13

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Анестезиология, реаниматология, неонатология, хирургия. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 2.5 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Режимы вентиляции: SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV (P-CMV), PCV+, SPCV – вентиляция с управляемым давлением. SIMV(VC), SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. SIMV(PC), P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+ – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Устанавливаемые управляемые параметры: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. I:E – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touchscreen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Функция ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Не менее 3 видаов дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Мониторируемые параметры: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР. Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация. Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Увлажнитель с встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего МТ (в соответ-ствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном | основной блок в котором находится всё программное обеспечение, монитор жидкокристаллический размер – не менее 10,4 дюймов | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Мобильная тележка | Мобильная тележка с блокировкой колёс | 1 шт. |
|  |  | 2 | Держатель дыхательного контура | Представляет собой устройство фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланги для подачи кислорода. | Шланг для подачи кислорода, белый не менее 4 м | 1 шт. |
|  |  | 4 | Увлажнитель | Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт. |
|  |  | 5 | Тестовое лёгкое с эндотрахеальной трубкой, для педиатрии | Применяется для тестирования функции аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Пакет рабочих программ | Программное обеспечение - неонатальная опция. | 1шт. |
|  |  | 7 | Дополнительная аккумуляторная батарея базового блока | Аккумуляторная батарея для работы в автономном режиме | 2шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации - Пневматические характеристики (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Впускной разъем кислорода высокого давления Давление: 2,8–6 бар/280–600 кПа/41–87 фунтов на кв. дюйм Поток: 40–120 л/мин (стандартные условия) Коннектор: DISS (CGA 1240) или NIST Впускной разъем кислорода низкого давления Максимальное давление: ≤ 6 бар/600 кПа/87 фунтов на кв. дюйм Поток: ≤ 15 л/мин Коннектор: система быстроразъемного соединения, совместимость с продуктами Подача воздуха Встроенная турбина Система смешивания газов Подаваемый поток: максимальная скорость –240 л/мин, непрерывный поток – 120 л/мин, непрерывный основной поток – 4–20 л/мин. Давление подачи: 0–60 смH2O Выпускное отверстие патрубка вдоха (точка подключения на стороне пациента) Коннектор: гнездовой конусный коннектор 15 мм/штекерный конусный коннектор 22 мм, соответствие ISO. Экспираторный порт (от пациента) Коннектор (на клапане выдоха): гнездовой конусный коннектор 15 мм/штекерный конусный коннектор 22 мм, соответствие ISO. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик педиатрический | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси (упаковка 10шт.) | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кислородный датчик | Гальванический кислородный датчик генерирует электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1шт |
|  |  | 3. | Дыхательный контур пациента с влагосборником для новорожденных | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1шт |

Лот № 14

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Анестезиология, реаниматология, неонатология, хирургия. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 2.5 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Режимы вентиляции: SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV (P-CMV), PCV+, SPCV – вентиляция с управляемым давлением. SIMV(VC), SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. SIMV(PC), P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+ – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Устанавливаемые управляемые параметры: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. I:E – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touchscreen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Функция ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Не менее 3 видаовдыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Мониторируемые параметры: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР. Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация: Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Увлажнитель с встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном | Основной блок в котором находится всё программное обеспечение, монитор жидкокристаллический размер – не менее 10,4 дюймов | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная тележка | Мобильная тележка с блокировкой колёс | 1 шт. |
|  |  | 2. | Держатель дыхательного контура | Представляет собой устройство фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт. |
|  |  | 3. | Шланги для подачи кислорода | Шланг для подачи кислорода, белый не менее 4 м | 1 шт. |
|  |  | 4. | Увлажнитель | Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт. |
|  |  | 5. | Тестовое лёгкое с эндотрахеальной трубкой, для взрослых/детей | Применяется для тестирования функции аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Дополнительная аккумуляторная батарея базового блока | Аккумуляторная батарея для работы в автономном режиме | 2 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации - Пневматические характеристики (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 100 – 240 V~ ± 10%, 50/60 Hz переменный ток или 12-24V постоянный ток Потребление энергии Обычно 50 W, 150 W максимально Подача кислорода 280 – 600 КПа (41 87 psi) 120 л/мин Низкое давление кислорода ≤ 15 л/ мин, макс. 600 ГПа для низкого давления Подача воздуха – встроенная бесшумная турбина Температура 5 - 40˚ С (рабочая) – 20 – 60 ˚ С (хранение) Влажность 10 – 95 % неконденсирующийся (рабочая и хранение) Помещение не менее 6 кв.м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик взросло-педиатрический | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси (упаковка 10шт.) | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кислородный датчик | Гальванический кислородный датчик генерирует электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1шт |
|  |  | 3. | Дыхательные контуры пациента с одним или двумя влагосборниками, для взрослых. | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1шт |

Лот № 15

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапиив комплекте |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом более 50 mL. Работает в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивает мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока термоанемометрический без мертвого пространства; Интегрированный измеритель температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура герметизированы, т.е. могут обрабатываться общепринятыми дезинфектантами; Пациент может дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату возможно как с левой, так и с правой стороны. Режимы и методы ИВЛ: VC-CMV (VolumeControl-ContinuousMandatoryVentilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (VolumeControl-AssistControl) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation-PressureSupport) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP (Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS(Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ - автоматическое пеpеключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемyпpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Возможность спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Может быть активирована во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха соответствуют параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: 150:1 до 1:150, частота дыханий: 2-80 в мин, время вдоха: 0.2 - 10 сек, дыхательный объем: 50-2000 мл, давление на вдохе: 0-99 мбар, PEEP: 0-35 мбар, давление поддержки: 0-35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: 5-200 мбар в сек, концентрация кислорода: 21 -100 Об. %, чувствительность триггера: 1-15 л/мин, максимальный поток: 180 л/мин., быстродействие клапана: < 5мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpатпpоводитискyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленномpежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиxкислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиальногодеpевааппаpат автоматически пpеpываетпpоцессискyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация отключается, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpатпpоводит в течение 120 секyндискyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Отображаемые измеряемые значения: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон От 0 до 99 mbar; Разрешение 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (электрохимический датчик, не требующий сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон От 18 до 100 об.%; Разрешение 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон От 0 до 196 L/min; Разрешение 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон От 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон От 0 до 150/min; Разрешение 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон От 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон От 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон От 3 до 200 mL/mbar; Разрешение 1 mL/mbar; T0CИзмерение температуры дыхательной смеси (интегрированный датчик с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) –От 5 до 100 mbar; Поток (t) –От 200 до 200 L/min; Дыхательный объем VT От 0 до 2 L.. Мониторинг; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Сигнал тревоги если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом 0,1 L/min Сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min с интервалом 0,1 L/min; Отключение сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: сигнал тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях измеряется без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых.путях»(режиме работы NIV): от 0 до 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); сигнал тревоги если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; сигнал тревоги если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: сигнал при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки От 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: сигнал при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон От 15 до 60 s; регулируется с шагом 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: Аварийный сигнал если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон От 0,06 до 4,0 L Отключение сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы классифицируются по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата. Интерфейс: цветной сенсорный 12” дисплей. Одновременное отображение трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые заполнены, что облегчает визуализацию. Одновременное отображение пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Ассортимент параметров может конфигурироваться. Вращающийся манипулятор управления выполняет функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра осуществляется с сенсорного дисплея. Настройки параметров могу быть защищены пользователем от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: открытие клапана безопасности: 120 мбар, клапан экстренного вдоха: автоматически открывается при отсутствии 02, автоматическое переключение: на воздух при отсутствии 02, Выход для медикаментозного распылителя: синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа минимум 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Интерфейс: RS232. Подача газов: воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) | встроенный цветной дисплей - 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t0 С в дых.контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpатyчитывает поток для pаспылителя и деpжитминyтный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента) | Для тестирования функций CPAP аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Пластиковый имитатор легких (педиатрический) | Для тестирования функций CPAP аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Внешняя аккумуляторная батарея | Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции | 1 шт. |
|  |  | 7 | Автоматическая регулировка потока на вдохе. | Аппарат обеспечивает вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат определяет давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. | 1 шт. |
|  |  | 8 | PC-BIPAP | PC-BIPAP (PressureControl-BiphasicPositiveAirwayPressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; | 1 шт. |
|  |  | 9 | NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 10 | PC-AC | PC-AC - Принудительная вентиляция с триггерной поддержкой и контролем по дпвлением. | 1 шт. |
|  |  | 11 | PC-APRV | PC-APRV - Самостоятельное дыхание под постоянным положительным давлением в дыхательных путях с короткими периодами сброса давления. | 1 шт. |
|  |  | 12 | VC-MMV | VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема | 1 шт. |
|  |  | 13 | Мониторинг СО 2 | Капнометрия в основном потоке (включает кювету капнографическую, взрослую) Капнометрия в основном потоке: диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке:тревога привысоком или низком содержании СО2. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Pediatric plus | Опция дозировки от 20 мл. | 1 шт. |
|  |  | 15 | MonitoringPlus | MonitoringPlus- аппарат анализирует и сохраняет данные о статусе пациента в журнале событий. Отображение петель: возможно отображение одновременно двух петель и одного графика. Возможно отображение одной петли в большем масштабе с большим разрешением. Отображение трендов: табличные тренды могут настраиваться по усмотрению пользователя по любому из мониторируемых параметров. | 1 шт. |
|  |  | 16 | SepcialManeuvers | Специальные маневры: определение истинного ПДКВ и задержанного в легких дыхательного объёма при неполном выдохе, включает: Мониторинг неполного выдоха (гиперинфляции или патологическая задержка воздуха в легких) при ХОБЛ (хронических обструктивных болезнях легких) или Респираторном дистресс синдроме; Задержка выдоха на уровне давления акта выдоха (ПДКВ или PEEP). | 1 шт. |
|  |  | 17 | Option LPO | LPO - Возможность работы от источника низкого давления кислорода - например концентратора кислородного | 1 шт. |
|  |  | 18 | Устройства пластиковые для ИВЛ для: взрослых | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 19 | Устройства пластиковые для ИВЛ для: детей | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: Температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95 % относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700-1060 гПа; Давление подачи О2, на входе -2,7-6 бар. Электропитание: 100-240 В, 45/65 Гц, Макс. Энергопотребление ≈ 299B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камера увлажнителя (для взрослых пациентов) | Температура в камере лимитирована до 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур для взрослых | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. | 3 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 7 | Датчик O2 | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |

Лот № 16

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка анестезии |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Установка анестезии |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, ПДКВ. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; Дыхательный объем: от 20мл до 1400 мл; Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; ПДКВ: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра. Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Установка анестезии | базовая комплектация: версия должна быть на 2 газа: кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции должны быть: IPPV, ручной, спонтанный. Наличие тележки, компактной дыхательной системы, аккумуляторных батарей. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, и предназначаться для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности должны быть: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Наличие безопасной системы заполнения, смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от не более 0,2 до не менее 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от не более 0.2 до не менее 15 л/мин.; от не более 0.2 до не менее 10 л/мин при концентрациях >5 об.% . Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Имитатор легких пациента (педиатрический) | Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор должен быть безмаслянным, должен обеспечивать подачу сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре | Должен обеспечивать подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Вентиляция с контролем по давлению (PCV); | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, должен характеризоваться поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. | 1 шт. |
|  |  |  | Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS) | Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 10 до 350С Влажность: от 20 до 80% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, воздуха на входе – 2,8-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 50/60 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги должны быть гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый) | Шланги должны быть гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик потока (многоразовый) | Датчик потока должен быть термоанемометрический. | комплект из 5 шт. |
|  |  | 4 | Датчик кислородный (замена - раз в год) | Датчик О2. Принцип действия должен быть электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация - не менее 99,999; вирусная фильтрация – не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. | комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах должна быть в гранулах 2-4мм.: с содержанием Гидроксида кальция Ca(OH)2 – 81%; Воды - 16%; Гидроксида натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - должен быть этил фиолетовый. | комплект из 2 шт. |
|  |  | 7 | Маска наркозная (многоразовая) | Маски должны быть многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски должны иметь надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. | комплект из 3 шт. |
|  |  | 8 | Маска наркозная (одноразовая, для детей младших возрастов) | Маски одноразовые (для детей). Имеют анатомическую форму для более комфортного прилегания. Маски прозрачны для возможности контроля цвета кожных покровов под маской. | комплект из 90 шт. |

Лот №  17

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Радиографическая рентгеновская система |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не является средством измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Рентгеновский аппарат: Область применения: гинекология, акушерство, педиатрия, травматология, экстренная помощь. Области сканирования: снимок черепа, снимок скуловой кости, снимок носовой кости, снимок височной кости, снимок нижней челюсти, снимок плечевого сустава, снимок локтевого сустава, снимок предплечья, снимок запястья, снимок кисти, снимок тазобедренного сустава, снимок бедренной кости, снимок коленного сустава, снимок ноги, снимок галеностопного сустава, снимок стопы, снимок шейного отдела позвоночника, снимок грудного отдела позвоночника, снимок копчика, снимок поясничного отдела позвоночника, снимок таза. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Операционные режимы: рентгенография, радиография. Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения. Контроллер рентгеновского излучения: - настройка пикового напряжения в киловольтах 40-125 кВ, - настройка мА 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА, - настройка таймера 1/120 ` 6,0 с., Генератор с трансформатором высокого напряжения: - тип выпрямителя однофазный, двухполупериодное выпрямление. - выходная мощность 500 мА – 80 кВ/320 мА – 125 кВ. - входная мощность 220 ВА (переменный ток). - частота 50/60 Гц. - выходное напряжение 40 кВ. Рентгеновская трубка: - вращающийся анод; - фокальные пятна: 1,0/ 2,0 мм; - емкость нагрева анода: 140 кДж; - собственная фильтрация: 0,8 мм., - напряжение в сети: 220В, 50 Гц / 60 Гц однофазное, - полное сопротивление линии 0,12 Ом, - потребляемая мощность 3 кВт. Высокоскоростное приспособление для прицельной рентгенографии. Быстрая система выявления ошибок. Точный регулятор силы тока (мА) и пикового напряжение (в кВ). 500 видов (максимум) анатомических частей для оптимальной радиографии. Прибор должен иметь встроенный стабилизатор напряжения для бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Контроллер рентгеновского излучения | - Настройка пикового напряжения в киловольтах: 40 ̴125 кВ; - Настройка мА: 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА; - Настройка таймера: 0.001сек ~ 10сек. | 1 шт |
|  |  | 2. | Трансформатор высокого напряжения | - Тип выпрямителя: однофазный; двухполупериодное выпрямление; - Частота: 50 Гц/ 60 Гц; - Выходное напряжение: 40 кВ. | 1шт |
|  |  | 3. | Рентгеновская трубка | Тип: вращающийся анод; - Фокальные пятна: 1,0/ 2,0 мм; - Емкость нагрева анода: 140 кДж; - Собственная фильтрация: 0,8 мм; | 1шт |
|  |  | 4. | Коллиматор | Тип: ручной; - Максимальный размер поля 35х35 см., при источник изображение 65 см; - Минимальный размер поля 5х5 см при расстоянии источник-изображение 100 см ; - Световая мощность 160 люксов; - Собственная фильтрация 12 мм; | 1шт |
|  |  | 5. | Стол Букки, 4 направления | 4 направлений перемещения; материал верхней поверхности стола: меламин или акрил; Тип привода электромотор; Отсеивающий растр: соотношение отсеивания 8:1, 103 линий/дм; Размер кассет: от 18x24 до 35x43; Продольное расстояние скольжения стола: 420±5 мм; Боковое расстояние скольжения стола: 120±5 мм; Вертикальное расстояние до верха стола: 300±5 мм; Расстояние от верха стола до пола: 665 (880) мм. | 1шт |
|  |  | 6. | Кабель высокого напряжения | Длина: 6 м; - Максимальное напряжение: постоянный ток 75 кВ; - 3 линии сердечников; | 1шт |
|  |  | 7. | Решетка Букки | Устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения | 1шт |
|  |  | 8. | Стойка рентгеновской трубки – тип напольный | Тип: рельс от пола до потолка; Продольное перемещение 2550 мм; Вертикальное перемещение 1600 мм; Вращение рентгеновской трубки: ±180°; Электромагнитная фиксация вручную. | 1шт |
|  |  | 9. | Стабилизатор | - Входной: 1 фаза 220, - Выходной: 370V ± 6%, - Вместимость: 12В, 12А, 50кВт | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Негатоскоп | Яркость – 4000 lux, 90% равномерности. Анти-ультрафиолетовое излучение Толщина 45мм | 1шт |
|  |  | 2. | Рентгенозащитная одежда (фартук) | Фартук 0.5 мм PB | 1шт |
|  |  | 3. | Свинцовое стекло | Свинцовое стекло 400х400 мм | 1шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | 1. Основание и потолок в процедурном кабинете под установку рентген аппарата; должно быть, горизонтально ровным и прочным. Для обеспечения прочной фиксации конструкций рентген аппарата. 2. Для монтажа смотрового окна, а так же кабеля для пульта управления из пультовой в процедурный кабинет необходимо, 2-ва внутристенных сквозных отверстия. (размер смотрового окна 40*40) .(отверстие под кабель 100Ø) В помещении под фотолабораторию (инженерную) для постоянного оттока и притока воздуха и его циркуляции необходимо установить вытяжку. (также рекомендуем поставить раковину с подведенной к ней водой). Для подключения оборудования (рентген генератора) требуется 3-х проводная схема электропитания: фаза,нейтральглухозаземленная, заземление. 1. Напряжение питания 220 Вольт. 2. Допустимые колебания напряжения +/- 10% 3. Частота питания 50 Гц 4. Максимальная потребляемая мощность рентген аппарата 50 кВт.кратковременно. 5. Сопротивление не более 0,15 Ом. Меры предосторожности при установке: Данное оборудование работает от электричества, и использует высокое напряжение. Поэтому принимайте специальные меры предосторожности при его инсталляции и не устанавливайте оборудование при следующих условиях: - влажное или сырое помещение, помещение с повышенной влажностью (температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%), - прямые лучи солнца, - резкие изменения температуры, - запыленность, - отсутствие вентиляции, - засоленность, - воздействие химических веществ и газов. Для нормальной работы условия должны быть следующими. - при хранении: температура: -10 ~ 40°С, влажность: 5 ~ 90%, - при использовании: температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%, - оптимальные условия использования: температура: 17 ~ 25°С, влажность: 40 ~ 60%. Условия по напряжению - входное напряжение: одна фаза, 220 В, - максимальное потребление электроэнергии: 40 кВА, - частота: 50/60 Гц. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Рентген кассеты | - 20х25 см - 25х30 см - 35х35 см - 35х43 см | 1шт 1шт 1шт 1шт |

Лот № 18

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат медицинский наркозно дыхательный для проведения ингаляционного наркоза у взрослых и детей с возможностью работы по полузакрытому, закрытому контуру; проводить низкопоточную анестезию |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Комплектность и описание аппарата. Крепеж испарителей-до 2 испарителей с возможностью отключения из дыхательного контура; Система защиты пациента от гипоксии - номинальный минимум 25% концентрации кислорода в смеси O2/ N2O; Система безопасности при прекращении подачи О2 - отключение закиси и переход на альтернативный источник вентиляции, акустическая и визуальная тревога; Линии подачи газов - 3-6 метра, цветовая кодировка, армированные; Контур пациента - многоразовые, автоклавируемые – для взрослых и детей; Ротаметры/Смесители газов/ Флоуметры - Двойные ротаметры, O2: две трубки от 0,05 до 0,95 л/мин и от 1,0 до 15,0 л/мин - мин., поток O2 не более 50 мл/мин±25 мл; N2O: две трубки от 0 до 0,95 л/мин и от 1,0 до10,0 л/мин; воздух: две трубки от 1 до 15 л/мин; (две трубки: от 0 до 0,95 л/мин и от 1.0 до 150 л/мин); Клапан сброса избыточного давления - не более 70 см вод ст.; Клапан безопасности, который разрешает пациенту дышать воздухом помещения при неисправности аппарата; Экстренная подача кислорода в диапазоне: от 35 до 75л/мин; Контроль давления подачи газов: манометры на каждый газ; Электрические параметры: напряжение сети: 220/240В, 50/60 Гц; Аккумуляторвнутренняя, перезаряжаемая батарея - до 90 минут работы вентилятора в стандартных условиях; Абсорбер СО2 - емкость не более 800 гр,; Интегрированный клапан, регулирующий уровень давления, – клапан, прямая настройка, шкала настройки от 1 до 70 mbar; Растяжимость: механический режим - автоматически компенсирует потери в мехах и абсорбере; Дыхательный контур: прогрессивная дыхательная система специально разработанная для проведения низкопоточной анестезии; Объем контура не более 2,8 л при механической вентиляции; Система сброса отработанных газовдолжна работать с различными активными и пассивными системами; Привод вентилятора: электронный, пневмоприводной 220 V, 50 Hz; Параметры вентиляции: Давление движущего газа: от 2.5 до 7 бар; Режимы и методы ИВЛ: Инспираторная пауза, ручная вентиляция. Режимы вентиляции: Контроль по объему, вентиляция с контролем по давлению, синхронизированная прерывистая принудительная вентиляция с контролем по давлению, вентиляция с контролем по давлению с гарантированным объемом, вентиляция с поддержкой давлением и автоматическим переходом к предыдущему режиму вентиляции при апноэ; триггер-наличие управляемого триггера потока и управляемого непрерывного потока для оптимизации работы у различных категорий пациентов; Дыхательный объемот 20 мл до 1500 мл в режимах по объему; от 5 мл врежимах по давлению; Комплайнс – Автоматическаякомпенсация Дыхательного обьема ; Предел давления на вдохе, в пределах:от 12 до 100 см вод ст. Частота дыхания не хуже: от 4 до 100 дых.в мин. Соотношение вдох/выдох: От 2:1 до 1:8 Инспираторная пауза: от 5% до 60% от времени вдоха Триггер по скорости потока: от 0,2 до 1,0 л/мин.(с шагом не более 0,2 л/мин.) от 1 до 10 л/мин.(с шагом не более 0,5 л/мин.) Уровень прекращениявдоха: от 5 до 75% (с шагом не более 5%) Окно триггера: от 0 до 80 % (с шагом не более 5 %) ПДКВТип: интегрированный, электронно – контролируемый Диапазон Выкл.: от 4 до 30 см вод ст. Экран вентилятора: Встроенный LCD экран; диагональ не менее 30 см; разрешение не ниже 800х600 пикселей, Интерфейс на русском языке. Серийный интерфейс- RS-232 для передачи данных и Порт USB; Мониторируемые значения параметров вентилятора: Дыхательный объем (кривая и цифра) от 5 до 1500 мл (разрешение не более 1 мл) Минутный объем от 0 до 99 л/мин (разрешение не более 0.1л/мин) ЧД; Процент кислорода от 5 до 110% (разрешение не более 1 %); Давление воздуха от 1до 99 см вод ст. Сигналы тревог: Дыхательный объем (Нижний:от 5 до 1500мл, выкл.;Верхний: от 20 до 1600 мл, выкл.) Минутный объем (Нижний: от 0.1 до 10 л/мин, выкл.;Верхний: от 0.5 до 30 л/мин, выкл.) Вдыхаемый кислород Fi02 (Нижний:от 18 до 100%; Верхний: от 21 до 100%, выкл.) Низкое давление в дыхательных путях изменение: меньше 4 см вод ст., больше ПДКВ Диапазон давления: от 12 до 99 см вод ст. Непрерывное давление в дыхательных путях: от6 до 30 см вод ст. + ПДКВ Обратный отсчет времени включенной тревоги: от 20 до 0 сек Точность вентилятора и мониторинга: Доставляемый объем установленного ДО: более 200 мл = лучше чем ± 10%; от 75 до 200мл = лучше чем ± 20 мл; менее 75 мл = лучше чем ± 15 мл Давлениеповторяемость не более чем ± 2 см вод ст. ПДКВ повторяемость не более чем ± 2 см вод ст. Мониторинг объема: более 200 мл = лучше чем ± 10%; от 75 до 200мл = лучше чем ± 20 мл; менее 75 мл = лучше чем ± 15 мл Мониторинг давления лучше чем ± 2 см вод ст. и ± 5% (читается самый высокий) Датчики: Датчик потокамембранного типа; Расположение-инспираторное выходное и экспираторное входное отверстие, Кислородный датчик-гальванический Пневматические характеристики и подводка газов: Давление на входе: от 240 кПа до 700кПа; Максимальный поток газов не более 120 л/мин + поток свежего газа; Диапазон компенсированного потока: не более 200 мл/мин - 15 л/мин; Испарители в поставке:севофлюрановый. Количество мест – не менее 2; Дополнительный общий газовый разъем; коннектор ISO не менее 22мм OD и не менее 15мм ID; Дополнительный выход кислорода:Независимый выход О2 Входное давление в линии от 240 кПа до 600 кПа Управление подачей кислорода: пропорциональное уменьшение N2O с уменьшением давления кислорода Физические характеристики Ящики: 2 штук Колеса антистатические, с индивидуальными тормозами для передних колес |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Основной блок с газовыми выходами на тележке | основной блок в котором находится всё программное обеспечение, а также датчики, монитор жидкокристаллический – размером не менее: 30,6 см | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор | Осуществление искусственной вентиляции, смеситель газов, включая компактную дыхательнаю систему с обходом абсорбера CO2 | 1 шт |
|  |  | 2 | Программное обеспечение опция | Pressure Mode Option (вентиляция с контролем по давлению) | 1 шт |
|  |  | 3 | Программное обеспечение опция | Pressure + Spontaneous Option (вентиляция с поддержкой давлением и автоматическим переходом к предыдущему режиму вентиляции при апноэ) | 1 шт |
|  |  | 4 | Программное обеспечение опция | PCV-VG Option (вентиляция с контролем по давлению с гарантированным объемом) | 1 шт |
|  |  | 5 | Программное обеспечение опция | Full Pressure Mode Suite (синхронизированная прерывистая принудительная вентиляция с контролем по давлению) | 1 шт |
|  |  | 6 | Программное обеспечение опция | VCV+ Spont+PCV-VG (Вентиляция с контролем по обьему) | 1 шт |
|  |  | 7 | Программное обеспечение опция | RUSSION (русский язык) | 1 шт |
|  |  | 8 | Испаритель | Подача и дозирование ингаляционного анестетика (севофлюрана) | 1 шт |
|  |  | 9 | Компрессор медицинского воздуха | Компрессор для подачи медицинского воздуха | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Пневматические характеристики и подводка газов: Давление на входе:240 кПа-700кПа; Максимальный поток газов от 120 л/мин + поток свежего газа; Диапазон компенсированного потока: от 200 мл/мин до 15 л/мин; Количество мест не менее 2; Дополнительный общий газовый разъем; коннектор ISO 22мм OD и 15мм ID; Входное давление в линии от 240 кПа до 600 кПа Управление подачей кислорода: пропорциональное уменьшение N2O с уменьшением давления кислорода, Площадь помещения не менее 6кв.м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Контур дыхательный многоразовый взрослый | Подсоединение пациента к аппарату | 1шт. |
|  |  | 2 | Маски наркозные взрослые | Проведение анетезии | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик потока многоразовый | Потоковый датчик | 1 шт. |
|  |  | 4 | Емкость с адсорбентом | Контейнер для адсорбента | 1 шт. |
|  |  | 5 | Шланг высокого давления для кислорода | Шланг для подачи кислорода | 1 шт. |
|  |  | 6 | Шланг высокого давления для воздуха | Шланг для подачи воздуха | 1 шт. |
|  |  | 7 | Адсорбент | Адсорбент | 1 шт. |
|  |  | 8 | Датчик кислорода | Кислородный датчик | 1 шт. |

Лот № 19

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом более 50 mL. Работает в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивает мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд;Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока термоанемометрический без мертвого пространства;Интегрированный измеритель температуры дыхательной смеси;Панель управления аппарата и клавиатура герметизированы, т.е. могут обрабатываться общепринятыми дезинфектантами;Пациент может дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению;Подключение пациента к аппарату возможно как с левой, так и с правой стороны. Режимы и методы ИВЛ: VC-CMV (VolumeControl-ContinuousMandatoryVentilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (VolumeControl-AssistControl) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation-PressureSupport) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP (Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS(Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ - автоматическое пеpеключение на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемyпpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Возможность спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Может быть активирована во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха соответствуют параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: 150:1 до 1:150, частота дыханий: 2-80 в мин, время вдоха: 0.2 - 10 сек, дыхательный объем: 50-2000 мл, давление на вдохе: 0-99 мбар, PEEP: 0-35 мбар, давление поддержки: 0-35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: 5-200 мбар в сек, концентрация кислорода: 21 -100 Об. %, чувствительность триггера: 1-15 л/мин, максимальный поток: 180 л/мин., быстродействие клапана: < 5мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpатпpоводитискyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленномpежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиxкислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиальногодеpевааппаpат автоматически пpеpываетпpоцессискyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация отключается, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpатпpоводит в течение 120 секyндискyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Отображаемые измеряемые значения: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон От 0 до 99 mbar; Разрешение 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (электрохимический датчик, не требующий сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон От 18 до 100 об.%; Разрешение 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон От 0 до 196 L/min; Разрешение 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон От 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон От 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон От 0 до 150/min; Разрешение 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон От 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон От 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон От 3 до 200 mL/mbar; Разрешение 1 mL/mbar; T0CИзмерение температуры дыхательной смеси (интегрированный датчик с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) –От 5 до 100 mbar; Поток (t) –От 200 до 200 L/min; Дыхательный объем VT От 0 до 2 L.. Мониторинг;MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Сигнал тревоги если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом 0,1 L/min Сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min с интервалом 0,1 L/min; Отключение сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: сигнал тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях измеряется без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях»(режиме работы NIV): от 0 до 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); сигнал тревоги если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; сигнал тревоги если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: сигнал при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки От 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: сигнал при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон От 15 до 60 s; регулируется с шагом 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: Аварийный сигнал если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон От 0,06 до 4,0 L Отключение сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы классифицируются по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, высвечивается на дисплее аппарата. Интерфейс:цветной сенсорный 12” дисплей. Одновременное отображение трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые заполнены, что облегчает визуализацию. Одновременное отображение пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Ассортимент параметров может конфигурироваться. Вращающийся манипулятор управления выполняет функцию настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра осуществляется с сенсорного дисплея. Настройки параметров могу быть защищены пользователем от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: открытие клапана безопасности: 120 мбар, клапан экстренного вдоха: автоматически открывается при отсутствии 02, автоматическое переключение: на воздух при отсутствии 02, Выход для медикаментозного распылителя: синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа минимум 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Интерфейс: RS232. Подача газов: воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | встроенный цветной дисплей - 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 NISTпод давлением | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор пациента | комплектация:ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия | 1 шт. |
|  |  | 5 | Аккумуляторы (йонно-литиевый.) | Встроенная литиум-ионная батарея Время автономной работы: 180 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C. Указанное время автономной работы действительно при следующих условиях: NBP (неинвазивное АД) - кратность измерений каждые 15 минут, и при температуре 25°C. При большем количестве выводимых параметров время работы батареи уменьшается. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель ЭКГ | Предназначен для подсоединения электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Все пять ЭКГ электродов фиксируются только на одном монокабеле (вместо пяти), что сокращает количество проводов, ведущих к пациенту, и предотвращает их спутывание. Монокабель ЭКГ электродов имеет зеленый цвет для простоты его идентификации, среди других проводов. Клипсы на монокабеле для фиксации ЭКГ электродов имеют цветовую кодировку, согласно евростандарту IEC 1, для простоты идентификации ЭКГ отведений. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель пациента | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Шланг соединительный | Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Адаптер ЭКГ - электрода для новорожденных | Для подключения электродов для новорожденных к монитору пациента | 1 шт. |
|  |  | 10 | Кабель пациента | Неонатальный. Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Шланг соединительный | Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. Для неонатальных манжет. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpатyчитывает поток для pаспылителя и деpжитминyтный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента) | Для тестирования функций CPAP аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Пластиковый имитатор легких (педиатрический) | Для тестирования функций CPAP аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Внешняя аккумуляторная батарея | Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции | 1 шт. |
|  |  | 7 | Автоматическая регулировка потока на вдохе. | Автоматическая регулировка потока на вдохе.Аппарат обеспечивает вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат определяет давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. | 1 шт. |
|  |  | 8 | PC-BIPAP | PC-BIPAP (PressureControl-BiphasicPositiveAirwayPressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; | 1 шт. |
|  |  | 9 | NIV | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Мониторинг СО2 | Капнометрия в основном потоке (включает кювету капнографическую, взрослую): диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке:тревога привысоком или низком содержании СО2. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Pediatric Plus | Опция дозировки от 20 мл. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Устройства пластиковые для для: взрослых | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Устройства пластиковые для для детей | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 17 | Кронштейн монитора | Кронштейн на аппарате ИВЛ для фиксации монитора. |  |
|  |  | 21 | Интерфейсная плата | Плата крепления | 1 шт. |
|  |  | 22 | Стыковочное устройство блок питания | Обеспечивает механическое крепление, а так же: электрический интерфейс для монитора; | 1 шт. |
|  |  | 23 | Крепление для станции | Для крепления монитора | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа; Довление подачи О2, на входе – 2,7-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Макс. энергопотребление ≈ 299 B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камерs увлажнителя | Температура в камере лимитирована до 66 0С.(для взрослых пациентов) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента | Взрослый. Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Дыхательный контур пациента | Детский. Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. взрослые | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. | 3 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 7 | Датчик кислорода | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Камеры увлажнителя | Температура в камере лимитирована до 66 0С. Для детей. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. детские | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 12 | Кювета капнографическая | Детская, многоразовая, для мониторинга СО2. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Электроды ЭКГ | одноразовые (50 ед.) (дети-взрослые)Служат для снятия ЭКГ у детей и взрослых по 5 отведениям, одноразового использования. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Неонатальные электроды ЭКГ | Одноразовые, комплект 300 шт, Служат для снятия новорожденных. |  |
|  |  | 15 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для детей и взрослых.(дети-взрослые) | 1 шт. |
|  |  | 16 | Манжеты для измерения давления взрослые | Манжеты многоразовые для взрослых. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. | 3 шт. |
|  |  | 17 | Манжеты для измерения давления детские | Манжеты многоразовые для детей. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. | 3 шт. |
|  |  | 18 | Датчики температурные | Датчик накожный, многоразового использования. | 1 шт. |
|  |  | 19 | Пластыри для фиксации температурных датчиков | Пластыри для фиксации датчика температурного. Одноразовые. Со специальным гипоалергенным составом.(50шт.) | 1 шт. |
|  |  | 20 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для новорожденных.(новорожденные от 1 кг.) | 1 шт. |
|  |  | 21 | Манжеты для измерения давления | Манжеты многоразовые для детей. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса.(для новорожденных 10 шт.) | 1 шт. |

Лот № 20

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте Монитор пациента |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте Монитор пациента |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система должна быть предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Должны быть предусмотрены: автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха; нагреваемая система шлангов; электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы; 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Аппарат должен быть предназначен для использования средств ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания в почти замкнутой системе. Должны быть предусмотрены следующие режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) На дисплей должны выводится значения следующих параметров: пиковое значение давления, среднее давление, давление плато и ПДКВ, минутный объем на выдохе, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем, частота дыхания (частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. С помощью кривых должны иллюстрироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм должны изображаться : объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Должны контролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях, минутный объем на выдохе, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Должны быть предусмотрены следующие функции обеспечения безопасности: наличие контроля концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, должно быть предусмотрено прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат должен переходить на воздух, наличие аварийного клапана подачи атмосферного воздуха, наличие звукового и светового сигналов тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат, наличие предохранительного клапана с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Наличие автоматического теста при включении с проверкой всех датчиков. Должно быть предусмотрено визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа должна осуществляться посредством электронного смесителя. Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2). Степень точности: не более чем ±5 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки экстренной подачи O2 >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор должен быть: поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом. Наличие следующих режимов вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) Регулируемые параметры: Ограничение давления в режимах с контролем по объёму: (ПДКВ+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе в режиме с контролем по давлению от (ПДКВ+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем в режимах с контролем по объёму от 5 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах с контролем по объёму: от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от дыхательного объёма и времени вдоха. В режимах с контролем по объёму: от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме с контролем по давлению макс. 150 л/мин +10 %. ПДКВ в режимах с контролем по объёму: от 0 дo 20 гПа (но не более максимального давления на вдохе минус 10 гПа). В режиме с контролем по давлению от 0 дo 20 гПа (но не более давление на вдохе минус 5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме с контролем по объёму: от 0,3 дo 15 л/мин Скорость подъёма давления в режиме с контролем по давлению от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Ручной-Спонтанный" ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов): в режиме "Ручной-Спонтанный" 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления: Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации / Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с одноразовыми ёмкостями) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) должно быть идентично сопротивлению на выдохе. Наличие следующих систем измерения: Измерение давления (должно быть основано на пьезорезистивном принципе): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, ПДКВ, Давление пиковое, Давление плато, Давление среднее от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (должно быть основано на принципе термоанемометрии): Поток (кривая в реальном масштабе времени): Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, действительно для редуктора давления. При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем: Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка (минутный объём): Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Наличие возможности измерения параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение должно производиться методом всасывания в боковом потоке., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания должно быть менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания по О2 должно быть менее 650 мсек, Время срабатывания по CO2 должно быть менее 500 мсек, Время срабатывания по Газовым анестетикам должно быть менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (должно осуществляться посредством парамагнитного датчика): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 об.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (должно производиться на основе спектрометрии в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфицированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика должна производиться автоматически, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Экран: цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте | Базовая комплектация: версия на 3 газа - кислород, закись азота и сжатый воздух. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное); Самостоятельное дыхание (Спонт.); Компактная дыхательная система; Тележка. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланиг: сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Монитор пациента | комплектация:ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия | 1 шт. |
|  |  | 6 | Аккумуляторы (йонно-литиевый.) | Встроенная литиум-ионная батарея Время автономной работы: 180 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C. Указанное время автономной работы действительно при следующих условиях: NBP (неинвазивное АД) - кратность измерений каждые 15 минут, и при температуре 25°C. При большем количестве выводимых параметров время работы батареи уменьшается. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель ЭКГ | Предназначен для подсоединения электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Все пять ЭКГ электродов фиксируются только на одном монокабеле (вместо пяти), что сокращает количество проводов, ведущих к пациенту, и предотвращает их спутывание. Монокабель ЭКГ электродов имеет зеленый цвет для простоты его идентификации, среди других проводов. Клипсы на монокабеле для фиксации ЭКГ электродов имеют цветовую кодировку, согласно евростандарту IEC 1, для простоты идентификации ЭКГ отведений. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кабель пациента | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору взрослого пациента. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Шланг соединительный | Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. (для манжет) | 1 шт. |
|  |  | 10 | Адаптер ЭКГ - электродов для новорожденных | Для подключения электродов для новорожденных к монитору пациента. Неонатальный. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Кабель пациента | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. Неонатальный. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Шланг соединительный | Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. (для неонатальных манжет) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  |  | Имитатор легких пациента (педиатрический) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Режим с поддержкой давлением | (PS) Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Режим вентиляции по объему с автопотоком | Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Эконометр. | Петли Давление-Объём и Объём-Поток. Ввод идеального веса пациента; Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации; отображение дополнительных петель (Давление-Объём и Объём-Поток); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кронштейн шарнирный для контура пациента | Служит для фиксации контура пациента в удобном для врача положении. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Система удаления отработанного анестетика | AGS/Блок утилизации отработанных газов: Предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. (Примечание: для работы необходимо наличие системы удаления отработанных газов в больничной системе). Компоненты системы: Система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Мешок для вентиляции (для взрослых) | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Мешок для вентиляции (педиатрический) | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Интерфейсная плата | Плата крепления | 1 шт. |
|  |  | 12 | Стыковочное устройство блок питания | Обеспечивает механическое крепление, а так же: электрический интерфейс для монитора; | 1 шт. |
|  |  | 13 | Крепление для станции | Для крепления монитора | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 15 до 400С Влажность: от 25 до 85% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, N2O, воздуха на входе – 2,7-6,9 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый. | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. | 2 шт. |
|  |  | 6 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. | 1 комплект 3 шт. |
|  |  | 7 | Маска наркозная | Маски для детей младших возрастных групп. Маски одноразового использования. | 1 комплект из 90шт. |
|  |  | 8 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. | 1 комплект из 12 шт. |
|  |  | 9 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента. Замена – раз в месяц. | 1 комплект из 10 шт. |
|  |  | 10 | Электроды ЭКГ | одноразовые (50 ед.) (дети-взрослые) Служат для снятия ЭКГ у детей и взрослых по 5 отведениям, одноразового использования. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Электроды ЭКГ для новорожденных | Одноразовые, комплект 300 шт, Служат для снятия новорожденных. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для детей и взрослых. (дети-взрослые) | 1 шт. |
|  |  | 13 | Манжеты для измерения давления | Манжеты многоразовые для взрослых. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. (для взрослых) | 3 шт. |
|  |  | 14 | Манжеты для измерения давления | Манжеты многоразовые для детей. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. (для детей) | 3 шт. |
|  |  | 15 | Датчик температурный | Датчик накожный, многоразового использования. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Пластыри для фиксации температурных датчиков | Пластыри для фиксации датчика температурного. Одноразовые. Со специальным гипоалергенным составом. (50шт.) | 1 шт. |
|  |  | 17 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для новорожденных. (новорожденные от 1 кг.) | 1 шт. |
|  |  | 18 | Манжеты для измерения давления | Манжеты многоразовые для детей. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. (для новорожденных 10 шт.) | 1 шт. |

Лот № 21

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Стационарный полностью цифровой универсальный ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса с поддержкой цветовых и спектральных доплеровских режимов, с возможностью сканирования в реальном времени. Области применения : брюшная полость , Акушерство/Гинекология, Урология, Кардиология, Чреспищеводные исследования, Педиатрия/ Неонатология Нейросонография, Поверхностные органы и системы, Травматология и ортопедия, сосуды периферические и сосуды брюшной полости , Транскраниальные исследования, Интраоперационные исследования, внутрисердечные исследования .Эластография молочной /щитовидной железы . Эластография печени . |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Базовый блок должен быть: Число цифровых приемо-передающих каналов обработки данных не уже 67 392 Динамический диапазон системы, не менее 210 дБ. Диапазон частот сканирования, не уже 1,0 – 18,0 МГц. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1001 кадров в сек. 3 активных универсальных порта для датчиков, с поддержкой 612 микро-бесштыревых разъемов, Парковочный порт. поддержка матричных датчиков с высокой плотностью сканирующих элементов. Максимальная глубина сканирования в B-режиме, не менее 30 см. Электронное руководство пользователя и система помощи, интегрированное в систему. Форматы сканирования: секторный (угол развертки до 90°) , конвексный (угол развертки до 175°), линейный, линейный с возможностью наклона поля зрения вправо и влево до 20°, трапециевидный на линейных датчиках. Система ультразвуковая должна иметь режимы сканирования: - B-режим - В-режим с функцией тканевой гармоники - М-режим, цветной М –режим - Анатомический М-режим - Импульсно-волновой доплеровский (PW) - Цветовое доплеровское картирование (ЦДК) - Энергетическое доплеровское картирование - Направленный энергетический допплер - Постоянно-волнового доплеровский режим (CW) - Доплеровская визуализация тканей - Режим визуализации контрастных веществ с высоким механическим индексом - Режим визуализации контрастных веществ с низким механическим индексом Комбинированные режимы визуализации (дуплексный и триплексный). Независимая регулировка параметров сканирования (частота, пространственное разрешение, карты) в каждом из режимов (2D, ЦДК и спектральном доплеровском) при работе в дуплексном и триплексном режимах. Доплеровский режим с высокой частотой повторения импульсов (HPRF) Количество положений зоны фокуса в пространстве, не менее 8 Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1001 к/сек Степень увеличения изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз Степень увеличения изображения в режиме сканирования, не менее 10 раз Контроль акустической мощности с отображением значений на экране монитора Изменение параметров (постпроцессинг) изображения в режиме стоп-кадра: Шкала серого в постпроцессинге не уже 12 карт, уровней псевдоокрашивания не уже 17 карт; Персистентность – не уже 5 уровней; Фильтр усиления границ – 5 уровней; Настройки пространственного/временного разрешения в режиме CDV – не уже 6 уровней. Длительность кинопетли не менее 30 сек (в зависимости от частоты кадров и других параметров), сек Максимальная длительность сохраняемого видеоклипа, не менее120 сек Возможность выполнения измерений на изображениях в: - во время исследования; - из памяти кинопетли; - из сохраненных файлов; - из видеозаписи Программное обеспечение для исследований различных органов, полный пакет измерительных программ. Блок программ и технологий для общих ультразвуковых исследований: Технология динамической адаптивной коррекции изображения, усиливающая полезный сигнал и подавляющая спекл-шум. Режим визуализации кровотока в В-режиме, с возможностью регулировки мощности картирования. Технология композитного изображения, получаемого за счет одновременной обработки до 12 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания . Технология автоматической оптимизации изображения, основанная на анализе акустических свойств исследуемых тканей в В-режиме, М-режиме и спектральном доплеровском режимах. Блок программ и технологий для оценки механических характеристик тканей: Режим визуализации относительной упругости тканей с использованием акустической компрессии, используемый для качественной и количественной оценки относительной жесткости ткани. Функция количественной оценки относительной упругости тканей . Технология компрессионной эластографии для оценки относительной упругости здоровых и патологически измененных тканей в зоне интереса. Технология тканеспецифичной визуализации, позволяющая корректировать искажения, возникающие из-за разницы в скорости распространения УЗ-волны в различных типах тканей, не менее 4 уровней. Блок программ и технологий для кардиологии : Программно-аппаратное обеспечение для кардиологических исследований. ПО для стресс-эхокардиографии . Автоматический расчет параметров центральной гемодинамики на основании автоматически распознаваемых границ эндокарда левого желудочка. Встроенный блок регистрации ЭКГ и физиологических сигналов а так же ЭКГ отведения. Типы поддерживаемых датчиков: - конвексные - секторные фазированные - линейные - внутриполостные микроконвексные - комбинированные электронно-механические датчики объемного сканирования - чреспищеводные - катетерные для внутрисердечных исследований Запатентованная технология подсоединения датчиков с помощью бесштырьковых соединений для максимального сохранения четкости сигнала и значительного снижения уровня порогового шума. Поддержка датчиков с технологией специального геометрического расположения пьезоэлементов, обеспечивающей широкополосный частотный резонанс при контролируемой толщине среза по всей глубине визуализации. Поддержка матричных датчиков с технологией многорядного высокоплотного расположения пьезоэлементов для значительного улучшения контрастного разрешения и точности фокусировки. Характеристики монитора: Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием Диагональ не менее, 19” дюймов Разрешение в пикселах, не менее 1280 x 1024 Контрастность, не менее 800:1. Поворотный шарнир крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве. Возможность пользовательской настройки параметров монитора (цветовая температура, гамма, яркость, контрастность, геометрические параметры изображения). Встроенные стереодинамики, 2 пары. Встроенный микрофон для регистрации голосовых комментариев ( Направленный микрофон для записи голоса на DVR ) Архивация и просмотр изображений: Функция сохранения статических изображений Функция сохранения динамических клипов Встроенный жесткий диск емкостью не менее 1.5 Тб. Кинопетля не менее 120 секунд записи информации ( 2 729 Frames). Одновременный вывод не экран не менее 9 изображений в режиме просмотра исследований .Возможность записи данных на или CD/ DVD носители в форматах DICOM, TIFFи AVI. Передача, печать и архивирование изображений в формате DICOM. Порты USB, не менее 3 . Возможность дистанционного контроля текущего состояния и диагностики аппарата через удаленное сетевое соединение. Унифицированный графический интерфейс, обеспечивающий совместимость управляющего стола со всей диагностической техникой данного производителя. Измерения в В-режиме: - расстояние с точностью до 0,1 мм (не менее 2-х маркеров); - площадь; - объем; - угол; - гистограмма; - отношение линейных размеров; - отношение площадей; - степень стеноза. Измерения в М-режиме: - расстояние; - скорость; - временной интервал; - частота сердечных сокращений; - ускорение; - время нарастания/спада Измерения в D-режиме: - линейная скорость; - средняя скорость; - временные интервалы; - индекс резистентности (Gosling); - пульсационный индекс (Pourcelot); - градиент давления; - частота сердечных сокращений; - ускорение; - время нарастания/спада. Видеовыходы: - композитный Ч/Б (BNC), - композитный цветной (BNC), - S-Video Y/C (видеостандарт PAL), - RS-232 - RGB (15-контактный), - VGA (15-контактный). |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок ультразвуковой системы | Число цифровых приемо-передающих каналов обработки данных, не менее 67 392. Динамический диапазон системы, не менее 210 дБ. Диапазон частот сканирования, не уже 1,0 – 18,0 МГц. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1001 кадров в сек. 3 активных универсальных порта для датчиков, с поддержкой 612 микро-бесштыревых разъемов, Парковочный порт. поддержка матричных датчиков с высокой плотностью сканирующих элементов. Максимальная глубина сканирования в B-режиме, не менее 30 см. Электронное руководство пользователя и система помощи, интегрированное в систему. Форматы сканирования: секторный (угол развертки до 90°) , конвексный (угол развертки до 175°), линейный, линейный с возможностью наклона поля зрения вправо и влево до 20°, трапециевидный на линейных датчиках. Режимы сканирования: - B-режим - В-режим с функцией тканевой гармоники - М-режим, цветной М –режим - Анатомический М-режим - Импульсно-волновой доплеровский (PW) - Цветовое доплеровское картирование (ЦДК) - Энергетическое доплеровское картирование - Направленный энергетический допплер - Постоянно-волнового доплеровский режим (CW) - Доплеровская визуализация тканей - Режим визуализации контрастных веществ с высоким механическим индексом - Режим визуализации контрастных веществ с низким механическим индексом Комбинированные режимы визуализации (дуплексный и триплексный). Независимая регулировка параметров сканирования (частота, пространственное разрешение, карты) в каждом из режимов (2D, ЦДК и спектральном доплеровском) при работе в дуплексном и триплексном режимах. Доплеровский режим с высокой частотой повторения импульсов (HPRF) Количество положений зоны фокуса в пространстве, не менее 8 . Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1001 к/сек. Степень увеличения изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз. Степень увеличения изображения в режиме сканирования, не менее 10 раз. Контроль акустической мощности с отображением значений на экране монитора. Изменение параметров (постпроцессинг) изображения в режиме стоп-кадра: Шкала серого в постпроцессинге не уже 12 карт, уровней псевдоокрашивания не уже 17 карт; Персистентность – не уже 5 уровней; Фильтр усиления границ – 5 уровней; Настройки пространственного/временного разрешения в режиме CDV – не уже 6 уровней. Длительность кинопетли не менее 30 сек (в зависимости от частоты кадров и других параметров), сек . Максимальная длительность сохраняемого видеоклипа, не менее120 сек . Возможность выполнения измерений на изображениях в: - во время исследования; - из памяти кинопетли; - из сохраненных файлов; - из видеозаписи Программное обеспечение для исследований различных органов, полный пакет измерительных программ. Блок программ и технологий для общих ультразвуковых исследований : Технология динамической адаптивной коррекции изображения, усиливающая полезный сигнал и подавляющая спекл-шум. Режим визуализации кровотока в В-режиме, с возможностью регулировки мощности картирования. Технология композитного изображения, получаемого за счет одновременной обработки до 12 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания . Технология автоматической оптимизации изображения, основанная на анализе акустических свойств исследуемых тканей в В-режиме, М-режиме и спектральном доплеровском режимах. Блок программ и технологий для оценки механических характеристик тканей : Режим визуализации относительной упругости тканей с использованием акустической компрессии, используемый для качественной и количественной оценки относительной жесткости ткани. Функция количественной оценки относительной упругости тканей Технология компрессионной эластографии для оценки относительной упругости здоровых и патологически измененных тканей в зоне интереса. Технология тканеспецифичной визуализации, позволяющая корректировать искажения, возникающие из-за разницы в скорости распространения УЗ-волны в различных типах тканей, не менее 4 уровней. Блок программ и технологий для кардиологии: Программно-аппаратное обеспечение для кардиологических исследований. ПО для стресс-эхокардиографии . Автоматический расчет параметров центральной гемодинамики на основании автоматически распознаваемых границ эндокарда левого желудочка. Встроенный блок регистрации ЭКГ и физиологических сигналов а так же ЭКГ отведения. Типы поддерживаемых датчиков: - конвексные - секторные фазированные - линейные - внутриполостные микроконвексные - комбинированные электронно-механические датчики объемного сканирования - чреспищеводные - катетерные для внутрисердечных исследований Запатентованная технология подсоединения датчиков с помощью бесштырьковых соединений для максимального сохранения четкости сигнала и значительного снижения уровня порогового шума. Поддержка датчиков с технологией специального геометрического расположения пьезоэлементов, обеспечивающей широкополосный частотный резонанс при контролируемой толщине среза по всей глубине визуализации. Поддержка матричных датчиков с технологией многорядного высокоплотного расположения пьезоэлементов для значительного улучшения контрастного разрешения и точности фокусировки. Характеристики монитора: Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием Диагональ не менее, 19” дюймов Разрешение в пикселах, не менее 1280 x 1024 Контрастность, не менее 800:1. Поворотный шарнир крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве. Возможность пользовательской настройки параметров монитора (цветовая температура, гамма, яркость, контрастность, геометрические параметры изображения). Встроенные стереодинамики, 2 пары. Встроенный микрофон для регистрации голосовых комментариев ( Направленный микрофон для записи голоса на DVR ) Архивация и просмотр изображений: Функция сохранения статических изображений Функция сохранения динамических клипов Встроенный жесткий диск емкостью не менее 1.5 Тб. Кинопетля не менее 120 секунд записи информации ( 2 729 Frames). Одновременный вывод не экран не менее 9 изображений в режиме просмотра исследований .Возможность записи данных на или CD/ DVD носители в форматах DICOM, TIFFи AVI. Передача, печать и архивирование изображений в формате DICOM. Порты USB, не менее 3 . Возможность дистанционного контроля текущего состояния и диагностики аппарата через удаленное сетевое соединение. Унифицированный графический интерфейс, обеспечивающий совместимость управляющего стола со всей диагностической техникой данного производителя. Измерения в В-режиме: - расстояние с точностью до 0,1 мм (не менее 2-х маркеров); - площадь; - объем; - угол; - гистограмма; - отношение линейных размеров; - отношение площадей; - степень стеноза. Измерения в М-режиме: - расстояние; - скорость; - временной интервал; - частота сердечных сокращений; - ускорение; - время нарастания/спада Измерения в D-режиме: - линейная скорость; - средняя скорость; - временные интервалы; - индекс резистентности (Gosling); - пульсационный индекс (Pourcelot); - градиент давления; - частота сердечных сокращений; - ускорение; - время нарастания/спада. Видеовыходы: -композитный Ч/Б (BNC), -композитный цветной (BNC), -S-Video Y/C (видеостандарт PAL), -RS-232 -RGB (15-контактный), -VGA (15-контактный). | 1 |
|  |  | 2. | Программное обеспечение и режимы | Програмное обеспечение и режимы для кардиологии и поддержки кардиодатчиков, протоколы измерений и расчетов по эхокардииграфии ; Постоянно-волнового доплеровский режим,стресс-ЭХО-КГ, модуль регистрации ЭКГ | 1 |
|  |  | 3 | Программное обеспечение и режимы | Режим многолучевого сканирования , динамическая стабилизация изображения ,автоматическая оптимизация изображения во всех режимах. | 1 |
|  |  | 4 | Программное обеспечение и режимы | ПО для исследования эластичности тканей методом компрессионной эластографии +технология тканеспецифичной визуализации, эластография молочной/щитовидной железы | 1 |
|  |  | 5 | Программное обеспечение и режимы | Технология оценки механических характеристик тканей на основании регистрации скорости сдвиговой волны. Пакет анализа тканей печени сочетающий в себе два приложения , которые позволяют проводить количественный и качественный анализ жесткости. Функция визуализации тканей обеспечивавающая вывод двух изображений в реальном времени на основе технологии визуализации с усиленным акустическим импульсом , позволяющая за счет аккуратного смещения ткани позволяет построить эластограмму для количественной оценки относительной жесткости ткани в очаговых изменениях в тканях печени по сравнению с данными для смежных тканей печени. | 1 |
|  |  | 6 | Линейный мультичастотный датчик | Линейный мультичастотный датчик высокой плотности для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и суставов. Частотный диапазон не уже 5,0 – 14,0 МГц. Количество элементов, не менее 576. Апертура датчика не менее 39 мм. | 1 шт |
|  |  | 7 | Конвексный мультичастотный датчик | Конвексный мультичастотный датчик для исследования органов брюшной полости, акушерско-гинекологических исследований. Частотный диапазон не уже 1,0 – 4,0 МГц . Апертура датчика не уже 61 мм Поддержка режима эластографии с использованием акустической компрессии. Технология непрерывной фокусировки луча по всей глубине сканирования | 1 шт |
|  |  | 8 | фазированный мультичастотный | фазированный датчик высокой плотности для ЭХО-КГ, сосудистых и транскраниальных исследований у взрослых. Частотный диапазон не уже 1,0-4,0 МГц. Угол обзора не уже 90°, Количество элементов, не менее 288 . | 1 шт |
|  |  | 9 | внутриполостной Микроконвексный датчик | Внутриполостной Микроконвексный мультичастотный датчик для ректально-вагинальных исследований; Частотный диапазон не уже 4 ,0- 9,0 МГц ; Количество элементов, не менее 192 . 170° | 1 шт |
|  |  | 10 | Ножная педаль | Педаль ножная для ускорения работы врача с помощью которой запускается фриз , пуска на печать , записи в архив . | 1 шт |
|  |  | 11 | Комплект для проведения пункционных биопсий для датчиков | Стерильные одноразовые направляющие для игл, для конвексного датчика | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Черно-белый принтер | Черно-белый цифровой принтер , для печати ультразвуковых изображений | 1 шт |
|  |  | 2 | ЭКГ-электроды одноразовые | В одну упаковку входит не менее 50 одноразовых электродов. | 1 уп. |
|  |  | 3 | Источник бесперебойного питания ( не требует регистрации ) | Источник бесперебойного питания напольный, тип Тауэр ( башня) , On-Line/байпас, Выходная мощность не хуже 2200 ВА | 1 шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требуемые условия |
|  |  | Площадь Не менее 16 кв. метров Электроснабжение Напряжение 100-230В; Частота 50/60Гц; Диапазон 90В-264В; Максимальный ток 6,5-16А Вентиляция Влажность: 10 - 80%, без конденсации Проветриваемое помещение с окнами , Наличие кондиционера Водоснабжение Наличие раковины |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для принтера ( не требует регистрации ) | 110х2000мм, рулонный, | 5 шт. |
|  |  | 2. | Гель для ультразвуковых исследований. ( не требует регистрации ) | Пластиковая канистра по 5л. | 1шт |

Лот № 22

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV (VolumeControl-ContinuousMandatoryVentilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (VolumeControl-AssistControl) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS (VolumeControl-SynchronizedIntermittentMandatoryVentilation-PressureSupport) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP (Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS(Spontaneous-ContinuousPositiveAirwayPressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемyпpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, PEEP: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: до 180 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводитьискyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленномpежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиxкислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиальногодеpевааппаpат должен автоматически пpеpватьпpоцессискyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyндискyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон не менее 0 не более 99 mbar; Разрешение: 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%; Разрешение: 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон не менее 0 не более 196 L/min; Разрешение: 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение: 1 mL VTпац. Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон от 0 до до 3999 mL, BTPS; Разрешение не менее 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/min; Разрешение не более 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение: 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон от 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; RResistance, сопротивление: Диапазон от 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; CCompliance, комплайнс: Диапазон от 3 до 200 mL/mbar; Разрешение не менее 1 mL/mbar; T0CИзмерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение не менее 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 mbar; Поток (t) –от 20 до 200 L/min; Дыхательный объем VT от 0 до 2 L. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом не менее 0,1 L/min Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min, с интервалом не менее 0,1 L/min; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях»(режиме работы NIV)должно быть: от не более 0 до не менее 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 s; регулируется с шагом не менее 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 L Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличиецветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Вес аппарата не более: 26 кг. Монитор обеспечивает первоклассное наблюдение за пациентами . взрослыми, детьми и новорожденными в условиях клиники. Монитор контролирует следующие показатели: ЭКГ и ЧСС (3, 5 и 6 отведений). Обнаружение аритмии (полный и основной режим). Анализ ST сегмента по двум отведениям (только в режимах Взрослый и Ребенок) Дыхание (для импедансного метода пневмографии) Пульсоксиметрию (SpO2) (уровень насыщения артериальной крови кислородом) Частоту пульса Концентрацию CO2 в конце выдоха (поглощение ИК-излучения по двум длинам волн) Mониторинг анестетиков Температуру ОКРГ (только для мониторинга новорожденных пациентов) Инвазивное измерение кровяного давления Неинвазивное измерение кровяного давления ! Запоминание трендов Запоминание событий Запись Передачу данных пациента (по сети или через карту памяти) Беспроводную работу в сети Диагональ цветного экрана у монитора Gamma - 6.5", у монитора Gamma XL - 8.4.. Оба монитора имеют подзаряжаемый аккумулятор. Подключение к розеткам электросети производится при помощи универсального адаптера переменного тока. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии | (базовый блок). встроенный цветной дисплей - 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 (NIST) под давлением | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор пациента | Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpатyчитывает поток для pаспылителя и деpжитминyтный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Внешняя аккумуляторная батарея | Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции | 1 шт. |
|  |  | 5 | Тестовое легкое | Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1 шт. |
|  |  | 6 | Автоматическая регулировка потока на вдохе. | Поток на вдохе пациента регулируется автоматический | 1 шт. |
|  |  | 7 | PC-BIPAP | Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях | 1 шт. |
|  |  | 8 | NIV | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Интерфейсная плата | Аппаратное устройство, устанавливаемое в монитор, позволяющее подключить монитор к системе вызова медицинской сестры, к регистратору , дисплею или VGA-дисплею. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Стыковочное устройство блок питания | Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Крепление для станции | служит подставкой для установки монитора. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Аккумуляторы (йонно-литиевый.) | Ионно-литиевый | 1 шт. |
|  |  | 13 | Кабель ЭКГ | Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Кабель пациента | Для датчика пульсоксиметрии | 1 шт. |
|  |  | 15 | Шланг соединительный | Служит для соединения манжет с монитором и пациентом. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа; Давление подачи О2, на входе – 2,7-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Макс. энергопотребление ≈ 299 B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям.Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
|  | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камера увлажнителя | Температура в камере лимитирована до 66 0С.(для взрослых пациентов) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый.для взрослых. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска для неинвазивной вентиляции с гелиевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Размеры: S, M, L. | 1комплект из 3 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 7 | Датчик кислорода | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Электроды ЭКГ | Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт. | 2 шт. |
|  |  | 11 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Манжеты для измерения давления взрослые | Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов. Размеры: S, M, L. | 1комплект из 3 шт. |
|  |  | 13 | Датчики температурные | Для измерения температуры тела пациента | 1 шт. |

Лот № 23

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Лечение новорожденных и детей в возрасте до 2 лет. Обеспечение двухуровневой синхронизированной вентиляции с СРАР (SiPAP). Аппарат позволяет проводить неинвазивную вентиляцию легких при помощи создания СДППД у спонтанно дышащих пациентов. Наличие специального генератора создающего вариабельный поток, обеспечивает постоянное давление в дыхательных путях на постоянном уровне, минимизируя работу дыхания. Полностью интегрированная система контроля состояния пациента. отделение интенсивной терапии и реанимации, а так же при внутрибольничной транспортировке пациентов. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Обязательные режимы: NCPAP с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Двухфазовая вентиляция“BiPhasic”, срабатывающая по заданному времени. Двухфазовая вентиляция “BiPhasic”, срабатывающая по заданному времени, с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Двухфазовая триггерная вентиляция “BiPhasictr” (триггерная поддержка дыхания, срабатывающая при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента) с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания, и со страхующей вентиляцией, срабатывающей при апноэ. Ручки и клавиши регулировки: Время вдоха (Ti) – 0,1 – 3,0 сек. Частота дыхания (R) 1 – 120; 1 – 54 Интервал времени апноэ (Tapnea) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. (TLBR) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. Датчик потока (флоуметр) NCPAP / PresLow, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 15 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания давления в режиме NCPAP или нижнего уровня давления в режиме BiPhasic. Датчик потока (флоуметр) PresHigh, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 5 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания верхнего уровня давления в режиме BiPhasic. Ручное дыхание – х 1. %О2– 21 – 100%. Мониторинг: СРАР (continuouspositiveairwaypressure – постоянное положительное давление в дыхательных путях). РЕЕР (positiveend-expiratorypressure – положительное давление в конце выдоха). МАР (meanairwaypressure – среднее давление в дыхательных путях). PIP (peak inspiratory pressure – пиковоедавлениевдоха). %О2(FiО2 – концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси). Соотношение времени вдоха и выдоха I:E (inspiration :expirationtime). Частота самопроизвольного дыхания (Rsp). Уровень заряда аккумулятора. Сигналы тревоги: Тревога высокого давления в дыхательных путях – срабатывает при давлении на 3 см Н2О выше измеренного уровня давления в дыхательных путях. Тревога превышения установленного предела давления в дыхательных путях. Максимум 11 см Н2О при NCPAP и при двухфазовом режиме вентиляции BiPhasic, срабатывающем по заданному времени. Максимум 15 см Н2О при двухфазовом триггерном режиме вентиляции BiPhasictr, срабатывающем при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента. Тревога низкого давления в дыхательных путях – срабатывает при уровне давления на 2 см Н2О ниже измеренного давления в дыхательных путях или – если таковая величина окажется отрицательной – при уровне давления 1 см Н2О. Тревога высокой и низкой концентрации кислорода в газовой смеси (при концентрации O2 с отклонением ± 5% от установленного значения). Минимальная и максимальная концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) составляет 18% и 104% соответственно. Тревога низкой частоты дыхания. Тревога низкого заряда аккумулятора. Тревога, извещающая о разрядившемся аккумуляторе. Тревога недостаточной или отсутствующей подачи газов на входе. Громкость звукового сигнала тревоги (электронные системы тревожной сигнализации) 70 дБ на расстоянии 1 м. Пневматика: Выходной штуцер для подачи газов пациенту – стандартный конусный, диаметром 15 мм. Штуцер для подачи давления пациенту – конусный, типа Люэра, диаметром 4,5 мм. Подача газов – чистого сухого медицинского воздуха и кислорода под номинальным давлением 5 бар. Диапазон давления подачи газов: 2,8 – 6 бар; максимальная разность давлений – 2 бар. Манометр: диапазон измерений от 0 до +20 см Н2О, точность измерений ±2% от всего диапазона. Электропитание: Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. Потребляемая мощность – максимум 50 ВА. Плавкие предохранители на 220В; 2,5 А. Класс электрозащиты IPX1. Длительность работы аккумулятора (в полностью заряженном состоянии) – 2 часа. Время подзарядки аккумулятора – максимум 16 часов. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Основной блок | Основной блок (смеситель воздуха с кислородом (блендер), блок питания, монитор, материнская плата, кабель и адаптер питания, сенсорная панель управления, датчики потока (флоуметр), стойка | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Стойка инфузионная | Стойка металлическая регулируемая по высоте с двумя крючками, предназначенными для крепления контура. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Соединительные шланги для подвода газов | Стандарт подсоединения: DISS Материал: резина. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Увлажнитель с сервоконтролем | Увлажнитель с сервоконтролем, с банкой, кабелем, согласователем по питанию, с нагревательным элементом, с температурным датчиком Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. Мощность нагревателя: 150 Вт. | 1 к-т. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Медицинский компрессор | Медицинский компрессор с набором для обслуживания (фильтр, диафрагма, уплотнительное кольцо) Макс. Рабочее давление: 3,0 бар. Стандарт подсоединения: DISS Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. | 1 к-т. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Площадь для установки 2 кв.м. Рабочая температура: от 5 до 40°С. Температура при хранении: от -20 до +50°С. Относительная влажность Рабочая влажность: от 0 до 95% (без образования конденсата). Влажность при хранении: от 0 до 95% (без образования конденсата). |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Контур пациента для детей | Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP, многоразовый, автоклавируемый используемый до полного износа Состав: Гофрированная пластиковая трубка, соединительные патрубки, адаптеры, генератор | 1 шт. |
|  |  | 2. | Назальная канюля разных размеров | Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа Материал: резина | 3 шт. |
|  |  | 3 | Шапочки фиксаторы разных размеров | Многоразовые, автоклавируемые используемые до полного износа Материал: ткань | 3 шт. |
|  |  | 4 | Абдоминальный датчик воздушного потока | Многоразовый, автоклавируемый используемый до полного износа Материал: резина, пластик | 1 шт. |
|  |  | 5 | Маска назальная разных размеров | Многоразовая, автоклавируемаяиспользуемая до полного износа Материал: резина | 3 шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.