Приложение 1

к приказу   Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «05» октября  2015 года № 09/93

Сводный список медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвуковая | 1 | 25 906 984 | 25 906 984 | Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника №1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Система диагностическая ультразвуковая | 1 | 17 590 775 | 17 590 775 | ГКП на ПХВ «Кызылординский городской перинатальный центр с женской консультацией» Управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал. | 1 | 25 056 600 | 25 056 600 | КГП «Поликлиника №5 г. Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 46 250 000 | 46 250 000 | ГКП на ПХВ «Областной консультативно-диагностический центр» г. Уральск | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

Лот № 1

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок ультразвуковой системы | Режимы должны быть: В, 2D, М-режимы. Импульсно-волновой допплеровской режим, непрерывно-волновой CW / спектральной допплеровской режим, цветной допплеровский и энергетической допплеровской режимы, тканевая гармоника, Триплексные режимы. Четырехмерная визуализация. Интегрированная рабочая станция: - СD дисковод с возможностью записи изображений на компакт-диски. Монитор должен быть цветной не менее 17-дюймов; Шкала серого: не менее 256 уровней; Широкополосная многочастотная визуализация; Технология датчика с линзами. Технологии цифрового формирования УЗ изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов не менее 22 560. Динамический диапазон системы не менее 205 дБ. Максимальная частота кадров в В-режиме не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование не менее 4фокусных зон. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме не менее 16. . Поддержка доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая допплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками. Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, спектрально доплеровском режиме, комбинированных режимах: В-режим/В-режим, двойной В-режим, на экран выводятся два изображения в B-режиме); В-режим/М-режим, которые выводятся по отдельности и одномоментно сразу два на экран; В-режим/спектральный допплеровский режим, которые выводятся по отдельности и одномоментно сразу два на экран; В-режим /цветной допплеровский режим, триплексный режим: В-режим/цветной допплеровский режим/ спектральный допплеровский режим Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2 D режим/ цветной допплеровский режим; 2D-2D/ цветной допплеровский режим; триплексный режим: 2D/ цветной допплеровский режим / спектральный допплеровский режим; триплексный режим: 2D/ цветной допплеровский режим /М режим Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Триплексные режимы в реальном масштабе времени: В-режим+цветной допплеровский режим+импульсно-волновой допплеровской режим/непрерывно-волновой режим В-режим+энергетический допплеровский режим+ импульсно-волновой допплеровской режим/ непрерывно-волновой режим Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме. Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации . Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме - не менее 16. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК не менее 4. Диапазон частот сканирования должен быть 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой допплерографии. Режим многолучевого компаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять не менее 2729 кадров. Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики: Одновременное подключение не менее 3 датчиков (не считая порта для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; объемные. карандашные. Характеристики монитора: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ не менее 17 дюймов. Режим энергосбережения Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768. Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели Архивация изображений: Черно-белый видеопринтер. Встроенный привод DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Возможность создание архивов пациентов Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость DICOM Видеовыходы: композитный Ч/Б (BNC), композитный цветной (BNC), S-Video Y/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный), VGA (15-контактный). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение | Необходимо программное обеспечение многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг) | 1шт. |
|  |  | 3 | Программное обеспечение | Необходим пакет расчетов и измерений для эхо кг: поддержка кардиодатчиков, CW допплер, цветовой м-режим, тканевой спектральный допплер | 1шт. |
|  |  | 4 | Программное обеспечение | Необходим пакет технологий для общей радиологии: Тканевой допплер. Динамическая стабилизация изображения. Автоматизация 2D изображения. | 1шт. |
|  |  | 5 | Программное обеспечение | Необходимо ПО для 3D реконструкции в режиме «свободной руки» и 4D визуализации в реальном масштабе времени | 1шт. |
|  |  | 6 | Фазированный датчик | Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон 1,0 – 5,0 МГц. Апертура 15,4 мм. Угол обзора 90 ° | 1 шт. |
|  |  | 7 | Линейный высокочастотный датчик | Высокочастотный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Поддержка «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон 5,0 – 13,0 МГц. Апертура 38,4 мм | 1 шт. |
|  |  | 8 | Конвексный датчик | Для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, урологических исследований Диапазон частот 2.0-6.0 МГц, Апертура 73 мм, Количество пьезоэлементов не менее 192 | 1 шт |
|  |  | 9 | Конвексный датчик | объемный датчик для акушерско- гинекологических исследований в режимах 2D,3D и 4DДиапазон частот 2.0-7.0 МГц | 1 шт |
|  |  | 10 | Внутриполостной универсальный микроконвексный датчик | Для акушерско-гинекологических и урологических исследований; Диапазон частот 4,0-9,0 МГц, Апертура 26,2 мм; Угол обзора 126 °. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |
|  |  | 1 | Принтер | Цифровой,черно-белый для печати ультразвуковых изображений | 1шт. |
|  |  | 2. | Источник питания | Выходная мощность не менее 2200 ВА | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы |
|  |  | 1. | Бумага для принтера | 110х2000 мм, рулонная | 1шт. |
|  |  | 2. | Контактный гель | Пластиковая канистра по 5 л | 1 шт. |
|  |  | 3. | ЭКГ-электроды | Одноразовые (50 шт. в упаковке) | 1уп. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требуемые условия Площадь - не менее 12кв. метров. Электроснабжение – напряжение 100-230 В. Вентиляция - проветриваемое помещение с окнами, наличие кондиционера. Водоснабжение - наличие раковины |

Техническая спецификация

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система ультразвуковая диагностическая |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Консоль, клавиатура с задней подсветкой | Система диагностическая ультразвуковая портативная должна быть с полностью цифровой программируемой архитектурой, предназначенной для проведения ультразвуковых исследований в кардиологии, акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, поверхностно расположенных органах, исследованиях костно-мышечной системы. Должна быть тележка. Должны быть не менее 3 активных портов для одновременного подключения датчиков (включая порты на тележке и порт для непрерывно – волнового датчика); Должны быть не менее 256 оттенков серого цвета. Должна быть конфигурации аппаратной кнопки для общей визуализации. Должна быть встроенная алфавитно-цифровая клавиатура QWERTY с задней подсветкой; Должно быть не менее 129 024 каналов 2D серошкального изображения в реальном времени с получением мульти-луча. Функции измерений и отчетов: Базовые измерения должны измерять: расстояние, площадь, длина окружности, объем. Должна быть поддержка различных функций измерений в зависимости от выбранных программ. В отчетах данные измерений должны быть представлены в упорядоченном виде. Должна быть возможность подключения периферийных устройств и дополнительных приборов. Должен быть цветной LED (светодиодного жидкокристаллического) плоской дисплей, диагональю не менее 15 дюймов; Монитор должен иметь высокую разрешающую способность не хуже 1280×768; Наличие интерактивного меню выбора опций; Угол наклона монитора должен быть регулируемый; Наличие интегрированных динамиков; Яркость должна иметь цифровую регулировку. Наличие уровня дисплея: Серый должен иметь не менее 256 градаций; Наличие не менее 16 777 216 цветов. Параметры изображения должны быть не хуже: 2D Усиление: от 0 до 100 (±1%); Серая шкала: должно быть не менее 256; Карта серого: должно быть не менее 13 шагов, шаг не более 1; Карта цвета: от 1 до 14 типов; Линия сканирования: должно быть не менее 1024 линий; Улучшение края: от -3 до +3, шаг не более 1; Усреднение кадров: от 0 до 15 (1 шаг); Область просмотра: 100/90/80/60% (шаг не более 4); Слежение по области просмотра: от 60 до 100%, угол от -20° до 20°; Динамический диапазон: от 50 до 170 дБ; Трапециевидная визуализация должна быть только линейная; Наличие переворота сверху вниз, переворота слева направо; Частота кадров должна быть медленная/нормальная/быстрая (шаг не более 3); Наличие оптимизированной настройки частоты; Наличие Проникновение/Общая/Разрешение: шаг не более 3. Наличие режимов сканирования: 2D РЕЖИМ должен быть не хуже: Серая шкала: не менее 256; Линия сканирования: не менее 1024 линий; Частота кадров: от 0 до 15, шаг не более 1; Динамический диапазон: от 50 до 200 дБ; Четкость переходов на изображении: от -3 до +3, шаг не более 1; Область сканирования: от 20 до 100%, шаг не более 2%; Линейная плотность должна быть: Высокая/Средняя/Низкая; Ткань должна быть: твердая/нормальная/жировая; Карта серого: не менее 13 шагов, шаг не более 1; Цветовая карта: от 1 до 14 типов; Усиление: от 0 до 100, шаг не более 1%; Мощность: от 10 до 100%, шаг не более 5%; Глубина: от 2 до 30 см; Компенсация усиления времени: не более 8 слайдов; Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех изображении. - ZOOM при чтении: от 100 до 400%; - ZOOM при записи: от 100 до 400%; Угол обзора: от 30 до180 градусов. РЕЖИМ М должен быть не хуже: Структура должна быть: точка М1/М2; Только для фазированного датчика и кардиологической опции; Динамический диапазон: от 50 до 200 дБ, шаг не более 1 дБ; Шкала серого: не менее 256 уровней; Скорость поворота (2D и цветной): 60/120/180/240/300/360 Гц, шагов не более 6; Глубина сканирования: от 2 до 30 см; Карта серого: от 0 до 13, шаг не более 1. Измерение времени должно быть не хуже: - Толстая отметина на шкале: не более 1 сек; - Тонкая отметина на шкале: от 0.1 до 0.5 сек. Частота должна быть: Ручка, данные, резерв; Четкость переходов на изображении М: от -3 до + 3(шаг не более 7); Колоризация М: цветная карта должна быть не менее 16-ти. РЕЖИМ ЦВЕТНОГО ДОППЛЕРА должен быть не хуже: Смешивание по альфа-каналу должно быть: Вкл/Выкл; Баланс: от 1 до 16; Базовая линия: не менее 16 шагов; Цветная карта: не менее 14 карт; Шкала цвета: не менее 256; Усиление: от 0 до 100%; Фильтр: от 0 до 3; Частота повторения сигналов изображения: от 0.2 до 15 кГц; Диапазон частоты должен иметь: ручка, данные (зависит от датчика); Чувствительность: от 8 до 31; Линейная плотность должна быть: Низкая/Средняя1/Средняя2/Высокая; Мощность (ультразвука): от 10 до 100, шаг не более 5%; Средний кадр: от 0 до 9 уровней; Режим цветного дисплея должен иметь: скорость, мощность, вариация, скорость + вариация; РЕЖИМ ИМПУЛЬСНО - ВОЛНОВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ДОППЛЕРА должен быть не хуже: Корректировка угла: от -70° до 70°; Динамический диапазон: до 50 до 200 дБ, шаг не более 1 дБ; Громкость аудио: от 0 до 100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Оптимизация спектрального круга: от 1 до 4, шаг не более 1; Тип спектрального круга: от 1 до 3; Карта серого: от 1 до 13; Карта шкалы серого: от 1 до 13 шагов; Частота повторения сигналов изображения: от 1 до 23 кГц; Скорость поворота импульсно-волновая: 60/120/180/240/300/360, шагов не более 6, не менее 13,2 сек/экран, не менее 6,6 сек/экран, не менее 4,4 сек/экран, не менее 3,3 сек/экран, не менее 2,6 сек/экран; Диапазон шкалы скорости: не более 0°, макс диапазон нулевого смещения: от 5 см/с до 3,4 м/с; не более 60°, макс диапазон нулевого смещения: от 10 см/с до 6,81 м/с; Тканевая Допплеровская Визуализация: Вкл./Выкл. (Должен быть предназначен только для фазированного датчика и кардиологической опции); Формат дисплея должен быть: верх/дно, сторона/сторона; Спектр преобразования: вкл/выкл; Авто калькулятор: вкл/выкл. РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДОППЛЕРА должен быть не хуже: Смешивание по альфа-каналу: Вкл/Выкл; Цветовая карта: от 1 до 8 карт; Баланс: от 1 до 16; Режим дисплея должен быть: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б. Совокупность: от 8 до 31, шаг не более 1; Фильтр: от 0 до 3 уровней; Шкала цвета: не менее 256; Усиление: от 1 до 100%; Диапазон частоты: ручка, данные (зависит от датчика); Динамический диапазон: от 50 до 200 дБ; шаг не более 1 дБ; Диапазон шкалы скорости: от 2,4 см/с до 3,325 м/с; Минимальная скорость: не более 2,4 см/с; Максимальная скорость: не менее 3,325 м/с; Набор: от 8 до 31, шаг не более 1; Средний кадр: от 0 до 9, шаг не более 1; Частота кадра: от 2 до 162 Ггц; Чувствительность: от 8 до 31. РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНО - ВОЛНОВОГО ДОППЛЕРА должен быть не хуже: Громкость аудио: от 0 до 100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл.; Базовая линия: от 0 до 8 шагов; Серая шкала: от 1 до 13 шагов; Динамический диапазон: не менее 36 дБ (от 1 до 4 уровней); Усиление: от 1 до 100%; Частота повторения сигналов изображения: от 1,5 до 43 кГц; Мощность ультразвука: от 10 до 100, шаг не более 5%. Одновременные режимы должны быть: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+TDI, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+TDI+PW, B+C+M, Dual B+C, Dual B+PD Альтернативные режимы на выбор должны быть: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TDI/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модуль | Модуль для трехмерного сканирования объемными датчиками в реальном масштабе времени (4D). | 1 шт. |
|  |  | 3 | Модуль | Фильтр, который в реальном времени должен удалять спекл-шумы и артефакты, усиливать контуры, делая ультразвуковое изображение контрастней на границе сред разной эхо-плотности. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Модуль | Программа предназначена для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. | 1 шт. |
|  |  | 5 | ЭКГ модуль | Модуль предназначен для регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Модуль | Модуль интеграции передовых технологий по обработке данных, система представления трехмерного ультразвукового изображения: Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ). Объемная ультразвуковая компьютерная томография. Получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования | 1 шт. |
|  |  | 7 | Датчик конвексный. | Должен применяться для акушерских исследований (плод, сердце плода), гинекологии (матка, яичники), абдоминальных исследований (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды, почки). Диапазон частот: от 2 до 5 МГц; Центральная частота: не более 3.5 МГц; Радиус кривизны: не более 40 мм; Область просмотра: не менее 75°; Число элементов: не менее 128; возможности использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Датчик микроконвексный | Должен применяться для исследований в неонатологии и педиатрии (абдоминальные исследования, почки, сердце, глубокие сосуды, мозг). Диапазон частот: от 4 до 9 МГц; Центральная частота: не более 6.5 МГц; Радиус кривизны: не более 10 мм; Область просмотра: не менее 153.34°; Число элементов: не менее 128; | 1 шт. |
|  |  | 9 | Датчик линейный | Должен применяться для исследований поверхностных структур (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетных исследований (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: от 5 до 12 МГц; Центральная частота: не более 8 МГц; Радиус кривизны должен быть плоский; Область просмотра: не менее 40 мм; Число элементов: не менее 128; возможности использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Датчик фазированный (детский) | Должен применяться для исследований в детской кардиологии, для исследования дуги аорты (хрящевые дуги плода в области затылка), аорты. Диапазон частот: от 3 до 8 МГц Центральная частота: не более 5.3 МГц; Число элементов: не менее 64; Радиус кривизны: плоский; Область обзора: не менее 9.6 мм; | 1 шт. |
|  |  | 11 | Датчик объемный (абдоминальный) | Должен использоваться для трехмерных исследований в акушерстве (ранние сроки), гинекологии (матка, яичники) Диапазон частот: от 2 до 6 МГц Центральная частота: не более 3.8 МГц; Число элементов: не менее 128; Радиус кривизны: не более 40 мм; Область обзора: не менее 69°; возможности использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Видеопринтер медицинский | Возможность получения графического изображения на бумаге. Видеопринтер должен быть цифровой черно-белый. Скорость печати должна быть не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Тележка | Металлическая тележка должна быть предназначена для перемещения портативного ультразвукового аппарата. В тележке должны иметься не менее 2 портов для одновременного подключения датчиков. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Источник бесперебойного питания | Мощность не менее 3 кВА. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Бумага для видеопринтера | Бумага для печати ультразвукового видео изображения должна быть термочувствительная, шириной не более 110мм, длиной не менее 21 метра в рулоне; 1 уп – не менее 5 рулонов. | 1 упаковка |
|  |  | 2 | Гель | Гель для ультразвуковых исследований со средней вязкостью, 1 канистра – не менее 5 кг. | 1 канистра |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь: не менее 10кв. метров. Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: При работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: При работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %. Уровень безопасности: применения в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом или с оксидом азота: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом или с оксидом азота. Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования. |

Техническая спецификация

№  3

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не является СИ |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Кабина рентгенозащитная с подъемником для пациента | Кабина рентгенозащитная должна быть выполнена из композитных материалов. Свинцовый эквивалент должен быть не менее 1,2 мм. Подъемник для пациентов. Дистанционный пульт управления подъемником. Высота перемещения подъемника должна быть не менее 400 мм. Размер рентгенозащитного окна в двери кабины должен быть не менее 356х356 мм. Свинцовый эквивалент окна должен быть не менее 2,4 мм. Сканирующий механизм с щелевым коллиматором. Переговорное устройство. Комплект видеонаблюдения: видеокамера для контроля пациента должно быть не менее 2 шт. Стабилизатор напряжения должен быть мощностью не менее 7 000 ВА. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Устройство сканирующее | Устройство сканирующее (система регистрации рентгеновского изображения на полупроводниковом детекторе), в том числе полупроводниковый линейный детектор. Система регистрации рентгеновского изображения на полупроводниковом детекторе. Размер рабочего поля должен быть не менее 385 х 385 мм. Градационная разрешающая способность, бит на пиксель, должно быть не менее 16. Динамический диапазон должен быть не менее 400. Контрастная чувствительность должна быть не более 1,0 %. Доза на кадр в плоскости приемника изображения должна быть не более 250 мкР. Время получения диагностической информации на экране монитора с момента окончания сканирования должно быть не более 10 сек. Время сканирования должно быть не более 6 сек. Линейный кремниевый детектор, пространственное разрешение должно быть не менее 3,1 п.л./мм. | 1шт. |
|  |  | 3 | Устройство рентгеновское питающее высокочастотное | Мощность питающего устройства должно быть не менее 20 кВт. Диапазон напряжения на рентгеновской трубке должно быть не менее 40 – 125 кВ. Пульсации напряжения должна быть не более 5 %. Точность поддержания анодного напряжения должно быть не хуже ±2,0 %. Максимальная потребляемая мощность от сети (кратковременно) должна быть не более 7 кВА. Трубка с вращающимся анодом, скорость вращения анода должна быть не менее 10 000 об/мин. Размер рабочего фокусного пятна должен быть не более 0,3 х 0,3 мм. | 1шт. |
|  |  | 4 | Комплекс средств для визуализации, обработки и архивирования изображения | Автоматизированное рабочее место рентген-лаборанта: набор мебели для АРМ рентген-лаборанта (стол компьютерный, кресло компьютерное), - 1шт; Объём оперативной памяти должен быть не менее 4096 Мб; Объём дисковой памяти должен быть не менее 500 Гб; Операционная система должна быть не ниже MS Windows 7 SP1 Pro RUS; Антивирусное программное обеспечения; Специализированное программное обеспечение; Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии; Источник бесперебойного питания должен быть не менее 700 ВА; ЖК монитор должен быть диагональю не менее 20 дюймов, разрешением не менее 1600х1050, яркостью не менее 250 кД/м²; Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места рентген-лаборанта: Управление аппаратом: Выбор параметров экспозиции оператором в зависимости от комплекции пациента: «худой», «средний», «толстый». Пошаговая процедура выполнения исследования/снимка, позволяющая задать тип и цель исследования, выполнить экспозицию, считать данные изображения в компьютер, выполнить предварительный просмотр изображения, сохранить его в архив снимков аппарата, автоматически выставить требование на выполнение описания исследования. Автоматически расчет эффективной дозы облучения пациента с учетом типа проекции, возраста пациента. Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога: набор мебели для АРМ врача-рентгенолога (стол компьютерный, кресло компьютерное) -1 шт; Внешний жесткий USB диск (HDD) не менее 320 Гб; Объём оперативной памяти должен быть не менее 4096 Мб; Объём дисковой памяти должен быть не менее 500 Гб; Операционная система должна быть не ниже MS Windows 7 SP1 Pro RUS; Антивирусное программное обеспечения; Специализированное программное обеспечение; Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии; Источник бесперебойного питания должен быть не менее 700 ВА – 1 шт. ЖК монитор должен быть диагональю размером не менее 19 дюймов, разрешением не менее 1280х900, яркостью не менее 250 кД/м² - 1 шт. Медицинской термопринтер (1 шт.) для печати снимков на термопленке и бумаге, тип печати: прямая термопечать, геометрическое разрешение при печати должны быть не менее 325 точек/дюйм, бумага и термоплёнка для принтера по 2 рулона, Передача полутонов - 256 градаций серого (8 бит). Лазерный принтер (1шт) формат бумаги А4. Геометрическое разрешение при печати должно быть не менее 1200 точек/дюйм. Объём памяти должен быть не менее 128 Мб. Кабель USB для подключения к компьютеру. Цветность: монохромный. Поддерживаемые размеры печатных носителей: А4, A5, A6, B5 (JIS). Размеры печатных носителей, нестандартные: от 76 x 127 до 216 x 356 мм (лоток 1). Максимальная скорость ч/б печати должна быть не более 33 стр/мин. Время выхода первой страницы должно быть через 8 сек. Виды печатных материалов: бумага должна быть обычная, перфорированная, тонкая, плотная, шершавая, документная, цветная, бланки должны быть с предварительно напечатанными данными из вторсырья; конверты; этикетки; прозрачные пленки, картон. Емкость подающих лотков: 50 листов, 250 листов. Емкость принимающего лотка: 150 листов. Монохромный медицинский монитор (1шт) должен быть диагональю размером не менее 19 дюймов, разрешением не менее 1600x1200, яркостью не менее 900 кД/м², с наличием встроенного калибровочного датчика предназначенного для автоматической подстройки яркости монитора. Общие возможности ПО автоматизированного рабочего места рентген-лаборанта и автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога. Ведение базы данных пациентов: Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, место работы, наименование контингента и группы риска, номер и/или название участка, нахождение на контроле патологии. Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам (ФИО, диагноз, населенный пункт, группа риска, декретированный контингент, место работы и т.д.). Сортировка сформированных списков пациентов по различным полям, Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате: Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель), , Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям, Работа с изображениями: Поддерживаемые форматы изображений: DICOM, DICOM с сжатием в JPEG/JPEG2000. Работа с изображениями и сопутствующей им информацией, Просмотр и обработка изображений: Функции визуального анализа: вывод одновременно на просмотровый стол не менее 4 изображений вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана инструмент "линза" с переключаемым увеличением не менее чем в 2 и не менее чем в 4 раза, Масштабирование от не более чем 0.25 до не менее чем 4 раз , управление яркостью/контрастностью изображения, просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета), Функции постобработки изображения: автоматическое определение яркости и контраста изображения, автоматическая и ручная нормализация изображения, гамма-коррекция, усиление резкости подчеркивание границ, нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура Функции рентгенометрии: измерение размеров измерение расстояний измерение углов измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей измерение статистических характеристик изображения и/или выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости) оценка оптической плотности в заданной точке получение гистограммы изображения/выделенной части изображения построение профиля яркости вдоль выделенной линии Печать изображений: Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на Windows-принтеры формата А3, А4, А5. Печать изображений на медицинские термопринтеры, определенные в системе MS Windows. Печать от 1 до не менее 4 изображений на одном листе для Windows-принтера. Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов. Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики. Составление и печать протоколов по исследованию: Возможность создания до двух протоколов по одному исследованию с раздельным хранением в БД Наличие шаблонов для создания протоколов исследования с возможностью создавать новые шаблоны без привлечения технических специалистов Возможность одновременной работы нескольких врачей с разных АРМов по созданию протоколов: выдача предупреждения о том, что исследование взято на описание Хранение всех заключений в отдельном справочнике заключений с возможностью добавления, редакции, удаления заключения в справочнике без привлечения технических специалистов Сохранение и печать протоколов исследований на принтер сохранение протоколов исследований в форматах PDF, XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV Формирование и печать отчетов о работе аппарата: "Журнал работы аппарата" "Карта снимков пациента" "Итоговый отчет" "Отчет по группе исследований" "Справка о прохождении R-исследования" Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т. д.) Печать отчетов на офисный принтер и экспорт в формате MS Word, MS Exсel. Экспорт отчетов в следующие форматы: Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст CSV. Экспорт исследований на внешние носители информации: Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOM. Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R/DVD-R в формате DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. Поддержка протокола DICOM и интеграция в PACS систему: Проверка DICOM соединения (Verification as SCU). Передача изображений в формате DICOM во внешний архив в формате DICOM. Печать на DICOM-принтер. Создание и чтение медицинского диска в формате DICOM на CD/DVD (Media Storage Services – File Set Creator, File Set Reader). Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога: Электронный справочник, содержащий образцы снимков с различной патологией легких, а также образцы артефактов, возникающих при неправильной укладке пациента и работе аппаратуры, Возможность редактирования электронного справочника врачом-рентгенологом без привлечения технических специалистов: Создание нового раздела в справочнике Добавление в справочник снимков из БД программного обеспечения аппарата. Составление описаний к добавленным снимкам. Встроенный программный комплекс выявления атерокальциноза сонных артерий Программный модуль определения степени расширения сердца с применением кардио-торакального индекса (КТИ): Автоматический расчет КТИ без участия оператора. Возможность ручного определения КТИ оператором Автоматическое определение группы риска пациента по степени увеличения сердца: увеличение 1-ой, 2-ой и 3-й степени. Возможность автоматического добавления полученных данных (КТИ и группы риска) в рентгенологический отчет: в описание и в заключение Поддержка DICOM и интеграция с PACS: Получение заданий для врача-рентгенолога на составление R-отчета по исследованию в формате DICOM (General Perpose Worklist as SCU). Сервис проверки DICOM соединения (Verification as SCP). Дополнительная интеграция с внешними информационными системами: Возможность передачи во внешнюю систему R-отчета по выполненному исследованию посредством электронной почты. Возможность передачи во внешнюю систему R-отчета по выполненному исследованию посредством http-запроса к web-браузеру. Дисковый массив, предназначенный для хранения архива снимков: Компактные размеры, мм, не более 300х300х250 Количество «жестких» дисков в архиве, не менее 2. Гарантия отсутствия потери информации при выходе из строя одного из дисков. Емкость архива снимков рассчитана, не менее 150 000 Время доступа к любому снимку, хранящемуся в архиве, не более 30 сек | 1шт. |
|  |  | 5 | Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный | Производительность по потоку должна быть не менее 60 м³/час. Диапазон установки таймера бактерицидной лампы, ч 1÷9999 ± 5% . Напряжение питания 220В. Частота питающей сети 60 Гц. Мощность потребляемая из сети должна быть не более 60 ВА. | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы |
|  |  | 1. | Рулонная бумага для медицинского принтера | Рулонная бумага для медицинского принтера | 2 шт |
|  |  | 2. | Рулонная термоплёнка для медицинского принтера | Рулонная термоплёнка для медицинского принтера | 2 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь кабинета – не менее 14 кв. м. Минимальная ширина помещения – 3,5 м. Высота потолков – не менее 3 м. Пол в кабинете должен быть ровным и не прогибаться под весом аппарата (600кг на 2 кв м). Однофазная сеть 220 В (10%) Обязательно наличие нейтрали! Обязательно наличие отдельного контура заземления, (не связанного с нейтралью!) Сопротивление заземления не более 10 Ом. Сопротивление петли фаза-ноль не более 1 Ом. Наибольшая потребляемая мощность аппарата - не более 7 кВА. Расстояние от кабины до стены, где ставится сетевой щиток – не более 4 м. На стене около каждого АРМа должна находиться электророзетка 220В, 10А (Евро стандарт). АРМ лаборанта должно располагаться в зоне видимости пациента в кабине на расстоянии не более 6 м от аппарата. Расстояние от АРМ «Лаборант» до АРМ «Доктор» не более 30 м, с проложенным кабелем UTP cat. 5E между планируемыми местами их установки. Помещения рентгеновского кабинета должны соответствовать нормам «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». Монтаж оборудования проводится в чистом помещении. напряжение питающей сети, В, не хуже 220 ±10% Частота переменного тока в сети, Гц, не менее 50 |

Техническая спецификация

№4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Консоль | Система диагностическая ультразвуковая стационарная премиум класса с сенсорной панелью управления Области применения: - Абдоминальные исследования; - Акушерские исследования; - Ранние акушерские исследования; - Гинекологические исследования; - Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа); - Почечные исследования; - Педиатрические/Неонатальные исследования; - Урология; - Молочные железы; - Мускуло-скелетные исследования; - Кардиология взрослых; - Транскраниальная допплерография (ТКДГ); - Сосудистая система; - Общие исследовании; - Исследование сердца плода. Наличие встроенной выдвижной клавиатуры с трекболом. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Наличие встроенных кнопок для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Динамический диапазон должен быть: не менее 50 но не более 255 дБ; Не менее 4 активных портов для подключения датчиков, также возможность подключения непрерывно-волнового датчика; Не менее 6 держателей датчиков; Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса (диаметр колеса: не менее 125 мм); Панель управления должна быть регулируемая по высоте и поворотная Число каналов прием/передача должен быть: не менее 1 548 288. SSD диск объемом не менее 512 Гб. Загрузка системы: не более 1 минуты Наличие интегрированного DVD-RW привода; Цифровая регулировка яркости и контраста; Наличие следующих вспомогательных функций: Функция полного изображения спектра для улучшения изображения по всей площади картинки; Функция тканевой (2-й) гармоники; Функция инверсной тканевой гармоники; Функция автоматической настройки изображения; Трапециевидное изображением для линейных датчиков; Функция улучшения цветного допплера; Автоматическая трассировка в режиме допплера; Автоматические расчеты в режиме реального времени; Функция настройки сохраненного изображения; Измерение сохраненных изображений; Функция Вокал: автоматический расчет размеров внутренних органов; Программа архивация данных по пациентам. Частота кадров: не менее 2000 Гц Память для хранения кинопетли: не менее 12 700 кадров; Характеристики монитора должны быть: Цветной LED (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональ не менее 23 дюймов; Разрешение: не хуже 1920 х 1080 Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Характеристики сенсорного монитора должны быть: Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 10,1 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Наличие виртуальной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели. Разрешение дисплея не хуже 1280 х 800 Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы: - Модуль для реалистичной визуализации плода; - Модуль полуавтоматического измерения толщины воротникового пространства в 2D режиме. - Модуль полуавтоматического измерения мозга плода в 3-х ​​поперечных плоскостях, в 6 измерениях бипариетальный размер(BPD), окружность головы (HC), затылочно-лобный диаметр черепа (OFD), внутреннее сосудистое сплетение (Vp), межполушарный размер мозжечка (TCD), большая цестерня (CM), которые являются ключевыми показателями для визуализации головного мозга плода; - Модуль позволяющий автоматически находить фолликулы, измеряя размер и состояние каждого фолликула, что приводит к улучшению процесса диагностики; - Модуль автоматического поиска длинных трубчатых костей плода с определением точных размеров. При сканировании в объемном режиме, модуль позволяет автоматически распознать размеры всех длинных костей плода, предоставляет интуитивно - понятную визуализацию структуры плода; - Программа детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации для конвексного датчика; - Программа детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации для линейного датчика; - Модуль автоматического вычисления комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; - Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; - Модуль для повышения четкости изображения границ тканей с разной эхо-плотностью (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга плода, стенок и клапанов сердца плода); - Модуль для объемной динамической визуализации сердца плода; - Модуль для полуавтоматического измерения воротникового пространства плода средино-сагиттальной плоскости в объемном изображении; - Модуль для полуавтоматического исследования, который помогает эффективно получить 9 основных плоскостей для быстрой диагностики сердца плода. - Модуль для исследования сердца плода и выявления патологии; - Модуль для архивации изображений и кинопетли; - Модуль для возможности изучить более широкую область изображения за счет автоматического отображения расширенной зоны видимости, также позволяет автоматически отображать на мониторе большие по протяженности ультразвуковые изображения; Режимы сканирования должны быть: Режим 2D: Усреднение кадров не менее 0 но не более 15 шагов; Динамический диапазон не менее 0 но не более 255 дБ; Шкала оттенков серого цвета не менее 1 но не более 13 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага, не менее 2 но не более 2189Гц; Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима; Область визуализации: не менее 40 но не более 100%; Плотность (Высокая, Средняя, Низкая) 3 шага; Трапециевидный режим (линейный датчик); Усиление: не менее 0 но не более 100%; Глубина (в зависимости от датчика): не менее 2 но не более 38 см; Фокусных точек: не менее 8; Угол обзора: -20° /+20°; Zoom: не менее 120 но не более 400 %; М-режим: Усреднение кадров: не менее 0 но не более 15 шагов; Динамический диапазон: не менее 50 но не более 200 дБ; Шкала оттенков серого цвета: не менее 1 но не более 13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Скорость развертки: 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Отказ: не менее 1 но не более 32 шагов; Усиление: не менее 0 но не более 100%; Глубина проникновения: не менее 2 но не более 38 см; Цветовой доплер: Шкала цветности: не менее 256 цветов; Усреднение кадров: не менее 0 но не более15 шагов; Шкала оттенков серого цвета: не менее 1 но не более 13 шагов; Динамический диапазон: не менее 50 но не более 200 дБ; Частота повторения импульсов: не менее 0.1 но не более 18.4 КГц; Область сканирования: не менее 40 но не более 100; Размер 2D изображения: не менее 50 но не более 100; Изображение полного спектра не менее 1 но не более 3 шага; Улучшение края: -3~+3 шага; Частота кадров: не менее 2 но не более 417 Гц; Глубина проникновения: не менее 2 но не более 38 см; Баланс: не менее 1 но не более 16; Фильтр: не менее 0 но не более 3; Шкала: не менее 0.20 но не более 12 КГц; Базовая линия: не менее 0 но не более 8; Цветная карта: не менее 1 но не более 15; Чувствительность: не менее 2 но не более 31 шага; Отказ: не менее 1 но не более 32 шага; Область сканирования: не менее 40 но не более 100; Улучшение края: -3~+3 шага; Zoom: не менее 120 но не более 400 %; Энергетический доплер: Шкала оттенков цветной карты: не менее 256 цветов; Частота повторения импульсов: не менее 0.1 но не более 18.4 КГц; Динамический диапазон не менее 50 но не более 200 дБ; Минимальная скорость: не более 2.25 см/сек; Максимальная скорость: не более 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: не менее 1 но не более 13 шагов; Частота кадров: не менее 2 но не более 30 Гц; Масштаб чтения: не менее 120 но не более 400; Область сканирования не менее 40 но не более 100; Размер 2D изображения не менее 50 но не более 100; Изображение полного спектра не менее 1 но не более 3 шагов; Трапециевидный режим (только для линейного датчика); Отказ: не менее 1 но не более 32 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Глубина проникновения: не менее 2 но не более 38 см; Zoom: не менее 120 но не более 400 %; Режим импульсно-волнового спектрального доплера: Частота повторения импульсов: не менее 1 но не более 23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 линии; Динамический диапазон: не менее 50 но не более 200 Дб; Шкала оттенков серого цвета: не менее 1 но не более 13 шагов; Минимальная скорость: не более 5.0 см/сек; Максимальная скорость: не более3.05 м/с; Угол М-линии: не менее 0 но не более 3600; Фильтр: не менее 0 но не более 3 шагов; Шкала оттенков серого цвета: не менее 0.6 но не более 14 КГц; Базовая линия: не менее 0 но не более 8 шага; Звук: не менее 0 но не более 100; Трапециевидный режим (только для линейного датчика); Zoom: не менее 120 но не более 400 %; Глубина проникновения: не менее 2 но не более 30 см; Усиление: не менее 0 но не более 100; Режимы дисплея: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+SFlow, B+SFlow+PW, B+PPI, B B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E; -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M; - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D; - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); Архив изображений: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: не менее 12700 кадров; Память кинопетли: не менее 8192 линий | 1шт. |
|  |  | 2 | Модуль | Модуль трехмерного сканирования объемными датчиками в режиме реального времени (4D). Трехмерная технология визуализации, которая должна позволять увидеть более реалистичный, точный образ | 1шт. |
|  |  | 3 | Модуль | Модуль должен включать в себя: - Модуль полуавтоматического измерения мозга плода в 3-х ​​поперечных плоскостях, в 6 измерениях (PD, HC, OFD, Vp, TCD, CM), которые являются ключевыми показателями для визуализации головного мозга плода; - Модуль автоматического поиска длинных трубчатых костей плода с определением точных размеров; - Модуль для полуавтоматического измерения воротникового пространства плода средино-сагиттальной плоскости в объемном изображении. - Модуль для полуавтоматического исследования, который помогает эффективно получить 9 основных плоскостей для быстрой диагностики сердца плода. | 1шт. |
|  |  | 4 | Датчик конвексный | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: не менее 2 но не более 6 МГц; Центральная частота: предпочтительно 4 МГц; Радиус кривизны: не менее 60,15 мм; Область просмотра: не менее 57,50; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1шт. |
|  |  | 5 | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. Диапазон частот: не менее 5 но не более 9 МГц; Центральная частота: предпочтительно 5,95 МГц; Радиус кривизны: не менее 10,1 мм; Область просмотра: не менее 150,30; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. |  |
|  |  | 6 | Датчик линейный | Области применения: Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды Диапазон частот: не менее 3 но не более 12 МГц; Центральная частота: предпочтительно 7.2 МГц; Радиус кривизны: плоский; Область просмотра: не менее 50 мм.; Число элементов: не менее 256; Возможность использования биопсийного набора. | 1шт. |
|  |  | 7 | Датчик конвексный объемный облегченный | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Наличие технологии обеспечивающей детализированную визуализацию диагностируемых областей. Диапазон частот: не менее 1 но не более 8 МГц; Центральная частота: предпочтительно 4 МГц; Радиус кривизны: не менее 44,2мм; Область просмотра: не менее 700; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора | 1шт. |
|  |  | 8 | Датчик фазированный | Области применения: Кардиология взрослых. Нейросонография Диапазон частот: не менее 2 но не более 4 МГц; Центральная частота: предпочтительно 2,7 МГц; Радиус кривизны: плоский; Область просмотра: не менее 900; Число элементов: не менее 80; Биопсийный набор не доступен. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский черно-белый | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВA. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, не менее 5 килограмм в канистре. | 1 канистра |
|  |  | 2. | Бумага для видеопринтера | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения 110мм* 21 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. | 1 упаковка |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения обязательна; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.