Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «18» сентября  2013 года № 09/123

Сводный список медицинской техники на 2013 год (25 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в 2013 году

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 4 | 7 177 936 | 28 711 744 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» управления здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Установка анестезии. Монитор пациента | 2 | 11 373 001 | 22 746 002 | КГП на ПХВ «3-я городская больница» акимата Северо-Казахстанской области, Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 3 | 8 170 144 | 24 510 432 | КГП на ПХВ «3-я городская больница» акимата Северо-Казахстанской области, Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями | 1 | 17 385 000 | 17 385 000 | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций с набором эндоскопических инструментов для ЛОР хирургии в комплекте | 1 | 24 223 353 | 24 223 353 | ГКП «Областная детская клиническая больница» на ПХВ государственного учреждения «Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Универсальная рентгеновская система | 1 | 46 987 500 | 46 987 500 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области», акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Система рентгеновская мобильная | 1 | 5 897 045 | 5 897 045 | КГП на ПХВ «Центральная районная больница Жамбыльского района» управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 25 184 055 | 25 184 055 | КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата Северо-Казахстанской области, Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 9 | Аппарат рентгеновский на два рабочих места. Проявочный процессор. | 1 | 17 745 000 | 17 745 000 | КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата Северо-Казахстанской области, Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 10 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 4 | 8 430 510 | 33 722 040 | ГКП на ПХВ «Городская больница №1» Управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и инструментами для внутрипросветной хирургии | 1 | 32 540 800 | 32 540 800 | КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 33 022 900 | 33 022 900 | ГКП «Областная детская клиническая больница» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Установка анестезии | 1 | 9 658 844 | 9 658 844 | ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 14 | Установка анестезии | 1 | 7 421 810 | 7 421 810 | ГККП «Родильный дом г.Есик Енбекшиказахского района» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 15 | Установка анестезии | 1 | 10 280 756 | 10 280 756 | ГКП на ПХВ «Областная детская многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 16 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями | 1 | 23 173 670 | 23 173 670 | КГП «Мугалжарская центральная районная больница» на ПХВ Управления здравоохранения акимата Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 17 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и инструментами для внутрипросветной хирургии | 1 | 37 408 662 | 37 408 662 | ГКП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» Управления здравоохранения г.Алматы | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 18 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств с набором инструментов для лапароскопических операций в комплекте | 1 | 26 034 846 | 26 034 846 | ГККП «Мангистауская центральная районная больница» Мангистауского областного Управления здравоохранения | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 19 | Аппарат рентгеновский на два рабочих места. Проявочный процессор. | 1 | 17 745 000 | 17 745 000 | КГП на ПХВ «3-я городская больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 20 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога в комплекте | 3 | 13 377 289 | 40 131 867 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» управления здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 21 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога в комплекте | 1 | 13 474 557 | 13 474 557 | РГКП «Научный Центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 22 | Иммунохимический анализатор с принадлежностями и расходными материалами | 1 | 16 673 467 | 16 673 467 | ГККП «Областной онкологический центр» Управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 23 | Анализатор автоматический гематологический в комплекте | 1 | 7 729 000 | 7 729 000 | ГКП «Городская детская клиническая больница» на ПХВ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 24 | Иммунохимический анализатор с принадлежностями и расходными материалами | 1 | 16 584 755 | 16 584 755 | ГКП на ПХВ «Онкологический диспансер» акимата г. Астана | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 25 | Диагностический ультразвуковой аппарат в комплекте | 1 | 8 547 000 | 8 547 000 | ГКП на ПХВ «Городская больница №2» УЗ акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: Принудительная вентиляция с контролем по объему; Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох»: два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся ПДКВ, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150 частота дыханий: от 2 до 80 в мин время вдоха: от 0.2 до 10 сек дыхательный объем: от 50 до 2000 мл давление на вдохе: от 0 до 99 мбар PEEP: от 0 до 35 мбар давление поддержки: от 0 35 мбар (выше ПДКВ) ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. % чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин максимальный поток: до 180 л/мин быстродействие клапана: до 5 мсек инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох, детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Максимальное давление в дыхательных путях; Давление плато; Положительное давление в конце выдоха; Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон от 0 до 99 mbar; Разрешение: не более 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%; Разрешение: не более 1 об.% O2 Измерение потока: Пиковый инспираторный поток; Диапазон от 0 до 196 л/мин; Разрешение: не более 1 л/мин Измерения минутного объема: Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 л/мин; Разрешение не более 0,1 л/мин Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме неинвазивной вентиляции); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 мл; Разрешение не более 1 мл Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме неинвазивной вентиляции); Диапазон от 0 до 3999 мл; Разрешение не более 1 мл; Измерение частоты дыхания: Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/мин; Разрешение не более 1/мин; Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение не более 0,1; Время вдоxа: Диапазон от 0 до 15 сек.; Разрешение не более 0,1 сек; Время плато: Диапазон от 0 до 10 сек; Разрешение не более 0,1 сек; Сопротивление: Диапазон от 3 до 100 мбар/л/сек; Разрешение не более 1 мбар/л/сек; Комплайнс (податливость): Диапазон от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение не более 1 мл/мбар; Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон не менее 18 не более 48 °C; Разрешение не более 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях: от 5 до 100 мбар; Поток: от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем: от 0 до 2 л. Наличие мониторинга следующих параметров; Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек. Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/мин. Время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 сек; регулируется с шагом не более 1 сек; Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 л Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 сек; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240В, 50/60 Гц, DC: 24 В, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Основные комплектующие Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: Принудительная вентиляция с контролем по объему; Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Искусственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Клапан вдоха и выдоха Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый Дополнительные комплектующие Тележка на колесах На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес Базовый блок увлажнителя Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. Пневматический распылитель медикаментов Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат yчитывает поток для pаспылителя и деpжит минyтный объем постоянным. PC-BIPAP PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. |
| 2 | Установка анестезии Монитор пациента | Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза, с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Возможна работа при низких потоках. Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О Дыхательный объем: от 20 мл до 1400 мл Частота дыхания: от 4 до 60 в мин Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4 Пауза на вдохе: от 0 до 50% РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см) Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC) Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра. Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. Монитор пациента имеет небольшой вес, компактные размеры и предназначен для проведения основного (базисного) мониторинга. Стандартная конфигурация включает 4-х канальный дисплей с выводом наиболее важных жизненных параметров и базовый анализ аритмий. В комплектацию включена ионно-литиевая батарея с рабочим временем 3 часа (при полной зарядке). Монитор сконфигурирован для взрослых пациентов. ЭКГ (ECG) Возможное количество отведений Набор на пять (5) отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Диапазон измерений от 15 до 300 уд. в одну минуту; Точность измерений ± 5 уд. в мин или ± 2% Диапазон частот (±3 db) от 0,5 Hz до 28 Hz (50 Hz); от 0,5 Hz до 40 Hz (60 Hz) Частотный фильтр от 50 до 60 Hz Комплекс QRS: Тревоги: верхние и нижние пределы устанавливаются пользователем Отведения для детекции ритма: I и II или III; Амплитуда: ± 5 до ± 700 mV Интервал между ударами: ≥30 msec (мсек); Ширина: от 0.1 до 2.0 msec (мсек) Аксессуары (принадлежности) к наборам на 5 отведений Контроль дыхания: Сенсорное отведение II; Метод измерения – импедансная пневмография Дополнительный поток ≤10μA для любого активного электрода Пороговая величина детекции в ручном режиме: от 0,20 Ω до 4,0 Ω (устанавливается пользователем); в авто-режиме о т 0,20 Ω до 1,5 Ω (установлено автоматически) Диапазон измерений: от 0 до 155 дых/мин; Точность ± 1 л/мин или ± 2%; Тревоги: верхние и нижние границы частоты дыхания устанавливаются пользователем Пульсоксиметрия (SpO2): Выводимые параметры: - сатурация/насыщение (Saturation) O2: отношение фракции оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина; - пульс: частота и кривая Метод измерения - абсорбционная спектрофотометрия; Пульс: от 30 до 250 уд. в мин Точность измерений: при точных установках от 70% до 100% ± 2% Точность измерения пульса: ± 3 уд. в мин или ± 3% Тревоги: верхние и нижние границы SpO2 и частоты пульса устанавливаются пользователем Температура: Выводимые параметры – абсолютная температура Диапазон измерений от 0 до 50°C; Точность зонда: ± 0.1°C; Точность системы: ± 0.2°C Тревоги: верхние и нижние границы устанавливаются пользователем Неинвазивное АД (NBP): Выводимые параметры: систолическое, среднее и диастолическое давление Метод измерения – осциллометрическая пошаговая дефляция (выкачивание) воздуха Режимы работы: Ручное (однократное измерение) или автоматическое с заданным интервалом времени Интервалы времени: Выкл.; 2; 2,5; 3; 5 мин (с приращением в 5мин), 30; 45; 60; 120; 240 мин Диапазон измерений (по умолчанию) Взрослые: (max 270 mmHg); ЧСС от 30 до 240 уд. в мин; Систолическое АД: от 30 до 250 mmHg Среднее АД: от 20 до 230 mmHg; Диастолическое АД: от 10 до 210 mmHg Дети: (max 180 mmHg); ЧСС от 30 до 240 уд. в мин; Систолическое АД: от 30 до 170 mmHg; Среднее АД: от 20 до 150 mmHg; Диастолическое АД: от 10 до 130 mmHg Сила давления манжеты Давление нагнетания установленное по умолчанию Взрослые: 160 mmHg ±10 mmHg Дети: 120 mmHg ±10 mmHg; Давление нагнетания после калибровочного (правильного или истинного) измерения Взрослые: Систолическое +25 mmHg ±10 mmHg Дети: Систолическое +25 mmHg ±10 mmHg; Максимальное давление нагнетания: Взрослые: 265 mmHg ±5 mmHg Дети: 180 mmHg ±10 mmHg; Минимальное давление нагнетания: Взрослые: 110 mmHg ±10 mmHg Дети: 90 mmHg ±10 mmHg; Коннектор (блок соединения) – саморасцепляющийся (,,Quick-release,,) с одинарным воздуховодом Тех. спецификация дисплея: Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический; Активная матрица TFT-LCD; Размер по диагонали 21 см (8,4 дюйма); Количество каналов 4 стандартных канала; Площадь обзора 170,9мм x 129,6мм; Разрешающая способность 640 x 480 pixels Пользовательский интерфейс: Вращаемая ручка управления – для выбора и подтверждения изменений в меню Удобная для пользователя структура меню и фиксированные кнопки. Три уровня звучания сигналов тревоги: I Угроза для жизни; II Внушающее опасение состояние пациента и III Рекомендательный Технические параметры: Охлаждение – конвекция (без вентилятора) Размеры (В x Ш x Глубина) 215 x 301 x 131 мм; Вес 3,32 кг без батареи Управление потоками информации: Хранение данных - 24 часа; Дискретность (разрешение) данных - 60 секунд Табличные тренды: 1; 5; 15; 30 или 60-ти минутный формат дисплея. Графические тренды 1; 2; 4; 8 или 12-ти часовой формат дисплея. Типы трендов – табличные и графические с возможностью воспроизведения на 10 эпизодов Электрическая спецификация монитора: Входное напряжение от 11 до 14V DC, 2,5 A; Потребляемая мощность ≤52 Watt (при полной нагрузке); Утечка потока на пациента ≤10μA; Класс защиты – со встроенным силовым приводом (согласно IEC 60601-1). Адаптер источника питания: Требования к электропитанию: от 100 до 120V AC, 0,8 A; от 200 до 240V AC, 0,4 A Частота от 50 до 60 Hz; Утечка на корпус <500μA при 220V AC и 50 Hz Соответствие Международным Техническим Стандартам: Монитор полностью соответствует Международным Стандартам IEC 60601-1 и применимым к ним специальным и сопутствующим нормативам, а так же стандартам IEC 60601-1-2. Соответствие электромагнитным параметрам полностью совпадает с требованиями CISPR 11, Класс B. Монитор стандартизован согласно Европейской Директиве разработанной для электрических Медицинских Аппаратов (MDD) 93/42 EEC и имеет маркировку CE Основные комплектующие Установка анестезии базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка, Компактная дыхательная система, Аккумуляторные батареи. Испаритель анестетиков с креплением Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Монитор пациента (основной блок) Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия Батарея (ионно-литиевая) Встроенная литиум-ионная батарея Время автономной работы: 180 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C. Указанное время автономной работы действительно при следующих условиях: NBP (неинвазивное АД) - кратность измерений каждые 15 минут, и при температуре 25°C. При большем количестве выводимых параметров время работы батареи уменьшается. Кабель ЭКГ Предназначен для подсоединения электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Все пять ЭКГ электродов фиксируются только на одном монокабеле (вместо пяти), что сокращает количество проводов, ведущих к пациенту, и предотвращает их спутывание. Монокабель ЭКГ электродов имеет зеленый цвет для простоты его идентификации, среди других проводов. Клипсы на монокабеле для фиксации ЭКГ электродов имеют цветовую кодировку, согласно евростандарту IEC 1, для простоты идентификации ЭКГ отведений. кабель-удлинитель SpO2 Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. Шланг соединительный (для манжет) Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) – с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. Стыковочное устройство Обеспечивает механическое крепление, а так же: электрический интерфейс для монитора; Дополнительные комплектующие Испаритель анестетиков с креплением (дополнительный) Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 6%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Вентиляция с контролем по давлению Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. Газоанализатор Модуль с креплением к наркозному аппарату, съемный, для измерения концентрации анестетиков. Отображаемые параметры: CO2, N2O, кислорода и одного из анестетиков, т.е. галотана, изофлюрана, энфлюрана, севофлюрана или десфлюрана. Отображаемые значения – анестетические агенты, СО2, , вдыхаемые и выдыхаемые концентрации (%), тренд и волна, закись азота – вдыхаемые и выдыхаемые концентрации. Метод измерения – инфракрасное поглощение. Отображаемый диапазон СО2- 0-10 %, закись азота 0-100%, галотан 0-10%, изофлюран 0-10 %, энфлюран 0-10%, севофлюран 0-11%, десфлюран 0-24 %. Система удаления отработанного анестетика Предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. Компоненты системы: система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. |
| 3 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: Принудительная вентиляция с контролем по объему; Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох»: два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся ПДКВ, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150 частота дыханий: от 2 до 80 в мин время вдоха: от 0.2 до 10 сек дыхательный объем: от 50 до 2000 мл давление на вдохе: от 0 до 99 мбар PEEP: от 0 до 35 мбар давление поддержки: от 0 35 мбар (выше ПДКВ) ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. % чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин максимальный поток: до 180 л/мин быстродействие клапана: до 5 мсек инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох, детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Максимальное давление в дыхательных путях; Давление плато; Положительное давление в конце выдоха; Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон от 0 до 99 mbar; Разрешение: не более 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%; Разрешение: не более 1 об.% O2 Измерение потока: Пиковый инспираторный поток; Диапазон от 0 до 196 л/мин; Разрешение: не более 1 л/мин Измерения минутного объема: Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 л/мин; Разрешение не более 0,1 л/мин Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме неинвазивной вентиляции); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 мл; Разрешение не более 1 мл Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме неинвазивной вентиляции); Диапазон от 0 до 3999 мл; Разрешение не более 1 мл; Измерение частоты дыхания: Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/мин; Разрешение не более 1/мин; Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение не более 0,1; Время вдоха: Диапазон от 0 до 15 сек.; Разрешение не более 0,1 сек; Время плато: Диапазон от 0 до 10 сек; Разрешение не более 0,1 сек; Сопротивление: Диапазон от 3 до 100 мбар/л/сек; Разрешение не более 1 мбар/л/сек; Комплайнс (податливость): Диапазон от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение не более 1 мл/мбар; Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон не менее 18 не более 48 °C; Разрешение не более 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях: от 5 до 100 мбар; Поток: от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем: от 0 до 2 л. Наличие мониторинга следующих параметров; Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек. Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/мин. Время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 сек; регулируется с шагом не более 1 сек; Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 л Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 сек; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240В, 50/60 Гц, DC: 24 В, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Основные комплектующие Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: Принудительная вентиляция с контролем по объему; Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Клапан вдоха и выдоха Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. Дополнительные комплектующие Тележка на колесах На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес Базовый блок увлажнителя Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. Пневматический распылитель медикаментов Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат yчитывает поток для pаспылителя и деpжит минyтный объем постоянным. Тестовое легкое (взрослое) Служит для тестирования СРАР функции аппарата. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) Внешняя аккумуляторная батарея Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции Автоматическая регулировка потока на вдохе Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. PC-BIPAP PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. Капнометрия в основном потоке (включает кювету капнографическую, взрослую) Капнометрия в основном потоке: диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: тревога при высоком или низком содержании СО2. |
| 4 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями | Не менее 8192 канальная ультразвуковая диагностическая система, платформа третьего поколения, регулируемая высота консоли, Состав: ЦДК (цветное допплеровское картирование), Энергетический и направленный энергетический допплеры, Импульсно-волновой допплер, Постоянно-волновой допплер, EPI - режим расширенной пульсовой гармоники, Режим тканевой и пульсовой-инверсной гармоники, Режим ультразвуковой томографии, Панорамное сканирование, Режим виртуальногоконвекса, 3DFreehand, 4D сканирование, пакет кардиологических расчетов. Виды исследований: Абдоминальные, Сосудистые, Грудная клетка, Акушерство/Гинекология, Педиатрия, Неонатология, Транскраниальные исследования, Неврология, Травматология и ортопедия, Урология, Эндокринология, Поверхностные органы, Мускульно-скелетные, Предстательная железа, Кардиология, Интраоперационные, Чрезпищеводные. Типы поддерживаемых датчиков: - электронный конвексный абдоминальный - электронный линейный - электронный секторный (фазированный), - электронный микроконвексный, - электронный микроконвексный внутриполостной, - электронный линейный внутриполостной - электронный интраоперационный, - объемный конвексный - объемный внутриполостной - трансректальный биплановый - электронный череспищеводный кардиологический Режимы сканирования: B, 2B режимы. 4B режим. B/M режим Цветной М-режим. Анатомический М-режим. Цветное допплеровское картирование кровотока. Энергетический допплер. Направленный Энергетический допплер Раздельный B/Цветной режим (двойной динамический дисплей). Импульсно-волновой допплер. Коррекция угла ±89° с шагом 1°. Сглаживание спектра не менее 5 уровней. Постоянно-волновой допплер. Модуль ЭКГ. Триплексный режим в реальном времени. Режим SpatialCompounding (многолучевое сканирование - ультразвуковая томография). Изменение количества углов сканирования, не менее 4 уровней. Технология подавления спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к снижению частоты кадров ультразвукового изображения. Режим EPI — Расширенной пульсовой гармоники. Режим тканевой гармоники. Режим пульсовой инверсной гармоники. Режим виртуальногоконвекса (на линейных датчиках) +35°. Режим расширенного угла сканирования на конвексных, микроконвексных, трансвагинальных датчиках – увеличение угла обзора на 25°. Спектральный тканевый допплер. Цветной тканевой допплер. Недопплеровская визуализация кровотока. Панорамное сканирование (для линейных, конвексных датчиков). Поворот изображения не менее на 180°. Горизонтальная инверсия изображения. Регулировка плотности линии в В-режиме. Псевдоколоризация В-режима, не менее 16 карт. 3D Freehand сканирование (для линейных, конвексных датчиков). Режимы 3D визуализации: минимальная плотность, максимальная плотность, рентгеновский режим, режим сглаживания. Функция виртуального скальпеля. Аннотации к изображениям (пиктограммы, текст). Программное обеспечение для получения 3D-4D изображений с помощью специализированных датчиков объёмного сканирования, с базовым набором инструментов для трёхмерной эхографии Функция постобработки сохраненных трехмерных изображений, сохранение 4D кинопетель в «сыром» виде для дальнейшей обработки. Режимы 3D-4D визуализации: минимальная плотность, максимальная плотность, рентгеновский режим, режим сглаживания. Сохранение 4D-видео в «сыром» виде, не менее 64 объёмов. Проведение измерений на сделанных 3D изображениях (Дистанция, угол, площадь, объём) Функция виртуального скальпеля. Аннотации к изображениям (пиктограммы, текст). Поддержка конвексных и трансвагинальных датчиков объёмного сканирования. Программное обеспечение для получения 3D-4D изображений с расширенными возможностями: Режим мультисрез (Получение не менее 11 срезов в любой выбранной плоскости с настраиваемой толщиной среза). Программное обеспечение для обработки сохраненных 3D/4D изображений на компьютере Соноэластография в реальном времени с качественным и количественным анализом на линейном, конвексном и внутриполостном датчиках . Настройка размера и положения зоны цветного картирования. Регулировка прозрачности эластограммы 0-100%. Частота кадров в режиме эластографии, не менее 30 к/сек. Шкала компрессии. Количество карт окрашивания, не менее 10. Количественная оценка эластичности (Индекс относительной жесткости двух выделенных областей). Одновременное отображение в реальном времени соноэластографического изображения и В-режима. Поддержка системы магнитного позиционирования биопсийной иглы методом свободной руки Устройство формирования магнитного поля. Монтируется к аппарату на подвижном кронштейне. Поддержка линейного датчика со встроенным сенсором для определения местоположения в пространстве. Поддержка конвексного датчика со встроенным сенсором для определения местоположения в пространстве. Направляющая для биопсийной иглы со встроенным сенсором для определения местоположения в пространстве. Отображение пунктирной линией на экране монитора положения иглы относительно ультразвукового датчика. Отображение на экране монитора места пересечения иглы с плоскостью сканирования датчика. На экране монитора также отображается информация: Расстояние между кончиком иглы и плоскостью ультразвукового изображения в мм. Показания в плоскости изображения или за пределами. Цветовая шкала уровня сигнала: Зеленый (очень хороший), желтый (средний), красный (плохой) Индикатор параллельного положения иглы относительно датчик.а Поддержка насадок со встроенными сенсором (для определения местоположения в пространстве) для устройств вакуумной биопсии. Измерения и Анализ (пакеты расчетов): Акушерский/Гинекологический пакет расчетов. Отслеживание тенденции развития плода (сравнение данных предыдущих акушерских обследований). Пакет расчетов до 8 плодов. Настройка порядка проведения измерений. Автоматическое переключение на следующее измерение. Сосудистый пакет расчетов. Расширенный кардиопакет. Программы расчета объема левого желудочка: Куб, Гибсон, Тейхгольц, Симпсон. Расчеты и измерения в кардиологии должны кроме прочих включать в себя следующие показатели: - вес левого желудочка. - конечный диастолический объем левого желудочка. - конечный систолический объем левого желудочка. - площадь области выносящего тракта левого желудочка. - площадь области выносящего тракта правого желудочка. - Толщина миокарда. - площадь сечения формирующейся струи. - Qp/Qs – легочный кровоток/общий кровоток. - объем выносящего тракта правого желудочка. - систолическое давление в правом желудочке. - контрольный объем. - объемный расход. Урологический пакет расчетов. Кардиологический пакет расчетов. Пакет расчетов для исследования щитовидной железы. Встроенная система ведения базы данных пациентов. Хранение и передача данных в формате DICOM Полностью настраиваемый отчет. Экспорт отчетов в формат PDF, XPS. Добавления комментариев в отчет. Анализ кривых роста плода. Функция добавления пользовательских измерений и расчетов в заводские пакеты расчетов Создание пользовательского расчета срока беременности: - присвоение произвольного имени расчету. - ручной ввод и сохранение таблицы, задающей соответствия значений измеряемых параметров (расстояние, площадь, окружность) ультразвуковым возрастам плода. Функция создания собственных измерений, пакетов расчетов. Функция редактирования данных в протоколах обследований . Встроенная база данных пациентов: поиск по фамилии, типу исследования, дате исследования. Просмотр сохраненных изображений по типу исследования, дате исследования. Параметры системы: Количество цифровых широкополосных каналов – 8 192; Разрядность АЦП – 16 бит; Максимальное число кадров в секунду – 1000; Размер дисплея в пикселях - 1024х768; Динамический диапазон системы – 302 дБ; Послойное усиление – 8 зон; Максимальная глубина сканирования – 36 см; Количество одновременных фокусных зон – 8; Регулировка акустической мощности; Регулировка динамического диапазона (отображается на дисплее) - от 0 до 302 дБ; Интеллектуальная система удаления помех и артефактов; Увеличение изображения в реальном времени – 25 крат (раз); Увеличение изображения в режиме кинопетли – 25 крат (раз); Мультичастотное широкополосное сканирование в диапазоне частот в интервале 1 – 40 МГц; Физические параметры системы: Занимаемое пространство: 53,5 см x 91,5 см; Регулировка высоты консоли не менее 18 см; Минимальная высота консоли не более 82 см; Максимальная высота консоли не менее 100 см; Регулировка наклона консоли не менее 15°; Регулировка поворота консоли не менее 180°; Безбликовый ЖК-монитор, диагональ не менее 17"; Регулировка наклона монитора не менее 120°; Регулировка поворота монитора не менее 180°; Количество активных портов, не менее3 порта; Держатели для датчиков, не менее6 держателей; Возможность подключения периферийных устройств (дополнительный монитор, лазерный или струйный принтер); Ручки для перемещения сканера спереди и сзади; Легкодоступный съемный воздушный фильтр на задней панели; Интерфейс пользователя: Быстрый запуск исследования одной кнопкой Русифицированный интерфейс Выбор оформления экрана между стандартным и улучшенным Выбор между полноэкранным режимом и режимом с отображением эскизов сохраненных изображений и кинопетель Расширенный полноэкранный режим. - диагностическое изображение занимает не менее 80% площади экрана Заводские настройки для всех видов обследований. Создание неограниченного числа пользовательских настроек изображения. Сохранение пользовательских пресетов и настроек на флеш карту для переноса на другой аппарат и/или в целях обеспечения их сохранности. Интеллектуальная автоматическая система оптимизации изображения (B режим) Интеллектуальная автоматическая система оптимизации изображения (Цветной и Спектральный допплеры). Цветной сенсорный LCD экран для быстрого доступа к функциям системы с диагональю 21 см 2 программируемые клавиши на консоли с возможностью назначения на них не менее 5 различных функций и действий Ввод текста и заметок. Пиктограммы. Адаптер для беспроводной сети Wi-Fi. Удаленная поддержка: Связь со специалистом в реальном времени (при подключении к интернет). Система удаленной диагностики системы (при подключении к интернет). Возможность обновления ПО системы с CD диска. Обновление ПО системы с Flash диска . Обновление ПО системы через Интернет. Передача потокового видеоизображения в реальном времени. Кинопамять: Кинопетля B/D, не менее 50000 кадров/до 7 минут. Вывод на экран до 36 изображений одновременно. Хранение информации и возможности подключений: DICOM (Print/Store/Commit/Worklist). Поддержка записи на DVD-RW привод. Встроенный жесткий диск не менее 500 Гб. Возможность установки встроенной батареи, обеспечивающей работу не менее1,5 часов без подключения к розетке. Возможность ввода данных с помощью сканера штрих-кодов. Операционная система и программное обеспечение системы установлено на ударо, вибро, пыле, влагозащищенном твердотельном флеш диске. Система хранения изображений (JPG, DICOM, BMP, TIF, PNG)наличие, более 1 500 000 изображений. Система хранения и редактирования кинопетель (AVI). Режим видеозаписи всего обследования в полноэкранном режиме нажатием одной клавиши с максимальной длительностью не менее 1 часа. С возможностью записи видео файла на флеш диск, CD/DVD. Не менее 2 USB-порта на передней панели. Не менее 2 USB-порта на задней панели. Встроенный Firewall и антивирус. Видео выход – S-Video выход. Видео выход – DVI выход. Последовательный COM порт. Встроенная сетевая плата. Блок обработки данных с ультразвуковых датчиков: Занимаемое пространство: 53,5 см x 91,5 см; Регулировка высоты консоли 18 см; Минимальная высота консоли 82 см; Максимальная высота консоли 100 см; Регулировка наклона консоли 15°; Регулировка поворота консоли 180°; Цветной сенсорный LCD экран для быстрого доступа к функциям системы с диагональю 21 см; 2 программируемые клавиши на консоли с возможностью назначения на них не менее 5 различных функций и действий; Количество активных портов не менее 3 порта; Держатели для датчиков, 6 держателей; Возможность подключения периферийных устройств (дополнительный монитор, лазерный или струйный принтер); Ручки для перемещения сканера спереди и сзади; Легкодоступный съемный воздушный фильтр на задней панели; Напряжение питания 100-240В; Частота питающей сети 50/60Гц; Потребляемая мощность 1000ВА; Монитор жидкокристаллический специальный: Не менее 17-дюймов, безбликовый, плоский дисплей высокого разрешения; Размер дисплея в пикселях не менее - 1024х768; Регулировка наклона монитора 120°; Регулировка поворота монитора 180°. Устройство хранения данных: Встроенный жесткий диск объемом не менее500 Гб; Встроенный дисковод DVD-R/RW; 2 USB-порта на передней панели; Не менее 2 USB-порта на задней панели; Встроенный Firewall и антивирус; Видео выход – S-Video выход; Видео выход – DVI выход; Последовательный COM порт; Встроенная сетевая плата. Системный модуль: Количество цифровых широкополосных каналов не менее– 8 192; Разрядность АЦП – 16 бит; Максимальное число кадров в секунду не менее- 1000; Динамический диапазон системы не менее – 302 дБ; Послойное усиление не менее – 8 зон; Максимальная глубина сканирования не менее – 36 см; Количество одновременных фокусных зон не менее – 8; Регулировка акустической мощности; Регулировка динамического диапазона (отображается на дисплее) не менее - от 0 до 302 дБ; Интеллектуальная система удаления помех и артефактов; Увеличение изображения в реальном времени – не менее 25 крат (раз); Увеличение изображения в режиме кинопетли – не менее 25 крат (раз); Мультичастотное широкополосное сканирование в диапазоне частот в интервале не менее 1 – 40 МГц. Программное обеспечение: Акушерский/Гинекологический пакет расчетов; Отслеживание тенденции развития плода (сравнение данных предыдущих акушерских обследований); Пакет расчетов до 8 плодов; Настройка порядка проведения измерений; Автоматическое переключение на следующее измерение; Сосудистый пакет расчетов; Пакет кардиологических расчётов; Урологический пакет расчетов; Пакет расчетов для исследования щитовидной железы; Встроенная система ведения базы данных пациентов. Режимы сканирования: B, 2B режимы; 4B режим; B/M режим; Цветное допплеровское картирование кровотока; Энергетический допплер; Направленный Энергетический допплер; Раздельный B/Цветной режим; Импульсно-волновой допплер; Постоянно-волновой допплер; Триплексный режим в реальном времени; Режим SpatialCompounding (многолучевое сканирование - ультразвуковая томография); Технология подавления спекл-шума; Режим EPI — расширенной пульсовой гармоники; Режим тканевой гармоники; Режим пульсовой инверсной гармоники; Режим виртуального конвекса; Режим расширенного угла сканирования; Спектральный тканевый допплер; Панорамное сканирование; 3DFreehand сканирование (для линейных, конвексных датчиков); Программное обеспечение для получения 3D-4D изображений с помощью специализированных датчиков объёмного сканирования; Эластография: в реальном времени с качественным и количественным анализом на линейном, конвексном и внутриполостном датчиках. Датчик конвексный ультразвуковой: Конвексный датчик с диапазоном сканирования от 2 Конвексный датчик с диапазоном сканирования от 2 до 5 МГц. Шаг элементов: не менее 0,47 мм. Глубина сканирования: не мене 5-30 см. Количество элементов: не менее 128. Радиус кривизны: не менее 61 мм. Геометрический фокус: не менее 50 мм. Длина рабочей поверхности не менее 60 мм.. Клинические применения: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология. Датчик линейный ультразвуковой: Линейный датчик с частотным диапазоном не менее от 5 до 14 МГц . Шаг элементов: не менее 0,30 мм. Глубина сканирования: не менее 2-9 см. Количество элементов: не менее 128. Управляемый угол: не менее 10°. Геометрический фокус: не менее 16 мм. Длина рабочей поверхности не менее 38 мм. Клинические применения: близкие области (молочная, щитовидная железы), опорно-двигательный аппарат, внутрисуставные хрящи, сухожилия, связки, мышцы, брюшная полость, проводниковая анестезия. Датчик линейный ультразвуковой: Линейный датчик с расширенным частотным диапазоном не менее от 8 до 40 МГц. Шаг элементов: не менее 0,1 мм. Глубина сканирования: не менее 0,1-3,0 см. Количество элементов: не менее 128. Управляемый угол: не менее 10°. Геометрический фокус: не менее 6 мм. Длина рабочей поверхности не менее 12 мм. Клинические применения: опорно-двигательный аппарат, внутрисуставные хрящи, сухожилия, связки, мышцы, мелкие периферические сосуды, проводниковая анестезия, педиатрические исследования. Датчик микроконвексный внутриполостной ультразвуковой: Внутриполостной микроконвексный датчик с частотным диапазоном не менее от 5 до 9 МГц. Шаг элементов: не менее0,21 мм. Глубина сканирования: не менее 3-12 см. Количество элементов: не менее 128. Радиус кривизны: не менее 10 мм. Геометрический фокус :не менее 23 мм. Длина рабочей поверхности не менее 10 мм. Клинические применения: трансректальные и трансвагинальные исследования. Блок обработки данных с ультразвуковых датчиков. 8192 канальная ультразвуковая диагностическая система, платформа третьего поколения, регулируемая высота консоли, Состав: ЦДК (цветное допплеровское картирование), Энергетический и направленный энергетический допплеры, Импульсно-волновой допплер, Постоянно-волновой допплер, EPI - режим расширенной пульсовой гармоники, Режим тканевой и пульсовой-инверсной гармоники, Режим ультразвуковой томографии, Панорамное сканирование, Режим виртуального конвекса, 3DFreehand, 4D сканирование, пакет кардиологических расчетов. Занимаемое пространство: 53,5 см x 91,5 см; Высота: 137 – 152,5 см; Высота в условиях перевозки (LCD-дисплей плоско лежит на пульте оператора) 108 см; Вес 77 кг; Регулировка высоты консоли 18 см; Минимальная высота консоли 82 см; Максимальная высота консоли 100 см; Регулировка наклона консоли 15°; Регулировка поворота консоли 180°; Цветной сенсорный LCD экран для быстрого доступа к функциям системы с диагональю 21 см; 2 программируемые клавиши на консоли с возможностью назначения на них не менее 5 различных функций и действий; Количество активных портов, 3 порта; Держатели для датчиков, 6 держателей; Возможность подключения периферийных устройств (дополнительный монитор, лазерный или струйный принтер); Ручки для перемещения сканера спереди и сзади; Легкодоступный съемный воздушный фильтр на задней панели; Напряжение питания 100-240В;Частота питающей сети 50/60Гц; Потребляемая мощность 1000ВА; Монитор жидкокристаллический специальный. 17-дюймов,безбликовый, плоский дисплей высокого разрешения; Размер дисплея в пикселях – не менее1024х768; Регулировка наклона монитора не менее 120°; Регулировка поворота монитора не менее 180° Устройство хранения данных. Встроенный жесткий диск объемом 500 Гб; Встроенный дисковод DVD-R/RW;2 USB-порта на передней панели; 2 USB-порта на задней панели; Встроенный Firewall и антивирус; Видео выход – S-Video выход; Видео выход – DVI выход; Последовательный COM порт; Встроенная сетевая плата Системный модуль. Количество цифровых широкополосных каналов – 8 192; Разрядность АЦП – 16 бит; Максимальное число кадров в секунду –не менее 1000; Динамический диапазон системы – 302 дБ; Послойное усиление – не менее 8 зон; Максимальная глубина сканирования – 36 см; Количество одновременных фокусных зон – 8; Регулировка акустической мощности; Регулировка динамического диапазона (отображается на дисплее) - от 0 до 302 дБ; Интеллектуальная система удаления помех и артефактов; Увеличение изображения в реальном времени – 25 крат (раз); Увеличение изображения в режиме кинопетли – 25 крат (раз); Мультичастотное широкополосное сканирование в диапазоне частот в интервале 1 – 40 МГц Программное обеспечение. Акушерский/Гинекологический пакет расчетов; Отслеживание тенденции развития плода (сравнение данных предыдущих акушерских обследований); Пакет расчетов до 8 плодов; Настройка порядка проведения измерений; Автоматическое переключение на следующее измерение; Сосудистый пакет расчетов; Пакет кардиологических расчётов; Урологический пакет расчетов; Пакет расчетов для исследования щитовидной железы; Встроенная система ведения базы данных пациентов Режимы сканирования. B, 2B режимы; 4B режим; B/M режим; Цветное допплеровское картирование кровотока; Энергетический допплер; Направленный Энергетический допплер; Раздельный B/Цветной режим; Импульсно-волновой допплер; Постоянно-волновой допплер; Триплексный режим в реальном времени; Режим SpatialCompounding (многолучевое сканирование - ультразвуковая томография); Технология подавления спекл-шума; Режим EPI — расширенной пульсовой гармоники; Режим тканевой гармоники; Режим пульсовой инверсной гармоники; Режим виртуального конвекса; Режим расширенного угла сканирования; Спектральный тканевый допплер; Панорамное сканирование; 3D Freehand сканирование (для линейных, конвексных датчиков); Программное обеспечение для получения 3D-4D изображений с помощью специализированных датчиков объёмного сканирования; Соноэластография в реальном времени с качественным и количественным анализом на линейном, конвексном и внутриполостном датчиках; Эластография. Функция Эластографии в реальном времени с качественным и количественным анализом на линейном, конвексное и внутриполостном датчиках. Датчик конвексный ультразвуковой. Конвексный датчик с диапазоном сканирования не менее от 2 до 5МГц. Шаг элементов: не менее 0,47 мм Глубина сканирования: не менее 5-30 см Количество элементов: не менее 128 Радиус кривизны: не менее 61 мм Геометрический фокус: не менее 50 мм Длина рабочей поверхности не менее 60 мм. Клинические применения: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология Датчик линейный ультразвуковой. Линейный датчик с частотным диапазоном от не менее 5 до 14 МГц Шаг элементов: не менее 0,30 мм Глубина сканирования: не менее 2-9 см Количество элементов: не менее 128 Управляемый угол: не менее 10° Геометрический фокус: не менее16 мм Длина рабочей поверхности не менее 38 мм. Клинические применения: близкие области (молочная, щитовидная железы), опорно-двигательный аппарат, внутрисуставные хрящи, сухожилия, связки, мышцы, брюшная полость, проводниковая анестезия Датчик линейный ультразвуковой. Линейный датчик с расширенным частотным диапазоном не менее от 8 до 40 МГц Шаг элементов :не менее 0,1 мм Глубина сканирования: не менее 0,1-3,0 см Количество элементов: не менее 128 Управляемый угол: не менее10° Геометрический фокус: не менее 6 мм Длина рабочей поверхности не менее 12 мм. Клинические применения: опорно-двигательный аппарат, внутрисуставные хрящи, сухожилия, связки, мышцы, мелкие периферические сосуды, проводниковая анестезия, педиатрические исследования Датчик микроконвексный внутриполостной ультразвуковой. Внутриполостной микроконвексный датчик с частотным диапазоном не менее от 5 до 9МГц. Шаг элементов: не менее 0,21 мм Глубина сканирования: не менее 3-12 см Количество элементов: не менее128 Радиус кривизны: не менее 10 мм Геометрический фокус: не менее 23 мм Длина рабочей поверхности не менее10 мм. Источник бесперебойного питания. 1000 V/A с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. Устройство для печати ультразвуковых изображений. Черно-белый термопринтер медицинского типа с высокой разрешающей способностью для документирования изображений Лоток для дополнительного оборудования. Лоток для дополнительного оборудования. |
| 5 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций с набором эндоскопических инструментов для ЛОР хирургии в комплекте | 1) Позволяет выполнять диагностические и оперативные вмешательства в оториноларингологии и ЛОР хирургии практически любой сложности, включая реконструктивно-восстановительные операции 2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства 3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. Электрохирургический аппарат с максимальной мощностью не менее 370 Вт. Основные комплектующие Блок управления камеры. Блок управления камерой, цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV - блок управления камерой - сетевой кабель Головка камеры. Головка камеры, цветовая система: PAL, со встроенным оптическим парфокальным Zoom объективом, f = 25 - 50 м Медицинский плоскоэкранный монитор жидкокристаллический . Не менее 19 дюймовый монитор, аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Video Видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель Подставка под монитор Держатель монитора, с встроенным кабельным каналом, для использования с 26 дюймовым монитором и 19 дюймовым монитором Источник холодного света Источник света эндоскопический светодиодный, c блоком интеграции, высокомощный источник холодного света светодиодной технологии , питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая:- Сетевой кабель- SCB кабель. Световод волоконно-оптический. Волоконно-оптический световод, длина 180 см, диам. 3.5 мм Высокочастотный электрохирургический аппарат ВЧ прибор для хирургии. Напряжение 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Состоит из: ВЧ прибор, сетевой кабель. Двухпедальный переключатель Двойная педаль, цифровая, одноступенчатая Биполярный ВЧ шнур Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 300 см Монополярный ВЧ кабель Монополярный ВЧ шнур с штекером 5 мм, длина 300 см. Нейтральный электрод Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации Соединительный кабель Шнур высокочастотный для соединения нейтральных электродов, длина 300 см Медицинская система для отсасывания Аспирационная помпа, рабочее напряжение 230 В пер. тока, 50/60 Гц, состоит из: Аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан, 400A сетевой кабель Держатель для крепления Держатель для крепления аспирационной помпы на мобильную приборную стойку или для крепления к направляющим рельсам, для монтажа необходимо 2-е направляющие рельсы Медицинская передвижная стойка для приборов, "Передвижная стойка, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, 2 боковые рельсы для дополнительного оборудования, Размеры: мобильная стойка : 730 x 1490 x 716 мм (w x h x d), полка: 630 x 480 мм (w x d), диаметр роликов : 150 мм Медицинская моторная система Моторная система для ЛОР. Сеть: 100-120/230-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: моторный блок для ЛОР с цветным дисплеем, сенсорным экраном управления, с двумя выходами для мотора , со встроенной ирригационной помпой и с модулем централизованного управления, сетевой кабель, двойная педаль, набор силиконовых трубок, стерилизуемых, набор клипс, соединительный кабель для централизованного управления Шейверная рукоятка Съемная рукоятка для использования с рукояткой для моторных систем для ЛОР Насадка шейвер Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для рукоятки , прямая, режущая поверхность с зубцами, с прямоугольным режущим отверстием, диам. 4 мм, длина 12 см, цветовой код сине-красный, стерилизуемая Насадка шейвер Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для рукоятки, загнутая под углом 65°, режущая поверхность с зубцами, с режущим вперед прямоугольным отверстием, диам. 4 мм, длина 12 см, цветовой код сине-красный, стерелизуемая Насадка шейвер Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для рукоятки, загнутая под углом 65°, режущая поверхность с зубцами, с режущим назад прямоугольным отверстием, диам. 4 мм, длина 12 см, цветовой код сине-красный, стерелизуемая Шейверная рукоятка Шейверная рукоятка для использования с моторной системой для ЛОР Насадка шейвер Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для рукоятки шейвера , прямая, режущая поверхность с зубцами, с прямоугольным режущим отверстием, диам. 4 мм, длина 12 см, цветовой код сине-красный, стерелизуемая Адаптер для промывания Адаптер для промывания шейверных лезвий состоит из: Адаптер для промывания внутренней части лезвия, Адаптер для промывания внешней части лезвия. Используется с многоразовыми шейверными лезвиями Микро-мотор с соединительным кабелем Высокопроизводительный электронный микро мотор для использования с моторной системой и соединительным кабелем Соединительный кабель Cоединительный кабель, для соединения моторного блока с -Mотором Рукоятка Рукоятка, прямая 11 см, трансмиссия 1:1 (40.000 rpm), для использования с микромотором и прямыми борами Рукоятка Рукоятка, угловая, длина 12,5 см, трансмиссия 1:1 (40.000 rpm), для использования с микромотором и прямыми борами Вольфрамо - карбидный бор Вольфрамо-карбидные боры, набор из 15 размеров 0.6 - 7.0 мм, длина 70 мм Алмазный бор Набор алмазных прямых боров из 15 размеров: 006 - 070 ( 00,6 -07,0 мм,) длина 70 мм Алмазный бор Высокоскоростные алмазные боры с крупнодисперсным покрытием, прямые, для точной резки с минимальным давлением и нагревом, длина 70 мм, набор из 9 шт., размер 023 - 070 , цветовой код: золотой Стандартный бор Стандартный прямой бор, продолговатый, длина 44 мм, размер 050, диам. 5.0 мм Стандартный бор Стандартный прямой бор, продолговатый, длина 44 мм, размер 060, диам. 6.0 мм Стандартный бор Стандартный прямой бор, продолговатый, длина 44 мм, размер 070, диам. 7.0 мм Подставка Подставка для 36 боров длиной 7 см, складная, стерилизуемая, размер 22 см х 11,5 см х 2 см Дополнительные комплектующие Оптика Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр 3 мм, длина 14 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, цветовой код: зеленый. Оптика Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 3 мм, длина 14 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, цветовой код: красны Оптика Оптика передне-бокового видения 30°, диаметр 2.7mm, длина 18cm, автоклавируемая. со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный Рукоятка Рукоятка, плоская, используется с оптиками 0 и 30 градусов Рукоятка Ручка , круглая, используется с оптиками 0 и 30 градусов Нож Серповидный нож, 16 см, остроконечный Элеватор Элеватор, двусторонний, длина 20 см Кюретка Кюретка, двусторонняя, овальная, длина 19 см, одна сторона: коротко загнутая на 45°, полуострая, диам. 2.2 мм, вторая сторона: длинно загнутая на 90°, острая, диам. 2.7 мм Зонд Двусторонний зонд для зондирования отверстия гайморовой пазухи, длина 19 см, с шаровидными кончиками диам. 1.2 мм и 2 мм Канюля Промывающая канюля, длина 12.5 cм, с отверстием регулировки потока, внешний диам. 2.5 мм, с замком для промывания, длинно изогнутая Канюля Промывающая канюля, длина 12.5 cм, с отверстием регулировки потока, внешний диам. 2.5 мм, с замком для промывания, коротко изогнутая Канюля Промывающая канюля, длина 12.5 cм, с отверстием регулировки потока, внешний диам. 3 мм, с замком для промывания, длинно изогнутая Канюля Промывающая канюля, длина 12.5 cм, с отверстием регулировки потока, внешний диам. 3 мм, с замком для промывания, коротко изогнутая Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, с дистанционными метками 5 см - 9 см, рабочая длина 10 см, 5 Шр. Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, с дистанционными метками 5 см - 9 см, рабочая длина 10 см, 7 Шр. Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, с дистанционными метками 5 см - 9 см, рабочая длина 10 см, 9 Шр. Троакар Троакар и канюля для синусоскопии, диам.3,3 мм, длина канюли 7.5 см, со скошенным наконечником, используется с оптиками Носовое зеркало Носовое зеркало, длина 13 см, для детей Антральный выкусыватель Антральные кусачки, тонкие, малые, рабочая длина 10 cм, режущие влево назад Антральный выкусыватель Антральные кусачки, тонкие, малые, рабочая длина 10 cм, режущие вверх назад Антральный выкусыватель Антральные кусачки, тонкие, малые, рабочая длина 10 cм, режущие вправо назад Носовые щипцы Носовые щипцы, загнутые вверх на 45°, рабочая длина 13 см, размер 0 Носовые щипцы Носовые щипцы, прямые, рабочая длина 10 см, размер 0 Ножницы Ножницы, малые, прямые, рабочая длина 12.5 см Щипчики Щипчики, с овальными окончатыми ложкообразными браншами, загнутые вверх на 90°, рабочая длина 12.5 см Щипчики Щипчики, с овальными окончатыми ложкообразными браншами, загнутые вверх на 45°, рабочая длина 12.5 см Щипцы Щипцы, с овальными окончатыми ложкообразными браншами, рабочая длина 12.5 см Микроножницы Ушные микроножницы, очень тонкие, лезвие 2 мм, с антиотражающим покрытием, с тонким тубусом, рабочая длина, 8 см Ретрактор Ретрактор, зубцы 2х2, с антиотражающим покрытием, длина 13 см Ретрактор Ретрактор, с зубцами 3 х 3, длина 13 см Ретрактор Ретрактор, с шарнирами, с зубцами 3 х 3 м, острый, длина 17 см Ножницы Ножницы, загнутые, длина 15 см Артериальный зажим Aртериальный микро-зажим-"москито", длина 12 см, загнутый Ножницы Ножницы, очень тонкие, острые/острые, загнутые, длина 10.5 см Трубка для отсасывания и промывания Трубка для отсасывания/промывания, коническая, рабочая длина 9.5 см, отсасывающая трубка: диам. 3.2 мм, промывающая трубка: диам. 2.0 мм Трубка для отсасывания и промывания Трубка для отсасывания/промывания, цилиндрическая, рабочая длина 9.5 см, отсасывающая трубка: диам. 2.5 мм, промывающая трубка: диам. 2.0 мм Трубка для отсасывания и промывания Трубка для отсасывания/промывания, цилиндрические, рабочая длина 9.5 см, отсасывающая трубка: диам. 1.8 мм, промывающая трубка: диам. 1.8 мм Ручка скальпеля Ручка скальпеля, No. 3, длина 12.5 см Элеватор Элеватор с рукояткой скальпеля № 7 Кюретка Кюретка, средняя, 15 см Носовой пинцет Ювелирный пинцет, остроконечный, мягко пружинящий, длина 11 см Носовой пинцет Пинцет, с зубцами 1 х 2, узкий, мягко пружинящий, длина 13 см Носовой пинцет Пинцет, мягко пружинящий, длина 15 см Элеватор Элеватор, острый, ширина 10 мм, длина 16 см Элеватор Элеватор, с остро загнутым концом, изогнутый, длина 18 см Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, с пластинкой, загнутая под углом, внешний диам. 1.2 мм, рабочая длина 9 см Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, с пластинкой, загнутая под углом, внешний диам. 1.5 мм, рабочая длина 9 см Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, с пластинкой, загнутая под углом, внешний диам. 2 мм, рабочая длина 9 см Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, с пластинкой, загнутая под углом, внешний диам. 2.2 мм, рабочая длина 9 см Отсасывающая канюля Отсасывающая канюля, угловая, 0.7 мм Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, угловая, с замком ЛЮЕР, длина 10 см, внешний диам. 3.0 мм Отсасывающая канюля Отсасывающая канюля, угловая, гибкий, внешний диаметр 1 мм, рабочая длина 7 см, с замком Адаптер Адаптор Диссектор Диссектор, 16 см, изогнутый, правый Диссектор Диссектор, 16 см, изогнутый, левый Круглый нож Круглый нож 45°, 16 см, диам. 1.0 мм Тенотом Тенотом, серповидный, острый, длина 16 см Перфоратор Перфоратор, 45°, 16 см, 0.5 мм Перфоратор Перфоратор, 45°, 16 см, 1.0 мм Перфоратор Перфоратор, 45°, 16 см, 1.5 мм Перфоратор Перфоратор, 45°, 16 см, 2.5 мм Перфоратор Перфоратор, 90°, 0.5 мм, длина 16 см, Перфоратор Перфоратор, 90°, 16 см, 1.0 мм Перфоратор Перфоратор, 90°, 16 см, 1.5 мм Перфоратор Перфоратор, 90°, 16 см, 2.0 мм Перфоратор Перфоратор, 16 см, диам. 0.3 мм Перфоратор Перфоратор, 16 см, диам. 0.4 мм Перфоратор Перфоратор, 16 см, диам. 0.5 мм Перфоратор Перфоратор, 16 см, диам. 0.6 мм Крючок Крючок, загнутый вверх, 90°, длина 16 см, 0.2 мм Крючок Крючок, загнутый вниз, 90°, длина 16 см, 0.2 мм Измерительный стержень Измерительный инструмент, 0,4 мм, загнутый Измерительный стержень Измерительный инструмент, диам. 0,6 мм, загнутый, длина 16 см Измерительный стержень Инструмент для измерения длины, изогнут, длина 16 см Ушные щипчики Ушные щипчики, очень тонкие, с овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см, 0.9 мм Ушные щипчики Ушные щипчики, очень тонкие, с овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см, 0.6 мм Ушные щипчики Ушные щипчики, ложкообразные, диам. 2 мм, рабочая длина 8 см Ушные щипчики Ушные щипчики, очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см Ушные щипчики Ушные щипчики,0.4 х 3.5 мм Ушные щипчики Ушные щипчики Ушные щипчики Ушные щипчики, очень тонкие, гладкие, с антиотражающим покрытием из нитрита титана, 0,4 х 3,5 мм, рабочая длина 8 см Ушные щипчики Ушные щипчики, очень тонкие, с овальными ложкообразными браншами, с антиотражающим покрытием, рабочая длина 8 см, 0.6 мм Микроножницы Ушные микроножницы, очень тонкие, лезвие 2 мм, с антиотражающим покрытием, с тонким тубусом, рабочая длина, 8 см Микроножницы Ушные микроножницы, 3 мм, 8 см Ножницы Ножницы, очень острые Ножницы Ножницы для круротомии, рабочая длина 7.5 см, загнутые вправо Ножницы Ножницы для круротомии, рабочая длина 7.5 см, загнутые влево Выкусыватель Выкусыватель маллеуса, рабочая длина 8 см, режущий вверх, очень тонкий, ширина кончика 0,8 мм Ларингоскоп Операционный ларингоскоп, длина 11 cм, для детей, ширина дистального конца 16 мм Световод Стекловолоконный световод для ларингоскопа Ларингоскоп Операционый ларингоскоп , педиатриеский, передней комиссуры , длина 15 cм Световод Стекловолоконный световод для дистальноaо освещения, для, длина 12 cм Ларингоскоп Ларингоскоп, для детей раннего 1 возраста, длина 9.5 cм, проксимальный внутренний диам. 26 мм х 16 мм, дистальный 14 мм х 11 мм Нагрудная опора Опорный столик, для держателя ларингоскопа, автоклавируемый, состоящий из: поворотный кронштейн с подвижной подставкой опорная штанга, регулируемая по высоте, фиксирующий винт крепиться к операционным столам с помощью стандартной передвижной шины 25 мм x 10 мм Световод Волоконнооптический световод, для дистального освещения, длина 6.5 см Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, с шарообразным концом, диам. 2 мм, рабочая длина 18 см Отсасывающая трубка Отсасывающая трубка, с шарообразным концом, диам. 3 мм, рабочая длина 18 см Защитная накладка Защитная накладка для зубов, пластмассовая, автоклавируемая Защитная накладка Защитная накладка для зубов, металлическая, средняя Защитная накладка Защитная накладка для зубов, металлическая, малая Держатель ларингоскопа Держатель ларингоскопа, с большим угловым регулированием, состоящий из: держатель с установочным винтом, опорная штанга Щипчики Кусачки, ложкообразные, диам. 4 мм, с гибким концом, рабочая длина 18 см с коннектором для промывания Щипчики Щипчики-"аллигатор", рифленые, прямые, рабочая длина 18 см Щипчики Кусачки, ложкообразные, диам. 2.0 мм, загнутые вверх, рабочая длина 18 см с коннектором для промывания Щипчики Кусачки, ложкообразные, диам. 2.0 мм, рабочая длина 18 cм, прямые с коннектором для промывания Ножницы Ножницы, загнутые влево, рабочая длина 23 см с коннектором для промывания Ножницы Ножницы, загнутые вправо, рабочая длина 18 см Ножницы Ножницы, прямые, рабочая длина 18 см с коннектором для промывания Защитная накладка Защита для тканей, защищает от лазерного облучения, круглая, загнутая вверх, диам. 3 мм, с пароотсасывающим каналом, рабочая длина 21 см Защитная накладка Защита для тканей, защищает от лазерного облучения, круглая, загнутая вверх, диам. 3 мм, с пароотсасывающим каналом, рабочая длина 18 см Коагуляционная отсасывающая трубка Коагуляционная отсасывающая трубка, с эргономической рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции, с чистящим стилетом, диам. 2 мм, рабочая длина 21 см Коагуляционная отсасывающая трубка Коагуляционная отсасывающая трубка, с эргономической рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции, с чистящим стилетом, диам. 2 мм, рабочая длина 18 см Коагуляционная отсасывающая трубка Коагуляционная отсасывающая трубка, с эргономической рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции, с чистящим стилетом, диам. 2.5 мм, рабочая длина 21 см Подставка для инструментов, Металлический контейнер для стерилизации и хранения ушных инструментов, перфорированный, с нижней частью для 20 прямых ушных микроинструментов с возьмигранной рукояткой, с крышкой с силиконновыми стержнями, внешние размеры (ш х г х в): 285 мм х 175 мм х 36 мм Коагуляционная отсасывающая трубка Коагуляционная отсасывающая трубка, с эргономической рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции, с чистящим стилетом, диам. 2.5 мм, рабочая длина 18 см Носовые щипцы, тампонные Тампонодержатель для эндоларингеальной микрохирургии, прямой, рабочая длина 21 см. Носовые щипцы, тампонные Тампонодержатель для эндоларингеальной микрохирургии, прямой, рабочая длина 18 см. |
| 6 | Универсальная рентгеновская система | Область применения - все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований, как рутинные, так и специализированные. Применение в урологии, педиатрии, ортопедии, гинекологии, травматологии. Наличие линейной томографии. Универсальная рентгеновская система (телеуправляемый поворотный стол–штатив): Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. –не менее +90/-20 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее - 4,5 Размеры деки стола, мм – не менее 2280 х 810 Вес системы (без пациента) не более 1350 кг Рентген прозрачная зона деки стола, мм – не менее 2100 х 600 Фильтрация деки стола, мм в алюм. эквиваленте – не менее 1,2 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, 115-180 см Диапазон продольного перемещения излучателя, не менее - 1800 мм Диапазон продольного перемещения излучателя с приемником изображения, не менее - 1605 мм Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола Высота деки стола, см – не менее 86 Поперечное движение деки стола, см –не менее +15 / -15 Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Тип дисплея пульта управления столом – консоль с джойстиком/кнопками и с ЖК дисплеем Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг. – не менее 150 Угол наклона колонны, не менее, град. –не менее ± 40 Вращение рентгеновской трубки, град – не менее 180 Автоматический коллиматор с квадратными шторками, площадь покрытия поля при фокусном расстоянии в 100 см, не хуже - 35x43 см в обоих направлениях Компрессия - моторизованная Диапазон перемещения компрессионного устройства, не менее, см - 30 Максимальное усилие компрессии, кг - 10 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии слева – направо или справа – налево - в любом положении стола Количество углов при томографии, не менее - 4 Диапазон плавного изменения томографического слоя, 0-300 мм Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Наличие функции программирования последовательностей томографических исследований Скорости томографии, сек., не более: 8° - < 0.4 20° - < 1.0 30° - < 1.5 40° - < 2.0 Экранно-снимочное устройство, формат применяемых кассет, см - от 18х24 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Подвижная решетка: Соотоношение - 12:1, 36 лин./см Рентгеновский излучатель, рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 40/100 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 600 Скорость вращения анода, об./мин., не менее - 9000 Усилитель яркости рентгеновского изображения с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 12” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не меньше – 12 ССD матрица, пикселей, не менее - 1024Ч1024 ССD камера, разрешение, Мп, не менее – 1,4 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 19” Тип дисплея монитора - ЖК, цветной Высокочастотное питающее устройство с микропроцессорным управлением и цифровым дисплеем Мощность, кВт, не менее – 65 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 120 Диапазон силы тока, - графия, мА - 10 – 800 - скопия непрерывная, мА - 0,5-5 - скопия импульсная, мА - 40 - 120 Минимальное время экспозиции при рентгенографии, мс - 1 Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений Совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Автоматическое и ручное кадрирование (контраст, уровень) - Инверсия шкалы серого - Автоматический контроль яркости и экспозиции - Динамические фильтры уменьшения шума в флюороскопии (детекция движения и рекурсивная) - Гориз. / Верт. реверсирование изображение, 90° поворот - Инверсия шкалы серого - Автоматическое и ручное кадрирование (контраст, уровень) - Автоматическое сохранение изображений - Пространственный фильтр (резкость, ядро, края) - Гармонизация Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - Процессор Жесткий диск – не менее 160 Гб Основные комплектующие Задний столб поддержки наклона деки с пациентом Дистанционно управляемый стол с поворотным механизмом, моторизированный компрессор с автоматической остановкой, опорное основание и монтажные элементы Держатель рентгеновской трубки Штатив рентгеновской трубки, рентгеновская трубка: 100 кВт - 150 кВ - 600 kHU (kHU - единица измерения теплоёмкости), высоковольтные кабели длиной не менее 16 м (1 пара) Автоматический коллиматор Максимальный показатель кВ - 150 кВп (пик напряжения), Площадь покрытия поля на фокусное расстояние = 100см - 35 x 43 см (в обоих направлениях) Панель дистанционного управления Консоль с джойстиком/кнопками и с жидкокристаллическим дисплеем ЭСУ с детектором Автоматическое устройство для прицельной рентгенографии, усилитель изображения не менее 12”; Не менее 1,4 мегапикселя, CCD TV камера, разрешение: не менее 1024х1024, цифровая система обработки изображения в реальном времени, один не менее 19 дюймовый LCD/TFT цветной монитор, процессор, жесткий диск не менее 160 Гб, ОС: предпочтительно Windows XP Pro, пакет подключения DICOM Рентгеновский генератор Для рентгенографии и рентгеноскопии – соединение с одной трубкой Максимальная входная мощность – не менее 65 вВт - 150 кВ– 800 мА Стартер высокой скорости (не менее 9000 оборотов в минуту) Автоматический контроль экспозиции Опора для ног Материал: алюминиевый сплав Держатель для рук Материал: алюминиевый сплав Внутренний держатель для рук Материал: алюминиевый сплав Педаль ножного переключения экспозиции / рентгеноскопии в сборе для операционной комнаты Материал: железо/АБС-пластик (АБС - акрилонитрил бутадиен и стирол) Компрессионный ремень с храповиком Материал: пластик Дополнительные комплектующие: лазерный принтер Лазерный мультиформатный принтер для печати медицинских изображений: Технология: лазерное экспонирование Качество лазерного изображения: Не менее 325 пикселей на дюйм, пиксел 78 микрон, шкала серого 14-бит, производительность: до 45 пленок в час - 14 x 17 дюймов (35 x 43 см) Рентгензащитное стекло Размер не менее 100х80 см Рентгензащитный фартук Свинцовый эквивалент не менее 0.35 мм Pb Источник бесперебойного питания Не менее 4 кВт |
| 7 | Система рентгеновская мобильная. | Область применения: Интенсивная терапия; Реанимация; Неонатология; Ортопедии; Педиатрия; Урология; Гинекология; Травматология; Экстренная помощь. Электрические свойства: Максимальная номинальная мощность: не менее 5,6кВт. Максимальная выходная мощность: не менее 50мА /100кВ, 120мА /40кВ. Аккумулятор: Тип- гелиевая. Емкость: не менее 4 Ампер час, 12 В х 24 шт. Вход аккумулятора: АС 220 В. Выходное напряжение: не менее 310 В постоянного тока. Быстрое время зарядки: не более 1 часа. Предпочтительно не менее 100 экспозиций при одной зарядке аккумулятора. Простая подзарядка от электросети в 220 В в любое время. Генератор: Тип: высокочастотный инвертер. Частота: не менее 80 кГц. Зарядное устройство: Вход зарядного устройства: переменный 220 В, 50/60 Гц. Выходное напряжение: постоянное, не менее 54 В. Рентгеновская трубка: Диапазон кВ трубки предпочтительно: 30 ~ 100 кВ. Диапазон мА-с трубки предпочтительно: 0.6 ~ 120 мА-с. Анодный тепло аккумулятор: не менее 40 кДж. Способ охлаждения: воздушный (естественная конвекция воздухом). Интенсивность охлаждения: не менее 380 Вт. Угол цели: не менее 19°. Фокальное пятно: 2,2 мм. Угол вращения трубки: не менее ± 90°. Угол наклона трубки: не менее +90°~ -30°. Коллиматор: Тип- ручной. Размер поля рентгеновского излучения: не менее 5 см х 5 см, не более 35см х 35см. Лампа: галогеновая, не менее 150 Вт. Наклон колонки: не менее +45°/-70°. Вращение колонки: не менее ±45°. Кабель – не менее 10 метров. Физические параметры: Наклон колонки: не менее +45°/- 70°. Вращение колонки: не менее ± 45°. Основное устройство с 4 колесами и рентгенографическим контролером. Металлический каркас. Наличие скользящих элементов и автоматического контроля излучения. Максимальная номинальная мощность: не менее 5,6 кВт, Максимальная выходная мощность: не менее 30 мА/100 кВ: 50 мА/100 кВ, Генератор: тип-высокочастотный, инвертор, Частота: максимум 80 Гц. Стойка моноблока. Металлическая. Высота: не менее 1440 см. Рычаг моноблока. Металлический. Угол вращения рычага не менее +80°~ -45°. Моноблок 5,6 кВт (включая внутренний и высоковольтный резервуар). Высокочастотный инвертор (трансформатор), мощность не менее 5,6 кВт. Коллиматор с рукояткой. Тип: ручной. Размер поля рентгеновского излучения: не менее 5 см х 5 см, не более 35 см х 35 см. Лампа: галогеновая, не менее 150 Вт. Блок питания. Импульсный: постоянный, 54 В, 220-230 В. Кабель. Кабель сетевой - 10 метров. Газовый амортизатор. Внешний радиус не менее 7,5 мм, внутренний радиус не менее 4 мм. Размеры колес: не менее 30 см. Аккумулятор. Тип: гелиевая. Емкость: не менее 4 Ампер час, 12 В х 24 шт. Дополнительные комплектующие Фартук защитный рентгеновский. 0.5 мм PB. Большой: 110х60 см. Цвет: темно-синий. |
| 8 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная. | Области применения: - Абдоминальные исследования; - Акушерские исследования; - Ранние акушерские исследования; - Гинекологические исследования; - Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа, и т.д.); - Почечные исследования; - Педиатрические/Неонатальные исследования; - Урология; - Молочные железы; - Мускуло-скелетные исследования; - Кардиология взрослых; - Детская кардиология; - Транскраниальная допплерография (ТКДГ); - Сосудистая система. Основной блок: Не менее 129 024 каналов 2D серошкального изображения в реальном времени с получением мульти-луча. Цифровое формирование луча. Поворотная и вращающаяся дуга монитора. Не менее 4 активных порта для одновременного подключения датчиков (включая карандашный датчик). Наличие передней/задней ручки. Наличие светлой алфавитно-цифровой клавиатуры с трекболом. Вращающаяся контрольная панель: вращение не менее 60°±30°. Перемещение консоли: не менее +180мм. Разделенная по функциям клавиатура. Наличие контроля основной позиции (Контрольная панель движения). Наличие быстрого вызова для многих функций. Наличие функциональных групп клавиш. Наличие положительного отклика на контрольное приведение в действие. Наличие активированных клавиш идентификации индикаторных ламп. Наличие полной алфавитно-цифровой QWERTY клавиатуры. Светящиеся обозначения контрольной панели. Клавиатура с подсветкой/многоязычная клавиатура. Наличие стерео аудио голосовой системы. Наличие контроля аудио громкости. Вход/выход на задней панели. Наличие в оснащении встроенного дисковода DVD R/W. Не менее 1024 Гб память. Оперативная память: DDR2 SDRAM не менее 2 Гб. Intel Core2Duo процессор не менее 2 ГГц. Операционная система: не хуже Windows XP. Наличие заднего отсека для хранения аксессуаров. Не менее 4 задних USB порта (для цифрового соединения периферийных устройств). Не менее 2 передних USB порта (для используемой памяти и соединения внешних устройств). Не менее 9’’ сенсорная панель. Характеристики монитора: Не менее 19’’ ЖК цветной монитор с высоким разрешением. Разрешение: не хуже 1280*1024*8 бит. Настраиваемая высота монитора: не менее +260мм (1340 – 1600мм). Контроль вращения монитора: не менее ±50° от центра. Настраиваемый угол наклона: не менее 45±15° от центра. Режимы визуализации должны быть: Режим 2D. M-режим. Цветной допплер. Режим импульсно-волнового спектрального допплера (ИД) Непрерывно-волновой (НВ) допплер. Режим допплеровской визуализации тканей (ДВТ). Энергетический допплер (ЭД). Направленный энергетический допплер (НЭД). Цветной M-режим. Анатомический M-режим. Одновременные режимы должны быть: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+ TDI, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+TDI+PW, B+C+M, Dual B+C, Dual B+PD. Альтернативные режимы на выбор должны быть: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+ PD/PW, B+ DPD/PW, B+TDI/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW. Типы поддерживаемых датчиков должны быть: Датчик конвексный; Датчик конвексный (неонатальный); Датчик конвескный (ректо-вагинальный); Датчик конвексный (вагинальный); Датчик линейный; Датчик объемный конвексный (абдоминальный); Датчик объемный конвексный; Датчик объемный (ректо-вагинальный); Датчик объемный (линейный); Фазированный датчик; Датчик непрерывно-волновой. Технологии (опции): - наличие кардиопакета для оценки сердечно-сосудистой системы взрослых и детей; - наличие системы улучшения изображения. Основные комплектующие Консоль. Должен иметь в оснащении встроенный дисковод DVD- RW. Жесткий диск не менее 1024 Гб. Оперативная память: DDR2 SDRAM не менее 2 Гб. Intel Core2Duo процессор не менее 2 ГГц. Операционная система: не хуже Windows XP. Не менее 4 задних USB порта (для цифрового соединения периферийных устройств). Не менее 2 передних USB порта (для используемой памяти и соединения внешних устройств). Не менее 4 активных порта для одновременного подключения датчиков (включая карандашный датчик). Специальный жидкокристаллический монитор. ЖК цветной монитор с высоким разрешением. Диагональ не менее 19 дюймов; Разрешение не хуже 1280*1024*8 бит; Настраиваемая высота монитора не менее +260мм (1340 – 1600мм); Контроль вращения монитора не менее ±50° от центра; Настраиваемый угол наклона: не менее 45±15° от центра. Встроенная клавиатура. Полная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура. Светящиеся обозначения контрольной панели. Клавиатура с подсветкой, многоязычная клавиатура. Не менее 9’’ сенсорная панель. Модуль кардиологических расчетов. Для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. Модуль непрерывноволнового допплера. Для проведения непрерывноволновой допплерографий. Модуль улучшения изображения. Детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации. Датчик конвексный. 2-6 МГц. Центральная частота: 4 МГц. Число элементов: не менее 192. Радиус кривизны: не менее 60 мм. Область обзора: не хуже 58.1° Датчик конвексный (неонатальный). 4-9 МГц. Радиус кривизны:10мм Область обзора: 150.4° Центральная частота: 6.5 МГц. Число элементов: не менее 128. Датчик линейный. 5-13 МГц. Центральная частота: 7 МГц Число элементов: не менее 96 Радиус кривизны: плоский Область обзора: 24.96 мм Трапециевидное изображение Угол поворота: не менее +/- 15°. Фазированный датчик. 2-4 МГц. Центральная частота: 2.7 МГц Число элементов: не менее 80. Радиус кривизны: плоский. Область обзора: 90°. Фазированный датчик. 3-8 МГц. Центральная частота: 2.7 МГц. Число элементов: 80. Радиус кривизны: плоский. Область обзора: 90°. Центральная частота: 4.7 МГц Число элементов: не менее 96 Область обзора: 90° Радиус кривизны: плоский. Дополнительные комплектующие: Видеопринтер медицинский Возможность получения графического изображения на бумаге. Источник бесперебойного питания Мощность не менее 3 кВт с выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. Тип- интерактивный. Выходная мощность не менее 3000 ВА / 2700 Вт. Время работы при полной нагрузке не менее 5 мин. Форма выходного сигнала –синусоида. Время переключения на батарею не более 4 мс. Макс. поглощаемая энергия импульса не менее 640 Дж. На входе 1-фазное напряжение. На выходе 1-фазное напряжение. Входное напряжение 168 - 288 В. Педаль дистанционного управления. Ножной переключатель. Функции левой/правой ножных педалей должны быть выбраны в режиме настроек. |
| 9 | Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места. Проявочный процессор. | Область применения рентгенография, томография. Электропитание: Напряжение питания-380В±10%; чистота питающей сети- 50 Гц±1%. Максимальная потребляемая мощность 50 кВт кратковременно. Сопротивление сети не более 0,15 Ом. Основные комплектующие Стол снимков Конструкция: неподвижная колонна снимков напольного крепления, несущая деку и рентгеновскую трубку. Диапазон моторизованного вращения р.трубки вокруг горизонтальной оси не менее ± 110° Диапазон вращения р. трубки вокруг вертикальной оси не менее ± 90°. Диапазон вращения р. трубки вокруг своей оси не менее 90°. Движение деки: - продольное не менее 142 см, - поперечное не менее 20 см, - моторизованное по высоте от 42 до 85 см. Максимальный вес пациента не менее 180 кг. Буки с подвижной отсеивающей решеткой: - диапазон моторизованного продольного перемещения не менее 131 см. - формат кассет от 13х18см до 35х43см. - экспонометр. Томография: - полностью электронная без механического соединения - кол-во углов 3, - диапазон регулировки высоты слоя 0 ÷ 330 мм. Коллиматор с электронным таймером лампы R-излучатель - мощность- не менее 20/50 кВт - напряжение на аноде- не менее 150 кВ - фокусы 0,6/1,2 мм - скорость вращения анода 3000 об/мин - теплоемкость анода 300 kHu Стойка снимков - напольное крепление стойки - Буки с экспонометром и подвижной отсеивающей решеткой, формат кассет от 13х18см до 35х43см Рентгеновский генератор - частота инвертора не менее 100 кГц - мощность не менее 50 кВт - диапазон выходного напряжения 40 ÷ 150 кВ - диапазон силы тока 10 ÷ 600 мА - выбор параметров по кВ, кВ+мАс, кВ+мА+с Принадлежности - латеральный держатель кассет - инструкция пользователя Дополнительные комплектующие Проявочный процессор для автоматической обработки рентгеновских снимков Транспортировка пленки –сквозная валковая система, формат пленки – листовая и рулонная пленка до 35,8 см в ширину, рулонная пленка с заправочным концом от 70 мм в ширину. Минимальный формат пленки 10*10 см. Производительность 24*30см-108 пленок в час, 30*40см-70 пленок в час. Время обработки 105 с. Скорость транспортировки пленки 50см\мин. Емкость резервуаров (проявитель , фиксаж, вода) 5\5\5л. Циркуляционная система – проявитель и фиксаж постоянно перекачиваются с помощью насоса. Регенерация- автоматическая с помощью системы измерения длины пленки. Проявителя-600 мл\кв.м. Фиксажа 600мл\кв.м. Температура проявителя –регулируется в пределах 28-37 °С. Температура фиксажа –подстраивается к температуре проявителя с помощью теплообменника. Подключения к сети водоснабжения -допустимое давление воды 2-6 bar . Потребления воды -1,9л\мин во время обработки пленки. Дренаж-7л\мин. Электроснабжение –220-240В,50Гц. Потребляемая мощность 2,0кВт/час во время проявки0,12 кВт/час в режиме готовности. Вес процессора –пустой 35кг, заправленный -50кг. Габариты (ДхШхВ) 77см х59 х42см.Занимаемая площадь 0,45м². Комплектация: фильтр для воды, комплект проявителя и фиксажа. |
| 10 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: Принудительная вентиляция с контролем по объему; Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Искусственная вентиляция легких с ограничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического переключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объему пpи остановке дыхания пациента; Функция «Вздох»: два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся ПДКВ, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150 частота дыханий: от 2 до 80 в мин время вдоха: от 0.2 до 10 сек дыхательный объем: от 50 до 2000 мл давление на вдохе: от 0 до 99 мбар PEEP: от 0 до 35 мбар давление поддержки: от 0 35 мбар (выше ПДКВ) ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. % чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин максимальный поток: до 180 л/мин быстродействие клапана: до 5 мсек инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох, детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Максимальное давление в дыхательных путях; Давление плато; Положительное давление в конце выдоха; Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон от 0 до 99 mbar; Разрешение: не более 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%; Разрешение: не более 1 об.% O2 Измерение потока: Пиковый инспираторный поток; Диапазон от 0 до 196 л/мин; Разрешение: не более 1 л/мин Измерения минутного объема: Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 л/мин; Разрешение не более 0,1 л/мин Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме неинвазивной вентиляции); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 мл; Разрешение не более 1 мл Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме неинвазивной вентиляции); Диапазон от 0 до 3999 мл; Разрешение не более 1 мл; Измерение частоты дыхания: Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/мин; Разрешение не более 1/мин; Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение не более 0,1; Время вдоxа: Диапазон от 0 до 15 сек.; Разрешение не более 0,1 сек; Время плато: Диапазон от 0 до 10 сек; Разрешение не более 0,1 сек; Сопротивление: Диапазон от 3 до 100 мбар/л/сек; Разрешение не более 1 мбар/л/сек; Комплайнс (податливость): Диапазон от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение не более 1 мл/мбар; Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон не менее 18 не более 48 °C; Разрешение не более 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях: от 5 до 100 мбар; Поток: от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем: от 0 до 2 л. Наличие мониторинга следующих параметров; Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек. Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/мин. Время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 сек; регулируется с шагом не более 1 сек; Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 л Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 сек; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240В, 50/60 Гц, DC: 24 В, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Основные комплектующие Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: Принудительная вентиляция с контролем по объему; Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Клапан вдоха и выдоха Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый Дополнительные комплектующие Тележка на колесах На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес Базовый блок увлажнителя Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С. Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С Пневматический распылитель медикаментов Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным Тестовое легкое (взрослое) Служит для тестирования СРАР функции аппарата Внешняя аккумуляторная батарея Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции Автоматическая регулировка потока на вдохе. Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. PC-BIPAP PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. VC-MMV VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема Капнометрия в основном потоке (должна включать кювету капнографическую, многоразовую, взрослую) Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2. |
| 11 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и инструментами для внутрипросветной хирургии | Диагностическая и оперативная лапароскопия; миомэктомия, гистерэктомия, ампутация матки, экстирпация матки, иссечение кист яичника, рассечение спаек, гистероскопия, полипэктомия, рассечение перегородки, проверка проходимости маточных труб, иссечение синехий, резекция полипов и миом. Электрохирургический аппарат с максимальной мощностью не менее 370 Вт. Основные комплектующие Головка камеры Видеоголовка эндоскопическая должна быть 3-чиповая, изображение fullHD, разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC Блок управления камеры Блок управления камерой должен быть для использования с HDTV- и стандартной 1- о и 3-х чиповой головкой камеры, разрешение не менее 1920 x 1080 пиксель, с интегрированным блоком централизованного управления -SCB и модулем цифровой обработки изображения, Цветовая система PAL/NTSC, сетевое питание- 100-240 VAC, 50/60 Hz . Состоящая из: HDTV центр, сетевой кабель, сетевой кабель, US-Version BNC-видеокабель, длина 180 см., S-Video кабель, длина 180 см, специальный RGB-кабель, длина 180cm , 2 соединительных кабеля для дистанционного управления видеопринтером, SCB-соединительный кабель , длина 100 см, DVI-соединительный кабель, длина 180 см , клавиатура с US-English алфавитом Медицинский плоскоэкранный монитор жидкокристаллический Монитор плоскоэкранный жидкокристаллический с диагональю не менее 26" дюйм HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение не менее 1920 x 1080 Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite, Видео выходы: DVI, S-Video, Composite Включая: Питание, DVI-D Кабель , BNC/BNC видео кабель,NG монитор, PS блок питания, DVI-D соединительный кабель, BNC/BNC Video кабель Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Монитор с диагональю не менее 19 дюйм, HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции Разрешение не менее 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Управление должно быть сенсорное через круговой слайдер. Включая: 9626 PS Блок питания 20040089 DVI-D кабель 536 MK BNC/BNC кабель Подставка Подставка для монитора с встроенным кабельным каналом для использования с не менее 26" HD монитором Кронштейн для крепления мониторов Кронштейн монитора должен быть предназначен для монтажа на вертикальной стойке, с регулировкой веса, наклоняемый, монтируется на вертикальной балке слева или справа, радиус поворота приблизительно. 190°, величина вылета 300 мм, нагрузочная способность макс 15 кг., VESA 75/100- адаптер для мобильных видеостоек. Медицинский источник света Источник света, тип лампы: 175 ксенон, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: 400 A сетевой шнур Световод Световод волоконнооптический 4,8 мм, 300 см Световод Световод , волоконнооптический 3,5 мм, 230 см Медицинская система для отсасывания и промывания Помпа эндоскопическая, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: помпа эндоскопическая, сетевой кабель ВАКУ сейф-пакет для отсасывания Банка отсоса Бутыль аспирационная, банка отсоса, 1.5 л Крышка для банки отсоса Крышка бутыли аспирационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая Бутыль Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая Крышка бутыли Крышка бутыли ирригационной, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения) Держатель бутылей Держатель для бутыли, 1.5 л Набор силиконовых трубок для отсасывания Трубка соединительная, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью. Набор силиконовых трубок для промывания Трубка соединительная, набор силиконовых трубок, ирригационных, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы. Высокочастотный электрохирургический аппарат Прибор для электро-хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: прибор для электро-хирургии 400 A сетевой кабель Двухпедальный переключатель Педаль управления ножная. Двойная педаль для ВЧ генераторов Нейтральный электрод Электрод нейтральный из силикона с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, для соединения необходим соединительный кабель , для соединения нейтральных электродов Монополярный ВЧ шнур Шнур высокочастотный, монополярный для коагуляторов, с штекером 5 мм, длина 300 см Биполярный ВЧ шнур Шнур высокочастотный, биполярный для коагуляторов длина 300 см Медицинский инсуффлятор Насос эндоскопический c SCB-модулем, рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, в комплект входят: насос эндоскопический нагревательный элемент 400 A сетевой шнур набор силиконовых трубок, стерилизуемый универсальный ключ, соединительный кабель стерильный фильтр, 10 шт./уп. Шланг низкого давления Шланг низкого давления для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см Медицинская передвижная приборная стойка Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, перемещение должно быть на 4 антистатических двойных роликах, 2 оборудованы с фиксируемыми тормозами (задние), 3 фиксированные полки, 1 полка с рукоятками, главный выключатель на боковой балке, 1 ящик с замком, встроенные кабельные каналы в обеих боковых балках, 1 набор противоскольжения для оборудования, двойная задняя панель с встроенным электрическим распределителем на 12 розеток, держатель для блоков питания, соединители для заземления и кабельный держатель на задней стороне. 1 держатель камеры , 2 боковые рельсы для дополнительного оборудования. Оптика жесткая Оптика жесткая, стержне-линзовая, 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. Цветовой код: красный. Оптика жесткая Оптика жесткая, стержне-линзовая, переднебокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, встроенный оптоволоконный световод, цветовой код: красный Игла ВЕРЕША Эндоигла, для пневмоперитонеума по VERESS, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 10 см Троакар Троакар, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм Троакар Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан Троакар Троакар HiCap, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, овальный, канюля троакара без клапана, с инсуффляционным краном HiCap, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан для троакара HiCap,11 мм, 26G мандрен, для открытия автоматических клапанов. Троакар Троакар, диаметр 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см. силиконовый лепестковый клапан Переходник Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану троакара, 11/5 мм Щипцы Щипцы по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, длинные бранши, две бранши подвижны. Состоят из: пластиковая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной площадью контактной поверхности колец, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы Щипцы Захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы Щипцы Щипцы, захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные бранши, окончатые, одна бранша активна. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний металлический тубус, вставка-щипцы Щипцы Щипцы по REDDICK-OLSEN для захвата и диссекции, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, усиленные бранши, две бранши активны. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы Щипцы MANHES захватывающие щипцы, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, бранши с мульти-зубцами, ширина бранш 4,8 мм, одна бранша подвижна. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы Щипцы разборные захватывающие щипцы по MAHNES, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES внешний тубус изолированный, рабочая вставка-щипцы Ножницы Ножницы по METZENBAUM, поворотные, с разъемом для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, загнутые лезвия, две бранши подвижны, длина лезвий 15 мм. Состоят из: пластиковая рукоятка, без кремальеры, с большой контактной поверхностью для пальцев, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка Рабочая Рабочая вставка, ножницы по METZENBAUM , бранши изогнуты, длина лезвий 12 мм , две бранши подвижны, диаметр 5 мм, длина 36 см Щипцы Щипцы, захватывающие биполярные, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 38161 рукоятка с кремальерой, с увеличенной контактной поверхностью колец, внешний тубус, вставка-щипцы Щипцы биполярные Щипцы биполярные по KELLY для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка, без кремальеры, с большей площадью контактной поверхности для колец, внешний тубус, вставка-щипцы Коагуляционный электрод Коагулирующий и диссекторный электрод по CADIERE, L-образный, с см- маркировкой, с соединителем для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см Коагуляционный электрод Электрод, для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, рабочая длина 36 см Аппликатор клипс разборный Аппликатор для использования с титановыми клипсам (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка Макроиглодержатель Макроиглодержатель по KOH, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1 Макроиглодержатель Макроиглодержатель, по KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны, бранши загнуты вправо, карбид-вольфрамовая вставка, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см Шовный инструмент Инструмент шовный по BERCI, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно диаметр 2,8 мм, длина 17 см Толкатель узлов Узлопроталкиватель для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см Трубка для отсасывания и промывания Трубка, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см Пластмассовый контейнер Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения, внешние размеры 532 x 254 x 165 мм, со вставками для стерилизации до 6 троакаров и 12 инструментов от 2,5 до 10 мм Оптика жесткая Оптика жесткая, стержне-линзовая, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 3.3 мм, длина 25 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. Цветовой код: красный. Троакар Троакар, диаметр 3.5 мм, цветовой код: зеленый состоящий из: троакар пирамидальный канюля с силиконовым лепестковым клапаном, длина 5 см силиконовый лепестковый клапан Щипцы Щипцы разборные захватывающие по KELLY, поворотные, диаметр 3 мм, длина 20 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешний тубус, с рабочей вставкой. Изолированный Щипцы Щипцы разборные захватывающие по REDDICK-OLSEN, поворотные, диаметр 3 мм, длина 20 см, усиленные, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластмассовая рукоятка с фиксатором по MANHES внешний тубус, с рабочей вставкой, изолированный Щипцы Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, размер 3 мм, длина 20 см, с особо тонкими атравматическими зубчиками, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластмассовая рукоятка с фиксатором по MANHES внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная Ножницы Ножницы разборные, поворотные, диаметр 3 мм, длина 20 см, лезвия зубчатые, загнутые, конические, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластиковая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус с рабочей вставкой, изолированный Ножницы Ножницы разборные крючкообразные, микро, поворотные, размер 3 мм, длина 20 см, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная Пилоротом Пилоротом по ALAIN-GROUSSEAU, регулируемый, диаметр 3 мм, длина 20 см Щипцы Щипцы для пилоруса, поворотные, диаметр 3 мм, длина 20 см, состоящие из: металлическая рукоятка без фиксатора, внешняя трубка с рабочим элементом Электрод Электрод, диссекционный-крючок, L-образный, для монополярной коагуляции, размер 3 мм, длина 20 см Щипцы биполярные Щипцы разборные поворотные биполярные коагуляционные по MAHNES, диаметр 3 мм, длина 20 см, ширина браншей 1 мм, состоящие из: кольцевая рукоятка внешний тубус рабочая вставка-щипцы Щипцы, биполярные Щипцы биполярные захватывающие окончатые диаметр 3 мм, длина 20 cм, кольцевая рукоятка Зонд, пальпатор Зонд, пальпатор выдвижной, размер 3 мм, длина 20 см, состоящий из: рукоятка, внешняя трубка со вставкой Ультрамикроиглодержатель Иглодержатель, ультрамикро по KOH, с прямой рукояткой с фиксатором, бранши с карбидной вставкой, диаметр 3 мм, длина 20 см Толкатель узлов Узлопроталкиватель, для экстракорпорального узловязания, размер 3 мм, длина 20 см Трубка для отсасывания и промывания Канюля, для ирригации/аспирации, диаметр 3 мм, длина 20 см, используется с двух-ходовым краном, или рукоятками для ирригации/аспирации Двухходовой кран Насадка, двух-ходовой кран для ирригации и аспирации, для использования с канюлями |
| 12 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. Кардиология; Ангиология; Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; Близко расположенные органы и поверхностные структуры; Органы брюшной полости; Акушерство, гинекология; Скелетно-мышечная система; Урология; Педиатрия; Неонатология; Интраоперационные исследования; Чреспищеводные исследования. Должна быть универсальная многоцелевая цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы с высокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей, c возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени. Основной блок: Операционная система не хуже Windows XP. Формирование ультразвукового луча должно быть полностью цифровым. Наличие технологии трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча. Комбинация технологий матричного и монокристального датчика. 12-бит A/D конвертеры на физический канал. Число цифровых приемо-передающих каналов не менее 1461000. Параллельная обработка данных по не менее 4 каналам. Динамический диапазон не менее 281 дБ. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1.5 до 14.0 МГц. Возможность независимого переключения частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральный допплер. Динамическая аподизация. Динамическая апертура. Динамическая фокусировка. Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы, не менее 8. Возможность многолучевого сложносоставного сканирования (лучевой компаундинг). Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ. Отображаемые градации серого не менее 256. Наличие технологии кодированного излучения. Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники. Количество базовых частот не менее 4. Количество гармонических частот не менее 5. Режимы сканирования: В-режим: Возможность углового смещения изображения, количество зон фокусировки не менее 8, максимальная глубина сканирования не более 30 см, максимальная частота кадров не менее 1000/ с. Композитное изображение. Функция улучшения пространственного разрешения изображения. Технология "пересекающихся лучей". Технология автоматического подавления артефактов. Технология автоматической оптимизации 2D-изображения. Технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике. Технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим. Цветовой М-режим, анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени ,активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях, совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций) ,Импульсно-волновой допплер: Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 гр. Коррекция угла, шаг, не более 1 гр. Размер контрольного объема не менее 1 мм, не более 16 мм. Режим HPRF PW. PRF не менее 250 Гц, не более 26 кГц. Минимальная регистрируемая скорость PW не более 0.01 м/с. Максимальная регистрируемая скорость PW не менее 31 м/с. Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см. Возможность независимой коррекции частоты допплера. Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер. Возможность независимой коррекции частоты допплера. Минимальная регистрируемая скорость CW не более 0.01 м/с. Максимальная регистрируемая скорость CW не менее 74 м/с. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: Автоматическая корректировка базовой линии. Автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM. Независимое от В-режима изменение частоты сканирования. Максимальная частота кадров не менее 695/ с. Цветовое допплеровское картирование по энергии: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Триплексный режим в реальном масштабе времени: В+CFM+PW/CW, B+PD+PW. Выведение не менее пяти физиологических кривых на экран монитора. Спектральный тканевой допплер. Режим цветового тканевого допплера. Возможность работы в «теневом» режиме. Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM. Независимое от В режима изменение частоты сканирования. Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Максимальная частота кадров не менее 620/ сек. Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени. Кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом. Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: Цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях. Количественная оценка степени асинхронии левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях Сочетание с триплановой визуализацией в реальном масштабе времени (при наличии соответствующих опций) Специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка Автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка Автоматическая презентация результатов анализа в виде «бычьего глаза» Максимальная частота кадров Максимальная частота кадров в комбинации с трехплановой визуализацией в реальном масштабе времени (при наличии соответствующих опций). Комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Режим СтрессЭхоКГ. Сохранение индивидуальных параметров сканирования для каждого сечения сердца, воспроизведение их на каждом этапе исследования не менее 17. Выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования. Произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа Не менее 10 стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ. Наличие редактора протоколов Cтресс-ЭхоКГ. Возможность записи длительной кинопетли (не менее 2 минут). Одновременная «теневая» запись информации тканевого допплера, скорость, амплитуда смещения, деформация, скорость деформации, мощность рассеяния УЗ (при наличии соответствующих опций). Комбинация стресс-протокола с многоплановой визуализацией и объемной реконструкцией Автоматическое формирование отчетов стресс-ЭхоКГ, включающих изображения «бычьего глаза» и отдельных сечений сердца, с указанием состояния региональной сократительной функции левого желудочка на разных этапах нагрузки, а также автоматическим вычислением интегрированного индекса асинергии и процента нормального миокарда. Выведение на экран до 12 синхронизированных изображений. Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона толщин и стандартного отклонения измерений. Панорамная визуализация: Зона охвата не менее 60 см. Проведение измерений. Совместимость со стандартом DICOM 3. Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера. Возможность печати на DICOM принтере. Подключение к сети через ETHERNET. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных. Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные. Опция поиска пациента/ов по нескольким (не менее пяти) заданным критериям. Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям. Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные. Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс. PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания. Режим кинопетли: активация анатомического М-режима. Автоматическое создание отчетов. Включение в отчеты изображений. Экспорт текстовой и цифровой информации в формате совместимом с MS Excel редактор отчетов. Измерения и анализ. Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу. Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg, VolDICOM, DICOM. Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской. Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять: Стандартная не менее 300 с. Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель. Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный DVD-RW-дисковод. Встроенный HDD не менее 160 Гб. Интерфейс пользователя. Консоль управления. Интерактивный жидкокристаллический цветной экран высокого разрешения, с интерактивным меню, управляемый касанием, с управляемой фоновой подсветкой Размеры экрана не менее 10. «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод. Настраиваемая высота консоли управления диапазон не менее от 70 см до 90 см от пола Вращение консоли управления не менее 75 гр. Выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см. Интерактивная подсветка клавиатуры. Встроенная акустическая система. Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений. Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для карандашного датчика). Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик. Основные комплектующие Системный блок. Операционная система не хуже Windows XP. Число цифровых приемо-передающих каналов не менее 1461000. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный DVD-RW-дисковод Встроенный HDD не менее 160 Гб «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод. Настраиваемая высота консоли управления диапазон не менее от 70 см до 90 см от пола. Вращение консоли управления не менее 75 гр. Выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см. Интерактивная подсветка клавиатуры. Встроенная акустическая система. Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для карандашного датчика). Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик. Монитор. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения. Наличие механизма крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве; Возможность подключения внешнего монитора, DVI; Размер экрана по диагонали не менее 19“; Разрешение не хуже 1280 x 1024 пикселей. Матриксный секторный фазированный датчик. Диапазон частот 1.5-4.5 МГц. Число элементов не менее 280. Угол сканирования не менее 120 гр. Контактная поверхность 17 х 28 мм. Датчик секторный фазированный мультичастотный. Диапазон частот 4.0-12.0 МГц. Число элементов не менее 96. Угол сканирования не менее 105 гр. Контактная поверхность 15 х 12 мм. Линейный датчик . Диапазон частот 4.5-15.0 МГц. Число элементов не менее 1000. Область визуализации не менее 50 мм. Контактная поверхность 13 х 58 мм. Линейный датчик. Диапазон частот 2.4-10.0 МГц Число элементов не менее 192 Область визуализации не менее 45 мм. Контактная поверхность 14 х 53 мм. Датчик линейный интраоперационный мультичастотный. Диапазон частот 5.9-14.1 МГц Число элементов не менее 96. Дополнительные опций Технология цветового кодирования деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени; Функция контроля синхронности сокращения сердца; Технология автоматического оконтуривания комплекса интима- медия и вычисления его средней толщины. Устройство системного блока для проведения Стресс Эхо КГ. Модуль программ для проведения стресс- эхо исследований. Источник бесперебойного питания Мощностью не менее 2 кВт Цифровой черно-белый принтер. Максимальное разрешение печати – не хуже 325 dpi (12,8 точек/мм, печатающая головка не менее 1280 элементов). Передача полутонов – не менее 256 градаций серого Формат отпечатков – не более 100x320 мм (1280x4096 точек). Время вывода – не менее 3,9 с на отпечаток. ЭКГ кабель для внешних соединений. Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. |
| 13 | Установка анестезии | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: не менее 15 не более 70 смН2О; Дыхательный объем: от не более 20мл до не менее 1400 мл; Частота дыхания: не мнее 4 до не менее 60 в мин.; Соотношение вдох/выдох: не менее 4:1 не более 1:4; Пауза на вдохе: от не более 0 до не менее 50%; РЕЕР: от не более 0 до не менее 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от не более 5 до не менее 65 смН2О; Поток на вдохе: от не более 10 до не менее 75 л/мин; Ротаметр для общего потока: от не более 0 до не менее 12 л/мин; Ротаметры: кислород от не более 0,05 до не менее 10.0 л/мин, сжатый воздух от не более 0.2 до не менее 12 л/мин.; Чувствительность триггера: от не более 2 до не менее 15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от не более 0 до не менее 12 л/мин; Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); Концентрация кислорода - от не более 21 до не менее 100 об. %.; При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра. Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. Основные комплектующие Установка анестезии базовая комплектация: версия должна быть на 2 газа: кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка Компактная дыхательная система Аккумуляторные батареи Испаритель анестетиков с креплением Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8% Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Дополнительные комплектующие Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. Имитатор легких пациента: (педиатрический) Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре Обеспечивает подогрев дыхательной смеси и уменьшает уровень влажности в дыхательном контуре. Вентиляция с контролем по давлению (PCV); Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, должен характеризоваться поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS). Должен характеризоваться сочетанием триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению. Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный Газоанализатор – предназначен для измерения и мониторинга концентрации СО2, концентрации и летучих анестетиков: фторотана, энфлурана, изофлурана, севофлурана, дезфлурана. Наличие автоматической идентификации анестетика. Технические характеристики: Рабочие параметры: наличие мониторинга CO2, 5 летучих анестетиков. Принцип измерения должен быть: на основе инфракрасного излучения с использованием быстродействующего датчика нового поколения, точность измерения: должна соответствовать стандартам ISO 11196/EN 864. Скорость забора проб: не более 150 мл/мин. Диапазон измерения СО2 от не более 0 до не менее 10 объемн %, точность не более ±0,5 объемн. % или ±12% отн., время срабатывания - менее 500 мсек. Диапазон индикации анестетиков: Фторотаны - от не более 0 до не менее 8,5 объемн. %, Изофлураны - от 0 до 8,5 объемн. %, Дезфлураны - от 0 до 22 объемн. %; Энфлураны - от 0 до 10 объемн. %. Точность индикации анестетиков не более ±0,15 объемн.% или +15% отн., разрешение – от 0,1% объемн. Дисплей должен быть: высококонтрастный обзорный жидкокристаллический дисплей. Размер рабочей поверхности: не менее 108 х 58 мм. Графическое изображение должно быть: параметры СО2 в реальном масштабе времени (t). Цифровые значения должны быть: минимальная вдыхаемая (Fi) и выдыхаемая (Fet). Концентрация СО2, и рабочего анестетика; Рабочие xаpактеpистики: Время автономной работы от аккумулятора не менее 1,5 часов; Газоанализатор должен крепиться на кронштейне, на боковой панели наркозного аппарата, высвобождая пространство на верхней панели для размещения дополнительного оборудования (например, монитора пациента). |
| 14 | Установка анестезии | Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза. Возможна работа при низких потоках. Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение» Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV) Проводимая вручную (Man.) Самостоятельное дыхание (Spont.) Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О Дыхательный объем: от 20 мл до 1400 мл Частота дыхания: от 4 до 60 в мин Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4 Пауза на вдохе: от 0 до 50% РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см) Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC) Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных Установка анестезии базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка Компактная дыхательная система Аккумуляторные батареи Испаритель анестетиков с креплением Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8% Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Дополнительные комплектующие Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре Обеспечивает подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре Вентиляция с контролем по давлению Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе (PCV) Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению (SIMV/ PS). |
| 15 | Установка анестезии | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О Дыхательный объем: от 20 мл до 1400 мл Частота дыхания: от 4 до 60 в мин Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4 Пауза на вдохе: от 0 до 50% РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см) Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC) Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. Основные комплектующие Установка анестезии базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка Компактная дыхательная система Аккумуляторные батареи Испаритель анестетиков с креплением Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8% Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Дополнительные комплектующие Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. Имитатор легких пациента: (педиатрический) Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре Должен обеспечивать подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре. Вентиляция с контролем по давлению Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе (PCV). Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS); Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению(PS). Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению (SIMV/ PS). Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный Газоанализатор – должен быть предназначен для измерения и мониторинга концентрации СО2, концентрации и летучих анестетиков: фторотана, энфлурана, изофлурана, севофлурана, дезфлурана. Наличие автоматической идентификации анестетика. Технические характеристики: Рабочие параметры: наличие мониторинга CO2, 5 летучих анестетиков. Принцип измерения должен быть: на основе инфракрасного излучения с использованием быстродействующего датчика нового поколения, точность измерения: должна соответствовать стандартам ISO 11196/EN 864. Скорость забора проб: не более 150 мл/мин. Диапазон измерения СО2 от не более 0 до не менее 10 объемн %, точность не более ±0,5 объемн. % или ±12% отн., время срабатывания - менее 500 мсек. Диапазон индикации анестетиков: Фторотаны - от не более 0 до не менее 8,5 объемн. %, Изофлураны - от 0 до 8,5 объемн. %, Дезфлураны - от 0 до 22 объемн. %; Энфлураны - от 0 до 10 объемн. %. Точность индикации анестетиков до ±0,15 объемн.% или +15% отн., разрешение – до 0,1% объемн. Дисплей должен быть: высококонтрастный обзорный жидкокристаллический дисплей. Размер рабочей поверхности: не менее 108 х 58 мм. Графическое изображение должно быть: параметры СО2 в реальном масштабе времени (t). Цифровые значения должны быть: минимальная вдыхаемая (Fi) и выдыхаемая (Fet). Концентрация СО2, и рабочего анестетика Рабочие xаpактеpистики: Время автономной работы от аккумулятора не менее 1,5 часов Газоанализатор крепиться на кронштейне, на боковой панели наркозного аппарата, высвобождая пространство на верхней панели для размещения дополнительного оборудования (например, монитора пациента). |
| 16 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями. | ЛПУ (эндоскопия, хирургия, пульмонология, проктология, торакальная хирургия, онкология). Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Основные комплектующие Источник света. Тип – ксеноновый 180 Ватт. Срок службы лампы – более 500ч. Наличие ручной регулировки яркости . Наличие запасной галогеновой лампы -1 шт. Вес прибора – до 6кг. Видеокамера с адаптерами. Разрешающая способность - 470000 (PAL). Размер матрицы ¼” Соотношение сигнал/шум – не менее 50дБ. Видеовыходы - 1хVBS, 2xY/C. Наличие в комплекте видеоголовки с резьбовым соединением. Размеры головки – 23х46 мм, вес – 43 г (без кабеля). Автоматическая установка «баланса белого цвета» кнопкой на передней панели. Наличие регулировки яркости и зоны освещенности. Вес прибора – 2,1 кг. Видеоадаптер. Видеоадаптер, на раструб окуляра, автоклавируемый. Держатель. Наличие держателя для ЖК монитора. Тележка. Передвижная рабочая станция. Тележка из высокопрочного пластика. Наличие 4х полок для оборудования. Наличие 4х антистатических колес со стопорами. Наличие выдвижной полки для клавиатуры. Наличие держателя для гибких эндоскопов. Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером. Размеры тележки (ШхГхВ, мм): 795х650х1160 (без монитора). Вес тележки – 90 кг. Максимальная загрузка тележки: 113 кг (без учета веса тележки). Максимальная нагрузка – 1800 VA. Максимальное потребление – 1900 VA. Блок электрохирургический. 3 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе. Режимы работы монополярного режима: резка (PURE – макс.300В, BLEND – макс.250В, URO – макс.300В), коагуляция (COAG1 – макс.120В, COAG2 – макс.120В, SPRAY – макс.120В) Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.90В), коагуляция (SOFT1 – макс.90В, SOFT2 – макс.90В, HARD – макс.80В, 120В и 160В) Режимы воздействия в физрастворе: резка (PURE – макс.320В, BLEND – макс.320В), коагуляция (COAG1 – макс.200В, COAG2 – макс.80В) Базовая частота работы – 350 кГц (1 МГц для режима SPRAY). Управление с помощью педали Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали. Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей Вес – в пределах 12 кг. Кабель. Кабель для платы пациента. Монитор. Габариты: 515 x 403 x 86,3 мм (ШxВxГ, с подставкой). Вес: 6,9 кг (без подставки), 8,6 кг (с подставкой). Разрешение: 1920x1080 точек. Плата. плата пациента одноразовая. Шнуp. Шнуp сетевой. Кабель. ВЧ-кабель монополярный, длина 3,5 м. Насос. Аквапуратор. Давление при ирригации – 1200 мБар, скорость – 1600 мл/мин. Давление при аспирации – 660 мБар, скорость – 1350 мл/мин. Управление с помощью педали и пульта на рукоятке. Вес – в пределах 5.4 кг. Педаль. Педаль для "Серджимата". Трубка. Набор трубок к аквапуратору (многоразовые). Инсуффлятоp. Инсуффлятоp. Используемый газ – СО2 . Регулируемое давление в пределах 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст. Возможность сохранение настроек Скорость потока – от 0.5 до 35 л/мин. Наличие цифровой индикации. Наличие педали для управления газообменом. Вес – в пределах 10 кг. Фильтр. Фильтр стерильный для инсуфляции, 1 уп.- 10шт. Шланг. Шланг высокого давления Шланг высокого давления. Адаптер. газовый адаптер . Адаптер. газовый адаптер. Трубка. Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 11 мм, рабочая длина 80 мм. Стилет. Троакарный стилет треугольный, диаметр 11 мм, рабочая длина 80 мм. Трубка. Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 80 мм. Стилет. Троакарный стилет треугольный, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 80 мм. Клапан. Клапан прозрачный для насадки с автоматическим клапаном, 10 шт. Заслонка. Заслонка для троакарной трубки 11 мм, 10 шт. Трубка. Редукционная трубка 13/11 мм к 5,5 мм. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы тип "коготь", длина захвата 28 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы с просветом, длина захвата 21 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Телескоп. Телескоп, 10 мм, 30°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD). Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland короткие, длина захвата 17 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, биопсийные щипцы с шипами, длина захвата 14 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Игла. Игла для закрытия подкожных фасции. Игла. Игла Вереша для инсуфляции с запорным краном, с замком Люера, рабочая длина 120 мм. Ретрактор. Ретрактор веерный, изгибаемый, 5х330 мм 3-х лепестковый. Рукоятка. Рукоятка для аспирации/промывания с рычажным управлением, аспирационный канал 8 мм, для использования с шиберными насосами управляемыми давлением. Трубка. Аспирационная/промывочная трубка 1,5х360 мм, канюля. Трубка. Аспирационная/промывочная трубка 10х360 мм, с дистальными отверстиями. Канюля. Канюля для аспирации, диаметр 1,1 мм. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, ножницы по Metzenbaum, длина захвата 19 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, ножницы короткие, длина захвата 12 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 10х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland, с кремальерой, монополярные, длина захвата 30 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Электрод. ВЧ электрод монополярный 5х330 мм, тип "крючок". Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы иглодержатель саморегулируемые, с фиксатором, прямая рукоятка. Клип-аппликатор. Разборный автоклавируемый инструмент 10х330 мм, клипатор, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы по Johann окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х250 мм, захватывающие щипцы по Johann окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы по Johann окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, малая пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы. Разборный автоклавируемый инструмент 5х250 мм, захватывающие щипцы по Johann окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, малая пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Кабель. Световой кабель, размер S, 3 м. Дополнительные комплектующие Колпачок. Колпачок, уплотнительный в комплекте 10 штук. Клип-аппликаторы. Клипсы титановые, средние в комплекте (6*18) шт. |
| 17 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и инструментами для внутрипросветной хирургии | Аппарат должен выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопии любой сложности, включая реконструктивно-восстановительные операции. - наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства. - наличие возможности расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. Электрохирургический аппарат с максимальной мощностью не менее 370 Вт. Видеосистема с разрешением не менее 1920х1080р Основные комплектующие Блок управления камеры Контрольный блок должен быть для использования с эндо видео головкой HD или стандартной цифровой 1- и 3-чиповой головкой камеры. Максимальное разрешение не менее 1920х1080 рпкс. Соотношение шум/сигнал 60 Дб. Наличие модуля централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированную операционную. Видеовыходы: BNC- cигнал, S-видео (Y/C), RGB-видео , DVI сигнал, DVI-D. В комплекте: HD видеоцентр, BNC-видеокабель, длина 180 cм, S-Video кабель, длина 180 cм, специальный RGB-кабель, длина 180cм, 2 соединительных кабеля для дистанционного управления, соединительный кабель, длина 100 cм, DVI-соединительный кабель, длина 180cм, клавиатура с US-English алфавитом Головка камеры Головка эндовидеокамеры 3-чиповая, стандарт изображения fullHD, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC Медицинский плоскоэкранный монитор жидкокристаллический Монитор с диагональю не менее 26 дюйм, HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, видео входы: DVI-D, VGA, S-Video, композит, интерфейс: RS232, Ethernet Состоящий из: PS блок питания, DVI-D соединительный кабель, BNC/BNC видео кабель Подставка Держатель монитора с встроенным кабельным каналом для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором Медицинский источник света Высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Гц. Включая: Сетевой кабель и соединительный кабель Световод Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см Световод Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см Медицинская система для отсасывания и промывания Универсальная роликовая помпа, для аспирации и ирригации, с режимами для гинекологии и лапароскопии. Со встроенным модулем централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированной операционной. Диапазон регулировки давления ирригации в режиме гистеро: 0-200 мм рт ст, диапазон регулировки давления ирригации в режиме лапаро: 0-400 мм рт ст, диапазон регулировки потока жидкости в режиме гистеро: 0-500 мл/мин, диапазон регулировки потока жидкости в режиме лапаро: 0-1000 мл/мин. Диапазон регулировки давления аспирации в лапаро режиме: 0-(-)0.8 Бар Набор силиконовых трубок Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. Две трубки для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л, помпы и аспирационного инструмента с бутылью Трубка для отсасывания и промывания Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двухходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см Банка отсоса Банка отсоса, 5 л Крышка для банки отсоса Крышка для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая Подставка для банки отсоса Подставка для банки отсоса Держатель для подставки банки Держатель для подставки банки Одинарная педаль Одинарная педаль, одноступенчатая, дискретная Набор трубок для гистероскопии Набор трубок для гистероскопии для универсальной роликовой помпы, многоразовые, стерилизуемые Набор трубок для лапароскопии Набор трубок для лапароскопии для универсальной роликовой помпы, многоразовый, стерилизуемый Медицинский инсуффлятор Электронный инсуффлятор с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированной операционной. Диапазон регулировки давления 0 - 30 мм.рт.ст. Встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается. Внутрибрюшное давление инсуфляции . в диапазоне: 0 -50 мм. рт.ст. Фактический поток газа, в диапазоне : 0-20 л/мин. В комплекте: электронный инсуффлятор с встроенным блоком, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, соединительный кабель, стерильный фильтр Шланг высокого давления Шланг высокого давления с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 55 см Медицинский высокочастотный хирургический аппарат Высокочастотный электрохирургический аппарат для моно и биполярных режимов коагуляции, резания, вапоризации моно и биполярной резектоскопии в физиологическом растворе, при эндоскопических операциях, с дополнительным модулем. Со встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированную операционную. Максимальная мощность аппарата 370 Вт, мощность в монополярном режиме: 300 Вт, мощность в биполярном режиме: 370 Вт. Цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее. Наличие возможности введения и сохранения индивидуальных параметров пользовательских процедур: биполярный режим резания, биполярный режим коагуляции, биполярный мультифункциональный режим резания, биполярный мультифункциональный режим коагуляции, монополярный режим резания, монополярный режим коагуляции. Двухпедальный переключатель Двойная педаль для ВЧ генераторов Монополярный ВЧ кабель Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для ВЧ аппаратов, длина 300 см Биполярный ВЧ кабель Биполярный ВЧ шнур для ВЧ коагуляторов, длина 300 см Биполярный кабель для резектоскопа Биполярный кабель для резектоскопа, длина 3 м, для ВЧ-аппаратов с разъемом Bi-MF Монополярный ВЧ кабель Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, для ВЧ аппаратов, длина 300 см Нейтральный электрод Нейтральный электрод из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с ВЧ аппаратом, A = 500 кв.см , для соединения необходим соединительный шнур Соединительный кабель Шнур высокочастотный для соединения нейтральных электродов, длина 300 см Однопедальный переключатель Одинарная педаль для ВЧ-коагулятора, синяя Медицинская передвижная приборная стойка Мобильная стойка для оборудования с двумя задними дверями, перемещение должно быть на 4-х антистатических двойных роликах, 2 из которых оборудованы с фиксируемыми тормозами (задние), фиксированные полки—3шт, полка с рукоятками—1шт, наличие главного выключателя на боковой балке, ящик с замком—1шт, встроенные кабельные каналы в обеих боковых балках, набор противоскольжения для оборудования—1шт, двойная задняя панель с встроенным электрическим распределителем на 12 розеток, держатель для блоков питания, соединители для заземления и кабельный держатель на задней стороне, держатель камеры—1шт , боковые рельсы для дополнительного оборудования—2шт. Медицинская моторная система Моторная система управления прямоточного безредукторного морцеллятора для применения в хирургии и гинекологии для удаления массивных полипных масс и миом. Наличие встроенного модуля централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированную операционную. Максимальное число оборотов 40 000 об/мин, крутящий момент: макс , 16 Нсм. Усилие на режущей кромке: при диаметре ножа 15 мм не менее: 16 H. Усилие на режущей кромке: при диаметре ножа 12 мм не менее: 20 Н. Наличие автоматического процессорного режима регулировки мощности мотора при любых оборотах. Диапазон плавной регулировки числа оборотов 330 - 1.000 об/мин Электромеханический морцеллятор Морцеллятор диаметр ножа 15 мм, для лапароскопических манипуляций, для использования с моторной системой. Состоит из: мотор с полым валом, обтуратор, тупоконечный 15мм ø, канюля троакара скошенная, 15ма, лапароскопическая, нож, лапароскопический 15мм ø, защитный колпачок 15мм ø, клапан мотора 15мм ø, набор уплотнительных колпачков, одноразовых, 10 шт/уп., пулевые щипцы, диаметр 15мм, набор ограничителей, 5 шт/уп. Оптика Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом Оптика Оптика передне-бокового видения 30°, внешний диаметр 10 мм, длина 31 cм, со встроенным стекловолоконным световодом Игла Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см Игла Игла по VERESS, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом Троакар Троакар, размер 11 мм, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5, многофункциональный клапан, размер 11 мм Троакар Металлический троакар, размер 11 мм, состоящий из: троакар конический, канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см Троакар Троакар, размер 13 мм, состоящий из: троакар конический, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 11.5 см, многофункциональный клапан, размер 13 мм Троакар Троакар, размер 6 мм, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, размер 6 мм Троакар Троакар, размер 6 мм, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см, силиконовый лепестковый клапан Редукционная гильза Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой11 мм Переходник Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм Редукционная гильза Редукционная гильза аппликатор, многоразовая, диам. инструмента 3 мм, канюли троакара 6 мм, цветовой код: черный Щипцы Разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1 шт Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, c фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Ножницы Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы Ножницы Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы Ножницы Разборные крючкообразные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы Щипцы Разборные щипцы для препарирования и биопсии, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1 шт Биполярные щипцы Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы Биполярные щипцы Щипцы, бранши с многочисленными зубьями, ширина браншей 4.8 мм, для атравматичного и аккуратного захватывания , одна бранша подвижна, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 cм состоящая из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, рабочая вставка Биполярные щипцы Щипцы для захвата, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с особенно тонкими атравматическими зубцами, с окончатыми браншами, с двумя подвижными браншами, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы Коагулирующий электрод Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина 36 см Коагулирующий электрод Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина 36 см Макроиглодержатель Макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны, бранши загнуты влево, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см Макроиглодержатель Макроиглодержатель, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, 5 мм, длина 33 см Узлопроталкиватель Узлопроталкиватель, для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина 36 см Макроиглодержатель Макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты вправо, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см Шовный инструмент Шовный инструмент , для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина 17 см Рукоятка в виде пистолета Рукоятка для аспирации и ирригации, пистолетная, с клапаном, автоклавируемая, используется с трубками для ирригации и аспирации размером 5 и 10 мм. Состоит из: рукоятка пистолетная, набор трубок, стерильные, одноразовые Трубка для отсасывания/промывания Трубка для отсасывания/промывания, с боковыми отверстиями, размер 10 см, длина 36 см, используется с рукоятками для отсасывания/промывания Трубка для отсасывания/промывания Трубка для отсасывания/промывания с боковыми отверстиями, размер 5 мм, длина 36 см, используется с рукоятками для отсасывания/промывания Коагуляционный и диссекционный электрод ВЧ игольчатый электрод для рассечения и коагуляции, изолированный, с соединением для монополярной коагуляции Влагалищный экстрактор Влагалищный экстрактор, малый, диам. 11 мм, с изолированным сферическим наконечником, диам. 35 мм Маточный манипулятор Маточный манипулятор, комплект, состоящий из: рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом, штанга манипулятора, уплотняющий цилиндр, силиконовый уплотнитель, 3 шт./упак., 3 размера, внутриматочный стержень, конус, с резьбой, средний конус без резьбы, анатомическое лезвие, короткое Внутриматочный зонд Внутриматочный зонд, с большим и малым конусом, с пружинным приспособлением для использования с крючкообразными щипцами, c переходником с замком для чистки Щипцы Крючкообразные щипцы, длина 22 см Оптика Оптика, переднебокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом Тубус Операционный тубус, размер 5,4 мм, с каналом 5 Шр. для операционных инструментов, с запорным краном и переходником с замком, для использования в качестве внутреннего тубуса Тубус Операционный тубус с постоянным промыванием, размер 6 мм, с запорным краном и переходником с замком, для использования в качестве внешнего тубуса Ножницы Ножницы, остроконечные, 5 Шр., длина 40 см, с одной подвижной браншей, полужесткие Щипцы Биопсийные и захватывающие щипцы, 5 Шр., длина 34 см, с 2-мя подвижными браншами Щипцы Биопсийные щипцы, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей, длина 34 см Зонд-пальпатор Зонд-пальпатор, градуированный, полужесткий, 5 Шр., длина 34 см Электрод биполярный Биполярный вапоризационный электрод, полужесткие, 5 Шарр., длина 36 см Ножницы Ножницы, тупоконечные, 5 Шр., длина 40 см, с одной подвижной браншей Электрод биполярный Биполярный шариковый электрод, полужесткий, 5 Шр., длина 36 см Диагностический тубус Диагностический тубус, диаметр 5.1 мм, с соединителем Рабочий элемент, биполярный Рабочий элемент, биполярный. Двигается при помощи пружины. Подвижная опора под большой палец. В нерабочем состоянии электрод находится внутри тубуса Тубус резектоскопа Тубус резектоскопа , включая соединительные трубки для аспирации и ирригации размер 26 Шр., скошенный наконечник, внутренний тубус с керамической изоляцией, быстроразъемное соединение, для использования с рабочим элементом резектоскопа Обтюратор Обтюратор для использования с тубусами Оптика Оптика, 12°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом Рабочий элемент Рабочий элемент, монополярный. Должен двигаться при помощи пружины, опора большого пальца подвижная, возврат пружины контролируется большим пальцем. В нерабочей позиции электрод находится внутри тубуса Тубус резектоскопа Тубус резектоскопа с соединительными трубками для промывания и отсоса, с 2-мя переходниками с замками, диам. 8 мм, со скошенным концом, вращающейся внутренней трубкой с керамической изоляцией, используется с рабочим элементом Петля Петля, размер 5 мм, длина 30 см, состоящая из: рукоятка, с соединителем для монополярной коагуляции, внешний тубус , изолированный, размер 5 мм, длина 30 см, запасная петля , для одноразового использования только, для применения с рукояткой и внешним тубусом |
| 18 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств с набором инструментов для лапароскопических операций в комплекте | Диагностическая и оперативная лапароскопия, эндоскопические операции в хирургии любой сложности (холицистэктомия, аппендектомия) Основные комплектующие Блок управления камерой Контрольный блок должен быть для использования с эндо видео головкой HD или стандартной цифровой 1- и 3-чиповой головкой камеры. Максимальное разрешение не менее 1920х1080р пкс. Соотношение шум/сигнал 60 Дб. Наличие модуля централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированную операционную. Видеовыходы: BNC- cигнал, S-видео (Y/C) , RGB-видео , DVI сигнал, DVI-D. В комплекте: HD видеоцентр, BNC-видеокабель, длина 180 cм, S-Video кабель , длина 180 cм , специальный RGB-кабель, длина 180cм, 2 соединительных кабеля для дистанционного управления, соединительный кабель , длина 100 cм, DVI-соединительный кабель , длина 180cм, клавиатура с US-English алфавитом Головка камеры Головка эндовидеокамеры, 3-чиповая, стандарт изображения fullHD, разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Монитор с диагональю не менее 26" HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, видео входы: 2x DVI-D, 2x VGA, 2x S-Video, 2x композит, Видео выходы: DVI-D, S-Video, композит, интерфейс: RS232, Ethernet Состоящий из: PS блок питания, DVI-D соединительный кабель, BNC/BNC видео кабель Подставка Держатель монитора , с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором Медицинский источник света Высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны , питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая: Сетевой кабель и соединительный кабель Волоконнооптический световод Волоконнооптический световод, диаметр 4.8 мм, длина 250 см Волоконнооптический световод Волоконнооптический световод, диаметр 3.5 мм, длина 230 см Медицинская система для отсасывания и промывания Универсальная роликовая помпа, для аспирации и ирригации, с режимами для гинекологии и лапароскопии. Со встроенным модулем централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированной операционной. Диапазон регулировки давления ирригации в режиме гистеро: 0-200 мм рт.ст, диапазон регулировки давления ирригации в режиме лапаро: 0-400 мм рт.ст, диапазон регулировки потока жидкости в режиме гистеро: 0-500 мл/мин, диапазон регулировки потока жидкости в режиме лапаро: 0-1000 мл/мин. диапазон регулировки давления аспирации в лапаро режиме: 0-(-)0.8 Бар Набор силиконовых трубок Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л, помпы и аспирационного инструмента с бутылью Трубка для отсасывания/промывания Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двухходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм , длина 36 см Банка отсоса Банка отсоса, 1.5 л Крышка для банки отсоса Крышка для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая Бутыль для промывающего раствора Бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая Крышка бутыли Крышка бутыли, стерилизуемая, для 26310050 бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения) Подставка для банки отсоса Держатель бутыли отсоса, 1.5 л Набор силиконовых трубок Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр Медицинский инсуффлятор Электронный инсуффлятор, с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны, для возможности адаптации в интегрированной операционной. Диапазон регулировки давления, 0 - 30 мм.рт.ст. Встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается. Внутрибрюшное давление инсуфляции . в диапазоне : 0 -50 мм. рт.ст. Фактический поток газа, в диапазоне : 0-20 л/мин. В комплекте: электронный инсуффлятор с встроенным блоком, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, соединительный кабель, стерильный фильтр Шланг высокого давления Шланг высокого давления с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 55 см Баллон для CO2 Баллон для газа СО2, пустой, с соединением по немецкому стандарту Медицинский высокочастотный хирургический аппарат Высокочастотный электрохирургический аппарат для моно и биполярных режимов коагуляции, резания , вапоризации моно и биполярной резектоскопии в физиологическом растворе, при эндоскопических операциях, с дополнительным модулем. Нейтральный электрод Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, A= 500 cm² площадь. Соединительный кабель Шнур высокочастотный для соединения нейтральных 2 электродов, длина 300 см Монополярный ВЧ кабель Монополярный ВЧ шнур с штекером 5 мм, длина 300 см Биполярный ВЧ кабель Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 300 см Двухпедальный переключатель Педаль управления ножная. Двойная педаль для ВЧ 1 Генераторов. Медицинская передвижная приборная стойка Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Оптика Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом Оптика Оптика переднебокового видения 30°, внешний диаметр 10 мм, длина 31 cм, со встроенным стекловолоконным световодом Игла Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см Игла Игла по VERESS, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом Троакар Троакар, размер 11 мм, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, размер 11 Троакар Троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, размер 6 мм Троакар Троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см, силиконовый лепестковый клапан Троакар Троакар, размер 13 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар конический, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 11.5 см, многофункциональный клапан, размер 13 мм Редукционная гильза Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм Переходник Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм Переходник Двойной переходник, 13/10 мм и 13/5 мм Щипцы Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением для чистки, обе бранши подвижны, удлиненные, размер 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолирована рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные щипцы для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолирована, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES. внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из:пластмассовая рукоятка, сфиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей,состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолирована, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные щипцы для препарирования и захватывания по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы Ножницы Разборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы Ножницы Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы Ножницы Разборные крючкообразные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы Коагуляционный и диссекционный электрод Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина 36 см Коагуляционный и диссекционный электрод Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, рабочая длина 36 см Биполярные щипцы Разборные биполярные широкие щипцы по MAHNES, ширина бранш 3 мм, размер 5 мм, длина 33 см, состоящие из: рукоятка, внешняя трубка, рабочая вставка Биполярные щипцы Щипцы по KELLY для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из: кольцевая рукоятка внешняя трубка, вставка-щипцы Биполярные щипцы Щипцы для захвата, модель разборные, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с особенно тонкими атравматическими зубцами , с окончатыми браншами с двумя подвижными браншами, состоят из: кольцевая рукоятка внешний тубус, вставка-щипцы Аппликатор клипс разборный Аппликатор, для лигатурных клипс (средне-больших), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, состоящий из: металлическая рукоятка, с фиксатором, металлическая внешняя трубка, рабочая вставка-щипцы Иглодержатель Макро-иглодержатель по KOH, с карбид-вольфрамовойвставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внеш. диаметр 5 мм, длина 33 см. Иглодержатель Макро-иглодержатель по KOH, эргономическая пистолетнаярукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны, бранши загнуты вправо, карбид-вольфрамовая вставка, внеш. диаметр 5 мм, длина 33 см Толкатель узлов Узлопроталкиватель, для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина 36 см Редукционная гильзя Редукционная гильза аппликатор, многоразовая, диам. инструмента 3 мм, канюли троакара 6 мм Пункционная игла Пункционная игла, диаметр 1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см Шовный инструмент Шовный инструмент, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина 17 см Внутриматочный зонд Внутриматочный зонд по COHEN, с большим и малым конусом, с пружинным приспособлением для использования с крючкообразными щипцами, c переходником Крючкообразные щипцы Крючкообразные щипцы, длина 22 см |
| 19 | Аппарат рентгеновский на два рабочих места. Проявочный процессор. | Область применения: - рентгенография, - томография Конструкция: Наличие неподвижной колонны снимков напольного крепления, несущей деку и рентгеновскую трубку. Диапазон моторизованного вращения рентген трубки вокруг горизонтальной оси не менее ± 110°. Диапазон вращения рентген трубки вокруг вертикальной оси не менее ± 90°. Диапазон вращения рентген трубки вокруг своей оси не менее 90°. Движение деки: - продольное не менее 142 см; - поперечное не менее 20 см; - моторизованное по высоте не менее 42 см. не более 85 см. Максимальный вес пациента не менее 180 кг. Буки с подвижной отсеивающей решеткой: - диапазон моторизованного продольного перемещения не менее 131 см; - формат кассет предпочтительно от 13х18 см до 35х43 см; - наличие экспонометра. Томография: - должна быть полностью электронная без механического соединения; - количество углов не менее 3; - диапазон регулировки высоты слоя предпочтительно 0 ÷ 330 мм. Наличие коллиматора с электронным таймером лампы. Основные комплектующие: Стол снимков. Движение деки: - продольное не менее 142 см; - поперечное не менее 20 см; - моторизованное по высоте от 42 до 85 см. Стойка снимков. - напольное крепление стойки; - буки с экспонометром и подвижной отсеивающей решеткой, формат кассет предпочтительно от 13х18см до 35х43см. R- излучатель. - мощность не менее 20/50 кВт; - напряжение на аноде- не менее 150 кВ; - фокусы не менее 0,6/1,2 мм; - скорость вращения анода не менее 3000 об/мин; - теплоемкость анода не менее 300 кДж. Рентгеновский генератор. - частота инвертора не менее 100 кГц; - мощность не менее 50 кВт; - диапазон выходного напряжения предпочтительно 40 ÷ 150 кВ; - диапазон силы тока предпочтительно 10 ÷ 600 мА; - выбор параметров по кВ, кВ+мАс, кВ+мА+с. Дополнительные комплектующие: Проявочный процессор для автоматической обработки рентгеновских снимков. Транспортировка пленки– сквозная валковая система, формат пленки – листовая и рулонная пленка не более 35,8 см в ширину, рулонная пленка с заправочным концом не менее 70 мм в ширину. Минимальный формат пленки предпочтительно 10х10 см. Производительность 24х30 см- не менее 108 пленок в час, 30х40см- не менее 70 пленок в час. Время обработки не более 105 с. Скорость транспортировки пленки не менее 50см/мин. Емкость резервуаров (проявитель, фиксаж, вода) не менее 5/5/5л. Циркуляционная система – проявитель и фиксаж постоянно перекачиваются с помощью насоса. Регенерация- автоматическая, с помощью системы измерения длины пленки. Расход проявителя- 600 мл/кв.м. расход фиксажа- 600мл/кв.м. Температура проявителя –регулируется в пределах не менее 28, не более 37 °С. Температура фиксажа –подстраивается к температуре проявителя с помощью теплообменника. Подключения к сети водоснабжения- допустимое давление воды 2-6 Бар. Потребления воды – не более 1,9л/мин во время обработки пленки. Дренаж- не менее 7л/мин. Потребляемая мощность не более 2,0 кВт/час во время проявки, не более 0,12 кВт/час в режиме готовности. Комплектация: фильтр для воды- 1 шт. Потенциометр. Не менее 10 кОм. Латеральный держатель кассет. Латеральный держатель кассет |
| 20 | Наркозно-дыхательный аппарат - рабочее место анестезиолога в комплекте | Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха. Нагреваемая система шлангов. Электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы. 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Предназначен для использования средств для ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания, ингаляционного наркоза в почти замкнутой системе. Режимы вентиляции: Volume Mode (VC) – Вентиляция с контролем объема; Volume Mode Synchronized (SIMV-VCV) - Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Pressure Mode (PC) – Вентиляция с контролем давления; Pressure Mode Synchronized (SIMV-PC) – Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) На дисплей выводятся значения следующих параметров: пиковое значение давления Ppeak, среднее давление Pmean, давление плато Pplat и PEEP, минутный объем на выдохе MV, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем VT, частота дыхания Freq (частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, С помощью кривых иллюстрируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм изображаются: объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, минутный объем на выдохе MV, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Функции обеспечения безопасности: Контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат переходит на воздух, аварийный клапан подачи атмосферного воздуха, звуковой и световой сигналы тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат ,APL-клапан предохранительный с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Автоматический тест при включении с проверкой всех датчиков. Визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа (электронный смеситель). Регулируемые параметры: Концентрация O2 не менее 21 не более 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (SORC)). Степень точности ±5 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа не менее 0 и 0,2 не более 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush >35 л/мин. Аварийная подача O2 не менее 0 не более 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор: (поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом). Режимы вентиляции: VC; SIMV-VCV; PC; SIMV-PC; Вентиляция, проводимая вручную (Man.); Самостоятельное дыхание (Spont). Регулируемые параметры: Ограничение давления Pmax. В режимах VC; SIMV-VCV: (PEEP+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе PINSP. В режиме PC от (PEEP+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем VT. В режимах VC; SIMV-VCV от 5 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. не менее 3 не более 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха не менее 0,2 не более 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах VC; SIMV-VCV: от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от VT и TINSP. В режимах VC; SIMV-VCV: от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме PCV макс. 150 л/мин +10 %. PEEP. В режимах VC; SIMV-VCV: от 0 дo 20 гПа (но не более Pmax –10 гПа). В режиме PC от 0 дo 20 гПа (но не более PINSP –5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме SIMV-VCV: не менее 0,3 не более 15 л/мин Ramp. В режиме PC не менее 0,2 не болееo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Man. Spont." ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов):В режиме "Man. Spont." 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления APL: Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации/ Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с DS Click) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 L л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) идентично сопротивлению на выдохе. Выход свежего газа для системы нереверсивного дыхания: Присоединительный элемент конус ISO Ø 22 мм (мужской) с конусом ISО Ø 15 мм (женский). Ограничение давления макс. 80 гПа при расходе 18 л/мин. Расход свежего газа не менее 0,2 не более 18 л/мин. Системы измерения Измерение давления (пьезорезистивное): Давление в дыхательных путях не менее –20 не более 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, PEEP, PPEAK, PPLAT, PMEAN не менее –20 не более 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа не менее 0 не более 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения не менее 0 не более 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) не менее 0 не более 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (термоанемометрия): Поток (кривая в реальном масштабе времени):Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем VT: Диапазон не менее 0 не более 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, действительно для редуктора давления. При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем MV:Диапазон не менее 0 не более 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка MV: Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Измерение параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение методом всасывания в боковом потоке., Все измерения при условиях u1082 калибровки ATPS., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания обычно менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания t10..90 O2 (Т окр. среды >20 °C) менее 650 мсек, Время срабатывания t10..90 CO2 менее 500 мсек, Газовые анестетики t10..90 AGas менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (парамагентический датчик): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 Vol.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха и выдоха 1:1), Специфизированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика автоматическая, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Калиброванный испаритель жидкого анестетика. Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – не менее 0,2 не более 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – не менее 0.2 не более 15 л/мин., не менее 0.2 не более 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не менее 10 не более 40°C Основные комплектующие Наркозно-дыхательный аппарат - рабочее место анестезиолога в комплекте базовая комплектация: версия на 3 газа - кислород, закись азота и сжатый воздух. Режимы вентиляции: Volume Mode (VC) – Вентиляция с контролем объема; Volume Mode Synchronized (SIMV-VCV) - Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации; Pressure Mode (PC) – Вентиляция с контролем давления; Pressure Mode Synchronized (SIMV-PC) – Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации; Вентиляция, проводимая вручную (Ручное); Самостоятельное дыхание (Спонт.); Компактная дыхательная система; Тележка. Испаритель анестетиков с креплением (севофлюран) Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Дополнительные комплектующие Испаритель анестетиков с креплением (Изофлюран) Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Режим с поддержкой давлением; Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме PS может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. Режим вентиляции по объему с автопотоком - Режим по объему Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. Эконометр для индикации использования свежего газа; Петли и Поток. Ввод идеального веса пациента; Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации; отображение дополнительных петель; автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. Мешок для вентиляции (для взрослых) Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. |
| 21 | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте | Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха. Нагреваемая система шлангов. Электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы. 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Предназначен для использования средств для ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания, ингаляционного наркоза в почти замкнутой системе. Режимы вентиляции: Volume Mode (VC) – Вентиляция с контролем объема; Volume Mode Synchronized (SIMV-VCV) - Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Pressure Mode (PC) – Вентиляция с контролем давления; Pressure Mode Synchronized (SIMV-PC) – Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное) Самостоятельное дыхание (Спонт.) На дисплей выводятся значения следующих параметров: пиковое значение давления Ppeak, среднее давление Pmean, давление плато Pplat и PEEP, минутный объем на выдохе MV, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем VT, частота дыхания Freq (частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, С помощью кривых иллюстрируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм изображаются: объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, минутный объем на выдохе MV, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Функции обеспечения безопасности: контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат переходит на воздух,аварийный клапан подачи атмосферного воздуха,звуковой и световой сигналы тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат,APL-клапан предохранительный с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Автоматический тест при включении с проверкой всех датчиков. Визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа (электронный смеситель). Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (SORC)). Степень точности ±5 % или 2 об.%., дествительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор: (поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом). Режимы вентиляции: VC; SIMV-VCV; PC; SIMV-PC; Вентиляция, проводимая вручную (Man.); Самостоятельное дыхание (Spont). Регулируемые параметры: Ограничение давления Pmax. В режимах VC; SIMV-VCV: (PEEP+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе PINSP. В режиме PC от (PEEP+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем VT. В режимах VC; SIMV-VCV от 5 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах VC; SIMV-VCV: от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от VT и TINSP. В режимах VC; SIMV-VCV: от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме PCV макс. 150 л/мин +10 %. PEEP. В режимах VC; SIMV-VCV: от 0 дo 20 гПа (но не более Pmax –10 гПа). В режиме PC от 0 дo 20 гПа (но не более PINSP –5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме SIMV-VCV: от 0,3 дo 15 л/мин Ramp. В режиме PC от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Man. Spont." ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов):В режиме "Man. Spont." 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления APL: Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации/ Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с DS Click) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 L л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) идентично сопротивлению на выдохе. Выход свежего газа для системы нереверсивного дыхания: Присоединительный элемент конус ISO Ø 22 мм (мужской) с конусом ISО Ø 15 мм (женский). Ограничение давления макс. 80 гПа при расходе 18 л/мин. Расход свежего газа от 0,2 дo 18 л/мин. Системы измерения Измерение давления (пьезорезистивное): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, PEEP, PPEAK, PPLAT, PMEAN от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (термоанемометрия): Поток (кривая в реальном масштабе времени):Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем VT: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, действительно для редуктора давления. При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем MV:Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка MV: Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Измерение параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение методом всасывания в боковом потоке., Все измерения при условиях u1082 калибровки ATPS., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания обычно менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания t10..90 O2 (Т окр. среды >20 °C) менее 650 мсек, Время срабатывания t10..90 CO2 менее 500 мсек, Газовые анестетики t10..90 AGas менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (парамагентический датчик): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 Vol.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха и выдоха 1:1), Специфизированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика автоматическая, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Калиброванный испаритель жидкого анестетика. Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Основные комплектующие Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте базовая комплектация: версия на 3 газа - кислород, закись азота и сжатый воздух. Режимы вентиляции: Volume Mode (VC) – Вентиляция с контролем объема; Volume Mode Synchronized (SIMV-VCV) - Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации; Pressure Mode (PC) – Вентиляция с контролем давления; Pressure Mode Synchronized (SIMV-PC) – Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации; Вентиляция, проводимая вручную (Ручное); Самостоятельное дыхание (Спонт.); Компактная дыхательная система; Тележка. Испаритель анестетиков с креплением (Севофлюран) Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг закиси азота Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Дополнительные комплектующие Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. Имитатор легких пациента (педиатрический) Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Режим с поддержкой давлением; Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме PS может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. Режим вентиляции по объему с автопотоком - Режим по объему Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. Эконометр для индикации использования свежего газа; Петли и Поток. Ввод идеального веса пациента; Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации; отображение дополнительных петель; автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. Мешок для вентиляции (для взрослых) Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. Мешок для вентиляции (педиатрический) Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки Система удаления отработанного анестетика Предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. Компоненты системы: система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. Кронштейн шарнирный для контура пациента Служит для фиксации контура пациента в удобном для врача положении. |
| 22 | Иммунохимический анализатор с принадлежностями и расходными материалами | Предназначен для автоматического проведения иммуноферментного анализа методом использования парамагнитных микрочастиц в качестве твердой фазы и регистрации хемилюминесценции. Измерение следующих параметров: 1.Тиреоидная панель: Тиреотропный гормон. Свободный тироксин. Свободный трийодтиронин . Общий трийодтиронин. Общий тироксин. Т-uptake . Тиреоглобулин. Антитела к тиреоглобулину. Антитела к тиреоидной пероксидазе. 2. Репродуктивная панель: Бета-хорионический гонадотропин. Фолликулостимулирующий гормон. Лютеинизирующий гормон. Пролактин. Прогестерон . Эстрадиол . Неконъюгированный эстриол. Альфа-фетопротеин. Тестостерон. Дегидроэпиандростерон сульфат Ингибин А. секс-стероид связывающий глобулин. (Белок, ассоциированный с беременностью). 3. Кардиопанель: Тропонин МВ Креатинкиназа. Миоглобин. 4. Диагностика анемии: Ферритин . Витамин B12. Фолат/Фолат эритроцитов. Антитела к внутреннему фактору. Эритропоэтин. Растворимый рецептор трансферрина. 5. Костная панель: Костная щелочная фосфатаза (Остаза). Интактный паратиреоидный гормон (рутинная и интраоперационная диагностика). Гормон роста. 6. Онкомаркеры: Специфический антиген простаты (PSA). Свободный специфический антиген простаты(free PSA). Раково-эмбриональный антиген. Альфа-фетопротеин. 7. Вирусные инфекции: Поверхностный антиген гепатита В. Поверхностный антиген гепатита В подтверждающий. Антитела к поверхностному антигену гепатита В. Антитела к ядерному антигену гепатита В. Антитела к вирусу гепатита А. 8.Инфекционная панель: Антитела к вирусу краснухи. Антитела к токсоплазме. к цитомегаловирусу. 9.Другие тесты: Кортизол. Инсулин. Общий. Гормон роста. Интерлейкин 6. Производительность: не менее 100 тестов в час. Система автоматически оптимизирует порядок выполнения тестов. Первый результат: не более 12-30 минут. «На борту»: не менее 24 самогерметизирующихся картриджей с реагентами. Система считывания штрих-кодов с реагентов позволяет минимизировать риски установки просроченных реагентов. Охлаждение реагентов «на борту» до 3-10°С. Инкубатор: 37°С. Программное меню: более 50 протоколов исследований. Автоматическое тестирование наличия расходных материалов и сроков их эксплуатации с выводом информации на монитор. Любые образцы, любые тесты, в любое время: произвольный режим, непрерывный доступ, выполнение неограниченного количества срочных тестов. Контроль качества в режиме: статистический и графический анализ контроля качества по правилам. Форматы предоставления результатов: произвольный внутрилабораторный формат, таблицы, вывод числовых значений калибровки, калибровочные кривые, вывод результатов. Карусель для образцов: не менее 6 штативов по 10 образцов. Блок загрузки реакционных пробирок: при полной загрузке обеспечивается запас пробирок для непрерывной работы в течение не менее 3-х часов. Пипетирующий модуль выполняет функции дозатора, ультразвуковой мешалки и датчика уровня реагентов. Автоматическое слежение за расходом реагентов. Оснащение системой детекции сгустка. Система промывки дозатора проводит промывку внутренней и наружной поверхности дозатора с последующей сушкой. Возможность контаминации исключается за счет дополнительной ультразвуковой обработки. Инкубационный блок обеспечивает "гибкость" выполнения тестов (1 и 2-х стадийный ИФА). Система промывки и регистрации результатов: проводится отделение магнитных частиц от субстрата и регистрация люминесценции. Система детекции: люменометр. Основные элементы системы: анализатор, считыватель штрих-кодов, монитор и клавиатура. Внешний компьютер с программным обеспечением на базе Windows NT. Управление анализатором с помощью клавиатуры, мыши или сенсорного экрана. Встроенная система помощи. Возможность объединения до четырех приборов в систему с единой базой реагентов, образцов и тестов. Возможность интеграции в лабораторную информационную систему и управления прибором с центрального компьютера. Основные комплектующие: Аналитический блок. Производительность не менее 100 тестов в час. Первый результат через 12-30 минут. Количество реагентов на борту: не менее 24 картриджа. Охлаждение реагентов на борту до + 4°С. Стабильность реагентов после вскрытия: 1 месяц. Стабильность калибровки: не менее 56 дней. Единовременная загрузка: не менее 60 образцов. Объем образца: от 5 до 200 мкл. Функция детекции сгустка. Управляющая станция. Персональный компьютер на базе процессора Intel c операционной системой Windows XP в комплекте с клавиатурой, манипулятором типа «Мышь». Сенсорный жидко-кристаллический монитор. Комплект периферийных устройств. Жидкостной модуль. Держатель для монитора. Ручное устройство для считывания штрих-кодов. Кабель питания. Программное обеспечение и протокол исследования. Программа, управляющая анализатором и служащая интерфейсом для ввода и вывода информации статусе прибора и прогрессе выполнения анализов. Дополнительные комплектующие: Штативы для образцов. Штативы для установки пробирок для образцов с биологическим материалом в анализатор 1комплект (6шт.) Коммутатор локальной сети. Соединение компьютера и анализатора происходит по локальной сети через сетевой коммутатор. Принтер. Лазерный принтер с LPT портом для распечатки результатов анализов, калибровок и контроля качества. Источник бесперебойного питания. Источник бесперебойного питания мощностью 3 000 Вт. Обеспечивает защиту анализатора от скачков напряжения в сети питания Простатический специфический антиген, реагент. Анализ ПСА представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения концентрации общего простатспецифического антигена (ПСА) в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа. Данный метод следует использовать вместе с пальцевым ректальным исследованием (ПРИ), он показан для измерения ПСА в сыворотке и является одним из критериев при определении рака простаты у мужчин 50 лет и старше. Для диагностики рака требуется биопсия простаты. Этот метод также показан для серийного определения ПСА в качестве критерия при прогнозировании и ведении пациентов с раком простаты. В одной упаковке 2 картриджа по 50 тестов) Простатический специфический антиген, калибраторы. Калибраторы на ПСА предназначены для калибровки анализа общего ПСА для количественного определения концентраций общего простатспецифического антигена (ПСА) в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 6 флаконов по 2.5 мл. Простатический специфический антиген, контроль. Контроль качества на ПСА представляет собой трехуровневый контрольный материал, предназначенный для контроля функциональных характеристик системы иммуноферментных процедур количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА) с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 3 флакона по 5.0 мл. Простатический специфический антиген (свободная фракция), реагент. Анализ свободный ПСА представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения свободного простатспецифического антигена (свободный ПСА) в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа. Свободный ПСА предназначен для использования только с общий PSA для расчета отношения свободного ПСА к общему ПСА (процент свободного ПСА). Процент свободного ПСА, измеряемый при помощи анализов общего, используется в качестве критерия при дифференциальной диагностике рака простаты и доброкачественных состояний при использовании совместно с общим ПСА для определения рака простаты у мужчин старше 50 лет с общим ПСА от 4h до 10h ng/mL, если по результатам пальцевого ректального исследования не возникает подозрений на рак. Для диагностики рака требуется биопсия простаты. В одной упаковке 2 картриджа по 50 тестов. Простатический специфический антиген (свободная фракция), калибраторы. Калибратор на свободный ПСА предназначены для калибровки анализа для количественного определения концентраций свободных ПСА в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 6 флаконов. Простатический специфический антиген (свободная фракция), контроль. Контроль на свободный ПСА является двухуровневым контролем качества, предназначенным для контроля функциональных характеристик системы иммуноферментных процедур количественного определения свободного простатспецифического антигена (свободный ПСА) с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 2 флакона по 5.0 мл. Раково-эмбриональный антиген, реагент. Анализ раково-эмбрионального антигена представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения концентрации раково-эмбрионального антигена (CEA, РЭА) в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа. Измерение РЭА с использованием систем иммунного анализа применяется в качестве дополнительного метода при ведении онкологических пациентов, у которых отмечается изменение концентраций РЭА. В одной упаковке 2 картриджа по 50 тестов. Раково-эмбриональный антиген, калибраторы. Калибратор на РЭА предназначены для калибровки анализа CEA для количественного определения концентраций раково-эмбрионального антигена (CEA, РЭА) в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 6 флаконов по 2.5 мл. Раково-эмбриональный антиген, контроль. Контроль качества РЭА (матрица BSA) предназначен для контроля функциональных характеристик системы иммуноферментных процедур количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА) с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 6 флаконов по 2.5 мл. Поверхностный антиген вируса гепатита В, реагент. Анализ на поверхностный антиген вируса гепатита В является хемилюминесцентным анализом парамагнитных частиц для качественного обнаружения присутствия поверхностного антигена гепатита В в человеческой сыворотке и плазме крови, используя системы иммунологического анализа. В одной упаковке 2 картриджа по 50 тестов. Поверхностный антиген вируса гепатита В, калибратор. Калибраторы на поверхностный антиген вируса гепатита В предназначены для использования с Подтверждающими анализами для качественного обнаружения и подтверждения, соответственно, присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В в человеческой сыворотке или плазме крови, используя Системы иммунологического анализа. В одной упаковке 2 флакона по 2.7 мл. Поверхностный антиген вируса гепатита В, контроль. Контроль качества на поверхностный антиген вируса гепатита В предназначен для мониторинга за работой системы при проведении Подтверждающих анализов. В одной упаковке 6 флаконов по 4.0 мл. Поверхностный антиген вируса гепатита В, подтверждающий тест, реагент. Подтверждающий анализ поверхностный антиген вируса гепатита В, подтверждающий является хемилюминесцентным анализом парамагнитных частиц для подтверждения присутствия поверхностного антигена гепатита В в образцах человеческой сыворотки и плазмы крови, которые были многократно признаны реактивными при проведении анализа. Подтверждающий анализ предполагается использовать на Системах иммунологического анализа. В одной упаковке 2 картриджа по 50 тестов. Антиген СА 125, реагент. Анализ Реактив на углеводный антиген 125 представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения концентраций антигена CA 125 в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа. Этот метод измерения концентраций антигена CA 125 является вспомогательным средством при ведении пациентов с раком яичников. Серийное тестирование концентраций антигена CA 125 необходимо использовать совместно с другими клиническими методами мониторинга рака яичников. В одной упаковке 2 картриджа по 50 тестов. Антиген СА 125, калибраторы. Калибраторы углеводный антиген 125 предназначены для калибровки анализа углеводного антигена 125 для количественного определения концентраций антигена СА 125 в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 6 флаконов по 1.5 мл.. Антиген СА 19-9, реагент. Анализ углеводный антиген 19-9 представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения концентраций антигена CA 19-9 в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа. В упаковке 2 картриджа по 50 тестов. Антиген СА 19-9, калибраторы. Калибратор на углеводный антиген 19-9 предназначены для калибровки анализа углеводного антигена 19-9 для количественного определения концентраций антигена СА 19-9 в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 6 флаконов по 2.5 мл.. Антиген СА 15-3, реагент. Анализ углеводный антиген 15-3 представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения концентраций антигена CA 15-3 в человеческой сыворотке и плазме (гепаринизированной) с использованием систем иммунного анализа. Этот метод измерения концентраций антигена CA 15-3 является вспомогательным средством при ведении пациентов с раком молочной железы. Серийное тестирование концентраций антигена CA 15-3 необходимо использовать совместно с другими клиническими методами мониторинга рака молочной железы. В одной упаковке 2 картриджа по 50 тестов. Антиген СА 15-3, калибраторы. Калибраторы углеводный антиген 15-3 предназначены для калибровки анализа углеводный антиген 15-3 для количественного определения концентраций антигена СА 15-3 в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 6 флаконов по 1.5 мл.. Альфа-Фетопротеин, реагент. Анализ Альфа-фетопротеин представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина (АФП) в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа. Он предназначен для использования в качестве диагностического критерия при ведении пациентов с опухолями, вырабатывающими АФП. В одной упаковке 2 картриджа по 50 тестов. Альфа-Фетопротеин, калибраторы. Калибраторы Альфа-фетопротенина предназначены для калибровки анализа Альфа-фетопротенина для количественного определения концентрации АФП в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа. В одной упаковке 7 флаконов по 2.5 мл. Субстрат. Субстрат предназначен для использования с системами иммунного анализа и специфическими реагентами иммунного анализа. В одной упаковке 4 флакона по 130 мл.. Мешок для сбора отходов. Мешки для твердых отходов устанавливаются в системах иммунологического анализа для утилизации использованных реакционных пробирок. В одной упаковке 20 шт. Промывочный буфер. Промывочный буфер предназначен для использования с системами иммунного анализа и специфическими реагентами иммунного анализа. В одной упаковке 4 флакона по 1 950 мл.. Проверочный раствор. Для использования с системами иммунного анализа при еженедельной профилактической процедуре проверки системы. В одной упаковке 6 флаконов по 4.0 мл. Реакционные пробирки (16x98шт./упак.). Реакционные пробирки используются в системах иммунологического анализа серии. В одной упаковке 16 наборов по 98 штук. Чашечки для образцов 2 мл. Пробирки для образцов используются в системах иммунологического анализа серии для образцов биологических жидкостей, контролей и калибраторов. В одной упаковке 1000 штук по 2 мл. КОНТРАД 70. Щелочной раствор для очистки Контрад 70 предназначен для использования с системами иммунологического анализа серии. Применяется для очистки пробоотборника, аспираторов и дозаторов реагентов иммунохимических анализаторов серии в рамках процедуры Ежедневного и Специального обслуживания, а также при ручной очистке наконечников аспираторов. Единица измерения 1 литр. Цитранокс. Кислый раствор для очистки Цитранокс предназначен для использования с системами иммунологического анализа серии. Используется для очистки пробоотборника, аспираторов и дозаторов реагентов. Единица измерения 1 Галлон. |
| 23 | Анализатор автоматический гематологический в комплекте. | Должен быть компактный эргономический корпус с сенсорным дисплеем. Количество измеряемых параметров - не менее 22 параметров (включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы). Лизирующий реагент должен быть не травматичным для лейкоцитов. Тип насосов - перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль). Принципом измерения клеток должен быть импедансный метод измерения. Принцип дифференцировки лейкоцитов предпочтительно проточная цитометрия на основе лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов. Производительность - не менее 50 анализов в час. Определяемые параметры (22) + гистограммы: Эритроциты (RBC); Средний объем эритроцита (MCV); Распределение эритроцитов (RDW); Лейкоциты (WBC); Лимфоциты (LYM) -относительное содержание; Тромбоциты (PLT - относительное содержание; Моноциты (MON) - относительное содержание; Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание; Эозинофилы (EOS) - относительное содержание; Базофилы (BAS)- относительное содержание; Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; Моноциты (MON) - абсолютное содержание; Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание; Базофилы (BAS) - абсолютное содержание; Гемоглобин (HGB); Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); Гематокрит (HCT); Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC); Распределение тромбоцитов (PDW); Тромбокрит (PCT); Средний объем тромбоцита (MPV). Гистограммы: гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram). Дополнительно анализатор выдает следующие диагностические сообщения: Лейкоцитоз; Лейкопения; Нейтрофилия; Нейтропения; Лимфоцитоз; Лимфопения; Моноцитоз; Базофилия; Эозинофилия; Бластные клетки; Незрелый гранулоциты; Сдвиг влево; Атипичные лимфоциты; Анемия; Анизоцитоз; Микроцитоз; Гипохромия; Тромбоцитоз; Тромбопения. Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения). HGB< 299 г/л. Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (22 параметра). Экономия реагентов и времени. Готовность к работе в течение не более одной минуты после включения. Тип реагентов – предпочтительно открытая реагентная система. Объем образца – цельная венозная кровь – предпочтительно 55 мкл. Капиллярный режим образца – предпочтительно 20 мкл. Педиатрический режим - объем образца – предпочтительно 10 мкл. Микро режим – объем образца – предпочтительно 10 мкл. Макро режим – объем образца – предпочтительно 55 мкл. Диаметр апертуры предпочтительно 80 мкм (RBC), 100 мкм (WBC). Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением не менее 320(240 пикселей. Управление анализатором должно осуществляться с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) не менее 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов. CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%. Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. Результаты должны выдаваться с флагами при выходе за установленные нормы. Возможность установки дополнительных критических значений. Очистка апертуры должна быть гидравлической и электрической (HV-разряд). Апертура должна быть полностью экранирована от внешних воздействий. Встроенная система для контроля состояния апертуры. Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа. Калибровка - автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная). Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие), L & J, XB, XD(CV, X10(CV. Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для не менее 50 образцов в памяти прибора. Анализатор должен удалять протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. Даже при возникновении затора, анализатор должен автоматически удалять затор и проводить повторный подсчет образца. Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту. Наличие встроенного термопринтера. Основные комплектующие: Анализатор автоматический гематологический в комплекте. Дополнительные комплектующие: Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения. Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения, не менее 1500 ВА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания). Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом). Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. Трубка детергента (маркировка зеленым цветом). Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. Трубка для отходов (маркировка красным цветом). Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива. Комплект трубок сборка (2 шт\комплект). Комплект силиконовых трубок для перистальтического насоса в анализатор. Трубка (маркировка белого цвета). Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе. Контейнер для отходов (10л). Пластиковый контейнер для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. Комплект трубок (маркировка желтого цвета). Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора. Комплект трубок (маркировка черного цвета). Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе. Игла для забора крови Игла для забора крови из пробирки. |
| 24 | Иммунохимический анализатор с принадлежностями и расходными материалами | Предназначен для автоматического проведения иммуноферментного анализа методом использования парамагнитных микрочастиц в качестве твердой фазы и регистрации хемилюминессенции. Измерение следующих параметров: 1.Тиреоидная панель: Тиреотропный гормон. Свободный тироксин. Свободный трийодтиронин . Общий трийодтиронин. Общий тироксин. Т-uptake . Тиреоглобулин. Антитела к тиреоглобулину. Антитела к тиреоидной пероксидазе. 2. Репродуктивная панель: Бета-хорионический гонадотропин. Фолликулостимулирующий гормон. Лютеинизирующий гормон. Пролактин. Прогестерон . Эстрадиол . Неконъюгированный эстриол. Альфа-фетопротеин. Тестостерон. Дегидроэпиандростерон сульфат Ингибин А. секс-стероид связывающий глобулин. (Белок, ассоциированный с беременностью). 3. Кардиопанель: Тропонин МВ Креатинкиназа. Миоглобин. 4. Диагностика анемии: Ферритин . Витамин B12. Фолат/Фолат эритроцитов. Антитела к внутреннему фактору. Эритропоэтин. Растворимый рецептор трансферрина. 5. Костная панель: Костная щелочная фосфатаза (Остаза). Интактный паратиреоидный гормон (рутинная и интраоперационная диагностика). Гормон роста. 6. Онкомаркеры: Специфический антиген простаты (PSA). Свободный специфический антиген простаты(free PSA). Раково-эмбриональный антиген. Альфа-фетопротеин. 7. Вирусные инфекции: Поверхностный антиген гепатита В. Поверхностный антиген гепатита В подтверждающий. Антитела к поверхностному антигену гепатита В. Антитела к ядерному антигену гепатита В. Антитела к вирусу гепатита А. 8.Инфекционная панель: Антитела к вирусу краснухи. Антитела к токсоплазме. к цитомегаловирусу. 9.Другие тесты: Кортизол. Инсулин. Общий. Гормон роста. Интерлейкин 6. Производительность: не менее 100 тестов в час. Система автоматически оптимизирует порядок выполнения тестов. Первый результат: не более 12-30 минут. «На борту»: не менее 24 самогерметизирующихся картриджей с реагентами. Система считывания штрих-кодов с реагентов позволяет минимизировать риски установки просроченных реагентов. Охлаждение реагентов «на борту» до 3-10°С. Инкубатор: 37°С. Программное меню: более 50 протоколов исследований. Автоматическое тестирование наличия расходных материалов и сроков их эксплуатации с выводом информации на монитор. Любые образцы, любые тесты, в любое время: произвольный режим, непрерывный доступ, выполнение неограниченного количества срочных тестов. Контроль качества в режиме: статистический и графический анализ контроля качества по правилам. Форматы предоставления результатов: произвольный внутрилабораторный формат, таблицы, вывод числовых значений калибровки, калибровочные кривые, вывод результатов. Карусель для образцов: не менее 6 штативов по 10 образцов. Блок загрузки реакционных пробирок: при полной загрузке обеспечивается запас пробирок для непрерывной работы в течение не менее 3-х часов. Пипетирующий модуль выполняет функции дозатора, ультразвуковой мешалки и датчика уровня реагентов. Автоматическое слежение за расходом реагентов. Оснащение системой детекции сгустка. Система промывки дозатора проводит промывку внутренней и наружной поверхности дозатора с последующей сушкой. Возможность контаминации исключается за счет дополнительной ультразвуковой обработки. Инкубационный блок обеспечивает "гибкость" выполнения тестов (1 и 2-х стадийный ИФА). Система промывки и регистрации результатов: проводится отделение магнитных частиц от субстрата и регистрация люминесценции. Система детекции: люминометр. Основные элементы системы: анализатор, считыватель штрих-кодов, монитор и клавиатура. Внешний компьютер с программным обеспечением на базе Widows NT. Управление анализатором с помощью клавиатуры, мыши или сенсорного экрана. Встроенная система помощи. Возможность объединения до четырех приборов в систему с единой базой реагентов, образцов и тестов. Возможность интеграции в лабораторную информационную систему и управления прибором с центрального компьютера Основные комплектующие: Аналитический блок. Производительность не менее 100 тестов в час. Первый результат 12-30 минут. Количество реагентов на борту: не менее 24 картриджа. Охлаждение реагентов на борту до + 4°С. Стабильность реагентов после вскрытия: 1 месяц. Стабильность калибровки: не менее 56 дней. Единовременная загрузка: не менее 60 образцов. Объем образца: от 5 до 200 мкл. Функция детекции сгустка. Управляющая станция. Персональный компьютер на базе процессора Intel c операционной системой Windows XP в комплекте с клавиатурой, манипулятором типа «Мышь». Сенсорный жидко-кристаллический монитор. Комплект периферийных устройств. Жидкостной модуль. Держатель для монитора. Ручное устройство для считывания штрих-кодов. Кабель питания. Программное обеспечение и протокол исследования. Программа, управляющая анализатором и служащая интерфейсом для ввода и вывода информации статусе прибора и прогрессе выполнения анализов. Дополнительные комплектующие: Штативы для образцов. Штативы для установки пробирок для образцов с биологическим материалом в анализатор 1комплект (6шт.) Коммутатор локальной сети. Соединение компьютера и анализатора происходит по локальной сети через сетевой коммутатор. Принтер. Лазерный принтер с LPT портом для распечатки результатов анализов, калибровок и контроля качества. Источник бесперебойного питания. Источник бесперебойного питания мощностью 3 000 Вт. Обеспечивает защиту анализатора от скачков напряжения в сети питания. |
| 25 | Диагностический ультразвуковой аппарат в комплекте. | Брюшная полость Гинекология Акушерство Урология Щитовидная железа Молочная железа Суставы Сосуды Кардиология Транскраниальные исследования Нейрохиругия Ветеринария Педиатрия Неонатология Нейросонография Инвазивные процедуры Хирургия Ортопедия Поверхностно расположенные органы Режимы сканирования: В, М, В/М, В/В, 4В Тканевая гармоника Цветной, энергетический, направленный энергетический,импульсно-волновой, постоянно-волновой, тканевой доплер Цветной М-режим, Многосрезовый анатомический М-режим, Панорамное сканирование Дуплексный, триплексный режимы Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча) FreeHand 3D – режим поверхностной трехмерной реконструкции Live 3D/4D – режим трехмерной реконструкции в реальном времени Трапециидальное сканирование на линейных датчиках Технология подавления спекл-шума Цифровая рабочая станция: Жесткий диск, USB 2.0, Ethernet, DICOM 3.0 Расчеты для акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, урологии, ортопедии, неонатологии, возможность оценки кардио-сосудистой системы, головного мозга плода, вывода кривых роста плода Составление и экспорт отчетов с возможностью добавления изображений в отчет (формат отчета PC совместимый) Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов, 3D-образов по различным полям базы данных Возможность создания пользовательских настроек изображения Возможность создания пользовательских списков расчетов Простой, интуитивно понятный интерфейс пользователя Бесплатное обновление программного обеспечения с добавлением новых режимов и расчетов Технические характеристики: Большой цветной ЖК-дисплей с диагональю 15” 2 активных порта для подключения датчиков Динамический диапазон: 225 дБ Диапазон рабочих частот: 1-15 МГц Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра Возможность одновременного использования до 9 фокусных зон Автоматическая оптимизация серошкального изображения и доплеровских режимов нажатием одной кнопки Вес 8,8 кг. Габаритные размеры: 398х168х360мм Основные комплектующие Корпус базового блока диагностический ультразвуковой аппарат в комплекте Режимы: В, В/В, М, В/М, THI, CDI, PDI, DPDI, PW, CW, TDI, Free-Hand 3D, Live 3D, функция MicroScan, Цветной М-режим, Многосрезовый анатомический М-режим, ЖКИ-монитор 15”, 2 электронных порта Датчик конвексный низкочастотный акушерский. Клиническое применение: Брюшная полость, Акушерство и гинекология, Урология. 7-2MHz, 60мм. Датчик линейный высокочастотный Клиническое применение: Близкие области, Сосуды, Педиатрия 12-5MHz, 50мм. Датчик микроконвексный ректовагинальный Клиническое применение: Трансректальные и Трансвагинальные исследования 9-4MHz, 10мм. Датчик секторный фазированный, низкочастотный Клиническое применение: Кардиология, Транскраниальные исследования 4-2MHz Дополнительные комплектующие Мобильная тележка для ультразвукового сканера. Устройство для крепления узи аппарата, для удобства работы врача Устройство для печати ультразвуковых изображений. Термопринтер. Устройство для вывода на печать снимков узи методом термального воздействия |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.