Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 17 »  июля 2014 года № 09/84

Сводный список медицинской техники на 2014 год (2 лота), организатором закупа которой выступает ТОО «СК-Фармация»

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционный микроскоп с принадлежностями | 1 | 139 980 000 | 139 980 000 | Не позднее 15 ноября 2014 года | РГП на ПХВ «КазНИИ онкологии и радиологии – 1 ед. | DDP до места поставки |
| 2 | Навигационная система с принадлежностями | 1 | 199 000 000 | 199 000 000 | Не позднее 15 ноября 2014 года | Медицинский центр РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей» - 1 ед. | DDP до места поставки |

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Операционный микроскоп с принадлежностями |
| 2 | Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Не относится к средствам измерений |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Микроскоп должен быть предназначен для проведения всех видов микрохирургических операций в области нейроонкологии, нейрохирургии, спинальной хирургии. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Максимальная высота не более 2060 мм Подвижность головы микроскопа в вертикальном направлении 1000- 2000 мм Подвижность колоны (плоскость Y/Z) не менее 360° Подвижность встроенного дисплея по плоскости X/Z не менее ± 30° По плоскости Y/Z не менее + 90°/- 70° Подвижность дуги микроскопа по плоскости X/Y не менее + 30°/- 32,5° Подвижность несущей дуги микроскопа по плоскости X/Y не менее + 30°/- 45° Подвижность несущей головки микроскопа по плоскости Y/Z не менее ± 225° Подвижность подвесной системы микроскопа (головы) по плоскости X/Y не менее ± 45° По плоскости Y/Z не менее + 140°/- 30° Основа микроскопа не менее 736×736 мм на 4-х сдвоенных антистатических роликах с системой тормозов Встроенный источник ксенонового освещения не менее чем 300 Ватт с регулируемой яркостью Источник света и световод должны быть полностью интегрированы Регулировка яркости освещения с ручек микроскопа, а так же при помощи беспроводного многофункционального ножного пульта Автоматический мониторинг срока функционирования ламп с цифровым дисплеем Плавная моторизованная смена увеличения не менее чем (zoom) 1:6 Коэффициент увеличения 0.4х- 2.4х, в диапазоне от 2,4х до 25х Общее увеличение с 12.5х окуляром: 2,7- 16,4 при рабочем расстоянии 200 мм 1,8- 10,7 при рабочем расстоянии 350 мм 1,3- 8,1 при рабочем расстоянии 525 мм Смена увеличения: - плавная, электромоторная - изображение степени увеличения на графическом тачскрине - возможность запрограммировать необходимые параметры для неограниченного числа пользователей /операций Наличие встроенного вариоскопа с плавным изменением рабочего расстояния от 200 до 525 мм без смены объектива. Высокоточная лазерная автоматическая система прицельной фокусировки в диапазоне не менее ± 0,5 мм внутри рабочего диапазона. 3-ступенчатая адаптация скорости фокусировки к изменениям увеличения (быстрая фокусировка на малых увеличениях, замедленная фокусировка на больших увеличениях и промежуточная ступень) Возможность визуализации фокусировки с помощью двух сходящихся лазерных лучей Отражение рабочей дистанции на тачскрине Индивидуальное программирование для каждого пользователя (не ограниченное число пользователей) Возможный минимальный световой пучок не более 8 мм Максимальный размер светового пучка не менее 380 мм АПОхроматическая оптика, с многослойным антирефлексным покрытием Наличие встроенной системы видеозаписи и видеонаблюдения, системы автобалансировки, интегрированной системы вакуумного автозачехления. Интегрированная система ведения пациента с автоматической архивацией данных обследования, видеозаписи операционного процесса Интегрированный сервисный файл для получения результатов диагностики, Наличие функции внесение данных с периферии: - компьютерных данных - результатов навигационной подготовки - видеоизображения - OSD- дисплей – (On-screen display)- отображение системной информации (фокус, zoom, освещение). Наличие дополнительной системы освещения- двойного прохождения света- для предотвращения бликов/тени. Синхронизированное включение/управление вспышкой для фотосъемки (с ручек микроскопа). Наличие встроенного стереоскопического делителя луча с дополнительными портами для установки рабочего места для ассистента, фотооборудования. Стереосистема наблюдения для ассистента: Стереоскопический интегрированный делитель луча, поворотный в диапазоне 180º Бинокулярный тубус, расположенный к основному бинокулярному тубусу хирурга под углом 180°, с фокусным расстоянием не менее 170 мм, с широкоугольными окулярами 12,5х, с диоптрийной регулировкой в диапазоне от +5 до -8.- право/левосторонняя стереосистема наблюдения для ассистента с поворотным тубусом. Управление: - многофункциональные программируемые поворотные не менее 180° рукоятки, - с ножного многофункционального программируемого пульта управления не менее 14 функций. Водостойкая панель ножного управления. Сенсорная панель управления: Фокусировка, увеличение, рабочая дистанция, освещение, функция автобаланса и автозачехления, настройка и управление интраоперационными модулями, системой внесения данных в окуляры микроскопа. Индивидуальное программирование для каждого пользователя, видеозапись, архивирование, редактирование материала, ведения файла пациента, функция мониторинга. Интегрированные цифровые системы визуализации изображения - полностью интегрированная в подвесную систему (голову микроскопа) и штатив микроскопа. Наличие открытого навигационного интерфейса, адаптированного для установки и подключения навигационной системы. Микроскоп должен быть оборудован полностью интегрированной, цифровой системой ввода данных для навигации,видео, ПК. (Мультивизуальная система). Обязательное наличие функции автобалансировки и автозачехления: - полная автобалансировка головы и штатива микроскопа - автобаланс микроскопа не должен зависеть от позиции аксессуаров - наличие интегрированной вакуумной системы для удаления воздуха из стерильных оболочек для быстрого и легкого зачехления и экстренной подготовки к операции. Модули интегрированные в подвесную систему (голову микроскопа): Нейроонкология, модуль необходим для интраоперационного освещения опухоли голубым светом (в диапазоне 400–410 нм). Ангиографический модуль должен давать возможность визуализации кровотоков при аневризмах и окклюзиях сосудов. Длина возбуждающей волны (NIR-лазер): 780 нм. Длина флюоресцирующей волны: 835 нм (максимум). Управление модулями- нажатием на кнопку на многофункциональной ручке управления. Изображение в окуляре микроскопа и на мониторе. Наличие лицензии и поддержка протокола DICOM. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Операционный микроскоп | Передвижной напольный контраверсный штатив. Перемещение микроскопа по 3 осям. Электромагнитные муфты (тормоза) с шестью степенями свободы с выборочной блокировкой (частичная или полная) Лёгкое перемещение, фиксация на рабочем месте. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Система | Бинокулярная система - встроенный в окуляры мини - дисплей для отражения результатов ультразвуковой, эндоскопической, флюоресцентной, магнитно-резонансной диагностики и компьютерной томографии. Внедрение в бинокуляр цветных изображений и данных обследования методом наслоения кадров. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Графический тачскрин | OSD- дисплей – (On-screen display )- отображение системной информации ( фокус, zoom, освещение) -Монитор ЖК Описание: Видеомонитор не менее 21 дюймов LCD с подставкой и комплектом кабелей | 1 шт. |
|  |  | 4. | Автоматическая балансировка | Автобалансировка, регулируемая одним нажатием кнопки Автобаланс микроскопа не должен зависеть от позиции аксессуаров Система должна иметь возможность автоматической балансировки по всем осям без каких-либо вмешательств вручную или регуляторов осей. Система должна обеспечивать отдельную балансировку штатива и осей микроскопа. Автоматическая балансировка микроскопа должна быть возможна в любом положении в пределах наклона микроскопов и диапазона движения шарнира. Балансирование системы должно быть доступно во время операции. Для точного позиционирования микроскопа, система должна иметь XY муфту, обеспечивая в любом положении оптической оси, даже горизонтальном, правильное перемещение XY. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Источник света | Лампа на волоконной оптике с ксеноновой лампой не менее 300 Вт дневного света с регулируемой яркостью. – источник света и световод должны быть полностью интегрированы – регулировка яркости освещения с ручек микроскопа и/или ножного пульта –автоматический мониторинг срока функционирования ламп с цифровым дисплеем. Срок службы не менее 500 часов Чтобы защитить ткань от небрежного воздействия света, система должна предложить соответствующие механизмы безопасности: 1. Автоматическое ограничение области освещения к области представления (окуляры) 2. Автоматическое ограничение интенсивности света при изменении рабочего расстояния 3. Системное информирование при превышении индивидуального светового порога. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Интегрированная видеокамера | Интегрированная 3 ССD- видеокамера PAL Видеовыход на сенсорную панель управления Интегрированная freeze-frame функция Архивация изображения через СD/DVD/USB/network- сеть, Цифровой видеовыход Firewire/DV, прогрессивное сканирование, видеовходы Y/C, B/N/C, R/G/B/. Система должна иметь возможность записи голоса хирурга одновременно с видеозаписью. Интегрированная камера должна полностью управляться через центральный пользовательский монитор-тачскрин | 1 шт. |
|  |  | 7. | Поворотный бинокулярный тубус 180 °Фокусное расстояние тубуса f170/f260 | Основной бинокулярный поворотный тубус от 0° до 180°, фокусное расстояние = 170/260 | 1 шт. |
|  |  | 8. | Широкоугольные окуляры 12,5x | Широкоугольные окуляры 12,5х, настраиваемые по диоптриям в диапазоне от +5 до -8 для операторов в очках. Поле зрения 18 мм | 6 шт. |
|  |  | 9. | Адаптер для симметричной конфигурации ассистентского микроскопа Face-to-face. “Facetoface”воротный 180 гр. | Ассистентский микроскоп, расположенный к основному под углом 180°. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Система автоматической блокировки | Система автоматической блокировки | 1 шт. |
|  |  | 11. | Пылезащитный чехол | Полиэтилен, синего цвета | 1 шт. |
|  |  | 12. | Видеокабель | S-Video кабель- 1 шт. Интерфейс S-Video используется для передачи видео сигнала от встроенной видеосистемы на внешний монитор и/или другое воспроизводящее (документирующее) устройство. Длина предпочтительно 3- 10 м. BNC- кабель- 1 шт. Для передачи видео сигнала от встроенной видеосистемы на внешний монитор и/или другое воспроизводящее (документирующее) устройство. Длина предпочтительно 3- 10 м. | 2 шт. |
|  |  | 13. | Система CD-R и USB - Stick для архивирования | MPEG2 запись Параллельная HD/DVD запись Функция редактора Видеоклип | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Система автофокуса и автозачехления | Система должна обеспечивать автоматическую фокусировку с помощью двух сходящихся лазерных лучей, визуализацию 2 сходящихся лучей при фокусировке, когда используется моторизованный фокус и/или высвобождаются магнитные тормоза Зачехление системы должно выполняться при помощи автоматической вакуумной системы. | 1 комплект |
|  |  | 2. | Видеообъектив для камеры | Видеообъектив для камеры. Предназначен для фокусировки изображения на чипе камеры. | 1 шт |
|  |  | 3. | Модуль для проведения флюоресцентной диагностики (нейроонкология) | Модуль должен обеспечивать интраоперационное освещение опухоли голубым светом (в диапазоне 400–410 нм) В окуляре микроскопа должна отображаться избирательная красная флюоресценция (максимум 635 нм) от резидуальной опухоли и точно распознает границы опухоли | 1 комплект |
|  |  | 4. | Модуль для ангиографии | Ангиографический модуль для визуализации кровотоков при аневризмах и окклюзиях сосудов Длина возбуждающей волны: 780 нм Длина флюоресцирующей волны: 835 нм (максимум). | 1 комплект |
|  |  | 5. | Флуоресцирующая метка для модуля | Флуоресцирующая метка для модуля. Предназначена для проверки работы модуля для проведения флюоресцентной диагностики | 1 комплект |
|  |  | 6. | Флуоресцирующая метка для модуля | Флуоресцирующая метка для модуля Предназначена для проверки работы модуля для ангиографии | 1 комплект |
|  |  | 7. | ПО для DICOM для микроскопа | DICOM интерфейс для изменения данных пациенты (демографических данных, изображений, видео) совместимую с DICOM PACS сетью в клинике. DICOM модуль должен быть полностью интегрирован и управляться через центральный интерфейс, должен позволять экспортировать и импортировать видео в формат, поддерживаемый DICOM (MPEG2) без переформатирования и потери данных, должен позволять экспортировать и импортировать данные пациента (фото, видео) и через USB носители. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Стереосистема наблюдения для ассистента | Ассистентский микроскоп, расположенный к основному под углом 90 гр. | 1 шт |
|  |  | 9. | Многофункциональная педаль | Не менее 14 функций | 1 шт |
|  |  | 10. | Нейронавигационный интерфейс | Должен обеспечивать интеграцию с системой навигации | 1 комплект |
|  |  | 11. | Защита для оптики | Специализированное покрытие | 1 комплект |
|  |  | 12. | Операционное кресло | Наличие фиксирующей спинки кресла предпочтительно округлой формы, сохраняющая осанку хирурга в эргономичном положении Возможность центральной блокировки четырех колес Наличие подвижных подлокотников, перемещаемых в вертикальной и горизонтальной плоскостях Кресло должно регулироваться по высоте при помощи ножного пульта Наличие дополнительного пятого колеса, для максимальной устойчивости кресла Должен работать от аккумулятора | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Помещение, в котором предполагается размещение и установка должно соответствовать следующим требованиям: Наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 220 В с заземленным средним выводом; Наличие в операционном блоке свободного пространства размером не менее 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плиткой. По месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ Необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +15°C до+ 25 °C Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 30% без конденсации. Портативные и мобильные средства радиосвязи связи не должны использоваться рядом с операционным микроскопом. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Стерильные оболочки | Упаковка по 5 шт в упаковке. Предназначены для обеспечения стерильности и быстрой подготовки к операциям. Для обеспечения стерильности поверхности микроскопа. | 20 уп. |

лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Навигационная система с принадлежностями |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Нейрохирургия, вертебрология, онкология, травматология, ортопедия, ЛОР хирургия, для работы на голове и спине. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 220-240В, с частотой 50-60Гц Водоснабжедние: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 8 кв.м. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная оцифровывающая установка в комплекте для оптической локализации и навигации | Двухстоечная компоновка состоящая из: мобильной стойки поддерживающей хирургический жидкокристалический сенсорный монитор со встроенными громкоговорителями диагональ не менее 24 дюйма с разрешением не менее 1920х1200; тележка персонала с жидкокристаллическим монитором диагональ не менее 15,4 с разрешением не менее 1440х900. Наличие встроенной камеры (локализатор) излучающей инфракрасный свет, лазерная система наведения (расположенная между линзами камеры) для точного наведения камеры. Камера должна быть закреплена на тележке персонала посредством штанги для уравновешивания камеры. Тележка персонала должна быть укомплектована клавиатурой, мышкой и высококачественной стереосистемой для вопсроизведения музыки. Установка также оснащается беспроводной хирургической мышью для работы из стерильного операционного поля. На тележке также расположена системная панель ввода/вывода со следующими разъемами: для оптических активных инструментов, для референционной рамки, для педали ножного переключения, для подключения к хирургическому микроскопу, для подключения к локальной сети, модему, USB, Video in/out, S-Video. CD/DVD привод. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Мобильная оцифровывающая установка для электромагнитной локализации и навигации с аксессуарами | Блок переносной для электромагнитной локализации, 220В, Излучатель (локализатор) для создания низкоэнергетического магнитного поля с держателем, сочлененный рычаг, адаптер. Дает возможность навигирования гибкого инструмента без необходимой жесткой фиксации головы в скобе Мейфилда. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модули интеграции с микроскопом и С-дугой (ЭОП) | Модуль для интеграции и навигации операционных микроскопов в комплекте с програмным обеспечением и асессуарами для использования с микроскопами. | 1 шт. |
|  |  |  |  | Модуль для интеграции с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) с програмным обеспечением и аксессуарами (калибровочная мишень, крепежное кольцо, беспроводной флюоротрекер) | 1 шт. |
|  |  | 4. | Программное обеспечение | Программное обеспечение на компакт дисках для хирургичесих вмешательствах на головном мозге под контролем оптической и/или электромагнитной системы локализации и для хирургических вмешательствах на позвоночнике. Позволяет совмещать мультимодальные изображения (КТ, МРТ, флюоро-) | 4 шт. |
|  |  | 5. | Набор для биопсии | Набор пассивных инструментов (трубка направитель размерами (мм) 1.9, 2.2 или 2.6, сочлененный рычаг, зонд– адаптер на Мэйфилд | 1 комплект |
|  |  |  |  | Игла для биопсии, пассивная | 5 шт. |
|  |  |  |  | Направитель для биопсии | 5 шт. |
|  |  | 6. | Набор инструментов и аксессуаров для вмешательст на головном мозге | Набор включает пассивный зонд, референционную рамку, сочлененный рычаг | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор инструментов и аксессуаров для вмешательст на головном мозге | 1 комплект |
|  |  | 7. | Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвночника | Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвночника | 1 комплект |
|  |  | 8. | Набор инструментов и аксессуаров для малоинвазивного хирургического вмешательства | Набор инструментов, включает 2 диллятатора, 2 канюли, молоток отбойник, референционная рамка, ограничитель хода для чрезкожного стержня, | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор инструментов включает 2 чрезкожных зажима длинный и короткий, чрезкожный крепеж на 45 градусов, навигируемый дилятатор, трекер для дилятатора, отверка для установки/снятия | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор инструментов включает: направитель для сверел канюлированный; ограничитель регулируемый; направитель для сверел; спинальная отверка; зонд педикулярный 2.25 мм; зажим для установки референционной рамки; динамическая рама легкая 0 градусов; блок для крепления рамки легкий 90 градусов; рукоятка универсальная канюлированная; прямой пассивный зонд острый; метчик размером: 4.0 мм, 3.5 мм; метчик 4.0 мм размером (10-24 мм; 26-52 мм); метчик кортикальный и/или канюлированный размером: 4.0 мм, 4.5 мм; шило обычное. | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор сверил стерильных 2.4, 2.9, 3.0, 3.5 мм; стержень 3.0 мм стерильный, канюлированный; | 1 шт. |
|  |  |  |  | Канюля размерами 100 мм | 1 шт. |
|  |  |  |  | Канюля размерами 150 мм | 1 шт. |
|  |  |  |  | Упаковка игл для доступа к ножке позвонка | 1 уп. |
|  |  | 9. | Наборы инструментов и аксессуаров работающих в электромагнитном режиме | Набор для установки шунта неинвазивный; | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор для установки шунта с фиксацией на костях черепа; | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор для резекции опухолей неинвазивный; | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор для резекции опухолей с фиксацией на костях черепа | 3 комплекта |
|  |  |  |  | Драпировка на блок электромагнитной локализации | 10 шт. |
|  |  |  |  | Зонд-указатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | Зонд для работы с микроскопом | 1 шт. |
|  |  | 10. | Набор сфер | Набор магнитных сферы для установки на навигационных инструментах, способных отражать инфракрасное узлучение | 6 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Отвертка | Многоразовая для установки и снятия 1.6 мм | 1 шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.