Протокол заседания тендерной комиссии по  вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                                                                      06 – 20 января 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; Амангалиев С.В. - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация», заместитель председателя комиссии. Члены комиссии: Сагинаева А.Д. Тулеев Е.М. Елеусизов К.И. - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех»; - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); Акуев А.А. Алибаев Д. Г. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация». - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». 06 января 2014 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила). 2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился. 3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики: № п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Дата и время предоставления заявки 1 ТОО «Альянс» г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 28.12.2013 г. 15:35 2 ТОО «Ұждаң МD» г. Караганда, ул. Н. Абдирова, 43 30.12.2013 г. 11:13 3 ТОО «Arkau Innovations» г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б 30.12.2013 г. 12:30 4 ТОО «TND» г. Алматы, пр. Райымбека, 169/1 30.12.2013 г. 12:30 5 ТОО «MedConcept.KZ» г. Алматы, ул. Искендерова, 52/54 30.12.2013 г. 14:39 6 ТОО «Диагаль» г. Астана, Юго-Восток, ул. Жанкент, 88 30.12.2013 г. 15:07 7 ТОО «Алма-Мед» г. Алматы. ул. Пятницкого, 52 30.12.2013 г. 17:55 8 ТОО «Юмгискор Холдинг» г. Астана, пр.Сары-Арка, 15, БЦ «Іскер», 14 этаж 31.12.2013 г. 09:30 9 ТОО «Промикс.KZ» г. Астана, ул.Окжетпес, 41 31.12.2013 г. 09:34 10 ТОО «Ордамед Центральная Азия» г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом. 202 06.01.2014г. 09:00 11 АО «Актюбрентген» г. Актобе, пр.Санкибай батыра, 24/К 06.01.2014 г. 09:01 12 ТОО «IVD Holding» г.Алматы, ул. Шарипова, 63 06.01.2014 г. 09:07 13 ТОО «Grouz Company» г. Алматы, ул. Шарипова, 63 06.01.2014 г. 09:07 14 ТОО «Алтынмед» г. Астана, ул. Петрова, 18/1 оф. 2 06.01.2014 г. 09:28 15 ТОО «Квант-Семей» г. Семей, пр.Ауэзова, 39-54 06.01.2014 г. 09:48 Заявка следующего потенциального поставщика была представлена после истечения срока представления тендерных заявок: 1 АО «Медтехника» г. Алматы, ул. Ю. Ратушного, 64-а 06.01.2014 г. 10:15 4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было. 5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков: № пп Наименование потенциального поставщика Адрес Ф.И.О. представителя потенциального поставщика 1 ТОО «Диагаль» г. Астана, Юго-Восток, ул. Жанкент, 88 Момыналиева И.У. 2 ТОО «Альянс» г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 Кондрашов А.П. 3 ТОО «Промикс.KZ» г. Астана, ул.Окжетпес, 41 Кадыров Д.Е. 6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков: № п/п Наименование потенциального поставщика Номера лотов 1 ТОО «Альянс» 6, 20 2 ТОО «Ұждаң МD» 7 3 ТОО «Arkau Innovations» 18 4 ТОО «TND» 18, 22 5 ТОО «MedConcept.KZ» 22 6 ТОО «Диагаль» 4, 16, 17, 19 7 ТОО «Алма-Мед» 6, 20 8 ТОО «Юмгискор Холдинг» 21 9 ТОО «Промикс.KZ» 21 10 ТОО «Ордамед Центральная Азия» 7 11 АО «Актюбрентген» 8, 9 12 ТОО «IVD Holding» 23 13 ТОО «Grouz Company» 23 14 ТОО «Алтынмед» 3, 4, 16, 17, 19 15 ТОО «Квант-Семей» 3 7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок. 8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было. 9. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере: ТОО «Альянс» (лоты № 6, 20): по лоту № 6 представлена нотариально засвидетельствованная копия доверенности от компании «Technix SPA» (Италия), где «Technix SPA» (Италия) подтверждает, что компания «Dornier MedTech Europe GmbH» является официальным дистрибьютором медицинских приборов в Казахстане ТСА 6S, имеет право выдавать доверенности и заключать договора на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники, однако от компании «Dornier MedTech Europe GmbH» отсутствуют документы, подтверждающие право ТОО «Альянс» на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники производителя «Technix SPA» (Италия). Таким образом, отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Technix SPA» (Италия); по лоту №20 представлено письмо от ГУ «Департамента КМФД» о том, что рентгенозащитная одежда и стекло рентгенозащитное производства Beijing Kelida Medical Equipment Developing Co.Ltd (КНР) не подлежит государственной регистрации в РК, однако согласно представленной технической спецификации рентгенозащитное стекло, рентгенозащитная одежда (юбка и шапочка) представлена от производителя «Еcoray Co.Ltd» (Корея), таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предлагаемых изделий медицинского назначения (пп.1) п.12, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Ұждаң МD» (лот № 7): согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования производителя является компания “Gallini S.P.A” (Италия), однако представленные письмо-авторизация и контракт от компании “Gallini S.r.L” (Италия), без подтверждения права представлять интересы производителя “Gallini S.P.A” (Италия). Таким образом, отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя “Gallini S.P.A” (Италия). в приложении № 1 к Контракту заключенному между компанией Agfa HealthCare NV, Бельгия, в Главы Представительства Agfa HealthCare NV в Казахстане и ТОО «Ұждаң МD» отсутствует цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений Drystar AXYS, что не подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники. Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). ТОО ««Arkau Innovations» (лот № 18): согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует: - гель для УЗИ исследований. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предлагаемого изделия медицинского назначения (пп.1) п.12, пп.7) п.39 Правил). ТОО «TND» (лоты № 18, 22): по лоту №18 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует гель для УЗИ исследований. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предлагаемого изделия медицинского назначения (пп.1) п.12, пп.7) п.39 Правил); по лоту № 22 представлен договор от компании «Drаger Medical GmbH» (Германия) без подтверждения права компании «Drаger Medical GmbH» (Германия) заключать договора от имени производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США). Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США). согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - тестовое легкое (взрослое); - автоматическая регулировка потока на вдохе, - капнометрия в основном потоке; - батарея (ионно-литиевая); - кабель ЭКГ; - кабель-удлинитель SpO2; - шланг соединительный (для манжет); - электроды ЭКГ одноразовые; - многоразовый датчик SpO2 (для взрослых); - манжеты для измерения давления (для взрослых); - датчик для измерения температуры, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «MedСoncept.KZ» (лот № 22): по лоту № 22 представленный договор от компании «Drаger Medical GmbH» (Германия) без подтверждения права компании «Drаger Medical GmbH» (Германия) заключать договора от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США). Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США). согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - тестовое легкое (взрослое); - автоматическая регулировка потока на вдохе, - капнометрия в основном потоке; - батарея (ионно-литиевая); - кабель ЭКГ; - кабель-удлинитель SpO2; - шланг соединительный (для манжет); - электроды ЭКГ одноразовые; - многоразовый датчик SpO2 (для взрослых); - манжеты для измерения давления (для взрослых); - датчик для измерения температуры, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Диагаль» (лоты № 4, 16, 17, 19): по лоту №4 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, прописанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту № 4 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют: - тестовое легкое (взрослое); - компрессор медицинского воздуха; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). по лотам №16, 19 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - стыковочное устройство; - электроды ЭКГ; - датчик пульсоксиметрии; - пластыри фиксирующие для датчика пульсоксиметрии; - манжеты для измерения давления (для взрослых); - манжеты для измерения давления (для детей); - датчик температурный; - пластыри для фиксации температурных датчиков (фиксирующие пластыри для термодатчиков); таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту №17 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - кабель ЭКГ: - шланг соединительный (для манжет): - кабель пациента (для датчика пульсоксиметрии): - мониторинг СО2 (капнометрия); - тестовое легкое (взрослое); - анализ ST-сегмента по двум отведениям; - расширенный анализ аритмий; - интерфейсная плата; - стыковочное устройство; - крепление для станции; - электроды ЭКГ; - датчик пульсокиметрии; - манжеты многоразовые для взрослых; - манжеты для измерения давления (для детей) - 3шт.; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лотам № 16, 17, 19 представленный договор от компании «Drаger Medical GmbH» (Германия) без подтверждения права компании «Drаger Medical GmbH» (Германия) заключать договора от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США). Таким образом, отсутствует договор, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США). ТОО «Алма-Мед» (лоты № 6, 20): по лоту № 6 представлена нотариально засвидетельствованная копия доверенности от компании «Technix SPA» (Италия), где «Technix SPA» (Италия) подтверждает, что компания «Dornier MedTech Europe GmbH» является официальным дистрибьютором медицинских приборов в Казахстане ТСА 6S, имеет право выдавать доверенности и заключать договора на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники, однако компания «Dornier MedTech Europe GmbH» не представила документы, подтверждающие право ТОО «Алма-Мед» на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники от производителя «Technix SPA» (Италия). Таким образом, отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Technix SPA» (Италия); отсутствуют документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования на аппарат флуороскопический/рентгенографический мобильный, производителем которого является «Technix SPA» (Италия) (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Промикс.KZ» (лот № 21): отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК предложенного оборудования (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Юмгискор Холдинг» (лот № 21): согласно представленному договору ТОО «Юмгискор Холдинг» является дистрибьютором медицинской техники, произведенной «Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH», однако согласно регистрационному удостоверению предлогаемой к закупу медицинской техники производителем является компания Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ТОО «Ордамед Центральная Азия» (лот № 7): отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесения обеспечения тендерной заявки согласно пп.6) п.39 Правил (представлена копия документа платежного поручения); согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования производителя является компания “Gallini S.P.A” (Италия), однако представленные письмо-авторизация и контракт от компаний “Gallini S.r.L” (Италия), без подтверждения права представлять интересы производителя “Gallini S.P.A” (Италия). Таким образом, отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя “Gallini S.P.A” (Италия); в приложении № 1 к Контракту заключенному между компанией Agfa HealthCare NV, Бельгия, в Главы Представительства Agfa HealthCare NV в Казахстане и ТОО «Ордамед Центральная Азия» отсутствует цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений Drystar AXYS, что не подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники. Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). АО «Актюбрентген» (лоты № 8, 9): по лоту №8 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует: - пленка термографическая; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предлагаемого изделия медицинского назначения (пп.1) п.12, пп.7) п.39 Правил). ТОО «IVD Holding» (лот № 23): отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК предложенного оборудования (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); представлена доверенность от компании «Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH» (Германия), согласно которой ТОО «IVD Holding» может поставлять медицинское оборудование только производства «Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH» (Германия), однако в регистрационном удостоверении производителем является компания «Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd» (Великобритания). Согласно представленному договору и дополнительным соглашениям к нему в перечне медицинской техники в которой ТОО «IVD Holding» является дистрибьютором отсутствует предлагаемая закупаемая медицинская техника «Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии Rapidlab 1265 в комплекте с принадлежностями и реагентами». Таким образом, отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd» (Великобритания). ТОО «Grouz Company» (лот № 23): отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК предложенного оборудования (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); представлена доверенность от компании «Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH» (Германия), согласно которой ТОО «Grouz Company» может поставлять медицинское оборудование только производства «Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH» (Германия), однако в регистрационном удостоверении производителем является компания «Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd» (Великобритания). Таким образом, отсутствуют иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd» (Великобритания). ТОО «Алтынмед» (лоты № 3, 4, 16, 17, 19): по лоту №4 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, прописанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту №3 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - кассетодержатель; - медицинская рентгеновская пленка; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предлагаемых изделий медицинского назначения (пп.1) п.12, пп.7) п.39 Правил); по лоту №4 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - тестовое легкое (взрослое); - компрессор медицинского воздуха; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту № 16, 19 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - стыковочное устройство; - электроды ЭКГ; - датчик пульсоксиметрии; - пластыри фиксирующие для датчика пульсоксиметрии; - манжеты для измерения давления (для взрослых); - манжеты для измерения давления (для детей); - датчик температурный; - пластыри для фиксации температурных датчиков (фиксирующие пластыри для термодатчиков); таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту №17 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - кабель ЭКГ; - шланг соединительный (для манжет); - кабель пациента (для датчика пульсоксиметрии); - мониторинг СО2 (капнометрия) - тестовое легкое (взрослое); - анализ ST-сегмента по двум отведениям; - расширенный анализ аритмий; - интерфейсная плата; - стыковочное устройство; - крепление для станции; - электроды ЭКГ; - датчик пульсокиметрии; - манжеты многоразовые для взрослых; - манжеты для измерения давления (для детей) - 3шт.; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лотам № 16, 17, 19 представленный договор от компании «Drаger Medical GmbH» (Германия) без подтверждения права компании «Drаger Medical GmbH» (Германия) заключать договора от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США). Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США). ТОО «Квант-Семей» (лот №3): представлена копия талона уполномоченного органа о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности по оптовой реализации медицинской техники от 30.07.2013 года без отметки о приеме центром обслуживания населения (пп.1) п.8, пп.2) п.39 Правил); отсутствует документ, подтверждающий опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года (пп.2) п.8 Правил); отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителя «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды); по лоту №3 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - кассетодержатель; - медицинская рентгеновская пленка; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предлагаемых изделий медицинского назначения (пп.1) п.12, пп.7) п.39 Правил). Представлено менее двух тендерных заявок по лотам № 8, 9. По лотам № 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 заявки от потенциальных поставщиков не поступали. Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя АО "Актюбрентген" поступила по лотам № 8, 9. Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут 23 января 2014 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки). Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться в 15 часов 30 минут 23 января 2014 года. Председатель комиссии Басенко А.Ф Заместитель председателя комиссии Амангалиев С.В. Члены комиссии: Елеусизов К.И. Сагинаева А.Д. Тулеев Е.М. Алибаев Д. Г. Акуев А.А. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. |  |
| --- | --- |