Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «11 »  февраля 2014 года № 09/22
Сводный список медицинской техники (21 лот), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"
	

	№ лота
	Наименование
	Кол-во
	Цена плановая

(тенге)
	Сумма плановая

(тенге)
	Место поставки
	Условия поставки
	Срок поставки

	1
	Микроскоп медицинский
	1
	5 200 000
	5 200 000
	РГКП «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	2
	Анализатор автоматический исследования гемостаза в комплекте с принадлежностями и реагентами
	1
	17 294 661,6
	17 294 661,6
	ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» Управления здравоохранения Акмолинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	3
	Система рентгеновская медицинская в комплекте
	1
	28 444 000
	28 444 000
	РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	4
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская
	1
	30 820 000
	30 820 000
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ Управления здравоохранения Актюбинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	5
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте
	1
	7 438 560
	7 438 560
	КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	6
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская
	1
	34 385 150
	34 385 150
	ГККП «Актауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Мангистауской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	7
	Анализатор автоматический биохимический в комплекте
	1
	20 346 077
	20 346 077
	КГП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	8
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для артроскопических операций
	1
	16 742 035
	16 742 035
	КГП «Городская больница №1 г.Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	9
	Анализатор автоматический биохимический в комплекте
	1
	20 122 217
	20 122 217
	ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	10
	Система видеоэндоскопическая
	1
	22 550 000
	22 550 000
	ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер» при Управлении здравоохранения Акмолинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	11
	Установка анестезии. Монитор пациента
	1
	11 785 714
	11 785 714
	КГП «Костанайская городская больница» Управлекния здравоохранения акимата Костанайской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	12
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте. Монитор пациента
	1
	10 013 169
	10 013 169
	КГП «Костанайская городская больница» Управлекния здравоохранения акимата Костанайской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	13
	Ультразвуковая диагностическая система
	1
	19 307 000
	19 307 000
	ГКП на ПХВ «Алакольская центральная районная больница» ГУ Управления здравоохранения Алматинской области, акимата Алматинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	14
	Установка анестезии
	1
	12 083 648
	12 083 648
	КГП на ПХВ «Кардиологический центр» акимта Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	15
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте с монитором пациента
	1
	10 301 638
	10 301 638
	Филиал АО «Железнодарожные госпитали медицины катастроф» - «Актюбинская железнодорожная больница»
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	16
	Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами
	1
	15 500 000
	15 500 000
	КГП на ПХВ «Центральная районная больница Жамбылского района» управления здравоохранения акимата Жамбылской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	17
	Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный в комплекте с принадлежностями
	1
	5 500 000
	5 500 000
	РГКП «Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 1 ед.
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	18
	Цифровой цветной ультразвуковой диагностический

сканер
	1
	6 380 200
	6 380 200
	Филиал АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Актюбинская железнодорожная больница» - 1 ед.
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	19


	Радиографическая рентгеновская система
	1
	21 640 300
	21 640 300
	РГП на ПХВ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	60 календарных дней

	20
	Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов
	1
	18 550 000
	18 550 000
	ГККП «Областной онкологический диспансер акимата Южно-Казахстанской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	21
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте
	1
	7 466 560
	7 466 560
	ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней


Техническая спецификация

Лот  № 1

	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	 Микроскоп медицинский

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	1. Служит для исследования в проходящем свете клеточных и тканевых структур.

2. Позволяет проводить исследования в проходящем свете по методам светлого поля, темного поля, фазового контраста.

3. Является основой для научных (микроскопических) работ на срезах и мазках. 

4. Устойчивый штатив дает возможности размещения различных источников света, устройств для поддержания температуры, моторизированного предметного стола. 

5. Имеется возможность оснащения инструмента специальной видеокамерой с различными вариантами автоматического анализа изображения.6. Области применения: исследование крови и проб ткани человеческого тела,наблюдение за клеточнымиструктурами, оценка взаимодействий между клетками, их подвижности, роста, потенциальные измерения, цифровые записи

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	ICS-оптика больших рабочих расстояний, методы исследования,светлое поле, темное поле, фазовый контраст. 

Состоит из базовой станины, включающей оси проходящего света с горизонтальной апертурой и диаграфмой осветителя. 

Полный движущийся диапазон  от 45 до 50 мм.

(перемещающий диапазон  центра – 25 мм).

 Станина:    

Источник питания  - встроенный. 

Дисплей  - воспроизведение информации. 

Интерфейс – 1 х RS 232, USB.

Функциональные действия:

Фокус – механический 2-х ступенчатый.

Револьверная головка объектива – не менее чем 6 – ти позиционная.

Предметный столик : механический  с керамическим анодированным покрытием

Оси проходящего света:

освещение - галогеновая лампа не менее 12В 50Вт. 

     Конденсор:

с   возможностью работы в светлом поле, темном поле, режиме фазового контраста.

Тубус: 

С фиксированным углом наклона окуляров 20°, полем зрения не менее 23 мм, с варьируемым делением луча: 100% на окуляры, 0% на фототубус : 0% на окуляры, 100%

на фототубус.

Наличие фильтров диаметром: 36 мм и 32 мм.

Набор фильтров дневного света 36 мм. 

Конверсионный фильтр 36 мм.

Панхроматический зелёный фильтр 32 мм.

Фильтр баланс белого 32 мм.

Окуляры:

10 х/23 – регулируемые по диоптриям -5/+5. 

Диаметр поля обзора не менее 23 мм.

Объективы: 

Объектив  не ниже класса «Планахроматические» 10x .

апертура объектива не менее 0,25 мм  фазовый контраст.

Объектив  не ниже класса «Планахроматические» 20x.

апертура объектива не менее 0,45 мм  фазовый контраст.

Объектив  не ниже класса «Планахроматические » 40x. 

апертура объектива  не менее 0.65 мм фазовый контраст.

Объектив  не ниже класса «Планахроматические » 100x – масляная иммерсия. 

апертура объектива   не менее 1.25 мм фазовый контраст.

Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований и специальным принтером.

Чехол от пыли.

Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1-20ml.

Запасная вольфрамовая  галогеновая лампа не менее 12V – 50 Watt.

Цифровая цветная неохлаждаемая CCD-камера.

 3,3 мегапиксельная камера обладает скоростью передачи 39 кадров в секунду для плавной

фокусировки и поиска нужного места на препарате. 

 Камера рекомендуется для светопольной и фазовоконтрастной микроскопии.

•   Сенсор: 1/1,8" цветной.

•   Максимальное разрешение: 2080 (H) x 1540 (V) (3.3 мегапикселя).

  Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm.

•
АЦП: 12/8 бит.

•
Работа с областью интереса:  наличие.

•
Экспозиция: 1 мсек - 4 сек.

•
Аналоговое усиление: наличие.

•
Скорость передачи: 2080 (H) x 1540 (V) – 6 сек.

•
Прогрессивное сканирование: наличие.

•
Охлаждение: отсутствие.

•
Интерфейс: FireWire.

•
Программное обеспечение адаптированное к микроскопу.

	4.


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ

 (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Тубус
	Бинокулярный фототубус, угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20°, деление светового потока 100:0/0:100.
	1 шт.

	
	
	2
	Окуляры
	Увеличение 10х, Линейное поле окуляров  не менее 23 мм, диоптрийная наводка на резкость для выравнивания изображения в бинокулярной насадке -5/+5. Возможность работы в очках. 
	2 шт.

	
	
	3
	Объективы
	Увеличения
10x, 20х, 40х, 100х масляной иммерсии. Оптическая коррекция объективов планахроматическая.

Объективы должны быть свободны от хроматической разности увеличения, иметь свободной от хроматической окраски фон (ХРУ=0%, работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия)

Высота объективов (парфокальность) не менее 45мм.

Характеристики объектива 10х


Объектив планахроматический 10х должен обладать числовой апертурой не менее 0.25 и рабочим расстоянием не менее 6.0 мм.

Характеристики объектива 20х:


Объектив планахроматический 20х должен обладать числовой апертурой не менее 0,45 и рабочим расстоянием не менее  0.63 мм.

Характеристики объектива 40х:


Объектив планахроматический 40х должен обладать числовой апертурой не менее 0,65 и рабочим расстоянием не менее 0.60 мм.

Характеристики объектива 100х:

Объектив планахроматический 100х с должен обладать числовой апертурой не менее 1,25 и рабочим расстоянием не менее 0.29 мм.
	4 шт.

	
	
	4
	Предметный стол
	Предметный стол должен быть с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам, размером 75х50мм.

Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода)
	1 шт.

	
	
	5
	Конденсор
	Конденсор должен иметь числовую апертуру А= 0,9.  Смена режимов конденсора: светлое поле, темное поле 0,65, фазовый контраст 1, 2, 3.

Положение и перемещение конденсора: должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси микроскопа и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси микроскопа

Микроскоп должен иметь регулируемую полевую ирисовую диафрагму
	1 шт.

	
	
	6
	Светофильтры
	Наличие фильтров диаметром не менее 36 мм и 32 мм:
Набор фильтров дневного света не менее 36 мм, Конверсионный фильтр не менее 36 мм и панхроматический зелёный фильтр не менее 32 мм, фильтр баланс белого не менее 32 мм.
	3 шт.

	
	
	7
	Осветитель
	Галогенный осветитель проходящего света.

Осветительная система должна обеспечивать реализацию принципа Келера с галогенным источником света, должна обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 10х  до 100х

Мощность галогенного источника света не менее 12 В 50 Вт. 
	1 шт.

	
	
	8
	Блок питания для осветителя
	Блок питания галогенной лампы должен быть стабилизирован к перепадам напряжения в сети. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно  оптической системы
	1 шт.

	
	
	9
	Лампа галогеновая
	Мощность галогенного источника света (лампы) не менее 12 В 50 Вт. 

Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно  оптической системы.
	2 шт.

	
	
	10
	Камера цифровая специальная
	Цифровая фото-камера высокого разрешения не менее 5 Мегапикселей, функционирующая по технологии CMOS. 

Разрешение: 2452 (H) x 2056 (V).

Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm

Размер чипа:  8.5 мм x 7.1 мм

Спектральный диапазон чувствительности сенсора 400 -700 нанометров

Оцифровка 12 бит на каждый цифровой канал.

Время интеграции (отклика) от  10 микросекунд  до 4 секунд.
	1 шт.

	
	
	11
	Чехол пылезащитный
	Полиэтилен, синего цвета
	1 шт.

	
	
	12
	Кабель сетевой
	Евро разъем, 240V, 6A
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Блок архивации изображения.
	Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований с ЖК монитором, UPS, клавиатура, мышь (адаптированные для данного микроскопа).

Программное обеспечение  обеспечивает проведение процессов съемки и обработки изображений в области световой микроскопии; полная совместимость и интеграция с микроскопами и их компонентами; захват изображения с черно-белых, цветных, с высоким разрешением и чувствительностью камер; поддержка черно-белых 16 битных и цветных 3х16, 3х8 битных изображений; полная запись всех этапов и параметров съемки; сохранение этой информации в виде мета файлов; создание классификаторов и собственных макросов работы ПО и микроскопа

Программное обеспечение имеет дополнительный модуль для ручных измерений и  автоматических измерений.
	1 к-т.

	
	
	2.
	Принтер
	Специальный принтер для распечатки результатов.
	1 шт.

	5.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Иммерсионное масло
	Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1
	1 фл.



	
	
	2.
	Лампа галогенная 
	Мощность лампы 12В 50 Вт
	2 шт.


Лот № 2

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Анализатор автоматический исследования гемостаза  в комплекте с принадлежностями и реагентами

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Измеряемые параметры:

РТ (протромбиновое время)

• АРТТ (АЧТВ) 

• Fbg (фибриноген по методу Clauss) 

• ТТ (тромбиновое время) 

Факторы свертывания (внешние и внутренние) 

• AT-III (антитромбин) 

• PLG (плазминоген) 

• Protein С (белок С) 

• Protein S (белок S) 

• Heparin 

• волчаночный антикоагулянт 

• АРС чувствительность 

• D-Dimer  и др.

Производительность:

- 120 тестов/ час 

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Полностью автоматический   анализатор для исследования гемостаза.

Три метода измерения: 

клоттинговый (РТ, АРТТ, Fbg,) Хромогенный (AT-III, PLG, a2AP,PC и др.) - Иммунологический (FWb, D-Dimer).

 Анализатор осуществляет произвольный доступ одновременно по 15 выбранным параметрам с автоматическим построением калибровочных кривых и контрольных исследований.

 Прибор предоставляет пять позиций для срочных образцов. 

Автоматическое предварительное разведение образцов (согласно протоколу), автоматическое разведение при превышении пределов измерений. 

Возможна постановка на борт анализатора до трех флаконов одного реагента, что удобно при больших объемах исследований.

Интеллектуальные возможности программного обеспечения позволяют анализатору исследовать патологические образцы по специальному протоколу, согласно которому при определенных результатах анализатор автоматически проводит уточняющие тесты. 

20 файлов для контроля качества. 

Современный метод контроля качества, основанный на правилах Westgard.

 Полностью автоматизированный протокол для мульти разведений при поддержке графического дисплея, работающего в специальном параллельном режиме, обеспечивает высокую точность результатов для определения факторов и идентификации ингибирующей активности. 

Работа с обычными пробирками или с вакутейнерами считывание штрих- кодов, 

получение данных из внешней лабораторной сети. 

Автоподача:

- Рабочий штатив на 10 образцов. 

Автоматически пополняется из внутреннего бункера. 

Возможность загрузки 5 штативов подряд.

Контроль качества

- Графики <х>, Levy-Jennings, Мониторинг многопараметровый (Westgard Rule) - 540 точек х 20 файлов по 25 параметрам 

Архив результатов

- 1000 образцов (15000 тестов) с коагуляционными кривыми.             

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Базовый блок  


	Производительность:

- 120 тестов/ час.

внешний считыватель штрих кодов.
	1шт.

	
	
	2.
	Программное обеспечение
	Встроенная  специализированная  информационная программа для анализатора.
	1шт.

	
	
	3.
	Карусель для штативов
	Для автоматической подачи штатива с пробирками.
	1шт

	
	
	4.
	Штатив для образцов


	Приспособление для пробирок с образцами плазмы крови .
	1шт

	
	
	5.
	Монитор 
	Сенсорный встроенный монитор. 
	1шт

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Источник бесперебойного питания
	Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения 1500 VA (со стабилизатором напряжения и фильтром питания)
	1шт.

	
	
	2.
	Принтер
	черно- белый для распечатки результатов.
	1 шт

	
	
	3.
	Набор сервисных аксессуаров


	Для проведения сервисных работ включает: Сетевой шнур, предохранитель 250В, 5А, сборный поплавковый переключатель №17, для промывочного контейнера М20, указательная метка №678, Контейнер М20 (20л), держатели № 93,97,98,99,110 галогеновая лампа JCR/M (6В 10 Вт) Н20-3L, Полиуретановая туба [внутр. диам - 4 мм] х [внешн. диам. 6 мм], Сборный планшет образца №402 (5 шт./упак.)и т.д
	1-комплект.

	5

	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Конические чашки для образцов  4.0 мл
	Пластиковая чашка для образца коническая на 4мл - 1х100шт.
	1уп

	
	
	2.
	Реагент для определения протробинового времени
	Thromborel S человеческий тромбопластин содержащий кальций.   Уп (10 x 4 мл)
	1уп

	
	
	3.
	Реагент для определения АЧТВ
	Актин® FS реагент, предназначенный для использования при определении АЧТВ: уп (10 x 2.0 мл/ 400 тестов)
	1уп

	
	
	4.
	Реагент для определения  тромбинового времени
	Test Thrombin раствор, представляющий собой лиофилизированный бычий тромбин - 10х5мл.
	1уп

	
	
	5.
	Реагент для определения антитромбин III
	Berichrom AT III антитромбин III является плазматическим ингибитором тромбина и активированного фактора Х
	1уп

	
	
	6.
	Определение  активности  фактора  Вилебранда-автомат 
	BC® von Willebrand reagent 


	1уп

	
	
	7.
	Реагент для определения фибриногена 
	Тромбина 100 I. U. раствор, представляющий собой лиофилизированный бычий тромбин - 10х5мл.
	1уп

	
	
	8.
	Реагент для скрининга LA1
	Реагент для скрининга LA1 
	1уп

	
	
	9
	Реагент подтверждающий для LA2
	Реагент подтверждающий для LA2 
	1уп

	
	
	10.
	Калибратор для определения протромбинового времени
	PT –multi calibrator
Набор калибраторов, представляющий собой  лиофилизированную человеческую плазму уп (6 x 1 мл)
	1уп

	
	
	11.
	Плазма дефицитная по Фактору VIII
	Реагент для определения активности фактора свертывания VIII, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro
	1уп

	
	
	12.
	Плазминоген
	Реагент для определения Berichrom Plasminogen 1 набор 80)
	1уп

	
	
	13.
	Контроль качества 
	Контроль Ci-Trol 1 10 x на 1 мл
	1уп

	
	
	14.
	Контроль качества 
	Контроль Ci-Trol 2 10 x на 1 мл
	1уп

	
	
	15.
	Контроль качества 
	Контроль Ci-Trol 3 10 x на 1 мл
	1уп

	
	
	16.
	Стандарт для Фибриногена
	Раствор, представляющий собой  лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера уп (6х1мл)
	1уп

	
	
	17.
	Стандартная плазма
	Стандартная человеческая плазма для калибровки параметров: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, батроксомбиновое время, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, плазминоген,  фактор Виллебранда уп (10 x 1.0 мл)
	1уп

	
	
	18.
	Контрольная плазма N
	Control Plasma N контрольная плазма  N (норма) -  аттестована по параметрам:  ПВ,  АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда
	1уп

	
	
	19.
	Контрольная плазма P
	Control Plasma контрольная плазма P

 (патология)  (аттестована по параметрам:  ПВ,  АЧТВ,  фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) уп

(10 x 1.0 мл)
	1уп

	
	
	20.
	Контроль для LA
	Контроль для LA, низкий 6 x на 1 мл
	1уп

	
	
	21.
	Контроль для LA
	Контроль для LA, высокий 6 x на 1 мл
	1уп

	
	
	22.
	Буфер Оурена вероналовый
	Раствор OVB, предназначен для разведений плазмы, представляющий собой смесь барбитала натрия (0.6%), хлорида натрия (0.7%), амилового спирта (10%), гидроксида натрия (11%) в воде, для определения барбитала в моче - 10х15мл
	1уп

	
	
	23.
	Хлорид кальция 0,025 моль/л
	Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза уп (10х15мл)
	1уп

	
	
	24.
	Раствор чистящий I
	CA Clean раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл
	1уп

	
	
	25.
	Раствор II
	промывочный CA Clean предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата.  Фасовка:  уп (1 x 500 мл)
	1уп

	
	
	26.
	Набор пустых флаконов для реагентов
	Пустые флаконы для реагентов,

 уп (45х5мл)
	1уп

	
	
	27.
	Набор пустых флаконов для реагентов
	Пустые флаконы для реагентов, 

уп (45х15мл)
	1уп

	
	
	28.
	Кюветы
	Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые  пластиковые пробирки на 1мл - 1х3000шт
	1уп

	
	
	29.
	Поднос для образцов
	Планшет для проведения разведений плазмы в анализаторе. 50 шт в упаковке
	1уп

	
	
	30.
	Набор чашек для плазмы (1.5 мл)
	Пластиковые чашки одноразовые для плазмы на 1,5 мл
	1уп

	
	
	31.
	Набор чашек для плазмы (3.5 мл)
	Пластиковые чашки одноразовые для плазмы на 3,5 мл
	1уп

	
	
	32.
	α-2 антиплазмин
	Berichrom® a2-Antiplasmin 
	1уп


Лот№ 3 

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система рентгеновская медицинская в комплекте.

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Система предназначена для проведения хирургических процедур с рентгеноскопическим контролем. Передвижная система получения и визуализации диагностических рентгеновских изображений с С-дугой для использования в операционных комнатах.

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Режимы исследований:

Диапазон изменения напряжения при рентгенографии – не хуже 40-105 кВ. Непрерывная флюороскопия в диапазоне напряжения – не хуже 40-110 кВ. Пошаговое изменение напряжения – не более 1 кВ. Диапазон времени экспозиции при рентгенографии – не хуже 0-4 сек. Диапазон силы тока при непрерывной низкодозовой  флюороскопии –  не хуже 0,1-3 мА. Сила тока при непрерывной рентгеноскопии высокого разрешения – не менее 7 мА. Автоматическая функция регулировки параметров рентгеноскопии с целью высокого проникновения при исследовании полных пациентов, а так же при сложных проекциях – наличие. Автоматический контроль дозы излучения в соответствие с особенностями анатомии исследуемой области (например, когда размер области исследования меньше размера усилителя изображений) – наличие. Ножной и ручной выключатели экспозиции – наличие. 

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

п/п
	Наименование комплектующих к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующих к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	С-дуга.
	Сбалансированная С-дуга для легкого позиционирования во всех направлениях – 1 шт. Состоит из передвижной стойки С-образного кронштейна для сбора изображений и передвижной просмотровой станции с двумя мониторами для обработки, обзора, архивирования и отображения изображений. 

Передвижная стойка С-образного кронштейна – 1 шт.
Кабельные дефлекторы на колесах С-дуги – наличие. Горизонтальное перемещение – не менее 20 см. Моторизованное вертикальное перемещение – наличие. Диапазон вертикального перемещения – не менее 49 см.  Диапазон  вращения С-дуги в горизонтальной плоскости – не менее ± 180 град. Орбитальное вращение С-дуги в диапазоне – не менее +90/-45 град. Поворот С-дуги относительно вертикальной оси – не менее +/-10 град. Расстояние излучатель-ЭОП – не менее 98 см. Свободное расстояние между излучателем и приемником внутри С-дуги – не менее 77 см. 

Рабочая станция – 1 шт.

Мобильная просмотровая станция предоставляет пользователю возможности удобной транспортировки, простой установки и оптимальные функции просмотра. Емкость памяти на жестком диске – не менее 2000 изображений. Скорость сохранения на диске – не менее 5 изобр./с. Цифровой процессор – не хуже 16-разрядный видеопроцессор с функциями обработки в режиме реального времени, хранения и наложения.

Опция расширения объема памяти – 1 шт.

Емкость памяти на жестком диске – не менее 10000 изображений. Скорость сохранения на диске – не менее 8 изобр./с.                    

Опция обработки сосудов + СО2 – 1 шт.

Набор функция обработки для исследований сосудов:                    

- Режим субтракционной рентгеноскопии              

- Режим следа (для получения максимальной непрозрачности сосудов)              

- Режим маршрутизации              

- Повторное маскирование (выбор оптимальной маски для субтракции)              

- Расстановка ориентиров (для формирования несубтракционного фонового изображения для анатомической ссылки)              

- Сдвиг пикселя в масштабе реального времени (для сведения к минимуму искажений за счет движений)              

- Отображение следа (создание изображения следа, заключительная обработка)              

- Режим субтракционной рентгеноскопии с CO2              

- Режим следа с CO2 (Белый след)              

- Режим маршрутизации с CO2.

Мониторы с типом матрицы TFT (в комплекте рабочей станции) – 2 шт.

Диагональ мониторов – не менее 45 см. Технология TFT, обеспечивающая угол зрения не менее 170 градусов, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении – наличие. Разрешение – не хуже 1280х1024. Максимальная яркость мониторов – не менее 270 канд/м2. Вращение мониторов относительно вертикальной оси – наличие. Крепление мониторов на кронштейне с возможностью складывания экранами друг к другу при транспортировке – наличие.

Система цифровой обработки изображения – 1 шт.

Система автоматического подавления артефактов и шумов – наличие. Преобразование изображения из позитива в негатив – наличие. Автоматическая настройка яркости и контраста – наличие. Инверсия изображения слева направо и сверху вниз – наличие. Возможность выведения не менее 16 изображений на один монитор (функция мозаичного изображения) – наличие. Масштабирование изображений и просмотр в режиме реального времени – наличие. Точное измерение длин отрезков и углов на изображениях – наличие. Электронные шторки – наличие. Сохранения изображений при съемке со скоростью – не менее 1-5 кадров в сек.

Усилитель изображений – 1 шт.

Диаметр усилителя изображений – не менее 22 см. Форматы поля зрения усилителя изображений – не менее 3. Квантовая эффективность – не менее 60%. Размер матрицы изображения – не менее 1280х1240.

Опция расширения вращения – 1 шт.

Орбитальное вращение С-дуги в диапазоне – не менее +90/-45 град.

Опция базовый пакет DICOM 3.0 – 1 шт.

Интегрированные функции DICOM Print и DICOM Store для хранения и печати рентгеновских изображений – наличие.

Лазерный блок для точного позиционирования С-дуги без использования рентгеновского излучения – 1 шт.

Длинна волны – 670 нм. Максимальная выходная мощность – не более 5 мВт. Расхождение пучка – не более 10 градусов.

Устройство записи медицинских DVD – 1 шт.

Записывающее устройство медицинских DVD служит для записи статических или динамических изображений на DVD (DVD+RW) и воспроизведения этих записей на левом мониторе.

Стерилизуемые чехлы и арматура для укрепления их на С-дуге – 3 комплекта чехлов.

Чехлы для корпуса усилителя изображений, C-образного кронштейна и блока трубки (1 комплект – 3 чехла). 

Арматура для укрепления чехлов на С- дуге – 1 шт.

Средства рентген защиты - 1 комплект.

Приспособление для защиты гонад для мужчин – 1 шт.

Приспособление для защиты яичников – 1 шт.

Рентгенозащитный фартук (размер средний, длинна – не менее 100 см) – 2 шт.

Защитный воротник для щитовидной железы – 2 шт.

Рентгенозащитные перчатки – 2 пары.

Рентгенозащитные очки – 2 шт.
	1 комплект

	
	
	2.
	Рентгеновский излучатель двухфокусный со стационарным анодом.
	2 фокальных пятна – не менее 0,6/1,4 мм. Неподвижный анод – наличие. Номинальное напряжение на аноде – не менее 110 кВ. Теплоемкость анода – не менее 50000 HU. Встроенный фильтр рентгеновского излучения для снижения поверхностной дозы – наличие.
	1 шт.

	
	
	3.
	Генератор R-высоковольтный.
	Высокочастотный рентгеновский генератор с микропроцессорным управлением – наличие. Мощность генератора – не менее 3,15 кВт. Автоматическая и ручная коррекция параметров – наличие.
	1 шт.

	
	
	4.
	Коллиматор.
	Ирисовая диафрагма – наличие. Две вращающиеся полупрозрачные независимо позиционируемые диафрагмы – наличие. Позиционирование диафрагмы по последнему кадру – наличие. Автоматическое диафрагмирование участков поля зрения, на которые попадает прямое излучение – наличие.
	1 шт.

	
	
	5.
	Принтер.
	Встроенный принтер для печати медицинских изображений на бумаге / прозрачной пленке. Ширина используемой бумаги – 210 мм. 
	1 шт.

	
	
	6.
	Пульт управления.
	Портативный пульт дистанционного управления для доступа у стола к режимам визуализации и основным функциям обработки изображений.

Характеристики:            

- размер детектора            

- включение / выключение функции субтракции.            

- обзор.            

- восстановление предыдущего изображения / серии.            

- восстановление следующего изображения / серии.            

- фиксация.         

- переключатель режимов.   

- защита изображения / снятие защиты.            
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Кассетодержатель
	Съемный кассетодержатель, который может использоваться для кассеты или кассеты с решеткой – наличие.            

Размеры кассет: 24 х 24 см или 24 х 30 см. Поворот не менее чем на 360 град. вокруг входного экрана усилителя изображений – наличие. 
	1 шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Требование к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	
	Рентген-пленка 
	1 рулон  24х30 
	1 рулон


Лот № 4
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская.

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с экспертной диагностической точностью.

Области применения:

- Кардиология;

- Ангиология;

-Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга;

- Близко расположенные органы и поверхностные структуры;

- Органы брюшной полости;

- Акушерство;

- Гинекология;

- Скелетно-мышечная система;

- Урология;

- Педиатрия;

- Неонатология;

- Интраоперационные исследования.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Основной блок.

Характеристики получения изображения:

Операционная система не хуже Widows XP.

Программное обеспечение должно быть на русском языке.

Формирование ультразвукового луча полностью цифровое.

Наличие технологии широкополосного формирования ультразвукового луча.

12-бит A/D конвертеры на физический канал.

Количество приемо-передающих каналов не менее 59800.

Параллельная обработка данных по не менее 4 каналам.

Динамический диапазон не менее 260 Дб.

Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц.

Независимое переключение частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера.

Динамическая аподизация.

Динамическая апертура.

Динамическая фокусировка.

Количество зон фокусировки не менее 8, зависит от датчика и режима работы.

Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг).

Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ.

Отображаемые градации серого не менее 256.

Наличие технологии кодированного излучения.

Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения.

Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники.

- Количество базовых частот не менее 4.

- Количество гармонических частот не менее 5.

Режимы сканирования:
В-режим:

- Возможность углового смещения изображения.

- Количество зон фокусировки не менее 8.

- Максимальная глубина сканирования не менее 30 см.

- Максимальная частота кадров не менее 750/ с.

- Композитное изображение.

- Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom.

- Наличие технологии "пересекающихся лучей".

- Наличие технологии автоматического подавления артефактов.

- Наличие технологии двойного фокуса на секторных датчиках.
- Наличие технологии автоматической оптимизации 2D-изображения.

- Наличие технологии «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике.

- Наличие технологии непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани.

М-режим

- Цветовой М-режим.

- Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени.
- Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени.
- Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях.

- Совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций).

Импульсно-волновой допплер:

- Коррекция угла, диапазон не менее ±80 гр.

- Коррекция угла не более 1 гр. шаг.

- Размер контрольного объема 1 – 15 мм.

- Режим HPRF PW.

- PRF (Частота повторения импульсов) 250 Гц – 26 кГц.

- Минимальная регистрируемая скорость PW не более 0.01 м/с.

- Максимальная регистрируемая скорость PW не менее 31 м/с.

- Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см.

- Возможность независимой коррекции частоты допплера.

- Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки.

Постоянно-волновой допплер:

- Возможность независимой коррекции частоты допплера.

- Минимальная регистрируемая скорость CW не более 0.01 м/с.

- Максимальная регистрируемая скорость CW не менее 74 м/с.

Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей.

Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

- Автоматическая корректировка базовой линии.

- Автоматическая корректировка  шкалы.

CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости:

-Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании.

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера.

- Независимое от В-режима изменение частоты сканирования.

- Максимальная частота кадров не менее 300/ с.

Цветовое допплеровское картирование по энергии:

- Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании.

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера.

Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени.

Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени.
Триплексный режим в реальном масштабе времени: 

- В+CFM+PW
- B+PD+PW
Выведение не менее пяти физиологических кривых на экран монитора.

Технология автоматической адаптации параметров сканирования при изменении глубины сканирования.

Спектральный тканевой допплер.

Режим цветового тканевого допплера в реальном масштабе времени.

- Возможность работы в «теневом» режиме.

- Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании.

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера.

- Независимое от В режима изменение частоты сканирования.

- Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального    времени и в режиме последующей обработки.

- Максимальная частота кадров не менее 560 сек.

Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени:
- Кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом.

Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера:

- Комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки

Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель:

- Извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно;

- Извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно (при наличии соответствующих опций);

- Пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука (при наличии соответствующих опций);

- Экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа.

Режим цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда.

- Оценка продольных векторов сокращения миокарда.

- Цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка.

- Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка.

- Автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка.

-Автоматическое составление карты продольной  сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа.

Режим автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции левого желудочка, рассчитанной по формуле Симпсона.

-Автоматическое оконтуривание полости левого желудочка.

-Автоматический расчет частоты сердечного ритма, фракции выброса ЛЖ, минутного объема сердца, ударного объема ЛЖ.
Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях:

- Цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях

- Количественная оценка степени асинхронии левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях

- Специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка

-Автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка

- Максимальная частота кадров не менее 560/ с.

Выведение на экран не менее 12 синхронизированных изображений.

Панорамное сканирование.

Технология виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком

Совместимость со стандартом DICOM 3. Запись данных на CD/DVD в формате DICOM 3.

Подключение к сети через ETHERNET.

Наличие технологии экспорта исследований на USB.

Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель:
- Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных

- Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные.

- Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям.

Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям.

- Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные.

- Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. 

Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях:

- В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс.

- PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания.

- Режим кинопетли: активация анатомического М-режима.

Автоматическое создание отчетов.

Включение в отчеты изображений.

Редактор отчетов.

Измерения и анализ:

Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу.

Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg.
Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для кардиологии, взрослой и детской.

Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для ангиологии.

Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для урологии.

Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для исследований почек.

Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для акушерства и гинекологии.

Наличие программных и аппаратных функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата.

Кинопамять:

- Стандартная не менее 300 с;
- Наличие режима выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель;
- Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций.
Устройства для сохранения и чтения информации:
Встроенный HDD не менее 160 Гб;

Сохранение на USB Flash Card;
USB-2.0 порты не менее 4;

Видео выход: DVA/VGA.

Интерфейс пользователя:
Панель управления:

- Регулировка перемещения панели управления по высоте не менее 25 см.

- Регулировка перемещения панели управления в горизонтальной плоскости.

- Интерактивная подсветка клавиатуры.

- Наличие встроенной акустической системы.

- Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура.

- Держатели для геля и для датчиков с двух сторон.

- Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений.

- Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа.

Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17”.
- Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн.
- Регулировка по вертикали и горизонтали.
- Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки.

- Разрешение не менее 1280 x 960 пик.

- Возможность подключения внешнего монитора, DVI.

- Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика).

Наличие модуля ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения.

Датчики.

Типы датчиков: 

Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики.
Количество поддерживаемых датчиков 19.

Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик.
Датчик секторный для  кардиологии и транскраниальных исследований.
- Диапазон частот 1.5-3.6 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Угол сканирования не менее 90 гр.

- Контактная поверхность 20 х 28 мм.

Конвексный датчик для абдоминальных исследований.
- Диапазон частот 1.8-6.0 МГц.

- Число элементов не менее 128.

- Угол обзора 58 гр.

- Размер линзы 17 х 65 мм.
Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований.
- Диапазон частот 4.0–11.0 МГц.

- Число элементов не менее 128.

- Угол обзора 133 гр.

- Размер линзы 17 х 21 мм.

Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии.

- Диапазон частот 3.5-10.0 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Область визуализации 44 мм.

- Контактная поверхность 14 х 53 мм .

Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии.

- Диапазон частот 6.0-13.0 МГц.

- Число элементов Не менее 192.

- Область визуализации 38 мм.

- Контактная поверхность 14 х 47 мм.

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Системный блок.
	Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика). 

Встроенный HDD не менее 160 Гб. 

Кинопамять стандартная не менее 300 с. 

Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц.

Динамический диапазон не менее 260 Дб 

Максимальная частота кадров не менее 750/с. 

ZOOM: 8-ми кратное увеличение :

Наличие B-Flow/BFI- Недопплеровская визуализация кровотока в сосудах

Наличие Smart Depth- Автоматическое изменение настроек в зависимости от глубины сканирования

Наличие Strain Imaging & Strain Rate Imaging- Технология Strain Imaging

Наличие Q-Analysis- Модуль расширенного анализа сохраненных данных, данных тканевого допплера

Наличие Automated Function Imaging- Модуль автоматического определения региональной сократительной функции ЛЖ.

Наличие AutoEF- Модуль автоматического определения фракции выброса ЛЖ.

Наличие Tissue Synchronization Imaging- Технология определения синхронности сокращения ЛЖ.

Наличие Ob Application (Obstetrics)- Расширенный пакет измерений и анализа, акушерство и гинекология
	1 шт.

	
	
	2.
	Монитор.
	Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17 дюймов.

- Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн.

- Регулировка по вертикали и горизонтали.

- Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки.

- Разрешение не менее 1280 x 960 пик.

- Возможность подключения внешнего монитора, DVI.
	1 шт.

	
	
	3.
	Датчик секторный фазитронный мультичастотный.
	Матричный секторный датчик для  кардиологии и транскраниальных исследований.
- Диапазон частот 1.5-3.6 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Угол сканирования не менее 90 гр.

- Контактная поверхность 20 х 28 мм.
	1 шт.

	
	
	4.
	Датчик конвексный мультичастотный.
	Конвексный датчик для абдоминальных исследований.
- Диапазон частот 1.8-6.0 МГц.

- Число элементов не менее 128.

- Угол обзора 58 гр.

- Размер линзы 17 х 65 мм.
	1 шт.

	
	
	5.
	Датчик внутриполостной мультичастотный.
	Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований.
- Диапазон частот 4.0–11.0 МГц.

- Число элементов не менее 128.

- Угол обзора 133 гр.

- Размер линзы 17 х 21 мм.
	1 шт.

	
	
	6.
	Датчик линейный мультичастотный.
	Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии.

- Диапазон частот 3.5-10.0 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Область визуализации 44 мм.

- Контактная поверхность 14 х 53 мм.
	1 шт.

	
	
	7.
	Датчик линейный мультичастотный.
	Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии.

- Диапазон частот 6.0-13.0 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Область визуализации 38 мм.

- Контактная поверхность 14 х 47 мм.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Термическое устройство для печати изображений и текстов.
	Цифровой термопринтер черно-белый.
	1 шт.

	
	
	2.
	Источник бесперебойного питания.
	Мощность не менее 2.0 кВт
	1 шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

п/п
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Бумага для принтеров.
	Бумага для термопринтера.
	1 рулон.

	
	
	2.
	Гель для ультразвуковых исследований.
	Гель для ультразвуковых исследований, не менее 250 мл.
	1 флакон.


Лот № 5
	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Количество измеряемых параметров - 22 параметров 

(включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы).

Тип насосов:

перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль).

Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения.

Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов.

Производительность:

не менее 50 анализов в час.

Определяемые параметры (22) + гистограммы:                                                                                                   Эритроциты (RBC);        

Средний объем эритроцита (MCV);         

Распределение эритроцитов (RDW);                     

Лейкоциты (WBC); 
Лимфоциты (LYM) -относительное содержание;                           

Тромбоциты (PLT - относительное содержание;
Моноциты (MON) - относительное содержание;  
Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание;  
Эозинофилы (EOS) - относительное содержание;  
Базофилы (BAS)- относительное содержание;  
Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; 

Моноциты (MON) - абсолютное содержание;
Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; 

Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание;

Базофилы (BAS) - абсолютное содержание;

Гемоглобин (HGB);    

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);        

Гематокрит (HCT);                         

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC);        

Распределение тромбоцитов (PDW);                                 

Тромбокрит (PCT);                                 

Средний объем тромбоцита (MPV).                                                                                                                                   Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram).

Дополнительно анализатор выдает следующие диагностические сообщения: 

Лейкоцитоз;

Лейкопения;

Нейтрофилия;

Нейтропения;

Лимфоцитоз;

Лимфопения;

Моноцитоз;

Базофилия;

Эозинофилия;

Бластные клетки;    

Незрелый гранулоциты;

Сдвиг влево;

Атипичные лимфоциты; 

Анемия;                                 

Анизоцитоз;

Микроцитоз;

Гипохромия;

Тромбоцитоз;

Тромбопения.

Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения).

HGB< 299г/л.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (22 параметра). 

Готовность к работе в течение одной минуты после включения.

Тип реагентов:

открытая реагентная система.

Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл.

Капиллярный режим образца – 20 мкл.

Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл.

Микро режим – объем образца – 10 мкл.

Макро режим – объем образца – 55 мкл.

Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC).

Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на  встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240  пикселей.

Управление анализатором:

 с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. 

Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов.

CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%.

Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. 

Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы.

Возможность установки дополнительных критических значений.

Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд).

Апертура полностью экранирована от внешних воздействий.

Встроенная система для контроля состояния апертуры.

Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа.

Калибровка:

автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная).
Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие),  L & J, XB, XD(CV, X10(CV.

Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора.

Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. 

Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца.

Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту.

Встроенный термопринтер.

	4

	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующегок МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор автоматический гематологический 
	Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры.

Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A.
	1-комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения.
	Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500VА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания).
	1 шт.

	
	
	2
	Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом).
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	3
	Трубка детергента (маркировка зеленым цветом).
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	4
	Трубка для отходов (маркировка красным цветом).
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива.
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект трубок сборка
	Комплект силиконовых трубок  для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект).
	1 комплект

	
	
	6
	Трубка (маркировка белого цвета).
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	7
	Контейнер для отходов 
	Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	8
	Комплект трубок  (маркировка желтого цвета).
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора.
	1 комплект.


	
	
	9
	Комплект трубок (маркировка черного цвета).
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 комплект

	
	
	10
	Игла для забора крови.
	Игла для забора крови из пробирки.
	1 шт.

	5

	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Комплект фильтров 
	Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови

 (1 комплект- 2 шт.).
	1 комплект

	
	
	2
	Изотонический раствор красный.
	Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л.
	3 кан.

	
	
	3
	Промывающий раствор зеленый.
	Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	4
	Лизирующий раствор синий.
	Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	5
	Чистящий растворжелтый.
	Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л.
	1 бут.

	
	
	6
	Контрольная кровь гематология (высокий, нормальный, низкий).
	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции.
	1 уп.

	
	
	7
	Гемолинак.
	Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл.
	1 фл.

	
	
	8
	Бумага.
	Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп.
	1 уп.

	
	
	9
	Пробирка.
	Пробирка ,вакуумная для исследований цельной крови. Объем:  2,0 мл, уменьшенное содержание вакуума для медленного тока крови. Наполнитель: антикоагулянт К2-ЭДТА(3,6mg), нанесен на стенки пробирки путем напыления. Размер: 75*13 мм. Материал пробирки: пластик (полиэтилентерефталат), внутренние стенки пробирки покрыты силиконом для минимизации неспецифической активации клеток Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке

(1 коробка- 1000 шт.).
	1кор. 


Лот  № 6
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков

Области применения 

акушерство 

гинекология

абдоминальные исследования

скелетно-мышечная система

ангиология 

кардиология 

урология

поверхностно расположенные структуры 

педиатрия 

неонатология 

ортопедия

неврология

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Интерфейс пользователя: 

Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении

Поворот панели управления не менее, чем на 80º

Движение панели управления по высоте не менее, чем 20 см

Движение панели управления по глубине не менее, чем 20 см

Электронный механизм изменения высоты панели нажатием комбинации клавиш

Режимы сканирования: 

В режим:

- Карты серой шкалы не менее 21

- Карты псевдоокрашивания не менее 15

- Максимальная глубина сканирования не менее 36 см

М-режим

Цветной М-режим

Карты псевдоокрашивания не менее 15

PW – импульсно-волновой допплер:

-      Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени;

-      PRF От 0,9 до 22 kГц

-      Диапазон скоростей От 1 см/с до 16 м/с

Изменение угла сканирования, макс. +/- 85град

-      Коррекция угла, шаг, не более 1 град.

-      Режим HPRF
Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) по скорости:

-    Количество карт окрашивания не менее 8  

-    Изменение угла сканирования, макс. +/- 25град.

-    PRF от 150Гц до 20,5 kГц

-    Диапазон скоростей 0.3 см/с до 4.2 м/с

-    Независимо регулируемое усиление для B и ЦДК  режима

-    Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса ЦДК

Энергетический допплер (ЭД):

-    Количество карт окрашивания не менее 8

-    Изменение угла сканирования, макс. +/- 25град.

-    PRF От 150Гц до 20,5 kГц 

-    Независимо регулируемое усиление для B и ЭД режима

-    Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса

Направленный энергетический допплер (НЭД):

-    Количество карт окрашивания не менее 8

-    Изменение угла сканирования, макс. +/- 25град. 

-    PRF от 150Гц до 20,5 kГц 

-    Диапазон скоростей 0.3см/с до 2.1 м/с

Режим тканевого допплера (ТД)

-    Количество карт окрашивания Не менее 4-х

-    PRF от 150Гц до 20,5 kГц

-    Независимо регулируемое усиление для B и ТД режима

-    Триплексный режим

Триплексный режим: 

-  В+ЦДК+PW
B+ЭД+PW
B+НЭД+PW
-  B+ТД+PW
Недопплеровский режим отображения кровотока

Количество шкал серого не менее 21

Цветной недопплеровский режим отображения кровотока

-   карт окрашивания не менее 15

Совместимость недопплеровского режима отображения кровотока с 3D/4D
Совместимость недопплеровского режима отображения кровотока с программой STIC
Панорамное сканирование

Режим виртуального конвексного сканирования на линейных и датчиках

Режим кодированной тканевой гармоники

- Количество базовых частот не менее 3

3D – автоматическое трехмерное сканирование c использованием специализированных датчиков

Статическое 3D сканирование в В-режиме

Статическое 3D сканирование в режиме CFM
Статическое 3D сканирование в режиме PD
Статическое 3D сканирование в режиме HD
Режим инверсии

Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D
Скорость объемной реконструкции, объемных изображений в сек., макс. не менее 45

        -     Кинопетля, объемных изображений не менее 128

Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью за счет сканирования в нескольких смежных срезах (суммарная толщина от 3 до 20 мм) с использованием специализированных датчиков для получения объемных изображений

Режим ультразвуковой томографии с одновременным просмотром контрольного изображения и 8 срезов в режиме кинопетли и в реальном времени

совместимость с режимом подавления артефактов

совместимость с STIC
Режим многолучевого сложносоставного сканирования (одновременная обработка до 9 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания)

совместимость с ЦДК

совместимость с STIC
совместимость с 3D, 4D
одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени

Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования, степеней не менее 7 

Адаптивный органоспецифичный алгоритм подавления артефактов/шумов

       -      совместимость с ЦДК

совместимость с STIC
совместимость с 3D
одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени

Пошаговое изменение степени применения адаптивного органоспецифичного режима, степеней не менее 6

Программа для протоколирования этапов сосудистого ультразвукового исследования

Автоматический выбор следующего этапа исследования с автоматическим включением необходимых режимов сканирования

Программа для протоколирования этапов акушерского ультразвукового исследования

Монитор

Жидкокристаллический

Размер экрана по диагонали, дюймов не менее 19“ 

Наклон монитора не менее 1300
Поворот в горизонтальной плоскости не менее 2300

Интерфейс пользователя

Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении.

Цветная сенсорная панель управления не менее 10,4 дюйма

Диапазон частот сканирования системы от 1 до 18 МГц

Частота кадров в секунду не менее 700

Формирование ультразвукового луча полностью цифровое

Количество активных портов для подключения датчиков не менее 3

Динамический диапазон не менее 265 Дб

Количество каналов не менее 494500

Характеристики получения изображения

- Динамическая аподизация 

- Динамическая аппертура

- Динамическая фокусировка

- Одновременное формирование лучей в В режиме не менее 2

- Одновременное формирование лучей в режиме ЦДК не менее 4

- Количество зон фокусировки не менее 5

- Одновременное использование двух различных частот передатчика (низкой для увеличения глубины сканирования и высокой для сохранения высокого разрешения изображения) и  двух диапазонов фокусировки

Отображаемые градации серого не менее 256

Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик

Кинопамять:

Мб не менее 512

Изображений не менее 4000

Кинопетля в режиме 4D,

длина не менее 128 объемов

Одновременное отображение на экране кинопетель, не менее 4

-    Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций не менее 4
Устройство для сохранения и чтения информации:

- Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод 

- Встроенный жёсткий диск не менее 500 Гб

Программное обеспечение

Возможность проведения биопсии в режиме объемного сканирования в режиме реального времени

Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей

Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

Автоматическая корректировка базовой линии

Автоматическая корректировка  PRF
Автоматическая корректировка угла

Автоматическое инвертирование спектра (при необходимости)

Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным объемным ультразвуковым данным для дальнейшей обработки и настройки.

Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений
- Составление архивов пациентов;

-  Проведение измерений и расчетов

- Вывод отчётов об исследованиях

- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD, USB устройствах

- Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: bmp, tiff, jpg, avi
Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии

- Протокол отслеживания внутриутробного развития плода

- Программы расчетов для многоплодной беременности

Программа автоматического расчета толщины воротникового пространства

Программа автоматического расчета размера четвертого желудочка

Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей (БПР, ОГ, ОЖ, ДБ)

Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследования органов брюшной полости

Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии

Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии

Датчики

Типы датчиков: 

Многочастотные, широкополосные высокоплотные электронные датчики

Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований, акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии 

Диапазон частот 2-5 МГц

Угол сканирования не менее 113 град.

Количество элементов не менее 192

Радиус кривизны не менее 56 мм

Глубина не менее 30 см

Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур и периферических сосудов, педиатрии

Диапазон частот 4-10 МГц

Контактная поверхность не более 40 мм

Количество элементов не менее 192

Отклонение луча, макс, град не менее 25

Глубина не менее 11

Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии

Диапазон частот 4-9 МГц

Количество частот второй гармоники не менее 3

Угол сканирования, 2D, град. не менее 179

Количество элементов не менее 192

Глубина не менее 16 см

Конвексный датчик (2D/3D/4D) для акушерско-гинекологических исследований, абдоминальных, педиатрии. Уменьшенные эргономичные габариты и вес.

Диапазон частот 2-8 МГц

Количество частот второй гармоники не менее 3

Количество допплеровских частот не менее 3

Угол сканирования 2D, град. не менее 90

Количество элементов не менее 192

Угол объемного сканирования, град. не менее 90х85

Глубина не менее 26 см

Вес не менее 250 г

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Системный блок
	Монитор

Жидкокристаллический

Размер экрана по диагонали, дюймов не менее 19“ 

Наклон монитора не менее 1300
Поворот в горизонтальной плоскости не менее 2300

Интерфейс пользователя

Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении.

Цветная сенсорная панель управления не менее 10,4 дюйма

Диапазон частот сканирования системы от 1 до 18 МГц

Частота кадров в секунду не менее 700

Формирование ультразвукового луча полностью цифровое

Количество активных портов для подключения датчиков не менее 3

Динамический диапазон не менее 265 Дб

Количество каналов не менее 494500

Кинопамять:

Мб не менее 512

Изображений не менее 4000

Кинопетля в режиме 4D,

длина не менее 128 объемов

Одновременное отображение на экране кинопетель, не менее 4

 Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций не менее 4
Устройство для сохранения и чтения информации:

- Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод 

- Встроенный жёсткий диск не менее 500 Гб
	1 шт

	
	
	2.
	Дополнительное программное обеспечение, Advanced 4D
	Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D
	Интегрированная программа 

	
	
	3.
	Датчик конвексный
	Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований, акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии 

Диапазон частот 2-5 МГц

Угол сканирования не менее 113 град.

Количество элементов не менее 192

Радиус кривизны не менее 56 мм

Глубина не менее 30 см
	1 шт.

	
	
	4.
	Датчик линейный
	Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур и периферических сосудов, педиатрии

Диапазон частот 4-10 МГц

Контактная поверхность не более 40 мм

Количество элементов не менее 192

Отклонение луча, макс, град не менее 25

Глубина не менее 11
	1 шт

	
	
	5.
	Датчик микроконвексный внутриполостной
	Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии

Диапазон частот 4-9 МГц

Количество частот второй гармоники не менее 3

Угол сканирования, 2D, град. не менее 179

Количество элементов не менее 192

Глубина не менее 16 см
	1 шт

	
	
	6.
	Датчик 4D
	Конвексный датчик (2D/3D/4D) для акушерско-гинекологических исследований, абдоминальных, педиатрии. Уменьшенные эргономичные габариты и вес.

Диапазон частот 2-8 МГц

Количество частот второй гармоники не менее 3

Количество допплеровских частот не менее 3

Угол сканирования 2D, град. не менее 90

Количество элементов не менее 192

Угол объемного сканирования, град. не менее 90х85

Глубина не менее 26 см

Вес не менее 250 г
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения
	Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения
	1 шт

	
	
	2.
	Источник бесперебойного питания (UPS)
	Мощность не менее 2.0 кВт
	1 шт

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Руководство пользователя на русском языке
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.

	
	
	2.
	Бумага для устройства печатающее черно-белые ультразвуковые изображения
	Бумага для термопринтера
	5 рулонов

	
	
	3.
	Акустический гель для исследования
	Гель для ультразвуковых исследований не менее 250 мл.
	5 флаконов


Лот № 7
	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	 Анализатор автоматический биохимический в комплекте.

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Типы проводимых анализов:

аутоиммунитет:

костный профиль, 

оценка функции печени, 

специфические протеины, 

базовый метаболический  профиль, 

комплексный метаболический профиль, 

маркеры гемолитической анемии, 

электролиты, 

маркеры воспаления и инфекции, 

липидный профиль, 

неврологические заболевания (СМЖ),

статус питания, 

оценка функции поджелудочной,

токсикология, 

антиоксиданты, 

общий антиоксидантный статус.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Анализатор автоматический

прямого доступа,работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения.
В анализатореиспользуется  абсорбционная фотометрия и ионоселективная электродная потенциометрия. 
Автоматическое предварительное разведение и автоматический повторный анализ на борту, 63 канала для тестов (60 фотометрических канала, 3 ИСМ).

Методы исследования:

1 конечная точка;
конечная точка с бланком по реактиву и образцу;
кинетика;
двухточечная кинетика;
дифференциальные методы;

бихроматические методы;
турбидиметрические методы;
расчетные методы (40 методов).

ИСМ;

Бланк-проба;

Бланк-реагент.

Производительность -до 560 тестов/час,

включая ионоселективные (400 фотометрических тестов/час,

240 ионоселективных тестов/час).

Система перемешивания реакционной смеси и реагентов – 5 уровней скорости.

Ввод образцов:

72 позиции для нормальных, срочных образцов и образцов контроля качества. Идентификация образцов  по штрихкоду.

Идентификация реактивов по штриховому коду. 

Расчет оставшегося объема реактивов и числа тестов.

Встроенный ионселективный модуль (ИСМ).

Система реактивов - 60 позиций  (контейнеры на 20, 50, 70 и 100 мл).
Максимальная загрузка реагентов до 60.

Охлаждаемый штатив (элементы Пельтье).

Максимальная загрузка образцов до 72 позиций (+20 охлаждаемых позиций для калибраторов и контролей).

Галогеновая вольфрамовая лампа (воздушное охлаждение, срок службы 16 месяцев).

Наличие (двунаправленное соединение, стандарт ASTM (разъем RS-232)

Калибровка:

По фактору;

Линейная;

По 2 точкам;

Точка-к-точке;

Сплайн.

Ллогит-лог.

Экспоненциальная.

До 7 калибраторов на тест.
Светофильтры: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800нм.
90 многоразовых кювет со сроком эксплуатации 5 лет, мин объем 150мкл, макс объем 450 мкл.

Восьмиступенчатая система промывки кювет.

Хранение свыше 30.000 отчетов, возможность поиска, счетчик тестов.

Прямая абсорбция в кювете (моно- и бихроматическое считывание)

Дифракционная решетка на12 длин волн: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800 нм.

Минимальный объем пробы 2 мкл.

Максимальный объем пробы 150 мкл.

Интерактивные графики:

Леви-Дженингса;

Ежедневный;

Ежемесячный;

Пакетный КК с архивацией данных;

Автоматический КК;

Автоматическая калибровка.

Отдельный двойной микродозатор для реагентов с датчиком уровня жидкости идетекцией препятствияпузырьков и 4-уровневой системой детекции сгустка.

Промывается изнутри и снаружи деионизованной водой.

Оснащен микрофильтром с размером с ячейки (рейтингом) 1 мкм или 0,45 мкм.служащими для предотвращения уноса мелких частиц из ионообменного блока, а также датчиком электропроводности, служащим для определения электропроводности фильтрата).

Программное обеспечение на базе ОС Windows.

Контроль уровня реагентов в реальном времени.

Детектор: прямое измерение поглощения (моно- и бихроматическое, метод - диффракционная решетка). 

Используются первичные пробирки для образцов: (открытые), 
имеющие размеры в диапазонах по диаметру 12-16 мм.и 55-100 мм. по высоте. 

Блок питания:

Переменный ток 100~ 120В, 9А (макс). 200~240 В, 4,5 А (макс.).
Частота- 50-60 Гц.

Потребляемая мощность - 900 Вт (макс.).

Анализатор комплектуется системой водоочистки.

Максимальный расход воды18 л/час. 
Комплексная система водоочистки:

среднего формата для обеспечения водой клинических анализаторов.

Вес незаполненной системы-66 кг.

Вес готовой к работе системы с заполненным резервуаром-166кг. Электросеть-230 В/50 Гц.

Потребляемая мощность-< 0.2 кВт.

Окружающая температура-+2 °C – +35 °C.

Давление в бар. мин./макс.- 2/6.

Размер разъема- R 3/4”.

Электропроводность, µS/см- 0.1 – 1.

Сопротивление, МΩхсм- 10 – 1.

Встроенная ультрафиолетовая лампа.

Наличие  внешнего умягчителя  воды и модуля  обратного осмоса.

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор.
	Анализатор автоматический прямого доступа, работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения.
	1 шт.

	
	
	2.
	ИОН - селективный  блок.
	Для концентрации электролитов

(прямым потенциометрическим методом).
	1шт.

	
	
	3.
	Блок автоматическогопробоотбора.
	Для забора пробы.
	1шт.

	
	
	4.
	Блок  инкубации.
	Для инкубации реакционной смеси.
	1шт.

	
	
	5.
	Монтажное приспособление для наконечника шприца.
	Предназначен для монтажа наконечника дозирующего шприца.
	1шт.

	
	
	6.
	Пластиковые контейнеры.

	Для сбора отходов ионоселективного блока,для высококонцентрированных отходов,биохимия,

промывочных растворов 1.2
	4шт.

	
	
	7.
	Пластиковая канистра 5л.
	Для сбора биохимических отходов,для промывочного раствора
	1шт.

	
	
	8.
	Галогеновая лампа.
	Источник света.
	1шт.

	
	
	   9.
	Предохранительная трубка стеклянная.
	В электрической цепи, защита от скачков напряжения.
	9шт.

	
	
	10.
	Крышка для руки дозатора
	Крышка для руки дозатора.
	5шт.

	
	
	11.
	Поддон.
	Для слива в резервуар.
	2шт.

	
	
	12.
	Крышка.
	Крышка.
	2шт.

	
	
	13.
	Электрод Na,К,CL.
	Для измерения концентрацииNa,К,CL.
	3шт.

	
	
	14.
	Референтный  электрод.
	Предназначендля сравнения референсных и полученных значении.
	1шт.

	
	
	15.
	Приспособление для очистки дозатора.
	Для очистки дозатора.
	1шт.

	
	
	16.
	Калибратор.
	Калибраторы  для ионоселективного блока.(500мл).
	2фл.

	
	
	17.
	Растворители мочи.
	Реактив для разведения мочи.(500мл).
	1фл.

	
	
	18.
	Промывочный раствор.
	Раствор для промывки ионоселективного блока.(500мл).
	1фл

	
	
	19.
	Промывочные растворы.
	Промывочные растворы1,2 для промывки анализатора.1уп(6флх25мл)

1уп(6флх25мл).
	2уп.


	
	
	20.
	СDс программным обеспечением и параметрами.
	Для  обеспечения компьютернойпрограммы при работе на анализаторе.
	1шт.

	
	
	21.
	Трубка


	Трубка для соединения.внутренний диаметр 12мм.х18мм.,Внешнийдиаметр 15мм.х22мм.
	2шт.

	
	
	22.
	Адаптер для трубок


	Адаптер для трубок

8,12мм.Приспособление для обеспечения герметичности.
	1шт.

	
	
	23.
	Быстроразъмный соединитель трубок


	Соединитель трубки с контурами гидравлики.8мм-6мм.
	1шт.

	
	
	24.
	Трубка.
	Для соединения гидравлических корпусов.6мм,8мм
	2шт.

	
	
	25.
	Микропипетка с детектором уровня жидкости.
	Пробозаборная игла.
	1шт.

	
	
	26.
	Многоразовые реакционные кюветы.


	Кварцевые реакционные кюветы.Размер кювет:

8х6мм.,23х30мм.

Объем:

150мкл.,мин.

450мкл.макс.1набор-(90шт)
	1набор

	
	
	27.
	Светофильтры


	Детектор на 12 длин волн.340,380,415,450,510,

546,570,600,660,700,750,

800нм.
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Система водоочистки 
	Водоочистка с производительностью 18л/час для подачи деионизованной воды. УФ- лампа 1шт; мембрана обратного осмоса  1шт.
	1комплект

	
	
	2
	Расходные материалы к системе водоочистки
	Картридж предварительного фильтра-1шт., картридж  фильтра тонкой отчистки-1шт.,

ионообменная смола-1шт.,

стерильный воздушный фильтр-1шт.,корпускулярный фильтр стерильной отчистки-1шт.,соль таблетированная-1мешок (25кг.)
	1комплект

	
	
	3
	Компьютер.
	Внешний ПК на базе WindowsXP монитор-1шт. клавиатура-1шт., мышь-1шт.UPC-1шт.
	1 комплект

	
	
	4
	Принтер.
	Лазерный, черно-белый, интерфейс  

с USB.
	1 шт. 

	
	
	3.
	Источник бесперебойного питания.
	1,5 кВт.с выпрямителем тока, функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Глюкоза.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови.1уп.(4фл.x50мл.).  Срок годности 1,5года.
	1уп.

	
	
	2.
	Аспартаминотранс-фераза.
	Набор реагентов для определения активности  аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 6флx14мл). Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	3.
	Аланинаминатранс-фераза.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6фл.x51мл, 

R2 6фл.x14мл.). Срок годности 1,5года.
	1уп.



	
	
	4.
	Общий белок.
	Набор реагентов для определения концентрации  общего белка в сыворотке и плазме крови1уп.(9флx51мл). Срок годности 1,5года.
	1уп.

	
	
	5.
	Общий билирубин.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина.1 уп.(R1 2флx50мл, R2 8флx4мл). Срок годности 1,5года.
	1 уп

	
	
	6.
	 Билирубин прямой.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина.1уп.(R1 2флx30мл, R2 8флx4мл).

Срок годности 1,5года. 
	1уп.

	
	
	7.
	 Мочевина.
	Набор реагентов для определения концентрации  мочевины в сыворотке и плазме крови. 1 уп.(R1 6флx51фл, R2 4флx20мл.).

Срок годности 1,5года.
	1 уп.



	
	
	8.
	Креатинин.


	Набор реагентов для определения концентрации креатинин в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 3флx28мл).Срок годности 1,5года. 
	1уп.

	
	
	9.
	Амилаза
	Набор реагентов для определения концентрации  амилазы  в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 4флx16мл,R2 4флх5мл). Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	10.
	Холестерин 
	Набор реагентов для определения концентрации  холестерина  в сыворотке и плазме крови. 1уп (R19флx51мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	11.
	Креатинкиназа-NAC
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-NAC  в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 4флx20мл, R2 4флx6мл)

Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	12.
	Креатинкиназа-MB
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-MB  в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 4флx20мл, R2 4флx6мл) Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	13.
	Альбумин
	Набор реагентов для определения концентрации  альбумина  в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 9флx51мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	14.
	ГГТП Гаммаглутаминтрансфераза
	Набор реагентов для определения активности гаммаглутаминтрансферазы  в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 6флx20.5мл) Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	15.
	Щелочная фосфатаза
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы   в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 6флx20.5мл) Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	16.
	Мочевая кислота 
	Набор реагентов для определения концентрации  мочевой кислоты   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6флx51мл, R2 4флx20мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	17.
	Общая железосвязывающая способность сыворотки
	Набор реагентов для определения концентрации  общей железосвязывающейспособноси   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 4флx9мл, R2 4флx4мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	18.
	ЛДГ 
	Набор реагентов для определения активности ЛДГ Пируват ->Лактат   в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx20мл, R2 3флx11мл) Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	19.
	Железо 
	Набор реагентов для определения концентрации  железа   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6упx20мл, R2 3флx11мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	20.
	Кальций (Монореагент)
	Набор реагентов для определения концентрации  кальция   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 9флx51мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	21.
	Триглицериды
	Набор реагентов для определения концентрации  триглицеридов    в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6флx51мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	22.
	Определение хлоридов-автомат
	Набор реагентов для определения концентрации  хлоридов   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6флх500мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	23.
	Калибратор креатинкиназы СК-МВ
	Раствор для калибровки.1уп.( 10флх1мл .)
	1уп

	
	
	24.
	Трехуровневый кардиоконтроль
	Раствор для контроля (3флх2мл)
	1уп

	
	
	25.
	Калибратор уровень 3.
	Раствор для калибровки.1уп.(20флx5мл.)
	1уп

	
	
	26.
	Мультисыворотка

человеческая 

уровень  2.
	Лиофилизированная человеческая сыворотка уровень 2.1уп.(20флx5мл).

Срок годности 2 года.
	1уп

	
	
	27.
	Мультисыворотка

человеческая 

уровень  3.
	Лиофилизированная человеческая сыворотка, уровень 3.1уп.(20флx5мл).

Срок годности  2 года. 
	1уп

	
	
	28.
	Промывочный раствор №1.
	Для  промывки. 1уп.(6флx25мл).
	1уп

	
	
	29.
	 Промывочный раствор №2.
	Для  промывки.1уп.(6флx25мл).


	1уп.



	
	
	30.
	 Промывочный раствор C1.
	Для  промывки.1шт. (2,5л).


	1шт.

	
	
	31.
	Кислотный раствор.
	Для  промывки.1уп.(6флx80мл.).
	1уп.

	
	
	32.
	Солевой разбавитель.
	Для  промывки.1уп.(10флx100м).


	1уп

	
	
	33.
	Раствор.
	Реагент для контроля точности дозирования реагентов.1уп.(6флx20мл).

Срок годности 1 год.
	1уп.

	
	
	34.
	Раствор.
	Реагент для контроля точности дозирования образцов.1уп.(2флx10мл).

Срок годности 1 год. 
	1уп.


Лот № 8
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии в комплекте c инструментами для артроскопических операций

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	1) Позволяет  выполнять малоинвазивные артроскопические  вмешательства на коленном и плечевом суставах.

2)Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства

3)Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт, 

Центральная или местная подача С02



	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Медицинская передвижная приборная стойка


	Стойка мобильная для эндоскопического оборудования должна быть на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя  фиксированными полками,  1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с  панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. 


	1шт.

	
	
	2
	Блок управления камеры  


	Электронный блок, управления камеры,  1-чиповая камера  (CCU), с режимом флюоресцентной диагностики PDD/AF , c интегрированным блоком централизованного управления и  IPM модулем цифровой обработки изображения, цветовая система  PAL/NTSC, параметры сети : 100-240 Вольт , 50/60 Гц. Состоящая из : блок камеры, сетевой кабель, BNC-кабель, длина  180 см,  S-Video (Y/C) кабель , длина 180 см  ,   RGB-кабель , длина 180 см, 2 кабеля для дистанционного управления  видео принтерами,SCB-кабель, длина 180 см, клавиатура с  US-английским алфавитом
	1шт.

	
	
	3
	Головка камеры 
	Видеоголовка эндоскопическая, с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x)
	1шт.

	
	
	4
	Кронштейн для крепления мониторов
	Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором  
	1шт.

	
	
	5
	Медицинский жидкокристаллический монитор размером 19 дюймов
	Монитор 19", размер диагонали 19", HD, аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Video Видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер.  Включая: Блок питания, DVI-D кабель  BNC/BNC кабель
	1шт.

	
	
	6
	Медицинский источник света  
	Источник света эндоскопический,
высокомощный источник холодного света светодиодной технологии, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая: Сетевой кабель, SCB кабель
	1шт.

	
	
	7
	Световод 
	Световод, волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см
	1шт.

	
	
	8
	Медицинские система для отсасывания и промывания
	Помпа эндоскопическая, роликовая артроскопическая с модулем централизованного управления , состоит из: медицинской системы для отсасывания и промывания, сетевой кабель, соединительный кабель, 3 набора трубок для промывания, одноразовые, стерильные
	1шт.

	
	
	9
	Педаль одноступенчатая
	Педаль управления ножная, одноступенчатая, дискретная, одинарная.
	1шт.

	
	
	10
	Набор трубок 
	Трубка пациента,  датчик давления - набор трубок   для  медицинской системы для отсасывания и промывания, многоразовый, стерилизуемый
	1шт.

	
	
	11
	Медицинская моторная система 
	Аппарат универсальный электромеханический хирургический, с цветным сенсорным дисплеем, двумя моторными выходами, с интегрированным модулем, сетевое напряжение 100 - 120/230 - 240 VAC, 50/60 Hz состоит из: медицинская моторная система, Соединительный кабель, длиной 100 см, силовой кабель.  
	1шт.

	
	
	12
	Педальный переключатель
	Педальный переключатель, педаль для шейвера с двумя клавишами, для использования с медицинской моторной системой
	1шт.

	
	
	13
	Рукоятка шейверная
	Рукоятка шейверная , гибридная, для использования с шейвером, обороты до  7000 об/мин
	1шт.

	
	
	14
	Бор
	Бор, овальный, многоразовый, стерилизуемый , диаметр 5.5 мм, рабочая длина 120 мм, для использования с шейвером
	1шт.

	
	
	15
	Резектор
	Насадка рабочая - резектор, особо острый, многоразовый, стерилизуемый, диам. 4,2 мм, рабочая длина 120 мм,  
	2шт.

	
	
	16
	Оптика   
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, широкоугольная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. 
	2шт.

	
	
	17
	Тубус для артроскопов
	Тубус, высокопоточный артроскопический, внешний диаметр   6.0 мм,  рабочая длина  13.5 см с самофиксирующимся соединительным механизмом, с двумя поворотными кранами, для использования с  оптиками  0°, 30°, 45°, 70°, для исспользования с обтураторами
	2шт.

	
	
	18
	Обтюратор 
	Обтуратор, полуострый для тубусов
	2шт.

	
	
	19
	Канюля  
	Канюля, для с острым обтюратором, с краном, длина 7 см, диам. 3.2 мм, с замком LUER
	1шт.

	
	
	20
	Канюля
	Канюля, для промывания по STROBEL, диам. 5 мм, длина 14.5 см
	1шт.

	
	
	21
	Ретрактор
	Ретрактор, зонд-крючок, градуированный, длина крючка 4 мм
	1шт.

	
	
	22
	Ретрактор
	Ретрактор,  и зонд-крючок, градуированный, длина крючка 2 мм
	1шт.

	
	
	23
	Щипцы 
	Щипцы, режущие насквозь, загнутые в тубусе вверх
	1шт.

	
	
	24
	Щипцы 
	Щипцы, режущие насквозь, загнутые под углом вверх  с коннектором для чистки на рукоятке
	1шт.

	
	
	25
	Щипцы 
	Щипцы, режущие насквозь, загнутые в тубусе влево, с коннектором для чистки на рукоятке
	1шт.

	
	
	26
	Щипцы 
	Щипцы, прокусывающие насквозь,   бранши прямые, изогнут вправо, рукоятка с чистящим соединителем
	1шт.

	
	
	27
	Зажим 
	Зажим, агрессивный, с фиксатором, прямой, диаметр тубуса 3.5 мм, рабочая длина 19 см, с коннектором для чистки на рукоятке
	1шт.

	
	
	28
	Ножницы   
	Ножницы, ширина разреза 0,5 мм, прямые, диаметр тубуса 3 мм, рабочая длина 12 см, с коннектором для чистки на рукоятке
	1шт.

	
	
	29
	Ретрактор 
	Ретрактор, мениска, прямой, рабочая длина 13 см с рифлеными браншами и фиксатором
	1шт.

	
	
	30
	Кюретка 
	Кюретка, овальная, средняя, загнутая на 10°, длина 13 см
	1шт.

	
	
	31
	Канюля  
	Канюля, для промывания по STROBEL, диам. 5 мм, длина 14.5 см
	2шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Стерильное покрытие
	Покрытия защитные стерильные, одноразовые для видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры 13хх242 см. Стерильное, 40 шт./уп.
	1шт.

	
	
	2.
	Набор трубок  
	Трубка, набор с двумя иглами для использования с медицинской системой для отсасывания и промывания, 10 шт. в упаковке.
	1шт.


Лот № 9
	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	 Анализатор автоматический биохимический в комплекте.

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Типы проводимых анализов:

аутоиммунитет:

костный профиль, 

оценка функции печени, 

специфические протеины, 

базовый метаболический  профиль, 

комплексный метаболический профиль, 

маркеры гемолитической анемии, 

электролиты, 

маркеры воспаления и инфекции, 

липидный профиль, 

неврологические заболевания (СМЖ),

статус питания, 

оценка функции поджелудочной,

 токсикология, 

антиоксиданты, 

общий антиоксидантный статус.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Анализатор автоматический 

прямого доступа,  работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения.
В анализаторе используется  абсорбционная фотометрия и ионоселективная электродная потенциометрия. 
Автоматическое предварительное разведение и автоматический повторный анализ на борту, 63 канала для тестов (60 фотометрических канала, 3 ИСМ).

Методы исследования:

1 конечная точка;
конечная точка с бланком по реактиву и образцу;
кинетика;
двухточечная кинетика;
дифференциальные методы;

бихроматические методы;
турбидиметрические методы;
расчетные методы (40 методов).

ИСМ;

Бланк-проба;

Бланк-реагент.

Производительность -до 560 тестов/час,

включая ионоселективные (400 фотометрических тестов/час,

240 ионоселективных тестов/час).

Система перемешивания реакционной смеси и реагентов – 5 уровней скорости.

Ввод образцов:

72 позиции для нормальных, срочных образцов и образцов контроля качества. Идентификация образцов  по штрихкоду.

Идентификация реактивов по штриховому коду. 

Расчет оставшегося объема реактивов и числа тестов.

Встроенный ионселективный модуль (ИСМ).

Система реактивов - 60 позиций  (контейнеры на 20, 50, 70 и 100 мл).
Максимальная загрузка реагентов до 60.

Охлаждаемый штатив (элементы Пельтье).

Максимальная загрузка образцов до 72 позиций (+20 охлаждаемых позиций для калибраторов и контролей).

Галогеновая вольфрамовая лампа (воздушное охлаждение, срок службы 16 месяцев).

Наличие (двунаправленное соединение, стандарт ASTM (разъем RS-232)

Калибровка:

По фактору;

Линейная;

По 2 точкам;

Точка-к-точке;

Сплайн.

Ллогит-лог.

Экспоненциальная.

До 7 калибраторов на тест.
Светофильтры: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800нм.
90 многоразовых кювет со сроком эксплуатации 5 лет, мин объем 150мкл, макс объем 450 мкл.

Восьми ступенчатая система промывки кювет.

Хранение свыше 30.000 отчетов, возможность поиска, счетчик тестов.

Прямая абсорбция в кювете (моно- и бихроматическое считывание)

Дифракционная решетка на12 длин волн: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800 нм.

Минимальный объем пробы 2 мкл.

Максимальный объем пробы 150 мкл.

Интерактивные графики:

Леви-Дженингса;

Ежедневный;

Ежемесячный;

Пакетный КК с архивацией данных;

Автоматический КК;

Автоматическая калибровка.

Отдельный двойной микродозатор для реагентов с датчиком уровня жидкости идетекцией препятствия пузырьков и 4-уровневой системой детекции сгустка.

Промывается изнутри и снаружи деионизованной водой.

Оснащен микрофильтром с размером с ячейки (рейтингом) 1 мкм или 0,45 мкм.служащими для предотвращения уноса мелких частиц из ионообменного блока, а также датчиком электропроводности, служащим для определения электропроводности фильтрата).

Программное обеспечение на базе ОС Windows.

Контроль уровня реагентов в реальном времени.

Детектор: прямое измерение поглощения (моно- и бихроматическое, метод - диффракционная решетка). 

Используются первичные пробирки для образцов: (открытые), 
имеющие размеры в диапазонах по диаметру 12-16 мм.и 55-100 мм. по высоте. 

Блок питания:

Переменный ток 100~ 120В, 9А (макс). 200~240 В, 4,5 А (макс.).
Частота- 50-60 Гц.

Потребляемая мощность - 900 Вт (макс.).

Анализатор комплектуется системой водоочистки. 

Максимальный расход воды18 л/час. 
Комплексная система водоочистки: 

среднего формата для обеспечения водой клинических анализаторов.

Вес незаполненной системы-66 кг.

Вес готовой к работе системы с заполненным резервуаром-166кг. Электросеть-230 В/50 Гц.

Потребляемая мощность-< 0.2 кВт.

Окружающая температура-+2 °C – +35 °C.

Давление в бар. мин./макс.- 2/6.

Размер разъема- R 3/4”.

Электропроводность, µS/см- 0.1 – 1.

Сопротивление, МΩхсм- 10 – 1.

Встроенная ультрафиолетовая лампа.

Наличие  внешнего умягчителя  воды и модуля  обратного осмоса.

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор.
	Анализатор автоматический прямого доступа, работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения.
	1 шт.

	
	
	2.
	ИОН- селективный  блок.
	Для концентрации электролитов

(прямым потенциометрическим методом).
	1шт.

	
	
	3.
	Блок автоматического пробоотбора.
	Для забора пробы.
	1шт.

	
	
	4.
	Блок  инкубации.
	Для инкубации реакционной смеси.
	1шт.

	
	
	5.
	Монтажное приспособление для наконечника шприца.
	Предназначен для монтажа наконечника дозирующего шприца.
	1шт.

	
	
	6.
	Пластиковые контейнеры.

	Для сбора отходов ионоселективного блока,для высококонцентрированных отходов,биохимия,

промывочных растворов 1.2
	4шт.

	
	
	7.
	Пластиковая канистра 5л.
	Для сбора биохимических отходов,для промывочного раствора
	1шт.

	
	
	8.
	Галогеновая лампа.
	Источник света.
	1шт.

	
	
	   9.
	Предохранительная трубка стеклянная.
	В электрической цепи, защита от скачков напряжения.
	9шт.

	
	
	10.
	Крышка для руки дозатора
	Крышка для руки дозатора.
	5шт.

	
	
	11.
	Поддон.
	Для слива в резервуар.
	2шт.

	
	
	12.
	Крышка.
	Крышка.
	2шт.

	
	
	13.
	Электрод Na,К,CL.
	Для измерения концентрации Na,К,CL.
	3шт.

	
	
	14.
	Референтный  электрод.
	Предназначен для сравнения референсных и полученных значении.
	1шт.

	
	
	15.
	Приспособление для очистки дозатора.
	Для очистки дозатора.
	1шт.

	
	
	16.
	Калибратор.
	Калибраторы  для ионоселективного блока.(500мл).
	2фл.

	
	
	17.
	Растворители мочи.
	Реактив для разведения мочи.(500мл).
	1фл.

	
	
	18.
	Промывочный раствор.
	Раствор для промывки ионоселективного блока.(500мл).
	1фл

	
	
	19.
	Промывочные растворы.
	Промывочные растворы1,2 для промывки анализатора.1уп(6флх25мл)

1уп(6флх25мл).
	       2уп.


	
	
	20.
	СDс программным обеспечением и параметрами.
	Для  обеспечения компьютернойпрограммы при работе на анализаторе.
	1шт.

	
	
	21.
	Трубка


	Трубка для соединения. внутренний диаметр 12мм.х18мм.,Внешний диаметр 15мм.х22мм.
	2шт.

	
	
	22.
	Адаптер для трубок

.
	Адаптер для трубок

8,12мм.Приспособление для обеспечения герметичности.
	1шт.

	
	
	23.
	Быстроразъмный соединитель трубок


	Соединитель трубки с контурами гидравлики.8мм-6мм.
	1шт.

	
	
	24.
	Трубка.
	Для соединения гидравлических корпусов.6мм,8мм
	2шт.

	
	
	25.
	Микропипетка с детектором уровня жидкости.
	Пробозаборная игла.
	1шт.

	
	
	26.
	Многоразовые реакционные кюветы.


	Кварцевые реакционные кюветы.Размер кювет:

8х6мм.,23х30мм.

Объем:

150мкл.,мин.

450мкл.макс.1набор-(90шт)
	1набор

	
	
	27.
	Светофильтры


	Детектор на 12 длин волн.340,380,415,450,510,

546,570,600,660,700,750,

800нм.
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Система водоочистки 
	Водоочистка с производительностью 18л/час для подачи деионизованной воды. УФ- лампа 1шт; мембрана обратного осмоса  1шт.
	1комплект

	
	
	2
	Расходные материалы к системе водоочистки
	Картридж предварительного фильтра-1шт., картридж  фильтра тонкой отчистки-1шт.,

ионообменная смола-1шт.,

стерильный воздушный фильтр-1шт.,корпускулярный фильтр стерильной отчистки-1шт.,соль таблетированная-1мешок (25кг.)
	1комплект

	
	
	3
	Компьютер.
	Внешний ПК на базе WindowsXP монитор-1шт. клавиатура-1шт .мышь-1шт. UPC-1шт.
	1 комплект

	
	
	4
	Принтер.
	Лазерный, черно-белый, интерфейс  

с USB.
	1 шт. 

	
	
	3.
	Источник бесперебойного питания.
	1,5 кВт.с выпрямителем тока, функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Глюкоза.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови.1уп.(4фл.x50мл.).  Срок годности 1,5года.
	1уп.

	
	
	2.
	Аспартаминотранс-фераза.
	Набор реагентов для определения активности  аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 6флx14мл). Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	3.
	Аланинаминатранс-фераза.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6фл.x51мл, 

R2 6фл.x14мл.). Срок годности 1,5года.
	1уп.



	
	
	4.
	Общий белок.
	Набор реагентов для определения концентрации  общего белка в сыворотке и плазме крови1уп.(9флx51мл). Срок годности 1,5года.
	1уп.

	
	
	5.
	Общий билирубин.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина.1 уп.(R1 2флx50мл, R2 8флx4мл). Срок годности 1,5года.
	1 уп

	
	
	6.
	 Билирубин прямой.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина.1уп.(R1 2флx30мл, R2 8флx4мл).

Срок годности 1,5года. 
	1уп.

	
	
	
	Магний 
	Набор реагентов для определения концентрации магний 1 уп(6х20) Срок годности 1,5года
	1 уп

	
	
	9.
	 Мочевина.
	Набор реагентов для определения концентрации  мочевины в сыворотке и плазме крови. 1 уп.(R1 6флx51фл, R2 4флx20мл.).

Срок годности 1,5года.
	1 уп.



	
	
	10.
	Креатинин.


	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 3флx28мл).Срок годности 1,5года. 
	1уп.

	
	
	11
	Натрий
	Набор реагентов для определения концентрации натрий в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 3флx20мл,R2 3флх9мл). Срок годности 1,5года
	1уп.

	
	
	12
	Калий 
	Набор реагентов для определения концентрации  калия  в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 3флx20мл,R2 3флх9мл). Срок годности 1,5года
	1уп.

	
	
	13
	Амилаза
	Набор реагентов для определения концентрации  амилазы  в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 4флx16мл,R2 4флх5мл). Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	14
	Промывочный раствор №1.
	Для  промывки. 1уп.(6флx25мл).
	1уп

	
	
	15
	 Промывочный раствор №2.
	Для  промывки.1уп.(6флx25мл).


	1уп.



	
	
	16
	 Промывочный раствор C1.
	Для  промывки.1шт. (2,5л).


	1шт.

	
	
	17
	Кислотный раствор.
	Для  промывки.1уп.(6флx80мл.).
	1уп.

	
	
	18.
	Солевой разбавитель.
	Для  промывки.1уп.(10флx100м).


	1уп

	
	
	19
	Калибратор уровень 3.
	Раствор для калибровки.1уп.(20флx5мл.)
	1уп.

	
	
	20
	Мультисыворотка

человеческая 

уровень  2.
	Лиофилизированная человеческая сыворотка уровень 2.1уп.(20флx5мл).

Срок годности 2 года.
	1уп.

	
	
	21
	Мультисыворотка

человеческая 

уровень  3.
	Лиофилизированная человеческая сыворотка, уровень 3.1уп.(20флx5мл).

Срок годности  2 года. 
	1уп.

	
	
	22
	Раствор.
	Реагент для контроля точности дозирования реагентов.1уп.(6флx20мл).

Срок годности 1 год.
	1уп.

	
	
	23
	Раствор.
	Реагент для контроля точности дозирования образцов.1уп.(2флx10мл).

Срок годности 1 год. 
	1уп.


Лот № 10
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система видеоэндоскопическая

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Область применения:

Гастроскопия

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт

Водоснабжение: не требуется

Канализация: не требуется

Площадь помещения: не менее 10 кв. м.

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Видеоцентр


	- Электронный блок для подключения видеоэндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также более 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения)

- Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения)

- Наличие системы «NBI» - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки

- Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима)

- Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) – 4 уровня

- Наличие функции усиления контраста – 3 уровня

- Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели

- Регулировка экспозиции кнопками на передней панели

- Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза, а также наличие функции увеличения полученной картинки на мониторе

- Наличие функции заморозки изображения

- Регулировка красного, синего и насыщенности цвета – по 17 положений для каждого

- Два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению

- Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта

-Типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC

- Наличие цифрового видеовыхода IEEE 1394 с функцией дистанционного управления записью

- Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке»

- Наличие слота для карты памяти (xD-PictureCard, SmartMedia) для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии)

- Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета

- Наличие памяти для ввода информации о 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора)

- Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии

- Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход)

- Наличие кнопки сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке»

- Наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра

- Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли

- Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком

- Потребление электричества – 150 VA (220-240В)

- В комплект поставки входит:

- Цветной видеопринтер, Формат А6.

- Набор для печати на 240 листов - 4 компл.
	1 шт.

	
	
	2.
	Источник света


	- Ксеноновый источник света с лампой 300 Вт (более 500 ч непрерывной работы лампы)

- Наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы

- Подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой

- Наличие специального фильтра для системы «NBI» - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки

- Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (17 положений)

- Автоматическая и ручная регулировка яркости (17 положений)

- Наличие функции транс иллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей

- Наличие функции отключения при простое

- Наличие принудительной вентиляции для охлаждения

- Наличие специального фильтра для Фото Динамической Диагностики)

- Потребление электричества – 500 VA (220-240В)
	1 шт.

	
	
	3
	Гастровидеоскоп
	- Формат HDTV (телевидение высокого разрешения) позволяет более детально рассмотреть капиллярную сеть и строение слизистой оболочки. 

- Короткофокусный объектив для более детального осмотра слизистой без элнектронного увеличения изображения. 

- Узкая спектральная визуализация в сочетании с форматом HDTV и короткофокусным объективом значительно улучшают визуализацию изменений слизистой оболочки .

- Тонкие дистальный конец и вводимая трубка диаметром всего 9.8 мм позволяют легко и беспрепятственно вводить эндоскоп. 

- Направление обзора
0° (прямой обзор)

- Угол поля зрения 
140°

- Глубина резкости
2-100 мм 

- Диаметр дистального конца 
9,8 мм

- Изгиб дистальной части:


      вверх 
210°

      вниз 
90°

      вправо 
100°

      влево
100°

- Наружный диаметр вводимой гибкой трубки 
9,8 мм

- Длина общая (рабочая) 
1 345 мм (1 030 мм)

- Инструментальный канал 
2,8 мм

- Минимально видимое расстояние
3 мм от дист.конца.

- В комплекте должно быть:

- Щипцы биопсийные , многоразовые– 1шт.

- Щётка для чистки канала -1 шт.

- Инъекционная трубка-1 шт.

- Водонепроницаемый колпачок-1 шт.

 - Щётка для чистки канала, раскрывающаяся-1 шт.

- Адаптеp для очистки канала вода/возд.-1 шт.

- Пpомывочная тpубка-1 шт.

- Клапан аспиpационный-2 шт.

- Клапан вода/воздух
-2 шт.

- Клапан инструм.канала-10шт.

- Заглушка канала-1 шт.

- Адаптер очистки канала отсоса-1 шт.

- Загубник-2 шт.

- Руководство по эксплуатации-1 шт.

- Руководство по методикам обеззараживания-1 шт.

- Чемодан для транспортировки - 1 шт.


	1 шт.

	
	
	4
	Монитор
	Цветной видео ЖК монитор(ЮХ) 1920x1080 (Full HD) Входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешн. синхр., подставка - опционально
	1 шт.

	
	
	5
	Отсос эндоскопический
	- Вес прибора – до 5.1 кг

- Габариты: высота 220 мм., ширина 475 мм., длинна 225 мм.
	1 шт.

	
	
	6
	Мобильная рабочая станция
	Передвижная рабочая станция

- Компактная тележка из высокопрочного пластика

- Наличие 4х антистатических колес со стопорами

 - Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером

- Максимальная загрузка тележки: 113 кг (без учета веса тележки)

- Максимальная нагрузка – 1800 VA

- Максимальное потребление – 1900 VA
	1 шт.

	
	
	7
	Держатель  монитора
	Наличие держателя для ЖК монитора


	1 шт.

	
	
	8
	Держатель клавиатуры
	Наличие выдвижной полки для клавиатуры
	1 шт.

	
	
	9
	Держатель для оборудования
	Наличие 4х полок для оборудования
	1 шт.

	
	
	10
	Течеискатель
	Течеискатель
	1 шт.

	
	
	11
	Загубник
	Загубник
	3 шт.

	
	
	12
	Установка моечная для промывки эндоскопов
	Автоматический репроцессор на два эндоскопа
оборудование должно быть предназначено для автоматической одновременной обработки  2-х гибких эндоскопов и должно обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки.
- Промывка поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком
- Функция орошения каналов эндоскопов спиртом
- Устанавливаемое время промывки эндоскопов От 1 до 10 мин.
- Устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов От 0 до 60 мин
- Возможность подогрева жидкости От 200С до 300
- Функция принудительного слива жидкости
-Встроенная проверка на герметичность эндоскопов
- Функция идентификации эндоскопов
- Функция идентификации персонала
- Встроенный принтер, выдающий распечатку результатов обработки
- Система фильтрации воды и воздуха
- Возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизации с использованием  875 мг картриджей 
- Требования к поступлению воды 17 л/мин, от 0.1 МПа до 0.5 МПа, максимум 25о
- Емкость моечной ванны  Около 12л
- Емкость бака для дезинфектанта Около 17,5л
- Вес машины (без жидкости и эндоскопов) Не более 120 (сто двадцати) кг
- Наличие колес для транспортировки
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	

	5.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Фильтр
	фильтр для очистки воды
	12 шт.

	
	
	2
	Фильтр
	фильтр воздушный
	2 шт.

	
	
	3
	Фильтр
	Фильтр для очистки газа
	6 шт.

	
	
	4
	Дез. средства 
	Средства для стерилизации и дезинфекции (стартовый пакет)
	1 пакет 

	
	
	5
	Лампа галогеновая
	Наличие запасной галогенной лампы 12В, 35Вт
	1 шт.


Лот № 11
	№ пп
	Критерии
	Описание


	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Установка анестезии

Монитор пациента

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. 

Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. 

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. 

Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. 

Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. 

Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». 

Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. 

Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. 

Наличие следующих режимов вентиляции легких: 

Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV).

Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). 

Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: 

инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации.

Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.;  При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции;  При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на  подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха.
Наличие режима постоянной готовности к работе.

Контроль состава свежего газа: 

Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; 

Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; 

Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; 

На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод.

Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода.

Технические характеристики: 

Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; 

Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; 

Дыхательный объем: от 20 мл  до 1400 мл; 

Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; 

Соотношение вдох/выдох:  от 4:1 до 1:4; 

Пауза на вдохе: от 0 до 50%; 

РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; 

Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; 

Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; 

Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; 

Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, 

сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; 

Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин;  

Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин;  

Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); 

Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; 

При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). 

Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента.  

Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут.

Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра.

Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных.

Монитор обеспечивает первоклассное наблюдение за пациентами . взрослыми, детьми и новорожденными в условиях клиники. Монитор контролирует следующие показатели: ! ЭКГ и ЧСС (3, 5 и 6 отведений) ! Обнаружение аритмии (полный и основной режим) ! Анализ ST сегмента по двум отведениям (только в режимах Взрослый и Ребенок) ! Дыхание (для импедансного метода пневмографии) ! Пульсоксиметрию (SpO2) (уровень насыщения артериальной крови кислородом) ! Температуру ! Частоту пульса ! ОКРГ (только для мониторинга новорожденных пациентов) ! Неинвазивное измерение кровяного давления ! Инвазивное измерение кровяного давления ! Запоминание трендов ! Запоминание событий ! Запись ! Передачу данных пациента (по сети или через карту памяти) ! Беспроводную работу в сети Диагональ цветного экрана - 8.4". Монитор имеет подзаряжаемый аккумулятор. Подключение к розеткам электросети производится при помощи универсального адаптера переменного тока. Монитор имеет выход синхронизации для внешних устройств (например, дефибрилляторов) и разъем RS232.

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Установка анестезии
	базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка, Компактная дыхательная система, Аккумуляторные батареи.
	1 шт.

	
	
	2
	Испаритель анестетиков с креплением
	Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C.
	1 шт.

	
	
	3
	Шланг кислородный

	Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт. 

	
	
	4
	Шланг сжатого воздуха

	Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт. 

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Имитатор легких пациента (взрослый) 
	Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. 
	1 шт.



	
	
	2
	Компрессор медицинского воздуха с тележкой
	Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт.
	1 шт.

	
	
	3


	Вентиляция с контролем по давлению (PCV); 
	Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе.
	1 шт.



	
	
	
	Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS); 
	Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению. 
	

	
	
	
	Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS). 
	Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению.
	

	
	
	
	Монитор для измерения концентрации анестетика
	Многофункциональный монитор для измерения концентрации анестетика во вдыхаемом потоке
	1 шт.

	
	
	5
	Монитор пациента
	Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия.
	1 шт.

	
	
	6
	Стыковочное устройство
	Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. 
	1 шт.

	
	
	7
	Аккумулятор
	Ионно-литиевый
	1 шт. 

	
	
	8
	Кабель ЭКГ
	Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика.
	

	
	
	9
	Кабель пациента
	Для датчика пульсоксиметрии
	

	5


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)

	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1
	Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый)
	Шланги гофрированные силиконовые многоразовые.
	1 шт.

	
	
	2
	Датчик потока
	Датчик потока термоанемометрический.
	комплект из 5 шт.

	
	
	3
	Датчик кислородный
	Датчик О2. Принцип действия – электрохимический (гальваническая ячейка)
	1 шт.

	
	
	4
	Бактериальный фильтр одноразовый
	Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. 
	комплект из 50 шт.

	
	
	5
	Абсорбер СО2, контейнер 5 л 
	Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия  NaOH до 3%; Цветной индикатор -    этил фиолетовый.
	комплект из 2 шт.

	
	
	6
	Маска наркозная
	Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. Размеры: S, M, L.
	комплект из 3 шт.

	
	
	7
	Влагоуловитель
	Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. 
	комплект из 12 шт.

	
	
	8
	Линия для отбора проб дыхательной смеси
	Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента.
	Комплект из 10 шт.

	
	
	9
	Электроды ЭКГ
	Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт.
	2 уп.

	
	
	10
	Датчик пульсоксиметрии
	Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых.
	1 шт.

	
	
	11
	Пластыри фиксирующие для датчика пульсоксиметрии
	Пластыри предназначены для фиксации датчика пульсоксиметрии на теле пациента
	1 шт.

	
	
	12
	Манжеты для измерения давления 
	Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов. Размеры: S, M, L.
	комплект из 3 шт.

	
	
	13
	Манжеты для измерения давления
	Манжеты для измерения давления у детей. Размеры: S, M, L.
	комплект из 3 шт.

	
	
	14
	Датчик температурный
	Для измерения температуры тела пациента
	1 шт.

	
	
	15
	Фиксирующие пластыри для термодатчиков
	Пластыри предназначены для фиксации датчика температуры на теле пациента
	Комплект из 50 шт.


Лот № 12
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте

Монитор пациента

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: 

В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений;

Во время транспортировки пациентов в пределах стационара;

При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое;

Во время перелетов; 

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар;

При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции;

Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания  электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны.

Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: 

VC-CMV (Volume Control-Continuous Mandatory Ventilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему;

VC-AC (Volume Control-Assist Control) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов;

PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); 

VC-SIMV (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха;

VC-SIMV-PS (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation-Pressure Support) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению;

SPN-CPAP (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; 

SPN-CPAP-PS (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; 

Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; 

Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, 

Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму.

Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции.

Параметры вентиляции: 

I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, 

частота дыханий: от 2 до 80 в мин, 

время вдоха: от 0.2 до 10 сек, 

дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, 

давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, 

PEEP: от 0 до 35 мбар, 

давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше PEEP), 

ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, 

концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, 

чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, 

максимальный поток: до 180 л/мин., 

быстродействие клапана: до 5 мсек., 

инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. 

Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. 

По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода.
Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: 

Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления):

Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP  Положительное давление в конце выдоха; 
Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон не менее 0 не более 99 mbar; Разрешение: 1 mbar;

Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса);

FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%;   Разрешение: 1 об.% O2

Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон не менее 0 не более 196 L/min;   Разрешение: 1 L/min

Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min

MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 %

VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение: 1 mL

VTпац. Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон от 0 до до 3999 mL, BTPS;   Разрешение не менее 1 mL;

Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте;

ЧД Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/min; Разрешение не более 1/min; 

I:E  Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1;   Разрешение: 0,1;   

Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s;   Разрешение 0,1 s;   

T плато Время плато: Диапазон от 0 до 10 s;   Разрешение 0,1 s;   

R Resistance, сопротивление: Диапазон от 3 до 100 mbar/L/s;  Разрешение 1 mbar/L/s; 

C Compliance, комплайнс: Диапазон от 3 до 200 mL/mbar; Разрешение не менее 1 mL/mbar; 

T0C  Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение не менее 1 °C; 

Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 mbar;  Поток (t) –от 20 до 200 L/min; Дыхательный объем VT от 0 до 2 L.

Наличие мониторинга следующих параметров;     MV Объем выдыхаемого в минуту газа:  
Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом не менее 0,1 L/min

Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min, с интервалом не менее 0,1 L/min; 

Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения

Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий.

T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы NIV)должно быть: от не более 0 до не менее 60 s

FiO2  Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд;

ЧД  Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/min

Tапноэ  время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 s;   регулируется с шагом не менее 1 s;   

VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 L

Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s;

– при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s;

– при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения;

Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. 

Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с  функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея.

Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. 

Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления

Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. 

Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. 

Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар.  Вес аппарата не более: 26 кг.

Монитор обеспечивает первоклассное наблюдение за пациентами . взрослыми, детьми и новорожденными в условиях клиники. Монитор контролирует следующие показатели: ЭКГ и ЧСС (3, 5 и 6 отведений). Обнаружение аритмии (полный и основной режим). Анализ ST сегмента по двум отведениям (только в режимах Взрослый и Ребенок) Дыхание (для импедансного метода пневмографии) Пульсоксиметрию (SpO2) (уровень насыщения артериальной крови кислородом) Частоту пульса  Концентрацию CO2 в конце выдоха (поглощение ИК-излучения по двум длинам волн) Mониторинг анестетиков Температуру  ОКРГ (только для мониторинга новорожденных пациентов) Инвазивное измерение кровяного давления  Неинвазивное измерение кровяного давления ! Запоминание трендов  Запоминание событий  Запись  Передачу данных пациента (по сети или через карту памяти) Беспроводную работу в сети Диагональ цветного экрана у монитора Gamma - 6.5", у монитора Gamma XL - 8.4.. Оба монитора имеют подзаряжаемый аккумулятор. Подключение к розеткам электросети производится при помощи универсального адаптера переменного тока.

	4


	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)

	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок)
	встроенный цветной дисплей - 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV;  VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ.
	1 шт.

	
	
	2
	Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м)
	Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт.

	
	
	3
	Клапан вдоха и выдоха
	Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка  на колесах
	На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес.
	1 шт.

	
	
	2
	Базовый блок увлажнителя 
	Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С.  Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С.
	1 шт.

	
	
	3
	Пневматический распылитель медикаментов
	Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат yчитывает поток для pаспылителя и деpжит минyтный объем постоянным. 
	1 шт.

	
	
	5
	Внешняя аккумуляторная батарея
	Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции
	1 шт.

	
	
	6
	Капнометрия
	В основном потоке, включает в себя кювету капнографическую
	1 шт.

	
	
	7
	Тестовое легкое
	Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата
	1 шт.

	
	
	8
	NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция.
	NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. 
	1 шт.

	
	
	9
	Анадиз ST сегмента по двум отведениям
	При активации этой функции монитор производит анализ комплексов и определяет значение отклонений ST сегмента
	1 шт.

	
	
	10
	Анализ аритмий
	В этом режима аппарат проводит расширенный анализ аритмий т.е. больше аритмий.
	1 шт.

	
	
	11
	Интерфейсная плата
	Аппаратное устройство, устанавливаемое в монитор, позволяющее подключить монитор к системе вызова медицинской сестры, к регистратору , дисплею или VGA-дисплею.
	1 шт.

	
	
	12
	Стыковочное устройство
	Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. 
	1 шт.

	
	
	13
	Крепление для станции
	служит подставкой для установки монитора.
	1 шт.

	
	
	14
	Монитор пациента
	Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия.
	1 шт.

	
	
	15
	Аккумулятор
	Ионно-литиевый
	1 шт.

	
	
	16
	Кабель ЭКГ
	Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика.
	1 шт.

	
	
	17
	Кабель пациента
	Для датчика пульсоксиметрии
	1 шт.

	
	
	18
	Шланг соединительный
	Служит для соединения манжет с монитором и пациентом.
	1 шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)

	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1
	Камера увлажнителя (для взрослых пациентов)
	Температура в камере лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	2
	Дыхательный контур для взрослых
	Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	3
	Фильтры бумажные для увлажнителя
	Используются для фильтрации воды в увлажнителе.
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	4
	Маски для неинвазивной вентиляции
	Маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Размеры: S, M, L.
	1комплект из 3 шт.

	
	
	5
	Бактериальный фильтр 
	Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа.
	1 комплект из 50 шт.

	
	
	6
	Датчик потока
	Датчик потока термоанемометрический, многоразовый
	1 комплект из 5 шт.

	
	
	7
	Датчик кислорода
	Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. 
	2 шт.

	
	
	8
	Микрофильтр
	Применяется для более тонкой ичистки поступающего в аппарат воздуха.
	1 шт.

	
	
	9
	Пылевой фильтр
	Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц.
	1 шт.

	
	
	10
	Электроды ЭКГ
	Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт.
	2 шт.

	
	
	11
	Датчик пульсоксиметрии
	Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых.
	1 шт.

	
	
	12
	Манжеты для измерения давления 
	Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов. Размеры: S, M, L.
	1комплект из 3 шт.

	
	
	13
	Датчик температурный
	Для измерения температуры тела пациента
	1 шт.

	
	
	14
	Фиксирующие пластыри для термодатчиков
	Пластыри предназначены для фиксации датчика температуры на теле пациента
	Комплект из 50 шт.


Лот № 13
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Ультразвуковая диагностическая система  

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Ультразвуковая диагностическая система должна быть предназначена для получения ультразвуковых исследований в следующих областях: 

- абдоминальные исследования, 

- исследования поверхностно-расположенных органов, 

- педиатрия, 

- неонатология, 

- костно-мышечная система, 

- акушерство, 

- гинекология, 

- урология, 

- кардиология детей и взрослых, 

- транскраниальнаядоплерография, 

- ангиология.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Система должна быть смонтирована на стойке-тележке на колесиках со стопорными устройствами. 

Конфигурация системы должна обеспечивать подключение до 5-ти датчиков (не включая пальчиковых). 

Режимы сканирования должны быть: 

- В- режим: Сканирование в В-режиме преобразует амплитудные характеристики в изображение путем использования серошкального конвертера;

- М-режим: одномерная яркостная эхограмма с разверткой во времени;

- Анатомический М-режим: Активация в реальном времени и из сохраненных кинопетель;

- Цветной анатомический M-режим: совмещение М-режима и режима ЦДК, при котором на графике М-режима цветокодированная составляющая изображения отображается в дополнение к серошкальной, что должно заметно упрощать временную оценку регургитации или рефлюкса.

Тканевой доплер. Адаптивный доплер:  усиление слабых сигналов для улучшения видимости спектра, а также импульсно-волновых звуковых сигналов для более точной оценки кровотока.

PW – импульсно-волновой допплер с отклонением угла, с высокой частотой повторения импульсов:

Шкала скоростей  0,03 см/с – 21 м/с, PRF 700–26000 Гц. 

CW – постоянно-волновой допплер с отклонением угла: 

Шкала скоростей, 0,07 см/с – 110 м/с, PRF 1953–93000 Гц.

CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: 

PRF 75 – 12000 Гц, алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. 

PD – Энергетический допплер:  

Направленный энергетический допплер. 

Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых  с выведением на дисплее в реальном времени не менее 8 показателей оценки кровотока (в т.ч.  показателя объемного кровотока)  в реальном времени и режиме «стоп-кадра». 

Автоматизированный анализ Допплеровских спектров. 

Режим виртуального конвекса на линейных датчиках. 

Режим гармонической визуализации с инверсией импульса.  

Программа  адаптивной автоматической оптимизации изображений в В–режиме.  

Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера.  

Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК.  

Композитное  изображение в В-режиме и режиме гармонической визуализации, получаемое путем пошагового изменения угла отклонения ультразвуковых лучей с не менее 9 положениями луча при формировании композитного изображения на один кадр. 

Функция латерального усиления. 

Функция масштабирования не менее 8 крат. 

Дуплексный режим. 

Триплексный режим. 

Функция Freehand 3D (свободные руки 3D). 

3D в режиме реального времени. 

Многоплоскостная реконструкция 3D изображений. 

Система должна поддерживать:

- секторные датчики,

- конвексные датчики,

- линейные датчики,

- импульсно-волновые датчики, 

- оснащенные технологией кристаллов PureWave. 

Возможность подключения к системе PACS в формате DICOM. 

Технические характеристики:

Максимальная частота кадров в 2D режиме не менее 785 кадров в секунду, 

Кинопетля – не менее 1000 кадров. 

Полностью цифровое формирование луча на прием и передачу. 

Свободно вращающийся и наклоняющийся монитор с разрешением не хуже 1280х1040 при частоте 60Гц. 

Вращение панели управления не менее 340 градусов. 

Регулировки панели по высоте. 

Формирование 2D-изображения в диапазоне от 1 до 15 МГц, максимальная глубина сканирования не менее 30 см. 

Интегрированный модуль для стресс-эхографии. 

Видеоформаты NTSC или PAL. .

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Базовый блок.
	Количество цифровых приемо-передающих каналов: не менее 9 216 каналов цифровой обработки данных
Динамический диапазон: не менее 232 Дб
Пакет визуализации тканевых гармоник.

Интеллектуальная тканеспецифичная визуализация для автоматизированной оптимизации датчика к определенному типу исследований. 

Встроенный жесткий диск объемом не менее 250 Гб.
	1 шт.

	
	
	2.
	Монитор плоский жидкокристаллический.
	Не менее 17-дюйм. плоский дисплей высокого разрешения на шарнирном кронштейне.
	1 шт.

	
	
	3.
	Устройство записи данных.
	Встроенный дисковод DVD-R/RW.

Поддержка флэш накопителей USB.
	1 шт.

	
	
	4.
	Устройство обработки данных.
	Составная визуализация в масштабе реального времени с девятью направлениями зрения.

Адаптивная обработка изображений для снижения шума и подавления артефактов. 

Анатомический M-режим и цветной анатомический M-режим.

Обзор изображений в режиме кинопетли, обзор эхограмм и спектров Допплера.
	1 шт.

	
	
	5.
	Преобразователи электрические.
	Для коммуницирования питания энергопотребляющих блоков в УЗИ аппарате
	1 шт.

	
	
	6.
	Спектральный доплеровский блок.
	Энергетический Допплер. Непрерывный/Импульсный.

Допплеровская визуализация тканей Допплера и ЦДК.

Автоматизированный анализ Допплеровских спектров.

Обзор эхограмм и спектров Допплера.
	1 шт.

	
	
	7.
	Пакеты клинических программ на электронных носителях.
	Программные приложение для Акушерства/Гинекологии.

Предустановки эхографии для акушерских, гинекологических, эндовагинальных и фетальных исследований.
	1 комплект.

	
	
	8.
	Пакеты количественного и качественного анализа данных на электронных носителях.
	1. Составная визуализация в масштабе реального времени с девятью направлениями зрения.

2. Адаптивная обработка изображений для снижения шума и подавления артефактов.

3. Опция интеллектуальной оптимизации с помощью одной кнопки в режимах 2D, Допплера и ЦДК  

4. Модуль 2DQ. Усовершенствованный пакет кол. анализа 2D. Включает: вставные модули ROI, IMT, CMQ, Strain (Деформации).  Вставной модуль количественного анализа ROI (Region of Interest (ROI) Quantification).
	1 комплект.

	
	
	9.
	Пакет DICOM.
	Стандарт DICOM должен позволять создавать, хранить, передавать и печатать отдельные кадры изображения, серии кадров, информацию о пациенте, исследовании, оборудовании, учреждениях, медицинском персонале, производящем обследование.
	1 шт.

	
	
	10.
	Датчик широкополосный конвексный.
	Эндовагинальный конвексный  датчик с возможностями работы в режимах Допплера, цветном и энергетическом режимах, с диапазоном частоты 4- 8МГц. 

Исследования: 

Акушерское на раннем сроке, общее акушерское, эхография плода. Гинекологическое: таз, фертильность
	1 шт.

	
	
	11.
	Датчик широкополосный линейный.
	Линейный матричный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 12 МГц для общей визуализации, визуализации сосудов и поверхностной визуализации.

Исследования васкулярные: сонная артерия, артериальное, венозное.

Педиатрия: брюшная полость, т/б сустав.

Малые органы: поверхностные, щитовидная железа, яичко, молочная железа.

Скелетно-мышечные исследования: поверхностное, общее.
	1шт.

	
	
	12.
	Датчик широкополосный секторный.
	Фазированный матричный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 2 до 4 МГц для исследований сердца взрослых. 

Поддерживает также приложения для  контрастных исследований, апробированных для визуализации сердца.
	1 шт.

	
	
	13.
	Датчик широкополосный конвексный.
	Конвексный  датчик улучшенного дизайна с расширенной частотной полосой 

от 2 МГц  до 5 для  общих, абдоминальных, акушерских и гинекологических исследований
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Источник бесперебойного питания.
	Не менее 2000 В/A (900Вт).
	1 шт.

	
	
	2.
	Термопринтер.
	Черно-белый термопринтер медицинского типа  с дистанционным управлением и высокой разрешающей способностью  для документирования  изображений
	1 шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Гель для УЗИ исследований
	Гель для УЗИ исследований, 1 флакон- 250 мл.
	5 флаконов

	
	
	2.
	Бумага для видеопринтера
	Бумага для видеопринтера.
	5 рулонов


Лот № 14
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Установка анестезии

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. 

Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза. 

Возможна работа при низких потоках. 

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Вентилятор: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор.  Адаптирован к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не влияют на дозировку дыхательного объёма. Возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция продолжается атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Система автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре.  

Режимы вентиляции легких: 

Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV).

Проводимая вручную (Man.). 

Самостоятельное дыхание (Spont.). 

Вентиляция с контролем по давлению и по объему (PCV+PS+SIMV/PS). 

Аппарат производит мониторинг следующих параметров: 

инспираторный O2, 

частота дыхания, 

дыхательный объём, 

минутный объём, 

среднее и пиковое давление газа, 

РЕЕР, 

Объем вдыхаемого воздуха, 

давление в дыхательных путях отображаются в виде диаграмм. 

Дополнительно на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации.

Функции обеспечения безопасности: 

Трехуровневая система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. 

Звуковую тревогу низкой важности (уведомление, предостережение) можно выключить на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; 

При каждом включении аппарат автоматически проводит самотестирование и калибровки всех систем.; 

Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.;  

При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд включается звуковой сигнал; Система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков; 

В случае сбоя внешнего электропитания не происходит перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат переходит в режим питания от встроенных аккумуляторов. 

На дисплей выводится уведомление «Сбой питания». 

При остаточной емкости аккумулятора 20% выводится уведомление «Батарея разряжена!». 

При остаточной емкости аккумулятора 10% появляется предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет около 10 минут.; 

В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей возможна ручная вентиляция;  При полном отсутствии О2 аппарат продолжает вентиляцию воздухом; 

Наличие режима постоянной готовности к работе.

Контроль состава свежего газа: 

Манометры давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов; 

Регулировка потока осуществляется механическими ротаметрами; 

Индикация потока газов осуществляется стеклянными измерителями потока; 

На кислородной линии предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар мигает красный светодиод.

Тревоги: 
трехуровневая система тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). 

Настройка тревог как пользователем, так и автоматически. 

Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода.

Технические характеристики: 

Диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар; 

Ограничение давления: 15-70 смН2О; 

Дыхательный объем: 20-1400 мл; 

Частота дыхания: 4-60 в мин.; 

Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; 

Пауза на вдохе: от 0 до 50%; 

РЕЕР: 0-20 смН2О во всех режимах; 

Давление на вдохе: 5-65 смН2О; 

Ramp: В режиме PCV от 0,2 дo 2 секунд;

Поток на вдохе: 10-75 л/мин; 

Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; 

Ротаметры: кислород от 0,05 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; 

Чувствительность триггера: 2-15 л/мин;  

Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин;  

Дисплей: 6,5” (16,5 см); 

Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %.; 

При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). 

Компактная дыхательная система со встроенным обогревом: 

Наличие специального клапана - байпас: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента.  

Электропитание: От сети: не настраиваемое, 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи: 24 В, 3,5 А/ч.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: 45 минут, минимум. В зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут.

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Шланги: кислородный,  сжатого воздуха

	Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	2 шт (по одному на каждый газ)

	
	
	2
	Установка анестезии
	базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка, Компактная дыхательная система, Аккумуляторные батареи.
	1 шт.

	
	
	3
	Испаритель анестетиков с креплением
	Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C.
	2 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Компрессор
	Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт.
	1шт.

	
	
	2
	Вентиляция с контролем по давлению 
	Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. (PCV);
	1шт.

	
	
	3
	Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению 
	Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению. (PS);
	1шт.

	
	
	4
	Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению 
	Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению. (SIMV/ PS).
	1шт.

	
	
	5
	Газоанализатор
	Для определения концентрации газообразного анестетика
	1шт.

	
	
	6
	Тестовое легкое (взрослое,)
	Для контроля и калибровки аппарата по объему О2
	1шт.

	
	
	7
	Система удаления отработанного анестетика
	
	

	
	
	8
	Монитор пациента
	Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия.
	1 шт.

	
	
	9
	Стыковочное устройство
	Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. 
	1 шт.

	
	
	10
	Аккумулятор
	Ионно-литиевый
	1 шт.

	
	
	11
	Кабель ЭКГ
	Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика.
	1 шт.

	
	
	12
	Кабель пациента
	Для датчика пульсоксиметрии
	1 шт.

	
	
	13
	Кабель удлинитель
	Для датчика SpO2
	1 шт.

	
	
	14
	Многоразовый датчик SpO2
	Датчик для измерения сатурации пациента
	1 шт.

	
	
	15
	Шланг соединительный
	Для соединения манжет с монитором пациента
	1 шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)

	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1
	Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый)
	Шланги гофрированные силиконовые многоразовые.
	1 шт.

	
	
	2
	Датчик потока
	Датчик потока термоанемометрический.
	комплект из 5 шт.

	
	
	3
	Датчик кислородный
	Датчик О2. Принцип действия – электрохимический (гальваническая ячейка)
	1 шт.

	
	
	4
	Бактериальный фильтр одноразовый
	Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. 
	комплект из 50 шт.

	
	
	5
	Абсорбер СО2, контейнер 5 л 
	Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия  NaOH до 3%; Цветной индикатор -    этил фиолетовый.
	комплект из 2 шт.

	
	
	6
	Маска наркозная
	Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости.
	комплект из 3 шт.

	
	
	7
	Влагоуловитель
	Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. 
	комплект из 12 шт.

	
	
	8
	Линия для отбора проб дыхательной смеси
	Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента.
	Комплект из 10 шт.

	
	
	9
	Электроды ЭКГ
	Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт.
	1 шт.

	
	
	10
	Датчик пульсоксиметрии
	Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых.
	1 шт.

	
	
	11
	Манжеты для измерения давления 
	Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов
	3 шт.

	
	
	12
	Датчик температурный
	Для измерения температуры тела пациента
	1 шт.


Лот № 15
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте 

с монитором пациента

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 мл. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: 

В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений;

Во время транспортировки пациентов в пределах стационара;

При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое;

Во время перелетов;  

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар;

При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции;

Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания  электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны.

Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: 

VC-CMV (Volume Control-Continuous Mandatory Ventilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему;

VC-AC (Volume Control-Assist Control) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов;

PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); 

VC-SIMV (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему, с возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению. 

SPN-CPAP (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; 

Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; 

Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ), 

Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму.

Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции.

Параметры вентиляции: 

I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, 

частота дыханий: от 2 до 80 в мин, 

время вдоха: от 0.2 до 10 сек, 

дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, 

давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, 

PEEP: от 0 до 35 мбар, 

давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше ПДКВ), 

ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, 

концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, 

чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, 

максимальный поток: 250 л/мин., 

быстродействие клапана: до 5 мсек., 

инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. 

Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. 

По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода.
Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: 

Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления):

Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP (ПДКВ) Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон: от не более 0 до не менее 99 мбар; Разрешение: не более 1 мбар;

Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса);

FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон: от 18 до 100 об.%;   Разрешение: не более 1 об.% O2

Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон: от 0 до 196 л/мин;   Разрешение: не более 1 л/мин.

Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон: от 0 до 99 л/мин BTPS; Разрешение: не более 0,1 л/мин;

MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV- неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 100 %; Разрешение: 1 %

VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: не более 1 мл.

VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS;   Разрешение: не более 1 мл;

Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте;

ЧД Общая частота дыхания: Диапазон: от 0 до 150/мин; Разрешение: не более 1/мин; 

I:E  Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон: от 1:150 до 150:1;   Разрешение: не более 0,1;   

Ti Время вдоxа: Диапазон: от 0 до 15 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

T плато Время плато: Диапазон: от 0 до 10 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

R Resistance, сопротивление: Диапазон: от 3 до 100 мбар/л/сек;  Разрешение: не более 1 мбар/л/сек; 

C Compliance, комплайнс: Диапазон: от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение: не более 1 мл/мбар; 

T0C  Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон: от 18 до 48 °C; Разрешение: не более 1 °C; 

Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t): от 5 до 100 мбар;  Поток (t): от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем VT: от 0 до 2 л.

Наличие мониторинга следующих параметров;     MV Объем выдыхаемого в минуту газа:  
Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин.

Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; 

Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения

Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «ПДКВ + 5 мбар (в сочетании с установленным значением ПДКВ) не превышается, по крайней мере, на 0,1сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий.

T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV-неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек.

FiO2  Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд;

ЧД  Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки: от 10 до 120/мин.

Tапноэ  время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон: от 15 до 60 сек;   регулируется с шагом не более 1 сек.;   

VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон: от 0,06 до 4,0 л.

Наличие возможности отключения сигнала тревоги: 

- после включения устройства и в течение следующих 15 сек;

– при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек;

– при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения;

Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. 

Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с  функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея.

Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. 

Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления

Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. 

Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. 

Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар.  Вес аппарата не более: 26 кг.  
Монитор пациента должен иметь небольшой вес, компактные размеры и предназначаться для проведения основного (базисного) мониторинга.  Стандартная конфигурация должна включать 4-х канальный дисплей с выводом наиболее важных жизненных параметров и базовый анализ аритмий. В комплектацию должна быть включена ионно-литиевая батарея с рабочим временем 3 часа (при полной зарядке). 

Монитор укомплектован аксессуарами для взрослых пациентов.

ЭКГ (ECG) Возможное количество отведений:  Набор на пять (5) отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Диапазон измерений от 15 до 300 уд. в одну минуту; Точность измерений ± 5 уд. в мин или ± 2% 

Диапазон частот:  от 0,5 до 28 Гц (50 Гц); от 0,5 до 40 Гц (60 Гц)

Частотный фильтр от 50 до 60 Гц

Комплекс QRS: Тревоги: верхние и нижние пределы устанавливаются пользователем 

Отведения для детекции ритма: I и II или III;  Амплитуда: ± 5 до ± 700 мВ

Интервал между ударами: ≥30 мсек; Ширина: от 0.1 до 2.0мсек

Аксессуары (принадлежности) к наборам на 5 отведений

Контроль дыхания: Сенсорное отведение II;  Метод измерения – импедансная пневмография

Дополнительный поток ≤10μA для любого активного электрода

Пороговая величина детекции в ручном режиме: от 0,20 Ω до 4,0 Ω (устанавливается пользователем); в авто-режиме о т 0,20 Ω до 1,5 Ω (установлено автоматически)

Диапазон измерений: от 0 до 155 дых/мин; Точность ± 1 л/мин или ± 2%; 

Тревоги: верхние и нижние границы частоты дыхания устанавливаются пользователем

Пульсоксиметрия (SpO2): Выводимые параметры: 

- сатурация/насыщение (Saturation) O2: отношение фракции оксигемоглобина  к общему количеству гемоглобина;

- пульс: частота и кривая

Метод измерения - абсорбционная спектрофотометрия; Пульс: от 30 до 250 уд. в мин

Точность измерений: при точных установках от 70% до 100% ± 2% 

Точность измерения пульса: ± 3 уд. в мин или ± 3% 

Тревоги: верхние и нижние границы SpO2 и частоты пульса устанавливаются пользователем 

Температура: Выводимые параметры – абсолютная температура 

Диапазон измерений от 0 до 50°C; Точность зонда: ± 0.1°C; Точность системы: ± 0.2°C
Тревоги: верхние и нижние границы устанавливаются пользователем

Неинвазивное АД (NBP): Выводимые параметры: систолическое, среднее и диастолическое давление

Метод измерения – осциллометрическая пошаговая дефляция (выкачивание) воздуха
Режимы работы: Ручное (однократное измерение) или автоматическое с заданным интервалом времени 

Интервалы времени: Выкл.; 2; 2,5; 3; 5 мин (с приращением в 5мин), 30; 45; 60; 120; 240 мин

Диапазон измерений (по умолчанию)

Взрослые: (max 270 мм.рт.ст.); ЧСС от 30 до 240 уд. в мин;  Систолическое АД: от 30 до 250 мм.рт.ст.

Среднее АД: от 20 до 230 мм.рт.ст.; Диастолическое АД: от 10 до 210 мм.рт.ст.

Дети: (max 180 мм.рт.ст.); ЧСС от 30 до 240 уд. в мин; Систолическое АД: от 30 до 170 мм.рт.ст.; Среднее АД: от 20 до 150 мм.рт.ст.; Диастолическое АД: от 10 до 130 мм.рт.ст.
Сила давления манжеты 

Давление нагнетания установленное по умолчанию

Взрослые: 160 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.    Дети: 120 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.;   
Давление нагнетания после калибровочного (правильного или истинного) измерения

Взрослые: Систолическое +25 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.  Дети: Систолическое +25 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.;   
Максимальное давление нагнетания: Взрослые: 265 мм.рт.ст. ±5 мм.рт.ст.   Дети: 180 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.;   
Минимальное давление нагнетания: Взрослые: 110 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.   Дети: 90 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.;   
Коннектор (блок соединения) – саморасцепляющийся (,,Quick-release,,) с одинарным воздуховодом

Тех. спецификация дисплея: Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический; Активная матрица TFT-LCD; Размер по диагонали: не менее 21 см (8,4 дюйма);  Количество каналов: не менее 4 стандартных канала; 

Площадь обзора: не менее 170,9мм x 129,6мм;  Разрешающая способность: не менее 640 x 480 pixels
Пользовательский интерфейс: Вращаемая ручка управления – для выбора и подтверждения изменений в меню

Удобная для пользователя структура меню и фиксированные кнопки.

Три уровня звучания сигналов тревоги: I Угроза для жизни; II Внушающее опасение состояние пациента и III Рекомендательный

Технические параметры:  Охлаждение – конвекция (без вентилятора)

Размеры (В x Ш x Глубина) 196 x 267 x 147 мм (7,7 x 10,5 x 5,8 дюйма);   Вес 3,32 кг без батареи
Управление потоками информации:  Хранение данных: не менее 24 часа;  Дискретность (разрешение) данных - 60 секунд

Табличные тренды: 1; 5; 15; 30 или 60-ти минутный формат дисплея. Графические тренды 1; 2; 4; 8 или 12-ти часовой формат дисплея. Типы трендов – табличные и графические с возможностью воспроизведения на 10 эпизодов 

Электрическая спецификация монитора: Входное напряжение от 11 до 14В (постоянный ток) DC, 2,5 A; Потребляемая мощность ≤52 Вт (при полной нагрузке); Утечка потока на пациента ≤10μA; Класс защиты – со встроенным силовым приводом (согласно IEC 60601-1).

Адаптер источника питания: Требования к электропитанию: от 100 до 120В AC, 0,8 A; от 200 до 240В AC, 0,4 A
Частота от 50 до 60 Гц;  Утечка на корпус <500μA при 220В AC и 50 Гц.

Соответствие Международным Техническим Стандартам: Монитор полностью соответствует Международным Стандартам IEC 60601-1 и применимым к ним специальным и сопутствующим нормативам, а так же стандартам IEC 60601-1-2. Соответствие электромагнитным параметрам полностью совпадает с требованиями CISPR 11, Класс B. Монитор стандартизован согласно Европейской Директиве разработанной для электрических Медицинских Аппаратов (MDD) 93/42 EEC и имеет маркировку CE

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)

	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок)
	Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: VC-CMV; VC-AC; PLV;  VC-SIMV; SPN-CPAP; Вентиляция пpи апноэ.
	1 шт.

	
	
	2
	Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м)
	Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт.

	
	
	3
	Клапан вдоха и выдоха
	Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	4
	Монитор пациента (основной блок)
	Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия
	1шт.

	
	
	5
	Батарея (ионно-литиевая);
	Встроенная литиум-ионная батарея

Время автономной работы:  не менее 180 минут;  Время зарядки: 8 часов при 25°C. Указанное время автономной работы действительно при следующих условиях: NBP (неинвазивное АД) - кратность измерений каждые 15 минут, и при температуре 25°C. При большем количестве выводимых параметров время работы батареи уменьшается.
	1шт.

	
	
	6
	Кабель ЭКГ 
	Предназначен для подсоединения электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Все пять ЭКГ электродов должны фиксироваться только на одном монокабеле (вместо пяти), что сокращает количество проводов, ведущих к пациенту, и предотвращает их спутывание. Монокабель ЭКГ электродов должен иметь зеленый цвет для простоты его идентификации, среди других проводов. Клипсы на монокабеле для фиксации ЭКГ электродов должны иметь цветовую кодировку, согласно евростандарту IEC 1, для простоты идентификации ЭКГ отведений.
	1шт.

	
	
	7
	кабель-удлинитель SpO2
	Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента.
	1шт.

	
	
	8
	Шланг соединительный (для манжет)
	Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) – с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения.
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка  на колесах
	На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес.
	1 шт.

	
	
	2
	Базовый блок увлажнителя 
	Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С.  Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С.
	1 шт.

	
	
	3
	Пневматический распылитель медикаментов
	Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным. 
	1 шт.

	
	
	4
	Тестовое легкое (взрослое)
	Служит для тестирования СРАР функции аппарата
	1 шт.

	
	
	5
	Внешняя аккумуляторная батарея
	Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции
	1 шт.

	
	
	6
	Автоматическая регулировка потока на вдохе.
	Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании.
	1 шт.

	
	
	7
	PC-BIPAP
	PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; 
	1 шт.

	
	
	8
	NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция.
	NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. 
	1 шт.

	
	
	9
	VC-MMV
	VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема
	1 шт.

	
	
	10
	Капнометрия в основном потоке (должна включать кювету капнографическую, многоразовую, взрослую)
	Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму).

CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2. 
	1 шт.

	
	
	11
	Кронштейн монитора
	Предназначен для фиксации монитора на верхней панели вентилятора для интенсивной терапии.
	1 шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1
	Камера увлажнителя (для взрослых пациентов)
	Должна быть многоразовой. Температура в камере должна быть лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	2
	Дыхательный контур для взрослых
	Должен быть: многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	3
	Фильтры бумажные для увлажнителя
	Должны быть: одноразовые. Должны предназначаться для фильтрации воды в увлажнителе.
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	4
	Маски для неинвазивной вентиляции
	Должна быть: маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Многоразовые.
	3 шт.

	
	
	5
	Бактериальный фильтр 
	Противомикробный и противовирусный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее 99,999; вирусная фильтрация не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч.
	1 комплект из 50 шт.

	
	
	6
	Датчик потока
	Датчик потока должен быть термоанемометрический, многоразовый
	1 комплект из 5 шт.

	
	
	7
	Датчик O2
	Датчик О2. должен иметь принцип работы: гальваническая ячейка. Многоразовый.
	2 шт.

	
	
	8
	Микрофильтр
	Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год.
	1 шт.

	
	
	9
	Пылевой фильтр
	Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год.
	1 шт.

	
	
	10
	Электроды ЭКГ одноразовые 
	Служат для снятия ЭКГ у детей и взрослых по 5 отведениям, одноразового использования.
	комплект из 50 шт.

	
	
	11
	Многоразовый датчик SpO2 (для взрослых)
	Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для детей и взрослых.
	1шт.

	
	
	12
	Манжеты для измерения давления (для взрослых)
	Манжеты многоразовые для взрослых. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса.
	2шт.

	
	
	13
	Датчик для измерения температуры
	Датчик накожный, многоразового использования.
	1шт.


Лот № 16
	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический газов, электролитов  и параметров кооксометрии  в комплекте с принадлежностями и реагентами

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Расчетные параметры:

pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm.

Электролиты: Na, K, Cl, Ca.

Метаболиты:  глюкоза, лактат, билирубин  новорожденных.

Кислотно-щелочные параметры:


HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный).

HCOstd Ион бикарбоната стандартный.

BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости.

BE(B) Избыток основания в крови.

ctCO2 Содержание двуокиси углерода.

Параметры по Электролитам:


Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4.

AnGapАнионовый интервал (провал).

Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом):


O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина)

CtO2 Содержание кислорода.

pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения.

рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения.

pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода.

ctHb Содержание гемоглобина.

Hct Гематокрит.

sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом.

O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина.

p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом.

Артерио-венозная разница:


ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови.

ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови.

ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода.

ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы.

VO2 Потребление кислорода.

DO2 Доставка кислорода.

Параметры коррекции по температуре пациента:


pH(T) рН.

pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа.

pO2(T) Парциальное давление кислорода.

pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения.

PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения.

PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Все необходимые для работы анализатора реактивы помещены в два модуля, смена  в течении 1 минуты.

Баллоны с калибровочными газами не используются. 

Одновременно анализирует из одного образца показатели кислотно-щелочного баланса, электролиты и метаболиты, а использование модуля КО-оксиметрии дополняет перечень исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. 

Система отбора образца позволяет уменьшить время контакта с биологически опасными образцами крови и предполагает использование как шприцевых, так и капиллярных проб. 

Управление через интерактивный сенсорный экран и/или систему считывания штрих кодов. 

Результаты выводятся на экран дисплея, регистрируются с помощью встроенного термопринтера и сохраняются в памяти анализатора. 

На экране выводится информация о состоянии аппарата.

Наличие аудиовизуальной индикации для оповещения оператора о нарушениях в работе.

Калибровка и промывка анализатора полностью автоматизирована. 

Анализатор позволяет проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Возможно подключить модуль для автоматического проведения контроля качества.

Встроенный компьютер.

 Интерфейс с возможностью подключения ЛИС.
Время до получения результата:


50 секунд результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора.

Программное обеспечение:


Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows.

Внешние интерфейсы:


RS232 последовательный порт RS232. 

Доступно три порта Ethernet.

Сетевой порт.

Порт подключения сканера штрихкодов.

Протоколы обработки данных:


LIS, HIS.

Вводимые параметры:

Темп температура пациента.

FIO2 показатель по кислороду с аппарата ИК.

Flow поток.

Resp. Rate респираторный индекс.

ctHb содержание гемоглобина.

p50 половинное насыщение гемоглобина кислородом.

pAtm давление атмосферного воздуха.

Данные пациента: 

ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения,Данные оператора №оператора, № врача.

Исследуемые образцы:

Описание образца


Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином).

Контрольный материал, рекомендуемый компанией Байер Диагностикс.

Описание образца:



Шприц
175 мкл.

Капилляр 175 мкл.

Микропроба 100 мкл.

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ

 (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Блок базовый.
	Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем для считывания штрих кода.
	1 к-т.

	
	
	2.
	Модули
	Модуль передней панели, модуль оксиметра, модуль приводов CD FDD,модуль, измерительный, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подстветки
	1к-т.

	
	
	3.
	Камера пробозаборника
	Камера пробозаборника СО-оксиметра
	1шт.

	
	
	4.
	Термистор
	Термистор СО-оксиметра
	1шт.

	
	
	5.
	Дисплей 
	Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором.
	1шт.

	
	
	6
	Принтер
	Встроенный термопринтер 
	1 шт

	
	
	7.
	Детектор жидкости
	Детектор для определения уровня жидкости
	1шт.

	
	
	8
	ЖК панель
	Жк панель
	1-шт.

	
	
	9
	Платы
	Плата оптических датчиков,плата разъемов задняя,плата идентификатора радиочастотной метки,плата неоновой подсетки,платадисплея,платаэлектронная,плата мультиплексора с кабелем.
	1к-т.

	
	
	10
	Мотор перистальтического насоса
	Мотор перистальтическогонасосаСО-симетра
	1шт.

	
	
	11
	Датчики
	Датчик давления,датчикотходов,датчик заземления и температуры пробозаборника.
	1 к-т.

	
	
	12
	Привод модуля контроля качества
	Привод модуля  автоматического контроля качества
	1шт.

	
	
	13
	Сканер штрих кодов
	Сканер  для чтения штрих кодов
	1шт.

	
	
	14
	Система управления образцами
	Система управления образцами
	1шт.

	
	
	15
	Программное обеспечение
	Программное обеспечение
	1шт.

	
	
	16
	Коллектор жидкостной системы
	Коллектор жидкостной системы
	1 к-т

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Источник
бесперебойного
питания.


	Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения.
	1 шт.

	5.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Картридж
	Картридж AB 1200
	1шт

	
	
	2
	Промывочный картридж
	Промывочный картридж.
	2 шт

	
	
	3
	Депротеинизирующий раствор
	Депротеинизирующий раствор 10фл х2 мл
	1уп

	
	
	4
	Раствор-кондиционер
	Раствор-кондиционер – 5фл х2 мл
	1уп

	
	
	5
	Бутыль для отходов
	Бутыль для отходов


	4шт

	
	
	6
	Камера пробозаборника СО - оксиметра
	Камера пробозаборника СО - оксиметра
	1 комп.

	
	
	7
	Электрод pO2
	Электрод pO2
	1шт

	
	
	8
	Электрод pCO2
	Электрод pCO2
	1шт

	
	
	9
	Электрод pH
	Электрод pH 1
	1шт

	
	
	10
	Референсный электрод с внутренним электродом
	Референсный электрод с внутренним электродом
	1шт

	
	
	11
	Электрод Na+
	Электрод Na+
	1шт

	
	
	12
	Электрод K+
	Электрод K+
	1шт

	
	
	12
	Электрод Ca++
	Электрод Ca++
	1шт

	
	
	14
	Электрод Cl-
	Электрод Cl-
	1шт

	
	
	15
	Электрод, Глюкоза
	Электрод, Глюкоза биосенсор
	1шт

	
	
	16
	Электрод, Лактат
	Электрод, Лактат биосенсор
	1шт

	
	
	17
	Раствор для электродов референсный
	Раствор для электродов референсный 4моль/л 4фл х5 мл
	1уп.

	
	
	18
	Референсный внутренний электрод


	Референсный внутренний электрод

1200
	1шт.

	
	
	
	Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl-
	Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- 3 x 3мл.
	1уп

	
	
	19
	Раствор для pH электрода
	Раствор для pH электрода 3 x 3 мл.
	1уп

	
	
	20
	Контроль качества
	Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл
	1уп

	
	
	21
	Контроль качества
	Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 амп. x 2,5 мл
	1уп

	
	
	22
	Контроль качества
	Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 амп. x 2,5 мл
	1уп

	
	
	23
	Реагент  HIGH G/L
	Реагент  HIGH G/L
	1уп

	
	
	24
	адаптер
	Quick адаптер
	1шт

	
	
	25
	Бумага для термопринтера
	Бумага для термопринтера
	1уп

	
	
	26
	Набор для автоматического контроля качества
	( КатриджAutoQC)
	1уп

	
	
	27
	Набор капилляров 140 мкл
	Капилляры гепаринизированные 500 шт (с крышками) по 140 мкл.
	1 набор


	№ лота
	Наименование
	Параметры технических характеристик (технические спецификации)

	17
	Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный в комплекте с принадлежностями
	Требования к функциональности:

Предварительное разведение проб, диспенсирование одного или нескольких реагентов, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов; автоматический повтор проб вне пределов линейности или нормы (по выбору).

Требования к техническим характеристикам:

Общие требования:

Аппарат должен применяться в клинико-диагностических лабораториях, биохимические исследования, определение гормонов, онкомаркеров, специфических протеинов, диагностика инфекций и т.д. Полностью автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор. Открытая система для работы с любыми методиками и реактивами. Производительность аппарата не менее 200 реакций по конечной точке в час или 170 кинетических реакций в час. Калибровка одно- или многоточечная, сохранение калибровок. Объем реакционной смеси не менее 200 мкл.
Программное обеспечение должно быть:

Неограниченный архив тестов, данных пациентов, результатов измерений, сохранение двух последних калибровок для каждого теста, выбор и редактирование калибровок, построение графика кинетической реакции, выбираемый и редактируемый пользователем формат отчетов, возможность подключения к ЛИС, экспорт результатов в Мs Excel и Word. Автоматический мониторинг всех функций. Насосы – два шприцевых дозатора объемом не менее 50 мкл и 2,5 мл. Пробоотборник – нержавеющая сталь не менее 316 , максимальная совместимость с реагентами, датчик уровня.

Минимальные и максимальные объемы не менее 1 мкл – 2,5 мл

Точность дозирования предпочтительно для 2 мкл CV <3%, для объемов  >10 мкл CV <1%

Максимальное количество проб (включая калибраторы и контроли) не менее 96

Количество реагентов на борту не менее 27 (максимальное количество не менее 44 со специальным штативом).

Реакционные емкости: стандартные микролунки, стрипы, планшеты.

Флаконы прибора должны быть: 
- не менее 2л Wash с датчиком низкого уровня.

- не менее 1 л Rinse с датчиком низкого уровня.

- не менее 2 л Waste  с датчиком наполнения.

- не менее 1 л  Priming флакон.

- инкубационный, временной и температурный контроль

- иммуноферментный режим: контроль времени инкубации по стрипу из 8 лунок

- биохимический режим: контроль группы из 4 лунок.

- встроенный термостат, контроль температуры для планшета и пробоотборника: комнатная не менее 25, 37ºС .

-  8-ми канальное промывающее устройство, создание и редактирование протокола промывки, выбор реагента для промывки.

- оптическая конструкция: измерение абсорбции одновременно в 4 каналах, калибровка оптики, выбираемые пользователем результаты на одном или двух фильтрах.

- измерение 4-х канальный фотометрический модуль.

- 8-позиционное колесо фильтров, скорость вращении 3 об./с.

- Фильтры интерференционные с устойчивым ионным напылением предпочтительно  340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм или по выбору.
- детекторы не менее 4 фотодиода.

- ширина полосы полупропускания предпочтительно 10 нм  ±2 нм.

- стабильность дрейф ноля не менее 0,005А/8часов.

- диапазон линейности не менее от – 0,20 до 3,0 А.

-точность фотометра  ±1%.

- источник света не менее 4 ксеноновых лампы, 6В, с долгим сроком службы.

- время прогрева ламп не менее 45с.

- программное обеспечение на русском языке.

- формат носителя не менее 1 компакт диск.

- операционная система 

- процессор не менее 256 Mb RAM, не менее 80 Mb свободного места HD,  дисплей, CD-ROM, принтер.
Методы:
Биохимия:

по конечной точке: абсорбция, по одному стандарту, по фактору, многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн;

кинетика: по стандарту, по фактору, по фиксированному времени, многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн.

ИФА: 

абсорбция по точке отсечения: Cut-Off расчетная, Cut-Off по стандарту; многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн, дозовая зависимость, полиномы 2-го, 3-го и 4-го порядка

Контроль качества QC: неограниченное сохранение данных контроля качества, по бланку, стандартам, контрольным материалам, построение, редактирование, печать графиков, расчет среднего, SD, CV для подключения к внешнему компьютеру.
Отсутствие необходимости подключения к стационарным источникам воды.

Отсутствие необходимости подключения к стационарной канализации.

Блок охлаждения реагентов.

Хладагент: антифриз 10 -50% диэтиленгликоль в дистиллированной воде. Охлаждение контейнеров с реагентами на 15ºС ниже окружающей среды.

Электропитание:

-возможность работы в широком диапазоне напряжений: 

- диапазон напряжения 100-250 В AC.
- диапазон частоты 50-60 Гц.

- мощность 160 Ватт.

- категория установки CAT II.
- температура предпочтительно 18 – 35ºС, влажность не менее 85 %.

- источник бесперебойного питания. 

- ИБП 

- мощность 1000 -1500 ВА (700-1100 Вт) должен обеспечить питание прибора и компьютера в течение 10-15мин. 
- деионизатор воды (опция)

Требования к комплектации:

Основные комплектующие: 

Основной блок  - 1 шт.

Аппарат должен применяться в клинико-диагностических лабораториях, биохимические исследования, определение гормонов, онкомаркеров, специфических протеинов, диагностика инфекций и т.д. Полностью автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор. Открытая система для работы с любыми методиками и реактивами. Производительность аппарата не менее 200 реакций по конечной точке в час или 170 кинетических реакций в час. Калибровка одно- или многоточечная, сохранение калибровок. Объем реакционной смеси не менее 200 мкл.
Функции

предварительное разведение, диспенсирование, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов

Кинетика

полноценная кинетика с построением графика реакции

Мониторинг

автоматический мониторинг всех функций

Два шприцевых насоса не менее 50 мкл и 2.5 мл

Пробоотборник

нержавеющая сталь с датчиком уровня

Мин./макс. объем пробы

1 мкл (минимальный) / 1.95 мл (максимальный)

Точность дозирования

коэффициент вариации < 1%

Штатив проб 

96 проб

Реагенты не менее 44 (количество одновременно используемых реагентов)

Реакционные емкости 

стандартные микролунки, стрипы и планшеты

Емкости

 - не менее 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня
- не менее 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня
- не менее 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения
- не менее 1 л бутыль для заполнения шприцов

Инкубационный, временной и температурный контроль

ИФА

контроль времени инкубации по стрипу

Биохимия

контроль группы из 4 лунок

Термоконтроль

термостат для планшета и пробоотборника 25°С, 37°С

Промывка

Вошер

8-ми канальное промывающее устройство

Программа

создание протокола промывки

Измерение

Оптический модуль

4-х канальный 

8 фильтров

340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм

Стабильность

дрейф ноля не более 0,005 А / 8 часов

Диапазон линейности

от -0.20 до 3.0 А

Точность фотометра

+ 1 %

Программное обеспечение
Формат носителя

1 компакт диск (CD)

Операционная система

Минимальные требования к системе:

не менее 16MB оперативной памяти, не менее 20Mb свободного места на жестком диске, дисплей, CDROM.

Электропитание

100-250 В AC, 50/60 Гц, 160 Ватт, CAT II

Температура, влажность

предпочтительно 15 - 35°С, влажность менее чем 85%.

Сетевой шнур – 1 шт.

220В, 3х-контактный сетевой кабель.

Серийный кабель или USB-кабель – 1 шт.

USB 2.0 типа B.

Программа на 1 CD – 1 шт.

Программное обеспечение:
Формат носителя: 1 компакт диск (CD)

Операционная система, 16MB оперативной памяти, не менее 20Mb свободного места на жестком диске, CDROM.

Трубка для отходов – 1 шт.

Полая силиконовая трубка.

Набор бутылей (для моющего буфера, для отходов, промывающая) – 1 шт.

не менее 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня
- не менее 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня
- не менее 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения
- 1 л бутыль для заполнения шприцов.

Крышки для бутылей в сборе – 1 шт.

Наличие внутренней резьбы для посадки на бутыли, наличие электрических датчиков и гидравлических трубок подачи жидкости.

Бутыль заполнения с крышкой  1 шт.

Пластиковый бутыль, объем не менее 1л.

Запасной наконечник пробоотборника – 1 шт.

Химически неактивный сплав металлов для дозирования жидкостей.

Штатив для проб – 1 шт.

не менее 96 ячеек для проб.

Штатив для реагентов – 1 шт.

не менее 27 позиций для реагентов.

Рамка для микролунок – 1 шт.

металлическая на 8 стрипов.

Крышка реакционного планшета – 1 шт.

пластиковая крышка, защищающая от попадания прямых солнечных лучей и обеспечивающая сохранение стабильности объема реакционной смеси.

Набор для промывки / ополаскивания – 1 шт.

1 флакон (25 мл) концентрата (80х) промывочного раствора для ИФА: 
- гидрофосфат натрия 3,3 г/л

- ПАВ (Tween 20), 0.01%.

Набор для выполнения проверки – 1 шт.

не менее 2 флакона (100 и 30 мл) раствора для бланка: 0,5N раствор гидроксида натрия (NaOH);
1 флакон (10 мл) раствора 
p-нитрофенола.

Пробирка коническая с крышкой – 50 шт.

не менее 2 мл.

Флакон круглый – 12 шт.

не менее 15 мл.

Флакон круглый – 12 шт.

не менее 30 мл.

Микролуночные стрипы, коробка – 1 шт.

не менее 320 шт. 12-луночных стрипов.

Набор фитингов – 1 шт.

Фитинги для крепления трубок гидравлической системы не менее 3 шт.

Набор предохранителей – 1 шт.

Запасные предохранители: тип T, 1,5 A, 250 В, 2 шт.

Аэрозольный фильтр – 1 шт.

Запасной защитный фильтр вакуумной помпы.

Держатели трубки – 2 шт.

Клипсы для фиксирования трубки отходов.

Белая акриловая лента, 3” – 1 шт.

Запасная лента (7,6 см) для осушения трубок промывающей головки.

Пластиковые ремешки для кабелей – 10 шт.

Запасные ремешки для крепления пучков кабелей.

Набор винтов, гаек и шайб – 1 шт.

Набор запасных винтов, гаек, шайб, прокладок, не менее 76 шт.

Запасная ксеноновая лампа фотометра – 1 шт.

6 В.

Запасная лампа подсветки – 1 шт.

12 В.

Приспособление для очистки диспенсирующих трубок промывающей головки – 1 шт.

Г-образный инструмент из стальной проволоки.

Приспособление для очистки аспирирующих трубок промывающей головки – 1 шт.

Г-образный инструмент из стальной проволоки.

Шестигранные ключи – 6 шт.

1/16”, 0.035”, 3/32”, 0.050”, 5/64”, 1/8”.

Смазывающее средство – 1 шт.

1 флакон с капельницей, состав жидкая силиконовая смазка.

Блок охлаждения растворов RCA – 1 шт.

Блок насоса и охлаждения планшета реагентов с набором трубок, кабелей.

Серийный кабель – 1 шт.

USB кабель для подключения прибора к компьютеру, 3 м. 

Дополнительные комплектующие:

Принтер – 1 шт.

Лазерный, монохромный бумага А4, с USB кабелем и кабелем питания.

ИБП – 1 шт.

не менее 1000 ВА, для подключения 3-х устройств.

Компьютер – 1 шт.

Процессор не менее 256 Mb RAM, не менее 80 Mb свободного места HD, SVGA дисплей, CD-ROM, серийный порт RS232. 

Требования к расходным материалам:

Микролуночные стрипы, коробка – 1 уп.

(320шт. 12-луночных стрипов).

Мочевина - Urea test, полный тестовый набор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Общий белок - Total protein test, полный тестовый набор – 1 набор.
С- реактивный белок - 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

АЛТ - GPT ALAT IFCC Test, полный тестовый набор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

АСТ - GOT ASAT IFCC test, полный тестовый набор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Глюкоза, полный тестовый набор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Холестерин по конечной точке, Cholesterol liquicolor, полный тестовый набор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Билирубин прямой (авто) – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Мочевая кислота – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Триглицериды - Triglycerides Standard, стандарт – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Щелочная фосфатаза, Alkaline Phosphatase Test, полный тестовый набор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Кальций, Calcium Test, полный тестовый набор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Фосфор - Phosphorus liquicolor test, полный тестовый набор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Альфа амилаза, Alpha-Amylase Test, полный тестовый набор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Билирубин общий – 1 набор.

 Mini 50 опр- 60мл.

Креатинин – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Холестерин ЛПВП – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Холестерин ЛНП – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Ревматоидный фактор – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Антистриптолизин О – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

Сывороточное железо – 1 набор.

Mini 50 опр- 60мл.

	18
	Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер
	Требования к функциональности:

Область применения: 

- акушерство и гинекология

- нейросонография

- кардиология

- транскраниальные  исследования

- брюшная полость
- периферические сосуды

- поверхностно расположенные органы и структуры

- педиатрия

- неонатология.

Требования к техническим характеристикам:

Цифровая многоцелевая ультразвуковая система должна быть:

- расстояние площади окружности и объема

- число приемо-передающих цифровых каналов не менее 512

- цифровой преобразователь не менее 12 бит 

- динамический диапазон не менее 164 дБ 

- глубина визуализации не менее 30 см 

- одновременное использование передающих фокусных зон не менее 8, регулируемый диапазон межфокусного расстояния 

- динамическая апертура

- динамический фильтр

- динамическая фокусировка на приём и передачу 

- увеличение изображения акустическое предпочтительно13,4 раза, цифровое х3 раза, ZOOM х 40 уровней 

- максимальная частота кадров не менее 600 кадр/сек

- минимальное сканирование в глубину не менее 34 см 
- приемник полоса пропускания широкополосная система не менее 1 МГц к 15 МГц
- передатчик  полоса пропускания: широкополосная система не менее 1 МГц к 15 МГц, автоматическая подстройка

- программное обеспечение на русском языке 

- русифицированная, буквенно-цифровая клавиатура

- количество одновременно подключаемых датчиков 3 (не включая порт для CW-датчика)

Технологии сканирования должны быть:

- технология мультиуглового отображения доступное на всех преобразователях и для всех видов исследований
- технология  изображения увеличивающее временное разрешение  и частоту кадров в реальном времени
- технология помех повышает отношение сигнал-шум, способствующему четкому отображению границ тканей
- технология гармоники выражается в расширении гармоники сигнала с сохранением первоначальной формы волны увеличивающее разрешение изображения, боковые лепестки повышают пространственное и временнόе разрешение.
- технология  аподизированного излучения снижает помехи в ближней зоне и формируя четкий звуковой луч позволяет получать изображения более высокого качества. 

- технология объемных изображений органов и тканей и  (3-х мерная) структура сосудов.

Стандартные режимы работы должны быть: 

B (2D-режим) Формирование луча цифровой, мультилуч, параллельный, многочастотный, широкополосный. 

Сосредоточение: 

- динамическое многочастотное сосредоточение

- вторая обратная гармоника

- трапециевидный просмотр

- акустическое усиление

- градации шкалы яркости не менее 256

- М –одномерный

- СMM-цветной М-режим 
- В/М (горизонтальное или вертикальное разделение),  размер петли не менее (10 - 80) с.

- CF- режим 2-мерный  режим  изображения  и  цветное картирование способы отображения: B+CF, B/B+CF (в реальном времени), B+CF/PW
- цветовая градация: 256, цветовая плотность луча – низкая/ высокая
- частота повторения импульса не менее 150 Гц к 12 кГц

- фильтры подавления пульсаций стенок сосудов, сглаживания

- максимальная скорость показа без совмещения не менее 2.7 мс

- минимальная скорость показа не менее 2 см/с

- PF-режим (Двухмерное изображение и цветное энергетическое картирование), способы отображения: B+PF, B/B+PF (в реальном времени). 

- B+PF/PW.

- цветовая градация  не менее 256.
- цветовая палитра не менее 5

- фильтры  подавления движения, сглаживания,  пульсации стенок сосудов
- MAX скорость показа не менее 1.3 мс

- МIN скорость показа не менее 1 мм/с

-TD-режим (Тканевый  Doppler)
- цветовая градации не менее 256

- цвет палитры не менее 5

- цветная инверсия

- частота повторения импульса не менее 150 гц к 12 кГц

- PW-режим (Импульсно-волновой спектральный Doppler)
- частота повторения импульсов  (PRF) не менее 4.46 к 25 кГц
- длина строба (контрольный объем) предпочтительно 0.5 к 20 или 1 - 30 мм
- коррекция поворота допплера предпочтительно 0 ° к ± 89 ° с  шагом 1°
- диапазон измерений допплера  не менее 200 Гц к 25 кГц
- спектральный анализ  быстрое преобразование Фурье не менее 256 - 1024 канала частоты
- время спектрограммы не менее 1, 2, 4 и 8 с. инверсия спектра
- контроль за чувствительностью
- автоматическое сканирование сердечных сокращений не менее 30 - 240 ударов в минуту
- автоматические параметры потока не менее 10 циклов  (в среднем от целого кол-ва сердечных циклов)
- комбинированный живой B/PW-mode (дуплекс просмотр)
- комбинированный живой B+CF/PW, B+PF/PW просмотр триплекса

- CW-режим (Непрерывно волновой спектральный Допплер)
- PRF не менее 4.46  к  62,5 кГц
- фильтр сокращения стенок сосудов полоса пропускания  не менее 50 - 800 Гц
- спектральный анализ - быстро преобразование Фурье не менее 256 - 1024 канала частоты
- спектрограмма во времени не менее 1, 2, 4 и 8 с
- число спектральных линий во времени не менее 512
- число каналов частоты на спектральной линии не менее 256
- спектрограмма динамический контроль за диапазоном не менее 9 - 45 децибел
- размер петли не менее 10 - 80 s
- скоростная шкала под углом 0 °  при перемещении основной линии не более 24 мс
- инверсия спектра
- автоматическое сканирование сердечных сокращений не менее 30 - 240 ударов в минуту

- слышимый признак кровотока с разделением направлений не менее 2 канала
Стандартные параметры должны быть:

- жесткий диск  не менее 160Гб

- кинопамяти не менее 80 сек

- триплексный режим  дуплексный

- автоматическая тканевая оптимизация

- автоматическая оптимизация спектра

- система шумоподавления

- режимы кодированной тканевой гармоники и инверсной гармоники

- режим виртуального конвекса

- программы для создания базы данных пациентов

- возможность архивации изображения на HDD и DVD формате

- программы сосудистых расчетов

- программы кардиологических расчетов

- программы расчетов для акушерства и гинекологии

- программы расчетов для урологии

- автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме

- подавление зернистости

- режим многолучевого составного сканирования

- кардиологический пакет программ и расчётов.

Требования к комплектации:

Основные комплектующие:

Основной блок системы – 1 шт.

Основной блок системы должен иметь специальные разъёмы для подключения датчиков. Система производит обработку сигнала с помощью программ и специализированных модулей. Система должна  получать ультразвуковые проекции органов и тканей человека, а также наблюдать за функциональностью органов в динамике. Система должна сохранять и записывать изображения на жёсткий диск, а также экспортировать их на съёмные носители данных. Основной блок системы должен иметь измерительные программы и позволяет производить измерения и вычисления на полученных изображениях.

Микроконвексный многочастотный внутриполостной датчик – 1 шт.

Область применения: 

- акушерство 1 триместр, 

- гинекология, 

- урология.

- частота не менее 4.0/6.5/9.0MГц.

- количество элементов не менее 128.

- центральная частота не менее 6.5MГц.

- угол сканирования не менее 148 °.

- радиус кривизны не менее 10мм.

Конвексный многочастотный датчик – 1 шт.

Область применения: 

- акушерство 1 триместр

- гинекология

- урология

- брюшная полость

- органы малого таза

- частота не менее2-10MГц.

- количество элементов не менее 128.

- центральная частота не менее 3.5MГц.

- угол сканирования не менее 58,7 °.

- радиус кривизны не менее 59,4 мм.

Микроконвексный многочастотный кардиологический датчик – 1 шт.

Область применения:

- кардиология

- OB/GYN
- транскраниальные

- брюшная полость

- органы малого таза

- неонатология и педиатрия

- частота не менее 2.0/2.4/4.0MГц

- количество элементов не менее 64

- центральная частота не менее 2.5MГц

- угол сканирования предпочтительно 90 °.

Линейный многочастотный датчик – 1 шт.

Область применения: 

- молочная железа

- сосуды ГМ

- скелет, мускулатура

- периферические сосуды

- яички

- щитовидная железа

- частота не менее 2.0/3.5/5.0MГц

- количество элементов не менее 128

- центральная частота не менее 7.5MГц

- ширина сектора сканирования не менее 38,7 мм.

- поддержка псевдоконвексного сканирования.

15 дюймовый цветной LCD дисплей – 1 шт.

Размер экрана по диагонали не менее 15 дюймов 

жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне.       

Экранная матрица не менее 1024х768 пикселей. 

Количество градаций серого не менее 256. 

Возможность наклона монитора предпочтительно 11° поворот +90°.

Дополнительные комплектующие:

Струйный принтер – 1 шт.

Цифровой черно-белый видеопринтер формата А6. 

Вход USB, размер печати не менее 320х100 мм, 94х71 мм. 

Время печатине более 3,3 сек.

Источник бесперебойного питания – 1 шт.

не менее 1500 ВА с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания.

Требования к расходным материалам:

Гель для УЗ исследований – 12 шт.

Канистра не менее 5,0 л.

Бумага для принтера – 28 шт.

рулон не менее 0,11х20м.

	19
	Радиографическая рентгеновская система
	Требования к функциональности:

Область применения:

- гинекология,

- акушерство,

- педиатрия,

- травматология,

- экстренная помощь.

Области сканирования: 

снимок черепа, снимок скуловой кости, снимок носовой кости, снимок височной кости, снимок нижней челюсти, снимок плечевого сустава, снимок локтевого сустава, снимок предплечья, снимок запястья, снимок кисти, снимок тазобедренного сустава, снимок бедренной кости, снимок коленного сустава, снимок ноги, снимок галеностопного сустава, снимок стопы, снимок шейного отдела позвоночника, снимок грудного отдела позвоночника, снимок копчика, снимок поясничного отдела позвоночника, снимок таза. 

Рентгеновский аппарат на два рабочих места.

Требования к техническим характеристикам:

Требования к комплектации:

Радиографическая рентгеновская система должна иметь операционные режимы: 

- рентгенография, 

- радиография.

Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения.

Контроллер рентгеновского излучения должен быть:

- настройка пикового напряжения в киловольтах 40-125 кВ,

- настройка предпочтительно мА 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА,

- настройка таймера предпочтительно 1/120 ` 6,0 с.,

- размеры не менее 510х380х905 мм;
Генератор с трансформатором высокого напряжения должен быть:

- тип выпрямителя однофазный, двухполупериодное выпрямление.

- выходная мощность 500 мА – 80 кВ/300 мА – 125 кВ.

- входная мощность 220 ВА (переменный ток).

- частота не менее 50/60 Гц.

- выходное напряжение 40 кВ.

Рентгеновская трубка:

- вращающийся анод

- фокальные пятна не менее 1,0/ 2,0 мм

- емкость нагрева анода не менее 140 кДж

- собственная фильтрация не менее 0,8 мм.

- напряжение в сети: 220В, 50 Гц / 60 Гц  однофазное

- полное сопротивление линии 0,12 Ом

- потребляемая мощность 3 кВт
- высокоскоростное приспособление для прицельной рентгенографии, быстрая система выявления ошибок.

- точный регулятор силы тока (мА) и пикового напряжение (в кВ) 500 видов (максимум) анатомических частей для оптимальной радиографии
- полный доступ к пациенту

- удобная в работе консоль и дисплей данных
- прибор имеет встроенный стабилизатор напряжения для бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки мощностью 380 В, 50 кВт.

- мягкая и бесшумная работа
- рабочая станция.

Коллиматор – 1 шт.

Тип: ручной;

- максимальный размер поля не менее 35х35 см., при источник изображение 65 см;

- минимальный размер поля не менее 5х5 см при расстоянии источник-изображение 100 см ;

- световая мощность 160 люксов;

- собственная фильтрация  12 мм;

Стол Букки, 6 направлений – 1 шт.

не менее 6  путей направлений; материал верхней поверхности стола: меламин или акрил;

Тип привода электромотор; Отсеивающий растр: соотношение отсеивания 8:1, 103 линий/дм; Размер кассет: от 18x24 до 35x43; Продольное расстояние скольжения стола: 420±5 мм; Боковое расстояние скольжения стола не менее 120±5 мм; Вертикальное расстояние до верха стола не менее 300±5 мм; Расстояние от верха стола до пола не менее 689 (880) мм; Размеры: не менее 2000х750х680 мм.

Кабель высокого напряжения – 1 шт.

Длина не менее 6 м;

- Максимальное напряжение: постоянный ток 75 кВ;

- 3 линии сердечников.

Решетка Букки – 1 шт.

Устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения.

Опора трубки – 1 шт.

Тип: рельс от пола до потолка;

- продольное перемещение не менее 2550 мм;

- вертикальное перемещение не менее 1600 мм;

- вращение рентгеновской трубки предпочтительно ±180°;

- электромагнитная фиксация вручную;

- размер (ШхДхВ) не менее 3660х1000х2900 мм.

Дополнительные комплектующие:

Оцифровщик рентгеновских снимков – 1 шт.

- шкала серого-16 бит,

- оптическая плотность не менее 0-3.4d,

- пространственное разрешение-40,800 пикс/стр,

- размер пленки не менее 5’’*7’’~14’’*17’’,

- скорость сканирования не менее (14’’*17’’ 300точек/дюйм) 16 сек,

- операционная система

- аппаратный интерфейс USB 2.0,

- детектор, профессиональная микро оптическая CCD камера,

- электропитание 110-220В.

Стойка рентгеновской трубки – 1 шт.

Тип потолочный.
- потолочные рельсы. 

- продольное перемещение не менее 2800 мм. 

- вертикальное перемещение не менее 1200 мм. 

- вращение рентгеновской трубки ±180°.

- электромагнитная фиксация вручную.

Стабилизатор  1 шт.

- входной 1 фаза 220,

- выходной: 370V ± 6%,

- вместимость: 12В, 12А, 50кВт.

Стойка Букки – 1 шт.

Вертикальное перемещение

 1000 мм;

- передняя панель для пленки не менее 32мм;

- самое нижнее положение 200 мм;

- размер  (ШхДхВ) не менее 1935х770х500мм;

- размер кассет от 18х24 до 35х43.

Негатоскоп – 1 шт.

- яркость не менее 4000 lux, 90%. равномерности.

- анти-ультрафиолетовое излучение.

- толщина не менее 45мм.

Рабочая станция – 2 шт.

- системный блок, процессор IntelCorei5-3470 3,2 Ghz (6 Mb) (1333 Mhz) BOX2 шт.

- блок питания 450W2 шт.

- жесткийдиск1000 Gb2 шт.Монитордиагональ18,5 дюйма 2 шт.

- мышка 2 шт.

- клавиатура 2 шт.

- цветной принтер струйный 2 шт.

Фартук – 1 комплект.

Фартук 0.5 мм PB 1 комплект -2шт.

Меры предосторожности при установке должны быть:

Данное оборудование работает от электричества, и использует высокое напряжение. Поэтому принимайте специальные меры предосторожности при его инсталляции и не устанавливайте оборудование при следующих условиях:

- влажное или сырое помещение, помещение с повышенной влажностью

(температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%),

- прямые лучи солнца,

- резкие изменения температуры,

- запыленность,

- отсутствие вентиляции,

- засоленность,

- воздействие химических веществ и газов.

Для нормальной работы условия должны быть:

- при хранении: температура: -10 ~ 40°С, влажность: 5 ~ 90%,

- при использовании: температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%,

- оптимальные условия использования: температура: 17 ~ 25°С, влажность: 40 ~ 60%.

Условия по напряжению должны быть:

- входное напряжение: одна фаза, 220 В,

- максимальное потребление электроэнергии: 40 кВА,

- частота не менее 50/60 Гц.

Требования к расходным материалам:

Рентген кассеты – 3 шт.

Размеры:

- 13х18 см 1 шт.

- 25х30 см 1 шт.

- 30х40 см 1 шт.

Рентген пленка – 3 уп.

Размеры:

- 13х18 см 1уп. (1 уп.-100 листов)

- 25х30 см 1уп. (1 уп.-100 листов)

- 30х40 см 1уп. (1 уп.-100 листов).

	20
	Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов
	Требования к функциональности:

- видеоэндоскопическая система класса HD для гибких эндоскопов.

- видеоколоноскоп.


- установка для обработки гибких эндоскопов.

- данное оборудование предназначено для эндоскопии.

Требования к техническим характеристикам:

Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов должна быть:

- стандарт видеосигнала HD

- полноэкранное видео, стоп-кадр

- влагозащищенная панель управления видеопроцессором

- видеовыходы: RGB, Y/C, VGA, DVI, VIDEOOUT (композитный)

- возможность подключения внешних мониторов через DVI выход

- улучшенное качество изображения цифровая обработка

- поддержка технологии регулировка уровня улучшения, выделение поверхности, улучшение контраста, подавление видео шумов матрицы

- индивидуализация настроек видеопроцессора, не менее 3-х программируемых кнопок

- микропроцессорное управление диафрагмой

- видеопроцессор совместим с видеоэндоскопами  высокого разрешения серии, а также сериями видеоэндоскопов  стандартного разрешения

- источник света ксеноновый

- мощность встроенного ксенонового источника света 300 Ватт

- ручной и автоматический контроль яркости

- отдельный выключатель для сети и для лампы, что позволяет выключать лампу между процедурами

- баланс белого происходит за одно нажатие

- управление с эндоскопа, программируемое

- возможность сохранения изображений на жестком диске персонального компьютера при нажатии на кнопку сохранение кадра (которая имеется у видеоэндоскопа)

- подача воды встроенным насосом

- питание от сети 220 В, 50 Гц

- тип электрозащиты: класс 1, тройная защита

- степень электрозащиты: тип BF, пациент изолирован.

Требования к комплектации:

Основные комплектующие:

Видеопроцессор – 1 шт.

Встроенный ксеноновый источник света,  регулятор баланса белого света, кабели (BNC-BNC, DVI) бутылка для воды, клавиатура.

Передвижная стойка – 1 шт.

- держатель эндоскопа, стабилизатор напряжения

- 21” цветной плоский ЖК монитор высокой плотности с разрешением 1920*1080 FullHD

- цветной видеопринтер, формата А6

- набор для печати на 240 листов

- рабочая станция (АРМ врача эндоскописта)

- программное обеспечение для ведения базы данных и захвата и передачи снимка с экрана системы в базу данных (язык русский)

- эндоскопический отсасыватель.

Видеоколоноскоп – 1 шт.

- модель с ПЗС матрицей HD разрешения имеет 13,2 мм вводимую трубку в сочетаии с 3,8 мм инструментальным каналом.

- угол зрения 140°

- глубина резкости 4-100 мм

- диоптрии +2~ -8D

- изгиб дистального конца:

- Вверх/Вниз 180°/180°

- Вправо/Влево 160°/160°

- диаметр вводимой трубки 13,2 мм

- диаметр рабочего (инструментального) канала 3,8 мм

- рабочая длина вводимой трубки 1700 мм

- общая длина не менее 2023 мм.

Биопсийные щипцы – 1 шт.

Резиновый клапан биопсийного канала – 1 шт.

Ирригационная трубка – 1 шт.

Набор колец – 1 шт.

Набор колец – 1 шт.

Установка для обработки гибких эндоскопов – 1 шт.

Дополнительные комплектующие:

Щетка для очистки – 2 шт.

Силиконовое масло – 1 шт.

Адаптер для очистки канала воздуха/воды – 1 шт.

Крышка газового клапана – 1 шт.

Крышка для замачивания – 1 шт.

Тестер для проверки на герметичность – 1 шт.

Требования к расходным материалам:

Фильтр – 2 шт.

фильтр для очистки дез. Средств.

Фильтр – 2 шт.

фильтр воздушный.


Лот № 21 

	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Количество измеряемых параметров - 22 параметров 

(включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы).

Тип насосов:

перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль).

Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения.

Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов.

Производительность:

не менее 50 анализов в час.

Определяемые параметры (22) + гистограммы:                                                                                                   Эритроциты (RBC);        

Средний объем эритроцита (MCV);         

Распределение эритроцитов (RDW);                     

Лейкоциты (WBC); 
Лимфоциты (LYM) -относительное содержание;                           

Тромбоциты (PLT - относительное содержание;
Моноциты (MON) - относительное содержание;  
Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание;  
Эозинофилы (EOS) - относительное содержание;  
Базофилы (BAS)- относительное содержание;  
Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; 

Моноциты (MON) - абсолютное содержание;
Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; 

Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание;

Базофилы (BAS) - абсолютное содержание;

Гемоглобин (HGB);    

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);        

Гематокрит (HCT);                         

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC);        

Распределение тромбоцитов (PDW);                                 

Тромбокрит (PCT);                                 

Средний объем тромбоцита (MPV).                                                                                                                                   Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram).

Дополнительно анализатор выдает следующие диагностические сообщения: 

Лейкоцитоз;

Лейкопения;

Нейтрофилия;

Нейтропения;

Лимфоцитоз;

Лимфопения;

Моноцитоз;

Базофилия;

Эозинофилия;

Бластные клетки;    

Незрелый гранулоциты;

Сдвиг влево;

Атипичные лимфоциты; 

Анемия;                                 

Анизоцитоз;

Микроцитоз;

Гипохромия;

Тромбоцитоз;

Тромбопения.

Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения).

HGB< 299г/л.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (22 параметра). 

Готовность к работе в течение одной минуты после включения.

Тип реагентов:

открытая реагентная система.

Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл.

Капиллярный режим образца – 20 мкл.

Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл.

Микро режим – объем образца – 10 мкл.

Макро режим – объем образца – 55 мкл.

Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC).

Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на  встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240  пикселей.

Управление анализатором:

 с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. 

Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов.

CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%.

Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. 

Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы.

Возможность установки дополнительных критических значений.

Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд).

Апертура полностью экранирована от внешних воздействий.

Встроенная система для контроля состояния апертуры.

Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа.

Калибровка:

автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная).
Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие),  L & J, XB, XD(CV, X10(CV.

Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора.

Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. 

Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца.

Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту.

Встроенный термопринтер.

	4.


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующегок МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор автоматический гематологический 
	Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом ,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры.

Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A.
	1-комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения.
	Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500 ВА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания).
	1 шт.

	
	
	2
	Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом).
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	3
	Трубка детергента (маркировка зеленым цветом).
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	4
	Трубка для отходов (маркировка красным цветом).
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива.
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект трубок сборка
	Комплект силиконовых трубок  для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект).
	1 комплект

	
	
	6
	Трубка (маркировка белого цвета).
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	7
	Контейнер для отходов 
	Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	8
	Комплект трубок  (маркировка желтого цвета).
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора.
	1 комплект.

	
	
	9
	Комплект трубок (маркировка черного цвета).
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 комплект

	
	
	10
	Игла для забора крови.
	Игла для забора крови из пробирки.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Комплект фильтров 
	Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови

 (1 комплект- 2 шт.).
	1 комплект

	
	
	2
	Изотонический раствор красный.
	Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л.
	3 кан.

	
	
	3
	Промывающий р-р зеленый.
	Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	4
	Лизирующий р-р синий.
	Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	5
	Чистящий р-р желтый.
	Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л.
	1 бут.

	
	
	6
	Контрольная кровь гематология (высокий,нормальный, низкий).
	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции.
	1 уп.

	
	
	7
	Гемолинак.
	Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл.
	1 фл.

	
	
	8
	Бумага.
	Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп.
	1 уп.

	
	
	9
	Пробирка.
	Пластиковая, с уменьшенным содержанием вакуума, с пробкой, (К2ЭДТА (3,6mg), 2,0 мл, 75х13мм, сиреневая полупрозрачная крышка. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке

(1 упаковка- 1000 шт.).
	1уп. 


Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
