Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов

с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                                                                      07 – 20 октября 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Елеусизов К.И. | - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Амангалиев С.В. Акуев А.А. Елжасаров К.Д. | - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация»; |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии Сагинаева А.Д. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |

07 октября 2014 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Туран, 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ZALMA LTD» | г. Алматы, ул. Богенбай батыра 305а, 2 этаж | 01.10.2014г. 11:20 |
| 2 | ТОО «Самрук Элит» | г. Алматы, ул. Пушкина 13 | 02.10.2014г. 11:15 |
| 3 | ТОО «Гранд Атлас» | г. Алматы, ул. Пушкина 13, 3 этаж | 02.10.2014г. 15:30 |
| 4 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного 64А | 06.10.2014г. 09:02 |
| 5 | ТОО «IVD Holding» | г. Алматы, мкр. Астана д. 38, ул. Шарипова, 63 | 06.10.2014г. 10:30 |
| 6 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, мкр. Юго-Восток, мкр 19, ул. Жанкент д.88 | 06.10.2014г. 11:01 |
| 7 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова 18/1, оф.2 | 06.10.2014г. 11:03 |
| 8 | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 06.10.2014г. 11:41 |
| 9 | ТОО «Стомаркет» | г. Костанай, ул. Пушкина, 54А | 06.10.2014г. 15:35 |
| 10 | ТОО «Стомед» | г. Костанай, ул. Уральская, 14 | 06.10.2014г. 15:41 |
| 11 | ТОО «Арех Со» | г. Алматы, ул. Сатпаева 30Б | 07.10.2014г. 09:15 |
| 12 | ТОО «А-37» | г. Алматы, ул. Басенова, 27 | 07.10.2014г. 09:20 |
| 13 | ТОО «CINA PHARM» | г. Алматы, пр. Найрызбай батыра 106 | 07.10.2014г. 09:35 |
| 14 | ТОО «Тарлан Инт» | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/1, офис 15 | 07.10.2014г. 09:41 |

4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного 64А | Перфирьева Н.А. |
| 2 | ТОО «Арех Со» | г. Алматы, ул. Сатпаева 30Б | Уразов Н.А. |

6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ZALMA LTD» | 2 |
| 2 | ТОО «Самрук Элит» | 2 |
| 3 | ТОО «Гранд Атлас» | 2 |
| 4 | АО «Медтехника» | 6, 10, 11 |
| 5 | ТОО «IVD Holding» | 7 |
| 6 | ТОО «Диагаль» | 12 |
| 7 | ТОО «Алтынмед» | 12 |
| 8 | АО «Интерфарма-К» | 10, 11 |
| 9 | ТОО «Стомаркет» | 14 |
| 10 | ТОО «Стомед» | 14 |
| 11 | ТОО «Арех Со» | 13 |
| 12 | ТОО «А-37» | 13 |
| 13 | ТОО «CINA PHARM» | 8 |
| 14 | ТОО «Тарлан Инт» | 8 |

7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8.   Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

9.   Потенциальные поставщики, тендерные заявки, которые не требуют дополнений или изменений отсутствуют.

10.  Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «ZALMA LTD» (лот № 2):

Согластно регистрационнаму удостоверению указано:  частота повторения: 1.0 Гц, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указано частота повторения: 3.0 Гц. Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению указано:  длительность импульса: 3 нс, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указано длительность импульса: 4 нс. Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Электропитание с заземлением, матовое покрытие стен, температура воздуха в помещении    не более 23гр Цельсия.

ТОО «Самрук Элит» (лот № 2):

Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

Согластно регистрационнаму удостоверению указано:  частота повторения: 1.0 Гц, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указано частота повторения: 3.0 Гц. Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению указано:  длительность импульса: 3 нс, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указано длительность импульса: 4 нс. Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Электропитание с заземлением, матовое покрытие стен, температура воздуха в помещении    не более 23гр Цельсия.

ТОО «Гранд Атлас» (лот № 2):

В банковской гарантии не указано количество предлагаемой к закупу медицинской техники, что не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил);

Оригинал справки Алматинского городского филиала АО «Банк ЦентрКредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

- Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

- Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены;

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

- Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик;

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Монтажные винты

- Шестигранный ключ

- Ключи доступа;

- Крышки мини рельс

- Задняя панель блока управления

- Ось горизонтального перемещения щелевой лампы .

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

АО «Медтехника» (лоты № 6, 10, 11):

По лоту № 10 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- SCMV+, A/C, SIPPV

- APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+

- PS (ASB)

- (TRC, ATC).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

По лоту № 10 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Время вдоха в пределах не менее 0.1-10 сек.

- Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 - 80/мин. 1:Е - от 1:9 до 4:1

- Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 - 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически).

- Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60 mbar сверх PEEP.

- Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 -mbar.

- Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее  0.1 - 40 секунд.

- Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 - 2000 мл.

- ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0-35 mbar.

- Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 - 20 л/мин.

- Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока.

- Поддерживающее давление в пределах не менее 0-60 mbar сверх РЕЕР.

- Время апное в пределах не менее 15- 60 сек.

- Должна быть возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн.

- Наличие не менее 3 видовдыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток;

По лоту № 11 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

По лоту № 11 согластно регистрационнаму удостоверению указан: Картридж для контроля качества AQC, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указан: Картридж  для контроля качества AQS. Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

По лоту № 11 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Минимальный объем не более 100мкл.

- Шприц не более 175мкл

- Капилляр не более 175мкл

- Микропроба  не более 100мкл

- Источник бесперебойного питания (не менее 1500вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15минут после отключения подачи центрального электроснабжения.

ТОО «IVD Holding» (лот № 7):

Согласно регистрационному удостоверению указан:  Картридж RAPIDLAB 1200,  однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указан: Картридж АВ 1200. Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Источник бесперебойного питания (не менее 1500вА) для стабилизации и возможности работать от батареи не менее 15минут после отключения подачи центрального электроснабжения;

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Диагаль» (лот № 12):

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10мин.

ТОО «Алтынмед» (лот № 12):

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Контроль концентрации О2 в подаваемом газе (не меньше 25%).

- Ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10мин.

АО «Интерфарма-К» (лоты № 10, 11):

По лоту № 10 согласно регистрационному удостоверению отсутствует следующие режимы:

- SCMV+, A/C, SIPPV

- APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+

- PS (ASB)

- Функция (TRC, ATC).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

По лоту № 10 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Время вдоха в пределах не менее 0.1-10 сек.

-  Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 - 80/мин. 1:Е - от 1:9 до 4:1

-  Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 - 240 л/мин (может устанавливаться  аппаратом автоматически).

- Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60 mbar сверх PEEP.

- Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 -mbar.

- Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее  0.1 - 40 секунд.

- Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 - 2000 мл.

- ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0-35 mbar.

- Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 - 20 л/мин.

- Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах   не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока.

- Поддерживающее давление в пределах не менее 0-60 mbar сверх РЕЕР.

- Время апное в пределах не менее 15- 60 сек.

- Должна быть возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн.

- Наличие не менее 3 видов дыхательных петель;

По лоту № 11 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

По лоту № 11 согластно регистрационнаму удостоверению указан: Картридж для контроля качества AQC, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указан: Картридж  для контроля качества AQS. Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

По лоту № 11 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Минимальный объем не более 100мкл.

- Шприц не более 175мкл

- Капилляр не более 175мкл

- Микропроба  не более 100мкл

- Источник бесперебойного питания (не менее 1500вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15минут после отключения подачи центрального электроснабжения.

ТОО «Стомаркет» (лот № 14):

отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (пп.6 п.39, п.48, п.106 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует следующие режимы:

- SCMV+, A/C, SIPPV

- APV(AutoFlow,PRVC,VAPS,SVT,VV+)

- Функция РS (ASB).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Аппарат оснащен встроенной самозаряжающейся аккумуляторной батареей, обеспечивающей автономную работу вентилятора  не менее 3ч.

- Аппарат имеет сенсорный цветной дисплей размером не менее 10дюй по диагонали, совмещенного с блоком управления.

- Время вдоха в пределах не менее 0.1-10.

- Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5-80/мин.

- Соотношение вдох к выдоху (I:E), не менее – от 1:9 до 4:1

- Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1-240л/мин

- Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60мбар сверх PEEP.

- Инспираторное давление (Phing) в режиме BIPAP (DuoPAP,SPAP,BiLevel,BiVent) в пределах не менее 1-60мбар.

- Инспираторное время (Thing) в режиме BIPAP (DuoPAP,SPAP,BiLevel,BiVent) в пределах не менее 0.1-40сек.

- Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20-2000мл.

- ПДКВ (PEEP)/CPAP в пределах не менее 0-35мбар.

- Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее5 - 80% от пикового инспираторного потока.

- Поддерживающее давление в пределах не менее 0-60 mbar сверх PEEP.

- Время апное в пределах не менее 15- 60 сек.

- Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн.

- Память не менее чем на 1000 событий вентиляции.

ТОО «Стомед» (лот № 14):

отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (пп.6 п.39, п.48, п.106 Правил);

Согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствует следующие режимы:

- SCMV+, A/C, SIPPV

- APV(AutoFlow,PRVC,VAPS,SVT,VV+)

- Функция РS (ASB).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Аппарат оснащен встроенной самозаряжающейся аккумуляторной батареей, обеспечивающей автономную работу вентилятора  не менее 3ч.

- Аппарат имеет сенсорный цветной дисплей размером не менее 10дюй по диагонали, совмещенного с блоком управления.

- Время вдоха в пределах не менее 0.1-10.

- Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5-80/мин.

- Соотношение вдох к выдоху (I:E), не менее – от 1:9 до 4:1

- Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1-240л/мин

- Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60мбар сверх PEEP.

- Инспираторное давление (Phing) в режиме BIPAP (DuoPAP,SPAP,BiLevel,BiVent) в пределах не менее 1-60мбар.

- Инспираторное время (Thing) в режиме BIPAP (DuoPAP,SPAP,BiLevel,BiVent) в пределах не менее 0.1-40сек.

- Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20-2000мл.

- ПДКВ (PEEP)/CPAP в пределах не менее 0-35мбар.

- Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее5 - 80% от пикового инспираторного потока.

- Поддерживающее давление в пределах не менее 0-60 mbar сверх PEEP.

- Время апное в пределах не менее 15- 60 сек.

- Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн.

- Память не менее чем на 1000 событий вентиляции.

ТОО «Арех Со» (лот № 13):

Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Привод магнитный бесподшипниковый  ротор, совместимый с головкой диагонального  типа объемом не менее16мл.

- Каналы измерения давления не менее 4.

- Каналы измерения температуры не менее 2.

- Дисплей не менее 10дюй. Цветной сенсорный.

- Длительность работы на автономном режиме не менее 180мин.

- Объем заполнения не  более 16мл.

- Ошибка измерения не менее ≤ ±0,1ºС дисплей температуры.

- Датчик контроля температуры не менее 2.

- Производительность насоса не менее 5,5л/мин.

- Давление не более 0,21бар.

- Потребляемая мощность на согревание не более 750Вт при темп. +27ºС

- Потребляемая мощность на охлаждение не более 500Вт при темп. +27ºС.

- Время нагрева не более 5мин.

- Время охлаждения не более 5мин.

- Шумность не более 50дБ на расстоянии 1м.

ТОО «А-37» (лот № 13):

Отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Привод магнитный бесподшипниковый  ротор, совместимый с головкой диагонального  типа объемом не менее16мл.

- Каналы измерения давления не менее 4.

- Каналы измерения температуры не менее 2.

- Дисплей не менее 10дюй. Цветной сенсорный.

- Длительность работы на автономном режиме не менее 180мин.

- Объем заполнения не  более 16мл.

- Ошибка измерения не менее ≤ ±0,1ºС дисплей температуры.

- Датчик контроля температуры не менее 2.

- Производительность насоса не менее 5,5л/мин.

- Давление не более 0,21бар.

- Потребляемая мощность на согревание не более 750Вт при темп. +27ºС

- Потребляемая мощность на охлаждение не более 500Вт при темп. +27ºС.

- Время нагрева не более 5мин.

- Время охлаждения не более 5мин.

- Шумность не более 50дБ на расстоянии 1м.

ТОО «CINA PHARM» (лот № 8):

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);,

отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены;

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

Согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствует:

- Лазерный принтер.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Загрузка образцов не менее 40 первичных  пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки не менее 40 образцов.

- Аналитическая карусель держит не менее 39 реакционных кювет.

- Контейнер для инкубатора не менее 0,5л (встроенный).

- Контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 50мл с крышкой (30 шт. 1к-т).

- Контейнер для промывающей жидкости не менее 5л.

- Трубка для слива с адаптером не менее 1,30м.

Согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствует:

- Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови.

-Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови.

- Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче.

- Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина.

- Фотометрический тест для определения Общего Билирубина.

- Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче.

- Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови.

- Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови.

- Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови.

- Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови.

- Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови

- Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови.

- Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови.

- Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови.

- Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови.

- Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче.

- Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

ТОО «Тарлан Инт» (лот № 8):

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Лазерный принтер.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Загрузка образцов не менее 40 первичных  пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки не менее 40 образцов.

- Аналитическая карусель держит не менее 39 реакционных кювет.

- Контейнер для инкубатора не менее 0,5л (встроенный).

- Контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 50мл с крышкой (30 шт. 1к-т).

- Контейнер для промывающей жидкости не менее 5л.

- Трубка для слива с адаптером не менее 1,30м

Согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствует:

- Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови.

- Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови.

- Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче.

- Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина.

- Фотометрический тест для определения Общего Билирубина.

- Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче.

- Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови.

- Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови.

- Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови.

- Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови.

- Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови.

- Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови.

- Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови.

- Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови.

- Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови.

- Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови.

- Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче.

- Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

- Представлено менее двух тендерных заявок по лотам № 6, 7.

- По лотам № 1, 3, 4, 5, 9 тендерные заявки не поступали.

- Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей отсутствуют.

- Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут «23» октября 2014 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки).

- Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться                   в 15 часов 30 минут «23» октября 2014 года.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Елеусизов К.И. |
| Члены комиссии: | Амангалиев С.В. |
|  | Акуев А.А. |
|  | Елжасаров К.Д. |
| Секретарь комиссии | Сагинаева А.Д. |