Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                       		                                         14 – 17 ноября 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Елеусизов К.И. | - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Амангалиев С.В. Акуев А.А. Алибаев Д.Г. | - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация». |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии Сагинаева А.Д. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |

14 ноября 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу:  г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

- Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

- Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления дополнения к заявкам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Алма-Мед» | г. Алматы, ул. Пятницкого, 52 | 13.11.2014г. 10:20 |
| 2 | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул. Шевченко, 50 | 13.11.2014г. 11:47 |
| 3 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | г. Алматы, ул. Айтиева, 44А | 13.11.2014г. 11:48 |
| 4 | ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом.202 | 13.11.2014г. 14:32 |
| 5 | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 13.11.2014г. 16:00 |
| 6 | ТОО «Фирма «МедСистем» | г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 164, кв. 29 | 13.11.2014г. 16:30 |
| 7 | ТОО «A.N.P.» | г. Алматы, ул. Земнухова, 19А | 14.11.2014г. 09:15 |
| 8 | ТОО «NOVIRS» | г. Алматы, ул. Жубанова 1, офис 36 | 14.11.2014г. 09:35 |
| 9 | ТОО «IVD Holding» | г. Алматы, мкр. Астана д. 38, ул. Шарипова, 63 | 14.11.2014г. 09:45 |
| 10 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного 64А | 14.11.2014г. 10:04 |
| 11 | ТОО «L-GROUP» | г. Алматы, ул. Найманбаева 67А | 14.11.2014г. 10:20 |
| 12 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17 | 14.11.2014г. 11:11 |
| 13 | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 14.11.2014г. 11:30 |
| 14 | ТОО «Стомед» | г. Костанай, ул. Уральская, 14 | 14.11.2014г. 12:15 |
| 15 | ТОО «Стомаркет» | г. Костанай, ул. Пушкина, 54А | 14.11.2014г. 12:19 |
| 16 | АО «Актюбрентген» | г. Актобе, пр-т Санкибай батыра, 24К | 14.11.2014г. 12:25 |
| 17 | ТОО «ATB trade» | г. Алматы, мкр-н Орбита-3, д. 36, кВ. 13 | 14.11.2014г. 14:50 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Альянс» | 16 |
| 2 | ТОО «Ордамед» | 9, 10, 24 |
| 3 | ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») | 17 |
| 4 | ТОО «Ордамед Казахстан» | 7, 8 |
| 5 | ТОО «IVD Holding» | 2 |
| 6 | ТОО «TND» | 6 |
| 7 | ТОО «Аrkau Innovations» | 6 |
| 8 | ТОО «Алма-Мед» | 16 |
| 9 | ТОО «Фирма «МедСистем» | 14 |
| 10 | ТОО «Медоника» | 9, 10, 15, 17, 24 |
| 11 | АО «Медтехника» | 4, 5, 11, 13, 18 |
| 12 | ТОО «NOVIRS» | 5, 11, 13, 18 |
| 13 | АО «Интерфарма-К» | 5, 11, 13, 18 |
| 14 | АО «Актюбрентген» | 21 |
| 15 | ТОО «Доктор Вита» | 1, 12 |
| 16 | ТОО «Алтынмед» | 1, 12 |
| 17 | ТОО «Стомаркет» | 19, 22 |
| 18 | ТОО «Стомед» | 19, 22 |
| 19 | ТОО «L-GROUP» | 20 |
| 20 | ТОО «A.N.P.» | 2, 4, 19, 22 |
| 21 | ТОО «Медикус Евразия» | 4 |
| 22 | ТОО «ATB trade» | 23 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 29 октября – 11 ноября 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10.    Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки, которых не требуют дополнений или изменений:

- ТОО «TND», лот № 6;

- ТОО «Аrkau Innovations», лот № 6;

- ТОО «Доктор Вита», лоты № 1, 12;

- ТОО «Алтынмед», лоты № 1, 12;

- ТОО «Ордамед», лоты № 9, 10, 24.

11.  Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Альянс» (лот № 16):

Представленная измененная техническая спецификация соответствует представленному регистрационному удостоверению.

ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») (лот № 17):

Представлен оригинал справки филиала АО «Темірбанк» в г. Алматы об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика соответствующей установленной форме;

Представлены оригиналы письма-авторизации и контракт, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя «Medec Benelux n.v.»;

Представлены точные параметры технической характеристики:

- Электронный/механический, обеспечивает содержание кислорода в дыхательной смеси 25 %;

- Тесты: Короткий – при каждом включении аппарата, 2 мин.;

- Абсорбер углекислого газа: Объем 1.5 л, встроенный в систему рециркуляции;

- Выдвижные ящики, встроенные в тележку: 3;

- Количество испарителей 3.;

- Дисплей 6 дм. монохромный экран + ротационная кнопка.

ТОО «Ордамед Казахстан» (лоты № 7, 8):

По лоту № 7

Представлены точные параметры технической характеристики:

- Длины волн  340,405,450,505,546,578,660 и 700 нм (моно и бихроматические);

- Уровень шума 65 дБ;

- Порты USB 2.0: 3 порта для компьютерной мыши, принтера и анализатора;

- Максимальная скорость печати  18 страниц минуту;

Представленные изменения в технической спецификации указаны: Компьютер –Intel*86 Pentium4. Принтер: Canon I – SenSys LBP – 6020 B.

По лоту № 8 Представлены точные параметры технической характеристики:

- Производительность  анализатора –60 исследований в час;

- Количество реагентов –3.;

## - Память - 100 000 проб, включая гистограммы и скетограммы.

ТОО «IVD Holding» (лот № 2):

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Алма-Мед» (лот № 16):

Представленная измененная техническая спецификация соответствует представленному регистрационному удостоверению.

ТОО «Фирма «МедСистем» (лот № 14):

Представлены точные параметры технической характеристики

- сопротивление сети - 0,15 Ом.;

- разрядность цифрового видеовыхода, 12 бит;

- Контрастное разрешение (количество оттенков серого цвета), 12бит/пиксел;

- Пространственная разрешающая способность:

-35х43см при высокой разрешающей способности, 10пиксел/мм;

-35х35см при высокой разрешающей способности, 10пиксел/мм;

-24х30см при высокой разрешающей способности, 10пиксел/мм;

-18х24см при высокой разрешающей способности, 10пиксел/мм;

-15х30см при высокой разрешающей способности, 10пиксел/мм;

- Пропускная способность, кассет в час:

- 35х43см — до 60 кассет в час;

- 24х30см — до 65 кассет в час;

- 18х24см — до 68 кассет в час;

- Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, секунд,:

- на кассете формат 35х43см через 13 секунд;

- на кассете формат 24х30см через 13 секунд;

- на кассете формат 18х24см через 13 секунд;

- Количество поддерживаемых форматов пленок, 5;

- Минимальный размер пикселя, 80 мкм;

- Разрешающая способность при печати,  320

- Время ожидания выхода первого снимка для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14”   (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата 60 с.

ТОО «Медоника» (лоты № 9, 10, 15, 17, 24):

По лоту № 15

Представленные изменения в технической спецификации  соответствуют регистрационному удостоверению.

- Стойка рентгеновская трубки;

- Вторичный источник питания (РSU).

Представлено письмо от ДККФД г. Алматы в том, что оцифровщик рентгеновских снимков не подлежит государственной регистрации.

По лоту № 17 Представлены точные параметры технической характеристики:

- Электронный/механический, обеспечивает содержание кислорода в дыхательной смеси 25 %;

- Тесты: Короткий – при каждом включении аппарата, 2 мин.;

- Абсорбер углекислого газа: Объем 1.5 л, встроенный в систему рециркуляции;

- Выдвижные ящики, встроенные в тележку: трех;

- Количество испарителей 3;

- Дисплей 6 дм. монохромный экран + ротационная кнопка.

АО «Медтехника» (лоты № 4, 5, 11, 13, 18):

По лоту № 4 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119).

По лоту № 4 отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

По лоту № 5 Представленное изменение в технической спецификации  соответствует регистрационному удостоверению:

- Электрод монополярный, биполярный.

По лоту № 11

Представленные изменения в технической спецификации в части блока управления камеры  TELECAM SL II FI и  аппликатора клипс разборный, диам. 10мм,  что соответствуют регистрационному удостоверению.

По лоту № 13

Представленные изменения в технической спецификации в части:

- Стойка:830х1474х730мм.

- Полка: 630 х 25 х 510мм.

- Диаметр колеса: 150мм

соответствуют регистрационному удостоверению.

Представленное изменение в технической спецификации  соответствует регистрационному удостоверению:

- Инъекционное ультрамикроигла по КОН: диам.иглы 0,7мм; длина 6мм;

- Корзинчатый захват для инородных  тел: диам. 2.2м

По лоту № 18

Представленные изменения в технической спецификации в части блока управления камеры  Видео выходы: DVI, VGA, S-Video, Composite и  аппликатора клипс разборный, диам. 10мм,  что соответствуют регистрационному удостоверению.

ТОО «NOVIRS» (лоты № 5, 11, 13, 18):

По лоту № 5 Представленное изменение в технической спецификации  соответствует регистрационному удостоверению:

- Электрод монополярный, биполярный

По лоту № 11 Представленные изменения в технической спецификации в части блока управления камеры  TELECAM SL II FI и  аппликатора клипс разборный, диам. 10мм,  что соответствуют регистрационному удостоверению.

По лоту № 13

Представленные изменения в технической спецификации в части:

- Стойка:830х1474х730мм.

- Полка: 630 х 25 х 510мм.

- Диаметр колеса: 150мм

соответствуют регистрационному удостоверению.

Представленное изменение в технической спецификации  соответствует регистрационному удостоверению:

- Инъекционное ультрамикроигла по КОН: диам.иглы 0,7мм; длина 6мм;

- Корзинчатый захват для инородных  тел: диам. 2.2м

По лоту № 18

Представленные изменения в технической спецификации в части блока управления камеры  Видео выходы: DVI, VGA, S-Video, Composite и  аппликатора клипс разборный, диам. 10мм,  что соответствуют регистрационному удостоверению.

АО «Интерфарма-К» (лоты № 5, 11, 13, 18):

По лоту № 5 Представленное изменение в технической спецификации  соответствует регистрационному удостоверению:

- Электрод монополярный, биполярный

По лоту № 11

Представленные изменения в технической спецификации в части блока управления камеры  TELECAM SL II FI и  аппликатора клипс разборный, диам. 10мм,  что соответствуют регистрационному удостоверению.

По лоту № 13

Представленные изменения в технической спецификации в части:

- Стойка:830х1474х730мм.

- Полка: 630 х 25 х 510мм.

- Диаметр колеса: 150мм

соответствуют регистрационному удостоверению.

Представленные изменения в технической спецификации  соответствуют регистрационному удостоверению:

- Инъекционное ультрамикроигла по КОН: диам.иглы 0,7мм; длина 6мм;

- Корзинчатый захват для инородных  тел: диам. 2.2м

По лоту № 18

Представленные изменения в технической спецификации в части блока управления камеры  Видео выходы: DVI, VGA, S-Video, Composite и  аппликатора клипс разборный, диам. 10мм,  что соответствуют регистрационному удостоверению.

АО «Актюбрентген» (лот № 21):

Представлены  точные параметры технической характеристики:

Устройство рентгеновское питающее (УРП) с пультом управления:

- максимальная допустимая мощность, - 20/ 50 кВт;

- теплоёмкость анода– 300 кНu.

Стол томографический:

- размер деки стола 2180х750 мм;

- максимальная масса пациента, 200 кг.;

- поперечное перемещение деки с пациентом, 230 мм.;

- продольное перемещение деки с пациентом, 870 мм.

- горизонтальное  перемещение  колоны с излучателем электроприводом, енее 1710 мм;

- вертикальное перемещение излучателя, 1470 мм;

- фокусное расстояние до пленки, , от 405 до 1235 мм;

- фокусное расстояние до пола, , от 430 до 1900 мм;

- фокусное расстояние при томографии 1200 мм;

- диапазон изменения высоты томографического слоя, от 0 до 250 мм.

Стойка для снимков вертикальная:

- диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, 1500 мм.;

- расстояние пациент-пленка, - 42,5 мм;

Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений

ЖК монитор, диагональ 19”;

- Максимальный спектр люминесценции, 400 нм;

- Сохранение  изображения 70%  через 2 часа после облучения;

- Сохранение  изображения 45% через 24 часа после облучения;

Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений

- Максимальный спектр люминесценции, 400 нм;

- Сохранение  изображения 70%  через 2 часа после облучения;

- Сохранение  изображения 45% через 24 часа после облучения;

- Максимальный спектр люминесценции, 400 нм;

- Сохранение  изображения 70%  через 2 часа после облучения;

- Сохранение  изображения 45% через 24 часа после облучения;

## Представлено подтверждение  регистрации на:

- Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера – 1 комплект;

- Монитор специализированный медицинский для рабочей станции – 1 шт;

- Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений, Кассеты для запоминающих пластин 18*24 см – 1 шт;

- Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений, Кассеты для запоминающих пластин 24*30 см. – 1 шт;

- Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений, Кассеты для запоминающих пластин 35*43 см. – 1 шт .

Таким образом, подтверждена регистрация предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

Представлено письмо   от ДККМФД  г. Актобе в том что, стол для цифровой системы (оцифровщика) не подлежит государственной регистрации.

ТОО «Стомаркет» (лоты № 19, 22):

по лоту № 19 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

по лоту № 22 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Стомед» (лоты № 19, 22):

по лоту № 19 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

по лоту № 22 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «L-GROUP» (лот № 20):

Представлен нотариально заверенный перевод письма от производителя «GE Healthcare Austria GmbH&Co OG», однако отсутствуют оригинал или нотариально засвидетельствованная копия письма от производителя «GE Healthcare Austria GmbH&Co OG».

Таким образом, отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

Представлено гарантийное обеспечение в виде платежного поручения;

Представлено обязательство.

## Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Датчик 4D конвексный мультичастотный Диапазон частот - 2 – 8 МГц.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

В технической спецификации в графе «описание» представлено наименование и модель предлагаемой к поставке медицинской техники.

ТОО «A.N.P.» (лоты № 2, 4, 19, 22):

По лоту № 2 Представлены  точные параметры технической характеристики:

-Глубина визуализации: 30см.;

-Кинопамять (кинопетля): 3600 кадров, 750.;

-Габариты:

Высота 1848мм;

Ширина 580мм;

Глубина 895 мм.

Вес 100 кг;

-Число приемо-передающих цифровых каналов, 28672, полностью цифровой преобразователь (бит), 12, динамический диапазон (дБ), 250, глубина визуализации, см, 30 см, одновременное использование передающих фокусных зон 8;

-динамический фильтр - наличие, увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра, не менее 8, максимальная частота кадров, 752 кадр/сек.;

-Количество одновременно подключаемых датчиков, 3;

-Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, 1,0-6,0;

-Количество элементов, 256;

-Радиус кривизны, мм 60;

-Угол сканирования, град, 60 градусов;

-Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, 4;

-Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, 3,0 – 10,0;

-Количество элементов, 256;

-Радиус кривизны, мм, 10;

-Угол сканирования, град, 150;

-Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, 3;.

-Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, 1,0 – 5,0;

-Количество элементов, 128;

-Угол сканирования, град, 90;

-Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, 16;

-Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, 5;

-Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, 5;

-Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, 3,0 – 12,0;

-Количество элементов, 384;

-Ширина сканируемого участка, мм, 40;

-Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, 3;

-С раздельными контурами, 2 кВт;

-Требования по электрообеспечению.

Макс. потребление: 0,750 Квт.

-Бумага для устройства (1 рулон –10 метров).

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D, Триплексный режим;

- Датчики микроконвексные серии Е;

- Датчики секторные фазированные серии S;

- Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме стресс-эхо;

- Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме – панораммное сканирование;

- Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме М-режима;

- Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии;

- Устройство для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа;

- Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении пп.9) п.119 Правил).

Представленное изменения в части «максимальная частота кадров системы в секунду 750 соответствует регистрационному удостоверению.

По лоту № 4 Представлены  точные параметры технической характеристики:

- Размер экрана по диагонали, 19”

- Экранная матрица, пикселов, 1366х768

- Количество градаций серого 256

В–режим:

- Количество карт серой шкалы, 14

- Количество карт псевдоокрашивания 13

- Максимальная частота кадров, кадр/сек, 750

М–режим:

- Количество карт серой шкалы, 23

- Количество карт псевдоокрашивания 10

- Максимальное отклонение угла сканирования, ±15°

- Количество углов сканирования, 5

- Коррекция угла сканирования, шаг±90°, шаг 1°

- CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости:

- Количество карт окрашивания, 20

- Максимальное отклонение угла сканирования, ±20°

- Максимальная частота кадров, кадр/сек, 300

- Количество карт окрашивания, 13

- Максимальное отклонение угла сканирования, ±15°

- Максимальная частота кадров, кадр/сек, 300

Архивация изображений

- Кинопетля, кадров 3600

- Кинопетля, секунд, 360

- Объем жесткого диска 500 Гб

- Количество встроенных USB-портов,  8

- Количество отображаемых параметров, 14

Габариты:

- Высота 1570 мм,

- Ширина 590 мм,

- Глубина 830 мм.

- Вес 90 кг

Системный блок:

- Число приемо-передающих цифровых каналов, 120000

- Полностью цифровой преобразователь (бит), 12

- Динамический диапазон (дБ), 250

- Глубина визуализации, см, 30

- Одновременное использование передающих фокусных зон, не менее8

- Увеличение изображения, крат, х 8

- Максимальная частота кадров, кадр/сек, 750

Датчики конвексные:

- Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, 1,0 – 6,0

- Количество элементов, 192

- Радиус кривизны, мм, 60

- Угол сканирования, град, 60

- Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, 4

Датчики микроконвексные

- Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, 3,0 – 10,0

- Количество элементов, 192

- Радиус кривизны, мм, 10

- Угол сканирования, град, 150

- Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, 3

Датчики секторные фазированные

- Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, 1,0– 5,0

- Количество элементов, 96

- Угол сканирования, град, 90

- Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, 16

- Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, 5

- Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, 5

Датчики линейные

- Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, 3,0 – 12,0

- Количество элементов, 192

- Ширина сканируемого участка, мм, 39

- Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, 3

- Максимально потребляемая мощность (ВА,)750.

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- В–режим:

- D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D; Триплексный режим.

- Датчики микроконвексные

- Датчики секторные фазированные

- Накладки на клавиатуру

- Бумага для  принтеров.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

Подтверждена регистрация на гель для ультразвуковых исследований.

Отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу изделия медицинского назначения и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя «Гельтек-Медика ООО» на  «Гель для ультразвуковых исследований "Медиагель" высокой вязкости, во флаконах по 250 г., 1 кг, в канистре по 5 кг» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

По лоту № 19 Представлены  точные параметры технической характеристики:

Габариты:

Высота 1848мм,

Ширина 580мм,

Глубина 895 мм.

Вес 100 кг

Число приемо-передающих каналов,  229 000.

Динамический диапазон системы, 250 дБ.

Максимальная частота кадров в В-режиме, 750 кадров в сек.

Одновременное использование фокусных зон, 8

Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, 8 раз.

Увеличение изображения в реальном времени, 8 раз

Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, 14

2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме 300 мм

Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, 10.		Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, 4.

Кинопамять, 3600 кадров.

Одновременное подключение датчиков, 3

Максимальная стандартная память кинопетли 3600 кадров

Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, 500 Гб.

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D.

Фазированный датчик

Внутриполостной датчик

Принтер

ЭКГ-отведения

Принтер

ЭКГ-отведения

Источник питания

Бумага для принтера

Контактный гель

ЭКГ-электроды.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 22 Представлены  точные параметры технической характеристики

Габариты:

Высота 1848мм,

Ширина 580мм,

Глубина 895 мм.

Вес 100 кг

Число приемо-передающих каналов, 229 000.

Динамический диапазон системы, 250 дБ.

Максимальная частота кадров в В-режиме, 750 кадров в сек.

Одновременное использование фокусных зон, 8

Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, 8 раз.

Увеличение изображения в реальном времени, 8 раз

Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, 14

2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме 300 мм

Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, 10.		Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, 4.

Кинопамять, 3600 кадров.

Одновременное подключение датчиков, 3

Максимальная стандартная память кинопетли 3600 кадров

Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, 500 Гб.

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D.

Фазированный датчик

Внутриполостной датчик

Принтер

ЭКГ-отведения

Принтер

ЭКГ-отведения

Источник питания

Бумага для принтера

Контактный гель

ЭКГ-электроды.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Медикус Евразия» (лот № 4):

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «ATB trade» (лот № 23):

Представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности;

Представлен оригинал справки Алматинского филиала АО «Казкоммерцбанк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика соответствующей установленной форме.

12. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правилам | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «A.N.P.» | пп.2), пп.6), пп.7), пп.9) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 2, 4, 19, 22 |
| 2 | ТОО «L-GROUP» | пп.2), пп.6), пп.9) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 20 |
| 3 | ТОО «IVD Holding» | пп.9) п.119 Правил | 2 |
| 4 | АО «Медтехника» | пп.2), пп.6), пп.9) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 4 |
| 5 | ТОО «Стомаркет» | пп.9) п.119 Правил | 19, 22 |
| 6 | ТОО «Стомед» | пп.9) п.119 Правил | 19, 22 |
| 7 | ТОО «Медикус Евразия» | пп.9) п.119 Правил | 4 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/130 от 08 октября 2014 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам № 7,8,23):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики              АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана (по согласованию);

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент (по согласованию);

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы (по согласованию).

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 2,4,6,9,10,19,20,22,24):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                              АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию);

Иманкулов С.Б.- д.м.н., профессор, руководитель отдела ультразвуковой диагностики АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию).

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 1,12,17):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана (по согласованию);

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития дополнительного образования  АО «Медицинский университет Астаны» (по согласованию);

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана» (по согласованию).

Эксперты по ЛОР   оборудованию (по лоту № 3):

Таукелева С.А. – д.м.н., профессор кафедры ЛОР-болезней, ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы (по согласованию);

Амангалиев А.Б. -  к.м.н., заведующий отделением ЛОР-болезней, «Центральная клиническая больница УДП РК» г. Алматы (по согласованию);

Шингисбаева Д. Д. – врач высшей категории, ГККП «Городская поликлиника № 2» г.Алматы (по согласованию).

Эксперты по эндоскопическому  оборудованию (по лотам № 5,11,13,18):

Котлобовский В.И. – д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением лапароскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе (по согласованию);

Укыбасова Т.М. – д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию).

Эксперты по лучевой диагностики (по лотам № 14,15,16,21):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт                                РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр» г. Алматы (по согласованию);

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (по согласованию);

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства» (по согласованию), которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14.    Тендерная заявка потенциального поставщика, как не соответствующая требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «A.N.P.» | 4, 19, 22 |

15.   Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Альянс» | 16 |
| 2 | ТОО «Ордамед» | 9, 10, 24 |
| 3 | ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») | 17 |
| 4 | ТОО «Ордамед Казахстан» | 7, 8 |
| 5 | ТОО «TND» | 6 |
| 6 | ТОО «Аrkau Innovations» | 6 |
| 7 | ТОО «Алма-Мед» | 16 |
| 8 | ТОО «Фирма «МедСистем» | 14 |
| 9 | ТОО «Медоника» | 9, 10, 15, 17, 24 |
| 10 | АО «Медтехника» | 5, 11, 13, 18 |
| 11 | ТОО «NOVIRS» | 5, 11, 13, 18 |
| 12 | АО «Интерфарма-К» | 5, 11, 13, 18 |
| 13 | АО «Актюбрентген» | 21 |
| 14 | ТОО «Доктор Вита» | 1, 12 |
| 15 | ТОО «Алтынмед» | 1, 12 |
| 16 | ТОО «ATB trade» | 23 |

Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя поступила по лоту № 21 АО «Актюбрентген».

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 18 ноября 2014 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Елеусизов К.И. |
| Члены комиссии: | Амангалиев С.В. |
|  | Акуев А.А. |
|  | Алибаев Д.Г. |
| Секретарь комиссии | Сагинаева А.Д. |