Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 26 »  июня 2014 года № 09/71

Изменение по срокам поставки в сводный список медицинской техники на 2014 год (11 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой маммограф со стереотаксической приставкой для биопсии | 1 | 110 000 000 | 110 000 000 | Не позднее 10 ноября 2014 года | КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 2 | Навигационная система с принадлежностями | 2 | 199 000 000 | 398 000 000 | Не позднее 10 ноября 2014 года | КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская больница №1" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи" Южно-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 3 | Цифровой рентгенологический аппарат на 3 рабочих места | 4 | 91 000 000 | 364 000 000 | Не позднее 10 ноября 2014 года | КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 1 ед; ГКП "Областной онкологический диспансер" г. Кызылорда Кызылординской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер" Павлодарской области - 1 ед; Алматинский онкологический диспансер г. Алматы - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 4 | Эндовидеостойка с колоноскопом | 2 | 11 490 000 | 22 980 000 | Не позднее 10 октября 2014 года | КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 2 ед; | DDP до места поставки |
| 5 | Эндовидеостойка с колоноскопом для КДЦ | 33 | 11 490 000 | 379 170 000 | Не позднее 10 октября 2014 года | ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница" Акмолинской области - 1 ед; Поликлиника при ГКП на ПХВ "Атбасарская ЦРБ" Акмолинской области - 1 ед; Поликлиника при ГКП на ПХВ "Аккольская ЦРБ" Акмолинской области - 1 ед; Районная поликлиника Коксуского района Алматинской области - 1 ед; Городская поликлиника г.Талдыкорган Алматинской области - 1 ед; Районная полик-ка Панфиловского района Алматинской области - 1 ед; Городская поликлиника г.Капшагай Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Городская пол-ка г.Риддер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Медицинское объединение Зыряновского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Медицинское объединение Аягозского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "МО Бородулихинского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "МО №2 Тарбагатайского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Жарминского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Меркенская ЦРБ" Жамбылской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Кордайская ЦРБ" Жамбылской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Таласская ЦРБ" Жамбылской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной консультативно-диагностический центр" Западно-Казахстанской области -1 ед; КДЦ при КГП "Центральная больница г.Абай" Карагандинской области - 1 ед; КДЦ при КГП "Поликлиника г.Шахтинск" Карагандинской области - 1 ед; КДЦ при КГП "Центральная районная больница Нуринского района" Карагандинской области - 1 ед; КДЦ при КГП "Центральная районная больница Бухар-Жырауского района" Карагандинской области - 1 ед; Рудненская городская поликлиника Костанайской области- 1 ед; Лисаковская городская поликлиника Костанайской области - 1 ед; КГП "Поликлиника № 3 г. Костаная" Костанайской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" г. Кызылорда Кызылординской области - 1 ед; ГККП "Шымкентская городская поликлиника № 6 Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Мактааральская районная поликлиника Жетысай" Южно-Казахстанской области - 1 ед; Городская поликлиника №3 г. Алматы - 1 ед; Городская поликлиника №8 г. Алматы - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" г. Астана - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" г. Астана - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Урджарского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Зайсанского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 6 | Эндовидеостойка с гастроскопом | 15 | 11 490 000 | 172 350 000 | Не позднее 10 октября 2014 года | ГКП на ПХВ "Акмолинский областной онкологический диспансер" Акмолинской области - 1 ед; Алматинский региональный онкологический диспансер Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер" Атырауской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Жамбылской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Западно-Казахстанской области - 2 ед; КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 1 ед; КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Костанайской области -1 ед; ГКП "Областной онкологический диспансер" г. Кызылорда Кызылординской области - 1 ед; Областной онкологический диспансер Мангистауской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Северо-Казахстанской области -1 ед; Алматинский онкологический диспансер г. Алматы - 1 ед; Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган Алматинской области -1 ед; КГП на ПХВ " ВК областной онкологический диспансер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 7 | Эндовидеостойка с гастроскопом для КДЦ | 30 | 11 490 000 | 344 700 000 | Не позднее 10 октября 2014 года | ГКП "Актюбинский областной КДЦ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; ГКП "Городская поликлиника №1" Актюбинской области - 1 ед; Районная поликлиника Коксуского района Алматинской области -1 ед; Городская поликлиника г.Талдыкорган Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Атырауская областная больница" Атырауской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Городская пол-ка г.Риддер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Медицинское объединение Зыряновского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Медицинское объединение Аягозского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "МО Бородулихинского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "МО №2 Тарбагатайского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Зайсанского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Урджарского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Жарминского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КДЦ при КГКП "Центральная больница г.Жезказган" Карагандинской области - 1 ед; КДЦ при КГП "Поликлиника №1 г.Балхаш" Карагандинской области - 1 ед; КДЦ при КГП "Поликлиника №4 г.Темиртау" Карагандинской области - 1 ед; Рудненская городская поликлиника Костанайской области - 1 ед; Лисаковская городская поликлиника Костанайской области - 1 ед; КГП "Поликлиника № 3 г. Костаная" Костанайской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Мангистауская областная больница" Мангистауской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Городская больница №3" Северо-Казахстанской области - 1 ед; Городская поликлиника №3 г. Алматы - 1 ед; Городская поликлиника № 6 г. Алматы - 1 ед; Городская поликлиника № 8 г. Алматы - 1 ед; Городская поликлиника № 2 г. Алматы - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" г. Астана - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №8" г. Астана - 2 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 7 " г. Астана - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5" г. Астана - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 8 | Эндовидеостойка с бронхоскопом | 8 | 11 490 000 | 91 920 000 | Не позднее 10 октября 2014 года | Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ " ВК областной онкологический диспансер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Жамбылской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Западно-Казахстанской области - 1 ед; КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 2 ед; Областной онкологический диспансер Мангистауской области - 1 ед; Алматинский онкологический диспансер г. Алматы - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 9 | Цифровой маммограф со стереотаксической биопсией | 1 | 110 000 000 | 110 000 000 | Не позднее 10 ноября 2014 года | РГП на ПХВ "КазНИИ онкологии и радиологии" – 1 ед; | DDP до места поставки |
| 10 | Цифровой маммограф со стереотаксической биопсией | 1 | 110 000 000 | 110 000 000 | Не позднее 10 ноября 2014 года | РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед; | DDP до места поставки |
| 11 | Эндовидеостойка с колоноскопом | 1 | 11 490 000 | 11 490 000 | Не позднее 10 октября 2014 года | КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |

Лот  № 1

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Аппарат маммографический |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Применение в лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждениях, предназначенных для скрининговых и диагностических исследований молочной железы.Для проведения биопсии тканей молочной железы при помощи стереотаксической приставки. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке Изоцентрическое устройство гентри Фокусное расстояние, не более 650 мм Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка Устанавливаемая сила компрессии Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н Две скорости компрессии Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO - 4 положения Фиксация гентри при начале компрессии Пара двойных педалей для управления аппаратом Высокочастотный генератор Мощность генератора, не более 5кВт Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции: - кВ - мАс - мишень анода - фильтр Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в изображении Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр Рентгеновская трубка Двойной трек анода Материал первого трека - Молибден Материал второго трека - Родий или вольфрам 4 фокуса (2 на каждый трек) Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин Вращающийся анод Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку Коллиматор рентгеновского излучения Световой центратор Автоматическая установка в режиме увеличения Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы. Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии Цифровые маркеры проекции Цифровой детектор Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60% Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит Размер детектора, не менее 24х30 см Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500 Станция сбора медицинских данных ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024 Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек Порт для подключения Ethernet Объем жесткого диска, не менее 250 Гб Режим увеличения изображения Режим инверсии изображения Вращение изображения Отражение изображения Ввод аннотаций на изображение Возможность измерения расстояний на изображении Рентгенозащитная ширма Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции Источник бесперебойного питания для компьютерной системы Поддержка DICOM 3.0 Рабочая станция для анализа полученных изображений Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21” Диагональ цветного монитора, не менее 19” DICOM совместимость Интерфейс на русском языке Приставка стереотаксическая для биопсии Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации Питание от маммографа Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90 Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, . Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям Программируемая длина иглы Топограмма, не менее 100х80 мм Контроль по топограмме Биопсийное окно, не менее 50х40 мм Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм Контроль по стереотаксическому изображению Возможность переключение между мишенями у аппарата Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме Направляющие для игл Специализированный стол или стул Принтер для печати медицинских изображений Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см Вес в распакованном виде: 90 кг. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа Форматы изображений: DICOM (встроенный) Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: DirectDigitalImaging) |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке | Изоцентрическое устройство гентри Фокусное расстояние, не более 650 мм Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка Устанавливаемая сила компрессии Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н Две скорости компрессии Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO - 4 положения Фиксация гентри при начале компрессии Пара двойных педалей для управления аппаратом | 1 шт |
|  |  | 2. | Высокочастотный генератор | Мощность генератора, не более 5кВт Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции: - кВ - мАс - мишень анода - фильтр Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в изображении Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр | 1 шт |
|  |  | 3. | Рентгеновская трубка | Двойной трек анода Материал первого трека - Молибден Материал второго трека - Родий или вольфрам 4 фокуса (2 на каждый трек) Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин Вращающийся анод Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку | 1 шт |
|  |  | 4. | Коллиматор рентгеновского излучения | Световой центратор Автоматическая установка в режиме увеличения Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы. Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии Цифровые маркеры проекции | 1 шт |
|  |  | 5. | Цифровой детектор | Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60% Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит Размер детектора, не менее 24х30 см Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500 | 1 шт |
|  |  | 6. | Станция сбора медицинских данных | ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024 Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек Порт для подключения Ethernet Объем жесткого диска, не менее 250 Гб Режим увеличения изображения Режим инверсии изображения Вращение изображения Отражение изображения Ввод аннотаций на изображение Возможность измерения расстояний на изображении Рентгенозащитная ширма Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции Источник бесперебойного питания для компьютерной системы Поддержка DICOM 3.0 | 1 шт |
|  |  | 7. | Рабочая станция для анализа полученных изображений | Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21” Диагональ цветного монитора, не менее 19” DICOM совместимость Интерфейс на русском языке | 1 шт |
|  |  | 8. | Приставка стереотаксическая для биопсии | Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации Питание от маммографа Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90 Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, . Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям Программируемая длина иглы Топограмма, не менее 100х80 мм Контроль по топограмме Биопсийное окно, не менее 50х40 мм Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм Контроль по стереотаксическому изображению Возможность переключение между мишенями у аппарата Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме Направляющие для игл Специализированный стол или стул | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Экраны рентгенозащитные прозрачные | Защитная ширма для лица пациентки при проведении экспозиции | 1 шт |
|  |  | 2. | Стандартная компрессионная ложка для увеличения. | Компрессионаая ложка 24х30 Компрессионная ложка 19х23 | 1 к-т |
|  |  | 3. | Стойка для съемки с увеличением в 1.5 раза | Набор для съёмки с увеличением 1.5 | 1 шт |
|  |  | 4. | Стойка для съемки с увеличением в 1.8 раза | Набор для съёмки с увеличением 1.8 | 1 шт |
|  |  | 5. | Фантомы для калибровки | Маммографический фантом | 1 шт |
|  |  | 6. | Щит силовой электрораспределительный. | Щит силовой электрораспределительный. | 1 шт |
|  |  | 7. | Принтер для печати медицинских изображений | Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см Вес в распакованном виде: 90 кг. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа Форматы изображений: DICOM (встроенный) Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: DirectDigitalImaging) | 1 шт |
|  |  | 8. | Негатоскопмаммогафический | Наличие | 1 шт |
|  |  | 9. | Источник бесперебойного питания | Наличие | 1 шт |
|  |  | 10. | Индивидуальная защита | Комплект (2 фартука, 1 защита для щитовидной железы, 2 юбки) | 1 к-т |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Технические требования к установке : Размеры помещений: Процедурная комната- 3.50м х 3.50м.(10.5м²). Высота помещений не ниже 2.5м. Температура и влажность: Температура от 15° С до 35° С. Влажность от 10% до 80% без конденсации. Тепловыделение: = при выключенном рентгене:1,05 кВт в течении 6 сек.Макс. = при выключенном рентгене:0,75 кВт. Гентри крепится к полу 3-я или 5-юанкерными болтами М10, толщинабетонного основания от 120мм. Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м Контрольная станция AWS крепится кполу 4-я анкерными болтами М10,толщина бетонного основания от 120мм. Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м Характеристика электропитающих сетей: Электропитание 1-Фазное 220 В. Частота 50 или 60 Гц +-1 Гц. Мощность 9 кВА / 6 сек.max Напряжение 220 ÷240 В ±10% COSϕ 0,6 DMD Iном.=25А. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Для печати снимков на термографическом принтере | 1 уп. |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Навигационная система с принадлежностями |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Нейрохирургия, вертебрология, онкология, травматология, ортопедия, ЛОР хирургия, для работы на голове и спине. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 220-240В, с частотой 50-60Гц Водоснабжедние: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 8 кв.м. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная оцифровывающая установка в комплекте для оптической локализации и навигации | Двухстоечная компоновка состоящая из: мобильной стойки поддерживающей хирургический жидкокристалический сенсорный монитор со встроенными громкоговорителями диагональ не менее 24 дюйма с разрешением не менее 1920х1200; тележка персонала с жидкокристаллическим монитором диагональ не менее 15,4 с разрешением не менее 1440х900. Наличие встроенной камеры (локализатор) излучающей инфракрасный свет, лазерная система наведения (расположенная между линзами камеры) для точного наведения камеры. Камера должна быть закреплена на тележке персонала посредством штанги для уравновешивания камеры. Тележка персонала должна быть укомплектована клавиатурой, мышкой и высококачественной стереосистемой для вопсроизведения музыки. Установка также оснащается беспроводной хирургической мышью для работы из стерильного операционного поля. На тележке также расположена системная панель ввода/вывода со следующими разъемами: для оптических активных инструментов, для референционной рамки, для педали ножного переключения, для подключения к хирургическому микроскопу, для подключения к локальной сети, модему, USB, Video in/out, S-Video. CD/DVD привод. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Мобильная оцифровывающая установка для электромагнитной локализации и навигации с аксессуарами | Блок переносной для электромагнитной локализации, 220В, Излучатель (локализатор) для создания низкоэнергетического магнитного поля с держателем, сочлененный рычаг, адаптер. Дает возможность навигирования гибкого инструмента без необходимой жесткой фиксации головы в скобе Мейфилда. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модули интеграции с микроскопом и С-дугой (ЭОП) | Модуль для интеграции и навигации операционных микроскопов в комплекте с програмным обеспечением и асессуарами для использования с микроскопами. | 1 шт. |
|  |  |  |  | Модуль для интеграции с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) с програмным обеспечением и аксессуарами (калибровочная мишень, крепежное кольцо, беспроводной флюоротрекер) | 1 шт. |
|  |  | 4. | Программное обеспечение | Программное обеспечение на компакт дисках для хирургичесих вмешательствах на головном мозге под контролем оптической и/или электромагнитной системы локализации и для хирургических вмешательствах на позвоночнике. Позволяет совмещать мультимодальные изображения (КТ, МРТ, флюоро-) | 4 шт. |
|  |  | 5. | Набор для биопсии | Набор пассивных инструментов (трубка направитель размерами (мм) 1.9, 2.2 или 2.6, сочлененный рычаг, зонд– адаптер на Мэйфилд | 1 комплект |
|  |  |  |  | Игла для биопсии, пассивная | 5 шт. |
|  |  |  |  | Направитель для биопсии | 5 шт. |
|  |  | 6. | Набор инструментов и аксессуаров для вмешательст на головном мозге | Набор включает пассивный зонд, референционную рамку, сочлененный рычаг | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор инструментов и аксессуаров для вмешательст на головном мозге | 1 комплект |
|  |  | 7. | Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвночника | Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвночника | 1 комплект |
|  |  | 8. | Набор инструментов и аксессуаров для малоинвазивного хирургического вмешательства | Набор инструментов, включает 2 диллятатора, 2 канюли, молоток отбойник, референционная рамка, ограничитель хода для чрезкожного стержня, | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор инструментов включает 2 чрезкожных зажима длинный и короткий, чрезкожный крепеж на 45 градусов, навигируемый дилятатор, трекер для дилятатора, отверка для установки/снятия | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор инструментов включает: направитель для сверел канюлированный; ограничитель регулируемый; направитель для сверел; спинальная отверка; зонд педикулярный 2.25 мм; зажим для установки референционной рамки; динамическая рама легкая 0 градусов; блок для крепления рамки легкий 90 градусов; рукоятка универсальная канюлированная; прямой пассивный зонд острый; метчик размером: 4.0 мм, 3.5 мм; метчик 4.0 мм размером (10-24 мм; 26-52 мм); метчик кортикальный и/или канюлированный размером: 4.0 мм, 4.5 мм; шило обычное. | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор сверил стерильных 2.4, 2.9, 3.0, 3.5 мм; стержень 3.0 мм стерильный, канюлированный; | 1 шт. |
|  |  |  |  | Канюля размерами 100 мм | 1 шт. |
|  |  |  |  | Канюля размерами 150 мм | 1 шт. |
|  |  |  |  | Упаковка игл для доступа к ножке позвонка | 1 уп. |
|  |  | 9. | Наборы инструментов и аксессуаров работающих в электромагнитном режиме | Набор для установки шунта неинвазивный; | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор для установки шунта с фиксацией на костях черепа; | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор для резекции опухолей неинвазивный; | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор для резекции опухолей с фиксацией на костях черепа | 3 комплекта |
|  |  |  |  | Драпировка на блок электромагнитной локализации | 10 шт. |
|  |  |  |  | Зонд-указатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | Зонд для работы с микроскопом | 1 шт. |
|  |  | 10. | Набор сфер | Набор магнитных сферы для установки на навигационных инструментах, способных отражать инфракрасное узлучение | 6 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Отвертка | Многоразовая для установки и снятия 1.6 мм | 1 шт. |

Лот № 3

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Начало формы Аппарат рентгеновский диагностический цифровой Конец формы |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Рентгеновский аппарат является универсальным и предназначен для проведения всех видов диагностических исследований на одном рабочем месте. Рентгеноскопия с возможностью выполнения серийной съемки и прицельных снимков на плоскопанельном детекторе поворотного стола-штатива. Конструкция рентгеновского аппарата обеспечивает возможность дистанционного управления всеми функциями аппарата и цифровой системы из пультовой без облучения медицинского персонала. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Универсальный рентгеновский штатив: Диапазон наклона в градусах, не менее +90°/-17°, наличие остановки стола в горизонтальной позиции, наличие доступа к пациенту с задней стороны аппарата (для перекладывания и др.). Рентгенопрозрачная дека стола : размеры деки стола, не менее 210 х 80 см, наличие одновременного продольного перемещения деки стола и штатива рентгеновской трубки. Перемещение деки стола в продольном направлении, см, не менее суммарно 160 или +/- 80 . Перемещение деки стола в поперечном направлении, см, не менее суммарно 35. или +/- 17,5. Высота стола в горизонтальном положении, см, не более 90. Поглощение рентгеновского излучения декой стола (по IEC 603-1-3), мм алюминиевого эквивалента, не более 0,65, возможная нагрузка на стол (вес пациента) без ограничений, не менее 150. Наличие съемной подставки для ног, наличие дистанционного управления всеми функциями аппарата из пультовой, наличие возможности управления движениями стола, штатива и диафрагмы непосредственно у аппарата. Время переключения с просвечивания на режим рентгенографии, не более 1с. Моторизованное удаление решетки из центрального луча, время удаление решетки из центрального луча, с, не более 4. Минимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не более 80 см над полом, максимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не менее 180 см над полом. Угол при съемке в косых проекциях, не менее +/- 40°, поворот рентгеновской трубки +90°/-180°. Выполнение серийных снимков (ангиография) с частотой не менее 8 кадров в секунду. R-излучатель: Диаметры фокусных пятен, не более 0.6 и 1.0 мм, напряжение на трубке, не менее 150 кВ. Мощность трубки, не менее 40/80 кВт, теплоемкость анода, не менее 780 000 Т. Е. (500 000 Дж) , теплоемкость рентгеновской трубки, не менее 2 400 000 Т. Е. (1 800 000 Дж) , тип охлаждения анода воздушный, скорость охлаждения анода, не менее 120 000 Дж/мин, скорость вращения анода об/мин, не менее 8 500, время раскрутки анода, с, не более 0,4, угол анода 12 град. Генератор R-излучения: Мощность генератора, не менее 65 кВт, диапазон изменения напряжения, не хуже 40 - 150 кВ. Количество программ обследования органов с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фильтр, фокусное пятно), не менее 200, максимальный ток, мА, не менее (при указанном значении кВ) 800 мА (81 кВ) 650 мА (100 кВ), 500 мА (125 кВ), 400 мА (150 кВ). Ток в режиме флюороскопии, мА, не хуже 0,2 – 23, количество электричества, мАс, не хуже 0,5 – 800, минимальное время экспозиции, не более 1 мс. Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров, наличие автоматического выбора экспозиции (съемка по 1-й точке) с падающей нагрузкой, наличие свободного выбора экспозиции (съемка по 2-м и 3-м точкам), наличие встроенной системы контроля нагрузки рентгеновской трубки со световой и звуковой индикацией, наличие встроенной системы отображения дозы пациента на мониторе изображения, наличие виртуального пульта управления генератором, вызываемый на монитор прямого изображения. Детектор плоскопанельный: Цифровой динамический плоский детектор с интегрированной убираемой решеткой. Материал: аморфный силикон (a-Si), размер не менее 43 см x 43 см. Размер пикселя не более 148 мкм. Размер матрицы не менее 2,880 x 2,880. Разрешение не менее 3.4 п/л. Глубина оцифровки не менее 16 бит. Сьемка не менее 8 кадров в секунду, эффективность детектора (DQE %) не менеее 65. Цифровая система изображения: Цифровая система для записи, обработки и хранения изображений на базе Windows-совместимой операционной системы: режим цифровой рентгеноскопии, режима цифровой рентгенографии, режим цифровой серийной съемки. Частота кадров при серийной съемке, не менее 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 кадров/с. Память системы на жестком диске, не менее 50 000 изображений. Обработка изображения после исследования: усиление кромок, преобразование позитив-негатив, изменение контраста и яркости, электронное диафрагмирование, масштабирование изображения, текстовые аннотации, маркировка, рисунки, измерения длины и угла. Разделение экрана на фрагменты, не хуже 4, 9, 16, 25, и 36. Программное обеспечение передачи изображений в сеть в формате DICOM 3.0 (DICOM Send). Печать изображений в формате DICOM 3.0 (DICOM Print), отображение дозы облучения на консоли аппарата. Наличие записи изображений на компакт-диски, запись изображений на CD диски в формате DICOM и TIFF и AVI. Коллиматор с прямоугольной и ирисовой диафрагмой: Моторизованный привод для медных фильтров, полноформатный световой центратор, лазерного линейного указателя и ЖК дисплей, вращение коллиматора ± 45º относительно оси центрального луча. Ленточный измеритель расстояния Фокус-Пленка (SID). Дополнительные комплектующие: Компрессионное устройство, Мобильная консоль управления для комнаты обследования, Переговорное устройство, Специальное рентгензащитное просмотровое окно с рамой, Шкаф силовой распределительный, Принтер сухой печати, Комплект средств персональной рентгеновской защиты. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Универсальный рентгеновский штатив | Диапазон наклона в градусах, не менее +90°/-17°, наличие остановки стола в горизонтальной позиции, наличие доступа к пациенту с задней стороны аппарата (для перекладывания и др.). Рентгенопрозрачная дека стола : размеры деки стола, не менее 210 х 80 см, наличие одновременного продольного перемещения деки стола и штатива рентгеновской трубки. Перемещение деки стола в продольном направлении, см, не менее суммарно 160 или +/- 80 . Перемещение деки стола в поперечном направлении, см, не менее суммарно 35. или +/- 17,5. Высота стола в горизонтальном положении, см, не более 90. Поглощение рентгеновского излучения декой стола (по IEC 603-1-3), мм алюминиевого эквивалента, не более 0,65, возможная нагрузка на стол (вес пациента) без ограничений, не менее 150. Наличие съемной подставки для ног, наличие дистанционного управления всеми функциями аппарата из пультовой, наличие возможности управления движениями стола, штатива и диафрагмы непосредственно у аппарата. Время переключения с просвечивания на режим рентгенографии, не более 1с. Моторизованное удаление решетки из центрального луча, время удаление решетки из центрального луча, с, не более 4. Минимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не более 80 см над полом, максимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не менее 180 см над полом. Угол при съемке в косых проекциях, не менее +/- 40°, Поворот рентгеновской трубки +90°/-180°. | 1 шт. |
|  |  | 2. | R-излучатель | Диаметры фокусных пятен, не более 0.6 и 1.0 мм, напряжение на трубке, не менее 150 кВ. Мощность трубки, не менее 40/80 кВт, теплоемкость анода, не менее 780 000 Т. Е. (500 000 Дж), теплоемкость рентгеновской трубки, не менее 2 400 000 Т. Е. (1 800 000 Дж), тип охлаждения анода воздушный, скорость охлаждения анода, не менее 120 000 Дж/мин, скорость вращения анода об/мин, не менее 8 500, время раскрутки анода, с, не более 0,4, угол анода 12 град. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Генератор R-излучения | Мощность генератора, не менее 65 кВт, диапазон изменения напряжения, не хуже 40 - 150 кВ. Количество программ обследования органов с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фильтр, фокусное пятно), не менее 200, максимальный ток, мА, не менее (при указанном значении кВ) 800 мА (81 кВ) 650 мА (100 кВ), 500 мА (125 кВ),400 мА (150 кВ). Ток в режиме флюороскопии, мА, не хуже 0,2 – 23, количество электричества, мАс, не хуже 0,5 – 800, минимальное время экспозиции, не более 1 мс. Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров, наличие автоматического выбора экспозиции (съемка по 1-й точке) с падающей нагрузкой, наличие свободного выбора экспозиции (съемка по 2-м и 3-м точкам), наличие встроенной системы контроля нагрузки рентгеновской трубки со световой и звуковой индикацией, наличие встроенной системы отображения дозы пациента на мониторе изображения, наличие виртуального пульта управления генератором, вызываемый на монитор прямого изображения. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Детектор плоскопанельный | Цифровой динамический плоский детектор с интегрированной убираемой решеткой. Материал: аморфный силикон (a-Si). Размер не менее 43 см x 43 см. Размер пикселя не более 148 мкм. Размер матрицы не менее 2,880 x 2,880. Разрешение не менее 3.4 п/л. Глубина оцифровки не менее 16 бит. Сьемка не менее 8 кадров в секунду, эффективность детектора (DQE %) не менеее 65. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Цифровая система изображения | Цифровая система для записи, обработки и хранения изображений на базе Windows-совместимой операционной системы: режим цифровой рентгеноскопии, режима цифровой рентгенографии, режим цифровой серийной съемки. Частота кадров при серийной съемке, не менее 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 кадров/с. Память системы на жестком диске, не менее 50 000 изображений. Обработка изображения после исследования: усиление кромок, преобразование позитив-негатив, изменение контраста и яркости, электронное диафрагмирование, масштабирование изображения, текстовые аннотации, маркировка, рисунки, измерения длины и угла. Разделение экрана на фрагменты, не хуже 4, 9, 16, 25, и 36. Программное обеспечение передачи изображений в сеть в формате DICOM 3.0 (DICOM Send). Печать изображений в формате DICOM 3.0 (DICOM Print). Отображение дозы облучения на консоли аппарата. Наличие записи изображений на компакт-диски. Запись изображений на CD диски в формате DICOM и TIFF и AVI. Наличие клавиатуры 1 шт., мышь 1 шт., монитор для системы получения изображения, диагональ не менее 48 см., разрешение 1280х1024, контрастность 400:1. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Коллиматор с прямоугольной и ирисовой диафрагмой | Моторизованный привод для медных фильтров. Полноформатный световой центратор, лазерного линейного указателя и ЖК-дисплей, вращение коллиматора ± 45º относительно оси центрального луча. Ленточный измеритель расстояния Фокус-Пленка (SID). | 1 шт. |
|  |  | 7 | Компрессионное устройство | Компрессионное устройство. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Программа | Томография (планиграфия). Томографический углы: 40,20,8 градусов | 1 шт. |
|  |  | 9 | Матрац для позиционирования | Матрац пациента. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Переговорное устройство | Система голосовой связи (интерком). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания для всей системы не менее 80 кВА | 1 шт. |
|  |  | 3 | Специальное рентгензащитное просмотровое окно с рамой | Рентгенозащитное просвинцованное прозрачное стекло размером не менее 100 х 80 см, эквивалент свинца: 2,1 мм | 1 шт. |
|  |  | 4 | Принтер сухой печати | Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота) Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режиме standby: 70 Вт Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C; влажность: 20 - 80% Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов. Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport | 1 шт. |
|  |  | 5 | Комплект средств персональной рентгеновской защиты | Двухсторонний фартук, защита щитовидной железы | 1 комп. |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размер помещения для обследования Минимум 515 x 410 см без ограничений перемещения установки. Высота помещения для обследования Высота помещения (RH) 1 = минимум 250 см с ограничениями перемещения установки. Высота помещения (RH) 2 = более 300 см без ограничений Требования к электропитанию Значение соединения 34.6 кВА Внутр.плавкий предохранитель 50 A медленно перегорающий Внутреннее сопротивление ЛЭП ( 170 м( Энергопотребление: длительное 2,5 кВА, мгновенное 90 кВА Электрическая сеть 3/Н/PE (защитное заземление) переменный ток, 50/60 Гц± 1 Гц Система цифровая радиологическая: Количество отдельных помещений для установки - 1 Площадь помещения для установки не менее 6 м2 Внутри каждого помещения: Температура внутри помещения в пределах 18-24°C. Влажность не выше 40%, отсутствие паров химических реактивов и других агрессивных сред, протечек воды. Наличие обычной нефорсированной приточно - вытяжной вентиляции с призводительностью не менее 10 м3 в час. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. | 1 комп. |

Лот № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеоколоноскопом |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | 1) Позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства в колоноскопии различной сложности; 2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства; 3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p Наличие функции не менее чем 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры Возможность фиксации видео и фото через USB Drive Наличие функции виртуальной хроматографии Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в колоноскопе Диаметр дистального конца колоноскопа не более 12,9 мм Диаметр инструментального канала колоноскопа не менее 3,8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм с возможностью очистки щеткой Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 180 градусов Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее 160 градусов Монитор HD, размер не менее 26" |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеоколоноскоп | Видеоколоноскоп, Цветовая система PAL Рабочий канал Ø не менее 3.8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм Диаметр не более 12.9 мм Рабочая длина не менее 1600 мм Отклонение вверх не менее 180° вниз не менее 180° влево/вправо не менее 160°/160° В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 2x ключа для чемодана для транспортировки 1x защитный колпачок 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y - образная трубка для промывания 1x трубка для промывания канала для подачи воды 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 3x щетка для чистки рабочего канала (одноразовая) 3x щетки для чистки канала для подачи воды (одноразовые) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа 1x клапан для чистки 1x масло для смазки, 50 мл, 1x инструкция по использованию | 1 шт. |
|  |  | 2. | Медицинская эндоскопическая видеокамера | Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки должен быть: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем захвата изображения (фото и видео) и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель, видеокабель, видеокабель, S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования, силиконовая клавиатура | 1 шт. |
|  |  | 3. | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным управлением через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель | 1 шт. |
|  |  | 4. | Подставка | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором | 1 шт. |
|  |  | 5. | Медицинский источник света | Источник холодного света с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света, сетевой кабель, бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер | 1 шт. |
|  |  | 6. | Медицинская система для отсасывания | Портативная универсальная аспирационная помпа, для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка значений вакуума аспирации плавная в диапазоне не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан | 1 шт. |
|  |  | 7. | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка, блок питания | 1 шт. |
|  |  | 8. | Крепление | Держатель видеоэндоскопа для монтажа должен быть на двух стандартных рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями | 1 шт. |
|  |  | 9. | Cтандартная шина | Направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |

Лот № 5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеоколоноскопом |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | 1) Позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства в колоноскопии различной сложности; 2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства; 3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p Наличие функции не менее чем 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры Возможность фиксации видео и фото через USB Drive Наличие функции виртуальной хроматографии Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в колоноскопе Диаметр дистального конца колоноскопа не более 12,9 мм Диаметр инструментального канала колоноскопа не менее 3,8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм с возможностью очистки щеткой Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 180 градусов Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее 160 градусов Монитор HD, размер не менее 26" |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеоколоноскоп | Видеоколоноскоп, Цветовая система PAL Рабочий канал Ø не менее 3.8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм Диаметр не более 12.9 мм Рабочая длина не менее 1600 мм Отклонение вверх не менее 180° вниз не менее 180° влево/вправо не менее 160°/160° В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 2x ключа для чемодана для транспортировки 1x защитный колпачок 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y - образная трубка для промывания 1x трубка для промывания канала для подачи воды 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 3x щетка для чистки рабочего канала (одноразовая) 3x щетки для чистки канала для подачи воды (одноразовые) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа 1x клапан для чистки 1x масло для смазки, 50 мл, 1x инструкция по использованию | 1 шт. |
|  |  | 2. | Медицинская эндоскопическая видеокамера | Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки должен быть: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем захвата изображения (фото и видео) и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель, видеокабель, видеокабель, S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования, силиконовая клавиатура | 1 шт. |
|  |  | 3. | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным управлением через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель | 1 шт. |
|  |  | 4. | Подставка | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором | 1 шт. |
|  |  | 5. | Медицинский источник света | Источник холодного света с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света, сетевой кабель, бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер | 1 шт. |
|  |  | 6. | Медицинская система для отсасывания | Портативная универсальная аспирационная помпа, для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка значений вакуума аспирации плавная в диапазоне не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан | 1 шт. |
|  |  | 7. | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка, блок питания | 1 шт. |
|  |  | 8. | Крепление | Держатель видеоэндоскопа для монтажа должен быть на двух стандартных рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями | 1 шт. |
|  |  | 9. | Cтандартная шина | Направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. |  |  |  |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеогастроскопом |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | 1) Позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства в гастроскопии различной сложности 2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства 3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p Наличие функции не менее чем 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры Возможность фиксации видео и фото через USB Drive Наличие функции виртуальной хроматографии Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в гастроскопе Диаметр дистального конца гастроскопа не более 9,3 мм Диаметр инструментального канала гастроскопа не менее 2,8 мм Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 210/100 градусов Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее 120/120 градусов Монитор HD, размер не менее 26" |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеогастроскоп | Видеогастроскоп, цветовая система PAL. Рабочий канал Ø не менее 2.8 мм. Дистальный диаметр не более 9.3 мм. Рабочая длина не менее 1100 мм. Отклонение вверх не менее 210°, вниз не менее 100°, влево/вправо не менее 120°/120°. В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 1x защитный колпачок 1 x клапан аспирации 1 x клапан вода-воздух 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y-образная трубка для промывания 1x загубник 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 1x чистящая щетка (одноразовая) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа | 1 шт. |
|  |  | 2. | Медицинская эндоскопическая видеокамера | Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, max. Разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем захвата изображения (фото и видео) и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель, видеокабель, видеокабель, S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования, силиконовая клавиатура | 1 шт. |
|  |  | 3. | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным управлением через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель | 1 шт. |
|  |  | 4. | Подставка | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором | 1 шт. |
|  |  | 5. | Медицинский источник света | Источник холодного света с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света, сетевой кабель, бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер | 1 шт. |
|  |  | 6. | Медицинская система для отсасывания | Портативная универсальная аспирационная помпа, для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка значений вакуума аспирации плавная в диапазоне не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан | 1 шт. |
|  |  | 7. | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка, блок питания | 1 шт. |
|  |  | 8. | Крепление | Держатель видеоэндоскопа для монтажа должен быть на двух стандартных рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями | 1 шт. |
|  |  | 9. | Стандартная шина | Направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеогастроскопом |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | 1) Позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства в гастроскопии различной сложности 2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства 3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p Наличие функции не менее чем 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры Возможность фиксации видео и фото через USB Drive Наличие функции виртуальной хроматографии Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в гастроскопе Диаметр дистального конца гастроскопа не более 9,3 мм Диаметр инструментального канала гастроскопа не менее 2,8 мм Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 210/100 градусов Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее 120/120 градусов Монитор HD, размер не менее 26" |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеогастроскоп | Видеогастроскоп, цветовая система PAL. Рабочий канал Ø не менее 2.8 мм. Дистальный диаметр не более 9.3 мм. Рабочая длина не менее 1100 мм. Отклонение вверх не менее 210°, вниз не менее 100°, влево/вправо не менее 120°/120°. В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 1x защитный колпачок 1 x клапан аспирации 1 x клапан вода-воздух 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y-образная трубка для промывания 1x загубник 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 1x чистящая щетка (одноразовая) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа | 1 шт. |
|  |  | 2. | Медицинская эндоскопическая видеокамера | Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, max. Разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем захвата изображения (фото и видео) и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель, видеокабель, видеокабель, S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования, силиконовая клавиатура | 1 шт. |
|  |  | 3. | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным управлением через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель | 1 шт. |
|  |  | 4. | Подставка | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором | 1 шт. |
|  |  | 5. | Медицинский источник света | Источник холодного света с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света, сетевой кабель, бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер | 1 шт. |
|  |  | 6. | Медицинская система для отсасывания | Портативная универсальная аспирационная помпа, для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка значений вакуума аспирации плавная в диапазоне не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан | 1 шт. |
|  |  | 7. | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка, блок питания | 1 шт. |
|  |  | 8. | Крепление | Держатель видеоэндоскопа для монтажа должен быть на двух стандартных рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями | 1 шт. |
|  |  | 9. | Стандартная шина | Направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеобронхоскопом |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | - позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства в бронхоскопии и трахеоскопии различной сложности - есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства - есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | - блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080 - наличие функции 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры - возможность фиксации видео и фото через USB Drive - наличие функции виртуальной хроматографии - диаметр дистального конца бронхоскоп не более 6.2 мм - диаметр инструментального канала бронхоскопа не менее 2,3 мм - диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз не менее 180/100 градусов - глубина обзора не менее 3-50 мм - рабочая длина бронхоскопа не менее 610мм - монитор HD |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеобронхоскоп | - видеобронхоскоп должен иметь цветовую систему PAL включая устройство для аспирации. - инструментальный канал: не менее 2,3 мм. - угол зрения: 0° . - угловая апертура: не менее 120° . - отклонение вверх не менее 180° , вниз не менее 100° . - глубина обзора не менее 3-50 мм. - рабочая длина: не менее 610 мм. - внешний диаметр не более 6.2 мм. - в комплект входят: чемодан, соединительный кабель видеоэндоскопа, биопсийные щипцы, овальные,с двумя подвижными браншами не менее1,8 мм, длина не менее 120 см, прибор проверки герметичности, с грушей и манометром, клапан выпуска воздуха, используется для вентиляции во время газовой стерилизации, рабочая длина не менее 100 см, ирригационная трубка для инструментального канала | 1шт. |
|  |  | 2. | Медицинская эндоскопическая видеокамера | - блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами. - разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем захвата изображения и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (3 режима), USB-вход на передней панели для фиксации фото и видео, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель, видеокабель, видеокабель, S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования, силиконовая клавиатура | 1 шт. |
|  |  | 3 | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | - монитор HD, аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции. - разрешение: не менее 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Video - видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель | 1 шт. |
|  |  | 4 | Подставка | - штатив для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования не менее 26" HD монитором и не менее 19" HD монитором | 1шт. |
|  |  | 5 | Медицинский источник холодного света | - источник холодного света с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, одна ксеноновая лампа не более100 Вт - напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz - состоящий из : источник холодного света, сетевой кабель, бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер | 1шт. |
|  |  | 6 | Медицинская система для отсасывания | - портативная универсальная аспирационная помпа для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. - установка значений вакуума аспирации плавная в диапазоне не менее 75-640 мм. - возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. - в комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан | 1шт. |
|  |  | 7 | Медицинская передвижная приборная стойка | - стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. | 1шт. |
|  |  | 8 | Крепление для видеоэндоскопов | - держатель видеоэндоскопа для монтажа на двух стандартных рельсах, состоящий из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями | 1шт. |
|  |  | 9 | Cтандартная шина | - направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| 7. | Другие требования и условия |  |

Лот № 9

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Аппарат маммографический |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Применение в лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждениях, предназначенных для скрининговых и диагностических исследований молочной железы.Для проведения биопсии тканей молочной железы при помощи стереотаксической приставки. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке Изоцентрическое устройство гентри Фокусное расстояние, не более 650 мм Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка Устанавливаемая сила компрессии Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н Две скорости компрессии Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO - 4 положения Фиксация гентри при начале компрессии Пара двойных педалей для управления аппаратом Высокочастотный генератор Мощность генератора, не более 5кВт Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции: - кВ - мАс - мишень анода - фильтр Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в изображении Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр Рентгеновская трубка Двойной трек анода Материал первого трека - Молибден Материал второго трека - Родий или вольфрам 4 фокуса (2 на каждый трек) Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин Вращающийся анод Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку Коллиматор рентгеновского излучения Световой центратор Автоматическая установка в режиме увеличения Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы. Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии Цифровые маркеры проекции Цифровой детектор Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60% Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит Размер детектора, не менее 24х30 см Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500 Станция сбора медицинских данных ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024 Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек Порт для подключения Ethernet Объем жесткого диска, не менее 250 Гб Режим увеличения изображения Режим инверсии изображения Вращение изображения Отражение изображения Ввод аннотаций на изображение Возможность измерения расстояний на изображении Рентгенозащитная ширма Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции Источник бесперебойного питания для компьютерной системы Поддержка DICOM 3.0 Рабочая станция для анализа полученных изображений Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21” Диагональ цветного монитора, не менее 19” DICOM совместимость Интерфейс на русском языке Приставка стереотаксическая для биопсии Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации Питание от маммографа Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90 Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, . Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям Программируемая длина иглы Топограмма, не менее 100х80 мм Контроль по топограмме Биопсийное окно, не менее 50х40 мм Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм Контроль по стереотаксическому изображению Возможность переключение между мишенями у аппарата Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме Направляющие для игл Специализированный стол или стул Принтер для печати медицинских изображений Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см Вес в распакованном виде: 90 кг. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа Форматы изображений: DICOM (встроенный) Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке | Изоцентрическое устройство гентри Фокусное расстояние, не более 650 мм Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка Устанавливаемая сила компрессии Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н Две скорости компрессии Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO - 4 положения Фиксация гентри при начале компрессии Пара двойных педалей для управления аппаратом | 1 шт |
|  |  | 2. | Высокочастотный генератор | Мощность генератора, не более 5кВт Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции: - кВ - мАс - мишень анода - фильтр Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в изображении Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр | 1 шт |
|  |  | 3. | Рентгеновская трубка | Двойной трек анода Материал первого трека - Молибден Материал второго трека - Родий или вольфрам 4 фокуса (2 на каждый трек) Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин Вращающийся анод Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку | 1 шт |
|  |  | 4. | Коллиматор рентгеновского излучения | Световой центратор Автоматическая установка в режиме увеличения Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы. Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии Цифровые маркеры проекции | 1 шт |
|  |  | 5. | Цифровой детектор | Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60% Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит Размер детектора, не менее 24х30 см Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500 | 1 шт |
|  |  | 6. | Станция сбора медицинских данных | ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024 Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек Порт для подключения Ethernet Объем жесткого диска, не менее 250 Гб Режим увеличения изображения Режим инверсии изображения Вращение изображения Отражение изображения Ввод аннотаций на изображение Возможность измерения расстояний на изображении Рентгенозащитная ширма Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции Источник бесперебойного питания для компьютерной системы Поддержка DICOM 3.0 | 1 шт |
|  |  | 7. | Рабочая станция для анализа полученных изображений | Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21” Диагональ цветного монитора, не менее 19” DICOM совместимость Интерфейс на русском языке | 1 шт |
|  |  | 8. | Приставка стереотаксическая для биопсии | Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации Питание от маммографа Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90 Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, . Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям Программируемая длина иглы Топограмма, не менее 100х80 мм Контроль по топограмме Биопсийное окно, не менее 50х40 мм Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм Контроль по стереотаксическому изображению Возможность переключение между мишенями у аппарата Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме Направляющие для игл Специализированный стол или стул | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Экраны рентгенозащитные прозрачные | Защитная ширма для лица пациентки при проведении экспозиции | 1 шт |
|  |  | 2. | Стандартная компрессионная ложка для увеличения. | Компрессионаая ложка 24х30 Компрессионная ложка 19х23 | 1 к-т |
|  |  | 3. | Стойка для съемки с увеличением в 1.5 раза | Набор для съёмки с увеличением 1.5 | 1 шт |
|  |  | 4. | Стойка для съемки с увеличением в 1.8 раза | Набор для съёмки с увеличением 1.8 | 1 шт |
|  |  | 5. | Фантомы для калибровки | Маммографический фантом | 1 шт |
|  |  | 6. | Щит силовой электрораспределительный. | Щит силовой электрораспределительный. | 1 шт |
|  |  | 7. | Принтер для печати медицинских изображений | Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см Вес в распакованном виде: 90 кг. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа Форматы изображений: DICOM (встроенный) Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) | 1 шт |
|  |  | 8. | Негатоскоп маммогафический | Наличие | 1 шт |
|  |  | 9. | Источник бесперебойного питания | Наличие | 1 шт |
|  |  | 10. | Индивидуальная защита | Комплект (2 фартука, 1 защита для щитовидной железы, 2 юбки) | 1 к-т |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Технические требования к установке : Размеры помещений: Процедурная комната- 3.50м х 3.50м.(10.5м²). Высота помещений не ниже 2.5м. Температура и влажность: Температура от 15° С до 35° С. Влажность от 10% до 80% без конденсации. Тепловыделение: = при выключенном рентгене:1,05 кВт в течении 6 сек.Макс. = при выключенном рентгене:0,75 кВт. Гентри крепится к полу 3-я или 5-юанкерными болтами М10, толщинабетонного основания от 120мм. Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м Контрольная станция AWS крепится кполу 4-я анкерными болтами М10,толщина бетонного основания от 120мм. Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м Характеристика электропитающих сетей: Электропитание 1-Фазное 220 В. Частота 50 или 60 Гц +-1 Гц. Мощность 9 кВА / 6 сек.max Напряжение 220 ÷240 В ±10% COSϕ 0,6 DMD Iном.= 25А. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Для печати снимков на термографическом принтере | 1 уп. |

Лот № 10

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Аппарат маммографический |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Применение в лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждениях, предназначенных для скрининговых и диагностических исследований молочной железы.Для проведения биопсии тканей молочной железы при помощи стереотаксической приставки. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке Изоцентрическое устройство гентри Фокусное расстояние, не более 650 мм Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка Устанавливаемая сила компрессии Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н Две скорости компрессии Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO - 4 положения Фиксация гентри при начале компрессии Пара двойных педалей для управления аппаратом Высокочастотный генератор Мощность генератора, не более 5кВт Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции: - кВ - мАс - мишень анода - фильтр Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в изображении Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр Рентгеновская трубка Двойной трек анода Материал первого трека - Молибден Материал второго трека - Родий или вольфрам 4 фокуса (2 на каждый трек) Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин Вращающийся анод Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку Коллиматор рентгеновского излучения Световой центратор Автоматическая установка в режиме увеличения Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы. Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии Цифровые маркеры проекции Цифровой детектор Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60% Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит Размер детектора, не менее 24х30 см Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500 Станция сбора медицинских данных ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024 Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек Порт для подключения Ethernet Объем жесткого диска, не менее 250 Гб Режим увеличения изображения Режим инверсии изображения Вращение изображения Отражение изображения Ввод аннотаций на изображение Возможность измерения расстояний на изображении Рентгенозащитная ширма Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции Источник бесперебойного питания для компьютерной системы Поддержка DICOM 3.0 Рабочая станция для анализа полученных изображений Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21” Диагональ цветного монитора, не менее 19” DICOM совместимость Интерфейс на русском языке Приставка стереотаксическая для биопсии Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации Питание от маммографа Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90 Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, . Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям Программируемая длина иглы Топограмма, не менее 100х80 мм Контроль по топограмме Биопсийное окно, не менее 50х40 мм Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм Контроль по стереотаксическому изображению Возможность переключение между мишенями у аппарата Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме Направляющие для игл Специализированный стол или стул Принтер для печати медицинских изображений Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см Вес в распакованном виде: 90 кг. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа Форматы изображений: DICOM (встроенный) Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке | Изоцентрическое устройство гентри Фокусное расстояние, не более 650 мм Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка Устанавливаемая сила компрессии Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н Две скорости компрессии Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO - 4 положения Фиксация гентри при начале компрессии Пара двойных педалей для управления аппаратом | 1 шт |
|  |  | 2. | Высокочастотный генератор | Мощность генератора, не более 5кВт Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление параметрами экспозиции Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции: - кВ - мАс - мишень анода - фильтр Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в изображении Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр | 1 шт |
|  |  | 3. | Рентгеновская трубка | Двойной трек анода Материал первого трека - Молибден Материал второго трека - Родий или вольфрам 4 фокуса (2 на каждый трек) Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин Вращающийся анод Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку | 1 шт |
|  |  | 4. | Коллиматор рентгеновского излучения | Световой центратор Автоматическая установка в режиме увеличения Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы. Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии Цифровые маркеры проекции | 1 шт |
|  |  | 5. | Цифровой детектор | Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60% Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит Размер детектора, не менее 24х30 см Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500 | 1 шт |
|  |  | 6. | Станция сбора медицинских данных | ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024 Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек Порт для подключения Ethernet Объем жесткого диска, не менее 250 Гб Режим увеличения изображения Режим инверсии изображения Вращение изображения Отражение изображения Ввод аннотаций на изображение Возможность измерения расстояний на изображении Рентгенозащитная ширма Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см Расчет и вывод дозы на изображение после каждой экспозиции Источник бесперебойного питания для компьютерной системы Поддержка DICOM 3.0 | 1 шт |
|  |  | 7. | Рабочая станция для анализа полученных изображений | Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21” Диагональ цветного монитора, не менее 19” DICOM совместимость Интерфейс на русском языке | 1 шт |
|  |  | 8. | Приставка стереотаксическая для биопсии | Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации Питание от маммографа Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90 Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, . Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям Программируемая длина иглы Топограмма, не менее 100х80 мм Контроль по топограмме Биопсийное окно, не менее 50х40 мм Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм Контроль по стереотаксическому изображению Возможность переключение между мишенями у аппарата Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме Направляющие для игл Специализированный стол или стул | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Экраны рентгенозащитные прозрачные | Защитная ширма для лица пациентки при проведении экспозиции | 1 шт |
|  |  | 2. | Стандартная компрессионная ложка для увеличения. | Компрессионаая ложка 24х30 Компрессионная ложка 19х23 | 1 к-т |
|  |  | 3. | Стойка для съемки с увеличением в 1.5 раза | Набор для съёмки с увеличением 1.5 | 1 шт |
|  |  | 4. | Стойка для съемки с увеличением в 1.8 раза | Набор для съёмки с увеличением 1.8 | 1 шт |
|  |  | 5. | Фантомы для калибровки | Маммографический фантом | 1 шт |
|  |  | 6. | Щит силовой электрораспределительный. | Щит силовой электрораспределительный. | 1 шт |
|  |  | 7. | Принтер для печати медицинских изображений | Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см Вес в распакованном виде: 90 кг. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа Форматы изображений: DICOM (встроенный) Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) | 1 шт |
|  |  | 8. | Негатоскоп маммогафический | Наличие | 1 шт |
|  |  | 9. | Источник бесперебойного питания | Наличие | 1 шт |
|  |  | 10. | Индивидуальная защита | Комплект (2 фартука, 1 защита для щитовидной железы, 2 юбки) | 1 к-т |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Технические требования к установке : Размеры помещений: Процедурная комната- 3.50м х 3.50м.(10.5м²). Высота помещений не ниже 2.5м. Температура и влажность: Температура от 15° С до 35° С. Влажность от 10% до 80% без конденсации. Тепловыделение: = при выключенном рентгене:1,05 кВт в течении 6 сек.Макс. = при выключенном рентгене:0,75 кВт. Гентри крепится к полу 3-я или 5-юанкерными болтами М10, толщинабетонного основания от 120мм. Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м Контрольная станция AWS крепится кполу 4-я анкерными болтами М10,толщина бетонного основания от 120мм. Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м Характеристика электропитающих сетей: Электропитание 1-Фазное 220 В. Частота 50 или 60 Гц +-1 Гц. Мощность 9 кВА / 6 сек.max Напряжение 220 ÷240 В ±10% COSϕ 0,6 DMD Iном.= 25А. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Для печати снимков на термографическом принтере | 1 уп. |

Лот № 11

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеоколоноскопом |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | 1) Позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства в колоноскопии различной сложности; 2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства; 3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p Наличие функции не менее чем 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры Возможность фиксации видео и фото через USB Drive Наличие функции виртуальной хроматографии Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в колоноскопе Диаметр дистального конца колоноскопа не более 12,9 мм Диаметр инструментального канала колоноскопа не менее 3,8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм с возможностью очистки щеткой Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 180 градусов Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее 160 градусов Монитор HD, размер не менее 26" |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеоколоноскоп | Видеоколоноскоп, Цветовая система PAL Рабочий канал Ø не менее 3.8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм Диаметр не более 12.9 мм Рабочая длина не менее 1600 мм Отклонение вверх не менее 180° вниз не менее 180° влево/вправо не менее 160°/160° В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 2x ключа для чемодана для транспортировки 1x защитный колпачок 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y - образная трубка для промывания 1x трубка для промывания канала для подачи воды 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 3x щетка для чистки рабочего канала (одноразовая) 3x щетки для чистки канала для подачи воды (одноразовые) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа 1x клапан для чистки 1x масло для смазки, 50 мл, 1x инструкция по использованию | 1 шт. |
|  |  | 2. | Медицинская эндоскопическая видеокамера | Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки должен быть: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем захвата изображения (фото и видео) и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель, видеокабель, видеокабель, S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования, силиконовая клавиатура | 1 шт. |
|  |  | 3. | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным управлением через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель | 1 шт. |
|  |  | 4. | Подставка | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором | 1 шт. |
|  |  | 5. | Медицинский источник света | Источник холодного света с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света, сетевой кабель, бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер | 1 шт. |
|  |  | 6. | Медицинская система для отсасывания | Портативная универсальная аспирационная помпа, для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка значений вакуума аспирации плавная в диапазоне не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан | 1 шт. |
|  |  | 7. | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка, блок питания | 1 шт. |
|  |  | 8. | Крепление | Держатель видеоэндоскопа для монтажа должен быть на двух стандартных рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями | 1 шт. |
|  |  | 9. | Cтандартная шина | Направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 7. | Другие требования и условия |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.