Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «___» июня 2012 года № ___

Сводный список медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в рамках целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций на местном уровне в 2012 году

| № лота | Наименование | Кол-во | Выделенная сумма (тенге) | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат УЗИ с набором датчиков и принтером для родовспомогательных организаций | 1 | 21 062 000 | 120 дней | Родильное отделение Шиелийской центральной районной больницы п. Шиели Кызылординской области | DDP по месту поставки |
| 2 | Комбинированная лазерная установка для глаукомных кабинетов | 3 | 67 410 000 | 90 дней | городская поликлиника г.Талдыкорган Алматинская области, Поликлиника № 1 г. Костаная Костанайской области, Поликлиника № 2 смешанного типа г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области | DDP по месту поставки |
| 3 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой для городских поликлиник | 1 | 27 000 000 | 120 дней | Поликлиника № 2 г. Экибастуза Павлодарской области | DDP по месту поставки |
| 4 | Передвижная рентгенхирургическая установка с С-дугой для городских и областных больниц | 1 | 30 000 000 | 120 дней | Акмолинская областная больница г. Кокшетау Акмолинской области | DDP по месту поставки |
| 5 | Аппарат жидкостной цитологии для онкологических диспансеров | 12 | 360 000 000 | 90 дней | Отделение онкологической диагностики при Областном патолого-анотомическом бюро Актюбинской области, Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган Алматинской области, Атырауский областной онкологический диспансер Атырауской области, Восточно-Казахстанский областной онкологический диспансер г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, Областной онкологический диспансер Западно-Казахстанской области, Областной онкологический диспансер г.Караганда Карагандинской области, Областной онкологический центр г.Кызылорда Кызылординской обасти, Областной онкологический диспансер г.Актау Мангистауской области, Областной онкологический диспансер г. Петропавловска Северо-Казахстанской области, Областной онкологический диспансер г.Шымкент Южно-Казахстанской области, Городской онкологический диспансер г. Алматы, Онкологический диспансер г.Астана | DDP по месту поставки |
| 6 | Передвижной рентгеновский флюорографический цифровой комплекс для противотуберкулезных организаций | 5 | 153 655 000 | 120 дней | Атбасарский противотуберкулезный диспансер Акмолинской области, Противотуберкулезное отделение при Каргалинской центральной районной больнице п. Бадамша Актюбинской области, Махамбетская межрайонная туберкулезная больница Атырауской области, Противотуберкулезная больница Урджарского района Восточно-Казахстанской области, Областной противотуберкулезный диспансер г.Караганда Карагандинской области | DDP по месту поставки |
| 7 | Аппарат мобильный хирургическая рентгеновская система по типу С-дуги (с цифровым усилителем телевизионной системы) | 1 | 30 731 000 | 120 дней | Городская больница №1 г.Тараза Жамбылской области | DDP по месту поставки |
| 8 | Ретинальный томограф для глаукомных кабинетов | 4 | 136 960 000 | 90 дней | Городская поликлиника г. Кокшетау Акмолинской области, Городская поликлиника г.Талдыкорган Алматинской области, Городская поликлиника №1 г.Тараз Жамбылской области, Поликлиника №1 г.Караганда Карагандинской области | DDP по месту поставки |
| 9 | Аппарат УЗИ с программным обеспечением и набором датчиков для перинатальных центров/медико-генетических отделений | 5 | 195 000 000 | 120 дней | Областной перинатальный центр г.Талдыкорган Алматинской области, Областной перинатальный центр г.Тараза Жамбылской области, Областной перинатальный центр г. Петропавловска Северо-Казахстанской области, Областной перинатальный центр №1 г.Шымкент Южно-Казахстанской области, Городской родильный дом №1 г. Астаны | DDP по месту поставки |
| 10 | Маммограф рентгеновский стационарный цифровой для районных поликлиник | 6 | 234 750 000 | 120 дней | Районная поликлиника Илийского района Алматинской области, Районная поликлиника Раимбекского района Алматинской области, Районная поликлиника Жамбылского района Алматинской области, Поликлиника при медицинском объединении Уланского района Восточно-Казахстанской области, Поликлиника при медицинском объединении Абайского района Восточно-Казахстанской области, Поликлиника при центральной районной больнице Абайского района Карагандинской области | DDP по месту поставки |
| 11 | Маммограф рентгеновский стационарный цифровой для городских поликлиник | 2 | 78 250 000 | 120 дней | Городская поликлиника № 1 г. Кызылорды Кызылординской области, Городская поликлиника № 3 г. Петропавловска Северо-Казахстанской области | DDP по месту поставки |
| 12 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой, с рабочей станцией и оцифровщиком на 3 рабочих места для противотуберкулезных организаций | 1 | 56 000 000 | 120 дней | Областной противотуберкулезный диспансер г. Шымкент Южно-Казахстанской области | DDP по месту поставки |
| 13 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для районных поликлиник | 3 | 180 000 000 | 120 дней | Районная поликлиника Ескельдинского района Алматинской области, Районная поликлиника при Алтынсаринской центральной районной больнице Костанайской области, Поликлиника Карабулак Сайрамского районна Южно-Казахстанской области | DDP по месту поставки |
| 14 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для городских поликлиник | 1 | 60 000 000 | 120 дней | Городская поликлиника № 2 г. Уральска Западно-Казахстанской области | DDP по месту поставки |
| 15 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для детских организаций | 2 | 120 000 000 | 120 дней | Детское отделение Лисаковская городская больница Костанайской области, Детское отделение Казыгуртской центральной районной больницы Южно-Казахстанской области | DDP по месту поставки |
| 16 | Маммограф рентгеновский цифровой передвижной для районных поликлиник | 2 | 133 718 000 | 120 дней | Районная поликлиника Балхашского района Алматинской области, Районная поликлиника при Кызылкогинской центральной районной больнице Атырауской области | DDP по месту поставки |
| 17 | Магнитно-резонансный томограф | 1 | 500 000 000 | 120 дней | Областная больница" г.Тараза Жамбылской области | DDP по месту поставки |
| 18 | Офтальмоскоп для глаукомных кабинетов | 3 | 744 000 | 90 дней | Районная поликлиника при Хромтауской центральной районной больнице Актюбинской области, Поликлиника № 2 смешанного типа г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, Поликлиника № 1 г.Костаная Костанайской области | DDP по месту поставки |
| 19 | Бесконтактный тонометр для глаукомных кабинетов | 3 | 8 025 000 | 90 дней | Поликлиника № 1 г.Костаная Костанайской области, Поликлиника № 4 г. Павлодара Павлодарская область, Поликлиника № 2 смешанного типа г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области | DDP по месту поставки |
| 20 | Компьютерный периметр для глаукомных кабинетов | 2 | 19 260 000 | 90 дней | Поликлиника № 4 г. Павлодара Павлодарская область, Городская поликлиника №8 г.Астана | DDP по месту поставки |
| 21 | Оптический когерентный томограф для переднего отрезка с щелевой лампой для глаукомных кабинетов | 2 | 25 740 000 | 90 дней | Поликлиника № 2 смешанного типа г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области, Поликлиника № 1 г.Костаная Костанайская область | DDP по месту поставки |
| 22 | Аппарат для УЗИ диагностики сердца и сосудов для медицинских организаций, оказывающих кардиологическую помощь | 18 | 354 312 000 | 90 дней | Городская поликлиника г. Кокшетау Акмолинской области, Городская поликлиника №1г.Тараза, Городская поликлиника №6 г.Тараза Жамбылской области, Поликлиника № 3 г.Балхаш, Поликлиника № 4 г.Караганды, Поликлиника г.Шахтинск Карагандинской области, Рудненская городская поликлиника, Лисаковская городская поликлиника Костанайской области, Городская поликлиника №4 г.Кызылорда, Городская поликлиника №5 г.Кызылорда Кызылординской области, Поликлиника при Айыртауской центральной районной больнице, Поликлиника при Таиыншынской центральной районной больнице Северо-Казахстанской области, Отрарская районная поликлиника, Шардаринская районная поликлиника Южно-Казахстанской области, Городская поликлиника №8 г. Астаны, Городская поликлиника №7 г. Астаны, Городская поликлиника №2 г. Астаны, Поликлиника при Атбасарской центральной городской больнице Акмолинской области | DDP по месту поставки |

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат УЗИ с набором датчиков и принтером для родовспомогательных организаций | Стационарная цифровая ультразвуковая система высшего класса. Области клинического применения: Общие исследования органов брюшной полости, исследования в акушерстве, исследования в гинекологии, исследования в урологии, исследования в педиатрии, неонатологии, исследование сосудов, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом (опция), щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, транскраниальные исследования, исследования в кардиологи, стресс-эхокардиография (опция), количественная и векторная оценка движений участков сердца (опция), чрезпищеводные кардиологические исследования (опция). Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный Допплер, импульсноволновой Допплер (PW), непрерывноимпульсный Допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, режим тканевого (цветного и спектрального) Допплера, анатомический М-режим, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция). Общие характеристики системы: Цифровое формирование луча, АЦП не менее 12 бит, шкала серого минимум 256 уровней, физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные) не менее четырех, динамический диапазон не менее 230 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 8, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32, кинопамять (кинопетля), кадров не менее 10000 кадров, встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows длина архивирования, которая регулируется от 1 сек. до без ограничения, жидкокристаллический цветной безбликовый монитор со встроенной системой фонового освещения, диагональ монитора не менее 17”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью подсвечиваемых программных клавиш и полностью програмируемой под необходимые режимы работы сенсорной панели управления не менее 8”, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, наличие режима «stand by», встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 250 Гб, встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN, ETHERNET и WiFi соединения, потребляемая мощность, не более 380 ВА. Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): Все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований в гинекологии, все измерения и расчеты для исследований в акушерстве, программный пакет отслеживания внутриутробного развития плода, все измерения и расчеты для исследований в урологии, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): Многочастотные матричные широкополостные электронные датчики с улучшенной эргономикой: конвексные, линейные, фазированные. Многочастотные широкополостные электронные, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 64, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных и эндокавитальных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: Режим Панорамного сканирования, использование специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых), интраоперационного, режим использования контрастных веществ, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца в 4D, режим автоматического определения комплекса интима-медиа, режим 3D сканирования, режим 4D сканирования. Комплектация системы: Стационарная цифровая ультразвуковая система высшего класса, руководство пользователя на русском и казахском языках. Конвексный датчик с технологией матричной решетки и улучшеной эргономикой (для абдоминальных, акушерских, фетальных, гинекологических, урологических и сосудистых исследований): диапазон частот не менее 1-8 МГц, глубина сканирования не менее 34 см, радиус апертуры не менее R50. Линейный датчик (для исследований сосудов, поверхностно-расположенных и малых органов, исследований щитовидной и молочных желех, мышечно-скелетных исследований): диапазон частот не менее 4-13 МГц, апертура не более 50 мм, количество элементов в датчике не менее 192. Фазированный датчик с технологией матричной решетки и улучшенной эргономикой (для кардиологических, акушерских, фетальных, абдоминальных, транскранеальных исследований, исследований сосудов): диапазон частот не менее 1-4 МГц, апертура не более 17х22 мм. Эндокавитальный датчик: диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры не менее R10, угол обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 192. Черно-белый термопринтер. |
| 2 | Комбинированная лазерная установка для глаукомных кабинетов | Назначение: офтальмологическая лазерная система, объединяющая в себе два лазера: SLT-лазер для лечения открытоугольной глаукомы методом селективной лазерной трабекулопластики и YAG-лазер – фотоперфоратор для задней капсулотомии и иридотомии. Технические характеристики: Лазерные блоки SLT и YAG должны быть полностью интегрированы в щелевую лампу для уменьшения оптических искажений. Запуск лечебного луча с помощью кнопки на джойстике. Пульт управления с LCD экраном с отображением параметров лечебного луча должен располагаться как справа, так и слева от врача. 1. SLT –лазер. Тип лазера: Nd:YAG с удвоением частоты Длина волны: 532 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 3 нс Режим следования импульсов: Только одиночный импульс Селектор мощности: от 0.3 до 2.6 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение). Размер пятна: не менее 400 мкм. Частота повторения: не менее 3.0 Гц. Прицельный луч: Полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм. 2. YAG – лазер. Тип лазера: Nd:YAG. Длина волны: 1064 нм. Класс зашиты: Класс ЗВ. Длительность импульса: не более 4 нс. Режим следования импульсов: Одиночный импульс 3Гц, Двойной импульс 1.8 Гц Тройной импульс 1.6 Гц. Селектор мощности: от 0.3 до 10.0 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение). Размер пятна: не более 8 мкм. Диапазон смещения фокуса: от 100 до 350 мкм (плавное бесступенчатое изменение). Прицельный луч: Полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм, двойное пятно. Оптическая система: Единая щелевая лампа со стереоскопическим Галилеевым микроскопом, настроенная для работы на переднем отрезке. Увеличение щелевой лампы: трехступенчатый регулятор:10х 16х 28х Защитный фильтр: встроенный цветокорректирующий светофильтр 1064нм и 532нм, сбалансированный. Электромеханическая колонная для регулировки высоты. Обязательно наличие расщепителя луча (линза с боковым зеркалом для направления лечебного луча в угол передней камеры глаза). Обязательно наличие расщепителя луча (линза для фокусировки луча на радужке глаза). |
| 3 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой для городских поликлиник | Аппарат предназначен для проведения массовых рентгеновских обследований населения без применения пленки. Комплектность аппарата: - рентгенозащитная кабина, дверь с электрическим приводом. - моноблок (высокочастотный) рентгеновский с рентгеновской трубкой; - преобразователь рентгеновского изображения; - АРМ оператора; - АРМ врача-рентгенолога; - комплект эксплуатационной документации. Способ получения изображения: – матричный. Параметры назначения: - размер входного поля, мм, не менее - 400х400 - пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее 4,0; - контрастная чувствительность, % - 1.0 при дозе в плоскости приемника 1мР - эффективная доза на пациента при обследовании легких, не более 80 мкЗв; - динамический диапазон, крат, не менее - 400; - градационная разрешающая способность (уровней серого) - 16 бит; - производительность снимков в час, не менее - 60; - диапазон перемещения источника и приемника излучения, мм, не менее – 460; - фокусное расстояние, мм - 1100; Параметры моноблока: - способ формирования высокого напряжения – частотный, не менее, кГц – 100; - коэффициент пульсаций,%, не более -5; - точность выполнения уставок: по анодному напряжению,%, не более -5; по анодному току, %, не более -2. - величина фокусного пятна, мм, не более – 0.6; - скорость вращения анода, об/мин – 3000; Защита по радиационной безопасности персонала: - рентгенозащитная кабина. Условия применения изделия: - сеть питания - трехфазная электрическая сеть, 380(±10%)В, 50(±1)Гц; - сопротивление сети, Ом, не более – 0.6 АРМ оператора должно иметь следующее: - системный блок; - программное обеспечение предустановленное; - руководство пользователя; - операционная система – лицензионная - монитор цветной 19 дюймов, не менее; - блок бесперебойного питания 440W - стол компьютерный АРМ врача-рентгенолога должно иметь следующее: - системный блок; - HDD 1000Gb – 2шт; - программное обеспечение предустановленное; - руководство пользователя; - операционная система – лицензионная - монитор цветной, не менее 19 дюймов; - блок бесперебойного питания, не менее - 600W; - принтер офисный; - термопринтер медицинский; - сетевой фильтр (6 розеток); Программное обеспечение аппарата должно иметь следующие возможности: - просмотра медицинских изображений, с набором функций позволяющих производить изменение масштаба изображения, регулировку уровней яркости и контраста, зеркалирование, поворот, просмотр в полноэкранном режиме; - совместимость со стандартом DICOM 3.0; - заполнять протокол исследований и запись заключений; - формировать, отображать и печатать структурированные отчеты; - поддерживать печать на DICOM и Windows принтерах; - рассчитывать параметры цифрового изображения: оптическая плотность, значение в точке, среднее значение, отклонение от среднего, площадь замкнутой фигуры, длину линии, измерять углы. |
| 4 | Передвижная рентгенхирургическая установка с С-дугой для городских и областных больниц | Полипозиционный штатив с С-образной дугой: Русскоязычный интерфейс пульта управления Фокусное расстояние, не менее 980 мм. Глубина щтатива, не менее 660 мм. Свободное пространство штатива, не менее 760 мм. Моторизованная регулировка высоты штатива (с помощью электродвигателей). Моторизованное вертикальное перемещение, не менее 430 мм. Поворот С-дуги относительно вертикальной оси, не менее ± 10°. Горизонтальное перемещение С-дуги, не менее 200 мм. Поворот С-дуги относительно вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, не менее ± 225°. Орбитальный поворот С-дуги, не менее 120°. Вес штатива, не более 300 кг. Коллиматор: Угол поворота щелевой диафрагмы, не менее 180°. -Тип привода диафрагм коллиматора – Моторный. Автоматическая коллимация по выбранному рабочему полю электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Телевизионная система: Номинальный диаметр ЭОП, не менее 230 мм. Количество рабочих полей ЭОП, не менее 3. Размеры используемых полей, не менее 230/150/110 мм. Количество активных элементов ПЗС матрицы, пикселей, не менее 1024x1024. Частота регистрации кадров CCD-сенсором кадров/с при разрешении 1024x1024 пикселей 10 бит, кадров/с, не менее 25. Поворот изображения на угол 360° без экспозиции. Инверсия изображения (позитив/негатив). Возможность записи последнего кадра (стоп-кадр). Автоматическая оптимизация изображения в реальном времени. Профессиональный немерцающий монохромный антибликовый монитор с плоским экраном в количестве, не менее 2 шт. Размещение мониторов на основном блоке, без дополнительной тележки. Разрешающая способность видеомонитора, пикселей, не менее 1280х1024. Размер видеомонитора, дюймов, не менее 18. Рабочая частота монитора, Гц, не менее 70. Питающее устройство Мощность генератора, не менее 2 кВт. Высокочастотный генератор, с частотой, не менее 20 кГц. Микропроцессорное управление. Поддержка режимов: импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро), цифровой и пленочной рентгенографии. Диапазон изменения анодного напряжения: 36 – 110 кВ. Диапазон силы тока, не менее 0,2 – 20 мА. Питание от сети переменного тока – напряжением 220 В. Тип сети питания – однофазная. Система цифровой обработки изображений и хранения информации: Преобразование видеосигнала в цифровой формат с частотой, не менее 25 кадр./сек. Функции поддержки базы данных пациентов и диагностической информации. Функции обработки изображений (как цифровых снимков, так и серий): инверсия негатив/позитив, регулировка «жесткости» (гамма-коррекция, контраст/яркость), Увеличение не менее 1600 % . Жесткий диск с возможностью хранения изображений, не менее 15 000. Поддержка DICOM 3.0. Рентгеновский излучатель: Количество фокусных пятен, не менее 2. Размер минимального фокусного пятна, не более 0,6 мм. Размер максимального фокусного пятна, не менее 1,5 мм. Теплоемкость всего генератора рентгеновского излучения (моноблока), не менее 950 кТЕ. Теплоемкость трубки, не менее 45 кТЕ. Скорость охлаждения трубки, не менее 600 Вт. Дополнительные опции: USB порт для карты памяти. Встроенный привод для записи DVD дисков. Возможность архивации в bmp и jpeg формат. Педаль управления экспозицией. Сенсорный экран управления. Размер сенсорного экрана, см, не менее 10х10. Набор для измерения произведения дозы на площадь. Лазерный центратор. Рентгенозащитная одежда – 1 комп. |
| 5 | Аппарат жидкостной цитологии для онкологических диспансеров | Прибор для автоматического приготовления клеточной суспензии. Прибор предназначен для автоматического приготовления клеточной суспензии, т.е. начальный процесс обогащения — смешивание образца и его распределение в плотном реагенте, перемешивает образец и извлекает его из пробирки с консервантом, затем наносит образец на плотный реагент в центрифужной пробирке Количество образцов за рабочий цикл, которое позволяет обрабатывать автоматизированный процесс устройства от 1 до 12 образцов за рабочий цикл. Наличие процесса прокалывания пробки, который позволяет производить смешивание и нанесение образца без снятия пробки для снижения контаминации образцов. Наличие управления работой прибора с помощью программируемого логического контроллера. Прибор для изготовления и окрашивания цитологических образцов. Прибор предназначается для обработки микропрепаратов, автоматического переноса клеточных образцов из центрифужных пробирок в осадочную камеру, помещенную на предметное стекло для микроскопа. Прибор автоматически окрашивает и промывает каждый микропрепарат. Возможность процесс приготовления микропрепарата, который включает консервацию клеток, их рандомизацию, обогащение диагностическим материалом, пипетирование, осаждение, окрашивание и покрытие покровным стеклом. Прибор для изготовления и окрашивания цитологических препаратов позволяет использовать микропрепарат для обычного цитологического скрининга и категоризации по классификации Бетесда (классификация цервикально-вагинальных цитологических диагнозов). Прибор позволяет приготавливать клеточный гинекологический препарат с отсутствием эритроцитов, слизи. Возможность использования оставшегося после приготовления препаратов клеточного материала в других видах исследований, в особенности в иммуноцитохимических исследованиях для детекции ВПЧ. Прибор обеспечивает приготовление как неокрашенных монослойных препаратов, так и окрашенных монослойных в соответствии с различными вариантами стандартного метода Папаниколау. Количество монослойных препаратов, окрашенных по Папаниколау, в час, не менее 48. Количество неокрашенных монослойных препаратов в час, не менее – 96. Возможность подготовки не менее 3 стекол с монослоем из одного контейнера за один цикл работы процессора. Диаметр монослойного мазка не более 15мм. Вакуумный насос №1 вакуумный насос №1 предназначается для соединения с блоком аспиратора прибора для окрашивания препаратов, который соединен с насосом через вакуумную емкость для отходов, куда собирается аспирированная жидкость. Вакуумный насос №2 вакуумный насос №2 подключен к четырехпозиционному манипулятору утройства для окрашивания препаратов. Предназначается для аспирации жидкости из осадочных камер на предметных стеклах Монитор для прибора, предназначенного для изготовления и окрашивания цитологических образцов. Монитор для прибора – 1шт тип монитора - жидкокристаллический разрешение не менее 640 х 480 Процессор прибора для изготовления и окрашивания цитологических образцов с программным обеспечением Процессор с системным блоком для управления прибором для изготовления и окрашивания цитологических образцов Клавиатура. Клавиатура для процессора прибора для изготовления и окрашивания цитологических образцов с системным блоком – 1шт. Набор для инсталляции прибора для изготовления и окрашивания цитологических образцов Набор для инсталляции прибора содержит принадлежности к нему в составе: жидкость для промывания - 3,6л; консервирующая жидкость - 3.6л; плотный реагент - 480 мл; краситель комбинированный - 480 мл; краситель гематоксилин 0,75 - 480 мл; Шприцы-пипетки - 96 шт.; осадочные камеры - 96 шт., пробирки центрифужные - 96 шт.; предметные стекла - 120 шт.; наконечники для переноса одноразовые в упаковке - 96 шт.; наконечники для аспиратора в упаковке - 96 шт., порошок для приготовления буферного раствора - 2 упаковки, дозатор и трубки к нему – 1шт., бутылки и крышечки – 1 упаковка Центрифуга для концентрации клеточного осадка. Центрифуга предназначена для центрифугирования образцов. максимальная загрузка не менее 4 х 290мл. В комплекте 12-местные держатели пробирок для центрифуги - 4 шт Устройство для встряхивания устройство для встряхивания пробирок предназначается для смешивания образца и равномерного распределения клеток для дальнейшей обработки в приборе изготовления и окрашивания цитологических образцов. Возможность обработки нескольких пробирок - до 25. Достигаемая скорость встряхивания не менее 3000оборотов/мин Стартовый набор реагентов и расходных материалов на 480 исследований 1. Набор для проведения 480 исследований гинекологического материала (1 набор): наконечники для аспиратора – 480шт; пробирки центрифужные – 480шт; плотный реагент – 4х480мл; одноразовые наконечники для переноса жидкости – 480шт; шприц-пипетки – 480шт; осадочные камеры – 480 шт; предметные стекла 480шт. 2. Набор красителей для окрашивания клеток в цитологических образцах (негинекологический материал) в пластиковых флаконах (1 набор): краситель комбинированный – 480мл; краситель гематоксилин – 480мл. 3. Набор красителей для окрашивания клеток в цитологических образцах (гинекологический материал) в пластиковых флаконах: краситель комбинированный – 480мл; краситель гематоксилин – 480мл. 4. Промывочная смесь, для промывания осадочных камер при процедуре окрашивания, состоящая из следующих компонентов: изопропанол - 50%, этанол - 48%, метанол - 2%. Упакован в герметичные пластиковые контейнеры. 5. Сохраняющая (консервирующая) жидкость представляет собой консервирующий раствор, служащий для сбора, транспортировки, консервирования и антибактериальной обработки гинекологических образцов. Жидкость обеспечивает сохранность клеточного материала до 4 недель при комнатной температуре (15 – 30º C) и до 6 месяцев в холодильнике (2 –10º C). Упакована в герметичные пластиковые контейнеры. 6. Флаконы содержат консервирующий раствор, который является средой для сбора, транспортировки, консервирования и антибактериальной обработки гинекологических образцов. Упакованы в пластиковые штативы по 25 штук, в картонной коробке 500 штук. 7. Набор реагентов цвета для приготовления и окраски цитологических препаратов для общей цитологии, в составе: •пробирки центрифужные, пластиковые, объемом 12 мл, служат для процедуры обогащения клетки - 480 шт, •жидкость консервирующая - 2 х 3,6 л, консервирующий раствор для общей цитологии, упакованный в контейнеры с герметичными крышками. • наконечники для переноса одноразовые - 480 шт, •краситель комбинированный - 480 мл •краситель гематоксилин 0,5 - 480мл, •стекла предметные - 25 х 75 мм - 480 шт, •камеры осадочные, размер полученного с их помощью отпечатка 13 мм - 480 шт. 8. Набор реагентов красного цвета для приготовления и окраски цитологических препаратов для общей цитологии, в составе: •пробирки центрифужные, пластиковые, объемом 12 мл, служат для процедуры обогащения клетки - 480 шт, •жидкость консервирующая красная гемолитический фиксатор, упакованный в герметичные пластиковые контейнеры, •наконечники для переноса одноразовые - 480 шт, •краситель комбинированный - 480 мл •краситель гематоксилин-480мл, •стекла предметные -25 х 75 мм - 480 шт, •камеры осадочные, размер полученного с их помощью отпечатка 13 мм - 480 шт. 9. Концентрированное жидкое средство для еженедельной промывки прибора– предотвращает размножение в трубках и полостях прибора микроорганизмов – грибов и бактерий 10. Пробирки центрифужные 50 мл для центрифуги – не менее 480 шт 11. Стекла предметные для лабораторных исследований in vitro, размер 25 х 75 мм - 480 шт 12. Стекла покровные не менее 480 шт |
| 6 | Передвижной рентгеновский флюорографический цифровой комплекс для противотуберкулезных организаций | Автомобиль (Шасси) Колесная база, мм., не более – 3 735 Колесная формула - 4 x 2 Длина, мм, не более – 6 515 Ширина, мм., не более – 2 000 Высота, мм., не более – 2 270 Пустой вес, кг., не более – 2 575 Вес с макс. загрузкой, кг., не менее – 7 800 Мин. радиус разворота, м., не более - 7,3 Рабочий объем, см3, не более – 3 907 Макс. мощность, л.с., не менее - 140 (при 2800 об/мин) Макс. крутящий момент, н/м, не менее - 38 (при 1600 об/мин) Комплектация: Горный тормоз - наличие Подогрев зеркал заднего вида - наличие Регулируемая по высоте рулевая колонка - наличие Электрические стеклоподъемники - наличие Центральный замок дверей - наличие Кондиционер - наличие Кузов-фургон Назначение: Кузов – фургон, устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудования Кузов должен иметь дверь одностворчатую оснащенную замком и расположенную на задней панели кузова. Замки и запоры дверей не должны самопроизвольно открываться во время движения кузова Окна кузова должны быть изготовлены из безосколочного стекла. В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Кузов должен сохранять целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия. Наличие откидной лестничной площадки, для удобства пациентов, размером, не менее, мм, 1000х1000 Габаритные размеры кузова: - высота, мм, не более - 2550; - ширина, мм, не более - 2500; - длина, мм, не более - 6000. Масса кузова, кг, не более - 3800 Аппарат рентгеновский флюорографический Технические характеристики: - размер входного поля, мм, не менее - 390х390 - диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125 - диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30 - пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее: в центре - 2,0 по краям - 1.8 - контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7 - динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400 - дисторсия, %, не более - 2 - производительность снимков в час, не менее - 60 - подъемник аппарата должен обеспечивать перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм. - цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы - масса аппарата рентгеновского флюорографического, нетто, не более, кг. – 600 - полный средний срок службы аппарата рентгеновского флюорографического, не менее, лет – 12 - срок гарантийного обслуживания аппарата рентгеновского флюорографического, не менее, месяцев - 12. Параметры питающего устройства: - способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования. - наличие накопителя энергии для работы от однофазной сети. Параметры рентгеновского излучателя: - величины фокусов, мм, не более - 1,5 / 1,5 Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения) Радиационная защита персонала: Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3 Условия применения изделия: - напряжение сети, частота - однофазная электрическая сеть 220 (±10%)В, 50(±1)Гц Комплектация: Автоматизированное рабочее место лаборанта Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога Автоматизированное рабочее место лаборанта (рабочее место рентген – лаборанта) должно иметь характеристики не хуже: Ноутбук: - ОЗУ – 1 Гб; - HDD – 144 GB; - Видеокарта – 128 Мб; - CD-ROM RW; - Оптическая «мышь»; - Сетевая карта; - Цветной монитор не менее 15 дюймов; Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога должно иметь характеристики не хуже: Системный блок с предустановленным программным обеспечением; - ОЗУ-1 Гб; - HDD – 144 GB; - Видеокарта – 128 Мб - CD-RW с формулой не менее 24-10-40; - Оптическая «мышь», - клавиатура; - Сетевая карта 10/100 MB; - Монитор цветной 19 дюймов; - Модем ADSL; Программное обеспечение предустановленное; - + CD/DVD диск; - Программа базы данных: - Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, профессия: вид, дата, время и параметры обследования; Формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; Возможность архивирования данных обследований; Возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; Печать изображений и сопровождающей информации; Просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; Цифровая рентгенодиагностическая система должна иметь следующие состав и функции: - комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм): - цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. - электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) - хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля. - измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); - площади прямоугольной области; - статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; - измерение по гистограмме для области; - программа управления флюорографом Операционная система – лицензионная Помимо этого комплекс должен быть оборудован следующим оборудованием и комплектующими рентгеновская комната (процедурная): стол рабочий рентген-лаборанта с компьютером, шкаф для одежды, рундук, отопительная система, кондиционер, стабилизатор напряжения, потолочные светильники, система аварийного освещения от аккумулятора, два окна-стеклопакета, щиток электрический распределительный, огнетушитель; тамбур: входная дверь с замком; дверь, соединяющая с процедурной, лестница с перилами и разворачиваемой входной площадкой, окно – стеклопакет, вешалка для одежды пациентов, рундук малый, тепловая завеса, потолочный светильник, система аварийного освещения от аккумулятора; штырь заземления; запасной инструмент и принадлежности. подсобное отделение для персонала: входная дверь или ширма, вытяжной вентилятор, умывальник, потолочный светильник, окно – стеклопакет, система аварийного освещения от аккумулятора. |
| 7 | Аппарат мобильный хирургическая рентгеновская система по типу С-дуги (с цифровым усилителем телевизионной системы) | Полипозиционный штатив с С-образной дугой: Русскоязычный интерфейс пульта управления Фокусное расстояние, не менее 980 мм. Глубина щтатива, не менее 660 мм. Свободное пространство штатива, не менее 760 мм. Моторизованная регулировка высоты штатива (с помощью электродвигателей). Моторизованное вертикальное перемещение, не менее 430 мм. Поворот С-дуги относительно вертикальной оси, не менее ± 10°. Горизонтальное перемещение С-дуги, не менее 200 мм. Поворот С-дуги относительно вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, не менее ± 225°. Орбитальный поворот С-дуги, не менее 120°. Вес штатива, не более 300 кг. Коллиматор: Угол поворота щелевой диафрагмы, не менее 180°. -Тип привода диафрагм коллиматора – Моторный. Автоматическая коллимация по выбранному рабочему полю электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Телевизионная система: Номинальный диаметр ЭОП, не менее 230 мм. Количество рабочих полей ЭОП, не менее 3. Размеры используемых полей, не менее 230/150/110 мм. Количество активных элементов ПЗС матрицы, пикселей, не менее 1024x1024. Частота регистрации кадров CCD-сенсором кадров/с при разрешении 1024x1024 пикселей 10 бит, кадров/с, не менее 25. Поворот изображения на угол 360° без экспозиции. Инверсия изображения (позитив/негатив). Возможность записи последнего кадра (стоп-кадр). Автоматическая оптимизация изображения в реальном времени. Профессиональный немерцающий монохромный антибликовый монитор с плоским экраном в количестве, не менее 2 шт. Размещение мониторов на основном блоке, без дополнительной тележки. Разрешающая способность видеомонитора, пикселей, не менее 1280х1024. Размер видеомонитора, дюймов, не менее 18. Рабочая частота монитора, Гц, не менее 70. Питающее устройство Мощность генератора, не менее 2 кВт. Высокочастотный генератор, с частотой, не менее 20 кГц. Микропроцессорное управление. Поддержка режимов: импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро), цифровой и пленочной рентгенографии. Диапазон изменения анодного напряжения: 36 – 110 кВ. Диапазон силы тока, не менее 0,2 – 20 мА. Питание от сети переменного тока – напряжением 220 В. Тип сети питания – однофазная. Система цифровой обработки изображений и хранения информации: Преобразование видеосигнала в цифровой формат с частотой, не менее 25 кадр./сек.. Функции поддержки базы данных пациентов и диагностической информации. Функции обработки изображений (как цифровых снимков, так и серий): инверсия негатив/позитив, регулировка «жесткости» (гамма-коррекция, контраст/яркость,), Увеличение не менее 1600 % . Жесткий диск с возможностью хранения изображений, не менее 15 000. Поддержка DICOM 3.0. Рентгеновский излучатель: Количество фокусных пятен, не менее 2. Размер минимального фокусного пятна, не более 0,6 мм. Размер максимального фокусного пятна, не менее 1,5 мм. Теплоемкость всего генератора рентгеновского излучения (моноблока), не менее 950 кТЕ. Теплоемкость трубки, не менее 45 кТЕ. Скорость охлаждения трубки, не менее 600 Вт. Дополнительные опции: USB порт для карты памяти. Встроенный привод для записи DVD дисков. Возможность архивации в bmp и jpeg формат. Педаль управления экспозицией. Сенсорный экран управления. Размер сенсорного экрана, см, не менее 10х10. Набор для измерения произведения дозы на площадь. Лазерный центратор. Рентгенозащитная одежда – 1 комп. |
| 8 | Ретинальный томограф для глаукомных кабинетов | Тип прибора: Трехмерный оптический когерентный томограф с высоким разрешением для получения достоверного трехмерного изображения структур заднего и переднего сегментов глаза, возможностью их анализа и интерпретации с программным обеспечением и нормативными базами данных со встроенной цифровой полнофункциональной ретинальной камерой. Источник светового сигнала: суперлюминесцентный диод, 840 нм. Оптическая мощность на роговице, mW (не более): 0,65. Скорость сканирования: не менее 50 000 сканов в секунду. Горизонтальное разрешение в микронах (не более): 20. Аксиальное разрешение в микронах (не более): 5. Время сканирования: 1,5 секунды. Глубина сканирования (не менее): 3,0 мм. Наличие трехмерной системы слежения за движением глаза с коррекцией смещений и повторным сканированием пропущенных участков. Возможность смещения области сканирования по глубине в сторону стекловидного тела или сосудистой оболочки. Режимы работы: ОСТ+ немидриатическая фундус камера, ОСТ, немидриатическая фундус-камера, ФАГ, OCT+ ФАГ. Режимы сканирования: Трехмерный скан высокого разрешения. Линейный скан. Крестообразный скан. Растр скан: 7 линейных сканов (возможно до 20 линейных сканов). Крестообразный растр-скан с наложением центральных сканов: 5 сканов длиной 9 мм. Круговой скан с автоматическим определением центра диска. Программное формирование кругового скана с произвольным его размещением на цветном изображении глазного дна и получением данных толщины слоя. Радиальный скан: 6,12 мкм. Максимальное разрешение В-скана: 4096. Наложение до 50 линейных сканов, проведенных в одном и том же месте для получения максимально четкой двухмерной картины. Стандартный набор шаблонов сканирования с фиксированными параметрами для различных видов патологии. Возможность создания пользовательских шаблонов. Варианты размеров площади сканирования, мм: 6,0х6,0; 4,5х4,5; 3,0х3,0; 2,5х8,0; 7,0x7,0; 12,0х9,0. Варианты внутренней фиксационной метки: точка, крест, большой крест, четыре точки. Система сопоставления результатов сканирования с картиной глазного дна с привязкой по сосудистым аркадам с использованием цветного фундус-имиджа высокого разрешения, или ангиографического изображения того же глаза. Система сравнительного анализа данных, полученных в разное время с наложением и совмещением областей сканирования для точного позиционирования срезов и удобства сравнения. Повторное сканирование тех же участков с использованием изображения глазного дна, сохраненного во время предыдущего сканирования. Встроенная программа анализа слоя нервных волокон. Встроенная программа анализа ганглионарного слоя. Встроенная программа анализа слоев сетчатки. Нормативная база данных толщины (объема) слоя нервных волокон. Нормативная база данных ганглионарного слоя. Нормативная база данных толщины (объема) сетчатки. Выведение на экран и на печать нормативного отчета. Автоматическое выделение границ слоев. Ручная корректировка выделения границ слоев. Автоматическое построение трехмерной карты поверхности каждого слоя. Построение трехмерной карты толщины/объема сетчатки/ слоя нервных волокон. Возможность измерения толщины в любой произвольно выбранной точке с отображением положения точки на карте толщины, трехмерном изображении области сканирования, и на цветном изображении глазного дна. Возможность определения линейных размеров сканированных структур заднего сегмента глаза с сохранением результатов. Возможность измерения площади патологического очага. Автоматический модуль топографии диска зрительного нерва. Возможность сканирования произвольных участков с применением внешней фиксационной метки. Высококачественное трехмерное цветное или черно-белое изображение области сканирования с выделением и разделением слоев. Визуализация стекловидного тела, прилежащего к сетчатке (диагностика помутнений, тяжей, витреоретинальных тракций и отслойки стекловидного тела). Сканирования участка 12х9 мм с картированием слоя нервных волокон на всем протяжении для наблюдения и прогноза глаукомы. Выведение трехмерного изображения, двухмерного скана или цветного изображения глазного дна на весь экран. Представление фундус изображения в цветном, бескрасном вариантах и с синим фильтром. Трехмерное сканирование структур переднего сегмента глаза. Модуль анализа угла передней камеры. Построение карты кривизны передней и задней поверхности роговицы. Возможность определения линейных размеров сканированных структур переднего сегмента глаза. Встроенная фундус-камера: Инфракрасная камера. Инфракрасный режим наведения. Жидкокристаллический сенсорный монитор не менее 8,4". Внутренняя фиксационная метка: диодная матрица. Наружная фиксационная метка: диодная лампа. Тип источника света: галогеновая лампа 6 Вольт, 20 Ватт. Тип источника вспышки: ксеноновая лампа с максимальной мощностью до 300 Ватт. Регистрирующее устройство встроенной ретинальной камеры : зеркальный однообъективный цифровой фотоаппарат. Светочувствительный элемент : КМОП-матрица размером 23,6 x 15,8 мм, общее число пикселей 13,1 млн. пикс. Число эффективных пикселей: 12,3 млн.пикс. Разрешение, в пикселях : 4288 x 2848 (L); 3216 x 2136 (M); 2144 x 1424 (S). Глубина цвета: 12 бит. Светочувствительность: 100 единиц ISO с шагом 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV; 200–3200 единиц ISO с шагом 1/3, 1/2 или 1EV; 6400 единиц ISO с шагом 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV. Формат записи изображения: Для неподвижного изображения (фото): NEF (RAW), TIFF (RGB), JPEG. Файловая система: соответствие стандартам DCF 2.0, DPOF и Exif 2.21. Носитель данных: карточка памяти CompactFlash (CF) (Type I и II, совместимая с UDMA) или Microdrive. Режимы съемки: 1) Режим покадровой съемки [S]; 2) Режим непрерывной низкоскоростной съемки [CL]: от 1 до 7 к/с (*1); 3) Режим непрерывной высокоскоростной съемки [CH]: 8 к/с (*1), 6 к/с (*2); 4) Режим Live View [LV] 5) Режим с автоспуском ; 6) Режим с поднятым зеркалом [Mup]. Баланс белого: Автоматический режим (баланс белого TTL с использованием 1005-пиксельного RGB датчика), семь ручных режимов с тонкой настройкой, выбор цветовой температуры, брекетинг баланса белого (от 2 до 9 кадров с шагом 1, 2 или 3). Монитор: 3-дюймовый ЖКИ монитор TFT с разрешением 920 тыс. точек (VGA), из низкотемпературного поликристаллического кремния с углом обзора 170 градусов, регулировкой яркости и 100% покрытием кадра. Связь с компьютером: интерфейс USB 2.0. Угол зрения: эквивалентное расстояние для формата 35 (135) мм в 1,5 раза больше фокусного расстояния объектива. Автофокусировка: TTL с определением фазы, модуль автоматической фокусировки Multi-CAM 3500DX с 51 точкой фокусировки (15 крестообразных датчиков); диапазон срабатывания: от -1 до +19 EV (100 единиц ISO при 20°C); возможна тонкая настройка АФ. Система замера экспозиции: Система TTL-замера экспозиции при полностью открытой диафрагме с помощью 1005-пиксельного RGB датчика. Затвор: электронно-управляемый вертикальный фокальный затвор с выдержкой от 30 до 1/8000 секунд с шагом 1/3 или 1/2 EV и режимом ручной выдержки. Программное обеспечение для захвата, обработки и хранения изображений. Системный блок персонального компьютера с процессором Core2Duo E6600 4MB L2 2.4GHz 1066MHz FSB, или выше. Оперативная память 2GB или более. Жесткий диск - SATA 3.0 Bb/s NCQ (7200 rpm), или выше. Видео-карта PCI Express x 16 или выше. Монитор - ЖК с диагональю 19" или более. Цветной принтер. Источник бесперебойного питания мощностью, не менее 600 Вт. Специальное рабочее место для компактного размещения комплекса ОСТ со встроенной фундус-камерой, источника бесперебойного питания, компьютера и принтера. Электрический привод опорной колонны. Центральное расположение опорной колонны. Регулируемое крепление для монитора. Кронштейн для системного блока. |
| 9 | Аппарат УЗИ с программным обеспечением и набором датчиков для перинатальных центров/медико-генетических отделений | Стационарная цифровая ультразвуковая система экспертного класса. Области клинического применения: Общие исследования органов брюшной полости, исследования в гинекологии, исследования в урологии, исследования в акушерстве, исследование внутриутробного развития плода, исследования в педиатрии, неонатологии, щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, транскраниальные исследования, исследования в кардиологи, исследование сосудов, 3D/4D исследования, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом (опция), стресс-эхокардиография (опция), чрезпищеводные исследования (опция), малоинвазивная хирургия (опция). Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный Допплер, импульсноволновой Допплер (PW), непрерывноимпульсный Допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция), режим 3D сканирования, режим 4D сканирования. Общие характеристики системы: Цифровое формирование луча, АЦП не менее 16 бит, шкала серого минимум 256 уровней, физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные) не менее четырех, динамический диапазон не менее 230 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 16, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32 в режиме реального времени и стоп-кадра, кинопамять (кинопетля), кадров не менее 10600 кадров, встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows длина архивирования, которая регулируется от 1 сек. до без ограничения, жидкокристаллический цветной безбликовый монитор со встроенной системой фонового освещения, диагональ монитора не менее 19”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью подсвечиваемых программных клавиш и сенсорной панели управления, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 500 Гб, встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN и ETHERNET соединения, потребляемая мощность, не более 1200 ВА. Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): Все измерения и расчеты для исследований в акушерстве, программный пакет отслеживания внутриутробного развития плода, все измерения и расчеты для исследований в гинекологии, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований в урологии, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): Многочастотные матричные широкополостные электронные датчики с улучшенной эргономикой: конвексные, линейные, фазированные. Многочастотные широкополостные электронные, конвексные, количество элементов в датчике не менее 192, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, фазированные низко и высокочастотные, количество элементов в датчике не менее 128, микроконвексные, количество элементов в датчике не менее 128, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128, биплановый ректальный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 64, специализированный трансэзофагеальный (педиатрический), количество элементов в датчике не менее 64, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный лапароскопический, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных, эндокавитальных и интраоперационных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: Режим визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам – Эластография, режим Панорамного сканирования, использование специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых и педиатрического), интраоперационного, лапароскопического, режим использования контрастных веществ, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, анатомический М-режим, режим тканевого (цветного и спектрального) Допплера, режим автоматического определения комплекса интима-медиа, возможность установки модуля/режима совместной визуализации УЗ изображения с КТ/МРТ томографическим изображением в реальном времени, возможность установки модуля/режима для проведения малоинвазивной терапии (абляции) по ранее полученному томографическому изображению. Комплектация системы: Стационарная цифровая ультразвуковая система экспертного класса, руководство пользователя на русском и казахском языках. Фазированный датчик с технологией матричной решетки и улучшеной эргономикой (для кардиологических, абдоминальных, транскранеальных исследований, исследований сосудов): диапазон частот не менее 1-4 МГц, апертура не более 17х22 мм глубина сканирования не менее 35 см. Конвексный датчик с технологией матричной решетки и улучшеной эргономикой (для абдоминальных, акушерских, фетальных, гинекологических, урологических и исследований абдоминальных сосудов): диапазон частот не менее 1-8 МГц, глубина сканирования не менее 34 см, радиус апертуры не менее R50. Линейный датчик (для исследований сосудов, поверхностно-расположенных и малых органов, исследований щитовидной и молочных желех, мышечно-скелетных исследований): диапазон частот не менее 4-13 МГц, апертура не более 50 мм, количество элементов в датчике не менее 192. Эндокавитальный датчик: диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры не менее R10, угол обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 192. Специализированный объёмный конвексный датчик для получения объемных (3D) изображений и объемных (4D) изображений в реальном масштабе времени (для 2D/3D/4D акушерско-гинекологических исследований, фетальных, абдоминальных исследований): диапазон частот не менее 1-8 МГц, глубина сканирования не менее 30 см, радиус апертуры не менее R40, количество элементов в датчике не менее 192. Черно-белый термопринтер. |
| 10 | Маммограф рентгеновский стационарный цифровой для районных поликлиник | Маммограф предназначен для рентгенографических исследований молочной железы с целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. В состав маммографа должно входить: - рентгеновское штативное устройство; - рентгеновское питающее устройство; - рентгеновский излучатель; Питание маммографа должно осуществляться от однофазной электрической сети общего назначения c номинальным напряжением (220(22) В и частотой (50(1) Гц. Масса маммографа, кг, не более 160 Максимальная область изображения, мм, не менее 240 × 300 Фокусное пятно, мм 0,1/0,3 Анодное напряжение, кВ 20 - 35 Уставки мА·с 5 - 720 Потребляемая мощность из сети, максимальная (кратковременно), кВ(А, не более 4,0 Гентри изоцентрическое Угол поворота гентри (С-arm) от -135º до +180º (привод моторизованный) Вертикальное движение гентри (С-arm), мм от 750 до 1350 Время подготовки маммографа к нормальному режиму после включения напряжения питания, мин, не более 15 Комплектность: - Молибден/Алюминиевый фильтр; - Механизм сжатия без стопора; - Баки, размер 18 х 24 см; - Компрессионная лопатка, размер 18 х 24 см; - Педали ножного управления; - Щиток; - Переключатель экспозиции; - Паспорт; - Руководство по эксплуатации; - Руководство по эксплуатации. Приложение; - Комплект эксплуатационной документации на составные части; - CR интерфейс. Система компьютерной радиографии Высокое разрешение снимков, размер пикселей до 50 микрон. Пространственное разрешение 10 пар линий/мм. Кассеты размером: 18 x 24 см, и 24 x 30 см. Геометрическое разрешение: 24 x 30 см - 4760 Х 5840 18 x 24 см - 3560 Х 4640 Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. 1 рабочая станция лаборанта с монитором 19” Контрастное разрешение – 12 бит на пиксель. Производительность: 24х30 см – 41 кассета в час 18х24 см – 57 кассет в час Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК должно обеспечивать: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Автоматическое подавление решетки. - Автоматическое увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Объем памяти для хранения базы данных не менее 30 000 исследований (с возможностью расширения) - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML, BMP Система должна соответствовать стандартам: - IHE - DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, должно быть не хуже: - Рабочая станция - Процессор - не ниже Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Жидкокристаллический монитор - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический (лазерный) принтер для быстрого вывода изображений на плёнке в формате DICOM: - Разрешающая способность - 508 dpi (50 микрон). - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. - Производительность, не хуже: 8”x10” - 140 листов в час 14”x17” -75 листов в час - Геометрическое разрешение, не хуже: 8”x10” - 3828х4958 пикселей 10”x12” - 4892x5810 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 Volt (50 - 60 Hz) 1. Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт., 2. Рабочая станция для управления и обработки рентгенограмм в комплекте с ЖК монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. 3. Программное обеспечение согласно требованиям. 4. Настольный принтер -1 шт. 5. Комплект кассет 18х24см – 4 шт. 6. Комплект кассет 24х30 см – 2 шт. 7. Комплект рентгензашиты. 8. Стабилизатор напряжения сети. |
| 11 | Маммограф рентгеновский стационарный цифровой для городских поликлиник | Маммограф предназначен для рентгенографических исследований молочной железы с целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. В состав маммографа должно входить: - рентгеновское штативное устройство; - рентгеновское питающее устройство; - рентгеновский излучатель; Питание маммографа должно осуществляться от однофазной электрической сети общего назначения c номинальным напряжением (220(22) В и частотой (50(1) Гц. Масса маммографа, кг, не более 160 Максимальная область изображения, мм, не менее 240 × 300 Фокусное пятно, мм 0,1/0,3 Анодное напряжение, кВ 20 - 35 Уставки мА·с 5 - 720 Потребляемая мощность из сети, максимальная (кратковременно), кВ(А, не более 4,0 Гентри изоцентрическое Угол поворота гентри (С-arm) от -135º до +180º (привод моторизованный) Вертикальное движение гентри (С-arm), мм от 750 до 1350 Время подготовки маммографа к нормальному режиму после включения напряжения питания, мин, не более 15 Комплектность: - Молибден/Алюминиевый фильтр; - Механизм сжатия без стопора; - Баки, размер 18 х 24 см; - Компрессионная лопатка, размер 18 х 24 см; - Педали ножного управления; - Щиток; - Переключатель экспозиции; - Паспорт; - Руководство по эксплуатации; - Руководство по эксплуатации. Приложение; - Комплект эксплуатационной документации на составные части; - CR интерфейс. Система компьютерной радиографии Высокое разрешение снимков, размер пикселей до 50 микрон. Пространственное разрешение 10 пар линий/мм. Кассеты размером: 18 x 24 см, и 24 x 30 см. Геометрическое разрешение: 24 x 30 см - 4760 Х 5840 18 x 24 см - 3560 Х 4640 Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. 1 рабочая станция лаборанта с монитором 19” Контрастное разрешение – 12 бит на пиксель. Производительность: 24х30 см – 41 кассета в час 18х24 см – 57 кассет в час Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК должно обеспечивать: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Автоматическое подавление решетки. - Автоматическое увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Объем памяти для хранения базы данных не менее 30 000 исследований (с возможностью расширения) - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML, BMP Система должна соответствовать стандартам: - IHE - DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, должно быть не хуже: - Рабочая станция - Процессор - не ниже Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Жидкокристаллический монитор - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический (лазерный) принтер для быстрого вывода изображений на плёнке в формате DICOM: - Разрешающая способность - 508 dpi (50 микрон). - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. - Производительность, не хуже: 8”x10” - 140 листов в час 14”x17” -75 листов в час - Геометрическое разрешение, не хуже: 8”x10” - 3828х4958 пикселей 10”x12” - 4892x5810 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 Volt (50 - 60 Hz) 1. Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт., 2. Рабочая станция для управления и обработки рентгенограмм в комплекте с ЖК монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. 3. Программное обеспечение согласно требованиям. 4. Настольный принтер -1 шт. 5. Комплект кассет 18х24см – 4 шт. 6. Комплект кассет 24х30 см – 2 шт. 7. Комплект рентгензашиты. 8. Стабилизатор напряжения сети. |
| 12 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой, с рабочей станцией и оцифровщиком на 3 рабочих места для противотуберкулезных организаций | аппарат предназначен для рентгенодиагностики больных в стационарных условиях. Питание комплекса от трехфазной сети общего назначения номинальным напряжением 380 В (действующее значение напряжения) с отклонениями напряжения, не связанными с работой комплекса, от плюс 10 % до минус 10 % и частотой (50 ± 1) Гц. Состав комплекса: - телеуправляемый поворотный стол-штатив; - усилитель яркости рентгеновского изображения 9”; - высокочастотное питающее устройство; - комплект кассет 3-х размеров; - поручни; - стойка для рентгенографии, - рама для равномерного распределения веса рентгеновского аппарата; - стол для мониторов и управляющих консолей; - система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений - ширма рентгенозащитная малая Телеуправляемый поворотный стол–штатив Телеуправляемый поворотный стол–штатив должен обладать техническими характеристиками не хуже: Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90 / -90 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее - 6,5 Автоматическая остановка стола, град. - в положении «0º» Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, см. - 100-150 Диапазон продольного перемещения излучателя, не менее, см - 350 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Наличие возможности сохранения в памяти до трех положений стола для различных видов исследований Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг. - 284 Угол наклона колонны с автоматическим центрированием на объекте исследования при рентгеноскопии, не менее, град. -± 40 Наклон колонны от плюс 40 до минус 40 градусов, со скоростью не менее, градусов/сек - 11,2 Наличие возможности получения косых проекций на обоих краях стола Компрессия - моторизованная, Максимальное усилие компрессии с регулируемой степенью нагрузки, кг - 15 с шагом 0,5 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии слева – направо или справа – налево - в любом положении стола Количество углов/скоростей при томографии - 4 угла; 4 скорости Диапазон плавного изменения томографического слоя, не менее, мм - 0-350 с шагом, не более, 1 Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Наличие функции программирования последовательностей томографических исследований Тип дисплея пульта управления столом – сенсорный Экранно-снимочное устройство Формат применяемых кассет, см - от 13х18 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 продольно и 4/6 поперек Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Наличие режима парковки отсеивающей решётки Наличие режима парковки компрессионного устройства Рентгеновский излучатель Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 32/ 78 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Усилитель яркости рентгеновского изображения ЭОП с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 9” Диаметр полей УРИ, дюйм, не хуже - 9”/6”/4” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не хуже – 10 Функция запоминания последнего кадра - наличие ССD матрица, пикселей, не хуже - 752×582 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 17” Тип дисплея монитора - ЖК, монохром Высокочастотное питающее устройство с микропроцессорным управлением и цифровым дисплеем должна обеспечивать Рабочая частота, кГц - не менее 400 Мощность, кВт, не менее – 50 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 125 Диапазон силы тока, - графия; мА - 10 – 630 - скопия; мА - 0,5-10 Время экспозиции: - при рентгенографии, мс - 1 – 6300 - при рентгеноскопии, мин. - 0 - 10 Диапазон количества электричества, не хуже мАс - 0,1 – 1000 Программирование анатомических программ управления, шт. – 1024 Режим установки параметров рентгеноскопии - автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки - автоматический и ручной Наличие автоматической самокалибровки при каждой экспозиции Стойка для рентгенографии Стойка для рентгенографии должна обеспечивать следующие перемещения, не хуже: - расстояние пациент-пленка – 42,5 мм; - размер кассеты от 13×18 до 35×43 см автоцентрированием; Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений Система компьютерной радиографии Сканирующая система - дигитайзер Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не менее: - 35х43 см - 60 кассет в час - 24х30 см – 71 кассета в час - 18х24 см – 76 кассет в час - 15х30 см – 82 кассеты в час Геометрическое разрешение, не хуже: - 35х43 см - 3480x4248 пикселей - 24х30 см - 2328x2928 пикселей - 18х24 см - 1728x2328 пикселей - 15x30 см – 1440x2928 пикселей. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Дисковод 3.5” - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Монитор LCD - 19” - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - 80 листов в час 14”x17” – 60 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3300х4256 пикселей 14”x17” - 4256х5174 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Комплект поставки: 1. Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт, 2. Рабочая станция - управляющий блок базы данных медицинских изображений в комплекте с монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. 3. Комплект кассет с пластинами 35х43 см – 1, шт 24х30 см – 1 шт, 18х24 – 1шт. 4. Настольный принтер -1 шт. 5. Комплект рентгензащиты. |
| 13 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для районных поликлиник | аппарат предназначен для рентгенодиагностики больных в стационарных условиях. Питание комплекса от трехфазной сети общего назначения номинальным напряжением 380 В (действующее значение напряжения) с отклонениями напряжения, не связанными с работой комплекса, от плюс 10 % до минус 10 % и частотой (50 ± 1) Гц. Состав комплекса: - телеуправляемый поворотный стол-штатив; - усилитель яркости рентгеновского изображения 12”; - высокочастотное питающее устройство; - комплект кассет 3-х размеров; - поручни; - рама для равномерного распределения веса рентгеновского аппарата; - стол для мониторов и управляющих консолей; - компьютеризированная рабочая станция; - ширма рентгенозащитная малая; - система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений Телеуправляемый поворотный стол–штатив Телеуправляемый поворотный стол–штатив должен обладать техническими характеристиками не хуже: Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90 / -90 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее - 6,5 Автоматическая остановка стола, град. - в положении «0º» Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, см. - 100-150 Диапазон продольного перемещения излучателя, не менее, см - 350 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Наличие возможности сохранения в памяти до трех положений стола для различных видов исследований Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг. - 284 Угол наклона колонны с автоматическим центрированием на объекте исследования при рентгеноскопии, не менее, град. -± 40 Наклон колонны от плюс 40 до минус 40 градусов, со скоростью не менее, градусов/сек - 11,2 Наличие возможности получения косых проекций на обоих краях стола Компрессия - моторизованная, Максимальное усилие компрессии с регулируемой степенью нагрузки, кг - 15 с шагом 0,5 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии слева – направо или справа – налево - в любом положении стола Количество углов/скоростей при томографии - 4 угла; 4 скорости Диапазон плавного изменения томографического слоя, не менее, мм - 0-350 с шагом, не более, 1 Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Наличие функции программирования последовательностей томографических исследований Тип дисплея пульта управления столом – сенсорный Экранно-снимочное устройство Формат применяемых кассет, см от 13х18 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты автоматическое Формат деления плёнки 1 / 2 / 3 / 4 продольно и 4/6 поперек Режим быстрой последовательности снимков, не хуже 2 изображения за 1 сек. Режим парковки отсеивающей решётки Режим парковки компрессионного устройства Рентгеновский излучатель: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 26 / 63 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее - 400 Усилитель яркости рентгеновского изображения ЭОП с цифровой системой получения и обработки изображения, номинальный размер поля, дюймов - 12” Диаметр полей УРИ, дюйм - 12”/9”/6” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не хуже – 12 Функция запоминания последнего кадра - наличие Компьютеризированная рабочая станция: Диагностический монитор (размер дисплея 19 дюймов, 1280×1024) Тип дисплея монитора - ЖК, монохром Тактовая частота работы процессора, МГц, не менее - 133 Ёмкость оперативной памяти, Мб, не менее - 2000 Ёмкость НDD, Гб, не менее – 280 Размер оперативной памяти видеокарты, Мб, не менее - 256 Наличие цифровой рентгеноскопии 25 кадров/сек с разрешением 1024×1024 пикселей Наличие цифровой рентгенографии 25 кадров/сек с разрешением 1024×1024 пикселей Сетевой интерфейс Ethernet, Мбит/c - 10/100 Наличие программного обеспечения для обработки и хранения изображений Наличие возможности получения цифровых медицинских изображений по сетевому интерфейсу или с других электронных носителей в стандарте DICOM Наличие возможности автосохранения каждого изображения на HDD диск в реальном времени в любом режиме работы Наличие возможности хранения стандартизированных результатов медицинских исследований, протоколов и заключений в локальной базе данных Наличие возможности создания необходимых форм медицинской и статистической документации Ёмкость памяти, не менее – 140 000 изображений с разрешением 1024×1024 пиксел Наличие автоматической оптимизации параметров для разных исследований: - гастроинтрологии - костных структур - цифровой томографии Возможность экспорта медицинских изображений с помощью локальной сети или Интернет на другие врачебные рабочие места (поддержка DICOM) Высокочастотное питающее устройство с микропроцессорным управлением и цифровым дисплеем должна обеспечивать Рабочая частота, кГц - не менее 400 Мощность, кВт, не менее – 50 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 125 Диапазон силы тока, - графия; мА - 10 – 630 - скопия; мА - 0,5-10 Время экспозиции: - при рентгенографии, мс - 1 – 6300 - при рентгеноскопии, мин. - 0 - 10 Диапазон количества электричества, не хуже мАс - 0,1 – 1000 Программирование анатомических программ управления, шт. – 1024 Режим установки параметров рентгеноскопии - автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки - автоматический и ручной Наличие автоматической самокалибровки при каждой экспозиции Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений Система компьютерной радиографии Сканирующая система - дигитайзер Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не менее: - 35х43 см - 60 кассет в час - 24х30 см – 71 кассета в час - 18х24 см – 76 кассет в час - 15х30 см – 82 кассеты в час Геометрическое разрешение, не хуже: - 35х43 см - 3480x4248 пикселей - 24х30 см - 2328x2928 пикселей - 18х24 см - 1728x2328 пикселей - 15x30 см – 1440 x 2928 пикселей. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Дисковод 3.5” - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Монитор LCD - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - 80 листов в час 14”x17” – 60 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3300х4256 пикселей 14”x17” - 4256х5174 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Комплект поставки: 1. Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт, 2. Рабочая станция - управляющий блок базы данных медицинских изображений в комплекте с монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. 3. Комплект кассет с пластинами 35х43 см – 1, шт 24х30 см – 1 шт, 18х24 – 1шт. 4. Настольный принтер -1 шт. 5. Комплект рентгензащиты. 6. Стабилизатор напряжения сети. |
| 14 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для городских поликлиник | Цифровая рентгенографическая система общего назначения на 2 рабочих места с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Универсальная рентгенографическая система с плоским цифровым детектором и специальной тележкой пациента. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол). Полностью моторизованное управление цифровым рентгеновским аппаратом. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Наличие пульта дистанционного управления для позиционирования U-образного кронштейна и цифрового детектора. Управление позиционированием U-образного кронштейна и цифрового детектора с пульта дистанционного управления. Управление позиционированием U-образного кронштейна и цифрового детектора с блока рентгеновской трубки. Две сменные отсеивающие решётки с фокусными расстояниями 1 и 1.8м Графический интерфейс пользователя. Цифровой плоский детектор Твердотельный цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Размер детектора, см, не менее 43х43см. Разрешение активной матрицы детектора, не хуже 1920x2350 Глубина квантования, бит, не хуже 14 Размер пиксела, мм, не более 0,140. Многофункциональная конструкция U-образного кронштейна Управление всеми перемещениями U-кронштейна автоматически и вручную Автоматический коллиматор со встроенной системой фильтрации и измерителем DAP. Максимальное расстояние источник- приемник, см., не менее 180 Минимальное расстояние источник- приемник, см., не более 1000 Вращение детектора, град, не менее 0-90 Наклон детектора в вертикальной плоскости, град, не менее От +45 до -45 Поворот рентгеновской трубки, град, не менее От +180 до – 180 Диапазон поворота U-кронштейна, град, не менее От -30 до +120 Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, кг, не более 330. Станция управления и получения цифрового изображения Программируемые анатомические протоколы Выбор оптической плотности Выбор телосложения пациента и фокусного пятна Плоскоэкранный жидкокристаллический сенсорный монитор Диагональ монитора, не менее19 дюймов Разрешение монитора не менее 1280 х 1024 пикселей Функции стандартной обработки изображений Оперативная память, не менее 2 ГБ Возможность сохранять на жестком диске изображений, не менее 30 000 изображений Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) Возможность передачи изображений по протоколу DICOM Возможность получения подтверждения сохранения изображения посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер Возможность вывода на DICOM совместимы принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске Тележка для позиционирования пациентов в комнате исследования Мобильная тележка для пациента Рентгенпрозрачная дека тележки Коэффициент поглощения рентгенизлучения, декой тележки мм экв. Al не более 1,2 Тормозные педали Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола Длина деки стола, см, не менее 200 Ширина деки стола, см, не менее 65 Фиксированная дека стола Предельная нагрузка на стол, не менее 200 кг Рентгеновская трубка Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом Размер фокусных пятен, не более, мм 0,6/1,2 Максимальная мощность на фокальных пятнах не менее 40/102 кВт Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц Скорость вращения анода не менее 2900 оборотов в минуту Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм Общая фильтрация не менее 2,6 мм алюминия Высокочастотное питающее устройство Мощность генератора, кВт, не менее 50 Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, не менее 40 -150 Диапазон силы тока трубки, мА, не менее 10 -650 Диапазон мАс, не менее 0,5 – 500 Максимальное время экспозиции, с не менее 10. Минимальное время экспозиции, с, не более 0.001. Дополнительное оборудование Переговорное устройство оператор- пациент Сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания, Автоматический регулятор напряжения не менее 72 кВА, Стекло рентгенозащитное в раме с размером не менее 100Х80 см. и эквивалентом свинца не менее 2.0 мм Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - 86 листов в час 14”x17” – 63 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3418х4352 пикселей 14”x17” - 4352х5298 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 Volt (50 - 60 Hz) Прочие условия Возможность дистанционной диагностики системы Возможность интеграции системы с CR- кассетами и устройствами считывания Комплект рентгензащиты Стабилизатор напряжения сети. |
| 15 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для детских организаций | Цифровая рентгенографическая система общего назначения на 2 рабочих места с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Универсальная рентгенографическая система с плоским цифровым детектором и специальной тележкой пациента. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол). Полностью моторизованное управление цифровым рентгеновским аппаратом. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Наличие пульта дистанционного управления для позиционирования U-образного кронштейна и цифрового детектора. Управление позиционированием U-образного кронштейна и цифрового детектора с пульта дистанционного управления. Управление позиционированием U-образного кронштейна и цифрового детектора с блока рентгеновской трубки. Две сменные отсеивающие решётки с фокусными расстояниями 1 и 1.8м Графический интерфейс пользователя. Цифровой плоский детектор Твердотельный цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Размер детектора, см, не менее 43х43см. Разрешение активной матрицы детектора, не хуже 1920x2350 Глубина квантования, бит, не хуже 14 Размер пиксела, мм, не более 0,140. Многофункциональная конструкция U-образного кронштейна Управление всеми перемещениями U-кронштейна автоматически и вручную Автоматический коллиматор со встроенной системой фильтрации и измерителем DAP. Максимальное расстояние источник- приемник, см., не менее 180 Минимальное расстояние источник- приемник, см., не более 1000 Вращение детектора, град, не менее 0-90 Наклон детектора в вертикальной плоскости, град, не менее От +45 до -45 Поворот рентгеновской трубки, град, не менее От +180 до – 180 Диапазон поворота U-кронштейна, град, не менее От -30 до +120 Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, кг, не более 330. Станция управления и получения цифрового изображения Программируемые анатомические протоколы Выбор оптической плотности Выбор телосложения пациента и фокусного пятна Плоскоэкранный жидкокристаллический сенсорный монитор Диагональ монитора, не менее19 дюймов Разрешение монитора не менее 1280 х 1024 пикселей Функции стандартной обработки изображений Оперативная память, не менее 2 ГБ Возможность сохранять на жестком диске изображений, не менее 30 000 изображений Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) Возможность передачи изображений по протоколу DICOM Возможность получения подтверждения сохранения изображения посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер Возможность вывода на DICOM совместимы принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске Тележка для позиционирования пациентов в комнате исследования Мобильная тележка для пациента Рентгенпрозрачная дека тележки Коэффициент поглощения рентгенизлучения, декой тележки мм экв. Al не более 1,2 Тормозные педали Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола Длина деки стола, см, не менее 200 Ширина деки стола, см, не менее 65 Фиксированная дека стола Предельная нагрузка на стол, не менее 200 кг Рентгеновская трубка Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом Размер фокусных пятен, не более, мм 0,6/1,2 Максимальная мощность на фокальных пятнах не менее 40/102 кВт Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц Скорость вращения анода не менее 2900 оборотов в минуту Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм Общая фильтрация не менее 2,6 мм алюминия Высокочастотное питающее устройство Мощность генератора, кВт, не менее 50 Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, не менее 40 -150 Диапазон силы тока трубки, мА, не менее 10 -650 Диапазон мАс, не менее 0,5 – 500 Максимальное время экспозиции, с не менее 10. Минимальное время экспозиции, с, не более 0.001. Дополнительное оборудование Переговорное устройство оператор- пациент Сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания, Автоматический регулятор напряжения не менее 72 кВА, Стекло рентгенозащитное в раме с размером не менее 100Х80 см. и эквивалентом свинца не менее 2.0 мм Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - 86 листов в час 14”x17” – 63 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3418х4352 пикселей 14”x17” - 4352х5298 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 Volt (50 - 60 Hz) Прочие условия Возможность дистанционной диагностики системы Возможность интеграции системы с CR- кассетами и устройствами считывания Комплект рентгензащиты Стабилизатор напряжения сети. |
| 16 | Маммограф рентгеновский цифровой передвижной для районных поликлиник | автомобиль (Шасси) грузоподъемность, не менее, кг - 6500; тип двигателя дизельный с турбонадувом; мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) - 176 (240); расположение и число цилиндров V – образное – 8; рабочий объем (л.), не менее - 10,85 л; КПП - механическая, десятиступенчатая; сцепление фрикционное, сухое, двухдисковое; топливный бак (л.), дизельный, не менее – 210; максимальная скорость движения, км/час – 80; тормозная система – пневматическая Кузов-фургон Назначение: Кузов – фургон, устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудования Кузов должен иметь дверь одностворчатую оснащенную рычажным замком и расположенную на задней панели кузова. Замки и запоры дверей не должны самопроизвольно открываться во время движения кузова Окна кузова должны быть изготовлены из безосколочного стекла. В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Кузов должен сохранять целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия. Наличие откидной лестничной площадки, для удобства пациентов, размером, не менее, мм, 1000х1000 Габаритные размеры кузова: - высота, мм, не более - 2550; - ширина, мм, не более - 2500; - длина, мм, не более - 8000. Масса кузова, кг, не более - 3800 Масса перевозимого груза, кг, не более - 2000 Аппарат рентгеновский маммографический Маммограф предназначен для рентгенографических исследований молочной железы с целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Для получения двумерного рентгеновского изображения в маммографе может быть использована цифровая технология (цифровая система для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических маммографических изображений) или пленочная технология. Технические условия экспозиции определяются средней плотностью тканей, а также размером и толщиной ткани молочной железы под компрессией В состав маммографа должно входить: - рентгеновское штативное устройство; - рентгеновское питающее устройство; - рентгеновский излучатель; Питание маммографа должно осуществляться от однофазной электрической сети общего назначения c номинальным напряжением (22022) В и частотой (501) Гц. Габаритные размеры (с учетом поворота и подъема механизма сканирования), не более: длина х ширина х высота, мм, не более 900х755х985 Масса маммографа, кг, не более 160 Максимальная область изображения, мм, не менее 240 × 300 Фокусное пятно, мм 0,1/0,3 Анодное напряжение, кВ 20 - 35 Уставки мА•с 5 - 720 Потребляемая мощность из сети, максимальная (кратковременно), кВА, не более 4,0 Гентри изоцентрическое Угол поворота гентри (С-arm) от -135º до +180º (привод моторизованный) Вертикальное движение гентри (С-arm), мм от 750 до 1350 Время подготовки маммографа к нормальному режиму после включения напряжения питания, мин, не более 15 Комплектность: - Молибден/Алюминиевый фильтр; - Механизм сжатия без стопора; - Баки, размер 18 х 24 см; - Компрессионная лопатка, размер 18 х 24 см; - Педали ножного управления; - Щиток; - Переключатель экспозиции; - CR интерфейс; - Паспорт; - Руководство по эксплуатации; - Руководство по эксплуатации.Приложение; - Комплект эксплуатационной документации на составные части. Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических маммографических изображений Система компьютерной радиографии Высокое разрешение снимков, размер пикселей до 50 микрон. Пространственное разрешение 10 пар линий/мм. Кассеты размером: 18 x 24 см, и 24 x 30 см. Геометрическое разрешение: 24 x 30 см 4760 Х 5840 18 x 24 см 3560 Х 4640 Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместимый с DICOM. 1 рабочая станция лаборанта с монитором 19” Контрастное разрешение – 12 бит на пиксель. Производительность: 24х30 см – 41 кассета в час 18х24 см – 57 кассет в час Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК должно обеспечивать: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Автоматическое подавление решетки. - Автоматическое увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Объем памяти для хранения базы данных не менее 30 000 исследований (с возможностью расширения) - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML, BMP Система должна соответствовать стандартам: - IHE - DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, должно быть не хуже: - Рабочая станция - Процессор - не ниже Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2x500 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Жидкокристаллический монитор - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический (лазерный) принтер для быстрого вывода изображений на плёнке в формате DICOM: - Разрешающая способность - 508 dpi (50 микрон). - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. - Производительность, не хуже: 8”x10” - 140 листов в час 14”x17” -75 листов в час - Геометрическое разрешение, не хуже: 8”x10” - 3828х4958 пикселей 10”x12” - 4892x5810 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 Volt (50 - 60 Hz) 1. Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт., 2. Рабочая станция для управления и обработки рентгенограмм в комплекте с ЖК монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. 3. Программное обеспечение согласно требованиям. 4. Настольный принтер -1 шт. 5. Комплект кассет 18х24см – 4 шт. Помимо этого, комплекс должен быть оборудован следующим оборудованием и комплектующими изделиями Стул (кресло); Рундук-кушетка; Рундук-сидение; Шкаф для одежды; Стол-тумба; Стол рабочий; Умывальник с подогревом воды; Вешалка; Огнетушитель; Отопитель жидкостной от радиаторной системы автомобиля или независимый; Отопитель электрический; Светильник; Кондиционер; Щиток сетевой; Электровентилятор вытяжной; Стабилизатор напряжения; Комплект инструментов и принадлежностей |
| 17 | Магнитно-резонансный томограф | Магнит Тип магнита сверхпроводящий с напряженность поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Cкорость испарения гелия (литров в год) около 0,0. Периодичность дозаправки магнита при нормальной работе 1 раз в 10 лет. Длина магнита, включая кожухи, не более 160 см. Наличие системы защиты от внешних магнитных возмущений. Диаметр отверстия не менее 60 см. Активное экранирование магнита (граница линии 0,5 миллиТесла от изоцентра магнита), по х-оси и по y-оси не более 2,5 м , по z-оси не более 4.0 м. Однородность магнитного поля в сферах (с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане), млн. часть (ррm): количество планов, не менее 24, количество точек в плане, не менее 20, использование метода объемного среднеквадратического отклонения Vrms, 10 см, не более 0,01, 20 см, не более 0,04, 30 см, не более 0,1, 40 см, не более 0,2, 50 см, не более 0,8. Наличие пассивного и активного шиммирования магнита. Длительность автоматического шиммирования в соответствии с анатомическими особенностями пациента не более 20 сек. Наличие системы нелинейного шиммирования, а также системы трехмерного шиммирования для локальной пациентно-зависимой подстройки однородности поля. Градиентная система Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Максимальная амплитуда градиентного поля по осям при поле обзора 50 см, не менее 45 мТл/м. Эффективная амплитуда градиентного поля диагонально к осям x-, y- и z при поле обзора 50 см, не менее 72 мТл/м. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей при поле обзора 50 см, не менее 200 Тл/м/с. Эффективная скорость нарастания градиентного поля диагонально к осям x-, y- и z при поле обзора 50 см, не менее 346 Тл/м/с. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, не более 200 мкс. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, не менее 100%. Максимальный акустический шум при максимальных градиентах (класс А, NEMA спец.), не более 99 дБ. Радиочастотная система Мощность усилителя радиочастотного передатчика не более 15 кВт. Полоса пропускания канала приемника, не менее 1000 кГц. Полоса пропускания каждого дополнительного канала приемника не менее 1000 кГц. Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее 8. Количество одновременно подключаемых элементов катушек не менее 32. Радиочастотные катушки В комплект должен входить полный набор поверхностных фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 12-ти элементной катушки для головы с 12-тью встроенными предусилителями. Наличие 24-х элементной катушки для спины с 24-тью встроенными предусилителями. Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями. Наличие двух 6–ти элементных катушек для тела с 6-тью встроенными предусилителями. Количество одновременно используемых катушек для тела, не менее 3. Наличие циркулярно-поляризованной катушки для суставов нижних конечностей. Наличие двух универсальных гибких катушек для суставов и мягких тканей с 4 элементами каждая. Наличие встроенных в катушки предварительных усилителей. Наличие одновременного подключения и использования при сканировании более чем одной мультиэлементной катушки. Количество одновременно используемых катушек при сканировани, не менее 10. Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 32. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации с имеющимися катушками без ограничений. Наличие интегрированности катушек для головы и спины в стол пациента. Наличие специальной тележки для хранения катушек. Позиционирование пациента и наблюдение Наличие стола пациента «балконного типа» с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 250 Диапазон перемещения деки стола не менее 260 см. Максимальный диапазон сканирования не менее 154 см. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие запуска сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие комплекта вакуумных подушек с электрическим и интегрированным в стол насосом - для комфортной укладки пациента с учетом его анатомических особенностей. Наличие системы визуального наблюдения за пациентом. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли. Технология управления МРТ исследованиями Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации. Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования. Количество реконструкций в сек не менее 1000 при матрице 256х256 без интерполяции и 100% поле обзора. Количество реконструкций в сек не менее 3500 при матрице 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора. Максимальное количество срезов при одном измерении (при матрице сбора данных 256х256), не менее 65000. Максимальное количество срезов (при матрице сбора данных 128х128) при одном измерении, не менее 260000. Наличие режима параллельного сканирования и реконструкции. Наличие временной памяти только для хранения данных к-пространства («сырые» данные), не менее 438 ГБ. Количество одновременно реконструируемых потоков данных, не менее 8. Максимальное количество срезов при двумерном сборе данных и матрице 256х256, не менее 4000. Максимальное количество срезов при трехмерном сборе данных и матрице 256х256, не менее 4000. Емкость хранения системных и изображений управляющего компьютера не менее 140 Гб. Архивирование изображений на компакт-диски. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее 3. Наличие встроенной и настраиваемой обработки данных непосредственно в процессе их сбора. Наличие встроенной технологии генерации протоколов сканирования на основе использования только DICOM-изображений, полученных с других сканеров. Основные параметры последовательностей и приложений Максимальная неинтерполированная матрица сканирования, не менее 1024х1024. Максимальное разрешение в плане изображения не более 11 мкм. Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных, не более 0,1 мм. Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных, не более 0,05 мм. Минимальное поле обзора, не более 5 мм. Максимальное поле обзора по трем осям не менее 500 мм. Независимость максимального поля обзора от мощности градиентов. Наличие одновременного сбора нескольких срезов при различных углах отклонения спинов. Наличие проспективной двумерной коррекции смещений в процессе сбора данных. Наличие метода ультраскоростного параллельного сбора данных: наличие использования без ограничений с поставляемым набором катушек и технологией их сочетанного использования. Наличие автоматической калибровки катушек перед сбором данных. Отсутствие необходимости повторной калибровки при перемещении стола с пациентом. Наличие автокалибровки с использованием импульсной последовательности, которая будет использоваться при последующем сборе данных. Максимальный фактор ускорения, не менее 12. Использование трехнаправленного (голова-ноги, право-лево, верх-низ) метода параллельного сбора данных с оптимизацией с учетом анатомических особенностей обследуемой области. Наличие алгоритма реконструкции по канальным изображениям (аналог SENSE) при параллельной визуализации. Наличие алгоритма реконструкции по канальным к-пространствам (аналог GRAPPA) при параллельной визуализации. Клинические программы проведения обследований Наличие программ протоколов для ангиографии, включая как метод с контрастным усилением, так и без него. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии и функции. Наличие программ протоколов для визуализации тела (абдоминальной и тазовой областей), включая также МР-холангиографию и МР- урографию с двумерной коррекцией смещений в процессе сбора данных. Наличие программ протоколов для ортопедии. Наличие программ протоколов для онкологии включая скрининг метастазов. Наличие программ протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейро- и кардиоваскулярных обследований. Расширенная программа ультраскоростного параллельного сбора данных, обеспечивающий его реализацию в двух направлениях одновременно. Усовершенствованные последовательность с двойным контрастом и трехмерные наборы данных, обеспечивающие очень тонкие соприкасающиеся срезы с высоким соотношением сигнал/шум. Программы трёхмерной и специализированной обработки массивов изображений. Наличие программ мультипланарного реформатирования срезов. Наличие программ трехмерного отображения поверхности объекта. Наличие программ трехмерного отображения васкулярной структуры. Наличие программного обеспечения постобработки для снижения шумовых составляющих в уже полученных МРТ-изображениях. Наличие программы составления полноформатных изображений сканов всего тела, например всего позвоночника, брюшной полости и таза. Сетевой модуль: для подключения к сети Ethernet (сетевые принтеры, диагностические и терапевтические станции, радиологическая информационная система, маршрутизаторы телерадиологии). Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Периферическое оборудование Наличие термопринтера для сухой печати и не менее 25 листов пленки для него (стартовый комплект). Автоматический бесколбовый инжектор для проведения исследований с контрастным усилением в комплекте со стартовым набором расходных материалов не менее чем на 10 исследований. Радиочастотная кабина в комплекте «под ключ». Система охлаждения градиентов и кондиционирования комнаты сканирования и технического помещения «под ключ». Источник бесперебойного питания на всю систему МРТ (250 КВА, не менее 9 мин). Детектор обнаружения металла в теле пациента. Приспособления для позиционирования и фиксации пациента. Немагнитные ЭКГ электроды, не менее, 600 шт. Немагнитная тележка для пациента, негатоскоп. |
| 18 | Офтальмоскоп для глаукомных кабинетов | Прямой офтальмоскоп: предназначен для профессиональной прямой офтальмоскопии глазного дна. Обязательно наличие встроенных поляризационных светофильтров: фильтры могут быть использованы и в осветительной, и в оптической частях офтальмоскопа. Обязательно сочетание высококачественной оптики, эффективной зеркальной системы освещения и высокой яркости галогеновой лампы Набор корректирующих линз: диапазон от -36D до +35D Индикатор коррекции: индикатор силы корректирующих линз должен показывать действительное значение и не требовать прибавления или вычитания значений вспомогательной линзы при максимальных значениях коррекции. Обязательно отдельное управление диафрагмой и светофильтрами: отдельные диски для включения светофильтров и изменения диафрагмы позволяют использовать цветовой фильтр 4000(K или поляризационный фильтр с любой диафрагмой. Обязательно наличие следующих типов диафрагмы: стандартная диафрагма, уменьшенная диафрагма для осмотра макулярной области, щелевая диафрагма, концентрическая шкала, бескрасный светофильтр. Обязательно наличие системы защиты оптической части офтальмоскопа от пыли Обязательно наличие системы питания от аккумуляторов с возможностью перезарядки Рекомендуемый источник света: галогеновая лампа мощностью не менее 2,5 Вт |
| 19 | Бесконтактный тонометр для глаукомных кабинетов | Диапазон измерений: 0-60 мм рт. ст. (0.0 - 8.0 кПа) Шаг измерений: не более 1 мм рт. ст. (01 кПа) Рабочее расстояние: не менее 11.4 мм Диапазон перемещения: вперед/назад ±22 мм; влево/вправо ±43 мм; вверх/вниз ±43 мм Монитор: цветной жидкокриссталический 5,6 дюймов. Управление при помощи кнопок на передней панели, интерфейс графический, с отображением функций кнопок управления на экране. Принтер: встроенный термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги Мягкий поток воздуха. Быстрый и точный алгоритм обработки данных. Измерение: ручное или автоматическое по выбору пользователя. Система защиты от повреждения роговицы, с фиксацией минимального расстояния до глаза и отображением предупреждающего сообщения на мониторе при чрезмерно приближении измерительного окна к роговице. Автоматическое определение контуров зрачка с отображением на мониторе. Контроль ошибок с отображением неточного измерения на мониторе. Вывод полученных данных в двух вариантах: мм ртутного столба и кПа (кило-Паскаль) Обязательно наличие электроподъемного стола. |
| 20 | Компьютерный периметр для глаукомных кабинетов | Тип стимуляционного резервуара – Частичная полусфера, радиус 300мм. Встроенный диффузионный экран Протяженность поля зрения – 100° Стандартные тесты поля Зеленый / Белый Синий / Желтый Полный 50° 165 точек 164 точки Глаукома 22°/50° 101 точка 100 точек Центральное 30° 117 точек 116 точек Центральное 22° 93 точки 92 точки Широкое 22°/30° 128 точек 127 точек Переферийное от 30° до 50° 72 точки 72 точки Макула 10° 45 точек 44 точки Перемещение 50° / 80° 189 точек 188 точек Стимуляционный источник – Задний проекционный светодиод Стимуляционный цвет – Зеленый 570 нм, Синий 435 нм Стимуляционный размер – Goldmann III (0.43°) для зеленого, Goldmann V для синего. Стимуляционная интенсивность – 0,03 asb до 1000 asb 15ю шагами в 3dB или 45ю шагами в 1 dB для зеленого. 0,01 asb до 65 asb с шагом в 1dB для синего. Время экспозиции – Настраиваемое: от 0,1 до 9,9 сек Время ответа – Настраиваемое: от 0,1 до 9,9 сек Задержка между тестами – Настраиваемое: от 0,1 до 9,9 сек Фоновое освещение – 10 asb (3.2 cd/qm) для теста – зеленый на белом, 100 cd/qm для теста – синий на желтом, автоматический контроль уровня Метод управления фиксацией – метод слепого пятна и CCD камера. Монитор фиксации – Желтый светодиод, 588 нм Диаметр пробных линз – 38 мм Подбородник – электрический Персональный компьютер – встроенный PC |
| 21 | Оптический когерентный томограф для переднего отрезка с щелевой лампой для глаукомных кабинетов | Бесконтактный офтальмологический прибор с высоким разрешением для бесконтактного количественного и качественного исследования переднего сегмента глаза in vivo методом оптической когерентной томографии. Прибор для полного морфологического анализа переднего отрезка глаза. Представляет и измеряет структуры переднего сегмента глаза. Бесконтактно исследуются следующие структуры: -роговица -передний сегмент -угол передней камеры -хрусталик, ИОЛ - цифровая гониоскопия (исследование угла передней камеры) - полная автоматическая биометрия/пахиметрия (измерение всех длин в пределах передней камеры, пахиметрия роговицы в любой точке) за одно измерение -одновременное оптическое исследование на щелевой лампе и OCT исследования -автоматический расчет параметров передней камеры -прибор не ограничивающий возможности щелевой лампы -возможность исследований сразу после операции -измерение процесса аккомодации в ручном режиме -измерение угла передней камеры Источник излучения – суперлюминесцентный диод с длиной волны не менее 1310 нм. Типы сканирования: панорамное сканирование передней камеры, пахиметрическое картирование и сканирование роговицы с высоким разрешением. Панорамное сканирование: одновременно один, два, или четыре изображения переднего сегмента (16 х 6 мм), направление – настраивается с точностью до 1. 256 А – сканов в одном поперечном срезе. время получения полного изображения не более 0,5 сек. Пахиметрическая карта роговицы (10 х 3 мм): настраиваемая схема из не менее 8 сканов; картирование с предоставлением данных о максимуме, минимуме и средней толщине; не менее 128 А – сканов одном поперечном срезе. Сканирование роговицы с высоким разрешением (10 х 3 мм) (режим высокого разрешения для исследования роговицы) полное изображение за 0,5 сек. (16 – ширина сканирования x 6 мм – глубина сканирования) сканирование роговицы за 0,25 сек. (10x3 мм) Разрешение Оптическое разрешение: аксиальное – не менее 18 микрон; продольное – не менее 60 микрон. Возможность коррекции аметропии от – 35 до + 20 диоптрий. Устройство для фиксации взгляда внешнее и внутреннее. Частота сканирования – 200 Гц (1,5 сек/кадр) Видео-изображение глаза и части отсканированного изображения Монитор: плоскопанельный, не менее 15’’ Приборный стол. |
| 22 | Аппарат для УЗИ диагностики сердца и сосудов для медицинских организаций, оказывающих кардиологическую помощь | Основные области клинического использования: Ангиология; Кардиология; Поверхностные органы; Скелетно-мышечная система; Эндокринология; Акушерство и гинекология; Гастроэнтерология; Урология; Ортопедия и травматология, Онкология, Пульмонология, Неврология, Педиатрия и неонатология, Транскраниальные исследования. Основные характеристики ультразвуковой системы: Цифровая система с непрерывным цифровым формированием луча, цифровой формирователь луча, бит, не менее 10, количество цифровых процессинговых каналов приема-передачи не менее 32700, динамический диапазон не менее 186 дБ, цифровое формирование луча на приеме и передаче, широкополосное и мультичастотное сканирование, параллельная обработка эхо-сигналов, четырехканальная обработка эхо-сигналов , количество фокусов при передаче, не менее 8, глубина сканирования не менее 24 см., минимальная глубина сканирования, см., не более 2, увеличение изображения в реальном времени, не менее 28 раз, увеличение изображения в режиме "заморозки" не менее 12 раз, монитор TFT высокого разрешения с диагональю, дюймов, не менее 15, регулировка по высоте монитора, см, не менее 30, регулировка угла наклона монитора вперед, град., не менее 10, регулировка угла наклона монитора назад, град., не менее 40, регулировка поворота монитора, град., не менее 300, программирование клавиш панели управления, программирование протокола обследования, предустановочные программы для различных видов и областей исследования, не менее 16, программное обеспечение на русском языке, встроенное в аппарат руководство пользователя в электронной форме, Количество активных портов для подключения датчиков, не менее 2, дополнительных портов для подключения датчиков (без учета карандашных), не менее 1, вес аппарата – не более 90 кг, Режимы сканирования: В-режим: Карты псевдоокрашивания - не менее 7, частота кадров/сек в В-режиме - не менее 390, независимое изменение угла сканирования, не хуже +-10 град, диапазон усиления, дБ, не хуже 62-100, динамический диапазон, дБ, не хуже 30-100, М-режим: Карты псевдоокрашивания - не менее 7, скорость развертки - не хуже 1-8 сек., диапазон усиления в M-режиме, дБ, не хуже 52-110, сочетание В- и М-режимов, Импульсно-волновой допплер: PRF для импульсно-волнового допплера ( Гц) не хуже 1300 – 12 500, максимально определяемая скорость - не менее 6,75 м/сек., коррекция угла, диапазон, град., не менее +/-79, коррекция угла, шаг, град, не более 1, диапазон контрольного объема, мм, не хуже 1-15, карты псевдоокрашивания, не менее 7, автоматическое оконтуривание допплеровского спектра, независимое изменение угла сканирования, град, не хуже +- 20, сочетание В- и PW- режимов в реальном времени. Режим высокой частоты повторения импульсов, частота повторения импульсов, КГц, не хуже 5,8 – 15,8,Постоянно-волновой допплер: PRF для постоянно-волнового допплера (К Гц ) не хуже 4,0 – 47,6, максимальная определяемая скорость, м/сек, не менее 19,2, карты псевдоокрашивания, не менее 7, автоматическое оконтуривание допплеровского спектра, Цветовой допплер: PRF для цветового допплера, КГц, 1,3 – 12,5, число цветовых карт не менее 12, частота кадров в режиме цветового допплера не менее 370, независимое изменение угла сканирования, град, не хуже +- 20, сочетание режимов В и цветового картирования в реальном времени, сочетание режимов В, М и цветового картирования в реальном времени, сочетание режимов В, PW и цветового картирования в реальном времени, сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования, Направленный энергетический допплер, частота кадров/сек., не менее 371,карт окрашивания, не менее 4, PRF для направленного энергетического допплера, КГц, не хуже 1,3 – 12,5, независимое изменение угла сканирования, град, не хуже +- 20, сочетание режимов В- и направленного энергетического допплера в реальном времени, сочетание режимов В-, PW- и направленного энергетического допплера в реальном времени, Тканевой допплер. частота кадров/сек в режиме тканевого допплера, не менее 420, число цветовых карт для тканевого допплера, не менее 3, сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени.Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамичесий поток: использование режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением со всеми конвексными и линейными датчиками, сочетание режимов В-, PW- и улучшенного динамического потока в реальном времени, Режим тканевого гармонического изображения, Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей, автооптимизация допплеровского спектра,Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: абдоминальных, акушерских, кардиологических, сосудистых, урологических, новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра, Отображение физиологической информации – ЭКГ, Отображение физиологической информации – ФКГ,Автоматическое измерение сердечного выброса, Стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой: синхронное выведение на экран монитора изображений не менее 4, количество протоколов стресс-эхо не менее 10, протоколы количественной оценки результатов стресс-исследования, фармакологический протокол сбора данных изображений, протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический), протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка), протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка). Редактор протоколов стресс-эхо, Типы поддерживаемых датчиков: конвексные, секторные, микроконвексные внутриполостные, биплановые внутриполостные, мультиплановые транспищеводные, интраоперационные, пункционные, 4D-датчики, карандашные, Оснащение системы датчиками: Конвексный датчик: количество элементов, не менее 128, диапазон частот, МГц, не хуже 2,0 – 7,0, угол обзора, град, не менее 70, радиус, мм, не менее 50, биопсийная насадка – возможность, поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей, оптимизации допплеровского спектра, направленной цветовой ангиографии, улучшенного динамического потока, многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени, Линейный датчик: число элементов не менее 128, диапазон частот МГц не уже 2,0 - 9,0 МГц, апертура не менее 32 мм., независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах, град, не менее 20, поддержка режимов: тканевой гармоники, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, направленной цветовой ангиографии , многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени , оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей, оптимизации допплеровского изображения, возможность подключения биопсийного адаптера, Секторный фазированный широкоплосный датчик: количество элементов, не менее 64, диапазон частот, МГц, не хуже 1,4-4,7, угол обзора, град., не менее 90, поддержка режимов: тканевой гармоники, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, направленной цветовой ангиографии , многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени , оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей, оптимизации допплеровского изображения. Архивация изображений: Интегрированная рабочая станция, Жесткий диск объемом Гб, не менее 250, кинопетля не менее 4000 кадров-30 сек, Архивация статичных изображений в формате:jpeg, bmp, DICOM на жесткий диск, архивация статичных изображений на DVD/СD-RW в формате:jpeg, bmp, DICOM, архивация динамических изображений на жесткий диск в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM, архивация динамических изображений на DVD/СD-RW в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM, прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах jpeg, bmp, AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM Дополнительное оборудование: Источник бесперебойного питания. Черно-белый видеопринтер. Расходные материалы: Бумага черно-белого видеопринтера не менее 50 рулонов. Гель не менее 5 флаконов. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления конечного получателя. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик. Размер предоплаты составляет не менее 30% от общей суммы договора и определяется заказчиком при его заключении.