Приложение 1


к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «15 »  апреля 2014 года № 09/43
Сводный список медицинской техники на 2014 год (33 лота), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"
	№ лота
	Наименование
	Кол-во
	Цена плановая

(тенге)
	Сумма плановая

(тенге)
	Срок поставки
	Место поставки
	Условия поставки

	1
	Цифровой маммограф со стереотаксической приставкой для биопсии
	2
	113 300 000
	226 600 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП " Онкологический диспансер" г. Астана - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	2
	Цифровой маммограф со стереотаксической приставкой для биопсии
	1
	110 000 000
	110 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	3
	Навигационная система с принадлежностями
	2
	199 000 000
	398 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская больница №1" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи" Южно-Казахстанской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	4
	Компьютерный томограф не менее 64 срезов
	4
	320 000 000
	1 280 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	Алматинский онкологический диспансер г. Алматы - 1 ед; КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Костанайской области -1 ед; КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер" Атырауской области - 1 ед; Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган Алматинской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	5
	Компьютерный томограф не менее 64 срезов
	1
	309 000 000
	309 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	КГП на ПХВ "Консультативно-диагностический центр г. Семей" Восточно-Казахстанской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	6
	Компьютерный томограф не менее 64 срезов
	1
	309 000 000
	309 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница Западно-Казахстанской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	7
	Магнитно-резонансный томограф не менее 1,5 Тесла
	2
	500 000 000
	1 000 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	8
	УЗИ аппарат экспертного класса
	4
	39 000 000
	156 000 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	Алматинский региональный онкологический диспансер  Алматинской области - 1 ед; КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 1 ед; КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Костанайской области -1 ед; КГП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Северо-Казахстанской области -1 ед;
	DDP  до места поставки

	9
	УЗИ аппарат экспертного класса
	2
	38 065 000
	76 130 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП " Онкологический диспансер" г. Астана - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	10
	Цифровой рентгенологический аппарат на 3 рабочих места
	4
	91 000 000
	364 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	КГП "Областной онкологический диспансер"  Карагандинской области - 1 ед; ГКП "Областной онкологический диспансер" г. Кызылорда Кызылординской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер" Павлодарской области - 1 ед; Алматинский онкологический диспансер г. Алматы - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	11
	Эндовидеохирургический комплекс
	5
	37 342 000
	186 710 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер" Атырауской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Жамбылской области - 1 ед; КГП на ПХВ " ВК областной онкологический диспансер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Акмолинский областной онкологический диспансер" Акмолинской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	12
	Комплекс рентгеновский флюорографический передвижной цифровой
	4
	37 990 000
	151 960 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	Поликлиника при ГКП "Эмбенская районная больница" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Районная поликлиника при ГКП "Кобдинская центральная районная больница" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Поликлиника при РГП на ПХВ "Центральная районная больница им М. Жумабаева" Северо-Казахстанской области - 1 ед; Поликлиническое отделение при КГП на ПХВ "ЦРБ Мойынкумского района" Жамбылской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	13
	Малодозовый цифровой флюограф
	1
	18 300 000
	18 300 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" г. Астана - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	14
	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой
	1
	18 300 000
	18 300 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	Районная поликлиника при ГКП на ПХВ "Аршалинская ЦРБ" Акмолинской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	15
	Ускорительный комплекс с двумя энергиями фотонных пучков и 5 энергиями электронных пучков, с многолепестковым коллиматором
	2
	1 366 800 000
	2 733 600 000
	180 дней, не позднее 10 ноября 2014 года
	КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП " Онкологический диспансер" г. Астана - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	16
	Устройство для оцифровки снимков для городских и районных поликлиник
	36
	10 400 000
	374 400 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	Поликлиника при ГКП на ПХВ "Атбасарская ЦРБ" Акмолинской области - 1 ед; Поликлиника при ГКП на ПХВ "Астраханская ЦРБ" Акмолинской области - 1 ед; Поликлиника при ГКП на ПХВ "Есильская ЦРБ" Акмолинской области - 1 ед; Поликлиника при ГКП "Мугалжарская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Поликлиника при ГКП "Каргалинская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Поликлиника при ГКП "Шалкарская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Районная поликлиника при ГКП  "Карасайская ЦРБ" Алматинской области- 1 ед; Городская поликлиника при ГКП на ПХВ "Капшагайская городская больница" Алматинской области- 1 ед; Поликлиника при КГП на ПХВ "Жылойская ЦРБ Атырауской области - 1 ед; Межрайонная больница Кокпектинского района с. Самарское Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Медицинское обьединение № 2 Кокпектинского района" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Т.Рыскуловская ЦРБ" Жамбылской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Сарысуская ЦРБ" Жамбылской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №2 Жамбылской области - 1 ед;  ГКП на ПХВ "Областной консультативный диагностико-медицинский центр" Жамбылской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Казталовская центральная районная больница Западно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Поликлиника г.Шахтинск" Карагандинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Поликлиника г.Сатпаев" Карагандинской области - 1 ед; Поликлиника при КГП "Центральная районная больница Каркаралинского района" Карагандинской области - 1 ед; Поликлиника при КГКП "Центральная районная больница Бухар-Жырауского района" Карагандинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Аркалыкская региональная поликлиника" Костанайской области - 1 ед; Поликлиника при КГП "Аулиекольская ЦРБ" Костанайской области - 1 ед; Районная поликлиника КГП "Мендыкаринская ЦРБ" Костанайской области - 1 ед; ГКП "Жалагашская районная поликлиника " на ПХВ Кызылординской области - 1 ед; ГКП "Шиелинская районная поликлиника" на ПХВ Кызылординской области - 1 ед; ГККП "Казыгуртская районная поликлиника Южно-Казахстанской области - 1 ед;  ГККП "Ордабасинская районная поликлиника Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Отрарская районная поликлиника Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Городская поликлиника № 7" Южно-Казахстанской области- 1 ед; ГККП " Сузакская районная поликлиника Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Толебийская районная поликлиника Южно-Казахстанской области - 1 ед;  ГККП "Шардаринская районная поликлиника Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Кентауская городская поликлиника Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Шымкентская городская поликлиника № 2 Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Шымкентская городская поликлиника № 5 Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 4" г. Астана - 1 ед.
	DDP  до места поставки

	17
	Эндовидеостойка с колоноскопом
	2
	11 490 000
	22 980 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 2 ед;
	DDP  до места поставки

	18
	Эндовидеостойка с колоноскопом для КДЦ
	33
	11 490 000
	379 170 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница" Акмолинской области - 1 ед; Поликлиника при ГКП на ПХВ "Атбасарская ЦРБ" Акмолинской области - 1 ед;  Поликлиника при ГКП на ПХВ "Аккольская ЦРБ" Акмолинской области - 1 ед; Районная поликлиника Коксуского района Алматинской области - 1 ед; Городская поликлиника г.Талдыкорган Алматинской области - 1 ед; Районная полик-ка Панфиловского района Алматинской области - 1 ед;    Городская поликлиника г.Капшагай Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Городская пол-ка г.Риддер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Медицинское объединение Зыряновского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Медицинское объединение Аягозского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "МО Бородулихинского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "МО №2 Тарбагатайского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Жарминского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Меркенская  ЦРБ" Жамбылской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Кордайская ЦРБ" Жамбылской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Таласская ЦРБ" Жамбылской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной консультативно-диагностический центр" Западно-Казахстанской области -1 ед; КДЦ при КГП "Центральная больница г.Абай" Карагандинской области - 1 ед; КДЦ при КГП "Поликлиника г.Шахтинск" Карагандинской области - 1 ед; КДЦ при КГП "Центральная районная больница Нуринского района" Карагандинской области - 1 ед; КДЦ при КГП "Центральная районная больница Бухар-Жырауского района" Карагандинской области - 1 ед; Рудненская городская поликлиника Костанайской области- 1 ед; Лисаковская городская поликлиника Костанайской области - 1 ед; КГП "Поликлиника № 3 г. Костаная" Костанайской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №6" г. Кызылорда Кызылординской области - 1 ед; ГККП "Шымкентская городская поликлиника № 6 Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Мактааральская районная поликлиника Жетысай" Южно-Казахстанской области - 1 ед; Городская поликлиника №3 г. Алматы - 1 ед; Городская поликлиника №8 г. Алматы - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" г. Астана - 1 ед;  ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" г. Астана - 1 ед;  КГП на ПХВ "ЦРБ Урджарского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Зайсанского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	19
	Эндовидеостойка с гастроскопом
	15
	11 490 000
	172 350 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	ГКП на ПХВ "Акмолинский областной онкологический диспансер" Акмолинской области - 1 ед; Алматинский региональный онкологический диспансер Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер" Атырауской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Жамбылской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Западно-Казахстанской области - 2 ед; КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 1 ед; КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Костанайской области -1 ед; ГКП "Областной онкологический диспансер" г. Кызылорда Кызылординской области - 1 ед; Областной онкологический диспансер Мангистауской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Северо-Казахстанской области -1 ед; Алматинский онкологический диспансер г. Алматы - 1 ед; Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган Алматинской области -1 ед; КГП на ПХВ " ВК областной онкологический диспансер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	20
	Эндовидеостойка с гастроскопом для КДЦ
	30
	11 490 000
	344 700 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	ГКП "Актюбинский областной КДЦ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; ГКП "Городская поликлиника №1" Актюбинской области - 1 ед; Районная поликлиника Коксуского района Алматинской области -1 ед; Городская поликлиника г.Талдыкорган Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Атырауская областная больница" Атырауской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Городская пол-ка г.Риддер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Медицинское объединение Зыряновского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Медицинское объединение Аягозского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "МО Бородулихинского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "МО №2 Тарбагатайского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Зайсанского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Урджарского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "ЦРБ Жарминского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КДЦ при КГКП "Центральная больница г.Жезказган" Карагандинской области - 1 ед;  КДЦ при КГП "Поликлиника №1 г.Балхаш" Карагандинской области - 1 ед;  КДЦ при КГП "Поликлиника №4 г.Темиртау"  Карагандинской области - 1 ед; Рудненская городская поликлиника Костанайской области - 1 ед; Лисаковская городская поликлиника Костанайской области - 1 ед; КГП "Поликлиника № 3 г. Костаная" Костанайской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Мангистауская областная больница" Мангистауской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Городская больница №3" Северо-Казахстанской области - 1 ед; Городская поликлиника №3 г. Алматы - 1 ед; Городская поликлиника № 6 г. Алматы - 1 ед; Городская поликлиника № 8 г. Алматы - 1 ед;   Городская поликлиника № 2 г. Алматы - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" г. Астана - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №8" г. Астана - 2 ед;  ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 7 " г. Астана - 1 ед; ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5" г. Астана - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	21
	Эндовидеостойка с бронхоскопом
	8
	11 490 000
	91 920 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ " ВК областной онкологический диспансер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Жамбылской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер" Западно-Казахстанской области - 1 ед; КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 2 ед; Областной онкологический диспансер Мангистауской области - 1 ед; Алматинский онкологический диспансер г. Алматы - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	22
	Комплекс оборудования патоморфологической лаборатории для исследований с использованием автоматизированной модульной системы иммуногистохимических, гистологических и гистохимических окрашиваний тканевых препаратов и заключения под покровное стекло с функцией электронного архивирования
	5
	91 172 000
	455 860 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	Алматинский региональный онкологический диспансер Алматинской области - 1 ед; Областной онкологический диспансер г. Талдыкорган Алматинской области - 1 ед; КГП на ПХВ " Восточно-Казахстанский областной онкологический диспансер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	23
	Система видеоэндоскопическая для гинекологии и тораскопии
	1
	58 539 000
	58 539 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер" Павлодарской области - 1 ед;
	DDP  до места поставки

	24
	Цифровая рентгеновская диагностическая система на 3 рабочих места
	1
	95 130 000
	95 130 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	РГКП "Национальный центр проблем туберкулеза" – 1 ед.
	DDP  до места поставки

	25
	Цитофлуориметр
	1
	50 050 000
	50 050 000
	80 дней, не позднее 31 июля 2014 года.
	РГКП "Национальный центр педиатрии и детской хирургии" – 1 ед.
	DDP  до места поставки

	26
	Магнитно-резонансный томограф не менее 3 Тесла
	1
	745 000 000
	745 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	РГП на ПХВ  "КазНИИ онкологии и радиологии" – 1 ед.
	DDP  до места поставки

	27
	Цифровой маммограф со стереотаксической биопсией
	1
	110 000 000
	110 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	РГП на ПХВ  "КазНИИ онкологии и радиологии" – 1 ед;
	DDP  до места поставки

	28
	Ускорительный комплекс с двумя энергиями фотонных пучков и 5 энергиями электронных пучков  с многолепестковым коллиматором
	2
	1 366 800 000
	2 733 600 000
	180 дней, не позднее 10 ноября 2014 года.
	РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед.;  РГП на ПХВ  "КазНИИ онкологии и радиологии" – 1 ед;
	DDP  до места поставки

	29
	Аппарат рентгеновский ангиографический
	1
	248 000 000
	248 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед;
	DDP  до места поставки

	30
	Цифровой маммограф со стереотаксической биопсией
	1
	110 000 000
	110 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед;
	DDP  до места поставки

	31
	Магнитно-резонансный томограф не менее 1,5 Тесла
	1
	500 000 000
	500 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед;
	DDP  до места поставки

	32
	Компьютерный томограф с системой виртуальной симуляции с апертурой не менее 80 см.
	1
	365 000 000
	365 000 000
	120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года
	РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед;
	DDP  до места поставки

	33
	Комплект геномной лаборатории
	1
	151 700 000
	151 700 000
	90 дней, не позднее 15 августа 2014 года
	РГКП "Центр судебной медицины"
	DDP  до места поставки

	


Лот № 1

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Установка маммографическая 

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Назначение: Для проведения диагностической маммографии, стереотактической биопсии

Область применения: Маммографические исследования, массовый скрининг, стереотактическая биопсия, обследование молочной железы

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Универсальная рентгеновская диагностическая система должна состоять из: 

1. Блок базовый

2. Стойка с вращающимся маммографическим  штативом, цифровым детектором, кожухом

3. Генератор с панелью управления и защитной ширмой 

4. Рентгеновская трубка: Mo/W

5. Гибкая компрессионная пластина формата 18х24 см 

6. Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 7 см

7. Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 4 см

8. Гибкая компрессионная пластина формата 24х30 см

9. Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 7 см

10. Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 4 см

11. Компрессионная пластина для выполнения аксиллярных проекций с диафрагмой 8х20

12. Компрессионная пластина для выполнения прицельных снимков с диафрагмой 9х9 см

13. Столик увеличительный

14. Держатель компрессионных пластин, настенный

15. Приставка для биопсии

16. Стереотактовое устройство для биопсии

17. Иглодержатели  разных  размеров

18. Стартовый комплект игл

19. Рабочая станция : системный блок, клавиатура, мышь, стол оператора

20. Рабочее место : блок системный, монитор, клавиатура, мышь, рабочий стол

21. Мониторы: один цветной 19", два плоских монитора с высоким разрешением 21"

22. Пульт управления
23. Кнопка аварийной остановки
24. Выключатель экспозиции ножной/ручной
25. Педали управления 
Блок базовый

Стойка с вращающимся маммографическим  штативом, цифровым детектором, кожухом

Наличие моторизованного компрессионного устройства

Система автоматической оптимизации силы компрессии для минимизации дискомфорта пациентки без ущерба качеству изображения - Наличие

Автоматическая декомпрессия - Наличие

Расстояние фокус-детектор, мм, не менее 650

Наличие автоматической коллимации до любого необходимого поля излучения 

Наличие подсветки коллиматора 

Наличие цифрового твердотельного детектора на основе аморфного селена 

Размер цифрового детектора, см, не менее 24х30

Размер пикселя детектора, мкм, не более 85

Матрица изображения (18х24 см), пикс., не менее 2016х2816

Матрица изображения (23х29 см), пикс., не менее 2816х3584

Глубина преобразования, бит, не менее 14

Наличие моторизованного вращения штатива 

Диапазон углов поворота штатива, град., не хуже +180 / -180

Наличие функции предварительного программирования оператором углов остановки штатива при вращении 

Наличие изоцентрического вращения штатива 

Наличие моторизованного вертикального перемещения штатива 

Диапазон вертикального перемещения штатива над уровнем пола, см, не менее 65 – 153 

Генератор с панелью управления и защитной ширмой 

Наличие генератора с панелью управления и защитной ширмой

Свинцовый эквивалент рентгенозащитной ширмы, мм Pb, не менее 0,3

Максимальная выходная мощность генератора, кВт, не менее  5

Диапазон изменения напряжения экспозиции, кВ, не хуже 23-35

Шаг изменения напряжения экспозиции, кВ, не более 1

Рентгеновская трубка: Mo/W

Рентгеновская трубка:  материал молибден/вольфрам, с вращающимся анодом c бериллиевым окном

Наличие двух материалов анода: молибден (Mo) и вольфрам (W) 

Наличие четырех фокальных пятен

Размер малых фокальных пятен, мм 0,1х0,1, время экспозиции не хуже 60 мс - 6 с 

Размер больших фокальных пятен, мм 0,3х0,3, времена экспозиции не хуже 10 мс - 4 с 

Диапазон изменения мАс (молибденовый анод, 25 кВ, максимальная мощность), не хуже 2-450

Диапазон изменения мАс (вольфрамовый анод, 25 кВ, максимальная мощность), не хуже 2-560

Наличие Молибденового (Mo) фильтра

Наличие Родиевого (Rh) фильтра

Общая теплоёмкость трубки, миллион тепловых единиц, не менее 2,43

Наличие Ручного режима (оператор выбирает комбинацию анод/фильтр, кВ и мАс)  

Наличие Режима автоматического контроля экспозиции (AEC) (оператор выбирает комбинацию анод/фильтр и кВ, автоматический выбор мАс) 

Наличие Режима автоматического выбора оптимальной комбинаци анод/фильтр кВ и мА в зависимости от индивидуальной плотности и компрессионной толщины молочной железы с целью минимизации дозовой нагрузки 

Наличие компрессионных пластин:

Гибкая компрессионная пластина формата 18х24 см 

Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 7 см 

Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 4 см

Гибкая компрессионная пластина формата 24х30 см 

Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 7 см

Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 4 см

Компрессионная пластина для выполнения аксиллярных проекций с диафрагмой 8х20 см

Компрессионная пластина для выполнения прицельных снимков с диафрагмой 9х9 см

Столик увеличительный

Фактор увеличения увеличительной приставки, не менее 1,8х

Педаль управления 

Педали управления, шт. 2

Держатель компрессионных пластин, настенный

Наличие настенного держателя компрессионных пластин 

Приставка для биопсии

Наличие приставки для биопсии

Стереотактовое устройство для биопсии

Наличие устроиства для стереотаксической биопсии 

Точность позиционирования иглы, мм, не хуже 0,1

Возможность использования игл с длинами в диапазоне, мм, не менее 30 - 175

Иглодержатели  разных  размеров

Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 22G, пара, не менее 1

Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 20G, пара, не менее 1

Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 18G, пара, не менее 1

Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 16G, пара, не менее1

Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 14G, пара, не менее 1

Многоразовые раскрывающиеся металлические стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 18G, пара, не менее 1

Наличие автоматического биопсийного пистолета 

Стартовый комплект игл

Стартовый комплект игл к биопсийному пистолету, не менее 20 шт

Пульт управления

Пульт управления должен быть интегрирован с рабочей станцией лаборанта

Рабочая станция: системный блок, клавиатура, мышь, стол оператора

Наличие станции получения изображения 

Архитектура ПК рабочей станции, не хуже: процессор Intel Duo Core E 6700, 2,66 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, интерфейсные платы для рентгеновской системы; операционная система Windows XP 

Достаточное место на жестком диске для хранения цифровых маммограмм (3328x 4084, 14 бит), шт., не менее 24700

Цветной TFT-монитор с диагональю не менее 19 дюймов и 1280x1024. 

Функции изменения контрастности и яркости, подчеркивание контуров, электронные шторки, увеличение с фиксированным коэффициентом, интерактивное масштабирование и панорамирование, разделение экрана (4/9/16 в 1), инверсия шкалы оттенков серого, измерение углов, определение границы молочной железы, управление динамическим диапазоном, шумоподавление. Наличие

Функции маркировки, добавления аннотаций и примечаний в изображениях, установки меток, ориентации изображений Наличие

Функции предварительного выбора ориентации пациентки для автоматической установки ориентации изображений. Пользовательские программы с редактируемыми шаблонами параметров. Наличие

Ввод сведений о пациентках (ФИО, уникальный номер, дата рождения и т. п.), поиск карт пациенток или прямой доступ через рабочий список в формате DICOM. Наличие

Сохранение данных в формате DICOM (отправка и получение) интерфейс DICOM для обмена изображениями с больничной сетью (системой PACS) на основе стандарта DICOM 3. Отправка и получение изображений. Запрос и получение данных в формате DICOM. Загрузка изображений из цифрового архива, с рабочей станции или с других визуализационных систем. Подтверждение сохранения данных в формате DICOM. Подтверждение сохранения в архиве изображений. Наличие

Вывод на печать в формате DICOM. Подключение к DICOM-совместимой камере или DICOM-совместимому принтеру. Наличие

Управление рабочими списками в формате DICOM. Наличие

Запись изображений в формате DICOM на компакт-диски и DVD (многосеансная). Наличие

Стол для рабочей станции с моторизованной регулировкой деки по высоте и встроенным рентгенозащитным экраном Наличие

Рабочее место: блок системный,  монитор, клавиатура,  мышь, рабочий стол

Процессор, не хуже 2 x Dual-Core Xeon 5130, 2 ГГц

Дополнительная мини-клавиатура с клавишами, настраиваемыми пользователем на наиболее часто используемые функции

Поддержка следующих стандартов DICOM 3.0:

DICOM Storage (Send/Receive) as SCU/SCP

DICOM Query/

DICOM Storage Commitment 

DICOM Basic Print 

Наличие Поддерживаемые типы изображений:

DICOM Secondary Capture (SC)

DICOM Computed radiography (CR)

DICOM Ultrasound (US)

DICOM Mammography (MG)

DICOM Computed tomography (CT)

DICOM Digital X-ray (DX)

DICOM X-ray Angiography or Fluoroscopy (AX)

DICOM Nuclear medicine (NM)

Отображение снимков, наличие:

Интуитивный графический интерфейс с универсальными syngo-пиктограммами

Произвольная разметка экрана для одновременного отображения нескольких снимков

Вертикальное или горизонтальное расположение снимков 

Наличие функции прокрутки: исследований, страниц, изображений

Наличие регулировки мышью яркости и контраста, добавления текстовых комментариев

Наличие работы с изображением:

Измерение расстояний

Функция увеличительного стекла

Вращение и переворот изображения

Инверсия изображения

Инверсия изображения в режиме увеличительного стекла

Наличие администрирования: идентификация пользователей, разграничение прав доступа, сохранение индивидуальных настроек, интерактивный контроль свободного места на жестком диске 

Наличие программы автоматического анализа изображений (CAD)

Мониторы: один цветной 19", два плоских монитора с высоким разрешением 21"

 - Один цветной TFT-монитор с диагональю не менее 19 дюймов и 1280x1024 для рабочей станции лаборанта

 - Два высококонтрастных ЖК-монитора 5МП (2.5 x 2K) для рабочего места врача, не хуже:

диагональ 54 см

2560 x 2048 пикс. (5MP)

Размер пикселя 150 мкм

Максимальная яркость  600 кд./кв.м.

Автоматический контроль контраста

Горизонтальный / Вертикальный углы обзора: 170° / 170°

Кнопка аварийной остановки

Выключатель экспозиции ножной/ручной

Монтажный материал

Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками

Принтер сухой печати

Наличие маммографического принтера сухой печати

Напряжение и частота питающей сети 220 В, 50 Гц

Гарантия на всю систему, включая цифровой детектор и рентгеновскую трубку, лет, не менее 1

Проведение монтажных и пусконаладочных работ

Обучение пользователей работе на маммографическом комплексе

Инструкция пользователя на русском  языке

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Блок базовый
	Наличие
	1 шт.

	
	
	2
	Стойка с вращающимся маммографическим  штативом, цифровым детектором, кожухом


	Наличие моторизованного компрессионного устройства

Система автоматической оптимизации силы компрессии для минимизации дискомфорта пациентки без ущерба качеству изображения - Наличие

Автоматическая декомпрессия - Наличие

Расстояние фокус-детектор, мм, не менее 650

Наличие автоматической коллимации до любого необходимого поля излучения 

Наличие подсветки коллиматора 

Наличие цифрового твердотельного детектора на основе аморфного селена 

Размер цифрового детектора, см, не менее 24х30

Размер пикселя детектора, мкм, не более 85

Матрица изображения (18х24 см), пикс., не менее 2016х2816

Матрица изображения (23х29 см), пикс., не менее 2816х3584

Глубина преобразования, бит, не менее 14

Наличие моторизованного вращения штатива 

Диапазон углов поворота штатива, град., не хуже +180 / -180

Наличие функции предварительного программирования оператором углов остановки штатива при вращении 

Наличие изоцентрического вращения штатива 

Наличие моторизованного вертикального перемещения штатива 

Диапазон вертикального перемещения штатива над уровнем пола, см, не менее 65 - 153
	1 шт. 

	
	
	3
	Генератор с панелью управления и защитной ширмой 


	Наличие генератора с панелью управления и защитной ширмой

Свинцовый эквивалент рентгенозащитной ширмы, мм Pb, не менее 0,3
Максимальная выходная мощность генератора, кВт, не менее 7,5

Диапазон изменения напряжения экспозиции, кВ, не хуже 23-35

Шаг изменения напряжения экспозиции, кВ, не более 1
	1 шт.

	
	
	4
	Рентгеновская трубка: Mo/W


	Рентгеновская трубка:  материал молибден/вольфрам, с вращающимся анодом c бериллиевым окном

Наличие двух материалов анода: молибден (Mo) и вольфрам (W) 

Наличие четырех фокальных пятен

Размер малых фокальных пятен, мм 0,1х0,1, время экспозиции не хуже 60 мс - 6 с 

Размер больших фокальных пятен, мм 0,3х0,3, времена экспозиции не хуже 10 мс - 4 с 

Диапазон изменения мАс (молибденовый анод, 25 кВ, максимальная мощность), не хуже 2-450

Диапазон изменения мАс (вольфрамовый анод, 25 кВ, максимальная мощность), не хуже 2-560

Наличие Молибденового (Mo) фильтра

Наличие Родиевого (Rh) фильтра

Общая теплоёмкость трубки, миллион тепловых единиц, не менее 2,43

Наличие Ручного режима (оператор выбирает комбинацию анод/фильтр, кВ и мАс)  

Наличие Режима автоматического контроля экспозиции (AEC) (оператор выбирает комбинацию анод/фильтр и кВ, автоматический выбор мАс) 

Наличие Режима автоматического выбора оптимальной комбинаци анод/фильтр кВ и мА в зависимости от индивидуальной плотности и компрессионной толщины молочной железы с целью минимизации дозовой нагрузки 
	1 шт.

	
	
	5
	Гибкая компрессионная пластина формата 18х24 см 
	Гибкая компрессионная пластина формата 18х24 см 
	1 шт.

	
	
	6
	Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 7 см
	Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 7 см 
	1 шт.

	
	
	7
	Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 4 см
	Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 4 см
	1 шт.

	
	
	8
	Гибкая компрессионная пластина формата 24х30 см
	Гибкая компрессионная пластина формата 24х30 см 
	1 шт.

	
	
	9
	Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 7 см
	Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 7 см
	1 шт.

	
	
	10
	Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 4 см
	Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 4 см
	1 шт.

	
	
	11
	Компрессионная пластина для выполнения аксиллярных проекций с диафрагмой 8х20
	Компрессионная пластина для выполнения аксиллярных проекций с диафрагмой 8х20 см
	1 шт.

	
	
	12
	Компрессионная пластина для выполнения прицельных снимков с диафрагмой 9х9 см
	Компрессионная пластина для выполнения прицельных снимков с диафрагмой 9х9 см
	1 шт.

	
	
	13
	Столик увеличительный
	Наличие
	1 шт.

	
	
	14
	Держатель компрессионных пластин, настенный
	Наличие настенного держателя компрессионных пластин
	1 шт.

	
	
	15
	Приставка для биопсии
	Наличие
	1 шт.

	
	
	16 
	Стереотактовое устройство для биопсии


	Наличие устройства для стереотаксической биопсии 

Точность позиционирования иглы, мм, не хуже 0,1

Возможность использования игл с длинами в диапазоне, мм, не менее 30 - 175
	1 шт.

	
	
	17
	Иглодержатели  разных  размеров


	Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 22G, пара, не менее 1

Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 20G, пара, не менее 1

Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 18G, пара, не менее 1

Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 16G, пара, не менее1

Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 14G, пара, не менее 1

Многоразовые раскрывающиеся металлические стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 18G, пара, не менее 1

Наличие автоматического биопсийного пистолета 
	1 шт.

	
	
	18
	Стартовый комплект игл
	Стартовый комплект игл к биопсийному пистолету, не менее 20 шт
	1 к-т

	
	
	19
	Рабочая станция: системный блок, клавиатура, мышь, стол оператора


	Наличие станции получения изображения 

Архитектура ПК рабочей станции, не хуже: процессор Intel Duo Core E 6700, 2,66 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, интерфейсные платы для рентгеновской системы; операционная система Windows XP 

Достаточное место на жестком диске для хранения цифровых маммограмм (3328x 4084, 14 бит), шт., не менее 24700

Цветной TFT-монитор с диагональю не менее 19 дюймов и 1280x1024. 

Функции изменения контрастности и яркости, подчеркивание контуров, электронные шторки, увеличение с фиксированным коэффициентом, интерактивное масштабирование и панорамирование, разделение экрана (4/9/16 в 1), инверсия шкалы оттенков серого, измерение углов, определение границы молочной железы, управление динамическим диапазоном, шумоподавление. Наличие

Функции маркировки, добавления аннотаций и примечаний в изображениях, установки меток, ориентации изображений Наличие

Функции предварительного выбора ориентации пациентки для автоматической установки ориентации изображений. Пользовательские программы с редактируемыми шаблонами параметров. Наличие

Ввод сведений о пациентках (ФИО, уникальный номер, дата рождения и т. п.), поиск карт пациенток или прямой доступ через рабочий список в формате DICOM. Наличие

Сохранение данных в формате DICOM (отправка и получение) интерфейс DICOM для обмена изображениями с больничной сетью (системой PACS) на основе стандарта DICOM 3. Отправка и получение изображений. Запрос и получение данных в формате DICOM. Загрузка изображений из цифрового архива, с рабочей станции или с других визуализационных систем. Подтверждение сохранения данных в формате DICOM. Подтверждение сохранения в архиве изображений. Наличие

Вывод на печать в формате DICOM. Подключение к DICOM-совместимой камере или DICOM-совместимому принтеру. Наличие

Управление рабочими списками в формате DICOM. Наличие

Запись изображений в формате DICOM на компакт-диски и DVD (многосеансная). Наличие

Стол для рабочей станции с моторизованной регулировкой деки по высоте и встроенным рентгенозащитным экраном Наличие
	1 шт.

	
	
	20
	Рабочее место : блок системный, монитор, клавиатура, мышь, рабочий стол


	Процессор, не хуже 2 x Dual-Core Xeon 5130, 2 ГГц

Дополнительная мини-клавиатура с клавишами, настраиваемыми пользователем на наиболее часто используемые функции

Поддержка следующих стандартов DICOM 3.0:

DICOM Storage (Send/Receive) as SCU/SCP

DICOM Query/

DICOM Storage Commitment 

DICOM Basic Print 

Наличие Поддерживаемые типы изображений:

DICOM Secondary Capture (SC)

DICOM Computed radiography (CR)

DICOM Ultrasound (US)

DICOM Mammography (MG)

DICOM Computed tomography (CT)

DICOM Digital X-ray (DX)

DICOM X-ray Angiography or Fluoroscopy (AX)

DICOM Nuclear medicine (NM)

Отображение снимков, наличие:

Интуитивный графический интерфейс с универсальными syngo-пиктограммами

Произвольная разметка экрана для одновременного отображения нескольких снимков

Вертикальное или горизонтальное расположение снимков 

Наличие функции прокрутки: исследований, страниц, изображений

Наличие регулировки мышью яркости и контраста, добавления текстовых комментариев

Наличие работы с изображением:

Измерение расстояний

Функция увеличительного стекла

Вращение и переворот изображения

Инверсия изображения

Инверсия изображения в режиме увеличительного стекла

Наличие администрирования: идентификация пользователей, разграничение прав доступа, сохранение индивидуальных настроек, интерактивный контроль свободного места на жестком диске 

Наличие программы автоматического анализа изображений (CAD)
	1 шт.

	
	
	21
	Мониторы: один цветной 19", два плоских монитора с высоким разрешением 21"
	Один цветной TFT-монитор с диагональю не менее 19 дюймов и 1280x1024 для рабочей станции лаборанта

 - Два высококонтрастных ЖК-монитора 5МП (2.5 x 2K) для рабочего места врача, не хуже:

диагональ 54 см

2560 x 2048 пикс. (5MP)

Размер пикселя 150 мкм

Максимальная яркость  600 кд./кв.м.

Автоматический контроль контраста

Горизонтальный / Вертикальный углы обзора: 170° / 170°
	3 шт.

	
	
	22
	Пульт управления
	Пульт управления должен быть интегрирован с рабочей станцией лаборанта
	1 шт.

	
	
	23
	Кнопка аварийной остановки
	Наличие
	1 шт.

	
	
	24
	Выключатель экспозиции ножной/ ручной
	Наличие
	1 шт.

	
	
	25
	Педаль управления 
	Педали управления
	2 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Монтажный материал

	Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками
	1 шт.

	
	
	2
	Принтер сухой печати
	Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см 
Вес в распакованном виде: 90 кг. 
Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. 
Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. 
Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. 
Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. 
Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. 
Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. 
Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. 
Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги 
Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. 
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. 
Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа 
Форматы изображений: DICOM (встроенный) 
Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) 
	1 шт.

	5.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	1. Площади помещений: Процедурная – 15 м2 

2. Силовое питание. Должно быть выполнено индивидуальным медным многожильным кабелем, не имеющим других потребителей. Напряжение – 230В, 1ф+0+земля

Частота тока – 50 Гц.  Потребляемая мощность – 4,6 кВА (стандарт)

3. Вес аппарата ≈ 285 кг

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№ пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 



	
	
	1
	Пленка термографическая
	Маммографическая термографическая пленка
	1 уп.

	7.
	Другие требования и условия
	


Лот  № 2

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Аппарат маммографический

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности).
	Применение в лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждениях, предназначенных для скрининговых  и диагностических исследований молочной железы.Для проведения биопсии тканей молочной железы при помощи стереотаксической приставки.

	3
	Требования к техническим характеристикам

(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке

Изоцентрическое устройство гентри
Фокусное расстояние, не более 650 мм
Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов
Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя 

Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя 

Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с
Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с
Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с
Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см
Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки
Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка

Устанавливаемая сила компрессии
Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н

Две скорости компрессии 
Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н
Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н
Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии 

Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз
Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением  

Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения  

Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения
Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO  - 4 положения
Фиксация гентри при начале компрессии

Пара двойных педалей для управления аппаратом
Высокочастотный генератор

Мощность генератора, не более 5кВт
Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ
Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс
Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА
Ручное, полуавтоматическое и автоматическое  управление параметрами экспозиции 
Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции:                                                                               
 - кВ
 - мАс
 - мишень анода
 - фильтр
Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения 
Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента

Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в  изображении

Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр

Рентгеновская трубка

Двойной трек анода
Материал первого трека - Молибден

Материал второго трека - Родий или вольфрам

4 фокуса (2 на каждый трек)
Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ
Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин
Вращающийся анод
Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин

Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку

Коллиматор рентгеновского излучения
Световой центратор
Автоматическая установка  в режиме увеличения
Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы.
Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии

Цифровые маркеры проекции

Цифровой детектор
Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель»

Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60%

Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит
Размер детектора, не менее 24х30 см

Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм

Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500
Станция сбора медицинских данных

ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024

Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек

Порт для подключения Ethernet
Объем жесткого диска, не менее 250 Гб
Режим увеличения изображения

Режим инверсии изображения

Вращение изображения

Отражение изображения

Ввод аннотаций на изображение

Возможность измерения расстояний на изображении

Рентгенозащитная ширма
Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см
Расчет и вывод дозы  на изображение после каждой экспозиции 
Источник бесперебойного питания для компьютерной системы 

Поддержка DICOM 3.0

Рабочая станция для анализа полученных изображений
Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления
Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей
Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21”
Диагональ цветного монитора, не менее 19”
DICOM совместимость

Интерфейс на русском языке
Приставка стереотаксическая для биопсии
Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации

Питание от маммографа

Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90
Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов
Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, .
Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям
Программируемая длина иглы
Топограмма, не менее 100х80 мм
Контроль по топограмме

Биопсийное окно, не менее 50х40 мм
Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм
Контроль по стереотаксическому изображению

Возможность переключение между мишенями у аппарата

Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе
Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии

Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме

Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме 

Направляющие для игл

Специализированный стол или стул

Принтер для печати медицинских изображений

Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см 
Вес в распакованном виде: 90 кг. 
Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. 
Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. 
Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. 
Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. 
Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. 
Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. 
Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. 
Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги 
Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. 
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. 
Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа 
Форматы изображений: DICOM (встроенный) 
Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: DirectDigitalImaging) 
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	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)


	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке
	Изоцентрическое устройство гентри
Фокусное расстояние, не более 650 мм

Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов
Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя 

Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя 

Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с
Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с
Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с
Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см
Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки
Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка

Устанавливаемая сила компрессии
Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н

Две скорости компрессии 
Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н
Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н
Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии 

Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз
Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением  

Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения  

Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения
Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO  - 4 положения
Фиксация гентри при начале компрессии

Пара двойных педалей для управления аппаратом
	1 шт

	
	
	2.
	Высокочастотный генератор


	Мощность генератора, не более 5кВт
Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ
Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс
Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА
Ручное, полуавтоматическое и автоматическое  управление параметрами экспозиции 
Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции:                                                                               
 - кВ
 - мАс
 - мишень анода
 - фильтр
Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения 
Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента

Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в  изображении

Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр


	1 шт

	
	
	3.
	Рентгеновская трубка


	Двойной трек анода
Материал первого трека - Молибден

Материал второго трека - Родий или вольфрам

4 фокуса (2 на каждый трек)
Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ
Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин
Вращающийся анод
Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин

Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку
	1 шт

	
	
	4.
	Коллиматор рентгеновского излучения

	Световой центратор
Автоматическая установка  в режиме увеличения
Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы.
Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии

Цифровые маркеры проекции
	1 шт

	
	
	5.
	Цифровой детектор

	Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель»

Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60%

Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит
Размер детектора, не менее 24х30 см

Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм

Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500
	1 шт

	
	
	6.
	Станция сбора медицинских данных
	 ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024

Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек

Порт для подключения Ethernet
Объем жесткого диска, не менее 250 Гб
Режим увеличения изображения

Режим инверсии изображения

Вращение изображения

Отражение изображения

Ввод аннотаций на изображение

Возможность измерения расстояний на изображении

Рентгенозащитная ширма
Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см
Расчет и вывод дозы  на изображение после каждой экспозиции 
Источник бесперебойного питания для компьютерной системы 

Поддержка DICOM 3.0


	1 шт

	
	
	7.
	Рабочая станция для анализа полученных изображений

	Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления
Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей
Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21”
Диагональ цветного монитора, не менее 19”
DICOM совместимость

Интерфейс на русском языке

	1 шт

	
	
	8.
	Приставка стереотаксическая для биопсии

	Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации

Питание от маммографа

Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90
Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов
Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, .
Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям
Программируемая длина иглы
Топограмма, не менее 100х80 мм
Контроль по топограмме

Биопсийное окно, не менее 50х40 мм
Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм
Контроль по стереотаксическому изображению

Возможность переключение между мишенями у аппарата

Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе
Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии

Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме

Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме 

Направляющие для игл

Специализированный стол или стул
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Экраны рентгенозащитные прозрачные 
	Защитная ширма для лица пациентки при проведении экспозиции
	1 шт

	
	
	2.
	Стандартная компрессионная ложка для увеличения.
	Компрессионаая ложка 24х30

Компрессионная ложка 19х23
	1 к-т

	
	
	3.
	Стойка для съемки с увеличением в 1.5 раза
	Набор для съёмки с увеличением 1.5
	1 шт

	
	
	4.
	Стойка для съемки с увеличением в 1.8 раза
	Набор для съёмки с увеличением 1.8
	1 шт

	
	
	5.
	Фантомы для калибровки 
	Маммографический фантом
	1 шт

	
	
	6.
	Щит силовой электрораспределительный.
	Щит силовой электрораспределительный.
	1 шт

	
	
	7.
	Принтер для печати медицинских изображений


	Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см 
Вес в распакованном виде: 90 кг. 
Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. 
Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. 
Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. 
Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. 
Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. 
Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. 
Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. 
Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги 
Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. 
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. 
Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа 
Форматы изображений: DICOM (встроенный) 
Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: DirectDigitalImaging) 
	1 шт

	
	
	8.
	Негатоскопмаммогафический
	Наличие
	1 шт

	
	
	9.
	Источник бесперебойного питания
	Наличие
	1 шт

	
	
	10.
	Индивидуальная защита
	Комплект (2 фартука, 1 защита для щитовидной железы, 2 юбки)
	1 к-т

	5
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Технические требования к установке :

Размеры помещений: 

Процедурная комната- 3.50м  х 3.50м.(10.5м²).

Высота помещений не ниже 2.5м.
Температура и влажность:

Температура от 15° С до 35° С.

Влажность от 10% до 80% без конденсации.

Тепловыделение:

= при выключенном рентгене:1,05 кВт в течении 6 сек.Макс.

= при выключенном рентгене:0,75 кВт.

Гентри крепится к полу 3-я или 5-юанкерными болтами М10, толщинабетонного основания от 120мм.

Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м

Контрольная станция AWS крепится кполу 4-я анкерными болтами М10,толщина бетонного основания от 120мм.

Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м

Характеристика электропитающих сетей:
Электропитание 1-Фазное 220 В.

Частота 50 или 60 Гц +-1 Гц.

Мощность 9 кВА / 6 сек.max
Напряжение 220 ÷240 В ±10%

COSϕ 0,6
DMD Iном.=25А.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Пленка термографическая
	Для печати снимков на термографическом принтере
	1 уп.


Лот № 3

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Навигационная система с принадлежностями

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Нейрохирургия, вертебрология, онкология, травматология, ортопедия, ЛОР хирургия, для работы на голове и спине.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Входное напряжение 220-240В, с частотой 50-60Гц

Водоснабжедние: не требуется

Канализация: не требуется

Площадь помещения: не менее 8 кв.м.

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований  и количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Мобильная оцифровывающая установка в комплекте для оптической локализации и навигации
	Двухстоечная компоновка состоящая из: 

мобильной стойки поддерживающей хирургический жидкокристалический сенсорный монитор со встроенными громкоговорителями диагональ не менее 24 дюйма с разрешением не менее 1920х1200;

тележка персонала с жидкокристаллическим монитором диагональ не менее 15,4 с разрешением не менее 1440х900.

Наличие встроенной камеры (локализатор) излучающей инфракрасный свет, лазерная система наведения (расположенная между линзами камеры) для точного наведения камеры. Камера должна быть закреплена на тележке персонала посредством штанги для уравновешивания камеры. Тележка персонала должна быть укомплектована клавиатурой, мышкой и высококачественной стереосистемой для вопсроизведения музыки. Установка также оснащается беспроводной хирургической мышью для работы из стерильного операционного поля. На тележке также расположена системная панель ввода/вывода со следующими разъемами: для оптических активных инструментов, для референционной рамки, для педали ножного переключения, для подключения к хирургическому микроскопу, для подключения к локальной сети, модему, USB, Video in/out, S-Video. CD/DVD привод. 
	1 шт.

	
	
	2.
	Мобильная оцифровывающая установка для электромагнитной локализации и навигации с аксессуарами
	Блок переносной для электромагнитной локализации, 220В, Излучатель (локализатор) для создания низкоэнергетического магнитного поля с держателем, сочлененный рычаг, адаптер. 

Дает возможность навигирования гибкого инструмента без необходимой жесткой фиксации головы в скобе Мейфилда.
	1 шт.

	
	
	3.
	Модули интеграции с микроскопом и С-дугой (ЭОП)
	Модуль для интеграции и навигации операционных микроскопов в комплекте с програмным обеспечением и асессуарами для использования с микроскопами.
	1 шт.

	
	
	
	
	Модуль для интеграции с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) с програмным обеспечением и аксессуарами (калибровочная мишень, крепежное кольцо, беспроводной флюоротрекер)
	1 шт.

	
	
	4.
	Программное обеспечение
	Программное обеспечение  на компакт дисках для хирургичесих вмешательствах на головном мозге под контролем оптической и/или электромагнитной системы локализации и для хирургических вмешательствах на позвоночнике. Позволяет совмещать мультимодальные изображения (КТ, МРТ, флюоро-) 
	4 шт.

	
	
	5.
	Набор для биопсии
	Набор пассивных инструментов (трубка направитель размерами (мм) 1.9, 2.2 или 2.6, сочлененный рычаг, зонд– адаптер на Мэйфилд
	1 комплект

	
	
	
	
	Игла для биопсии, пассивная
	5 шт.

	
	
	
	
	Направитель для биопсии
	5 шт.

	
	
	6.
	Набор инструментов и аксессуаров для вмешательст на головном мозге
	Набор включает пассивный зонд, референционную рамку, сочлененный рычаг 
	1 комплект

	
	
	
	
	Набор инструментов и аксессуаров для вмешательст на головном мозге
	1 комплект

	
	
	7.
	Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвночника
	Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвночника
	1 комплект

	
	
	8.
	Набор инструментов и аксессуаров для малоинвазивного хирургического вмешательства
	Набор инструментов, включает 2 диллятатора, 2 канюли, молоток отбойник, референционная рамка, ограничитель хода для чрезкожного стержня, 
	1 комплект

	
	
	
	
	Набор инструментов включает 2 чрезкожных зажима длинный и короткий, чрезкожный крепеж на 45 градусов, навигируемый дилятатор, трекер для дилятатора, отверка для установки/снятия
	1 комплект

	
	
	
	
	Набор инструментов включает: направитель для сверел канюлированный; ограничитель регулируемый; направитель для сверел; спинальная отверка; зонд педикулярный 2.25 мм; зажим для установки референционной рамки; динамическая рама легкая 0 градусов; блок для крепления рамки легкий 90 градусов; рукоятка универсальная канюлированная; прямой пассивный зонд острый; метчик размером: 4.0 мм, 3.5 мм; метчик 4.0 мм размером (10-24 мм; 26-52 мм); метчик кортикальный и/или канюлированный размером: 4.0 мм, 4.5 мм; шило обычное.
	1 комплект

	
	
	
	
	Набор сверил стерильных 2.4, 2.9, 3.0, 3.5 мм; стержень 3.0 мм стерильный, канюлированный; 
	1 шт.

	
	
	
	
	Канюля размерами 100 мм
	1 шт.

	
	
	
	
	Канюля размерами 150 мм
	1 шт.

	
	
	
	
	Упаковка игл для доступа к ножке позвонка
	1 уп.

	
	
	9.
	Наборы инструментов и аксессуаров работающих в электромагнитном режиме
	Набор для установки шунта неинвазивный;
	1 комплект

	
	
	
	
	Набор для установки шунта с фиксацией на костях черепа; 
	1 комплект

	
	
	
	
	Набор для резекции опухолей неинвазивный;
	1 комплект

	
	
	
	
	Набор для резекции опухолей с фиксацией на костях черепа
	3 комплекта

	
	
	
	
	Драпировка на блок электромагнитной локализации
	10 шт.

	
	
	
	
	Зонд-указатель 
	1 шт.

	
	
	
	
	Зонд для работы с микроскопом
	1 шт.

	
	
	10.
	Набор сфер
	Набор магнитных сферы для установки на навигационных инструментах, способных отражать инфракрасное узлучение
	6 комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Отвертка
	Многоразовая для установки и снятия 1.6 мм
	1 шт.


Лот № 4

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) 

(в соответствии с государственным реестром МТ.
	Томограф компьютерный

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Рентгеновская компьютерная томография (КТ) является рентгенологической методикой (методом),  способной оценить морфологические изменения органов и тканей, что, в свою очередь, способствует постановке клинического диагноза. Традиционная компьютерная томография является «золотым стандартом» рентгенологического исследования пациентов многопрофильной больницы. КТ головного мозга нативная,  КТ головного мозга с внутривенным усилением, КТ-ангиография головного мозга, КТ височной кости, КТ-цистернография внутреннего слухового прохода,  КТ носа и околоносовых пазух, КТ-гайморография, КТ орбит, КТ щитовидной железы, КТ гортани, КТ мягких тканей шеи, КТ лёгких традиционная, КТ лёгких спиральная , КТ грудной клетки спиральная, КТ паренхиматозных органов живота, Виртуальная эндоскопия, КТ-ангиография живота спиральная, КТ органов малого таза, КТ суставов, КТ бедренной, плечевой костей, предплечья, голени, КТ позвоночника, КТ в педиатрии.КТ в педиатрии.

	3.
	Требования к техническим характеристикам

 (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Детектор рентгеновского излучения

- Ширина детектора по оси Z не менее 40 мм.
- Количество элементов линейки детектора не менее 888.

- Максимальная пространственная разрешающая способность в сосудистых исследованиях не менее 19.7 п.л./см.

- Низкоконтрастная разрешающая способность с 0,3% при 120 кВ, 250 мА  не более 3 мм.

Гентри для сканирования

- Диаметр туннеля не менее 70 см.
- Наклон гентри при сканировании От -30 до +30 град.

- Максимальное поле обзора при сканировании не менее 500 мм.

- Максимальная коллимация среза не менее 10 мм.

- Минимальная коллимация среза при сканировании не более 0,625 мм.
- Минимальное врем оборота гентри на 360 градусов во время сканирования не более 0,4 сек.

Стол для укладки пациента

- Сканируемый диапазон не менее 170 см.
- Точность позиционирования не более 0,25 мм.

- Диапазон вертикального перемещения  не менее 43÷99 см.
- Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования не менее 227 кг.

- Комплект аксессуаров для позиционирования пациента, карбоновая люлька

Генератор рентгеновский высоковольтный

- Максимальная мощность  не менее 72 кВт.

- Минимальное значение анодного напряжения не более 80 кВ.

- Максимальное значение анодного напряжения не менее 140 кВ.

- Максимальное значение тока не менее 600 мА.

Трубка рентгеновская

- Количество фокусных пятен не менее 2

- Теплоемкость анода не менее 6 млн. ТЕ.

- Размер малого фокального пятна, ШхД, стандарт IEC 60336/1993, мм  не более 0.7 x 0.6.

- Размер большого фокального пятна, стандарт IEC 60336/1993, мм  не более 0.9 x 0.9.
- Протоколы оптимизации дозовой нагрузки 

Устройство сканирования

- Аксиальное сканирование.
- Режимы объединения для реконструкции толстых срезов из данных тонких срезов без искажений, вносимых за счет частичного объема.
- Максимальное количество одновременно получаемых срезов в аксиальном режиме не менее 64.

- Спиральное сканирование.

- Сбор данных одновременно во множественных смежных срезах при непрерывном перемещении стола между сканами.
- Максимальное количество одновременно получаемых срезов в спиральном режиме не менее 64 .

- Максимальное поле обзора при реконструкции не менее 500 мм.

- Обзорное сканирование.

- Максимальное значение спирального питча (Максимальный шаг сканирования) не менее 1,5:1.
Блок сканирования и преобразования сигнала 

- Максимальная матрица реконструкции не менее 512 * 512 пикс.
- Скорость реконструкции изображений не менее 35  изображений/сек.

- Объем оперативной памяти не менее 24 Гб.
- Устройство записи изображений DVD-RAM

- Количество физической памяти для сохранения результатов исследований не менее 1500 Гб.

- Полная функциональность коммуникаций DICOM

- Поддержка сети Ethernet 10/100/1000

- Количество ЖК мониторов не менее 2.
- Размер дисплея по диагонали ЖК мониторов не менее 19 дюймов.

Пульт управления оператора 

- Возможность перемещения аппаратного блока консоли.
- Алгоритм трехмерной реконструкции конусовидного пучка.
- Многоплоскостное реформатирование.

- Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими.

- Сопоставление аксиального изображения с реконструированным объемом.

- Проекции максимальной и минимальной интенсивности.

- Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей.

- Управление прозрачностью в реальном времени при объемной реконструкции.

- Автоматическое управление усилением/сглаживанием изображения одновременно для нескольких плотностных диапазонов.

- Визуализация с усилением структур мягких тканей в областях неоднородной плотности.

- Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса.
- Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях.

- Анализ интенсивности пикселей для оценки перфузии или захвата контраста во времени.

- Специализированные режимы (протоколы) обследования детей.

- Возможность автоматического выбора подходящего цикла вращения гентри в зависимости от частоты сердечных сокращений.
Рабочая станция для работы с функциональными изображениями 

Аппаратное обеспечение

- 2-процессорная архитектура.

- Объем оперативной памяти не менее 24 Гб.

- Объем жесткого диска не менее 600 Гб.
- Устройство записи на CD/DVD/USB.

- Цветной ЖК монитор с диагональю 19 дюймов – не менее 2.

- Полная функциональность коммуникаций DICOM.

- Поддержка сети Ethernet 10/100/1000.

Программное обеспечение
- Многоплоскостное реформатирование.

- Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими.

- Проекции максимальной и минимальной интенсивности.

- Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях.
- Программное обеспечение для сопоставления аксиального изображения с реконструированным объемом.

- Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей.

- Количественный анализ анатомических и патологических структур кровеносных сосудов.

- Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование).

- Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование) с протоколом пакетной обработки данных.

- Пакетная обработка данных в любой плоскости реформатирования.

- Экспорт в графические форматы (jpeg, png, avi) с возможностью сохранения на USB 2.0-совместимом носителе.

Виртуальная эндоскопия

Автоматическое продвижение по полому органу без выхода за пределы стенок с разрешениями матрицы 256х256 и 512х512.
Возможность регистрации результатов в виде фильма результатов эндоскопического осмотра.

Выполнение проекции максимальной / минимальной интенсивности / усреднения при многоплоскостном и объемном реформатировании.

Функция автоматического удаления стола при реконструкции объемов.

Точка, поставленная на область интереса, фиксирует свою позицию во всех режимах отображения (срез, слой, эндо, объём).

Возможность одновременного параллельного отображения нескольких серий одного исследования или различных исследований для сравнения и оценки изменений в динамике с возможностью параллельного представления изображений в горизонтальной, фронтальной и саггитальной плоскостях, а также многоплоскостного реформатирования.
Функция удаления костных структур 
Автоматическое удаление изображения стола.

Автоматическое выделение костных структур и кальцификатов с построением трехмерных проекций максимальной интенсивности (3D MIP) или объемной реконструкции сосудов.

Возможность представления объемной реконструкции сосудов на фоне полупрозрачных костных структур.

Протокол автоматического выделение костных структур и кальцификатов с построением трехмерных проекций максимальной интенсивности (3D MIP) или объемной реконструкции сосудов для всего тела.

Программное обеспечение для анализа сосудов:
Автоматическое определение средней линии  сосудов с возможностью мануальной коррекции.

Разворачивание сосуда вдоль его средней линии.

Возможность удаления костных структур, затеняющих сосудистые структуры.

Возможность использования "виртуального контрастирования "для сегментации сосуда.
Автоматическое измерение площадей поперечного сечения сосуда, измерение размеров и степени стеноза с возможностью мануальной коррекции и выводом результатов в табличной форме.

Програмное обеспечение для одновременного совмещения и постобработки изображений полученных различными методами (КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, рентген)

Програмный комплекс для автоматического поиска и анализа патологических образований в легких

Функция автоматического динамического сравнения найденных патологических образований

Виртуальная колоноскопия

Функция автоматического удаления содержимого кишечника

Функция автоматического поиска и выделения полипов кишесника

Функция виртуальной биопсии

Принадлежности:

Защитное просвинцованое стекло:

- Ориентировочные размеры не менее 120 * 100 см

- Pb эквивалент не менее 2 мм.

Источник бесперебойного питания всей системы не менее 120 кВА.

Кабели силовые увеличенной длины.

	4.


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)


	№ 

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Гентри для сканирования
	 Диаметр туннеля не менее 70 см; Наклон гентри при сканировании От -30 до +30 град.; Максимальное поле обзора при сканировании не менее 500 мм; Максимальная коллимация среза не менее 10 мм; Минимальная коллимация среза при сканировании не менее 0,625 мм; Минимальное врем оборота гентри на 360 градусов во время сканирования не более 0,4 сек
	1 шт.

	
	
	2.
	Стол для укладки пациента
	Сканируемый диапазон не менее 170 см; Точность позиционирования не более 0,25 мм; Диапазон вертикального перемещения не менее 43÷99 см; Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования не менее 227 кг; Комплект аксессуаров для позиционирования пациента, плоская карбоновая накладка на стол
	1 шт.

	
	
	3.
	Генератор рентгеновский высоковольтный
	Максимальная мощность не менее 72 кВт; Минимальное значение анодного напряжения не более 80 кВ; Максимальное значение анодного напряжения не менее 140 кВ; Максимальное значение тока не менее 600 мА
	1 шт.

	
	
	4.
	Пульт управления оператора 
	 Возможность перемещения аппаратного блока консоли
 - Алгоритм трехмерной реконструкции конусовидного пучка

- Многоплоскостное реформатирование

- Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими

- Сопоставление аксиального изображения с реконструированным объемом

- Проекции максимальной и минимальной интенсивности

- Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей

- Управление прозрачностью в реальном времени при объемной реконструкции

- Автоматическое управление усилением/сглаживанием изображения одновременно для нескольких плотностных диапазонов

- Визуализация с усилением структур мягких тканей в областях неоднородной плотности

- Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса

- Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях

- Анализ интенсивности пикселей для оценки перфузии или захвата контраста во времени

- Специализированные режимы (протоколы) обследования детей

- Возможность автоматического выбора подходящего цикла вращения гентри в зависимости от частоты сердечных сокращений
	1 шт.

	
	
	5.
	Трубка рентгеновская.
	Количество фокусных пятен не менее 2; Теплоемкость анода не менее 6 млн. ТЕ; Размер малого фокального пятна, ШхД, стандарт IEC 60336/1993, мм не более 0.7 x 0.6; Размер большого  фокального пятна, стандарт IEC 60336/1993, мм не более 0.9 x 0.9;  Протоколы оптимизации дозовой нагрузки
	1 шт.

	
	
	6.
	Детектор рентгеновского излучения
	Ширина детектора по оси Z не менее 40 мм. Количество элементов линейки детектора не менее 888. Максимальная пространственная разрешающая способность в сосудистых исследованиях не менее 19.7 п.л./см. - Низкоконтрастная разрешающая способность с 0,3% при 120 кВ, 250 мА не более 3 мм.
	1 шт.

	
	
	7.
	Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания для всей системы мощностью не менее 120кВА.
	1 шт.

	
	
	8.
	Блок сканирования и преобразования сигнала
	Максимальная матрица реконструкции Не менее 512 * 512 пикс.; Скорость реконструкции изображений Не менее 35  изображений/сек; Объем оперативной памяти Не менее 24 Гб; Устройство записи изображений DVD-RAM; Количество физической памяти для сохранения результатов исследований Не менее 1500 Гб; Полная функциональность коммуникаций DICOM; Поддержка сети Ethernet 10/100/1000; Количество ЖК мониторов не менее 2; Размер дисплея по диагонали ЖК мониторов Не менее 19 ''
	1 шт.

	
	
	9
	Устройство сканирования
	Аксиальное сканирование Наличие; Режимы объединения для реконструкции толстых срезов из данных тонких срезов без искажений, вносимых за счет частичного объема Наличие; Максимальное количество одновременно получаемых срезов в аксиальном режиме Не менее 64; Спиральное сканирование: Наличие; Сбор данных одновременно во множественных смежных срезах при непрерывном перемещении стола между сканами Наличие; Максимальное количество одновременно получаемых срезов в спиральном режиме Не менее 64 ; Максимальное поле обзора при реконструкции Не менее 500 мм ; Обзорное сканирование Наличие; Максимальное значение спирального питча (Максимальный шаг сканирования) Не менее 1,5:1
	1 шт.

	
	
	10
	Рабочая станция для работы с функциональными изображениями
	Аппаратное обеспечение: - 2-процессорная архитектура ;Объем оперативной памяти Не менее 24 Гб; Объем жесткого диска Не менее 600 Гб; Устройство записи на CD/DVD/USB Наличие; Цветной ЖК монитор с диагональю Не менее 19`  не менее 2 шт; Полная функциональность коммуникаций DICOM Наличие; Поддержка сети Ethernet 10/100/1000 Наличие

Программное обеспечение 

- Многоплоскостное реформатирование

- Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими

- Проекции максимальной и минимальной интенсивности

- Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях

- Программное обеспечение для сопоставления аксиального изображения с реконструированным объемом

- Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей

- Количественный анализ анатомических и патологических структур кровеносных сосудов

Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование)

Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование) с протоколом пакетной обработки данных.

Пакетная обработка данных в любой плоскости реформатирования

Экспорт в графические форматы (jpeg, png, avi) с возможностью сохранения на USB 2.0-совместимом носителе

Виртуальная эндоскопия

автоматическое продвижение по полому органу без выхода за пределы стенок с разрешениями матрицы 256 х 256 и 512х512
Возможность регистрации результатов в виде фильма результатов эндоскопического осмотра

Выполнение проекции максимальной / минимальной интенсивности / усреднения при многоплоскостном и объемном реформатировании

Функция автоматического удаления стола при реконструкции объемов

Точка, поставленная на область интереса, фиксирует свою позицию во всех режимах отображения (срез, слой, эндо, объём)

Возможность одновременного параллельного отображения нескольких серий одного исследования или различных исследований для сравнения и оценки изменений в динамике с возможностью параллельного представления изображений в горизонтальной, фронтальной и саггитальной плоскостях, а также многоплоскостного реформатирования.

Функция удаления костных структур 
Автоматическое удаление изображения стола

Автоматическое выделение костных структур и кальцификатов с построением трехмерных проекций максимальной интенсивности (3D MIP) или объемной реконструкции сосудов.

Возможность представления объемной реконструкции сосудов на фоне полупрозрачных костных структур.

Протокол автоматического выделение костных структур и кальцификатов с построением трехмерных проекций максимальной интенсивности (3D MIP) или объемной реконструкции сосудов для всего тела.

Программное обеспечение для анализа сосудов:
Автоматическое определение средней линии  сосудов с возможностью мануальной коррекции

Разворачивание сосуда вдоль его средней линии

Возможность удаления костных структур, затеняющих сосудистые структуры

Возможность использования "виртуального контрастирования "для сегментации сосуда

Автоматическое измерение площадей поперечного сечения сосуда, измерение размеров и степени стеноза с возможностью мануальной коррекции и выводом результатов в табличной форме

Программное обеспечение для одновременного совмещения и постобработки изображений полученных различными методами (КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, рентген)

Програмный комплекс для автоматического поиска и анализа патологических образований в легких

Функция автоматического динамического сравнения найденых патологических образований

Виртуальная колоноскопия

Функция автоматического удаления содержимого кишечника

Функция автоматического поиска и выделения полипов кишесника

Функция виртуальной биопсии
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Рентгенозащитное просвинцованое стекло
	Ориентировочные размеры не менее  120 * 100 см. Pb эквивалент не менее  2мм. 
	1 шт.

	
	
	2.
	Безколбовый инжектор
	Для автоматического введения контрастного вещества при исследованиях с контрастным усилением

Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимое Макс. Нагрузка подноса 1кг. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 ВАС; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг.
	1 шт.

	
	
	3.
	Принтер сухой печати
	Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота)

Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт

Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% 

Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч

Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV

Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов.

Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport
	1 шт.

	5.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Размеры помещения.

Минимальная высота помещения - 230 см.

Требуемая высота помещения при использовании потолочной системы КТ CARE Vision (ONDAL с 2010г.) составляет от 263 до 342 см.

Во избежание вибрации гентри и стол пациента могут быть помещены или установлены только на бетонный пол (бетон марки C20/25-C50/60), составной (многослойный) пол либо с надлежащей монтажной рамой.

Амплитуда динамической нагрузки на пол

(гентри-вращение) составляет:

Амплитуда динамической нагрузки на пол

(гентри-вращение) составляет ± 600 Н (каждая) на точку A

и точку D и ± 500 Н (каждая) на точку B и точку C.

Площадь опорной поверхности составляет 50.27 см² на регулируемую ножку. Диаметр регулируемой ножки составляет 80 мм.

Требования к электропитанию для всех типов

Линия электропередач 3/Н/PE, перем. ток 50/60 Гц( 2Гц

Сетевое напряжение 400 В ( 10 %

Полное сопротивление контура с плавким предохранителем 125 A 120 м(
Значение соединения на шкаф на генератор

Сетевое напряжение [В] x 125 A x 1.73
Поперечное сечение кабеля определяется расчетом
Макс. размер вывода соединителя - 25 - 95 мм².

Н, PE (защитное заземление) имеющийся вывод адаптера - 16 мм².
Водоснабжение
Контур охлаждения гентри

  Температура воды 4 - 12 °C

Температурный градиент 1 K / мин

Давление воды Номинально 2-6 бар макс. 10 бар

Качество воды Питьевая вода

антифриз –отношение смеси 40 %

Минимальный расход без антифриза 750 - 2450 л / ч

Минимальный расход с антифризом 1500 - 4225 л / ч

Дифференциальное давление без антифриза 7 - 62 кПа

Дифференциальное давление с антифризом 30 - 210 кПа

Максимальная охлаждающая способность составляет 15 кВт.

Защита от рентгеновского излучения

Защита строений от рентгеновского излучения конструкции зависит от расположения оборудования и назначения соседних помещений.

Расчет и план защиты от рентгеновского излучения разрабатывается специализированной организацией и входит в состав технологической части проекта.

Рекомендации по размещению оборудования

Максимальное расстояние между выводами кабеля в м.

Шкаф PDC - Гентри 25м.

Шкаф PDC- IRS 25 м.
Шкаф PDC- Консоль управления 25 м.

Гентри- IRS 25м. 

Гентри- Консоль управления 25м.

В соответствии с немецким стандартом (DIN 6812) между пациентом и оператором должна быть обеспечена взаимная видимость и речевая связь.

Освещение помещения
Общее освещение в помещениях, в которых осуществляется диагностика на устройствах воспроизведения изображения на экранах (мониторах), должно удовлетворять следующим требованиям:

- Неослепляющий, регулируемый свет, воспроизводимая настройка интенсивности освещения (например, регулятор света (диммер) со шкалой).

- Отсутствие отражения от окон, ламп и наблюдательных боксов в обычном рабочем положении мониторов.

В отношении освещения помещений, используемых для проведения диагностического получения изображений и лечебных процедур, интенсивность освещения в целом зависит от типа процедуры.

При исключительно рентгеновской экспозиции (облучении) применяются требования к освещению для диагностического получения изображений с электронно-оптическими усилителями изображения (50 люкс).

При отображении изображений на мониторах должна быть предусмотрена возможность снижения общей интенсивности освещения (30 люкс; при необходимости до 1 люкс).

Не допускаются отражения и блики на экране (DIN 5035-3; EN 12464).

Как правило, в процедурных помещениях требуется наличие общего освещения с номинальной интенсивностью освещения 300 люкс. Это относится и к помещениям, в которых пациенты подвергаются физическим, радиологическим и электромедицинским процедурам.

Сеть
Рекомендуется использование переключаемого Gigabit Ethernet с коммутаторами Autosense Ethernet (1 Гбит/с в магистральной линии и 100 Mбит/с на мощных рабочих станциях передачи информации для обзора и распределения изображения AP). Autosense означает то, что активный элемент сети (переключатель) автоматически обнаруживает, подключено ли оконечное устройство при 10 Mбит/с, 100 Mбит/с или 1 Гбит/с.

Должны быть предусмотрены необходимые сетевые кабели (минимум категории 5), а также сетевые элементы и соединительные гнезда.

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Трубка насоса для инжектора
	В одной упаковке 10 трубок
	5 упаковок

	
	
	2.
	Пленка термографическая 
	Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах, 35*43.
	1 упаковка



	
	
	3.
	Трубка пациента для инжектора
	В одной упаковке 100 трубок
	1 упаковка



	7.
	Другие требования и условия
	Монтажный материал, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля внутренней кабинетной разводки и пр.; полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента; системы охлаждения, работающей по схеме теплоотвода вода/вода; монтажа и пуско-наладочных работ; инструкции по эксплуатации на русском языке.


Лот № 5

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Томограф компьютерный 



	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований, включая специализированные обследования в области кардиологии.

Основные характеристики. Многосрезовая спиральная технология сканирования с непрерывным сбором данных с не менее шестидесяти четырьмя (64) срезами при наименьшей 330 мсек длительности полного (360() скана, с пространственным разрешением не более 0,33 мм для четкой визуализации тонких анатомических структур. Технология управления лучевой нагрузкой на пациента с использованием модуляции дозы в реальном масштабе времени. Технология экранирования рентгеновского излучения в начале и в конце спирального сканирования. Эффективная технология управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальная платформа программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений (указать название). 

КТ система должна быть составлена из: гентри с высоковольтным рентгеновским генератором, стола пациента, консоли управления и оценки исследования, компьютерной системы, охлаждающей системы, пользовательского интерфейса, сетевого модуля.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Устройство сканирования (гентри) с кожухом. Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30° при обеспечении спирального сканирования с углом наклона гентри; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; наличие кнопок управления с передней стороны гентри, наличие латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 64; количество активных детекторных элементов, не менее 23552; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии).

Генератор. Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА.

Рентгеновская трубка. Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7°

Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения. Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 212 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 160 см.

Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом и тумбой. Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранных безбликовых мониторов  консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и  матрицы отображения монитора  не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ  260 000  несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100  или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV. Наличие программы для проведения виртуальной эндоскопии на консоли оператора.

Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print.

Спиральное сканирование. Коллимация спирального сканирования должна быть 64 x 0,6 мм, 32 x 0.6 мм, 20 x 0.6 мм, 10 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм, 32 x 1.2 мм. Минимальная длительность полного 360°-го скана  не более  0.33 сек.; максимальная длительность одной спирали при специфицированном низкоконтрастном разрешении и минимальной длительности скана менее 100 сек.; размер поля сканирования не менее 50 см со свободным выбором поля сканирования между 5 и 50 см; минимальная коллимированная толщина среза не более 0.6 мм; диапазон толщин срезов при спиральном сканировании не хуже 0.6 – 10 мм; минимальный шаг реконструкции изображений из спиральных данных не более 0.1 мм. Наличие возможности описания различных протоколов реконструкции изображений. Минимальное значение винтового шага не более 0.35; максимальное значение винтового шага 1,5; наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения; независимости толщины реконструируемого среза/изображения от выбираемого винтового шага; независимости шума в изображении от выбираемого винтового шага; возможности максимального наклона гентри +/-30° в режиме Спирального сканирования; дистанционного управления гентри с консоли оператора. Скорость реконструкции изображения (матрица 512х512) параллельно сканированию при максимальном поле сканирования  не менее 40 изображений в секунду. 

Качество изображения. Спецификация низкоконтрастного разрешения (НКР) для cпирального сканирования при  минимальной длительности полного скана: разрешение на фантоме диаметром 20 см не более 5 мм; контраст на фантоме  диаметром 20 см  не более 3 ед. Хаунсфилда; доза на фантоме диаметром 20 см  не более 13 мГр; размер поля сканирования  не менее 50 см; толщина среза  не менее 10 мм; напряжение на трубке  не менее 120 кВ. Спецификация высококонтрастного разрешения (ВКР) при Спиральном сканировании и минимальной длительности полного скана: разрешение: при 0% передаточной функции не менее  30 пар линий на см;  при 2% передаточной функции не менее 24 пар линий на см. Ток на трубке не более 160 мА; минимальная длительность полного скана не более 1.0 сек; напряжение на трубке  не более 120 кВ; размер поля сканирования  не менее 50 см; толщина среза не более 1.0 мм.

Прикладное программное обеспечение. Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (указать название). Отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке (указать название). Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (указать название); общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображения параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название).  Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программа для оценки динамических исследований (указать название); объемных измерений (указать название); программа автоматического запуска спирального сканирования, программа синхронизированного с прибытием контрастного вещества (указать название). 

Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом, тумбой. Рабочая станция должна быть на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память не менее 24 Гб, RAID массив не менее 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Наличие  не менее двух  мониторов диагональю не менее 21 дюйма. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программы для расширенной 3D обработки медицинских диагностических  изображений. Наличие программы для автоматического удаления элементов стола пациента из массива изображений. Наличие программы для автоматического удаления костных структур из массива изображений. Наличие навигатора находок, автоматически сохраняющего все измерения и отметки, сделанные пользователем. Наличие интерактивного регулирования толщины среза изображения. Наличие реформатирования изображений в проекциях MPR, MIP, thick MPR, CPR, thin MIP, thick MIP, VRT. Возможность просмотра и сохранения изображений в виде «снимков с экрана» и в виде кинопетли. Наличие функции настройки интерфейса индивидуально для каждого пользователя. Наличие функции настройки специфичных для каждого пользователя меню функций быстрого доступа.
Прочие условия. Наличие: монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Наличие принтера сухой печати. Наличие полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента. Наличие комплекта для укладки новорожденных и детей первого года жизни. Наличие  системы охлаждения компьютерного томографа, работающей по схеме теплоотвода вода/вода. Наличие бесколбового инжектора с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. Наличие источника бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. Наличие диагностического рентгензащитного окна размерами не менее 100x80 см. Монтаж аппарата и пуско-наладочные работы. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Обучение персонала работе на КТ-сканере в течение 8 рабочих дней

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Устройство сканирования (гентри) с кожухом
	Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30° при обеспечении спирального сканирования с углом наклона гентри; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; наличие кнопок управления с передней стороны гентри, наличие латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 64; количество активных детекторных элементов, не менее 23552; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие  технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии).
	1 шт.

	
	
	2.
	Генератор
	Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА.
	1 шт.

	
	
	3.
	Рентгеновская трубка
	Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7°.


	1 шт.

	
	
	4.
	Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения
	Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 212 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 160 см.


	1 шт.

	
	
	5.
	Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом и тумбой
	Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранных безбликовых мониторов  консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и  матрицы отображения монитора  не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ  260 000  несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100  или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV. Наличие программы для проведения виртуальной эндоскопии на консоли оператора (указать название).
	1 шт.

	
	
	6.
	Прикладное программное обеспечение
	Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (указать название). Отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке (указать название). Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (указать название); общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображения параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название).  Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программа для оценки динамических исследований (указать название); объемных измерений (указать название); программа автоматического запуска спирального сканирования, программа синхронизированного с прибытием контрастного вещества (указать название). 
	1 шт.

	
	
	7.
	Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом, тумбой


	Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память не менее 24 Гб, RAID массив не менее 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Наличие  не менее двух  мониторов диагональю не менее 21 дюйма. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программы для расширенной 3D обработки медицинских диагностических  изображений. Наличие программы для автоматического удаления элементов стола пациента из массива изображений. Наличие программы для автоматического удаления костных структур из массива изображений. Наличие навигатора находок, автоматически сохраняющего все измерения и отметки, сделанные пользователем. Наличие интерактивного регулирования толщины среза изображения. Наличие реформатирования изображений в проекциях MPR, MIP, thick MPR, CPR, thin MIP, thick MIP, VRT. Возможность просмотра и сохранения изображений в виде «снимков с экрана» и в виде кинопетли. Наличие функции настройки интерфейса индивидуально для каждого пользователя. Наличие функции настройки специфичных для каждого пользователя меню функций быстрого доступа.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Принтер сухой печати
	Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режиме standby: 70 Вт

Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% 

Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч

Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV

Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов

Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport
	1 шт.

	
	
	2.
	Безколбовый инжектор 
	Для автоматического введения контрастного вещества

Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг.
	1 шт.

	
	
	3.
	Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента
	Матрас, защита на матрас, подголовник с подушкой и фиксаторами, подголовник с фиксацией рук над головой, ремни для фиксации тела пациента, подушка под голову, удлинитель стола пациента, подколенник. Наличие комплекта для укладки новорожденных и детей первого года жизни.
	1 комплект


	
	
	4.
	Диагностическое рентгенозащитное окно
	Размер не менее 100x80 см
	1 шт.

	
	
	5.
	Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки 
	мощность не менее 160 кВа
	1 шт.

	5.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	1. Площади помещений. 

2. Процедурная КТ- 20.0 м2 

3. Комната управления  - 12.0 м2 

4. Техническая комната  - 10.0 м2

Высота процедурной КТ - мин. 2400 мм,

при использовании потолочного штатива Care Vision – мин. 2650 мм.

2. Силовое питание. 

Должно быть выполнено индивидуальным медным многожильным кабелем, не имеющих других потребителей. 

Напряжение - 380 В, 3ф+нейтраль+земля 

Частота тока   - 50 Гц 

Потребляемая мощность - 80 кВА (стандарт)

- 100 кВА (опция) 

Сопротивление сети  - не более 0.09 Ом (стандарт)

- не более 0.08 Ом (опция).

3. Охлаждение гентри (вода/воздух-сплит).

Охлаждающая способность воды - 12.0 кВт Температура воды   - 4 - 12°С

4. Вес оборудования.

Гентри   ≈ 2200 кг

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Пленка термографическая 
	Термографическая пленка для су-хой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах.


	1 шт.


Лот № 6
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Томограф компьютерный 



	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований, включая специализированные обследования в области кардиологии.

Основные характеристики. Многосрезовая спиральная технология сканирования с непрерывным сбором данных с не менее шестидесяти четырьмя (64) срезами при наименьшей 330 мсек длительности полного (360() скана, с пространственным разрешением не более 0,33 мм для четкой визуализации тонких анатомических структур. Технология управления лучевой нагрузкой на пациента с использованием модуляции дозы в реальном масштабе времени. Технология экранирования рентгеновского излучения в начале и в конце спирального сканирования. Эффективная технология управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальная платформа программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений (указать название). 

КТ система должна быть составлена из: гентри с высоковольтным рентгеновским генератором, стола пациента, консоли управления и оценки исследования, компьютерной системы, охлаждающей системы, пользовательского интерфейса, сетевого модуля.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Устройство сканирования (гентри) с кожухом. Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30° при обеспечении спирального сканирования с углом наклона гентри; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; наличие кнопок управления с передней стороны гентри, наличие латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 64; количество активных детекторных элементов, не менее 23552; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии).

Генератор. Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА.

Рентгеновская трубка. Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7°

Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения. Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 227 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 200 см.

Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом и тумбой). Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранных безбликовых мониторов  консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и  матрицы отображения монитора  не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ  260 000  несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100  или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV.

Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print.

Спиральное сканирование. Коллимация спирального сканирования должна быть 64 x 0,6 мм, 32 x 0.6 мм, 20 x 0.6 мм, 10 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм, 32 x 1.2 мм. Минимальная длительность полного 360°-го скана  не более  0.33 сек.; максимальная длительность одной спирали при специфицированном низкоконтрастном разрешении и минимальной длительности скана менее 100 сек.; размер поля сканирования не менее 50 см со свободным выбором поля сканирования между 5 и 50 см; минимальная коллимированная толщина среза не более 0.6 мм; диапазон толщин срезов при спиральном сканировании не хуже 0.6 – 10 мм; минимальный шаг реконструкции изображений из спиральных данных не более 0.1 мм. Наличие возможности описания различных протоколов реконструкции изображений. Минимальное значение винтового шага не более 0.35; максимальное значение винтового шага 1,5; наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения; независимости толщины реконструируемого среза/изображения от выбираемого винтового шага; независимости шума в изображении от выбираемого винтового шага; возможности максимального наклона гентри +/-30° в режиме Спирального сканирования; дистанционного управления гентри с консоли оператора. Скорость реконструкции изображения (матрица 512х512) параллельно сканированию при максимальном поле сканирования  не менее 40 изображений в секунду. 

Качество изображения. Спецификация низкоконтрастного разрешения (НКР) для cпирального сканирования при  минимальной длительности полного скана: разрешение на фантоме диаметром 20 см не более 5 мм; контраст на фантоме  диаметром 20 см  не более 3 ед. Хаунсфилда; доза на фантоме диаметром 20 см  не более 13 мГр; размер поля сканирования  не менее 50 см; толщина среза  не менее 10 мм; напряжение на трубке  не менее 120 кВ. Спецификация высококонтрастного разрешения (ВКР) при Спиральном сканировании и минимальной длительности полного скана: разрешение: при 0% передаточной функции не менее  30 пар линий на см;  при 2% передаточной функции не менее 24 пар линий на см. Ток на трубке не более 160 мА; минимальная длительность полного скана не более 1.0 сек; напряжение на трубке  не более 120 кВ; размер поля сканирования  не менее 50 см; толщина среза не более 1.0 мм.

Прикладное программное обеспечение. Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (указать название). Отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке (указать название). Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (указать название); общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображения параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название).  Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программа для оценки динамических исследований (указать название); объемных измерений (указать название); программа автоматического запуска спирального сканирования, программа синхронизированного с прибытием контрастного вещества (указать название). 

Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом, тумбой. Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Наличие  не менее двух  мониторов диагональю не менее 21 дюйма. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программы для расширенной 3D обработки медицинских диагностических  изображений. Наличие программы для автоматического удаления элементов стола пациента из массива изображений. Наличие программы для автоматического удаления костных структур из массива изображений. Наличие навигатора находок, автоматически сохраняющего все измерения и отметки, сделанные пользователем. Наличие интерактивного регулирования толщины среза изображения. Наличие реформатирования изображений в проекциях MPR, MIP, thick MPR, CPR, thin MIP, thick MIP, VRT. Возможность просмотра и сохранения изображений в виде «снимков с экрана» и в виде кинопетли. Наличие функции настройки интерфейса индивидуально для каждого пользователя. Наличие функции настройки специфичных для каждого пользователя меню функций быстрого доступа.
Прочие условия. Наличие: монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Наличие принтера сухой печати. Наличие полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента. Наличие  системы охлаждения компьютерного томографа, работающей по схеме теплоотвода вода/вода. Наличие бесколбового инжектора с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. Наличие источника бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. Наличие диагностического рентгензащитного окна размерами не менее 100x80 см. Монтаж аппарата и пуско-наладочные работы. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Обучение персонала работе на КТ-сканере в течение 8 рабочих дней.

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Устройство сканирования (гентри) с кожухом
	Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30° при обеспечении спирального сканирования с углом наклона гентри; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; наличие кнопок управления с передней стороны гентри, наличие латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 64; количество активных детекторных элементов, не менее 23552; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие  технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии).
	1 шт.

	
	
	2.
	Генератор
	Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА.
	1 шт.

	
	
	3.
	Рентгеновская трубка
	Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7°.
	1 шт.

	
	
	4.
	Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения
	Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 227 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 200 см.
	1 шт.

	
	
	5.
	Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом и тумбой
	). Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранных безбликовых мониторов  консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и  матрицы отображения монитора  не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ  260 000  несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100  или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV.

Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print.
	1 шт.

	
	
	6.
	Прикладное программное обеспечение
	Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (указать название). Отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке (указать название). Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (указать название); общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображения параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название).  Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программа для оценки динамических исследований (указать название); объемных измерений (указать название); программа автоматического запуска спирального сканирования, программа синхронизированного с прибытием контрастного вещества (указать название). 
	1 шт.

	
	
	7.
	Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом, тумбой


	Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память не менее 24 Гб, RAID массив не менее 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Наличие  не менее двух  мониторов диагональю не менее 21 дюйма.. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программы для расширенной 3D обработки медицинских диагностических  изображений. Наличие программы для автоматического удаления элементов стола пациента из массива изображений. Наличие программы для автоматического удаления костных структур из массива изображений. Наличие навигатора находок, автоматически сохраняющего все измерения и отметки, сделанные пользователем. Наличие интерактивного регулирования толщины среза изображения. Наличие реформатирования изображений в проекциях MPR, MIP, thick MPR, CPR, thin MIP, thick MIP, VRT. Возможность просмотра и сохранения изображений в виде «снимков с экрана» и в виде кинопетли. Наличие функции настройки интерфейса индивидуально для каждого пользователя. Наличие функции настройки специфичных для каждого пользователя меню функций быстрого доступа.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Принтер сухой печати
	Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт

Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% 

Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч

Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV

Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов

Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport
	1 шт.

	
	
	2.
	Безколбовый инжектор 
	Для автоматического введения контрастного вещества

Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг.
	1 шт.

	
	
	3.
	Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента
	Матрас, защита на матрас, подголовник с подушкой и фиксаторами, подголовник с фиксацией рук над головой, ремни для фиксации тела пациента, подушка под голову, удлинитель стола пациента, подколенник. 
	1 комплект

	
	
	4.
	Диагностическое рентгенозащитное окно
	Размер не менее100x80 см
	1 шт.

	
	
	5.
	Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки 
	мощность не менее 160 кВа
	1 шт.

	
	
	
	
	
	

	5
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	5. Площади помещений. 

6. Процедурная КТ- 20.0 м2 

7. Комната управления  - 12.0 м2 

8. Техническая комната  - 10.0 м2

Высота процедурной КТ - мин. 2400 мм,

при использовании потолочного штатива Care Vision – мин. 2650 мм.

2. Силовое питание. 

Должно быть выполнено индивидуальным медным многожильным кабелем, не имеющих других потребителей. 

Напряжение - 380 В, 3ф+нейтраль+земля 

Частота тока   - 50 Гц 

Потребляемая мощность - 80 кВА (стандарт)

- 100 кВА (опция) 

Сопротивление сети  - не более 0.09 Ом (стандарт)

- не более 0.08 Ом (опция).

3. Охлаждение гентри (вода/воздух-сплит).

Охлаждающая способность воды - 12.0 кВт Температура воды   - 4 - 12°С

4. Вес оборудования.

Гентри   ≈ 2200 кг

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Пленка термографическая 
	Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах.


	1 шт.


Лот № 7

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Томограф  магнитно-резонансный 

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Начало формы

Начало формы

Магнитно-резонансный диагностический аппарат, который создает томографические изображения любой ориентации, которые представляют внутреннее строение тела/головы пациентаКонец формы


	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Магнит с кожухом

Тип магнита сверхпроводящий с напряженность поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Скорость испарения гелия не более, литров в час, 0,01. Периодичность дозаправки магнита при нормальной работе, не чаще чем, 1 раз в 10 лет.

Длина магнита без кожухов, не более, см, 120. Длина магнита, включая кожухи, не более, см, 125. Наличие системы защиты от внешних магнитных возмущений. Внутренний диаметр туннеля магнита на всем протяжении с учетом кожуха, см, не менее 70 см. Длина туннеля магнита c диаметром 70 см, не более 120 см. Длина туннеля магнита, см, не более 125. Общая длина туннеля магнита, включая кожухи, см, не более 125. 

Активное экранирование магнита (граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита): - по х-оси и по y-оси, метров, не более 2,5; - по z-оси, метров, не более 4,0.

Однородность магнитного поля в ниже приведенных сферах с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане, млн часть (ррм) (типовое значение): использование метода объемного среднеквадратического отклонения (VRMS); количество планов, не менее, 24; - количество точек в каждом плане, не менее, 20; в сфере 10 см, ppm, не более, 0,01; в сфере 20 см, ppm, не более, 0,08; в сфере 30 см, ppm, не более, 0,8; в объеме 40х40х30 см3 , ppm, не более, 1,2; в объеме 45х45х30, ppm, не более, 2,8.

Количество установленных катушек для активного шиммирования, не менее, 20. Наличие системы шиммирования высокого порядка для дополнительной тонкой настройки гомогенности магнитного поля при введении пациента в туннель магнита. Длительность автоматического объемного шиммирования в соответствии с анатомическими особенностями пациента, сек, не более, 20.
Система градиентная 

Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Количество градиентных катушек не менее 13. Напряженность градиентного поля по каждой из осей x-, y- и z-, мТл/м , не менее, 33. Эффективная напряженность градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, мТл/м, не менее, 57. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, Тл/м/с, не менее, 170. Эффективная скорость нарастания градиентного поля  (векторная сумма)  по осям x-, y- и z-, Тл/м/с, не менее, 293. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, мкс, не более, 330. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, %, не менее, 100. Максимальное поле обзора, см, не менее, 45х45х35.

Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем

Цифровая система обработки сигналов использует цифровую фильтрацию, цифровую квадратурную демодуляцию и цифровое управление для радиочастотной стабилизации амплитуды с целью добиться высокого разрешения и превосходного качества изображения.

Мощность усилителя радиочастотного передатчика, кВт, не более, 15. Полоса пропускания канала приемника, кГц, не менее, 1000. Полоса пропускания каждого дополнительного канала приемника, кГц, не менее, 1000. Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее, 32. Количество одновременно подключаемых катушек, не менее, 10. Количество одновременно подключаемых элементов катушек, не менее, 76.
катушки пациентов

В комплект должен входить полный набор поверхностных  фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе:

Наличие 24-ти элементной изоцентрической матричной ненастраиваемой, интегрированной в магнит катушки для спины с 24 интегрированными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, тела и гибких катушек. 

Наличие 12-ти элементной катушки для головы с 12-тью встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для шеи, позвоночника, тела и гибких катушек.

Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, позвоночника, тела и гибких катушек.

Наличие двух легковесных гибких многофункциональных 4-х элементных катушек для исследования верхних и нижних конечностей, большой и малой.

Наличие 4-х элементной ненастраиваемой катушки для исследования левого или правого плечевого сустава с 4-мя предусилителями.

Наличие двух 6-ти элементных, с 6-ью предусилителями, ненастраиваемых катушек для исследования тела, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. 

Наличие катушки для суставов нижних конечностей, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. 

Наличие комплекта из большой и малой катушек для исследования плечевого сустава, с 4 предусилителями, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. 

Количество одновременно используемых катушек при сканировании, не менее 10.

Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 76. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации  с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной тележки для хранения катушек. 

Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения

Наличие стола пациента балконного типа с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 250. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 205. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Максимальная скорость передвижения стола, см/сек, не менее 20. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие запуска сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие системы визуального видеонаблюдения за пациентом. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли. 

Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков;

Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, Рентген, Ангиография, рабочие станции и т.д.). Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования.

Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей  DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя  для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. 

Двух-компьютерная архитектура основной рабочей консоли: компьютер управления и компьютер реконструкции МР изображений.

Компьютер управления основной рабочей консоли с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера управления основной консоли, ГБ, не менее, 4.  Наличие емкости хранения системной информации и изображений управляющего компьютера, ГБ, не менее, 219.

Компьютер реконструкции МР изображений с использованием двух двух-ядерных процессоров.  Наличие оперативной памяти компьютера реконструкции основной консоли, ГБ, не менее, 8. Наличие режима параллельного сканирования и реконструкции изображений. Количество одновременно реконструируемых потоков данных в процессе сканирования, не менее, 8. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 100% поле обзора, не менее, 7324. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора, не менее, 27776. Наличие архивирования изображений на CD/DVD диски. Наличие создания видеороликов в формате AVI. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования  (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее, 3. Наличие автоматической субтракции изображений в реальном масштабе времени с реконструкцией по методу проекций максимальных интенсивностей. Наличие интерактивных построений стандартных карт девиации при фазо-контрастной МР ангиографии для четкой визуализации артерий и вен. Наличие технологии передачи готовых программ сканирования между различными сканерами с возможностью точного воспроизведения МР исследования на другом МР сканере с автоматической адаптацией всех параметров.

Основные параметры последовательностей и приложений:

Максимальная неинтерполированная матрица изображения, не менее, 1024х1024. Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных, мм, не более, 0,1. Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных, мм, не более, 0,05. Минимальное диагностическое поле обзора, мм, не более, 5. Максимальное диагностическое поле обзора, мм, не менее, 450. Независимость максимального поля обзора от мощности градиентов. Одновременный сбор нескольких срезов при различных углах отклонения спинов. Технология проспективной двумерной коррекции смещений в процессе сбора данных для синхронизации сбора данных с дыханием и устранением артефактов сдвига при множественных задержках дыхания пациента. Метод ультраскоростного параллельного сбора данных -  использование без ограничений с поставляемым набором катушек и технологией их сочетанного использования. Использование трех направленного (голова-ноги, право-лево, верх-низ) метода параллельного сбора  данных с оптимизацией с учетом анатомических особенностей обследуемой области. Алгоритм реконструкции по канальным изображениям при параллельной визуализации. Алгоритм реконструкции по канальным к-пространствам при параллельной визуализации.

Программные пакеты:

Клинические программы проведения обследований:

Пакет протоколов нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Пакет готовых клинически ориентированные протоколов сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализация диффузии и перфузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Т2-взвешенная визуализация с высоким разрешением для исследований внутреннего уха. Обследования всего позвоночника в режиме перистеппинга с использованием программно-управляемого перемещения стола пациента. Прецизионные фильтры для достижения высочайшего пространственного разрешения для интраоперационной визуализации и планирования стереотаксических вмешательств.

Пакет протоколов для МР ангиографии артерий и вен, как с контрастным усилением, так и без использования контрастного вещества. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи и сосудов абдоминальной области. Протоколы МР ангиографии для проведения обследований на задержке дыхания. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Трехмерные протоколы времяпролетной ангиографии с возбуждением сигналов от воды для лучшего подавления жировой ткани, особенно жировой ткани в орбитах. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз.

Пакет протоколов для кардиовизуализации. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда.Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. 

Пакет протоколов для визуализации абдоминальной и тазовой областей.  МР колонография. МР холангио-панкреатография. Динамические обследования почек. МР урография. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания.



Пакет протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для исследования всего позвоночника. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава  или подвздошно-крестцовой области. Протоколы для борьбы с артефактами магнитной чувствительности с целью визуализации в случае наличия протезов.


Пакет протоколов для онкологии, вплоть до скрининга метастазов. Протоколы с селективным подавлением специфичной ткани, например, сигналов жира или воды.Трехмерные протоколы с визуализацией в синфазном и противофазном режиме для достижения высокой чувствительности при поиске метастазов. Протоколы динамической визуализации для оценки кинетического поведения при визуализации образований и их характеризации. Количественная оценка и быстрый анализ онкологических образований по цвето-кодированным картам вымывания контраста и динамическим кривым, получаемых в реальном масштабе времени.

Пакет протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейро обследований.Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Педиатрические протоколы для МР ангиографии с контрастным усилением. Протоколы для детей с разбивкой по диапазонам возрастов.Клинические программные пакеты сбора данных и специализированных МР исследований. Пакет мультипланарной реконструкции для построения диагностических срезов в произвольной ориентации. Пакет трехмерного отображения поверхности объекта. Пакет построения проекций максимальных и минимальных интенсивностей для трехмерного отображения васкулярных структур. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Программа для использования технологии параллельной визуализации одновременно в двух направлениях – в направлении фазового и частотного кодирования для ускорения трехмерных МР исследований. Максимальный PAT-фактор ускорения сбора данных, не менее, Программное обеспечение для компенсации непроизвольных движений пациента головой при неврологических расстройствах и для педиатрических МР исследований. Компенсация сдвигов анатомии на голове, шее, абдоминальной и тазовой зонах, суставах нижних конечностей. Компенсация сдвигов анатомии в любой ориентации среза (трансверсальная, сагиттальная, коронарная). Совместимость с технологией двумерной проспективной коррекции смещений для исследований без задержки дыхания.


Пакет трехмерной визуализации со сверх-высоким разрешением для экспертных ортопедических и неврологических исследований. 

Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. 
Визуализация в реальном масштабе времени на экране монитора поступления контрастного вещества в заданную зону интереса. Автоматический переход по достижению заданного порога контрастирования от двумерной последовательности слежения за поступлением контраста к трехмерной последовательности МР ангиографии. Возможность перехода вручную к трехмерной последовательности МР ангиографии до достижения заданного порога контрастирования. 

Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений 
Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем  NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические  изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений;  автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования,  синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о  специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений.

Прочие условия. 

Наличие монтажного материала, 

включая распределительный электрощит,

 рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения,

 силового кабеля для подключения к системе питания.

 Наличие принтера сухой печати. 

Наличие полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента.

 Наличие  системы охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты. 

Наличие бесколбового инжектора с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. 

Наличие источника бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа.

 Наличие радиочастотной кабины. 

Монтаж аппарата и пуско-наладочные работы. 

Инструкция по эксплуатации на русском и государственном языках. 

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Магнит с кожухом


	Тип магнита сверхпроводящий с напряженность поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Скорость испарения гелия не более, литров в час, 0,01. Периодичность дозаправки магнита при нормальной работе, не чаще чем, 1 раз в 10 лет.

Длина магнита без кожухов, не более, см, 120. Длина магнита, включая кожухи, не более, см, 125. Наличие системы защиты от внешних магнитных возмущений. Внутренний диаметр туннеля магнита на всем протяжении с учетом кожуха, см, не менее 70 см. Длина туннеля магнита c диаметром 70 см, не более 120 см. Длина туннеля магнита, см, не более 125. Общая длина туннеля магнита, включая кожухи, см, не более 125. 

Активное экранирование магнита (граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита): - по х-оси и по y-оси, метров, не более 2,5; - по z-оси, метров, не более 4,0.

Однородность магнитного поля в ниже приведенных сферах с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане, млн часть (ррм) (типовое значение): использование метода объемного среднеквадратического отклонения (VRMS); количество планов, не менее, 24; - количество точек в каждом плане, не менее, 20; в сфере 10 см, ppm, не более, 0,01; в сфере 20 см, ppm, не более, 0,08; в сфере 30 см, ppm, не более, 0,8; в объеме 40х40х30 см3 , ppm, не более, 1,2; в объеме 45х45х30, ppm, не более, 2,8.

Количество установленных катушек для активного шиммирования, не менее, 20. Наличие системы шиммирования высокого порядка для дополнительной тонкой настройки гомогенности магнитного поля при введении пациента в туннель магнита. Длительность автоматического объемного шиммирования в соответствии с анатомическими особенностями пациента, сек, не более, 20.
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	2.
	Система градиентная 


	Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Количество градиентных катушек не менее 13. Напряженность градиентного поля по каждой из осей x-, y- и z-, мТл/м , не менее, 33. Эффективная напряженность градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, мТл/м, не менее, 57. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, Тл/м/с, не менее, 170. Эффективная скорость нарастания градиентного поля  (векторная сумма)  по осям x-, y- и z-, Тл/м/с, не менее, 293. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, мкс, не более, 330. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, %, не менее, 100. Максимальное поле обзора, см, не менее, 45х45х35.
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	3.
	Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем
	Цифровая система обработки сигналов использует цифровую фильтрацию, цифровую квадратурную демодуляцию и цифровое управление для радиочастотной стабилизации амплитуды с целью добиться высокого разрешения и превосходного качества изображения.

 Мощность усилителя радиочастотного передатчика, кВт, не более, 15. Полоса пропускания канала приемника, кГц, не менее, 1000. Полоса пропускания каждого дополнительного канала приемника, кГц, не менее, 1000. Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее, 32. Количество одновременно подключаемых катушек, не менее, 10. Количество одновременно подключаемых элементов катушек, не менее, 76.
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	4.
	катушки пациентов
	В комплект должен входить полный набор поверхностных  фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 24-ти элементной изоцентрической матричной ненастраиваемой, интегрированной в магнит катушки для спины с 24 интегрированными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, тела и гибких катушек. Наличие 12-ти элементной катушки для головы с 12-тью встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для шеи, позвоночника, тела и гибких катушек.Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, позвоночника, тела и гибких катушек.Наличие двух легковесных гибких многофункциональных 4-х элементных катушек для исследования верхних и нижних конечностей, большой и малой.Наличие 4-х элементной ненастраиваемой катушки для исследования левого или правого плечевого сустава с 4-мя предусилителями.Наличие двух 6-ти элементных, с 6-ью предусилителями, ненастраиваемых катушек для исследования тела, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие катушки для суставов нижних конечностей, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие комплекта из большой и малой катушек для исследования плечевого сустава, с 4 предусилителями, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Количество одновременно используемых катушек при сканировании, не менее 10.Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 76. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации  с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной тележки для хранения катушек. 
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	5.
	Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения


	Наличие стола пациента балконного типа с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 250. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 205. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Максимальная скорость передвижения стола, см/сек, не менее 20. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие запуска сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие системы визуального наблюдения за пациентом. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли
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	6.
	Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков


	Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, Рентген, Ангиография, рабочие станции и т.д.). Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования.

Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей  DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя  для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. 

Двух-компьютерная архитектура основной рабочей консоли: компьютер управления и компьютер реконструкции МР изображений.

Компьютер управления основной рабочей консоли с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера управления основной консоли, ГБ, не менее, 4.  Наличие емкости хранения системной информации и изображений управляющего компьютера, ГБ, не менее, 219.

Компьютер реконструкции МР изображений с использованием двух двух-ядерных процессоров.  Наличие оперативной памяти компьютера реконструкции основной консоли, ГБ, не менее, 8. Наличие режима параллельного сканирования и реконструкции изображений. Количество одновременно реконструируемых потоков данных в процессе сканирования, не менее, 8. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 100% поле обзора, не менее, 7324. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора, не менее, 27776. Наличие архивирования изображений на CD/DVD диски. Наличие создания видеороликов в формате AVI. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования  (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее, 3. Наличие автоматической субтракции изображений в реальном масштабе времени с реконструкцией по методу проекций максимальных интенсивностей. Наличие интерактивных построений стандартных карт девиации при фазо-контрастной МР ангиографии для четкой визуализации артерий и вен. Наличие технологии передачи готовых программ сканирования между различными сканерами с возможностью точного воспроизведения МР исследования на другом МР сканере с автоматической адаптацией всех параметров.
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	7.
	Программный пакет


	Клинические программы проведения обследований:

Пакет протоколов нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Пакет готовых клинически ориентированные протоколов сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализация диффузии и перфузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Т2-взвешенная визуализация с высоким разрешением для исследований внутреннего уха. Обследования всего позвоночника в режиме перистеппинга с использованием программно-управляемого перемещения стола пациента. Прецизионные фильтры для достижения высочайшего пространственного разрешения для интраоперационной визуализации и планирования стереотаксических вмешательств.

Пакет протоколов для МР ангиографии артерий и вен, как с контрастным усилением, так и без использования контрастного вещества. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи и сосудов абдоминальной области. Протоколы МР ангиографии для проведения обследований на задержке дыхания. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Трехмерные протоколы времяпролетной ангиографии с возбуждением сигналов от воды для лучшего подавления жировой ткани, особенно жировой ткани в орбитах. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз.

Пакет протоколов для кардиовизуализации. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда. Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. 

Пакет протоколов для визуализации абдоминальной и тазовой областей.  МР колонография. МР холангио-панкреатография. Динамические обследования почек. МР урография. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания.



Пакет протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для исследования всего позвоночника. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава  или подвздошно-крестцовой области. Протоколы для борьбы с артефактами магнитной чувствительности с целью визуализации в случае наличия протезов.


Пакет протоколов для онкологии, вплоть до скрининга метастазов. Протоколы с селективным подавлением специфичной ткани, например, сигналов жира или воды.Трехмерные протоколы с визуализацией в синфазном и противофазном режиме для достижения высокой чувствительности при поиске метастазов. Протоколы динамической визуализации для оценки кинетического поведения при визуализации образований и их характеризации. Количественная оценка и быстрый анализ онкологических образований по цвето-кодированным картам вымывания контраста и динамическим кривым, получаемых в реальном масштабе времени.

Пакет протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейро обследований.Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Педиатрические протоколы для МР ангиографии с контрастным усилением. Протоколы для детей с разбивкой по диапазонам возрастов.Клинические программные пакеты сбора данных и специализированных МР исследований. Пакет мультипланарной реконструкции для построения диагностических срезов в произвольной ориентации. Пакет трехмерного отображения поверхности объекта. Пакет построения проекций максимальных и минимальных интенсивностей для трехмерного отображения васкулярных структур. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Программа для использования технологии параллельной визуализации одновременно в двух направлениях – в направлении фазового и частотного кодирования для ускорения трехмерных МР исследований. Максимальный PAT-фактор ускорения сбора данных, не менее, Программное обеспечение для компенсации непроизвольных движений пациента головой при неврологических расстройствах и для педиатрических МР исследований. Компенсация сдвигов анатомии на голове, шее, абдоминальной и тазовой зонах, суставах нижних конечностей. Компенсация сдвигов анатомии в любой ориентации среза (трансверсальная, сагиттальная, коронарная). Совместимость с технологией двумерной проспективной коррекции смещений для исследований без задержки дыхания.



Пакет трехмерной визуализации со сверх-высоким разрешением для экспертных ортопедических и неврологических исследований. 

Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. 
Визуализация в реальном масштабе времени на экране монитора поступления контрастного вещества в заданную зону интереса. Автоматический переход по достижению заданного порога контрастирования от двумерной последовательности слежения за поступлением контраста к трехмерной последовательности МР ангиографии. Возможность перехода вручную к трехмерной последовательности МР ангиографии до достижения заданного порога контрастирования. 
	1.

	
	
	8.
	Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений 

	Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем  NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические  изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений;  автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования,  синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о  специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений
	1.

	
	
	9.
	Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой
	Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой
	1.

	
	
	10
	Устройства охлаждения и кондиционирования

	Cистема охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты
	1.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Принтер 
	Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота)

Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт

Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% 

Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч

Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV

Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов.

Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport
	1.

	
	
	2.
	Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента
	Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента 
	1.

	
	
	3.
	Безколбовый инжектор
	Скорость потока:0.2 - 8 мл/сек, шаг of 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в

программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма   5%; Макс. отклонение потока: поток 0,4 - 8,0 мл/сек    5%, поток 0,3 мл/сек   8%, поток 0,2 мл/сек    23%; Макс. подача объёма при одной ошибке 1 - 20 мл+ 12%, 21 - 400 мл   + 45%; Макс. отклонение потока при 1 ошибке 20%; Макс. давление системы: 13 бар (188.5 psi) при регулировании давления во время инъекции 16 бар (232 psi) при окклюзии.

Номинальное напряжение


Вход: Диапазон ном.напряжения 24 VDC; Ток 9,4 A (Peak).

Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 54 кг
	1.

	
	
	4.
	Устройство бесперебойного питания
	источник бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа.
	1.

	
	
	5.
	Монтажный материал
	Распределительный электрощит, рубильник аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой кабель для подключения к системе питания
	1.

	5
	Требования к условиям эксплуатации

(с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Размеры помещения:

Длина х Ширина 7,5м х 5м

Высота 3,3м

Требования к источнику питания

Макс.мощность 160 кВА

Средняя мощность (при сканировании) 48 кВ

Частота и напряжение сети 50-60 Гц ± 0,5 Гц, 380/415В ± 10%

Упаковка ящика магнита томографа

Длина 366см

Ширина 237см

Высота 272см

Масса (нетто+упаковка) 11500+1000кг

Хранение

Температура от -34С до +60С

Относительная влажность макс.90%

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Пленка термографическая 
	Термографическая пленка для су-хой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах.


	1 уп.


Лот № 8

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская

	2.
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Стационарный полностью цифровой универсальный ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса с поддержкой цветовых и спектральных доплеровских режимов, c  возможностью проведения эластографии молочной железы, печени

Область применения: 
- гастроэнтерология

- акушерство

- гинекология

- кардиология

- ангиология

- нефрология

- урология

- педиатрия

- поверхностные органы и системы

- травматология и ортопедия

- транскраниальные исследования

-  эндокринология

	3.
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Базовый блок должен быть:

- число цифровых каналов обработки данных не менее 67 392

- динамический диапазон системы не менее 210 дБ

- диапазон частот сканирования 1,0 – 18,0 МГц

- 3 активных универсальных порта  для датчиков, с поддержкой 612 микро-бесштыревых разъемов

- парковочный порт

- поддержка матричных датчиков с высокой плотностью сканирующих элементов

- максимальная глубина сканирования в B-режиме не менее 30 cм

- электронное руководство пользователя и система помощи, интегрированное в систему.

Форматы сканирования:

- секторный (угол развертки предпочтительно 90°) 

- конвексный (угол развертки предпочтительно 175°)

- линейный

- линейный с возможностью наклона поля зрения вправо и влево до 20°

- трапециевидный на линейных датчиках

Архивация и просмотр изображений:

- функция сохранения статических изображений

- функция сохранения динамических клипов

- встроенный жесткий диск емкостью не менее 1.5 Тб

- кинопетля не менее 120 секунд записи информации 

- одновременный вывод не экран не менее 9 изображений в режиме просмотра исследований

- возможность записи данных на или CD/ DVD носители в форматах DICOM, TIFFи  AVI
- передача, печать и архивирование изображений в формате DICOM

- порты USB не менее 3

Измерения в В-режиме: 

- расстояние с точностью до 0,1 мм (не менее 2-х маркеров);

- площадь;

- объем;

- угол;

- гистограмма;

- отношение линейных размеров;

- отношение площадей;
- степень стеноза.

Измерения в М-режиме:  

- расстояние;

- скорость;

- временной интервал;

- частота сердечных сокращений;

- ускорение;

- время нарастания/спада
Измерения в D-режиме: 

-линейная скорость;

-средняя скорость;

-временные интервалы;

-индекс резистентности (Gosling);

-пульсационный индекс (Pourcelot);

градиент давления;

частота сердечных сокращений; 

ускорение;

время нарастания/спада.

Видеовыходы: 

композитный Ч/Б (BNC),

композитный цветной (BNC),

S-Video Y/C (видеостандарт PAL), 

RS-232  

RGB (15-контактный),

VGA (15-контактный).  

Система ультразвуковая диагностическая должна иметь режимы сканирования:
B-режим 

- В-режим с функцией тканевой гармоники

М-режим, цветной М –режим 

- импульсно-волновой доплеровский (PW)

- цветовое доплеровское картирование (ЦДК) 

- энергетическое доплеровское картирование

- направленный энергетический допплер

- доплеровская визуализация тканей

- режим визуализации контрастных веществ с высоким механическим индексом

- режим визуализации контрастных веществ с низким механическим индексом

- комбинированные режимы визуализации (дуплексный и триплексный).

- независимая регулировка параметров сканирования (частота, пространственное разрешение, карты) в каждом из режимов (2D, ЦДК и спектральном доплеровском) при работе в дуплексном и триплексном режимах.

- доплеровский режим с высокой частотой повторения импульсов (HPRF)

- количество одновременно поддерживаемых зон фокуса не менее 3

- количество положений зоны фокуса в пространстве не менее 8

- максимальная частота кадров в В-режиме не менее 1000 к/сек

- степень увеличения изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз

- степень увеличения изображения в режиме сканирования не менее 10 раз

- контроль акустической мощности с отображением значений на экране монитора

Изменение параметров (постпроцессинг) изображения в режиме стоп-кадра:

- шкала серого в постпроцессинге  не менее 12 карт

уровней псевдоокрашивания не менее 17 карт

- персистентность – не менее 5 уровней;

- фильтр усиления границ не менее 5 уровней;

- настройки пространственного/временного разрешения в режиме CDV –  не менее 6 уровней;

- длительность кинопетли не менее (в зависимости от частоты кадров и других параметров) 30 сек

- максимальная длительность сохраняемого видеоклипа не менее120 сек

Возможность выполнения измерений на изображениях :

- во время исследования;

- из памяти кинопетли;

- из сохраненных файлов;

- из видеозаписи
- программное обеспечение для исследований различных органов, полный пакет измерительных программ.

Блок  программ и технологий для общих ультразвуковых исследований:

- технология динамической адаптивной коррекции изображения, усиливающая полезный сигнал и подавляющая спекл-шум

- технология композитного изображения получаемого за счет одновременной обработки до 12 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания 

- технология автоматической оптимизации изображения, основанная на анализе акустических свойств исследуемых тканей в В-режиме, М-режиме и спектральном доплеровском режимах

Блок программ и технологий для оценки механических характеристик тканей:

- режим визуализации относительной упругости тканей с использованием акустической компрессии, используемый для качественной и количественной оценки относительной жесткости ткани
- функция количественной оценки относительной упругости тканей 

-технология компрессионной эластографии для оценки относительной упругости здоровых и патологически измененных тканей в зоне интереса
Датчики
Типы поддерживаемых датчиков: 

- конвексные

- секторные фазированные

- линейные

- внутриполостные микроконвексные

- комбинированные электронно-механические датчики объемного сканирования 

- чреспищеводные

- катетерные для внутрисердечных исследований

- запатентованная технология подсоединения датчиков с помощью бесштырьковых соединений для максимального сохранения четкости сигнала и значительного снижения уровня порогового шума.

- поддержка датчиков с технологией специального геометрического расположения пьезоэлементов, обеспечивающей широкополосный частотный резонанс при контролируемой толщине среза по всей глубине визуализации.

- поддержка матричных датчиков с технологией многорядного высокоплотного расположения пьезоэлементов  для значительного улучшения контрастного разрешения и точности фокусировки.

линейный  высокоплотный  широкополостной датчик для исследования сосудистой системы, поверхностно расположенных органов и структур.

- частотный диапазон 6,0-18,0 МГц

- количество элементов не менее 576

Апертура, не менее 57 мм

конвексный мультичастотный датчик для исследования органов брюшной полости, акушерско-гинекологических, урологических исследований, эхокардиографии плода.

- частотный диапазон 2,0-6,0 МГц 

Апертура датчика, не менее 61 мм

конвексный мультичастотный электронный датчик для исследования органов брюшной полости, акушерско-гинекологических исследований.

- частотный диапазон 1,5-4,5 МГц 

Апертура датчика, не менее 61 мм

- поддержка режима эластографии с использованием акустической компрессии

внутриполостной микроконвексный  датчик  для ректально-вагинальных исследований

- частотный диапазон 4,0-9,0 МГц

набор для пункционной биопсии

Жидкокристаллический плоскопанельный монитор: 

- цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием

- диагональ не менее 19” дюймов

- разрешение в пикселях не менее 1280 x 1024
- контрастность не хуже 800:1

- поворотный шарнир крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве

- возможность пользовательской настройки параметров монитора (цветовая температура, гамма, яркость, контрастность, геометрические параметры изображения)

- встроенные стереодинамики, 2 пары

- встроенный микрофон для регистрации голосовых комментариев (Направленный микрофон для записи голоса на DVR)

	4.
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Базовый блок
	Базовый блок должен быть:

- число цифровых каналов обработки данных, не менее 67 392

- динамический диапазон системы не менее 210 дБ

- диапазон частот сканирования 1,0 – 18,0 МГц

- 3  активных универсальных порта  для датчиков, с поддержкой 612 микро-бесштыревых разъемов

- парковочный порт

- поддержка матричных датчиков с высокой плотностью сканирующих элементов

- максимальная глубина сканирования в B-режиме, не менее 30 cм

- электронное руководство пользователя и система помощи, интегрированное в систему

Форматы сканирования должны быть:

- секторный (угол развертки предпочтительно 90°) 

- конвексный (угол развертки предпочтительно 175°)

- линейный

- линейный с возможностью наклона поля зрения вправо и влево до 20°

- трапециевидный на линейных датчиках

Архивация и просмотр изображений:

- функция сохранения статических изображений

- функция сохранения динамических клипов

- встроенный жесткий диск емкостью не менее 1.5 Тб

- кинопетля не менее 120 секунд записи информации

- одновременный вывод не экран не менее 9 изображений в режиме просмотра исследований

- возможность записи данных на или CD/ DVD носители в форматах DICOM, TIFFи  AVI
- передача, печать и архивирование изображений в формате DICOM

- порты USB, не менее 3

Измерения в В-режиме: 

- расстояние с точностью до 0,1 мм (не менее 2-х маркеров);

- площадь;

- объем;

- угол;

- гистограмма;

- отношение линейных размеров;

- отношение площадей;
- степень стеноза.

Измерения в М-режиме:  

- расстояние;

- скорость;

- временной интервал;

- частота сердечных сокращений;

- ускорение;

- время нарастания/спада
Измерения в D-режиме: 

-линейная скорость;

-средняя скорость;

-временные интервалы;

-индекс резистентности (Gosling);

-пульсационный индекс (Pourcelot);

градиент давления;

частота сердечных сокращений; 

ускорение;

время нарастания/спада.

Видеовыходы: 

композитный Ч/Б (BNC),

композитный цветной (BNC),

S-Video Y/C (видеостандарт PAL), 

RS-232  

RGB (15-контактный),

VGA (15-контактный).  
	1 шт.

	
	
	2
	Жидкокристаллический плоскопанельный  монитор
	- цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием

- диагональ не менее 19” дюймов

- разрешение в пикселях, не менее 1280 x 1024
- контрастность, не менее 800:1

- поворотный шарнир крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве

- возможность пользовательской настройки параметров монитора (цветовая температура, гамма, яркость, контрастность, геометрические параметры изображения)

- встроенные стереодинамики, 2 пары

- встроенный микрофон для регистрации голосовых комментариев (  Направленный микрофон для записи голоса на DVR )
	1 шт.

	
	
	3
	линейный высокоплотный широкополостной
	Линейный  высокоплотный  широкополостной датчик для для исследования сосудистой системы, поверхностно расположенных органов и структур.

Частотный диапазон 6,0-18,0 МГц

Количество элементов, не менее 576

Апертура, не менее 57 мм
	1 шт.

	
	
	4
	конвексный мультичастотный
	Конвексный мультичастотный датчик для исследования органов брюшной полости, акушерско-гинекологических, урологических исследований, эхокардиографии плода.

Частотный диапазон 2,0-6,0 МГц 

Апертура датчика, не менее 61 мм
	1 шт.


	
	
	5
	конвексный мультичастотный 
	Конвексный мультичастотный электронный датчик для исследования органов брюшной полости, акушерско-гинекологических исследований.

Частотный диапазон 1,5-4,5 МГц 

Апертура датчика, не менее 61 мм

Поддержка режима эластографии с использованием акустической компрессии.
	1 шт.

	
	
	6
	внутриполостной 
	Внутриполостной микроконвексный  датчик  для ректально-вагинальных исследований

Частотный диапазон 4,0-9,0 МГц
	1 шт.

	
	
	7
	Набор для пункционной биопсии
	
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Принтер
	Черно-белый видеопринтер
	1 шт.

	
	
	2.
	Источник бесперебойного питания
	Мощность не менее 2.0 кВт
	1 шт.

	
	
	5.
	Руководство по эксплуатации
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.

	5.
	Требования к условиям эксплуатации

(с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Электрическая мощность: 

- напряжение: 100~120В или 220~240В.

- частота не менее 50/60 Гц.

- максимальная потребляемая мощность 1,2 кВа.

- площадь помещения (в кв. м) - не менее 12 м.кв.

- водоснабжение - не требуется.

- канализация – не требуется.

- отопление - стандартное, +10-35С, влажность 30-85%.

- вентиляция – естественная.

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Бумага для термопринтера
	Бумага для термопринтера
	10 рулон

	
	
	2
	Гель для ультразвуковых исследований
	Гель на водной для ультразвуковых исследований не менее 250 мл.
	5 флаконов


Лот № 9

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система цифровая диагностическая ультразвуковая 

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Визуализации структур, характеристик и динамических процессов в теле человека с помощью ультразвука и получения визуальной информации для диагностики.

Основные области клинического использования: Ангиология; Кардиология; Поверхностные органы; Скелетно-мышечная система; Эндокринология; Акушерство и гинекология; Гастроэнтерология; Урология; Ортопедия и травматология, Онкология, Пульмонология,  Неврология, Педиатрия и неонатология, Транскраниальные исследования.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Основные характеристики ультразвуковой системы:

 Цифровая  система

   с  непрерывным цифровым формированием луча,  цифровой формирователь луча,  бит, не менее 12, количество физических каналов передачи, не менее 192, количество цифровых процессинговых каналов приема-передачи  не менее 24576, динамический диапазон не  менее 216 дБ,  цифровое формирование луча на приеме и передаче, широкополосное и мультичастотное сканирование, параллельная обработка эхо-сигналов, четырехканальная обработка эхо-сигналов,  количество фокусов при передаче, не менее 8, максимальная глубина сканирования не менее 40 см.,минимальная глубина сканирования, см., не более 1,  увеличение изображения в реальном времени и в режиме "заморозки" не менее  27 раз.

 Монитор:

 TFT высокого разрешения с диагональю, дюймов, не менее 17, разрешение монитора  не менее 1280х1024, угол обзора монитора не менее 170 град., время отклика матрицы монитора не более 20 мс., уровень яркости монитора не менее 280 кд/м2, конрастность монитора не менее 800:1,  регулировка по высоте монитора, см, не менее 40, регулировка угла наклона монитора вперед, град., не менее 10, регулировка угла наклона монитора назад, град., не менее 40, регулировка поворота монитора, град., не менее 120, регулируемая панель управления по высоте, регулировка панели управления по высоте, см, не менее 35, жидкокристаллический командный экран, диагональ командного экрана, дюймов, не менее 10, предустановочные программы для различных видов и областей исследования, не менее 180, поддержание аппарата в режиме standby без сетевого подключения, час, не менее 3, Количество активных портов для подключения датчиков, без учета карандашных, не менее 4, паркинговых  портов для датчиков (без учета карандашных), не менее 2,

Режимы сканирования:  В-режим: Карты псевдоокрашивания - не менее 12, частота кадров/сек в В-режиме - не менее 500, М-режим: Карты псевдоокрашивания - не менее 12, скорость развертки - не хуже 1,7-13,9 сек.,  сочетание В- и М-режимов, Импульсно-волновой допплер: PRF для импульсно-волнового допплера ( Гц) не хуже 300 – 52 000, максимально определяемая  скорость - не менее 37,0 м/сек., минимально определяемая  скорость - не более 0.01 см/сек., диапазон допплеровских фильтров, гц., не хуже 2-13000, коррекция угла, диапазон, град., не менее +/-79,  коррекция угла, шаг, град, не более 1, диапазон  контрольного объема, мм, не хуже 1-20, шаг  изменения  диапазона контрольного объема, мм., не более 1.5,  карты псевдоокрашивания, не менее 12, автоматическое оконтуривание допплеровского спектра, сочетание В- и PW- режимов в реальном времени.  

Постоянно-волновой допплер: PRF для постоянно-волнового допплера ( Гц ) не хуже 1400 – 52100,  максимальная определяемая скорость, м/сек, не менее 43,0, минимально определяемая  скорость - не более 0.6 см/сек., карты псевдоокрашивания, не менее 12, диапазон допплеровских фильтров, гц., не хуже 153-13000,  автоматическое оконтуривание допплеровского спектра,  

Цветовой допплер:      PRF для цветового допплера, Гц, 500 – 37000,  максимальная скорость, см/сек, не менее 384, минимальная скорость, см/сек, не более 0,4, число цветовых карт  не менее 12,  частота кадров в режиме цветового допплера не менее 380,  сочетание  режимов В и цветового картирования в реальном времени, сочетание  режимов В, М и цветового картирования в реальном времени, сочетание  режимов В, PW и цветового картирования в реальном времени, сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования,  диапазон изменения угла сканирования для линейных датчиков, не хуже +/- 30 град, 

Энергетический допплер:  PRF для энергетического допплера, Гц, 500 – 37000,  Число цветовых карт для энергетического допплера не менее 12,   частота кадров в режиме энергетического допплера не менее 380, сочетание  режимов В и энергетического допплера в реальном времени, сочетание  режимов В, PW и энергетического допплера  в реальном времени, 

Тканевой допплер. Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера, не менее 980, число цветовых карт для тканевого допплера, не менее 11, сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени, Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамический поток  число цветовых карт режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением, не менее 12, использование режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением со всеми конвексными и линейными датчиками, сочетание режимов В-, PW- и улучшенного динамического потока в реальном времени.

Режим тканевого гармонического изображения,  режим тканевого гармонического изображения c субтракцией импульса, режим дифференцированной тканевой гармоники,  режим фильтрационной тканевой гармоники.

 Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени,    сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока, высокотехнологичное сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока. 

Режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления шумов – визуализация по типу МРТ, режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме в комбинации с методикой подавления шумов – визуализация по типу МРТ, режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме с методикой подавления шумов в сочетании с режимом цветового картирования кровотока,

режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме с методикой подавления шумов в сочетании с режимом улучшенного динамического потока. 

 Технология прецизионной визуализации – одновременная  обработка множества смежных ультразвуковых линий  для усиления  отраженного эхосигнала и уменьшения шумов,  технология прецизионной визуализации  в B- режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока,  технология прецизионной  в B- режиме в сочетании с режимом  улучшенного динамического потока, технология прецизионной визуализации  в B- режиме в сочетании с режимами тканевого гармонического изображения. 

  Специальная фильтрационная технология выявления микрокальцинатов в молочной железе - одновременный вывод на экран монитора  изображения в B- режиме и режиме выявления микрокальцификатов, выполнение линейных измерений, 

    Эластография: количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей с выводом на экран монитора графической кривой и коэффициента соотношения, число цветовых карт не менее 4, выделение зоны интереса методом ручной обводки, и с помощью стандартных геометрических фигур, одновременный вывод на экран монитора  изображения в B- режиме и эластографическом режимах, запись в память прибора не менее 6 циклов компрессии тканей с возможностью выбора любого из них для проведения количественного анализа: - в фазу компрессии, -в фазу декомпрессии, сохранение «сырых» данных для последующей постобработки: - изменение цветовой карты, - выбор другого цикла для проведения количественного анализа, Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей, автооптимизация допплеровского спектра, сохранение и обработка "сырых" данных, Трапециевидное сканирование, Измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: акушерских, кардиологических, сосудистых,  урологических,  новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра.   

Трехмерная эхография в реальном времени с использованием специализированных 4D датчиков :  скорость трехмерной эхографии в реальном времени, объемных кадров/сек, не менее 40, режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выбираемым диапазоном толщины среза, мм, не хуже 0,2 – 10, режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выводом на экран одновременно срезов, не менее 16,  режим мультипланарного сканирования в сочетании с режимом цветового картирования кровотока, режим мультипланарного сканирования в сочетании с режимом улучшенного динамического потока, режим мультипланарного сканирования в сочетании с режимом энергетического допплера,режим электронного скальпеля, выполнение измерений в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D), программа автоматического расчета объема тканевых структур в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D) 

Типы поддерживаемых датчиков: конвексные, секторные, линейные, микроконвексные внутриполостные, биплановые внутриполостные, мультиплановые транспищеводные, интраоперационные, пункционные, матричные,  4D конвексные абдоминальные, 4D линейные, 4D микроконвексные абдоминальные,  4D микроконвексные внутриполостные, карандашные, 

Оснащение системы датчиками: 

Конвексный датчик: 

количество элементов, не менее 192,   диапазон частот, МГц, не хуже 1,9 – 6,0,  угол обзора, град, не менее 70,  число переключаемых частот, не менее 40, радиус, мм, не менее 50, биопсийная насадка – возможность,  поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса, дифференцированной тканевой гармоники, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, улучшенного динамического потока, многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени,  пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех,  оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей, оптимизации допплеровского спектра,  панорамного сканирования, контрастной эхографии.

  Линейный датчик:  

количество элементов, не менее 192, диапазон частот, МГц, не хуже 3,7-11,0, число переключаемых частот, не менее 45, апертура, не более, мм 38, независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах, биопсийная насадка- возможность, поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса, дифференцированной тканевой гармоники, цветового допплера,энергетического допплера, импульсно-волнового допплера, улучшенного динамического потока, трапециевидного сканирования, сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени, пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех, прецизионной визуализации, оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей, оптимизации допплеровского изображения, панорамного сканирования.

   Внутриполостной конвексный датчик:  

мультичастотность, МГц, не хуже 3,0-8,8, число переключаемых частот, не менее 55, радиус, не более, мм 10,2, угол обзора, град., не менее 160, биопсийная насадка – возможность, поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, улучшенного динамического потока, многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени, оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей, 3-х мерной эхографии, оптимизации допплеровского спектра,  контрастной эхографии.  

 Конвексный датчик для объемного (4D) сканирования:

количество элементов, не менее 160, диапазон частот, МГц, не хуже 1,6-4,4, угол обзора – не менее 73 град, угол объемного сканирования, град, не хуже 10-75 , биопсийная насадка – возможность, поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса, дифференцированной тканевой гармоники, пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех, прецизионной визуализации, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, улучшенного динамического потока.

 Архивация изображений: 

Интегрированная рабочая станция,  Жесткий диск объемом Гб, не менее 250, кинопетля не менее 4000 кадров-30 сек, Архивация статичных изображений в формате:jpeg, bmp, DICOM на жесткий диск, архивация статичных изображений на DVD/СD-RW в формате:jpeg, bmp, DICOM, архивация динамических изображений на жесткий диск в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM, архивация динамических изображений на DVD/СD-RW в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM, прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах jpeg, bmp, AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM,

Совместимость со стандартом DICOM 3 

Дополнительное оборудование и расходные материалы: 

Биопсийные адаптеры на конвексный, линейный и внутриполостной датчики, черно-белый видеопринтер, бумага для черно-белого видеопринтера 

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1 
	Система цифровая  диагностическая ультразвуковая 
	Монитор цветной жидкокристаллический TFT высокого разрешения с диагональю, дюймов, не менее 17, разрешение монитора  не менее 1280х1024, угол обзора монитора не менее 170 град., время отклика матрицы монитора не более 20 мс., уровень яркости монитора не менее 280 кд/м2, контрастность монитора не менее 800:1,  регулировка по высоте монитора, см, не менее 40, регулировка угла наклона монитора вперед, град., не менее 10, регулировка угла наклона монитора назад, град., не менее 40, регулировка поворота монитора, град., не менее 120, регулируемая панель управления по высоте, регулировка панели управления по высоте, см, не менее 35, жидкокристаллический командный экран, диагональ командного экрана, дюймов, не менее 10, предустановочные программы для различных видов и областей исследования, не менее 180. 

Порты для подключения датчиков – 4 шт. 

Модуль цветового допплера: PRF для цветового допплера, Гц, 500 – 37000,  максимальная скорость, см/сек, не менее 384, минимальная скорость, см/сек, не более 0,4, число цветовых карт  не менее 12,  частота кадров в режиме цветового допплера не менее 380,  сочетание  режимов В и цветового картирования в реальном времени, сочетание  режимов В, М и цветового картирования в реальном времени, сочетание  режимов В, PW и цветового картирования в реальном времени, сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования,  диапазон изменения угла сканирования для линейных датчиков, не хуже +/- 30 град. 

Модуль энергетического допплера: PRF для энергетического допплера, Гц, 500 – 37000,  Число цветовых карт для энергетического допплера не менее 12,   частота кадров в режиме энергетического допплера не менее 380, сочетание  режимов В и энергетического допплера в реальном времени, сочетание  режимов В, PW и энергетического допплера  в реальном времени. 

Модуль тканевого допплера: Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера, не менее 980, число цветовых карт для тканевого допплера, не менее 11, сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени, Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамический поток  число цветовых карт режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением, не менее 12, использование режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением со всеми конвексными и линейными датчиками, сочетание режимов В-, PW- и улучшенного динамического потока в реальном времени. 

Модуль мультичастотный для B/M режима и режима тканевого гармонического изображения: Режим тканевого гармонического изображения,  режим тканевого гармонического изображения c субтракцией импульса, режим дифференцированной тканевой гармоники,  режим фильтрационной тканевой гармоники. 

Модуль высокотехнологичного сложного многолучевого сканирования в реальном времени Aplipure Plus: Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени,    сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока, высокотехнологичное сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока. 

Модуль высокотехнологичного сканирования с одновременной обработкой множества смежных ультразвуковых линий Precision Imaging: Технология прецизионной визуализации – одновременная  обработка множества смежных ультразвуковых линий  для усиления  отраженного эхосигнала и уменьшения шумов,  технология прецизионной визуализации  в B- режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока,  технология прецизионной  в B- режиме в сочетании с режимом  улучшенного динамического потока, технология прецизионной визуализации  в B- режиме в сочетании с режимами тканевого гармонического изображения. 

Модуль оптимизации 2D изображения. 

Модуль трапецевидного изображения. 

Модуль дифференцированной тканевой гармоники. 

Модуль улучшенного динамического потока ADF: Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – число цветовых карт режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением, не менее 12, использование режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением со всеми конвексными и линейными датчиками, сочетание режимов В-, PW- и улучшенного динамического потока в реальном времени. Модуль сохранения "сырых данных" для последующей обработки изображений. 

Интегрированная рабочая станция для архивации данных пациентов и эхографических изображений: Интегрированная рабочая станция,  Жесткий диск объемом Гб, не менее 250, кинопетля не менее 4000 кадров-30 сек, Архивация статичных изображений в формате:jpeg, bmp, DICOM на жесткий диск, архивация статичных изображений на DVD/СD-RW в формате:jpeg, bmp, DICOM, архивация динамических изображений на жесткий диск в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM, архивация динамических изображений на DVD/СD-RW в формате: AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM, прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах jpeg, bmp, AVI, MPEG, Cinepack/WMV7/WMV9, DICOM. Модуль цифрового видеоинтерфейса DVI. Дисковод записывающий CD/DVD: Дисковод записывающий CD/DVD для сохранения данных с ультразвуковой системы. 
	1 шт.

	
	
	2
	Модуль непрерывно-волнового допплера 


	PRF для постоянно-волнового допплера ( Гц ) не хуже 1400 – 52100,  максимальная определяемая скорость, м/сек, не менее 43,0, минимально определяемая  скорость - не более 0.6 см/сек., карты псевдоокрашивания, не менее 12, диапазон допплеровских фильтров, гц., не хуже 153-13000,  автоматическое оконтуривание допплеровского спектра. 
	1 шт.

	
	
	3
	Модуль выявления микрокальцинатов – MicroPure
	Специальная фильтрационная технология выявления микрокальцинатов в молочной железе - одновременный вывод на экран монитора изображения в B- режиме и режиме выявления микрокальцификатов, выполнение линейных измерений
	1 шт.

	
	
	4
	Модуль эластографии
	количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей с выводом на экран монитора графической кривой и коэффициента соотношения, число цветовых карт не менее 4, выделение зоны интереса методом ручной обводки, и с помощью стандартных геометрических фигур, одновременный вывод на экран монитора изображения в B- режиме и эластографическом режимах, запись в память прибора не менее 6 циклов компрессии тканей с возможностью выбора любого из них для проведения количественного анализа: - в фазу компрессии, -в фазу декомпрессии, сохранение «сырых» данных для последующей постобработки: - изменение цветовой карты, - выбор другого цикла для проведения количественного анализа, Автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей, автооптимизация допплеровского спектра, сохранение и обработка "сырых" данных
	1 шт.

	
	
	5
	Модуль для 4D датчика
	в реальном времени с использованием специализированных 4D датчиков :  скорость трехмерной эхографии в реальном времени, объемных кадров/сек, не менее 40, режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выбираемым диапазоном толщины среза, мм, не хуже 0,2 – 10, режим мультипланарного сканирования (в 3 проекциях) с выводом на экран одновременно срезов, не менее 16,  режим мультипланарного сканирования в сочетании с режимом цветового картирования кровотока, режим мультипланарного сканирования в сочетании с режимом улучшенного динамического потока, режим мультипланарного сканирования в сочетании с режимом энергетического допплера,режим электронного скальпеля, выполнение измерений в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D), программа автоматического расчета объема тканевых структур в режиме трехмерной эхографии в реальном времени (4D) 
	1 шт.

	
	
	6 
	Датчик конвексный с центральной частотой 3,75 МГц
	Для ультразвукового исследования забрюшинного пространства, УЗИ почек и надпочечников.  Количество элементов, не менее 192, диапазон частот, МГц, не хуже 1,9 – 6,0,  угол обзора, град, не менее 70,  число переключаемых частот, не менее 40, радиус, мм, не менее 50, биопсийная насадка – возможность,  поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса, дифференцированной тканевой гармоники, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, улучшенного динамического потока, многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени,  пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех,  оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей, оптимизации допплеровского спектра,  панорамного сканирования, контрастной эхографии.
	1 шт.

	
	
	7
	Датчик линейный с центральной частотой 8.0 МГц
	Для следующих исследований: УЗИ молочной железы с соноэластографией и поиском микрокальцинатов, УЗИ щитовидной железы. Количество элементов, не менее 192, диапазон частот, МГц, не хуже 3,7-11,0, число переключаемых частот, не менее 45, апертура, не более, мм 38, независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах, биопсийная насадка- возможность, поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса, дифференцированной тканевой гармоники, цветового допплера,энергетического допплера, импульсно-волнового допплера, улучшенного динамического потока, трапециевидного сканирования, сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени, пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех, прецизионной визуализации, оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей, оптимизации допплеровского изображения, панорамного сканирования.
	1 шт.

	
	
	8
	Датчик конвексный внутриполостной
	Для проведения эндо-ректальных и эндо-вагинальных исследований (УЗИ при гинекологических заболеваниях, УЗИ предстательной железы (трансректально)). Мультичастотность, МГц, не хуже 3,0-8,8, число переключаемых частот, не менее 55, радиус, не более, мм 10,2, угол обзора, град., не менее 160, биопсийная насадка – возможность, поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, улучшенного динамического потока, многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени, оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей, оптимизации допплеровского спектра,  контрастной эхографии
	1 шт.

	
	
	9
	Датчик конвексный для объемной эхографии
	Датчик для проведения 4D исследований Количество элементов, не менее 160, диапазон частот, МГц, не хуже 1,6-4,4, угол обзора – не менее 73 град, угол объемного сканирования, град, не хуже 10-75 , биопсийная насадка – возможность, поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракцией импульса, дифференцированной тканевой гармоники, пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех, прецизионной визуализации, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, улучшенного динамического потока.
	1 шт.

	
	
	10
	Биопсийный адаптер для внутриполостного датчика для выполнения  пункций под ультразвуковым контролем
	Адаптер биопсийный для внутриполостного датчика для выполнения  пункций под ультразвуковым контролем
	1 шт.

	
	
	11
	Биопсийный адаптер для конвексного датчика с центральной частотой 3,75 МГц – для выполнения пункций под ультразвуковым контролем
	Биопсийный адаптер для конвексного датчика с центральной частотой 3,75 МГц – для выполнения пункций под ультразвуковым контролем
	1 шт.

	
	
	12
	Биопсийный адаптер для линейного датчика с центральной частотой 8,0 МГц – для выполнения пункций под ультразвуковым контролем
	Биопсийный адаптер для линейного датчика с центральной частотой 8,0 МГц – для выполнения пункций под ультразвуковым контролем
	1 шт.

	
	
	13
	Стерильный проводник для выполнения пункций под контролем ультразвука в стерильных условиях
	Стерильный проводник для выполнения пункций под контролем ультразвука в стерильных условиях
	1 комплект (24 шт.)

	
	
	14
	Стерильный проводник для внутриполостного конвексного датчика для выполнения  пункций под ультразвуковым контролем в стерильных условиях
	Стерильный проводник для внутриполостного конвексного датчика для выполнения  пункций под ультразвуковым контролем в стерильных условиях
	1 комплект (24 шт.)

	
	
	15
	Модуль DICOM
	Модуль DICOM
	1 шт.

	
	
	16
	UTP комплект – кабель для соединения модуля DICOM с рабочей станцией прибора
	UTP комплект – кабель для соединения модуля DICOM с рабочей станцией прибора
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Цифровой черно-белый принтер для вывода на печать изображений с ультразвуковой системы 
	Цифровой черно-белый принтер для вывода на печать изображений с ультразвуковой системы
	1 шт.

	
	
	2
	Комплект крепежных деталей для крепления принтера
	Комплект крепежных деталей для крепления принтера
	1 комплект

	
	
	3
	Источник бесперебойного питания UPS
	Источник бесперебойного питания для стабильной работы во время нестабильного напряжения сети
	1 шт.

	5
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Электрическое питание 220В

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Бумага стандартного формата для черно-белого видеопринтера
	Бумага стандартного формата для черно-белого видеопринтера
	1 упаковка (5 рулонов)

	
	
	2
	Гель акустический для проведения исследований на ультразвуковой системе
	Гель акустический для проведения исследований на ультразвуковой системе
	1 упаковка (12 флаконов)

	7
	Другие требования и условия
	


Лот № 10
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Начало формы

Аппарат рентгеновский диагностический цифровой

Конец формы



	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Рентгеновский аппарат является универсальным и предназначен для проведения  всех видов диагностических исследований на одном рабочем месте. 

Рентгеноскопия с возможностью выполнения серийной съемки и прицельных снимков на плоскопанельном детекторе поворотного стола-штатива. Конструкция рентгеновского аппарата обеспечивает возможность дистанционного управления всеми функциями аппарата и цифровой системы из пультовой без облучения медицинского персонала.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Универсальный рентгеновский штатив: Диапазон наклона в градусах, не менее +90°/-17°, наличие остановки стола в горизонтальной позиции, наличие доступа к пациенту с задней стороны аппарата (для перекладывания и др.). Рентгенопрозрачная дека стола : размеры деки стола, не менее 210 х 80 см, наличие одновременного продольного перемещения деки стола и штатива рентгеновской трубки. Перемещение деки стола в продольном направлении, см, не менее суммарно 160 или +/- 80 . Перемещение деки стола в поперечном направлении, см, не менее суммарно 35. или +/- 17,5. Высота стола в горизонтальном положении, см, не более  90. Поглощение рентгеновского излучения декой стола (по IEC 603-1-3), мм алюминиевого эквивалента, не более 0,65, возможная нагрузка на стол (вес пациента) без ограничений, не менее 150. Наличие съемной подставки для ног, наличие дистанционного управления всеми функциями аппарата из пультовой, наличие возможности управления движениями стола, штатива и диафрагмы непосредственно у аппарата. Время переключения с просвечивания на режим рентгенографии, не более 1с. Моторизованное удаление решетки из центрального луча, время удаление решетки из центрального луча, с, не более  4. Минимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не более 80 см над полом, максимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не менее 180 см над полом. Угол при съемке в косых проекциях, не менее +/- 40°, поворот рентгеновской трубки +90°/-180°. Выполнение серийных снимков (ангиография) с частотой не менее 8 кадров в секунду.

R-излучатель: Диаметры фокусных пятен, не более 0.6 и 1.0 мм, напряжение на трубке, не менее 150 кВ. Мощность трубки, не менее 40/80 кВт, теплоемкость анода, не менее 780 000 Т. Е.  (500 000 Дж) , теплоемкость рентгеновской трубки, не менее 2 400 000 Т. Е.  (1 800 000 Дж) , тип охлаждения анода воздушный, скорость охлаждения анода, не менее 120 000 Дж/мин, скорость вращения анода об/мин, не менее 8 500, время раскрутки анода, с, не более 0,4, угол анода 12 град.

Генератор R-излучения: Мощность генератора,  не менее 65 кВт, диапазон изменения напряжения, не хуже 40 - 150 кВ. Количество программ обследования органов с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фильтр, фокусное пятно), не менее 200,  максимальный ток, мА, не менее (при указанном значении кВ) 800 мА (81 кВ) 650 мА (100 кВ), 500 мА (125 кВ), 400 мА (150 кВ). Ток в режиме флюороскопии, мА, не хуже 0,2 – 23,  количество электричества, мАс, не хуже 0,5 – 800, минимальное время экспозиции, не более 1 мс. Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров,  наличие автоматического выбора экспозиции (съемка по 1-й точке) с падающей нагрузкой, наличие свободного выбора экспозиции (съемка по 2-м и 3-м точкам), наличие встроенной системы контроля нагрузки рентгеновской трубки со световой и звуковой индикацией, наличие встроенной системы отображения дозы пациента на мониторе изображения, наличие виртуального пульта управления генератором, вызываемый на монитор прямого изображения. 

Детектор плоскопанельный:  Цифровой  динамический плоский детектор с интегрированной убираемой решеткой.  Материал: аморфный силикон (a-Si),  размер не менее 43 см x 43 см. Размер пикселя не более 148 мкм. Размер матрицы не менее 2,880 x 2,880. Разрешение не менее 3.4 п/л.  Глубина оцифровки не менее 16 бит. Сьемка не менее 8 кадров в секунду, эффективность детектора (DQE %)  не менеее 65. 

Цифровая система изображения: Цифровая система для записи, обработки  и хранения изображений на базе Windows-совместимой операционной системы: режим цифровой рентгеноскопии, режима цифровой рентгенографии, режим цифровой серийной съемки. Частота кадров при серийной съемке, не менее 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 кадров/с. Память системы на жестком диске, не менее 50 000 изображений. Обработка изображения после исследования: усиление кромок, преобразование позитив-негатив, изменение контраста и яркости, электронное диафрагмирование, масштабирование изображения, текстовые аннотации, маркировка, рисунки, измерения длины и угла. Разделение экрана на фрагменты, не хуже 4, 9, 16, 25, и 36. Программное обеспечение передачи изображений в сеть в формате DICOM 3.0 (DICOM Send). Печать изображений в формате DICOM 3.0 (DICOM Print), отображение дозы облучения на консоли аппарата. Наличие записи изображений  на компакт-диски, запись изображений на CD диски в формате DICOM и TIFF и AVI. 

Коллиматор с прямоугольной и ирисовой диафрагмой: Моторизованный привод для медных фильтров, полноформатный световой центратор, лазерного линейного указателя и ЖК дисплей, вращение коллиматора ± 45º относительно оси центрального луча. Ленточный измеритель расстояния Фокус-Пленка (SID).  

Дополнительные комплектующие:

Компрессионное устройство,

Мобильная консоль управления для комнаты обследования,

Переговорное устройство, 

Специальное рентгензащитное просмотровое окно с рамой,

Шкаф силовой распределительный,

Принтер сухой печати,

Комплект средств персональной рентгеновской защиты.

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Универсальный рентгеновский штатив
	Диапазон наклона в градусах, не менее +90°/-17°, наличие остановки стола в горизонтальной позиции, наличие доступа к пациенту с задней стороны аппарата (для перекладывания и др.). Рентгенопрозрачная дека стола : размеры деки стола, не менее 210 х 80 см, наличие одновременного продольного перемещения деки стола и штатива рентгеновской трубки. Перемещение деки стола в продольном направлении, см, не менее суммарно 160 или +/- 80 . Перемещение деки стола в поперечном направлении, см, не менее суммарно 35. или +/- 17,5. Высота стола в горизонтальном положении, см, не более  90. Поглощение рентгеновского излучения декой стола (по IEC 603-1-3), мм алюминиевого эквивалента, не более 0,65, возможная нагрузка на стол (вес пациента) без ограничений, не менее 150. Наличие съемной подставки для ног, наличие дистанционного управления всеми функциями аппарата из пультовой, наличие возможности управления движениями стола, штатива и диафрагмы непосредственно у аппарата. Время переключения с просвечивания на режим рентгенографии, не более 1с. Моторизованное удаление решетки из центрального луча, время удаление решетки из центрального луча, с, не более  4. Минимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не более 80 см над полом, максимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не менее 180 см над полом. Угол при съемке в косых проекциях, не менее +/- 40°, Поворот рентгеновской трубки +90°/-180°. 
	1 шт.

	
	
	2.
	R-излучатель 
	Диаметры фокусных пятен, не более 0.6 и 1.0 мм, напряжение на трубке, не менее 150 кВ. Мощность трубки, не менее 40/80 кВт, теплоемкость анода, не менее 780 000 Т. Е.  (500 000 Дж), теплоемкость рентгеновской трубки, не менее 2 400 000 Т. Е.  (1 800 000 Дж),  тип охлаждения анода воздушный, скорость охлаждения анода, не менее 120 000 Дж/мин, скорость вращения анода об/мин, не менее 8 500, время раскрутки анода, с, не более 0,4,  угол анода 12 град.
	1 шт.

	
	
	3.
	Генератор R-излучения
	Мощность генератора, не менее 65 кВт, диапазон изменения напряжения, не хуже 40 - 150 кВ. Количество программ обследования органов с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фильтр, фокусное пятно), не менее 200,  максимальный ток, мА, не менее (при указанном значении кВ) 800 мА (81 кВ) 650 мА (100 кВ), 500 мА (125 кВ),400 мА (150 кВ). Ток в режиме флюороскопии, мА, не хуже 0,2 – 23, количество электричества, мАс, не хуже 0,5 – 800, минимальное время экспозиции, не более 1 мс. Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров,  наличие автоматического выбора экспозиции (съемка по 1-й точке) с падающей нагрузкой, наличие свободного выбора экспозиции (съемка по 2-м и 3-м точкам), наличие встроенной системы контроля нагрузки рентгеновской трубки со световой и звуковой индикацией, наличие встроенной системы отображения дозы пациента на мониторе изображения, наличие виртуального пульта управления генератором, вызываемый на монитор прямого изображения. 
	1 шт.

	
	
	4.
	Детектор плоскопанельный
	Цифровой  динамический плоский детектор с интегрированной убираемой решеткой. Материал: аморфный силикон (a-Si).

Размер не менее 43 см x 43 см. Размер пикселя не более 148 мкм. Размер матрицы не менее 2,880 x 2,880. Разрешение не менее 3.4 п/л.  Глубина оцифровки не менее 16 бит. Сьемка не менее 8 кадров в секунду, эффективность детектора (DQE %)  не менеее 65. 
	1 шт.

	
	
	5.
	Цифровая система изображения
	Цифровая система для записи, обработки  и хранения изображений на базе Windows-совместимой операционной системы: режим цифровой рентгеноскопии, режима цифровой рентгенографии, режим цифровой серийной съемки. Частота кадров при серийной съемке, не менее 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 кадров/с. Память системы на жестком диске, не менее 50 000 изображений. Обработка изображения после исследования: усиление кромок, преобразование позитив-негатив, изменение контраста и яркости, электронное диафрагмирование, масштабирование изображения, текстовые аннотации, маркировка, рисунки, измерения длины и угла. Разделение экрана на фрагменты, не хуже 4, 9, 16, 25, и 36. Программное обеспечение передачи изображений в сеть в формате DICOM 3.0 (DICOM Send). Печать изображений в формате DICOM 3.0 (DICOM Print). Отображение дозы облучения на консоли аппарата. Наличие записи изображений  на компакт-диски. Запись изображений на CD диски в формате DICOM и TIFF и AVI. Наличие клавиатуры 1 шт., мышь 1 шт., монитор для системы получения изображения, диагональ не менее 48 см., разрешение 1280х1024, контрастность 400:1.
	1 шт.

	
	
	6.
	Коллиматор с прямоугольной и ирисовой диафрагмой
	Моторизованный привод для медных фильтров. Полноформатный световой центратор, лазерного линейного указателя и ЖК-дисплей, вращение коллиматора ± 45º относительно оси центрального луча. Ленточный измеритель расстояния Фокус-Пленка (SID).  
	1 шт.

	
	
	7
	Компрессионное устройство
	Компрессионное устройство.


	1 шт.

	
	
	8
	Программа
	Томография (планиграфия). Томографический углы: 40,20,8 градусов
	1 шт.

	
	
	9
	Матрац для позиционирования
	Матрац пациента.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Переговорное устройство

	Система голосовой связи (интерком).


	1 шт.

	
	
	2
	Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания для всей системы не менее 80 кВА
	1 шт.

	
	
	3
	Специальное рентгензащитное просмотровое окно с рамой
	Рентгенозащитное просвинцованное прозрачное стекло размером не менее 100 х 80 см, эквивалент свинца: 2,1 мм

	1 шт.

	
	
	4
	Принтер 

сухой печати
	Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота)

Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режиме standby: 70 Вт

Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C; влажность: 20 - 80% 

Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч

Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV

Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов.

Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект средств персональной рентгеновской защиты
	Двухсторонний  фартук, защита щитовидной железы
	1 комп.

	5
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Размер помещения для обследования

Минимум 515 x 410 см без ограничений перемещения установки.

Высота помещения для обследования

Высота помещения (RH) 1 = минимум 250 см с ограничениями перемещения установки.

Высота помещения (RH) 2 = более 300 см без ограничений

Требования к электропитанию

Значение соединения 34.6 кВА

Внутр.плавкий предохранитель 50 A медленно перегорающий

Внутреннее сопротивление ЛЭП ( 170 м(
Энергопотребление: длительное 2,5 кВА, мгновенное 90 кВА

Электрическая сеть 3/Н/PE (защитное заземление) переменный ток, 50/60 Гц± 1 Гц

Система цифровая радиологическая:

Количество отдельных помещений для установки  - 1

Площадь помещения  для установки не менее 6 м2 

Внутри каждого помещения:

Температура внутри помещения в пределах 18-24°C.

Влажность не выше 40%, отсутствие паров химических реактивов и других агрессивных сред, протечек воды. 

Наличие обычной нефорсированной приточно - вытяжной вентиляции с призводительностью не менее 10 м3 в час. 
         

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 



	
	
	1.
	Пленка термографическая 
	Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах.
	1 комп.


Лот № 11

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеоэндоскопический комплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций

	2.
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Видеоэндоскопический комплекс выполняет  малоинвазивные вмешательства в лапароскопической хирургии и гинекологии,

- возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства

- возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов.

	3.
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	- видеосистема с разрешением не менее 1920 x 1080р пкс

- высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии, срок службы светодиода не менее 30 000 часов

- монитор HD, диагональ не менее 26".

- наличие медицинской архивирующей системы для записи фото и видео во время оперативных вмешательств в формате  HD (720p)

- наличие медицинского инсуффлятора с функцией подогрева газа

- наличие ВЧ аппарата с мощностью не менее 370 Вт


	4.
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующих к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующих к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Биполярные щипцы
	Щипцы захватывающие поворотные разборные с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см. Состоят из: рукоятка, без кремальеры, внешний тубус,  рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	2
	Коагуляционный и диссекционный электрод
	Электрод для диссекции и коагуляции L-образный, диаметр  не менее 5 мм,  длина не менее 36 см, с соединением для монополярной коагуляции
	1шт.

	
	
	3
	Коагуляционный и диссекционный электрод
	Электрод  для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр не менее 5 мм, рабочая длина не менее 36 см
	1шт.

	
	
	4
	Игольчатый электрод
	Электрод, ВЧ игольчатый для рассечения и коагуляции, изолированный, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 31 см
	1шт.

	
	
	5
	Иглодержатель
	Иглодержатель, макро, с эргономичной аксиальной рукояткой  с отключаемым фиксатором, фиксатор включается сверху, прямые бранши, с вольфрамо-карбиднами вставками, для использования с шовным материалом 0/0-7/0,  размер не менее 5 мм, длина  не менее 33 cм
	1шт.

	
	
	6
	Иглодержатель
	Иглодержатель, макро, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр не менее 5 мм, длина не менее 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1
	1шт.

	
	
	7
	Пункционная игла
	Пункционная игла с замком, диаметр  не менее 1.6 мм, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см
	1шт.

	
	
	8
	Узлопроталкиватель
	Узлопроталкиватель для экстракорпорального вязания узлов, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см
	1шт.

	
	
	9
	Аппликатор клипс разборный
	Аппликатор для использования с титановыми клипсами (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр не менее 10 мм, длина не менее 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка
	1шт.

	
	
	10
	Ретрактор
	Ретрактор разборный веерообразный, расширяющийся, пятилепестковый, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см
	1шт.

	
	
	11
	Ретрактор
	Ретрактор разборный веерообразный, расширяющийся, диаметр не менее 10 мм, длина не менее 36 см
	1шт.

	
	
	12
	Шовный инструмент
	Инструмент шовный, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр не менее 2,8 мм, длина не менее 17 см
	1шт.

	
	
	13
	Маточный манипулятор
	Манипулятор маточный комплект состоящий из: 
рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом 
штанга манипулятора 
уплотняющий цилиндр 
силиконовый уплотнитель не менее 3 шт./упак., 3 размера
внутриматочный стержень 
рабочая вставка, коническая с резьбой, средняя
анатомическое лезвие, короткое
рабочая вставка , атравматичная диаметр не менее 7 мм, длина не менее 50 мм 
рабочая вставка, с соединением для хромопертубации, атравматичная, диаметр не менее 4 мм, длина не менее 40 мм
	1шт.

	
	
	14
	Медицинская система отсасывания и промывания
	Помпа эндоскопическая, роликовая помпа, для аспирации и иррригации для ЛАП и ГИС режимов
	1шт.

	
	
	15
	набор силиконовых трубок
	Трубка соединительная от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом не менее 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью.
	1шт.

	
	
	16
	трубка для отсасывания и промывания
	трубка для отсасывания и промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см
	1шт.

	
	
	17
	Банка отсоса
	Бутыль аспирационная, (банка отсоса) не менее 5 л
	1шт.

	
	
	18
	Крышка банки отсоса
	Крышка для банки отсоса не менее 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая
	1шт.

	
	
	19
	Набор трубок для лапароскопии
	набор  для лапароскопии LAP, многоразовый, стерилизуемый
	2 шт.

	
	
	20
	Головка камеры
	головка эндовидеокамеры, 3-чиповая, стандарт изображения  fullHD,  разрешение  не менее 1920 x 1080 пкс,  прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom  объективом, фокусное расстояние  f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой  PAL и  NTSC
	1шт.

	
	
	21
	Медицинская эндоскопическая видеокамера
	Видеокамера эндоскопическая с блоком управления камеры, для использования с  1- и  3-чиповой головками камер, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, с интегрированным модулем централизованного управления  и интегрированным модулем обработки изображения, цветовая система  PAL/NTSC, сеть : 100-240 VAC, 50/60 Hz, состоит из : блок камеры, сетевой кабель ,  BNC-видеокабель длина  180 cм,  S-Video (Y/C) видеокабель длина  не менее 180 cм,  специальный  RGB-видеокабель длина не менее 180cм,  соединительных кабеля для дистанционного управления  видео принтером,  SCB-соединительный кабель , длина  не менее 100 cм,  DVI соединительный кабель длина не менее 300 cм,  клавиатура с немецким алфавитом.
	1шт.

	
	
	22
	Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор 
	Монитор HD  диагональ не менее 26", HD Монитор медицинский диагональ не менее 26" Full, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение не менее 1920 x 1080 Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Видео выходы: DVI, S-Video, Composite Включая: BNC/BNC видео кабель. монитор блок питания,  DVI-D соединительный кабель,  BNC/BNC Video кабель
	1шт.

	
	
	23
	кронштейн для крепления мониторов
	Крепление монитора, (кронштейн), высота и сторона установки регулируемые, поворотный и наклоняемый, центрального монтажа, угол поворота предпочтительно 190°, высотное регулировние  не менее 300 мм, нагрузочная способность не менее 15 кг, с держателем VESA 75/100, с встроенным кабельным каналом, для использования с мобильной аппаратной стойкой  
	1шт.

	
	
	24
	Медицинский источник холодного света
	Источник света эндоскопический, 
высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии, срок службы светодиода не менее 30 000 часов, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая:
- Сетевой кабель
- SCB кабель
	1шт.

	
	
	25
	Световод
	Световод , волоконнооптический диаметр не менее 4.8 мм., длина не менее 250 см.
	1шт.

	
	
	26
	Медицинский инсуффлятор
	Медицинский инсуффлятор с функцией подогрева газа, рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, в комплект входят: 
инсуффлятор 
нагревательный элемент
сетевой шнур 
набор силиконовых трубок, стерилизуемые
универсальный ключ
соединительный кабель 
- стерильный фильтр не менее 10 шт./уп.
	1шт.

	
	
	27
	Шланг высокого давления
	Шланг высокого давления, с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 55 см
	1шт.

	
	
	28
	Троакар
	Троакар размер не менее 13 мм, , 
состоящий из: 
троакар пирамидальный 
канюля без клапана, с соединением для инсуффляции, длина не менее 11.5 см 
многофункциональный клапан, размер не менее 13 мм
переходник не менее 13/10 мм
	1шт.

	
	
	29
	Двухпедальный переключатель
	двойная педаль для  ВЧ генераторов  
	1шт.

	
	
	30
	Монополярный ВЧ кабель
	Шнур высокочастотный, монополярный, длина не менее 300 см
	2 шт.

	
	
	31
	Биполярный ВЧ кабель
	Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов, длина не менее 300 см
	2 шт.

	
	
	32
	Нейтральный электрод
	Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, A= 500 cm² площадь
	1 шт.

	
	
	33
	Соединительный кабель
	Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродо, длина 300 см
	2 шт.

	
	
	34
	Медицинский высокочастотный хирургический аппарат
	Электрокоагулятор, максимальная мощность 370 Вт,  с модулем централизованного управления, напряжение 230 в, 50/60 Гц, ВЧ-разъемы:
биполяр стандарт
биполяр стандарт
монополяр 3-пин + Эрбе
гнездо нейтрального электрода не менее 6,3 мм
	1 шт.

	
	
	35
	однопедальный переключатель
	Педаль управления ножная, одинарная для HF-коагулятора,
	1 шт.

	
	
	36
	Медицинская моторная система
	Аппарат универсальный электромеханический хирургический, Моторная система, напряжение 100 -120/230 - 240 VAC, 50/60 Hz 
	1 шт.

	
	
	37
	электромеханический морцеллятор
	Морцеллятор, для использования с блоком 
 для лапароскопического доступа не менее 15 мм состоит из:
полый мотор
обтуратор, тупой не менее 15 мм
канюля троакара скошенная не менее 15 мм
рукоятка, лапароскопическая 
нож, лапароскопический не менее 15 мм.
 защитный колпачок не менее 15 мм.
 клапан мотора не менее 15 мм.
 уплотнительный колпачок, одноразовый - 10 шт.
 щипцы не менее 15 мм.
 дистанционные пластины не менее 5 шт.
	1 шт.

	
	
	38
	Медицинская цифровая архивирующая система
	Медицинская цифровая архивирующая система для цифрового хранения изображений, видео и аудиофайлов  при эндоскопических вмешательствах , разрешенная к применению в операционном зале согласно стандарту EN 60601-1. Архивируемый стандарт  изображения HD (720p). Совместимость с видеосистемами и интегрированными операционными. Русская комплектация Питание: 115/230 VAC, 50/60 Hz 
	1 шт.

	
	
	39
	Сенсорный монитор
	Монитор  не менее 19" дюймовый, сенсорный, 24В, стенового крепления, RS 232, VGA, DVI-D, разрешение max. 1280 x 1024 "SXGA mode", включая  3 покрытия для сенсорного экрана, сеть 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Гц
	1 шт.

	
	
	40
	кронштейн для крепления мониторов
	Крепление монитора, (кронштейн), для монтажа на вертикальной стойке, с регулировкой веса, наклоняемый, монтируется на вертикальной балке слева или справа, радиус поворота приблизительно. 190°,  величина вылета 300 мм, нагрузочная способность макс  15 kг, VESA 75/100- адаптор , для мобильных видеостоек , моделей  29005xx
	1 шт.

	
	
	41
	Медицинская передвижная приборная стойка
	Стойка мобильная , для эндоскопического оборудования, перемещение на 4 антистатических двойных роликах, 2 оборудованы с фиксируемыми тормозами (задние), 3 фиксированные полки, 1 полка  с рукоятками , главный выключатель на боковой балке, 1 ящик с замком, встроенные кабельные каналы в обеих боковых балках, 1 набор противоскольжения для оборудования, двойная задняя панель с встроенным электрическим распределителем на  12 розеток, держатель для блоков питания, соединители для заземления и кабельный держатель на задней стороне.   1 держатель камеры , 2 боковые рельсы для дополнительного оборудования
	1 шт.

	
	
	42
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами предпочтительно 30°, крупноформатная диаметр не менее 10 мм,  длина не менее 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. 
	1 шт.

	
	
	43
	Игла Вереша
	Эндоигла, по VERESS,  для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина не менее 13 см
	1 шт.

	
	
	44
	Игла Вереша
	Эндоигла  по VERESS, длина не менее 15 см. с пружинным тупым стилетом
	1 шт.

	
	
	45
	Троакар
	Троакар диаметр не менее 11 мм. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина не менее 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр не менее 11 мм
	2шт.

	
	
	46
	Троакар
	Троакар диаметр не менее 11 мм, состоящий из: стилет троакара, конический, канюля с краном для инсуффляции и резьбой, длина не менее 10.5 см, силиконовый клапан
	1 шт.

	
	
	47
	Троакар
	Троакар диаметр не менее 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина не менее 10,5 см, мультифункциональный клапан
	4шт.

	
	
	48
	Троакар
	Троакар, диаметр не менее 6 мм, состоящий из:
троакар пирамидальный
канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина не менее 10.5 см
силиконовый лепестковый клапан
	2 шт.

	
	
	49
	Редукционная гильза
	Гильза редукционная многоразовая, диаметр инструментов не менее 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы не менее 11 мм
	1 шт.

	
	
	50
	Переходник
	переходник накидной с креплением к клапану трокара не менее 11/5 мм
	1 шт.

	
	
	51
	Переходник
	двойной переходник не менее 13/10 мм и 13/5 мм
	1 шт.

	
	
	52
	Щипцы
	Щипцы разборные для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, изолированный, L  рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	53
	Щипцы
	Щипцы разборные для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	54
	Щипцы
	Щипцы разборные захватывающие поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей,
состоящие из:
  пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	55
	Щипцы
	Щипцы разборные захватывающие поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	56
	Щипцы
	Щипцы разборные захватывающие поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	57
	Щипцы
	Щипцы захватывающие поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	58
	Щипцы
	Щипцы захватывающие поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	59
	Щипцы
	Щипцы разборные захватывающие поворотные, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешний тубус, изолированный
рабочая вставка-щипцы
	

	
	
	60
	Щипцы
	Щипцы разборные захватывающие поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см,  многозубчатые, с одной подвижной браншей,
состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешний тубус, изолирвоанный
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	61
	Щипцы
	Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей,
состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешний тубус, изолированный
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	62
	Щипцы
	Щипцы, разборные для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	63
	Щипцы
	Щипцы разборные диссекционные поворотные, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо под прямым углом, с 2-мя подвижными браншами,
состоящие из:
пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
внешний тубус, изолированный
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	64
	Ножницы
	Ножницы разборные поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см,  зубчатые, ложкообразные, длина бранш не менее 17 мм, с 2-мя  подвижными браншами, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, без фиксатора
внешний тубус, изолированный
рабочая вставка-ножницы
	1 шт.

	
	
	65
	Ножницы
	Ножницы ротационные разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком  для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий не менее 15 мм, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром не менее 6 мм.
	1 шт.

	
	
	66
	Ножницы
	Ножницы разборные крючкообразные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, без фиксатора
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-ножницы
	1 шт.

	
	
	67
	Щипцы
	Щипцы разборные захватывающие, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3,  размер не менее 10 мм, длина не менее 36 см, с одной подвижной браншей,
состоящие из:
металлическая рукоятка, c фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	68
	Щипцы
	Щипцы зажим разборный, поворотный, размер не менее 10 мм, длина не менее 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящий из: 
металлическая рукоятка, c фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	69
	Биполярные щипцы
	Щипцы вращающиеся разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см. Состоят из:  рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы
	2 шт.

	
	
	70
	Биполярные щипцы
	Щипцы с двумя подвижными браншами размер не менее 5 мм, с соединением для биполярной коагуляции, длина не менее 36 см, состоят из:
пластмассовая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус
 рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	№

 Пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Требование к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	Требуемое количество

	
	
	1
	Экстрактор
	Экстрактор, общий объем не менее 260 мл, наполняемый объем не менее 62 мл, раскрытие пакета не менее 10 см, длина контейнерной секции не менее 35 см, для использования с троакарами размера 10 мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы. 
Стерильные, в упаковке не менее 5 шт.
	1 уп.

	
	
	2
	Экстрактор
	Экстрактор, диаметр отверстия не менее 10 см, объём не менее 800 мл. Для использования с троакарами размером не менее 10 мм. Стерильный, 5 шт./уп.
	1 уп.

	
	
	3
	Титановые клипсы
	Клипсы, титановые, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором.
	1 уп.

	
	
	4
	бактериальный фильтр
	Фильтр, антибактериальный, для использования с помпой, одноразовый, нестерильный не менее 10 шт. в упаковке.
	2 уп.

	
	
	5
	Газовый фильтр
	Фильтр, CO2\N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со скоростью потока газа 30 л\мин, стерильно, 25 шт в упаковке.
	1 уп.

	5.
	Требования к условиям эксплуатации

(с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Электрическая сеть 220В, 2500Вт

	7.
	Другие требования и условия
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском и казахском языке.


Лот  № 12

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Комплекс рентгеновский флюорографический передвижной цифровой

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Комплекс предназначен для проведения массовой флюорографии грудной клетки в положении стоя в нестационарных условиях сельской местности, труднодоступных отдаленных районах, а также в городах и населенных пунктах с выездом на предприятия и организации.

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Автомобиль (Шасси)

грузоподъемность, не менее, кг - 6500; 

тип двигателя дизельный с турбонадувом;

мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) - 176 (240); 

расположение и число цилиндров V – образное – 8; 

рабочий объем (л.), не менее - 10,85 л; 

КПП - механическая, десятиступенчатая; 

сцепление фрикционное, сухое, двухдисковое; 

топливный бак (л.), дизельный, не менее – 210;

максимальная скорость движения, км/час – 80; 

тормозная система – пневматическая 

Кузов-фургон 

Назначение:

Кузов – фургон,  устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудования

Кузов должен иметь дверь одностворчатую оснащенную замком и расположенную на задней панели кузова.

Замки и запоры дверей не должны самопроизвольно открываться во время движения кузова

Окна кузова должны быть изготовлены из безосколочного стекла.

В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная.

Кузов должен сохранять целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия.

Наличие откидной лестничной площадки, для удобства пациентов, размером, не менее, мм, 1000х1000

Габаритные размеры кузова:

- высота, мм, не более   - 2550;

- ширина, мм, не более  - 2500;    

- длина, мм, не более     - 6000.

Масса кузова, кг, не более - 3800     

Масса перевозимого груза, кг, не более - 2000  

Аппарат рентгеновский флюорографический 

Технические характеристики:

- размер входного поля, мм, не менее - 390х390

- диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125

- диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30

- пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее:

в центре - 2,0

по краям - 1.8


- контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости  приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7

- динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400

- дисторсия, %, не более - 2

- производительность снимков в час, не менее - 60

- подъемник аппарата должен обеспечивать перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм.

- цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы

- масса аппарата рентгеновского флюорографического, нетто, не более, кг. – 600

- полный  средний срок  службы  аппарата  рентгеновского флюорографического, не  менее, лет – 12

Параметры питающего устройства:

- способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования.

- наличие накопителя энергии для работы от однофазной сети.

Параметры рентгеновского излучателя:

- величины фокусов, мм, не более - 1,5 / 1,5

Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения)
Радиационная защита персонала:

Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3 

Условия применения изделия:

- напряжение сети, частота - однофазная электрическая сеть 220 (±10%)В, 50(±1)Гц

Комплектация: 

Автоматизированное рабочее место лаборанта 

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога

Автоматизированное рабочее место лаборанта (рабочее место рентген – лаборанта) должно иметь характеристики не хуже:

Ноутбук: 

- ОЗУ – 1 Гб; 

- HDD – 144 GB; 

- Видеокарта – 128 Мб; 

- CD-ROM RW; 

- Оптическая «мышь»; 

- Сетевая карта; 

- Цветной монитор не менее 15 дюймов; 

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога должно иметь характеристики не хуже:

 Системный блок с предустановленным программным обеспечением; 

- ОЗУ-1 Гб; 

- HDD – 144 GB; 

- Видеокарта – 128 Мб 

- CD-RW  с формулой не менее 24-10-40; 

- Оптическая «мышь», 

- клавиатура; 

- Сетевая карта 10/100 MB; 

- Монитор цветной 19 дюймов; 

- Модем ADSL;

Программное обеспечение предустановленное;

- + CD/DVD диск; 

- Программа базы данных:

- Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, профессия: вид, дата, время и параметры  обследования; Формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; 

Возможность архивирования данных обследований; 

Возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; 

Печать изображений и сопровождающей информации;

 Просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; 

Цифровая рентгенодиагностическая система должна иметь следующие состав и функции:

- комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм):

- цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. 

- электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) 

- хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля.

- измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); 

- площади прямоугольной области; 

- статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; 

- измерение по гистограмме для области; 

- программа управления флюорографом

Операционная система – лицензионная 

Комплектующие изделия:

Рентгеновская комната (процедурная): 

- стол рабочий рентген-лаборанта с компьютером, 

- шкаф для одежды, 

- рундук,

- отопительная система, 

- кондиционер,

- стабилизатор напряжения, 

- потолочные светильники,

- система аварийного освещения от аккумулятора, 

- два окна, 

- щиток электрический распределительный, 

- огнетушитель;

Тамбур:

- входная дверь с замком; 

- дверь, соединяющая с процедурной, 

- лестница с перилами и разворачиваемой входной площадкой, 

- окно, 

- вешалка для одежды пациентов,

- рундук малый, 

- тепловая завеса, 

- потолочный светильник, 

- система аварийного освещения от аккумулятора;

- штырь заземления;

- запасной инструмент и принадлежности.

Подсобное помещение для персонала: 

-  входная дверь для процедурной,

-  вытяжной вентилятор, 

-  умывальник, 

-  стол для персонала,

-  потолочный светильник, 

-  система аварийного освещения от аккумулятора.

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Автомобиль (Шасси)


	грузоподъемность, не менее, кг - 6500; 

тип двигателя дизельный с турбонадувом;

мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) - 176 (240); 

расположение и число цилиндров V – образное – 8; 

рабочий объем (л.), не менее - 10,85 л; 

КПП - механическая, десятиступенчатая; 

сцепление фрикционное, сухое, двухдисковое; 

топливный бак (л.), дизельный, не менее – 210;

максимальная скорость движения, км/час – 80; 

тормозная система – пневматическая
	1шт.

	
	
	2.
	Кузов-фургон
	Назначение:

Кузов – фургон,  устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудования

Кузов должен иметь дверь одностворчатую оснащенную замком и расположенную на задней панели кузова.

Замки и запоры дверей не должны самопроизвольно открываться во время движения кузова

Окна кузова должны быть изготовлены из безосколочного стекла.

В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная.

Кузов должен сохранять целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия.

Наличие откидной лестничной площадки, для удобства пациентов, размером, не менее, мм, 1000х1000

Габаритные размеры кузова:

- высота, мм, не более   - 2550;

- ширина, мм, не более  - 2500;    

- длина, мм, не более     - 6000.

Масса кузова, кг, не более - 3800     

Масса перевозимого груза, кг, не более
- 2000
	1шт.

	
	
	3.
	Аппарат рентгеновский флюорографический
	Технические характеристики:

- размер входного поля, мм, не менее - 390х390

- диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125.

- диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30.

- пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее: в центре - 2,0; по краям - 1.8.


- контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости  приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7.

- динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее – 400.

- дисторсия, %, не более – 2.

- производительность снимков в час, не менее – 60.

- подъемник аппарата должен обеспечивать перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм.

- цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы

- масса аппарата рентгеновского флюорографического, нетто, не более, кг. – 600.

-  средний срок  службы  аппарата  рентгеновского флюорографического, не  менее, лет – 12.

- срок гарантийного обслуживания аппарата  рентгеновского флюорографического, не менее, месяцев -  36.

Параметры питающего устройства:

- способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования.

- наличие накопителя энергии для работы от однофазной сети.

Параметры рентгеновского излучателя:

- величины фокусов, мм, не более - 1,5 / 1,5.

Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения).
Радиационная защита персонала:

Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3. 

Условия применения изделия:

- напряжение сети, частота – однофазная электрическая сеть 220 (±10%)В, 50(±1)Гц.

Комплектация: 

Автоматизированное рабочее место лаборанта; 

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога;

Автоматизированное рабочее место лаборанта (рабочее место рентген – лаборанта) должно иметь характеристики не хуже:

Ноутбук: 

- ОЗУ – 1 Гб; 

- HDD – 144 GB; 

- Видеокарта – 128 Мб; 

- CD-ROM RW; 

- Оптическая «мышь»; 

- Сетевая карта; 

- Цветной монитор не менее 15 дюймов; 

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога должно иметь характеристики не хуже:

 Системный блок с предустановленным программным обеспечением; 

- ОЗУ-1 Гб; 

- HDD – 144 GB; 

- Видеокарта – 128 Мб 

- CD-RW  с формулой не менее 24-10-40; 

- Оптическая «мышь», 

- клавиатура; 

- Сетевая карта 10/100 MB; 

- Монитор цветной 19 дюймов; 

- Модем ADSL;

Программное обеспечение предустановленное;

- + CD/DVD диск; 

- Программа базы данных:

- Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, профессия: вид, дата, время и параметры  обследования; Формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; 

Возможность архивирования данных обследований; 

Возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; 

Печать изображений и сопровождающей информации;

 Просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; 

Цифровая рентгенодиагностическая система должна иметь следующие состав и функции:

- комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм);

- цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени;

- электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.);

- хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля;

- измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); 

- площади прямоугольной области; 

- статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; 

- измерение по гистограмме для области; 

- программа управления флюорографом.

Операционная система – лицензионная
	1 шт.

	
	
	4
	Комплектующие изделия
	Рентгеновская комната (процедурная): 

- стол рабочий рентген-лаборанта с компьютером, 

- шкаф для одежды, 

- рундук,

- отопительная система, 

- кондиционер,

- стабилизатор напряжения, 

- потолочные светильники,

- система аварийного освещения от аккумулятора, 

- два окна, 

- щиток электрический распределительный, 

- огнетушитель;

Тамбур:

- входная дверь с замком; 

- дверь, соединяющая с процедурной, 

- лестница с перилами и разворачиваемой входной площадкой, 

- окно, 

- вешалка для одежды пациентов,

- рундук малый, 

- тепловая завеса, 

- потолочный светильник, 

- система аварийного освещения от аккумулятора;

- штырь заземления;

- запасной инструмент и принадлежности.

Подсобное помещение для персонала: 

-  входная дверь для процедурной,

-  вытяжной вентилятор, 

-  умывальник, 

-  стол для персонала,

-  потолочный светильник, 

-  система аварийного освещения от аккумулятора.
	1шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	5
	Требования к условиям эксплуатации

(с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	
	
	

	7
	Другие требования и условия
	


Лот № 13

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Предназначен для проведения массовых рентгеновских обследований населения без применения плёнки 

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Комплектность аппарата:

- рентгенозащитная кабина с просмотровым окном, подъёмником и дверью с электроприводом,  диафрагмой со световым центратором;
- цифровая рентгенодиагностическая система визуализации с ПЗС-матрицей 2048х2048 пикселей  а также рентгеновский гадолиниевый экран; 

- устройство рентгеновское питающее  частотное;

- рентгеновская трубка с размером фокуса 1,5 мм х 1,5 мм;

- рабочая станция (АРМ 1 / рабочее место рентген-лаборанта) / просмотровая рабочая станция (АРМ 2 / рабочее место врача-рентгенолога). 

- комплект эксплуатационной документации на флюорограф.

АРМ обеспечивают – Управление работой флюорографа, получение изображений в реальном масштабе времени, электронное формирование  сопровождающей их текстовой информации, архивирование, получение твёрдых копий и передача изображения и соответствующих медицинских документов по компьютерным сетям;
Технические характеристики:

- размер входного поля, мм, не менее - 390х390

- диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не хуже - 40-125

- диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30

- пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее:

в центре-2.0

по краю-1.8

в отдельных углах-1.6

- контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости  приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7

- динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400

- дисторсия, %, не более - 2

- производительность снимков в час, не менее - 60

- подъемник аппарата обеспечивает перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм.

- цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы

- масса аппарата рентгеновского флюорографического, нетто, не более, кг. – 600

- полный  средний срок  службы  аппарата  рентгеновского флюорографического, не  менее, лет – 12

- срок гарантийного обслуживания аппарата  рентгеновского флюорографического, не менее, месяцев -  12.

Параметры питающего устройства:

- способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования.

Параметры рентгеновского излучателя:

- величины фокусов, мм, не более - 1,5 / 1,5

Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения)
Радиационная защита персонала:

Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3 

Условия применения изделия:

- напряжение сети, частота – трёхфазная электрическая сеть 380 (±10%)В, 50(±1)Гц

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога имеет характеристики не хуже:

 Системный блок с предустановленным программным обеспечением; 

- ОЗУ-1 Гб; 

- HDD – 144 GB; 

- Видеокарта – 128 Мб 

- CD-RW  с формулой не менее 24-10-40; 

- ADSL модем; 

- Оптическая «мышь», 

- клавиатура; 

- Сетевая карта 10/100 MB; 

- Монитор цветной не менее 19 дюймов; 

Программное обеспечение предустановленное;

- + CD/DVD диск; 

- Программа базы данных:

- Ввод и хранение данных о пациентах:

 ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, вид, дата, время и параметры  обсследования; 

формирование данных обследования с сохранением изображений, 

даты и названия обследования, 

автоматически определяемой эффективной дозы, 

причины обращения, 

диагноза и рентгенологического заключения;

возможность архивирования данных обследований; 

возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; 

печать изображений и сопровождающей информации; 

просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; 

формирование данных обследования пациента; 

Цифровая рентгенодиагностическая система имеет следующие состав и функции:

- комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм):

- цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. 

- электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) 

- хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля.

- измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); 

- площади прямоугольной области; 

- статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; 

- измерение по гистограмме для области; 

- программа управления флюорографом

Операционная система - лицензионная

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Устройство генераторное
	Параметры питающего устройства

- устройство рентгеновское питающее  частотное;

- диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125

- способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования.
	1 шт.

	
	
	2
	Излучатель с рентгеновской трубкой (с кабелем)
	- величины фокусов рентгеновской трубки, мм, не более - 1,5 / 1,5
	1 шт.

	
	
	3
	Приемник Приз 
	Приемник рентгеновского изображения:

- цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы

- цифровая рентгенодиагностическая система визуализации с ПЗС-матрицей 2048х2048 пикселей  а также рентгеновский гадолиниевый экран; 

- размер входного поля, мм, не менее - 390х390

- пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее:

в центре-2.0

по краю-1.8

в отдельных углах-1.6

- контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости  приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7

- динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400

- дисторсия, %, не более – 2.

Кабина рентгенозащитная 1 шт.

Комплектность: подставка,  стенка задняя, стенка, боковина передняя, стенка передняя, боковина с приводом двери, боковина задняя, рама верхняя,  рама основания, кронштейны, труба, дверь.
Рентгенозащитная кабина с просмотровым окном, подъёмником и дверью с электроприводом,  диафрагмой со световым центратором;

Подъемник аппарата должен обеспечивать перемещение пациента массой не более 120 кг, по вертикали не менее 420 мм.

Радиационная защита персонала:

Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3.

Стабилизатор напряжения 

- номинальная мощность, менее,  ВА - 30 000

- Количество фаз: трех-фазный
	1 шт.

	
	
	4
	Блок силовой
	- диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30
	1 шт.

	
	
	5
	Блок стыковки
	Должен осуществлять согласование сигналов, поступающих от компьютера к питающему устройству и обратно.
	1 шт.



	
	
	6
	Комплект кабелей
	Высоковольтные кабели обеспечивают подвод высокого напряжения и напряжения накала от генераторного устройста устройства к рентгеновскому излучателю
	1 к-т.



	
	
	7
	Компьютер: системный блок, монитор (АРМ врача)
	АРМ обеспечивают – Управление работой флюорографа, получение изображений в реальном масштабе времени, электронное формирование  сопровождающей их текстовой информации, архивирование, получение твёрдых копий и передача изображения и соответствующих медицинских документов по компьютерным сетям;

Технические характеристики:

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога должно иметь характеристики не хуже:

 Системный блок с предустановленным программным обеспечением; 

- ОЗУ-1 Гб; 

- HDD – 144 GB; 

- Видеокарта – 128 Мб 

- CD-RW  с формулой не менее 24-10-40; 

- ADSL модем; 


- Оптическая «мышь», 

- клавиатура; 

- Сетевая карта 10/100 MB; 

- Монитор цветной не менее 19 дюймов; 

Программное обеспечение предустановленное;

- + CD/DVD диск; 

- Программа базы данных:

- Ввод и хранение данных о пациентах:

 ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, вид, дата, время и параметры  обследования; 

формирование данных обследования с сохранением изображений, 

даты и названия обследования, 

автоматически определяемой эффективной дозы, 

причины обращения, 

диагноза и рентгенологического заключения;

возможность архивирования данных обследований; 

возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; 

печать изображений и сопровождающей информации; 

просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; 

формирование данных обследования пациента; 

Операционная система - лицензионная
	1 шт.



	
	
	8
	Компьютер: системный блок, монитор (АРМ оператора)
	Цифровая рентгенодиагностическая система должна иметь следующие состав и функции:

- комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм):

- цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. 

- электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) 

- хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля.

- измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); 

- площади прямоугольной области; 

- статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; 

- измерение по гистограмме для области; 

- программа управления флюорографом
	1 шт.



	
	
	9
	Блок бесперебойного питания
	Номинальная мощность, не менее, VA - 500
	1 шт.



	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Принтер
	Рулонный цифровой принтер черно-белой печати:
- комплект эксплуатационной документации на флюорограф.

- упаковка аппарата, крепления, инструменты

- Рулонный цифровой принтер черно-белой печати, с характеристиками:

● Используемый метод формирования изображения - термальная печать

● Максимальное разрешение печати - 325 dpi (12,8 точек/мм, 1280 точек x 608 линий)

● Передача полутонов - 256 градаций серого

● Формат отпечатков - до 320x100 мм (до 4096x1280 пикселей)

● Время вывода - от 2 с на отпечаток

● Напряжение питания - ~ 100-240 В

● Потребляемая мощность (макс.) - 120 Вт

● Диапазон рабочих температур - 5-35 градусов C

● Диапазон рабочей влажности - 20-80%
	1 шт.



	  5


	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)

	Требование к помещению:

Размеры помещения для размещения стационарного аппарата не менее 14 кв.м., минимальная высота помещения 2150 мм;

во взрывобезопасном помещении при температуре от +10°С до +35°С, атмосферном давлении 840-1066 гПа (630-800 мм рт. ст.) и относительной влажности до 80% при температуре +25°С.
Требование к электропитанию:

наличие трёхфазной электрической сети переменного тока с номинальным напряжением 380(±10%)В и частотой 50(±1)Гц для стационарного аппарата на расстоянии не более 10 метров от стационарного рентгеновского аппарата должен быть электрощит (фаза, ноль, земля) с устройством для экстренного отключения питания.

Вентиляция в помещении:

Приточно-вытяжная вентиляция или кондиционер

Водоснабжение:

Согласно требованиям санитарных правил.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)


	№

    пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество



	
	
	1
	Термобумага
	Рулон бумаги для термальной печати (длина рулона 21 м., ширина 110 мм)
	5 рулонов


Лот №  14

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Предназначен для проведения массовых рентгеновских обследований населения без применения плёнки 

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Комплектность аппарата:

- рентгенозащитная кабина с просмотровым окном, подъёмником и дверью с электроприводом,  диафрагмой со световым центратором;
- цифровая рентгенодиагностическая система визуализации с ПЗС-матрицей 2048х2048 пикселей  а также рентгеновский гадолиниевый экран; 

- устройство рентгеновское питающее  частотное;

- рентгеновская трубка с размером фокуса 1,5 мм х 1,5 мм;

- рабочая станция (АРМ 1 / рабочее место рентген-лаборанта) / просмотровая рабочая станция (АРМ 2 / рабочее место врача-рентгенолога). 

- комплект эксплуатационной документации на флюорограф.

АРМ обеспечивают – Управление работой флюорографа, получение изображений в реальном масштабе времени, электронное формирование  сопровождающей их текстовой информации, архивирование, получение твёрдых копий и передача изображения и соответствующих медицинских документов по компьютерным сетям;
Технические характеристики:

- размер входного поля, мм, не менее - 390х390

- диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не хуже - 40-125

- диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30

- пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее:

в центре-2.0

по краю-1.8

в отдельных углах-1.6

- контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости  приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7

- динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400

- дисторсия, %, не более - 2

- производительность снимков в час, не менее - 60

- подъемник аппарата обеспечивает перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм.

- цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы

- масса аппарата рентгеновского флюорографического, нетто, не более, кг. – 600

- полный  средний срок  службы  аппарата  рентгеновского флюорографического, не  менее, лет – 12

- срок гарантийного обслуживания аппарата  рентгеновского флюорографического, не менее, месяцев -  12.

Параметры питающего устройства:

- способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования.

Параметры рентгеновского излучателя:

- величины фокусов, мм, не более - 1,5 / 1,5

Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения)
Радиационная защита персонала:

Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3 

Условия применения изделия:

- напряжение сети, частота – трёхфазная электрическая сеть 380 (±10%)В, 50(±1)Гц

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога имеет характеристики не хуже:

 Системный блок с предустановленным программным обеспечением; 

- ОЗУ-1 Гб; 

- HDD – 144 GB; 

- Видеокарта – 128 Мб 

- CD-RW  с формулой не менее 24-10-40; 

- ADSL модем; 

- Оптическая «мышь», 

- клавиатура; 

- Сетевая карта 10/100 MB; 

- Монитор цветной не менее 19 дюймов; 

Программное обеспечение предустановленное;

- + CD/DVD диск; 

- Программа базы данных:

- Ввод и хранение данных о пациентах:

 ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, вид, дата, время и параметры  обсследования; 

формирование данных обследования с сохранением изображений, 

даты и названия обследования, 

автоматически определяемой эффективной дозы, 

причины обращения, 

диагноза и рентгенологического заключения;

возможность архивирования данных обследований; 

возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; 

печать изображений и сопровождающей информации; 

просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; 

формирование данных обследования пациента; 

Цифровая рентгенодиагностическая система имеет следующие состав и функции:

- комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм):

- цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. 

- электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) 

- хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля.

- измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); 

- площади прямоугольной области; 

- статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; 

- измерение по гистограмме для области; 

- программа управления флюорографом

Операционная система - лицензионная

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Устройство генераторное
	Параметры питающего устройства

- устройство рентгеновское питающее  частотное;

- диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125

- способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования.
	1 шт.

	
	
	2
	Излучатель с рентгеновской трубкой (с кабелем)
	- величины фокусов рентгеновской трубки, мм, не более - 1,5 / 1,5
	1 шт.

	
	
	3
	Приемник Приз 
	Приемник рентгеновского изображения:

- цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы

- цифровая рентгенодиагностическая система визуализации с ПЗС-матрицей 2048х2048 пикселей  а также рентгеновский гадолиниевый экран; 

- размер входного поля, мм, не менее - 390х390

- пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее:

в центре-2.0

по краю-1.8

в отдельных углах-1.6

- контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости  приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7

- динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400

- дисторсия, %, не более – 2.

Кабина рентгенозащитная 1 шт.

Комплектность: подставка,  стенка задняя, стенка, боковина передняя, стенка передняя, боковина с приводом двери, боковина задняя, рама верхняя,  рама основания, кронштейны, труба, дверь.
Рентгенозащитная кабина с просмотровым окном, подъёмником и дверью с электроприводом,  диафрагмой со световым центратором;

Подъемник аппарата должен обеспечивать перемещение пациента массой не более 120 кг, по вертикали не менее 420 мм.

Радиационная защита персонала:

Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3.

Стабилизатор напряжения 

- номинальная мощность, менее,  ВА - 30 000

- Количество фаз: трех-фазный
	1 шт.

	
	
	4
	Блок силовой
	- диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30
	1 шт.

	
	
	5
	Блок стыковки
	Должен осуществлять согласование сигналов, поступающих от компьютера к питающему устройству и обратно.
	1 шт.



	
	
	6
	Комплект кабелей
	Высоковольтные кабели обеспечивают подвод высокого напряжения и напряжения накала от генераторного устройста устройства к рентгеновскому излучателю
	1 к-т.



	
	
	7
	Компьютер: системный блок, монитор (АРМ врача)
	АРМ обеспечивают – Управление работой флюорографа, получение изображений в реальном масштабе времени, электронное формирование  сопровождающей их текстовой информации, архивирование, получение твёрдых копий и передача изображения и соответствующих медицинских документов по компьютерным сетям;

Технические характеристики:

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога должно иметь характеристики не хуже:

 Системный блок с предустановленным программным обеспечением; 

- ОЗУ-1 Гб; 

- HDD – 144 GB; 

- Видеокарта – 128 Мб 

- CD-RW  с формулой не менее 24-10-40; 

- ADSL модем; 


- Оптическая «мышь», 

- клавиатура; 

- Сетевая карта 10/100 MB; 

- Монитор цветной не менее 19 дюймов; 

Программное обеспечение предустановленное;

- + CD/DVD диск; 

- Программа базы данных:

- Ввод и хранение данных о пациентах:

 ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, вид, дата, время и параметры  обследования; 

формирование данных обследования с сохранением изображений, 

даты и названия обследования, 

автоматически определяемой эффективной дозы, 

причины обращения, 

диагноза и рентгенологического заключения;

возможность архивирования данных обследований; 

возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; 

печать изображений и сопровождающей информации; 

просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; 

формирование данных обследования пациента; 

Операционная система - лицензионная
	1 шт.



	
	
	8
	Компьютер: системный блок, монитор (АРМ оператора)
	Цифровая рентгенодиагностическая система должна иметь следующие состав и функции:

- комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм):

- цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. 

- электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) 

- хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля.

- измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); 

- площади прямоугольной области; 

- статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; 

- измерение по гистограмме для области; 

- программа управления флюорографом
	1 шт.



	
	
	9
	Блок бесперебойного питания
	Номинальная мощность, не менее, VA - 500
	1 шт.



	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Принтер
	Рулонный цифровой принтер черно-белой печати:
- комплект эксплуатационной документации на флюорограф.

- упаковка аппарата, крепления, инструменты

- Рулонный цифровой принтер черно-белой печати, с характеристиками:

● Используемый метод формирования изображения - термальная печать

● Максимальное разрешение печати - 325 dpi (12,8 точек/мм, 1280 точек x 608 линий)

● Передача полутонов - 256 градаций серого

● Формат отпечатков - до 320x100 мм (до 4096x1280 пикселей)

● Время вывода - от 2 с на отпечаток

● Напряжение питания - ~ 100-240 В

● Потребляемая мощность (макс.) - 120 Вт

● Диапазон рабочих температур - 5-35 градусов C

● Диапазон рабочей влажности - 20-80%
	1 шт.



	  5


	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)

	Требование к помещению:

Размеры помещения для размещения стационарного аппарата не менее 14 кв.м., минимальная высота помещения 2150 мм;

во взрывобезопасном помещении при температуре от +10°С до +35°С, атмосферном давлении 840-1066 гПа (630-800 мм рт. ст.) и относительной влажности до 80% при температуре +25°С.
Требование к электропитанию:

наличие трёхфазной электрической сети переменного тока с номинальным напряжением 380(±10%)В и частотой 50(±1)Гц для стационарного аппарата на расстоянии не более 10 метров от стационарного рентгеновского аппарата должен быть электрощит (фаза, ноль, земля) с устройством для экстренного отключения питания.

Вентиляция в помещении:

Приточно-вытяжная вентиляция или кондиционер

Водоснабжение:

Согласно требованиям санитарных правил.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)


	№

    пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество



	
	
	1
	Термобумага
	Рулон бумаги для термальной печати (длина рулона 21 м., ширина 110 мм)
	5 рулонов


Лот № 15

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система лучевой терапии с принадлежностями.  

	2.
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок  документа)
	Не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

	3.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Предлагаемый пакет оборудования позволит проводить следующие процедуры радиохирургии и лучевой терапии: 

Безрамочная радиохирургия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью).

Рамочная радиохирургия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью).

Радиохирургия для экстракраниальных опухолей (спинальные опухоли, печень, легкие).

Стереотаксическая лучевая терапия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью).

Стереотаксическая лучевая терапия для экстракраниальных опухолей (спинальные опухоли, печень, легкие, предстательная железа, поджелудочная железа, раки ЛОР органов).

Лучевая терапия управляемая изображениями для опухолей всех локализаций.

Лучевая терапия с модулированной интенсивностью для опухолей всех локализаций.

Трехмерная конформная лучевая терапия для опухолей всех локализаций.

Лучевая терапия с технологией модулированной интенсивности дозы во время вращения  

Лучевая терапия синхронизированная с дыханием пациента для опухолей грудной клетки и брюшной полости, подверженных дыхательным движениям.

Облучение всего тела фотонами (при пересадке костного мозга).

Облучение всей кожи электронами.

Возможность реализации вышеуказанных методик лучевой терапии позволит эффективно поводить высококачественное лечение для:

Опухолей предстательной железы;

Опухолей молочной железы;

Гинекологических опухолей;

Опухолей печени; 

Опухолей позвоночника и спинного канала; 

Опухолей ЛОР органов;

Опухолей легких; 

Опухолей пищевода;

Опухолей прямой кишки и анального канала; 

Опухолей поджелудочной железы; 

Рака кожи; 

Лимфом; 

Злокачественных и доброкачественных опухолей внутричерепных локализаций;

Невралгии тройничного нерва.

	4.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Набор для стереотаксического облучения

Энергия фотонов 4  МэВ.
Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-250 МЕ/мин.
Энергия фотонов 6 МэВ.

Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин.

Энергия фотонов 10 МэВ.

40 см x 40 см максимальный размер поля, диапазон мощностей дозы 0-600 MЕ/мин.

Энергия фотонов 15/16 МэВ. 

Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин.

Набор электронных аппликаторов. 

6 см×6 см, 6 см×10 см, 10 см×10 см, 15 см×15 см, 20 см×20 см, 25 см×25 см.

Энергия электронов 6 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Mин.

Режим облучения всей кожи с высокой мощностью дозу электронами с энергией 6 МэВ. 

Диапазон мощностей дозы 0-2500 МЕ/мин.

Энергия электронов 9 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 12 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 16 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 20 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 22 МэВ.

Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 6 МэВ диапазон мощностей дозы 400-1400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. 
Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 10 МэВ диапазон мощностей дозы 400-2400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. 

Набор красных лазерных центраторов.

Многолепестковый коллиматор 120. 

Количество лепестков MLC не менее 60 x 2.

Размер проекция лепестков в плоскости изоцентра: 

Центральные 20 см по продольной оси среза пучка: не более 5 мм.

Остальные лепестки: не более 10 мм.

Терапевтическое поле, образуемое лепестками не менее: 22×40 см.

Утечка через лепестки MLC в фотонном режиме: не более 2%.

Утечка между лепестками MLC в фотонном режиме: не более 3%.

Передвижение лепестков MLC через центральную ось пучка: 20 см.

Система портальной визуализации.

Получение изображений и анализ данных для локализации мишени, позиционирования пациента и управления движениями.

Характеристики:

- Система высокой точности, привязанная к изоцентру.

- Детектор на базе аморфного кремния для получения изображений высокого разрешения с низкой дозой.

- Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы.

- Просмотр и анализ изображений во время процедуры.

Встроенная система рентгенвизуализации

Получение кВ изображений, анализ данных, анализ для локализации мишени, позиционирования пациента и компенсации движений. 

Характеристики:

- Система высокой точности, привязанная к изоцентру.

-  Источник рентгеновского излучения и детектор. 

-  Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы.

- Возможность получения томографического изображения в коническом пучке.

- Возможность получения изображения синхронизированного с дыханием пациента. 

- Просмотр и анализ изображений во время процедуры.

Система оптической визуализации.

Стереоскопическое устройство получения оптических изображений для отслеживания дыхательных движений пациента и позиции пациента в трехмерном пространстве.

Система планирования облучения

Набор стандартных функций для очерчивания структур опухоли и здоровых тканей и виртуальной симуляции: регистрация трехмерных изображений, поддержка очерчивания с использованием изображений КТ, МР, ПЭТ, ОФЭКТ, автоматическая сегментация структур по их плотностям, установка пучков в плане облучения, анализ плана (включая визуализацию распределения дозы и гистограмм доза – объем).

Расчет трехмерных распределений дозы фотонных пучков в тканях пациента с использованием алгоритма расчета доз, раздельно рассчитывающего вклад первичного и рассеянного излучения в дозу в теле пациента.

Расчет трехмерных распределений дозы от пучков электронов в тканях пациента с использованием алгоритма Монте Карло.

Интерактивная инверсная оптимизация планов облучения пациента для проведения лучевой терапии с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения, включая оптимизацию направлений и количества пучков.

Использование диагностических изображений сортированных по фазам цикла дыхания пациента для расчета доз и очерчивания структур.

Расчет портальных изображений дозы получаемых при доставке плана с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения на детектор портальных изображений.

Планирование процедур контактной лучевой терапии (брахитерапии) с использованием трехмерных изображений визуальной диагностики.

Интерфейс для передачи данных на лазеры системы виртуальной симуляции процедур лучевой терапии.

Биологическая оценка планов лучевой терапии – расчет биологического эффекта курса лучевой терапии на основании различных радиобиологических моделей, моделирование изменения режимов фракционирования.

Лечебный стол.

Точность цифрового контроля движения стола в области  ±5 см вокруг механического изоцентра: ±0,5 мм.

Изоцентрическое вращения стола не менее ±90°.

Точность цифровых индикаторов вращения стола ±0,4°.

Дека лечебного стола

Дека из углепластика, без металла и других рентгеноконтрастных материалов, уменьшающая артефакты на изображениях. 

Длина не менее 120 см. 

Максимальная нагрузка 200 кг. 

Роботизированная дека стола, позволяющая компенсировать при укладке трансляционные и угловые смещения.

Накладка рентгенографическая на терапевтический стол с удлиняющей вставкой для безрамочной радиохирургии.

Информационно-управляющая онкологическая система

База данных, котороая является центральным компонентом информационной системы по Онкологии. 

Служит хранилищем информации о пациентах и изображений, импортированных в базу данных. 

Включает: сегментацию данных, архив/хранилище, тестовое окружение (T-Box).

Обеспечивает технические условия и инструменты для управления конфигурацией работы. 

Приложение позволяет пользователю просматривать обновленную клиническую информацию в любом отделении, позволяя обсуждать варианты лечения с персоналом клиники и пациентами непосредственно в месте проведения лечения.

Система планирования облучения

Система дозиметрического планирования для процедур стереотаксической лучевой терапии.
Функции локализации и обрисовки облучаемого объема.

Функции автоматической сегментации по трехмерным анатомическим атласам: краниальному, голова- предстательная железа, экстракраниальному.

Автоматическая регистрация изображений компьютерной томографии и магнитного резонанса, ПЭТ, ОФЭКТ, рентгеновских ангиографических изображений, в том числе цифровых субтракционных (DSA).

Возможность планирования процедур конформной стереотаксической лучевой терапии с использованием многолепестковой диафрагмы: статические поля, динамическая ротация, радиохирургия с модулированной интенсивностью пучков.

ИБП 

Источник бесперебойного питания 60 кВА для всей системы.

Стандартный набор для дозиметрии (стартовый набор).

Определение мощности излучения для ожидания биологического эффекта. 

Определяется физическая, или экспозиционная доза, доза поглощения, мощность дозы.  

Доза поглощения характеризует ту часть энергии ионизирующего излучения, которая поглощается при прохождении  через единицу массы вещества. 

Оценка поглощённой дозы по ионизационному действию рентгеновского излучения на чистый сухой воздух – определение экспозиционной дозы. 

Определение эквивалентной дозы. 

Эквивалентная доза служит для оценки действия ионизирующего излучения на биологические объекты. Определение эффективной дозы.  

Набор для фиксации пациента (стартовый набор).

Для фиксации пациента во время облучения. 

	5.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Набор для стереотаксического облучения
	Энергия фотонов 4  МэВ.
Максимальный размер поля 40 см×40 см.

Диапазон мощностей дозы 0-250 МЕ/мин.  
Энергия фотонов 6 МэВ. 

Максимальный размер поля 40 см×40 см.

Диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин.

Энергия фотонов 10 МэВ.

Максимальный размер поля 40 см×40 см. 

Диапазон мощностей дозы 0-600 MЕ/мин.

Энергия фотонов 15/16 МэВ. 

Максимальный размер поля 40 см×40 см.

Диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин.

Набор электронных аппликаторов. 

6 см×6см, 6см×10см, 10см×10см, 15см×15см, 20см×20см, 25см×25см.

Энергия электронов 6 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Mин.

Режим облучения всей кожи с высокой мощностью дозу электронами с энергией 6 МэВ. 

Диапазон мощностей дозы 0-2500 МЕ/мин. 

Энергия электронов 9 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 12 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 16 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 20 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 22 МэВ.

Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 6 МэВ диапазон мощностей дозы 400-1400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии.
Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 10 МэВ диапазон мощностей дозы 400-2400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии.
Устройство наблюдения за движением – 2 камеры, 2 настольных монитора диагональю не менее 8 дюймов. 

Набор красных лазерных центраторов.
	1 шт.

	
	
	2.
	Многолепестковый коллиматор 120
	Количество лепестков MLC не менее 60×2.

Размер проекция лепестков в плоскости изоцентра: 

Центральные 20 см по продольной оси среза пучка: не более 5 мм.

Остальные лепестки: не более 10 мм.

Терапевтическое поле, образуемое лепестками не менее: 22×40 см. 

Утечка через лепестки MLC в фотонном режиме: не более 2%.

Утечка между лепестками MLC в фотонном режиме: не более 3%.

Передвижение лепестков MLC через центральную ось пучка: 20 см.
	1 шт.

	
	
	3.
	Система портальной визуализации.
	Получение МВ изображений и анализ данных для локализации мишени, позиционирования пациента и управления движениями.

Характеристики:

- Система высокой точности, привязанная к изоцентру;

- Детектор на базе аморфного кремния для получения изображений высокого разрешения с низкой дозой;

- Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы;

- Просмотр и анализ изображений во время процедуры.
	1 шт.

	
	
	4.
	Встроенная система рентгенвизуализации.
	Получение изображений, анализ данных, анализ для локализации мишени, позиционирования пациента и компенсации движений. 

Характеристики:

- Система высокой точности, привязанная к изоцентру;

-  Источник рентгеновского излучения и детектор; 

-  Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы;

- Возможность получения томографического изображения в коническом пучке;

- Возможность получения изображения синхронизированного с дыханием пациента; 

- Просмотр и анализ изображений во время процедуры.
	1 шт.

	
	
	5.
	Система оптической визуализации.
	Стереоскопическое устройство получения оптических изображений для отслеживания дыхательных движений пациента и позиции пациента в трехмерном пространстве.
	1 шт.

	
	
	6
	Система планирования облучения
	Набор стандартных функций для очерчивания структур опухоли и здоровых тканей и виртуальной симуляции: регистрация трехмерных изображений, поддержка очерчивания с использованием изображений КТ, МР, ПЭТ, ОФЭКТ, автоматическая сегментация структур по их плотностям, установка пучков в плане облучения, анализ плана (включая визуализацию распределения дозы и гистограмм доза – объем)

Расчет трехмерных распределений дозы фотонных пучков в тканях пациента с использованием алгоритма расчета доз, раздельно рассчитывающего вклад первичного и рассеянного излучения в дозу в теле пациента

Расчет трехмерных распределений дозы от пучков электронов в тканях пациента с использованием алгоритма Монте Карло.

Интерактивная инверсная оптимизация планов облучения пациента для проведения лучевой терапии с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения, включая оптимизацию направлений и количества пучков.

Использование диагностических изображений сортированных по фазам цикла дыхания пациента для расчета доз и очерчивания структур.

Расчет портальных изображений дозы получаемых при доставке плана с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения на детектор портальных изображений.

Планирование процедур контактной лучевой терапии (брахитерапии) с использованием трехмерных изображений визуальной диагностики.

Интерфейс для передачи данных на лазеры системы виртуальной симуляции процедур лучевой терапии.

Биологическая оценка планов лучевой терапии – расчет биологического эффекта курса лучевой терапии на основании различных радиобиологических моделей, моделирование изменения режимов фракционирования.

Монитор с диагональю не менее 27 дюймов – 6 штук.

Станция  планирования для рисования – 2 штуки.

Станция планирования для расчётов – 4 штуки

Принтер цветной лазерный – 1 штука.

Сервер – 1 штука.
	1 шт.

	
	
	7
	Лечебный стол.
	Точность цифрового контроля движения стола в области ±5 см вокруг механического изоцентра: ±0,5 мм.

Изоцентрическое вращения стола не менее ±90°.

Точность цифровых индикаторов вращения стола ±0,4°.
	1 шт.

	
	
	8
	Дека лечебного стола
	Дека из углепластика, без металла и других рентгеноконтрастных материалов, уменьшающая артефакты на изображениях. 

Длина не менее 120 см. Максимальная нагрузка 200 кг. 

Роботизированная дека стола, позволяющая компенсировать при укладке трансляционные и угловые смещения.

Накладка рентгенографическая на терапевтический стол с удлиняющей вставкой для безрамочной радиохирургии.
	1 шт.

	
	
	9
	Информационно-управляющая онкологическая система
	Лицензия базы данных на 1 отделение.

Лицензия для сегментации базы данных.

Пакет для радиационной онкологии – 5 штук.

Пакет для работы с изображениями – 5 штук.

Сервер базы данных – 1 штука.

Компьютер для установки программного обеспечения – 5 штук.

Монитор 23 дюйма – 5 штук.

Принтер черно белый  – 1 штука. 

Принтер цветной лазерный – 1 штука.

Цифровая фотокамера – 2 штуки.

Система считывания штрихкодов 1 штука.
	1 шт

	
	
	10
	Система планирования облучения
	Система дозиметрического планирования для процедур стереотаксической лучевой терапии.
Функции локализации и обрисовки облучаемого объема.

Функции автоматической сегментации по трехмерным анатомическим атласам: краниальному, голова- предстательная железа, экстракраниальному.

Автоматическая регистрация изображений компьютерной томографии и магнитного резонанса, ПЭТ, ОФЭКТ, рентгеновских ангиографических изображений, в том числе цифровых субракционных (DSA).

Возможность планирования процедур конформной стереотаксической лучевой терапии с использованием многолепестковой диафрагмы: статические поля, динамическая ротация, радиохирургия с модулированной интенсивностью пучков.
	1 комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	ИБП
	Источник бесперебойного питания 60 кВА 
	1 шт.

	
	
	2.
	Стандартный набор для дозиметрии (стартовый набор).
	Трехмерный анализатор полей ионизирующего излучения в полной комплектации.

Водный фантом со стенками из акрила.

Аппаратный интерфейс для управления передвижением  детектора в фантоме.

Двухканальный электрометр для проведения относительной и абсолютной дозиметрии в водном фантоме.

Два кабеля для подключения детекторов к электрометру.

Две водозащищенные ионизационные камеры для относительных измерений.

Два кабеля для подключения детекторов к электрометру, длиной не менее 6 м.

Программное обеспечение для проведения относительных измерений в водном фантоме.

Интерфейс для конвертации данных пучков в формат, пригодный для системы дозиметрического планирования.

Тележка для позиционирования фантома на 4 колесах со встроенным водным резервуаром.

Автоматизированное измерение отношений ткань – фантом.

Две водозащищенные ионизационные камеры малого объема для измерений в малых полях. 

Система для проведения абсолютной дозиметрии полей ионизирующего излучения. 

Дозиметр, отвечающий требованию вторичного стандарта дозиметрических лабораторий.

Две водозащищенные ионизационные камеры для абсолютной дозиметрии.

Два дозиметрических полупроводниковых детектора для измерений в фотонных полях малых размеров.

Плоскопараллельная водозащищенная ионизационная камера для электронных пучков.

Два кабеля для подключения детекторов к дозиметру, длиной не менее 20 м.

Фантом из плит водоэквивалентного пластика.

Прецизионный барометр.

Прецизионный термометр.

Устройство для ежедневной дозиметрической проверки качества ускорителя.

Набор для дозиметрической проверки качества планов лучевой терапии с модулированной интенсивностью и объемным модулированием интенсивности

Дозиметрическая матрица для стереотаксиса. 

Дозиметрическая матрица для измерения комплексного распределения дозы ионизирующего излучения для планов с модулированием интенсивности.

Фантом для матрицы для измерения комплексного распределения дозы ионизирующего излучения для планов с объемным модулированием интенсивности.

Программное обеспечение для анализа измеренных распределений дозы ионизирующего излучения и сравнения с расчетами доз, произведенными при помощи планирующей системы.

Набор гафхромных дозиметрических пленок

Устройство оцифровки дозиметрических пленок (микроденситометр или планшетный сканер).

Специализированные антропоморфные фантомы для верификации планов стереотаксической радиохирургии и для планов с модулированием интенсивности.
	1 комплект

	
	
	3
	Набор для фиксации пациента (стартовый набор).
	Одна подставка из углепластика для крепления к лечебному столу – для головы и шеи.

Одна подставка для лечения рака молочной железы.

Шесть листов болюсов 15×15 см - толщины 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0 см

Шесть листов болюсов 30×30 см - толщины 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0 см.

Вакуумный матрац для иммобилизации пациентов -  20 шт. 

Вакуумный насос для откачки воздуха из вакуумных матрацев (2 штуки).

Ванна с термостатом и автоматическим подогревом воды для подготовки термопластических устройств иммобилизации.

Подставка для фиксации стоп, голеней и коленей пациента.

Маски для фиксации головы – 50 штук.

Набор рентгенконтрастных маркеров для визуализации изоцентра -  диаметр маркера 1,5 мм, не металлический материал.

Рентгенконтрастная нить для визуализации структур на коже пациента - диаметр нити 2 мм.

диаметр нити 1,5 мм.
	4 комплекта

	6.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Изоцентр – это исходная стандартная точка для оборудования.

Положение изоцентра должно быть четко указано на всех соответствующих чертежах. 

Чтобы обеспечить постоянство положения изоцентра необходимо построить перпендикулярные оси вдоль основы и вверх по стенам во всех четырех направлениях. 

Стандартная высота изоцентра для системы составляет 1295 мм (4 фута 3 дюйма).

Нужен минимальный просвет в 1219 мм (4 фута 0 дюймов) дополнительно к зазору для оборудования в 2134 мм (7 футов 0 дюймов) у входных дверей процедурной комнаты, оборудованных защитой от радиации. Такой зазор обеспечит надлежащий доступ для монтажа оборудования.

Требования к количеству единиц и типу защитных устройств для входной двери процедурной разнообразны и зависят от наличия и длины лабиринта, а также мощности системы. Для двухэнергетических ускорителей обычно требуются стальные двери с покрытием из свинца и борированного полиэтилена и механическим управлением. 

Рекомендуемое расстояние до бетонного перекрытия принимается равным 152 мм (6 дюймов) относительно обрешетки стены. 

Расстояние от изоцентра до стены с каждой стороны кушетки, которое может потребоваться, составляет около 5029 мм (16 футов 6 дюймов).

Чтобы уменьшить воздействие радиации за пределами кабинета, воздуховоды должны заходить в кабинет и выходить из кабинета через отверстия над дверью лабиринта. Чтобы уменьшить воздействие радиации на занимаемые помещения, необходимо проложить воздуховоды по возможности выше. Воздуховоды должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимально сократить площадь отверстия в стене. В большинстве случаев не требуется защищать воздуховоды, если конструкция воздуховода соответствует этому критерию. Вокруг воздуховода необходимо оставить свободное место (за пределами процедурного кабинета) для модернизации защиты на тот случай, если это потребуется по результатам радиационного контроля после установки. Следует избегать проникновения в процедурный кабинет напрямую, включая воздуховоды. Зарегистрированный дозиметрист обязан проверить конструкцию воздуховода и защиты в процедурных кабинетах без лабиринта.

	7.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 


Лот № 16

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Устройство для оцифровки снимков

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Система цифровая радиологическая предназначена для считывания, обработки и пересылки статических рентгеновских изображений.

Область применения: 

Общая радиология и специальные радиологические исследования: 

- цифровая маммография, 

- ортопедия, 

- стоматология.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Дигитайзер

· Устройство для считывания и стирания информации с запоминающих пластин;

· Эргономика: исполнение должно быть настольное с горизонтальным кассетоприёмником;

· Контрастное разрешение сбора данных не менее 20 бит на пиксель;

· Контрастное разрешение вывода на процессор не менее 16 бит на пиксель;

· Программно-аппаратный комплекс должен быть полностью совместим с DICOM;

· Производительность для маммографии:  

24х30 см не менее 32 кассеты в час;

18х24 см не менее 38 кассет в час.

· Геометрическая разрешающая способность не менее 20 пикселей на мм.

· Геометрическое разрешение для маммографии: 

24х30 см  не менее 4710x5844 пикселей;

18х24 см  не менее 3510x4644 пикселей.

· Устройство бесперебойного питания мощностью не менее 1400 VA.

Кассеты должны быть пластиковые с фосфорными пластинами, со следующими требованиями 

· Матрица кассет с пространственным разрешением не менее 100 пикселей на 1 мм2  

· Должны иметь встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных.
· Кассеты 18х24 – 4шт, 24х30 – 4 шт.
Требования к серверу с клавиатурой, мышью и кабелями (рабочее место лаборанта)

· Рабочая станция должна состоять из управляющего блока базы данных медицинских изображений;

· Процессор, не ниже: Intel Core TM 2 Duo;

· Жесткий диск количество х ёмкость, не менее 2х500 Gb RAID;

· Оперативная память, емкость не менее 2Gb;

· Привод не менее 16X CD – RW и DVD – RW;

· Встроенная сетевая карта 10/100/1000;
· Должен иметь высокоточную видеокарту с высоким разрешением;

· Должен иметь лицензионную операционную систему Windows 7; 

· Должен иметь калиброванный монитор со стабилизированной яркостью, диагональю не менее 19 дюймов;

· Поддержка монитором разрешения не менее 1280х1024 пикселей.

Необходимое наличие программного обеспечения сервера для рабочего места лаборанта:

· Программное обеспечение для обработки маммографических изображений;

· Специализированное интегрированное программное обеспечение для маммографии;

· Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений;

· Полная совместимость Программного Обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0;

· Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений;

· Настраиваемая фильтрация шумов;
· Увеличение резкости изображения;
· Инверсия (негатив/позитив);
· Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость);

· Внесение пояснений на изображение;
· Автоматическая нормализация изображения;
· Ручное и автоматическое масштабирование;
· Выделение изменений плотности тканей;
· Возможность хранения на рабочей станции до 20 000 изображений;

· Возможность печати нескольких изображений на 1 листе термографической плёнки;

· Форматы экспортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML;

· Русскоязычный интерфейс пользователя;
Требования к цифровому термографическому принтеру 

· Технология печати должна быть: прямая термография;

· Исполнение должно быть: настольное;
· Разрешающая способность не менее - 508 dpi;

· Формат выводимых на печать изображений должен быть – DICOM;

· Интерфейсы должны быть: Ethernet 10/100, RS232;

· Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD;

· Производительность: 

8x10 – не менее 140 листов в час;

14x17 – не менее 75 листов в час.

· Геометрическое разрешение для маммографии:  

8x10 – не менее 3828х4958 пикселей;

10x12 – не менее 4892x5810 пикселей.

· Геометрическое разрешение для общей рентгенографии: 

8x10 – не менее 3852х4880 пикселей;

14x17 – не менее 6922х8368 пикселей.

· Должен быть русскоязычный интерфейс пользователя;
· Должен иметь 2 лотка по 100 листов двух размеров в прямом доступе;

· Питание: 220 Volt (50 - 60 Hz);
· Пленка для термографического принтера  должна быть не чувствительна к видимому свету, возможность заправки пленки в принтер на свету;

· Каждая пачка пленки должна содержать встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности;

· Устройство бесперебойного питания мощностью не менее  800 VA.

Прочие условия

Поставка в комплекте с необходимыми принадлежностями для монтажа. Монтаж и пусконаладочные работы. Обучение специалистов Получателя на рабочем месте. 

Гарантийное и сервисное обслуживание

Наличие сервисной службы производителя на территории Республики Казахстан.

Период гарантийных обязательств на систему (включая дигитайзер и принтер) без ограничения количества включений, сканирований, распечаток: не менее 36 месяцев с момента пуска оборудования в эксплуатацию.

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Дигитайзер
	Устройство для считывания и стирания информации с запоминающих пластин;

Эргономика: исполнение должно быть настольное с горизонтальным кассетоприёмником;

Контрастное разрешение сбора данных не менее 20 бит на пиксель;

Контрастное разрешение вывода на процессор не менее 16 бит на пиксель;

Программно-аппаратный комплекс должен быть полностью совместим с DICOM;

Производительность для маммографии:  

24х30 см не менее 32 кассеты в час;

18х24 см не менее 38 кассет в час.

Геометрическая разрешающая способность не менее 20 пикселей на мм;

Геометрическое разрешение для маммографии: 

24х30 см  не менее 4710x5844 пикселей;

8х24 см  не менее 3510x4644 пикселей.
	1 шт.

	
	
	2.
	Кассеты пластиковые с фосфорными пластинами 


	Матрица кассет с пространственным разрешением не менее 100 пикселей на 1 мм2

Должны иметь встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных. Кассеты 18х24 – 4шт, 24х30 – 4 шт.


	1 шт.

	
	
	3.
	Сервер с клавиатурой, мышью и кабелями (рабочее место лаборанта)
	Рабочая станция - управляющий блок базы данных медицинских изображений;

Процессор, не ниже: Intel Core TM 2 Duo;

Жесткий диск количество х ёмкость, не менее 2х500 Gb RAID;

Оперативная память, емкость не менее 2 Gb;

Привод не менее 16X CD – RW и DVD – RW;

Встроенная сетевая карта 10/100/1000;

Должен иметь высокоточную видеокарту с высоким разрешением;

Должен иметь лицензионную операционную систему Windows 7; 

Должен иметь калиброванный монитор со стабилизированной яркостью, диагональю не менее 19 дюймов;

Поддержка монитором разрешения не менее 1280х1024 пикселей.
	1 шт.

	
	
	4.
	Программное обеспечение сервера для рабочего места лаборанта
	Программное обеспечение для обработки маммографических изображений;

Специализированное интегрированное программное обеспечение для маммографии;

Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений;

Полная совместимость Программного Обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0;

Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений;

Настраиваемая фильтрация шумов;

Увеличение резкости изображения;

Инверсия (негатив/позитив);

Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость);

Внесение пояснений на изображение;

Автоматическая нормализация изображения;

Ручное и автоматическое масштабирование;

Выделение изменений плотности тканей;

Возможность хранения на рабочей станции до 20 000 изображений;

Возможность печати нескольких изображений на 1 листе термографической плёнки;

Форматы экспортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML;

Русскоязычный интерфейс пользователя.
	1 шт.

	
	
	5.
	Цифровой термографический принтер 
	Технология печати должна быть: прямая термография;

Исполнение должно быть: настольное;

Разрешающая способность не менее - 508 dpi;

Формат выводимых на печать изображений должен быть – DICOM;

Интерфейсы должны быть: Ethernet 10/100, RS232;

Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD;

Производительность:

8x10 – 140 листов в час; 

14x17 – 75 листов в час.

Геометрическое разрешение для маммографии:   

8x10 – не менее 3828х4958 пикселей; 

10x12 – не менее 4892x5810 пикселей.

Геометрическое разрешение для общей рентгенографии: 

8x10 – не менее 3852х4880 пикселей;

14x17 – не менее 6922х8368 пикселей.

Должен быть русскоязычный интерфейс пользователя;
Должен иметь 2 лотка по 100 листов двух размеров в прямом доступе;

Питание: 220 Volt (50 - 60 Hz);

Пленка для термографического принтера  должна быть не чувствительна к видимому свету, возможность заправки пленки в принтер на свету;

Каждая пачка пленки должна содержать встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Устройства бесперебойного питания
	мощностью не менее 1400 VA
	1 шт.

	
	
	2.
	Устройства бесперебойного питания
	мощностью не менее  800 VA
	1 шт.

	5.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Количество отдельных помещений для установки – 1

Площадь помещения  для установки не менее 6 м2 

Внутри каждого помещения:

Температура внутри помещения в пределах 18-24°C.

Влажность не выше 40%, отсутствие паров химических реактивов и других агрессивных сред, протечек воды. 

Наличие обычной нефорсированной приточно-вытяжной вентиляции с производительностью не менее 10 м3 в час 
         

Наличие столов для размещения дигитайзера, принтера и компьютера.

  Столы для дигитайзера и принтера должны выдерживать нагрузку до 100 кг.

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Пленка термографическая 20.3х25.4
	Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах.


	1 уп.


Лот № 17

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеоколоноскопом

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	1) Позволяет  выполнять малоинвазивные вмешательства в колоноскопии различной сложности;

2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства;

3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p
Наличие функции не менее чем 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры

Возможность фиксации видео и фото через USB Drive
Наличие функции виртуальной хроматографии

Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в колоноскопе

Диаметр дистального конца колоноскопа не более 12,9 мм

Диаметр инструментального канала колоноскопа не менее 3,8 мм

Канал для подачи воды не менее 1,2 мм с возможностью очистки щеткой

Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 180 градусов

Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее  160 градусов

Монитор HD, размер не менее 26"

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Видеоколоноскоп
	Видеоколоноскоп, Цветовая система PAL Рабочий канал Ø не менее 3.8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм Диаметр не более 12.9 мм Рабочая длина не менее 1600 мм  Отклонение вверх не менее 180° вниз не менее 180° влево/вправо не менее 160°/160° В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 2x ключа для чемодана для транспортировки 1x защитный колпачок 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y - образная трубка для промывания 1x трубка для промывания канала для подачи воды 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 3x щетка для чистки рабочего канала (одноразовая) 3x щетки для чистки канала для подачи воды (одноразовые) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа 1x клапан для чистки 1x масло для смазки, 50 мл, 1x инструкция по использованию
	1 шт.

	
	
	2.
	Медицинская эндоскопическая видеокамера
	Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки должен быть: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем  захвата изображения (фото и видео)  и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц,  в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель,  видеокабель, видеокабель,  S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования,  силиконовая клавиатура
	1 шт.

	
	
	3.
	Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор
	Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным  управлением через круговой слайдер.  Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель
	1 шт.

	
	
	4.
	Подставка
	Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором  и 19" HD монитором
	1 шт.

	
	
	5.
	Медицинский источник света
	Источник холодного света с встроенным  блоком централизованного управления из стерильной зоны  для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света,  сетевой кабель,  бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер
	1 шт.

	
	
	6.
	Медицинская система для отсасывания
	Портативная универсальная аспирационная помпа,  для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка   значений вакуума аспирации плавная в диапазоне   не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры   не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан
	1 шт.

	
	
	7.
	Медицинская передвижная приборная стойка
	Стойка мобильная для эндоскопического оборудования,  на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя  фиксированными полками,  1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с  панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм  (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка,  блок питания
	1 шт.

	
	
	8.
	Крепление
	Держатель видеоэндоскопа  для монтажа должен быть на двух стандартных  рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями
	1 шт.

	
	
	9.
	Cтандартная шина
	Направляющая  рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке
	2 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	

	5.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 


Лот № 18
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеоколоноскопом

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	1) Позволяет  выполнять малоинвазивные вмешательства в колоноскопии различной сложности;

2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства;

3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p
Наличие функции не менее чем 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры

Возможность фиксации видео и фото через USB Drive
Наличие функции виртуальной хроматографии

Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в колоноскопе

Диаметр дистального конца колоноскопа не более 12,9 мм

Диаметр инструментального канала колоноскопа не менее 3,8 мм

Канал для подачи воды не менее 1,2 мм с возможностью очистки щеткой

Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 180 градусов

Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее  160 градусов

Монитор HD, размер не менее 26"

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Видеоколоноскоп
	Видеоколоноскоп, Цветовая система PAL Рабочий канал Ø не менее 3.8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм Диаметр не более 12.9 мм Рабочая длина не менее 1600 мм  Отклонение вверх не менее 180° вниз не менее 180° влево/вправо не менее 160°/160° В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 2x ключа для чемодана для транспортировки 1x защитный колпачок 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y - образная трубка для промывания 1x трубка для промывания канала для подачи воды 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 3x щетка для чистки рабочего канала (одноразовая) 3x щетки для чистки канала для подачи воды (одноразовые) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа 1x клапан для чистки 1x масло для смазки, 50 мл, 1x инструкция по использованию
	1 шт.

	
	
	2.
	Медицинская эндоскопическая видеокамера
	Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки должен быть: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем  захвата изображения (фото и видео)  и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц,  в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель,  видеокабель, видеокабель,  S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования,  силиконовая клавиатура
	1 шт.

	
	
	3.
	Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор
	Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным  управлением через круговой слайдер.  Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель
	1 шт.

	
	
	4.
	Подставка
	Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором  и 19" HD монитором
	1 шт.

	
	
	5.
	Медицинский источник света
	Источник холодного света с встроенным  блоком централизованного управления из стерильной зоны  для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света,  сетевой кабель,  бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер
	1 шт.

	
	
	6.
	Медицинская система для отсасывания
	Портативная универсальная аспирационная помпа,  для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка   значений вакуума аспирации плавная в диапазоне   не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры   не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан
	1 шт.

	
	
	7.
	Медицинская передвижная приборная стойка
	Стойка мобильная для эндоскопического оборудования,  на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя  фиксированными полками,  1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с  панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм  (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка,  блок питания
	1 шт.

	
	
	8.
	Крепление
	Держатель видеоэндоскопа  для монтажа должен быть на двух стандартных  рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями
	1 шт.

	
	
	9.
	Cтандартная шина
	Направляющая  рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке
	2 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	

	5.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	
	
	


Лот № 19

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеогастроскопом

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	1) Позволяет  выполнять малоинвазивные вмешательства в гастроскопии различной сложности 

2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства

3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p
Наличие функции не менее чем  2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры

Возможность фиксации видео и фото через USB Drive
Наличие функции виртуальной хроматографии

Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в гастроскопе

Диаметр дистального конца гастроскопа не более 9,3 мм

Диаметр инструментального канала гастроскопа не менее 2,8 мм

Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 210/100 градусов

Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее  120/120 градусов

Монитор HD, размер не менее 26"

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Видеогастроскоп
	Видеогастроскоп, цветовая система PAL. Рабочий канал Ø не менее 2.8 мм. Дистальный диаметр не более 9.3 мм. Рабочая длина не менее 1100 мм. Отклонение вверх не менее 210°, вниз не менее 100°, влево/вправо не менее 120°/120°. В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 1x защитный колпачок 1 x клапан аспирации 1 x клапан вода-воздух 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y-образная трубка для промывания 1x загубник 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 1x чистящая щетка (одноразовая) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа
	1 шт.

	
	
	2.
	Медицинская эндоскопическая видеокамера
	Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, max. Разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем  захвата изображения (фото и видео)  и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц,  в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель,  видеокабель, видеокабель,  S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования,  силиконовая клавиатура
	1 шт.

	
	
	3.
	Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор
	Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным  управлением через круговой слайдер.  Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель
	1 шт.

	
	
	4.
	Подставка
	Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором  и 19" HD монитором
	1 шт.

	
	
	5.
	Медицинский источник света
	Источник холодного света с встроенным  блоком централизованного управления из стерильной зоны  для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света,  сетевой кабель,  бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер
	1 шт.

	
	
	6.
	Медицинская система для отсасывания
	Портативная универсальная аспирационная помпа,  для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка   значений вакуума аспирации плавная в диапазоне   не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры   не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан
	1 шт.

	
	
	7.
	Медицинская передвижная приборная стойка
	Стойка мобильная для эндоскопического оборудования,  на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя  фиксированными полками,  1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с  панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм  (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка,  блок питания
	1 шт.

	
	
	8.
	Крепление
	Держатель видеоэндоскопа  для монтажа должен быть на двух стандартных  рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями
	1 шт.

	
	
	9.
	Стандартная шина
	Направляющая  рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке
	2 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	

	5.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

 (с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 


Лот № 20

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеогастроскопом

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	1) Позволяет  выполнять малоинвазивные вмешательства в гастроскопии различной сложности 

2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства

3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p
Наличие функции не менее чем  2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры

Возможность фиксации видео и фото через USB Drive
Наличие функции виртуальной хроматографии

Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в гастроскопе

Диаметр дистального конца гастроскопа не более 9,3 мм

Диаметр инструментального канала гастроскопа не менее 2,8 мм

Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 210/100 градусов

Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее  120/120 градусов

Монитор HD, размер не менее 26"

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Видеогастроскоп
	Видеогастроскоп, цветовая система PAL. Рабочий канал Ø не менее 2.8 мм. Дистальный диаметр не более 9.3 мм. Рабочая длина не менее 1100 мм. Отклонение вверх не менее 210°, вниз не менее 100°, влево/вправо не менее 120°/120°. В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 1x защитный колпачок 1 x клапан аспирации 1 x клапан вода-воздух 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y-образная трубка для промывания 1x загубник 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 1x чистящая щетка (одноразовая) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа
	1 шт.

	
	
	2.
	Медицинская эндоскопическая видеокамера
	Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, max. Разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем  захвата изображения (фото и видео)  и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц,  в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель,  видеокабель, видеокабель,  S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования,  силиконовая клавиатура
	1 шт.

	
	
	3.
	Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор
	Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным  управлением через круговой слайдер.  Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель
	1 шт.

	
	
	4.
	Подставка
	Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором  и 19" HD монитором
	1 шт.

	
	
	5.
	Медицинский источник света
	Источник холодного света с встроенным  блоком централизованного управления из стерильной зоны  для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света,  сетевой кабель,  бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер
	1 шт.

	
	
	6.
	Медицинская система для отсасывания
	Портативная универсальная аспирационная помпа,  для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка   значений вакуума аспирации плавная в диапазоне   не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры   не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан
	1 шт.

	
	
	7.
	Медицинская передвижная приборная стойка
	Стойка мобильная для эндоскопического оборудования,  на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя  фиксированными полками,  1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с  панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм  (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка,  блок питания
	1 шт.

	
	
	8.
	Крепление
	Держатель видеоэндоскопа  для монтажа должен быть на двух стандартных  рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями
	1 шт.

	
	
	9.
	Стандартная шина
	Направляющая  рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке
	2 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	

	5.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

 (с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 


Лот № 21

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеобронхоскопом

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	- позволяет  выполнять малоинвазивные вмешательства в бронхоскопии и трахеоскопии различной сложности 

- есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства

- есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	- блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080

- наличие функции 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры

- возможность фиксации видео и фото через USB Drive
- наличие функции виртуальной хроматографии

- диаметр дистального конца бронхоскоп  не более 6.2 мм

- диаметр инструментального канала бронхоскопа не менее 2,3 мм

- диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз  не менее 180/100 градусов

- глубина обзора не менее 3-50 мм

- рабочая длина бронхоскопа не менее 610мм

- монитор HD

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Видеобронхоскоп
	- видеобронхоскоп  должен иметь цветовую систему PAL  включая устройство для аспирации. 

- инструментальный канал: не менее 2,3 мм. 

- угол зрения: 0° . 

- угловая апертура: не менее 120° .

- отклонение вверх не менее 180° , вниз не менее 100° . 

- глубина обзора не менее 3-50 мм. 

- рабочая длина: не менее 610 мм. 

- внешний диаметр не более  6.2  мм. 

- в комплект входят: чемодан,  соединительный кабель видеоэндоскопа, биопсийные щипцы, овальные,с двумя подвижными браншами не менее1,8 мм, длина не менее 120 см, прибор проверки герметичности, с грушей и манометром, клапан выпуска воздуха, используется для вентиляции во время газовой стерилизации, рабочая длина не менее 100 см, ирригационная трубка для инструментального канала
	1шт.

	
	
	2.
	Медицинская эндоскопическая видеокамера
	- блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами. 

- разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем  захвата изображения и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (3 режима),  USB-вход на передней панели для фиксации фото и видео, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц,  в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель,  видеокабель, видеокабель,  S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования,  силиконовая клавиатура
	1 шт.

	
	
	3
	Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор
	 - монитор HD, аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции. 

- разрешение: не менее 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Video 

- видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер.  Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель
	1 шт.

	
	
	4
	Подставка
	- штатив  для монитора с встроенным кабельным каналом,  для использования не менее 26" HD монитором  и  не менее 19" HD монитором
	1шт.

	
	
	5
	Медицинский источник холодного света
	- источник холодного света с встроенным    блоком централизованного управления из стерильной зоны  для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, одна ксеноновая лампа  не более100 Вт 

 - напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz 

- состоящий из : источник холодного света,  сетевой кабель,  бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер
	1шт.

	
	
	6
	Медицинская система для отсасывания
	- портативная универсальная аспирационная помпа  для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. 

- установка   значений вакуума аспирации плавная в диапазоне не менее 75-640 мм. 

- возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа.

- в комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан
	1шт.

	
	
	7
	Медицинская передвижная приборная стойка
	- стойка мобильная для эндоскопического оборудования,  на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя  фиксированными полками,  1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с  панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. 
	1шт.

	
	
	8
	Крепление для видеоэндоскопов
	- держатель видеоэндоскопа  для монтажа на двух стандартных  рельсах, состоящий из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями
	1шт.

	
	
	9
	Cтандартная шина
	- направляющая  рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке
	2шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	
	

	5.
	Требования к условиям эксплуатации

(с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	
	
	
	

	7.
	Другие требования и условия
	


Лот № 22

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Комплекс оборудования патоморфологической лаборатории для исследований с использованием автоматизированной модульной системы иммуногистохимических, гистологических и гистохимических окрашиваний тканевых препаратов и заключения под покровное стекло с функцией электронного архивирования



	2.
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Модульная система должна быть полностью автоматизированная для осуществления всех манипуляций по предварительной подготовки депарафинизации, дегидратации и демаскировки антигенов,  (3 в 1), иммунногистохимического, гистологического окрашивания  и проведения FISH и CISH анализа  фиксированных  формалином и   заключенных в парафин или свежезамороженных тканевых срезов  и различных клеточных препаратов с целью  постановки диагноза и выбора методов лечения злокачественных новообразований.
Единое программное обеспечение для всех модулей и возможность создания централизованной базы данных и  отчетов  для всех инструментов.

Программное обеспечение должно позволять  расширение системы путем подключения дополнительных приборов и  мониторинг всех этапов иммуногистохимической и гистологической диагностики. Функция удаленного доступа управления  и возможность интеграции в лабораторные информационные сети (LIS, LAN).

Полностью открытая система, возможность использования реагентов от любых производителей.
Предназначение: Для использования в диагностике In Vitro  (CE- IVD)

Соответствие требованиям IVD Директивы  (98/79 EC )  для диагностики in vitro.
Обеспечивает стандартизацию и  автоматизацию процессов иммуногистохимической и гистологической диагностики In Vitro.  

	3.
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Система должна состоять из шести  модулей,  которые могут быть объединены в единую систему или  работать автономно:

1. Станция для предварительной подготовки гистологических  препаратов для иммуногистохимичесткого окрашивания в комплекте со штативом для стекол и станцией для промывки 

2. Автоматизированная станция  иммуногистохимического окрашивания гистологических и цитологических препаратов 

3. Автоматизированная  станция для гистологического окрашивания гематоксилином и эозином с функцией  заключения препарата под покровное стекло 

4. Станция  для гибридизации In Situ в процедурах FISH и CISH c комплектом стрипов для контроля влажности 

5. Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований, с принадлежностями  
6. Микроскоп медицинский лабораторный в комплекте

	4.
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Станция для предварительной подготовки гистологических  препаратов для ИГХ окрашивания в комплекте со штативом для стекол и станцией для промывки 


	1. Вместимость не менее 48 слайдов - 2 штатива для  24 слайдов или 4 штатива для  12 слайдов. Штативы для  слайдов совместимы с  процессором слайдов автоматизированной станции  иммуногистохимического окрашивания гистологических и цитологических препаратов;  
Станция для  промывки препаратов -2 шт. 

- подключение к сканеру бар-кодов.  

- возможность выбора различных вариантов протоколов и  распечатки отчетов по контролю качества процесса предобработки образцов; 

- 2 резервуара для буферов c различным рН и независимым введением параметров  обработки образцов. 

- независимое введение параметров для каждого резервуара.  

Жидко – кристаллический сенсорный экран. 

Функции должны быть:

- установка времени 

- отложенный запуск
- предварительный нагрев

- без кипения

- звуковое оповещение об окончании процесса и при возникновении ошибки, предупреждение о низком уровне жидкости. 

- возможность  использования  одного  программного обеспечения  для контроля   работы  нескольких   станций для предварительной подготовки гистологических  препаратов для ИГХ окрашивания в комплекте со штативом для стекол и станцией для промывки  и  иммуностейнеров. Подключение к информационной сети  LIS  и  LAN. 
- эксплуатационная температура от 15 до 30ºС; Температурный контроль +/- 2°C,

- мин/макс. эксплуатационная температура от 9 до 40 ºС
Электротехнические требования: 

120 В / 60 Гц 240 В / 50 Гц, 10 А; 

относительная влажность 30%-80% ( без конденсата). 
Соответствие требованиям IVD Директивы 

(98/79 EC )  для диагностики in vitro. 
                                (98/79 EC )  

	1

	
	
	2
	Автоматизированная станция  иммуно-гистохимического окрашивания гистологических и цитологических препаратов 


	Предназначен для автоматизации процедур иммунного окрашивания  на предметных стёклах залитых в парафин и замороженных срезов тканей, и цитопрепаратов, клеточных отпечатков и тонкоигольных пунктатов. Наличие возможности использования прибора как самостоятельной единицы, так и объединения в единую систему с приборами для пред-обработки и гистологического окрашивания. Наличие возможности управления тремя  иммуностейнерами с одного компьютера. Подключение к информационной сети  LIS  и  LAN . 

Встроенные протоколы для реагентов включая протокол использования иммуногистохимического теста для определения HER2-белка. Неограниченное количество  пользовательских протоколов. Специализированные протоколы с указанием используемого объема реагентов. Возможность создания  протоколов для  реагентов от других производителей.

Администрирование - создание отчетов  по срокам годности и расходу реагентов,   протоколам исследованиям, клиентам и др. 

Общая вместимость предметных стёкол -  от 1 до 48

Вместимость подставки для  предметных стёкол  (4 шт) - от 1 – 12  

Количество реагентов не менее 42

Объём реагентов при нанесении: 150 мл. на одну зону нанесения, минимально используется 2 или 3 зоны нанесения  или 200 мл. на одну зону нанесения,  используется до трёх зон нанесения

Время одного  цикла не более 2,5 часа

Комплектация:

1. Основной модуль 

2. Подставка для реагентов (2 шт) -  вмещает по 21 флакону с реагентами
3. Емкости для  реагентов -  5 мл, 12 мл, 25 мл,50 мл. 

4.Емкости для  буферных растворов - два 10-литровых пластмассовых контейнера для промывки предметных стёкол в деионизированной воде и буферном растворе соответственно. Предметные стёкла промываются до, 

в процессе и после выполнения каждого рабочего цикла.

5. Контейнеры для отделения отходов - два 10-литровых пластмассовых контейнера применяются для разделения использованных реагентов на опасные  и безопасные отходы.

6. Камера влажности - герметично закрытая камера, предотвращающая осушение материала на предметных стёклах во время их обработки.

7. Принтер для распечатки этикеток на термобумаге 

8. Принтер  для  распечатки отчётов - стандартный

9. Рабочая станция –персональный компьютер (с частотой процессора 

  не менее 1 Ггц, ОЗУ –не менее 2ГБ, Жесткий диск-не менее 80 ГБ, DVD- привод)

Монитор - жидко-кристалический с диагональю 17”дюймов, клавиатура, мышь 

10. Сканер  штрих-кодов

11. Источник бесперебойного питания

12. Набор для маркировки предметных стёкол
13. Соединительные кабели

14. Набор  флаконов для реагентов

 Электротехнические требования -  110-120 В (+/- 10%), 60 Гц (+/-2 Гц) , 220-240 В (+/-10%), 50 Гц (+/- 2 Гц)

Нормальная рабочая температура- 18°C–26°C 

Соответствие требованиям IVD Директивы 

 (98/79 EC )  для диагностики in vitro. 
	1

	
	
	3
	Автоматизированная  станция для гистологического окрашивания гематоксилином и эозином с функцией  заключения препарата под покровное стекло 


	Станция должна быть полностью автоматизированная  для приготовления гистологических препаратов. Предназначена для процедуры окраски гематоксилином и эозином залитых в парафин и свежезамороженных срезов, осадков клеток, цитологических мазков и тонкоигольных пунктатов. Автоматизация процесса включает  в себя нагревание, депарафинизацию, окрашивание, сушку и заключение препарата под покровное стекло. Встроенная программа менеджмента реагентов. 

Подключение к информационной сети  LIS и  LAN
Время одного  цикла не менее 48 мин
Загрузка от 1 до 120 предметных стекол (12 штативов) одновременно. 

Режим непрерывной загрузки.

Производительность не менее 240 стекол  в 1 час. 

Ночной режим не менее 240 стекол. 

Температура в  нагревательном модуле  от 600 до 700С. 

Непрерывное перемешивание реагентов (20 мембранных насосов). 

20 протоколов  из которых 19  могут быть созданы пользователем. 

40 шагов  в протоколе окрашивания. 

Одновременный запуск 4 различных протоколов окрашивания.

Программируемое нанесение покровной среды и покровного стекла.

Встроенная система вентиляции и удаления токсических испарений.

Система сбора загрязнений. 

Подача воды (диапазон давления) 0,2-0,4 Мпа. 

Звуковое оповещение об окончании процесса и при возникновении ошибки.  

Комплектация: 

- держатели для предметных стекол (от 1 до 10стекол)

- лоток для держателей с возможностью непрерывной загрузки (вместимость до 4 держателей для предметных стекол)

- встроенная сушильная камера (вместимость до 120 предметных стекол)

- транспортный робот для  перемещения держателей

- встроенный модуль для заключения предметных стекол под покровное стекло

- встроенный модуль для сушки предметных стекол. 

- платформа для загрузки держателей, которая позволяет осуществлять непрерывную разгрузку держателей не прерывая процесс окрашивания, 

- не менее 20 емкостей для реагентов (1л), 

- не менее 18 емкостей для погружения (36 реагентных станций)

- источник бесперебойного питания 

Электротехнические требования 

- 110-120 В ,6А, 50/60 Гц  , 210-240 В  3А 50/60 Гц  
Нормальная рабочая температура

- 18°C–26°C , Относительная влажность 25-60%,

Соответствие требованиям IVD Директивы 

 (98/79 EC )  для диагностики in vitro. 
	1

	
	
	4
	Станция  для гибридизации In Situ в процедурах FISH и CISH c комплектом стрипов для контроля влажности


	Для денатурации и гибридизации  гистологических и цитологических образцов на предметных стеклах в процедурах   FISH и CISH. Протоколы для флуоресцентной и хромогенной гибридизации in situ. Жидкокристаллический экран с подсветкой. Может быть использован как термостат для слайдов с фиксированной температурой.

 Три рабочих режима: 

1) только гибридизация; 

2) денатурация и гибридизация; 

3) фиксированная температура.

Программы: до 40 пользовательских программ

Емкость:12 слайдов

Температура денатурации:
50-990 С, 0-30 мин

Температура гибридизации:   3 0 – 700 С, 0 – 99 час

Фиксированная температура: 30 – 990 С, 0 – 99 час

Контроль влажности: 20 – 80%

Скорость нагрева: 37 – 950 С, < 1мин

Скорость охлаждения: 95 – 450 С, < 6 мин
	1

	
	
	5
	Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований с принадлежностями 


	Оптическая система:

- оптическая система (скорректированная на бесконечность). Увеличение: 4х, 10х, 20х, 40х, 100х масляная иммерсия

Объективы: 

- объектив Универсальный План Флюорит, увеличение 4х, рабочее расстояние 17 мм, числовая апертура 0,13, с коррекцией для покровного стекла любой толщины

- объектив Универсальный План Супер Апохромат, увеличение 10х, рабочее расстояние 3,1 мм, числовая апертура 0,4 с коррекцией для покровного стекла 0,17 мм;

- объектив Универсальный План Супер Апохромат, увеличение 20х, рабочее расстояние 0,6 мм, числовая апертура 0,75 с коррекцией для покровного стекла 0,17 мм;

- объектив Универсальный План Супер Апохромат, увеличение 40х, рабочее расстояние 0,18 мм, числовая апертура 0,95 с коррекцией для покровного стекла толщиной от 0,11 до 0,23 мм;

- объектив Универсальный План Супер Апохромат масляноиммерсионный, увеличение 100х, рабочее расстояние 0,13 мм, числовая апертура 1,4 с коррекцией для покровного стекла толщиной 0,17 мм

Освещение, осветители флуоресцентные: 

- встроенный осветитель света 12 В 100 Вт, корпус галогеновой лампы 12 В/100 Вт, галогеновая лампа 100 Вт,  ЖК индикатор интенсивности освещения на фронтальной Панели.

Столик предметный:

- предметный столик моторизованный, диапазон перемещения 76 мм х 52 мм, 

разрешение 0,2 мкм, воспроизводимость 0,5 мкм максимальная скорость 30 мм/с, максимальная нагрузка 1000 г. В комплекте с держателем для двух препаратов, блоком управления и  контроллером.

Окуляр должен быть:

- окуляр супер широкопольный 10х с полем зрения 26.5, противогрибковое покрытие.

Тубус тринокулярный должен быть:

- тринокулярный тубус прямого изображения с широким полем зрения, с регулируемым углом наклона 0-35° и регулировкой межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм, распределение светового потока окуляры/фотовыход (100/0, 0/100). 
Револьверная головка с наклоном вперед: 

- револьвер объективов моторизованный 7 позиционный с портом для анализатора или ДИК слайдера. 

Конденсор должен быть:

- конденсор с откидной верхненй линзой, числовая апертура 0,9 - 0,17

Механизм фокусировки: 

- коаксикальные винты грубой и точной фокусировки

Светофильтры и кубы флуоресцентные должны быть:

- Осветитель отраженного света моторизованный, с турелью для 8 флуоресцентных блоков, с центрируемыми апертурной и полевой диафрагмой, в комплекте со слайдером для нейтральных фильтров (ND0, ND1.5, ND6, ND25) и защитным экраном. Система линз обеспечивает максимальную равномерность освещения. Максимальная скорость смены соседних кубов флуоресцентных фильтров 0,5 с

- HiSKY-фильтр высокого качества

- блок DAPI -фильтров для 8-позиционной флуоресцентной турели

- блок FITC -фильтров для 8-позиционной флуоресцентной турели

- блок TRITC -фильтров для 8-позиционной флуоресцентной турели

- блок AQUA -фильтров для 8-позиционной флуоресцентной турели

- блок для получения и архивации изображения с монитором, программным обеспечением и принтером, в комплекте
Платформа:
- высококачественная компьютеризированная  диагностическая система с поддержкой множества различных анализов. Данная система адаптирована для применения в области цитогенетики. Работа возможна как с ручными, так и с моторизованными микроскопами и включает в себя камеру и комплект программного обеспечения:

Камера:
- разрешение: 1360 x 1040 пикселей (SXGA)

- размер пикселя: 6,45мкм x 6,45мкм

- частота: 17 кадров в секунд при максимальном разрешении

- затвор: электронный затвор

- время экспозиции: от 10 мкс до 10 сек.

- отношение сигнал/шум: менее 65дб

- глубина цифрового преобразования: 12 бит

- тип интерфейса: Gigabit Ethernet
Программный модуль FISHView™

- флуоресцентный анализ гибридизации на хромосомах in situ 

- анализ флуоресцентной гибридизации на хромосомах in situ (FISH) 

- поддержка полного кариотипирования и количественная обработка.

Система FishView должна состоять из трёх основных программных компонентов:

1. База данных, общая для использования в BandView (анализ G-бэндинга) и в других программах фирмы ASI.

2.  Регистрация графической информации – полностью автоматическая и быстрая, для работы с большими объёмами информации. 

3. Анализ: высокий уровень контроля цвета, кариотипирование, количественная обработка.

База данных графических образов ( CDM )

- база данных графических образов для всех программ фирмы ASI, позволяющая иметь доступ ко всем методам анализа каждого клинического случая.

- галерея образов для быстрого доступа к метафазам или кариотипам.

-возможность сравнивать графические образы, относящиеся к разным клиническим случаям.

- возможность представлять в отчётах до 24 графических образов на странице.

-эффективный механизм поиска с фильтрацией по любому полю, включая текстовые последовательности.

- доступ ко всей информации, относящейся к данному клиническому случаю.

- прямое архивирование на любой носитель информации.

- возможности эффективного использования в сети для множественных систем.

Запись графической информации (аквизиция):

- высокое оптическое разрешение образов (1280×1024 пикселей) с 12-бит. цифровой камерой CCD (4096 уровней).

- низкий уровень темнового шума и возможность длительных экспозиций для регистрации очень слабых сигналов.

- непрерывная демонстрация оптической информации на экране в реальном времени, по выбору - в цвете данного "слоя" образа.

- полностью автоматический контроль экспозиции и усиление контраста.

- возможность задавать (выбирать) участок для аквизиции.

- ручная или автоматическая последовательная аквизиция всех "слоёв" изображения.

- автоматическая экстракция сфокусированных двухмерных изображений из последовательности трёхмерных образов (мульти-фокусный слой).

- произвольная установка записи множественных изображений в каждом слое - для дополнительного улучшения качества изображений.

- галерея записанных слоёв, обновляемая в реальном времени.

- обновляемое в реальном времени скомбинированное цветное изображение - используется также как индексная картинка в графической базе данных.

- неограниченное количество "кубов" оптических фильтров и оптических фильтров.

- Возможность установки и поддержки автоматического диска с оптическими фильтрами.

Анализ:

- наличие возможности различных выборочных параметров для оптимизации работы: зумирование, отдельные виды для слоёв и т. д.

- усиление полос методом обращённого DAPI.

- коррекция возможного смещения между слоями образа.

- возможность контроля цвета:

- модификация цвета (контраст, яркость, резкость) в любом цветовом слое, до 10 слоёв, или во всех цветовых слоях одновременно;

- линейный или логарифмический контроль для оптимальных результатов;

- изменения можно вносить во все изображение или в пределах отселектированного участка или вне отселектированного участка;

- быстрое удаление (или частичное затенение) посторонних загрязнений и посторонних сигналов.

- возможность рассматривать каждый слой в отдельности или несколько слоёв в любых сочетаниях.

- 6 алгоритмов сочетания цветов (реальное окрашивание и псевдо-окрашивание).

- исходное изображение с 12-бит динамическим интервалом всегда сохраняется.

- полная поддержка кариотипирования.

- количественный анализ: для каждого участка по размеру, длине и интенсивности каждого слоя.

- наличие функции создания отчетов позволяющий вносить аннотации к изображениям и распечатывать отчёты.

- в комплект  должен входить персональный компьютер с параметрами, рекомендуемыми производителями камеры, программного обеспечения и самого микроскопа. (Процессор не менее 2, Ггц, оперативная память не менее 

2 ГБ, жесткий диск не менее 100 ГБ, монитор не менее 15 дюймов)

- Источник бесперебойного питания

- Сетевой кабель.

- Салфетки для чистки оптики

- Пылезащитный чехол
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	6
	Микроскоп медицинский лабораторный

	- окуляры (зафиксированные на 10х)

- увеличение 10х, ,20х, 40х, 100х  масляная иммерсия 

- объективы  План С Ахромат  с противогрибковым покрытием - 4х, 10х, 40х, 100х

- предметный столик 188х134 мм, с правосторонним управлением и препаратодержателем, с перемещением по осям координат не менее 76х50.

- конденсор типа Аббе с регулировкой высоты и апертурной ирисовой диафрагмой.

- бинокулярный  (тринокулярный) тубус с углом наклона окулярных трубок 30 градусов, регулировкой межзрачкового расстояния от 48-75 мм.

- фиксированный светоделитель 50/50, диоптрийная подстройка +/- 5 диоптрий для левой окулярной трубки

- 5-позиционная  револьверная головка с портом для слайдера. 

- галогеновая лампа 6В/30Вт. 

- запасной галогеновый осветитель 6В/30 Вт.

- иммерсионное масло.

- пылезащитный чехол. 

- сетевой кабель.

- коаксикальные винты грубой и точной фокусировки.

- Блок питания от сети переменного тока 100-240в, 50-60 Гц
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	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	
	
	

	5.
	Требования к условиям эксплуатации

(с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Требования к помещению:
Специальных требований к помещению нет. Возможно размещение оборудования в одной комнате (16,5-20 кв.м)

Эксплуатационная температура от 15 до 30 ºС; 

Мин/мах эксплуатационная температура от 9 до 40 ºС
Электротехнические требования : 240 В / 50 Гц, 10 А;

Относительная влажность 30%-80% ( без конденсата). 

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	Стартовый набор реагентов для ИГХ диагностики  рака молочной железы на 60 тестов

	
	
	1
	Мышиные антитела к чел. альфа  Рецептору Эстрагена,  готовые к использованию
	12 мл, 60 тестов
	1 флакон

	
	
	2
	Мышиные антитела к чел. Рецептору Прогестерона, готовые к использованию
	12 мл, 60 тестов
	1 флакон

	
	
	3
	Мышиные антитела к чел Ki-67Антигену, готовые к использованию
	12 мл, 60 тестов
	1 флакон

	
	
	4
	Кроличьи антитела к  чел. c-erbB-2 Онкопротеину


	0,2 мл
	1 флакон

	
	
	5
	Система визуализации (набор):

 1. Реагент, блокирующий пероксидазу                                                                                                         2. Вторичные антитела, связанные с пероксидазой 

3. Субстратная система -ДАБ-хромоген                                                                                                                         4. Cубстратный буфер, содержащий перекись водорода  

5.  Буфер для демаскировки,  рН-9,  конц, х10, 500мл                                                                                                                                                                    6.  Буфер для промывки,  конц. 20х
	125-190 тестов
	1 флакон

	
	
	Стартовый набор реагентов для   станции гистологического окрашивания на 3000 стекол 

	
	
	1
	Гематоксилин
	1л
	1 флакон

	
	
	2
	Эозин 
	1л
	1 флакон

	
	
	3
	Буферный раствор 
	1л
	1 флакон

	
	
	4
	Гистологическая покровная среда 
	473 мл
	1 флакон

	
	
	5
	Покровные стекла 
	1уп=1000 шт
	3 упаковки

	
	
	
	
	
	


Лот № 23

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций,  инструментами для торакальной хирургии и инструментами для внутрипросветной хирургии

	2.
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	- должен выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопической хирургии, гинекологии и урологии, торакоскопической  хирургии и эндоурологии практически любой сложности, включая реконструктивно-восстановительные операции

- должен иметь возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства

- должен иметь возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов.

	3.
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	- видеосистема с разрешением не менее 1920 x 1080р пкс

- высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии, срок службы светодиода не менее 30 000 часов

- монитор HD, диагональ не менее 26"

- Наличие медицинской архивирующей системы для записи фото и видео во время оперативных вмешательств в формате  HD 

- наличие медицинского инсуффлятора с функцией подогрева газа

- наличие ВЧ аппарата с мощностью не менее 370 Вт

- наличие оптики с возможностью изменения угла обзора от 0 до 120 градусов

	4.
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующих к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующих к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Головка камеры
	головка эндовидеокамеры должна быть 3-х чиповая  стандарт изображения  fullHD,  разрешение  не менее  1920 x 1080 пкс,  прогрессивное сканирование частота не менее 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom  объективом, фокусное расстояние  f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой  PAL и  NTSC
	1шт.

	
	
	2
	Медицинская эндоскопическая видеокамера
	Видеокамера эндоскопическая должна иметь  блок  управления камерой, для использования с  1- и  3-чиповыми головками камер , max. разрешение  не менее 1920 x 1080 пкс , с  интегрированным модулем  захвата изображения, интегрированным  блоком централизованного управления  и  интегрированным модулем обработки изображения , цветовая система  PAL/NTSC, сеть : 100-240 VAC, 50/60 Hz 
	1шт.

	
	
	3
	Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор
	Монитор с диагональю не менее 26"HD, должен иметь алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, видео входы: 2x DVI-D, 2x VGA, 2x S-Video, 2x композит,  Видео выходы: DVI-D, S-Video, композит, интерфейс: RS232, Ethernet 
	1 шт.

	
	
	4
	кронштейн для крепления мониторов
	Крепление монитора (кронштейн), высота и сторона установки регулируемые, поворотный и наклоняемый, центрального монтажа, угол поворота  предпочтительно 190°, высотное регулирование  не менее 300 мм, нагрузочная способность не менее 15 кг, с держателем VESA 75/100, с встроенным кабельным каналом, для использования с мобильной аппаратной стойкой  
	1шт.

	
	
	5
	Медицинский источник холодного света
	Источник света эндоскопический, 
высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии, срок службы светодиода не менее 30 000 часов, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая:
- сетевой кабель
- SCB кабель
	1шт.

	
	
	6
	Световод
	Световод , волоконнооптический, диаметр 3.5 мм, длина 230 см
	1 шт.

	
	
	7
	Световод
	Световод , волоконнооптический диаметр 4.8 мм., длина 250 см.
	1 шт.

	
	
	8
	Световод
	Световод , волоконнооптический диаметр 4.8 мм, длина 300 см
	1шт.

	
	
	9
	Медицинский инсуффлятор
	Медицинский инсуффлятор с функцией подогрева газа, рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, в комплект входят:  инсуффлятор 
нагревательный элемент
сетевой шнур 
набор силиконовых трубок, стерилизуемые
универсальный ключ
соединительный кабель 
- стерильный фильтр, 10 шт./уп.
	1шт.

	
	
	10
	Шланг высокого давления
	Шланг высокого давления, с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 55 см
	1шт.

	
	
	11
	Троакар
	Троакар, размер 13 мм,
состоящий из: 
троакар пирамидальный 
канюля без клапана, с соединением для инсуффляции, длина 11.5 см 
многофункциональный клапан, размер 13 мм
переходник 13/10 мм
	1шт.

	
	
	12
	Медицинский высокочастотный хирургический аппарат
	Электрокоагулятор,
с дополнительным модулем резекции, максимальная мощность 370 Вт
напряжение : 230VAC, 50/60 Гц
HF-соединительные разъемы:
биполярная комбинация
мультифункциональная
монополярная  3-Pin + Erbe
комбинация нейтрального электрода 6,3 мм
разъем и  2-pin
	1шт

	
	
	13
	однопедальный переключатель
	Педаль управления ножная, одинарная для HF-коагулятора
	1шт.

	
	
	14
	Монополярный ВЧ кабель
	Шнур высокочастотный, монополярный, длина не менее 300 см
	1шт.

	
	
	15
	Биполярный ВЧ кабель
	Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов, длина не менее 300 см
	1шт.

	
	
	16
	Биполярный ВЧ кабель
	Шнур высокочастотный, биполярный для резектоскопа, длина не менее 3 м
	1шт.

	
	
	17
	Нейтральный электрод
	Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, A= 500 cm² площадь
	1шт.

	
	
	18
	Соединительный кабель
	Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина не менее 300 см
	1шт.

	
	
	19
	Двухпедальный переключатель
	Педаль управления ножная, двойная педаль для  ВЧ генераторов  
	1шт.

	
	
	20
	Медицинская система для отсасывания и промывания
	Помпа эндоскопическая, для отсасывания и промывания, 
рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, 

	1шт.

	
	
	21
	Банка отсоса
	Бутыль аспирационная, банка отсоса не менее 1.5 л
	1шт.

	
	
	22
	Крышка банки отсоса
	Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая
	1 шт.

	
	
	23
	бутыль для промывающего раствора
	Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая
	1 шт.

	
	
	24
	Крышка бутыли
	Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, ирригационной, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения)
	1 шт.

	
	
	25
	Держатель
	Держатель для бутыли не менее 1.5 л
	2 шт.

	
	
	26
	набор силиконовых трубок
	набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом не менее 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью.
	1 шт.

	
	
	27
	набор силиконовых трубок
	набор силиконовых трубок, ирригационных,  стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом не менее 1 литр и помпы Дуомат
	1 шт.

	
	
	28
	трубка для отсасывания и промывания
	Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина не менее 36 см
	1 шт.

	
	
	29
	Медицинская передвижная приборная стойка
	Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, перемещение на 4 антистатических двойных роликах, 2 оборудованы с фиксируемыми тормозами (задние), 3 фиксированные полки, 1 полка  с рукоятками , главный выключатель на боковой балке, 1 ящик с замком, встроенные кабельные каналы в обеих боковых балках, 1 набор противоскольжения для оборудования, двойная задняя панель с встроенным электрическим распределителем на  12 розеток, держатель для блоков питания, соединители для заземления и кабельный держатель на задней стороне.   1 держатель камеры , 2 боковые рельсы для дополнительного оборудования.
	1 шт.

	
	
	30
	Медицинская цифровая архивирующая система
	Медицинская цифровая архивирующая система для цифрового хранения изображений, видео и аудиофайлов  при эндоскопических вмешательствах. Архивируемый стандарт  изображения HD. Совместимость с видеосистемами и интегрированными операционными. Русская комплектация.

 Питание: 115/230 VAC, 50/60 Hz 
	1 шт.

	
	
	31
	Сенсорный монитор
	Монитор сенсорный с диагональю не менее 19", 24В, стенового крепления, RS 232, VGA, DVI-D, разрешение не менее 1280 x 1024 "SXGA mode", включая  3 покрытия для сенсорного экрана, сеть 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Гц
	1 шт.

	
	
	32
	кронштейн для крепления мониторов
	Крепление монитора, (кронштейн), для монтажа на вертикальной стойке, с регулировкой веса, наклоняемый, монтируется на вертикальной балке слева или справа, радиус поворота приблизительно. 190°,  величина вылета 300 мм, нагрузочная способность не менее  15 кг, VESA 75/100- адаптор , для мобильных видеостоек 
	1 уп.

	
	
	33
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, диаметр 10 мм, длина 32 см, изменяемый угол обзора предпочтительно 0° - 120°, крутящееся кольцо управления углом обзора, встроенный стекловолоконный световод. 
	1 шт.

	
	
	34
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения, 45°, широкоформатная, диаметр 10 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным фиброоптическим световодом
	1 шт.

	
	
	35
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами предпочтительно 30°, расширенный обзор, диаметр 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом,
	1 шт.

	
	
	36
	Троакар
	Троакар, торакопорт, размер 6 мм, длина 6 см, состоящий из: троакар, тупоконечный; канюля с резьбой, длина 6 см
	1шт.

	
	
	37
	Троакар
	Троакар, торакопорт, размер 11 мм, рабочая длина 6 см,
состоящий из:
троакар, тупоконечный
канюля с резьбой, длина 60 мм
	2шт.

	
	
	38
	Троакар
	Троакар, тупоконечный, с гибкой канюлей, автоклавируемый, размер 6 мм, рабочая длина 8,5 см, cоcтоит из: стилет троакара, тупой; канюля, гибкая, без клапана, длина 8,5 см
	3 шт.

	
	
	39
	Троакар
	Троакар, тупоконечный, с гибкой канюлей, автоклавируемый, размер 11 мм, рабочая длина 8,5 см, ,состоит из:
стилет троакара, тупой
канюля троакара, гибкая, без клапана, длина 8,5 см
	3 шт.

	
	
	40
	Щипцы
	Щипцы, паренхимные, разборные, бранши прямые атравматичные, одна бранша подвижна, длина бранш 66 мм, диаметр тубуса 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, с механизмом предотвращения пережатия, аксиальная, фиксация рабочей части в 4 различных положениях, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; рабочая вставка с внешним тубусом.
	1 шт.

	
	
	41
	Щипцы
	Щипцы, легочные, разборные, бранши изогнутые атравматичные, одна бранша подвижна, длина бранш 50 мм, диаметр тубуса 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: металлическая Y-образная рукоятка, с механизмом предотвращения пережатия, аксиальная, фиксация рабочей части в 4 различных положениях, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; рабочая вставка с внешним тубусом.
	1 шт.

	
	
	42
	Щипцы
	Щипцы, паренхимные, разборные, атравматичные, бранши дважды загнуты, одна бранша подвижна, длина бранш 53 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний  тубус с рабочей вставкой
	1 шт.

	
	
	43
	Щипцы
	Щипцы, легочные, разборные, атравматичные, с изогнутыми браншами, бранши окончатые, одна бранша подвижна, длина бранш 47 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой.
	1 шт.

	
	
	44
	Щипцы
	Щипцы, легочные, разборные, атравматичные, с изогнутыми браншами, бранши крупноокончатые, одна бранша подвижна, длина бранш 42 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой.
	1 шт.

	
	
	45
	Щипцы
	Щипцы, паренхимные, разборные, атравматичные, дистальный конец бранш загнут, одна бранша подвижна, длина бранш 64 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, для использованая с линейным степлером, состоит из: металлическая рукоятка, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, кнопка фиксации положения рабочей части расположена на боковой поверхности, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой.
	1 шт.

	
	
	46
	Щипцы
	Щипцы, для захвата и диссекции, разборные, бранши изогнуты, обе бранши подвижны, длина бранш 21 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой.
	1 шт.

	
	
	47
	Щипцы
	Щипцы, для захвата, разборные, бранши прямые, одна бранша подвижна, длина бранш 24 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой.
	1 шт.

	
	
	48
	Щипцы
	Щипцы, для захвата, разборные, бранши прямые, одна бранша подвижна, бранши типа "зев кобры", длина бранш 17 мм, диаметр рабочей части  5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой.
	1 шт.

	
	
	49
	Кюретка
	Кюретка, для плевральной абразии с дистально изогнутым тубусом, острым ложкообразным окончанием, размер 10 мм, длина 28 см
	1 шт.

	
	
	50
	Зонд пальпатор и проталкиватель узлов
	Зонд, пальпатор и узлопроталкиватель, дистальный конец загнут, размер 5 мм, длина 28 см
	1 шт.

	
	
	51
	Иглодержатель
	Иглодержатель, макро, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-волфрамовая вставка 5 мм, длина 33 см
	1 шт.

	
	
	52
	Иглодержатель
	Иглодержатель, макро, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, бранши загнуты вправо, диаметр 5 мм, длина 33 см
	1 шт.

	
	
	53
	Пульверизатор
	Пульверизатор, порошковый распылитель с грушей, прямой, размер 5 мм, состоящий из: трубка для порошкового распылителя; резиновая груша;  резиновая трубка для груши; бутыль
	1 шт.

	
	
	54
	Инжекторная канюля
	Инжекторная канюля с загнутым дистальным концом, диаметр 5 мм, для использования с грушей 
	1 шт.

	
	
	55
	Щипцы
	Щипцы, для диссекции, разборные, с оединением для монополярной коагуляции, бранши изогнуты, обе бранши подвижны, размер 5 мм, длина 28 cм, coстоят из: изолированная металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с соединением для монополярной коагуляции; изолированный внешний тубус с рабочей вставкой
	1 шт.

	
	
	56
	Ножницы
	Ножницы, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, лезвия ножниц изогнуты, оба лезвия подвижны, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: изолированная металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с соединением для монополярной коагуляции; изолированный внешний тубус с рабочей вставкой
	1 шт.

	
	
	57
	Ножницы
	Ножницы, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, тубус дистально загнут, лезвия ножниц загнуты, лезвия открываются горизонтально, оба лезвия подвижны, размер 5 мм, длина 28 см,  состоят из: изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой
	1 шт.

	
	
	58
	Ножницы
	Ножницы, , разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, тубус дистально загнут, лезвия ножниц прямые, с зубчиками, открываются вертикально, одно лезвие подвижно, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; изолироанная внешняя трубка с рабочей вставкой
	1 шт.

	
	
	59
	Щипцы
	Щипцы, для биопсии, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, внешний тубус дистально загнут, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой
	1 шт.

	
	
	60
	Щипцы
	Щипцы, захватывающие, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, бранши круглые, длинные , двойного действия, размер 10 мм, длина 30 cм, в комплекте: металлическая Y-образная рукоятка, изолированная , аксиальная, с 4 фиксированными позициями металлический внешний тубус изолированный, вставка
	

	
	
	61
	Коагуляционный и диссекционный электрод
	Электрод, диссекционный, L-образный, с соединением для монополярной коагуляции, с загнутым дистальным концом, размер 5 мм, длина 28 см
	1 шт.

	
	
	62
	Щипцы
	Щипцы, диссекционные, поворотные, разборные, изолированные, с соединением для биполярной коагуляции, тубус дистально изогнут, обе бранши подвижны, изогнуты, размер 5 мм, длина  28 cм, в комплекте: кольцевая рукоятка, с увеличенной зоной контакта на колцах для пальца внешний тубус с вставкой
	1 шт.

	
	
	63
	Ножницы
	Ножницы, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, внешний тубус дистально загнут, оба лезвия подвижны, изогнуты, лезвия ножниц открываются вертикально, длина лезвий  20 мм, диаметр тубуса 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: кольцевая рукоятка, с возможностью вращения рабочей вставки на 360°, с увеличенной зоной контакта для пальца, внешний тубус с ножницами-вставкой, изолированный
	1 шт.

	
	
	64
	Ножницы
	Ножницы, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, внешний тубус дистально загнут, оба лезвия подвижны, изогнуты, лезвия ножниц открываются горизонтально, длина лезвий 20 мм, диаметр тубуса 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: кольцевая рукоятка, с возможностью вращения рабочей вставки на 360°, с увеличенной зоной контакта для пальца, внешний тубус с ножницами-вставкой, изолированный
	1 шт.

	
	
	65
	Рукоятка
	Рукоятка, с цилиндрическим клапаном, для аспирации и ирригации, используется с коагуляционными/аспирационными трубками диаметром 5 мм, автоклавируемая
	2 шт.

	
	
	66
	Трубка для отсасывания и промывания
	Канюля, для аспирации и коагуляции, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением, дистальный конец загнут, размер 5 мм, длина 28 см для использования с рукояктой 
	1 шт.

	
	
	67
	Трубка для отсасывания и промывания
	Канюля, для аспирации и ирригации с боковыми отверстиями, диаметр 5 мм, длина 30 см, используется с рукоятками для ирригации и аспирации
	1 шт.

	
	
	68
	Трубка для отсасывания и промывания
	Канюля, для аспирации и коагуляции, с соединением для биполярной коагуляции, тубус дистально загнут, размер 5 мм, длина 28 см, для использования с рукояткой 
	1 шт.

	
	
	69
	Трубка для отсасывания и промывания
	Канюля, для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, с загнутым дистальным концом, размер 5 мм, длина 28 см, для использования с рукояткой 
	1 шт.

	
	
	70
	Корзина для чистки
	Корзинка, решето, средняя, для чистки, стерилизации и хранения  двух эндоскопов и  одного световодного кабеля. 487х125х54 мм для жестких эндоскопов до 10 мм диаметра и до 32 см рабочей длины.
	2 шт.

	
	
	71
	Футляр для инструментов
	Футляр для инструментов, пластмассовый для стерилизации и хранения, перфорированный, с прозрачной крышкой и силиконовым матом, используется с 15 щипцами, внешний размер ( ш х г х в ): 680 мм х 325 мм х 155 мм
	2 шт.

	
	
	72
	Биполярный ВЧ кабель
	Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 500 см
	1 шт.

	
	
	73
	Монополярный ВЧ кабель
	Шнур высокочастотный, длина 500 см
	1 шт.

	
	
	74
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30°, крупноформатная, диаметр  10 мм,  длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом
	1 шт.

	
	
	75
	Игла Вереша
	Эндоигла, по VERESS,  для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком, длина 13 см
	1 шт.

	
	
	76
	Игла Вереша
	Эндоигла,  по VERESS, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом
	1 шт.

	
	
	77
	Троакар
	Троакар, диаметр 11 мм. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм
	3 шт.

	
	
	78
	Троакар
	Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан
	4 шт.

	
	
	79
	Троакар
	Троакар, диаметр 11 мм, состоящий из: стилет троакара, конический, канюля с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см, силиконовый клапан
	1 шт.

	
	
	80
	Троакар
	Троакар, диаметр не менее 6 мм,
состоящий из:
троакар пирамидальный
канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина не менее 10.5 см
силиконовый лепестковый клапан
	1 шт.

	
	
	81
	Переходник
	переходник накидной с креплением к клапану трокара, не менее 11/5 мм
	1 шт.

	
	
	82
	Редукционная гильза
	Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов не менее 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы  не менее 11 мм
	1 шт.

	
	
	83
	Щипцы
	Щипцы, разборные для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 36 см, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, изолированный,   рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	84
	Щипцы
	Щипцы, разборные диссекционные, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо под прямым углом, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
внешний тубус, изолированный
 рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	85
	Щипцы
	Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см,  многозубчатые, с одной подвижной браншей,
состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешний тубус, изолирвоанный
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	86
	Щипцы
	Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей,
состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	87
	Щипцы
	Щипцы, захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	88
	Щипцы
	Щипцы, разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	89
	Щипцы
	Щипцы, захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	90
	Щипцы
	Щипцы, разборные захватывающие , поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешний тубус, изолированный
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	91
	Щипцы
	Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей,
состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешний тубус, изолированный

рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	92
	Щипцы
	Щипцы, разборные для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	93
	Ножницы
	Ножницы, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком  для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм.
	1 шт.

	
	
	94
	Ножницы
	Ножницы, разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см,  зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя  подвижными браншами, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, без фиксатора
внешний тубус, изолированный
рабочая вставка-ножницы
	1 шт.

	
	
	95
	Ножницы
	Ножницы, разборные крючкообразные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, без фиксатора
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-ножницы
	1 шт.

	
	
	96
	Щипцы
	Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3,  размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей,
состоящие из:
металлическая рукоятка, c фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	97
	Щипцы
	Щипцы, зажим, разборный, поворотный, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящий из: 
металлическая рукоятка, c фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	98
	Щипцы
	Щипцы, захватывающие, разборные для препарирования, поворотные, длинные, с 2-мя подвижными браншами, размер 10 мм, длина 36 см, состоящие из: 
металлическая рукоятка, c фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1 шт

	
	
	99
	Щипцы биполярные
	Щипцы, для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	100
	Щипцы биполярные
	Щипцы, с двумя подвижными браншами, размер 5 мм, длина 36 см, состоят из:
 пластмассовая рукоятка, без кремальеры, 
 внешний тубус
рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	101
	Щипцы биполярные
	Щипцы, захватывающие, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы
	1 шт.

	
	
	102
	Электрод для коагуляции и диссекции
	Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм,  длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции
	1 шт.

	
	
	103
	Электрод для коагуляции и диссекции
	Электрод, для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, рабочая длина 36 см
	1 шт.

	
	
	104
	Иглодержатель
	Иглодержатель, макро, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1
	1шт.

	
	
	105
	Иглодержатель
	Макроиглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см
	1 шт.

	
	
	106
	Ретрактор
	Ретрактор, разборный веерообразный, расширяющийся, диаметр 10 мм, длина 36 см
	1шт.

	
	
	107
	Узлопроталкиватель
	Узлопроталкиватель, , для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см
	1шт.

	
	
	108
	Шовный инструмент
	 инструмент шовный, по BERCI, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см
	1шт.

	
	
	109
	Аппликатор клипс разборный
	Аппликатор, для использования с титановыми клипсам (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка
	1шт

	
	
	110
	Игла пункционная
	Игла пункционная, с замком ЛЮЕР, диаметр  1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см
	1шт.

	
	
	111
	Щипцы
	Щипцы, разборные для диссекции и биопсии, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, без фиксатора
внешний тубус, изолированный
рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	112
	Лапароскопичский зажим для сосудов
	лапароскопический зажим для сосудов, размер 10 мм, короткая модель, длина браншей 8 см, глубина браншей 2 см, с прямым тубусом 30 см, с аксиальной кольцевой рукояткой, фиксатор с безопасным замком
	1шт.

	
	
	113
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, Iпередне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. 
	1шт.

	
	
	114
	Тубус цистоскопа
	Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Шр., с вырезом и обтюратором, с 2-мя  переходниками с замками 
	1шт.

	
	
	115
	Тубус цистоскопа
	Тубус, для цисто-уретроскопа 20 Шр., с вырезом и обтюратором, 2-мя переходниками с замками 
	1шт.

	
	
	116
	Тубус цистоскопа
	Тубус, для  цисто-уретроскопа 17 Шр., с обтюратором  и 2-мя переходниками с замками 
	1шт.

	
	
	117
	Телескопический мостик
	Телескопический мостик,  с 1 закрываемым инструментальным каналом
	1 шт.

	
	
	118
	Рабочая вставка с рычагом управления
	Рабочая вставка с рычагом управления,  с 2-мя инструментальными каналами, без фиксатора
	1 шт.

	
	
	119
	Щипцы
	Щипцы, захватывающие для удаления инородных тел, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 7 Шр., длина 40 см


	1шт.

	
	
	120
	Щипцы
	Щипцы биопсийные, с 2-мя  подвижными браншами, гибкий, 7 Шр., длина 40 см
	1шт.

	
	
	121
	Ножницы
	Ножницы, с одним подвижным лезвием, гибкие, 7 Шр., длина 40 см
	1шт.

	
	
	122
	Канюля
	Канюля, инъекционная, гибкая, 6 Шр., длина 50 см
	1шт.

	
	
	123
	Переходник
	переходник для уретроскопии у женщин, используется с тубусами и  оптиками 
	1шт.

	
	
	124
	Электрод
	Электрод, коагуляционный, 5 Шр., монополярный, длина 53 см
	1шт.

	
	
	125
	Электрод
	Электрод, игольчатый, 7 Шр., монополярный, длина 53 см
	1шт.

	
	
	126
	Щипцы оптические
	Щипцы, захватывающие оптические с 2-мя подвижными браншами для удаления инородного тела
	1шт.

	
	
	127
	Щипцы
	Щипцы биопсийные, оптические, с 2-мя подвижными браншами
	1шт.

	
	
	128
	Корзинчатый захват
	Корзинчатый захват для камней, размер  5 Шр., длина 60 cм, включает: 
трех-кольцевая рукоятка 
корзинка 
спираль
	1шт.

	
	
	129
	Шприц
	Шприц , 150 мл с адаптером для катетера 
	1шт.

	
	
	130
	Колба
	Колба
	1шт.

	
	
	131
	Тубус резектоскопа
	Тубус, для  резектоскопа, включая соединительную трубку для постоянного орошения, 26 Шр., со скошенным наконечником, внутренний тубус с керамической изоляцией, с быстросъемным замком, для использования с рабочим элементом резектоскопа. 
	1шт.

	
	
	132
	Обтуратор
	Обтуратор, стандартный, для тубусов резектоскопа 
	1шт.

	
	
	133
	Обтуратор
	Обтуратор, оптический, для тубусов резектоскопа 
	1шт.

	
	
	134
	Рабочий элемент биполярный
	Рабочий элемент, биполярный (комплект) состоит из:
рабочий элемент, биполярный
режущая петля, биполярная
 коагуляционный электрод, биполярный
ВЧ-кабель.
Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса.
	1компл.

	
	
	135
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, 12°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  
	1шт.

	
	
	136
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, с увеличенным размером изображения  12°, диам. 2.9 мм, рабочая длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  
	1шт.

	
	
	137
	Тубус резектоскопа
	Тубус, резектоскопа, включает соединительные трубки для подачи и оттока воды, 22 Шр., косой наконечник, внутренняя трубка с керамической изоляцией, замок с быстрым разъединением, для использования с рабочими элементами резектоскопа 
	1шт.

	
	
	138
	Обтуратор
	Обтуратор, стандартный, для тубусов резектоскопа 
	1шт.

	
	
	139
	Рабочий элемент
	Рабочий элемент, комплект резектоскопа, биполярный. Набор состоит из: 
. Рабочий элемент, биполярный, пассивный. Процесс резки с помощью пружинного механизма. Подвижное кольцо для большого пальца. В нерабочем состоянии дистальный конец электрода находится в тубусе. 
Режущая петля, биполярная, 
Коагуляционный электрод, биполярный, 
. Коагуляционный электрод, биполярный,  
ВЧ кабель, биполярный, 
	1компл.

	
	
	140
	Расширитель меатуса
	Расширитель, меатуса, ступенчатый, конический, размер 15 - 30 Шр.
	1шт.

	
	
	141
	Мандрен
	мандрен для введения катетеров
	1шт.

	
	
	142
	Вводный адаптер
	Вводный адаптер, для использования  шприца с внешним тубусом резектоскопа 
	1шт.

	
	
	143
	Троакар
	Троакар, надлобковый, состоящий из: 
троакар.
диск для фиксации
аспирационная канюля
	1шт.

	
	
	144
	Тубус
	Тубус, полукруглый  по,  с боковым отверстием, для введения катетеров
	1шт.

	
	
	145
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, 0° для широкоформатная, диаметр 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом
	1шт.

	
	
	146
	Троакар
	Троакар, , размер 11 мм, состоит из:
стилет троакара, с тупым концом
канюля с резьбой,  длина 8,5 см, с соединителем с замком  под углом  45°
	1шт.

	
	
	147
	Расширитель ребер
	Расширитель, ребер по , самоудерживающийся, глубина лезвий 40 мм,  
	1шт.

	
	
	148
	Расширитель ребер
	Расширитель, ребер, самоудерживающийся, глубина лезвий 60 мм,  
	1шт.

	
	
	149
	Световод
	Световод , волоконнооптический, длина 300 cм, с 3-мя перкутанными портами освещения, каждый 5 мм, длина 5 см
	1шт.

	
	
	150
	Пинцет
	Пинцет, атравматический, штыкообразный, изолированный, длина 22 мм, общая длина 36 см
	1шт.

	
	
	151
	Пинцет
	Пинцет, атравматический, штыкообразный, изолированный, длина 200 мм, общая длина 30 см
	1шт.

	
	
	152
	Пинцет
	Пинцет, с зубцами, штыкообразный, изолированный, длина 220 мм, общая длина 36 см
	1шт.

	
	
	153
	Пинцет
	Пинцет, с зубцами, штыкообразный, изолированный, длина 200 мм, общая длина 30 см
	1шт.

	
	
	154
	Зажим
	Зажим, для препарирования, самооткрывающийся, с фиксатором, S-образный, длина 330 мм
	1шт.

	
	
	155
	Зажим
	Зажим, для препарирования, самооткрывающийся, с фиксатором, S-образный, с центрально расположенным соединением, длина 28 см
	1шт.

	
	
	156
	Щипцы
	Щипцы, захватывающие, с фиксатором, с окончатыми браншами, S-образные, медиальный сустав, длина 330 мм
	1шт.

	
	
	157
	Щипцы
	Щипцы, захватывающие, с фиксатором, с окончатыми браншами, S-образные, медиальный сустав, длина 280 мм
	1шт.

	
	
	158
	Щипцы
	Щипцы, захватывающие, с фиксатором, самооткрывающиеся, с окончатыми браншами, загнутые, медиальный сустав, длина 280 мм
	1шт.

	
	
	159
	Ножницы
	Ножницы, диссекционные, трубчатые, S -образные, с одной подвижной браншей, рабочая длина 350 мм
	1шт.

	
	
	160
	Ножницы
	Ножницы, диссекционные, S -образные, дистальный конец загнут, медиальный сустав, длина 260 мм
	1шт.

	
	
	161
	Ножницы
	Ножницы, диссекционные, S -образные, медиальный сустав, длина 330 мм
	1шт.

	
	
	162
	Ножницы
	Ножницы, диссекционные, S -образные, медиальный сустав, длина 280 мм
	1шт.

	
	
	163
	Ножницы
	Ножницы, диссекционные, S -образные, дистальный сустав, длина 330 мм
	1шт.

	
	
	164
	Ножницы
	Ножницы, диссекционные, S -образные, дистальный сустав, длина 280 мм
	1шт.

	
	
	165
	Ретрактор
	Ретрактор, с 3-мя зубцами, S-образный, длина 27 см
	1шт.

	
	
	166
	Ретрактор
	Ретрактор, дистальный конец загнут, с 3-мя зубцами, длина 27 см
	1шт.

	
	
	167
	Легочный шпатель
	Шпатель, легочный, S-образный, рабочая длина 27 см
	1шт.

	
	
	168
	Ретрактор
	Ретрактор, S-образный, глубина лезвия 50 мм, рабочая длина ретрактора 8 см
	1шт.

	
	
	169
	Трубка для отсасывания и промывания
	Канюля, для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, с загнутым дистальным концом, размер 5 мм, длина 28 см, для использования с рукояткой 
	1шт.

	
	
	170
	Электрод
	Электрод, дистальный конце в форме ножа, изгибаемый, с соединением для монополярной коагуляции, рабочая длина 40 см
	1шт.

	
	
	171
	Узлопроталкиватель
	Узлопроталкиватель, для экстракорпорального узловязания, размер 5 мм, длина  33 см
	1шт.

	
	
	172
	Электрод
	Электрод, для монополярной коагуляции, шариковый, гнущийся, рабочая длина 40 см
	1шт.

	
	
	173
	Иглодержатель
	Иглодержатель, S-образный, с фиксатором, длина 27 см
	1шт.

	
	
	174
	Нитепроводник
	Направляющее устройство, нитепроводник, рабочая длина 25 см
	1шт.

	
	
	175
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, бокового видения 70°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	№

 Пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Требование к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	Требуемое количество

	
	
	1
	Газовый фильтр
	Фильтр, CO2\N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со коростью потока газа 30 л\мин., стерильно, 25 шт в упаковке.
	1 уп.

	
	
	2
	Бактериальный фильтр
	Фильтр, антибактериальный, одноразовый, нестерильный, 10 шт. в упаковке.
	1уп.

	
	
	3
	Канюля
	Канюля, пластиковая, автоклавируемая, для гибких троакаров, диаметр 6 мм, 5 шт./упак.
	2уп.

	
	
	4
	Канюля
	Канюля, пластиковая, автоклавируемая, для гибких троакаров, диаметр 11 мм, 5 шт./упак
	2уп.

	
	
	5
	Экстрактор
	Экстрактор диаметр отверстия 10 см, объём 800 мл. Для использования с троакарами размером 10 мм. Стерильный, 5 шт./уп.
	1уп.

	
	
	6
	Экстрактор
	Экстрактор раскрываемый диаметр 5 см, обьём 200 мл, для использования с трокарами размера 10 мм, стерильные, в упаковке 5 шт.
	1уп.

	
	
	7
	Клипсы титановые
	Клипсы, титановые, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором
	1уп.

	
	
	8
	Петля режущая
	Петля режущая биполярная для использования с оптикой. 
	6 шт.

	
	
	9
	Петля режущая
	Петля режущая биполярная малая для использования с оптикой 
	6 шт.

	
	
	10
	Петля режущая
	Петля режущая биполярная большая для использования с оптикой 
	6 шт.

	
	
	11
	Петля режущая
	Петля режущая биполярная малая  для использования с оптикой 
	6 шт.

	
	
	12
	Электрод остроконечный
	Электрод коагулирующий биполярный остроконечный размер для использования с оптикой 12 и 30 град. 
	6 шт.

	
	
	13
	Электрод-шарик
	Электрод-шарик биполярный  коагуляционный для использования с оптикой 
	6 шт.

	
	
	14
	Режущая петля
	Петля режущая биполярная для использования с оптикой 
	6 шт.

	
	
	15
	Электрод остроконечный
	Электрод коагуляционный биполярный остроконечный для использования с оптикой 
	6 шт.

	
	
	16
	Электрод-шарик
	Электрод коагуляционный биполярный шарик для использования с оптикой 
	6 шт.

	5.
	Требования к условиям эксплуатации

(с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Электрическая сеть 220В, 2500Вт

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№ 

пп
	Наименование комплектующих к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующих к МТ
	Требуемое количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Другие требования и условия
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском и казахском языке.


Лот № 24 

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Начало формы

Аппарат рентгеновский диагностический цифровой

Конец формы



	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Рентгеновский аппарат является универсальным и предназначен для проведения  всех видов диагностических исследований на одном рабочем месте. 

Рентгеноскопия с возможностью выполнения серийной съемки и прицельных снимков на плоскопанельном детекторе поворотного стола-штатива. Конструкция рентгеновского аппарата обеспечивает возможность дистанционного управления всеми функциями аппарата и цифровой системы из пультовой без облучения медицинского персонала.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Универсальный рентгеновский штатив: Диапазон наклона в градусах, не менее +90°/-17°, наличие остановки стола в горизонтальной позиции, наличие доступа к пациенту с задней стороны аппарата (для перекладывания и др.). Рентгенопрозрачная дека стола : размеры деки стола, не менее 210 х 80 см, наличие одновременного продольного перемещения деки стола и штатива рентгеновской трубки. Перемещение деки стола в продольном направлении, см, не менее суммарно 160 или +/- 80 . Перемещение деки стола в поперечном направлении, см, не менее суммарно 35. или +/- 17,5. Высота стола в горизонтальном положении, см, не более  90. Поглощение рентгеновского излучения декой стола (по IEC 603-1-3), мм алюминиевого эквивалента, не более 0,65, возможная нагрузка на стол (вес пациента) без ограничений, не менее 150. Наличие съемной подставки для ног, наличие дистанционного управления всеми функциями аппарата из пультовой, наличие возможности управления движениями стола, штатива и диафрагмы непосредственно у аппарата. Время переключения с просвечивания на режим рентгенографии, не более 1с. Моторизованное удаление решетки из центрального луча, время удаление решетки из центрального луча, с, не более  4. Минимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не более 80 см над полом, максимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не менее 180 см над полом. Угол при съемке в косых проекциях, не менее +/- 40°, поворот рентгеновской трубки +90°/-180°. Выполнение серийных снимков (ангиография) с частотой не менее 8 кадров в секунду.

R-излучатель: Диаметры фокусных пятен, не более 0.6 и 1.0 мм, напряжение на трубке, не менее 150 кВ. Мощность трубки, не менее 40/80 кВт, теплоемкость анода, не менее 780 000 Т. Е.  (500 000 Дж) , теплоемкость рентгеновской трубки, не менее 2 400 000 Т. Е.  (1 800 000 Дж) , тип охлаждения анода воздушный, скорость охлаждения анода, не менее 120 000 Дж/мин, скорость вращения анода об/мин, не менее 8 500, время раскрутки анода, с, не более 0,4, угол анода 12 град.

Генератор R-излучения: Мощность генератора,  не менее 65 кВт, диапазон изменения напряжения, не хуже 40 - 150 кВ. Количество программ обследования органов с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фильтр, фокусное пятно), не менее 200,  максимальный ток, мА, не менее (при указанном значении кВ) 800 мА (81 кВ) 650 мА (100 кВ), 500 мА (125 кВ), 400 мА (150 кВ). Ток в режиме флюороскопии, мА, не хуже 0,2 – 23,  количество электричества, мАс, не хуже 0,5 – 800, минимальное время экспозиции, не более 1 мс. Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров,  наличие автоматического выбора экспозиции (съемка по 1-й точке) с падающей нагрузкой, наличие свободного выбора экспозиции (съемка по 2-м и 3-м точкам), наличие встроенной системы контроля нагрузки рентгеновской трубки со световой и звуковой индикацией, наличие встроенной системы отображения дозы пациента на мониторе изображения, наличие виртуального пульта управления генератором, вызываемый на монитор прямого изображения. 

Детектор плоскопанельный:  Цифровой  динамический плоский детектор с интегрированной убираемой решеткой.  Материал: аморфный силикон (a-Si),  размер не менее 43 см x 43 см. Размер пикселя не более 148 мкм. Размер матрицы не менее 2,880 x 2,880. Разрешение не менее 3.4 п/л.  Глубина оцифровки не менее 16 бит. Сьемка не менее 8 кадров в секунду, эффективность детектора (DQE %)  не менеее 65. 

Цифровая система изображения: Цифровая система для записи, обработки  и хранения изображений на базе Windows-совместимой операционной системы: режим цифровой рентгеноскопии, режима цифровой рентгенографии, режим цифровой серийной съемки. Частота кадров при серийной съемке, не менее 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 кадров/с. Память системы на жестком диске, не менее 50 000 изображений. Обработка изображения после исследования: усиление кромок, преобразование позитив-негатив, изменение контраста и яркости, электронное диафрагмирование, масштабирование изображения, текстовые аннотации, маркировка, рисунки, измерения длины и угла. Разделение экрана на фрагменты, не хуже 4, 9, 16, 25, и 36. Программное обеспечение передачи изображений в сеть в формате DICOM 3.0 (DICOM Send). Печать изображений в формате DICOM 3.0 (DICOM Print), отображение дозы облучения на консоли аппарата. Наличие записи изображений  на компакт-диски, запись изображений на CD диски в формате DICOM и TIFF и AVI. 

Коллиматор с прямоугольной и ирисовой диафрагмой: Моторизованный привод для медных фильтров, полноформатный световой центратор, лазерного линейного указателя и ЖК дисплей, вращение коллиматора ± 45º относительно оси центрального луча. Ленточный измеритель расстояния Фокус-Пленка (SID).  

Дополнительные комплектующие:

Компрессионное устройство,

Мобильная консоль управления для комнаты обследования,

Переговорное устройство, 

Специальное рентгензащитное просмотровое окно с рамой,

Шкаф силовой распределительный,

Принтер сухой печати,

Комплект средств персональной рентгеновской защиты.

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Универсальный рентгеновский штатив
	Диапазон наклона в градусах, не менее +90°/-17°, наличие остановки стола в горизонтальной позиции, наличие доступа к пациенту с задней стороны аппарата (для перекладывания и др.). Рентгенопрозрачная дека стола : размеры деки стола, не менее 210 х 80 см, наличие одновременного продольного перемещения деки стола и штатива рентгеновской трубки. Перемещение деки стола в продольном направлении, см, не менее суммарно 160 или +/- 80 . Перемещение деки стола в поперечном направлении, см, не менее суммарно 35. или +/- 17,5. Высота стола в горизонтальном положении, см, не более  90. Поглощение рентгеновского излучения декой стола (по IEC 603-1-3), мм алюминиевого эквивалента, не более 0,65, возможная нагрузка на стол (вес пациента) без ограничений, не менее 150. Наличие съемной подставки для ног, наличие дистанционного управления всеми функциями аппарата из пультовой, наличие возможности управления движениями стола, штатива и диафрагмы непосредственно у аппарата. Время переключения с просвечивания на режим рентгенографии, не более 1с. Моторизованное удаление решетки из центрального луча, время удаление решетки из центрального луча, с, не более  4. Минимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не более 80 см над полом, максимальная высота центрального луча при вертикальном положении штатива (+90°), не менее 180 см над полом. Угол при съемке в косых проекциях, не менее +/- 40°, Поворот рентгеновской трубки +90°/-180°. 
	1 шт.

	
	
	2.
	R-излучатель 
	Диаметры фокусных пятен, не более 0.6 и 1.0 мм, напряжение на трубке, не менее 150 кВ. Мощность трубки, не менее 40/80 кВт, теплоемкость анода, не менее 780 000 Т. Е.  (500 000 Дж), теплоемкость рентгеновской трубки, не менее 2 400 000 Т. Е.  (1 800 000 Дж),  тип охлаждения анода воздушный, скорость охлаждения анода, не менее 120 000 Дж/мин, скорость вращения анода об/мин, не менее 8 500, время раскрутки анода, с, не более 0,4,  угол анода 12 град.
	1 шт.

	
	
	3.
	Генератор R-излучения
	Мощность генератора, не менее 65 кВт, диапазон изменения напряжения, не хуже 40 - 150 кВ. Количество программ обследования органов с заданными параметрами обследования (кВ, мАс, фильтр, фокусное пятно), не менее 200,  максимальный ток, мА, не менее (при указанном значении кВ) 800 мА (81 кВ) 650 мА (100 кВ), 500 мА (125 кВ),400 мА (150 кВ). Ток в режиме флюороскопии, мА, не хуже 0,2 – 23, количество электричества, мАс, не хуже 0,5 – 800, минимальное время экспозиции, не более 1 мс. Переключение с режима просвечивания на режим рентгенографии без тест-экспозиции с автоматическим расчетом параметров,  наличие автоматического выбора экспозиции (съемка по 1-й точке) с падающей нагрузкой, наличие свободного выбора экспозиции (съемка по 2-м и 3-м точкам), наличие встроенной системы контроля нагрузки рентгеновской трубки со световой и звуковой индикацией, наличие встроенной системы отображения дозы пациента на мониторе изображения, наличие виртуального пульта управления генератором, вызываемый на монитор прямого изображения. 
	1 шт.

	
	
	4.
	Детектор плоскопанельный
	Цифровой  динамический плоский детектор с интегрированной убираемой решеткой. Материал: аморфный силикон (a-Si).

Размер не менее 43 см x 43 см. Размер пикселя не более 148 мкм. Размер матрицы не менее 2,880 x 2,880. Разрешение не менее 3.4 п/л.  Глубина оцифровки не менее 16 бит. Сьемка не менее 8 кадров в секунду, эффективность детектора (DQE %)  не менеее 65. 
	1 шт.

	
	
	5.
	Цифровая система изображения
	Цифровая система для записи, обработки  и хранения изображений на базе Windows-совместимой операционной системы: режим цифровой рентгеноскопии, режима цифровой рентгенографии, режим цифровой серийной съемки. Частота кадров при серийной съемке, не менее 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 кадров/с. Память системы на жестком диске, не менее 50 000 изображений. Обработка изображения после исследования: усиление кромок, преобразование позитив-негатив, изменение контраста и яркости, электронное диафрагмирование, масштабирование изображения, текстовые аннотации, маркировка, рисунки, измерения длины и угла. Разделение экрана на фрагменты, не хуже 4, 9, 16, 25, и 36. Программное обеспечение передачи изображений в сеть в формате DICOM 3.0 (DICOM Send). Печать изображений в формате DICOM 3.0 (DICOM Print). Отображение дозы облучения на консоли аппарата. Наличие записи изображений  на компакт-диски. Запись изображений на CD диски в формате DICOM и TIFF и AVI. Наличие клавиатуры 1 шт., мышь 1 шт., монитор для системы получения изображения, диагональ не менее 48 см., разрешение 1280х1024, контрастность 400:1.
	1 шт.

	
	
	6.
	Коллиматор с прямоугольной и ирисовой диафрагмой
	Моторизованный привод для медных фильтров. Полноформатный световой центратор, лазерного линейного указателя и ЖК-дисплей, вращение коллиматора ± 45º относительно оси центрального луча. Ленточный измеритель расстояния Фокус-Пленка (SID).  
	1 шт.

	
	
	7
	Компрессионное устройство
	Компрессионное устройство.


	1 шт.

	
	
	8
	Программа
	Томография (планиграфия). Томографический углы: 40,20,8 градусов
	1 шт.

	
	
	9
	Матрац для позиционирования
	Матрац пациента.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Переговорное устройство

	Система голосовой связи (интерком).


	1 шт.

	
	
	2
	Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания для всей системы не менее 80 кВА
	1 шт.

	
	
	3
	Специальное рентгензащитное просмотровое окно с рамой
	Рентгенозащитное просвинцованное прозрачное стекло размером не менее 100 х 80 см, эквивалент свинца: 2,1 мм

	1 шт.

	
	
	4
	Принтер 

сухой печати
	Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота)

Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режиме standby: 70 Вт

Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C; влажность: 20 - 80% 

Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч

Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV

Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов.

Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект средств персональной рентгеновской защиты
	Двухсторонний  фартук, защита щитовидной железы
	1 комп.

	5
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Размер помещения для обследования

Минимум 515 x 410 см без ограничений перемещения установки.

Высота помещения для обследования

Высота помещения (RH) 1 = минимум 250 см с ограничениями перемещения установки.

Высота помещения (RH) 2 = более 300 см без ограничений

Требования к электропитанию

Значение соединения 34.6 кВА

Внутр.плавкий предохранитель 50 A медленно перегорающий

Внутреннее сопротивление ЛЭП ( 170 м(
Энергопотребление: длительное 2,5 кВА, мгновенное 90 кВА

Электрическая сеть 3/Н/PE (защитное заземление) переменный ток, 50/60 Гц± 1 Гц

Система цифровая радиологическая:

Количество отдельных помещений для установки  - 1

Площадь помещения  для установки не менее 6 м2 

Внутри каждого помещения:

Температура внутри помещения в пределах 18-24°C.

Влажность не выше 40%, отсутствие паров химических реактивов и других агрессивных сред, протечек воды. 

Наличие обычной нефорсированной приточно - вытяжной вентиляции с призводительностью не менее 10 м3 в час. 
         

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 



	
	
	1.
	Пленка термографическая 
	Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах.
	1 комп.


Лот № 25

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)


	Цитофлуориметр проточный

	2.
	Требования к функциональности

(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Цитофлуориметр проточный должен использоваться для идентификации и подсчета подтипов лимфоцитов в крови человека, определение параметров клеточного иммунитета (иммунофенотипирование), определение функционального состояния клеток иммунной системы (внутриклеточной и внеклеточной форм цитокинов, фагоцитарной функции клеток), подсчет абсолютного количества клеток различных субпопуляций, онкогематологические исследования, мониторинг иммунодефицитных состояний, подсчет ретикулоцитов, типирование опухолей (в т.ч. и солидных) с использованием тканеспецифичных маркеров, анализ пролиферативного статуса клеток, анализ клеточного цикла и плоидности клеток, анализ апоптоза, исследования динамики внутриклеточного кальция, определение аналитов (цитокинов, маркеров апоптоза и др.) в биологических средах являющейся альтернативой методу иммуноферментного анализа, комбинированные молекулярно-биологические и цитометрические исследования (анализ экспрессии GFP, анализ результатов in situ гибридизации методом проточной цитометрии. Предназначен для клинико-иммунологических лабораторий.

	4.
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Конфигурация оптической системы должна иметь не менее 3 лазера (твердотельный лазер 488 нм, мощность 20 мВт, гелий-неоновый лазер, не менее 633 нм, мощность 17 мВт, твердотельный диодный UV лазер на 405 нм, 30 мВт, система детекторов c 2 ФЭУ), 8 детекторов флуоресценции. Чувствительность прибора: менее 100 эквивалентов ; менее 50 эквивалентов. Независимые системы детекторов c круговым расположением детекторов для каждого лазера. Используемые флуорохромы: FITC, PE, PerCP или PerCP-Cy5.5, PE-Cy7 (525, 575, 678 или 695, 785 нм), APC, Alexa Fluor 647 (660 нм) APC-Cy7, APC-H7 (785 нм), AmCyan, Pacific Blue (510, 450 нм). Скорость потока образца в диапазоне от 10 до 120 мкл/мин. Скорость регистрации 10 000 событий в секунду. Настройка и калибровка автоматические. Поддержка цветовой компенсации до 6 цветовых параметров одновременно при использовании любых сочетаний флуорохромов FITC, PE, PerCP или PE-Cy5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7. Управляющий компьютер на базе операционной среды.



	5.
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерения)
	
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)


	Техническая характеристика комплектующих к МТ
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Рабочая станция 
	Анализатор для забора пробы и проведения флуоресцентного анализа, включает пробозаборник, оптическую систему и проточную систему, состоящую из трубок и насосов; персональный компьютер; монитор; принтер.
	1 шт.

	
	
	2.
	Программное обеспечение 
	Набор программных инструментов для обработки цитометрических данных и база готовых протоколов исследований для определения параметров клеточного иммунитета
	1 шт.

	
	
	3.
	Стойка для вспомогательных растворов 
	Стойка для сервисных растворов с датчиками уровня
	1 шт.

	
	
	4.
	Набор для профилактического обслуживания
	Должен содержать  запасные части, необходимые для 1 года работы прибора. Должен иметь сменный фильтр для проточной жидкости с уплотнителем, воздушные фильтры, комплект трубок гидросистемы прибора, уплотнители порта подачи пробы (для пробирки и иглы подачи пробы), ремонтный комплект воздушного насоса, прокладки резервуаров проточной жидкости и слива.
	1 комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие


	
	
	1
	Стартовый набор реагентов
	Набор реагентов BD FACSFlow, 20L -1 упак, Набор реагентов BD FACSRinse,5L-1 упак, BD CellWash, 5L- 1 упак, BD FACSClean, 5L-1 упак
	1 комплект

	
	
	2
	Источник бесперебойного питания
	Автономное средство стабилизации питающей сети 2200 VA
	1 шт.


Лот № 26

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Томограф магнитно-резонансный 3,0 Тс в комплекте с инжектором ангиографическим для компьютерной и магнитно-резонансной томографии

	2.
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Универсальная система магнитно-резонансной визуализации экспертного класса с напряженностью магнитного поля 3.0 тесла для широкого выбора клинических диагностических задач в следующих областях: 

- абдоминальная визуализация, 

- неврология,

- ангиография, 

- кардиология, 

- онкология, 

- ортопедия, 

- педиатрия,

- широкий туннель с внутренним диаметром не менее 70 см.

	3.
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Магнит c активным экранированием

Тип магнита – Cверхпроводящий

Магнит должен быть из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов

Рабочая напряженность основного магнитного поля, Тесла, не менее 3,0

Должна быть технология «нулевого» испарения жидкого гелия

Наличие активной системы шиммирования

Расстояние линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, м, не более:

по осям  Х и У – 3,0
по оси Z – 5,3

Вес магнита в сборе с градиентной катушкой и залитым криогенным веществом, не более, кг 7200

Внутренний диаметр туннеля магнита с учетом кожуха, см, не менее 70

Наличие регулируемой системы вентиляции и освещения туннеля

Наличие специализированной технологии шумопоглощения 

Наличие двустороннего переговорного устройства

Наличие интерактивной консоли на корпусе МР-томографа

Возможность визуализации параметров синхронизации с ЭКГ и дыханием на консоли на корпусе МР-томографа

Наличие независимого отсоединяемого стола пациента

Возможность сканирование всего тела с использованием стандартной деки стола

Должна быть совместимость  системы с программно-аппаратным комплексом неинвазивной ультразвуковой абляции миом матки под контролем МРТ

Возможность позиционирования пациента с обеих сторон стола

Возможность проведения исследования любой анатомической области (симметричное сканирование) с размещением пациента головой вперед и ногами вперед для максимального комфорта пациента и снижения риска развития клаустрофобии

Должно быть перемещение деки стола во всем диапазоне с консоли оператора

Наличие специализированных прокладок стола пациента с регулируемым уровнем жесткости и антигрибковым покрытием для обеспечения максимального комфорта и безопасности исследования

Максимальный диапазон продольного перемещения деки стола, см, не менее 270

Максимальный диапазон сканирования, см, не менее 200

Точность позиционирования, мм, не хуже 0,5

Максимальный вес пациента, кг, не менее 225

Наличие комплексной технологии организации МР-исследования, которая упрощает и ускоряет позиционирования и центрирования пациента, определение активной катушки, запуск сканирования, сбора, обработки и пересылки изображений

Наличие автоматизированных голосовых инструкций для пациента во время сканирования

Наличие ЖК монитора, интегрированного в кожух магнита, для отображения физиологических параметров (ЭКГ, пульс и дыхание) и для интерактивных подсказок оператору с демонстрацией правильных действий

Должна быть сенсорная панель по обеим сторонам деки стола для быстрого позиционирования пациента без использования лазерных маркеров

Возможность синхронизации сканирования с ЭКГ

Возможность синхронизации сканирования с дыханием пациента

Градиентный усилитель

Максимальная напряженность градиентного поля по каждой из ортогональных плоскостей, мТ/м, не менее 44

Максимальная скорость нарастания градиентного поля, Т/м/с, не менее 200

Рабочий цикл градиентов, %, не менее 100

Максимальное полезное поле обзора во всех направлениях, см, не менее 50х50х50

Минимальная толщина среза при 2D сканировании, мм, не более 0,2

Минимальная толщина среза при 3D сканировании, мм, не более 0,1

Максимальная матрица изображения без интерполяции, не менее 1024

Блок радиочастотных усилителей

Наличие радиочастотной системы на основе оптико-волоконной технологии передачи цифрового РЧ-сигнала

Расположение РЧ-приемников и оцифровка РЧ-сигнала должно быть непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех

Должна быть передача оцифрованного РЧ-сигнала с использованием оптико-волоконных кабелей для улучшения соотношения сигнал/шум

Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее 32

Число аналогово-цифровых преобразователей, не менее 32

Возможное дополнительное расширение по количеству независимых радиочастотных каналов, не менее 125

Максимально возможное количество одновременно подключаемых элементов катушек при однократной укладке пациента и без переустановки катушек, не менее 100

Потенциальное кол-во одновременно подключаемых элементов при наличии соответствующих катушек, не менее 140

Максимальная мощность РЧ передатчика, кВт, не более 30

Катушки для исследований

Наличие интегрированной в градиентный модуль РЧ катушки для исследования туловища

Наличие интегрированой в стол пациента многоканальной катушки 

Возможность исследования шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, головы, органов малого таза, всего тела с помощью интегрированной в стол катушки

Возможность проведения исследования всего тела без переукладки пациента и без смены катушек

Должна быть различная архитектура элементов встроенной в стол катушки для обеспечения различной плотности МР-сигнала

Должна быть автоматическая селективная активация элементов интегрированной в стол катушки в зависимости от заданного поля обзора 

Количество геометрических типов элементов встроенной в стол катушки, не менее 2

Возможность выполнения методик параллельной визуализации с помощью встроенной в стол катушки

Возможность cовместимости всех имеющихся катушек с методами параллельной визуализации без ограничений по типам импульсных последовательностей

Наличие автоматического обнаружение системой подключенных катушек

Наличие катушки для головы и шеи:

- количество элементов катушки, не менее 21

- возможность объединения с элементами катушек для  позвоночника, тела

- съемная верхняя часть катушки для удобства позиционирования пациента

- возможность сканирования только с нижней частью катушки, интегрированной в стол, для клаустрофобных пациентов

- возможность визуализации: головы, шеи, всей нейроваскулярной зоны,  височно-нижнечелюстного сустава

-специализированный модуль комфорта пациента с возможностью регулирования угла подъема шейного отдела позвоночника к плоскости стола пациента

- диапазон регулирования угла наклона шейного отдела позвоночни, градусов, не менее 15

- возможность сочетания с другими катушками (с катушками для исследования органов брюшной полости, позвоночника, сосудов нижних конечностей

Наличие катушки для позвоночника:

- количество элементов катушки, не менее 40

- возможность интегрировать катушки в стол пациента

- возможность объединения с элементами катушек для головы/шеи, тела

- возможность визуализации: любых отделов позвоночника и различных зон с помощью комбинирования с элементами других катушек 

Наличие катушки для тела:

- количество каналов катушки, не менее 32

- возможность объединения с элементами катушек для головы/шеи, позвоночника, другими катушками для тела (для увеличения покрытия), гибких катушек

- возможность визуализации: торакальной, абдоминальной, тазобедренной зон, также для васкулярных применений

Наличие катушки для тела малой:

- количество каналов катушки, не менее 16

Наличие катушек гибких многофункциональных:

- количество катушек различного размера, шт., не менее 3

- количество каналов каждой катушки, не менее 16

- наличие интерфейса подключения гибких катушек

- возможность визуализации больших и малых суставов, таких как плечо, тазобедренный сустав, колено, кисть, локоть, лодыжка 

Наличие катушки для исследования молочных желез:

-количество каналов катушки, не менее 8

Эндоректальный датчик для исследования предстательной железы:

Наличие катушки для визуализации сосудов нижних конечностей:

- количество каналов катушки, не менее 32

- возможность сочетания с другими катушками системы

Консоль управления томографом

Оперативная память главного компьютера, Гб, не менее 8

Наличие архивации на CD/DVD дисках

Емкость жестких дисков, ГБ, не менее 430

Наличие цветной широкоформатный ЖК монитор с диагональю, дюймов, не менее 24

Разрешение монитора, точек, не менее 1920x1200

Возможность документирование изображений с сетевой печатью по стандарту DICOM

Возможность реконструкции изображений

Временная память, специально выделенная для хранения данных к-пространства («сырые» данные), ГБ, не менее 550

Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора, изображений в секунду, не менее 13000

Программы импульсной последовательности (ИП) и программы для исследований

Наличие ИП спин эхо

Наличие ИП быстрое спин-эхо

Наличие ИП быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением

Наличие ИП быстрое спин-эхо с инверсионным восстановлением

Наличие ИП быстрое спиновое эхо с однократным сбором данных

Наличие ИП градиентное эхо

Наличие ИП быстрое градиентное эхо

Наличие ИП градиентное эхо с очищением

Наличие ИП быстрое градиентное эхо с очищением

Наличие спектральной инверсии липидов

Наличие ИП инверсионного восстановления с Т1 контрастированием

Наличие ИП инверсионного восстановления с Т2 контрастированием

Наличие ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием

Наличие ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием

Наличие ИП эхопланарная визуализация (EPI)

Наличие ИП эхопланарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала воды

Наличие Диффузионно-взвешенной эхопланарной визуализации в том числе с различными значениями B-фактора

Максимальный b-фактор при диффузионно-взвешенной эхопланарной визуализации, с/мм2, не менее 10000

Наличие ИП быстрого градиентного эхо с синхронизацией по ЭКГ

Наличие ИП быстрого градиентного эхо для сканирования в кино-режиме

Наличие ИП градиентного эхо с двумя эхо-сигналами

Наличие Методики градиентного эхо с получением множественных зхо-сигналов для лучшего контраста между серым и белым веществом в T2 взвешенном изображении спинного мозга

Наличие ИП рекомбинированного градиентного эхо с несколькими эхо-сигналами

Наличие ИП двойной инверсии-восстановления

Наличие ИП тройная инверсия-восстановление

Наличие ИП 2D времяпролетной визуализации 

Наличие ИП 3D времяпролетной визуализации

Наличие ИП 2D синхронизированной времяпролетной визуализации

Наличие ИП усиленной 3D времяпролетной визуализации

Наличие Программного пакета сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D 

Наличие Программного пакета сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 3D 

Наличие Программного пакета для МР ангиографии с контрастным усилением и автоматической детекцией болюса для синхронизации сканирования

Наличие Программного пакета для периферической МР ангиографии с отслеживанием болюса, автоматическим продвижением стола и переключением катушек

Наличие сканирования в кино-режиме с ЭКГ синхронизацией для исследований сердца в режиме «черная кровь» и «белая кровь»

Наличие Программного пакета для трехмерного динамического исследования брюшной полости с контрастным усилением и получением 3D срезов с полным охватом брюшной полости за одну задержку дыхания

Наличие Программного пакета для ускоренного получения объемного изображения абдоминальной области от печени до таза с высоким разрешением за одну задержку дыхания с использованием технологии параллельной визуализации

2D и 3D МР холангиопанкреатография

Наличие Программного пакета двойного инверсионного восстановления

Наличие Программного пакета тройного инверсионного восстановления

Наличие Программного пакета интерактивной визуализации сосудов

Наличие возможности шагового перемещения стола во время МР ангиографического исследования, позволяющая проводить сканирование на большом протяжении

Наличие проекция максимальной интенсивности (MIP)

Наличие методики параллельного сканирования

Наличие Мульти-планарной реконструкция (MPR)

Наличие Мульти-планарной объемной реконструкция (MPVR)

Наличие Программного пакета для ускоренного получения объемного изображения печени

Наличие методики трехмерного градиентного эхо с инверсионным восстановлением для получения изотропного изображения всего головного мозга с величиной воксела, мм х мм х мм, не более 1 х 1 х 1

Наличие Программного пакета для перфузионного исследования головного мозга

Наличие методики 2D визуализации, ускоряющая получение данных одновременно в направлении фазового кодирования и в срезоселективном направлении

Наличие автоматической системы получения данных о пациенте и типе сканирования напрямую из DICOM сервера

Возможность использования предустановленных протоколов исследования и создания пользовательских

Возможность наложения нескольких изображений друг на друга

Наличие прямого интегрированного МР-томографа с системой Image Management Systems (IMS), Picture Archival Computerized System (PACS), Hospital Information System (HIS) и Radiology Information System (RIS).

Наличие Программного пакета для связи аппарата с единой больничной информационной сетью Hospital Information System (HIS) и / или Radiology Information System (RIS) в формате DICOM 3.0.

Должна быть поддержка серверного класса рабочего списка DICOM на консоли оператора

Наличие программного приложения, позволяющего объединять двумерные и трехмерные изображения, полученных в ходе разных сеансов сбора данных, с последующим реформатированием и вычислением параметрических и спектроскопических карт

Наличие программного пакета для сканирования в реальном масштабе времени, позволяющий изменять параметры контрастирования и направление фазового и частотного кодирования

Наличие программного пакета для улучшенной визуализации нервных корешков и межпозвонковых дисков

Наличие программного пакета контрастной МР ангиографии для контроля в реальном времени поступления контрастного вещества в зону исследования

Наличие программного пакета для выполнения МР ангиографии с высоким пространственный и временным разрешением для получения разрешенных по времени 3D изображений кровеносных сосудов с возможностью захвата пиков артериальных фаз с минимальной венозной составляющей

Наличие Программного пакета для автоматизированного сбора данных в нескольких положениях, предназначенное для оценки состояния дерева сосудов

Технология трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества

Возможность получения единого трехмерного объема с данными высокого разрешения вместо нескольких независимых двумерных наборов данных для получения более качественных изображений при меньшей длительности исследования

Возможность реформатирования изотропных наборов данных  в любую плоскость без промежутков и с тем же разрешением, что и в исходной плоскости 

Наличие программного пакета центрально ориентированного заполнения матрицы сырых данных для получения безартефактных изображений независимо от движений пациента

Возможность сохранения разрешающей способности и отсутствие увеличения времени сканирования при выполнении безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений во всех проекциях сканирования

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений с инверсионным подавлением сигнала воды во всех проекциях сканирования

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т1 изображений с инверсионным подавлением сигнала воды во всех проекциях сканирования

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения диффузионно-взвешенных изображений

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения изображений, взвешенных по протоннной плотности во всех проекциях сканирования

Наличие программного пакета для исследования направленной диффузии (диффузионный тензор)

Максимальное число направлений диффузионного тензора, не менее 150

Наличие технологии подавления сигналов от жира в самых сложных анатомических структурах

Возможность создавать наборы данных с сигналом только для воды, с сигналом только для жира, в фазе и вне фазы для четкой различимости тканей в рамках единой серии

Возможность устранения артефактов восприимчивости, неполное или неточное насыщение сигнала от жира, а также химический сдвиг

Наличие импульсной последовательности для объемного сбора множественных эхо-сигналов с различным временем эхо для выделения участков с увеличенным временем T2*

Наличие специализированной ИП для визуализации сосудов головного мозга и почечных артерий с подавлением сигнала от подлежащих тканей, которое комбинирует объемное 3D фазово-контрастное исследование, совместимое с технологией параллельной визуализации и возможностью респираторного триггирования

Наличие программного пакета, совместимый с технологией параллельной визуализации, для ангиографического исследования артерий с прямым током крови в систолическую фазу с подавлением сигнала от жировой ткани и фоновых артефактов и периферической синхронизацией

Наличие программного пакета для ускоренного получения изотропных диффузионно-взвешенных изображений головного мозга и печени с высоким отношением сигнал/шум с с расчетом карт эффективного коэффициента диффузии (ADC) 

Наличие программного пакета изотропной 3D визуализации с повышенным отношением сигнал/шум с использованием методики меченых спинов с возможностью реконструкции в аксиальные, сагиттальные, корональные или косые проекции и создания карт перфузии с высокой магнитной восприимчивостью

Наличие программного пакета для получения изотропных 3D изображений, взвешенных по протонной плотности, T1-, T2- взвешенных изображений, Т2 FLAIR с применением технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества

Наличие программного пакета для получения 3D изображений молочных желез  при проведении динамического контрастирования

Наличие Программного пакета для проведения спектроскопии молочных желез для неинвазивной оценки относительных концентраций метаболиитов invivo.

Наличие Программного пакета для анализа на консоли оператора данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга

Наличие программного пакета для просмотра и визуализации каналов белого вещества и тканей с высокой частичной анизотропией

Наличие программного пакета для создания двумерных цветовых карт ориентации, двумерных карт собственного вектора и трехмерных карт трактографии на основе данных картирования тензора диффузии

Наличие Программного пакета для автоматического создания параметрических карт для кровотока, объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала для неврологических исследований

Наличие программного пакета для измерения жесткости ткани печени

Наличие программного пакета на консоли оператора для анализа данных, получаемых при оценке жесткости ткани печени, с возможностью построения цветовых карт

Наличие программного пакета для получения T2*-взвешенных изображений печени и карт содержания триглицеридов в жировой ткани. 

Возможность проведения количественного анализа жира для оценки диффузных заболеваний печени

Наличие технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества

Возможность получения единого трехмерного объема с данными высокого разрешения вместо нескольких независимых двумерных наборов данных для получения более качественных изображений при меньшей длительности исследования

Возможность реформатирования изотропных наборов данных  в любую плоскость без промежутков и с тем же разрешением, что и в исходной плоскости 

Наличие программного пакета одновоксельной и мультивоксельной спектроскопии для неинвазивной оценки относительных концентраций метаболиитов invivo. 

Наличие программного пакета 2D визуализации химического сдвига 

Наличие программного пакета 3D визуализации химического сдвига 

Наличие программного пакета для проведения автоматического сканирования головного мозга с автоматической закладкой срезов

Специальная компьютерная рабочая станция для создания парадигм для функциональной МРТ

Наличие многопользовательской, многозадачной операционной системы

Архитектура, бит, не менее 64

Тактовая частота процессора, ГГц, не менее 3

Оперативная память, Гб, не менее 8

Наличие клавиатуры, мышы

Программный пакет управления данными пациентов в формате DICOM и PACS

Возможность создания нескольких учетных записей

Возможность экспорта мультимедийных данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi

Наличие двух мониторов с диагональю, дюймов, не менее 19

Жесткий диск для ОС и приложений, Гб, не менее 300

Жесткий диск для хранения изображений, Гб, не менее 600

Наличие программных средств создания прямоугольных, эллиптических и произвольных областей интереса при анализе данных

Наличие специальных средств разметки для совмещения изображений

Наличие программного пакета для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов

Возможность анализа и обработки результатов диффузионных и перфузионных исследований

Наличие программного пакета для анализа данных исследования диффузии, включая реконструкцию изображений по коэффициенту диффузии и диффузионному тензору

Наличие программного пакета для обработки данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга

Наличие программного пакета позволяющего автоматически анализировать значения церебрального кровотока, церебрального объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала 

Наличие программного пакета для постобработки экспертных клинических приложений для  исследований головного мозга 

Наличие программного пакета для "склеивания" изображений различных анатомических "этажей" для получения единого изображения при проведении сканирования всего тела

Наличие программного пакета для оценки изменения в динамике размера патологических образований, для применения критериев проведения исследований и представления результатов в табличном виде

Возможность экспорта мультимедийных данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi

Дополнительные устройства

Возможность дистанционной сервисной диагностики

Наличие устройства для размещения и фиксации пациента:

Наличие набора для позиционирования и фиксации пациента в специальной транспортабельной коробке

Наличие каталки для пациента не магнитной:

Наличие немагнитной каталки на колесах, оснащенная боковыми поручнями, регулируемой спинкой, системой тормозов и системой регулирования высоты для удобной и безопасной транспортировки пациентов.

Наличие портативного металлодетектора:

Устройство для обнаружения металлических предметов с 3-позиционным переключателем визуальных или слуховых сигналов и регулируемой чувствительностью, весом не более 0.5 кг

Наличие шкафа для хранения катушек

Источник бесперебойного питания с мощностью, кВа, не менее 160

Наличие бесколбового инжектора

Наличие принтера сухой печати

Установка и запуск системы

Наличие устройства для защитного экранирования помещения (клетка Фарадея)

Наличие системы прецизионного воздушного кондиционирования технической комнаты и МР-томографа

	4.
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Магнит с активным экранированием
	Тип магнита – Cверхпроводящий

Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов

Рабочая напряженность основного магнитного поля, Тесла, не менее 3,0

Технология «нулевого» испарения жидкого гелия

Активная система шиммирования

Расстояние линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, м, не более:

по осям Х и У – 3,0
по оси Z – 5,3

Вес магнита в сборе с градиентной катушкой и залитым криогенным веществом, не более, кг 7200

Внутренний диаметр туннеля магнита с учетом кожуха, см, не менее 70

Регулируемая система вентиляции и освещения туннеля

Специализированная технология шумопоглощения 

Двустороннее переговорное устройство

Интерактивная консоль на корпусе МР-томографа

Возможность визуализации параметров синхронизации с ЭКГ и дыханием на консоли на корпусе МР-томографа

Независимый отсоединяемый стол пациента

Возможность сканирование всего тела с использованием стандартной деки стола

Совместимость  системы с программно-аппаратным комплексом неинвазивной ультразвуковой абляции миом матки под контролем МРТ

Возможность позиционирования пациента с обеих сторон стола

Возможность проведения исследования любой анатомической области (симметричное сканирование) с размещением пациента головой вперед и ногами вперед для максимального комфорта пациента и снижения риска развития клаустрофобии

Перемещение деки стола во всем диапазоне с консоли оператора

Специализированные прокладки стола пациента с регулируемым уровнем жесткости и антигрибковым покрытием для обеспечения максимального комфорта и безопасности исследования

Максимальный диапазон продольного перемещения деки стола, см, не менее 270

Максимальный диапазон сканирования, см, не менее 200

Точность позиционирования, мм, не хуже 0,5

Максимальный вес пациента, кг, не менее 225

Комплексная технология организации МР-исследования, которая упрощает и ускоряет позиционирования и центрирования пациента, определение активной катушки, запуск сканирования, сбора, обработки и пересылки изображений

Автоматизированные голосовые инструкции для пациента во время сканирования

ЖК монитор, интегрированный в кожух магнита, для отображения физиологических параметров (ЭКГ, пульс и дыхание) и для интерактивных подсказок оператору с демонстрацией правильных действий

Сенсорная панель по обеим сторонам деки стола для быстрого позиционирования пациента без использования лазерных маркеров

Возможность синхронизации сканирования с ЭКГ

Возможность синхронизации сканирования с дыханием пациента
	1 шт.

	
	
	2
	Градиентный усилитель


	Максимальная напряженность градиентного поля по каждой из ортогональных плоскостей, мТ/м, не менее 44

Максимальная скорость нарастания градиентного поля, Т/м/с, не менее 200

Рабочий цикл градиентов, %, не менее 100

Максимальное полезное поле обзора во всех направлениях, см, не менее 50х50х50

Минимальная толщина среза при 2D сканировании, мм, не более 0,2

Минимальная толщина среза при 3D сканировании, мм, не более 0,1

Максимальная матрица изображения без интерполяции, не менее 1024
	1 шт.

	
	
	3
	Блок радиочастотных усилителей
	Радиочастотная система на основе оптико-волоконной технологии передачи цифрового РЧ-сигнала

Расположение РЧ-приемников и оцифровка РЧ-сигнала непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех

Передача оцифрованного РЧ-сигнала с использованием оптико-волоконных кабелей для улучшения соотношения сигнал/шум

Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее 32

Число аналогово-цифровых преобразователей, не менее 32

Возможное дополнительное расширение по количеству независимых радиочастотных каналов, не менее 125

Максимально возможное количество одновременно подключаемых элементов катушек при однократной укладке пациента и без переустановки катушек, не менее 100

Потенциальное кол-во одновременно подключаемых элементов при наличии соответствующих катушек, не менее 140

Максимальная мощность РЧ передатчика, кВт, не более 30
	1 шт.

	
	
	4
	Катушки для исследований
	Радиочастотные катушки

Интегрированная в градиентный модуль РЧ катушка для исследования туловища

Интегрированная в стол пациента многоканальная катушка 

Возможность исследования шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, головы, органов малого таза, всего тела с помощью интегрированной в стол катушки

Возможность проведения исследования всего тела без переукладки пациента и без смены катушек

Различная архитектура элементов встроенной в стол катушки для обеспечения различной плотности МР-сигнала

Автомвтическая селективная активация элементов интегрированной в стол катушки в зависимости от заданного поля обзора 

Количество геометрических типов элементов встроенной в стол катушки, не менее 2

Возможность выполнения методик параллельной визуализации с помощью встроенной в стол катушки

Совместимость всех имеющихся катушек с методами параллельной визуализации без ограничений по типам импульсных последовательностей

Автоматическое обнаружение системой подключенных катушек

Катушка для головы и шеи:

- количество элементов катушки, не менее 21

- возможность объединения с элементами катушек для  позвоночника, тела

- съемная верхняя часть катушки для удобства позиционирования пациента

- возможность сканирования только с нижней частью катушки, интегрированной в стол, для клаустрофобных пациентов

- возможность визуализации: головы, шеи, всей нейроваскулярной зоны,  височно-нижнечелюстного сустава

-специализированный модуль комфорта пациента с возможностью регулирования угла подъема шейного отдела позвоночника к плоскости стола пациента

- диапазон регулирования угла наклона шейного отдела позвоночни, градусов, не менее 15

- возможность сочетания с другими катушками (с катушками для исследования органов брюшной полости, позвоночника, сосудов нижних конечностей

Катушка для позвоночника:

- количество элементов катушки, не менее 40

- интегрированность катушки в стол пациента

- возможность объединения с элементами катушек для головы/шеи, тела

- возможность визуализации: любых отделов позвоночника и различных зон с помощью комбинирования с элементами других катушек 

Катушка для тела:

- количество каналов катушки, не менее 32

- возможность объединения с элементами катушек для головы/шеи, позвоночника, другими катушками для тела (для увеличения покрытия), гибких катушек

- возможность визуализации: торакальной, абдоминальной, тазобедренной зон, также для васкулярных применений

Катушка для тела малая:

- количество каналов катушки, не менее 16

Катушки гибкие многофункциональные:

- количество катушек различного размера, шт., не менее 3

- количество каналов каждой катушки, не менее 16

- интерфейс подключения гибких катушек

- возможность визуализации больших и малых суставов, таких как плечо, тазобедренный сустав, колено, кисть, локоть, лодыжка 

Катушка для исследования молочных желез:

-количество каналов катушки, не менее 8

Эндоректальный датчик для исследования предстательной железы:

Катушка для визуализации сосудов нижних конечностей:

- количество каналов катушки, не менее 32

- возможность сочетания с другими катушками системы
	1 шт.

	
	
	5
	Консоль управления томографом
	Оперативная память главного компьютера, Гб, не менее 8

Архивация на CD/DVD дисках

Емкость жестких дисков, ГБ, не менее 430

Цветной широкоформатный ЖК монитор с диагональю, дюймов, не менее 24

Разрешение монитора, точек, не менее 1920x1200

Документирование изображений с сетевой печатью по стандарту DICOM

Реконструкция изображений

Временная память, специально выделенная для хранения данных к-пространства («сырые» данные), ГБ, не менее 550

Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора, изображений в секунду, не менее 13000
	1 шт.

	
	
	6
	Программы импульсной последовательности (ИП) и программы для исследований
	ИП спин эхо

ИП быстрое спин-эхо

ИП быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением

ИП быстрое спин-эхо с инверсионным восстановлением

ИП быстрое спиновое эхо с однократным сбором данных

ИП градиентное эхо

ИП быстрое градиентное эхо

ИП градиентное эхо с очищением

ИП быстрое градиентное эхо с очищением

Спектральная инверсия липидов

ИП инверсионного восстановления с Т1 контрастированием

ИП инверсионного восстановления с Т2 контрастированием

ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием

ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием

ИП эхопланарная визуализация (EPI)

ИП эхопланарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала воды

Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация в том числе с различными значениями B-фактора

Максимальный b-фактор при диффузионно-взвешенной эхопланарной визуализации, с/мм2, не менее 10000

ИП быстрое градиентное эхо с синхронизацией по ЭКГ

ИП быстрое градиентное эхо для сканирования в кино-режиме

ИП градиентное эхо с двумя эхо-сигналами

Методика градиентного эхо с получением множественных зхо-сигналов для лучшего контраста между серым и белым веществом в T2 взвешенном изображении спинного мозга

ИП рекомбинированное градиентное эхо с несколькими эхо-сигналами

ИП двойная инверсия-восстановление

ИП тройная инверсия-восстановление

ИП 2D времяпролетная визуализация 

ИП 3D времяпролетная визуализация

ИП 2D синхронизированная времяпролетная визуализация

ИП усиленная 3D времяпролетная визуализация

Программный пакет сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D 

Программный пакет сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 3D 

Программный пакет для МР ангиографии с контрастным усилением и автоматической детекцией болюса для синхронизации сканирования

Программный пакет для периферической МР ангиографии с отслеживанием болюса, автоматическим продвижением стола и переключением катушек

Сканирование в кино-режиме с ЭКГ синхронизацией для исследований сердца в режиме «черная кровь» и «белая кровь»

Программный пакет для трехмерного динамического исследования брюшной полости с контрастным усилением и получением 3D срезов с полным охватом брюшной полости за одну задержку дыхания

Программный пакет для ускоренного получения объемного изображения абдоминальной области от печени до таза с высоким разрешением за одну задержку дыхания с использованием технологии параллельной визуализации

2D и 3D МР холангиопанкреатография

Программный пакет двойного инверсионного восстановления

Программный пакет тройного инверсионного восстановления

Программный пакет интерактивной визуализации сосудов

Возможность шагового перемещения стола во время МР ангиографического исследования, позволяющая проводить сканирование на большом протяжении

Проекция максимальной интенсивности (MIP)

Методики параллельного сканирования

Мульти-планарная реконструкция (MPR)

Мульти-планарная объемная реконструкция (MPVR)

Программный пакет для ускоренного получения объемного изображения печени

Методика трехмерного градиентного эхо с инверсионным восстановлением для получения изотропного изображения всего головного мозга с величиной воксела, мм х мм х мм, не более 1 х 1 х 1

Программный пакет для перфузионного исследования головного мозга

Методика 2D визуализации, ускоряющая получение данных одновременно в направлении фазового кодирования и в срезоселективном направлении

Автоматическая система получения данных о пациенте и типе сканирования напрямую из DICOM сервера

Возможность использования предустановленных протоколов исследования и создания пользовательских

Возможность наложения нескольких изображений друг на друга

Прямое интегрирование МР-томографа с системой Image Management Systems (IMS), Picture Archival Computerized System (PACS), Hospital Information System (HIS) и Radiology Information System (RIS).

Программный пакет для связи аппарата с единой больничной информационной сетью Hospital Information System (HIS) и / или Radiology Information System (RIS) в формате DICOM 3.0.

Поддержка серверного класса рабочего списка DICOM на консоли оператора

Программное приложение, позволяющее объединять двумерные и трехмерные изображения, полученных в ходе разных сеансов сбора данных, с последующим реформатированием и вычислением параметрических и спектроскопических карт

Программный пакет для сканирования в реальном масштабе времени, позволяющий изменять параметры контрастирования и направление фазового и частотного кодирования

Программный пакет для улучшенной визуализации нервных корешков и межпозвонковых дисков

Программный пакет контрастной МР ангиографии для контроля в реальном времени поступления контрастного вещества в зону исследования

Программный пакет для выполнения МР ангиографии с высоким пространственный и временным разрешением для получения разрешенных по времени 3D изображений кровеносных сосудов с возможностью захвата пиков артериальных фаз с минимальной венозной составляющей

Программный пакет  для автоматизированного сбора данных в нескольких положениях, предназначенное для оценки состояния дерева сосудов

Технология трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества

Возможность получения единого трехмерного объема с данными высокого разрешения вместо нескольких независимых двумерных наборов данных для получения более качественных изображений при меньшей длительности исследования

Возможность реформатирования изотропных наборов данных  в любую плоскость без промежутков и с тем же разрешением, что и в исходной плоскости 

Программный пакет центрально ориентированного заполнения матрицы сырых данных для получения безартефактных изображений независимо от движений пациента

Сохранение разрешающей способности и отсутствие увеличения времени сканирования при выполнении безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений во всех проекциях сканирования

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений с инверсионным подавлением сигнала воды во всех проекциях сканирования

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т1 изображений с инверсионным подавлением сигнала воды во всех проекциях сканирования

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения диффузионно-взвешенных изображений

Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения изображений, взвешенных по протоннной плотности во всех проекциях сканирования

Программный пакет для исследования направленной диффузии (диффузионный тензор)

Максимальное число направлений диффузионного тензора, не менее 150

Технология подавления сигналов от жира в самых сложных анатомических структурах

Возможность создавать наборы данных с сигналом только для воды, с сигналом только для жира, в фазе и вне фазы для четкой различимости тканей в рамках единой серии

Возможность устранения артефактов восприимчивости, неполное или неточное насыщение сигнала от жира, а также химический сдвиг

Импульсная последовательность для объемного сбора множественных эхо-сигналов с различным временем эхо для выделения участков с увеличенным временем T2*

Специализированная ИП для визуализации сосудов головного мозга и почечных артерий с подавлением сигнала от подлежащих тканей, которое комбинирует объемное 3D фазово-контрастное исследование, совместимое с технологией параллельной визуализации и возможностью респираторного триггирования

Программный пакет, совместимый с технологией параллельной визуализации, для ангиографического исследования артерий с прямым током крови в систолическую фазу с подавлением сигнала от жировой ткани и фоновых артефактов и периферической синхронизацией

Программный пакет для ускоренного получения изотропных диффузионно-взвешенных изображений головного мозга и печени с высоким отношением сигнал/шум с с расчетом карт эффективного коэффициента диффузии (ADC) 

Программный пакет изотропной 3D визуализации с повышенным отношением сигнал/шум с использованием методики меченых спинов с возможностью реконструкции в аксиальные, сагиттальные, корональные или косые проекции и создания карт перфузии с высокой магнитной восприимчивостью

Программный пакет для получения изотропных 3D изображений, взвешенных по протонной плотности, T1-, T2- взвешенных изображений, Т2 FLAIR с применением технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества

Программный пакет для получения 3D изображений молочных желез  при проведении динамического контрастирования

Программный пакет для проведения спектроскопии молочных желез для неинвазивной оценки относительных концентраций метаболиитов invivo.

Программный пакет для анализа на консоли оператора данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга

Программный пакет для просмотра и визуализации каналов белого вещества и тканей с высокой частичной анизотропией

Программный пакет для создания двумерных цветовых карт ориентации, двумерных карт собственного вектора и трехмерных карт трактографии на основе данных картирования тензора диффузии

Програмный пакет для автоматического создания параметрических карт для кровотока, объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала для неврологических исследований

Программный пакет для измерения жесткости ткани печени

Программынй пакет на консоли оператора для анализа данных, получаемых при оценке жесткости ткани печени, с возможностью построения цветовых карт

Программный пакет для получения T2*-взвешенных изображений печени и карт содержания триглицеридов в жировой ткани. Возможность проведения количественного анализа жира для оценки диффузных заболеваний печени

Технология трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества

Возможность получения единого трехмерного объема с данными высокого разрешения вместо нескольких независимых двумерных наборов данных для получения более качественных изображений при меньшей длительности исследования

Возможность реформатирования изотропных наборов данных  в любую плоскость без промежутков и с тем же разрешением, что и в исходной плоскости 

Программный пакет одновоксельной и мультивоксельной спектроскопии для неинвазивной оценки относительных концентраций метаболиитов invivo. 

Программный пакет 2D визуализации химического сдвига 

Программный пакет 3D визуализации химического сдвига 

Программный пакет для проведения автоматического сканирования головного мозга с автоматической закладкой срезов
	1 шт.

	
	
	7
	Специальная компьютерная рабочая станция для создания парадигм для функциональной МРТ
	Независимая рабочая станция врача

Многопользовательская, многозадачная операционная система

Архитектура, бит, не менее 64

Тактовая частота процессора, ГГц, не менее 3

Оперативная память, Гб, не менее 8

Клавиатура, мышь

Программный пакет управления данными пациентов в формате DICOM и PACS

Возможность создания нескольких учетных записей

Возможность экспорта мультимедийных данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi

Два монитора с диагональю, дюймов, не менее 19

Жесткий диск для ОС и приложений, Гб, не менее 300

Жесткий диск для хранения изображений, Гб, не менее 600

Программные средства создания прямоугольных, эллиптических и произвольных областей интереса при анализе данных

Специальные средства разметки для совмещения изображений

Пакет программ для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов

Возможность анализа и обработки результатов диффузионных и перфузионных исследований

Программный пакет для анализа данных исследования диффузии, включая реконструкцию изображений по коэффициенту диффузии и диффузионному тензору

Программный пакет для обработки данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга

Программное приложение, позволяющее автоматически анализировать значения церебрального кровотока, церебрального объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала 

Программный пакет для постобработки экспертных клинических приложений для  исследований головного мозга 

Программный пакет для "склеивания" изображений различных анатомических "этажей" для получения единого изображения при проведении сканирования всего тела

Программный пакет для оценки изменения в динамике размера патологических образований, для применения критериев проведения исследований и представления результатов в табличном виде

Возможность экспорта мультимедийных данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Безколбовый инжектор 
	Скорость потока:0.2 - 8 мл/сек, шаг of 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в

программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма   5%; Макс. отклонение потока: поток 0,4 - 8,0 мл/сек    5%, поток 0,3 мл/сек   8%, поток 0,2 мл/сек    23%; Макс. подача объёма при одной ошибке 1 - 20 мл+ 12%, 21 - 400 мл   + 45%; Макс. отклонение потока при 1 ошибке 20%; Макс. давление системы: 13 бар (188.5 psi) при регулировании давления во время инъекции 16 бар (232 psi) при окклюзии.

Номинальное напряжение


Вход: Диапазон ном.напряжения 24 VDC; Ток 9,4 A (Peak).

Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 54 кг
	1 шт.

	
	
	2
	Принтер сухой печати
	 Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота)

Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт

Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% 

Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч

Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV

Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов

Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport

Пропускная способность – 60 пленок в час
	1 шт.

	
	
	3
	Шкаф для хранения катушек


	Легкая немагнитная каталка на колесах, оснащенная боковыми поручнями, регулируемой спинкой, системой тормозов и системой регулирования высоты для удобной и безопасной транспортировки пациентов.


	1 шт.

	
	
	4
	Каталка для пациента не магнитная:


	Портативный металлодетектор:

Устройство для обнаружения металлических предметов с 3-позиционным переключателем визуальных или слуховых сигналов и регулируемой чувствительностью, весом не более 0.5 кг
	1 шт.

	
	
	5
	Источник бесперебойного питания
	мощность, кВа, не менее 160
	1 шт.

	
	
	6
	Устройства для размещения и фиксации пациента


	Набор для позиционирования и фиксации пациента в специальной транспортабельной коробке


	1 шт.

	5.
	Требования к условиям эксплуатации

(с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Размеры помещения:

Процедурная: Длина х Ширина 8м х 5м

Техническое помещение: Длина х Ширина 6м х 4м

Пультовая комната: Длина х Ширина 5м х 3м

Высота 3,3м

Масса: - Магнит: 7187 кг Расхождение в высоте пола 

≤ 5 мм между высшими и низшими точками на всей поверхности, предназначенной для установки магнита

Требования к источнику питания

Макс.мощность 120кВА

Средняя мощность (при сканировании) 80 кВ

Частота и напряжение сети 50-60 Гц ± 0,5 Гц, 380/415В ± 10%

Хранение

Температура от -34С до +60С

Относительная влажность макс.60%

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛА В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ  

Наличие ферромагнитных материалов в строительных конструкциях вблизи магнита может вызвать нарушение однородности магнитного поля и ухудшение качества изображения. Заказчик должен предоставить полную информацию о расположении и массе всех стационарных металлических предметов (балок, арматуры, водопроводных и канализационных труб и т.п.) в радиусе 2,5м от изоцентра магнита.

Упаковка магнита

Длина      366 cм 

Ширина      237 cм 

Высота      272 cм 

Масса (нетто + упаковка)   7484+998 кг

Минимальный размер проема 2,60 м в высоту и 2,60 м в ширину в стене, в случае доставки магнита через крышу минимальный размер отверстия 3,00 х 3,00 м.

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Пленка термографическая 35*43
	Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах.


	1 упаковка


Лот № 27

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Аппарат маммографический

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности).
	Применение в лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждениях, предназначенных для скрининговых  и диагностических исследований молочной железы.Для проведения биопсии тканей молочной железы при помощи стереотаксической приставки.

	3
	Требования к техническим характеристикам

(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке

Изоцентрическое устройство гентри
Фокусное расстояние, не более 650 мм
Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов
Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя 

Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя 

Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с
Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с
Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с
Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см
Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки
Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка

Устанавливаемая сила компрессии
Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н

Две скорости компрессии 
Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н
Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н
Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии 

Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз
Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением  

Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения  

Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения
Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO  - 4 положения
Фиксация гентри при начале компрессии

Пара двойных педалей для управления аппаратом
Высокочастотный генератор

Мощность генератора, не более 5кВт
Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ
Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс
Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА
Ручное, полуавтоматическое и автоматическое  управление параметрами экспозиции 
Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции:                                                                               
 - кВ
 - мАс
 - мишень анода
 - фильтр
Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения 
Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента

Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в  изображении

Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр

Рентгеновская трубка

Двойной трек анода
Материал первого трека - Молибден

Материал второго трека - Родий или вольфрам

4 фокуса (2 на каждый трек)
Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ
Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин
Вращающийся анод
Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин

Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку

Коллиматор рентгеновского излучения
Световой центратор
Автоматическая установка  в режиме увеличения
Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы.
Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии

Цифровые маркеры проекции

Цифровой детектор
Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель»

Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60%

Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит
Размер детектора, не менее 24х30 см

Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм

Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500
Станция сбора медицинских данных

ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024

Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек

Порт для подключения Ethernet
Объем жесткого диска, не менее 250 Гб
Режим увеличения изображения

Режим инверсии изображения

Вращение изображения

Отражение изображения

Ввод аннотаций на изображение

Возможность измерения расстояний на изображении

Рентгенозащитная ширма
Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см
Расчет и вывод дозы  на изображение после каждой экспозиции 
Источник бесперебойного питания для компьютерной системы 

Поддержка DICOM 3.0

Рабочая станция для анализа полученных изображений
Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления
Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей
Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21”
Диагональ цветного монитора, не менее 19”
DICOM совместимость

Интерфейс на русском языке
Приставка стереотаксическая для биопсии
Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации

Питание от маммографа

Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90
Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов
Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, .
Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям
Программируемая длина иглы
Топограмма, не менее 100х80 мм
Контроль по топограмме

Биопсийное окно, не менее 50х40 мм
Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм
Контроль по стереотаксическому изображению

Возможность переключение между мишенями у аппарата

Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе
Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии

Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме

Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме 

Направляющие для игл

Специализированный стол или стул

Принтер для печати медицинских изображений

Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см 
Вес в распакованном виде: 90 кг. 
Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. 
Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. 
Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. 
Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. 
Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. 
Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. 
Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. 
Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги 
Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. 
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. 
Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа 
Форматы изображений: DICOM (встроенный) 
Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) 
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	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)


	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке
	Изоцентрическое устройство гентри
Фокусное расстояние, не более 650 мм
Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов
Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя 

Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя 

Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с
Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с
Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с
Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см
Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки
Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка

Устанавливаемая сила компрессии
Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н

Две скорости компрессии 
Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н
Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н
Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии 

Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз
Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением  

Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения  

Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения
Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO  - 4 положения
Фиксация гентри при начале компрессии

Пара двойных педалей для управления аппаратом
	1 шт

	
	
	2.
	Высокочастотный генератор


	Мощность генератора, не более 5кВт
Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ
Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс
Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА
Ручное, полуавтоматическое и автоматическое  управление параметрами экспозиции 
Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции:                                                                               
 - кВ
 - мАс
 - мишень анода
 - фильтр
Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения 
Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента

Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в  изображении

Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр


	1 шт

	
	
	3.
	Рентгеновская трубка


	Двойной трек анода
Материал первого трека - Молибден

Материал второго трека - Родий или вольфрам

4 фокуса (2 на каждый трек)
Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ
Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин
Вращающийся анод
Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин

Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку
	1 шт

	
	
	4.
	Коллиматор рентгеновского излучения

	Световой центратор
Автоматическая установка  в режиме увеличения
Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы.
Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии

Цифровые маркеры проекции
	1 шт

	
	
	5.
	Цифровой детектор

	Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель»

Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60%

Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит
Размер детектора, не менее 24х30 см

Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм

Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500
	1 шт

	
	
	6.
	Станция сбора медицинских данных
	 ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024

Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек

Порт для подключения Ethernet
Объем жесткого диска, не менее 250 Гб
Режим увеличения изображения

Режим инверсии изображения

Вращение изображения

Отражение изображения

Ввод аннотаций на изображение

Возможность измерения расстояний на изображении

Рентгенозащитная ширма
Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см
Расчет и вывод дозы  на изображение после каждой экспозиции 
Источник бесперебойного питания для компьютерной системы 

Поддержка DICOM 3.0


	1 шт

	
	
	7.
	Рабочая станция для анализа полученных изображений

	Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления
Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей
Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21”
Диагональ цветного монитора, не менее 19”
DICOM совместимость

Интерфейс на русском языке

	1 шт

	
	
	8.
	Приставка стереотаксическая для биопсии

	Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации

Питание от маммографа

Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90
Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов
Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, .
Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям
Программируемая длина иглы
Топограмма, не менее 100х80 мм
Контроль по топограмме

Биопсийное окно, не менее 50х40 мм
Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм
Контроль по стереотаксическому изображению

Возможность переключение между мишенями у аппарата

Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе
Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии

Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме

Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме 

Направляющие для игл

Специализированный стол или стул
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Экраны рентгенозащитные прозрачные 
	Защитная ширма для лица пациентки при проведении экспозиции
	1 шт

	
	
	2.
	Стандартная компрессионная ложка для увеличения.
	Компрессионаая ложка 24х30

Компрессионная ложка 19х23
	1 к-т

	
	
	3.
	Стойка для съемки с увеличением в 1.5 раза
	Набор для съёмки с увеличением 1.5
	1 шт

	
	
	4.
	Стойка для съемки с увеличением в 1.8 раза
	Набор для съёмки с увеличением 1.8
	1 шт

	
	
	5.
	Фантомы для калибровки 
	Маммографический фантом
	1 шт

	
	
	6.
	Щит силовой электрораспределительный.
	Щит силовой электрораспределительный.
	1 шт

	
	
	7.
	Принтер для печати медицинских изображений


	Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см 
Вес в распакованном виде: 90 кг. 
Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. 
Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. 
Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. 
Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. 
Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. 
Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. 
Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. 
Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги 
Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. 
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. 
Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа 
Форматы изображений: DICOM (встроенный) 
Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) 
	1 шт

	
	
	8.
	Негатоскоп маммогафический
	Наличие
	1 шт

	
	
	9.
	Источник бесперебойного питания
	Наличие
	1 шт

	
	
	10.
	Индивидуальная защита
	Комплект (2 фартука, 1 защита для щитовидной железы, 2 юбки)
	1 к-т

	5
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Технические требования к установке :

Размеры помещений: 

Процедурная комната- 3.50м  х 3.50м.(10.5м²).

Высота помещений не ниже 2.5м.
Температура и влажность:

Температура от 15° С до 35° С.

Влажность от 10% до 80% без конденсации.

Тепловыделение:

= при выключенном рентгене:1,05 кВт в течении 6 сек.Макс.

= при выключенном рентгене:0,75 кВт.

Гентри крепится к полу 3-я или 5-юанкерными болтами М10, толщинабетонного основания от 120мм.

Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м

Контрольная станция AWS крепится кполу 4-я анкерными болтами М10,толщина бетонного основания от 120мм.

Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м

Характеристика электропитающих сетей:
Электропитание 1-Фазное 220 В.

Частота 50 или 60 Гц +-1 Гц.

Мощность 9 кВА / 6 сек.max
Напряжение 220 ÷240 В ±10%

COSϕ 0,6
DMD Iном.= 25А.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Пленка термографическая
	Для печати снимков на термографическом принтере
	1 уп.


Лот № 28

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система лучевой терапии с принадлежностями.  

	2.
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок  документа)
	Не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

	3.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Предлагаемый пакет оборудования позволит проводить следующие процедуры радиохирургии и лучевой терапии: 

Безрамочная радиохирургия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью).

Рамочная радиохирургия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью).

Радиохирургия для экстракраниальных опухолей (спинальные опухоли, печень, легкие).

Стереотаксическая лучевая терапия для внутричерепных локализаций (стандартная и с модулированной интенсивностью).

Стереотаксическая лучевая терапия для экстракраниальных опухолей (спинальные опухоли, печень, легкие, предстательная железа, поджелудочная железа, раки ЛОР органов).

Лучевая терапия управляемая изображениями для опухолей всех локализаций.

Лучевая терапия с модулированной интенсивностью для опухолей всех локализаций.

Трехмерная конформная лучевая терапия для опухолей всех локализаций.

Лучевая терапия с технологией модулированной интенсивности дозы во время вращения  

Лучевая терапия синхронизированная с дыханием пациента для опухолей грудной клетки и брюшной полости, подверженных дыхательным движениям.

Облучение всего тела фотонами (при пересадке костного мозга).

Облучение всей кожи электронами.

Возможность реализации вышеуказанных методик лучевой терапии позволит эффективно поводить высококачественное лечение для:

Опухолей предстательной железы;

Опухолей молочной железы;

Гинекологических опухолей;

Опухолей печени; 

Опухолей позвоночника и спинного канала; 

Опухолей ЛОР органов;

Опухолей легких; 

Опухолей пищевода;

Опухолей прямой кишки и анального канала; 

Опухолей поджелудочной железы; 

Рака кожи; 

Лимфом; 

Злокачественных и доброкачественных опухолей внутричерепных локализаций;

Невралгии тройничного нерва.

	4.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Набор для стереотаксического облучения

Энергия фотонов 4  МэВ.
Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-250 МЕ/мин.
Энергия фотонов 6 МэВ.

Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин.

Энергия фотонов 10 МэВ.

40 см x 40 см максимальный размер поля, диапазон мощностей дозы 0-600 MЕ/мин.

Энергия фотонов 15/16 МэВ. 

Максимальный размер поля 40 см×40 см, диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин.

Набор электронных аппликаторов. 

6 см×6 см, 6 см×10 см, 10 см×10 см, 15 см×15 см, 20 см×20 см, 25 см×25 см.

Энергия электронов 6 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Mин.

Режим облучения всей кожи с высокой мощностью дозу электронами с энергией 6 МэВ. 

Диапазон мощностей дозы 0-2500 МЕ/мин.

Энергия электронов 9 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 12 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 16 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 20 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см, диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 22 МэВ.

Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 6 МэВ диапазон мощностей дозы 400-1400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. 
Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 10 МэВ диапазон мощностей дозы 400-2400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии. 

Набор красных лазерных центраторов.

Многолепестковый коллиматор 120. 

Количество лепестков MLC не менее 60 x 2.

Размер проекция лепестков в плоскости изоцентра: 

Центральные 20 см по продольной оси среза пучка: не более 5 мм.

Остальные лепестки: не более 10 мм.

Терапевтическое поле, образуемое лепестками не менее: 22×40 см.

Утечка через лепестки MLC в фотонном режиме: не более 2%.

Утечка между лепестками MLC в фотонном режиме: не более 3%.

Передвижение лепестков MLC через центральную ось пучка: 20 см.

Система портальной визуализации.

Получение изображений и анализ данных для локализации мишени, позиционирования пациента и управления движениями.

Характеристики:

- Система высокой точности, привязанная к изоцентру.

- Детектор на базе аморфного кремния для получения изображений высокого разрешения с низкой дозой.

- Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы.

- Просмотр и анализ изображений во время процедуры.

Встроенная система рентгенвизуализации

Получение кВ изображений, анализ данных, анализ для локализации мишени, позиционирования пациента и компенсации движений. 

Характеристики:

- Система высокой точности, привязанная к изоцентру.

-  Источник рентгеновского излучения и детектор. 

-  Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы.

- Возможность получения томографического изображения в коническом пучке.

- Возможность получения изображения синхронизированного с дыханием пациента. 

- Просмотр и анализ изображений во время процедуры.

Система оптической визуализации.

Стереоскопическое устройство получения оптических изображений для отслеживания дыхательных движений пациента и позиции пациента в трехмерном пространстве.

Система планирования облучения

Набор стандартных функций для очерчивания структур опухоли и здоровых тканей и виртуальной симуляции: регистрация трехмерных изображений, поддержка очерчивания с использованием изображений КТ, МР, ПЭТ, ОФЭКТ, автоматическая сегментация структур по их плотностям, установка пучков в плане облучения, анализ плана (включая визуализацию распределения дозы и гистограмм доза – объем).

Расчет трехмерных распределений дозы фотонных пучков в тканях пациента с использованием алгоритма расчета доз, раздельно рассчитывающего вклад первичного и рассеянного излучения в дозу в теле пациента.

Расчет трехмерных распределений дозы от пучков электронов в тканях пациента с использованием алгоритма Монте Карло.

Интерактивная инверсная оптимизация планов облучения пациента для проведения лучевой терапии с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения, включая оптимизацию направлений и количества пучков.

Использование диагностических изображений сортированных по фазам цикла дыхания пациента для расчета доз и очерчивания структур.

Расчет портальных изображений дозы получаемых при доставке плана с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения на детектор портальных изображений.

Планирование процедур контактной лучевой терапии (брахитерапии) с использованием трехмерных изображений визуальной диагностики.

Интерфейс для передачи данных на лазеры системы виртуальной симуляции процедур лучевой терапии.

Биологическая оценка планов лучевой терапии – расчет биологического эффекта курса лучевой терапии на основании различных радиобиологических моделей, моделирование изменения режимов фракционирования.

Лечебный стол.

Точность цифрового контроля движения стола в области  ±5 см вокруг механического изоцентра: ±0,5 мм.

Изоцентрическое вращения стола не менее ±90°.

Точность цифровых индикаторов вращения стола ±0,4°.

Дека лечебного стола

Дека из углепластика, без металла и других рентгеноконтрастных материалов, уменьшающая артефакты на изображениях. 

Длина не менее 120 см. 

Максимальная нагрузка 200 кг. 

Роботизированная дека стола, позволяющая компенсировать при укладке трансляционные и угловые смещения.

Накладка рентгенографическая на терапевтический стол с удлиняющей вставкой для безрамочной радиохирургии.

Информационно-управляющая онкологическая система

База данных, котороая является центральным компонентом информационной системы по Онкологии. 

Служит хранилищем информации о пациентах и изображений, импортированных в базу данных. 

Включает: сегментацию данных, архив/хранилище, тестовое окружение (T-Box).

Обеспечивает технические условия и инструменты для управления конфигурацией работы. 

Приложение позволяет пользователю просматривать обновленную клиническую информацию в любом отделении, позволяя обсуждать варианты лечения с персоналом клиники и пациентами непосредственно в месте проведения лечения.

Система планирования облучения

Система дозиметрического планирования для процедур стереотаксической лучевой терапии.
Функции локализации и обрисовки облучаемого объема.

Функции автоматической сегментации по трехмерным анатомическим атласам: краниальному, голова- предстательная железа, экстракраниальному.

Автоматическая регистрация изображений компьютерной томографии и магнитного резонанса, ПЭТ, ОФЭКТ, рентгеновских ангиографических изображений, в том числе цифровых субтракционных (DSA).

Возможность планирования процедур конформной стереотаксической лучевой терапии с использованием многолепестковой диафрагмы: статические поля, динамическая ротация, радиохирургия с модулированной интенсивностью пучков.

ИБП 

Источник бесперебойного питания 60 кВА для всей системы.

Стандартный набор для дозиметрии (стартовый набор).

Определение мощности излучения для ожидания биологического эффекта. 

Определяется физическая, или экспозиционная доза, доза поглощения, мощность дозы.  

Доза поглощения характеризует ту часть энергии ионизирующего излучения, которая поглощается при прохождении  через единицу массы вещества. 

Оценка поглощённой дозы по ионизационному действию рентгеновского излучения на чистый сухой воздух – определение экспозиционной дозы. 

Определение эквивалентной дозы. 

Эквивалентная доза служит для оценки действия ионизирующего излучения на биологические объекты. Определение эффективной дозы.  

Набор для фиксации пациента (стартовый набор).

Для фиксации пациента во время облучения. 

	5.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Набор для стереотаксического облучения
	Энергия фотонов 4  МэВ.
Максимальный размер поля 40 см×40 см.

Диапазон мощностей дозы 0-250 МЕ/мин.  
Энергия фотонов 6 МэВ. 

Максимальный размер поля 40 см×40 см.

Диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин.

Энергия фотонов 10 МэВ.

Максимальный размер поля 40 см×40 см. 

Диапазон мощностей дозы 0-600 MЕ/мин.

Энергия фотонов 15/16 МэВ. 

Максимальный размер поля 40 см×40 см.

Диапазон мощностей дозы 0-600 МЕ/мин.

Набор электронных аппликаторов. 

6 см×6см, 6см×10см, 10см×10см, 15см×15см, 20см×20см, 25см×25см.

Энергия электронов 6 МэВ.

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Mин.

Режим облучения всей кожи с высокой мощностью дозу электронами с энергией 6 МэВ. 

Диапазон мощностей дозы 0-2500 МЕ/мин. 

Энергия электронов 9 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 12 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 16 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 20 МэВ. 

Максимальный размер поля 25 см×25 см.

Диапазон мощностей дозы 0-1000 МЕ/Мин.

Энергия электронов 22 МэВ.

Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 6 МэВ диапазон мощностей дозы 400-1400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии.
Энергия фотонов с высокой интенсивностью дозы 10 МэВ диапазон мощностей дозы 400-2400 МЕ/Мин - Энергии фотонных пучков для стереотаксической лучевой терапии/радиохирургии.
Устройство наблюдения за движением – 2 камеры, 2 настольных монитора диагональю не менее 8 дюймов. 

Набор красных лазерных центраторов.
	1 шт.

	
	
	2.
	Многолепестковый коллиматор 120
	Количество лепестков MLC не менее 60×2.

Размер проекция лепестков в плоскости изоцентра: 

Центральные 20 см по продольной оси среза пучка: не более 5 мм.

Остальные лепестки: не более 10 мм.

Терапевтическое поле, образуемое лепестками не менее: 22×40 см. 

Утечка через лепестки MLC в фотонном режиме: не более 2%.

Утечка между лепестками MLC в фотонном режиме: не более 3%.

Передвижение лепестков MLC через центральную ось пучка: 20 см.
	1 шт.

	
	
	3.
	Система портальной визуализации.
	Получение МВ изображений и анализ данных для локализации мишени, позиционирования пациента и управления движениями.

Характеристики:

- Система высокой точности, привязанная к изоцентру;

- Детектор на базе аморфного кремния для получения изображений высокого разрешения с низкой дозой;

- Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы;

- Просмотр и анализ изображений во время процедуры.
	1 шт.

	
	
	4.
	Встроенная система рентгенвизуализации.
	Получение изображений, анализ данных, анализ для локализации мишени, позиционирования пациента и компенсации движений. 

Характеристики:

- Система высокой точности, привязанная к изоцентру;

-  Источник рентгеновского излучения и детектор; 

-  Получение планарных изображений до, после и во время подведения дозы;

- Возможность получения томографического изображения в коническом пучке;

- Возможность получения изображения синхронизированного с дыханием пациента; 

- Просмотр и анализ изображений во время процедуры.
	1 шт.

	
	
	5.
	Система оптической визуализации.
	Стереоскопическое устройство получения оптических изображений для отслеживания дыхательных движений пациента и позиции пациента в трехмерном пространстве.
	1 шт.

	
	
	6
	Система планирования облучения
	Набор стандартных функций для очерчивания структур опухоли и здоровых тканей и виртуальной симуляции: регистрация трехмерных изображений, поддержка очерчивания с использованием изображений КТ, МР, ПЭТ, ОФЭКТ, автоматическая сегментация структур по их плотностям, установка пучков в плане облучения, анализ плана (включая визуализацию распределения дозы и гистограмм доза – объем)

Расчет трехмерных распределений дозы фотонных пучков в тканях пациента с использованием алгоритма расчета доз, раздельно рассчитывающего вклад первичного и рассеянного излучения в дозу в теле пациента

Расчет трехмерных распределений дозы от пучков электронов в тканях пациента с использованием алгоритма Монте Карло.

Интерактивная инверсная оптимизация планов облучения пациента для проведения лучевой терапии с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения, включая оптимизацию направлений и количества пучков.

Использование диагностических изображений сортированных по фазам цикла дыхания пациента для расчета доз и очерчивания структур.

Расчет портальных изображений дозы получаемых при доставке плана с модулированной интенсивностью пучков фотонного излучения на детектор портальных изображений.

Планирование процедур контактной лучевой терапии (брахитерапии) с использованием трехмерных изображений визуальной диагностики.

Интерфейс для передачи данных на лазеры системы виртуальной симуляции процедур лучевой терапии.

Биологическая оценка планов лучевой терапии – расчет биологического эффекта курса лучевой терапии на основании различных радиобиологических моделей, моделирование изменения режимов фракционирования.

Монитор с диагональю не менее 27 дюймов – 6 штук.

Станция  планирования для рисования – 2 штуки.

Станция планирования для расчётов – 4 штуки

Принтер цветной лазерный – 1 штука.

Сервер – 1 штука.
	1 шт.

	
	
	7
	Лечебный стол.
	Точность цифрового контроля движения стола в области ±5 см вокруг механического изоцентра: ±0,5 мм.

Изоцентрическое вращения стола не менее ±90°.

Точность цифровых индикаторов вращения стола ±0,4°.
	1 шт.

	
	
	8
	Дека лечебного стола
	Дека из углепластика, без металла и других рентгеноконтрастных материалов, уменьшающая артефакты на изображениях. 

Длина не менее 120 см. Максимальная нагрузка 200 кг. 

Роботизированная дека стола, позволяющая компенсировать при укладке трансляционные и угловые смещения.

Накладка рентгенографическая на терапевтический стол с удлиняющей вставкой для безрамочной радиохирургии.
	1 шт.

	
	
	9
	Информационно-управляющая онкологическая система
	Лицензия базы данных на 1 отделение.

Лицензия для сегментации базы данных.

Пакет для радиационной онкологии – 5 штук.

Пакет для работы с изображениями – 5 штук.

Сервер базы данных – 1 штука.

Компьютер для установки программного обеспечения – 5 штук.

Монитор 23 дюйма – 5 штук.

Принтер черно белый  – 1 штука. 

Принтер цветной лазерный – 1 штука.

Цифровая фотокамера – 2 штуки.

Система считывания штрихкодов 1 штука.
	1 шт

	
	
	10
	Система планирования облучения
	Система дозиметрического планирования для процедур стереотаксической лучевой терапии.
Функции локализации и обрисовки облучаемого объема.

Функции автоматической сегментации по трехмерным анатомическим атласам: краниальному, голова- предстательная железа, экстракраниальному.

Автоматическая регистрация изображений компьютерной томографии и магнитного резонанса, ПЭТ, ОФЭКТ, рентгеновских ангиографических изображений, в том числе цифровых субракционных (DSA).

Возможность планирования процедур конформной стереотаксической лучевой терапии с использованием многолепестковой диафрагмы: статические поля, динамическая ротация, радиохирургия с модулированной интенсивностью пучков.
	1 комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	ИБП
	Источник бесперебойного питания 60 кВА 
	1 шт.

	
	
	2.
	Стандартный набор для дозиметрии (стартовый набор).
	Трехмерный анализатор полей ионизирующего излучения в полной комплектации.

Водный фантом со стенками из акрила.

Аппаратный интерфейс для управления передвижением  детектора в фантоме.

Двухканальный электрометр для проведения относительной и абсолютной дозиметрии в водном фантоме.

Два кабеля для подключения детекторов к электрометру.

Две водозащищенные ионизационные камеры для относительных измерений.

Два кабеля для подключения детекторов к электрометру, длиной не менее 6 м.

Программное обеспечение для проведения относительных измерений в водном фантоме.

Интерфейс для конвертации данных пучков в формат, пригодный для системы дозиметрического планирования.

Тележка для позиционирования фантома на 4 колесах со встроенным водным резервуаром.

Автоматизированное измерение отношений ткань – фантом.

Две водозащищенные ионизационные камеры малого объема для измерений в малых полях. 

Система для проведения абсолютной дозиметрии полей ионизирующего излучения. 

Дозиметр, отвечающий требованию вторичного стандарта дозиметрических лабораторий.

Две водозащищенные ионизационные камеры для абсолютной дозиметрии.

Два дозиметрических полупроводниковых детектора для измерений в фотонных полях малых размеров.

Плоскопараллельная водозащищенная ионизационная камера для электронных пучков.

Два кабеля для подключения детекторов к дозиметру, длиной не менее 20 м.

Фантом из плит водоэквивалентного пластика.

Прецизионный барометр.

Прецизионный термометр.

Устройство для ежедневной дозиметрической проверки качества ускорителя.

Набор для дозиметрической проверки качества планов лучевой терапии с модулированной интенсивностью и объемным модулированием интенсивности

Дозиметрическая матрица для стереотаксиса. 

Дозиметрическая матрица для измерения комплексного распределения дозы ионизирующего излучения для планов с модулированием интенсивности.

Фантом для матрицы для измерения комплексного распределения дозы ионизирующего излучения для планов с объемным модулированием интенсивности.

Программное обеспечение для анализа измеренных распределений дозы ионизирующего излучения и сравнения с расчетами доз, произведенными при помощи планирующей системы.

Набор гафхромных дозиметрических пленок

Устройство оцифровки дозиметрических пленок (микроденситометр или планшетный сканер).

Специализированные антропоморфные фантомы для верификации планов стереотаксической радиохирургии и для планов с модулированием интенсивности.
	1 комплект

	
	
	3
	Набор для фиксации пациента (стартовый набор).
	Одна подставка из углепластика для крепления к лечебному столу – для головы и шеи.

Одна подставка для лечения рака молочной железы.

Шесть листов болюсов 15×15 см - толщины 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0 см

Шесть листов болюсов 30×30 см - толщины 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 3,0 см.

Вакуумный матрац для иммобилизации пациентов -  20 шт. 

Вакуумный насос для откачки воздуха из вакуумных матрацев (2 штуки).

Ванна с термостатом и автоматическим подогревом воды для подготовки термопластических устройств иммобилизации.

Подставка для фиксации стоп, голеней и коленей пациента.

Маски для фиксации головы – 50 штук.

Набор рентгенконтрастных маркеров для визуализации изоцентра -  диаметр маркера 1,5 мм, не металлический материал.

Рентгенконтрастная нить для визуализации структур на коже пациента - диаметр нити 2 мм.

диаметр нити 1,5 мм.
	4 комплекта

	6.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Изоцентр – это исходная стандартная точка для оборудования.

Положение изоцентра должно быть четко указано на всех соответствующих чертежах. 

Чтобы обеспечить постоянство положения изоцентра необходимо построить перпендикулярные оси вдоль основы и вверх по стенам во всех четырех направлениях. 

Стандартная высота изоцентра для системы составляет 1295 мм (4 фута 3 дюйма).

Нужен минимальный просвет в 1219 мм (4 фута 0 дюймов) дополнительно к зазору для оборудования в 2134 мм (7 футов 0 дюймов) у входных дверей процедурной комнаты, оборудованных защитой от радиации. Такой зазор обеспечит надлежащий доступ для монтажа оборудования.

Требования к количеству единиц и типу защитных устройств для входной двери процедурной разнообразны и зависят от наличия и длины лабиринта, а также мощности системы. Для двухэнергетических ускорителей обычно требуются стальные двери с покрытием из свинца и борированного полиэтилена и механическим управлением. 

Рекомендуемое расстояние до бетонного перекрытия принимается равным 152 мм (6 дюймов) относительно обрешетки стены. 

Расстояние от изоцентра до стены с каждой стороны кушетки, которое может потребоваться, составляет около 5029 мм (16 футов 6 дюймов).

Чтобы уменьшить воздействие радиации за пределами кабинета, воздуховоды должны заходить в кабинет и выходить из кабинета через отверстия над дверью лабиринта. Чтобы уменьшить воздействие радиации на занимаемые помещения, необходимо проложить воздуховоды по возможности выше. Воздуховоды должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимально сократить площадь отверстия в стене. В большинстве случаев не требуется защищать воздуховоды, если конструкция воздуховода соответствует этому критерию. Вокруг воздуховода необходимо оставить свободное место (за пределами процедурного кабинета) для модернизации защиты на тот случай, если это потребуется по результатам радиационного контроля после установки. Следует избегать проникновения в процедурный кабинет напрямую, включая воздуховоды. Зарегистрированный дозиметрист обязан проверить конструкцию воздуховода и защиты в процедурных кабинетах без лабиринта.

	7.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 


Лот № 29

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Аппарат рентгеновский ангиографический с С-дугой для интервенционной радиологии

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности
	Одноплановая ангиографическая система с напольным креплением С-дуги должна быть универсальной и предназначена для всех возможных диагностических ангиографичиских исследований сердечно - сосудистой системы, лимфатической системы и рентгенэндоваскулярных (интервенционных) хирургических вмешательств.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Полное управление С-дугой, ангиографическим столом, шторками коллиматора и выбор программ рентгенографии должно осуществляться непосредственно у операционного стола в стерильных условиях, а просмотр, постобработка, архивирование полученных данных и конфигурация – в пультовой с помощью консоли оператора. 

Наличие полностью цифровой цепи формирования, обработки изображения и режимов цифровой флюороскопии с частотой от 0,5 до 30 импульсов в секунду с матрицей 1024/12 бит, цифровой рентгенографии с частотой от 0,5 до 7,5 кадров в секунду с матрицей 2048/14 бит, цифровой субтракционной ангиографии с частотой от 0,5 до 7,5 кадров в секунду с матрицей 2048/14 бит.

При обработке данных субтракционной ангиографии наличие автоматического и ручного сдвига пикселей, повторное применение маски, получение изображений с максимальным насыщением для контрастных веществ, добавление анатомического фона с коэффициентом смешивания не хуже от 0 до 100 %.  При обработке ангиографических данных необходима возможность просмотра позитивных и негативных изображений, настройки контрастности и яркости, панорамирования, масштабирования, измерения длины и углов. Наличие приложений по снижению лучевой нагрузки: выполнение рентгеноскопии с изменяемой частотой кадров, регулировка коллиматора и полупрозрачных фильтров без включения излучения; позиционирование объекта без включения источника излучения, система предварительных медных фильтров, автоматически выбирающая нужный фильтр с учетом телосложения пациента, специальный протокол сбора данных, отображение произведения дозы на площадь и мощность дозы в контрольной точке на мониторе «живого» изображения в процедурной и пультовой. Наличие дополнительных принадлежностей: лотки для рук пациента, катетеровов и инструментов, фиксатор головы, подголовник. Наличие возможности вывода живого и референсного изображений для телеконференций.   
Консоль оператора:

Объем базовой памяти на жестком диске с матрицей 1024/12 бит должен быть не менее 50 000 изображений. Наличие устройства записи на компакт-диск, интерфейса и программного обеспечения для передачи медико-диагностической информации в стандарте DICOM 3.0, а также между DICOM-совместимыми системами разных производителей. Высококонтрастный дисплей не менее 19 дюймов для живых изображений в диспетчерской, с монохромным изображение, технологии TFT с высокой яркостью и расширенным углом обзора.

Технические характеристики монитора:

- диагональ не менее 19 дюймов (48 см).
- Разрешение не менее 1280 х 1024 (пиксель).
- Гарантированная яркость в течение всего срока службы не менее 400 кд / м ² при контрастности 500:1.
- Без мерцания и искажения изображений.
- Датчик внешней освещенности для оптимальной адаптации к освещенности помещения.

Клавиатура, мышь.

Напольный штатив с С-дугой:

Наличие C-образного штатива (С-дуги) напольного крепления, единого джойстика для управления С-дугой и движениями плоского детектора, встроенной программы предотвращения столкновений между движущимися частями ангиографа и пациентом/окружающими объектами. 

Количество рабочих позиций системы не менее 5, количество дополнительных позиций системы, программируемых пользователем не хуже от 45 до 55,  не менее 3 позиций быстрого доступа. 

Наличие оптимального уровня доступа к пациенту. Максимальный диапазон обследования при периферических процедурах без необходимости перемещения пациента не менее 185 см. Внутренний радиус С-дуги не менее 92 см. Моторизованный поворот штатива в диапазоне  не хуже 0-35°. Угол наклона С-дуги в левой (LAO) /правой (RAO) передней косой проекции не менее ±130° со скоростью не менее 25°/с и краниальной (CRAN) /каудальной (CAUD) проекции не менее +55/-45° со скоростью не менее 18°/с. Возможность регулировки расстояния между трубкой и детектором от 90 до 120 см. со скоростью не менее 8см/с.  Расстояние от изоцентра до пола не менее 106 см. Расстояние от фокуса до изоцентра не более 75 см. Для оптимального доступа к пациенту необходимо наличие возможности произвольного позиционирования С-дуги и стола по отношению друг к другу под углом не менее 30° относительно продольной оси тела пациента для получения LAO/ RAO не хуже +58/-65° и CRAN/CAUD  не хуже+45/-45° и под углом 90° относительно продольной оси тела пациента для получения LAO/ RAO +50/-45° и CRAN/CAUD +40/-45°. 

Генератор:

Наличие высокочастотного генератора с контролем дозы для рентгеноскопии и рентгенографии.  Мощность в режиме съемки при напряжении 100 кВ - не менее 100 кВт. Напряжение при рентгенографии не более 150 кВ, напряжение при рентгеноскопии не более 125 кВ. 

Рентгеновская трубка:

Наличие высококачественной трехфокусной рентгеновской трубки для ангиографии. Максимальное напряжение не менее 125кВ. Максимальная мощность не менее 20-40-80 кВт. Значение фокусных пятен не хуже 0.3/0.6/1.0. Угол анода не менее 12 град. Максимальная теплоемкость анода не менее 2500000 Дж (3375000 ТЕ), максимальная теплоемкость рентгеновского излучателя не менее 3600000 Дж (4900000 ТЕ). 

Коллиматор:

Наличие вращающегося  мультилепесткового коллиматора с прямоугольной диафрагмой и полупрозрачными пальцевидными фильтрами для ангиографических исследований. Наличие независимого вращения и сдвига фильтров. Наличие пятиступенчатой  префильтрации медными фильтрами для снижения накожной дозы в режиме просвечивания и съемки. Толщина фильтров не хуже  от 0,1 до 0,9 мм. Наличие автоматического выбора фильтра в зависимости от поглощения излучения объектом. Наличие автоматического синхронного вращения детектора и коллиматора для компенсации поворота изображения в различных рабочих положениях. 

Плоский детектор:

Наличие динамического плоского поворотного детектора не менее  30х40см с высоким разрешением с матрицей  не менее 2480х1920. Размер пиксела не хуже 154 мкм и глубиной отцифровки 14бит. Пространственное разрешение  не менее 3,25 пар линий/мм. 

Используемые форматы изображения: 30x40см; размер матрицы – 2480x1920.

Наличие увеличения 1 – 30x30см, не хуже 42см по диагонали; размер матрицы – не менее 1920x1920.

Наличие увеличения 2 – 22x22см, не хуже 32см по диагонали; размер матрицы – не менее 1440x1440.

Наличие увеличения 3 – 16x16см, не хуже 22см по диагонали; размер матрицы – не менее 1024x1024.

Наличие увеличения 4 – 11x11см, не хуже 16см по диагонали; размер матрицы – не менее 720x720.

Наличие увеличения 5 – 8x8см, не хуже11см по диагонали; размер матрицы – не менее 512x512. 

Наличие съемной отсеивающей решетки с наличием свинца не менее(pb) 15/80. Детектор должен быть с моторизованным вращением для обеспечения более комфортной визуализации. 

Стол пациента с матрацем:

Наличие стандартного стола с напольным креплением на телескопической платформе с моторизованной регулировкой положения по высоте. Длина деки стола с принадлежностями должна быть не более 281.5см. Диапазон движения деки стола в продольном направлении не менее 124см. Диапазон движения деки стола в поперечном направлении не более ±16,5см.   Диапазон перемещения стола по высоте  не хуже от 77,5 до 110 см.  Диапазон поворота стола в горизонтальной плоскости не менее ±120º. Макс. вес пациента не менее 250кг. Дополнительно возможная нагрузка для аксессуаров не менее 40кг. Максимальная  нагрузка на стол при кардиореанимациях не менее 390 кг. 

Система подвески мониторов:

Наличие система подвески дисплеев для трех плоских ЖК мониторов не менее, чем с двумя установленными черно-белыми плоскими мониторами для живого и рефферентного изображения диагональю не менее 19 дюймов. Система подвески дожна быть с возможностью наклона, поворота и настраиваемая по высоте с возможностью продольного перемещения. Одно места должно быть подготовлено для установки дополнительного дисплея. На мониторах в операционной должно отображаться: время съемки, плоскость, угол наклонов RAO/LAO/CRAN/CAUD, расстояние между источником излучения и  плоским детектором (SID), формат увеличения, режим/программа, частота кадров,  продолжительность сцены, фокус, общая доза на единицу площади, время флюороскопии.

Мониторы черно-белые и цветные:

Наличие высококонтрастного черно-белого дисплея для отображения активных и референтных изображений без мерцания и искажений при рентгеновской диагностике диагональю не менее 19 дюймов, а также при интервенционных терапевтических процедурах. Диагональ экрана не менее 19 дюймов (48см), разрешение изображения не менее 1280x1024, с максимальной яркостью 1000 кд/м2, наличие сенсоров для адаптации яркости монитора к освещению. 

Наличие 19-дюймового цветного дисплея  для  просмотра цветных изображений в пультовой с датчиком освещенности помещения. Диагональ экрана не менее 19 дюймов (48см), разрешение изображения не менее 1280x1024, с максимальной яркостью 280 кд/м2.

Пакеты программ:

Наличие программного обеспечения для постпроцессинга, в т.ч. режимы автоматического или ручного измерения углов и расстояний с возможностью аннотаций; наличие измерительной программы анализа периферических, коронарных сосудов и измерительная программа для оценки левого желудочка; Ручной и автоматической калибровки; возможность подключение к госпитальным, радиологическим и кардиологическим компьютерным сетям в режиме on line, архивация рентген-изображений, в т.ч. на CD, DVD. Наличие дополнительных видеовыходов основного и референтного изображения для телеконференций.

Наличие системы контроля гемодинамических параметров.

Информационно-регистрационная система должна быть предназначена для любых гемодинамических исследований сердца, проводимых в интервенционных отделениях. Система должна собирать, обрабатывать, распечатывать и отображать на мониторе данные ЭКГ с 12 отведениями, показатели насыщения артериальной крови кислородом (SpoO2), неинвазивного артериального давления и до 4х показателей инвазивного давления. Наличие встроенной базы данных для просмотра, редактирования и долговременного хранения результатов обследования пациентов. Регистрационная система дожна поддерживать формат DICOM3 и интегрировать с госпитальной сетью, с документацией на лазерном принтере и архивацией на компакт-дисках в формате DICOM3, наличие защиты от разрядов дефибриллятора. Наличие комплекта принадлежностей, включая набор переходников, неинвазивного давления. Наличие комплекта принадлежностей для подключения датчиков инвазивного давления. Датчик неинвазивного давления, не менее 1. Наличие рентгенопрозрачных отведений для снятия ЭКГ. Наличие программного обеспечения интерфейса передачи данных между ангиографической системой и системой гемодинамики. Наличие плоского цветного монитора для параметров гемодинамики и электрофизиологии в операционной и двух плоских цветных монитора для пультовой. Размер монитора по диагонали не менее 48см. Разрешение, пикселов, не менее 1280х1024. ИБП для системы гемодинамики в пультовой.

Дополнительное и периферическое оборудование:

Наличие кабельной педали включения в операционной и ручное управление режимами съемки в пультовой.

Наличие защиты от облучения верхней и нижней части тела оператора. 

Наличие операционной лампы потолочного крепления с гибкой регулировкой. 

Наличие переговорного устройства. 

Наличие стола для пультовой. 

Наличие не менее 5 рентгенозащитных фартука.

Наличие вешалки для фартуков. 

Наличие защиты для щитовидной железы не менее 5. 

Наличие распределительного шкафа. 

Наличие просмотрового окна.  

Наличие источника бесперебойного питания не менее160 KVA.

Наличие инъектора ангиографического.
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	1.
	Консоль оператора
	 Объем базовой памяти на жестком диске с матрицей 1024/12 бит должен быть не менее 50 000 изображений. Наличие устройства записи на компакт-диск, интерфейса и программного обеспечения для передачи медико-диагностической информации в стандарте DICOM 3.0, а также между DICOM-совместимыми системами разных производителей. 
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	2.
	Напольный штатив с С-дугой


	C-образный штатив (С-дуги) напольного крепления, единый джойстик для управления С-дугой и движениями плоского детектора, встроенной программы предотвращения столкновений между движущимися частями ангиографа и пациентом/окружающими объектами. 

Количество рабочих позиций системы до 5, количество дополнительных позиций системы, программируемых пользователем от 45 до 55,  не менее 3 позиций быстрого доступа. 

Оптимальный уровень доступа к пациенту. Максимальный диапазон обследования при периферических процедурах без необходимости перемещения пациента не менее 185 см. Внутренний радиус С-дуги не менее 92 см. Моторизованный поворот штатива в диапазоне 0-35°. Угол наклона С-дуги в левой (LAO) /правой (RAO) передней косой проекции не менее ±130° со скоростью не менее 25°/с и краниальной (CRAN) /каудальной (CAUD) проекции не менее +55/-45° со скоростью не менее 18°/с. Возможность регулировки расстояния между трубкой и детектором от 90 до 120 см. со скоростью не менее 8см/с.  Расстояние от изоцентра до пола не менее 106 см. Расстояние от фокуса до изоцентра 75 см. Для оптимального доступа к пациенту необходимо наличие возможности произвольного позиционирования С-дуги и стола по отношению друг к другу под углом 30° относительно продольной оси тела пациента для получения LAO/ RAO +58/-65° и CRAN/CAUD +45/-45° и под углом 90° относительно продольной оси тела пациента для получения LAO/ RAO +50/-45° и CRAN/CAUD +40/-45°. 


	1

	
	
	3.
	Генератор


	Высокочастотный генератор с контролем дозы для рентгеноскопии и рентгенографии.  Мощность в режиме съемки при напряжении 100 кВ - не менее 100 кВт. Напряжение при рентгенографии не более 150 кВ, напряжение при рентгеноскопии не более 125 кВ. 
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	4.
	Рентгеновская трубка


	Высококачественная трехфокусная рентгеновская трубка для ангиографии. Максимальное напряжение не менее 125кВ. Максимальная мощность не менее 20-40-80 кВт. Значение фокусных пятен не хуже 0.3/0.6/1.0. Угол анода не менее 12 град. Максимальная теплоемкость анода не менее 2500000 Дж (3375000 ТЕ), максимальная теплоемкость рентгеновского излучателя не менее 3600000 Дж (4900000 ТЕ). 
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	5.
	Коллиматор


	Вращающийся мультилепестковый коллиматор с прямоугольной диафрагмой и полупрозрачными пальцевидными фильтрами для ангиографических исследований. Независимое вращение и сдвиг фильтров. Пятиступенчатая префильтрация медными фильтрами для снижения накожной дозы в режиме просвечивания и съемки. Толщина фильтров от 0,1 до 0,9 мм. Автоматический выбор фильтра в зависимости от поглощения излучения объектом. Автоматическое синхронное вращение детектора и коллиматора для компенсации поворота изображения в различных рабочих положениях. 
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	6.
	Плоский детектор


	Динамический плоский поворотный детектор  30х40см высокого разрешения с матрицей 2480х1920. Размер пиксела не хуже 154 мкм и глубиной отцифровки 14бит. Пространственное разрешение  не менее 3,25 пар линий/мм. Используемые форматы изображения: 30x40см; размер матрицы – 2480x1920.

Увеличение 1 – 30x30см, 42см по диагонали; размер матрицы – не менее 1920x1920.

Увеличение 2 – 22x22см, 32см по диагонали; размер матрицы – не менее 1440x1440.

Увеличение 3 – 16x16см, 22см по диагонали; размер матрицы – не менее 1024x1024.

Увеличение 4 – 11x11см, 16см по диагонали; размер матрицы – не менее 720x720.

Увеличение 5 – 8x8см, 11см по диагонали; размер матрицы не менее 512x512. 

Съемная отсеивающая решетка с наличием свинца (pb) 15/80. Детектор должен быть с моторизованным вращением для обеспечения более комфортной визуализации. 
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	7.
	Стол пациента с матрацем


	Стандартный стол с напольным креплением на телескопической платформе с моторизованной регулировкой положения по высоте. Длина деки стола с принадлежностями должна быть не более 281.5см. Диапазон движения деки стола в продольном направлении не менее 124см. Диапазон движения деки стола в поперечном направлении не более ±16,5см.   Диапазон перемещения стола по высоте от 77,5 до 110см.  Диапазон поворота стола в горизонтальной плоскости не менее ±120º. Макс. вес пациента не менее 250кг. Дополнительно возможная нагрузка для аксессуаров 40кг. Максимальная  нагрузка на стол при кардиореанимациях не менее 390 кг.
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	8.
	Система подвески мониторов


	Наличие система подвески дисплеев для трех плоских ЖК мониторов не менее, чем с двумя установленными черно-белыми плоскими мониторами для живого и рефферентного изображения диагональю не менее 19 дюймов. Система подвески дожна быть с возможностью наклона, поворота и настраиваемая по высоте с возможностью продольного перемещения. Одно места должно быть подготовлено для установки дополнительного дисплея. На мониторах в операционной должно отображаться: время съемки, плоскость, угол наклонов RAO/LAO/CRAN/CAUD, расстояние между источником излучения и  плоским детектором (SID), формат увеличения, режим/программа, частота кадров,  продолжительность сцены, фокус, общая доза на единицу площади, время флюороскопии.
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	9.
	Мониторы черно-белые и цветные


	Высококонтрастный черно-белый дисплей для отображения активных и референтных изображений без мерцания и искажений при рентгеновской диагностике диагональю не менее 19 дюймов, а также при интервенционных терапевтических процедурах. Диагональ экрана не менее 19 дюймов (48см), разрешение изображения не менее 1280x1024, с максимальной яркостью 1000кд/м2, наличие сенсоров для адаптации яркости монитора к освещению. 

19-дюймовый цветной дисплей  для  просмотра цветных изображений в пультовой с датчиком освещенности помещения. Диагональ экрана не менее 19 дюймов (48см), разрешение изображения не менее 1280x1024, с максимальной яркостью 280кд/м2.
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	10.
	Пакеты программ


	Система должна имеет программное обеспечение для постпроцессинга, в т.ч. режимы автоматического или ручного измерения углов и расстояний с возможностью аннотаций; наличие измерительной программы анализа периферических, коронарных сосудов и измерительная программа для оценки левого желудочка; необходимо наличие ручной и автоматической калибровки; должна быть возможность подключение к госпитальным, радиологическим и кардиологическим компьютерным сетям в режиме on line, а также возможность архивации рентген-изображений, в т.ч. на CD, DVD. Дополнительные видеовыходы основного и референтного изображения для телеконференций.

Система контроля гемодинамических параметров

Информационно-регистрационная система должна быть предназначена для любых гемодинамических исследований сердца, проводимых в интервенционных отделениях. Система должна собирать, обрабатывать, распечатывать и отображать на мониторе данные ЭКГ с 12 отведениями, показатели насыщения артериальной крови кислородом (SpoO2), неинвазивного артериального давления и до 4х показателей инвазивного давления. Встроенная база данных для просмотра, редактирования и долговременного хранения результатов обследования пациентов. Регистрационная система дожна поддерживать формат DICOM3 и интегрировать с госпитальной сетью, с документацией на лазерном принтере и архивацией на компакт-дисках в формате DICOM3, защита от разрядов дефибриллятора. Комплект принадлежностей, включая набор переходников, неинвазивного давления. Комплект принадлежностей для подключения датчиков инвазивного давления. Датчик неинвазивного давления, не менее 1. Рентгенопрозрачные отведения для снятия ЭКГ. Программное обеспечение интерфейса передачи данных между ангиографической системой и системой гемодинамики. Плоский цветной монитор для параметров гемодинамики и электрофизиологии в операционной и двух плоских цветных монитора для пультовой. Размер монитора по диагонали не менее 48см. Разрешение, пикселов, не менее 1280х1024. ИБП для системы гемодинамики в пультовой.
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	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Педальный переключатель.
	Кабельная педаль включения в операционной и ручное управление режимами съемки в пультовой.
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	2.
	Операционная лампа потолочного крепления с гибкой регулировкой. 
	Операционная лампа монтируется на адаптере устройства защит от излучения верхней части тела с помощью отдельного опорного кронштейна. Ручная регулировка яркости и луча.
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	3.
	Переговорное устройство. 
	Переговорное устройство используется для аудиосвязи между пациентом и оператором при работе с Artis zee в аппаратной.
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	4.
	Наличие стола для пультовой. 


	Стол для размещения мониторов и модулей управления в пультовой (диспетчерской).
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	5.
	Рентгензащитная одежда
	Наличие не менее 5 рентгенозащитного фартука.

Наличие вешалки для фартуков. 

Наличие защиты для щитовидной железы не менее 5. 
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	6.
	Шкафы электроники


	Распределительный шкаф с дверью и замком, крепление к поверхности, защитная изоляция, принадлежности для электропроводки и заземления.

Размеры: 

125 см (высота)

105 см (ширина)

21 см (глубина)
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	7.
	Устройство бесперебойного питания для всей 

системы


	Источник бесперебойного питания не менее160 KVA.
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	8.
	Специальное рентгенозащитное стекло
	Размер не менее 120х100 см
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	9.
	Комплект защиты от рентгеновского излучения для нижней части тела, комплект защиты от рентгеновского излучения для верхней части тела
	Неподвижная часть устройства защиты от излучения нижней части тела с направляющей крепится на

основании стола пациента.
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	10.
	Инъектор ангиографический
	Начало формы

Предназначен для инъекций пациентам контрастного вещества Конец формы

Габаритные размеры: 

Инъектор:

1370 х 590 х 500 мм / 1220 х 440 х 610 мм 

Дистанционное управление:

 290 х 270 х 55 мм / 252 х 285 х 298 мм 

Масса:  

Инъектор: 48 кг / 41 кг

Дистанционное управление: 5,1 кг / 2,6 кг 

Максимальное рабочее давление: 21 бар (режим КТ); 83 бара (режим ангиографии)

Скорость введения: 0,1 - 10 мл/сек (режим КТ); 0,3 - 30 мл/сек (режим ангиографии), шаг настройки 0,1 мл/сек

Инъекционные профили: 80

Инъекционные фазы: 1- 3

Задержка фазы: 1-255 сек

Аккумуляторы:  24 В, 12 А.-ч.

Варьируемый  инъекционный объем: 1-200 мл,  шаг     настройки 1 мл

Время работы аккумуляторов при полной зарядке: 100 инъекций по 30 мл (скорость 2 мл/сек
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	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	9. Площади помещений. 

10. Процедурная - 48.0 м2 

11. Комната управления  - 12.0 м2 

12. Техническая комната  - 15.0 м2

Высота процедурной КТ - мин. 2900 мм,

5. Силовое питание. 

Должно быть выполнено индивидуальным медным многожильным кабелем, не имеющих других потребителей. 

Напряжение - 380 В, 3ф+нейтраль+земля 

Частота тока   - 50 Гц 

Потребляемая мощность - 160 кВА (стандарт)

- 100 кВА (опция) 

Сопротивление сети  - не более 0.09 Ом (стандарт)

- не более 0.08 Ом (опция).

Охлаждающая способность воды - 12.0 кВт Температура воды   - 4 - 12°С

6. Вес оборудования.

С-дуга ≈ 1200 кг

	
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Шприц-колба 
	ELS 200мл.
	1уп.

	
	
	2.
	Шланг всасывающий HSD525
	HSD525
	1уп.

	
	
	3.
	Линия соединительная для пациента 
	HP 120 RA
	1уп.


Лот № 30

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Аппарат маммографический

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности).
	Применение в лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждениях, предназначенных для скрининговых  и диагностических исследований молочной железы.Для проведения биопсии тканей молочной железы при помощи стереотаксической приставки.

	3
	Требования к техническим характеристикам

(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке

Изоцентрическое устройство гентри
Фокусное расстояние, не более 650 мм
Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов
Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя 

Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя 

Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с
Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с
Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с
Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см
Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки
Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка

Устанавливаемая сила компрессии
Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н

Две скорости компрессии 
Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н
Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н
Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии 

Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз
Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением  

Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения  

Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения
Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO  - 4 положения
Фиксация гентри при начале компрессии

Пара двойных педалей для управления аппаратом
Высокочастотный генератор

Мощность генератора, не более 5кВт
Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ
Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс
Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА
Ручное, полуавтоматическое и автоматическое  управление параметрами экспозиции 
Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции:                                                                               
 - кВ
 - мАс
 - мишень анода
 - фильтр
Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения 
Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента

Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в  изображении

Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр

Рентгеновская трубка

Двойной трек анода
Материал первого трека - Молибден

Материал второго трека - Родий или вольфрам

4 фокуса (2 на каждый трек)
Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ
Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин
Вращающийся анод
Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин

Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку

Коллиматор рентгеновского излучения
Световой центратор
Автоматическая установка  в режиме увеличения
Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы.
Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии

Цифровые маркеры проекции

Цифровой детектор
Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель»

Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60%

Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит
Размер детектора, не менее 24х30 см

Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм

Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500
Станция сбора медицинских данных

ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024

Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек

Порт для подключения Ethernet
Объем жесткого диска, не менее 250 Гб
Режим увеличения изображения

Режим инверсии изображения

Вращение изображения

Отражение изображения

Ввод аннотаций на изображение

Возможность измерения расстояний на изображении

Рентгенозащитная ширма
Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см
Расчет и вывод дозы  на изображение после каждой экспозиции 
Источник бесперебойного питания для компьютерной системы 

Поддержка DICOM 3.0

Рабочая станция для анализа полученных изображений
Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления
Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей
Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21”
Диагональ цветного монитора, не менее 19”
DICOM совместимость

Интерфейс на русском языке
Приставка стереотаксическая для биопсии
Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации

Питание от маммографа

Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90
Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов
Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, .
Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям
Программируемая длина иглы
Топограмма, не менее 100х80 мм
Контроль по топограмме

Биопсийное окно, не менее 50х40 мм
Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм
Контроль по стереотаксическому изображению

Возможность переключение между мишенями у аппарата

Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе
Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии

Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме

Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме 

Направляющие для игл

Специализированный стол или стул

Принтер для печати медицинских изображений

Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см 
Вес в распакованном виде: 90 кг. 
Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. 
Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. 
Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. 
Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. 
Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. 
Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. 
Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. 
Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги 
Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. 
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. 
Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа 
Форматы изображений: DICOM (встроенный) 
Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) 

	4


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)


	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Моторизованная изоцентрическая дуга на вертикальной стойке
	Изоцентрическое устройство гентри
Фокусное расстояние, не более 650 мм
Суммарный диапазон ротации колонны излучателя, не менее 340 градусов
Моторизованное вращение и вертикальное движение колонны излучателя 

Две скорости моторизованного вращения и вертикального движения колонны излучателя 

Минимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не более 30 мм/с
Максимальная скорость вертикального движения колонны излучателя, не менее 100 мм/с
Максимальная скорость поворота гентри, не менее 20 град/с
Расстояние от пола до приемника изображения в диапазоне, не хуже 70 - 150 см
Автоматическая компрессия и декомпрессия с возможностью ручной корректировки
Наличие режима автоматической декомпрессии после снимка

Устанавливаемая сила компрессии
Устанавливаемый предел силы компрессии в диапазоне, не менее 50 – 200 Н

Две скорости компрессии 
Максимальная сила моторизованной компрессии, не менее 200 Н
Максимальная сила компрессии в ручном режиме, не менее 250 Н
Отображение на дисплее: угол поворота штатива, толщина молочной железы, сила компрессии 

Коэффициенты увеличения прицельных снимков 1,5 и 1,8 раз
Возможность работы в режиме автоматической оптимизации параметров при исследованиях с увеличением  

Отображение толщины молочной железы при компрессии при работе в режиме увеличения  

Двухпозиционный переключатель скорости вращения и перемещения подъемного устройства - 4 положения
Кнопки готовых положений для быстрого и простого перемещения в положения CC и MLO  - 4 положения
Фиксация гентри при начале компрессии

Пара двойных педалей для управления аппаратом
	1 шт

	
	
	2.
	Высокочастотный генератор


	Мощность генератора, не более 5кВт
Параметры кВ в диапазоне, не хуже 25-45 кВ
Параметры мАс в диапазоне, не хуже 4 - 500 мАс
Параметры мА в диапазоне, не хуже 35 - 100 мА
Ручное, полуавтоматическое и автоматическое  управление параметрами экспозиции 
Автоматическая оптимизация следующих параметров при работе в автоматическом режиме установки параметров экспозиции:                                                                               
 - кВ
 - мАс
 - мишень анода
 - фильтр
Автоматический режим оптимизации экспозиции для получения оптимального контраста изображения 
Автоматический режим оптимизации экспозиции для минимизации лучевой нагрузки на пациента

Автоматический режим средней экспозиции: минимальная доза и шумы в  изображении

Ручное режим экспозиции: ручной выбор кВ, мАс, мишень анода, фильтр


	1 шт

	
	
	3.
	Рентгеновская трубка


	Двойной трек анода
Материал первого трека - Молибден

Материал второго трека - Родий или вольфрам

4 фокуса (2 на каждый трек)
Размеры фокусов для первого трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Размеры фокусов для второго трека анода, не более 0,1 мм и 0,3 мм 
Теплоемкость анода, не менее 340 000ТЕ
Максимальная теплоотдача анода, не менее 40 000ТЕ/мин
Вращающийся анод
Максимальная скорость вращения анода, не менее 9000 об./мин

Автоматичиеский мониторинг нагрузки на трубку
	1 шт

	
	
	4.
	Коллиматор рентгеновского излучения

	Световой центратор
Автоматическая установка  в режиме увеличения
Автоматический выбор с учетом установленной отсеивающей решетки или увеличительной платформы.
Световой центратор рентгеновского пучка включается автоматически при компрессии

Цифровые маркеры проекции
	1 шт

	
	
	5.
	Цифровой детектор

	Цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель»

Коэффициент квантовой эффективаности, не менее 60%

Динамический диапазон получения данных, не менее 14 бит
Размер детектора, не менее 24х30 см

Разрешающая способность, не менее 5 пар линий/мм

Размер матрицы детектора, не менее 2000х2500
	1 шт

	
	
	6.
	Станция сбора медицинских данных
	 ЖК монитор с разрешением, не менее 1280х1024

Время получения изображения после экспозиции, не более 12 сек

Порт для подключения Ethernet
Объем жесткого диска, не менее 250 Гб
Режим увеличения изображения

Режим инверсии изображения

Вращение изображения

Отражение изображения

Ввод аннотаций на изображение

Возможность измерения расстояний на изображении

Рентгенозащитная ширма
Размер рентгенозащитной ширмы, не менее 70х190 см
Расчет и вывод дозы  на изображение после каждой экспозиции 
Источник бесперебойного питания для компьютерной системы 

Поддержка DICOM 3.0


	1 шт

	
	
	7.
	Рабочая станция для анализа полученных изображений

	Специализированная станция с 3-мя мониторами и удобным пультом управления
Два ч/б диагностических монитора с разрешением, не менее 5 мегапикселей
Диагональ ЧБ мониторов, не менее 21”
Диагональ цветного монитора, не менее 19”
DICOM совместимость

Интерфейс на русском языке

	1 шт

	
	
	8.
	Приставка стереотаксическая для биопсии

	Установка на цифровой детектор путем надвигания и фиксации

Питание от маммографа

Углы позиционирования - любой угол между -90 и + 90
Углы стереотаксического исследования с автоматической остановкой в положении углов стереотаксиса, не менее -15 и + 15 градусов
Парковочное положение трубки при биопсии, не менее - 30 до + 30 градусов, .
Общая точность позиционирующего устройства при вертикальном способе введения иглы, не менее +/- 1 мм по трем осям
Программируемая длина иглы
Топограмма, не менее 100х80 мм
Контроль по топограмме

Биопсийное окно, не менее 50х40 мм
Максимальный размер поля зрения при биопсии, не менее 140х70 мм
Контроль по стереотаксическому изображению

Возможность переключение между мишенями у аппарата

Проведение диагностических снимков и биопсии на одном детекторе
Возможность вертикального и горизонтального введения иглы при биопсии

Установка параметров экспозиции в автоматическом режиме

Возможность установки параметров экспозиции в ручном режиме 

Направляющие для игл

Специализированный стол или стул
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Экраны рентгенозащитные прозрачные 
	Защитная ширма для лица пациентки при проведении экспозиции
	1 шт

	
	
	2.
	Стандартная компрессионная ложка для увеличения.
	Компрессионаая ложка 24х30

Компрессионная ложка 19х23
	1 к-т

	
	
	3.
	Стойка для съемки с увеличением в 1.5 раза
	Набор для съёмки с увеличением 1.5
	1 шт

	
	
	4.
	Стойка для съемки с увеличением в 1.8 раза
	Набор для съёмки с увеличением 1.8
	1 шт

	
	
	5.
	Фантомы для калибровки 
	Маммографический фантом
	1 шт

	
	
	6.
	Щит силовой электрораспределительный.
	Щит силовой электрораспределительный.
	1 шт

	
	
	7.
	Принтер для печати медицинских изображений


	Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см 
Вес в распакованном виде: 90 кг. 
Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. 
Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. 
Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. 
Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. 
Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. 
Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. 
Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. 
Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги 
Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. 
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. 
Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа 
Форматы изображений: DICOM (встроенный) 
Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) 
	1 шт

	
	
	8.
	Негатоскоп маммогафический
	Наличие
	1 шт

	
	
	9.
	Источник бесперебойного питания
	Наличие
	1 шт

	
	
	10.
	Индивидуальная защита
	Комплект (2 фартука, 1 защита для щитовидной железы, 2 юбки)
	1 к-т

	5
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Технические требования к установке :

Размеры помещений: 

Процедурная комната- 3.50м  х 3.50м.(10.5м²).

Высота помещений не ниже 2.5м.
Температура и влажность:

Температура от 15° С до 35° С.

Влажность от 10% до 80% без конденсации.

Тепловыделение:

= при выключенном рентгене:1,05 кВт в течении 6 сек.Макс.

= при выключенном рентгене:0,75 кВт.

Гентри крепится к полу 3-я или 5-юанкерными болтами М10, толщинабетонного основания от 120мм.

Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м

Контрольная станция AWS крепится кполу 4-я анкерными болтами М10,толщина бетонного основания от 120мм.

Неплоскостность бетонного основания ±2.5мм/м

Характеристика электропитающих сетей:
Электропитание 1-Фазное 220 В.

Частота 50 или 60 Гц +-1 Гц.

Мощность 9 кВА / 6 сек.max
Напряжение 220 ÷240 В ±10%

COSϕ 0,6
DMD Iном.= 25А.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Пленка термографическая
	Для печати снимков на термографическом принтере
	1 уп.


Лот № 31

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Томограф  магнитно-резонансный 

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Начало формы

Начало формы

Магнитно-резонансный диагностический аппарат, который создает томографические изображения любой ориентации, которые представляют внутреннее строение тела/головы пациентаКонец формы


	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Магнит с кожухом

Тип магнита сверхпроводящий с напряженность поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Скорость испарения гелия не более, литров в час, 0,01. Периодичность дозаправки магнита при нормальной работе, не чаще чем, 1 раз в 10 лет.

Длина магнита без кожухов, не более, см, 120. Длина магнита, включая кожухи, не более, см, 125. Наличие системы защиты от внешних магнитных возмущений. Внутренний диаметр туннеля магнита на всем протяжении с учетом кожуха, см, не менее 70 см. Длина туннеля магнита c диаметром 70 см, не более 120 см. Длина туннеля магнита, см, не более 125. Общая длина туннеля магнита, включая кожухи, см, не более 125. 

Активное экранирование магнита (граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита): - по х-оси и по y-оси, метров, не более 2,5; - по z-оси, метров, не более 4,0.

Однородность магнитного поля в ниже приведенных сферах с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане, млн часть (ррм) (типовое значение): использование метода объемного среднеквадратического отклонения (VRMS); количество планов, не менее, 24; - количество точек в каждом плане, не менее, 20; в сфере 10 см, ppm, не более, 0,01; в сфере 20 см, ppm, не более, 0,08; в сфере 30 см, ppm, не более, 0,8; в объеме 40х40х30 см3 , ppm, не более, 1,2; в объеме 45х45х30, ppm, не более, 2,8.

Количество установленных катушек для активного шиммирования, не менее, 20. Наличие системы шиммирования высокого порядка для дополнительной тонкой настройки гомогенности магнитного поля при введении пациента в туннель магнита. Длительность автоматического объемного шиммирования в соответствии с анатомическими особенностями пациента, сек, не более, 20.
Система градиентная 

Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Количество градиентных катушек не менее 13. Напряженность градиентного поля по каждой из осей x-, y- и z-, мТл/м , не менее, 33. Эффективная напряженность градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, мТл/м, не менее, 57. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, Тл/м/с, не менее, 170. Эффективная скорость нарастания градиентного поля  (векторная сумма)  по осям x-, y- и z-, Тл/м/с, не менее, 293. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, мкс, не более, 330. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, %, не менее, 100. Максимальное поле обзора, см, не менее, 45х45х35.

Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем

Цифровая система обработки сигналов использует цифровую фильтрацию, цифровую квадратурную демодуляцию и цифровое управление для радиочастотной стабилизации амплитуды с целью добиться высокого разрешения и превосходного качества изображения.

Мощность усилителя радиочастотного передатчика, кВт, не более, 15. Полоса пропускания канала приемника, кГц, не менее, 1000. Полоса пропускания каждого дополнительного канала приемника, кГц, не менее, 1000. Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее, 32. Количество одновременно подключаемых катушек, не менее, 10. Количество одновременно подключаемых элементов катушек, не менее, 76.
катушки пациентов

В комплект должен входить полный набор поверхностных  фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе:

Наличие 24-ти элементной изоцентрической матричной ненастраиваемой, интегрированной в магнит катушки для спины с 24 интегрированными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, тела и гибких катушек. 

Наличие 12-ти элементной катушки для головы с 12-тью встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для шеи, позвоночника, тела и гибких катушек.

Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, позвоночника, тела и гибких катушек.

Наличие двух легковесных гибких многофункциональных 4-х элементных катушек для исследования верхних и нижних конечностей, большой и малой.

Наличие 4-х элементной ненастраиваемой катушки для исследования левого или правого плечевого сустава с 4-мя предусилителями.

Наличие двух 6-ти элементных, с 6-ью предусилителями, ненастраиваемых катушек для исследования тела, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. 

Наличие катушки для суставов нижних конечностей, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. 

Наличие комплекта из большой и малой катушек для исследования плечевого сустава, с 4 предусилителями, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. 

Количество одновременно используемых катушек при сканировании, не менее 10.

Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 76. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации  с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной тележки для хранения катушек. 

Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения

Наличие стола пациента балконного типа с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 250. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 205. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Максимальная скорость передвижения стола, см/сек, не менее 20. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие запуска сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие системы визуального видеонаблюдения за пациентом. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли. 

Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков;

Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, Рентген, Ангиография, рабочие станции и т.д.). Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования.

Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей  DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя  для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. 

Двух-компьютерная архитектура основной рабочей консоли: компьютер управления и компьютер реконструкции МР изображений.

Компьютер управления основной рабочей консоли с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера управления основной консоли, ГБ, не менее, 4.  Наличие емкости хранения системной информации и изображений управляющего компьютера, ГБ, не менее, 219.

Компьютер реконструкции МР изображений с использованием двух двух-ядерных процессоров.  Наличие оперативной памяти компьютера реконструкции основной консоли, ГБ, не менее, 8. Наличие режима параллельного сканирования и реконструкции изображений. Количество одновременно реконструируемых потоков данных в процессе сканирования, не менее, 8. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 100% поле обзора, не менее, 7324. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора, не менее, 27776. Наличие архивирования изображений на CD/DVD диски. Наличие создания видеороликов в формате AVI. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования  (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее, 3. Наличие автоматической субтракции изображений в реальном масштабе времени с реконструкцией по методу проекций максимальных интенсивностей. Наличие интерактивных построений стандартных карт девиации при фазо-контрастной МР ангиографии для четкой визуализации артерий и вен. Наличие технологии передачи готовых программ сканирования между различными сканерами с возможностью точного воспроизведения МР исследования на другом МР сканере с автоматической адаптацией всех параметров.

Основные параметры последовательностей и приложений:

Максимальная неинтерполированная матрица изображения, не менее, 1024х1024. Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных, мм, не более, 0,1. Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных, мм, не более, 0,05. Минимальное диагностическое поле обзора, мм, не более, 5. Максимальное диагностическое поле обзора, мм, не менее, 450. Независимость максимального поля обзора от мощности градиентов. Одновременный сбор нескольких срезов при различных углах отклонения спинов. Технология проспективной двумерной коррекции смещений в процессе сбора данных для синхронизации сбора данных с дыханием и устранением артефактов сдвига при множественных задержках дыхания пациента. Метод ультраскоростного параллельного сбора данных -  использование без ограничений с поставляемым набором катушек и технологией их сочетанного использования. Использование трех направленного (голова-ноги, право-лево, верх-низ) метода параллельного сбора  данных с оптимизацией с учетом анатомических особенностей обследуемой области. Алгоритм реконструкции по канальным изображениям при параллельной визуализации. Алгоритм реконструкции по канальным к-пространствам при параллельной визуализации.

Программные пакеты:

Клинические программы проведения обследований:

Пакет протоколов нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Пакет готовых клинически ориентированные протоколов сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализация диффузии и перфузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Т2-взвешенная визуализация с высоким разрешением для исследований внутреннего уха. Обследования всего позвоночника в режиме перистеппинга с использованием программно-управляемого перемещения стола пациента. Прецизионные фильтры для достижения высочайшего пространственного разрешения для интраоперационной визуализации и планирования стереотаксических вмешательств.

Пакет протоколов для МР ангиографии артерий и вен, как с контрастным усилением, так и без использования контрастного вещества. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи и сосудов абдоминальной области. Протоколы МР ангиографии для проведения обследований на задержке дыхания. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Трехмерные протоколы времяпролетной ангиографии с возбуждением сигналов от воды для лучшего подавления жировой ткани, особенно жировой ткани в орбитах. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз.

Пакет протоколов для кардиовизуализации. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда.Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. 

Пакет протоколов для визуализации абдоминальной и тазовой областей.  МР колонография. МР холангио-панкреатография. Динамические обследования почек. МР урография. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания.



Пакет протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для исследования всего позвоночника. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава  или подвздошно-крестцовой области. Протоколы для борьбы с артефактами магнитной чувствительности с целью визуализации в случае наличия протезов.


Пакет протоколов для онкологии, вплоть до скрининга метастазов. Протоколы с селективным подавлением специфичной ткани, например, сигналов жира или воды.Трехмерные протоколы с визуализацией в синфазном и противофазном режиме для достижения высокой чувствительности при поиске метастазов. Протоколы динамической визуализации для оценки кинетического поведения при визуализации образований и их характеризации. Количественная оценка и быстрый анализ онкологических образований по цвето-кодированным картам вымывания контраста и динамическим кривым, получаемых в реальном масштабе времени.

Пакет протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейро обследований.Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Педиатрические протоколы для МР ангиографии с контрастным усилением. Протоколы для детей с разбивкой по диапазонам возрастов.Клинические программные пакеты сбора данных и специализированных МР исследований. Пакет мультипланарной реконструкции для построения диагностических срезов в произвольной ориентации. Пакет трехмерного отображения поверхности объекта. Пакет построения проекций максимальных и минимальных интенсивностей для трехмерного отображения васкулярных структур. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Программа для использования технологии параллельной визуализации одновременно в двух направлениях – в направлении фазового и частотного кодирования для ускорения трехмерных МР исследований. Максимальный PAT-фактор ускорения сбора данных, не менее, Программное обеспечение для компенсации непроизвольных движений пациента головой при неврологических расстройствах и для педиатрических МР исследований. Компенсация сдвигов анатомии на голове, шее, абдоминальной и тазовой зонах, суставах нижних конечностей. Компенсация сдвигов анатомии в любой ориентации среза (трансверсальная, сагиттальная, коронарная). Совместимость с технологией двумерной проспективной коррекции смещений для исследований без задержки дыхания.


Пакет трехмерной визуализации со сверх-высоким разрешением для экспертных ортопедических и неврологических исследований. 

Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. 
Визуализация в реальном масштабе времени на экране монитора поступления контрастного вещества в заданную зону интереса. Автоматический переход по достижению заданного порога контрастирования от двумерной последовательности слежения за поступлением контраста к трехмерной последовательности МР ангиографии. Возможность перехода вручную к трехмерной последовательности МР ангиографии до достижения заданного порога контрастирования. 

Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений 
Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем  NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические  изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений;  автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования,  синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о  специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений.

Прочие условия. 

Наличие монтажного материала, 

включая распределительный электрощит,

 рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения,

 силового кабеля для подключения к системе питания.

 Наличие принтера сухой печати. 

Наличие полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента.

 Наличие  системы охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты. 

Наличие бесколбового инжектора с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. 

Наличие источника бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа.

 Наличие радиочастотной кабины. 

Монтаж аппарата и пуско-наладочные работы. 

Инструкция по эксплуатации на русском и государственном языках. 

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Магнит с кожухом


	Тип магнита сверхпроводящий с напряженность поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Скорость испарения гелия не более, литров в час, 0,01. Периодичность дозаправки магнита при нормальной работе, не чаще чем, 1 раз в 10 лет.

Длина магнита без кожухов, не более, см, 120. Длина магнита, включая кожухи, не более, см, 125. Наличие системы защиты от внешних магнитных возмущений. Внутренний диаметр туннеля магнита на всем протяжении с учетом кожуха, см, не менее 70 см. Длина туннеля магнита c диаметром 70 см, не более 120 см. Длина туннеля магнита, см, не более 125. Общая длина туннеля магнита, включая кожухи, см, не более 125. 

Активное экранирование магнита (граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита): - по х-оси и по y-оси, метров, не более 2,5; - по z-оси, метров, не более 4,0.

Однородность магнитного поля в ниже приведенных сферах с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане, млн часть (ррм) (типовое значение): использование метода объемного среднеквадратического отклонения (VRMS); количество планов, не менее, 24; - количество точек в каждом плане, не менее, 20; в сфере 10 см, ppm, не более, 0,01; в сфере 20 см, ppm, не более, 0,08; в сфере 30 см, ppm, не более, 0,8; в объеме 40х40х30 см3 , ppm, не более, 1,2; в объеме 45х45х30, ppm, не более, 2,8.

Количество установленных катушек для активного шиммирования, не менее, 20. Наличие системы шиммирования высокого порядка для дополнительной тонкой настройки гомогенности магнитного поля при введении пациента в туннель магнита. Длительность автоматического объемного шиммирования в соответствии с анатомическими особенностями пациента, сек, не более, 20.
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	2.
	Система градиентная 


	Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Количество градиентных катушек не менее 13. Напряженность градиентного поля по каждой из осей x-, y- и z-, мТл/м , не менее, 33. Эффективная напряженность градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, мТл/м, не менее, 57. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, Тл/м/с, не менее, 170. Эффективная скорость нарастания градиентного поля  (векторная сумма)  по осям x-, y- и z-, Тл/м/с, не менее, 293. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, мкс, не более, 330. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, %, не менее, 100. Максимальное поле обзора, см, не менее, 45х45х35.
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	3.
	Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем
	Цифровая система обработки сигналов использует цифровую фильтрацию, цифровую квадратурную демодуляцию и цифровое управление для радиочастотной стабилизации амплитуды с целью добиться высокого разрешения и превосходного качества изображения.

 Мощность усилителя радиочастотного передатчика, кВт, не более, 15. Полоса пропускания канала приемника, кГц, не менее, 1000. Полоса пропускания каждого дополнительного канала приемника, кГц, не менее, 1000. Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее, 32. Количество одновременно подключаемых катушек, не менее, 10. Количество одновременно подключаемых элементов катушек, не менее, 76.
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	4.
	катушки пациентов
	В комплект должен входить полный набор поверхностных  фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 24-ти элементной изоцентрической матричной ненастраиваемой, интегрированной в магнит катушки для спины с 24 интегрированными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, тела и гибких катушек. Наличие 12-ти элементной катушки для головы с 12-тью встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для шеи, позвоночника, тела и гибких катушек.Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, позвоночника, тела и гибких катушек.Наличие двух легковесных гибких многофункциональных 4-х элементных катушек для исследования верхних и нижних конечностей, большой и малой.Наличие 4-х элементной ненастраиваемой катушки для исследования левого или правого плечевого сустава с 4-мя предусилителями.Наличие двух 6-ти элементных, с 6-ью предусилителями, ненастраиваемых катушек для исследования тела, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие катушки для суставов нижних конечностей, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие комплекта из большой и малой катушек для исследования плечевого сустава, с 4 предусилителями, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Количество одновременно используемых катушек при сканировании, не менее 10.Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 76. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации  с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной тележки для хранения катушек. 
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	5.
	Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения


	Наличие стола пациента балконного типа с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 250. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 205. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Максимальная скорость передвижения стола, см/сек, не менее 20. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие запуска сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие системы визуального наблюдения за пациентом. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли
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	6.
	Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков


	Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, Рентген, Ангиография, рабочие станции и т.д.). Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования.

Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей  DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя  для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. 

Двух-компьютерная архитектура основной рабочей консоли: компьютер управления и компьютер реконструкции МР изображений.

Компьютер управления основной рабочей консоли с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера управления основной консоли, ГБ, не менее, 4.  Наличие емкости хранения системной информации и изображений управляющего компьютера, ГБ, не менее, 219.

Компьютер реконструкции МР изображений с использованием двух двух-ядерных процессоров.  Наличие оперативной памяти компьютера реконструкции основной консоли, ГБ, не менее, 8. Наличие режима параллельного сканирования и реконструкции изображений. Количество одновременно реконструируемых потоков данных в процессе сканирования, не менее, 8. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 100% поле обзора, не менее, 7324. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора, не менее, 27776. Наличие архивирования изображений на CD/DVD диски. Наличие создания видеороликов в формате AVI. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования  (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее, 3. Наличие автоматической субтракции изображений в реальном масштабе времени с реконструкцией по методу проекций максимальных интенсивностей. Наличие интерактивных построений стандартных карт девиации при фазо-контрастной МР ангиографии для четкой визуализации артерий и вен. Наличие технологии передачи готовых программ сканирования между различными сканерами с возможностью точного воспроизведения МР исследования на другом МР сканере с автоматической адаптацией всех параметров.
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	7.
	Программный пакет


	Клинические программы проведения обследований:

Пакет протоколов нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Пакет готовых клинически ориентированные протоколов сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализация диффузии и перфузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Т2-взвешенная визуализация с высоким разрешением для исследований внутреннего уха. Обследования всего позвоночника в режиме перистеппинга с использованием программно-управляемого перемещения стола пациента. Прецизионные фильтры для достижения высочайшего пространственного разрешения для интраоперационной визуализации и планирования стереотаксических вмешательств.

Пакет протоколов для МР ангиографии артерий и вен, как с контрастным усилением, так и без использования контрастного вещества. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи и сосудов абдоминальной области. Протоколы МР ангиографии для проведения обследований на задержке дыхания. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Трехмерные протоколы времяпролетной ангиографии с возбуждением сигналов от воды для лучшего подавления жировой ткани, особенно жировой ткани в орбитах. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз.

Пакет протоколов для кардиовизуализации. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда. Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. 

Пакет протоколов для визуализации абдоминальной и тазовой областей.  МР колонография. МР холангио-панкреатография. Динамические обследования почек. МР урография. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания.



Пакет протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для исследования всего позвоночника. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава  или подвздошно-крестцовой области. Протоколы для борьбы с артефактами магнитной чувствительности с целью визуализации в случае наличия протезов.


Пакет протоколов для онкологии, вплоть до скрининга метастазов. Протоколы с селективным подавлением специфичной ткани, например, сигналов жира или воды.Трехмерные протоколы с визуализацией в синфазном и противофазном режиме для достижения высокой чувствительности при поиске метастазов. Протоколы динамической визуализации для оценки кинетического поведения при визуализации образований и их характеризации. Количественная оценка и быстрый анализ онкологических образований по цвето-кодированным картам вымывания контраста и динамическим кривым, получаемых в реальном масштабе времени.

Пакет протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейро обследований.Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Педиатрические протоколы для МР ангиографии с контрастным усилением. Протоколы для детей с разбивкой по диапазонам возрастов.Клинические программные пакеты сбора данных и специализированных МР исследований. Пакет мультипланарной реконструкции для построения диагностических срезов в произвольной ориентации. Пакет трехмерного отображения поверхности объекта. Пакет построения проекций максимальных и минимальных интенсивностей для трехмерного отображения васкулярных структур. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Программа для использования технологии параллельной визуализации одновременно в двух направлениях – в направлении фазового и частотного кодирования для ускорения трехмерных МР исследований. Максимальный PAT-фактор ускорения сбора данных, не менее, Программное обеспечение для компенсации непроизвольных движений пациента головой при неврологических расстройствах и для педиатрических МР исследований. Компенсация сдвигов анатомии на голове, шее, абдоминальной и тазовой зонах, суставах нижних конечностей. Компенсация сдвигов анатомии в любой ориентации среза (трансверсальная, сагиттальная, коронарная). Совместимость с технологией двумерной проспективной коррекции смещений для исследований без задержки дыхания.



Пакет трехмерной визуализации со сверх-высоким разрешением для экспертных ортопедических и неврологических исследований. 

Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. 
Визуализация в реальном масштабе времени на экране монитора поступления контрастного вещества в заданную зону интереса. Автоматический переход по достижению заданного порога контрастирования от двумерной последовательности слежения за поступлением контраста к трехмерной последовательности МР ангиографии. Возможность перехода вручную к трехмерной последовательности МР ангиографии до достижения заданного порога контрастирования. 
	1.

	
	
	8.
	Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений 

	Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем  NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические  изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений;  автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования,  синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о  специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений
	1.

	
	
	9.
	Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой
	Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой
	1.

	
	
	10
	Устройства охлаждения и кондиционирования

	Cистема охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты
	1.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Принтер 
	Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота)

Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт

Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% 

Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч

Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV

Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов.

Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport
	1.

	
	
	2.
	Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента
	Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента 
	1.

	
	
	3.
	Безколбовый инжектор
	Скорость потока:0.2 - 8 мл/сек, шаг of 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в

программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма   5%; Макс. отклонение потока: поток 0,4 - 8,0 мл/сек    5%, поток 0,3 мл/сек   8%, поток 0,2 мл/сек    23%; Макс. подача объёма при одной ошибке 1 - 20 мл+ 12%, 21 - 400 мл   + 45%; Макс. отклонение потока при 1 ошибке 20%; Макс. давление системы: 13 бар (188.5 psi) при регулировании давления во время инъекции 16 бар (232 psi) при окклюзии.

Номинальное напряжение


Вход: Диапазон ном.напряжения 24 VDC; Ток 9,4 A (Peak).

Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 54 кг
	1.

	
	
	4.
	Устройство бесперебойного питания
	источник бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа.
	1.

	
	
	5.
	Монтажный материал
	Распределительный электрощит, рубильник аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой кабель для подключения к системе питания
	1.

	5
	Требования к условиям эксплуатации

(с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Размеры помещения:

Длина х Ширина 7,5м х 5м

Высота 3,3м

Требования к источнику питания

Макс.мощность 160 кВА

Средняя мощность (при сканировании) 48 кВ

Частота и напряжение сети 50-60 Гц ± 0,5 Гц, 380/415В ± 10%

Упаковка ящика магнита томографа

Длина 366см

Ширина 237см

Высота 272см

Масса (нетто+упаковка) 11500+1000кг

Хранение

Температура от -34С до +60С

Относительная влажность макс.90%

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Пленка термографическая 
	Термографическая пленка для су-хой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах.


	1 уп.


Лот №  32

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Компьютерный томограф с системой виртуальной симуляции

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности).
	Специализированный спиральный компьютерный томограф со скоростью оборота гентри до 0,3 секунды и апертурой 80 см. для диагностики в онкологии и планирования лучевой терапии.

А так же для КТ-исследования неотложных случаев, в том числе при политравме, проведение интервенционных процедур под контролем КТ и исследование тучных пациентов.

Благодаря уникальному полю обзора сканера 78 см КТ позволяет комфортно позиционировать пациентов в любом положении. 

Широкая апертура сводит к минимуму беспокойство пациента в случаях клаустрофобии и туннелефобии, и делает чрезвычайно удобным доступ врача в случае инвазивных вмешательств под контролем КТ в трехмерном представлении.

	3
	Требования к техническим характеристикам

(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Рентгеновская трубка оснащена контуром прямого масляного охлаждения анода, который устраняет необходимость обеспечивать большие значения теплоемкости для трубки (0 MHU). Скорость теплоотвода 7,3 MHU в минуту (5 400 кДж в мин). 

Скорость вращения 0,33 сек за один оборот 360 градусов.  

Изотропное пространственное разрешение при всех режимах сканирования, независимо от поля обзора – менее 0,33 мм.  

Диапазон тока: один излучатель 20-800 мА. 

Размер фокального пятна в соответствие со стандартом IEC 60336 0.7 x 0.7 мм/7° и 0.9 x 1.1 мм/7°. 

Управляемый компьютером мониторинг температуры анода. 

Диаметр апертуры 80 см, 

Подача высокого напряжения через токосъемники. 

Скорость вращения гентри: время вращения 0,33 сек. 

Система сканирования: на основе ультраскоростных материалов на керамических композитах c 23552 элементами, 64 срезов детекторных электронных каналов? использующие сбор данных в 64 срезах за одно вращение и 1,472 измерительных канала за один срез. 

Детектор: количество проекций - до 4608
Режим спирального сканирования: 64x0.6 mm, 32x0.6, 16x0.3, 40 x 0.6 мм, 40 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм.

Режим пошагового сканирования: 64x0.6 мм, 32x0.6 мм, 30x0.6 мм, 40x0.6 мм, 20x0.6 мм, 8x0.6 мм (UHR), 2x1 мм, 6x1.2 мм, 16x1.2 мм, 12x1.2 мм, 1x5 мм, 1x10 мм.

Наличие лазерных маркеров:  горизонтальный, сагиттальный и вертикальный лазерный свет, указывающий изоцентр позиции плоскости сканирования. 

Многофункциональный стол специально сконструирован для многопланового использования.

Обеспечивает диапазон горизонтального сканирования 200 см, с шагом 0,5 мм и точностью 0,25 мм.

Диапазон скорости движения стола составляет 2 – 200 мм/с. 
Расстояние между передней панелью гентри и основанием стола составляет 35 см. 
Высота поднятия стола: минимальное значение составляет 55 см, максимальное – 92 см.  
Поднятие стола: автоматизированное или (в случаях экстренного отключения питания) в

ручном режиме посредством 4 ножных педалей, а также пациент может быть вручую

выдвинут из гентри. 
Максимальная загрузка стола 300 кг.
Средства позиционирования пациента: мат позиционирования, поддержка головы и рук пациента, подголовник с набором вкладышей для комфортного и безопасного позиционирования головы пациента, набор мягких ремней для аккуратной фиксации пациента на столе. Имеются опциональные дополнительные средства позиционирования пациента.
Карбоновая крышка специально сконструирована для рентген-терапии шириной 530 мм и полностью соответствует рекомендациям TG-66 с отклоненем <5mm. Она позволяет использовать для РТП систему распознавания позиции и эквивалентов HU, систему индексирования.

Набор для планирования лучевой терапии:

Обеспечение точности положения гентри.

Ортогональное выравнивание гентри и стола пациента с использованием лазеров и дополнительного оборудования.

Ориентация плоскости стола (вдоль поперечного сечения) для нивелирования отклонения передней части крышки стола.

Ориентация плоскости стола (вдоль продольного направления) для исключения бокового отклонения передней части крышки стола верификация параллельной и ортогональной ориентации плоскости сканирования и плоскостей лазера во время инсталляции и ежедневной проверки качества

Микропроцессорный управляемый низкошумящий высокочастотный генератор с интегрированной автоматической самотестирующейся системой для непрерывного мониторирования. Параметры: диапазон высокого напряжения не менее: 80, 100, 120, 140 кВ.  

Компьютерная система и хранение изображений:

Наличие компьютера реконструкции для постобработки и реконструкции КТ-данных. Наличие консоли для планирования и выполнения КТ-исследований, включая оценку и управление КТ-изображениями. 

Компьютер реконструкции имеет в своём составе кластер высокопроизводительных процессоров для выполнения препроцессинга и реконструкции КТ данных. 

Стандартная память данных с ёмкостью 300 ГБ. 

Консоль включает высокопроизводительную двухпроцессорную систему  на базе 3.6 ГГц Xeon, оперативную память ёмкостью 2 ГБ и память для хранения 260000 изображений в стандартной версии. 

Консоль оснащена дисководом для записи на компакт-диски: многофункциональный дисковод для хранения и архивирования изображений и проекционных данных на сменных компакт-дисках емкостью 700 МБ с автоматическим запуском программы просмотра в формате DICOM при просмотре на ПК. 

Матрица реконструкции 512х512, основная память 1 500 000 изображений. 

Программное обеспечения пользователя. 

Наличие карты исследования. 

Наличие карты просмотра. 

Наличие карты фильмования. 

Наличие карты трехмерной постобработки. 

Наличие реконструкции вторичных срезов. 

Наличие программного обеспечения для трехмерного отображения поверхности объекта на основе последовательности смежных срезов. 

Используется для отображения и анализа сложных анатомических структур (например, внутреннюю поверхность черепа, тазовую и бедренную области) в целях планирования хирургических вмешательств. 

Наличие карты измерения объема: вычисление объема тканей и органов на основе использования алгоритма проращивания областей и интерактивного описания областей интереса. 

Наличие карты оценки динамических исследований. 

Наличие расширенного трехмерного приложения для объемного отображения анатомических структур в цвете. 

Независимое управление параметрами: цветом, прозрачностью, затененностью. 

Наличие режима записи и редактирования видео-файлов. 

Наличие топограммы: длина поля сканирования не хуже 128 – 1574 мм,  ширина поля сканирования не менее 512 мм, длительность скана не менее 1.5 – 16 с. 

Топограмма может быть остановлена вручную в любое время по желанию оператора. Наличие томограммы: размер поля сканирования не менее 50 см. 

Стандартные длительности скана не хуже: 0.33, 0.5 и 1 сек.  

Отображение в реальном масштабе времени. 

Мгновенная реконструкция и отображение изображения без временной задержки при одновременном сборе данных с матрицей 512х512.

Наличие мультискана (спиральное сканирование без перемещения стола). Наличие асинхронной реконструкции. Длительность реконструкции изображения при полном разрешении (512х512) 40 изображений в сек. 

Возможность задавать в протоколе исследования до 8-ми вариантов реконструкций на один сканируемый диапазон. 

Отображение изображений:

Матрица отображения: 1024 х 1024; расщепление экрана монитора: до 64 сегментов отображения изображений; шкала КТ-чисел для настройки окна отображения изображений: от -1024 до +3071. Для объектов с повышенной рентгеновской плотностью (например, для подавления артефактов от металла) шкала КТ-чисел должна расширятся  до диапазона от -10240 до +30710.

Наличие поддержки стандарта DICOM. Наличие технологии низкодозного сканирования. Наличие специальных педиатрических протоколов сканирования с киловольтажем 70 кВ и широким регулируемым диапазоном мАс для оптимальной адаптации рентгеновского излучения в соответствии с возрастом и весом детей-пациентов. Наличие автоматического управления дозой в реальном масштабе времени для всех режимов сканирования. Наличие комплекса сервисов удаленного доступа, повышающие работоспособность и эффективность системы. В случае возникновения неисправности/некорректной работы системы, служба технической поддержки имеет возможность напрямую связаться со сканером для быстрой идентификации проблемы. 

Наличие технологии которая позволяет преодолевать ограничение традиционной технологии с фиксированной шириной детектора  и обеспечивает покрытие, превышающее размер детектора. При этом используется непрерывное движение стола в оба направления, обеспечивающее плавное перемещение пациента в гентри и из гентри.  Технология позволяет получать информацию не только ограниченного участка, но и всего головного мозга; обеспечивает достоверную оценку вида и степени нарушений кровотока головного мозга; разрешает проводить перфузионные исследования  диапазона, превышающего физический размер детектора, как головы, так и тела; делает возможной оценку всего объема и степени заболевания и визуализацию потенциальных метастазов.
Мультимодальная рабочая станция - один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей.

Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений.

Монитор для рабочей станции врача с диагональю экрана 21 дюйм – 2 шт.

Клавиатура для рабочей станции врача. 
Наличие онкологических программ. 

Система для обнаружения и измерения онкологических процессов. 

Поддерживает автоматический поиск объемных образований в печени, легких, лимфатических узлах. 

Отслеживание нескольких наборов данных с различным временным промежутком. 3D измерение объемных образований. 

Одно нажатие клавиши для автоматического поиска объемных образований. 

Автоматическое измерение по стандартам RECIST 1.0, WHO, объем. 

Автоматических запрос предыдущего исследования из базы данных. 

Сравнение наборов данных PET, CT, MR. Автоматическое измерение размеров опухолей и роста опухоли. 

Неинвазивная виртуальная колонография базируется на наборах данных высокого 

разрешения при использовании низкодозных протоколов сканирования для визуализации и количественной оценки новообразований в толстом кишечнике. 

Одновременное отображение в режиме реального времени двух серий изображений (в положении «на спине», «на животе» или до и после ввода контрастного вещества).

Автоматическое обновление видов – эндоскопия, аксиальных срезов, общего отображения.

Автоматическое удаление тонкого кишечника. 

Автоматическое измерение полипов. 

Автоматическое измерение расстояния от заднего прохода. 

Автоматическая маркировка невидимых областей. 

Просмотр эндоскопии в реальном времени в лучшем качестве, используя высокопроизводительные техники воспроизведения. 

Отсутствие надобности в предварительном планировании и автоматическое нахождение пути по средней линии.

Отображение всей толстой кишки позволяет пользователю легко видеть путь.

Обзор сегментов, включая путь полета и маркировку найденных патологии. 

Цветное кодирование отмеченных фекальных остатков позволяет пользователю определить потенциальные полипы. 

Панорамное развернутое эндоскопическое отображение толстой кишки позволяет пользователю визуализировать кишку в обоих направлениях, включая визуализацию за изгибами во время полета в одном направлении. Расширенное поле обзора не менее 78 см. 

Рабочая станция для планирования радиотерапии: 

Рабочая станция должна содержать следующие функции и программы: Навигация и исследование 2D и 3D КТ изображений (или мультимодальных изображений), с полным набором редакторов контура, полная DICOM совместимость, с функцией локализации списка целей и критических структур, функция управления референсными точками и передачей координат на лазерную систему планирования, функция моделирования размещения пучка и оптимизации характеристик пучка, возможность использования нескольких вариантов визуализации, 3D графическое представление и визуализация всех соответствующих объектов, функция получения одного контура, позволяющая получить 3D контур органа всего за одну линию вокруг объекта, функция определения контура по контрольным точкам, функция редактора контуров в 2D и 3D режимах. Функция моделирования контуров для простаты, мочевого пузыря, прямой кишки и головок бедренных костей, функция виртуальной эндоскопии, функция слияния изображений. Монитор, компьютерный блок, клавиатура и мышь. 

Наличие системы лазеров для виртуальной симуляции радиотерапии и маркирования пациента. Характеристики системы: Лазеры красного цвета. Один движущийся саггитальный лазер (X-ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (yY-ось), двух движущихся вертикальных лазера на стойке (Za ось и Zb ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (Y-ось). Фантом Wilke для тестов контроля качества. 

Негатоскоп.

Принтер сухой печати: Габариты: 70х80х35см (ширина х длина х высота) 
Максимальная потребляемая мощность 250Вт 
Размеры пленок: 11х14 и 14х17 дюймов 
Вместимость лотка подачи 100 листов 
Скорость печати: 11х14 – 80 пленок в час, 14х17 – 60 пленок в час 
Разрешение при печати: 11х14 – 3418х4352 пикселя 14х17 – 4352х5298 
Геометрическое разрешение 320 dpi.

Лазерный принтер для печати текста на бумагу.
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	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)


	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 



	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1. 
	Устройство сканирования (гентри) с кожухом
	Диаметр апертуры 80 см, 

Подача высокого напряжения через токосъемники. 

Скорость вращения гентри: время вращения 0,33 сек. 

Система сканирования: на основе ультраскоростных материалов на керамических композитах c 23552 элементами, 64 срезов детекторных электронных каналов? использующие сбор данных в 64 срезах за одно вращение и 1,472 измерительных канала за один срез. 

Детектор: количество проекций - до 4608
Режим спирального сканирования: 64x0.6 mm, 32x0.6, 16x0.3, 40 x 0.6 мм, 40 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм.

Режим пошагового сканирования: 64x0.6 мм, 32x0.6 мм, 30x0.6 мм, 40x0.6 мм, 20x0.6 мм, 8x0.6 мм (UHR), 2x1 мм, 6x1.2 мм, 16x1.2 мм, 12x1.2 мм, 1x5 мм, 1x10 мм.
	1

	
	
	2.
	Рентгеновская трубка
	Рентгеновская трубка оснащена контуром прямого масляного охлаждения анода, который устраняет необходимость обеспечивать большие значения теплоемкости для трубки (0 MHU). Скорость теплоотвода 7,3 MHU в минуту (5 400 кДж в мин). 

Скорость вращения 0,33 сек за один оборот 360 градусов.  

Изотропное пространственное разрешение при всех режимах сканирования, независимо от поля обзора – менее 0,33 мм.  

Диапазон тока: один излучатель 20-800 мА. 

Размер фокального пятна в соответствие со стандартом IEC 60336 0.7 x 0.7 мм/7° и 0.9 x 1.1 мм/7°. 

Управляемый компьютером мониторинг температуры анода. 
	1

	
	
	3
	Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения
	 стол специально сконструирован для многопланового использования.

Обеспечивает диапазон горизонтального сканирования 200 см, с шагом 0,5 мм и точностью 0,25 мм.

Диапазон скорости движения стола составляет 2 – 200 мм/с. 
Расстояние между передней панелью гентри и основанием стола составляет 35 см. 
Высота поднятия стола: минимальное значение составляет 55 см, максимальное – 92 см.  
Поднятие стола: автоматизированное или (в случаях экстренного отключения питания) в

ручном режиме посредством 4 ножных педалей, а также пациент может быть вручую

выдвинут из гентри. 
Максимальная загрузка стола 300 кг.
	1

	
	
	4
	Консоль оператора 
	Высокопроизводительный компьютер с процессором.

Плоский безбликовый жидкокристалический монитор высокого разрешения 1280х1024, диагональю 19’’ (48 см) – 2 шт.

Клавиатура, мышь, 8 ГБ оперативной памяти. 

Емкость жесткого диска для хранения изображения 146 ГБ или 260 000 несжатых изображений. Архивирование на CD-R диски 700 МБ (1 100 изображений), на оптический носитель DVD 4,7 ГБ для 8 400 DICOM изображений. Возможно подключение внешних устройств USB 2.0.
	1

	
	
	5
	Устройство бесперебойного питания
	160 кВА с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания.
	1

	
	
	6
	Генератор
	Микропроцессорный управляемый низкошумящий высокочастотный генератор с интегрированной автоматической самотестирующейся системой для непрерывного мониторирования. Параметры: диапазон высокого напряжения не менее: 80, 100, 120, 140 кВ.  
	1

	
	
	7
	Компьютерная система 

	Модули управления сканированием, реконструкции и анализа изображения, дисководы для хранения и архивирования медицинских изображений. Реконструкция для постобработки и реконструкции КТ-данных. 

Наличие карты исследования. 

Наличие карты просмотра. 

Наличие карты фильмования. 

Наличие карты трехмерной постобработки. 

Наличие реконструкции вторичных срезов. 

Наличие программного обеспечения для трехмерного отображения поверхности объекта на основе последовательности смежных срезов. 

Наличие карты измерения объема: Наличие карты оценки динамических исследований. 

Наличие расширенного трехмерного приложения для объемного отображения анатомических структур в цвете. 
	1

	
	
	8
	Рабочая станция для обработки данных 
	Мультимодальная рабочая станция - 
Монитор для рабочей станции врача с диагональю экрана 21 дюйм – 2 шт.

Клавиатура для рабочей станции врача. Наличие онкологических программ. 

Планирование радиотерапии.
	1

	
	
	9
	Средства позиционирования и укладки пациентов
	Мат позиционирования, поддержка головы и рук пациента, подголовник с набором вкладышей для комфортного и безопасного позиционирования головы пациента, набор мягких ремней для аккуратной фиксации пациента на столе. Имеются опциональные дополнительные средства позиционирования пациента.
	1

	
	
	10
	Специальное рентгенозащитное стекло
	100x80 см.
	1

	
	
	11
	Устройство охлаждения гентри
	Теплообменник вода-вода для рассевания тепла, выделяемым гентри. Оптимизирует работоспособность системы независимо от внешних условии. Температура функционирования системы: 18 – 28 градусов Цельсия, 18 – 75 % отн. влажности. (без конденсата).
	1

	
	
	12
	Прикладное программное обеспечение
	Клинические пакеты иприложения. Модуляция тока на

трубке для дополнительногоснижения лучевой нагрузки:

наличие технологии  автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к

анатомическим особенностям пациента по коэффициенту

поглощения рентгеновскогоизлучения. Без требования

получения двух топограмм для вычисления амплитуды

модуляции тока на трубке. Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями; общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы. Программа отображение параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола

сканирования. Специализированные

протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV. Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программы для трехмерного отображения поверхности объекта; программы цветного объемного представления анатомических структур; оценки динамических исследований; объемных измерений; программа автоматического запуска

спирального сканирования, синхронизированного с

прибытием контрастного вещества.

Наличие программного обеспечения на основе клиент-

серверной технологии. Наличие специализированного

программного обеспечения для обработки стандартных КТ-

изображений, включаяобработку кардио-васкулярных,

ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программного пакета для расширенной диагностики в онкологии. Плавающая лицензия для одного пользователя системы. Обеспечивает поиск узелковых образований в легких в автоматическом режиме компьютерной системой с последующим измерением и документированием.

Приложение обеспечивает дополнительный поиск образований в фоновом режиме для увеличения диагностической

точности, а также делает рабочий диагностический поток

более эффективным. Наличие приложения, созданного как второй просмоторщик для визуализации поражении, пропущенных при основном просмотре. Результаты

обрабатываются автоматически в автономном режиме, когда

данные отправлены на систему экспертного постпроцессинга.

Наличие колонографии, котороая автоматически

отображает и синхронизирует исследования, полученные в

положении на спине и на животе. Все полученные результаты представляются в специальном окошке, где они могут быть просмотрены и задокументированы. Наличие программы для визуализации полипов: различные КТ-величины представляются различными цветами для дифференцировки, например между полипами и остаточными каловыми массами, липомами и другими структурами. Наличие программы для сравнения результатов исследований пациентов, полученные в разные моменты времени (до 8 моментов) благодаря

автоматическому совмещению и отображению ПЭТ и КТ-

изображений.
	1

	
	
	13
	Система для точного позиционирования пациента на столе с лазерными маркерами потолочного или напольного исполнения и компьютерной системой контроля с монитором, системным блоком, клавиатурой, мышью 
	Лазеры красного цвета. Один движущийся саггитальный лазер (X-ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (yY-ось), двух движущихся вертикальных лазера на стойке (Za ось и Zb ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (Y-ось). Фантом Wilke для тестов контроля качества.
	1

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Безколбовый инжектор для автоматического введения контрастного вещества 
	Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг.
	1

	5
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	Размерыпомещения

Минимальная высота помещения - 240 см.

Во избежание вибрации гентри и стол пациента могут быть помещены или установлены только на бетонный пол (бетон марки C20/25-C50/60), составной (многослойный) пол либо с надлежащей монтажной рамой.

Можно закрепить гентри к полу, но необходимо это сделать исключительно в странах, предрасположенных к землетрясениям, либо в соответствии с местными правилами. Прикрепление к полу стола пациента является обязательным.

Амплитуда динамической нагрузки на пол

(гентри-вращение) составляет:

Амплитуда динамической нагрузки на пол

(гентри-вращение) составляет ± 600 Н (каждая) на точку A

и точку D и ± 500 Н (каждая) на точку B и точку C.

Площадь опорной поверхности составляет 50.27 см² на регулируемую ножку. Диаметр регулируемой ножки составляет 80 мм.

Вибрации пола и здания
Вибрации пола и здания могут снизить качество изображения!

Источниками, создающими вибрации,  могут быть, к примеру:

Железнодорожные пути, метро, дороги, дорожные работы и строительные площадки, больничные энергоустановки, шахты, открытые разработки, карьеры (взрывы), причалы парома и другие источники ударных вибраций. Переходные вибрации должны быть менее 0.5 м/с² от пика к пику во временном интервале. Вибрации следует измерять с интенсивностью замеров 1000.

Требования к электропитанию для всех типов
Линия электропередач

3/Н/PE, перем. ток 50/60 Гц( 2Гц

Сетевое напряжение 

400 В ( 10 %

Полное сопротивление контура с плавким предохранителем 125 A 

120 м(
Значение соединения на шкаф на генератор

Сетевое напряжение [В] x 125 A x 1.73

Поперечное сечение кабеля определяется расчетом

Макс. размер вывода соединителя - 25 - 95 мм².

Н, PE (защитное заземление) имеющийся вывод адаптера - 16 мм².

Водоснабжение
Контур охлаждения гентри
Температура воды

Температурный градиент

Давление воды

Качество воды

антифриз –отношение смеси

4 - 12 °C

1 K / мин

Номинально 2-6 бар

макс. 10 бар

Питьевая вода

40 %

Минимальный расход без антифриза

Минимальный расход с антифризом

Дифференциальное давление без антифриза

Дифференциальное давление с антифризом

750 - 2450 л / ч

1500 - 4225 л / ч

7 - 62 кПа

30 - 210 кПа

Максимальная охлаждающая способность составляет 15 кВт.

Защита от рентгеновского излучения

Защита строений от рентгеновского излучения конструкции зависит от расположения оборудования и назначения соседних помещений.

Расчет и план защиты от рентгеновского излучения разрабатывается специализи-рованной организацией и входит в состав технологической части проекта.

Рекомендации по размещению оборудования

Максимальное расстояние между выводами кабеля в м
Гентри

IRS

Консоль управления

Шкаф PDC 

25

25

25

Гентри

25

25

В соответствии с немецким стандартом (DIN 6812) между пациентом и оператором должна быть обеспечена взаимная видимость и речевая связь.

Освещение помещения
Общее освещение в помещениях, в которых осуществляется диагностика на устройствах воспроизведения изображения на экранах (мониторах), должно удовлетворять следующим требованиям:

- Неослепляющий, регулируемый свет, воспроизводимая настройка интенсивности освещения (например, регулятор света (диммер) со шкалой).

- Отсутствие отражения от окон, ламп и наблюдательных боксов в обычном рабочем положении мониторов.

Это немецкая спецификация DIN 6868-57, которая должна соблюдаться и в пределах всех других стран.

В отношении освещения помещений, используемых для проведения диагностического получения изображений и лечебных процедур, интенсивность освещения в целом зависит от типа процедуры.

При исключительно рентгеновской экспозиции (облучении) применяются требования к освещению для диагностического получения изображений с электронно-оптическими усилителями изображения (50 люкс).

При отображении изображений на мониторах должна быть предусмотрена возможность снижения общей интенсивности освещения (30 люкс; при необходимости до 1 люкс).

Не допускаются отражения и блики на экране (DIN 5035-3; EN 12464).

Как правило, в процедурных помещениях требуется наличие общего освещения с номинальной интенсивностью освещения 300 люкс. Это относится и к помещениям, в которых пациенты подвергаются физическим, радиологическим и электромедицинским процедурам.

Сеть
Рекомендуется использование переключаемого GigabitEthernet с коммутаторами AutosenseEthernet (1 Гбит/с в магистральной линии и 100 Mбит/с на мощных рабочих станциях передачи информации для обзора и распределения изображения AP). Autosense означает то, что активный элемент сети (переключатель) автоматически обнаруживает, подключено ли оконечное устройство при 10 Mбит/с, 100 Mбит/с или 1 Гбит/с.

Происходит автоматический выбор максимально высокой пропускной способности.

Следует заметить, что со стороны заказчика должны быть предусмотрены необходимые сетевые кабели (минимум категории 5), а также сетевые элементы и соединительные гнезда.
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	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Трубка насоса для инжектора
	В одной упаковке 10 трубок
	5 упаковок

	
	
	2.
	Трубка пациента для инжектора
	В одной упаковке 100 трубок
	1 упаковка


Лот № 33

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Лаборатория для молекулярно-генетических исследований



	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Лаборатория предназначена для проведения молекулярно-генетических исследований, с целью идентификации личности, установление отцовства, установление родственных связей

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	- Оборудование должно подключаться кабелями и аксессуарами к электрическим розеткам 220 В, 50 Гц без дополнительных переходников и трансформаторов



	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Генетический  анализатор 
автоматическая система капиллярного электрофореза для идентификации личности
	Наличие капилляров не менее 8; наличие автоматической работы в течение 24 часов без оператора; наличие возможности автоматического промывания капилляров; наличие возможности автоматического заполнения капилляров полимером; наличие возможности автоматический ввод образцов из 96 – луночных планшет. Возможность использования не менее 96-луночных FAST планшет. Возможность использования стрипов по 8 шт.; Наличие твердотельного лазера, длина волны не менее  505 нм; Одновременное детектирование не более 6 красителей.

Электропитание: Напряжение не менее 200-240В + 10%; Частота не менее 50-60Гц + 10%; Максимальный ток не менее 15А.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания для анализатора ДНК и ПЦР в реальном времени мощностью не менее 3 киловатт.

Выходные параметры:

- максимальная выходная мощность не менее 4200 Ватты /6000ВА;

- максимальное задаваемое значение мощности не менее 4200 Ватты /6000 ВА;

- номинальное выходное напряжение 230В;

-возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом не менее 220 : 230 не более  240В;

- эффективность под полной нагрузкой 92%;

- искажения формы выходного напряжения менее 3%;

- выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1;

- пик-фактор 3: 1;

- тип формы напряжения Синусоидальный сигнал;

- выходные соединения 
	2 шт.

	
	
	2
	Прибор для выделения и очистки НК методом магнитных частиц 
	Принцип выделения должен быть основан на магнитных частицах.
Наличие магнитных стержней  не менее  – 13 шт. 

Экстракция ДНК - магнитные частицы.

Размер магнитных частиц в диапазоне не более 0.5–10 μm.

Типы используемых емкостей - одноразовые картриджи.

Одноразовые наконечники специальные – наличие.

Наличие возможности автоматического удаления фольги картриджа на приборе.

Наличие возможности контроля кросс-контаминации.

Время очистки 13 образцов - не более 30 минут.
	1 шт.

	
	
	3
	Прибор детектирования продуктов полимеразной цепной  реакции (ПЦР) в реальном времени
	- алюминиевый термоблок;

- емкость термоблока не менее 96 образцов;

- типы используемых емкостей: 96-ячеечные плашки с объемом ячеек 0,2 мл; отдельные пробирки; пробирки в стрипах;

- реакционный объем 25 –100 мкл;

- реакционный модуль нагрева/охлаждения на основе метода Пелтье; 

- температурный диапазон +4 оС - +99,9 оС;

- точность поддержания температуры + 0,25 оС;

- источник возбуждения флуоресценции вольфрамово-галогенная лампа;

- срок службы источника возбуждения не менее 2000 ч;

- автоматическая система контроля работы лампы;

- мультиплексность не менее пяти красителей;

- длины волн эмиссионных фильтров 520 нм, 550 нм, 580 нм, 610 нм, 650 нм;

- тип детектирующего устройства охлаждаемая ССD-камера;

- чувствительность не менее 10 копий.

- компьютер с процессором не менее 1600 МГц, RAM 512 МБ, жестким диском не менее 80 ГБ, операционной системой не ранее Windows XP, монитором 1шт диагональю не менее 15 дюймов.
	1 шт.

	
	
	4
	Деионизатор 
	Система получения ультрачистой воды. 

Вода I типа качества для приготовления подвижной фазы, разведения образцов, приготовления культуральных сред для молекулярно-биологических применений: электропроводность не менее 18.2мОм·см при 25°C и не менее 10 ppb. Общего органического углерода, размер задерживаемых частиц не менее 0,22 мкр – не менее 1 частицы/мл; производительность не более 0,5 л/мин.
Вода III типа (обратный осмос) для общелабораторного применения: производительность 2.4 л/час при 15 °C.
	1 шт.

	
	
	5
	Бокс биологической безопасности
	Производительность по поступающему в рабочую камеру бокса воздуху, не менее м2/час 905

Скорость воздушного потока в рабочей камере м/с 0,45 20%

Количество- степеней фильтрации не менее 2

Наличие класса фильтрации предварительной очистки 

Наличие класса фильтра 

Степень очистки выбрасываемого от взвешенных частиц размером не более 3,3 мкм,%99,

Класс чистоты воздуха в рабочей зоне (по частицам 0,5мкм) 

Класс чистоты воздуха в рабочей зоне 

Освещение рабочей поверхности, Лк - не менее 1000
	2 шт.

	
	
	6
	Термостат 
	Предпочтительное количество гнезд для пробирок:

блок - 21х0.5 мл + 32х1.5 мл + 50х0.2 мл.

Диапазон регуляции температуры: 25-120°C.

Стабильность температуры: ±0.1°C.

Максимальный разброс температур между идентичными блоками при 40°C: 0.2°C.

Установка температуры должна быть: цифровая.

Индикация температуры должна быть на: LED-дисплей.

Рабочее напряжение: 220 В; 50 Гц / 110 В; 60 Гц.; Мощность, не более: 200 Вт.

Таймер: 1 мин - 96 ч. (шаг 1 мин)
	2 шт.

	
	
	7
	Микроцентрифуга
	максимальная скорость центрифугирования 13400 об/мин;

- ускорение не менее 12100;

- емкость ротора предпочтительно 12x 1.5/2.0 мл;

- диаметр ротора центрифуги предпочтительно - 12 см;

- питание - 220 В/50 Гц;

- потребляемая мощность не более 70 Вт
	2 шт.

	
	
	8
	Мини Центрифуга–вортекс 
	Постоянная скорость вращения не менее 2800 об/мин

Возможность автостопа при незакрытой крышке

Относительная центробежная сила (rcf) до 700 x g

  Наличие двух режимов работы - непрерывный и импульсный
	3 шт.

	
	
	9
	Ультра-Фиолетовый-бокс для ПЦР-работ 
	УФ лампа 2х30 Вт бактерицидная

Тип излучения Ультрафиолет (253,7 нм), без озона

УФ-рециркулятор 1х30 Вт (эффективность более 99% за цикл)

Лампа дневного света 30 Вт для освещения рабочей поверхности бокса

Спецификация стекла:

- Толщина боковых стенок 4 мм

- Толщина передней стенки 8 мм

- Толщина защитного экрана 5 мм

Светопропускание 95%

Защита от ультрафиолета 96%

Таймер УФ облучения 0 - 24 ч

Размер рабочей поверхности 1200x520 мм

Cетевая розетка, внутри бокса 3 шт.
	1 шт.

	
	
	10
	Амплификатор автоматический прибор, предназначенный для амплификации нуклеиновых кислот с использованием полимеразной цепной реакции 
	Для 96 ячеечного блока - до 96 пробирок емкостью 0.2мл;

Область температур 4.0 - 99.00С;

Температурный дисплей. Рассчитанные температуры образца высвечиваются и устанавливаются с шагом 0.10С;

Скорости нагрева/охлаждения в среднем 50С для блока в температурной области 55-950С при нагреве и охлаждении;

Однородность по температуре в блоке +/- 0.5 0С через 30 сек после включения в интервале 35-1000С;

Точность по температуре +/-0.250С в области температур 35-1000С;

Калибровка по температуре;

Прогреваемая крышка.  
	2 шт.

	
	
	11
	Центрифуга на два 96-ячеечных реакционных планшета
	Регулируемая скорость для планшетов не менее 1000-2000 об./мин 

(шаг 100 об./мин)

диаметр рабочего объёма не менее 335 мм; время центрифугирования 1 - 30 мин (шаг 1 мин)

дисплей ЖК; 

Питание 230 В, 50/60 Гц, 130 Вт
	1 шт.

	
	
	12
	Центрифуга 5804 
	Максимальная скорость вращения - от 200 об/мин до 14000 об/мин (шаг в 10 об/мин).

Максимальный центрифугируемый объем – не менее 510 мл

Возможность изменения параметров в процессе центрифугирования

Сохранение в памяти до 34 индивидуальных программ

Наличие не менее 10 режимов разгона и торможения

Разгон и торможение - не более 1 мин

Функция кратковременного центрифугирования с выбором скорости вращения
	1 шт.

	
	
	13
	Вортекс 
	Вортекс должен работать в 2-х режимах:

1. Непрерывный;

2. Импульсный (активируется при нажатии основанием пробирки на головку вортекса).

Диапазон регулирования скорости 750-3000 об./мин

Для пробирок объемом 1.5-50 мл

Максимальный объём перемешивания 30 мл

Диаметр орбиты 4 мм

Внешний блок питания DC 12 В, 500 мA
	2 шт.

	
	
	14
	Мульти-вортекс 
	Два режима работы:

1. Непрерывный;

2. Импульсный.

Диапазон регулирования скорости 500-3000 об./мин

Время ускорения 3 сек

Время непрерывной работы 8 часов

Максимальная нагрузка 50 грамм

Орбита перемешивания 2 мм

Внешний блок питания DC 12 В, 500 мA
	1 шт.

	
	
	15
	Холодильник
	Холодильник вертикальный 

Интервал температур -   +2-8 С. 

Объем - не менее 200 л.

Количество полок – не менее 3.

Потребляемая мощность – не менее 220 Вольт 
	3 шт.

	
	
	16
	Морозильник
	Морозильник горизонтальный 

Интервал температур -  -18-20 С, 

Объем -  не менее 150 л.

Количество полок  – не менее 2

Потребляемая мощность – не менее 220 Вольт 


	2 шт.

	5.
	Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)
	-Рабочая зона лаборатории в соответствии с этапами ПЦР-анализа должна включать три  самостоятельных помещений  площадью  15-20 кв. м. каждое.

-Розетки электропитания должны быть заземлены. Количество розеток и удлинителей в каждой зоне (комнате) определяется исходя из номенклатуры электрооборудования размещаемого в зоне. Электроснабжение не менее 220 Вольт с заземлением.

-Рекомендуется устанавливать блок бесперебойного питания, как минимум на электрооборудование для электрофореза и прибора ПЦР. Блок бесперебойного питания подбирается исходя из потребляемой мощности подключаемого к нему оборудования. 

-Водоснабжением и канализация – центральные.

-Отопление – центральное, средняя температура помещения не более 23 град.С.

-Рекомендуется устанавливать блок бесперебойного питания, как минимум на электрооборудование для электрофореза и прибора ПЦР. Блок бесперебойного питания подбирается исходя из потребляемой мощности подключаемого к нему оборудования. 

-Дверные проемы в помещения должны быть не менее 80х200 см.

	6.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Комплект пипеток-дозаторов 
	Пипетка-дозатор переменного объема, не менее 2-20 мкл - 2 шт с наконечниками соответствующего объема (по 1000 штук в упаковке)– 2 уп;

Пипетка-дозатор переменного объема, 10-100 мкл – 2 шт с наконечниками соответствующего объема (по 1000 штук в упаковке)– 2 уп;

Пипетка-дозатор переменного объема, 100-1000 мкл  - 2 шт с наконечниками соответствующего объема (по 1000 штук в упаковке)– 2 уп 

Штатив для пипеток-дозаторов –  2 шт
	1 комп.

	
	
	2
	Пипетка-дозатор 8 канальная переменного объема 
	Пипетка-дозатор 8 канальная переменного объема


	2 шт.

	
	
	3
	 Комплект пластиковых             расходных материалов (пробирки, микропробирки, штативы)
	Микропробирки 2,0 мл стерильные (уп.1000шт)


Микропробирки 1,5 мл стерильные (уп.1000шт)


Микропробирки 0,2мл с плоской крышкой (уп=1000шт)


Штативы для микропробирок на 2 мл


Штативы для микропробирок на 1,5 мл


Штативы для микропробирок на 0,2 мл


Наконечники 0,5-10мкл с фильтром (уп.=1000шт)


Наконечники с фильтром 0,5-20мкл,стерильные (уп=1000)


Наконечники 2-200мкл c  фильтром в штативе


Наконечники 1-5мл,стерильные (уп=250шт)


Наконечники  с фильтром 100-1000мкл (уп.=1000шт)


Пробирки с закручивающимися крышками, 10мл (100 шт/уп)

Бутыли для стерилизации, 500 мл


Контейнеры для сбора использованного одноразового инструмента, 1 литр

Контейнеры для сбора использованного одноразового инструмента, 3 литра

Пленка Парафильм, для упаковки

	1 комп.


Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
