Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «24»  декабря  2013 года № 09/179

Сводный список медицинской техники (16 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный в комплекте с принадлежностями | 1 | 5 500 000 | 5 500 000 | РГКП «Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер | 1 | 6 380 200 | 6 380 200 | Филиал АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Актюбинская железнодорожная больница» - 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Радиографическая рентгеновская система | 1 | 21 640 300 | 21 640 300 | РГП на ПХВ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 29 866 000 | 29 866 000 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов | 1 | 18 550 000 | 18 550 000 | ГККП «Областной онкологический диспансер акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система ультразвуковая | 1 | 18 000 000 | 18 000 000 | ГКП «Городская детская клиническая больница» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | 1 | 41 970 630 | 41 970 630 | ГКП «Городская клиническая больница №7» на ПХВ Управления здравоохранения г.Алматы | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 8 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | 1 | 23 729 330 | 23 729 330 | ГККП «Сельская больница с.Нарынкол Райымбекского района» Управления здравоохранения Алматинской области, акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 9 | Универсальная рентгеновская система | 1 | 46 987 500 | 46 987 500 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области», акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 33 022 900 | 33 022 900 | ГКП «Областная детская клиническая больница» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Установка анестезии | 1 | 10 280 756 | 10 280 756 | ГКП на ПХВ «Областная детская многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Анализатор автоматический гематологический в комплекте | 1 | 7 466 560 | 7 466 560 | ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Система рентгенографическая цифровая | 1 | 43 000 000 | 43 000 000 | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 14 | Аппарат исскуственной вентиляции легких | 1 | 11 478 560 | 11 478 560 | КГП «Центральная районная больница Абайского района» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 15 | Система офтальмологическая | 1 | 46 240 000 | 46 240 000 | АО «Казахский ордена «Знак почета» Научно-исследовательский институт глазных болезней» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 16 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте | 1 | 18 823 503 | 18 823 503 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 45 календарных дней |

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный в комплекте с принадлежностями | Требования к функциональности: Предварительное разведение проб, диспенсирование одного или нескольких реагентов, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов; автоматический повтор проб вне пределов линейности или нормы (по выбору). Требования к техническим характеристикам: Общие требования: Аппарат должен применяться в клинико-диагностических лабораториях, биохимические исследования, определение гормонов, онкомаркеров, специфических протеинов, диагностика инфекций и т.д. Полностью автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор. Открытая система для работы с любыми методиками и реактивами. Производительность аппарата не менее 200 реакций по конечной точке в час или 170 кинетических реакций в час. Калибровка одно- или многоточечная, сохранение калибровок. Объем реакционной смеси не менее 200 мкл. Программное обеспечение должно быть: Неограниченный архив тестов, данных пациентов, результатов измерений, сохранение двух последних калибровок для каждого теста, выбор и редактирование калибровок, построение графика кинетической реакции, выбираемый и редактируемый пользователем формат отчетов, возможность подключения к ЛИС, экспорт результатов в Мs Excel и Word. Автоматический мониторинг всех функций. Насосы – два шприцевых дозатора объемом не менее 50 мкл и 2,5 мл. Пробоотборник – нержавеющая сталь не менее 316 , максимальная совместимость с реагентами, датчик уровня. Минимальные и максимальные объемы не менее 1 мкл – 2,5 мл Точность дозирования предпочтительно для 2 мкл CV <3%, для объемов >10 мкл CV <1% Максимальное количество проб (включая калибраторы и контроли) не менее 96 Количество реагентов на борту не менее 27 (максимальное количество не менее 44 со специальным штативом). Реакционные емкости: стандартные микролунки, стрипы, планшеты. Флаконы прибора должны быть: - не менее 2л Wash с датчиком низкого уровня. - не менее 1 л Rinse с датчиком низкого уровня. - не менее 2 л Waste с датчиком наполнения. - не менее 1 л Priming флакон. - инкубационный, временной и температурный контроль - иммуноферментный режим: контроль времени инкубации по стрипу из 8 лунок - биохимический режим: контроль группы из 4 лунок. - встроенный термостат, контроль температуры для планшета и пробоотборника: комнатная не менее 25, 37ºС . - 8-ми канальное промывающее устройство, создание и редактирование протокола промывки, выбор реагента для промывки. - оптическая конструкция: измерение абсорбции одновременно в 4 каналах, калибровка оптики, выбираемые пользователем результаты на одном или двух фильтрах. - измерение 4-х канальный фотометрический модуль. - 8-позиционное колесо фильтров, скорость вращении 3 об./с. - Фильтры интерференционные с устойчивым ионным напылением предпочтительно 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм или по выбору. - детекторы не менее 4 фотодиода. - ширина полосы полупропускания предпочтительно 10 нм ±2 нм. - стабильность дрейф ноля не менее 0,005А/8часов. - диапазон линейности не менее от – 0,20 до 3,0 А. -точность фотометра ±1%. - источник света не менее 4 ксеноновых лампы, 6В, с долгим сроком службы. - время прогрева ламп не менее 45с. - программное обеспечение на русском языке. - формат носителя не менее 1 компакт диск. - операционная система - процессор не менее 256 Mb RAM, не менее 80 Mb свободного места HD, дисплей, CD-ROM, принтер. Методы: Биохимия: по конечной точке: абсорбция, по одному стандарту, по фактору, многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн; кинетика: по стандарту, по фактору, по фиксированному времени, многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн. ИФА: абсорбция по точке отсечения: Cut-Off расчетная, Cut-Off по стандарту; многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн, дозовая зависимость, полиномы 2-го, 3-го и 4-го порядка Контроль качества QC: неограниченное сохранение данных контроля качества, по бланку, стандартам, контрольным материалам, построение, редактирование, печать графиков, расчет среднего, SD, CV для подключения к внешнему компьютеру. Отсутствие необходимости подключения к стационарным источникам воды. Отсутствие необходимости подключения к стационарной канализации. Блок охлаждения реагентов. Хладагент: антифриз 10 -50% диэтиленгликоль в дистиллированной воде. Охлаждение контейнеров с реагентами на 15ºС ниже окружающей среды. Электропитание: -возможность работы в широком диапазоне напряжений: - диапазон напряжения 100-250 В AC. - диапазон частоты 50-60 Гц. - мощность 160 Ватт. - категория установки CAT II. - температура предпочтительно 18 – 35ºС, влажность не менее 85 %. - источник бесперебойного питания. - ИБП - мощность 1000 -1500 ВА (700-1100 Вт) должен обеспечить питание прибора и компьютера в течение 10-15мин. - деионизатор воды (опция) Требования к комплектации: Основные комплектующие: Основной блок - 1 шт. Аппарат должен применяться в клинико-диагностических лабораториях, биохимические исследования, определение гормонов, онкомаркеров, специфических протеинов, диагностика инфекций и т.д. Полностью автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор. Открытая система для работы с любыми методиками и реактивами. Производительность аппарата не менее 200 реакций по конечной точке в час или 170 кинетических реакций в час. Калибровка одно- или многоточечная, сохранение калибровок. Объем реакционной смеси не менее 200 мкл. Функции предварительное разведение, диспенсирование, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов Кинетика полноценная кинетика с построением графика реакции Мониторинг автоматический мониторинг всех функций Два шприцевых насоса не менее 50 мкл и 2.5 мл Пробоотборник нержавеющая сталь с датчиком уровня Мин./макс. объем пробы 1 мкл (минимальный) / 1.95 мл (максимальный) Точность дозирования коэффициент вариации < 1% Штатив проб 96 проб Реагенты не менее 44 (количество одновременно используемых реагентов) Реакционные емкости стандартные микролунки, стрипы и планшеты Емкости - не менее 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения - не менее 1 л бутыль для заполнения шприцов Инкубационный, временной и температурный контроль ИФА контроль времени инкубации по стрипу Биохимия контроль группы из 4 лунок Термоконтроль термостат для планшета и пробоотборника 25°С, 37°С Промывка Вошер 8-ми канальное промывающее устройство Программа создание протокола промывки Измерение Оптический модуль 4-х канальный 8 фильтров 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм Стабильность дрейф ноля не более 0,005 А / 8 часов Диапазон линейности от -0.20 до 3.0 А Точность фотометра + 1 % Программное обеспечение Формат носителя 1 компакт диск (CD) Операционная система Минимальные требования к системе: не менее 16MB оперативной памяти, не менее 20Mb свободного места на жестком диске, дисплей, CDROM. Электропитание 100-250 В AC, 50/60 Гц, 160 Ватт, CAT II Температура, влажность предпочтительно 15 - 35°С, влажность менее чем 85%. Сетевой шнур – 1 шт. 220В, 3х-контактный сетевой кабель. Серийный кабель или USB-кабель – 1 шт. USB 2.0 типа B. Программа на 1 CD – 1 шт. Программное обеспечение: Формат носителя: 1 компакт диск (CD) Операционная система, 16MB оперативной памяти, не менее 20Mb свободного места на жестком диске, CDROM. Трубка для отходов – 1 шт. Полая силиконовая трубка. Набор бутылей (для моющего буфера, для отходов, промывающая) – 1 шт. не менее 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения - 1 л бутыль для заполнения шприцов. Крышки для бутылей в сборе – 1 шт. Наличие внутренней резьбы для посадки на бутыли, наличие электрических датчиков и гидравлических трубок подачи жидкости. Бутыль заполнения с крышкой 1 шт. Пластиковый бутыль, объем не менее 1л. Запасной наконечник пробоотборника – 1 шт. Химически неактивный сплав металлов для дозирования жидкостей. Штатив для проб – 1 шт. не менее 96 ячеек для проб. Штатив для реагентов – 1 шт. не менее 27 позиций для реагентов. Рамка для микролунок – 1 шт. металлическая на 8 стрипов. Крышка реакционного планшета – 1 шт. пластиковая крышка, защищающая от попадания прямых солнечных лучей и обеспечивающая сохранение стабильности объема реакционной смеси. Набор для промывки / ополаскивания – 1 шт. 1 флакон (25 мл) концентрата (80х) промывочного раствора для ИФА: - гидрофосфат натрия 3,3 г/л - ПАВ (Tween 20), 0.01%. Набор для выполнения проверки – 1 шт. не менее 2 флакона (100 и 30 мл) раствора для бланка: 0,5N раствор гидроксида натрия (NaOH); 1 флакон (10 мл) раствора p-нитрофенола. Пробирка коническая с крышкой – 50 шт. не менее 2 мл. Флакон круглый – 12 шт. не менее 15 мл. Флакон круглый – 12 шт. не менее 30 мл. Микролуночные стрипы, коробка – 1 шт. не менее 320 шт. 12-луночных стрипов. Набор фитингов – 1 шт. Фитинги для крепления трубок гидравлической системы не менее 3 шт. Набор предохранителей – 1 шт. Запасные предохранители: тип T, 1,5 A, 250 В, 2 шт. Аэрозольный фильтр – 1 шт. Запасной защитный фильтр вакуумной помпы. Держатели трубки – 2 шт. Клипсы для фиксирования трубки отходов. Белая акриловая лента, 3” – 1 шт. Запасная лента (7,6 см) для осушения трубок промывающей головки. Пластиковые ремешки для кабелей – 10 шт. Запасные ремешки для крепления пучков кабелей. Набор винтов, гаек и шайб – 1 шт. Набор запасных винтов, гаек, шайб, прокладок, не менее 76 шт. Запасная ксеноновая лампа фотометра – 1 шт. 6 В. Запасная лампа подсветки – 1 шт. 12 В. Приспособление для очистки диспенсирующих трубок промывающей головки – 1 шт. Г-образный инструмент из стальной проволоки. Приспособление для очистки аспирирующих трубок промывающей головки – 1 шт. Г-образный инструмент из стальной проволоки. Шестигранные ключи – 6 шт. 1/16”, 0.035”, 3/32”, 0.050”, 5/64”, 1/8”. Смазывающее средство – 1 шт. 1 флакон с капельницей, состав жидкая силиконовая смазка. Блок охлаждения растворов RCA – 1 шт. Блок насоса и охлаждения планшета реагентов с набором трубок, кабелей. Серийный кабель – 1 шт. USB кабель для подключения прибора к компьютеру, 3 м. Дополнительные комплектующие: Принтер – 1 шт. Лазерный, монохромный бумага А4, с USB кабелем и кабелем питания. ИБП – 1 шт. не менее 1000 ВА, для подключения 3-х устройств. Компьютер – 1 шт. Процессор не менее 256 Mb RAM, не менее 80 Mb свободного места HD, SVGA дисплей, CD-ROM, серийный порт RS232. Требования к расходным материалам: Микролуночные стрипы, коробка – 1 уп. (320шт. 12-луночных стрипов). Мочевина - Urea test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Общий белок - Total protein test, полный тестовый набор – 1 набор. С- реактивный белок - 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. АЛТ - GPT ALAT IFCC Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. АСТ - GOT ASAT IFCC test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Глюкоза, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Холестерин по конечной точке, Cholesterol liquicolor, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Билирубин прямой (авто) – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Мочевая кислота – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Триглицериды - Triglycerides Standard, стандарт – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Щелочная фосфатаза, Alkaline Phosphatase Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Кальций, Calcium Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Фосфор - Phosphorus liquicolor test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Альфа амилаза, Alpha-Amylase Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Билирубин общий – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Креатинин – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Холестерин ЛПВП – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Холестерин ЛНП – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Ревматоидный фактор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Антистриптолизин О – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Сывороточное железо – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. |
| 2 | Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер | Требования к функциональности: Область применения: - акушерство и гинекология - нейросонография - кардиология - транскраниальные исследования - брюшная полость - периферические сосуды - поверхностно расположенные органы и структуры - педиатрия - неонатология. Требования к техническим характеристикам: Цифровая многоцелевая ультразвуковая система должна быть: - расстояние площади окружности и объема - число приемо-передающих цифровых каналов не менее 512 - цифровой преобразователь не менее 12 бит - динамический диапазон не менее 164 дБ - глубина визуализации не менее 30 см - одновременное использование передающих фокусных зон не менее 8, регулируемый диапазон межфокусного расстояния - динамическая апертура - динамический фильтр - динамическая фокусировка на приём и передачу - увеличение изображения акустическое предпочтительно13,4 раза, цифровое х3 раза, ZOOM х 40 уровней - максимальная частота кадров не менее 600 кадр/сек - минимальное сканирование в глубину не менее 34 см - приемник полоса пропускания широкополосная система не менее 1 МГц к 15 МГц - передатчик полоса пропускания: широкополосная система не менее 1 МГц к 15 МГц, автоматическая подстройка - программное обеспечение на русском языке - русифицированная, буквенно-цифровая клавиатура - количество одновременно подключаемых датчиков 3 (не включая порт для CW-датчика) Технологии сканирования должны быть: - технология мультиуглового отображения доступное на всех преобразователях и для всех видов исследований - технология изображения увеличивающее временное разрешение и частоту кадров в реальном времени - технология помех повышает отношение сигнал-шум, способствующему четкому отображению границ тканей - технология гармоники выражается в расширении гармоники сигнала с сохранением первоначальной формы волны увеличивающее разрешение изображения, боковые лепестки повышают пространственное и временнόе разрешение. - технология аподизированного излучения снижает помехи в ближней зоне и формируя четкий звуковой луч позволяет получать изображения более высокого качества. - технология объемных изображений органов и тканей и (3-х мерная) структура сосудов. Стандартные режимы работы должны быть: B (2D-режим) Формирование луча цифровой, мультилуч, параллельный, многочастотный, широкополосный. Сосредоточение: - динамическое многочастотное сосредоточение - вторая обратная гармоника - трапециевидный просмотр - акустическое усиление - градации шкалы яркости не менее 256 - М –одномерный - СMM-цветной М-режим - В/М (горизонтальное или вертикальное разделение), размер петли не менее (10 - 80) с. - CF- режим 2-мерный режим изображения и цветное картирование способы отображения: B+CF, B/B+CF (в реальном времени), B+CF/PW - цветовая градация: 256, цветовая плотность луча – низкая/ высокая - частота повторения импульса не менее 150 Гц к 12 кГц - фильтры подавления пульсаций стенок сосудов, сглаживания - максимальная скорость показа без совмещения не менее 2.7 мс - минимальная скорость показа не менее 2 см/с - PF-режим (Двухмерное изображение и цветное энергетическое картирование), способы отображения: B+PF, B/B+PF (в реальном времени). - B+PF/PW. - цветовая градация не менее 256. - цветовая палитра не менее 5 - фильтры подавления движения, сглаживания, пульсации стенок сосудов - MAX скорость показа не менее 1.3 мс - МIN скорость показа не менее 1 мм/с -TD-режим (Тканевый Doppler) - цветовая градации не менее 256 - цвет палитры не менее 5 - цветная инверсия - частота повторения импульса не менее 150 гц к 12 кГц - PW-режим (Импульсно-волновой спектральный Doppler) - частота повторения импульсов (PRF) не менее 4.46 к 25 кГц - длина строба (контрольный объем) предпочтительно 0.5 к 20 или 1 - 30 мм - коррекция поворота допплера предпочтительно 0 ° к ± 89 ° с шагом 1° - диапазон измерений допплера не менее 200 Гц к 25 кГц - спектральный анализ быстрое преобразование Фурье не менее 256 - 1024 канала частоты - время спектрограммы не менее 1, 2, 4 и 8 с. инверсия спектра - контроль за чувствительностью - автоматическое сканирование сердечных сокращений не менее 30 - 240 ударов в минуту - автоматические параметры потока не менее 10 циклов (в среднем от целого кол-ва сердечных циклов) - комбинированный живой B/PW-mode (дуплекс просмотр) - комбинированный живой B+CF/PW, B+PF/PW просмотр триплекса - CW-режим (Непрерывно волновой спектральный Допплер) - PRF не менее 4.46 к 62,5 кГц - фильтр сокращения стенок сосудов полоса пропускания не менее 50 - 800 Гц - спектральный анализ - быстро преобразование Фурье не менее 256 - 1024 канала частоты - спектрограмма во времени не менее 1, 2, 4 и 8 с - число спектральных линий во времени не менее 512 - число каналов частоты на спектральной линии не менее 256 - спектрограмма динамический контроль за диапазоном не менее 9 - 45 децибел - размер петли не менее 10 - 80 s - скоростная шкала под углом 0 ° при перемещении основной линии не более 24 мс - инверсия спектра - автоматическое сканирование сердечных сокращений не менее 30 - 240 ударов в минуту - слышимый признак кровотока с разделением направлений не менее 2 канала Стандартные параметры должны быть: - жесткий диск не менее 160Гб - кинопамяти не менее 80 сек - триплексный режим дуплексный - автоматическая тканевая оптимизация - автоматическая оптимизация спектра - система шумоподавления - режимы кодированной тканевой гармоники и инверсной гармоники - режим виртуального конвекса - программы для создания базы данных пациентов - возможность архивации изображения на HDD и DVD формате - программы сосудистых расчетов - программы кардиологических расчетов - программы расчетов для акушерства и гинекологии - программы расчетов для урологии - автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме - подавление зернистости - режим многолучевого составного сканирования - кардиологический пакет программ и расчётов. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Основной блок системы – 1 шт. Основной блок системы должен иметь специальные разъёмы для подключения датчиков. Система производит обработку сигнала с помощью программ и специализированных модулей. Система должна получать ультразвуковые проекции органов и тканей человека, а также наблюдать за функциональностью органов в динамике. Система должна сохранять и записывать изображения на жёсткий диск, а также экспортировать их на съёмные носители данных. Основной блок системы должен иметь измерительные программы и позволяет производить измерения и вычисления на полученных изображениях. Микроконвексный многочастотный внутриполостной датчик – 1 шт. Область применения: - акушерство 1 триместр, - гинекология, - урология. - частота не менее 4.0/6.5/9.0MГц. - количество элементов не менее 128. - центральная частота не менее 6.5MГц. - угол сканирования не менее 148 °. - радиус кривизны не менее 10мм. Конвексный многочастотный датчик – 1 шт. Область применения: - акушерство 1 триместр - гинекология - урология - брюшная полость - органы малого таза - частота не менее2-10MГц. - количество элементов не менее 128. - центральная частота не менее 3.5MГц. - угол сканирования не менее 58,7 °. - радиус кривизны не менее 59,4 мм. Микроконвексный многочастотный кардиологический датчик – 1 шт. Область применения: - кардиология - OB/GYN - транскраниальные - брюшная полость - органы малого таза - неонатология и педиатрия - частота не менее 2.0/2.4/4.0MГц - количество элементов не менее 64 - центральная частота не менее 2.5MГц - угол сканирования предпочтительно 90 °. Линейный многочастотный датчик – 1 шт. Область применения: - молочная железа - сосуды ГМ - скелет, мускулатура - периферические сосуды - яички - щитовидная железа - частота не менее 2.0/3.5/5.0MГц - количество элементов не менее 128 - центральная частота не менее 7.5MГц - ширина сектора сканирования не менее 38,7 мм. - поддержка псевдоконвексного сканирования. 15 дюймовый цветной LCD дисплей – 1 шт. Размер экрана по диагонали не менее 15 дюймов жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне. Экранная матрица не менее 1024х768 пикселей. Количество градаций серого не менее 256. Возможность наклона монитора предпочтительно 11° поворот +90°. Дополнительные комплектующие: Струйный принтер – 1 шт. Цифровой черно-белый видеопринтер формата А6. Вход USB, размер печати не менее 320х100 мм, 94х71 мм. Время печатине более 3,3 сек. Источник бесперебойного питания – 1 шт. не менее 1500 ВА с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. Требования к расходным материалам: Гель для УЗ исследований – 12 шт. Канистра не менее 5,0 л. Бумага для принтера – 28 шт. рулон не менее 0,11х20м. |
| 3 | Радиографическая рентгеновская система | Требования к функциональности: Область применения: - гинекология, - акушерство, - педиатрия, - травматология, - экстренная помощь. Области сканирования: снимок черепа, снимок скуловой кости, снимок носовой кости, снимок височной кости, снимок нижней челюсти, снимок плечевого сустава, снимок локтевого сустава, снимок предплечья, снимок запястья, снимок кисти, снимок тазобедренного сустава, снимок бедренной кости, снимок коленного сустава, снимок ноги, снимок галеностопного сустава, снимок стопы, снимок шейного отдела позвоночника, снимок грудного отдела позвоночника, снимок копчика, снимок поясничного отдела позвоночника, снимок таза. Рентгеновский аппарат на два рабочих места. Требования к техническим характеристикам: Требования к комплектации: Радиографическая рентгеновская система должна иметь операционные режимы: - рентгенография, - радиография. Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения. Контроллер рентгеновского излучения должен быть: - настройка пикового напряжения в киловольтах 40-125 кВ, - настройка предпочтительно мА 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА, - настройка таймера предпочтительно 1/120 ` 6,0 с., - размеры не менее 510х380х905 мм; Генератор с трансформатором высокого напряжения должен быть: - тип выпрямителя однофазный, двухполупериодное выпрямление. - выходная мощность 500 мА – 80 кВ/300 мА – 125 кВ. - входная мощность 220 ВА (переменный ток). - частота не менее 50/60 Гц. - выходное напряжение 40 кВ. Рентгеновская трубка: - вращающийся анод - фокальные пятна не менее 1,0/ 2,0 мм - емкость нагрева анода не менее 140 кДж - собственная фильтрация не менее 0,8 мм. - напряжение в сети: 220В, 50 Гц / 60 Гц однофазное - полное сопротивление линии 0,12 Ом - потребляемая мощность 3 кВт - высокоскоростное приспособление для прицельной рентгенографии, быстрая система выявления ошибок. - точный регулятор силы тока (мА) и пикового напряжение (в кВ) 500 видов (максимум) анатомических частей для оптимальной радиографии - полный доступ к пациенту - удобная в работе консоль и дисплей данных - прибор имеет встроенный стабилизатор напряжения для бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки мощностью 380 В, 50 кВт. - мягкая и бесшумная работа - рабочая станция. Коллиматор – 1 шт. Тип: ручной; - максимальный размер поля не менее 35х35 см., при источник изображение 65 см; - минимальный размер поля не менее 5х5 см при расстоянии источник-изображение 100 см ; - световая мощность 160 люксов; - собственная фильтрация 12 мм; Стол Букки, 6 направлений – 1 шт. не менее 6 путей направлений; материал верхней поверхности стола: меламин или акрил; Тип привода электромотор; Отсеивающий растр: соотношение отсеивания 8:1, 103 линий/дм; Размер кассет: от 18x24 до 35x43; Продольное расстояние скольжения стола: 420±5 мм; Боковое расстояние скольжения стола не менее 120±5 мм; Вертикальное расстояние до верха стола не менее 300±5 мм; Расстояние от верха стола до пола не менее 689 (880) мм; Размеры: не менее 2000х750х680 мм. Кабель высокого напряжения – 1 шт. Длина не менее 6 м; - Максимальное напряжение: постоянный ток 75 кВ; - 3 линии сердечников. Решетка Букки – 1 шт. Устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения. Опора трубки – 1 шт. Тип: рельс от пола до потолка; - продольное перемещение не менее 2550 мм; - вертикальное перемещение не менее 1600 мм; - вращение рентгеновской трубки предпочтительно ±180°; - электромагнитная фиксация вручную; - размер (ШхДхВ) не менее 3660х1000х2900 мм. Дополнительные комплектующие: Оцифровщик рентгеновских снимков – 1 шт. - шкала серого-16 бит, - оптическая плотность не менее 0-3.4d, - пространственное разрешение-40,800 пикс/стр, - размер пленки не менее 5’’*7’’~14’’*17’’, - скорость сканирования не менее (14’’*17’’ 300точек/дюйм) 16 сек, - операционная система - аппаратный интерфейс USB 2.0, - детектор, профессиональная микро оптическая CCD камера, - электропитание 110-220В. Стойка рентгеновской трубки – 1 шт. Тип потолочный. - потолочные рельсы. - продольное перемещение не менее 2800 мм. - вертикальное перемещение не менее 1200 мм. - вращение рентгеновской трубки ±180°. - электромагнитная фиксация вручную. Стабилизатор 1 шт. - входной 1 фаза 220, - выходной: 370V ± 6%, - вместимость: 12В, 12А, 50кВт. Стойка Букки – 1 шт. Вертикальное перемещение 1000 мм; - передняя панель для пленки не менее 32мм; - самое нижнее положение 200 мм; - размер (ШхДхВ) не менее 1935х770х500мм; - размер кассет от 18х24 до 35х43. Негатоскоп – 1 шт. - яркость не менее 4000 lux, 90%. равномерности. - анти-ультрафиолетовое излучение. - толщина не менее 45мм. Рабочая станция – 2 шт. - системный блок, процессор IntelCorei5-3470 3,2 Ghz (6 Mb) (1333 Mhz) BOX2 шт. - блок питания 450W2 шт. - жесткийдиск1000 Gb2 шт.Монитордиагональ18,5 дюйма 2 шт. - мышка 2 шт. - клавиатура 2 шт. - цветной принтер струйный 2 шт. Фартук – 1 комплект. Фартук 0.5 мм PB 1 комплект -2шт. Меры предосторожности при установке должны быть: Данное оборудование работает от электричества, и использует высокое напряжение. Поэтому принимайте специальные меры предосторожности при его инсталляции и не устанавливайте оборудование при следующих условиях: - влажное или сырое помещение, помещение с повышенной влажностью (температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%), - прямые лучи солнца, - резкие изменения температуры, - запыленность, - отсутствие вентиляции, - засоленность, - воздействие химических веществ и газов. Для нормальной работы условия должны быть: - при хранении: температура: -10 ~ 40°С, влажность: 5 ~ 90%, - при использовании: температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%, - оптимальные условия использования: температура: 17 ~ 25°С, влажность: 40 ~ 60%. Условия по напряжению должны быть: - входное напряжение: одна фаза, 220 В, - максимальное потребление электроэнергии: 40 кВА, - частота не менее 50/60 Гц. Требования к расходным материалам: Рентген кассеты – 3 шт. Размеры: - 13х18 см 1 шт. - 25х30 см 1 шт. - 30х40 см 1 шт. Рентген пленка – 3 уп. Размеры: - 13х18 см 1уп. (1 уп.-100 листов) - 25х30 см 1уп. (1 уп.-100 листов) - 30х40 см 1уп. (1 уп.-100 листов). |
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Требования к функциональности: Область применения: - кардиология; - ангиология; - транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; - близко расположенные органы и поверхностные структуры; - органы брюшной полости; Акушерство, гинекология; - скелетно-мышечная система; - урология; - педиатрия; - неонатология; - интраоперационные исследования; - чреспищеводные исследования. Требования к техническим характеристикам: Универсальная многоцелевая цветовая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса должна быть полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы высокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей, c возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени. - операционная система; - полностью цифровое формирование ультразвукового луча; - технология трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча; - комбинация технологий матричного и монокристального датчика; - 12-бит A/D конвертеры на физический канал; - число цифровых приемо-передающих каналов не менее 1461000; - параллельная обработка данных по 4 каналам; - динамический диапазон не менее 281 дБ; - многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1.5 до 14.0 МГц; - независимое переключение частот между режимами: - 2D, ЦДК и спектральный допплер; - динамическая аподизация; - динамическая апертура; - динамическая фокусировка; - количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы не менее 8; - многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг); - интеллектуальные тканеспецифичные программы; - отображаемые градации серого не менее 256; -технология кодированного излучения; - динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения; - технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники; - количество базовых частот - не менее 4; - количество гармонических частот не менее 5. Система ультразвуковая диагностическая медицинская должна иметь режимы сканирования: В-режим: - возможность углового смещения изображения; - количество зон фокусировки - не менее 8; - максимальная глубина сканирования не менее 30 см; - максимальная частота кадров не менее 1000/с.; - композитное изображение; - функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom, High-Resolution (HR) Zoom; - технология "пересекающихся лучей"; - технология автоматического подавления артефактов; - технология автоматической оптимизации 2D-изображения; - технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике; - технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим: - цветовой М-режим; - анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени; - анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени; - активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях; - совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций). Импульсно-волновой допплер: - коррекция угла диапазон не менее +/- 80 гр.; - коррекция угла шаг не более 1 градуса; - режим HPRFPW; PRF-250 Гц – 26 кГц; - минимальная регистрируемая скорость PW-0.01 м/с; - максимальная регистрируемая скорость PW-более 31 м/с; - максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см; - возможность независимой коррекции частоты допплера; - автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер: - возможность независимой коррекции частоты допплера; - минимальная регистрируемая скорость CW-0.01 м/с; - максимальная регистрируемая скорость CW-более 74 м/с; - автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей; - автоматическая оптимизация допплеровского спектра: автоматическая корректировка базовой линии, автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM; - независимое от В-режима изменение частоты сканирования; - максимальная частота кадров не менее 695/с. Цветовое допплеровское картирование энергии должно быть: - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. - недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. - недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. - триплексный режим в реальном масштабе времени: В+CFM+PW/CW; B+PD+PW; - выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора. Спектральный тканевой допплер. - автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: - кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом; - выведение на экран не менее 12 синхронизированных изображений. - панорамная визуализация: Зона охвата не менее 60см; - проведение измерений. - совместимость со стандартом DICOM 3; - подключение к сети через ETHERNET; - интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель; - создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных; - сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные; - опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям; Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям; - экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM, «сырые» данные; - доступ к ранее сохраненным, необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: -В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания; - режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция); - автоматическое создание отчетов; - включение в отчеты изображений; - экспорт текстовой и цифровой информации в формате совместимом с MS Excel; - редактор отчетов. Измерения и анализ: - проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу; - сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg, VolDICOM, DICOM; - пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской, ангиологии, акушерства и гинекологии, урологии, исследований почек; - программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять должна быть: - стандартная не менее 300 с. - режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель. Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации должны быть: - встроенный DVD-RW-дисковод ; Встроенный HDD не менее 160 Гб; - сохранение на USB FlashCard; USB-2 порты не менее 2. Консоль управления должна быть: - интерактивный жидкокристаллический цветной экран высокого разрешения, с интерактивным меню, управляемый касанием, с управляемой фоновой подсветкой, размеры экрана не менее 10“; «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод; - настраиваемая высота консоли управления - диапазон не менее от 70см до 90см от пола; - вращение консоли управления - выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см; - встроенная акустическая система; - полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура; - держатели для геля и для датчиков с двух сторон; - возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений; - программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Системный блок – 1 шт. Основной блок ультразвуковой системы. Монитор – 1 шт. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения. Наличие механизма крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве; Возможность подключения внешнего монитора, DVI; Размер экрана по диагонали 19“; Разрешение 1280 x 1024 пикселей. Матричный монокристальный секторный фазированный датчик – 1 шт. Диапазон частот не менее 1.5-4.6 МГц; Число элементов не менее 280; Угол сканирования не менее 120 гр; Контактная поверхность не менее 17 х 28 мм. Конвексный датчик – 1 шт. Диапазон частот не менее 1.6-6.0 МГц; Число элементов не менее 128; Угол сканирования не менее 58 гр; Контактная поверхность не менее 18 х 62 мм. Матричный линейный датчик - 1 шт. Диапазон частот не менее 4.5-15.0 МГц; Число элементов не менее 1000; Область визуализации не менее 50 мм; Контактная поверхность 13 х 58 мм. Линейный датчик – 1 шт. Диапазон частот не менее 2.4-10.0 МГц; Число элементов не менее 192; Область визуализации не менее 45 мм; Контактная поверхность 14 х 53 мм. Модуль ЭКГ – 1 шт. в комплекте с кабелями на 3 отведения. Дополнительные комплектующие: Цифровой черно-белый принтер – 1 шт. Источник бесперебойного питания – 1 шт. Требования к расходным материалам: Гель – 5 флаконов. Гель для ультразвуковой диагностики. Бумага для принтера – 10 рулонов. Бумага для принтера в рулонах. |
| 5 | Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов | Требования к функциональности: - видеоэндоскопическая система класса HD для гибких эндоскопов. - видеоколоноскоп. - установка для обработки гибких эндоскопов. - данное оборудование предназначено для эндоскопии. Требования к техническим характеристикам: Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов должна быть: - стандарт видеосигнала HD - полноэкранное видео, стоп-кадр - влагозащищенная панель управления видеопроцессором - видеовыходы: RGB, Y/C, VGA, DVI, VIDEOOUT (композитный) - возможность подключения внешних мониторов через DVI выход - улучшенное качество изображения цифровая обработка - поддержка технологии регулировка уровня улучшения, выделение поверхности, улучшение контраста, подавление видео шумов матрицы - индивидуализация настроек видеопроцессора, не менее 3-х программируемых кнопок - микропроцессорное управление диафрагмой - видеопроцессор совместим с видеоэндоскопами высокого разрешения серии, а также сериями видеоэндоскопов стандартного разрешения - источник света ксеноновый - мощность встроенного ксенонового источника света 300 Ватт - ручной и автоматический контроль яркости - отдельный выключатель для сети и для лампы, что позволяет выключать лампу между процедурами - баланс белого происходит за одно нажатие - управление с эндоскопа, программируемое - возможность сохранения изображений на жестком диске персонального компьютера при нажатии на кнопку сохранение кадра (которая имеется у видеоэндоскопа) - подача воды встроенным насосом - питание от сети 220 В, 50 Гц - тип электрозащиты: класс 1, тройная защита - степень электрозащиты: тип BF, пациент изолирован. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Видеопроцессор – 1 шт. Встроенный ксеноновый источник света, регулятор баланса белого света, кабели (BNC-BNC, DVI) бутылка для воды, клавиатура. Передвижная стойка – 1 шт. - держатель эндоскопа, стабилизатор напряжения - 21” цветной плоский ЖК монитор высокой плотности с разрешением 1920*1080 FullHD - цветной видеопринтер, формата А6 - набор для печати на 240 листов - рабочая станция (АРМ врача эндоскописта) - программное обеспечение для ведения базы данных и захвата и передачи снимка с экрана системы в базу данных (язык русский) - эндоскопический отсасыватель. Видеоколоноскоп – 1 шт. - модель с ПЗС матрицей HD разрешения имеет 13,2 мм вводимую трубку в сочетаии с 3,8 мм инструментальным каналом. - угол зрения 140° - глубина резкости 4-100 мм - диоптрии +2~ -8D - изгиб дистального конца: - Вверх/Вниз 180°/180° - Вправо/Влево 160°/160° - диаметр вводимой трубки 13,2 мм - диаметр рабочего (инструментального) канала 3,8 мм - рабочая длина вводимой трубки 1700 мм - общая длина не менее 2023 мм. Биопсийные щипцы – 1 шт. Резиновый клапан биопсийного канала – 1 шт. Ирригационная трубка – 1 шт. Набор колец – 1 шт. Набор колец – 1 шт. Установка для обработки гибких эндоскопов – 1 шт. Дополнительные комплектующие: Щетка для очистки – 2 шт. Силиконовое масло – 1 шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды – 1 шт. Крышка газового клапана – 1 шт. Крышка для замачивания – 1 шт. Тестер для проверки на герметичность – 1 шт. Требования к расходным материалам: Фильтр – 2 шт. фильтр для очистки дез. Средств. Фильтр – 2 шт. фильтр воздушный. |
| 6 | Система ультразвуковая | Области применения: - кардиология - ангиология - транскраниальные исследования - брюшная полость - акушерство-гинекология - гастроэнтерология - неврология - педиатрия - неонатология, нейросонография - эндокринология и исследования молочных желез - травматология и ортопедия - урология - онкология Основной блок: - наличие технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала - число приемо-передающих каналов, не менее 22 560 - динамический диапазон системы, не менее 205 дБ - время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек - максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек - одновременное использование фокусных зон, не менее 4 - увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз - увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз - количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16 Наличие поддержки доплеровских режимов визуализации: - импульсно-волнового; - непрерывно-волнового; - цветового доплеровского картирования (ЦДК); - энергетического; - направленного энергетического - тканевая доплерография. - импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) должен поддерживаться всеми датчиками - наличие постоянно-волнового доплеровского режима: - энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками - наличие представления информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: - 2D/C; - разделенный 2D-2D/C; - двойной 2D/C; - 2D/C/D (триплекс), - 2D/C/М - Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Наличие триплексного режима в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW - B+PD+PW/CW - наличие формата сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике - наличие цифровой динамической фокусировки сигнала на приеме - наличие программно-аппаратного обеспечения для кардиологической визуализации - наличие анатомического М-режима с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах - количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16 - максимальное количество выбираемых пользователем частот сканирования в В-режиме на одном датчике, не менее 7 - количество поддерживаемых частот сканирования на одном датчике в режиме тканевой гармоники, \ не менее 5: - количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4: - диапазон частот сканирования, не уже 1,0 – 13,0 МГц - наличие интегрированной рабочей станции для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений - наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой - наличие технологии тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков) - наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ Дополнительные возможности системы: - наличие технологии полуавтоматического расчета параметров центральной гемодинамики на основании указываемых пользователем ориентиров эндокарда левого желудочка. Расчет фракции выброса, КДО, КСО, МО, УО и других параметров. - наличие режима тканевой доплерографии - наличие технологии многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) - вес системы не более 100 кг - энергопотребление не более 600 Вт Датчики: - одновременное подключение датчиков, не менее 3 ( не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: - конвексные; - линейные; - фазированные; - внутриполостные электронные; - трансабдоминальные для 4D-визуализации; внутриполостные для 4D-визуализации, чреспищеводные; - катетерные для внутрисердечных исследований. Характеристики монитора: - цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. - ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS диагональ не менее17 дюймов - режим энергосбережения - разрешение монитора, не менее 1024 х 768 пикселей - свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. - наличие регулировки высоты контрольной панели Архивация изображений: - наличие черно-белого видеопринтера - наличие встроенного привода DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных - максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров - наличие интегрированной в аппарат компьютерной рабочей станции для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: - объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб - возможность создания архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, - возможность сохранения изображений и кинопетель в оригинальном качестве - наличие доступа к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. - наличие комплекта расходных материалов (бумага, гель) - комплект одноразовых электродов для ЭКГ не менее 50 шт. Наличие нидеовыходов: - композитный Ч/Б (BNC), - композитный цветной (BNC), - S-Video Y/C (видеостандарт PAL), - RGB (15-контактный), - VGA (15-контактный). - USB 2.0, не менее 2-х - руководство пользователя на русском и казахском языках Основные комплектующие Базовый блок Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560 Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16. Фазированный датчик Электронный датчик для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже, МГц 1,0 – 5,0 МГц Апертура не более 15,4 мм Фазированный педиатрический датчик Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у детей и новорожденных. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже 4,0-9,0 МГц Апертура не хуже 12 ммДля кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у детей и новорожденных. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже 4,0-9,0 МГц Апертура не хуже 12 мм Конвексный датчик Для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, нейросонографических исследований у новорожденных и детей. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). М-режим; Частотный диапазон, не уже 5,0 – 8,0 МГц: Угол обзора не менее 109° Апертура не уже 25,6 мм Программное обеспечение Режим тканевой доплерографии Технология полуавтоматического расчета параметров центральной гемодинамики на основании указываемых пользователем ориентиров эндокарда левого желудочка. Расчет фракции выброса, КДО, КСО, МО, УО и других параметров. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков) Программное обеспечение Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) Дополнительные комплектующие Принтер Черно-белый видеопринтер Кабель сетевой для ЭКГ Источник бесперебойного питания Мощность не менее 2 кВТ . Мощность не менее 2 кВТ .. |
| 7 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | Предназначен для проведения всех видов исследований, в том числе: линейная томография, обследование кишечника, черепа, костей скелета, урографию, миелографию, обследование сосудов и легких, бронхографию Назначение: аппарат предназначен для рентгенодиагностики больных в стационарных условиях. Применение: отделение рентгенодиагностики лечебного учреждения. Питание комплекса от трехфазной сети общего назначения номинальным напряжением 380 В (действующее значение напряжения) с отклонениями напряжения, не связанными с работой комплекса, от плюс 10 % до минус 10 % и частотой (50 ( 1) Гц. Состав комплекса: - телеуправляемый поворотный стол-штатив; - усилитель яркости рентгеновского изображения 9”; - высокочастотное питающее устройство; - излучатель с рентгеновской трубкой ; - система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений, в комплекте с рабочей станцией врача-рентгенолога с монитором 21’ и рабочей станцией рентген-лаборанта с монитором 19’, программным обеспечением, настольным термографическим принтером и набором из 11-ти рентгенологических кассет; - растр отсеивающий; - диафрагма; - поручни; - рама для равномерного распределения веса рентгеновского аппарата; - стекло рентгенозащитное (100 х 80 см) - стабилизатор напряжения 100 кВА Устройство рентгеновское питающее с пультом управления Рабочая частота, кГц - не менее 400 Мощность, кВт, не менее – 50 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 125 Диапазон силы тока, - графия; мА - 10 – 630 - скопия; мА - 0,5-10 Время экспозиции: - при рентгенографии, мс - 1 – 6300 - при рентгеноскопии, мин. - 0 - 10 Диапазон количества электричества, не хуже мАс - 0,1 – 1000 Программирование анатомических программ управления, шт. – 1024 Режим установки параметров рентгеноскопии - автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки - автоматический и ручной Наличие автоматической самокалибровки при каждой экспозиции Телеуправляемый поворотный стол-штатив Телеуправляемый поворотный стол–штатив должен обладать техническими характеристиками не хуже: Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90 / -30 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее – 6 Автоматическая остановка стола, град. - в положении «0º» Размеры подвижной деки стола, мм, не менее - 2100x740 Размеры рентгенопрозрачной площади стола, мм, не менее - 1958x556 Вращение рентгеновской трубки, не менее, град.: – 90/+180 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, мм., не менее - 1000-1500 Расстояние пациент – плёнка, мм, не более – 75 Расстояние пациент – УРИ, мм. не более – 97 Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоцентрированием, не менее, мм – 350, со скоростью 50 мм/сек. Диапазон продольного перемещения колонны с излучателем и ЭСУ, не менее, мм – 1344 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола, для комфорта пациента Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Наличие возможности сохранения в памяти до трех положений стола для различных видов исследований Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг., без ограничений передвижений- 200 Угол наклона колонны, (со скоростью градусов/сек - 11,2), град., не менее: ± 40 Наличие возможности получения косых проекций на обоих краях стола Зона охвата пациента без его репозиционирования, не менее, мм - 1774 Компрессия - моторизованная, с регулируемой степенью нагрузки, кг - 3-15 с шагом 0,5 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии в любом положении стола Количество углов/скоростей при томографии - 4 угла; 4 скорости Томографические снимки при углах, градусов - 7, 20, 30, 45 Диапазон плавного изменения томографического слоя, не менее, мм - 0-350 с шагом, не более, 1 Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Фокусное расстояние при томографии, не менее, мм. - 1140 Наличие возможности получения томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки Тип дисплея пульта управления столом – цветной графический Экранно-снимочное устройство Формат применяемых кассет, см - от 13х18 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 продольно Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Наличие режима парковки отсеивающей решётки Наличие режима парковки компрессионного устройства Излучатель с рентгеновской трубкой Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной камерой ЭОП с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 9” Диаметр полей УРИ, дюйм, не хуже - 9”/6”/4” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не хуже – 10 Функция запоминания последнего кадра - наличие ССD матрица, пикселей, не хуже - 752×582 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 17” Тип дисплея монитора - ЖК, монохром Растр отсеивающий Решетка с отношением 10:1 Диафрагма Прямоугольная, источник света галогеновая лампа, фильтрация 0.5 mm Al eq @ 100 kV Комплект кабелей Комплект кабелей достаточный для подключения всех узлов аппарата Сканирующее устройство - дигитайзер Система цифровая радиологическая (Дигитайзер- оцифровщик) Назначение: Система для цифровой рентгенографии предназначена для проведения оцифровки рентгеновских снимков, полученных на кассетах с запоминающим люминофором и игольчатыми кристаллами, в формате DICOM и возможностью интерактивной обработки, архивации на CD, распечатки диагностических изображений на пленке. Контрастное разрешение (количество оттенков серого цвета), не менее 16 бит/пиксел Динамический диапазон 11 650:1 Пространственная разрешающая способность: - 35x43 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 35x35 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 24x30 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 18x24 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 15x30 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм Пропускная способность, кассет в час (не менее) - 35 x 43 см - 83 кассет в час - 24 x 30 см - 85 кассет в час - 18 x 24 см - 93 кассет в час Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, секунд, не более - на кассете формата 35 x 43 см через 13 секунд - на кассете формата 24 x 30 см через 13 секунд - на кассете формата 18 х 24 см через 13 секунд - Дигитайзер оборудован жестким диском для сохранения оцифрованных изображений на случай потери связи с сервером - Наличие у дигитайзера двух кассетных буферов (вход/выход) вместимостью не менее 5 кассет любых форматов каждый для считывания и оцифровки рентгенограмм экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами. - Поддержка дигитайзером пластин на основе аморфного порошкового фосфора - Поддержка дигитайзером пластин на основе игольчатых кристаллов бромида цезия, CsBr:Eu (детекторы) - Возможность обработки дигитайзером двух типов пластин одновременно (на основе порошкового фосфора и игольчатых кристаллов фосфора), независимо от формата - Время готовности к работе после включения (холодный старт), не более 3 минут - Высокоскоростное соединение дигитайзера с сервером по протоколу Ethernet 10/100 - Возможность установить дигитайзер непосредственно в кабинете с источником рентгеновского излучения - Считывание информации с встроенного в кассету радио чипа дигитайзером без участия персонала - Защита от удара электрическим током - Класс 1 - Соответствие международным стандартам безопасности TüV, UL, cUL, CE - Функция стирания кассет, доступ к функции с панели управления - Оцифровка кассет любого размера и в любой последовательности помещенных в буфер - Наличие индикатора статуса работы, отображает свободный и занятый статус - Функция звукового сигнала для предупреждения оператора - Поддержка дигитайзером минимального разрешения 10 пикселей на 1 мм для всех форматов кассет, включая 35x43 - Удаленный доступ по сети для диагностики и сервисного вмешательства Сервер с клавиатурой, мышью и кабелями (рабочее место лаборанта) Аппаратное обеспечение сервера, не хуже: - ПК - 2.33 GHz/1333 MHz/4MB - ОЗУ RAM 2.0 GB DDRII Non-ECC SDRAM - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением - Жесткий диск (HD) SATA - 2 x 500 GB Mirrored disc (7200 rpm); - Сетевая карта 10/100/1000 Мб/сек. - Хранение не более 30 000 изображений - Наличие станции ввода идентификационных данных - Возможность расположения станции ввода идентификационных данных отдельно от устройства считывания и оцифровки рентгенограмм. Монитор сервера с кабелями: - Монитор LCD - 19” - Поддержка разрешения – не менее 1280 х 1024 Программное обеспечение рабочего места лаборанта, не хуже: - Русифицированный интерфейс пользователя станции лаборанта - Наличие функции ввода идентификационных данных на русском языке - Полная DICOM совместимость станции и соответствие стандарту DICOM 3.0 - Количество одновременно открытых сессий для работы - 18 - Наличие функции записи и передачи данных на кассеты - Наличие функции обработки изображений, включая ПО оптимизации контраста - Наличие функции подавления рисунка отсеивающей решетки - Экспорт исследований в формате Jpeg, Raw - Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения - Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) - Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона - Рабочие списки текущих и закрытых исследований - Функция поиска в рабочих списках текущих и закрытых исследований - Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования, вид исследования - Возможность предварительного просмотра изображения при сканировании кассеты Рабочая станция с клавиатурой, мышью и кабелями (рабочее место врача) Аппаратное обеспечение рабочей станции, не хуже: - ПК - 2.33 GHz/1333 MHz/4MB - ОЗУ RAM 2.0 GB DDRII Non-ECC SDRAM - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением - Жесткий диск (HD) SATA 2 x 500 GB Mirrored disc (7200 rpm); - Сетевая карта 10/100/1000 Мб/сек. - Наличие станции ввода идентификационных данных - Возможность расположения станции ввода идентификационных данных отдельно от устройства считывания и оцифровки рентгенограмм. Монитор рабочей станции с кабелями: - Монитор LCD – не менее 21”. - Поддержка разрешения – не менее 1280 х 1024 Программное обеспечение рабочего места врача, не хуже: - Русифицированный интерфейс пользователя станции лаборанта - Наличие функции ввода идентификационных данных на русском языке - Полная DICOM совместимость станции и соответствие стандарту DICOM 3.0 - Количество одновременно открытых сессий для работы – не менее 18 - Наличие функции записи и передачи данных на кассеты - Наличие функции обработки изображений, включая ПО оптимизации контраста - Наличие функции подавления рисунка отсеивающей решетки - Экспорт исследований в формате Jpeg, Raw - Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения - Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) - Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона - Рабочие списки текущих и закрытых исследований - Функция поиска в рабочих списках текущих и закрытых исследований - Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования, вид исследования - Возможность предварительного просмотра изображения при сканировании кассеты Стекло рентгенозащитное Размер стекла 1000*800мм Свинцовый эквивалент 3.2 мм Ширма рентгенозащитная Ширма рентгенозащитная малая Свинцовый эквивалент не менее 1,0 мм (при напряжении на трубке 100кВ) Масса изделия 30,0 кг Стол для системы цифровой радиологической с отверстиями под кабели Деревянный стол с отверстиями под кабеля, для установки цифровой радиологической системы Защитные гофро-кабели Длина достаточная для укрывания всех наружных кабелей РДК Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс Тип стабилизатора: трехфазный Мощность: 100 кВА Комплект принадлежностей Комплект запасных изнашиваемых частей, в составе: Краска для подкраски аппарата (не менее 20 гр.) комплект предохранителей – 1 комплект лампа для диафрагмы 24В – 1 шт упаковка смазки – 1шт набор ключей – 1 шт набор отверток – 1 шт потенциометр многооборотный – 1шт Термографический принтер Термографический принтер сухой печати Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi - Интерфейсы: Ethernet 10/100 - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD Производительность: Не менее 11”x14” - 80 листов в час Не менее 14”x17” – 60 листов в час Геометрическое разрешение: Не менее 11”x14” - 3300х4256 пикселей Не менее 14”x17” - 4256х5174 пикселей Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Кассета рентгенологическая Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 18x24 см – 1 шт Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 24x30 см – 3 шт Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 35x43 см – 3 шт Технические характеристики: Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+ - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения |
| 8 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая. | Предназначен для получения прицельных снимков и снимков при проведении общей рентгенографии, цифровой рентгенографии, и продольной горизонтальной цифровой томографии. Возможность проведения горизонтальных снимков на столе и у рентгенографической стойки. Состав комплекса: Устройство рентгеновское питающее (УРП) с пультом управления: - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов. Стол для рентгенографии и томографии: - размер деки стола не менее 2180х750 мм; - максимальная масса пациента не менее 200 кг.; - поперечное перемещение деки с пациентом не менее 230 мм.; - продольное перемещение деки с пациентом не менее 870 мм.; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси – ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение консоли трубки вокруг своей оси – ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола предпочтительно пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки должно быть от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола должно быть от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии не менее 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя от 0 до 250 мм. - проведение томографии при четырех углах (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции предпочтительно от 0,15 до 2,4 секунды. Стойка для рентгенографии: - размер кассеты предпочтительно от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка должно быть не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением предпочтительно 10:1; 34 лин/см. Стабилизатор напряжения: -тип стабилизатора – трехфазный, мощность не менее 100 кВА; Система цифровая радиологическая (дигитайзер): Для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений. - Геометрическая разрешающая способность не менее 10 пикс./мм. - Контрастное разрешение не менее 12 бит на пиксель. - Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. - Производительность: 35х43 см - не менее 60 кассет в час; 24х30 см – не менее 71 кассет в час; 18х24 см – не менее 76 кассет в час; 15х30 см – не менее 82 кассет в час; - Геометрическое разрешение: 35х43 см – не менее 3480x4248 пикселей; 24х30 см – не менее 2328x2928 пикселей; 18х24 см – не менее 1728x2328 пикселей; 15x30 см – не менее 1440 x 2928 пикселей. Программное обеспечение: Для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений; Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом. Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений; Настраиваемая фильтрация шумов; Автоматическое подавление решетки; Увеличение резкости изображения; Инверсия (негатив/позитив); Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость); Автоматическая нормализация изображения; Ручное и автоматическое масштабирование; Выделение изменений плотности тканей; Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции; Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки; Форматы экспортируемых и импортируемых данных DICOM 3.0, BMP, JPEG; Русскоязычный интерфейс пользователя; Соответствие стандартам: IHE, DICOM 3.0. Термографический принтер: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность – 320 dpi. Производительность: 11x14 (28 х 35 см.) – не менее 80 листов в час; 14x17 (35 х 43 см.) – не менее 60 листов в час. - Геометрическое разрешение: 11x14 (28 х 35 см.) – не менее 3300х4256 пикселей; 14x17 (35 х 43 см.) – не менее 4256х5174 пикселей. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Основные комплектующие Устройство рентгеновское питающее с пультом управления. - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов; - наличие режима падающей нагрузки с плавным изменением анодного тока в пределах допустимых паспортных значений мощности рентгеновской трубки; - отключение анодного напряжения в случае обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки; - возможность выполнение рентгенографии с органоавтоматикой на всех рабочих местах; - возможность установки параметров снимка с пульта управления при следующих системах уставок: кВ + мАс; кВ + мА + с; автоматическая экспозиция; орган автоматика; индикация: фактической длительности снимка; фактического значения кВ; фактического значения количества. Излучатель с рентгеновской трубкой. - максимальная допустимая мощность не менее - 20/ 50 кВт - фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 - теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300. Стол томографический (с кассетодержателем). - размер деки стола не менее 2180х750 мм; - максимальная масса пациента не менее 200 кг.; - поперечное перемещение деки с пациентом не менее 230 мм.; - продольное перемещение деки с пациентом не менее 870 мм.; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, не менее от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение консоли трубки вокруг своей оси – ручное, не менее от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола предпочтительно пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки должно быть от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола должно быть от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии не менее 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя должно быть от 0 до 250 мм. Стол для рентгенографии и томографии должен обеспечивать: - проведение томографии при четырех углах предпочтительно (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции: от 0,15 до 2,4 секунды. Кассетодержатель: - размер кассет предпочтительно от 13х18 до 35х43; - продольное перемещение не менее 540 мм с электромагнитной блокировкой; - центрирование кассет – полуавтоматическое; - отсеивающий растр с отношением предпочтительно 10:1; 34 лин/см. Стойка для снимков вертикальная (с кассетодержателем). - размер кассеты предпочтительно от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка должно быть не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением предпочтительно 10:1; 34 лин/см. Комплект кабелей. Состав и комплектность достаточная для подключения всех узлов комплекса рентген диагностического; Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений. Управляющий блок базы данных медицинских радиологических изображений на сервере на базе персонального компьютера- 1 шт. Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550; - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb; - ОЗУ - 2 Gb; - Привод 16X CD – RW и DVD – RW; - Встроенная сетевая карта 10/100/1000; - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением; - Лицензионная ОС; - Поддержка разрешения - 1280 х 1024; - Клавиатура; - Мышь; Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений- 1 шт. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0. Монитор специализированный медицинский для рабочей станции. ЖК монитор, диагональ не менее 19”, разрешение не хуже 1280х1024 пикселей, количество цветов –не менее 16,8 мил., угол обзора 178 градусов, максимальная яркость не менее 300 кд/кв.м., калиброванная яркость DICOM не менее 180 кд/кв.м., потребляемая мощность не более 45 Вт. Сканирующее устройство – дигитайзер. Сканирующая система – дигитайзер. Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность: 35х43 см - не менее 60 кассет в час; 24х30 см – не менее 71 кассет в час; 18х24 см – не менее76 кассет в час; 15х30 см – не менее 82 кассет в час; Геометрическое разрешение: 35х43 см – не менее 3480x4248 пикселей; 24х30 см – не менее 2328x2928 пикселей; 18х24 см – не менее 1728x2328 пикселей; 15x30 см – не менее 1440 x 2928 пикселей. Термографический принтер. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: Разрешающая способность – 320 dpi; Производительность: 11”x14” (28 х 35 см.) - не менее 80 листов в час; 14”x17” (35 х 43 см.) – не менее 60 листов в час. Геометрическое разрешение: 11”x14” (28 х 35 см.) - не менее 3300х4256 пикселей; 14”x17” (35 х 43 см.) - не менее 4256х5174 пикселей. Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 В (50 - 60 Гц). Стекло рентгенозащитное. Размер стекла должен быть 1000*800мм; Свинцовый эквивалент не менее 3.2 мм. Стол для цифровой системы (оцифровщика). Деревянный стол с отверстиями под кабеля, для установки цифровой радиологической системы. Стабилизатор напряжения. Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный; Мощность: не менее 100 кВА. Рентгенологические кассеты. Комплект кассет с пластинами с порошковым покрытием для рутинных исследований: 35х43 см – 1 шт; 24х30 см – 1 шт; 18х24 см – 1шт. Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор); -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; |
| 9 | Универсальная рентгеновская система | Область применения - все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований, как рутинные, так и специализированные. Применение в урологии, педиатрии, ортопедии, гинекологии, травматологии. Наличие линейной томографии. Универсальная рентгеновская система (телеуправляемый поворотный стол–штатив): Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. –не менее +90/-20 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее - 4,5 Размеры деки стола, мм – не менее 2280 х 810 Вес системы (без пациента) не более 1350 кг Рентген прозрачная зона деки стола, мм – не менее 2100 х 600 Фильтрация деки стола, мм в алюм. эквиваленте – не менее 1,2 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, 115-180 см Диапазон продольного перемещения излучателя, не менее - 1800 мм Диапазон продольного перемещения излучателя с приемником изображения, не менее - 1605 мм Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола Высота деки стола, см – не менее 86 Поперечное движение деки стола, см –не менее +15 / -15 Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Тип дисплея пульта управления столом – консоль с джойстиком/кнопками и с ЖК дисплеем Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг. – не менее 150 Угол наклона колонны, не менее, град. –не менее ± 40 Вращение рентгеновской трубки, град – не менее 180 Автоматический коллиматор с квадратными шторками, площадь покрытия поля при фокусном расстоянии в 100 см, не хуже - 35x43 см в обоих направлениях Компрессия - моторизованная Диапазон перемещения компрессионного устройства, не менее, см - 30 Максимальное усилие компрессии, кг - 10 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии слева – направо или справа – налево - в любом положении стола Количество углов при томографии, не менее - 4 Диапазон плавного изменения томографического слоя, 0-300 мм Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Наличие функции программирования последовательностей томографических исследований Скорости томографии, сек., не более: 8° - < 0.4 20° - < 1.0 30° - < 1.5 40° - < 2.0 Экранно-снимочное устройство, формат применяемых кассет, см - от 18х24 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Подвижная решетка: Соотоношение - 12:1, 36 лин./см Рентгеновский излучатель, рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 40/100 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 600 Скорость вращения анода, об./мин., не менее - 9000 Усилитель яркости рентгеновского изображения с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 12” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не меньше – 12 ССD матрица, пикселей, не менее - 1024Ч1024 ССD камера, разрешение, Мп, не менее – 1,4 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 19” Тип дисплея монитора - ЖК, цветной Высокочастотное питающее устройство с микропроцессорным управлением и цифровым дисплеем Мощность, кВт, не менее – 65 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 120 Диапазон силы тока, - графия, мА - 10 – 800 - скопия непрерывная, мА - 0,5-5 - скопия импульсная, мА - 40 - 120 Минимальное время экспозиции при рентгенографии, мс - 1 Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений Совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Автоматическое и ручное кадрирование (контраст, уровень) - Инверсия шкалы серого - Автоматический контроль яркости и экспозиции - Динамические фильтры уменьшения шума в флюороскопии (детекция движения и рекурсивная) - Гориз. / Верт. реверсирование изображение, 90° поворот - Инверсия шкалы серого - Автоматическое и ручное кадрирование (контраст, уровень) - Автоматическое сохранение изображений - Пространственный фильтр (резкость, ядро, края) - Гармонизация Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - Процессор Жесткий диск – не менее 160 Гб Основные комплектующие Задний столб поддержки наклона деки с пациентом Дистанционно управляемый стол с поворотным механизмом, моторизированный компрессор с автоматической остановкой, опорное основание и монтажные элементы Держатель рентгеновской трубки Штатив рентгеновской трубки, рентгеновская трубка: 100 кВт - 150 кВ - 600 kHU (kHU - единица измерения теплоёмкости), высоковольтные кабели длиной не менее 16 м (1 пара) Автоматический коллиматор Максимальный показатель кВ - 150 кВп (пик напряжения), Площадь покрытия поля на фокусное расстояние = 100см - 35 x 43 см (в обоих направлениях) Панель дистанционного управления Консоль с джойстиком/кнопками и с жидкокристаллическим дисплеем ЭСУ с детектором Автоматическое устройство для прицельной рентгенографии, усилитель изображения не менее 12”; Не менее 1,4 мегапикселя, CCD TV камера, разрешение: не менее 1024х1024, цифровая система обработки изображения в реальном времени, один не менее 19 дюймовый LCD/TFT цветной монитор, процессор, жесткий диск не менее 160 Гб, ОС: предпочтительно Windows XP Pro, пакет подключения DICOM Рентгеновский генератор Для рентгенографии и рентгеноскопии – соединение с одной трубкой Максимальная входная мощность – не менее 65 вВт - 150 кВ– 800 мА Стартер высокой скорости (не менее 9000 оборотов в минуту) Автоматический контроль экспозиции Опора для ног Материал: алюминиевый сплав Держатель для рук Материал: алюминиевый сплав Внутренний держатель для рук Материал: алюминиевый сплав Педаль ножного переключения экспозиции / рентгеноскопии в сборе для операционной комнаты Материал: железо/АБС-пластик (АБС - акрилонитрил бутадиен и стирол) Компрессионный ремень с храповиком Материал: пластик Дополнительные комплектующие: лазерный принтер Лазерный мультиформатный принтер для печати медицинских изображений: Технология: лазерное экспонирование Качество лазерного изображения: Не менее 325 пикселей на дюйм, пиксел 78 микрон, шкала серого 14-бит, производительность: до 45 пленок в час - 14 x 17 дюймов (35 x 43 см) Рентгензащитное стекло Размер не менее 100х80 см Рентгензащитный фартук Свинцовый эквивалент не менее 0.35 мм Pb Источник бесперебойного питания Не менее 4 кВт |
| 10 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. Кардиология; Ангиология; Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; Близко расположенные органы и поверхностные структуры; Органы брюшной полости; Акушерство, гинекология; Скелетно-мышечная система; Урология; Педиатрия; Неонатология; Интраоперационные исследования; Чреспищеводные исследования. Должна быть универсальная многоцелевая цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы с высокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей, c возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени. Основной блок: Операционная система не хуже Windows XP. Формирование ультразвукового луча должно быть полностью цифровым. Наличие технологии трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча. Комбинация технологий матричного и монокристального датчика. 12-бит A/D конвертеры на физический канал. Число цифровых приемо-передающих каналов не менее 1461000. Параллельная обработка данных по не менее 4 каналам. Динамический диапазон не менее 281 дБ. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1.5 до 14.0 МГц. Возможность независимого переключения частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральный допплер. Динамическая аподизация. Динамическая апертура. Динамическая фокусировка. Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы, не менее 8. Возможность многолучевого сложносоставного сканирования (лучевой компаундинг). Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ. Отображаемые градации серого не менее 256. Наличие технологии кодированного излучения. Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники. Количество базовых частот не менее 4. Количество гармонических частот не менее 5. Режимы сканирования: В-режим: Возможность углового смещения изображения, количество зон фокусировки не менее 8, максимальная глубина сканирования не более 30 см, максимальная частота кадров не менее 1000/ с. Композитное изображение. Функция улучшения пространственного разрешения изображения. Технология "пересекающихся лучей". Технология автоматического подавления артефактов. Технология автоматической оптимизации 2D-изображения. Технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике. Технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим. Цветовой М-режим, анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени ,активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях, совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций) ,Импульсно-волновой допплер: Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 гр. Коррекция угла, шаг, не более 1 гр. Размер контрольного объема не менее 1 мм, не более 16 мм. Режим HPRF PW. PRF не менее 250 Гц, не более 26 кГц. Минимальная регистрируемая скорость PW не более 0.01 м/с. Максимальная регистрируемая скорость PW не менее 31 м/с. Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см. Возможность независимой коррекции частоты допплера. Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер. Возможность независимой коррекции частоты допплера. Минимальная регистрируемая скорость CW не более 0.01 м/с. Максимальная регистрируемая скорость CW не менее 74 м/с. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: Автоматическая корректировка базовой линии. Автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM. Независимое от В-режима изменение частоты сканирования. Максимальная частота кадров не менее 695/ с. Цветовое допплеровское картирование по энергии: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Триплексный режим в реальном масштабе времени: В+CFM+PW/CW, B+PD+PW. Выведение не менее пяти физиологических кривых на экран монитора. Спектральный тканевой допплер. Режим цветового тканевого допплера. Возможность работы в «теневом» режиме. Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM. Независимое от В режима изменение частоты сканирования. Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Максимальная частота кадров не менее 620/ сек. Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени. Кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом. Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: Цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях. Количественная оценка степени асинхронии левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях Сочетание с триплановой визуализацией в реальном масштабе времени (при наличии соответствующих опций) Специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка Автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка Автоматическая презентация результатов анализа в виде «бычьего глаза» Максимальная частота кадров Максимальная частота кадров в комбинации с трехплановой визуализацией в реальном масштабе времени (при наличии соответствующих опций). Комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Режим СтрессЭхоКГ. Сохранение индивидуальных параметров сканирования для каждого сечения сердца, воспроизведение их на каждом этапе исследования не менее 17. Выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования. Произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа Не менее 10 стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ. Наличие редактора протоколов Cтресс-ЭхоКГ. Возможность записи длительной кинопетли (не менее 2 минут). Одновременная «теневая» запись информации тканевого допплера, скорость, амплитуда смещения, деформация, скорость деформации, мощность рассеяния УЗ (при наличии соответствующих опций). Комбинация стресс-протокола с многоплановой визуализацией и объемной реконструкцией Автоматическое формирование отчетов стресс-ЭхоКГ, включающих изображения «бычьего глаза» и отдельных сечений сердца, с указанием состояния региональной сократительной функции левого желудочка на разных этапах нагрузки, а также автоматическим вычислением интегрированного индекса асинергии и процента нормального миокарда. Выведение на экран до 12 синхронизированных изображений. Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона толщин и стандартного отклонения измерений. Панорамная визуализация: Зона охвата не менее 60 см. Проведение измерений. Совместимость со стандартом DICOM 3. Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера. Возможность печати на DICOM принтере. Подключение к сети через ETHERNET. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных. Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные. Опция поиска пациента/ов по нескольким (не менее пяти) заданным критериям. Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям. Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные. Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс. PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания. Режим кинопетли: активация анатомического М-режима. Автоматическое создание отчетов. Включение в отчеты изображений. Экспорт текстовой и цифровой информации в формате совместимом с MS Excel редактор отчетов. Измерения и анализ. Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу. Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg, VolDICOM, DICOM. Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской. Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять: Стандартная не менее 300 с. Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель. Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный DVD-RW-дисковод. Встроенный HDD не менее 160 Гб. Интерфейс пользователя. Консоль управления. Интерактивный жидкокристаллический цветной экран высокого разрешения, с интерактивным меню, управляемый касанием, с управляемой фоновой подсветкой Размеры экрана не менее 10. «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод. Настраиваемая высота консоли управления диапазон не менее от 70 см до 90 см от пола Вращение консоли управления не менее 75 гр. Выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см. Интерактивная подсветка клавиатуры. Встроенная акустическая система. Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений. Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для карандашного датчика). Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик. Основные комплектующие Системный блок. Операционная система не хуже Windows XP. Число цифровых приемо-передающих каналов не менее 1461000. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный DVD-RW-дисковод Встроенный HDD не менее 160 Гб «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод. Настраиваемая высота консоли управления диапазон не менее от 70 см до 90 см от пола. Вращение консоли управления не менее 75 гр. Выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см. Интерактивная подсветка клавиатуры. Встроенная акустическая система. Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для карандашного датчика). Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик. Монитор. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения. Наличие механизма крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве; Возможность подключения внешнего монитора, DVI; Размер экрана по диагонали не менее 19“; Разрешение не хуже 1280 x 1024 пикселей. Матриксный секторный фазированный датчик. Диапазон частот 1.5-4.5 МГц. Число элементов не менее 280. Угол сканирования не менее 120 гр. Контактная поверхность 17 х 28 мм. Датчик секторный фазированный мультичастотный. Диапазон частот 4.0-12.0 МГц. Число элементов не менее 96. Угол сканирования не менее 105 гр. Контактная поверхность 15 х 12 мм. Линейный датчик . Диапазон частот 4.5-15.0 МГц. Число элементов не менее 1000. Область визуализации не менее 50 мм. Контактная поверхность 13 х 58 мм. Линейный датчик. Диапазон частот 2.4-10.0 МГц Число элементов не менее 192 Область визуализации не менее 45 мм. Контактная поверхность 14 х 53 мм. Датчик линейный интраоперационный мультичастотный. Диапазон частот 5.9-14.1 МГц Число элементов не менее 96. Дополнительные опций Технология цветового кодирования деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени; Функция контроля синхронности сокращения сердца; Технология автоматического оконтуривания комплекса интима- медия и вычисления его средней толщины. Устройство системного блока для проведения Стресс Эхо КГ. Модуль программ для проведения стресс- эхо исследований. Источник бесперебойного питания Мощностью не менее 2 кВт Цифровой черно-белый принтер. Максимальное разрешение печати – не хуже 325 dpi (12,8 точек/мм, печатающая головка не менее 1280 элементов). Передача полутонов – не менее 256 градаций серого Формат отпечатков – не более 100x320 мм (1280x4096 точек). Время вывода – не менее 3,9 с на отпечаток. ЭКГ кабель для внешних соединений. Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. |
| 11 | Установка анестезии | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О Дыхательный объем: от 20 мл до 1400 мл Частота дыхания: от 4 до 60 в мин Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4 Пауза на вдохе: от 0 до 50% РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см) Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC) Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. Основные комплектующие Установка анестезии базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка Компактная дыхательная система Аккумуляторные батареи Испаритель анестетиков с креплением Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8% Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Дополнительные комплектующие Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. Имитатор легких пациента: (педиатрический) Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре Должен обеспечивать подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре. Вентиляция с контролем по давлению Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе (PCV). Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS); Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению(PS). Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению (SIMV/ PS). Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный Газоанализатор – должен быть предназначен для измерения и мониторинга концентрации СО2, концентрации и летучих анестетиков: фторотана, энфлурана, изофлурана, севофлурана, дезфлурана. Наличие автоматической идентификации анестетика. Технические характеристики: Рабочие параметры: наличие мониторинга CO2, 5 летучих анестетиков. Принцип измерения должен быть: на основе инфракрасного излучения с использованием быстродействующего датчика нового поколения, точность измерения: должна соответствовать стандартам ISO 11196/EN 864. Скорость забора проб: не более 150 мл/мин. Диапазон измерения СО2 от не более 0 до не менее 10 объемн %, точность не более ±0,5 объемн. % или ±12% отн., время срабатывания - менее 500 мсек. Диапазон индикации анестетиков: Фторотаны - от не более 0 до не менее 8,5 объемн. %, Изофлураны - от 0 до 8,5 объемн. %, Дезфлураны - от 0 до 22 объемн. %; Энфлураны - от 0 до 10 объемн. %. Точность индикации анестетиков до ±0,15 объемн.% или +15% отн., разрешение – до 0,1% объемн. Дисплей должен быть: высококонтрастный обзорный жидкокристаллический дисплей. Размер рабочей поверхности: не менее 108 х 58 мм. Графическое изображение должно быть: параметры СО2 в реальном масштабе времени (t). Цифровые значения должны быть: минимальная вдыхаемая (Fi) и выдыхаемая (Fet). Концентрация СО2, и рабочего анестетика Рабочие xаpактеpистики: Время автономной работы от аккумулятора не менее 1,5 часов Газоанализатор крепиться на кронштейне, на боковой панели наркозного аппарата, высвобождая пространство на верхней панели для размещения дополнительного оборудования (например, монитора пациента). |

Лот № 12

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Анализатор автоматический гематологический в комплекте |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | Количество измеряемых параметров - 22 параметров (включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы). Тип насосов: перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль). Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения. Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов. Производительность: не менее 50 анализов в час. Определяемые параметры (22) + гистограммы: Эритроциты (RBC); Средний объем эритроцита (MCV); Распределение эритроцитов (RDW); Лейкоциты (WBC); Лимфоциты (LYM) -относительное содержание; Тромбоциты (PLT - относительное содержание; Моноциты (MON) - относительное содержание; Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание; Эозинофилы (EOS) - относительное содержание; Базофилы (BAS)- относительное содержание; Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; Моноциты (MON) - абсолютное содержание; Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание; Базофилы (BAS) - абсолютное содержание; Гемоглобин (HGB); Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); Гематокрит (HCT); Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC); Распределение тромбоцитов (PDW); Тромбокрит (PCT); Средний объем тромбоцита (MPV). Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram). Дополнительно анализатор выдает следующие диагностические сообщения: Лейкоцитоз; Лейкопения; Нейтрофилия; Нейтропения; Лимфоцитоз; Лимфопения; Моноцитоз; Базофилия; Эозинофилия; Бластные клетки; Незрелый гранулоциты; Сдвиг влево; Атипичные лимфоциты; Анемия; Анизоцитоз; Микроцитоз; Гипохромия; Тромбоцитоз; Тромбопения. Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения). HGB< 299г/л. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (22 параметра). Готовность к работе в течение одной минуты после включения. Тип реагентов: открытая реагентная система. Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл. Капиллярный режим образца – 20 мкл. Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл. Микро режим – объем образца – 10 мкл. Макро режим – объем образца – 55 мкл. Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC). Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240 пикселей. Управление анализатором: с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов. CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%. Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы. Возможность установки дополнительных критических значений. Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд). Апертура полностью экранирована от внешних воздействий. Встроенная система для контроля состояния апертуры. Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа. Калибровка: автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная). Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие), L & J, XB, XD(CV, X10(CV. Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора. Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца. Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту. Встроенный термопринтер. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующегок МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Анализатор автоматический гематологический | Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом ,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры. Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A. | 1-комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения. | Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500 ВА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом). | Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Трубка детергента (маркировка зеленым цветом). | Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Трубка для отходов (маркировка красным цветом). | Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Комплект трубок сборка | Комплект силиконовых трубок для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект). | 1 комплект |
|  |  | 6 | Трубка (маркировка белого цвета). | Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Контейнер для отходов | Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект трубок (маркировка желтого цвета). | Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора. | 1 комплект. |
|  |  | 9 | Комплект трубок (маркировка черного цвета). | Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 комплект |
|  |  | 10 | Игла для забора крови. | Игла для забора крови из пробирки. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Комплект фильтров | Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови (1 комплект- 2 шт.). | 1 комплект |
|  |  | 2 | Изотонический раствор красный. | Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л. | 3 кан. |
|  |  | 3 | Промывающий р-р зеленый. | Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л. | 1 бут. |
|  |  | 4 | Лизирующий р-р синий. | Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л. | 1 бут. |
|  |  | 5 | Чистящий р-р желтый. | Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л. | 1 бут. |
|  |  | 6 | Контрольная кровь гематология (высокий,нормальный, низкий). | Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции. | 1 уп. |
|  |  | 7 | Гемолинак. | Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл. | 1 фл. |
|  |  | 8 | Бумага. | Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп. | 1 уп. |
|  |  | 9 | Пробирка. | Пластиковая, с уменьшенным содержанием вакуума, с пробкой, (К2ЭДТА (3,6mg), 2,0 мл, 75х13мм, сиреневая полупрозрачная крышка. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке (1 упаковка- 1000 шт.). | 1уп. |

Лот № 13

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система рентгенографическая цифровая. |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Многофункциональная рентгеновская система, предназначенная для рентгенографии пациентов в положении лежа, сидя или стоя, включая такие специальные области, как травматология и педиатрия. Система предназначена для прямой визуализации с применением встроенного детектора. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Универсальная рентгенографическая система с плоским цифровым детектором и специальной тележкой пациента – наличие. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента в положении стоя – наличие. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № п/п | Наименование комплектующих к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующих к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Рентгеновская трубка | Размер фокусных пятен – не более 0,6/1,0 мм. Мощность на малом/большом фокусе – не менее 25/50 кВт. Максимальная скорость вращения анода – не менее 10 000 об./мин. Угол анода – не менее 15°. Теплоемкость анода – не менее 300 кТЕ. Теплоемкость блока трубки – не менее 1700 кТЕ. Защита трубки от перегрузки – наличие. Встроенный фильтр – не менее 2 мм Al. Суммарная фильтрация – не менее 2,6 мм Al. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Плоский цифровой детектор | Плоский цифровой полупроводниковый детектор – наличие. Размеры детектора – не менее 35 х 43 см. Размер матрицы изображений – не менее 1920 х 2350 пикселей. Размер пикселя – не более 182 микрон. Глубина пикселя – не менее 14 бит. Использование оптических линз в конструкции приемного детектора – отсутствие. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Рентгеновский высоковольтный генератор | Высокочастотный генератор с микропроцессорным управлением – наличие. Номинальная мощность – не менее 50 кВт. Максимальное анодное напряжение – не менее 150 кВ. Максимальный ток трубки – не менее 650 мА. Минимальное время экспозиции – не более 1 мс. Максимальное время экспозиции – не менее 6 с. Диапазон мАс – не хуже 0,5-850. Защита трубки от перегрузки – наличие. Автоматический контроль экспозиции – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Рабочая станция для обработки, хранения, реконструкции, архивирования, записи и передачи радиологических изображений | Жесткий диск – не менее 116 Гб. CD-R для резервного копирования и восстановления конфигурации системы – наличие. Емкость памяти, типовых снимков – не менее 6500. Объем ОЗУ – не менее 2 Гб. Программируемые анатомические протоколы – наличие. Выбор оптической плотности – наличие. Выбор телосложения пациента и фокусного пятна – наличие. Функции стандартной обработки изображений – наличие. Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении – наличие. Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка – наличие. Опция печати DICOM – 1 шт. Возможность вывода на DICOM совместимый принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке – наличие. Автоматическая распечатка изображений на пленке с предустановленным форматом размещения, в соответствии с исследованием – наличие. Ручная компоновка изображений на пленке с предустановленным форматом размещения или размещение изображений с произвольной компоновкой формата – наличие. Опция сохранения в формате DICOM – 1 шт. Возможность сохранения изображений на CD в формате DICOM – наличие. Функция передачи изображений в формате DICOM – наличие. Опция носителя записи в формате DICOM – 1 шт. Возможность записи всех изображений пациента, исследований и отдельных изображений на компакт-диски – наличие. Защитное просвинцованное стекло – 1 шт. Для установки между процедурной и операторской для наблюдения за пациентом. Размер 80х100 см. Эквивалент – 2.1 Pb. С внутренней и наружной рамками. Сетевой выключатель – 1 шт. Сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания. Источник бесперебойного питания – 1 шт. Источник бесперебойного питания для рабочего места. Для обеспечения стабильных параметров электропитания и обеспечения времени для сохранения полученных данных и штатного выключения компьютера рабочего места оператора в случае перебоев во внешней сети. Мощность – не менее 3000 ВА. Резервное время – не менее 8 минут. Верхняя рукоятка для вертикальной стойки – 1 шт. Улучшает условия проведения исследования и повышает уровень комфорта пациента. Регулируемые ремни – 1 комплект. Два ремня с застежками-липучками, закрепляемые с помощью зажимов, улучшают условия проведения исследования и повышают уровень комфорта пациента. Настольный термопринтер – 1 шт. Для печати на пленке получаемых изображений. Производительность: 11x14 дюйм – не менее 80 листов/час; 14x17 дюйм – не менее 60 листов/час. Геометрическое разрешение – не хуже 320 точек/дюйм. Контрастное разрешение – не хуже 12 бит. | 1 к-т |
|  |  | 5 | Специальный ЖК-монитор | Специальный ЖК-монитор высокого разрешения для рабочей станции. Диагональ монитора – не менее 19 дюйм. Разрешение экрана – не менее 1280 x 1024 пикс. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Отсеивающая решетка | Отсеивающая решетка 36/12/180 для повышения контрастности рентгеновского изображения. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Многофункциональная стойка | Напольная стойка с U-образным штативом, несущим блоки трубки и детектора – наличие. Управление всеми перемещениями U-образного штатива вручную – наличие. Вертикальное перемещение U-образного кронштейна – не менее 130 см. Минимальное расстояние от фокусной оси до пола – не более 35 см. Максимальное расстояние от фокусной оси до пола – не менее 160 см. Диапазон наклона детектора – не менее +/-45°. Поворот рентгеновской трубки – не менее +/-180°. Минимальное расстояние «источник-детектор» – не более 110 см. Максимальное расстояние «источник-детектор» – не менее 200 см. Вес стойки в собранном состоянии с трубкой и детектором – не более 300 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Стол для транспортировки пациентов | Стол предназначен для транспортировки и позиционирования пациента. Дека стола с регулировкой высоты, включая положение Тренделенбурга – наличие. Минимальная высота деки стола – не более 72 см. Максимальная высота деки стола – не менее 106 см. Размеры деки (ДхШ) – не менее 195 х 55 см. Максимальный вес пациента – не менее 135 кг. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Устройство переговорное | Для связи врача, проводящего обследование, с пациентом. | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Требование к расходным материалам, изнашиваемым узлам | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  |  | Плёнка | Пленка термографическая для настольного принтера (25 листов в 1 упаковке). | 2 уп. |  |

Лот № 14

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Комплектность и описание аппарата. Аппарат располагается на устойчивой мобильной тележке с надежной блокировкой колес. Аппарат работает как от централизованной подачи медицинского воздуха, так и от (при необходимости) прилагаемого компрессора. Встроенная система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. провода-проводника для протягивания обогревателя через инспираторный шланг. Многоразовый дыхательный контур для взрослых, детей, новорожденных. Многоразовая камера увлажнителя Кислородный шланг длиной 4 м. Воздушный шланг длиной 4 м. Тест-мешок 2 л и 0.5 л Потоковый датчик взросло-педиатрический, неонатальный Кислородный датчик Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора 1 час. Компрессор медицинского воздуха Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Клапан экстренного вдоха из атмосферы при выходе аппарата из строя Получение информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. в аппарате сенсорного цветного дисплея размером 15 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком упраления. Управление аппаратом как при помощи вращающе-нажимного регулятора (или кнопок), так и через сенсорный дисплей (технология тач-скрин, touch-screen). Вращение управляющего блока с экраном в двух проекциях, вертикальной и горизонтальной. Крепление управляющего блока с экраном как сверху базового модуля аппарата, так и с трех сторон возле базового блока (спереди, слева, справа) на встроенном крепежном рельсе. Дистанционное расположения управляющего блока с экраном на расстоянии до 3 м (с креплением на рельсе). модуля капнографии. многоразового капнографического датчика, встраиваемого в дыхательный контур у тройника пациента при помощи многоразового адаптера и определяющего содержание СО2 в основном потоке. опции неонатальной вентиляции. Установка после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес). Тестирование герметичности дыхательного контура. Режимы вентиляции. SCMV, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – режим с «высвобождением» давления в дыхательных путях SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, AutoMode, ASV). ASV - адаптивная поддерживающая вентиляция, Автоматическая непрерывная настройка управляемого или поддерживающего (вспомогательного) давления в дыхательных путях для достижения заданного уровня минутного объема вентиляции, с учетом данных легочной механики и спонтанного дыхания пациента NIV – неинвазивная вентиляция Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах 0.1 – 10 сек. Регулировка максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Время фазы высокого давления в режиме BIPAP в пределах 0.1 - 30 сек. Время фазы низкого давления в режиме APRV в пределах 0.2 - 30 сек. Пауза вдоха 0 – 50% дыхательного цикла (или 0 - 7 сек). Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%.z Инспираторный пиковый поток в пределах 2 – 180 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Включение функции ручной регулировки скорости потока в режимах объемной вентиляции. Формы потоковой кривой в режиме с контролем по объему (выбираемые пользователем): прямоугольная, нисходящая, синусоидальная. Управляемое давление в режиме PCV в пределах 5 – 100 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах 5 - 50 mbar. Нижняя граница целевого дыхательного объема в неонатальной опции – от 2 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах 0 – 50 mbar. Чувствительность триггера по давлению в пределах 0.5 – 10 mbar Нижняя граница триггера по давлению в неонатальной опции – от 0.1 mbar Чувствительность потокового триггера в пределах 0.5 – 10 л/мин Нижняя граница потокового триггера в неонатальной опции – от 0.1 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах 5 - 70% от пикового инспираторного потока. Регулировка скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах 0 – 100 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах 5 – 100/мин. Верхняя граница частоты вентиляции при включении неонатальной опции – до 150 в минуту. Частота управляемой вентиляции в режиме SIMV в пределах 1-60/мин. Базовый поток (bias flow) 4 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. В неонатальной опции концентрация кислорода при включении его экстренной подачи автоматически увеличивается на 25 % от ранее установленной Время апное в пределах 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Функция задержки вдоха и выдоха (в пределах 10 сек). Регулировка установки внутреннего диаметра эндотрахеальной (трахеостомической) трубки при включении функции автоматической компенсации в пределах 3-10 мм. Регулировка степени компенсации трубки в пределах 10-100% с шагом 10%. Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером 15 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем, капнография. Выбор одновременного отображения на экране всех четырех волн Функция "замораживания" кривых с детальным цифровым анализом точек кривых. 4 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток, СО2-объем. Одновременное отображение на экране 2 волн и 2 петель Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, платовое, среднее, минимальное, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем Реальный минутный объем вентиляции. Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Мониторинг дополнительного давления в дыхательных путях (на уровне трахеи, карины, в главных бронхах при проведении через эндотрахеальную трубку дополнительного катетера). на экране окна-картинки "Динамическое легкое" позволяет визуально без цифр, оценить состояние лёгочной механики больного. Картинка визуально показывает наличии пневмонии - в форме угловатых лёгких. А также бронхиальной Астмы у пациента - изображение трахеобронхиального дерева красным цветом на экране окна-картинки "Вентиляционный статус" для оценки степени проводимой респираторной поддержки и готовности пациента к «отучению» от ИВЛ. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа вдоха. Временная константа выдоха. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Функция «замораживания» трендов с цифровым анализом. Окклюзионное давление вдоха Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Работа дыхания пациента (WOB). Производная давление-время. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Парциальное давление СО2 в конце выдоха (РеtСО2) Фракционная концентрация СО2 в выдыхаемом газе (FeCO2) Выделение СО2 в минуту (V'CO2 мл/мин) Степень наклона плато капнографической кривой (slopeCO2) Альвеолярный дыхательный объем (Vtalv) Альвеолярная минутная вентиляция (Vtaln/min) Объем мертвого пространства (Vdaw) Отношение объема мертвого пространства к дыхательному объему (Vdaw/VT) Выдыхаемый объем СО2 (VeCO2) Вдыхаемый объем СО2 (ViCO2) Параметры легочной механики измеряются и мониторируются автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Низкое ПДКВ/СРАР. Высокий/низкий дыхательный объем. Высоки/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода/воздуха. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Требуется калибровка датчика СО2 Высокое/низкое СО2 в конце выдоха Регулировка громкости звуковой тревоги. Монитор прикроватный реаниматолога. Регистрация следующих параметров: сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - . Пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - . Неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра - . Температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов - . Дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма) - . Степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента) - . Режимы работы: взрослый (детский), неонатальный – . Встроенный аккумулятор – . Заряд аккумулятора – автоматическая. Время работы от внутреннего аккумулятора - не менее 2 часов. Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке – . Проведение монтажных и пусконаладочных работ – . Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке – . Канал ЭКГ 6 каналов - . Регистрируемые отведения I, II, III, aVL, aVR, aVF – . Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ – . Выбор комбинации мониторируемых отведений ЭКГпользователем – . Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала – ручной. Диапазон измерения кардиокомплексов - 15-320 комплексов (QRS) в минуту. Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии - цифровое, по всем отведениям. Скорость отображения кардиокомплекса - 12.5, 25, 50мм/сек. Защита от помех электрохирургического инструмента – . Применение вместе с дефибриллятором. Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС – . Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной – . Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма – автоматическая. Канал пульсоксиметрии – . Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог – цифровое. Фотоплетизмограмма – . Масштабирование ФПГ – автоматическое. Диапазон измерения SpO2 - от 60% до 100%. Диапазон измерения частоты пульса (PR) - от 15 до 320 уд/мин. Точность измерения частоты пульса - не более 1%. Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 - 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2. Пределы погрешности при измерении ЧП - 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин. Канал термометрии – 2 канала – кожная и центральная. Метод измерения – терморезисторный. Отображение температуры - цифровое, в том числе разность по 2 каналам. Диапазон измерений - 0-50 градусов С. Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более - + 0,1 градуса С. Типы датчиков: поверхностный, полостной, эзофагеальный – . Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления) – . Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) – . Метод измерения - Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии. Цифровое отображение артериального давления - систолическое, диастолическое, среднее. Диапазон измерения давления - 0-300 мм.рт.ст. Абсолютная погрешность измерения - не более ±3 мм.рт.ст. Время измерения, среднее - взрослый режим: не более 30сек. детский режим: не более 25 сек. Регулируемое время цикла измерения - от 1 до 99 мин., с шагом регулировки 1 мин. Периодичность измерений, по выбору пользователя - от 1 мин. Режим измерений - детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый. Канал ННИАД: непрерывного неинвазивного измерения А/Д – . ННИАД позволяет: немедленно регистрировать изменение среднего АД (оценивается среднее АД по каждой пульсовой волне) – ; своевременно оповещать персонал об изменении АД – ; снизить частоту измерения АД осциллометрическим методом – ; не требует дополнительных датчиков – . Периодическая калибровка осциллометрическим методом, обеспечивающая точность измерения у конкретного пациента – . Автоматический запуск измерения НИАД в случае выхода ср.АД из допустимых пределов и оповещение персонала – . Диапазон измерения: 0-300 мм.рт.ст. Настаиваемая тревога по величине ср.АД (нижний и верхний порог) – . Канал измерения параметров дыхания – . Метод измерения импедансный – . Отображение респирограммы – . Диапазон измерения частоты дыхания - 5-160 1/мин. Отображение кривой дыхания в диапазоне - 0-200 1/мин. Интерфейс пользователя. Цветной сенсорный TFT дисплей – . Размеры дисплея - 10,4 дюйма. Одновременное отображение на дисплее, кривых - 5, одновременно. Режим «большие цифры» - . Разрешение дисплея - 640х480 пикселей. Звуковая индикация - частоты пульса. Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая – . Экспертная система : интеллектуальные текстовые сообщения и помощь – . Манипулятор - типа «шаттл». подключение к локальной сети, до 32 приборов мониторинга. Просматривание сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать – . Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати - не менее 30 фрагментов. Сигналы тревоги. 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам – . Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам – . Регулирование громкости звуковой тревоги - не менее 10 градаций. Выключение подачи звукового сигнала на 2 минуты – . Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке – . Регулируемые сигналы тревог - ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента, EtCO2, FiCO2. Нерегулируемые сигналы тревог - асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. Хранение данных. Фиксируемые тренды:ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента – . Отображение трендов - в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог. Отображение всех графиков - в едином поле с привязкой к действительному времени. Набор графиков - определяется пользователем. Отображение графических трендов в интервалах - 1,5; 3; 6; 12; 24часов. Отображение трендовых данных с дискретностью - 15 сек или 1 минута. Базовый объем памяти регистрации, не менее - 240 часов. Режим запоминания - автоматический |
| 3. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном, опция неонатальной вентиляции | основной блок в котором находится всё программное обеспечение, а также датчики, монитор жидкокристалический Размер:1024х768 пикселей, 15 дюймов/381 мм по диагонали | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2. | Потоковый датчик взросло-педиатрический (упаковка 10шт.) | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси | 1 упаковка |
|  |  | 3. | Потоковый датчик неонатальный, (упаковка 10 штук) | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси для новорожденных | 1 упаковка |
|  |  | 4. | Датчик СО2 | Работает по принципу асорбции инфракрасного излучения, устанавливается в дыхательный контур через специальный адаптер, присоединяемый к эндотрахеальной(трахеостамическое) трубке | 1 шт |
|  |  | 5. | Кислородный датчик | Гальванический кислородный датчик генерирует электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1 шт |
|  |  | 6. | Увлажнитель | Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт |
|  |  | 7. | Дыхательный контур пациента с одним или двумя влагосборниками для взрослых | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1 шт |
|  |  | 8. | Дыхательный контур пациента с одним или двумя влагосборниками для детей | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1 шт |
|  |  | 9. | Дыхательный контур пациента с одним или двумя влагосборниками для новорождённых | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1 шт |
|  |  | 10. | Держатель дыхательного контура | Представляет собой устройство фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт |
|  |  | 11. | Мобильная тележка | Мобильная тележка с 4 колёсами с блокировкой | 1 шт |
|  |  | 12. | Компрессор медицинского воздуха с фильтром и адаптером | Компрессор медицинского воздуха с фильтром и адаптером | 1 шт |
|  |  | 13. | Боковой держатель и крепёжный рельс базового блока | металлический крепежный рельс из лёгкого сплава | 1 шт |
|  |  | 14. | Адаптер датчика СО2 неонатальный многоразовый | Представляет собой деталь позволяющую закрепить датчик капнографии на дыхательном контуре | 1 шт |
| 4. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик взросло-педиатрический, многоразовый /уп.-10 шт / | Потоковый датчик представляет собой тонкую мембрану треугольной формы, расположенную в специальном корпусе, от которого отходят две трубочки для измерения градиента давлений. Гибкая мембрана позволяет потоку свободно поступать через датчик в обе стороны через вариабельное отверстие, образующееся при сдвиге мембраны | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Потоковый датчик неонатальный, одноразовый /уп.-10 шт | Потоковый датчик представляет собой тонкую мембрану треугольной формы, расположенную в специальном корпусе, от которого отходят две трубочки для измерения градиента давлений. Гибкая мембрана позволяет потоку свободно поступать через датчик в обе стороны через вариабельное отверстие, образующееся при сдвиге мембраны | 1 упаковка |
|  |  | 3. | Кислородный датчик | Тип: Гальванический датчик Место измерения: Инспираторная пневматика Измерение: 18-105% кислорода Время ответа: 20 сек Время от включения до готовности к работе: < 40 сек | 1 шт. |
|  |  | 4. | Дыхательный контур пациента с одним влагосборником д/взрослых /многоразовый | Силиконизированый дыхательный контур пациента | 1 шт. |
|  |  | 5. | Дыхательный контур пациента с одним влагосборником д/детей /многоразовый | Силиконизированый дыхательный контур пациента | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | 1шт. |
|  |  | 6. | Дыхательный контур пациента с одним влагосборником д/новорожденных /многоразовый | Силиконизированый дыхательный контур пациента |  |
|  |  | 7. | Увлажнитель | Увлажнитель производства Fisher & Paykel MR850 активный увлажнитель с возможностью потока до 120 л/мин Тепловлагообменник | 1 шт. |
|  |  | 8. | Набор увлажнителя для новорожденных многоразовый | активный увлажнитель с возможностью потока до 120 л/мин Тепловлагообменник | 1 шт. |
|  |  | 9. | Набор увлажнителя для взрослых и детей многоразовый | активный увлажнитель с возможностью потока до 120 л/мин Тепловлагообменник | 1 шт. |

Лот № 15

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система офтальмологическая |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Медицинская хирургическая витректомическая система для функционирования в сочетании с различными зондами и рукоятками (20Gа, 23Gа и 25Gа), возможность производить иссечение стекловидного тела и тканей (витректомия), удаление хрусталиковой массы методом ультразвуковой факоэмульсификации, комбинированные операции, освещение заднего отрезка глаза, возможность произведения диатермии для остановки кровотечения, осуществление Инфузии /ирригации непосредственно в глазу при помощи канюли или рукоятки, осуществление замещения внутриглазной жидкости. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основные функции: Ультразвуковая факоэмульсификация, ирригация (инфузия), система обмена, жидкость/газ, микроножницы, экструзия, управление вязкими жидкостями (вискоэластиками, силиконовым маслом, и др.), рефлюкс, витректомия, автоматический контроль давления инфузии при тампонаде сетчатки, диатермия (интраокулярное и экстраокулярное применение). Освещение : два независимых ксеноновых источника света повышенной яркости. Режим: автоматической самоочистки. Расширенные возможности для витректомии – не менее 5000 резов в минуту. Улучшенный контроль внутриглазного давления. Встроенный лазер с длиной волны 532 нм. Сканер баркодов. Интегрированная VGFI (система принудительной инфузии). Технические характеристики ДАВЛЕНИЕ ИРРИГАЦИИ ПРИ 0 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ: пределы: от 0° до 120° мм рт. ст., точность: ±2%. Поток: 0 - 20 см3/мин. для инфузии (20 Ga). 0 - 60 см3/мин. для ирригации. Время отклика: 500 мсек. Максимум. КОНТРОЛЬ ВГД ИРРИГАЦИЕЙ: Пределы: от 0° до 120° мм рт. ст., Точность: ± 2 мм рт. ст., Время отклика: не более 500 ms (20 GA). АСПИРАЦИЯ ПРИ 0 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ: Тип: стандартная и уменьшенная. Давление: 0-650 мм рт. ст. Точность: ±2%. Поток: работа на заднем отрезке: 0-20 см3/мин. работа на переднем отрезкеs: 0-60 см3/мин. Время отклика: 10-90% набор максимума:300 мсек. максимум. 90-10% падение на минимум: 300 мсек. максимум. ВАКУУМ ПРИ 0 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ: Витректомия: от 0 до 650 мм рт. ст. Фрагментация: от 0 до 650 мм рт. ст. Экструзия: от 0 до 650 мм рт. ст. Экстракция: от 0 до 650 мм рт. ст. Ирригация/Аспирация: от 0 до 650 мм рт. ст. Факоэмульсификация: от 0 до 650 мм рт. ст. ВИТРЕКТОМИЯ ЗАДНЯЯ: Подрежимы: трехмерная, моментальная, с точным вакуумом, жидкостная. Скорость ножа: от 100 до 5000 резов в мин. ДИАТЕРМИЯ: Частота: не менее 1.5 МГц ± 10%. Форма сигнала: Синусоидальная. Выходная мощность: не менее 10 Ватт при 100%. ОСВЕЩЕНИЕ: Яркость светового пучка при 20GA Эндозонд: 0-200 часов: 16 ± 6 Люмен при 115%. 201-400 часов:16 ± 6 Люмен при 115% . Яркость светового пучка при 23Ga Эндозонд: 0-200 часов: 23 ± 13 Люмен при 115%. 201-400 часов: 23 ± 13 Люмен при 115%. Яркость светового пучка при 25Ga Эндозонд: 0-200 часов: 18 ± 8 Люмен при 115%. 201-400 часов: 18 ± 8 Люмен при 115%. ФРАГМЕНТАЦИЯ: Подрежимы: линейный, фиксированный, моментальный. Амплитуда колебания наконечника при 100%: 0,08 ± 0.0127 мм при 100% мощности. Резонансная частота: 43.5 ± 3.0 КГц . Регулировка частоты импульсов: 0 – 100 в секунду. НОЖНИЦЫ: Подрежимы: пропорциональный, множественная резка Пропорциональное давление: 0-50 psi на уровне моря Частота надрезов: От одиночного надреза до 450 р/мин. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС при 0 м над уровнем моря: Давление Пределы: от 0 до 120 мм рт. ст. Точность: ±2%. МИКРОРЕФЛЮКС: Давление пределы: 100 ± 50 мм рт. ст. Объём: 15 ± 10 мкл. КОНТРОЛЬ ОБМЕНА ВИСКО/ЖИДКОСТЬ Подрежимы: инфузия, экструзия. Давление: от 0 до 551.6 кПа. Вакуум экстракции при 0 м над уровнем моря: от 0 до 650 мм рт. ст. АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОМ: Максимальное давление газа: 0,689 бар. Чистота заполнения: 97.1% концентрированного газа (минимум). АВТОКЛАПАН: Время срабатывания: не более 0.5 сек. Давление (жидкости): от 0 до 120 мм рт.ст. Скорость потока (жидкость): 20 см3/мин. Давление: от 0 до 20 мм рт. ст. ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ: Подрежимы: вспышка, пульс, непрерывный. Амплитуда колебания наконечника при 100%: 0.09 ± 0.0127 мм. Резонансная частота: 38.0 ± 2.5 кГц. Регулировка частоты импульсов: 0-100 импульсов в сек. Длинна вспышки: 2.5 сек – пользовательская настройка. Длинна вспышки при импульсном включении: 5 мсек .- 500 мсек. ТОРСИОННАЯ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ: Частота колебаний: 43.5 ± 3.0 кГц Частота торсионных колебаний: 32.0 ± 2.0 кГц. Регулировка частоты импульсов: 0-100 импульсов в минуту. Длинна Вспышки: 5 - 500 мсек. Длинна вспышки при торсионном включении: 2 - 500 мсек. ПЕРЕДНЕКАМЕРНАЯ ВИТРЕКТОМИЯ: Субрежимы: Влажный, Сухой Частота разрезов: от 0 до максимума зонда ЛАЗЕР: Основной луч: Класс: IV Мощность: 30 мВт - 2 Вт (максимум). Длина волны: 532 нм. Луч прицеливания: Класс: II Мощность: менее 1 мВт. Длина волны: 635 нм ± 5 нм. ТАЙМЕР Пределы: 0 - 99:99:99. Шаг: 1 сек. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТИП: Инфракрасный . Количество каналов: 4. ПЕДАЛЬ: Многофункциональная, проводная, влагонепроницаемая. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество с указанием единиц измерения |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Блок. | Ультразвуковая факоэмульсификация, система обмена, жидкость/газ, управление вязкими жидкостями автоматический контроль давления инфузии. Освещение два независимых ксеноновых источника света повышенной яркости. Режим автоматической самоочистки. Расширенные возможности для витректомии – не менее 5000 резов в минуту. Контроль внутриглазного давления. Встроенный лазер с длиной волны 532 нм. Сканер баркодов. Интегрированная VGFI (система принудительной инфузии). | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Педаль. | Ножной переключатель для управления системой. | 1шт. |
|  |  | 2 | Педаль управления лазером. | Ножной переключатель для управления встроенным лазером. | 1шт. |
|  |  | 3 | Пульт дистанционного управления. | метод – инфракрасный, кол-во каналов – 4. | 1шт. |
|  |  | 4 | Рукоятка ультразвуковая. | Усовершенствованная комбинированная ультразвуковая рукоятка, сочетающая высокоскоростное механическое воздействие соосное с рукояткой, с частотой не менее 43 кГц и качательные “торсионные” колебания, с частотой не менее 32 кГц. технология «Интеллектуальной факоэмульсификации», позволяющая автоматическое мгновенное подключение комбинированных колебаний наконечника. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Рукоятка для фрагментации. | Подрежимы: линейный, фиксированный, моментальный Амплитуда колебания наконечника при 100%: 0,08 ± 0.0127 мм при 100% мощности. Резонансная частота: 43.5 ± 3.0 КГц Регулировка частоты импульсов: 0 – 100 в секунду. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Рукоятка: ирригации/ аспирации. | Многоразовая рукоятка для удаления мягких остатков кортикальных масс хрусталика без воздействия ультразвука. | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1 | Фильтр для микроскопа. | Для отсечения лазерного излучения с длиной волны 532 нм | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кассета для фрагментации. | Модульного типа коннекторы струйной автоматики в форме конструктива одноразовой кассеты, (1 коробка 6 кассет). | 1 коробка. |
|  |  | 3 | Инструмент для ввода вязких жидкостей для фрагматома, для микроножниц. | Система для замещения жидкостей в заднем отрезке глаза, (1 коробка - 6 кассет). | 1 коробка. |
|  |  | 4 | Кассета для витректомии. | Модульного типа коннекторы струйной автоматики в форме конструктива одноразовой касеты (1 коробка- 6 кассет). | 1 коробка. |
|  |  | 5. | Рукоятки эндолазерные. | Одноразовые проводники лазерного луча в задний отрезок глаза, (1- коробка - 6 шт) . | 1 коробка |

Лот № 16

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: кардиология ангиология транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга близко расположенные органы и поверхностные структуры органы брюшной полости акушерство гинекология скелетно-мышечная система урология педиатрия неонатология интраоперационные исследования чреспищеводные исследования внутрисердечные исследования |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система должна быть полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров. Предназначена для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с экспертной диагностической точностью Программное обеспечение на русском языке. Системный блок; Цветная сенсорная панель управления; Интерактивная подсветка клавиатуры; Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования от 1.5 до 13.3 МГц; Формирование ультразвукового луча- полностью цифровое; Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков- 2; Динамический диапазон не менее 260 дБ; Цифровых процессинговых каналов приема-передачи не менее 59 800; Максимальная частота кадров в секунду не менее 750; Максимальная глубина проникновения УЗ луча не менее 30 см; Встроенный HHD не менее 160GB. Кинопамять: Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель; Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8. Программное обеспечение: Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных; Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные; Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям. Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R, DVD+R в формате DICOM «сырые» данные; Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт , псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания; - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима. Автоматическое создание отчетов. Включение в отчеты изображений. Редактор отчетов. Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу. Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg. Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской. Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Режимы сканирования: В режим- наличие: Возможность углового смещения изображения; Количество зон фокусировки не менее 8; Максимальная глубина сканирования не менее 30см. Композитное изображение; Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom; Технология "пересекающихся лучей"; Технология автоматического подавления артефактов; Технология двойного фокуса на секторных датчиках; Технология автоматической оптимизации 2D-изображения; Технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике; Технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим- наличие: Цветовой М-режим; Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени; Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени; Активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях; Импульсно-волновой допплер- наличие: Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80(; Коррекция угла, шаг, не более 1(; Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки; PRF От 250 Гц до 26 кГц. Постоянно-волновой допплер - наличие: Возможность независимой коррекции частоты допплера; Минимальная регистрируемая скорость CW - 1. 0.01 м/с; Максимальная регистрируемая скорость CW - Более 74 м/с. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей – наличие. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра – наличие. Автоматическая корректировка базовой линии – наличие. Автоматическая корректировка шкалы– наличие. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости – наличие: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера; Независимое от В-режима изменение частоты сканирования; Максимальная частота кадров - Не менее 300/с. Цветовое допплеровское картирование по энергии – наличие: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени – наличие. Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени– наличие. Триплексный режим в реальном масштабе времени – наличие: В+CFM+PW; B+PD+PW. Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора – наличие. Спектральный тканевой допплер – наличие. Панорамное сканирование – наличие. Технология виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком – наличие. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования от 1.5 до 13.3 МГц; Формирование ультразвукового луча- полностью цифровое; Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков- 2; Динамический диапазон не менее 260 дБ; Цифровых процессинговых каналов приема-передачи не менее 59 800; Максимальная частота кадров в секунду не менее 750; Максимальная глубина проникновения УЗ луча не менее 30 см; Встроенный HHD не менее 160GB. | 1шт. |
|  |  | 2. | Монитор | Жидкокристаллический монитор. Размер экрана по диагонали не менее 15“. Диапазон угла наклона не менее 180° Разрешение - Не менее 1600 x 1200 пик. Возможность подключения внешнего монитора, SVGA | 1шт. |
|  |  | 3. | Датчик секторный фазированный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Для кардиологии и транскраниальных исследований. Диапазон частот 1.3-4.0 МГц; Угол сканирования не менее 90(; Количество элементов не менее 96. Контактная поверхность 18 х 24 мм | 1шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Для абдоминальных исследований. Диапазон частот 1,8 - 6 МГц; Угол сканирования не менее 58(; Количество элементов не менее 128; Контактная поверхность 17 х 65 мм | 1шт. |
|  |  | 5. | Датчик линейный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Для поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. Диапазон частот 3,5 –10 МГц; Ширина сканируемого участка, не менее 44мм; Количество элементов не менее 192; Контактная поверхность 14 х 53 мм | 1шт. |
|  |  | 6. | Датчик карандашный допплеровский для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Для кардиоисследований. Диапазон частот 6 МГц; | 1шт. |
|  |  | 7. | Устройство системного блока для проведения сосудистых исследований | Сосудистое приложение | 1шт. |
|  |  | 8. | Устройство системного блока для проведения научно-практических исследований, автоматической оценки глобальной сократительной функции сердца | Модуль автоматического определения фракции выброса ЛЖ | 1шт. |
|  |  | 9. | Устройство системного блока для проведения высокоточных сосудистых исследований, представляет собой программный модуль | Недопплеровская оценка кровотока в сосудах | 1шт. |
|  |  | 10. | Тележка | Тележка для перевозки и хранения прибора | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Принтер черно-белый | Аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге размером 110х2000мм (рулонный). | 1шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для принтеров | 110х2000мм, рулонный. | 1 (упаковка) 10 рулонов. |
|  |  | 2. | Гель для ультразвуковых исследований | 250 мл. | 1 |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.