Протокол заседания тендерной комиссии по  вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год

г. Астана 		                                                        26 ноября - 09 декабря 2013 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; Тулеев Е.М. - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. Члены комиссии: Сагинаева А.Д. Амангалиев С.В. Елеусизов К.И. - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); Турсынбаева Ж.Т. Елжасаров К.Д. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. - начальник отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация». - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». 26 ноября 2013 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила). 2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился. 3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики: № п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Дата и время предоставления заявки 1 АО «Медтехника» г. Алматы, ул. Ю. Ратушного, 64-а 22.11.2013 г. 09:26 2 ТОО «ОрдаМед Казахстан» г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А, БЦ «Берекет», 6 этаж 22.11.2013 г. 11:38 3 ТОО «Медоника» г. Алматы, ул. Шевченко, 50 25.11.2013 г. 12:00 4 ТОО «Алтынмед» г. Астана, ул. Петрова, 18/1, оф.1 25.11.2013 г. 16:13 5 ТОО «MedCapital» г. Караганда, ул. Кенгир, 11 25.11.2013 г. 17:15 6 ТОО «Ордамед Центральная Азия» г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25, пом.202 26.11.2013 г. 09:11 7 ТОО «Жетi Шаңырақ» г. Астана, пр. Сары-Арка, 15, БЦ «Iскер», 14 этаж 26.11.2013 г. 09:15 8 ТОО «TND» г. Алматы, пр. Райымбека, 169/1 26.11.2013 г. 09:22 9 ТОО «Arkau Innovations» г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б 26.11.2013 г. 09:23 10 ТОО «Медикус Евразия» г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17, 2 этаж, оф. 211 26.11.2013г. 09:24 11 ТОО «Астана Медикал Продукт» г. Астана, Достык, д. 5/1, ВП-107 26.11.2013 г. 09:26 12 ТОО «Юмгискор Холдинг» г. Астана, пр. Сары-Арка, 15 БЦ «Iскер», 14 этаж 26.11.2013 г. 09:27 13 ТОО «Dana Estrella» г. Алматы, ул. Гоголя, 89а, оф.101 04.12.2013 г. 09:28 14 ТОО «Промикс. KZ» г. Астана, ул. Окжетпес, 41 04.12.2013 г. 09:29 4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было. 5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков: № пп Наименование потенциального поставщика Адрес Ф.И.О. представителя потенциального поставщика 1 ТОО «Ордамед Центральная Азия» г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25, пом. 202 Нуртазин Т.С. 2 ТОО «Медикус Евразия» г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17, 2 этаж, оф.211 Ахмадиев Е.Е. 3 ТОО «Астана Медикал Продукт» г. Астана, Достык, д. 5/1, ВП-107 Борцвадзе Н.Д. 4 ТОО «Юмгискор Холдинг» г. Астана, пр. Сары-Арка, 15 БЦ «Iскер», 14 этаж Смагулова Г.Р. 6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков: № п/п Наименование потенциального поставщика Номера лотов 1 АО «Медтехника» 2 2 ТОО «ОрдаМед Казахстан» 16 3 ТОО «Медоника» 6 4 ТОО «Алтынмед» 9 5 ТОО «MedCapital» 3, 7 6 ТОО «Ордамед Центральная Азия» 3, 7, 9 7 ТОО «Жетi Шаңырақ» 4 8 ТОО «TND» 8, 13 9 ТОО «Arkau Innovations» 8, 13 10 ТОО «Медикус Евразия» 4 11 ТОО «Астана Медикал Продукт» 12 12 ТОО «Юмгискор Холдинг» 1, 5, 11, 14 13 ТОО «Dana Estrella» 4 14 ТОО «Промикс. KZ» 1, 5, 11, 14 7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок. 8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было. 9. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере: АО «Медтехника» (лот № 2): согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования указан внутриполосной датчик 9-5, 9-6, Мгц, однако, в технической характеристике указан внутриполосной датчик 9-3 Мгц; согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - гель для УЗИ (объем 250 мл); - термобумага для принтера, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «ОрдаМед Казахстан» (лот № 16): согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - компьютер; Набор реагентов: - определение креатинкиназы МВ – автомат; - определение общего холестерина – автомат; - определение глюкозы – автомат; - определение общего билирубина – автомат; - определение общего белка – автомат; - определение мочевины– автомат; - определение щелочной фосфатазы– автомат; - определение триглицеридов– автомат; - определение мочевой кислоты– автомат; - определение прямого билирубина – автомат; - определение фосфора – автомат; - определение железа – автомат; - определение креатинина – автомат; - определение АлТ – автомат; - определение АсТ – автомат; - определение амилазы – автомат; - определение кальция – автомат; - определение магния – автомат; - определение гамма-глютамилтрансферазы – автомат; - контрольная человеческая сыворотка (норма); - контрольная человеческая сыворотка (патология); - мультикалибратор (россыпь), таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Медоника» (лот № 6): в заявке номер лота не соответствует номеру лота в технической спецификации; обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, представлено в неполном виде: отсутствуют слова «при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил); согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования указано диапазон мА-с трубки: 0.6 ~ 120 мА-с, однако, в технической характеристике указан диапазон мА-с трубки: 0.6 ~ 60 мА-с. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Алтынмед» (лот № 9): отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от компании “Philips Medical Systems DMC GmbH” (Германия); Представлена авторизация от компании «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды), без подтверждения права представлять интересы производителя “Philips Medical Systems DMC GmbH” (Германия). согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - плёнка; - верхняя рукоятка для вертикальной стойки, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Medcapital» (лот № 3,7): по лоту №3 согласно регистрационному удостоверению отсутствует бумага для видеопринтера. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Ордамед Центральная Азия» (лоты № 3, 7, 9 ): по лоту №3 согласно регистрационному удостоверению отсутствует бумага для видеопринтера. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). по лоту №9 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - лазерный мультиформатный принтер - рентгензащитное стекло; - рентгензащитный фартук, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Жетi Шаңырақ» (лот № 4): отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); отсутствует обязательство о маркировке, потребительской упаковки и инструкций по применению медицинской техники (согласно пп.2) п.13, пп.5 и пп.7) п.39 Правил); отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники от производителя «SonoScape Co.Ltd»(пп.7) п.8, п.40-1 Правил); согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - линейный датчик - 4-15 МГц; - линейный датчик - 4-15 МГц; - линейный датчик - 4-15 МГц; - внутриполостной микроконвексный датчик; - трансректальныймикроконвексный датчик; - секторный фазированный датчик; - секторный фазированный датчик; - микроконвексный датчик для исследований новорожденных; - микроконвексный датчик для проведения пункций; - конвексный датчик; - линейный датчик «хоккейная клюшка» для интраоперационных исследований и исследований мелких сосудов; - трансректальныйбиплановыймикроконвексно-микроконвексный датчик; - трансректальныйбиплановый линейно-микроконвексный датчик; - череспищеводный секторный фазированный датчик; - черно-белый видеопринтер; - контактный гель; - ЭКГ электроды, одноразовые; - сетевой принтер, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «TND» (лоты № 8, 13): отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя “Philips Ultrasound Inc.” (США). Представлена авторизация от представительства компании «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды), без подтверждения права представлять интересы производителя «Philips Ultrasound Inc.» (США). ТОО «Arkau Innovations» (лоты № 8, 13): отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя “Philips Ultrasound Inc.” (США). Представлена авторизация от представительства компании «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды), без подтверждения права представлять интересы производителя «Philips Ultrasound Inc.» (США). ТОО «Медикус Евразия» (лот № 4): оригинал справки АО «Евразийский банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил); отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от компании “Siemens Ultrasound Systems Korea”. Представлена только доверенность и договор от производителя “Siemens Ltd.Seoul ”. ТОО «Астана Медикал Продукт» (лот № 12): в заявке на участие в тендере размер обеспечения исполнения договора о закупках не соответствует размеру, указанному в пункте 70 Правил; отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); оригинал справки филиала «Астана» АО «БТА Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил); отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Alcon Laboratories, Inc.» (США). Представлена авторизация от представительства компании в Республике Казахстан «Alcon», а также подтверждение дистрибьюторских прав от компании «Alcon Pharmaceuticals, Ltd.» (Швейцария) без подтверждения права представлять интересы производителя «Alcon Laboratories, Inc.» (США); отсутствуют обязательства (пп.2, пп.3, пп.4 п. 13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил): - товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки; - каждый комплект товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке; - ввоз и реализация товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством РК; - комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы; - если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов; - программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя; - поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара: - срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя; - сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал; - к технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых товаров; - товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК в соответствии с законодательством РК об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в РК в установленном законодательством порядке; - не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования; - крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.); - доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.); - обучение персонала осуществляет поставщик; - о маркировке, потребительской упаковки и инструкций по применению медицинской техники. ТОО «Юмгискор Холдинг» (лоты № 1, 5, 11, 14): по лоту №1 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют стартовый набор: - конические чашки для образцов 4.0 мл; - реагент для определения АЧТВ; - реагент для определения фибриногена; - плазма дефицитная по Фактору II; - плазма дефицитная по Фактору V; - плазма дефицитная по Фактору VII; - плазма дефицитная по Фактору Х; - калибратор для определения протромбинового времени- PT; - ктандарт для фибриногена; - стандарт для фибриногена; - кюветы - реакционные пробирки, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту № 5 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений отсутствует слово «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); отсутствуют договора, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителей «Siemens Healthcare Diagnostics Inc.» (Япония) и «Nihon Kohden Corporation» (Япония); по лоту № 5 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует стартовый набор (изотонический раствор красный, промывающий р-р зеленый, лизирующий р-р синий, чистящий р-р желтый, контрольная кровь гематология, гемолинак, пробирка пластиковая). Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Dana Estrella» (лот № 4): отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от компании “Siemens Ultrasound Systems Korea”. Представлена только доверенность и договор от производителя “Siemens Ltd.Seoul ”. ТОО «Промикс. KZ» (лоты № 1, 5, 11, 14): по лоту №1 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют стартовый набор: - конические чашки для образцов 4.0 мл; - реагент для определения АЧТВ; - реагент для определения фибриногена; - плазма дефицитная по Фактору II; - плазма дефицитная по Фактору V; - плазма дефицитная по Фактору VII; - плазма дефицитная по Фактору Х; - калибратор для определения протромбинового времени- PT; - ктандарт для фибриногена; - стандарт для фибриногена; - кюветы - реакционные пробирки, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту № 5 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений отсутствует слово «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); отсутствуют договора, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителей «Siemens Healthcare Diagnostics Inc.» (Япония) и «Nihon Kohden Corporation» (Япония); по лоту № 5 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует стартовый набор (изотонический раствор красный, промывающий р-р зеленый, лизирующий р-р синий, чистящий р-р желтый, контрольная кровь гематология, гемолинак, пробирка пластиковая). Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). Представлено менее двух тендерных заявок по лотам № 2, 6, 12, 16. По лотам № 10, 15 заявки от потенциальных поставщиков не поступали. Заявки на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя не поступали. Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут 12 декабря 2013 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки). Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться в 15 часов 30 минут 12 декабря 2013 года. Председатель комиссии Басенко А.Ф Заместитель председателя комиссии Тулеев Е.М. Члены комиссии: Сагинаева А.Д. Амангалиев С.В. Елжасаров К.Д. Елеусизов К.И. Турсынбаева Ж.Т. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. |  |
| --- | --- |