Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «21»  февраля 2014 года № 09/25
Сводный список медицинской техники (31 лот), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

	

	№ лота
	Наименование
	Кол-во
	Цена плановая

(тенге)
	Сумма плановая

(тенге)
	Место поставки
	Условия поставки
	Срок поставки

	1
	Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями
	1
	33 853 534
	33 853 534
	КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	2
	Анализатор биохимический автоматический в комплекте
	1
	13 424 745
	13 424 745
	ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница» управления здравоохранения акимата Жамбылской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	3
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте
	1
	17 273 020
	17 273 020
	ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	4
	Система видеоэндоскопическая
	1
	7 643 215
	7 643 215
	ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	5
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская
	1
	41 301 795
	41 301 795
	ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер» при Управлении здравоохранении Акмолинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	6
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте
	2
	7 466 560
	14 933 120
	ГКП «Городская клиническая больница №1» на ПХВ управления здравоохранения города Алматы


	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	7
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте
	1
	7 466 560
	7 466 560
	РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	8
	Передвижной рентгеновский аппарат. Проявочный процессор.
	1
	6 089 000
	6 089 000
	КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
	DDP пункт назначения
	120 календарных дней

	9
	Система видеоэндоскопическая
	1
	49 529 000
	49 529 000
	КГП «Костанайский областной онкологический диспансер» управления здравоохранения акимата Костанайской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	10
	Передвижной рентгеновский аппарат. Проявочный процессор.
	1
	6 900 000
	6 900 000
	КГП «Центральная больница г.Шахтинск» акимата Карагандинской области, управления здравоохранения Карагандинской области
	DDP пункт назначения
	120 календарных дней

	11
	Ультразвуковой диссектор в комплекте с инструментами и принадлежностями. Аппарат высокочастотной электрохирургии и холодно-плазменной коагуляции.
	1
	28 420 814
	28 420 814
	КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	12
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте
	1
	8 792 384
	8 792 384
	ГКП на ПХВ «Областная детская больница» управления здравоохранения Мангистауской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	13
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте
	6
	8 430 510
	50 583 060
	РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	14
	Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями
	1
	31 106 078
	31 106 078
	КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	15
	Система оториноларингологическая модульная (Лор-комбайн). Медицинские видеоэндоскопы и фиброскопы. Эндоскопические инструменты для ЛОР хирургии. Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций.
	1
	20 321 607
	20 321 607
	ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	16
	Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями
	1
	31 106 078
	31 106 078
	КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г.Султанова» Управления здравоохранени я Павлодарской области, акимата Павлодарской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	17
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте.  Монитор пациента.
	1
	9 754 144
	9 754 144
	КГП «Городская больница №1 г.Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	18
	Установка анестезии. Монитор пациента.
	1
	12 396 771
	12 396 771
	КГП «Городская больница №1 г.Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	19


	Система ультразвуковая диагностическая медицинская
	1
	22 823 490
	22 823 490
	РГКП «Центральный клинический госпиталь для инвалидов отечественной войны» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	20
	Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями
	1
	37 261 870
	37 261 870
	ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управления здравоохранения акимата Алматинской области»
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	21
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная
	1
	17 604 068
	17 604 068
	ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4» Управления здравоохранения города Алматы
	DDP пункт назначения
	60 календарных дней

	22
	Установка анестезии
	3
	9 591 981
	28 775 943


	ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	23
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте
	1
	8 803 012
	8 803 012
	ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	24
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте
	1
	9 964 476
	9 964 476
	ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	25
	Видеокомплекс для эндоскопических операций с инструментами для лапароскопической хирургии и инструментами торакальной хирургии
	1
	34 316 510
	34 316 510
	КГП «Городская клиническая больница №1» Управления здравоохранения города Алматы
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	26
	Система острого диализа
	1
	9 961 000
	9 961 000
	ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» Управления здравоохранения Акмолинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	27
	Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией
	1
	9 119 886
	9 119 886
	ГКП на ПХВ «Областная детская больница» Управления здравоохранения Мангистауской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	28
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций с инструментами для нейроэндоскопии
	1
	22 251 576
	22 251 576
	КГП «Центральная больница г.Жезказган» Управления здравоохранения Карагандинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	29
	Система цифровой рентгенографии/флюорографии
	2
	20 370 000
	40 740 000


	КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата
	DDP пункт назначения
	120 календарных дней

	30
	Передвижной рентгеновский аппарат
	1
	5 930 000
	5 930 000
	КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата
	DDP пункт назначения
	120 календарных дней

	31
	Система видиоэндоскапическая
	1
	29 260 532
	29 260 532
	ГКП  на ПХВ «Областная детская клиническая больница» Управления здравоохранения Актюбинской  области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней


Лот № 1
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеоэндоскопический комплекс для  общехирургических  (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями.

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	ЛПУ (эндоскопия, хирургия, пульмонология, проктология, торакальная хирургия, онкология).

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт

Водоснабжение: не требуется

Канализация: не требуется

Площадь помещения: не менее 10 кв. м.

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Источник света. 


	Тип – ксеноновый 180 Ватт.
Срок службы лампы – более 500ч.
Наличие ручной регулировки яркости.
	1 шт.

	
	
	2.
	Видеосистема

	Разрешающая способность – не менее 470000 точек (PAL).
Размер матрицы – не менее ¼”

Соотношение сигнал/шум – не более 50дБ.
Видеовыходы -  1хVBS, 2xY/C.
Наличие в комплекте видеоголовки с резьбовым соединением.
Автоматическая установка «баланса белого цвета» кнопкой на передней панели.
Наличие регулировки яркости и зоны освещенности.
	1 шт.

	
	
	3.
	Видео адаптер.
	Видеоадаптер , на раструб окуляра, автоклавируемый.
	1 шт.

	
	
	4.
	Монитор.
	Разрешение: не ниже 1920x1080 точек.
	1 шт.

	
	
	5.
	Держатель монитора.
	Наличие держателя для ЖК монитора.
	1 шт.

	
	
	6.
	Тележка для медицинских устройств.
	Передвижная рабочая станция.
Тележка из высокопрочного пластика.
Наличие не менее 4х полок для оборудования.
Наличие не менее 4х антистатических колес со стопорами.
Наличие выдвижной полки для клавиатуры.
Наличие держателя для гибких эндоскопов.
Наличие трансформатора не менее чем на 12 розеток 220В с общим тумблером.
Максимальная нагрузка – не более 1800 VA.
Максимальное потребление – не более 1900 VA.
	1 шт.

	
	
	7.
	Блок электрохирургический.
	3 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе.
Режимы работы монополярного режима: резка. 
Режимы работы биполярного режима: резка  – макс.90В, коагуляция 1 – макс.90В, 2 – макс.90В, жесткий – макс.80В, 120В и 160В.
Режимы воздействия в физрастворе: резка, коагуляция.
Базовая частота работы – не более 350 кГц (1 МГц для режима спрей).
Управление с помощью педали Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали.

Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей
	1шт.

	
	
	8.
	Установка электрохирургическая: Р-кабель
	Кабель для платы пациента.
	1 шт.

	
	
	9.
	Установка электрохирургическая: 
пластина пассивного электрода 
	плата пациента одноразовая.
	10 шт.

	
	
	10.
	Колоновидеоскоп: кабель.
	Шнуp сетевой.
	1 шт.

	
	
	11.
	ВЧ-кабель, мнополярный.
	ВЧ-кабель монополярный, длина 3,5 м.
	1 шт.

	
	
	12.
	Помпа.
	Аквапуратор.
Давление при ирригации – 1200 мБар, скорость – 1600 мл/мин.
Давление при аспирации – 660 мБар, скорость – 1350 мл/мин.
Управление с помощью педали и пульта на рукоятке.
	1 шт.

	
	
	13.
	Педаль.
	Педаль
	1 шт.

	
	
	14.
	Набор трубок.
	Набор трубок к аквапуратору (многоразовые).
	1 комплект.

	
	
	15.
	Инсуффлятоp.
	Инсуффлятоp.
Используемый газ – СО2  .

 Регулируемое давление в пределах 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст.
Возможность сохранение настроек
Скорость потока – от 0.5 до 35 л/мин.
Наличие цифровой индикации.
Наличие педали для управления газообменом.
	1 шт.

	
	
	16.
	Шланг высокого давления.
	Шланг высокого давления 
	1 шт.

	
	
	17.
	Газовые адаптеры
	газовый адаптер.
	1 шт.

	
	
	18.
	Газовые адаптеры.
	газовый адаптер.
	1 шт.

	
	
	19.
	Хирургический ультразвуковой генератор


	Возможность рассечения тканей и сосудов (до 4мм в диаметре) с одновременным гемостазом

Использование многоразовых, разборных, автоклавируемых инструментов 5 и 10 мм в диаметре и различной длины (ножницы, крючок)

Рабочая частота генератора – 47 кГц для 5 мм инструментов и 23.5 кГц для 10 мм инструментов

Максимальная выходная мощность – 150 Ватт (100 Ватт при продолжительном воздействии)

Возможность сопряжения ультразвукового генератора с инсуфлятором для процедуры замены газа во время воздействия

Возможность использования инструмента «крючок» с электрохирургическим блоком

Управление с помощью педали в двух режимах – максимально возможный и установленный

Потребляемая мощность электросети – до 3А
	1 шт.

	
	
	20.
	Трансдьюсер 
	Трансдьюсер для ультразвукового генератора. Возможность автоклавирования
	1 шт.

	
	
	21.
	Ножницы длинные.
	Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, длинные, с пистолетной рукояткой, многоразовые, разборные, автоклавируемые
	1 шт.

	
	
	22.
	Ножницы длинные.
	Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, длинные, изогнутые, с пистолетной рукояткой, многоразовые, разборные, автоклавируемые.
	1 шт.

	
	
	23.
	Ножницы короткие изогнутые.
	Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, короткие, с прямой рукояткой, многоразовые, разборные, 5 mm автоклавируемые
	1 шт.

	
	
	24.
	Электрод "длинный крючок" 5 мм
	Электрод "Длинный крючок", 5мм для генератора, автоклавируемый


	1 шт.

	
	
	25.
	Ключ специальный
	Адаптер для очистки инструмента и ключ для сборки
	1 шт.

	
	
	26.
	Трубка троакарная.
	Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 11 мм, рабочая длина 90 мм.
	3 шт.

	
	
	27.
	Троакарный стилет.
	Троакарный стилет треугольный, диаметр 11 мм, рабочая длина 80 мм.
	1 шт.

	
	
	28.
	Трубка троакарная.
	Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 5,5 мм
	4 шт.

	
	
	29.
	Троакарный стилет.
	Троакарный 
стилет треугольный, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 80 мм.
	2 шт.

	
	
	30.
	Клапан.
	Клапан прозрачный для насадки с автоматическим клапаном, 10 шт.
	5 комп.

	
	
	31.
	Заслонка.
	Заслонка для троакарной трубки 11 мм, 10 шт.
	5 комп.

	
	
	32.
	Колпачок
	Колпачок уплотнительный, 0.7мм (10шт)
	5 комп.

	
	
	33.
	Редукционная трубка.
	Редукционная трубка 5мм.
	4 шт.

	
	
	34.
	Захватывающие щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы тип "коготь", длина захвата 28 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	35.
	Захватывающие щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы с просветом, длина захвата 21 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	36.
	Телескоп.
	Телескоп, 10 мм, 30°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD).
	1 шт.

	
	
	37.
	Щипцы для препарации.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland короткие, длина захвата 17 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия.
	2 шт.

	
	
	38.
	Щипцы для биопсии.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, биопсийные щипцы с шипами, длина захвата 14 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия.
	1 шт.

	
	
	39.
	Игла, для закрытия подкожных фасций.
	Игла для закрытия подкожных фасции.
	1 шт.

	
	
	40.
	Игла.
	Игла Вереша для инсуфляции с запорным краном, с замком Люера, рабочая длина 120 мм.
	1 шт.

	
	
	41.
	Ретрактор.
	Ретрактор веерный, изгибаемый, 5х330 мм 3-х лепестковый.
	1 шт.

	
	
	42.
	Рукоятка биполярная.
	Рукоятка для аспирации/промывания с рычажным управлением, аспирационный канал 8 мм, для использования с шиберными насосами управляемыми давлением.
	2 шт.

	
	
	43.
	Трубка отсоса.ирригации.
	Аспирационная/промывочная трубка 5х360 мм, канюля.
	1 шт.

	
	
	44.
	Трубка отсоса. ирригации.
	Аспирационная/промывочная трубка 10х360 мм, с дистальными отверстиями.
	1 шт.

	
	
	45.
	Ножницы.
	Ножницы длинные с пистолетной рукояткой.
	1 шт.

	
	
	46.
	Ножницы.
	Ножницы длинные изогнутые с прямой рукояткой.
	1 шт.

	
	
	47.
	Щипцы для диссекции.
	Разборный автоклавируемый инструмент 10х330 мм, препарировальные щипцы, с кремальерой, монополярные, длина захвата 30 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия.
	1 шт.

	
	
	48.
	Электрод.
	ВЧ электрод монополярный 5х330 мм, тип "крючок".
	1 шт.

	
	
	49.
	Захватывающие щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы иглодержатель саморегулируемые, с фиксатором, прямая рукоятка.
	1шт.

	
	
	50.
	Клипатор.
	Разборный автоклавируемый инструмент 10х330 мм, клипатор, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш.
	1 шт.

	
	
	51.
	Захватывающие щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	52.
	Щипцы для биопсии.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х250 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	53.
	Захзватывающие щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, малая пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	54.
	Щипцы для диссекции.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х250 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, малая пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1  шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	
	

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуе-мое коли-чество (с указанием едини-цы измере-ния) 

	
	
	1.
	Клипсы
	Клипсы титановые, средние в комплекте (6*18) шт.
	3 комп.

	
	
	2.
	Запасная галогеновая лампа
	Наличие запасной галогеновой лампы
	1 шт.

	
	
	3.
	Фильтр.
	Фильтр стерильный для инсуфляции, 1 уп.-  10шт.
	1 комплект


Лот №2

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Анализатор биохимический автоматический в комплекте

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть предназначен для диагностики Invitro при проведении клинических исследований образцов плазмы, крови, мочи, спинно-мозговой жидкости человека.

Исследования - Биохимия, турбодиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты.

Измерение - Фактор, калибровка.

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть:

Тип - Дискретный, произвольный доступ, селективный, STAT анализатор для клинических тестов.

Исследования - Биохимия, турбидиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты.

Методики - Конечная точка, двухточечная и многоточечная кинетика, фиксированное время, дифференциал.

Измерение - Фактор, калибровка.

Число программируемых методик – Неограниченное.

Производительность должна быть – до 300 тестов/часов (дополнительная возможность - опция: плюс 180 электролитов/часов на электролиты в то же самое время), любое стандартное время инкубации.

Загрузка образцов не менее 40 первичных пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки не менее 40 образцов.

Проба - Объем от 3до 70 мкл (шаг 1 мкл). Авторазведение.

Наличие предразведение: автоматическое предварительное разведение образцов до исследования, которое будет запрограммировано.

Реагентный блок до 60 позиций реагентов на борту, охлаждающихся от комнатной температуры до 12 °C, объем реагента для анализа от 3 до 600 мкл.

Реакционная карусель должна быть: 

 аналитическая карусель держит не менее 39 реакционных кювет, сделанных из калиброванного стекла с кварцевыми окнами, в водяной бане при 37° С, реакционные кюветы автоматически вымыты, высушены и готовы к многократному использованию без задержки. Температура 37°C + 0.5°C.

Фотометр должен быть: многоволновый фотометр измеряет каждый образец несколько раз в течение его времени инкубации, 8 предустановленных длин волны (340 - 700 нм).

PC - Встроенный Pentium промышленный PC с RAM на 64 MB, HDD на 20 GB и FDD 1.44 MB, 2 COM порта и 1 LTP порт.

Калибровка должна быть: 

 Линейная зависимость, нелинейная зависимость (кривая, сегменты с интерполяцией)  Loglogit.

Расчеты и информация - Y=aX + b (коф. a и b) Корреляция, пользователь определяет методы вычисления.

Контроль качества –необходимо: Ежедневно, ежемесячно LeveyJennings.

Связь - RS-232C (Двунаправленная связь) 

16000 тестов и отчетов в памяти,  передача. 

Показ кривой реакции в режиме on-line.

Вычисление результата сразу после измерения

Питание - 230 V +10% 50/60 Hz, потребляемая мощность 1.0 кВт.

Окружающая среда - Температура 18°C... 30°C, влажность <90%.

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	анализатор биохимический автоматический 
	Производительность  должна быть до 300 тестов/час.

 Дополнительная возможность подключения (опция): определение 180 электролитов/часов в то же самое время), любое стандартное время инкубации.

с фильтрами (340, 380, 405, 510, 545, 578, 620, 700nm) 
	1 шт

	
	
	2
	Адаптеры под флаконы для реагентов
	Алюминиевые адаптеры, под флаконы для реагентов, рассчитанные на максимальный

объем 5мл. 1 компл(5шт)
	1 компл



	
	
	3
	Адаптер емкости для проб 
	Алюминиевые адаптеры, используемые с чашечками для образцов. 1к-т- 40 шт.
	1 компл



	
	
	4
	Воздушный насос с соединительными трубками и адаптером
	Насос подачи воздуха в систему для просушки реакционных ячеек. 
	1 шт

	
	
	5
	клавиатура
	Адаптирована под данный анализатор, необходима для ввода параметров. Разъем PS/2.
	1 шт

	
	
	6
	Контейнер для инкубатора
	не менее 0,5л (встроенный)
	1 шт

	
	
	7
	Винты уровня
	Встроенные и предназначены для выравнивания анализатора. Метки на винтах: РКп4, N1, 5, 4. (4шт.-1 к-т)
	1 компл



	
	
	8
	Датчик уровня для инкубатора
	Датчик, измеряющий разность потенциалов, т.е. уровня воды в резервуаре инкубатора
	1 шт

	
	
	9
	Датчик уровня промывающей жидкости
	Магнитный датчик встроенный, считывающий наличие промывающий жидкости в контейнере.
	1 шт

	
	
	10
	Манипулятор «мышь»
	Манипулятор «мышь», адаптирован под данный анализатор, необходима для ввода параметров
	1 шт

	
	
	11
	Кабель питания
	Для подключения анализатора к электросети. Евростандарт. 

Рабочее напряжение 220V.
	1 шт

	
	
	12
	насос
	Перистальтический насос, предназначенный для подачи и удаления реагентов.
	1 шт

	
	
	13
	Контейнер для реагентов
	Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 5 мл с крышкой. (10шт)-1к-т.
	1 компл



	
	
	14
	Контейнер для реагентов
	Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 50 мл с крышкой (30 шт.1к-т)
	1 компл



	
	
	15
	Емкости для проб
	Пластиковые чашечки для образцов
	250 шт

	
	
	16
	Штатив для проб
	Металлические штативы для образцов
	1 шт

	
	
	17
	Предохранители 
	Предохранители (встроенные) 

F5H250V (Φ 5x20 mm) для 230 Vac
	4 шт

	
	
	18
	лампа
	Галогеновая лампа 12 Вольт.
	2 шт

	
	
	19
	Набор трубок для насосов
	Набор трубок с тефлоновым покрытием, предназначенный для установки на вакуумный насос
	4 шт

	
	
	20
	Стол-подставка
	Металлический стол адаптированный для установки анализатора.
	1 шт

	
	
	21
	Монитор  на тонкопленочных транзисторах
	Адаптирован для данного анализатора  для вывода параметров на экран. Жидкокристаллический монитор.
	1 шт

	
	
	22
	Контейнер для промывающей жидкости  
	Пластиковый контейнер не менее 5л
	1 шт

	
	
	23
	Трубка для слива с адаптером 
	Тефлоновая трубка не менее 1,30м
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Лазерный принтер
	Черно-белый лазерный принтер для распечатки результатов
	1 шт

	
	
	2.
	Источник бесперебойного питания 
	1500 вАдля стабилизации напряжения 
	1 шт

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови 
	Набор для определения альбумина, 4x100 ml
	1 наб

	
	
	2
	Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения щелочной фосфотазы, 10x10ml
	1 наб

	
	
	3
	Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче
	Набор для определения альфа-амилазы, 12x10ml
	1 наб

	
	
	4
	Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина
	Набор для определения прямого билирубина, 375ml
	1 наб

	
	
	5
	Фотометрический тест для определения Общего Билирубина
	Набор для определения общего билирубина, 375ml
	1 наб

	
	
	6
	Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче
	Набор для определения креатинина, 200ml
	1 наб

	
	
	7
	Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения кальция, 200ml
	1 наб

	
	
	8
	Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови
	Набор для определения холестерина, 4 x 30 ml
	1 наб

	
	
	9
	Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы, 10 x 10 ml
	1 наб

	
	
	10
	Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения глюкозы, 4x100 ml
	1 наб

	
	
	11
	Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы – АСАТ, 8 x 50 ml
	1 наб

	
	
	12
	Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения активности аланинаминотрансферазы– АЛАТ, 8 x 50 ml
	1 наб

	
	
	13
	Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения железа, 2х30ml
	1 наб

	
	
	14
	Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения лактатдегидрогеназы, 10x10ml
	1 наб

	
	
	15
	Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения магния, 200 ml
	1 наб

	
	
	16
	Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови
	Набор реагентов для определения фосфора, 200 ml
	1 наб

	
	
	17
	Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови
	Набор для определения общего белка, 4x100 ml
	1 наб

	
	
	18
	Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения триглицеридов, 4 x 100 ml
	1 наб

	
	
	19
	Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче
	Набор для определения мочевины, 2x100 ml
	1 наб

	
	
	20
	Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче
	Набор для определения мочевой кислоты, 4 x 30 ml
	1 наб


Лот № 3

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная  в комплекте

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)


	Области применения:

Кардиология; 

Урология; 

Ангиология; 

Педиатрия; 

Неонатология; 

Абдоминальные и транскраниальные исследования; 

Акушерство и гинекология.

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Портативная универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований с экспертной диагностической точностью.

Основной блок.

Характеристики получения изображения:

Операционная система предпочтительно Widows XP.

Формирование ультразвукового луча полностью цифровое.

Технология широкополосного формирования ультразвукового луча.

12-бит A/D конвертеры на физический канал.

Количество приемо-передающих каналов  не менее 49 000.
Параллельная обработка данных по 4 каналам. 

Динамический диапазон  не менее 232 Дб.

Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1 до 15 МГц.

Независимое переключение частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральный допплер.

Динамическая аподизация.

Динамическая апертура.


Динамическая фокусировка.

Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы не менее 8.

Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг).

Интеллектуальные тканеспецифичные программы.

Отображаемые градации серого не менее 256.

Технология кодированного излучения.

Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения.

Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники.

- Количество базовых частот не менее 4.

- Количество гармонических частот не менее 5.

Режимы сканирования:

В-режим:

- Возможность углового смещения изображения. 

- Количество зон фокусировки не менее 8.

- Максимальная глубина сканирования не менее 30 см.

- Максимальная частота кадров не менее 750/с.

- Композитное изображение.

- Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе.

- Технология "пересекающихся лучей".

- Технология автоматического подавления артефактов.

- Технология двойного фокуса на секторных датчиках.

М-режим:

- Цветовой М-режим.

- Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени.

- Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени.

- Активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях.

- Совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо (при наличии этих опций).

PW – импульсно-волновой допплер:

- Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 гр.

- Коррекция угла, шаг, не более 1 гр.

- Режим HPRF PW.

- Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см.

- Возможность независимой коррекции частоты допплера.

- Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки.

CW – постоянно-волновой допплер:

- Возможность независимой коррекции частоты допплера
.

Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей.

Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

- Автоматическая корректировка базовой линии.

- Автоматическая корректировка  шкалы.

CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости:

- Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании.

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM.

- Независимое от В-режима изменение частоты сканирования.

- Максимальная частота кадров не менее 300/с.

PD - цветовое допплеровское картирование по энергии:

- Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании.

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM.

Триплексный режим в реальном масштабе времени: 

- В+CFM+PW/CW.

- B+PD+PW.

Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора.

Спектральный тканевой допплер. 

Выведение на экран до 12 синхронизированных изображений.

Совместимость со стандартом DICOM 3.

Подключение к сети через ETHERNET.

Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель.
- Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных.
- Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные.
- Опция поиска пациента/ов по нескольким (не менее пяти) заданным критериям.

Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям.
- Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные.
- Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. 

Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях:

- В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс.

- PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания.

- Режим кинопетли: активация анатомического М-режима.

Автоматическое создание отчетов.
Включение в отчеты изображений.
Редактор отчетов.
Измерения и анализ.
Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу
.
Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек.

Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата.

Кинопамять:

- Стандартная - 300 с. 

- Режим  выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель.

- Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций.

Устройства для сохранения и чтения информации:

Внешний DVD-RW-дисковод.

Встроенный HDD не менее 160 Гб.

Сохранение на USB Flash Card.

USB не менее 2 портов.

Интерфейс пользователя.

Консоль управления.

- Интерактивный жидкокристаллический экран с клавиатурой на панели.

- Интерактивная подсветка клавиатуры.

Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения.

- Диапазон угла наклона 0–180 гр.

- Размер экрана по диагонали не менее 15“.

- Разрешение не менее 1600 x 1200 пик.

Количество активных портов для подключения датчиков не менее 2.

Продолжительность работы на энергии аккумулятора без подзарядки: не менее 1 часа.

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Системный блок
	Внешний DVD-RW-дисковод.

Встроенный HDD не менее 160 Гб.

Сохранение на USB Flash Card.

USB не менее 2 портов.

Количество приемо-передающих каналов  не менее 49 000
Параллельная обработка данных по 4 каналам. 

Динамический диапазон  не менее 232 Дб.

Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1 до 15 МГц.
	1 шт.

	
	
	2.
	Датчик секторный фазированный.
	Диапазон частот: 1.3-4.0 МГц

Число элементов: не менее 64

Угол сканирования: не менее 90гр. 

Контактная поверхность 18 х 24 мм
	1 шт.

	
	
	3.
	Датчик конвексный.
	Диапазон частот: 1.8-6.0 МГц

Число элементов не менее 128

Угол обзора 58 гр.

Размер линзы 17х65 мм
	1 шт.

	
	
	4.
	Датчик конвексный.
	Диапазон частот 4.7–11.0 МГц

Число элементов не менее 128

Угол обзора 133 гр

Размер линзы 17 х 21 мм
	1 шт.

	
	
	5.
	Датчик секторный фазированный.
	Секторный фазированный датчик для детской неонатальной  кардиологии

Диапазон частот: 4.5-11.5 МГц

Число элементов: не менее 96

Угол сканирования: не менее 90 гр

Контактная поверхность: 10 х 14 мм
	1 шт.

	
	
	6.
	Устройство системного блока для проведения сосудистых исследований
	Пакеты расчетов и суммарные заключения по ангиологии
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие 

	
	
	1.
	Тележка.
	Специализированная тележка для перемещения ультразвуковой системы с источником питания.
	1 шт.

	
	
	2
	Чемодан на колесах.
	Сумка-рюкзак на колесах с амортизирующей внутренней отделкой для безопасной перевозки прибора и датчиков.
	1 шт.

	
	
	3
	Термопринтер.
	Формата А6. 

Размер печати: макс. 320х100 мм, мин. 94x71 мм. 

Композитный видеовход (BNC). 

Термоголовка 1280 точек, 256 градаций. 

Время печати: приблизительно 3,3с.
	1 шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

п/п
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Гель для ультразвуковых исследования.
	Пластиковые флакон объемом 250 мл.
	1 флакон

	
	
	2.
	Бумага для  принтеров.
	110х2000 мм, рулонный.
	1 уп.


Лот № 4

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система видеоэндоскопическая

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Область применения:

Бронхоскопия

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Бронхофиброскоп
	Направление обзора – 0о (прямой обзор).

Угол поля зрения – 90о.

Глубина резкости – от 2 мм до 50 мм.

Диаметр дистального конца – 2,8 мм.

Диаметр вводимой трубки – 2,8 мм.

Диаметр внутреннего канала – 1.2 мм.

Углы изгиба рабочей части – 180о вверх, 130 о вниз.

Длина рабочей части- 600 мм.

Общая длина – 900 мм.

Минимально видимое расстояние от дистального конца - 1,5 мм.
	1 шт.

	
	
	2.
	Источник света галогеновый
	Тип лампы – галоген, не менее 150 Вт.

Ручная регулировка яркости.

Наличие встроенной помпы с давлением от 0.18 кг/см2 до 0.6 кг/см2.

Наличие в комплекте автоклавируемого контейнера для воды объемом не менее 250 мл.

Запасная галогеновая лампочка в комплекте – 1шт.
	1 шт.

	
	
	3
	Отсос эндоскопический
	Максимальное разрежение: предпочтительно 85 кПа

Вместимость емкости: не менее 1,5 л.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Лот № 5

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская

	2
	Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Области применения:

- абдоминальные исследования;

- акушерство;

- гинекология;

- кардиология;

- скелетно-мышечная система;

- ангиология;

- урология;

- поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия;

- неонаталогия;

- ортопедия;

- онкология;

- транскраниальные исследования;

- чреспищеводные исследования.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Полностью цифровая многоцелевяа ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером.

Режимы сканирования: 

В режим:

- Карт серой шкалы, не менее 7;

- Карт псевдоокрашивания, не менее 9;

- Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее 8;

- Максимальная глубина сканирования, не менее 36 см;

- Поддержка технологии широкого угла сканирования (до 120() на секторном датчике;

- Частота кадров в секунду в B-режиме, не менее 4700.

М-режим:

- Карт псевдоокрашивания, не менее 9.

Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени.

Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени.

Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях.

Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера.

PW – импульсно-волновой допплер:

- Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки;

- Количество карт, не менее 14;

- Диапазон PRF от 0,4 до 27,9 кГц;

- Диапазон регистрируемых скоростей 0,3 см/с – 20 м/с;

- Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 30(;

- Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90(;

- Коррекция угла, шаг, не более 1(;

- Максимальное количество допплеровских частот на одном датчике, не менее 7.

ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости:

- Количество карт окрашивания, не менее 14;

- Диапазон PRF от 0,1 до 23,6 кГц;

- Диапазон регистрируемых скоростей 0,5 см/с – 3,8 м/с;

- Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании;

- Частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее 850;

- Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее 6.

ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии:

- Диапазон PRF от 0,1 до 23,6 кГц;

- Частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее 850.

Направленный энергетический допплер.

Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени).

Триплексный режим: 

- В+CFM+PW;

- B+PD+PW;

- B+TVI+PW;

- Частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее 130.

Режим кодированной тканевой гармоники:

- Поддержка 2D и 4D датчиками ;

- Максимальное количество базовых частот на одном датчике, не менее 6;

- Максимальное количество гармонических частот на одном датчике, не менее 8.

Гармоника фазовой инверсии.

Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани.

Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D:

- Поддержка всеми датчиками;

- 3D реконструкция из сохраненной ранее 2D кинопетли.

Расширенная программа построения трехмерных изображений:

- мультиплановый анализ;

- отображение любого наклонного среза в пределах отсканированного объема;

- отображениие коронарного сечения;

- совмещение с режимами ЦДК и ЭД;

- поддержка всеми датчиками;

- Режимы 3D реконструкции:

- Поверхность;

- Максимальная интенсивность;

- Минимальная интенсивность;

- Средняя интенсивность;

- Полупрозрачность (одновременное отображение цветной и серошкальной объемной информации.

Режим формирования  УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования:

- Число одновременно передаваемых лучей, не менее 9;

- Число одновременно принимаемых лучей, не менее 9;

- Одновременное отображение с фундаментальным изображением;

- Совместимость с режимом кодированной гармоникой;

- Совместимость с органоспецифичным режимом;

- Совместимость с режимами ЦДК, ЭД и импульсно-волнового допплера.

Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма:

- Совмещение с режимом многолучевого сканирования  и кодированной гармоникой;

- Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений;

- Совместим со всеми типами датчиков;

- Совместим со всеми режимами.

Программа оценки эластичности тканей методом соноэластографии:

- Поддержка на линейных, конвексных и внутриполостных датчиках;

- Задание областей интереса произвольного размера и формы (не менее 8 зон интереса одновременно);

- Количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей, построение графических кривых, анализ отношения жесткостей;

- Запись кинопетли произвольной длительности для постобработки и проведения количественного анализа.

Программа для автоматического определения, оконтуривания и измерения образований в органах и тканях

Монитор:

Жидкокристаллический антибликовый монитор, размещенный на свободно перемещаемом кронштейне.

Размер экрана по диагонали, не менее 19“.

Разрешение монитора, не менее 1280х1024.

Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, не менее 19“.

Интегрированные динамики и микрофон.

Регулировка угла наклона монитора вперед/назад, не менее 90(/30(.

Поворот в горизонтальной плоскости, не менее 360(.

Полная регулировка монитора по высоте, не менее 30 см.

Интерфейс пользователя:

Регулируемая в трех направлениях консоль управления.

Вертикальная регулировка консоли управления с электроприводом.

Угол вращения консоли управления, не менее 90(.

Выдвижение консоли управления вперед, не менее 30 см.

Цветная сенсорная панель управления, не менее 10,4 дюйма.

Органы управления на основе многофункциональных регуляторов, имеющих до четырех степеней свободы.

Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура.

Интерактивная подсветка клавиатуры.

Встроенный подогреватель геля.

Специализированные отсеки для принтера и DVD-привода на передней стороне корпуса.

Полный частотный диапазон работы системы, не менее от 0,7 до 18,7 МГц.

Формирование ультразвукового луча цифровое.

Технология широкополосного формирования ультразвукового луча.

Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее 4.

Бесштырьковые коннекторы датчиков.

Динамический диапазон, не менее 290 дБ.

Количество цифровых премо-передающих каналов, не менее 1 950 000.

Максимальная частота кадров в секунду, не менее 4700.

Максимальная глубина проникновения УЗ луча, не менее 36 см.

Количество заводских предустановочных программ, не менее 600.

Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик, не менее 60.

Кинопамять:
- Режим  хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-  петель из цифровой памяти изображений;

- Регулировка скорости прокрутки кинопетли, не менее 9 позиций;

- Максимальная длительность кинопетли кадров, не менее 20000;

- Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее 1200.

Программное обеспечение:

Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность осуществлять сканирование датчиками с активной матричной решеткой.

Программный протокол для маркировки, измерения и описания образований в молочной железе:

- Проведение исследования по стандарту BI-RADS с занесением критериев;

- Организация данных в удобной форме рабочей таблицы;

- Внесение пользовательских изменений в протокол.

Программный протокол для маркировки, учета, измерения и описания узлов и образований в щитовидной железе.

Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей.

Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования.

Автоматическая  оптимизация изображения.

Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

- Автоматическая корректировка базовой линии;

- Автоматическая корректировка PRF;

- Автоматическая корректировка угла;

- Автоматическое инвертирование спектра.

Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме.

-  Количество отображаемых параметров, не менее 14.

Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения.

Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях:

- В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима;
- СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы;
- PW-режим: включение/выключение режима, усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, автоматические измерения;
- Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима, трехмерная  реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция).

Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений.

- Составление архивов пациентов;

- Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные;

- Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений;

- Проведение измерений и расчетов;

- Вывод отчётов об исследованиях;

- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD, USB HD (опция), MemoryStick (опция) jpg, avi, wmv;
- Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах.

Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows.

Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши.

Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии.

- Протокол отслеживания внутриутробного развития плода;

- Программы расчетов для многоплодной беременности;

- Программы расчетов для суставной дисплазии.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек.

Типы поддерживаемых датчиков: 

Конвексные.

Микроконвексные.

Секторные электронные.

Линейные.

Комбинированные ректовагинальные.

Матричные конвексного, линейного и секторного типа.

Монокристальные.

Специализированные 4D–датчики, в том числе и внутриполостные.

Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии.

Секторный фазированный датчик для транскраниальных и абдоминальных исследований, кардиологии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 1,6 – 5,0 МГц.

Количество частот второй гармоники, не менее 5.
Контактная поверхность, не более 28 мм.
Угол сканирования, не менее 90(.
Количество элементов, не менее 128.

Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима.
Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 1,8 - 5 МГц.

Количество частот второй гармоники, не менее 5.

Угол сканирования, не менее 70(.

Количество элементов, не менее 192.

Радиус кривизны, не менее 60мм.

Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима.

Поддержка эластографии.

Биопсийная насадка.

Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 3,6 – 9 МГц.

Количество частот второй гармоники, не менее 3.

Угол сканирования, не менее 145(.

Количество элементов, не менее 192.

Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима.

Поддержка эластографии.

Биопсийная насадка.

Линейный датчик для периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, педиатрии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 3,1 – 9 МГц.

Количество опорных частот в B-режиме, не менее 5.

Ширина сканируемого участка, не менее 44 мм.

Количество элементов, не менее 192.

Максимальное отклонение луча не менее 30(.

Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока.

Поддержка эластографии.

Биопсийная насадка.

Линейный матричный датчик для поверхностно расположенных органов и структур и периферических сосудов, педиатрии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 5 – 15 МГц.

Количество опорных частот в B-режиме, не менее 4.

Контактная поверхность, не менее 50 мм.

Количество элементов, не менее 1000.

Максимальная частота кадров не менее 1000.

Максимальное отклонение луча не менее 30(.

Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока.

Поддержка эластографии.

Биопсийная насадка.

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Системный блок
	Монитор

Жидкокристаллический антибликовый монитор, размещенный на свободно перемещаемом кронштейне

Размер экрана по диагонали, не менее 19“ 

Разрешение монитора, не менее 1280х1024

Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, не менее 19“ 

Интегрированные динамики и микрофон

Регулировка угла наклона монитора вперед/назад, не менее 90(/30(
Поворот в горизонтальной плоскости, не менее 360(
Полная регулировка монитора по высоте, не менее 30 см

Интерфейс пользователя

Регулируемая в трех направлениях консоль управления

Вертикальная регулировка консоли управления с электроприводом

Угол вращения консоли управления, не менее 90(
Выдвижение консоли управления вперед, не менее 30 см

Цветная сенсорная панель управления, не менее 10,4 дюйма

Органы управления на основе многофункциональных регуляторов, имеющих до четырех степеней свободы

Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура

Интерактивная подсветка клавиатуры

Встроенный подогреватель геля

Специализированные отсеки для принтера и DVD-привода на передней стороне корпуса

Полный частотный диапазон работы системы от 0,7 до 18,7 МГц.

Формирование ультразвукового луча цифровое.

Технология широкополосного формирования ультразвукового луча.

Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее 4.

Бесштырьковые коннекторы датчиков.

Динамический диапазон, не менее 290 дБ.

Количество цифровых премо-передающих каналов, не менее 1 950 000.

Максимальная частота кадров в секунду, не менее 4700.

Максимальная глубина проникновения УЗ луча, не менее 36 см.

Количество заводских предустановочных программ, не менее 600.

Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик, не менее 60.
	1 шт.

	
	
	2.
	Программа эластографии
	Программа оценки эластичности тканей методом соноэластографии (программа эластографии + программа количественной эластографии)
	Интегрированная программа

	
	
	3.
	Набор программного обеспечения
	Программный комплекс для проведения исследований молочной железы. Включает программу для автоматического определения и оконтуривание и измерения образований в молочной железе и программный протокол для маркировки измерения и описания образований в молочной железы.   
	Интегрированная программа

	
	
	4.
	Набор программного обеспечения
	Программный протокол для маркировки, учета, измерения и описания узлов и образований в щитовидной железе.
	Интегрированная программа

	
	
	5.
	Датчик секторный фазированный
	Секторный фазированный датчик для транскраниальных и абдоминальных исследований, кардиологии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 1,6 – 5,0 МГц.

Количество частот второй гармоники, не менее 5.
Контактная поверхность, не более 28 мм.
Угол сканирования, не менее 90(.
Количество элементов, не менее 128.

Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима.
	1 шт.

	
	
	6.
	Датчик конвексный
	Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 1,8 - 5 МГц.

Количество частот второй гармоники, не менее 5.

Угол сканирования, не менее 70(.

Количество элементов, не менее 192.

Радиус кривизны, не менее 60 мм.

Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима.

Поддержка эластографии.

Наличие биопсийной насадки.
	1 шт.

	
	
	7.
	Датчики микроконвексные
	Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 3,6 – 9 МГц.

Количество частот второй гармоники, не менее 3.

Угол сканирования, не менее 145(.

Количество элементов, не менее 192.

Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима.

Поддержка эластографии.

Наличие биопсийной насадки.
	1 шт.

	
	
	8.
	Датчики линейные
	Линейный датчик для периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, педиатрии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 3,1 – 9 МГц.

Количество опорных частот в B-режиме, не менее 5.

Ширина сканируемого участка, не менее 44 мм.

Количество элементов, не менее 192.

Отклонение луча макс., не менее 30(.

Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока.

Поддержка эластографии.

Наличие биопсийной насадки.
	1 шт.

	
	
	9.
	Датчик линейный матричный
	Линейный матричный датчик для поверхностно расположенных органов и структур и периферических сосудов, педиатрии.

Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 5 – 15 МГц.

Количество опорных частот в B-режиме, не менее 4.

Контактная поверхность, не менее 50 мм.

Количество элементов, не менее 1000.

Максимальная частота кадров, не менее 1000.

Отклонение луча макс., не менее 30(.

Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока.

Поддержка эластографии.

Наличие биопсийной насадки.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Принтер черно-белый
	Цифровой термопринтер Ч/Б
	1 шт.

	
	
	2.
	Блок питания с источником бесперебойного питания (UPS)
	Мощность не менее 2.0 кВт
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Бумага для принтера
	Бумага для термопринтера
	1 рулон

	
	
	2.
	Гель для ультразвуковых исследований
	Гель для ультразвуковых исследований, 250 мл.
	1 флакон


Лот № 6
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте должен иметь количество измеряемых параметров не менее 22. 

(включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы).

Анализатор автоматический гематологический в комплекте должен иметь следующие типы насосов:

перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль).

Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения.

Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов.

Производительность аппарата должна быть:

не менее 50 анализов в час.

Определяемые параметры (22) + гистограммы:                                                                                                   Эритроциты (RBC);        

Средний объем эритроцита (MCV);         

Распределение эритроцитов (RDW);                     

Лейкоциты (WBC); 
Лимфоциты (LYM) -относительное содержание;                           

Тромбоциты (PLT - относительное содержание;
Моноциты (MON) - относительное содержание;  
Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание;  
Эозинофилы (EOS) - относительное содержание;  
Базофилы (BAS)- относительное содержание;  
Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; 

Моноциты (MON) - абсолютное содержание;
Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; 

Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание;

Базофилы (BAS) - абсолютное содержание;

Гемоглобин (HGB);    

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);        

Гематокрит (HCT);                         

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC);        

Распределение тромбоцитов (PDW);                                 

Тромбокрит (PCT);                                 

Средний объем тромбоцита (MPV).                                                                                                                                   Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram).

Дополнительно анализатор должен выдавать следующие диагностические сообщения: 

Лейкоцитоз;

Лейкопения;

Нейтрофилия;

Нейтропения;

Лимфоцитоз;

Лимфопения;

Моноцитоз;

Базофилия;

Эозинофилия;

Бластные клетки;    

Незрелый гранулоциты;

Сдвиг влево;

Атипичные лимфоциты; 

Анемия;                                 

Анизоцитоз;

Микроцитоз;

Гипохромия;

Тромбоцитоз;

Тромбопения.

Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения).

HGB< 299г/л.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Наличие возможности выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (не менее 22 параметра). 

Готовность к работе в течение одной минуты после включения.

Типы реагентов должны быть:

Реагентная система должна быть открытой.

Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл.

Капиллярный режим образца – 20 мкл.

Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл.

Микро режим – объем образца – 10 мкл.

Макро режим – объем образца – 55 мкл.

Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC).

Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на  встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240  пикселей.

Управление анализатором должно быть:

 с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. 

Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов.

CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%.

Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. 

Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы.

Возможность установки дополнительных критических значений.

Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд).

Апертура полностью экранирована от внешних воздействий.

Встроенная система для контроля состояния апертуры.

Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа.

Калибровка анализатора должна быть:

Автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная).
Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие),  L & J, XB, XD(CV, X10(CV.

Архив результатов не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора.

Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. 

Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца.

Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту.

Встроенный термопринтер.

	4

	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующегок МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор автоматический гематологический 
	Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры.

Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A.
	1-комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения
	Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500VА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания).
	1 шт.

	
	
	2
	Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом)
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	3
	Трубка детергента (маркировка зеленым цветом)
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	4
	Трубка для отходов (маркировка красным цветом)
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива.
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект трубок сборка
	Комплект силиконовых трубок  для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект).
	1 комплект

	
	
	6
	Трубка (маркировка белого цвета)
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	7
	Контейнер для отходов 
	Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	8
	Комплект трубок  (маркировка желтого цвета)
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора.
	1 комплект.

	
	
	9
	Комплект трубок (маркировка черного цвета)
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 комплект

	
	
	10
	Игла для забора крови
	Игла для забора крови из пробирки.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Комплект фильтров 
	Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови

 (1 комплект- 2 шт.).
	1 комплект

	
	
	2
	Изотонический раствор красный
	Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л.
	3 кан.

	
	
	3
	Промывающий раствор зеленый
	Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	4
	Лизирующийрастворсиний
	Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	5
	Чистящий растворжелтый
	Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л.
	1 бут.

	
	
	6
	Контрольная кровь гематология (высокий,нормальный, низкий)
	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции.
	1 уп.

	
	
	7
	Гемолинак
	Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл.
	1 фл.

	
	
	8
	Бумага
	Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп.
	1 уп.

	
	
	9
	Пробирка
	Пробирка ,вакуумная для исследований цельной крови. Объем:  2,0 мл, уменьшенное содержание вакуума для медленного тока крови. Наполнитель: антикоагулянт К2-ЭДТА(3,6mg), нанесен на стенки пробирки путем напыления. Размер: 75*13 мм. Материал пробирки: пластик (полиэтилентерефталат), внутренние стенки пробирки покрыты силиконом для минимизации неспецифической активации клеток Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке

(1 коробка- 1000 шт.).
	1кор. 


Лот № 7
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте должен иметь количество измеряемых параметров не менее 22. 

(включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы).

Анализатор автоматический гематологический в комплекте должен иметь следующие типы насосов:

перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль).

Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения.

Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов.

Производительность аппарата должна быть:

не менее 50 анализов в час.

Определяемые параметры (22) + гистограммы:                                                                                                   Эритроциты (RBC);        

Средний объем эритроцита (MCV);         

Распределение эритроцитов (RDW);                     

Лейкоциты (WBC); 
Лимфоциты (LYM) -относительное содержание;                           

Тромбоциты (PLT - относительное содержание;
Моноциты (MON) - относительное содержание;  
Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание;  
Эозинофилы (EOS) - относительное содержание;  
Базофилы (BAS)- относительное содержание;  
Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; 

Моноциты (MON) - абсолютное содержание;
Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; 

Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание;

Базофилы (BAS) - абсолютное содержание;

Гемоглобин (HGB);    

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);        

Гематокрит (HCT);                         

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC);        

Распределение тромбоцитов (PDW);                                 

Тромбокрит (PCT);                                 

Средний объем тромбоцита (MPV).                                                                                                                                   Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram).

Дополнительно анализатор должен выдавать следующие диагностические сообщения: 

Лейкоцитоз;

Лейкопения;

Нейтрофилия;

Нейтропения;

Лимфоцитоз;

Лимфопения;

Моноцитоз;

Базофилия;

Эозинофилия;

Бластные клетки;    

Незрелый гранулоциты;

Сдвиг влево;

Атипичные лимфоциты; 

Анемия;                                 

Анизоцитоз;

Микроцитоз;

Гипохромия;

Тромбоцитоз;

Тромбопения.

Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения).

HGB< 299г/л.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC ( не менее 22 параметра). 

Готовность к работе в течение одной минуты после включения.

Тип реагентов необходимо:

открытая реагентная система.

Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл.

Капиллярный режим образца – 20 мкл.

Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл.

Микро режим – объем образца – 10 мкл.

Макро режим – объем образца – 55 мкл.

Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC).

Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на  встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240  пикселей.

Управление анализатором должно быть:

 с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. 

Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов.

CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%.

Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. 

Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы.

Возможность установки дополнительных критических значений.

Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд).

Апертура полностью экранирована от внешних воздействий.

Встроенная система для контроля состояния апертуры.

Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа.

Калибровка анализатора должна быть:

Автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная).
Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие),  L & J, XB, XD(CV, X10(CV.

Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора.

Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. 

Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца.

Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту.

Наличие встроенного термопринтера.

	4.


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующегок МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор автоматический гематологический 
	Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры.

Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A.
	1-комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения
	Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500VА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания).
	1 шт.

	
	
	2
	Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом)
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	3
	Трубка детергента (маркировка зеленым цветом)
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	4
	Трубка для отходов (маркировка красным цветом)
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива.
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект трубок сборка
	Комплект силиконовых трубок  для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект).
	1 комплект

	
	
	6
	Трубка (маркировка белого цвета)
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	7
	Контейнер для отходов 
	Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	8
	Комплект трубок  (маркировка желтого цвета)
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора.
	1 комплект.

	
	
	9
	Комплект трубок (маркировка черного цвета)
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 комплект

	
	
	10
	Игла для забора крови
	Игла для забора крови из пробирки.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Комплект фильтров 
	Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови

 (1 комплект- 2 шт.).
	1 комплект

	
	
	2
	Изотонический раствор красный
	Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л.
	3 кан.

	
	
	3
	Промывающий раствор зеленый
	Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	4
	Лизирующийрастворсиний
	Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	5
	Чистящий растворжелтый.
	Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л.
	1 бут.

	
	
	6
	Контрольная кровь гематология (высокий,нормальный, низкий)
	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции.
	1 уп.

	
	
	7
	Гемолинак
	Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл.
	1 фл.

	
	
	8
	Бумага
	Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп.
	1 уп.

	
	
	9
	Пробирка
	Пробирка ,вакуумная для исследований цельной крови. Объем:  2,0 мл, уменьшенное содержание вакуума для медленного тока крови. Наполнитель: антикоагулянт К2-ЭДТА(3,6mg), нанесен на стенки пробирки путем напыления. Размер: 75*13 мм. Материал пробирки: пластик (полиэтилентерефталат), внутренние стенки пробирки покрыты силиконом для минимизации неспецифической активации клеток Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке

(1 коробка- 1000 шт.).
	1кор. 


Лот № 8 
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Передвижной рентгеновский аппарат. 

Проявочный процессор.

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измеренияМедицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке
	ПередвижнойРентгеновский аппарат и проявочный процессор не относятся к средствам измерений и не подлежат внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. 

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Передвижной рентгеновский аппарат для приемных отделений, травмпунктов, операционных. Предназначен для получения снимков при проведений общей рентгенографии. 

Возможность проведения снимков в различных положениях пациента – стоя, сидя, лежа на столе каталке.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Обязательно наличие встроенногокассетодержателя для транспортировки не менее четырех кассет, максимальным размером 35х43см. 

При съемке должны применяться кассеты форматом от 13х18 см до 35х43 см. 

Сохранения параметров экспозиции должно быть не менее 500 исследований, режим ручной установки параметров при рентгенографии – двухточечный (кВ, мА·с), интерфейс пользователя- обязательно наличие сенсорного дисплея управления с отображением установленных параметров и длительности экспозиции, язык интерфейса  пользователя  должен быть русский, обязательно наличие интегрированной системы управления базой данных пациента, возможность сохранения не менее 600 программ, возможность подключения дозиметра с отображением информации непосредственно на дисплее аппарата, возможность подключения внешнего буки с отсевающей решеткой.

Микропроцессорная самодиагностика аппарата должна проводить:

Контроль максимального времени экспозиции;

Контроль за температурой разогрева моноблока;

Контроль минимальных и максимальных значений напряжений и силы тока рентгеновской трубки;

Контроль наличия вращения анода;

Контроль цепи высокого напряжения.

Механические характеристики штативного устройства:

Максимальная длина плеча: не менее 1118 мм;

Минимальное расстояние источник – приемник: не более 382 мм;

Максимальное расстояние источник-приемник: не менее 2012 мм.

Латеральное вращение моноблока: не менее ±180°.

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Генератор.
	Мощность: не менее 30кВт;

Максимальный анодный ток: не менее 425мА;

Диапазон напряжения, с шагом 1кВ:  40÷125кВ;

Диапазон мАс:  не хуже 0,5÷200мАс
	1шт.

	
	
	2.
	Рентгеновскаятрубка.
	Тип анода – вращающийся; 

Скорость вращения анода не менее 3000 об/мин; Размер фокусных пятен 0,6/1,3 мм; 

Номинальная мощность анода не менее 32 кВт; Максимальная теплоемкость анода  не менее 107 Кдж.
	1шт

	
	
	3.
	Коллиматор.
	Управление диафрагмой- ручное.

Тип диафрагмы- прямоугольная, регулируемая, с подсветкой (галогенная лампа)
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Проявочный процессор для автоматической обработки рентгеновских снимков
	Формат обрабатываемой плёнки от 7*15 см до 35*43 см. 

Диапазон регулировки длительности цикла от 90 до 160 сек. 

Диапазон регулировки времени проявления от 25 до 45 сек. 

Производительность снимков: 24*30 см-не менее 129 сн/ч ; 35*43 см- не менее 70 сн/ч. 

Ёмкости (проявочный, фиксажный, промывочный)-не менее 5 литров каждая. 

Диапазон регулировки температуры проявителя от 20 до 40º С. 

Диапазон регулировки температуры сушки от 45 до 65ºС. 

Антикристаллизационный цикл. 

Диапазон регулировки расхода растворов от 20 до 200 мл/ 0,5 кв.м. 

Расход воды не более 2 л/мин во время обработки плёнки; 0 л/мин в режиме ожидания. 

В комплекте с подставкой под процессор- 1 шт. и фильтром для очистки воды- 1 шт.
	1 комплект.

	
	
	
	
	
	

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Проявитель.
	На 20 литров готового раствора для проявки рентгеновской пленки.
	1 комплект.

	
	
	2.
	Фиксаж.
	На 20 литров готового раствора для фиксирования изображения  рентгеновской пленки.
	1 комплект


Лот № 9

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система видеоэндоскопическая



	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке)
	Не относится к средствам измерения

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Ректосигмоидоколоноскопия - лечебно-диагностическое исследование внутренней поверхности толстой кишки, диагностика язв, полипов. Биопсия патологического участка толстой кишки для ранней диагностики рака. Полипэктомия.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Видеоцентр эндоскопический:

Электронный блок для подключения видеоэндоскопов должен иметь функции:

 Диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также более 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения)

Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения)

Наличие системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки

Наличие системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков

Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима)

Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) – 4 уровня

Наличие функции усиления контраста – 3 уровня

Наличие функции изменения цветовой температуры: по «красному» и по «синему» спектру до 7 ступеней по каждому.

Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели

Регулировка экспозиции кнопками на передней панели

Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза, а также наличие функции увеличения полученной картинки на мониторе

Наличие функции заморозки изображения

Регулировка красного, синего и насыщенности цвета – по 17 положений для каждого

Два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению

Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта

Типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC

Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке»

Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета

Наличие памяти для ввода информации не менее 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора)

Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии

Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход)

Наличие кнопки сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке»

Наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра

Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли

Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком

Потребление электричества – 150 VA (220-240В)

Ксеноновый источник света: 

Ксеноновый источник света с лампой 300 Вт (более 500 ч непрерывной работы лампы)

Наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы

Подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой

Наличие специального фильтра - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки

Наличие специального фильтра для системы  обработкиавтофлюоресцентного изображения для выявления воспаленных тканей и новообразований.

Наличие специального фильтра для системы обработки изображения в инфракрасном спектре для выявления подслизистых образований.

Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (17 положений)

Наличие запасной галогенной лампы 12В, 35Вт (более 500 ч непрерывной работы лампы)

Наличие принудительной вентиляции для охлаждения

Колоновидеоскоп: 

Колоновидеоскоп с матрицей высокого разрешения

Встроенная черно-белая ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце

Преобразование черно-белого изображения в цветное с ПЗС матрицы посредством специального фильтра в источнике света

Стандарт передаваемого изображения – HDTV
Поддержка системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки

Поддержка системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков

Оптическое увеличение не менее 75х (при использовании 19” монитора)

Направление обзора – 0о (прямой обзор)

Угол поля зрения: в обычном режиме – 140о, в режиме ZOOM – 80 о, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков - 140 о.

Глубина резкости: в обычном режиме - 7-100 мм, в режиме ZOOM – 2-3 мм, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков – 5-100 мм

Диаметр дистального конца 8 мм

Диаметр вводимой трубки 13,2 мм

Диаметр внутреннего канала 3.2 мм

Наличие дополнительного канала подачи воды

Наличие не менее 3х отдельных пучка оптического волокна для передачи светового потока

Углы изгиба рабочей части – 180о вверх/вниз, 160о влево/вправо

Длина рабочей части –  1660 мм

Общая длина – 2010 мм

Минимально видимое расстояние от дистального конца: в обычном режиме - 5 мм, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков – 7 мм.

Наличие функции изменения жесткости вводимой части с рукоятки эндоскопа

Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации

Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием

Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления

Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета



	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Видеоцентр эндоскопический
	Поддержка стандарта HDTV. 

Наличие системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. Наличие системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков.

Комплдектация: клавиатура управления; контейнер водный; кабель видеоскопа с держателем; колпачок для установки баланса белого; держатель колпачка для установки баланса белого; фиксаторы ножек (4шт.); предохранители плавкие (2шт.); кабель сетевой; кабели.
	1шт.

	
	
	2.
	Ксеноновый источник света
	Наличие фильтров для обработки изображения.

Комплектация: фиксаторы ножек (4 шт.); предохранители плавкие (2 шт.); кабель для управления освещенностью; кабель сетевой.
	1шт.

	
	
	3.
	Колоновидеоскоп
	Направление обзора – 0о (прямой обзор)

Угол поля зрения: в обычном режиме – 140о, в режиме ZOOM – 80 о, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков - 140 о.

Глубина резкости: в обычном режиме - 7-100 мм, в режиме ZOOM – 2-3 мм, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков – 5-100 мм

Диаметр дистального конца – 14,8 мм

Диаметр вводимой трубки – 13,2 мм

Диаметр внутреннего канала – 3.2 мм

Наличие дополнительного канала подачи воды

Наличие не менее 3х отдельных пучка оптического волокна для передачи светового потока

Углы изгиба рабочей части – 180о вверх/вниз, 160о влево/вправо

Длина рабочей части –  1660 мм

Общая длина – 2010 мм

Минимально видимое расстояние от дистального конца: в обычном режиме - 5 мм, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков – 7 мм.

Комплектация: колпачок водозащитный; клапан биопсийный (10шт); заглушка канала; адаптер для очистки канала; щетка чистящая; щипцы биопсийные; чемодан для транспортировки специальный
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Мобильная рабочая станция
	Компактная тележка из высокопрочного пластика

Наличие 4х полок для оборудования

Наличие 4х антистатических колес со стопорами

Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером

Размеры тележки (ШхГхВ, мм): 645х650х1160 (без монитора)

Максимальная загрузка тележки: 113 кг (без учета веса тележки)

Максимальная нагрузка – 1800 VA
Максимальное потребление – 1900 VA

	1шт.

	
	
	2.
	Комплект стоек для эндоскопа
	Для мобильной рабочей станции
	1шт.

	
	
	3.
	Полка для клавиатуры –скользящая
	Для мобильной рабочей станции
	1шт.

	
	
	4.
	Блок управления увеличением
	Для колоновидеоскопа
	1шт.

	
	
	5.
	Монитор
	21" цветной видео ЖК монитор  1920x1080 (Full HD) Входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешняя синхронизация
	1шт.

	
	
	6.
	Кронштейн для ЖК-монитора
	Для мобильной рабочей станции
	1шт.

	
	
	5.
	Стабилизатор напряжения
	1кВт
	1шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	
	
	


Лот № 10
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Передвижной рентгеновский аппарат. 

Проявочный процессор.

	2
	Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке
	Передвижной рентгеновский аппарат не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

Проявочный процессор не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Передвижной рентгеновский аппарат для приемных отделений, травмпунктов, операционных. 

Предназначен для получения снимков при проведений общей рентгенографии. 

Возможность проведения снимков в различных положениях пациента – стоя, сидя, лежа на столе каталке.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Наличие встроенного кассетодержателя для транспортировки не менее четырех кассет, максимальным размером не менее 35х43см. 

При съемке должны применяться кассеты форматом от 13х18 см до 35х43 см. 

Сохранения параметров экспозиции- не менее 500 исследований.

Режим ручной установки параметров при рентгенографии – двухточечный (кВ, мА·с).

Интерфейс пользователя- сенсорный дисплей управления с отображением установленных параметров и длительности экспозиции.

Язык интерфейса  пользователя предпочтительно русский.

Наличие интегрированной системой управления базой данных пациента. 

Возможность сохранения не менее 600 программ.

Возможность подключения дозиметра с отображением информации непосредственно на дисплее аппарата. Возможность подключения внешнего буки с отсевающей решеткой.

Наличие микропроцессорной самодиагностики аппарата, которая должна обеспечивать:

Контроль максимального времени экспозиции;

Контроль над температурой разогрева моноблока;

Контроль минимальных и максимальных значений напряжений и силы тока рентгеновской трубки;

Контроль наличия вращения анода;

Контроль цепи высокого напряжения.

Механические характеристики штативного устройства:

Максимальная длина плеча: не менее 1118 мм;

Минимальное расстояние источник – приемник: не более 382 мм;

Максимальное расстояние источник-приемник: не менее 2012 мм.

Латеральное вращение моноблока: не менее ±180°.

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Генератор.
	Мощность:не менее 30 кВт;

Максимальный анодный ток: не менее 425мА;

Диапазон напряжения, с шагом 1кВ:  40÷125кВ;

Диапазон мАс: не хуже 0,5÷200мАс
	1шт.

	
	
	2.
	Рентгеновская трубка.
	Тип анода – вращающийся;

Скорость вращения анода не менее 3000 об/мин. 

Размер фокусных пятен 0,6/1,3 мм.

Номинальная мощность анода не менее 32 кВт. 

Максимальная теплоемкость анода  не менее 107 КДж.
	1шт

	
	
	3.
	Коллиматор.
	Управление диафрагмой долручное.

Тип диафрагмы-прямоугольная, регулируемая, с подсветкой (галогенная лампа)
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Проявочный процессор.
	Формат обрабатываемой  пленки: от 10х10 см до 35х43 см. 

Время процесса (заводские установки) не более 105 сек. 

Производительность снимков, 24×30 см не менее 108 снимков/час, 30×40 см не менее 70 снимков/час. 

Скорость движения пленки не менее 50 см/мин. 

Температура проявителя: 28-37ОС. 

Емкости танков проявитель/фиксаж/вода: 5 / 5 / 5 л. 

Расход воды не более 1,9 л /мин. 

Уровень шума не более 58 ДБ.

Наличие фильтра для очистки воды.
	1 комплект.

	
	
	
	
	
	

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Проявитель.
	На 20 литров готового раствора для проявки рентгеновской пленки.
	1 комплект.

	
	
	2.
	Фиксаж.
	На 20 литров готового раствора для фиксирования изображения  рентгеновской пленки.
	1 комплект


Лот № 11

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Ультразвуковой диссектор в комплекте с инструментами и принадлежностями.

Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией.

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке
	Не относится к средствам измерения



	3
	Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Мультисистема, состоящая из ультразвукового диссектора и Аппарата высокочастотной хирургии с функцией холодно-плазменной коагуляции.

Область применения: 

нейрохирургия

хирургия

	4
	Требования к техническим характеристикам(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Ультразвуковой генератор:

Рабочая частота  25 кГц

Рабочая частота  35 кГц

Рабочая частота 55 кГц

Автоматическое распознавание подключенных инструментов

Автоматическая установка последних рабочих параметров

Самотестирование аппарата при включении аппарата

Аспирация:

Встроенный в аппарат вакуумный насос с интенсивностью аспирации  от 0 до 0,9 (бар)

Регулирование интенсивности аспирации  регулируется на аппарате

Ирригация:

Ирригационный насос встроен в аппарат

Интенсивность ирригации: от 0 до 150 (мл/мин)

Интенсивность регулируется на аппарате

ВЧ-аппарат для монополярных и биполярных сечений и коагуляции с интегрированной функцией холодно-плазменной коагуляции, (функция холодно-плазменной коагуляции встроена в компактный ВЧ- аппарат)

Программирование значений на фронтальной панели

На каждую функцию должно быть запрограммированы  не менее 5 ступеней с возможностью индивидуальной установки параметров на отдельные операции.

При этом имеется возможность программирования до 10 индивидуальных программ.

Наличие дисплеев: не менее 6

Все разъемы унифицированы

Система безопасности:

Аппарат должен быть обеспечен системой безопасности:

- Подключение нейтрального электрода согласно нормам  CF

- Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату

- Автоматическое наблюдение за прилеганием нейтрального электрода на пациенте, световая (система светофора) и акустическая индикация наблюдения

 - Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах

- Автоматическая установка и сохранение основных параметров при длительном выключения напряжения в сети

- Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров

- Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата

- Автоматическое установление параметров при подключении зондов для аргоновой коагуляции

- Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическая и   оптическая индикация сопровождения наблюдения 

- Автоматическое наблюдение за газовым проводником в подключенных инструментах, акустическая и   оптическая индикация сопровождения наблюдения 

 - Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и определение кода ошибки для быстрой проверки

Тест-программы для  технического сервиса

-для функционального теста

-для точной настройки

-для высвечивания на дисплее электрических  параметров 

-для проверки акустических и оптических сигналов

-для обозначения внутренних рабочих напряжений на дисплее фронтальной панели

-для обозначения версии Soft программы на дисплее фронтальной панели

Монополярные сечение (электронож) 

максимальная мощность от 1 Ватт до 320 Ватт при 200Ω и 1320 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическая регулировка напряжения


Автоматическая регулировка дугового разряда


С ВЧ напряжением максимум 660 VP


Автоматическое управление напряжением


Включение в работу как через педаль, так и через инструмент


Сечение CUT (электронож) 

максимальная мощность от 1 Ватт до 320 Ватт


Сечение TUR Для урологии (Трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии)  максимально 350W при 200Ω и 1320 VPр


Сечение BLEND и POWER BLEND 

резка с одновременной коагуляцией с установкойдо 9 режимов гемостаза,   максимально 250 W при 200Ω и 1320 VPр


Сечение Pulse максимально 40W при 200Ω и 1320 VPр Установка глубины гемостаза не менее чем в 8 режимах 

Ceчение TUR-Pulse максимально 50W при 200Ω и 1320 VPр


Биполярное сечение от 1 до 130 Ватт при 200 Ω и 760 VPр


Биполярное сечение BIPO-PULSE

Максимальная мощность от 1 до 130 Ватт при 200 Ω и 460 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическая регулировка напряжения


Автоматическое управление мощности


Активация функции через двойную педаль с джойстиком 


Активация  через функцию AutoStart


Активация  через функцию AutoStart с отсрочкой включения


Деактивация через функцию AutoStop


Монополярная коагуляция SOFT

Максимальная мощность 100 Ватт при 200 Ω и 680 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическое управление подачи напряжения


Активация функции через двойную педаль с джойстиком и инструмент


Наличие функции AutoStop


Монополярная коагуляция FORCE

Максимальная мощность от 5 Ватт до 120 Ватт при 200 Ω и 1320 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Функция «HI-FORCE»- коагуляция «под водой»


Установка параметров коагуляции не менее чемв 5 режимах


Автоматическая регулировка напряжения


Активация функции через двойную педаль с джойстиком и инструмент


Наличие функции AutoStop

Биполярная коагуляция

Максимальная мощность от 1 до 100 Ватт при 100 Ω и 160 VPр / 460 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическое управление подачи напряжения


Активация функции через двойную педаль с джойстиком и инструмент


Активация  через функцию AutoStart


Активация  через функцию AutoStart с отсрочкой включения


Деактивация через функцию AutoStop


Холодно-плазменная коагуляция (использование газа гелия)

При холодно-плазменной коагуляции плазма, которая образуется из ионизированного луча гелия, передается из инструмента на  биологическую ткань на расстоянии на менее 5 мм. Для холодно-плазменной коагуляции НЕ ТРЕБУЕТСЯ нейтрального электрода. Мощность коагуляции составляет до 100 Ватт. Активация инструмента производится через ножной переключатель.

Программирование 

Минимум 5 ступеней переключения мощности на фронтальной панели, а также индивидуальная установка параметров возможна.


Максимальная мощность  100Ватт при 8 кΩ  и 1900 VPр


Минимум два различных устанавливаемых параметра – 25 и 100 Ватт


Установленное необходимое напряжение импульса 9000 V


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическая регулировка напряжения


Активация функции через педаль и инструмент


Автоматическая установка параметров: мощности  и потока газа при подсоединении зондов к инструменту


Контролируемое количество газа для открытой хирургии от 1 до 5 л/мин


Контролируемое количество газа для лапароскопии от 1 до 5 л/мин




	5
	Требования к комплектации(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие


	
	
	1.
	Ультразвуковой диссектор в комплекте с инструментами и принадлежностями
	Ультразвуковой аппарат для проведения контролированной диссекции/аспирации тканей, состоящий из следующих компонентов:

1. ультразвукового генератора;

2. интегрированной системы аспирации фрагментов тканей;

3. интегрированной роликовой ирригационной помпы;

1. Ультразвуковой генератор

Устройство генератора позволяет работать в диапазоне от 20 до 80 кГц.

Рабочая частота устанавливается генератором автоматически в зависимости от подключенного инструмента.

Мощность регулируется в зависимости от изменения амплитуды.

При работе в режиме полной нагрузки амплитуда поддерживается на постоянном уровне за счет перманентной подстройки величин тока и напряжения.

Установка значений амплитуды ультразвукового преобразователя посредством изменения выходного тока

Регулировка выходного тока посредством выходного напряжения

Максимальное рабочее напряжение 2,5 кВпп

Максимальная мощность 100 Вт

Автоматическое распознавание инструментов

Интегрированный в ультразвуковой генератор сканер резонансной частоты от 20 до 80 кГц

Диапазон частот работы генератора от 20 до 80 кГц

Используемые частоты:

25 кГц

35k Гц

55 кГц

Отклонение частоты от заданного значения  

(не более  1 кГц)

Простая подготовка аппарата к работе 

Индикация продолжительности работы

2. Интегрированная система аспирации фрагментов тканей 

Аспирация происходит через встроенный вакуумный насос, аспират попадает в отдельную емкость.

Благодаря интегрированной системе аспирации, достигается разрежение до 900 мбар.

Функция аспирации включается и выключается автоматически в зависимости от подключенного инструмента.

Ситема аспирации встроена в аппарат

Вакуумный насос


Общая хирургия  от  -0,1 до -0,9 бар

Автоматическая установка параметров в зависимости от подключенного инструмента

Интенсивность аспирации регулируется и на аппарате

Дополнительная защита от переполнения емкости / бактериальный фильтр

3. Интегрированная роликовая помпа

Максимальная производительность встроенной в аппарат помпы достигает в зависимости от вида вмешательства 150 мл/мин.

Функция ирригации включается и выключается автоматически в зависимости от подключенного инструмента.

Роликовая помпа встроена в аппарат

Мощность ирригации при диссекции от 5 до 150 мл/мин

Автоматическая установка параметров в зависимости от выбранного инструмента 

Подача жидкости регулируется и на аппарате
	1 шт

	
	
	2.
	Педаль двойная 
	Педаль двойная 
	1 шт.

	
	
	3.
	Кабель сети
	Сетевой кабель
	1 шт.

	
	
	4.
	Пластиковая, стерилизуемая емкость с крышкой
	Емкость для отсоса
	1 шт.

	
	
	5.
	Пластиковая, стерилизуемая емкость с крышкой
	Крышка для емкости
	1 шт.

	
	
	6.
	Вакуумный шланг
	Вакуумный шланг
	1 шт.

	
	
	7.
	Кабель для ультразвуковых инструментов с прямым и изогнутым штекером 
	Кабель для УЗ-инструментов 
	2 шт.

	
	
	8.
	Ультразвуковой микро инструмент
	Микро инструмент длинный изогнутый
	1 шт.

	
	
	9.
	Ультразвуковой микро инструмент
	Микро инструмент с аспирацией и ирригацией длинный, рабочая частота не менее 35 кГц
	1 шт.

	
	
	10.
	Ультразвуковой микро инструмент
	Микро инструмент с аспирацией и ирригацией короткий рабочая частота не менее 35 кГц
	1 шт.

	
	
	11.
	Ультразвуковой микро инструмент
	Микро инструмент короткий шпатель
	1 шт.

	
	
	12.
	Тележка к аппарату
	Тележка, двойная
	1 шт.

	
	
	13.
	Держатель для емкостей
	Держатель емкости для ирригации
	1 шт.

	
	
	14.
	Емкость (бокс) для стерилизации инструментов 
	Стерилизационный бокс из нержавеющей стали,евростандарт
	1 шт.

	
	
	15.
	Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией 
	ВЧ аппарат для монополярных и биполярных сечений и коагуляции с интегрированной функцией холодно-плазменной коагуляции, монтированный на тележке

Программирование значений на фронтальной панели

На каждую функцию должно быть запрограммированы  не менее 5 ступеней, но на отдельные операции возможна  индивидуальная установка параметров.

При этом имеется возможность программирования до 10 индивидуальных программ.

Наличие тест-программы для  технического сервиса

-для функционального теста

-для точной настройки

-для высвечивания на дисплее электрических  параметров 

-для проверки акустических и оптических сигналов

-для обозначения внутренних рабочих напряжений на дисплее фронтальной панели

-для обозначения версии Soft программы на дисплее фронтальной панели

Система безопасности:

Аппарат должен быть обеспечен системой безопасности

Подключение нейтрального электрода согласно нормам  CF

Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату

Автоматическое наблюдение за прилежанием нейтрального электрода на пациенте, световое (система светофора) и акустическое сопровождение наблюдения

Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах

Автоматическая установка основных параметров при длительном выключения напряжения в сети

Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров

Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата

Автоматическое установление параметров при подключении зондов для холодноплазменной коагуляции

Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическое и   оптическое сопровождение наблюдения

Автоматическое наблюдение за газовым проводником в подключенных инструментах, оптическое и акустическое сопровождение наблюдения.

Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и определение кода ошибки для быстрой проверки

Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату

Автоматическое наблюдение за положением раздельного нейтрального электрода на пациенте

Автоматическое наблюдение  за сопротивлением  между нейтральным электродом и пациентом в зависимости от ВЧ тока

Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой

Автоматическая установка мощности

Автоматическое самотестирование аппарата при включении

Автоматическое определение параметров при подключение холодно- плазменных инструментов. (не менее 3 типов инструментов)

Автоматическое наблюдение  за количеством газа, оптическое и акустическое 

Автоматическое наблюдение за проходимостью газа  

Автоматическое определение ошибки

Обозначение ошибки на дисплее для быстрого устранения 

Монополярная коагуляция Soft

Максимальная мощность 100 Ватт/200 Ω

Устанавливаемое ограничение мощности

Автоматическая регулировка напряжения

ВЧ напряжение до 680VP

Работа через педаль и инструмент

Наличие AutoStop

Монополярные сечения 

Мощность максимум  350Watt 

Устанавливаемое ограничение мощности

Автоматическая регулировка напряжения

Автоматическая регулировка дугового разряда

ВЧ напряжение максимум 660 VP

Автоматическое управление напряжением

Включение в работу как через педаль, так и через инструмент

Сечение в обычном режиме (электронож) мощность не менее 320 W

Сечение TUR Для урологии (Трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии)  максимально 350W/200Ω 

Сечение Blend  (Blend+Power Blend) максимально 320W/200Ω
Резка с одновременной коагуляцией с установкой 9 эффектов гемостаза.

Сечение Pulse для (полипектомии) максимально 40W/200Ω Установка глубины гемостаза не менее, чем в 9 режимах 

Ceчение TUR-Pulse максимально 50W/200Ω  1320 VPр

Монополярная коагуляция, Forcе

Максимальная мощность 120 Ватт/200 Ω

Устанавливаемое ограничение мощности

ВЧ напряжение до 1320 VPр

Функция «HI»- коагуляция «под водой»

Возможность установки режима резки при коагуляции не менее чем в 5 режимах

Автоматическая регулировка напряжения

Работа через педаль и инструмент

Наличие AutoStop

Биполярная коагуляция

Максимальная мощность 100 Ватт/100 Ω

Устанавливаемое ограничение мощности

ВЧ напряжение до  460VP

Автоматическая регулировка напряжения

Работа через педаль

Включение через AutoStart

Деактивация через AutoStop

Биполярное сечение

Мощность  130Watt/ 200Ω

Устанавливаемое ограничение мощности

Автоматическая регулировка напряжения

ВЧ напряжение максимум 760VP

Коагулируемое сечение  BipoPulse

Автоматическое управление мощности

Работа через педаль 

Активация через  AutoStart

AutoStart с отсрочкой включения

Деактивация через Auto-Stop

Холодно-плазменная коагуляция

При холодно-плазменной коагуляции плазма, которая образуется из ионизированного луча гелия, передается из инструмента на  биологическую ткань на расстоянии на менее 5 мм. При этом НЕ ТРЕБУЕТСЯ нейтрального электрода.  

Максимальная мощность коагуляции составляет 100 Ватт. Активация инструмента производится через педаль.  

Возможна деактивация через функцию ,,Autostop“.

Программирование 

Минимум 5 ступеней переключения мощности на фронтальной панели, а также возможна индивидуальная установка параметров.

Холодно-плазменная коагуляция

Использование инертного газа гелия 

мощность до 100Ватт

мощность  до 25 Ватт

Устанавливаемое ограничение мощности

Автоматическая установка напряжения

Нейтрального электрода  для использования режима газовой коагуляции не нужно

Активация через педаль 

Деактивация через „AutoStop“

Автоматическое определение мощности и потока газа при подключении инструмента 

Минимум два различных устанавливаемых параметра – 25 и 100 Ватт 

Контролируемая подача газа от 0,5 до 5 л / мин

Возможность мануального подбора необходимого потока газа при выбранной мощности, но в пределах ограниченных величин

Холодно-плазменная коагуляция

Наличие двух запрограммированных на мощность инструментов 25 и 100 Ватт

Наличие инструментов для нейрохирургии

Наличие инструментов для оториноларингологии

Наличие зондов для открытой хирургии

Наличие зондов для лапароскопической хирургии

Все инструменты и зонды автоклавируемы
	1 шт

	
	
	16.
	Кабель сетевой
	Сетевой кабель
	1 шт.

	
	
	17.
	Кабель заземления
	Кабель заземления
	1 шт.

	
	
	18.
	Педаль одиночная
	Переключатель ножной для активации холодноплазменной коагуляции
	1 шт.

	
	
	19.
	Педаль двойная
	Переключатель ножной двойной, для активации монополярных и биполярных функций
	1 шт.

	
	
	20.
	Газовый баллон
	Баллон для гелия емкостью 5 л.
	1 шт.

	
	
	21.
	Редуктор для газового баллона
	Редуктор давления
	1 шт.

	
	
	22.
	Инструменты-ручки вариабельные
	Вариабельный инструмент не менее 25 Вт для микро- и нейрохирургии
	1 шт.

	
	
	23.
	Инструменты-ручки вариабельные
	Вариабельный инструмент  не менее 100 Вт для общей  и миним.инвазивной хирургии
	1 шт.

	
	
	24.
	Инструменты-ручки с ручным переключением
	ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, для электродов D – не менее 4мм, кабель не менее 3,0м
	2 шт.

	
	
	25.
	Электрод нейтральный, силиконовый
	Нейтральный электрод, разделенный, одноразовый
	1 уп

(50 шт)

	
	
	26.
	Кабель: для нейтрального электрода
	Кабель для одноразовых нейтральных электродов
	1 шт.

	
	
	27.
	Электрод-игла,прямая
	Электрод-игла, прямой 
	3 шт.

	
	
	28.
	Электрод-шарик, прямой
	Электрод-шарик, прямой
	3 шт.

	
	
	29.
	Электрод-нож, прямой
	Электрод-нож, прямой
	3 шт.

	
	
	30.
	Кабель-адаптер: биполярный
	Биполярный кабель, стандартный, с предохраняющим штекером, не менее 4,5м
	1 шт.

	
	
	31.
	Биполярный пинцет, изогнутый
	Биполярный пинцет изогнутый, бранш затупленный
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Система шлангов: для УЗ диссектора; для Макро- и Микро- наконечников; для промывки 
	Одноразовая система шлангов для аспирации и ирригации, Уп= 12 шт. 
	1 уп

(12шт)

	
	
	2.
	Аппликатор для троакара 

	Оболочка на микро инструментдлиный
	1 уп

(50 шт)

	
	
	3.
	Аппликатор для троакара 
	Оболочка на микроинструмент с ирригацией
	1 уп

(50 шт)

	
	
	4.
	Аппликатор для троакара 
	Оболочка на микроинструмент короткий
	1 уп

(50 шт)

	
	
	5.
	Система шлангов: для УЗ диссектора
	Одноразовая система шлангов
	1 уп

(12шт)

	
	
	6.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=80mm
	1 уп

(10 шт)

	
	
	7.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=120mm
	1 уп

(10 шт)

	
	
	8.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=100mm
	1 уп

(10 шт)

	
	
	9.
	Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии 
	Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5 мм  L=70mm
	1 уп

(10 шт)


Лот № 12

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте      



	2
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте 

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: 

В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений;

Во время транспортировки пациентов в пределах стационара;

При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое;

Во время перелетов;  

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар;

При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции;

Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания  электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны.

Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: 

VC-CMV - Принудительная вентиляция с контролем по объему;

VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов;

PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); 

VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему, с возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению. 

SPN-CPAP - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; 

Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; 

Функция «Вздох»:  два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ), 

Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму.

Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции.

Параметры вентиляции: 

I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, 

частота дыханий: от 2 до 80 в мин, 

время вдоха: от 0.2 до 10 сек, 

дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, 

давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, 

PEEP: от 0 до 35 мбар, 

давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше ПДКВ), 

ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, 

концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, 

чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, 

максимальный поток: 250 л/мин., 

быстродействие клапана: до 5 мсек., 

инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох , детекция инспираторной попытки. 

Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. 

Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. 

Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. 

По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода.
Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: 

Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления):

Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP (ПДКВ) Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон: от не более 0 до не менее 99 мбар; Разрешение: не более 1 мбар;

Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса);

FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон: от 18 до 100 об.%;   Разрешение: не более 1 об.% O2

Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон: от 0 до 196 л/мин;   Разрешение: не более 1 л/мин.

Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон: от 0 до 99 л/мин BTPS; Разрешение: не более 0,1 л/мин;

MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV- неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 100 %; Разрешение: 1 %

VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: не более 1 мл.

VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS;   Разрешение: не более 1 мл;

Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте;

ЧД Общая частота дыхания: Диапазон: от 0 до 150/мин; Разрешение: не более 1/мин; 

I:E  Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон: от 1:150 до 150:1;   Разрешение: не более 0,1;   

Ti Время вдоxа: Диапазон: от 0 до 15 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

T плато Время плато: Диапазон: от 0 до 10 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

R Resistance, сопротивление: Диапазон: от 3 до 100 мбар/л/сек;  Разрешение: не более 1 мбар/л/сек; 

C Compliance, комплайнс: Диапазон: от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение: не более 1 мл/мбар; 

T0C  Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон: от 18 до 48 °C; Разрешение: не более 1 °C; 

Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t): от 5 до 100 мбар;  Поток (t): от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем VT: от 0 до 2 л.

Наличие мониторинга следующих параметров;     MV Объем выдыхаемого в минуту газа:  
Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин.

Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; 

Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения

Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «ПДКВ + 5 мбар (в сочетании с установленным значением ПДКВ) не превышается, по крайней мере, на 0,1сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий.

T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV-неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек.

FiO2  Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд;

ЧД  Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки: от 10 до 120/мин.

Tапноэ  время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон: от 15 до 60 сек;   регулируется с шагом не более 1 сек.;   

VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон: от 0,06 до 4,0 л.

Наличие возможности отключения сигнала тревоги: 

- после включения устройства и в течение следующих 15 сек;

– при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек;

– при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения;

Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. 

Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с  функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея.

Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. 

Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления

Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. 

Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. 

Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар.  

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок)
	Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: VC-CMV; VC-AC; PLV;  VC-SIMV; SPN-CPAP; Вентиляция пpи апноэ.
	1 шт.

	
	
	2
	Шланг подачи О2 (кислорода) NIST/DIN под давлением, длиной 5,0 м
	Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт.

	
	
	3
	Клапан вдоха и выдоха
	Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка  на колесах
	На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес.
	1 шт.

	
	
	2
	Базовый блок увлажнителя 
	Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С.  Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С.
	1 шт.

	
	
	3
	Пневматический распылитель медикаментов
	Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным. 
	1 шт.

	
	
	4
	Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента)
	Служит для тестирования СРАР функции аппарата
	1 шт.

	
	
	5
	Внешняя аккумуляторная батарея
	Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции
	1 шт.

	
	
	6
	Автоматическая регулировка потока на вдохе.
	Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании.
	1 шт.

	
	
	7
	PC-BIPAP
	PC-BIPAP (PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; 
	1 шт.

	
	
	8
	NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция.
	NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. 
	1 шт.

	
	
	9
	VC-MMV
	VC-MMV - Вентиляция с управляемым объемом, обеспечивающая принудительный минутный объем
	1 шт.

	
	
	10
	Мониторинг СО2 (должна включать кювету капнографическую, многоразовую, взрослую)
	Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму).

CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2. 
	1 шт.

	
	
	11
	Опция дозировки дыхательного объёма от 20мл.
	возможность дозировки дыхательного объёма Vt от 20мл.
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Камера для увлажнителя (многоразовая взрослая)
	Должна быть многоразовой. Температура в камере должна быть лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	2
	Дыхательный контур пациента (многоразовый, взрослый)
	Должен быть: многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	3
	Фильтры бумажные для увлажнителя (одноразовые, взрослые)
	Должны быть: одноразовые. Должны предназначаться для фильтрации воды в увлажнителе.
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	4
	Маски для неинвазивной вентиляции (многоразовые)
	Должна быть: маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Многоразовые.
	3 шт.

	
	
	5
	Бактериальные фильтры (одноразовые)  
	Противомикробный и противовирусный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от не более 100 до не менее 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее 99,999; вирусная фильтрация не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч.
	1 комплект из 50 шт.

	
	
	6
	Датчик потока (многоразовый)
	Датчик потока должен быть термоанемометрический, многоразовый
	1 комплект из 5 шт.

	
	
	7
	Датчик кислорода
	Датчик О2. должен иметь принцип работы: гальваническая ячейка. Замена – раз в год.
	2 шт.

	
	
	8
	Микрофильтр
	Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год.
	1 шт.

	
	
	9
	Пылевой фильтр
	Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год.
	1 шт.

	
	
	10
	Дыхательный контур пациента (детский)
	многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый
	1 шт.

	
	
	11
	Камера для увлажнителя (детская) 
	Многоразовая. Температура в камере лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	12
	Фильтры бумажные для увлажнителя (детские)
	детские, одноразовые, предназначаются для фильтрации воды в увлажнителе
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	13
	Кювета капнометрическая, многоразовая, детская
	многоразовая, стерилизуемая.
	1 шт.


Лот №13
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте     



	2
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте  

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: 

В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений;

Во время транспортировки пациентов в пределах стационара;

При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое;

Во время перелетов;  

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар;

При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции;

Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания  электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны.

Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: 

VC-CMV - Принудительная вентиляция с контролем по объему;

VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов;

PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); 

VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему, с возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению. 

SPN-CPAP - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; 

Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; 

Функция «Вздох»:  два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ), 

Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму.

Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции.

Параметры вентиляции: 

I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, 

частота дыханий: от 2 до 80 в мин, 

время вдоха: от 0.2 до 10 сек, 

дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, 

давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, 

PEEP: от 0 до 35 мбар, 

давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше ПДКВ), 

ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, 

концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, 

чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, 

максимальный поток: 250 л/мин., 

быстродействие клапана: до 5 мсек., 

инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох , детекция инспираторной попытки. 

Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. 

По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода.
Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: 

Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления):

Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP (ПДКВ) Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон: от не более 0 до не менее 99 мбар; Разрешение: не более 1 мбар;

Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса);

FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон: от 18 до 100 об.%;   Разрешение: не более 1 об.% O2

Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон: от 0 до 196 л/мин;   Разрешение: не более 1 л/мин.

Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон: от 0 до 99 л/мин BTPS; Разрешение: не более 0,1 л/мин;

MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV- неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 100 %; Разрешение: 1 %

VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: не более 1 мл.

VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS;   Разрешение: не более 1 мл;

Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте;

ЧД Общая частота дыхания: Диапазон: от 0 до 150/мин; Разрешение: не более 1/мин; 

I:E  Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон: от 1:150 до 150:1;   Разрешение: не более 0,1;   

Ti Время вдоxа: Диапазон: от 0 до 15 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

T плато Время плато: Диапазон: от 0 до 10 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

R Resistance, сопротивление: Диапазон: от 3 до 100 мбар/л/сек;  Разрешение: не более 1 мбар/л/сек; 

C Compliance, комплайнс: Диапазон: от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение: не более 1 мл/мбар; 

T0C  Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон: от 18 до 48 °C; Разрешение: не более 1 °C; 

Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t): от 5 до 100 мбар;  Поток (t): от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем VT: от 0 до 2 л.

Наличие мониторинга следующих параметров;     MV Объем выдыхаемого в минуту газа:  
Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин.

Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; 

Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения

Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «ПДКВ + 5 мбар (в сочетании с установленным значением ПДКВ) не превышается, по крайней мере, на 0,1сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий.

T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV-неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек.

FiO2  Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд;

ЧД  Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки: от 10 до 120/мин.

Tапноэ  время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон: от 15 до 60 сек;   регулируется с шагом не более 1 сек.;   

VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон: от 0,06 до 4,0 л.

Наличие возможности отключения сигнала тревоги: 

- после включения устройства и в течение следующих 15 сек;

– при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек;

– при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения;

Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. 

Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с  функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея.

Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. 

Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления

Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. 

Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. 

Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар.  

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок)
	Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: VC-CMV; VC-AC; PLV;  VC-SIMV; SPN-CPAP; Вентиляция пpи апноэ.
	1 шт.

	
	
	2.
	Шланг подачи О2 (кислорода) NIST/DIN под давлением, длиной 5,0 м
	Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт.

	
	
	3.
	Клапан вдоха и выдоха
	Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка  на колесах
	На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес.
	1 шт.

	
	
	2
	Базовый блок увлажнителя 
	Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С.  Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С.
	1 шт.

	
	
	3
	Пневматический распылитель медикаментов
	Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным. 
	1 шт.

	
	
	4
	Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента)
	Служит для тестирования СРАР функции аппарата
	1 шт.

	
	
	5
	Внешняя аккумуляторная батарея
	Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции
	1 шт.

	
	
	6
	Автоматическая регулировка потока на вдохе.
	Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании.
	1 шт.

	
	
	7
	PC-BIPAP
	PC-BIPAP (BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; 
	1 шт.

	
	
	8
	NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция.
	NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. 
	1 шт.

	
	
	9
	VC-MMV
	VC-MMV - Вентиляция с управляемым объемом, обеспечивающая принудительный минутный объем
	1 шт.

	
	
	10
	Мониторинг СО2 (должна включать кювету капнографическую, многоразовую, взрослую)
	Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму).

CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2. 
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Камера для увлажнителя (многоразовая взрослая)
	Должна быть многоразовой. Температура в камере должна быть лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	2
	Дыхательный контур пациента (многоразовый, взрослый)
	Должен быть: многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	3
	Фильтры бумажные для увлажнителя (одноразовые, взрослые)
	Должны быть: одноразовые. Должны предназначаться для фильтрации воды в увлажнителе.
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	4
	Маски для неинвазивной вентиляции (многоразовые)
	Должна быть: маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Многоразовые.
	3 шт.

	
	
	5
	Бактериальные фильтры (одноразовые)  
	Противомикробный и противовирусный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от не более 100 до не менее 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее 99,999; вирусная фильтрация не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч.
	1 комплект из 50 шт.

	
	
	6
	Датчик потока (многоразовый)
	Датчик потока должен быть термоанемометрический, многоразовый
	1 комплект из 5 шт.

	
	
	7
	Датчик кислорода
	Датчик О2. должен иметь принцип работы: гальваническая ячейка. Замена – раз в год.
	2 шт.

	
	
	8
	Микрофильтр
	Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год.
	1 шт.

	
	
	9
	Пылевой фильтр
	Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год.
	1 шт.


Лот № 14 
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями



	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Лапароскопическая и открытая хирургия 

 гинекология 

 урология

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Возможность рассечения тканей и сосудов (до 4мм в диаметре) с одновременным гемостазом
Использование многоразовых, разборных, автоклавируемых инструментов 5 и 10 мм в диаметре и различной длины (ножницы, крючок)
Рабочая частота генератора – 47 кГц для 5 мм инструментов и 23.5 кГц для 10 мм инструментов
Максимальная выходная мощность – 150 Ватт (100 Ватт при продолжительном воздействии)
Возможность сопряжения ультразвукового генератора с инсуфлятором для процедуры замены газа во время воздействия
Возможность использования инструмента «крючок» с электрохирургическим блоком
Управление с помощью педали в двух режимах – максимально возможный и установленный
Потребляемая мощность электросети – до 3А

Трансдьюсер для ультразвукового генератора.

Возможностьавтоклавирования

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Источник света
	Источник света галогенный

• Мощность источника – 250 Вт

• Наличие плавной регулировки освещенности
	1 шт.

	
	
	2.
	Видеоцентр
	'Видеоцентр

• Вывод изображения на монитор с поддержкой телевизионного стандарта высокой четкости – 1080i (HDTV);

• Электронный блок для подключения видеоторакоскопов, видеолапароскопов, а также видеоголовок для подключения оптики различного назначения, в том числе и фиброскопов;

• Возможность работы с изображением при освещении светом в узком диапазоне частот для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки;
	1 шт.

	
	
	3.
	Видео адаптер
	Головка камеры для видеоцентра с интегрированным адаптером

• Одночиповая система;

• Разрешение не более 640 линий (в центре);

• Соотношение сигнал/шум – не менее 49 дБ;

• Размеры кабеля – Ø 3,3 мм х 4м;

• Наличие 3х кнопок дистанционного управления;

• Наличие фильтра от муара;

• Наличие зажимного механизма на окуляр с увеличением в 0.8 раза;

• Возможность полного погружения в дезинфицирующий раствор;

Возможность стерилизации с помощью оксида этилен
	1 шт.

	
	
	4.
	Монитор 
	ЖК монитор с диагональю не менее 21 дюйм
	1 шт.

	
	
	5.
	Тележка для медицинских устройств
	Компактная передвижная рабочая станция

• Тележка металлическая для эндоскопического оборудования

• Наличие 4х полок для оборудования

• Наличие 4х антистатических колес со стопорами

• Наличие выдвижной полки для клавиатуры

• Наличие держателя для ЖК монитора

• Наличие держателя для гибких эндоскопов
	1 шт.

	
	
	6.
	Держатель
	Держатель монитора для WM-NP1/WP1
	1 шт.

	
	
	7.
	Электpохиpуpгический блок 
	'Блок электрохирургический

• 3 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе

• Режимы работы монополярного режима: резка (PURE – макс.300В, BLEND – макс.250В, URO – макс.300В), коагуляция (COAG1 – макс.120В, COAG2 – макс.120В, SPRAY – макс.120В)

• Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.90В), коагуляция (SOFT1 – макс.90В, SOFT2 – макс.90В, HARD – макс.80В, 120В и 160В)

• Режимы воздействия в физрастворе: резка (PURE – макс.320В, BLEND – макс.320В), коагуляция (COAG1 – макс.200В, COAG2 – макс.80В)

• Базовая частота работы – 350 кГц (1 МГц для режима SPRAY)

• Управление с помощью педали

• Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали

• Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей
	1 шт.

	
	
	8.
	Р-кабель 
	Р-кабель
	1 шт.

	
	
	9.
	Пластина пассивного электрода 
	Пластина пассивного электрода
	10шт.

	
	
	10.
	Кабель А
	Кабель А
	1 шт.

	
	
	11.
	ВЧ-кабель
	ВЧ-кабель, монополяр, 3.5 м, ВЧ-блоков к HiQ, HiQ+
	1 шт.

	
	
	12.
	Помпа 
	Помпа для эндоскопических манипуляций
	1 шт.

	
	
	13.
	Педаль
	Педаль для эндоскопических манипуляций


	1шт.

	
	
	14.
	Трубки
	Набор трубок к аквапуратору (многоразовые)
	1 шт.

	
	
	15.
	Инсуффлятор
	Инсуффлятоp

• Используемый газ – СО2

• Регулируемое давление в пределах 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст.

• Возможность сохранение настроек

• Скорость потока – от 0.5 до 35 л/мин

• Наличие цифровой индикации

• Наличие педали для управления газообменом
	1 шт. 

	
	
	16.
	Фильтр
	Фильтр стерильный д/инсуфляции, 
	10 шт.

	
	
	17.
	Шланг 
	Шланг высокого давления (DIN) 
	1 шт.

	
	
	18.
	газовый адаптер 
	газовый адаптер 
	1 шт.

	
	
	19.
	газовый адаптер 
	газовый адаптер 
	1 шт.

	
	
	20.
	Световодный кабель
	Световодный кабель, размер S, соединение вилочного типа тип CF
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Хирургический ультразвуковой генератор 
	Ультразвуковой скальпель

1. Ультразвуковой генератор

• Возможность рассечения тканей и сосудов (до 4мм в диаметре) с одновременным гемостазом

• Использование многоразовых, разборных, автоклавируемых инструментов 5 и 10 мм в диаметре и различной длины (ножницы, крючок)

• Рабочая частота генератора – 47 кГц для 5 мм инструментов и 23.5 кГц для 10 мм инструментов

• Максимальная выходная мощность – 150 Ватт (100 Ватт при продолжительном воздействии)

• Возможность сопряжения ультразвукового генератора с инсуфлятором для процедуры замены газа во время воздействия

• Возможность использования инструмента «крючок» с электрохирургическим блоком

• Управление с помощью педали в двух режимах – максимально возможный и установленный

• Потребляемая мощность электросети – до 3А
	1шт.

	
	
	2.
	Трансдьюсер
	' Трансдьюсер для ультразвукового генератора

• Возможность автоклавирования
	1шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Ножницы длинные с пистолетной рукояткой 5мм
	Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, длинные, с пистолетной рукояткой, многоразовые, разборные, автоклавируемые
	1 шт.

	
	
	2.
	Ножницы длинные изогнутые с прямой рукояткой 5мм
	Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, длинные, изогнутые, с пистолетной рукояткой, многоразовые, разборные, автоклавируемые.


	1 шт.

	
	
	3.
	Ножницы короткие изогнутые, с прямой рукояткой, 5 мм
	Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, короткие, с прямой рукояткой, многоразовые, разборные, 5 mmавтоклавируемые


	1 шт.

	
	
	4.
	Электрод "длинный крючок" 5 мм
	Электрод "Длинный крючок", 5мм для генератора ,автоклавируемый


	1 шт.

	
	
	5.
	Ключ специальный
	Адаптер для очистки инструмента и ключ для сборки


	1 шт.

	
	
	6.
	Трубка троакарная
	Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 11 мм, рабочая длина 80 мм
	2 шт.

	
	
	7.
	Трубка троакарная
	Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 80 мм
	2 шт.

	
	
	8.
	Троакарный стилет
	Троакарный стилет 5,5 мм треугольный
	1 шт.

	
	
	9.
	Телескоп- HD
	Телескоп, 10 мм, 30°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD)
	1 шт.

	
	
	10.
	Захватывающие щипцы
	'Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы иглодержатель саморегулируемые, с фиксатором, прямая рукоятка
	1 шт.

	
	
	11.
	Щипцы для препарации
	Разборный автоклавируемыйинструмент 5х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland, длина захвата 21 мм, биполярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Возможность выполнения биполярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	12.
	ВЧ-кабель
	ВЧ-кабель HiQ+, биполярный, 3.5 м, для ВЧ-блоков 
	1 шт.

	
	
	13.
	Ножницы в комплекте с зондом
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, ножницы короткие, длина захвата 12 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия
	1 шт.

	
	
	14.
	Ножницы в комплекте с зондом
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 16 мм, атравматичные, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	2 шт.


Лот № 15 

	№

 п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система оториноларингологическая модульная (ЛОР комбайн)  

Медицинские видеоэндоскопы и фиброскопы

Эндоскопические инструменты для ЛОР хирургии 

Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций  

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок  документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке)
	Не относится к средствам измерения

	3
	Требования к функциональности 

(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Предназначен для диагностики и лечения заболеваний органов носовой полости, ушной полости  и гортани.
Применяется для эндоскопических малоинвазивных операций в оториноларингологии: тимпанопластик, протезирование слуховых косточек, полипэктомия, септомпластика, функциональная хирургия синусов, 

сиалоэндоскопия, операции при раке гортани, операции на голосовых складках ,для диагностических процедур и проведения оперативных эндоскопических вмешательств с применением гибких инструментов в  ЛОР хирургии.

	4
	Требования к техническим характеристикам

(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, 

массе, других требований к техническим характеристикам)
	Система оториноларингологическая модульная (ЛОР комбайн) должна быть:

Лечебно-диагностический ЛОР кабинет со столешницей из Термопала.

Цвет передней панели: серебристый металлик.

Передние панели выпуклой формы

Терапевтическая секция из металла, вращающаяся для удобного позиционирования рукояток инструментов в держателях.

2 больших выдвижных лотка из нержавеющей стали с делениями для инструментов (под верхней столешницей), с подсветкой.

2 ящика с делениями для инструментов из акрила (Perspex).

1 ящик с отверстием для используемых инструментов и твердых отходов.

6 держателей для рукояток инструментов с инфракрасными датчиками.

ЖК-дисплей с подсветкой.

Отсек для укладки кабеля и шланга.

Установки компонентов на съемные стальные рамы.

Встроенный микропроцессор с возможностью подключения к ПК.

Диагностика неисправностей системы.

Предупреждение о необходимости сервисного обслуживания.

Настройка режима энергосбережения.

10 кнопок для внешнего оборудования, поддерживаемые центральным микропроцессором и встроенным программным обеспечением. 

1.Электрическим разъемом низкого напряжения (0-6V) для подключения очков Френцеля, транс иллюминатора или другого инструмента, требующего питания от сети низкого напряжения. Напряжение регулируется и отображается на дисплее.

2.Разъемом для подключения насадок электрокаутера на  передней панели.Напряжение регулируется и отображается на дисплее.

3.Системой предварительной очистки воды.

Комплект аппарата должен быть: 

1.Электроаспиратор без емкости для сбора секрета.

Поставляется в комплекте с рукояткой и трубками.

Необслуживаемым бактериальным фильтром.

Счетчиком времени работы системы производительность: 0 -70 л/мин. 

Разряжение:  до -0.80 bar.

2.Система подачи теплой воды для спринцевания уха и калориметрических проб.

Температурные режимы: 30°C / 37°C / 44°C.

Точность подогрева воды в пределах 0.5°C.

Проточная система (без резервуара), предотвращающая рост бактерий.

Поставляется с комплектом шлангов, одной прямой и одной изогнутой канюлями.

3.Система подачи сжатого воздуха с рукояткой распылителя, трубками и тремя бутылочками для медикаментов.

Одна форсунка для распыления порошка и одна для распыления жидкости (форсунки съемные).

 Три бутылочки для медикаментов.

Регулировка давления с помощью клапана.

Автоматически активируется в момент снятия рукоятки распылителя с держателя Производительность: 25 л/мин.

Максимальное давление:2.5 bar.

Счетчик использования сжатого воздуха.

4.Кресло пациента с  гидравлическим механизмом, поворот кресла на 360° .

 Спинка раскладывается до 120° с помощью газ-пружинного механизма.

 Подлокотники могут быть подняты или сняты.

Легко чистящийся материал обивки.

5.Стул для врача. 

Пневматический. 

На пяти роликах. 

Спинка регулируемая. 

Газ лифт Минимальная высота:  41 cm.

Максимальная высота 54 cm. Вращение  360°.

Наклоняемое сидение.

Анатомический дизайн.

Возможность доукомплектования:

-Модуль компьютерный для тимпанометрии

-Модуль компьютерный для синусэхографии

-Модуль компьютерный для ринопневмометрии

-Модуль холодноплазменной лор-хирургии

-Блок радиочастотной хирургии

Медицинские видеоэндоскопы и фиброскопы.

Рино-ларинго-фарингофиброскоп, технические характеристики должны быть:

Направление обзора: 0 град;

Угол обзора: 70 град.

Рабочая длина: 30 см;

Внешний диаметр: 3,5 мм,

В комплекте должно быть:

Чемодан для транспортировки и хранения;

Клапан выпуска воздуха;

Тестер проверки на герметичность.

Отличительные признаки:

- широкий угол обзора и высокая подвижность дистального конца облегчают ориентацию;

- водонепроницаемый и полностью погружаемый в дезинфекционные растворы;

- стерилизуется газами и этиленоксидом, формальдегидом Steris и Sterrad.

- рекомендуется для видеоэндоскопии в сочетании с эндоскопической видео системой 

- превосходные оптические качества как объектива, так и видеотракта;

- длительный срок службы благодаря надежной сборке и стабильной механике.

Эндоскопические инструменты для ЛОР хирургии.

Светодиодный налобный LED осветитель на аккумуляторной батарее.

- освещенность более 50 000 люкс;

- регулировка освещаемой зоны 10-100 мм в диамете;

- рабочая дистанция – 40 мм;

- сетевое напряжение для зарядного устройства: 100-240 В, 50/60 Гц.

Отличительные признаки:

- белый свет, идентичный дневному освещению;

- легкий, полностью настраиваемый, эргономичный;

- автономный;

- зарядное устройство в к-те.

Оптики и телеотоскоп для ЛОР хирургии.

- диаметр 3 и 4 мм;

- направление обзора – 0,  30 и 45 град.;

- длина 6, 14 и 18 см;

- крупноформатные;

- автоклавируемые.

Отличительные признаки:

- большая глубина резкости;

- оптимальное распределение света;

- высокий контраст и разрешающая способность;

- высококачественное оптическое покрытие;

- устойчивое к царапинам, сапфировое стекло в наглазнике окуляра;

- антибликовое покрытие для отличной видимости;

- цветовое обозначение угла зренния.

Инструменты для диагностики и хирургии уха, включая ушные зеркала, ушные крючки, ушные кюретки, ушные шпатели, ушные щипчики, ушные ножи, отсасывающие трубки. Пинцеты, иглодержатели разных размеров.

Инструменты для диагностики и хирургии носа, включая носовые зеркала, ножницы, отсасывающие трубки, пинцеты, промывающие канюли различных размеров.

Инструменты для диагностики и хирургии гортани, включая гортанные зеркала, гортанные аппликаторы, языкодержатель, зонды для слюнного протока различных размеров.

Отличительные признаки:

- высококачественная медицинская сталь, обеспечивает прочность и долговечность инструментов;

- высокая точность размеров инструментов при изготовлении;

- антибликовое покрытие;

- устойчивость к коррозии при регулярных циклах обработки, дезинфекции и стерилизации;

- эргономичность и удобство в использовании при медицинских вмешательствах.

Показаны к газовой, химической, низкотемпературной стерилизации, а также автоклавированию, при температуре + 134 град.

Видеоэндоскопический комплекс  для проведения ЛОР операций должна быть:

Блок управления эндоскопической видеокамерой.

Цветовая система: PAL/NTSC.

Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц.

Одночиповая головка камеры.

Разрешение: 752 (горизонталь) х 582 (вертикаль) пиксель (PAL).

Две программируемые клавиши.

Интегрированный парфокальныйZOOM, f = 25 -50 mm.

Отличительные признаки:

-  автоматическая установка экспозиции для достижения наилучшего качества изображения;

- фильтр Anti-moire;

- более высокая светочувствительность (в 60 раз) благодаря встроенному модулю цифровой обработки;

- запатентованный парфокальный объектив с переменным фокусным расстоянием (Parfocal-Zoom);

- цифровой выход DV;

- электронная настройка фокусного расстояния (4 ступени);

- цифровые фильтры для улучшения качества изображения;

- автоматическая корректировка баланса белого света;

- горизонтальное разрешение более 450 линий;

- программируемые функциональные клавиши на головке камеры для управления 4 функциями камеры или периферийными устройствами;

- функция FREEZE (замораживание) для фиксирования изображений для документации врачебного анализа.

	5
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика 

комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Модуль оториноларингогический компьютерный.
	Встроенный микропроцессор с возможностью подключения к ПК

Встраиваемый держатель гибкоголарингофарингоскопа. Выполнен из автоклавируемого материала 

Крепление для держателя эндоскопа.
	1 шт.

	
	
	2
	Источник света 150 Вт.
	Источник света ( галоген 150 W) для фиброоптическогосветовода совместимый с эндоскопами.

Активируется сенсором держателя рукоятки. Источник света ( галоген 150 W) для фиброоптическогосветовода совместимый с гибкими эндоскопами 

Для гибких эндоскопов с интегрированным кабелем.
	2 шт.

	
	
	3
	Электроотсосвакуумный.
	Электроаспиратор без емкости для сбора секрета.

Поставляется в комплекте с рукояткой и трубками.

Небслуживаемым бактериальным фильтром.

Счетчиком времени работы системы Производительноть: 0 -70 л/мин. Разряжение:  до -0.80 bar

Автоматическая система удаления аспирационного содержимого в канализацию, предотвращающая контаминацию и образование запахов. Требует подключения к дренажной системе

Регулятор мощности электроаспиратора.
	1 шт.

	
	
	4
	Раковина стальная малая.
	Маленькая стальная раковина с ирригацией и сливом для промывки трубок отсоса при их блокировке секретом.
	1 шт.

	
	
	5
	Чаша почкообразная для промывания уха.
	Почкообразная воронка для промывания ушных раковин, соединенная со шлангом аспиратора.
	1 шт.

	
	
	6
	Система подачи сжатого воздуха.
	Система подачи сжатого воздуха с рукояткой распылителя трубками Производительность:  25 л/мин 

Максимальное давление:   2.5 bar

Счетчик использования сжатого воздуха.
	1 шт.

	
	
	7
	Компрессор сжатого воздуха
	Одна форсунка для распыления порошка и одна для распыления жидкости (форсунки съемные)
	

	
	
	8
	Рукоятка компрессора
	Рукоятка компрессора
	

	
	
	9
	Бутылочки стеклянные
	Бутылочки стеклянные для медикаментов 
	3шт

	
	
	10
	Спрей наконечники для жидкости и порошка
	спрей-наконечник для порошка - 2шт. спрей-наконечник для жидкости - 2шт.
	4 шт.

	
	
	11
	Система подогрева воды и ирригации.
	Система подачи теплой воды для спринцевания уха и калориметрических проб.Температурные режимы: 

30°C / 37°C / 44°C.

Точность подогрева воды в пределах 0.5°C.

Проточная система (без резервуара), предотвращающая рост бактерий.

Поставляется с комплектом шлангов, одной прямой и одной изогнутой канюлями.Встроенный манометр.
	1 шт.

	
	
	12
	Канюля прямая
	Насадка для впрыскивания воды прямая
	3 шт.

	
	
	13
	Канюля изогнутая
	Насадка для впрыскивания воды изогнутая
	3 шт.

	
	
	14
	Подставка для спекулы
	Подставка для хранения ушныхспекул
	1 шт.

	
	
	15
	Подогреватель зеркал моментальный и/или предварительный
	Встроенный фен для моментального подогрева зеркал.

Автоматическое отключение.

Подогрев зеркала за 3 сек.
	1 шт.

	
	
	16
	Осветитель головной беспроводной
	Беспроводной светодиодный налобный осветитель.
	1 шт.

	
	
	17
	Устройство зарядное
	Интергированное в кабинет зарядное устройство с держателем для светодиодного осветителя
	1 шт.

	
	
	18
	Подогреваемая стойка для эндоскопов
	Подогреваемый порт для жесткого эндоскопа, 4mm.

Выполнен из автоклавируемого материала
	2 шт.

	
	
	19
	Гальванокаутер.

Рукоятка каутера
	Рукоятка электрокаутера с кабелем
	1 шт.

	
	
	20
	Кресло пациента
	Кресло пациента с  гидравлическим механизмом, поворот кресла на 360°  Спинка раскладывается до 120° с помощью газ-пружинного механизма Подлокотники могут быть подняты или сняты.Легко чистящийся материал обивки. Металлическая пружина для кресла пациента
	1 к-т.

	
	
	21
	Стул врача
	Стул для врача. Пневматический. На пяти роликах. Спинка регулируемая.

Газ лифт. Минимальная высота:  41 cm.

Максимальная высота 54 cm.

Вращение  360° 

Наклоняемое сидение.

Анатомический дизайн
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Ринофаринголарингофиброскоп.
	Рино-фаринго-ларинго-фиброскоп. Направление обзора: 0° угол обзора 70° рабочая длина: 30 см O.D.: 3.5 мм следующие принадлежности включены: 27677 RR -чемодан, 11025 E-клапан выпуска воздуха,  13242 XL -тестер герметичности.
	1 шт.

	
	
	2
	Налобный осветитель
	Светодиодный  налобный осветитель-LED технологии, легкая модель, с аккумулятором на головной ленте и зарядным устройством, освещаемая зона регулируется от 10-100 мм в диаметре при 40 см рабочей дистанции. Состоит из: 094103 - головной осветитель по светодиодной LED технологии, освещенность белый цвет более  50.000 Lux, включая соединительный кабель для батарейки или аккумулятора, 094124-перезаряжаемая коробка с 1  Li-Ion перезаряжаемой батарейкой, 
094129-зарядное устройство Li-Ion,для зарядки перезаряжаемой коробки с сетевым кабелем,сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Hz , 094127-сетевой кабель, длина 1.5 м, 
078760-головная лента для осветителя, сверхлегкая, полностью настраиваемая, включая держатель для LED осветителя и батарейную коробку или аккумуляторную коробку.
	1 шт.

	
	
	3
	Оптика, угол зрения 30°, диаметр 3 мм.
	Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 3 мм, длина 14 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, цветовой код: красный.
	1 шт.

	
	
	4
	Оптика, угол зрения 45°,  диаметр 4 мм.
	Оптика передне-бокового видения 45°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: черный.
	1 шт.

	
	
	5
	Рукоятка.
	Рукоятка, плоская, используется с оптиками.
	1 шт.

	
	
	6
	Рукоятка.
	Ручка, круглая, используется с оптиками.
	1 шт.

	
	
	7
	Отоскоп
	Телеотоскоп, с оптикой прямого видения 0°, диам. 3 мм, длина 6 см, автоклавируемой, со встроенным волоконнооптическимсветоводом. Цветовой код: зеленый.
	1 шт.

	
	
	8
	Ушное зеркало 
	Ушное зеркало, размер 2, диам. 7.5 мм
	1 шт.

	
	
	9
	Ушное зеркало 
	Ушное зеркало, размер 00, внешний диам. 4 мм.
	1 шт.

	
	
	10
	Лупа анастигматическая
	Диагностическая головка, с увеличением, анастигматическая.
	1 шт.

	
	
	11
	Ушное зеркало 
	Ушное зеркало, размер 1, диам. 6 мм.
	1 шт.

	
	
	12
	Груша
	Резиновая груша, для пневматического контроля, для диагностических головок 119700-120600.
	1 шт.

	
	
	13
	Груша
	Резиновая груша, с металлическим конусом, емкостью 8 унций.
	1 шт.

	
	
	14
	Ушное зеркало 
	Ушное зеркал, 3.6 cм, внешний диам. 

3 мм.
	2 шт.

	
	
	15
	Ушное зеркало
	Ушное зеркало, 3.6 cм, внешний диам.

 4 мм.
	5 шт.

	
	
	16
	Ушное зеркало 
	Ушное зеркало, 3.6 cм, внешний диам. 

5 мм
	5 шт.

	
	
	17
	Ушное зеркало 
	Ушное зеркало, 3.6 cм, внешний диам.

 6 мм
	5 шт.

	
	
	18
	Ушное зеркало
	Ушное зеркало, 3.6 cм, внешний диам. 

7.5 мм
	5 шт.


	
	
	19
	Комплект из 6 камертонов
	Камертон A1-440, с подставкой.
	1 к-т.

	
	
	20
	Аппликатор ваты и марли
	Шомпол для ваты, стандартный, треугольный, рифленый, 13 см, 

диам. 1.1 мм.
	2 шт.

	
	
	21
	Аппликатор ваты и марли
	Шомпол для ваты, стандартный, треугольный, рифленый, длина 15 см, диам. 1.3 мм.
	1 шт.

	
	
	22
	Изогнутый шпатель
	Ушной шпатель изогнутый, длина 14,5 см.
	1 шт.

	
	
	23
	Крючок 90*
	Ушной крючок, без сферического наконечника, 15.5 см, размер 1.
	2 шт.

	
	
	24
	Крючок 90*
	Ушной крючок, со сферическим наконечником, 15.5 см, размер 2.
	2 шт.

	
	
	25
	Кюретка
	Ушная кюретка, тупая, 14.5 cм, размер 0.
	2 шт.

	
	
	26
	Кюретка
	Ушная кюретка, тупая, 14.5 cм, размер 1.
	2 шт.

	
	
	27
	Нож
	Ушной нож, с навинчивающейся ручкой, 16 cм, копьевидный, штыкообразный..
	1 шт.

	
	
	28
	Пинцет для нити
	Пинцет для нити, длина 14.5 см.
	3 шт.

	
	
	29
	Носовой пинцет
	Носовой пинцет, штыковой, длина 16.5 см.
	3 шт.

	
	
	30
	Щипчики
	Щипчики для ушных тампонов, рабочая длина 6 см, очень тонкие.
	1 шт.

	
	
	31
	Щипчики
	Ушные щипчики, очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см.
	1 шт.

	
	
	32
	Щипчики
	Ушные щипчики-"крокодил", рифленые, длина 8 см.
	1 шт.

	
	
	33
	Отсасывающая трубка
	Отсасывающая трубка, прямая, с замком ЛЮЕР, гнущаяся, длина 10 см, внешний диам. 1.5 мм.
	3 шт.

	
	
	34
	Отсасывающая трубка
	Отсасывающая трубка, прямая, с замком ЛЮЕР, гнущаяся, длина 10 см, внешний диам. 2.0 мм.
	3 шт.

	
	
	35
	Отсасывающая трубка
	Отсасывающая трубка, прямая, с замком ЛЮЕР, гнущаяся, длина 10 см, внешний диам. 2.5 мм.
	3 шт.

	
	
	36
	Пинцет для слуховых косточек
	Пинцет, длина 14.5 см, стандартный.
	1 шт.

	
	
	37
	Пинцет для фиксации
	Пинцет хирургический, с зубцами 1 х 2 длина 14.5 см, стандартный.
	1 шт.

	
	
	38
	Иглодержатель
	Иглодержатель, с вольфрамо-карбидными вставками, длина 15 см.
	1 шт.

	
	
	39
	Ножницы
	Ножницы, прямые, длина 14.5 см, тупые/острые.
	1 шт.

	
	
	40
	Носовое зеркало 
	Носовое зеркало, стандартная модель, длина 13.5 cм, длина 75 мм.
	1 шт.

	
	
	41
	Носовое зеркало
	Носовое зеркало, длина 13 см, для взрослых.
	2 шт.

	
	
	42
	Носовое зеркало
	Носовое зеркало длина 13 см, для детей.
	2 шт.

	
	
	43
	Отсасывающая трубка
	Отсасывающая трубка, коническая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 11 см, внешний диам. 3 мм.
	1 шт.

	
	
	44
	Отсасывающая трубка
	Отсасывающая трубка, коническая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 11 см, внешний диам. 3.5 мм.
	1 шт.

	
	
	45
	Отсасывающая трубка
	Отсасывающая трубка, коническая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 11 см, внешний диам. 4.5 мм.
	1 шт.

	
	
	46
	Пинцет часовщика
	Пинцет, тонкая модель, рабочая длина 11 см
	1 шт.

	
	
	47
	Канюля
	Промывающая канюля, длинно изогнутая, с замком ЛЮЕР, длина 12.5 cм.

внешний диам. 2.5 мм
	1 шт.

	
	
	48
	Троакар
	Aнтральный троакар-игла, с отверстиями на канюле и наконечнике троакара, длина 10 см, диам. 1.8 мм, с замком LUER.
	1 шт.

	
	
	49
	Ножницы
	Ножницы, 14 см, загнутые.
	1 шт.

	
	
	50
	Зонд для слюнного протока
	Зонд, для слюнного протока, длина 13 см, размер 0-0.
	1 шт.

	
	
	51
	Зонд для слюнного протока
	Зонд, для слюнного протока, длина 13 см, размер 1-2.
	1 шт.

	
	
	52
	Языкодержатель
	Языкодержатель, длина 19 см.
	1 шт.

	
	
	53
	Пинцет шовный
	Пинцет, рифленый, длина 20 см.
	1 шт.

	
	
	54
	Гортанное зеркало
	Гортанное зеркало с поверхностью из родия, автоклавируемое, с навинчиваемой шестигранной рукояткой, размер 0.
	3 шт.

	
	
	55
	Гортанное зеркало 
	Гортанное зеркало с поверхностью из родия, автоклавируемое, с навинчиваемой шестигранной рукояткой, размер 2.
	3 шт.

	
	
	56
	Гортанное зеркало 
	Гортанное зеркало с поверхностью из родия, автоклавируемое, с навинчиваемой шестигранной рукояткой, размер 6.
	3 шт.

	
	
	57
	Гортанное зеркало 
	Гортанное зеркало с поверхностью из родия, автоклавируемое, с навинчиваемой шестигранной рукояткой, размер 8.
	3 шт.

	
	
	58
	Аппликатор для ваты и марли
	Постназальный аппликатор, длина 22 см.
	1 шт.

	
	
	59
	Аппликатор для ваты и марли
	Гортанный аппликатор, длина 27 см
	1 шт.

	
	
	60
	Почкообразный лоток
	Почковидный лоток, стальной, 

длина 25 см.
	1 шт.

	
	
	61
	Блок управления камеры
	Блок управления камерой, цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения Карл Шторц и  выходом DV 20213020 - блок управления камерой 
400А - сетевой кабель
536МК - соединительный кабель BNC, длина 180 см
547S - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см
20221070 - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров
20200130U - клавиатура с английским алфавитом
20040082 - кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin.
	1 шт.

	
	
	62
	Головка камеры
	Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированнымпарфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x).
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, 

изнашиваемого узла 

(в соответствии 

с государственным 

реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Комплект шлангов
	Ниппель для промывки шланга аспиратора.рукоятка, резиновый наконечник,   трубки(2 м)  
	1 шт.

	
	
	2.
	Фильтр водяной
	Проточный фильтр (5микрон) для системы подачи теплой воды с устройством предотвращения известковых отложений. 

Необходим для предохранения системы подачи теплой воды от повреждения. Все необходимые адаптеры включены
	1 шт.

	
	
	3.
	Электрод ы универсальные
	Электрод "петля"
	1 шт.

	
	
	4.
	Электрод ы универсальные
	Электрод "нож"
	1 шт.

	
	
	5.
	Электрод ы универсальные
	Электрод "шар"
	1 шт.

	
	
	6.
	Электрод ы универсальные
	Электрод "игла"
	1 шт.


Лот № 16
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями



	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Лапароскопическая и открытая хирургия 

 гинекология 

 урология

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Возможность рассечения тканей и сосудов (до 4мм в диаметре) с одновременным гемостазом
Использование многоразовых, разборных, автоклавируемых инструментов 5 и 10 мм в диаметре и различной длины (ножницы, крючок)
Рабочая частота генератора – 47 кГц для 5 мм инструментов и 23.5 кГц для 10 мм инструментов
Максимальная выходная мощность – 150 Ватт (100 Ватт при продолжительном воздействии)
Возможность сопряжения ультразвукового генератора с инсуфлятором для процедуры замены газа во время воздействия
Возможность использования инструмента «крючок» с электрохирургическим блоком
Управление с помощью педали в двух режимах – максимально возможный и установленный
Потребляемая мощность электросети – до 3А

Трансдьюсер для ультразвукового генератора.

Возможностьавтоклавирования

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Источник света
	Источник света галогенный

• Мощность источника – 250 Вт

• Наличие плавной регулировки освещенности
	1 шт.

	
	
	2.
	Видеоцентр
	'Видеоцентр

• Вывод изображения на монитор с поддержкой телевизионного стандарта высокой четкости – 1080i (HDTV);

• Электронный блок для подключения видеоторакоскопов, видеолапароскопов, а также видеоголовок для подключения оптики различного назначения, в том числе и фиброскопов;

• Возможность работы с изображением при освещении светом в узком диапазоне частот для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки;
	1 шт.

	
	
	3.
	Видео адаптер
	Головка камеры для видеоцентра с интегрированным адаптером

• Одночиповая система;

• Разрешение – до 640 линий (в центре);

• Соотношение сигнал/шум – более 49 дБ;

• Размеры кабеля – Ø 3,3 мм х 4м;

• Наличие 3х кнопок дистанционного управления;

• Наличие фильтра от муара;

• Наличие зажимного механизма на окуляр с увеличением в 0.8 раза;

• Возможность полного погружения в дезинфицирующий раствор;

Возможность стерилизации с помощью оксида этилен
	1 шт.

	
	
	4.
	Монитор 
	ЖК монитор 21
	1 шт.

	
	
	5.
	Тележка для медицинских устройств
	Компактная передвижная рабочая станция

• Тележка металлическая для эндоскопического оборудования

• Наличие 4х полок для оборудования

• Наличие 4х антистатических колес со стопорами

• Наличие выдвижной полки для клавиатуры

• Наличие держателя для ЖК монитора

• Наличие держателя для гибких эндоскопов
	1 шт.

	
	
	6.
	Держатель
	Держатель монитора для WM-NP1/WP1
	1 шт.

	
	
	7.
	Электpохиpуpгический блок 
	'Блок электрохирургический

• 3 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе

• Режимы работы монополярного режима: резка (PURE – макс.300В, BLEND – макс.250В, URO – макс.300В), коагуляция (COAG1 – макс.120В, COAG2 – макс.120В, SPRAY – макс.120В)

• Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.90В), коагуляция (SOFT1 – макс.90В, SOFT2 – макс.90В, HARD – макс.80В, 120В и 160В)

• Режимы воздействия в физрастворе: резка (PURE – макс.320В, BLEND – макс.320В), коагуляция (COAG1 – макс.200В, COAG2 – макс.80В)

• Базовая частота работы – 350 кГц (1 МГц для режима SPRAY)

• Управление с помощью педали

• Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали

• Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей
	1 шт.

	
	
	8.
	Р-кабель 
	Р-кабель
	1 шт.

	
	
	9.
	Пластина пассивного электрода 
	Пластина пассивного электрода
	10шт.

	
	
	10.
	Кабель А
	Кабель А
	1 шт.

	
	
	11.
	ВЧ-кабель
	ВЧ-кабель, монополяр, 3.5 м, ВЧ-блоков к HiQ, HiQ+
	1 шт.

	
	
	12.
	Помпа 
	Помпа для эндоскопических манипуляций
	1 шт.

	
	
	13.
	Педаль
	Педаль для эндоскопических манипуляций


	1шт.

	
	
	14.
	Трубки
	Набор трубок к аквапуратору (многоразовые)
	1 шт.

	
	
	15.
	Инсуффлятор
	Инсуффлятоp

• Используемый газ – СО2

• Регулируемое давление в пределах 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст.

• Возможность сохранение настроек

• Скорость потока – от 0.5 до 35 л/мин

• Наличие цифровой индикации

• Наличие педали для управления газообменом
	1 шт. 

	
	
	16.
	Фильтр
	Фильтр стерильный д/инсуфляции, 
	10 шт.

	
	
	17.
	Шланг 
	Шланг высокого давления (DIN) 
	1 шт.

	
	
	18.
	газовый адаптер 
	газовый адаптер 
	1 шт.

	
	
	19.
	газовый адаптер 
	газовый адаптер 
	1 шт.

	
	
	20.
	Световодный кабель
	Световодный кабель, размер S, соединение вилочного типа тип CF
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Хирургический ультразвуковой генератор 
	Ультразвуковой скальпель

1. Ультразвуковой генератор

• Возможность рассечения тканей и сосудов (до 4мм в диаметре) с одновременным гемостазом

• Использование многоразовых, разборных, автоклавируемых инструментов 5 и 10 мм в диаметре и различной длины (ножницы, крючок)

• Рабочая частота генератора – 47 кГц для 5 мм инструментов и 23.5 кГц для 10 мм инструментов

• Максимальная выходная мощность – 150 Ватт (100 Ватт при продолжительном воздействии)

• Возможность сопряжения ультразвукового генератора с инсуфлятором для процедуры замены газа во время воздействия

• Возможность использования инструмента «крючок» с электрохирургическим блоком

• Управление с помощью педали в двух режимах – максимально возможный и установленный

• Потребляемая мощность электросети – до 3А
	1шт.

	
	
	2.
	Трансдьюсер
	' Трансдьюсер для ультразвукового генератора

• Возможность автоклавирования
	1шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Ножницы длинные с пистолетной рукояткой 5мм
	Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, длинные, с пистолетной рукояткой, многоразовые, разборные, автоклавируемые
	1 шт.

	
	
	2.
	Ножницы длинные изогнутые с прямой рукояткой 5мм
	Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, длинные, изогнутые, с пистолетной рукояткой, многоразовые, разборные, автоклавируемые.


	1 шт.

	
	
	3.
	Ножницы короткие изогнутые, с прямой рукояткой, 5 мм
	Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, короткие, с прямой рукояткой, многоразовые, разборные, 5 mmавтоклавируемые


	1 шт.

	
	
	4.
	Электрод "длинный крючок" 5 мм
	Электрод "Длинный крючок", 5мм для генератора ,автоклавируемый


	1 шт.

	
	
	5.
	Ключ специальный
	Адаптер для очистки инструмента и ключ для сборки


	1 шт.

	
	
	6.
	Трубка троакарная
	Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 11 мм, рабочая длина 80 мм
	2 шт.

	
	
	7.
	Трубка троакарная
	Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 80 мм
	2 шт.

	
	
	8.
	Троакарный стилет
	Троакарный стилет 5,5 мм треугольный
	1 шт.

	
	
	9.
	Телескоп- HD
	Телескоп, 10 мм, 30°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD)
	1 шт.

	
	
	10.
	Захватывающие щипцы
	'Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы иглодержатель саморегулируемые, с фиксатором, прямая рукоятка
	1 шт.

	
	
	11.
	Щипцы для препарации
	Разборный автоклавируемыйинструмент 5х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland, длина захвата 21 мм, биполярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Возможность выполнения биполярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	12.
	ВЧ-кабель
	ВЧ-кабель HiQ+, биполярный, 3.5 м, для ВЧ-блоков 
	1 шт.

	
	
	13.
	Ножницы в комплекте с зондом
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, ножницы короткие, длина захвата 12 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия
	1 шт.

	
	
	14.
	Ножницы в комплекте с зондом
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 16 мм, атравматичные, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	2 шт.


Лот № 17
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте

Монитор пациента

	2
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте

Монитор пациента

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: 

В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений;

Во время транспортировки пациентов в пределах стационара;

При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое;

Во время перелетов; 

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар;

При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции;

Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания  электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны.

Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: 

VC-CMV  -Принудительная вентиляция с контролем по объему;

VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов;

PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); 

VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха;

VC-SIMV-PS  - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению;

SPN-CPAP  - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; 

SPN-CPAP-PS  - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; 

Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; 

Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, 

Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму.

Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции.

Параметры вентиляции: 

I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, 

частота дыханий: от 2 до 80 в мин, 

время вдоха: от 0.2 до 10 сек, 

дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, 

давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, 

PEEP: от 0 до 35 мбар, 

давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше PEEP), 

ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, 

концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, 

чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, 

максимальный поток: до 180 л/мин., 

быстродействие клапана: до 5 мсек., 

инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. 

Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. 

По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода.
Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: 

Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления):

Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP  Положительное давление в конце выдоха; 
Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон не менее 0 не более 99 mbar; Разрешение: 1 mbar;

Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса);

FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%;   Разрешение: 1 об.% O2

Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон не менее 0 не более 196 L/min;   Разрешение: 1 L/min

Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min

MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 %

VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение: 1 mL

VTпац. Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон от 0 до до 3999 mL, BTPS;   Разрешение не менее 1 mL;

Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте;

ЧД Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/min; Разрешение не более 1/min; 

I:E  Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1;   Разрешение: 0,1;   

Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s;   Разрешение 0,1 s;   

T плато Время плато: Диапазон от 0 до 10 s;   Разрешение 0,1 s;   

R Resistance, сопротивление: Диапазон от 3 до 100 mbar/L/s;  Разрешение 1 mbar/L/s; 

C Compliance, комплайнс: Диапазон от 3 до 200 mL/mbar; Разрешение не менее 1 mL/mbar; 

T0C  Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение не менее 1 °C; 

Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 mbar;  Поток (t) –от 20 до 200 L/min; Дыхательный объем VT от 0 до 2 L.

Наличие мониторинга следующих параметров;     MV Объем выдыхаемого в минуту газа:  
Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом не менее 0,1 L/min

Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min, с интервалом не менее 0,1 L/min; 

Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения

Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий.

T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы NIV)должно быть: от не более 0 до не менее 60 s

FiO2  Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд;

ЧД  Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/min

Tапноэ  время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 s;   регулируется с шагом не менее 1 s;   

VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 L

Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s;

– при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s;

– при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения;

Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. 

Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с  функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея.

Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. 

Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления

Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. 

Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. 

Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар.  Вес аппарата не более: 26 кг.

Монитор обеспечивает первоклассное наблюдение за пациентами . взрослыми, детьми и новорожденными в условиях клиники. Монитор контролирует следующие показатели: ЭКГ и ЧСС (3, 5 и 6 отведений). Обнаружение аритмии (полный и основной режим). Анализ ST сегмента по двум отведениям (только в режимах Взрослый и Ребенок) Дыхание (для импедансного метода пневмографии) Пульсоксиметрию (SpO2) (уровень насыщения артериальной крови кислородом) Частоту пульса  Концентрацию CO2 в конце выдоха (поглощение ИК-излучения по двум длинам волн) Mониторинг анестетиков Температуру  ОКРГ (только для мониторинга новорожденных пациентов) Инвазивное измерение кровяного давления  Неинвазивное измерение кровяного давления ! Запоминание трендов  Запоминание событий  Запись  Передачу данных пациента (по сети или через карту памяти) Беспроводную работу в сети Диагональ цветного экрана у монитора - 8.4.. Монитор имеет подзаряжаемый аккумулятор. Подключение к розеткам электросети производится при помощи универсального адаптера переменного тока.

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок)
	встроенный цветной дисплей - 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV;  VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ.
	1 шт.

	
	
	2
	Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м)
	Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт.

	
	
	3
	Клапан вдоха и выдоха
	Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка  на колесах
	На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес.
	1 шт.

	
	
	2
	Базовый блок увлажнителя 
	Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С.  Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С.
	1 шт.

	
	
	3
	Пневматический распылитель медикаментов
	Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат yчитывает поток для pаспылителя и деpжит минyтный объем постоянным. 
	1 шт.

	
	
	4
	Внешняя аккумуляторная батарея
	Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции
	1 шт.

	
	
	5
	Тестовое легкое
	Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата
	1 шт.

	
	
	6
	Автоматическая регулировка потока
	Поток на вдохе пациента регулируется автоматически 
	1 шт.

	
	
	7
	Вентиляция с двумя фазами
	Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях
	1 шт.

	
	
	8
	NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция.
	NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. 
	1 шт.

	
	
	9
	Интерфейсная плата
	Аппаратное устройство, устанавливаемое в монитор, позволяющее подключить монитор к системе вызова медицинской сестры, к регистратору , дисплею или VGA-дисплею.
	1 шт.

	
	
	10
	Стыковочное устройство
	Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. 
	1 шт.

	
	
	11
	Крепление для станции
	служит подставкой для установки монитора.
	1 шт.

	
	
	12
	Монитор пациента
	Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия.
	1 шт.

	
	
	13
	Аккумулятор
	Ионно-литиевый
	1 шт.

	
	
	14
	Кабель ЭКГ
	Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика.
	1 шт.

	
	
	15
	Кабель пациента
	Для датчика пульсоксиметрии
	1 шт.

	
	
	16
	Шланг соединительный
	Служит для соединения манжет с монитором и пациентом.
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Камера увлажнителя (для взрослых пациентов)
	Температура в камере лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	2
	Дыхательный контур для взрослых
	Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	3
	Фильтры бумажные для увлажнителя
	Используются для фильтрации воды в увлажнителе.
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	4
	Маски для неинвазивной вентиляции
	Маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Размеры: S, M, L.
	1комплект из 3 шт.

	
	
	5
	Бактериальный фильтр 
	Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа.
	1 комплект из 50 шт.

	
	
	6
	Датчик потока
	Датчик потока термоанемометрический, многоразовый
	1 комплект из 5 шт.

	
	
	7
	Датчик O2
	Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. 
	1 шт.

	
	
	8
	Микрофильтр
	Применяется для более тонкой ичистки поступающего в аппарат воздуха.
	1 шт.

	
	
	9
	Пылевой фильтр
	Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц.
	1 шт.

	
	
	10
	Электроды ЭКГ
	Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт.
	2 шт.

	
	
	11
	Датчик пульсоксиметрии
	Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых.
	1 шт.

	
	
	12
	Манжеты для измерения давления 
	Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов. Размеры: S, M, L.
	1комплект из 3 шт.

	
	
	13
	Датчик температурный
	Для измерения температуры тела пациента
	1 шт.


Лот № 18
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Установка анестезии

Монитор пациента

	2
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок  документа)
	Установка анестезии

Монитор пациента.

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. 

Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. 

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. 

Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. 

Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. 

Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». 

Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. 

Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. 

Наличие следующих режимов вентиляции легких: 

Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV).

Проводимая вручную (Man.). 

Самостоятельное дыхание (Spont.). 

Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: 

инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации.

Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.;  При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции;  При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на  подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха.
Наличие режима постоянной готовности к работе.

Контроль состава свежего газа: 

Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; 

Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; 

Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; 

На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод.

Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны контролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода.

Технические характеристики: 

Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; 

Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; 

Дыхательный объем: от 20 мл  до 1400 мл; 

Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; 

Соотношение вдох/выдох:  от 4:1 до 1:4; 

Пауза на вдохе: от 0 до 50%; 

РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; 

Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; 

Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; 

Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; 

Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, 

сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; 

Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин;  

Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин;  

Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); 

Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; 

При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). 

Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента.  

Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут.

Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра.

Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных.

Монитор обеспечивает первоклассное наблюдение за пациентами . взрослыми, детьми и новорожденными в условиях клиники. Монитор контролирует следующие показатели: ! ЭКГ и ЧСС (3, 5 и 6 отведений) ! Обнаружение аритмии (полный и основной режим) ! Анализ ST сегмента по двум отведениям (только в режимах Взрослый и Ребенок) ! Дыхание (для импедансного метода пневмографии) ! Пульсоксиметрию (SpO2) (уровень насыщения артериальной крови кислородом) ! Температуру ! Частоту пульса ! ОКРГ (только для мониторинга новорожденных пациентов) ! Неинвазивное измерение кровяного давления ! Инвазивное измерение кровяного давления ! Запоминание трендов ! Запоминание событий ! Запись ! Передачу данных пациента (по сети или через карту памяти) ! Беспроводную работу в сети Диагональ цветного экрана - 8.4". Монитор имеет подзаряжаемый аккумулятор. Подключение к розеткам электросети производится при помощи универсального адаптера переменного тока. Монитор имеет выход синхронизации для внешних устройств (например, дефибрилляторов) и разъем RS232.

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Установка анестезии
	базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка, Компактная дыхательная система, Аккумуляторные батареи.
	1 шт.

	
	
	2
	Испаритель анестетиков с креплением
	Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C.
	1 шт.

	
	
	3
	Шланг кислородный

	Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт.

	
	
	4
	Шланг сжатого воздуха

	Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Компрессор медицинского воздуха с тележкой
	Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт.
	1 шт.

	
	
	2
	Вентиляция с контролем по давлению (PCV); 
	Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе.
	1 шт.

	
	
	3
	Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS); 
	Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению. 
	1 шт.

	
	
	4
	Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS). 
	Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению.
	1 шт.

	
	
	5
	Монитор для измерения концентрации анестетика
	Многофункциональный монитор для измерения концентрации анестетика во вдыхаемом потоке
	1 шт.

	
	
	6
	Капнометрия в основном потоке
	Измерение углекислого газа в выдыхаемой смеси, включает в себя кювету капнографическую взрослую
	1 шт.

	
	
	7
	Монитор пациента
	Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия.
	1 шт.

	
	
	8
	Стыковочное устройство
	Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. 
	1 шт.

	
	
	9
	Аккумулятор
	Ионно-литиевый
	1 шт.

	
	
	10
	Кабель ЭКГ
	Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика.
	1 шт.

	
	
	11
	Кабель пациента
	Для датчика пульсоксиметрии
	1 шт.

	
	
	12
	Шланг соединительный
	Для подсоединения манжет пациента к монитору
	1 шт.

	
	
	13
	Комплект обогрева дыхательного модуля
	Комплект для уменьшения влажности и подогрева дыхательной смеси в дыхательном контуре в дыхательном контуре
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый)
	Шланги гофрированные силиконовые многоразовые.
	1 шт.

	
	
	2
	Датчик потока
	Датчик потока термоанемометрический.
	1 комплект из 5 шт.

	
	
	3
	Датчик кислородный
	Датчик О2. Принцип действия – электрохимический (гальваническая ячейка)
	1 шт.

	
	
	4
	Бактериальный фильтр одноразовый
	Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. 
	1 комплект из 50 шт.

	
	
	5
	Абсорбер СО2, контейнер 5 л 
	Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия  NaOH до 3%; Цветной индикатор -    этил фиолетовый.
	1 комплект из 2 шт.

	
	
	6
	Маска наркозная
	Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости.
	комплект из 3 шт.

	
	
	7
	Электроды ЭКГ
	Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт.
	1 шт.

	
	
	8
	Датчик пульсоксиметрии
	Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых.
	1 шт.

	
	
	9
	Манжеты для измерения давления 
	Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов
	3 шт.

	
	
	10
	Датчик температурный
	Для измерения температуры тела пациента
	1 шт.


Лот № 19 

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская

	2
	Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков.
Области применения 

· Акушерство;

· Гинекология;

· Aбдоминальные исследования;

· Скелетно-мышечная система;

· Ангиология; 

· Кардиология; 

· Урология;

· Поверхностно расположенные структуры; 

· Педиатрия; 

· Неонаталогия; 

· Ортопедия;

· Неврология.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Интерфейс пользователя: 

Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении.

Поворот панели управления вправо-влево.

Движение панели управления по высоте не менее 30 см.

Полностью русифицированное программное обеспечение и панель управления.

Режимы сканирования: 

В режим:

- Карты серой шкалы не менее 21.

- Карты псевдоокрашивания не менее 15.

- Максимальная глубина сканирования не менее 36 см.

Частотный диапазон В-режима 1-18 МГц.

М-режим:

- Карты серой шкалы не менее 18.

- Карты псевдоокрашивания не менее 15.

Частотный диапазон М-режима 1-18 МГц.

Цветной М-режим:

Карты псевдоокрашивания не менее 8.

Частотный диапазон цветного М-режима 1-18 МГц

PW – импульсно-волновой допплер:

- Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени;

- PRF от 0,9 до 22 кГц;

- Диапазон скоростей от 1см/с до 16 м/с;

- Изменение угла сканирования, макс. +/- 85 град;

- Коррекция угла, шаг, не более 1 град;

- Режим HPRF.

Частотный диапазон PW 1,75-16 МГц.

CW – постоянно-волновой допплер:
- Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени;

- PRF от 13 до 41,7 кГц;

- Диапазон скоростей от 13 см/с до 30.8 м/с;

- Коррекция угла, шаг, не более 1 град;

- Режим HPRF.

Частотный диапазон CW 1,75-16 МГц

Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) по скорости:

- Количество карт окрашивания не менее 8;

- Изменение угла сканирования, макс. +/- 25 град;

- PRF от 0,15-20,5 кГц;

- Диапазон скоростей 0,03 до 4,2 м/с;

- Независимо регулируемое усиление для B и ЦДК  режима;

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса ЦДК.

Частотный диапазон ЦДК 1-16 МГц.

Энергетический допплер (ЭД):

- Количество карт окрашивания не менее 8;

- PRF от 0,15 – 20,5 кГц;

- Независимо регулируемое усиление для B и ЭД режима;

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса.

Частотный диапазон энергетического допплера 1-16 МГц.

Направленный энергетический допплер (НЭД):

- Количество карт окрашивания не менее 8;

- Изменение угла сканирования, макс. +/- 25 град;

- PRF от 0,15-20,5 кГц;

- Диапазон скоростей от 0,03 до 4,2 м/с.

Частотный диапазон НЭД 1-16 МГц.

Режим тканевого допплера (ТД)

- Количество карт окрашивания не менее 4;

- PRF от 0,15-20,5 кГц;

- Независимо регулируемое усиление для B и ТД режима;

- Диапазон скоростей от 0,03 до 4,2 м/с.

Частотный диапазон ТД 1- 18 МГц.

Триплексный режим: 

- В+ЦДК+PW;

- B+ЭД+PW;

- B+НЭД+PW;

- B+ТД+PW;

- В+М+ТД;

- В+М+ЦДК;

- В+М+НЭД.

Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках.

Режим кодированной тканевой гармоники.

- Количество базовых частот не менее 3.

3D – автоматическое трехмерное сканирование c использованием специализированных датчиков.

· Возможность статического 3D сканирования в В-режиме.

· Возможность статического 3D сканирования в режиме ЦДК.

· Возможность статического 3D сканирования в режиме ЭД.

· Возможность статического 3D сканирования в режиме НЭД.

Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D.

- Возможность объемной реконструкции, объемных изображений в секунду, максимум не менее 40.

- Возможность сохранения кинопетли, объемных изображений не менее 128.

Частотный диапазон режима объемного сканирования 1- 18 МГц.

Режим многолучевого сложносоставного сканирования (одновременная обработка до 9 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания).

- совместимость с ЦДК;

- совместимость с 3D, 4D;

- одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени.

Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования, степеней не менее 8

Адаптивный органоспецифичный алгоритм подавления артефактов/шумов:

- совместимость с ЦДК.

- совместимость с 3D.

- одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени.

Пошаговое изменение степени применения адаптивного органоспецифичного режима, степеней не менее 7

Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии

- Протокол отслеживания внутриутробного развития плода

- Программы расчетов для многоплодной беременности

Монитор:

Жидкокристаллический. Размер экрана по диагонали, дюймов не менее 19. Разрешение экрана, не менее 1280х1024.

Интерфейс пользователя:

Консоль управления с интерактивно подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в вертикальном положении.

Программируемые кнопки отправки на печать, сохранения статичных изображений, кинопетель.

Диапазон частот сканирования системы от 1 до 18 МГц.

Частота кадров в секунду не менее 700.

Формирование ультразвукового луча полностью цифровое.

Количество активных портов для подключения датчиков не менее 3.

Динамический диапазон не менее 261 Дб.

Количество каналов не менее 226500.

Характеристики получения изображения:
- Динамическая аподизация;

- Динамическая апертура;

- Динамическая фокусировка;

- Одновременное формирование лучей в В режиме не менее 2-х;

- Одновременное формирование лучей в режиме ЦДК не менее 4-х;

- Количество зон фокусировки не менее 5;

- Одновременное использование двух различных частот передатчика (низкой для увеличения глубины сканирования и высокой для сохранения высокого разрешения изображения) и  двух диапазонов фокусировки.

Отображаемые градации серого не менее 256.

Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик.

Кинопамять:

- Не менее 512 Мб;

- Изображений не менее 7000;

- Кинопетля в режиме 4D;

- Длина не менее 128 объёмов;

- Одновременное отображение на экране кинопетель не менее 4;

- Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций не менее 4.

Устройство для сохранения и чтения информации:

- Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод;

- USB порты не менее 3;

- USB порты со стороны пользователя не менее 2;

- Встроенный жёсткий диск не менее 500 Гб.

Программное обеспечение:

Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей

Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

· Автоматическая корректировка базовой линии

· Автоматическая корректировка  PRF
· Автоматическая корректировка угла

· Автоматическое инвертирование спектра (при необходимости)

Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным объемным ультразвуковым данным для дальнейшей обработки и настройки.

Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений.

- Составление архивов пациентов.

- Проведение измерений и расчетов.

- Вывод отчётов об исследованиях.

- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD, USB устройствах.

- Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах : bmp, tiff, jpg, avi, mov.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии.

- Протокол отслеживания внутриутробного развития плода.

- Программы расчетов для многоплодной беременности.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследования органов брюшной полости.

Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии.

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Системный блок
	Диапазон частот сканирования системы от 1 до 18 МГц

Частота кадров в секунду не менее 700

Формирование ультразвукового луча полностью цифровое

Количество активных портов для подключения датчиков не менее 3

Динамический диапазон не менее 261 Дб

Количество каналов не менее 226500
	1 шт.

	
	
	2.
	Монитор
	Размер экрана по диагонали, дюймов не менее 19“ 

Разрешение экрана, не менее 1280х1024
	1 шт.

	
	
	3.
	Датчики конвексные
	Конвексный датчик для акушерства, гинекологии, абдоминальных и сосудистых исследований, урологии, педиатрии.

Диапазон частот 2-8 МГц

Угол сканирования не менее 80 град.

Количество элементов не менее 192

Радиус кривизны не более 40 мм

Глубина не менее 28 см
	1 шт.

	
	
	4.
	Датчики линейные
	Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур и периферических сосудов, педиатрии

Диапазон частот 4-12 МГц

Апертура не менее 37 мм

Количество элементов не менее 192

Отклонение луча, макс, град. не менее 25

Глубина исследований не менее 11 см
	1 шт.

	
	
	5.
	Датчик секторный
	Секторный фазированный датчик для кардиологии, транскраниальных и абдоминальных исследований, акушерства

Диапазон частот 1-4 МГц

Угол сканирования не менее 90 град.

Количество элементов не менее 64 

Глубина не менее 24 см
	1 шт.

	
	
	6.
	Датчики 4D внутриполостные мультичастотные
	Специализированный датчик для получения статических объемных изображений и объемных изображений в реальном масштабе времени.

Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик (2D/3D/4D) для акушерства, гинекологии, урологии 

Диапазон частот 4-9 МГц

Количество частот второй гармоники не менее 3х

Количество допплеровских частот не менее 3х 

Угол сканирования 2D, град. не менее 146 

Количество элементов не менее 192

Угол объемного сканирования, град. не менее 146х120

Глубина не менее 16 см
	1 шт.

	
	
	7.
	Блок постоянно- волнового допплера
	Опция постоянно- волнового допплера.
	1 шт.

	
	
	8.
	Дополнительное программное обеспечение
	Режим трехмерного сканирования в реальном масштабе времени.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Устройства, печатающие черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения
	Цифровой термопринтер черно- белый.
	1 шт.

	
	
	2.
	Источник бесперебойного питания
	Мощность не менее 2000 VA
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Акустические гели для исследования
	Гель для ультразвуковых исследований, не менее 250 мл.
	1 флакон

	
	
	2.
	Бумага для принтеров.
	Бумага для черно-белого термопринтера. Рулон 110 мм*20 м
	1 рулон


Лот № 20 

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеоэндоскопический комплекс для  общехирургических  (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями

	2
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт

Частота- 50/60 Гц

Уровень защиты от электрошока-Тип BF

Водоснабжение: не требуется

Канализация: не требуется

Площадь помещения: не менее 10 кв. м.

Тип защиты от электрошока - Класс I

Температура - от 10°С до 40°С

Относительная влажность - 30-85%

Атмосферное давление - от 700 до 1060 hPa

Колебания напряжения-не более ± 10%

	3
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Источник света 
	 Тип – ксеноновый 180 Ватт.

 Срок службы лампы не менее 500ч.

 Наличие ручной регулировки яркости .

 Наличие запасной галогеновой лампы -1 шт.
	1 шт.

	
	
	2.
	Видеосистема
	Разрешающая способность - 470000 (PAL).

Размер матрицы ¼”

Соотношение сигнал/шум – не менее 50дБ.

Видеовыходы -  1хVBS, 2xY/C.

Наличие в комплекте видеоголовки с резьбовым соединением.

Автоматическая установка «баланса белого цвета» кнопкой на передней панели.

Наличие регулировки яркости и зоны освещенности.
	1 шт.

	
	
	3
	Видеоадаптер
	Видеоадаптер , на раструб окуляра, автоклавируемый.
	1 шт.

	
	
	4
	Держатели монитора
	Наличие держателя для ЖК монитора.
	1 шт.

	
	
	5
	Мобильная рабочая станция
	Передвижная рабочая станция.

Тележка из высокопрочного пластика.

Наличие 4х полок для оборудования.

Наличие 4х антистатических колес со стопорами.

Наличие выдвижной полки для клавиатуры.

Наличие держателя для гибких эндоскопов.

Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером.

Максимальная загрузка тележки не более 113 кг (без учета веса тележки).

Максимальная нагрузка – 1800 VA.

Максимальное потребление – 1900 VA.
	1 шт.

	
	
	6
	Электpохиpуpгический блок
	 3 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе.
Режимы работы монополярного режима: резка (PURE – макс.300В, BLEND – макс.250В, URO – макс.300В), коагуляция (COAG1 – макс.120В, COAG2 – макс.120В, SPRAY – макс.120В)
Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.90В), коагуляция (SOFT1 – макс.90В, SOFT2 – макс.90В, HARD – макс.80В, 120В и 160В)
Режимы воздействия в физрастворе: резка (PURE – макс.320В, BLEND – макс.320В), коагуляция (COAG1 – макс.200В, COAG2 – макс.80В)
 Базовая частота работы – 350 кГц (1 МГц для режима SPRAY).
Управление с помощью педали Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали.

 Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей
	1шт.

	
	
	7
	Р-кабель
	Кабель для платы пациента.
	1 шт.

	
	
	8
	Монитор.
	Габариты:   515 x 403 x 86,3 мм (ШxВxГ, с подставкой).

 Разрешение: не менее 1920x1080 точек.
	1 шт.

	
	
	9
	пластина пассивного электрода
	плата пациента одноразовая.
	10 шт.

	
	
	10
	Р-кабель
	Шнуp сетевой.
	1 шт.

	
	
	11
	ВЧ-кабель
	ВЧ-кабель монополярный, длина 3,5 м.
	1 шт.

	
	
	12
	Помпа 
	Аквапуратор.
 Давление при ирригации – 1200 мБар, скорость – 1600 мл/мин.
Давление при аспирации – 660 мБар, скорость – 1350 мл/мин.
Управление с помощью педали и пульта на рукоятке.
	1 шт.

	
	
	13
	Педаль.
	Педаль 
	1 шт.

	
	
	14
	Набор трубок
	Набор трубок к аквапуратору (многоразовые) .
	1 шт.

	
	
	15
	Инсуффлятоp
	Инсуффлятоp.
Используемый газ – СО2  .

 Регулируемое давление в пределах 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст.
Возможность сохранение настроек
Скорость потока – от 0.5 до 35 л/мин.
Наличие цифровой индикации.
	1 шт.

	
	
	16
	Фильтр
	Фильтр стерильный д/инсуфляции, 10шт.
	1уп.

	
	
	17
	Шланг
	Шланг высокого давления (DIN) 
	1 шт.

	
	
	18
	Адаптер
	газовый адаптер
	1 шт.

	
	
	19
	Адаптер
	газовый адаптер
	1 шт.

	
	
	20
	Световой кабель
	Световой кабель, размерS, plugtype, 3 m
	1 шт.

	
	
	Инструменты для лапароскопии

	
	
	1
	Стилет
	Троакарный стилет треугольный, диаметр 11 мм, рабочая длина 80 мм
	1 шт.

	
	
	2
	Трубка.
	Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 11 мм, рабочая длина 80 мм
	1 шт.

	
	
	3
	Трубка.
	Троакарная трубка с запорным краном, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 80 мм.
	1 шт.

	
	
	4
	Стилет.
	Троакарный

стилет треугольный, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 80 мм.
	2 шт.

	
	
	5
	Клапан.
	Клапан прозрачный для насадки с автоматическим клапаном, 10 шт.
	5 комп.

	
	
	6
	Заслонка.
	Заслонка для троакарной трубки 11 мм, 10 шт.
	5 комп.

	
	
	7
	Трубка.
	Редукционная трубка 13/11 мм к 5,5 мм.
	4 шт.

	
	
	8
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы тип "коготь", длина захвата 28 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	9
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы с просветом, длина захвата 21 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	10
	Оптика
	Телескоп, 10 мм, 30°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD).
	1 шт.

	
	
	11
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland короткие, длина захвата 17 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия.
	2 шт.

	
	
	12
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, биопсийные щипцы с шипами, длина захвата 14 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия.
	1 шт.

	
	
	13
	Игла.
	Игла Вереша для инсуфляции с запорным краном, с замком Люера, рабочая длина 120 мм.
	1 шт.

	
	
	14
	Ретрактор.
	Ретрактор веерный, изгибаемый, 5х330 мм 3-х лепестковый.
	1 шт.

	
	
	15
	Рукоятка.
	Рукоятка для аспирации/промывания с рычажным управлением, аспирационный канал 8 мм, для использования с шиберными насосами управляемыми давлением.
	2 шт.

	
	
	16
	Трубка.
	Аспирационная/промывочная трубка 1,5х360 мм, канюля.
	1 шт.

	
	
	17
	Трубка.
	Аспирационная/промывочная трубка 10х360 мм, с дистальными отверстиями.
	1 шт.

	
	
	18
	Канюля.
	Канюля для аспирации, диаметр 1,1 мм.
	1 шт.

	
	
	19
	Ножницы
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, ножницы по Metzenbaum, длина захвата 19 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия.
	1 шт.

	
	
	20
	Ножницы
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, ножницы короткие, длина захвата 12 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия.
	1 шт.

	
	
	21
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 10х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland, с кремальерой, монополярные, длина захвата 30 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия.
	1 шт.

	
	
	22
	Электрод.
	ВЧ электрод монополярный 5х330 мм, тип "крючок".
	1 шт.

	
	
	23
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы иглодержатель саморегулируемые, с фиксатором, прямая рукоятка.
	1шт.

	
	
	24
	Клипатор
	Разборный автоклавируемый инструмент 10х330 мм, клипатор, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш.
	1 шт.

	
	
	25
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы по Johannокончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	26
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х250 мм, захватывающие щипцы по Johannокончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярнойкоагуляции.
	1 шт.

	
	
	27
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы по Johannокончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, малая пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1 шт.

	
	
	28
	Щипцы.
	Разборный автоклавируемый инструмент 5х250 мм, захватывающие щипцы по Johannокончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, малая пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции.
	1  шт.

	
	
	ТУР

	
	
	1
	Тубус
	Наружный тубус, 26 Фр., постоянное промывание, 2 запорных крана из нержавеющей стали, вращающиеся


	1 шт.

	
	
	2
	Тубус
	Внутренний тубус, под внешний тубус 26 Фр., ротационный, без ирригационного порта, включает стандартный обтуратор


	1 шт.

	
	
	3
	Обтуратор
	Обтуратор оптический, для внутреннего тубуса, 24 Фр. 


	1 шт.

	
	
	4
	Рабочий элемент
	Рабочий элемент для резектоскопа, пассивный, прямой контакт электрода с ВЧ кабелем, фиксация на защелках. Для проведения манипуляций в физиологическом растворе


	1 шт.

	
	
	5
	Электрод
	ВЧ электрод резекционный тип "петля средняя", одноразовый, стерильный, для резекции в солевом растворе, под телескопы 12º, 12 шт.


	1 шт.

	
	
	6
	Электрод
	ВЧ электрод резекционный тип "петля", 24 Фр., под проводник 0,2, большой, одноразовый, стерильный, для биполярной резекции в солевом растворе, для телескопа 12°, 12 шт.


	1 шт.

	
	
	7
	Электрод
	ВЧ электрод резекционный тип "ролик", автоклавируемый, для резекции в солевом растворе, под телескопы 12º и 30º


	3  шт.

	
	
	8
	Электрод
	ВЧ электрод резекционный тип "игла", режущая часть расположена под углом 45º, автоклавируемый, для резекции в солевом растворе, под телескопы 12º и 30º


	3  шт.

	
	
	9
	Кабель
	ВЧ кабель биполярный, длина 4 м


	1 шт.

	
	
	10
	Буж
	Буж металлический градуированный, конический, 15-30 Фр.


	1 шт.

	
	
	11
	Буж
	Буж металлический изогнутый, комплект 10-30 Фр.


	1 шт.

	
	
	12
	Перфоратор
	Оптический перфоратор для камней мочевого пузыря


	1 шт.

	
	
	13
	Телескоп
	Телескоп, 4 мм, 12°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце


	1 шт.

	
	
	14
	Шприц
	Шприц для промывания, 150 мл, с фиксированным замком


	2 шт.

	
	
	15
	Цилиндр
	Запасной цилиндр для промывного шприца, 100 мл, с фиксированным замком


	2 шт.

	
	
	16
	Нож
	Нож, не для использования с ВЧ током, одноразовый, стерильный, под телескопы 12º и 30º, 12 шт.


	1 шт.

	
	
	Цистоскоп

	
	
	1
	Кабель
	Световой кабель, размер S, тип plug , 3 м
	1 шт.

	
	
	2
	Источник света галогенный
	Мощность источника – 150 Вт

Наличие плавной регулировки освещенности
	1 шт.

	
	
	3
	Тубус
	Тубус цистоскопа прямой, с наконечником для атравматичного введения, с защитой от проскальзывания, 22,5 Фр., включает стандартный обтуратор
	1 шт.

	
	
	4
	Мост
	Мост для 4 мм телескопов, одноканальный, запорный кран из нержавеющей стали
	1 шт.

	
	
	5
	Телескоп,
	Телескоп, 4 мм, 30°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце
	1 шт.

	
	
	6
	Рабочая вставка
	Рабочая вставка для 4 мм телескопов, с альбараном, одноканальная, запорный кран из нержавеющей стали
	1 шт.

	
	
	7
	Щипцы
	Биопсийные щипцы, гибкие, 7 Фр.х330 мм
	1 шт.

	
	
	Уретероскоп

	
	
	1
	Уретероскоп
	Уретероскоп, отклоненный окуляр, направление обзора 7º, коническая форма, диаметр 8,6/9,8 Фр., канал 6,4 Фр., рабочая длина 430 мм, возможность автоклавирования, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце
	1 шт.

	
	
	2
	Кабель
	Световой кабель, размер S, тип plug , 3 м
	1 шт.

	
	
	3
	Вводимая часть
	Вводимая часть, для контейнера, универсальный 530 x 245 x 60 мм


	1 шт.

	
	
	4
	Телескоп
	Телескоп, 4 мм, 12°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце


	1 шт.

	
	
	5
	Тубус
	Внутренний резекционный тубус, для 8,5 мм наружного тубуса, жаропрочный керамический наконечник, включает стандартный обтуратор


	1 шт.

	
	
	6
	Тубус
	Наружный резекционный тубус, 8,5 мм, непрерывный проток, улучшенные характеристики протока, запорные краны из нержавеющей стали, ротационный


	1 шт.

	
	
	7
	Рабочий элемент
	Рабочий элемент для резектоскопа, пассивный, прямой контакт электрода с ВЧ кабелем, фиксация на защелках. Для проведения манипуляций в физиологическом растворе


	1 шт.

	
	
	8
	Электрод
	ВЧ электрод резекционный тип "ролик", автоклавируемый, для резекции в солевом растворе, под телескопы 12º и 30º
	1 шт.

	
	
	9
	Электрод
	ВЧ электрод резекционный тип "петля средняя", одноразовый, стерильный, для резекции в солевом растворе, под телескопы 12º, 12 шт.
	1 шт.

	
	
	10
	Рабочая вставка
	Рабочая вставка 8,5 мм, для внешних тубусов, канал 8 Фр., автоклавируемая, запорный кран из нержавеющей стали
	1 шт.

	
	
	11
	Щипцы
	Биопсийные щипцы полугибкие, 5 Фр., автоклавируемые, бранши всегда находятся в закрытом положении для обеспечения безопасности введения, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия
	1 шт.

	
	
	12
	Щипцы
	Захватывающие щипцы полугибкие, 5 Фр., тип "акулий зуб", автоклавируемые, бранши всегда находятся в закрытом положении для обеспечения безопасности введения, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия
	1 шт.

	
	
	13
	Ножницы
	Ножницы полугибкие, 5 Фр., автоклавируемые, бранши всегда находятся в закрытом положении для обеспечения безопасности введения, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия
	1 шт.

	
	
	14
	Трубки
	Набор трубок к аквапуратору (многоразовые) 
	3 компл.

	4
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	1
	Колпачок
	Колпачок, уплотнительный в комплекте 10 штук
	5 комп.

	
	
	2
	Клипсы
	Клипсы титановые, средние в комплекте (6*18) шт
	1 комплект 


Лот № 21 

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная 

	2
	Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Области применения:

- Абдоминальные исследования;

- Акушерские исследования;

- Ранние акушерские исследования;

- Гинекологические исследования;

- Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа);

- Почечные исследования;

- Педиатрические/Неонатальные исследования;

- Урология;

- Молочные железы;

- Мускуло-скелетные исследования;

- Кардиология взрослых;

- Детская кардиология;

- Транскраниальная допплерография (ТКДГ);

- Сосудистая система.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления.

Консоль: 

Высота: регулируемая, не менее 180 мм; 

Вращение: регулируемое, не менее  ±30° от центра;
Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); 

Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса (диаметр колеса: не менее 125 мм);
Не менее 256 оттенков серого цвета, 8 бит; 

Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации;

Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели;

Наличие встроенных кнопок для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM;

Число каналов прием/передача, не менее 161 280

Характеристики монитора:

Цветной LED (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональю не менее 18.5 дюймов;

Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка;

Высота: регулируемая: 1270 - 1660 мм; 

Движение вперед/назад: регулируемое, не менее 339,4 мм; 

Наклон: регулируемый, не менее +45°/- 15° от центра;  

Поворот: регулируемый, не менее ±50° от центра, прочее ±130° от центра; 

Цифровая регулировка яркости и контраста;

Характеристики сенсорного монитора:

Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой),экран диагональ не менее 10 дюймов.

Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. 

Разрешение дисплея,не менее 1280 х 800 х 24 бит.

Дополнительно:

Возможность визуализации посредством пространственного компаудинга

Наличие программы эластографии (качественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин.

Наличие программы количественной оценки эластичности тканей (индекс контраста эластичности).

Режимы сканирования должны быть: 

2D РЕЖИМ:

Усреднение кадров 0-15 шагов;

Динамический диапазон 30-240 дБ;

Шкала оттенков серого цвета 1-13 шагов;

Улучшение края: -3 – +3 шага;
Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима;

Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага;

Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима;

М РЕЖИМ:

Усреднение кадров 0-15 шагов;
Динамический диапазон 30-240 дБ;

Шкала оттенков серого цвета 1-13 шагов;

Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага;

Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц;
Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима;

Способ сохранения (только временной способ сохранения);

РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ:

Шкала цветности 256 цветов;

Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов;

Динамический диапазон 30-240 дБ;

Частота повторения импульсов 0,1-18,4 КГц;
Область сканирования 40-100;

Размер 2D изображения 50-100;

Изображение полного спектра 1-3 шага;

Улучшение края -3 – +3 шага;

РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ДОППЛЕРОГРАФИИ:

Шкала цветов: 256 цветов;

Частота повторения импульсов: 0,1-18,4 КГц;

Динамический диапазон 50-200 дБ;
Минимальная скорость: не более 2.25 см/сек;
Максимальная скорость: не менее 5.6 м/с;

Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов;
Частота кадров: 2-30 Гц;

Масштаб чтения: 120-400;

Область сканирования 40-100;

Размер 2D изображения 50-100;

Изображение полного спектра 1-3 шага;

ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ:

Частота повторения импульсов: 1-23 КГц;

Размер кинопетли: не менее 8192 кадров;

Динамический диапазон: 30-240 Дб;

Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов; 

ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ:

Частота повторения импульсов: 1-23 КГц;

Размер кинопетли: не менее 8192 кадров;

Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов;

Стабильная радиочастота: 1-3;

Динамический диапазон: 30-240 дБ;

РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть:

- Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E;

-Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW;

- Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D;

- Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD);

- Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD);

Архив изображений:

Формат архивации: DICOM;

Возможность экспорта в другой формат;

Устройства архива:

Хранение изображений на жестком диске;

Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW;

Карта памяти USB;
Память для хранения изображений/кинопетли:

Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров;

Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий.

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Консоль
	Встроенная выдвижная клавиатура с трекболом.  Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой.
Панель управления, регулируемая по высоте и поворотная

Число каналов прием/передача, не менее 161 280.

Жесткий диск объемом не менее 500 Гб.

Наличие  интегрированного DVD-RWпривода;

Динамический диапазон: 30-240 дБ;

Не менее 5 (включая непрерывно-волновой датчик) портов для подключения датчиков;

Наличие следующих вспомогательных функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки; 

Функция тканевой (2-й) гармоники; 

Функция инверсной тканевой гармоники;

 Функция автоматической настройки изображения;

Трапециевидное изображением для линейных датчиков;
Функция улучшения цветного допплера; Автоматическая трассировка в режиме допплера;  Автоматические расчеты в режиме реального времени; Функция настройки сохраненного изображения;

Проведение измерений сохраненных изображений; Функция Вокал: автоматический расчет размеров внутренних органов;

Программа архивация данных по пациентам.

Частота кадров: не менее 1000

Максимальная память для хранения кинопетли не менее 12700 кадров;
	1 шт.

	
	
	2.
	Монитор.
	Не менее 18,5 дюймовый светодиодный LED монитор с возможностью отображения трехмерных изображений. 

Монитор должен быть регулируемый по высоте / поворотный /наклоняемый.
	1 шт.

	
	
	3
	Сенсорная панель
	10- дюймовая LED сенсорная панель управления и программируемые кнопки обеспечивают легкость и удобство эксплуатации аппарата.
	1 шт.

	
	
	4
	Модуль 
	4D (Live 3D – система объемного изображения в реальном времени)
	1 шт.

	
	
	5
	Датчик конвексный
	Области применения: 

Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки.
Изогнутый линейный датчик;

Диапазон частот: 2-8МГц
Центральная частота: 5.0 МГц;

Радиус кривизны: 57 мм;

Область просмотра: 680;
Число элементов: 128;

Возможность использования биопсийного набора.
	1 шт.

	
	
	6
	Датчик конвексный (ректо-вагинальный)
	Области применения:

Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), 

Диапазон частот: 4-9 МГц.

Центральная частота: 6.5 МГц.

Радиус кривизны: 10 мм.

Область просмотра: 1480.

Число элементов: 128

Возможность использования биопсийного набора
	1 шт.

	
	
	7
	Датчик объемный (абдоминальный)
	Области применения:

Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство (трехмерное УЗИ плода) и гинекология. 

Диапазон частот: 2-6 МГц.

Центральная частота: 4 МГц.

Радиус кривизны: 40.

Область просмотра: 84°.

Число элементов: 128.

Возможность использования биопсийного набора.
	1 шт.

	
	
	8
	Датчик микроконвекный
	Области применения:

Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Педиатрические исследования.
Диапазон частот: 4-9МГц.

Центральная частота: 6.5 МГц.

Радиус кривизны: 14.

Область просмотра: 92°.

Число элементов: 128.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Видеопринтер медицинский
	Возможность получения графического изображения на бумаге. 

Цифровой черно-белый видеопринтер.

Скорость печати не более 3,9 сек.

Наличие в комплекте стартового набора бумаги
	1 шт.

	
	
	2.
	Источник бесперебойного питания
	Мощность не менее 3 кВт с выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания.
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Гель
	 Гель для ультразвуковых исследовании, должен  иметь среднюю вязкость и синий цвет объемом не менее 5 литров в канистре.
	1 шт.


Лот № 22 

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Установка анестезии



	2
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения)
	Установка для ингаляционной анестезии в комплекте



	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. 

Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках.  

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. 

Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. 

Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. 

Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». 

Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. 

Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. 

Наличие следующих режимов вентиляции легких: 

Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV).

Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). 

Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: 

инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, ПДКВ. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации.

Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.;  При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции;  При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на  подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха.
Наличие режима постоянной готовности к работе.

Контроль состава свежего газа: 

Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; 

Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; 

Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; 

На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод.

Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода.

Технические характеристики: 

Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; 

Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; 

Дыхательный объем: от 20мл  до 1400 мл; 

Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; 

Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; 

Пауза на вдохе: от 0 до 50%; 

ПДКВ: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; 

Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; 

Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; 

Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; 

Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, 

сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; 

Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин;  

Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин;  

Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); 

Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; 

При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). 

Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента.  

Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут.

Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра.

Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. 

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Установка анестезии
	базовая комплектация: версия должна быть на 2 газа: кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции должны быть: IPPV, ручной, спонтанный. Наличие тележки, компактной дыхательной системы, аккумуляторных батарей.
	1 шт.

	
	
	2
	Испаритель анестетиков с креплением
	Должен работать без подогрева, и предназначаться для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности должны быть: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Наличие безопасной системы заполнения, смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от не более 0,2 до не менее 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от не более 0.2 до не менее 15 л/мин.; от не более 0.2 до не менее 10 л/мин при концентрациях >5 об.% . Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C.
	1 шт.

	
	
	3
	Шланг кислородный

	Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт. 

	
	
	4
	Шланг сжатого воздуха

	Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт. 

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Имитатор легких пациента (взрослый) 
	Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. 
	1 шт.



	
	
	2
	Имитатор легких пациента (педиатрический)
	Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора.
	1 шт.

	
	
	3
	Компрессор медицинского воздуха с тележкой
	Компрессор должен быть безмаслянным, должен обеспечивать подачу сжатого медицинского воздуха. 
	1 шт.

	
	
	4
	Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре
	Должен обеспечивать подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре.
	1 шт.

	
	
	5
	Вентиляция с контролем по давлению (PCV); 
	Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, должен характеризоваться поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе.
	1 шт.

	
	
	6
	Газоанализатор
	Газоанализатор – должен быть предназначен для измерения и мониторинга концентрации СО2, концентрации и летучих анестетиков: фторотана, энфлурана, изофлурана, севофлурана, дезфлурана. Наличие автоматической идентификации анестетика. Технические характеристики: Рабочие параметры: наличие мониторинга CO2, 5 летучих анестетиков. Принцип измерения должен быть: на основе инфракрасного излучения с использованием быстродействующего датчика нового поколения, точность измерения: должна соответствовать стандартам ISO 11196/EN 864. Скорость забора проб: 150 мл/мин. Диапазон измерения СО2: от 0 до 10 объемн %,  точность не более ±0,5 объемн. % или ±12% отн., время срабатывания - менее 500 мсек.

Диапазон индикации анестетиков: Фторотаны -  от 0 до 8,5 объемн. %, 

Изофлураны - от 0 до 8,5 объемн. %, 

Дезфлураны - от 0 до 22 объемн. %; 

Энфлураны - от 0 до 10 объемн. %. Точность индикации анестетиков не более ±0,15 объемн.% или +15% отн., разрешение – не более 0,1% объемн. Дисплей должен быть: высококонтрастный обзорный жидкокристаллический дисплей. Размер рабочей поверхности: не менее 108 х 58 мм. Графическое изображение должно быть: параметры СО2 в реальном масштабе времени (t). Цифровые значения должны быть: минимальная вдыхаемая (Fi) и выдыхаемая (Fet). Концентрация СО2, и рабочего анестетика; Рабочие xаpактеpистики: Время автономной работы от аккумулятора не менее 1,5 часов; Газоанализатор должен крепиться на кронштейне, на боковой панели наркозного аппарата, высвобождая пространство на верхней панели для размещения дополнительного оборудования (например, монитора пациента).
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый)
	Шланги должны быть гофрированные силиконовые многоразовые.
	1 шт.

	
	
	2
	Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый)
	Шланги должны быть гофрированные силиконовые многоразовые.
	1 шт.

	
	
	3
	Датчик потока (многоразовый)
	Датчик потока должен быть термоанемометрический.
	комплект из 5 шт.

	
	
	4
	Датчик кислородный (замена - раз в год)
	Датчик О2. Принцип действия должен быть электрохимический (гальваническая ячейка)
	1 шт.

	
	
	5
	Бактериальный фильтр одноразовый
	Бактериальный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация - не менее 99,999; вирусная фильтрация – не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. 
	комплект из 50 шт.

	
	
	6
	Абсорбер СО2, контейнер 5 л 
	Натронная известь в гранулах должна быть в гранулах 2-4мм.: с содержанием Гидроксида кальция Ca(OH)2 – 81%; Воды - 16%; Гидроксида натрия  NaOH до 3%; Цветной индикатор -  должен быть этил фиолетовый.
	комплект из 2 шт.

	
	
	7
	Маска наркозная (многоразовая)
	Маски должны быть многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски должны иметь надувной контур с возможностью регулирования его жесткости.
	комплект из 3 шт.

	
	
	8
	Маска наркозная (одноразовая) 
	Маски для детей младших возрастных групп. Маски должны быть одноразового использования.
	Комплект из 90шт.

	
	
	9
	Влагоуловитель (замена - раз в месяц)
	Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. 
	комплект из 12 шт.



	
	
	10
	Линия для отбора проб дыхательной смеси (замена – раз в месяц)
	Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента.
	комплект из 10 шт.




Лот № 23
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте;      



	2
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте;  

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: 

В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений;

Во время транспортировки пациентов в пределах стационара;

При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое;

Во время перелетов;  

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар;

При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции;

Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания  электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны.

Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: 

VC-CMV - Принудительная вентиляция с контролем по объему;

VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов;

PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); 

VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему, с возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению. 

SPN-CPAP - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; 

Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; 

Функция «Вздох»:  два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ), 

Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму.

Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции.

Параметры вентиляции: 

I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, 

частота дыханий: от 2 до 80 в мин, 

время вдоха: от 0.2 до 10 сек, 

дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, 

давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, 

PEEP: от 0 до 35 мбар, 

давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше ПДКВ), 

ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, 

концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, 

чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, 

максимальный поток: 250 л/мин., 

быстродействие клапана: до 5 мсек., 

инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох , детекция инспираторной попытки. 

Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. 

По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода.
Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: 

Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления):

Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP (ПДКВ) Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон: от не более 0 до не менее 99 мбар; Разрешение: не более 1 мбар;

Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса);

FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон: от 18 до 100 об.%;   Разрешение: не более 1 об.% O2

Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон: от 0 до 196 л/мин;   Разрешение: не более 1 л/мин.

Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон: от 0 до 99 л/мин BTPS; Разрешение: не более 0,1 л/мин;

MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV- неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 100 %; Разрешение: 1 %

VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: не более 1 мл.

VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS;   Разрешение: не более 1 мл;

Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте;

ЧД Общая частота дыхания: Диапазон: от 0 до 150/мин; Разрешение: не более 1/мин; 

I:E  Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон: от 1:150 до 150:1;   Разрешение: не более 0,1;   

Ti Время вдоxа: Диапазон: от 0 до 15 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

T плато Время плато: Диапазон: от 0 до 10 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

R Resistance, сопротивление: Диапазон: от 3 до 100 мбар/л/сек;  Разрешение: не более 1 мбар/л/сек; 

C Compliance, комплайнс: Диапазон: от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение: не более 1 мл/мбар; 

T0C  Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон: от 18 до 48 °C; Разрешение: не более 1 °C; 

Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t): от 5 до 100 мбар;  Поток (t): от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем VT: от 0 до 2 л.

Наличие мониторинга следующих параметров;     MV Объем выдыхаемого в минуту газа:  
Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин.

Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; 

Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения

Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «ПДКВ + 5 мбар (в сочетании с установленным значением ПДКВ) не превышается, по крайней мере, на 0,1сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий.

T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV-неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек.

FiO2  Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд;

ЧД  Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки: от 10 до 120/мин.

Tапноэ  время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон: от 15 до 60 сек;   регулируется с шагом не более 1 сек.;   

VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон: от 0,06 до 4,0 л.

Наличие возможности отключения сигнала тревоги: 

- после включения устройства и в течение следующих 15 сек;

– при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек;

– при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения;

Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. 

Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с  функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея.

Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. 

Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления

Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. 

Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. 

Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар.   

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок)
	Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: VC-CMV; VC-AC; PLV;  VC-SIMV; SPN-CPAP; Вентиляция пpи апноэ.
	1 шт.

	
	
	2
	Шланг подачи О2 (кислорода) NIST/DIN под давлением, длиной 5,0 м
	Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт.

	
	
	3
	Клапан вдоха и выдоха
	Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка  на колесах
	На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес.
	1 шт.

	
	
	2
	Базовый блок увлажнителя 
	Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С.  Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С.
	1 шт.

	
	
	3
	Пневматический распылитель медикаментов
	Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным. 
	1 шт.

	
	
	4
	Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента)
	Служит для тестирования СРАР функции аппарата
	1 шт.

	
	
	5
	Пластиковый имитатор легких (педиатрический)
	Служит для тестирования СРАР функции аппарата
	1 шт.

	
	
	6
	Внешняя аккумуляторная батарея
	Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции
	1 шт.

	
	
	7
	Автоматическая регулировка потока на вдохе.
	Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании.
	1 шт.

	
	
	8
	PC-BIPAP
	PC-BIPAP (PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; 
	1 шт.

	
	
	9
	NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция.
	NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. 
	1 шт.

	
	
	10
	VC-MMV
	VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема
	1 шт.

	
	
	11
	Мониторинг СО2 (должна включать кювету капнографическую, многоразовую, взрослую)
	Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму).

CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2. 
	1 шт.

	
	
	12
	Опция дозировки дыхательного объёма от 20мл.


	возможность дозировки дыхательного объёма Vt от 20мл.
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Камера для увлажнителя (многоразовая взрослая)
	Должна быть многоразовой. Температура в камере должна быть лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	2
	Дыхательный контур пациента (взрослый)
	Должен быть: многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	3
	Фильтры бумажные для увлажнителя (взрослые)
	Должны быть: одноразовые. Должны предназначаться для фильтрации воды в увлажнителе.
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	4
	Маски для неинвазивной вентиляции
	Должна быть: маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Многоразовые.
	3 шт.

	
	
	5
	Бактериальный фильтр 
	Противомикробный и противовирусный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от не более 100 до не менее 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее 99,999; вирусная фильтрация не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч.
	1 комплект из 50 шт.

	
	
	6
	Датчик потока
	Датчик потока должен быть термоанемометрический, многоразовый
	1 комплект из 5 шт.

	
	
	7
	Датчик кислорода
	Датчик О2. должен иметь принцип работы: гальваническая ячейка. Многоразовый.
	2 шт.

	
	
	8
	Микрофильтр
	Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год.
	1 шт.

	
	
	9
	Пылевой фильтр
	Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год.
	1 шт.

	
	
	10
	Дыхательный контур пациента (детский)
	многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый
	1 шт.

	
	
	11
	Камера для увлажнителя (детская) 
	Многоразовая. Температура в камере лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	12
	Фильтры бумажные для увлажнителя (детские)
	детские, одноразовые, предназначаются для фильтрации воды в увлажнителе
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	13
	Кювета капнометрическая, многоразовая, детская
	многоразовая, стерилизуемая.
	1 шт.


Лот № 24 

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте;      



	2
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения)
	Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте;  

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: 

В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений;

Во время транспортировки пациентов в пределах стационара;

При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое;

Во время перелетов;  

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар;

При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции;

Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания  электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны.

Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: 

VC-CMV - Принудительная вентиляция с контролем по объему;

VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов;

PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); 

VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему, с возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению. 

SPN-CPAP - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; 

Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; 

Функция «Вздох»:  два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ), 

Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму.

Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции.

Параметры вентиляции: 

I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, 

частота дыханий: от 2 до 80 в мин, 

время вдоха: от 0.2 до 10 сек, 

дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, 

давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, 

PEEP: от 0 до 35 мбар, 

давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше ПДКВ), 

ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, 

концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, 

чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, 

максимальный поток: 250 л/мин., 

быстродействие клапана: до 5 мсек., 

инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох , детекция инспираторной попытки. 

Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. 

По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода.
Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: 

Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления):

Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP (ПДКВ) Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон: от не более 0 до не менее 99 мбар; Разрешение: не более 1 мбар;

Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса);

FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон: от 18 до 100 об.%;   Разрешение: не более 1 об.% O2

Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон: от 0 до 196 л/мин;   Разрешение: не более 1 л/мин.

Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон: от 0 до 99 л/мин BTPS; Разрешение: не более 0,1 л/мин;

MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV- неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 100 %; Разрешение: 1 %

VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: не более 1 мл.

VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS;   Разрешение: не более 1 мл;

Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте;

ЧД Общая частота дыхания: Диапазон: от 0 до 150/мин; Разрешение: не более 1/мин; 

I:E  Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон: от 1:150 до 150:1;   Разрешение: не более 0,1;   

Ti Время вдоxа: Диапазон: от 0 до 15 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

T плато Время плато: Диапазон: от 0 до 10 сек;   Разрешение: не более 0,1 сек;   

R Resistance, сопротивление: Диапазон: от 3 до 100 мбар/л/сек;  Разрешение: не более 1 мбар/л/сек; 

C Compliance, комплайнс: Диапазон: от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение: не более 1 мл/мбар; 

T0C  Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон: от 18 до 48 °C; Разрешение: не более 1 °C; 

Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t): от 5 до 100 мбар;  Поток (t): от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем VT: от 0 до 2 л.

Наличие мониторинга следующих параметров;     MV Объем выдыхаемого в минуту газа:  
Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин.

Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; 

Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения

Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «ПДКВ + 5 мбар (в сочетании с установленным значением ПДКВ) не превышается, по крайней мере, на 0,1сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий.

T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV-неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек.

FiO2  Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд;

ЧД  Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки: от 10 до 120/мин.

Tапноэ  время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон: от 15 до 60 сек;   регулируется с шагом не более 1 сек.;   

VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон: от 0,06 до 4,0 л.

Наличие возможности отключения сигнала тревоги: 

- после включения устройства и в течение следующих 15 сек;

– при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек;

– при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения;

Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. 

Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с  функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея.

Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. 

Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления

Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. 

Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. 

Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар.   

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок)
	Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: VC-CMV; VC-AC; PLV;  VC-SIMV; SPN-CPAP; Вентиляция пpи апноэ.
	1 шт.

	
	
	2
	Шланг подачи О2 (кислорода) NIST/DIN под давлением, длиной 5,0 м
	Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов)
	1 шт.

	
	
	3
	Клапан вдоха и выдоха
	Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Тележка  на колесах
	На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес.
	1 шт.

	
	
	2
	Базовый блок увлажнителя 
	Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С.  Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С.
	1 шт.

	
	
	3
	Пневматический распылитель медикаментов
	Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным. 
	1 шт.

	
	
	4
	Пластиковый имитатор легких (взрослого пациента)
	Служит для тестирования СРАР функции аппарата
	1 шт.

	
	
	5
	Пластиковый имитатор легких (педиатрический)
	Служит для тестирования СРАР функции аппарата
	1 шт.

	
	
	6
	Внешняя аккумуляторная батарея
	Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции
	1 шт.

	
	
	7
	Автоматическая регулировка потока на вдохе.
	Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании.
	1 шт.

	
	
	8
	PC-BIPAP
	PC-BIPAP (PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; 
	1 шт.

	
	
	9
	NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция.
	NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. 
	1 шт.

	
	
	10
	VC-MMV
	VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема
	1 шт.

	
	
	11
	Мониторинг СО2 (должна включать кювету капнографическую, многоразовую, взрослую)
	Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму).

CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2. 
	1 шт.

	
	
	12
	Опция дозировки дыхательного объёма от 20мл.


	возможность дозировки дыхательного объёма Vt от 20мл.
	1 шт.

	
	
	13
	Опция  расширенного мониторинга
	аппарат анализирует и сохраняет данные о статусе пациента в журнале событий. Отображение петель: возможно отображение одновременно двух петель и одного графика. Возможно отображение одной петли в большем масштабе с большим разрешением. Отображение трендов: табличные тренды могут настраиваться по усмотрению пользователя по любому из мониторируемых параметров.  
	1шт.

	
	
	14
	Опция Специальные маневры
	Специальные маневры: определение истинного ПДКВ и задержанного в легких дыхательного объёма при неполном выдохе, включает: Мониторинг неполного выдоха (гиперинфляции или патологическая задержка воздуха в легких) при ХОБЛ (хронических обструктивных болезнях легких) или Респираторном дистресс синдроме;

Задержка выдоха на уровне давления акта выдоха (ПДКВ или PEEP).
	1шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Камера увлажнителя (для взрослых пациентов)
	Должна быть многоразовой. Температура в камере должна быть лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	2
	Дыхательный контур пациента (взрослый)
	Должен быть: многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый.
	1 шт.

	
	
	3
	Фильтры бумажные для увлажнителя (взрослые)
	Должны быть: одноразовые. Должны предназначаться для фильтрации воды в увлажнителе.
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	4
	Маски для неинвазивной вентиляции
	Должна быть: маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Многоразовые.
	3 шт.

	
	
	5
	Бактериальный фильтр 
	Противомикробный и противовирусный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от не более 100 до не менее 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее 99,999; вирусная фильтрация не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч.
	1 комплект из 50 шт.

	
	
	6
	Датчик потока
	Датчик потока должен быть термоанемометрический, многоразовый
	1 комплект из 5 шт.

	
	
	7
	Датчик кислорода
	Датчик О2. должен иметь принцип работы: гальваническая ячейка. Многоразовый.
	2 шт.

	
	
	8
	Микрофильтр
	Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год.
	1 шт.

	
	
	9
	Пылевой фильтр
	Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год.
	1 шт.

	
	
	10
	Дыхательный контур пациента (детский)
	многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый
	1 шт.

	
	
	11
	Камера для увлажнителя (детская) 
	Многоразовая. Температура в камере лимитирована до 66 0С.
	1 шт.

	
	
	12
	Фильтры бумажные для увлажнителя (детские)
	детские, одноразовые, предназначаются для фильтрации воды в увлажнителе
	1 комплект из 100 шт.

	
	
	13
	Кювета капнометрическая, многоразовая, детская
	многоразовая, стерилизуемая.
	1 шт.


Лот №25 

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеокомплекс для эндоскопических операций с инструментами для лапароскопической хирургии и инструментами для торакальной хирургии



	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	- Должен позволять  выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопии практически любой сложности, включая реконструктивно-восстановительные операции

- Наличие возможности  проводить диагностические и оперативные вмешательства в лапароскопии

- Наличие возможности  расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Видеосистема с разрешением не менее 1920 x 1080р пкселей

Электрохирургический аппарат с максимальной мощностью не менее 370 Вт.

Электронный инсуффлятор со скоростью подачи углекислого газа 0-30 л/мин

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Головка камеры
	Видеоголовка эндоскопическая  головка эндовидеокамеры, 3-чиповая , стандарт изображения  fullHD,  разрешение  max. 1920 x 1080 пкс,  прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom  объективом, фокусное расстояние  f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой  PAL и  NTSC
	1

	
	
	2
	Медицинская эндоскопическая видеокамера
	Блок  управления камеры   для использования с    стандартными 1- и  3-чиповой головками камер, максимальное разрешение  1920 x 1080 пкс, с интегрированным модулем централизованного управления   и интегрированным модулем обработки изображения, цветовая система  PAL/NTSC, сеть : 100-240 VAC, 50/60 Hz, состоит из : -1 блок камеры  , сетевой кабель ,  BNC-видеокабель длина  180 cм,  S-Video (Y/C) видеокабель длина  180 cм,  специальный  RGB-видеокабель длина  180cм,  2 соединительных кабеля для дистанционного управления  видео принтером,  SCB-соединительный кабель , длина  100 cм,  DVI соединительный кабель длина  300 cм,  клавиатура с немецким алфавитом.
	1

	
	
	3
	Медицинский плоскоэкранный монитор жидкокристаллический
	Монитор с диагональю не менее 26"HD, Монитор медицинский, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1080 Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Видео выходы: DVI, S-Video, Composite Включая: Питание, DVI-D Кабель BNC/BNC видео кабель. монитор,  блок питания,  DVI-D соединительный кабель,  BNC/BNC Video кабель
	1

	
	
	4
	Подставка
	Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором  и 19" HD монитором
	1

	
	
	5
	Медицинский источник света
	Источник света эндоскопический, высокомощный источник холодного света,  светодиодной технологии, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая:
- Сетевой кабель
- SCB кабель
	1

	
	
	6
	Световод
	Световод , волоконнооптический диаметр 4.8 мм., длина 250 см.
	1

	
	
	7
	Световод
	Световод , волоконнооптический диаметр 4.8 мм, длина 300 см
	1

	
	
	8
	Медицинский инсуффлятор
	Насос эндоскопический, c SCB-модулем,рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, в комплект входят: 
термофлятор c встроенным SCB-модулем, нагревательный элемент сетевой шнур набор силиконовых трубок, стерилизуемые универсальный ключ соединительный кабель SCB
- стерильный фильтр, 10 шт./уп.
	1

	
	
	9
	Шланг высокого давления
	Шланг высокого давления, с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 55 см
	1

	
	
	10
	Медицинская система для отсасывания и промывания
	Помпа эндоскопическая, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: 
помпа, сетевой кабель пакет для отсасывания
	1

	
	
	11
	Банка отсоса
	Бутыль аспирационная, банка отсоса, 1.5 л
	1

	
	
	12
	Крышка для банки отсоса
	Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая
	1

	
	
	13
	Бутыль для промывающего раствора
	Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая
	1

	
	
	14
	Крышка бутыли
	Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, ирригационной, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения),
	1

	
	
	15
	Держатель для подставки банки
	Держатель для бутыли, 1.5 л
	2

	
	
	16
	Набор силиконовых трубок
	Трубка соединит. от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы  и аспирационного инструмента с бутылью.
	2

	
	
	17
	Набор силиконовых трубок
	Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту, набор силиконовых трубок, ирригационных,  стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом  1 литр и помпы
	2

	
	
	18
	Трубка для отсасывания и промывания
	Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см
	2

	
	
	19
	Медицинский высокочастотный хирургический аппарат
	Электрокоагулятор - прибор для электро хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: Электрокоагулятор,
сетевой кабель
	1

	
	
	20
	Однопедальный переключатель
	Педаль управления ножная, одинарная для HF-коагулятора, синяя
	1

	
	
	21
	Монополярный ВЧ кабель
	Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для аппаратов электрокоагулятора, длина 300 см
	2

	
	
	22
	Биполярный ВЧ кабель
	Шнур высокочастотный, биполярный, для коагулятора длина 300 см
	2

	
	
	23
	Соединительный кабель
	Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина 300 см
	1

	
	
	24
	Нейтральный электрод
	Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется  электрокоагулятором  A= 500 cm² площадь, для соединения необходим соединительный шнур
	1

	
	
	25
	Двухпедальный переключатель
	Педаль управления ножная, двойная педаль для  ВЧ генераторов
	1

	
	
	26
	Медицинская передвижная приборная стойка
	Стойка мобильная , для эндоскопического оборудования,  на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя  фиксированными полками,  1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с  панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления.
В комплекте  базовая стойка,  блок питания
	1

	
	
	27
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзамим, 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм,  длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом.
	1

	
	
	28
	Игла
	Эндоигла,    для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см
	2

	
	
	29
	Игла
	Эндоигла,    длина 15 см. с пружинным тупым стилетом
	1

	
	
	30
	Троакар
	Троакар, диаметр 11 мм,   Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм
	4

	
	
	31
	Троакар
	Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан
	6

	
	
	32
	Троакар
	Троакар, диаметр 11 мм, состоящий из: стилет троакара, конический, канюля с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см, силиконовый клапан
	1

	
	
	33
	Троакар
	Троакар, диаметр 6 мм,  состоящий из:
троакар пирамидальный канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см, силиконовый лепестковый клапан
	1

	
	
	34
	Троакар
	Троакар, размер 13 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный канюля без клапана, с  соединением для инсуффляции, длина 11.5 см  многофункциональный клапан, размер 13 мм переходник 13/10 мм
	1

	
	
	35
	Троакар
	Троакар, конический, с инсуффляционным краном, диаметр 15 мм.ю рабочая длина 12 см. Состоит из: канюля троакар, без клапана, стилет троакара, автоматический клапан
	1

	
	
	36
	Троакар
	Троакар, конический, с краном для инсуффляции, диаметр 22 мм, длина 12 см. Состоит из: канюля троакара, стилет троакара, автоматический клапан
	1

	
	
	37
	Редукционная гильза
	Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм,
	1

	
	
	38
	Переходник
	Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм
	2

	
	
	39
	Переходник
	Адаптер, двойной переходник, 13/10 мм и 13/5 мм
	1

	
	
	40
	Редукционная гильза
	Гильза, редукционная, многоразовая, диам. инструмента 10 мм, канюля троакара 22 мм
	1

	
	
	41
	Редукционная гильза
	Гильза, редукционная, многоразовая, диам. инструмента 10 мм, канюля троакара 22 мм
	1

	
	
	42
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   разборные   для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	43
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   разборные диссекционные, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо под прямым углом, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:

- пластмассовая рукоятка, без фиксатора 
- внешний тубус, изолированный
- рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	44
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   разборные захватывающие  , поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из:
 пластмассовая рукоятка, с фиксатором  
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	45
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 
пластмассовая рукоятка, с фиксатором ,  
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	46
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   разборные для препарирования и захватывания  , поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:  пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	47
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей,
состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором  , внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	48
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	49
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   разборные захватывающие   , поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции,   с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из:
 пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешний тубус, изолированный рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	50
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей,
состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешний тубус, изолированный рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	51
	Инструмент монополярный
	Щипцы,   разборные захватывающие, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3,  размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, c фиксатором  ,      внешняя трубка, изолированнаярабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	52
	Инструмент монополярный
	Щипцы, зажим,   разборный  , поворотный, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящий из: металлическая рукоятка, c фиксатором  ,    
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	53
	Инструмент монополярный
	Ножницы,   разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см,  зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя  подвижными браншами, состоящие из:пластмассовая рукоятка, без фиксатора
внешний тубус, изолированный
рабочая вставка-ножницы
	1

	
	
	54
	Инструмент монополярный
	Ножницы,  , ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм.
	1

	
	
	55
	Инструмент монополярный
	Ножницы,   разборные крючкообразные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из:пластмассовая рукоятка, без фиксатора
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-ножницы
	1

	
	
	56
	Инструмент биполярный
	Щипцы, для захвата, модель, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка, без кремальеры, цветовой код: голубой, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	57
	Инструмент биполярный
	Щипцы, захватывающие модель, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка , без кремальеры, цветовой код: голубой, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы
	1

	
	
	58
	Коагуляционный и диссекционный электрод
	Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм,  длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции
	2

	
	
	59
	Коагуляционный и диссекционный электрод
	Электрод, для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, рабочая длина 36 см
	1

	
	
	60
	Коагуляционный и диссекционный электрод
	Электрод, для коагуляции и диссекции , L-образный, с см-маркировкой, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина  43 см
	1

	
	
	61
	Аппликатор клипс
	Аппликатор, для использования с титановыми клипсам (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка
	1

	
	
	62
	Иглодержатель
	Иглодержатель, макро  , с эргономичной аксиальной рукояткой  с отключаемым фиксатором, фиксатор включается сверху, прямые бранши, с вольфрамо-карбиднами вставками, для использования с шовным материалом 0/0-7/0,  размер. 5 мм, длина  33 cм
	1

	
	
	63
	Иглодержатель
	Иглодержатель, макро  , с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1
	1

	
	
	64
	Толкатель узлов
	Узлопроталкиватель,  , для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см
	1

	
	
	65
	Пункционная игла
	Эндоигла, пункционная, с замком ЛЮЕР, диаметр  1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см
	1

	
	
	66
	Шовный инструмент
	Эндоигла, инструмент шовный,   для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см
	1

	
	
	67
	Ретрактор
	Ретрактор, разборный веерообразный, расширяющийся, пятилепестковый, диаметр 5 мм, длина 36 см
	1

	
	
	68
	Система   для беспроводной передачи видеосигнала
	Передающий модуль для конвертирования с источником питания,    набор для бескабельной передачи видеосигнала, для использования с  блоком видеокамеры  , поддерживаемый диапазон данных 1080пкс,  50/60Гц Состоящий из: передатчик, приемник
	1

	
	
	69
	Медицинская передвижная приборная стойка
	Стойка мобильная , для эндоскопического оборудования,   ,  перемещается  на 4 -х антистатических двойных  роликах, 2 из них оборудованы тормозами, для монтажа монитора с    адаптером, встроенным кабельным каналом  в вертикальной стойке, включая полку и кабельную намотку,  макс. нагрузка для монитора 15 кг, размеры : передвижная стойка  670 x 1600 x 670 мм  (ш x в x г), полка: 455 x 350 мм  (ш x г), диаметр роликов: 100 мм. Поставка в разобранном виде. Стойка состоит из:  - подставка для передвижной стойки, - модуль для кабелей, - полка
	1

	
	
	70
	Медицинский плоскоэкранный монитор жидкокристаллический
	Монитор с диагональю не менее 26"HD,   Монитор медицинский, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1080 Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Видео выходы: DVI, S-Video, Composite Включая: Питание, DVI-D Кабель BNC/BNC видео кабель. монитор,  блок питания,  DVI-D оединительный кабель,  BNC/BNC Video кабель
	1

	
	
	71
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами,   передне-бокового видения 45°, крупноформатная, диам. 10 мм,  длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.
	1

	
	
	72
	Оптика
	Оптика жесткая со стеклянными линзами,   прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом.
	1

	
	
	73
	Троакар
	Троакар, торакопорт, размер 6 мм, длина 6 см, состоящий из: - троакар, тупоконечный; - канюля с резьбой, длина 6 см
	1

	
	
	74
	Троакар
	Троакар, торакопорт, размер 11 мм, рабочая длина 6 см,
состоящий из: троакар, тупоконечный
канюля с резьбой, длина 60 мм
	1

	
	
	75
	Троакар
	Троакар, тупоконечный, с гибкой канюлей, автоклавируемый, размер 6 мм, рабочая длина 8,5 см  cоcтоит из: - стилет троакара, тупой; - канюля, гибкая, без клапана, длина 8,5 см
	3

	
	
	76
	Троакар
	Троакар, тупоконечный, с гибкой канюлей, автоклавируемый, размер 11 мм, рабочая длина 8,5 см,   состоит из:
- стилет троакара, тупой
- канюля троакара, гибкая, без клапана, длина 8,5 см
	3

	
	
	77
	Расширитель ребер
	Расширитель ребер , самоудерживающийся, глубина лезвий 40 мм,  ширина лезвий 30 мм
	1

	
	
	78
	Щипцы
	Щипцы, легочные,   разборные, бранши изогнутые атравматичные, одна бранша подвижна, длина бранш 50 мм, диаметр тубуса 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: металлическая Y-образная рукоятка, с механизмом предотвращения пережатия  , аксиальная, фиксация рабочей части в 4 различных положениях, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; рабочая вставка с внешним тубусом.
	1

	
	
	79
	Щипцы
	Зажим,   паренхимный, разборный, атравматичный, бранши дважды загнуты, одна бранша подвижна, длина бранш 53 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: - металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; - внешний  тубус с рабочей вставкой
	1

	
	
	80
	Щипцы
	Щипцы,   легочные, разборные, атравматичные, с изогнутыми браншами, бранши окончатые, одна бранша подвижна, длина бранш 47 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: - металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; - внешний тубус с рабочей вставкой.
	1

	
	
	81
	Щипцы
	Зажим,   паренхимный, разборный, атравматичный, дистальный конец бранш загнут, одна бранша подвижна, длина бранш 64 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, для использованая с линейным степлером, состоит из: - металлическая рукоятка, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, кнопка фиксации положения рабочей части расположена на боковой поверхности, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; - внешний тубус с рабочей вставкой.
	1

	
	
	82
	Щипцы
	Щипцы,   для захвата  , разборные, бранши прямые, одна бранша подвижна, бранши типа  , длина бранш 17 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: - металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; - внешний тубус с рабочей вставкой.
	1

	
	
	83
	Трубка для отсоса и промывания
	Канюля, для аспирации и ирригации с боковыми отверстиями, диаметр 5 мм, длина 30 см, используется с рукоятками для ирригации и аспирации
	1

	
	
	84
	Зонд пальпатор
	Зонд, пальпатор и узлопроталкиватель, дистальный конец загнут, размер 5 мм, длина 28 см
	1

	
	
	85
	Щипцы
	Щипцы,  для  , разборные, соединением для монополярной коагуляции, бранши изогнуты, обе бранши подвижны, размер 5 мм, длина 28 cм, coстоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с соединением для монополярной коагуляции; - изолированный внешний тубус с рабочей вставкой
	1

	
	
	86
	Ножницы
	Ножницы,   разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, тубус дистально загнут, лезвия ножниц загнуты, лезвия открываются горизонтально, оба лезвия подвижны, размер 5 мм, длина 28 см,  состоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; - изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой
	1

	
	
	87
	Ножницы
	Ножницы,   разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, тубус дистально загнут, лезвия ножниц прямые, с зубчиками, открываются вертикально, одно лезвие подвижно, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; - изолироанная внешняя трубка с рабочей вставкой
	1

	
	
	88
	Щипцы
	Щипцы,   для биопсии, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, внешний тубус дистально загнут, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; - изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой
	1

	
	
	89
	Щипцы
	Щипцы,   захватывающие  , разборные, с соединением для монополярной коагуляции, бранши круглые, длинные , двойного действия, размер 10 мм, длина 30 cм, в комплекте: металлическая Y-образная рукоятка, изолированная , аксиальная, с 4 фиксированными позициями металлический внешний тубус изолированный вставка
	1

	
	
	90
	Коагуляционный и диссекционный электрод
	Электрод, диссекционный, L-образный, с соединением для монополярной коагуляции, с загнутым дистальным концом, размер 5 мм, длина 28 см
	1

	
	
	91
	Щипцы
	Щипцы,   диссекционные  , поворотные, разборные, изолированные, с соединением для биполярной коагуляции, тубус дистально изогнут, обе бранши подвижны, изогнуты, размер  5 мм, длина  28 cм, в комплекте: кольцевая рукоятка, с увеличенной зоной контакта на колцах для пальца внешний тубус с вставкой
	1

	
	
	92
	Рукоятка для аспирации и ирригации
	Рукоятка, с цилиндрическим клапаном, для аспирации и ирригации, используется с коагуляционными/аспирационными трубками диаметром 5 мм, автоклавируемая
	2

	
	
	93
	Канюля для отсоса и коагуляции
	Канюля, для аспирации и коагуляции, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением   дистальный конец загнут, размер 5 мм, длина 28 см для использования с рукояктой
	1

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Бактериальный фильтр
	Фильтр, антибактериальный, для использования  помпой одноразовый, нестерильный, 10 шт. в упаковке.
	1

	
	
	2
	Газовый фильтр
	Фильтр, CO2\N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со коростью потока газа 30 л\мин.  , для использования с инсуфлятором  стерильно, 25 шт в упаковке.
	1

	
	
	3
	Титановые клипсы
	Клипсы, титановые   средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором 
	1


Лот 26 

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система острого диализа 

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения.Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке.
	Система острого диализа

	3
	Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	SCUF (Медленная непрерывная ультрафильтрация): Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности в случае сердечной недостаточности или отека легких.
CVVH (непрерывная вено-венознаягемофильтрация), 
Пре-пост  CVVH (высокообьемная вено-венозная гемофильтрация), 
CVVHD (Непрерывный вено-венозный гемодиализ),
Пре-пост CVVHDF (Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация): 

– Острая почечная недостаточность

– Удаление водорастворимых токсичных продуктов обмена

веществ.

– Лечение угрожающего жизни электролитного дисбаланса,

Например: гиперкалиемии.

– Коррекция КЩР (кислотно-щелочного равновесия), например метаболического ацидоза

– Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности

в случае сердечной недостаточности или отека легких
HP  (Гемоперфузия): Удаление токсичных веществ (в том числе связанных с белками) путем адсорбции.

MPS (Мембранная плазмосепарация): Удаление из плазмы таких веществ, как

патологические иммуноглобулины,

токсины, связанные с белками крови, или для введения донорской плазмы при плазмообмене

	4
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Назначение (по данным производителя)Устройство предназначено для осуществления процедурэкстракорпоральной очистки крови (диализа, фильтрации или сорбции) в условиях клиники, в частности, в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Мобильность и возможность немедленного демонтажа аппарата с созданием транспортировочного положения

Наличие воздушных ловушек в магистрали: стандартная

Весы, количество/макс. вес.(кг): от4 до12

Насосы, количество, характеристика: не менее 4

Насос крови (мл/мин): от 10 до 500 ± 5%

Насос диализата (мл/мин) от 10 до 80 

Насос субституата  (мл/мин): от 10 до 80 

Насос фильтрата  (мл/мин): от 10 до 180

Датчики давления, количество, характеристика: не менее 4(артериальный датчик, венозный датчик, датчик давления фильтрата, давление в фильтре)

Детектор утечки крови (инфракрасный)

Детектор наличия воздуха в системе (ультразвуковой)

Цветной жидкокристаллический русифицированный дисплей с отображением заданных параметров, логических советов оператору и выведением сервис-меню: ЖК-монитор, 10,4״
Панель управления: Клавиши + джойстик  на аппарате (сервисный режим)

Наличие порта RS 232

Память: Сохранение информации не менее чем за последние 72 часа

Нагреватель крови и растворов

Инструкция на русском и казахском языке

Диапазон скорости потока крови: От 10 до500 мл/мин ± 10%

Диапазон скорости потока субституата: От 10 до 80 мл/мин

Диапазон скорости потока диализата: От 10 до 80 мл/мин

Диапазон скорости объема плазмы: От 10 до 50 мл/мин  

Скорость ультрафильтрации: от 0 мл/мин до 30 мл/мин

Скорость фильтрата: от 10 мл/мин до 180 мл/мин

Максимальная загрузка весов для диализата / субституата: не менее 12 кг

Максимальная загрузка весов для фильтрата: не менее 12 кг

Верхнее расположение весов для диализата / субституата


Возможность одновременного использования мешков для сбора фильтрата: от 1 л до 10л

Объем мешка для сбора фильтрата: до 10 л

Количество встроенных подогревателей с регулируемой температурой для подогрева замещающего раствора (субституата) и диализирующего раствора (диализата): не менее 2

Время работы от элементов питания: не менее 15 мин

Версия программного обеспечения: 5.23

	5
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Монитор
	Монитор
	1

	
	
	2.
	Экстракорпоральный контур
	Экстракорпоральный контур
	1

	
	
	3.
	Насос гепарина
	Насос гепарина
	1

	
	
	4.
	Насос диализата
	Насос диализата
	1

	
	
	5.
	Насос субституата
	Насос субституата
	1

	
	
	6.
	Насос фильтрата
	Насос фильтрата
	1

	
	
	7.
	Насос крови
	Насос крови
	1

	
	
	8.
	Нагреватели диализата и субституата
	Нагреватели диализата и субституата
	2

	
	
	9.
	Детектор утечки крови
	Детектор утечки крови
	1

	
	
	10.
	Стойка
	Стойка
	1

	
	
	11.
	Весы
	Весы:

 Максимальная нагрузка: 12 к ,
Диапазон взвешивания: от 0 до 12 кг ,
Разрешение: 1 г ,
Максимальное отклонение от линейности: ≤ ±1%.
	4

	
	
	12.
	Детектор воздуха
	Детектор воздуха
	1

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Набор для плазмафереза
	Плазмафильтр, система магистралей для мембранной плазменной сепарации в экстракорпоральной очистке крови при проведении терапии острой почечной недостаточности
	1

	
	
	2.
	Набор для постоянной заместительной почечной терапии
	Гемофильтр (Объем заполнения 1,4кв.м)., системы  магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности
	1

	
	
	3.
	Набор для постоянной заместительной почечной терапии
	Гемофильтр (Объем заполнения 1,8кв.м), системы магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности
	1

	
	
	4.
	Комплект двухпросветного катетера  для диализа
	Катетер из полиуретана 3,6мм х 150мм, рентгеноконтрастный, с соединителямиLuer-lock, пункционная игла 1,5мм х70мм, направляющая проволока1,0мм х700мм, расширитель 3,0мм х200мм, инъекционные колпачки 2шт., стерильная салфетка)
	3

	
	
	5.
	Принадлежности для гемодиализа
	Принадлежности для гемодиализа (фильтрат пакет): материал ПВХ, объем заполнения – не менее 10 л, нестерильный
	6

	
	
	6.
	Принадлежности для гемодиализа стерильные
	Стерилизация: этиленоксид, длина трубки – не менее 60 мм, диаметр адаптера – 6мм х 1 мм, материал: сальник – силикон, колпачек – полипропилен, адаптер – ПВХ, трубки – ПВХ
	6


Лот  № 27
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией 



	2
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок  документа)
	не подлежит внесению в Реестр ГСИ РК.

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Аппарат предназначен для использования в абдоминальной и торакальной хирургии, в нейрохирургии, лапароскопической хирургии, урологии, онкологии, гинекологии. Аппарат не рекомендуется для использования в офтальмологии. 

Аппараты не предназначены для длительного беспрерывного применения.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Необходимо что бы все функции аппарата управляются микропроцессором.
Программирование значений на фронтальной панели:
На каждую функцию должно быть запрограммированы не менее 5 ступеней, но на отдельные операции возможна индивидуальная установка параметров. 

Наличие возможности  программирования 10 индивидуальных программ. 

Наличие тест-программы для технического сервиса: 
-для функционального теста 

-для точной настройки 

-для высвечивания на дисплее электрических параметров 

-для проверки акустических и оптических сигналов 

-для обозначения внутренних рабочих напряжений на дисплее фронтальной панели 

-для обозначения версии Soft программы на дисплее фронтальной панели.

Система безопасности должна быть: 

Аппарат должен быть обеспечен системой безопасности 

Подключение нейтрального электрода согласно нормам CF 

Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату 

Автоматическое наблюдение за прилежанием нейтрального электрода на пациенте, световое (система светофора) и акустическое сопровождение наблюдения 

Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах 

Автоматическая установка основных параметров при длительном выключении напряжения в сети.

Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров 

Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата 

Автоматическое установление параметров при подключении зондов для холодноплазменной коагуляции. 

Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическое и оптическое сопровождение наблюдения 

Автоматическое наблюдение за газовым проводником в подключенных инструментах, оптическое и акустическое сопровождение наблюдения.

Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и определение кода ошибки для быстрой проверки 

Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату 

Автоматическое наблюдение за положением раздельного нейтрального электрода на пациенте 

Автоматическое наблюдение за сопротивлением между нейтральным электродом и пациентом в зависимости от ВЧ тока 

Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой 

Автоматическая установка мощности 

Автоматическое самотестирование аппарата при включении 

Автоматическое определение параметров при подключение холодно- плазменных инструментов (3 типа инструментов) 

Автоматическое наблюдение за количеством газа, оптическое и акустическое 

Автоматическое наблюдение за проходимостью газа 

Автоматическое определение ошибки 

Обозначение ошибки на дисплее для быстрого устранения 

Монополярная коагуляция Soft:
Максимальная мощность 100 Ватт/200 Ω 

Устанавливаемое ограничение мощности 

Автоматическая регулировка напряжения 

ВЧ напряжение до 680VP 

Работа через педаль и инструмент 

Наличие AutoStop

Монополярные сечения:
Мощность максимум 350Watt 

Устанавливаемое ограничение мощности 

Автоматическая регулировка напряжения 

Автоматическая регулировка дугового разряда 

ВЧ напяржение максимум 660 VP 

Автоматическое управление напряжением 

Включение в работу, как через педаль, так и через инструмент 

Сечение в обычном режиме (электронож) мощность 320 W 

Сечение TUR для урологии (Трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии) максимально 350W/200Ω 

Сечение Blend (Blend+Power Blend) максимально 320W/200Ω
Резка с одновременной коагуляцией с установкой 9 эффектов гемостаза. 

Сечение Pulse для (полипектомии) максимально 40W/200Ω Установка глубины гемостаза в 9 режимах 

Ceчение TUR-Pulse максимально 50W/200Ω 1320 VPр

Монополярная коагуляция, Forcе:
Максимальная мощность 120 Ватт/200 Ω 

Устанавливаемое ограничение мощности 

ВЧ напряжение до 1320 VPр

Функция «HI» - коагуляция «под водой» 

Возможность установки режима резки при коагуляции в 5 режимах 

Автоматическая регулировка напряжения 

Работа через педаль и инструмент 

Наличие AutoStop

Биполярная коагуляция:
Максимальная мощность 100 Ватт/100 Ω 

Устанавливаемое ограничение мощности 

ВЧ напряжение до 460VP 

Автоматическая регулировка напряжения 

Работа через педаль 

Включение через AutoStart

Деактивация через AutoStop

Биполярное сечение:
Мощность 130Watt/ 200Ω 

Устанавливаемое ограничение мощности 

Автоматическая регулировка напряжения 

ВЧ напряжение максимум 760VP 

Коагулируемое сечение BipoPulse:
Автоматическое управление мощности 

Работа через педаль 

Активация через AutoStart

AutoStart с отсрочкой включения 

Деактивация через Auto-Stop

Холодно-плазменная коагуляция:
При холодно-плазменной коагуляции плазма, которая образуется из ионизированного луча гелия, передается из инструмента на биологическую ткань на расстоянии на менее 5 мм. При этом не требует нейтрального электрода. 

Максимальная мощность коагуляции составляет 100 Ватт. Активация инструмента производится через педаль. Возможна деактивация через функцию „Autostop“. 

Программирование:

Минимум 5 ступеней переключения мощности на фронтальной панели, а также возможна индивидуальная установка параметров. 

Холодно-плазменная коагуляция:
Использование инертного газа гелия.
мощность 100Ватт.

мощность 25 Ватт.

Устанавливаемое ограничение мощности 

Автоматическая установка напряжения 

Нейтрального электрода для использования режима газовой коагуляции не нужно 

Активация через педаль 

Деактивация через „AutoStop“ 

Автоматическое определение мощности и потока газа при подключении инструмента 

Минимум два различных устанавливаемых параметра – 25 и 100 Ватт 

Контролируемая подача газа от 0,5 до 5 л / мин 

Возможность мануального подбора необходимого потока газа при выбранной мощности, но в пределах ограниченных величин 
Холодно-плазменная коагуляция 
Наличие двух запрограммированных на мощность инструментов 25 и 100 Ватт 

Наличие инструментов для нейрохирургии 

Наличие инструментов для оториноларингологии 

Наличие зондов для открытой хирургии 

Наличие зондов для микрохирургии

Наличие зондов для лапароскопической хирургии 

Все инструменты и зонды автоклавируемые

Технические характеристики должны быть: 
Сетевое напряжение 230V ±15% 

Частота сети 50Гц ±5% 

Наличие кабеля заземления 

	5


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)


	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Аппарат высокачастотнойэлектрохирургии с холодно-плазменной коагуляции
	напряжение сети 230 В, 50гЦ, потребляемая мощность 700 ВА, выходная мощность 1-130 Вт, номинальная частота 360кГц, используемый газ - гелий, давление в баллоне макс.200 бар, давление на выходе в аппарат 5-8 бар, расход газа макс. 0,5-5,5 л/мин.
	1 к-т

	
	
	2.
	Педаль 
	Переключатель ножной для активации холодно-плазменной коагуляции

Длина кабеля 5м., тип штекера 3-контактный.
	1шт.

	
	
	3
	Педаль 
	Переключатель ножной двойной для активации биполярных функций

Длина кабеля 5м., тип штекера 4-контактный
	1шт.

	
	
	4
	 Кабель сетевой 
	Сетевой кабель .Длина кабеля 3м.
	1шт

	
	
	5
	Кабель заземления
	Кабель заземления .Длина кабела 5м
	1шт.

	
	
	6
	Кабель для нейтрального электрода
	Кабель для многоразового нейтрального электрода Длина кабеля 5м., электрическая прочность 3,0кВпик
	1шт.

	
	
	7
	Электрод нейтральный детский
	Нейтральный электрод многоразового пользования детский .Площадь 120см², площадь электропроводной поверхности 120см², многоразовый, материал-электропроводящий силикон.
	1шт.

	
	
	8
	Ремень для фиксации нейтрального электрода с пуговицей
	Фиксатор для нейтрального электрода  многоразового пользования.

Длина кабеля 1м., с кнопкой для фиксации резиновых электродов
	1шт.

	
	
	9
	Кабель для нейтрального электрода
	Кабель для одноразовых нейтральных электродов

Длина кабеля 5м., электрическая прочность 3,0кВпик, скоба-фиксатор, 2-контактное соединение для нейтральнего электрода,
	2шт.

	
	
	10
	Кабель адаптер 
	 Кабель адаптер для зондов ЛОР.  Совместимый с ЛОР инструментами
	1шт.

	
	
	11
	Инструменты –ручки вариабельный 
	Максимальная мощность-100Ватт, крепление 5мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль.
	1шт.

	
	
	12
	Инструменты –ручки  ЛОР с ножным переключением
	Максимальная мощность-25Ватт, крепление 3мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль Вариабельный инструмент СРС для ЛОР.


	1шт.

	
	
	13
	 Инструменты –ручки вариабельные
	Максимальная мощность-25Ватт, крепление 3мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль.

Вариабельный инструмент СРС для микро- и нейрохирургии.


	1шт.

	
	
	14
	Инструменты-ручки с ручным переключением с кабелем
	Ручная активация 2 кнопки, 3-контактный штекер, электрическая прочность 5,5кВпик

ВЧ инструмент с активацией на инструменте


	3шт.

	
	
	15
	Электродные удлинители 
	150 мм., D=4мм.


	1шт.

	
	
	16
	Электрод игла
	Длина 65мм, крепление 4мм, размер 23-0,8 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием


	5шт.

	
	
	17
	Электрод шарик
	Длина 65мм, крепление 4мм, электрическая прочность-4,0кВпик,
 
	5шт.

	
	
	18
	Электрод нож
	Длина 65мм, крепление 4мм, размер 3,3-24 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием


	5шт.

	
	
	19
	Электрод нож изогнутый
	Длина 65мм, крепление 4мм, размер 1,5-17 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием


	5шт.

	
	
	20
	Кабель для биполярного инструмента 
	Длина кабеля 5,0м.,электрическа прочность 0,80кВпик, 2-контактный биполярный штекер

Биполярный кабель 


	1шт.

	
	
	21
	Биполярный пинцет 
	Биполярный пинцет Non-StickДлина 200мм., форма наконечника- прямой, электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием


	1шт.

	
	
	22
	Кабель для биполярного инструмента
	Биполярный кабель стандартный

Длина кабеля 5,0м., электрическая прочность 0,80кВпик, международный плоский штекер безопасный, 2-контактный штекер.


	3шт.

	
	
	23
	Биполярный пинцет 
	Биполярный пинцет Non-StickДлина 180мм., форма наконечника- прямой, размер наконечника -0,3мм., электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием
	1шт.

	
	
	24
	Биполярный пинцет 
	Биполярный пинцет Non-Stick
Длина 220мм., форма наконечника- прямой, размер наконечника -1,0мм., электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием
	1шт.

	
	
	25
	Игла чистящая для зондов 
	L=400мм.
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1

2
	Тележка  с стенкой-держателем для  газового баллона
	Размеры 600-875-690мм., держатель для газовых баллонов 5 лит. 
	1 шт.

	
	
	3
	Газовые баллоны
	Баллон для гелия 5л - 

Тип газа-Гелий чистоты 99,998%- 
	2 шт.

	
	
	4
	Редуктор для газового баллона
	Клапан сброса  давления 
	1шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Электрод нейтральный детский
	Количество в 1 упаковке-50 шт., площадь 124 см, площадь электропроводной поверхности 71 см, одноразовый, материал-ПЭ пеноматериал
	10 уп.

	
	
	2.
	Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии
	Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=70мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	3.
	Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии
	Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=160мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	4.
	Зонды удлинители для вариабельных инструментов-ручек для лапароскопической хирургии
	Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=330мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	5.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии
	Насадка  для использования в микрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=80мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	6.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии
	Насадка для использования в микрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=100мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	7.
	Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии
	 Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=120мм., УП=10шт.
	1уп.


Лот № 28
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Видеокомплекс для эндоскопической хирургии  с   инструментами для лапароскопических операций  с инструментами для нейроэндоскопии    



	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	 Должен позволять  выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопии и нейроэндоскопий, включая реконструктивно-восстановительные операции 

Наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства

Наличие возможности расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт

Водоснабжение: не требуется

Канализация: не требуется

Площадь помещения: не менее 3 кв. м.

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Головка камеры  
	Видеоголовка эндоскопическая с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x)
	1шт.

	
	
	2
	Блок управления камеры 
	Видеокамера эндоскопическая, блок управления одночиповой камерой, используется для получения флуоресцентных изображений, с интегрированной шиной   и модулем обработки изображений, Цветовая систем PAL/NTSC, Электропитание: 100-240 Вольт, 50/60 Гц
Состоит из: блок управления камерой, кабель электропитания, BNC-кабель, длина 180 см, S-Video (Y/C) кабель, длина 180 см, Специальный  RGB кабель, длина 180 см, 2 кабеля для удаленного управления видеопринтерами,  длина 100 см 
	1шт.

	
	
	3
	Медицинский плоскоэкранный монитор жидкокристаллический размером  19” дюймов
	жидкокристаллический медицинский монитор с диагональю 

не менее 19",  цветовая система PAL/NTSC,  разрешение max. 1280 x 1024, входы SDI / HD-SDI, композит, S-видео, RGB, DVI-D и VGA входы,   освещенность: 300 cd/m2, контраст: 600:1 , время реакции 10-16 мс. сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: 
- жидкокристаллический медицинский монитор с диагональю  не менее 19",
- блок питания, 
- сетевой кабель
	1шт.

	
	
	4
	Кронштейн для крепления мониторов
	Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором  и 19" HD монитором  
	1шт.

	
	
	5
	Медицинский источник света
	Источник света, тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур
	1шт.

	
	
	6
	Световод  
	Световод , волоконнооптический диаметр 4.8 мм., длина 250 см.
	1шт.

	
	
	7
	Медицинский инсуффлятор 
	Насос эндоскопический, рабочее напряжение 100-240 В пер.тока, 50/60 Гц, в комплект входит:
электронный эндофлятор с интегрированным модулем,
сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, соединительный кабель, 
стерильный фильтр, 10 шт,/уп.
	1шт.

	
	
	8
	Шланг низкого давления
	Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см
	1шт.

	
	
	9
	Медицинский высокочастотный хирургический аппарат 
	Электрокоагулятор - прибор для электро хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из:
Электрокоагулятор,
сетевой кабель
	1шт.

	
	
	10
	Нейтральный электрод
	Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с электрокоагуляторами,  A= 500 cm² площадь, для соединения необходим соединительный шнур  
	1шт.

	
	
	11
	Соединительный кабель
	Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина 300 см
	1шт.

	
	
	12
	Двухпедальный переключатель
	Педаль управления ножная, двойная педаль для  ВЧ генераторов   
	1шт.

	
	
	13
	Монополярный ВЧ-кабель
	Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для коагуляторов, длина 300 см
	2шт.

	
	
	14
	Биполярный ВЧ-кабель
	Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов  длина 300 см
	2шт.

	
	
	15
	Медицинская система для отсасывания и промывания 
	 Медицинская система для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, 
в комплект входит: 
Помпа эндоскопическая, сетевой кабель, ВАКУсейф-пакет для отсасывания
	1шт.

	
	
	16
	Банка отсоса
	Бутыль аспирационная, банка отсоса, не менее 1.5 л
	1шт.

	
	
	17
	Крышка банки отсоса
	Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, для банки отсоса, не менее 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая
	1шт.

	
	
	18
	Бутыль для промывающего раствора
	Бутыль ирригационная, для промывающего раствора не менее1 л, стерилизуемая
	2шт.

	
	
	19
	Крышка бутыли
	Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, ирригационной, стерилизуемая, для   бутыли, не менее 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором не менее 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения) 
	1шт.

	
	
	20
	Подставка для банки отсоса
	Держатель для бутыли не менее 1.5 л
	2шт.

	
	
	21
	Набор силиконовых трубок
	Трубка соединит. от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы эндоскопической и аспирационного инструмента с бутылью.
	2шт.

	
	
	22
	Набор силиконовых трубок
	Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту, набор силиконовых трубок, ирригационных,  стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом  1 литр и помпы эндоскопической
	2шт.

	
	
	23
	Трубка для отсасывания и промывания
	Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см
	1шт.

	
	
	24
	Медицинская передвижная приборная стойка, вариант исполнения:   мобильная
	Стойка мобильная , для эндоскопического оборудования, перемещение на 4 антистатических двойных роликах, 2 оборудованы с фиксируемыми тормозами (задние), 3 фиксированные полки, 1 полка  с рукоятками , главный выключатель на боковой балке, 1 ящик с замком, встроенные кабельные каналы в обеих боковых балках, 1 набор противоскольжения для оборудования, двойная задняя панель с встроенным электрическим распределителем на  12 розеток, держатель для блоков питания, соединители для заземления и кабельный держатель на задней стороне.   1 держатель камеры , 2 боковые рельсы для дополнительного оборудования, Размеры: мобильная стойка: 730 x 1490 x 716 мм (w x h x d), полка: 630 x 480 мм (w x d), диаметр роликов: 150 мм
	1шт.

	
	
	25
	Оптика  
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм,  длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом.  
	1шт.

	
	
	26
	Игла Вереша 
	Эндоигла, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см
	1шт.

	
	
	27
	Троакар 
	Троакар, диаметр 11 мм. Состоит из:   стилет троакара пирамидальный,  канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм
	2шт.

	
	
	28
	Троакар 
	Троакар, диаметр 11 мм, состоящий из:   стилет троакара, конический, канюля с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см, силиконовый клапан
	2шт.

	
	
	29
	Троакар 
	Троакар, диаметр 6 мм, состоящий из:
троакар пирамидальный, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см
силиконовый лепестковый клапан
	3шт.

	
	
	30
	Троакар 
	Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан
	3шт.

	
	
	31
	Переходник
	Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм
	1шт.

	
	
	32
	Редукционная гильза
	Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм,  
	1шт.

	
	
	33
	Щипцы    
	Щипцы, захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: 
пластмассовая рукоятка, с фиксатором   
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	34
	Щипцы  
	Щипцы, разборные для препарирования и захватывания по KELLY, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами,
состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором 
внешняя трубка, изолированная
рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	35
	Щипцы  
	Щипцы, разборные для препарирования и захватывания по, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная,  рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	36
	Щипцы  
	Щипцы, разборные захватывающие по, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	37
	Инструмент монополярный
	Ножницы, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из:   пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм.
	1шт.

	
	
	38
	Инструмент монополярный
	Ножницы, разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см,  зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя  подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка-ножницы
	1шт.

	
	
	39
	Инструмент монополярный
	Щипцы, разборные по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	40
	Щипцы
	Щипцы, разборные диссекционные, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо под прямым углом, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:
пластмассовая рукоятка, без фиксатора, 
внешний тубус, изолированный,  рабочая вставка-щипцы.
	1шт.

	
	
	41
	Инструмент монополярный
	Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:   пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	42
	Биполярные щипцы
	Щипцы, для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	43
	Биполярные щипцы 
	Щипцы, захватывающие, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	44
	Инструмент монополярный
	Щипцы, разборные захватывающие, для ткани, поворотные, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:
металлическая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы
	1шт.

	
	
	45
	Коагуляционный и диссекционный электрод, L-образный
	Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм,  длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции
	1шт.

	
	
	46
	Биполярная коагуляционная отсасывающая трубка
	Канюля, для отсоса/промывания, биполярная, диаметр 5 мм, длина 36 см, для использования с рукоятками для отсоса и промывания
	1шт.

	
	
	47
	Рукоятка для отсасывания и промывания
	Рукоятка, для отсасывания и промывания, используется с коагуляционными отсасывающими трубками 5 мм и отсасывающими/промывающимии трубками 5 мм, автоклавируемая
	1шт.

	
	
	48
	Трубки для отсасывания и промывания
	Канюля, набор силиконовый, автоклавируемый, используется с рукояткой  
	1шт.

	
	
	49
	Макроиглодержатель  
	Иглодержатель, макро, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1
	1шт.

	
	
	50
	Макроиглодержатель  
	Иглодержатель, макро, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны, бранши загнуты вправо, карбид-вольфрамовая вставка, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см
	1шт.

	
	
	51
	Аппликатор клипс разборный
	Аппликатор, для использования с титановыми клипсам  (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка
	1шт.

	
	
	52
	Шовный инструмент  
	Эндоигла, инструмент шовный, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см
	1шт.

	
	
	53
	Толкатель узлов
	Узлопроталкиватель,  для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см
	1шт.

	
	
	54
	Корзина  
	Корзинка, решето, средняя, для чистки, стерилизации и хранения  двух эндоскопов и  одного световодного кабеля. 487х125х54 мм для жестких эндоскопов до 10 мм диаметра и до 32 см рабочей длины.
	1шт.

	
	
	55
	Оптика  
	Оптика жесткая со стеклянными линзами  30° для кардиохирургии, расширенный обзор, диаметр 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом,  
	1шт.

	
	
	56
	Световод  
	Световод , волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см
	1шт.

	
	
	57
	Троакар 
	Троакар, тупоконечный, с гибкой канюлей, автоклавируемый, размер 11 мм, рабочая длина 8,5 см, состоит из:
стилет троакара, тупой, канюля троакара, гибкая, без клапана, длина 8,5 см
	2шт.

	
	
	58
	Троакар 
	Троакар, тупоконечный, с гибкой канюлей, автоклавируемый, размер 6 мм, рабочая длина 8,5 см, cоcтоит из:   стилет троакара, тупой,  канюля, гибкая, без клапана, длина 8,5 см
	3шт.

	
	
	59
	Паренхимный зажим
	Зажим,  паренхимный, разборный, бранши прямые атравматичные, одна бранша подвижна, длина бранш 66 мм, диаметр тубуса 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, с механизмом предотвращения пережатия, аксиальная, фиксация рабочей части в 4 различных положениях, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; рабочая вставка с внешним тубусом.
	1шт.

	
	
	60
	Щипцы
	Щипцы, легочные, разборные, атравматичные, с изогнутыми браншами, бранши окончатые, одна бранша подвижна, длина бранш 47 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой.
	1шт.

	
	
	61
	Захватывающие щипчики
	Щипцы,  для захвата, разборные, бранши прямые, одна бранша подвижна, бранши типа "зев кобры", длина бранш 17 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из:металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой.
	1шт.

	
	
	62
	Оптика  
	Оптика жесткая со стеклянными линзами, прямого видения 6 °, широкоформатная, с угловым окуляром, с инструментальным каналом диаметром 3 мм, рабочая длина 15 см, со встроенным стекловолоконным световодом, автоклавируемая,  
	1шт.

	
	
	63
	Операционный тубус
	Тубус, операционный  для нейроэндоскопа, градуированный, внешний диаметр 6.5 мм, рабочая длина 13 cм, с латеральным краном и выходом для катетера, для использования с оптикой     и обтюратором   
	1шт.

	
	
	64
	Обтюратор
	Обтуратор, для использования с операционным тубусом  
	1шт.

	
	
	65
	Оптика  
	Оптика жесткая со стеклянными линзами,  передне-бокового видения 30°, широкоугольная, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  
	1шт.

	
	
	66
	Зажимная колодка
	Зажим, колодка, металлическая, для использования с инструментами и тубусами оптик, диапазон захвата от 4,8 до 12,5 мм,   
	1шт.

	
	
	67
	Вставка рабочая
	Вставка рабочая, для операционного тубуса, используется с диагностическими оптиками  через операционный тубус  
	1шт.

	
	
	68
	Канюля инъекционная  
	Канюля, инъекционная, 5 Шр., 30 см
	1шт.

	
	
	69
	Ножницы
	Ножницы, остроконечные, со слегка изогнутыми лезвиями, оба лезвия подвижны, диаметр 1,7 мм, рабочая длина 30 см
	1шт.

	
	
	70
	  Щипцы
	Щипцы, биопсийные, обе бранши подвижны, диаметр 1.7 мм, рабочая длина 30 см
	1шт.

	
	
	71
	Щипцы  
	Щипцы, для вентрикулостомии, диаметр рабочей части 1,7 мм, рабочая длина 30 см
	1шт.

	
	
	72
	Трубка промываемая (для аспирации/ирригации)
	Канюля, промывная, автоклавируемая, с переходником с замком LUER
	1шт.

	
	
	73
	Электрод коагуляционный
	Электрод, коагуляционный, полугибкий, монополярный, размер 5 Шр. Рабочая длина 28 см.
	1шт.

	
	
	74
	Пластмассовый контейнер
	Контейнер, пластмассовый для стерилизации и хранения, внешние размеры 532 x 254 x 165 мм, со вставками для стерилизации до 6 троакаров и 12 инструментов от 2,5 до 10 мм
	1шт.

	
	
	75
	Пластмассовый контейнер

 
	Контейнер, пластмассовый, перфорированный, внутренний размер ( ш х г х в ): 520 мм х 246 мм х 120 мм, состоящий из:
нижняя секция
крышка
силиконовый мат, голубой
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1
	Стерильное покрытие
	Покрытия защитные стерильные, одноразовые для видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры 13х242 см.  Стерильное, 160 шт./уп.
	1уп.

	
	
	2
	Газовый фильтр
	Фильтр, одноразовый  с инсуффляционной трубкой  длиной 3,2 метра для использования со всем инсуффляционным оборудованием с потоком газа до  30 л/мин. Стерильно,10 шт в упаковке.
	1уп.

	
	
	3
	Бактериальный фильтр
	Фильтр, антибактериальный, для использования с помпой эндоскопической одноразовый, нестерильный, 10 шт. в упаковке
	1уп.

	
	
	4
	Лигатурная петля 
	Петля, эндопетля, одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., 12 шт., USP 0, длина 33 см
	1уп.

	
	
	5
	Титановые клипсы     
	Клипсы, титановые, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором 
	1уп.

	
	
	6
	Экстрактор 

 
	Пакет экстракционный, одноразовый, общий объем 260 мл, наполняемый объем 62 мл, раскрытие пакета 10 см, длина контейнерной секции 35 см, для использования с троакарами размера 10 мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы. 
Стерильные, в упаковке 5 шт.
	1уп.

	
	
	7
	Катетер балонный
	Катетер, баллонный 1.0 мм, длина 40 см, объем 0,20 мл, стерильные, одноразовые, 10 шт./уп.
	1уп.


Лот № 29
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система цифровой рентгенографии/флюорографии.

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Операционные режимы:

Рентгенография;

Флюорография.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Система цифровой рентгенографии/флюорографии должна состоять из:

- Стойки детектора;

- Колонны рентген трубки;

- Передвижного стола;

- Системы цифровой обработки изображения с рабочей станцией;

- Рентген трубки;

- Генератора.

Дополнительных комплектующих:

- Рентгенозащитного стекла

- Лазерного мультиформатного принтера со стартовым картриджем пленки

- Рентгенозащитной одежды

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Стойка детектора
	Моторизованное продольное передвижение  стойки: не менее 1770 мм.

Диапазон моторизованного перемещения детектора по вертикали: 400- 1450 мм от пола.

Моторизованное вращение детектора: не менее ±120º. 

Панель управления стойкой с индикацией фокусного расстояния и угла наклона детектора.

Автоматический перевод детектора в положение для проведения исследований грудной клетки или исследований на столе.

Дистанциионное управление перемещениями стойкой и детектором
	1 шт.

	
	
	2.
	Колонна р. трубки  
	Исполнение колонны – напольное.

Продольное передвижение  колонны: не менее 1420 мм

Передвижение рентгентрубки по вертикали: не менее 1230 мм.

Вращение рентгентрубки: не менее ±180º.
	1 шт.

	
	
	3.
	Передвижной стол 
	Передвижной стол с плавающей декой.

Высота стола: не менее 800мм.

Размер деки: не менее 2000х730 мм.

Продольное перемещение деки стола: не менее ± 280 мм.

Поперечное перемещение деки стола: не менее ± 235 мм.

Электромагнитная фиксация деки стола.

Грузоподъемность: не менее 200 кг.
	1 шт.

	
	
	4.
	Система цифровой обработки изображения с рабочей станцией
	Детектор: плоская панель на основе тонкопленочных транзисторов из аморфного-кремния, размер: 17х17 дюймов (43х43 см).

Разрешение: не менее 3072х3072.

Размер пикселя: не более 139 микрон.

Аналоговый/Цифровой конвертор: не менее 14 бит.

DICOM интерфейс. 

Рабочая станция рентген-лаборанта- 1 шт: 

Емкость жесткого диска – не менее 500Гб.

Объем оперативной памяти – не менее 2Гб.

Наличие DVD-RW.

ЖК монитор не менее 19 дюймов.

Обработка изображения: 

настройка яркости и контрастности;

инверсия серой шкалы;

пространственные фильтры;

автоматическая гармонизация тканей;

коллимация;

мозаика;

ZOOM;

экранная лупа;

вращение изображения, тексты.

Дополнительная рабочая станция врача-рентгенолога в комплекте с программным обеспечением для обработки, хранения и передачи цифровых изображений- 1 шт. 

Емкость жесткого диска не менее 500 Гб. 

Объем оперативной памяти не менее 2 Гб. Наличие CD-DVD-RW. 

Диагностический монитор, размер по диагонали не менее 19 дюймов.
	1 комплект.

	
	
	5.
	Р. трубка
	Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, мощность - малый / большой фокус: не менее 27/75 кВт.

Напряжение на аноде: не менее 150 кВ.

Фокусы: 0,6/1,2 мм.

Скорость вращения анода: не менее 9700 об/мин.

Теплоемкость анода: не менее 300 000 ТЕ.
	1 шт.

	
	
	6.
	Генератор 
	Высокочастотный генератор с пультом управления.

Мощность: не менее 50 кВт.

Напряжение: не менее 150 кВ.

Диапазон силы тока: 10-630 мА.

Диапазон мАс: 0,1-600  мАс.

Время экспозиции: 0,001-6 сек (81 шаг).

Анатомическое программирование: не менее 288 программ.

Высокоскоростной стартер.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Стекло рентгенозащитное
	Размером не менее 60х40 см, 2,8 мм Pb
	1 шт.

	
	
	2.
	Мультиформатный лазерный принтер
	Лазерный мультиформатный принтер (для распечатки цифровых изображений), настольного исполнения.

Фототермографическая технология получения изображения – наличие

DICOM интерфейс – наличие

Русифицированная панель управления - наличие

Разрешение печати не хуже 325 dpi.
	1 шт.

	
	
	3.
	Рентгенозащитная одежда
	Юбка 
	1 шт.

	
	
	4.
	Рентгенозащитная одежда 
	Шапочка 
	1 шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Фототермографическая пленка
	35х43 см, не менее 125 листов в упаковке
	1 уп.


Лот № 30

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Передвижной рентгеновский аппарат

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Передвижной рентгеновский аппарат для приемных отделений, травмпунктов, операционных. Предназначен для получения снимков при проведений общей рентгенографии. 

Возможность проведения снимков в различных положениях пациента – стоя, сидя, лежа на столе каталке.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Встроенный кассетодержатель для транспортировки не менее четырех кассет, максимальным размером 35х43см. 

При съемке применяются кассеты форматом от 13х18 см до 35х43 см. 

Сохранения параметров экспозиции- не менее 500 исследований, режим ручной установки параметров при рентгенографии – двухточечный (кВ, мА·с), интерфейс пользователя- сенсорный дисплей управления с отображением установленных параметров и длительности экспозиции, язык интерфейса  пользователя –русский, наличие интегрированной системой управления базой данных пациента, возможность сохранения не менее 600 программ, возможность подключения дозиметра с отображением информации непосредственно на дисплее аппарата, возможность подключения внешнего буки с отсевающей решеткой.

Микропроцессорная самодиагностика аппарата:

Контроль максимального времени экспозиции;

Контроль за температурой разогрева моноблока;

Контроль минимальных и максимальных значений напряжений и силы тока рентгеновской трубки;

Контроль наличия вращения анода;

Контроль цепи высокого напряжения.

Механические характеристики штативного устройства:

Максимальная длина плеча: не менее 1118 мм;

Минимальное расстояние источник – приемник: не более 382 мм;

Максимальное расстояние источник-приемник: не менее 2012 мм.

Латеральное вращение моноблока: не менее ±180°.

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Генератор.
	Мощность: не менее 30 кВт;

Максимальный анодный ток: не менее 425 мА;

Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ:  40÷125 кВ;

Диапазон мАс:  не хуже 0,5÷200мАс
	1 шт.

	
	
	2.
	Рентгеновская трубка.
	Тип анода – вращающийся; 

Скорость вращения анода не менее 3000 об/мин; 

Размер фокусных пятен 0,6/1,3 мм; 

Номинальная мощность анода не менее 32 кВт; 

Максимальная теплоемкость анода  не менее 107 Кдж.
	1 шт.

	
	
	3.
	Коллиматор.
	Управление диафрагмой- ручное.

Тип диафрагмы- прямоугольная, регулируемая, с подсветкой (галогенная лампа)
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Автоматический проявочный процессор.
	Проявочный процессор для автоматической обработки рентгеновских снимков.

Формат обрабатываемой плёнки от 7×15 см до 35×43 см. 

Диапазон регулировки длительности цикла от 90 до 160 сек. 

Диапазон регулировки времени проявления от 25 до 45 сек. 

Производительность снимков: 24×30 см-не менее 129 сн/ч ; 35×43 см- не менее 70 сн/ч. 

Ёмкости (проявочный, фиксажный, промывочный)- не менее 5 литров каждая. 

Диапазон регулировки температуры проявителя от 20 до 40º С. 

Диапазон регулировки температуры сушки от 45 до 65ºС. 

Антикристаллизационный цикл. 

Диапазон регулировки расхода растворов от 20 до 200 мл/ 0,5 кв.м. 

Расход воды не более 2 л/мин во время обработки плёнки; 0 л/мин в режиме ожидания. 

В комплекте с подставкой под процессор- 1 шт. и фильтром для очистки воды- 1 шт.
	1 комплект.

	
	
	
	
	
	

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Проявитель.
	На 20 литров готового раствора для проявки рентгеновской пленки.
	1 комплект.

	
	
	2.
	Фиксаж.
	На 20 литров готового раствора для фиксирования изображения  рентгеновской пленки.
	1 комплект


Лот № 31 
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система видеоэндоскопическая



	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Область применения:

- гастроскопия

- бронхоскопия

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	- электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт

- водоснабжение: не требуется

- канализация: не требуется

- площадь помещения: не менее 10 кв. м.

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Бронхофиброскоп
	- направление обзора предпочтительно 0о (прямой обзор)

- угол поля зрения предпочтительно 75о

- глубина резкости предпочтительно 2-50 мм

- диаметр дистального конца не менее 1,8 мм

- диаметр вводимой трубки предпочтительно 2,2 мм

- углы изгиба рабочей части предпочтительно 160о вверх, 90о вниз

- длина рабочей части не менее 550 мм

- общая длина  не менее 770 мм
	1 шт.

	
	
	2
	Видеоцентр
	- наличие встроенного галогенного источника света 150 Ватт с запасной лампой (на случай перегорания основной) и с цифровой регулировкой яркости

- регулировка уровня красного и синего цветов от –7 до +7 уровней

- наличие электронной диафрагмы

- наличие электронного увеличения  не менее  1- 1,2 - 1,5х (пошаговое)

- регулировка освещенности по пиковому и по среднему значению

- автоматическая установка баланса белого цвета (функция идентификации эндоскопа)

-три уровня контурной детализации изображения

- пять уровней структурной детализации

-управление 13 функциями с 4 кнопок на эндоскопе (программируется пользователем) 

- девять полей для ввода данных об исследованиях с прилагающейся клавиатуры

- возможность ввода и сохранения данных о 50-ти пациентах

- наличие отключаемой помпы

- видеовыходы: BNC, Y/C, RGB, XGA (D-Sub)

- наличие цифрового видеовыхода i. Link IEEE1394
	1 шт.

	
	
	3
	Видеоадаптер
	Видеоадаптер
	1 шт.

	
	
	4
	Видеогастроскоп
	- направление обзора предпочтительно 0о (прямой обзор)

- угол поля зрения  не менее 120о

- глубина резкости  не менее 3-100 мм

- диаметр дистального конца не более 5,5 мм

- диаметр вводимой трубки  не более 5,5 мм

- диаметр внутреннего канала  не менее 2.0 мм

- углы изгиба рабочей части предпочтительно 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо

- длина рабочей части не менее 1100 мм

- общая длина не менее 1420 мм

- минимально видимое расстояние от дистального конца  не более 3 мм

- возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации

- наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием

- наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления

- поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета
	1 шт.

	
	
	5
	Передвижная рабочая станция
	- тележка металлическая для эндоскопического оборудования

- наличие 3х полок для оборудования

- наличие 4х антистатических колес со стопорами

- наличие выдвижной полки для клавиатуры

- наличие держателя для ЖК монитора

- наличие держателя для гибких эндоскопов
	1 шт.

	
	
	6
	Держатель
	- наличие держателя жидкокристаллического монитора
	1 шт.

	
	
	7
	Монитор
	Разрешение не менее1920x1200 точек.

 диагональ не менее 21 дюйм
	1 шт.

	
	
	8
	Отсос
	Тип насоса – электровибрационный насос

Емкость сосуда  не менее 1.5 л

Давление  предпочтительно 85 кПа (-0.85 бар)
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	
	
	

	
	
	2.
	
	
	

	5.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Галогеновая  лампа
	Замена ксеноновой  лампы после 500 часов непрерывного использования.
	1 шт.


Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
